广西达成咨询有限公司关于广西制造系统与先进制造技术重点实验室设备采购项目(二)（项目编号：GXZC2026-J1-000371-GXDC）更正公告（一）

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：GXZC2026-J1-000371-GXDC
原公告的采购项目名称：广西制造系统与先进制造技术重点实验室设备采购项目(二)
首次公告日期：2026年3月8日
二、更正信息
更正事项：采购公告、谈判文件
更正内容：
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	
	《竞争性谈判文件》第一章“竞争性谈判公告”四、响应文件提交
	1.截止时间：2026年3月12日15时00分。
	1.截止时间：2026年3月13日15时00分。

	
	《竞争性谈判文件》第一章“竞争性谈判公告”五、响应文件开启
	开启时间：2026年3月12日15:00（北京时间）
	开启时间：2026年3月13日15:00（北京时间）

	
	《竞争性谈判文件》第三章“采购需求”一、采购项目需求一览表中“电驱系统动态性能与故障仿真试验科研设备”增加的内容
	1.……

2.……

15.……


	1.……

2.……

15.……

16.配套实验室安全监控平台1套：

16.1.智能摄像机1台：

16.1.1.内置1个温度传感器、 1个麦克风， 具有1个RJ45网络接口、 1个电源接口、 3个状态指示灯。设备采用AC220V转DC12V或POE供电。【响应文件中须提供所竞标产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图或产品功能截图或产品彩页或产品原厂完整技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告，并加盖供应商公章或CA签章】

16.1.2.开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓

16.1.3.设备具有实时温度数据叠加开关， 支持调整OSD叠加位置，支持实时温度曲线叠加在可视化画面中，触发报警后温度曲线自动变为红色

16.1.4.设备应具备高温报警功能， 支持设定0℃～ 120℃ 高温报警阈值， 1～ 600秒温度报警时间阈值， 当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时， 触发设备高温报警， 视频画面叠加高温报警信息， 同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮【响应文件中须提供所竞标产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图或产品功能截图或产品彩页或产品原厂完整技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告，并加盖供应商公章或CA签章】
16.1.5.设备应具备温度突升、 突降的差温报警功能， 支持设定1℃ ～120℃ 温度突升或突降的差温报警阈值，1～ 30秒温度突升或者突降报警时间阈值， 当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时， 触发设备温度突升或突降差温报警， 视频画面叠加温度突升/突降报警信息， 同时录像及上传抓拍图片， 报警指示灯自动点亮【响应文件中须提供所竞标产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图或产品功能截图或产品彩页或产品原厂完整技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告，并加盖供应商公章或CA签章】
16.1.6.设备应符合GB/T 4208-2017中IP67等级的要求

17.设备安装专用机柜1台：

17.1.机柜规格：约600mm宽*800mm深*1245mm（高度含脚轮）；可用空间要求不少于24U（1U=44.45mm）。

17.2.机柜要求采用高强度的冷轧钢板材料，机柜承重部件（安装立柱）材料厚度要求不小于2.0mm，其余部件要求不小于1.0mm。

17.3.机柜要求采用双管型材结构整体模块式安装，需具备较强的安装灵活性；内部配置带有刻度的19英寸安装立柱，可前后调节；门板要求能快速拆卸，框架和顶底框需加强受力承重，提高整个柜体的牢固性；侧门要求为免工具拆卸设计。

17.4.电源：配置一个原厂PDU电源，PDU技术要求：

（1）采用主、支路一体化无断点连接方式，避免长期通电过热脱焊现象，保证任何一个插座故障时均不影响整条PDU的输出，不得对插座进行分组；

（2）PDU母线应具有保护层隔离空气，防止长期运行时母线表面氧化降低载流能力；

（3）当PDU通入额定电流时，插座、端子连接处的温升应不超过55℃，空气开关壳体的温升不超过40℃；

（4）输出插座模组加载额定负载电流、达到热稳定时的实测温升应小于20K；

【响应文件中须提供所竞标产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图或产品功能截图或产品彩页或产品原厂完整技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的升温检验的检测报告，并加盖供应商公章或CA签章】

（5）PDU内部导电部件应采用完整绝缘保护，不应有裸露导体；

17.10机柜承重≥1000KG。【响应文件中须提供所竞标产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图或产品功能截图或产品彩页或产品原厂完整技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告，并加盖供应商公章或CA签章】
17.11每台机柜要求配置1块固定层板，每块层板可承重不少于50KG。

17.12每台机柜要求配置高速散热风扇，数量为2个，使用交流（220V）电源，该单元可拆卸更换。

	
	/
	/
	竞标保证金缴纳时间及竞标有效期相应顺延。

	
	/
	/
	凡竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中涉及上述相关变更内容的按变更后的内容执行，其他内容不变。


更正日期：2026年3月9日
三、其他补充事宜
网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）
四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：桂林电子科技大学
地 址：桂林市七星区金鸡路1号

联系方式：0773-2290675

2.采购代理机构信息
名 称：广西达成咨询有限公司

地 址：桂林市滨江路18号滨江大厦5楼

联系方式：0773-3569998

3.项目联系方式

项目联系人：毛崇文、李鹏宇、梁碧云、方莹、肖禾彭冬梅

电   话：0773-3569998

桂林电子科技大学

日期：2026年3月9日


