中央监护仪技术参数1

- 一、中央监护系统（5套）

1.支持与监护仪连接组成监护仪网络系统。

2.中心监护系统支持Windows中文操作系统。

3.中心监护系统显示器≥24英寸液晶屏幕，分辨率≥1920×1080彩色液晶显示。

4.打印内容：支持报警报告、波形报告、趋势报告、心律失常统计报告、呼吸氧合图报告等。

5.界面：支持重点观察床；支持动态趋势窗口、呼吸氧合窗口、设备集成窗口、ECG全屏界面等多种视图显示。

6.支持显示参数数据包括但不限于：心电（ECG）、血氧（SpO2）、血压（NIBP/IBP）、呼吸（Resp）、体温（Temp）、脉率（PR）、二氧化碳（CO2）、麻醉气体（AG）。

7.支持显示输注泵上的数据包括但不限于：药物名称、药物颜色、输液速度、剩余时间，呼吸机上的压力、流速、容量、时间、氧气、二氧化碳、血氧、计算参数、设置参数。

8.多床位显示：单屏同时显示≥30张床位信息，可外接四个显示器，联网床边机数量：≥60张。

二、病人监护人（30台）

1.1、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，屏幕采用最新电容屏非电阻屏，分辨率≥1280×800像素或更高，≥6通道波形显示，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用，整机无风扇设计，配置提手,方便移动，有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

1.2、显示屏可支持亮度自动调节功能，屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.3、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.4、内置高性能锂电池，工作时间≥6小时，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.5、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.6、监护仪设计使用年限≥10年。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.3、支持≥29种心律失常分析,包括房颤分析。

2.4、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.5、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.6、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、支持升级临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

主机30台。

三芯电源线30根。

配备3／5导除颤型分体式主电缆组件30根。

配备5导分体式导联线组件AHA按扣式30根。

配备7针血氧主电缆30根。

成人指套式血氧探头30根。

无创血压导气管30根。

成人血压袖套30个。

中央监护仪技术参数2

- 一、中央监护系统（2套）

1.支持与监护仪连接组成监护仪网络系统。

2.中心监护系统支持Windows中文操作系统。

3.中心监护系统显示器≥24英寸液晶屏幕，分辨率≥1920×1080彩色液晶显示。

4.打印内容：支持报警报告、波形报告、趋势报告、心律失常统计报告、呼吸氧合图报告等。

5.界面：支持重点观察床；支持动态趋势窗口、呼吸氧合窗口、设备集成窗口、ECG全屏界面等多种视图显示。

6.支持显示参数数据包括但不限于：心电（ECG）、血氧（SpO2）、血压（NIBP/IBP）、呼吸（Resp）、体温（Temp）、脉率（PR）、二氧化碳（CO2）、麻醉气体（AG）。

7.支持显示输注泵上的数据包括但不限于：药物名称、药物颜色、输液速度、剩余时间，呼吸机上的压力、流速、容量、时间、氧气、二氧化碳、血氧、计算参数、设置参数。

8.多床位显示：单屏同时显示≥30张床位信息，可外接四个显示器，联网床边机数量：≥60张。

9.报警功能：提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能，保存报警时刻前后16秒的波形，支持系统报警声音关闭功能。

二、监护仪（12台）

1.主机显示屏≥12英寸彩色电容触摸屏、多点触摸操作，分辨率达≥1280×800像素，≥8通道显示，根据环境光自动调节屏幕亮度。要求整机无风扇设计，内置锂离子电池，供电时间≥4小时。

2.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽位数≥4个（非电池插槽），监护仪所有模块（包括基础模块）可插入监护仪主机插槽中的任意插槽，方便临床使用及模块监测组合使用。

3.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备，支持扩展镜像显示屏，支持升级扩展独立显示屏。

4.配多功能模块，支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸触摸屏，内置锂电池供电不小于7小时，无风扇设计，功能模块可以实现插入监护仪主机的任意插槽。

5.支持3/5导心电监测，支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。

- 6.支持≥3通道心电波形同步分析算法，心电支持≥3个实时动态同步分析（非多个导联波形同屏显示），支持双通道有创压IBP监测，适用于成人、小儿和新生儿，支持升级8通道有创压监测。

7.支持房颤心律失常分析功能，支持≥29种实时心律失常分析。

8.提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

9.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc和ΔQTc参数值，并提供QTc和ΔQTc报警。

10.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。

11.无创血压，适用于成人、小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

12.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测，支持升级CQI心肺复苏质量指数显示。

13.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7。

14.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

15.支持4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

- 16.支持旁流EtCO2监测模块，支持升级主流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。

42.配置要求：

主机12台。

PiCCO监测模块 2个。

BIS监测模块 2个。

旁流EtCO2监测模块 2个。

三芯电源线12根。

配备3／5导除颤型分体式主电缆组件12根。

配备5导分体式导联线组件AHA按扣式12根。

配备7针血氧主电缆12根。

成人指套式血氧探头12根。

无创血压导气管12根。

成人血压袖套12个。