## 3
项目名称 | 标项 | 设备名 | 采购需求概况 | 预算单价 (万元) | 数量 | 预算总金额 （万元） | 预计采购时间 （填写到月） | 备注
数字化X射线成像系统、监护仪（有创）等设备采购项目 | 1 | 全景摄影数字化X射线成像系统 | 1.全景摄影数字化X射线成像系统1套，配置包含防护服1套等 2.基本参数：高压发生器、平板探测器与整机系统为同一制造商；阳极热容量≥400kHU；X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪等。 3.原厂质保≥5年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 140 | 1 | 140 | 2026.4
| 2 | 数字化X射线成像系统（立位） | 1.数字化X射线成像系统(立位)1套，配置包含系统控制及影像采集工作站1套、铅防护服用品1套等 2.基本参数：高压发生器功率≥65kW；管电压可调范围包含但不限于≥40～150kV；采集灰阶度≥16bits；支持一键摆位功能等。 3.原厂质保≥5年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 130 | 1 | 130 | 2026.4
| 3 | 数字化X射线成像系统（立卧位双用） | 1.数字化X射线成像系统(立卧位双用)1套，配置包含图像处理系统1套、脚踏开关1套等 2.基本参数：高压发生器、平板探测器、与整机系统为同一制造商；阳极热容量≥350kHU；高压发生器最大电功率≥65kW等 3.原厂质保≥5年。 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 140 | 1 | 140 | 2026.4
| 4 | 监护仪（有创） | 1.监护仪（有创）共5台。配置包含主机1台、心电导联线1套、无创血压套件1套、血氧饱和度指套1个等。 2.基本参数：模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，并可外接≥8槽位辅助插件箱以便升级；多功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的监测等。 3.原厂质保≥1年。 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 6.57 | 5 | 32.85 | 2026.4
|  | 中央监护系统+查看站 | 1.中央监护系统+查看站共1套。配置包含16.中央站主机 1 台 、显示屏 1 台、查看站主机 3 台、查看站激活码物料包3份、壁挂支架 3个、黑白图文工作站 1 台、交换器 1 个、加密狗组件 1 套等。 2.基本参数：1.中心监护系统支持中央站，工作站，浏览站，远程查询系统等多种产品形态互连，可在护士站，医生办公室，会议室和科室外进行病人监护信息的集中查看；13.查看站独立运行，跟中心监护系统互不影响，满足分区调阅和重点监测功能，支持同时连接多个中心监护系统等。 3.原厂质保≥1年。 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 | 22 | 1 | 22 | 2026.4
|  | 监护仪（高端插件式） | 1.监护仪（高端插件式）共2台。配置包含麻醉监护仪 1台、多功能测量模块：心电、心率、呼吸、血氧饱和度、无创血压、双体温、双有创血压（与体温可同时使用）1 套、脑电双频指数BIS模块 1块、麻醉气体AG模块1块、肌松NMT模块1 块、转运监护仪1块、心电导联线附件1套等。 2.基本参数：基本功能模块支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温、双通道有创血压的同时监测、肌松监测、BIS监测、麻醉气体浓度；具备BIS监测模块，提供≥4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测；具备AG监测模块，可监测≥5种麻醉气体浓度等。 3.原厂质保≥1年。 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 17 | 2 | 34 | 2026.4
| 5 | 麻醉机（中端，带呼气末二氧化碳模块） | 1.麻醉机（中端，带呼气末二氧化碳模块）共5套。配置包含主机1套、钠石灰罐组件1套、七氟烷挥发罐1个、气源管路1套、病人管路套装1套、呼末二氧化碳模块1套等。 2.基本参数：麻醉废气清除系统（AGSS）：自主吸引废气排空11.电子流量计：具备氧气、空气电子流量计，直接设置氧浓度总流量。调节范围：空气：0～15L/min，氧气：0.2L/min～15L/min，氧气与空气混合时，氧浓度设定范围21%～100%等。 3.原厂质保≥3年。 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 18 | 5 | 90 | 2026.4
| 6 | 手术床 | 1.手术床共23套。配置包含主机1台、碳素纤维床面板1套、床垫1套、有线控制器1套、无线控制器1套、肩侧垫1对等。 2.基本参数：满足承载手术患者、摆放手术体位，开展妇科、腹腔镜、肛肠、泌尿外科、乳腺、普外、心脏、肾脏、体外循环、甲状腺、头部及颈部、胆囊及胸腔、骨科、脊柱、神外等外科手术使用；电动齿轮啮合机械传动结构（非液压、非推杆），具备电动升降、平移、倾斜等功能等。 3.原厂质保≥3年。 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 17 | 23 | 391 | 2026.4
979.85