玉林市第一人民医院技术参数                                                            
玉林市第一人民医院
供应室清洗用品耗材供货需求

1、 项目概述：本次项目为玉林市第一人民医院供应室清洗用品耗材供货服务；成交供应商应按合同约定单价进行供货，表中用量为预估值，仅供参考，具体供货数量以院方实际需求为准，经院方同意后按需供货，预计年用量总金额为979034元。
	序号
	物品名称
	规格
	参数
	预估用量
	控制单价（元）

	1
	BD指示物
	条
	1、符合GB 18282.5-2015《医疗保健产品灭菌 化学指示物 第5部分:用于BD类空气排出测试的二类指示物》的渗透试验规定；
2、符合GB18282.4-2009《医疗保健产品灭菌 化学指示物第4部分:用于替代性BD类蒸汽渗透测试的二类指示物》的干热试验标准规定及渗透试验规定；
3、要求提供消毒产品卫生安全评价报告；
4、可满足4kg和7kg的BD测试；（提供报告）
5、应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
	1000
	43

	2
	压力蒸汽灭菌化学指示物
	条
	1、符合ISO 11140-1:2014对压力蒸汽第五类化学指示物温度系数与r值的要求；
2、符合ISO 11140-4:2007对压力蒸汽第五类化学指示物的干热试验标准要求、渗透试验的要求；
3、搭配符合难度要求的PCD挑战装置至少5个，当PCD挑战装置故障时，供货方应当及时补充；
4、要求提供消毒产品卫生安全评价报告；
5、管腔和复杂器械的监测应符合 GB8599 压力蒸汽灭菌器各类监测难度。
6、应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
	7000
	31.5

	3
	过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置
	支
	1、化学五类卡PCD，提供相关检测报告证明。
2、应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
	5000
	58.5

	4
	过氧化氢等离子灭菌指示卡（四类卡)
	片
	1、符合ISO11140-1:2014《医疗保健产品灭菌-化学指示物第1部分:通用要求》中对过氧化氢四类卡包内化学指示卡的试验要求。
2、要求提供消毒产品卫生安全评价报告；
3、符合过氧化氢灭菌过程重要参数（时间、温度、过氧化氢灭菌时的浓度）的监测。
4、产品材质应符合过氧化氢灭菌器对材质的要求，不可对灭菌介质有吸附功能。
	56500
	1.48

	5
	压力蒸汽灭菌化学指示卡（四类卡)（长、短）
	片
	1、符合ISO11140:1-2014医疗保健产品灭菌-化学指示物第1部分:通用要求的检测、干热试验要求；
2、符合134℃压力蒸汽4分钟、6分钟、8分钟、10分钟灭菌程序包内化学监测（需附消毒产品卫生安全评价报告）；
3、要求双层覆膜，在灭菌过程中有防水功能；
	219000
	0.13

	6
	过氧化氢等离子化学指示标签
	片
	1、用于过氧化氢灭菌的过程监测，带变色块
2、产品进行稳定性检测
3.可打印，应适用于我院现有的新华追溯系统标签打印。
4.尺寸：61mm×34mm、77mm×50mm
	50000
	0.36

	7
	过氧化氢等离子灭菌生物指示剂
	支
	1、生物指示物PCD，提供相关检测报告证明；
2、符合过氧化氢灭菌器国家标准GB27955-2020 5.2.d的要求
3、配3台极速生物阅读器，30分钟内出结果；
4、消毒产品需提供安全评价报告。
	1900
	80

	8
	喷雾型器械润滑剂
	瓶
	1、喷雾型。
2、水溶性保证蒸汽灭菌不受影响。
3、无毒害使用完可直接进入灭菌流程，无需再清洗(需附相关说明）。
4、对手术器械清洗后直接润滑，且无斑点残留。
5、容量：≥400ML。
	60
	350

	9
	托盘清洗剂
	瓶
	1、刺激性气味低液体
2、清除残留物时对托盘具有杀菌、消毒作用。
3、容量：≥1L。
	15
	60

	10
	医用灭菌封包胶带
	卷
	1、用于闭合式灭菌包装封口处，封包、打包。
2、无斑痕，不脱胶
3、粘性强，有效保持灭菌包装的闭合完好性。
4、不含重金属，避免对人体健康伤害及环境污染。
5、出具产品相关数据（初粘性，拉深度等）检验报告。
6、尺寸：19mm×50m
	1400
	30

	11
	器械除锈剂
	瓶
	1.有效去除器械的锈斑及污垢等无机残留物。
2.适用手工清洗或超声波清洗。
3.腐蚀性、挥发性及刺激性低。
5.产品进行稳定性和反应的测试，出具相关测试报告。
6.容量：≥1L
	60
	350

	12
	蛋白残留测试棒
	支
	1.适用于医疗器械、器具和多品表面蛋白残留量的监测。
2.按压式混样。
3.监测灵敏度为0.3μg。
4.需匹配我院现有的安易测蛋白残留培养阅读器使用，量化分析蛋白残留测试结。
	50
	73

	13
	管腔毛刷
	把
	1.颜色可区分大小规格方便操作人员快速选择合适规格清洗。
2.尖端圆头保护设计，避免损伤管腔内壁。
3.刷柄使用304不锈钢。
4.质保期≥5年。
5.尺寸：320mm×150mm×（毛长2mm-10mm）
	30
	45.4

	14
	管腔毛刷
	把
	1.颜色可区分大小规格方便操作人员快速选择合适规格清洗。
2尖端圆头保护设计，避免损伤管腔内壁。
3.刷柄使用304不锈钢不易生锈。
4.质保期≥5年。
5.尺寸：500mm×150mm×（毛长2mm-10mm）
	30
	45.4

	15
	内镜专用清洗刷
	把
	1.固定规格，针对内镜专用。
2.双头毛刷设计，达到清洗盲端的效果。
3.质保期≥5年。
4.尺寸：2300mm×5mm
	60
	54

	16
	器械刷
	把 
	1.刷柄为304聚乙烯材料，可耐受高温清洗。
2.质保期≥5年。
3.尺寸：220mm×80mm×8mm  
	20
	44

	17
	开口器保护套
	个
	1.内壁具有凸起纹路，可使灭菌介质有效通过。
2.可耐受各种灭菌方式。
3.质保期≥5年。
4.尺寸：约70mm×13mm左右
	400
	3

	18
	舌钳保护套
	个
	1.内壁具有凸起纹路，可使灭菌介质有效通过。
2.可耐受各种灭菌方式。
3.质保期≥5年。
4.尺寸：约27mm×25mm左右
	400
	3

	19
	双头阀门刷
	把
	1.毛刷结构为双头设计
2.刷柄使用304不锈钢不易生锈。
3.质保期≥5年。
4.尺寸：160mm×小头5.2mm/大头11mm
	10
	50

	20
	双头清洗刷
	把
	1.要求毛刷结构为双头设计
2..刷柄为304聚乙烯材料，可耐受高温清洗。
3.质保期≥5年。
4.不锈钢材质
5.尺寸：175mm×25mm/35mm×5mm/10mm
	10
	80

	21
	器械锐器保护套
	米
	1.耐高温，保护套内外凹凸槽设计。
2.外观为透明色。
3.材质安全，无毒无害无异味，不含重金属。
4.可用于压力蒸汽、环氧乙烷、过氧化氢低温等离子体、低温甲醛等多种灭菌方式。
5.适用于尖锐医疗器械的刃和尖的防护
6.根据院方需求可选择不同尺寸规格
	100
	6

	22
	防护手套
	副
	1.硅胶材质，可耐90度以上高温水。
2.手臂长度40cm±2cm。
3.独立包装，最小包装为一副。
4.手套内部材质为棉质。
	5
	260

	23
	器械润滑剂
	桶
	[bookmark: _GoBack]1.适用于全自动清洗机使用器械润滑保养和手工浸泡器械润滑保养。
2.微生物检测合格：细菌菌落总数≤100 CFU/mL，且不得检出致病菌。(须提供检测报告)。
3.具备润滑、防锈、抑菌效果。
4.无荧光增白剂，不含重金属，不含甲醛、甲醇，对不锈钢、碳钢铜基和铝无腐蚀(须提供检测报告)
5.容量：4L-5L。
	10
	920

	24
	碱性清洗剂
	桶
	1、产品为碱性含酶配方（需提供说明）
2、无不兼容材料、无有害反应
3、对目前不锈钢医用器械都可兼容
4.容量：4L-5L。
	10
	950

	25
	一次性洞巾
	张
	1.经(EO、等离子、高压蒸汽)灭菌后，常温下有效阻菌180天（需提供检验报告）。
2.存放有效期≥5年。
3.有拉伸强度、抗渗水性、撕裂度、耐破度、断裂伸长率等试验（需提供报告）
4.尺寸：9cm，60cm×60cm。
	5000
	1.48

	26
	一次性洞巾
	张
	1.经(EO、等离子、高压蒸汽)灭菌后，常温下有效阻菌180天（需提供检验报告）。
2.存放有效期≥5年。
3.有拉伸强度、抗渗水性、撕裂度、耐破度、断裂伸长率等试验（需提供报告）
4.尺寸：11cm，70mm×100mm。
	2000
	1.5

	27
	水垢去除剂
	桶 
	1.适用于医疗器械斑类污渍和水垢的去除。
2.成分含磷酸盐，性质温和。
3.微生物检测合格：细菌菌落总数≤100 CFU/mL，且不得检出致病菌。
4.容量：4L-5L。
	5
	850

	28
	漂洁上光剂
	桶
	1.适用于干燥步骤之前。
2.提高器械亮度等功能。
4.容量：4L-5L。
	6
	1100


2、 未明确的技术要求和规范，按国家、行业的相关最新标准执行
3、 协议时间：一年。
4、 费用明细：包含设计、制造、包装、仓储、运输、安装等由该项目发生的所有含税费用以及合同实施过程中不可预见费用等。
 (
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)
