全自动分枝杆菌培养监测仪（微生物鉴定和药敏分析仪）项目采购需求

| 项目名称 | 全自动分枝杆菌培养监测仪（微生物鉴定和药敏分析仪） |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 采购需求参数 | 1.每个机子可以独立拆分、维修时不影响其它单机使用； 2. 仪器24小时连续监测，可自动判读； 3. 有声音、视觉警报功能，内置培养箱及控制系统； 4. 全中文彩色触控显示屏，可显示系统状态及各培养箱中各孔位实时状态及完整培养曲线；自动分析软件；内置条码扫描仪。 5. 阴性检测天数最长≤42天。分枝杆菌阳性培养平均时间4～11天；报阳或报阴时可查询完整生长曲线，协助确认机器判读是否正确。 6. 具有孔位状态实时监控功能，中断、新放置或缺失等状态可自动刷新，且数据不丢失。 7. 每小时自动校正功能，无需人工进行检测校正。 8. 能检测大多数致病性分枝杆菌如痰、组织、胃液、大便及其他非血液标本。 9. 质检系统可实时提示系统使用状态，避免查询手册，可及时处理仪器状态，处理完毕后可手动/自动清除错误状态。 10. 使用XY轴辅助定位系统。 11、与珠海贝索生物技术有限公司生产的分枝杆菌液体培养管配套使用。 12、配置SD卡，能存储每个孔位半年内的培养监测数据。 |