

数字切片扫描仪参数


技术参数规格
1 设备组成	
硬件：片夹，扫描仪主机，计算机
软件：数字切片扫描与应用系统
2	系统硬件
	2.1片夹	
2.1.1、切片装载容量：装载量≥60片。
	2.2扫描仪主机
	  2.2.1、一体化设计（非显微镜加装电动平台结构）：防尘、防潮及防干扰光，保证系统的稳定性和高精度。
	   2.2.2、具备独立硬件（自适应运动对焦装置）进行实时自动对焦，对焦时间小于15ms。
	 ▲2.2.3、具备三孔物镜转换器并实现电动切换（提供照片证明）。
	 ▲2.2.4、具备同时安装物镜数≥2个（提供照片证明）。
	 ▲2.2.5、搭载三摄像头扫描系统，主相机采用高速相机有效像素≧1200万（提供照片证明）。
	   2.2.6、高速USB3.0数据通讯接口，提供稳定的传输性能及系统兼容性。
	   2.2.7、扫描原理：面阵式扫描。
	   2.2.8、扫描分辨率：20倍扫描分辨率≤0.52μm/pixel；40倍扫描分辨率≤0.26μm/pixel。
	   2.2.9、光学系统：无限远色差校正光学系统（CCIS）。
	   2.2.10、光源：长寿命LED，寿命≥25,000小时。
	2.3计算机
（配置不低于）
	      > 处理器：Intel Core i7；
> 显示器：24寸；
> 内存：16GB；
> 硬盘：500G；
> 操作系统：Windows10 64位专业版；

3   系统软件	
3.1、数字切片扫描软件与浏览软件	
3.1.1、实现一键式扫描功能，并对病理切片进行图像采集、制作、存储和管理并上传共享。
		3.1.2、提供多种扫描模式，满足各种不同切片的扫描需要：标准（硬件实时对焦快速扫描）、高精度扫描（每个视野高精度对焦扫描）、景深扩展（采集多层图像并融合成一张图像）及Z-层叠（采集多层图像并存储成一张图像）等。
		 3.1.3、扫描区域：自动精准识别有效组织区域，自动跳过空白区域，节省扫描时间；可手动定义扫描区域。
		 3.1.4、条形码识别：自动识别多种类型一维码、二维码并根据条码信息自动命名切片，用户可自定义命名规则。
		 3.1.5、可选择切片加密扫描，保护数字切片的安全性。
		 3.1.6、图像采用JPEG或JEPG2000压缩技术，容量较小，降低存储成本，并可导出数字切片。
		 3.1.7、基于HTML技术的WSI数字切片浏览。
		 3.1.8、支持功能强大的图像调节，伽马、对比度、RGB等调节。
		 3.1.9、支持添加测量、ROI选区等多种形式的标注，并与他人分享。
		 3.1.10、支持在线多人同步浏览，二维码快速分享浏览。
		 3.1.11、支持同屏浏览：同时显示多张图像，便于同一标本间不同条件的对照。
		 3.1.12、病例附件可直接在线预览（包括但不限于各种格式的图像文件，Office文件，PDF文件等）。 
▲3.2.细胞DNA倍体分析软件：用于宫颈、口腔、食管、肠道脱落细胞、支气管肺泡灌洗液及胸腹腔积液细胞DNA倍体筛查。
3.2.1、对标本片全自动扫描和智能控制，快速、稳定地完成扫描。
3.2.2、可根据需要进行扫描参数设置（扫描区域、扫描细胞数量等）。
3.2.3、可根据需要支持多种标本类型、各种制片方式的检测。
3.2.4、可对细胞核的形态、纹理、密度等多个参数进行综合智能分析，将扫描记录到的所有细胞进行自动分类，并计算细胞核内DNA的相对含量。
▲3.3、细胞DNA倍体分析管理软件	
3.3.1、重复定位：可对扫描的每个细胞进行自动定位，便于人工复核，增加诊断的准确性。
3.3.2、双重诊断：对每个细胞做细胞核DNA定量的同时，也能做形态学观察。
3.3.3、流程化的实验室病例管理系统：方便了解标本检测流程和进度。
3.3.4、可编辑并打印图文格式的细胞DNA倍体检测报告，报告项目至少有：细胞总数、正常二倍体细胞数、病变细胞数、粒细胞数、DNA指数与数量分布图、DNA指数与面积分布图、DNA检测结果。
3.3.5、所有的诊断报告将储存在数据库中，便于查阅、复核和检索。
3.3.6、可以根据需要设置控制用户权限。
4	数字病理远程诊断与质控平台
4.1、常规会诊模块	
4.1.1、支持远程诊断申请及会诊病例的各种资料录入，将全切片扫描后和相关病例资料等附件上传到会诊平台，可支持数字切片存储、分享、讨论。
4.1.2、支持医院端与专家通过信息进行沟通交流。
4.1.3、支持专家标记收藏典型病例，并可以自动过滤患者敏感信息后，分类管理后分享及讨论。
4.1.4、支持通过自动短信、邮件通知专家有新病例会诊，同样专家会诊出具报告后也会自动通知申请医院查收报告。
4.1.5、支持自动记录会诊病例完整操作时间及操作流程，包含申请医院及会诊专家所有操作。
4.2、术中冰冻会诊模块	
4.2.1、可实现冰冻会诊在线预约，自动语音提醒。
4.2.3、医院和专家之间可实时在线语音、视频交流、快速出具报告。
4.3其他
4.3.1、支持中英文界面切换，方便用户使用。
4.3.2、支持建立区域质控中心。
4.3.4、会诊平台具有完善资质的医疗机构资质，拥有丰富的病理专家资源，有150位以上国内外著名病理专家可供选择进行病例诊断。
▲4.3.5、使用国家卫生计生委病理质控中心远程诊断与质控平台（www.chinapathology.cn），共享国家卫生计生委病理质控中心平台全国著名专家进行病理会诊诊断。
[bookmark: _GoBack]4.4 如果设备数据需要采集到医院业务系统，并出具报告单等，则设备与医院业务系统对接产生的软硬件接口费用由设备中标商承担。
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