
云之龙咨询集团有限公司
招 标 文 件
项目名称：2025年广西一流学科中医学、中药学和中西医结合平台建设项目
项目编号：GXZC2025-G1-003685-YZLZ
采 购 人：广西中医药大学
采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

            （YZLNN2025-G1-457-GXZC）

2025年12月
目  录

3第一章 招标公告


8第二章  采购需求


56第三章  投标人须知


80第四章  评标方法及评标标准


89第五章  拟签订的合同文本


112第六章　投标文件格式




第一章 招标公告
项目概况
2025年广西一流学科中医学、中药学和中西医结合平台建设招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年12月23日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2025-G1-003685-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2025]19664号
项目名称：2025年广西一流学科中医学、中药学和中西医结合平台建设项目
预算金额：568.677万元
最高限价：568.677万元

采购需求：

	单分标；预算金额：568.677万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	全波长多功能酶标仪
	1台
	▲1.兼容板类型：6、12、24、48、96、384孔标准微孔板，可进行加盖检测，16和48孔超微量检测板，比色杯。
2.光路设计：荧光四光栅光路，主机兼容后期现场升级滤光片独立光路系统，升级后为双独立光路系统，双光路分别有单独的光源和检测器。

3.检测模式：终点法、动力学法，波长扫描及高密度孔域扫描，检测速度可调；可对孔板内任意孔实现跳跃检测；可实现随时选孔随时检测；可实现模拟检测。

4.温度控制：室温+4℃至45℃，温度偏差≤±0.5℃，在约37℃可进行预热操作，使仪器在检测开始前即达到目标温度。

▲5.防凝集技术：具有梯度温控功能，可设置板上下表面不同温度，产生温度差，防止冷凝水。

6.震荡：可选线性、轨道、双轨道振荡，振荡时间可调1-1000秒。

7.孔板移动延迟时间：0-2550ms。

……具体见招标公告附件。

	2
	光合作用测定仪
	1台
	一、主机：

1.存储：≥8G。

2.电池卡槽：≥2个，无需关机即可更换电池。

二、主机压强传感器：

1.测量范围：50～110 kPa。

2.准确度：±0.4 kPa。

3.分辨率：≥1.5 Pa。

4.信号噪声：4秒平均信号噪声≤0.004 kPa。

三、分析器：

1.分析器位置：红外分析器必须位于叶室头部，参比室和样品室测量必须同步测量。

2.CO2分析器：量程范围0～3100µmol/mol。

▲3. CO2信号噪声：400μmol/mol时，4秒平均信号噪声RMS≤0.1μmol/mol。
……具体见招标公告附件。

	3
	多功能静电纺丝机
	1台
	一、性能要求
（一）高压电源

1.标配正高压电源。

1.1输入电压：AC220±10％。

1.2输出电压：DC 0 ～ +30kV。

1.3输出电流：≤1mA。

2.标配负高压电源。

2.1输入电压：AC220±10％。

2.2输出电压：DC 0 ～ -30kV。

2.3输出电流：≤1mA。

2.4内嵌在设备内部，PLC控制，按钮开关，双重保护；旋钮调节参数，易于操作，且有漏电保护功能。

……具体见招标公告附件。

	4
	紫外分光光度计
	1台
	1.波长范围：190～1100 nm。
▲2.光谱带宽：1 nm (190～1100 nm)。

3.波长显示：0.1 nm步进。

4.波长设置：0.1 nm步进。

5.波长准确度：±0.1 nm（氘灯，656.1 nm处），全光谱范围±0.3 nm。

6.波长重复性：±0.1 nm。

7.波长转动速度：约29,000 nm/min。

▲8.波长扫描速度：约2～29,000nm/min。

9.换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295～364nm（0.1nm步进）。

……具体见招标公告附件。

	5
	质构仪（研究型）
	1套
	一、性能指标
1.力量感应元：≤20kg。

2.力量感应元显示精度：≤0.001 g（分辨率精度同步到软件显示上），误差≤0.01%。   

3.力量感应元校准：可以通过国际标准砝码进行验证和校正。

4.力量感应元保护：标准砝码的超标预警在软件内自定义设置。具有力量感应元超负荷保护功能。同时软件里可以设置力量感应元的保护范围。

5.位移精度：≤0.01mm；升降臂全距：0-350mm。

6.升降臂移动速度：0.01-25mm/sec，软件操控移动，可将升降臂移动全距0.01-350mm内任意位置设定为默认移动位置，默认位置可以根据需要自主设定。

……具体见招标公告附件。

	……
	……
	……
	……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即质保期结束）。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2025年 12 月 2 日至2025年 12 月 9 日，每天0:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年 12 月 23 日上午9时30分（北京时间）
投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.网上查询地址
中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）
2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：
①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：广西中医药大学
地址：广西南宁市青秀区五合大道13号
联系方式： 梁秋远，0771-4928463 
2.采购代理机构信息
名称：云之龙咨询集团有限公司
地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
联系方式：莫国华、陈柠、廖宇静，0771-2618118、2611889、2611898
3.项目联系方式
项目联系人：莫国华、陈柠、廖宇静
电话：0771-2618118、2611889、2611898
第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件（以下或简称为“采购文件”）所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
2.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
本项目“技术需求及要求”及“商务要求”中凡标注“▲”的条款或要求，投标人不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；其他标注“▲”的事项或说明，投标人投标文件不符合要求的即作无效处理。
4.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7.本项目下列采购需求表中，若有要求提供的证明文件材料或承诺书的，在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，请同时注明相关文件材料或承诺书在投标文件中放置的所在页码。
8.投标人对所投设备的技术指标应做到真实响应，如发现有虚假应标情形的，除投标无效外，还将报财政监管部门处理。投标人提供假冒伪劣产品的，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。
单分标    采购预算：568.677万元
本项目序号  2、13  货物即为核心产品。
	序号
	标的名称
	数量及单位
	所属

行业
	技术需求及要求

	1 
	全波长多功能酶标仪
	1台
	工业
	▲1.兼容板类型：6、12、24、48、96、384孔标准微孔板，可进行加盖检测，16和48孔超微量检测板，比色杯。

2.光路设计：荧光四光栅光路，主机兼容后期现场升级滤光片独立光路系统，升级后为双独立光路系统，双光路分别有单独的光源和检测器。

3.检测模式：终点法、动力学法，波长扫描及高密度孔域扫描，检测速度可调；可对孔板内任意孔实现跳跃检测；可实现随时选孔随时检测；可实现模拟检测。

4.温度控制：室温+4℃至45℃，温度偏差≤±0.5℃，在约37℃可进行预热操作，使仪器在检测开始前即达到目标温度。

▲5.防凝集技术：具有梯度温控功能，可设置板上下表面不同温度，产生温度差，防止冷凝水。

6.震荡：可选线性、轨道、双轨道振荡，振荡时间可调1-1000秒。

7.孔板移动延迟时间：0-2550ms。

8.单点数据检测次数：1-255次/单个数据点。

9.孔域扫描：可进行高精度孔域扫描，99×99孔域扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小，扫描结果可以一键导出至Excel表格，并可根据扫描结果给出模拟热感图。

10.探头高度自动扫描：探头高度可在0～16mm范围内进行自动扫描。

▲11.检测速度可调：96孔≤11秒，384孔≤24秒。

12.吸收光检测：光源为氙闪灯。

12.1 波长选择：双光栅，一次可进行≥6种波长测量
。

12.2 波长范围：230～999 nm，1nm 步进。

12.3 测量范围：0～4.0 OD。

▲12.4 OD分辨率：≤0.0001 OD。

12.5光路径校正：应具备光路径校正功能，可自动将微孔板光路径长度转化为标准的 1cm 光路径长度，校正因光路径差异产生的测量误差。

13.荧光检测：荧光四光栅光路，兼容后期现场升级滤光片独立光路系统，升级后双独立光路系统分别有单独的光源和检测器，使用384孔板时，检测灵敏度应≤0.25 fmol/孔。

13.1光源：采用氙闪灯，光源寿命需≥10⁹次闪光。

13.2 检测器：PMT。

13.3 波长范围：250～900 nm。

14.发光检测

14.1检测模式：闪光、辉光、发光扫描。

14.2 发光灵敏度：≤20 amol/孔 ATP闪光分析（96孔）。

15.软件：具备中文和英文操作系统。对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成。可对原始数据进行多重运算，自动背景扣除，可根据需要设定参照值，并根据标准曲线自动运算样品浓度，可运算动力学反应速率，给出最大、最小及平均反应速率等，并可进行EC50和Z-Prime等统计学分析，可任意孔进行跳跃式检测。

▲16.主机具有升级功能，满足日后可升级外置活细胞培养装置，且支持≥6块96孔或384孔微孔板同时进行活细胞培养及监测。

17.主机具有升级功能，满足日后可兼容升级外挂式自动进样器两个，带回流功能，进样器分液体积1μL步进。

18.主机具有升级功能，满足日后可兼容升级≥50块板的自动化储板架。

▲19.若投标人选择进口产品参与投标，投标文件中必须提供生产厂家或其授权国内代理商针对本项目的授权委托书及售后服务承诺书原件的复印件或彩色扫描件，并加盖生产厂家或其授权国内代理商公章 。

20.配置：

多功能酶标仪，1台；原厂控制分析软件，1套；控制主机，1套。

	2 
	光合作用测定仪
	1台
	工业
	一、主机：

1.存储：≥8G。
2.电池卡槽：≥2个，无需关机即可更换电池。
二、主机压强传感器：

1.测量范围：50～110 kPa。
2.准确度：±0.4 kPa。
3.分辨率：≥1.5 Pa。
4.信号噪声：4秒平均信号噪声≤0.004 kPa。
三、分析器：

1.分析器位置：红外分析器必须位于叶室头部，参比室和样品室测量必须同步测量。
2.CO2分析器：量程范围0～3100µmol/mol。
▲3. CO2信号噪声：400μmol/mol时，4秒平均信号噪声RMS≤0.1μmol/mol。
4. H2O分析器：量程范围0～75mmol/mol。
5. H2O信号噪声：10mmol/mol时，4秒平均信号噪声RMS≤0.01 mmol/mol。
6.H2O自动控制：可控制相对湿度（RH%）和叶片饱和水蒸气压（VPD）。
7.气体流速：整体流速680～1700 µmol/s，叶室流速0～1400 µmol/s。
四、荧光叶室：

▲1.调制频率：1 Hz～250 kHz。
2.作用光输出：总光强0～3000 µmol m-2s-1。
3.蓝光输出：0～1000 µmol m-2s-1。
4.红光输出：0～2000 µmol m-2s-1。
▲5.饱和闪光输出：0～16000 µmol m-2s-1。
6.饱和闪光类型：具有MPF多相闪光技术，可测得真实的Fm′值。
▲7.远红光输出：0～20 µmol m-2s-1。
8.荧光信号温度依赖性：±0.25% / ℃。
9.具备对同一叶片同一位置进行气体交换参数和叶绿荧光参数以及OJIP曲线测量功能。
10.可以进行脉冲调制式和连续激发式荧光测量。
五、叶室压强传感器：

1.量程范围：-2～2 kPa。
2.分辨率：≤1 Pa。
3.信号噪声：4秒平均信号噪声≤1 Pa。
六、内置光合有效辐射传感器：

1.量程：0～3000 µmol m-2s-1。
2.精确度：读数±5%。
七、外置光合有效辐射传感器：

1.灵敏度：5～10 µA /1000 µmol m-2s-1。
2.精确度：读数±5%。
八、温度：

1.工作温度：0～50℃。
2.存储温度：-20℃～60℃。
3.温度控制范围：环境温度的±6℃。
九、配置包括：

1.主机：1套。
2.传感器头：1个。
3.CO2注入系统：1套。
4.荧光叶室：1套。
5.叶室外置光量子传感器：1个。
6.可充电电池：3节，含充电器。
7.主机箱：1个。
8.配件箱：1个。
9.三脚架：1套。
10.十盒纯CO2小钢瓶。

	3 
	多功能静电纺丝机
	1台
	工业
	一、性能要求

（一）高压电源

1.标配正高压电源。
1.1输入电压：AC220±10％。
1.2输出电压：DC 0 ～ +30kV。
1.3输出电流：≤1mA。
2.标配负高压电源。
2.1输入电压：AC220±10％。
2.2输出电压：DC 0 ～ -30kV。
2.3输出电流：≤1mA。
2.4内嵌在设备内部，PLC控制，按钮开关，双重保护；旋钮调节参数，易于操作，且有漏电保护功能。
（二）供液系统

▲1.标配内置两个注射泵，均为一推三（三通道）注射泵，并且可以独立控制。
2.自动供液速度范围：0.01 ～ 600mL/h。
3.手动供液速度范围：0.1 ～ 100mL/min。
4.适用注射器规格：1、3、5、10、20mL。
5.注射泵耐压程度：≤50kv，不放电。
6.注射泵的长度：≤210mm，节省纺丝空间。
7.标配双层同轴喷头，可制备中空、同轴、核壳等结构的纳米纤维。
8.可实现共轭纺丝、多针同轴静电纺丝、多针多材料混纺、多针多材料同轴混纺，实现多材料复合纳米纤维小批量快速制备实验。
9.可随意更换13～34G常规针头、特殊针头等。
10.标配常规针头：18G/20G/22G/24G/26G。
11.标配特殊针头：一分四针头、微球针头（28G）、双层同轴、并肩针头、气流纺喷头、气流静电雾化喷头（气源自备）。
▲12.标配2×8针阵列式喷头。
13.标配2×4针阵列式喷头。
（三）大面积纳米纤维接收系统

1.设备外壳采用双视窗设计方式，方便观察以及取样。
▲2.标配收集辊筒：有效宽幅350mm、直径ø160mm；滚筒转速：100～2000r/min可调。
3.采用伺服电机控制，转速误差≤1rpm。
4.收集辊筒耐压性：≤50kv，不放电。
5.收集辊筒重量轻量化：≤4kg。
6.收集辊筒径向跳动值：≤0.15mm。
7.标配平板收集：L型350×250mm，可同时制备两张纳米纤维膜。
（四）X-Y-Z轴位移运动系统

1.共轭纺丝（对喷纺丝）模块角度可调。
2.X轴手动位移纺丝行程范围：0～300mm。
▲3.Y轴自动运动平台：往复速度0-200mm/s可调，往复有效行程350mm，行程可自定义，用户可根据自己所需幅宽设定行程，重复定位精度±0.03mm。
4.Z轴手动升降：0～100mm阶段可调。
5.通过调整X轴和Y轴参数，可实现辊筒近场纺丝，实现辊筒收集取向有序纤维膜间距可控沉积。
（五）环境控制系统

1.标配采用变频一体式制冷除湿机，实现低温除湿，满足多种聚合物材料纺丝条件，如PLA、PU、PCL、PVDF等。
2.温度控制：室温值～50℃，温度可调，检测精度±1℃。
3.湿度控制：25%～室湿值，湿度可调，检测精度±3％RH，控湿时间≤15min。
4.排风控制：可设定排风时长，定时排风，排风风速可调。
（六）触摸屏中控系统

1.≤7英寸触摸屏与控制系统通讯控制功能：集成控制（喷头移动装置、供液系统、收集模块系统、环境控制系统、定时关机功能）以及监测各功能运行状态。

2.可查询历史数据。
3.可一键保存实验参数，可一键导入所保存实验参数，快速准确启动实验。
4.数据断电可自动保存。
5.纺丝系统各模块报警反馈。
6.可设置定时关机（运动系统、收集系统、供液系统、高压电源、环境控制系统均可关闭）。
（七）安全保障系统

1.具备放电短路保护。
2.有运行指示灯。
3.具有安全标识，非安全操作自动报警提示。
4.有漏电保护。
5.有机废气排放。
6.配备开门断高压功能。

（八）设备规格

设备整体尺寸：≤L1200×W800×H1500mm。

	4 
	紫外分光光度计
	1台
	工业
	1.波长范围：190～1100 nm。
▲2.光谱带宽：1 nm (190～1100 nm)。
3.波长显示：0.1 nm步进。
4.波长设置：0.1 nm步进。
5.波长准确度：±0.1 nm（氘灯，656.1 nm处），全光谱范围±0.3 nm。
6.波长重复性：±0.1 nm。
7.波长转动速度：约29,000 nm/min。
▲8.波长扫描速度：约2～29,000nm/min。
9.换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295～364nm（0.1nm步进）。
▲10.杂散光：≤0.02%（220 nm，NaI），≤0.02%（340nm，NaNO2），≤0.5%（198nm，KCl）。
11.光路系统：双光束。
12.光度范围：吸光度：-4～4 Abs，透过率：0%～400%。
13.光度准确性：±0.002 Abs（0.5 Abs），±0.004 Abs（1.0 Abs），±0.006Abs（2.0 Abs）。
▲14.光度重复性：≤±0.0002 Abs（0.5 Abs），≤± 0.0002 Abs（1 Abs），≤±0.001 Abs（2 Abs）。
15.基线稳定性：≤0.0003 Abs/Hr（700 nm，光源稳定1小时后）。
16.基线平坦度：≤± 0.0006 Abs（1,100～190 nm，光源稳定1小时后）。
▲17.噪声水平：≤0.00005 Abs（700 nm）。
18.光源：20W碘钨灯和氘灯，集成光源设计，自动灯位转换。
▲19.单色器：低杂散光光栅。

20.检测器：硅光二极管。

21.软件：标配紫外-可见光光谱软件，可通过USB接口进行外部控制。

22.显示：约24-bit彩色触摸屏幕。

▲23.支持中文、英文随时切换。

24.可连接键盘，使用键盘输入方式。

25.可连接扫码器，自动读入样品条形码编号。

▲26.无线数据传输功能，实现计算机与测试主机之间无线数据传输。

▲27.自动唤醒及休眠功能，可进行唤醒时间和唤醒周期的设置。

▲28.可连接支持PictBridge协议的打印机，进行无线打印。
29.电源要求：AC220 V，50/60 Hz，140VA。
30.环境要求：温度范围15℃～35℃，湿度范围30%～80%（无结露现象，30℃或者更高温度时湿度不超过70%）。
31.配置要求：

（1）主机1台，六联池架1个。
（2）方形10mm比色皿7个。
（3）数据处理终端1套。


	5 
	质构仪（研究型）
	1套
	工业
	一、性能指标

1.力量感应元：≤20kg。
2.力量感应元显示精度：≤0.001 g（分辨率精度同步到软件显示上），误差≤0.01%。   

3.力量感应元校准：可以通过国际标准砝码进行验证和校正。
4.力量感应元保护：标准砝码的超标预警在软件内自定义设置。具有力量感应元超负荷保护功能。同时软件里可以设置力量感应元的保护范围。
5.位移精度：≤0.01mm；升降臂全距：0-350mm。
6.升降臂移动速度：0.01-25mm/sec，软件操控移动，可将升降臂移动全距0.01-350mm内任意位置设定为默认移动位置，默认位置可以根据需要自主设定。
▲7.仪器操作：可单机独立操作，自带≥7英寸嵌入式触屏，触摸屏方法设置界面可同时显示实验类型，测试类型、测试前速度、测试中速度、测试后速度、间隔时间、目标模式、目标数值、接触点类型、接触点数值等在同一界面进行设置，无需编程。

8.软件数据采集率：可调20-2000组/秒，每组4个通道同时读取。

▲9.质构仪软件自带数据算法，如主成分分析（PCA）、LDA、PLSR等，可进行降维分析、分类分析等大数据分类方式。

▲10.测试方法：设置界面同时显示实验类型（不少于5种测试模式），同时测试类型、目标模式、目标数值、间隔时间、测试速度、触发点类型、数值、样品接触面积、探头接触面积，加载另存显示在同一界面，同步进行。测试显示：软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上，也可分开显示。测试数据如力、时间、距离、样品高度在测试过程中同步显示到软件；质构仪软件系统内嵌视频和图片捕捉功能，可以生成图片，可将样品的试验过程进行全程录像，可控制实验播放进程。

11.数据分析：软件页面中英文可调，数据分析时不需另外撰写分析程序，用户可直接勾选所要的参数，软件即可自动计算结果。结果数据及曲线可以汇出Excel文档及图片；测试方法可从软件自带数据库中直接一键调取。 

▲12.自带软件教学功能：软件内直接调用自带不少于十种动画视频（含TPA测试非粘性、TPA粘性样品测试、半固体反挤压、表面粘性测试、剪切测试、拉伸测试、凝胶、下压保持力不变测试、三点折断测试、压缩测试、粘性测试、正向挤压测试、下压保持距离不变测试等视频）；软件内包含不少于10个领域应用方法库，测试方法可直接调用；测试曲线颜色显示和数据显示可以根据需要进行选择。

13.软件自带不少于50种测试方法库，方法包括具体测试的样品名称、样品测试前准备方法、测试参数设置、实验曲线图、测试后如何分析结果；另外仪器带有应用方法库手册。软件自带实验报告，包含实验信息、实验参数、实验图谱、实验结果，实验报告一键导出功能，不可编辑报告，可实现实验追溯功能。

▲14.软件内带食品物性、流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析；带有国标算法，软件可直接调用；软件内置有软件安装视频、质构仪使用操作视频。

15.配套溶剂封闭产品成分中无高度有害物质每项的高度关注物质【铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）】，每项的高度关注物质不得超过在物品中的质量百分比1%。

▲16.感官仿真软件：仿真实验室可模拟质构仪仿真操作，从安装过程到实验数据采集，分析结果，其中包括五个探头，六种样品，可进行分别检测收集数据；其中内置有三种真实参考视频，质构仪校准、芦苇剪切、面包全质构。实验室内放有质构仪仪器介绍，使用规范，操作和使用说明，全质构名词解释，样例分析，TPA 等，仿真实验室还可以真实的在线模拟电子鼻、电子舌等感官仪器的实验操作和数据采集处理。

17.含有风味物质数据库，包含各类化合物感官特性数据库，如：薄荷味，醋味，番茄味，咖啡味，霉味，奶油味，青草味，桃味，橡胶味；含有风味物质查询库，≥50项风味物质，至少包含风味描述，实物参比及化学参比。

18.配置清单：质构仪主机1台、专业物性分析软件1套（软件自带物性教学视频10组以上；测试指标曲线示意解读）、桌机1台（内存不小于16G，硬盘1TB，约23.8英寸显示器）、20KG力量传感器1个、实验平台1个、满足测试需求的探头不少于6组、感官仿真软件（可真实的在线模拟质构仪、电子鼻、电子舌等感官仪器的实验操作和数据采集处理，纸质版≥300种食品质构测试案例解析1本，备品配件包1套，操作手册等。

	6 
	快速水分测定仪
	1台
	工业
	1.基本要求

1.1分析原理：热失重法。
1.2符合标准：烘箱干燥法。
2.干燥功能

2.1加热方式：吸收加热。
▲2.2加热源：红外暗场加热管（金属加热器）。
2.3加热温度范围：40～160℃，以1℃调整。
3.称重功能

▲3.1称重量程：0-35g。
3.2传感器精度：≤1mg。
3.3可读性：≤0.01%。
▲3.4重复性%：初始样品量≥1g时，±0.2%；初始样品量≥5g时，±0.05%。
4.干燥要求

4.1加热模式：标准。
4.2干燥时间：0.1—99.9min。
4.3可存储程序数：1个。
4.4终点判断模式：全自动。
4.5定时：1—99.9min。
4.6测量结果显示模式：%水分、%干重（固体）、%比值、烘干后重量值g。 

▲4.7最小样品量：≤0.100g。
5.硬件要求

5.1环境温度：-20～70℃。
5.2加热单元：翻盖式。
5.3操作指导：菜单提示，符号输入。
5.4打印输出：标准设置，符合GLP标准；或简短报告。
5.5带数据打印机功能。
5.6数据接口：RS232C单向。

	7 
	快速转膜仪
	1台
	工业
	1.适用胶规格：mini胶、midi胶。
2.适用胶厚度：除具备0.75mm、1mm、1.5mm外，还可有其它厚度。
3.适用胶材质：适用三羟甲基氨基甲烷-甘氨酸、三羟甲基氨基甲烷-乙酸等电泳缓冲体系的凝胶的使用。
▲4.通道数量：≥4通道，可对8片胶同时转膜。
5.工作模式：恒电压、恒电流、恒功率。
▲6.单通道电压输出：0～50V，准确度±0.2V以内。
▲7.单通道电流输出：0～2A，准确度±0.1A以内。
▲8.单通道功率输出：0～100W，准确度±5W以内。
9.定时时间：0～999min。
10.流量控制：0～150mL/min。
11.温度显示：支持。
12.状态灯指示：红、绿、黄三色。
13.声音提示功能：铃声、语音。
14.触控屏：约10英寸彩色液晶触控屏。
15.操作系统：Android 10.0或其他同等或优于的操作系统
16.管路材质：硅胶管。
17.外部数据接口：USB2.0×1。
18.填充功能：自动填充。
19.清洗功能：自动清洗，具备独立清洗管路。
20.预设程序：内置预设实验程序，用户可自建程序。
21.实验记录：具有实验记录、运行日志功能，支持数据一键导入、导出。 

22.用户权限：具有多级用户权限，可对仪器不同系统参数进行设置。 

23.故障提示：具有故障提示、维护保养提示功能。 

24.程序储存：可存储用户实验程序≥1000条。 

25.实验记录储存：可存储实验记录≥50000条。

	8 
	全能制胶仪
	1台
	工业
	1.适用范围：蛋白质印迹法过程中的聚丙烯酰胺梯度凝胶的制作。
2.制胶浓度范围：不小于4%～20%。
3.制胶种类：固定浓度胶、线性梯度胶、非线性梯度胶。
4.具备上层胶功能。
5.具备底胶功能。
6.梯度层级数量：≤7层（包含上层胶和底胶）。
7.制胶规格：mini尺寸胶，厚度0.75mm、1.0mm、1.5mm。
8.加液准确度：加液重复性≤3%，加液误差≤5%。
9.连续制胶数量：最大可设99片。
10.制胶时间：≤1.5min/片。
11.制胶架检测：配备检测开关。
12.制胶架位置：制胶架孔位×1个。
13.废液槽：废液槽×1个，标配容积180mL。
14.制胶架位置数量：制胶架孔位×1个。
15.自动清洗：支持一键清洗管路。
16.试剂回收：支持试剂自动回收及手动回收。
17.支持自动预排液。 
18.制胶方式：一键制胶。
19.状态提示：三色状态提示灯+语音或蜂鸣提示。
20.数据存储：支持存储预设程序≥500，支持存储实验记录≥50000条。
21.支持故障提示。 
22.日志功能：具有实验操作日志记录功能。
23.定期提示维护和保养：支持记录配件使用时间，对比预期寿命，提示更换配件。
24.权限管理：具备多级管理权限。
25.操作模式：约7英寸中文彩色液晶触摸屏。

	9 
	生物安全柜
	3台
	工业
	1.安全柜类别：A2型生物安全柜

2.风机系统：风机系统使用直流变频高效风机，可自动进行风量补偿。
3.外形尺寸：长≤1700mm、整机外部厚度≤800mm，高度≤1500mm。
4.搁手架：人体工程学设计；通体式搁手架宽度≥1500mm，不需要限位；禁止搁手架安置在进气格栅上方，避免影响进气流，配置能自由裁剪长短的皮革搁手架。

5.过滤器：下沉气流和外排气流过滤均配置超高效过滤器，对于最易穿透粒径具有≥99.999%的截留效率；滤器结构：微褶皱无间隔型，增加过滤面积。
6.噪音：噪音≤67dBA。
7.照度：内嵌式，位于非污染区，不影响风路，照度：≥1000 Lux
▲8.工作区洁净度：工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class3。
9.风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度，以便实时监测风速变化，风速达不到要求时提供声光报警，发现数值衰减时可立即中止实验，确保生物安全。
10.预洁净程序：自净功能：系统自带开机强制3-15分钟预洁净程序，防止操作者没有预洁净直接开始操作，倒计时结束后自动启动荧光灯。
11.侧壁引流孔设计：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏。
12.前窗玻璃：前窗玻璃倾斜角4到7°，当前窗需要完全关闭时，有隔手架限位保护，防止随意下拉导致上部洁净区暴露或紫外灭菌带来伤害；无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层夹胶强化玻璃。
13.配重：无边框滑动式前窗，安全柜平衡背板与前窗采用钢丝绳连接（非尼龙绳），避免长期磨损变形和断裂。

14.操作室：操作室侧壁为三面一体一次冲压成型，无焊接，大圆弧拐角便于清洁（非胶粘或拼接）；侧壁与台面不锈钢厚度≥1.5mm。四面负压环绕保护；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。
15.紫外灯预约功能：可编程自动控制紫外线消毒功能时间（0-99小时），前窗完全关闭自动进入紫外消毒模式；也可预约紫外灯自动开启时间。
▲16.柜体涂层：柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层；柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀。

17.数据输出：标配RS232或RS485数据输出端口，可实现生物安全柜和其他设备数据联网连接PC端。
18.安全报警连锁：低风速报警功能（当风速数值波动超过20%时提供声光报警）；前窗位置异位报警功能；前窗与荧光灯和紫外系统连锁；过滤器使用寿命状态实时显示。
19.监控审计追踪：对系统访问进行身份验证，具有登录电子签名功能，可完整记录数据防止篡改、伪造，全程记录数据，保障提供数据安全性与真实性。
20.配置：安全柜主机1台，万向脚轮支架1套，紫外灯1根，防溅插座2个。

	10 
	二氧化碳培养箱
	2台
	工业
	1.直热气套式。
2.有效容积160-180升直热气套式CO2培养箱。
3.外形尺寸：长≤670mm，宽≤670mm，高≤920mm。
4.内部尺寸：长≥505 mm，宽≥530mm，高≥630mm。
5.搁架数：标准搁板数量：4块，最大搁板数量：≥22块。
6.具有85～100℃高温湿热循环灭菌或者200℃以上高温干热灭菌；灭菌周期：整个灭菌周期≤20个小时（包括升温，灭菌，降温，干燥整个周期）。
7.温度控制范围：环境温度+3～59.9℃；开门30S后，37℃温度恢复时间（min）≤5min。
8.具有单光束双波长或者单束四波长IR红外传感器，并具有CO2浓度自校准功能，5%浓度时CO2恢复时间≤6min。
9. O2传感器：氧化锆传感器，灭菌过程中无需拆卸；O2控制范围：1～20.7%；O2控制精度：±0.1%。
▲10.柜体涂层：污染控制：外漆面采用银离子抑菌涂层，抑菌率≥99.9%，柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀。
▲11.高温灭菌过程中不需要拆除ULPA过滤器，不需要拆除二氧化碳浓度探头。
12.智能化数据和事件记录：智能化数据和事件监测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。内置闪存保证运行数据的长期储存。
13.预留RS232或者RS485接口，配置同品牌远程监控和数据记录软件，设备参数（温度、CO2等）的自动化、连续监控，可以保存并输出不同格式的记录数据，直接读取主机主板数据（非第三方探头方式），软件可通过电脑反向设置主机参数，当一个报警条件出现，自动发送邮件警告，可同时连接≥10台设备。
14.箱内主滤器及箱内洁净度：配备ULPA超高效空气滤器，0.3μm颗粒截留效率≥99.999%；过滤器安装在箱内，原位高温灭菌无需取出，避免二次污染；外门关闭5分钟内，腔室可快速恢复至ISO 5级水平保护样品。
15.气体在线过滤器：进入培养箱内的气体需经过0.2um在线过滤器，消除输入气体中的污染物和杂质；在线滤器数量≥2个。
16.增湿水盘：水盘式加湿，方便取出换水及消毒，预防水垢形成。 
17.报警功能：具有温度超限、CO2浓度超限、开门超时报警提示功能。
18.监控审计追踪：对系统访问进行身份验证，具有登录电子签名功能，可完整记录数据防止篡改、伪造，全程记录数据，保障提供数据安全性与真实性。

19.配置：

（1）主机箱体1台

（2）ULPA高效过滤器1套

（3）CO2进气在线过滤器1件

（4）不锈钢隔板4件

（5）电源线（中国制式标准）1件

（6）出厂检测报告及合格证书1套

	11 
	台式冷冻离心机
	1台
	工业
	一、性能与参数：

1.最大相对离心力（rcf）：1.5 ml固定角转：20,800×g（14,000 rpm）；5 ml固定角转：20,913×g（13,100 rpm）；50ml固定角转：20,130×g（12,100 rpm）；水平转子：4,500 ×g（5,000 rpm）；工作板转子：2,250×g（3,700 rpm）。
2.转速/离心力：200～14,000rpm；200～5,000rpm，10rpm递增；5,000～14,000rpm，100rpm递增。
3.离心力：10～20,913×g；10～3,000×g，10×g递增；3,000～20,913×g，100×g递增。
4.离心时间：1min～99min，1min递增。
5.最大转子容量：4×750mL离心管。
▲6.噪音水平：≤59 dB（A）（角转），≤56 dB（A）（水平）。
7.最大容量：4×750 mL（水平转子），6×85mL、48×1.5/2.0mL、20×5mL微量离心管、48×15mL玻璃管（固定角转），16×MTP（工作板转子）。
8.具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全。
9.可选择程序记忆功能，可存储≥35个用户程序。
▲10.快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速锁紧或打开转子盖。
▲11.转子使用寿命≥100,000次。
▲12.铝合金材质转子。
13.具有5mlEp固定角转，离心力不小于20,913×g。
▲14.工作板转子，最大承载高度不小于89mm。
15.可选10个加速档和10个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬。
16.所有转子、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121℃，20分钟）。
17.定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时。
▲18.具有气密性转子盖，可高温高压灭菌。
19.温度范围：-9℃至40℃。
20.快速制冷功能，15分钟即可预冷腔体。
21.待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度。 

22.转子在最高转速下，仍可以保持4℃。
▲23.具备自动待机功能。
▲24.内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀。
25.压缩机控制。
▲26.若投标人选择进口产品参与投标，投标文件中必须提供生产厂家或其授权国内代理商针对本项目的授权委托书及售后服务承诺书原件的复印件或彩色扫描件，并加盖生产厂家或其授权国内代理商公章。

二、配置：
1.高速冷冻离心机主机一台。
2.4×250ml矩形吊篮和15/50 ml离心管适配器1套。 

3.固定角转，6×85ml，含转子盖1套。适配器，用于50ml 离心管，适配6×85ml固定角转， 6个；适配器，用于15 ml 离心管，适配6×85ml固定角转，6个。

4.气密性固定角转1套，30×1.5/2.0ml，含铝制转子盖。

	12 
	小型高速冷冻离心机
	3台
	工业
	一、性能与参数：

1.最大相对离心力（rcf）：30,130×g（17,500 rpm）。
2.转速/离心力：100～5,000 rpm，10rpm递增，5,000～17,5000 rpm，100rpm递增。
3.离心时间：30s～10min，30s递增；10min～9 h 59min，1min递增；连续离心。
4.最大转子容量：48×1.5/2.0mL离心管。
5.噪音水平：≤54 dB（A）。
6.从零加速至最高转速的时间：≤15秒。
7.从最高转速降速至零的时间：≤15秒。
8.≥10款不同转子可选择，可离心0.2 mL至50 mL的所有离心管、微孔板和PCR板等。
▲9.≥48孔金属转子。
10.铝合金材质转子。
11.快速锁定转子盖，可以快速锁紧转子盖。
12.具备软刹车功能，防止样品重悬。
▲13.自动识别≥10款不同转子，并进行限速控制。
14.具有自动转子失衡识别。
15.可存储≥50个常用程序。
16.≥5个快捷程序按键，快速运行常用程序。
17.瞬时离心功能，按住即可离心。
18.定时计时功能，达到预定转速后再倒计时。
▲19.具有气密性转子盖，可高温高压灭菌。
20.控温范围：-11℃至40℃。
21.快速制冷编程功能，可以预先设定制冷的时间和日期，在预定时间进行快速制冷。
22.所有转子在最高转速时，均可维持在4℃。
23.具备自动待机功能。
24.内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀。
二、配置：
1.高速冷冻离心机主机一台。
2.超高速转子（24×1.5/2.0ml）角转头一个，转速≥14,000rpm，离心力≥20,000g。
3.标准6×50ml角转头一个，转速≥7,800rpm，离心力≥7,000g。

	13 
	化学发光成像仪
	1台
	工业
	1.工作条件

1.1电力供应：100-240VAC10%，50/60 Hz。
1.2工作温度：18℃～28℃。
1.3相对湿度：20～70%，没有冷凝水。
1.4仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。
2.设备用途及功能   

   用于灵敏的定量成像凝胶、膜和菌落，包括可见光（白光反射）、化学发光、紫外、荧光近红外双色成像等。具有可升级功能，满足采购人日后配置白光透射+红绿蓝三色荧光的需求。

3.技术规格

▲3.1科研级定焦镜头：F值≤0.75，焦距≥39mm。
▲3.2 CCD物理像素：≥830万；CCD冷却方式：空气循环二级热电模块。
3.3 CCD冷却时间≤5分钟，可达到绝对温度–25℃。 

▲3.4像素合并方式：包含1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、8×8及16×16，≥7种像素合并方式。
3.5动态范围：16-bit，近5个数量级。
▲3.6捕获图像模式：全自动（带预曝光功能）、手动、累加等3种模式，每种模式下都可以自动获取真彩色的Marker条带，展示并保存重叠的结果。
3.7具备信噪比优化模式：对图像进行实时叠加处理，平均背景噪音以提高信噪比，提升弱信号检测能力，避免长时间曝光造成的图像过饱和。
3.8图像默认保存格式为16bit tif，自动或手动调节对比度，可将最佳显示效果自动另存为364DPI的jpg图片。
▲3.9真彩色自动叠加功能，自动转换光源、调节光圈、切换滤光片，获取真彩色Marker图像，合并成像结果并保存，拍照结束即可对比目标条带。
3.10预曝光模式，5秒内展示预览图像，并根据所选目的区域，预测最佳曝光时间。
3.11累加模式可连续拍照约50张图片，结果图可以自动叠加真彩色Marker，全自动切换光源和计算曝光时间。
3.12曝光时间：0.1s～10h。
3.13成像面积≥四种可选：约8×11cm、10×15cm、13×18cm、16×22cm，保存时可优化图像范围。
3.14图像校正方式：暗场校正、平场校正、变形校正及蓝光切换校正。
3.15标配大尺寸屏幕：配有约12英寸内置触摸屏，触屏控制机器，亦可使用鼠标、键盘控制仪器。 

3.16一体机设计：配置微型触屏电脑，256G硬盘，16G内存。 

3.17标配样品盘：金属盘及玻璃盘，样品盘可清洗，防止化学试剂残留，影响成像效果，最大样品尺寸：≥15×22cm。
3.18可设置登录账户及密码，多用户操作，两级管理，以确保系统及实验数据的安全性。
3.19全自动控制软件，可对系统进行自动控制，包括成像、优化、定量及结果保存。
3.20软件：安装到个人电脑，可远程查看连接到相同局域网的所有此型号仪器的状态，复制结果图像，并预约上机时间。
3.21所有成像过程均保持自动对焦。
3.22图像输出格式：tif、jpg，保存的tif、jpg图像无需借助其他软件，可随时调用重新分析。
3.23标配白光反射LED光源，紫外反射光源，双通道近红外反射光源。且具有可升级功能，满足采购人日后配置红、绿、蓝三色可见光反射光源的需求。
3.24标配远、近红外滤光片。
3.25  8位滤光片轮设计，包含两个定制滤光片放置位置，可通过打开机器侧门，放置定制滤光片，实现定制染料成像；专业定制2个滤光片架（可进行500-775nm激发，800-1000nm荧光吸收检测定制服务）。
3.26可选白光透射成像功能，OD值定量检测。
3.27 NP透镜模块可选：消除使用多孔板成像时的相差。
3.28数据输出方式：USB、WAN广域网口、远程传输、打印机等。
▲3.29若投标人选择进口产品参与投标，投标文件中必须提供生产厂家或其授权国内代理商针对本项目的授权委托书及售后服务承诺书原件的复印件或彩色扫描件，并加盖生产厂家或其授权国内代理商公章。

4.产品基本配置

4.1主机一台，内含≥12英寸触摸屏，CCD相机，≤F0.75镜头。
4.2白光反射光源、紫外反射光源、双通道近红外反射光源、滤光片轮及化学发光样品盘。
4.3控制软件、电源线、数据线、操作手册。
4.4分析软件：专业分析软件。

	14 
	倒置荧光显微镜
	1套
	工业
	1.主机： 

▲1.1光学系统：无限远色差反差双重校正系统。

1.2主机带磷光阻挡片，采用国际标准物镜齐焦距离45mm，具备明场，相差，荧光观察方式。

1.3具备节能模式开关，当显微镜在空闲约15分钟后会自动进入待机状态。

1.4机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可一键实现快速获取单张图像，多通道荧光，录像等。

▲1.5机身内置智能控制盒，可无需额外配置电脑。

▲1.6具备光强管理系统，可适用于所有物镜，能记忆对应物镜的光强度，无需反复调节。

2.光学部件：

2.1目镜：10×，视野数≥23。

2.2 双目观察筒：约45度固定倾斜角，瞳距可调。

2.3 相机接口：主机左侧出口，100%:0/0:100%分光。

2.4 ≥6位编码物镜转换器：国际标准的M27物镜安装口，内置精确定位。

2.5物镜：

（1）5×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.15。
（2）10×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.25。
（3）20×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.35。
（4）40×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.55。
3.透射明场照明装置

▲3.1具备光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节和记忆对应物镜的光强度。

3.2内置透射光科勒照明器，LED光源，功率约10W，≥60,000小时使用寿命，无需额外供电。

4.反射荧光照明装置

4.1采用复消色差荧光光路设计，高通透性荧光滤光块三组：Dapi；eGFP；Cy 3。

4.2 ≥232×230mm LED荧光光源，无须预热或冷却，亮度可调。

4.3 ≥6位编码荧光滤光块转盘。

4.4 荧光滤色镜套：即插即换滤片系统，支持热插拔，无需借用工具。

5.载物台：尺寸：≥230×230mm；X、Y移动范围≥130×85 mm。配通用样品夹（适用于玻片，平皿，孔板）。

6.长工作距离聚光镜（N.A.0.4）

6.1工作距离≥53mm。

6.2 同时具有明场，相差等观察功能。

7.配置遮光板，能在环境光下获得更好的信噪比图像。

8.原厂同品牌成像系统

8.1彩色CMOS芯片，芯片尺寸：≥2/3英寸。
8.2物理像素：≥500万，像素大小：≥3.45μm×3.45μm。
▲8.3动态范围：≥4800：1。
8.4曝光时间：100μs to 4 s。
8.5满井电子：≥10.5Ke。
8.6 Binning可调范围：1×1到 5×5。
8.7光谱灵敏度范围：400～720nm。
▲8.8数字化范围：≥12bit。
8.9 1-16x增益可调，满足弱荧光信号采集。
8.10拍摄速度≥36幅/秒（2464×2056）。
9.同品牌分析软件

9.1识别编码部件，包括物镜转盘、荧光滤光块转盘等编码部件。能实现显微镜编码读出。

9.2荧光多通道图像叠加。

9.3图像展示：具有多视野比对功能，可≥16张图像进行同时比对。

9.4图像采集：完全控制相机；可调整曝光，增益，binning， 伽玛值，白平衡，黑参考，阴影校正，噪声过滤，图像方向，ROI区域采集等。

9.5具备图像去模糊功能：基于最近邻算法的2D背景去除函数，适用于处理2D图片，可增强图片对比度。

9.6大图拼接模块：具有手动大图拼接功能，可以进行多视野的拍摄和大图拼接的图像摄取功能。

9.7手动景深扩展：具有手动景深叠加功能，可以进行多焦面的图像拍摄，并保留每个焦面最清晰的样品信息，将多焦面的景深信息保存成一张图像。

9.8图像分析：具有锐化、降噪、色温调节、背景提取、去模糊、旋转、移动、白平衡调节、阴影校正、阴影提取等功能。
▲10.若投标人选择进口产品参与投标，投标文件中必须提供生产厂家或其授权国内代理商针对本项目的授权委托书及售后服务承诺书原件的复印件或彩色扫描件，并加盖生产厂家或其授权国内代理商公章。
11.配置：
11.1倒置荧光主机1台。
11.2物镜1组（四个）。
11.3 LED荧光光源 1个。
11.4荧光滤色块3个。
11.5同品牌成像系统1套。
11.6同品牌软件1套。
11.7控制主机1台（≥14代处理器，≥8GB内存，≥512GB固态硬盘，≥21英寸显示器）。

	15 
	倒置显微镜
	2套
	工业
	1.主机： 

▲1.1光学系统：无限远色差反差双重校正系统。

1.2采用国际标准物镜齐焦距离45mm，具备明场，相差，观察方式，具备后期升级荧光功能接口。

1.3具备节能模式开关，当显微镜在空闲约15分钟后会自动进入待机状态。

1.4机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可一键实现快速获取单张图像。
▲1.5机身内置智能控制盒，可无需额外配置电脑。

▲1.6具备光强管理系统，可适用于所有物镜，能记忆对应物镜和的光强度，无需反复调节。

2.光学部件：

2.1目镜：10×，视野数≥23。

2.2 双目观察筒：约45度固定倾斜角，瞳距可调。

2.3 相机接口：主机左侧出口，50:50分光。

2.4 ≥6位编码物镜转换器：国际标准的M27物镜安装口，内置精确定位。

2.5物镜：

（1）5×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.15。
（2）10×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.25。
（3）20×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.35。
（4）40×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.55。
3.透射明场照明装置

▲3.1具备光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节和记忆对应物镜的光强度。

3.2内置透射光科勒照明器，LED光源，功率10W，≥60,000小时使用寿命。

4.载物台：尺寸：≥230×230mm；X、Y移动范围≥130×85mm。配通用样品夹（适用于玻片，平皿，孔板）。

5.长工作距离聚光镜（N.A.0.4）工作距离≥53mm，同时具有明场，相差等观察功能。

6.同品牌成像系统

6.1像素≥1200万，最大分辨率≥4032×3044。
6.2 拍摄速度≥30幅/秒（分辨率1920×1080）。
▲6.3 0-27x增益可调。
6.4 HDMI/USB3.0 Type C/Ethernet数据传输接口。
▲6.5相机自带OSD图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，数据直接存储至USB设备，无需额外配备电脑。
7.同品牌软件

7.1手动景深扩展功能，可实现超景深拍摄。
7.2软件具备视频拍摄功能。
7.3在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸。
7.4可手动或自动白平衡调节。
7.5可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度等。
7.6同时进行≥16幅图像的对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览。
7.7对图像进行反差、明暗、伽马值、色彩、平滑、锐度等处理。
8.配置：
8.1倒置荧光主机1台。
8.2物镜1组（四个）。
8.3同品牌成像系统1套。
8.4同品牌软件 1套。
8.5控制主机1台（≥14代处理器，≥8GB内存，≥512GB固态硬盘，≥21英寸显示器）。


	16 
	血液冷藏箱
	1台
	工业
	▲1.风冷、电加热补偿系统，精确微电脑控制，箱内温度恒定控制在4 ±1℃（环境温度10℃～35℃）范围内。

2.电脑板温控；上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率≤0.1℃，便于准确观察监控箱内温度。

3.有效容积：≥500L。

4.门：带有热反射膜的发泡玻璃大门及五扇有机玻璃内门，防止冷量外泄；具有自动化霜功能，防止高湿度结霜。

5.额定输入功率：≥270W。

6.整机装载量为200袋400ml血袋。

7.配备脚轮以及止动底角，内设LED照明灯。

8.双电子温度探头设计，标配一个备用温控探头，在温控探头发生故障时，自动切换到备用探头，保证设备正常运行。

▲9.带有一个机械温控器，当电子温控器发生故障时，保证设备正常运行。

▲10.配有蒸发器探头，当一次性存放大量血袋，蒸发器产生结冰时，自动开启加热丝除霜。
11.采用循环除霜控制，保证柜内温度不因为除霜产生波动。

12.标配接水盒，异常潮湿环境下外门产生结露不会滴到地面。

13.配有记录仪，并带有记录仪USB接口，温度记录仪全过程监测安全系统，具备数据监控、打印、记录等功能；双重系统断电记录温度数据：数字显示记录，记录仪记录。

14.安全装置：高/低温报警，门未关闭报警，断电报警，冷凝器脏堵报警，冷凝器异常高温报警，传感器故障报警，蓄电池寿命报警，冷凝风扇寿命报警；三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警；安全门锁设计，防止随意开启；还具有电池寿命报警以及冷凝风机寿命报警。

15.内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警≥60小时。

16.标准配置：温度监控模拟盒2个，钥匙1套，网架5层5个，温度记录仪安装光盘1个，USB数据线一条。

	17 
	超低温冰箱
	2台
	工业
	▲1.微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-40℃～-90℃可调；宽气候带设计，适合10～30℃环境使用。

2.有效容积：≥700L。

3.样本容量：2ml样本存放量48000支（480个10×10冻存盒）。

4.外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

5.内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

▲6.内门数量2扇（均附带锁扣），采用不锈钢框ABS树脂板；外门数量1扇（附带锁扣，可配挂锁）采用电镀锌钢板，聚氨酯发泡＋VIP真空隔热结构。

7.使用VIP PLUS真空隔热发泡技术，保温层厚度≤130mm。箱体容积≥700L，箱体宽度≤1180mm。

8.立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜。

9.检测孔1个。

10.配备脚轮以及止动支撑底角。

11.压缩机，匹配自复叠式制冷系统，运行稳定，保障安全。

12.制冷剂：混合制冷剂；冷却方式：直冷式。

13.无翅片式铜管冷凝器，免清洗。

▲14.双制冷系统，箱内温度可达-90℃以下，单系统运行箱内温度可达-80℃以下。

15.标配膨胀罐，当制冷系统因环境温度过高及其他原因而导致系统压力过大时，维持压缩机正常运行。

16.显示器/触屏：≥13英寸触摸屏，配有电子锁；显示实时状态：环境温度等数据曲线和数据列表、样本智能管理；运行日志查询：历史温度、历史操作，用户权限管理。

17.控制器功能：开机延迟保护、显示屏密码保护、MODBUS通信输出温度数据、USB数据导出。

18.带有显示屏密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配。

19.安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出。两种报警方式（声音蜂鸣报警、报警代码显示报警）；所有独立部件安全接地。

20.标准配置：搁架3层（高度可调），除霜铲1个，说明书1本，冻存架24个。

	18 
	生化分析仪
	1台
	工业
	1.仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪。
2.可测动物种类：大鼠、小鼠、猪、牛、马、羊、犬、猫等，具有动物物种库，物种选择界面同时拥有动物类型及样本类型选择，配置ISE项目模块情况下速度≥400T/H。
3.分析速度：生化≥200T/H，配置ISE模块，速度可达400T/H。 

▲4.最大可同时分析项目：≥80个。 

5.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法（配置ISE模块）。
6.样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c）。
7.样本位：≥40个，可扩展至80个。

8.样本加样量：2μL-45uL，≤0.1µl步进。满足少标本量测试要求。
9.试剂位：≥80个，可满足新增或多项目测试的需求。
▲10.试剂盘制冷温度：2～12℃，可24小时不间断冷藏，保证试剂保存效果，提高结果准确性。
11.试剂加样量：10μL-250uL，≤0.5µl步进，试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能。

12.反应杯位：≥40个可重复使用的反应杯。
13.比色杯清洗：≥4阶自动恒温水反应杯清洗、温水自动清洗支持测试前强化清洗、支持自动清洗管路与废液泵维护、水空白异常检测。
▲14.加样针交叉污染率：≤0.05%。
15.温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养。
16.光学系统：≥8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm。 

17.吸光度线性范围：0～4.0 Abs。
▲18.支持全血测试功能（HbA1c），机内溶血，无需机外手工溶血，降低人工操作误差及人工工作量。
▲19.具有酶线性拓展功能，保证结果准确性。
▲20.最小反应体积：≤100µl。
21.支持一个项目放置多套试剂，降低大批量测试时的工作量。
22.操作系统：全中文操作界面，具有动物专用分析软件。

	19 
	单道移液器套装
	3套
	工业
	1.性能

1.1重量约80g，耐高温抗腐蚀。
1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作安全。
1.3下半支可徒手拆卸，便于清洁保养。
1.4伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。
1.5四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积。
1.6体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作。
1.7密度调节窗口，适用于不同密度的液体。 

1.8 0.1µL～10mL 10种不同量程选择，满足不同使用需求。
1.9颜色标识移液器量程。
1.10数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪。
2.配置清单：1套包含0～2.5µl、0～10µl、10～20µl、10～100µl、100～1000µl量程各一支。

	20 
	低温冷却循环器
	3台
	工业
	1.无刷直流水泵循环泵输送载冷剂；储液槽材质为304不锈钢，循环连接管路材质为硅橡胶材质，循环泵材质为PPE PK PA；储液槽带最大加液量刻度安全标示。

2.液晶显示控制器，全数字化中文显示，温度显示精度≤0.1℃，通讯采用RS485接口，遵循MODBUS RTU协议。

3.使用温度范围（℃）：不小于-20～+25。
4.储液槽容积（L）：≥5。
5.控制器：液晶显示屏；温度稳定性（℃）：±2。
6.传感器分度号：Pt100。
7.安全保护：延时、过电流、过热、压力、接地保护。
8.整机功率（W）：≥670。
9.制冷量（W）：10℃≥680W；0℃≥6002；-10℃≥500W；-20℃≥360W。
10.循环泵：最大流量（L/min）≥22；最大压力（bar）≥1.1。
11.连接软管：硅橡胶软管。
12.储液槽材质：304级或以上不锈钢。

	21 
	低温冷却循环器
	2台
	工业
	1.液位显示：设有液位显示管，用于实时监视储槽内液位。

2.压力显示：前面板装有压力表，用于监视循环系统中的压力。

3.制冷剂：采用环保型制冷剂。

4.保护功能：具有压缩机延时启动、过压、过载及过电流保护功能。
5.载冷剂空载最低温度（℃）：≤-30。
6.载冷剂输出温度范围（℃）：-30～5。
7.温度显示方式：数字式。
8.温度稳定性（℃）：±2。
9.传感器分度号：Pt100。
10.安全保护：延时、过压、过载及过电流保护。
11.制冷量 （W）：0℃≥2800；-10℃≥1800；-20℃≥1000；-25℃≥500。
12.加液量（L）：≥30。
13.循环泵：功率（W）：≥100；流量（L/min）≥20；压力（bar） ≥0.4。
14.外循环接口尺寸：内螺纹 Rc 1/2。

	22 
	制冰机
	1台
	工业
	1.冰块形状：雪花型。
2.出冰时间：开机后≤3分钟。
3.制冰方式：旋转挤压式。
4.制冰量（24h）：≥100kg。
5.储冰量：≥55L。
6.工作环境温度范围 5～35℃，水温35℃以下。
7.外箱材料：前面、侧板、顶面：304不锈钢，后板：电镀钢板。
8.内箱材料：304级或以上不锈钢。
9.功率：≤450W。
10.配管尺寸：供水口：1/2英寸，制冰部排水口：3/4英寸。 

11.可调节脚：微电脑控制，故障自我诊断。
12.报警装置：可单独抽出更换的制冷单元。

	23 
	监控设备
	5套
	工业
	▲1.像素：不小于500万像素。
2.快门：快门自适应。
3.数字降噪：3D数字降噪。
4.有线网口：一个RJ45，10M/100M自适应以太网口。
5.存储接口：支持Micro SD卡（≤512G）。
6.音频输入：内置拾音距离约等于5米麦克风。
7.音频输出：内置扬声器。
8.视频压缩标准：H.265/H.264。
9.视频压缩码率：超清、高清和标清三档，码率自适应。
10.音频压缩码率：码率自适应。
11.最大图像尺寸：最大支持2880×1620。
12.帧率：Max：25fps网传帧率：自适应调整。
13.无线标准：IEEE802.11b，802.11g，802.11n。
14.工作温度，湿度：-20℃～50℃，湿度≤95%。
▲15.配置不小于128GB的Micro SD卡。

	24 
	通用手术器械包-大小鼠
	1套
	工业
	1.弹簧剪-直/三菱形/尖头&尖头/8cm。
2.弹簧剪-弯/三菱形/尖头&尖头/8cm。
3.精细剪-直/尖头&尖头/11.5cm。
4.精细剪-弯/尖头&尖头/11.5cm。
5.精细剪-直/尖头&尖头/10.5cm。
6.精细剪-弯/尖头&尖头/9.5cm。
7.精细镊-直/尖部0.2*0.12mm/11cm。
8.精细镊-弯/尖部0.2*0.12mm/11cm。
9.解剖镊-直/1.8mm宽/10.5cm。
10.解剖镊-弯/1.9mm宽/10.5cm。
11.止血钳-直/1mm宽/12.5cm。
12.止血钳-弯/1mm宽/12.5cm。
13.蚊式止血钳-直/0.8mm宽/10.5cm。
14.蚊式止血钳-弯/1mm宽/10cm。
15.持针钳-直/1.5mm宽/12cm。
16.解剖&手术剪-直/钝头&钝头/14cm。
17.拆线剪(窄型)-11cm。
18.双关节咬骨钳-弯(小)/2mm/15cm。
19.单关节骨剪-平面/11cm。
20.手术剪-直/尖头&尖头/12.5cm。
21.手术刀片-11#(盒x100片/盒)。
22.手术刀柄 3#(带标尺)-12.5cm。
23.刀片拆卸器-6.5cm。
24. 1×2齿组织镊-1.8mm宽/12cm总长（长度）。 
25.拉钩-钝/单齿15.5cm。
26. 4×4齿撑开器-钝/撑开范围65mm/7.5cm。
27. 3×3齿撑开器-钝/撑开范围30mm/5cm。
28. 双头微型刮铲-弯/2*0.3mm/11cm。
29. 非吸收尼龙缝线(带针)-3/8三角针/7-0(50/盒)。
30. 非吸收涤纶缝线(带针)-3/8圆针/5-0(50/盒)。
31. 不锈钢微型血管夹：弯/6.6*1mm/17mm。
32. 不锈钢微型血管夹：直/6*1mm/19mm。
33. 血管夹夹持器-配合不锈钢微型血管夹/14cm。
34. 手术器械包。

	25 
	恒温恒湿培养箱
	1套
	工业
	1.容积：≥250L。
▲2.温度控制0～80℃。
▲3.湿度35～95％RH。
4.温度分辨率≤±0.1℃。
5.温度波动度≤±0.5℃。
6.内胆材质：镜面304级或以上不锈钢。
7.配置搁架：4层。
8.配置箱内LED照明灯。
9.内置紫外灭菌灯。

	26 
	脂质组学软件
	1套
	工业
	▲1.能够对 LC/MS 实验中采集到的大量数据进行分析，实现脂质分子的自动鉴定和相对定量。 

▲2.兼容静电场轨道阱等质谱仪采集的实验数据。
▲3.配有脂质组数据库，包含≥170万个脂质离子及其预测碎片离子的信息。
▲4.提供子离子、前体离子和中性丢失扫描等不同的脂质鉴定算法。
5.能够关联多个 LC/MS 和 MSn 实验中获得的脂质数据。
▲6.能够对 LC/MS 或直接进样实验中鉴定脂质的前体离子进行相对定量。
▲7.数据库中包括脂质加合物离子和MSn的指纹信息。
8.所有数据以XML文件格式存储，支持客户定制。
9.从峰提取、相对定量到鉴定，软件可提供自动化工作流程。
10.峰提取引擎能够处理不同 MS 实验和仪器平台采集的数据。综合峰提取算法、区分不同实验和仪器类型、整合谱图处理功能，最终确保精确的谱峰提取。

	27 
	平放鼠笼架子
	2套
	工业
	▲1.304级或以上不锈钢材质。
2.长宽高（厘米）：约1650×480×1600。
3.带刹车聚氨酯万向轮，防刮花地面。
4.大小鼠通用。
5.16笼位。

	28 
	冷冻干燥机
	1台
	工业
	1、工作环境

1.1工作温度：5～30℃。
1.2电源要求：电压AC220V，50Hz。
2、技术要求

2.1主机   

2.1.1 控制系统稳定可靠。采用≥7英寸真彩触摸液晶屏控制系统，具有人机交互界面，中文（英文）可互相转换界面，需具有曲线和数字表格两种形式记录数据，记录内容包括但不限于：冷凝器温度、样品温度、真空度等。
2.1.2 设备具备故障报警系统，配备声光报警器，报警器声音可调。

2.1.3 制冷系统使用绿色环保型制冷剂。

▲2.1.4放水放气阀为不锈钢手动流量控制阀，避免实验样本质量过轻有飞出现象，阀体经久耐用，不易腐蚀漏气。

2.1.5 工业嵌入式操作系统，不少于32位的核心控制电路设计，32M内存128M FLASH。本机可存储多次冻干数据，FAT32文件系统，EXCEL文件存储，可存储一个月以上测量数据128M FLASH，并配置USB通讯接口，实验数据U盘一键提取。 

2.1.6控制系统自动保存冻干数据。

▲2.1.7冷凝器具备电化霜功能，有化霜效果，可自动化霜，且可设置化霜温度与时间。

2.1.8极限真空需≤0.1Pa

2.1.9真空抽空速率：标准大气压降至10Pa≤10min

▲2.1.10冷凝器温度≤-65℃

2.1.11最大捕水量：≥4Kg

2.1.12主机上方干燥仓可放≥4层物料。

2.1.13具有压缩机二次启动延时保护及压力过载保护系统。

2.1.14整体大小需≤635×460×440 mm，不影响实验室正常用地。

2.1.15配备防腐蚀真空泵，特氟龙涂层，耐受有机溶剂。

2.2冻干箱

2.2.1箱体及箱门保温隔热材料，不应有冷桥存在，保温材料应符合环保要求。

2.3制冷系统

2.3.1制冷系统所配用辅件性能稳定。

2.3.2使用绿色环保型混合制冷剂。

2.4 配置

2.4.1 冻干机主机一台。
2.4.2防腐蚀真空泵。
2.4.3 真空连接件、法兰卡箍等。
2.4.4 ≥20 mm厚透明有机玻璃桶（亚克力材质）。
2.4.5不锈钢避震型波纹管。
2.4.6热电阻Pt100 A级温度探头内外共两支。
2.4.7预冻提篮1套＋干燥提篮1套＋冷阱保温盖1套。

	29 
	微量注射泵
	2台
	工业
	1.实现超高精密度与准确度的液体传输。
▲2.一台主机控制2个注射器。
2.1精确度：±0.25%。
2.2可用注射器范围：0.5µl～140 ml。 

2.3使用注射器类别：塑料、玻璃或不锈钢。 

2.4平稳的流速控制，最小可到1.5pl/min。 

2.5直观的图形用户界面通过 LCD 彩色触摸屏控制，可以快速简便地设定注射程序。 

2.6彩色触摸屏可以实时地显示所有关键参数设置。 

2.7显示屏：≥4.3英寸彩色触摸显示屏。 

2.8提示声，可调推力，屏幕锁定等都可在触摸屏上来进行设定。 

2.9接口：RS-232、RS-485、USB、I/O & TTL、脚踏开关 
2.9.1 RS-232：9针D-Sub连接器。 
2.9.2 RS-485：IEEE-1394，6位。
2.9.3 USB：Type B。 

2.9.4 I/O & TTL：15针 D-Sub连接器。 

2.9.5 脚踏开关：音频接头。 

2.10平均线性推力：34kg（75 lb）@100%推力选择区间。 

2.11配置专用针头，产品配置：精密微流量泵主机一台，电源线一根，针头一个。

	30 
	万分位电子天平
	1台
	工业
	1.1 量程/精度：80g/0.01mg + 220g/0.1mg （双量程、双精度）

1.2 重复性（mg）：（极限值）0.01/0.1，（典型值）0.015/0.1

1.3 线性误差（mg）：±0.04/±0.2

▲2.1彩色≥5英寸触摸屏/双量程、双精度。
▲2.2单体模块电磁力传感器。

▲2.3内装温度触发提示校准功能，遇有室温变化影响灵敏度时，天平感知室温变化，自动使用内置砝码校准（无需手动操作），温差可设定控制范围是0.1-3摄氏度。

2.4天平有一键转换精度功能，可以做到一机两用。比如千分一天平520克，可以转换成百分一天平520克。

2.5 七级防震滤波可调功能。
2.6 量程进度条功能。
2.7 可自定义单位。
2.8 下挂钩称重装置，满足轻量大体积称重要求。
2.9 多种设置一键直达。
2.10 称重稳定时间3级可调。
2.11 内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响。　

2.12 具有克、克拉、盎司等20多种单位转换功能，并可锁定和屏敝。
2.13 RS232/USB双通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机。
2.14 开关机自动锁定当前应用模式。　

2.15 内置日期、时间可调功能。
2.16内置温度显示功能。　

2.17 安装插件，PC端天平数据可直读。 

2.18 具备无线传输通讯功能。
2.19手提式手柄，可以安全搬运天平。
3.1 具有百分比称重功能、动物（动态）称量功能、设定物体称量计数功能、成本结算（计价）功能、上下限检重功能；具有毛、净、皮称量功能、峰值保持功能、累计功能、密度称量程序自动换算直读功能。

	31 
	超声波清洗机
	1台
	工业
	1.它激式线路，频率自动跟踪。
2.采用高Q值换能器，电声转换率≥98%，换能器单个功率：≥50W。 

▲3.采用IGBT大功率模块控制，带频率微调的功能，调整范围1%。
4.工作噪音≤70分贝。

5.超声频率：40KHz自动追频，自适应（也可根据需求选定其它频率）。
6.超声标称功率：400W，功率可调：0～100%，步进10%，也可细化至步进1%。
▲7.时间可调：1～480min，脉冲间隙时间：6s～3s间歇工作。
8.加热功率：500W，温度可调：室温-80℃。
9.清洗槽尺寸：≥330mm×300mm×150mm，容量：15升，水槽采用304级或以上不锈钢，厚度1mm，一次性冲压成型。
10.采用≥3.7英寸高清液晶显示屏触控操作，屏幕实时显示时间、温度、功率、频率及电流，运行状态倒计时显示。
11.产品具有超电流、超电压、超温报警功能。

12.面板采用有机玻璃三色可选，兼具有防水功能。

	32 
	微电极拉制仪
	1台
	工业
	1.电源 100～240VAC，50/60Hz；尺寸：约550×360×300mm（长×宽×高）；重量：约19kg。
2.拉力：0～255（线性对应：0.6～15.8N）。 

3.气压：1～999（线性对应：0～4psi）。
4.软化点：1～999（非线性对应：室温～1800℃）。
5.拉制电极最小尖端口径为≥0.06μm。
6.电极锥体长度范围：3～15 mm。
7.毛细管外径范围：1.0～2.0 mm。
8.可存用户自定义程序≥150个。
▲9.触摸屏尺寸为全彩≥7英寸电容屏，满足佩戴手套也可正常操作。屏幕分辨率为≥1024×600像素。
▲10.内置拉制电极参考程序，覆盖≥3种加热片，≥7种玻璃管和≥4种常用实验。
11.≥2种加热模式：定时、延时。
▲12.具有锁屏模式功能：开启锁屏模式，可以设置锁屏密码，仪器无操作10min后屏幕锁定，需要输入密码解锁。
13.电极电阻1到100兆欧以上均可满足。
14.配置要求
（1）微电极控制仪1台
（2）铂铱合金加热片5个
（3）玻璃电极20盒
（4）电极存储盒1个

	33 
	高效分散机
	1套
	工业
	1.操作面板清晰显示，易于读取。
▲2.无碳刷直流马达：无碳粉污染。
3.处理范围：1mL～2L。
4.最大处理粘度：≥5000 mPas。
5.转速范围：3000～25000 rpm。
6.转速偏差：≤2%。
7.转速控制和显示：无极调速，LED显示。
▲8.计时功能：可设定正计时或倒计时，LED显示，支持100%连续运行。
▲9.分散刀具识别功能：可识别并显示分散刀具是否安装。
10.智能诊断功能：仪器自检故障并采取相应的安全措施，显示安全代码。
11.配备EC刀头，无需拆卸即可清洗，简化操作、节约时间。
12.DIN EN 60529 保护方式：≥IP 30。 

13.标配USB接口。

	34 
	全自动智能细胞计数仪
	1台
	工业
	▲1.固定样品台设计，直接加样计数，加样后样品不发生移动。

▲2.无计数板耗材设计，不需要配套一次性细胞计数板、管路清洗液，也不配套玻璃计数板使用。

3.样品台易清洁，清除率达到99.9%以上

4.内置审计追踪软件，可激活。多级权限，数据不可篡改，具备电子签名等。
5.检测浓度范围：1×103～3×107 cell/ml。
6.细胞直径范围：2-400μm。

▲7.样品检测通道：≥4通道。

8.物镜倍数：≥4倍荧光物镜。

9.样品体积：最小上样体积≤5μL，最大上样体积≥40μL。
10.样品台高度，具备≥3档可调。

11.检测速度：明场≤3秒，荧光双通道≤5秒。
▲12.检测视野：默认三个视野，≥6mm2，兼容4、5个视野选择。

13.荧光激发：488nm和587nm LED。

14.发射通道：535nm和600nm LP。

15.明场照明：白光LED。
16.对焦方式：自动聚焦。

17.成像元件：≥630万像素cmos相机。

18.导出的结果包含：实验名称，样本ID，活细胞数/ml，死细胞数/ml，活率，直径分布图，结团细胞数量直方图，结团率，细胞稀释比例，高清细胞图等。导出形式，包括：pdf，高清图，excel。

19.内存：128G固态存储器，且具备后期可升级。
20.连接：自动WIFI。

▲21.内置贴壁细胞观察APP并可配置T25培养瓶，6孔、24孔、及96孔等细胞孔板夹具，可用于贴壁细胞汇合率测定。

22.配置：主机一台，电源线，操作手册。

	35 
	大小鼠学习无助系统（电激仪）
	2套
	工业
	一、产品要求
1.光刺激强度范围：0-400LUX；步进：1%。
2.声音刺激强度范围：0-95dB；步进：1%。
3.电刺激：电惩罚交错脉冲电流0-4mA可调，步进0.1mA，电激无死角。
▲二、软件分析模块含穿梭实验、避暗实验，学习无助实验

1.被动逃避分析软件，该软件可执行穿梭实验/避暗实验，最大支持≥32只动物同时实验。
2.学习无助分析软件，该软件可执行学习无助实验，最大支持≥32只动物同时实验。
三、每台仪器控制器自带各类信号提示，实验员在不打开隔音箱的情况下，可准确判断实验过程中的各种信号，避免人为干扰。

四、实验控制：

1.多通道同时开始。
2.每个通道可执行不同协议参数设置。
五、开门方式：自动开关门，减少人为参与对实验影响；关门速度可调，距离可调，具有防夹功能。
1.开关门速度：2～8cm/s。
2.关门距离：1～10cm。
3.开关门噪音：≤65dB。
▲六、动物跟踪方式：红外传感器配合核心识别算法。
▲七、箱体结构兼容性强，一机多用，配合不同的软件支持多种实验。可执行实验类型：1.穿梭实验；2.避暗实验；3.学习无助。
▲八、可检测以下相关指标
1.穿梭实验：实验开始位置、回避时间、回避次数、逃避时间、逃避次数、无响应次数、实验前预适应期、潜伏期。
2.避暗实验：动物初始位置、开门的实验时间、动物穿梭的实际时间、动物穿梭时间。
3.学习无助实验：动物初始位置、逃避时间、逃避次数、电击刺激时间、灯光刺激时间、声音刺激时间。

	36 
	大鼠明暗箱视频分析系统（黑白箱）
	1套
	工业
	1.硬件：大鼠黑白箱组件≥60cm×30cm×30cm，明箱照度0-200Lux，暗箱红外灯夜间拍摄。
2.分析软件提供指标：软件自带的指标。
▲3.检测数据：观察时间、总路程、总平均速度、黑箱逗留时间、黑箱逗留路程、黑箱逗留百分比、白箱逗留时间、白箱逗留路程、白箱逗留百分比、穿梭次数、穿越路程等。
4.实验过程自动化，避免人工观察、计数引入的主观误差和对实验动物的干扰。
▲5.视频采集有原始录像，保证试验可查性，软件具备符合GLP管理制度的三级权限管理。
6.软件自动跟踪分析，生成EXCEL文件，可在SPSS等统计分析软件直接分析。
▲7.软件兼容常规行为学视频实验，如水迷宫、Y迷宫、T迷宫、高架十字迷宫、O迷宫、八臂迷宫、巴恩斯迷宫、3箱社交实验、水迷路、自发活动（旷场）、新物体识别、社交行为、联合开场、穿梭箱、避暗箱、跳台、条件恐惧、单箱社交实验、强迫游泳、悬尾、药物辨别等。
8.可以通过主控器对其他行为学产品进行交互，包括但不限于声光电刺激模块、气体感应模块、光遗传、钙成像等。
▲9.4个独立通道，可同时进行≥4只动物进行监测分析。

	37 
	小鼠明暗箱视频分析系统（黑白箱）
	1套
	工业
	1.硬件：小鼠黑白箱组件≥45cm×25cm×25cm，明箱照度0～200Lux，暗箱红外灯夜间拍摄。
2.分析软件提供指标：软件自带的指标。
▲3.检测数据：观察时间、总路程、总平均速度、黑箱逗留时间、黑箱逗留路程、黑箱逗留百分比、白箱逗留时间、白箱逗留路程、白箱逗留百分比、穿梭次数、穿越路程等。
4.实验过程自动化，避免人工观察、计数引入的主观误差和对实验动物的干扰。
▲5.视频采集有原始录像，保证试验可查性，软件具备符合GLP管理制度的三级权限管理。
6.软件自动跟踪分析，生成EXCEL文件，可在SPSS等统计分析软件直接分析。
▲7.软件兼容常规行为学视频实验，如水迷宫、Y迷宫、T迷宫、高架十字迷宫、O迷宫、八臂迷宫、巴恩斯迷宫、3箱社交实验、水迷路、自发活动（旷场）、新物体识别、社交行为、联合开场、穿梭箱、避暗箱、跳台、条件恐惧、单箱社交实验、强迫游泳、悬尾、药物辨别等。
8.可以通过主控器对其他行为学产品进行交互，包括但不限于声光电刺激模块，气体感应模块，光遗传，钙成像等。
▲9.4个独立通道，可同时进行≥4只动物进行监测分析。

	38 
	大鼠Y迷宫
	1套
	工业
	1.灰色亚克力材质，单臂内腔≥长50cm×宽15cm×墙高30cm。
2.单臂外侧长≥50cm，宽≥18cm，高≥30cm，两臂之间夹角≥120°。

	39 
	大鼠新物体识别箱
	1套
	工业
	1.含箱体和识别玩具。
2.箱体：≥长60cm×宽60cm×高60cm；材质为灰色亚克力。
3.识别玩具：2个白色立方块：≥长6cm×宽6cm×高6cm；1个蓝色锥体块：锥形边长≥6cm；材质为塑料POM或尼龙。
▲4.2个独立通道，可同时进行≥2只动物实验。

	40 
	集成化光遗传多通道光纤记录系统
	1套
	工业
	1.光遗传光源465nm尺寸参数为L×W×H≥（300×280×160 mm）。

2.光遗传光源589nm尺寸参数为L×W×H≥（300×280×160mm）。

▲3.触摸屏尺寸为7英寸电容屏，满足佩戴手套也可正常操作。屏幕分辨率为≥1024×600像素。
4.直流电源：12Vdc，6A，电源电压波动不超过工作电压范围的10%。

▲5.465nm光源功率可调范围1～100mW，分辨率为1mW。

▲6.脉冲频率：输入范围为0.01HZ～500.00HZ，输入分辨率为0.01HZ，精度1%。

7.脉冲宽度：不大于周期，精度0.1ms或1%。

8.脉冲时长单位选择为ms/s，范围1～999999；设置分辨率为1。

9.脉冲延时单位选择为ms/s，范围1～999999；设置分辨率为1。

10.实验总时长范围为0.001s～999999s，分辨率为0.001s，精度0.1ms或1%。

11.外部调制信号可以输入的电压范围为2V～10V。

12.外部调控模式有三种，分别为边沿触发模式（Edge）/实时触发模式（Real-Time）/门控触发模式（Gate），分别实现外部控制开，或者外部控制开/关，以及外部控制波形等功能。

13.边沿触发（Edge）模式1：依照外源信号触发，光刺激程序开始执行（刺激模式按照软件参数设置运行）。外源信号只有“开”的功能，程序终止由设置的刺激时长决定；触发延迟时间范围为0～999999ms，分辨率为1ms。精度1ms或1%。
14.实时触发（Real-Time）模式2：同步外源信号时间长度执行光刺激程序（刺激模式按照软件参数设置）。同时具备“开”和“关”的功能。
15.门控触发模式（Gate）模式3：整个实验过程的光刺激参数（光功率除外）完全由外源信号来决定，仅光功率值是通过光源的软件设置；（外源信号为方波，频率≤500HZ）。

16.系统时间偏差≤±5s每24h。

17.长期运行中输出光功率均方差百分比≤1%。

18.配备远程遥控功能；遥控可以实现10米内远程操作。

19.系统内设持续出光模式，一键进行激光功率测试，测试功率一键写入实验程序。

20.可同步输出TTL数字信号至其他设备，可输出的模式有同步模式（Synchronous）/恒定模式（Constant）/边缘开启模式（Edge on）/边缘关闭模式（Edge off）四种模式；TTL信号输出范围在10mv～5v。

21.光源接口为FC/PC。

22.开机预热≤5min。

23.支持程序组自定义编辑和导入导出，实验程序与实验记录可以导出到PC端查看。

24.集成光源输出与控制于一体。

25.实验流程结束或激光器温度异常时具有声光或报警页面提示。

26.开机密码设计。

27.中英文双语操作界面可选。

28.可兼容电生理、行为学等多种设备。

29.光遗传光源可选波长为465/450/532/589/635nm。
▲30.光源类型：LED光源，激发光源由3种波长的光组成，有3种激发光（410nm，470nm，560nm），可采集2种范围激发光（500～535nm，575～628nm），可激发单个脑区中被标记的绿色荧光蛋白（如 GCaMp）和红色荧光蛋白（如RCaMp），用以反映不同的神经活动信息。

31.功率调节：激发光功率可直接在操作软件上调节，Min 0µW， Max≥100µW，调节范围 0～100%显示，调节精度0.1μW。

32.采集通道：最大可支持≥9个通道同时采集，适用于多个神经核团同步记录或同时记录多只动物。系统配备低自发荧光光纤，无需提前漂白，有效减少背景荧光干扰，实现近距离多位点记录。

33.采集相机：采用CMOS双检测器，独立分时序采集，信号无干扰；采集频率不低于250fps。曝光时间：1～100ms；增益倍数：1～100。
34.荧光模式：软件预设≥6种荧光激发输出模式，可适用不同实验应用场景。

35.系统配置：一体化设计，集成信号采集与数字信号同步模块；光纤及接口类型：FC/PC接口；配置4个Input接口，支持4种外部信号输入自动标记；4个Output接口，支持输出TTL信号触发外部第三方设备，满足闭环式研究。主机及电脑配备USB3.0，及2.0不同接口；配置集成化的专业采集和分析软件，软件集成行为学记录分析模块，可以实现动物追踪自动打标；数据分析功能可以支持与其他生理信号同步对比。系统发货包含主机、电脑、软件、行为相机及支架、低自发荧光光纤、黑色陶瓷套管。

36.采集模式：可通过软件设置采集模式，可自定义设置采集时间等参数，可选择持续采集和间隔采集两种模式。
37.光纤ROI设置：可通过机器外部调节旋钮调节光纤端面成像状态，所有通道的ROI设置可根据实际实验通过拖拽或输入数值来同步调节尺寸大小。

▲38.打标方式：软件具有三种打标功能，外部打标、手动打标、行为ROI分析区打标；软件支持同时设置不少于20个以上手动标记和自动标。

	▲一、商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人完成合同签订。

	交付使用时间及地点
	1.交付使用时间：选用国产设备投标的签订合同后30日内整体完成供货安装调试；选用进口设备投标的签订合同后90日内整体完成供货安装调试。
2.交付使用地点：广西中医药大学（采购人指定地点）；未验收前保管工作由中标供应商自行负责。
3.中标供应商必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。
4.交货方式：现场交货。

	质保期（保修期）
	1.分项货物有质保要求的按分项货物质保要求执行，其余货物在满足国家有关产品“三包”规定的基础上，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于3年。产品三个月内如有严重质量问题整机包换，质保期从设备重新安装验收之日起计算。
2.若产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出厂质保期限或厂家承诺期限执行；若中标供应商承诺的质保期限优于产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标供应商承诺执行。

3.质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；并负责免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。质保期满后，终身维护。

	售后服务要求
	1.负责送货上门、安装调试。提供的产品必须是未使用过的，且产品及有关备件必须是具备厂家合法渠道的全新原厂正品。所有产品、辅件、材料要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。

2.产品在运输过程中出现损坏的，由中标人负责该损坏设备的更换。

3.所有产品标配齐全，且必须安装到位并调试合格。送达采购人指定地点的产品若质量存在缺陷，免费更换新产品。有关产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷等）引发的费用，均由中标人承担。

4.产品到货后5个工作日，专职工程师上门安装、调试，本项目所有产品必须由生产厂家工程师免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。并提供首次设备现场调试教学及相关技术的培训，培训不少于5天。

5.中标人必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。开始安装时，应让用户相关技术管理人员参与安装、检测和排除故障。中标人在安装、调试等全过程中接受采购人的监督。

6.质保期内，中标人负责处理解决产品出现的质量及安全问题并承担费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内的，中标人需积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
7.质保期内，产品保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。如确因原厂配件停产需要其他品牌兼容配件的，由中标人提供解决方案且须经采购人审批同意后方可实施。

8.售后服务按厂家承诺执行，相关的售后服务费用由中标人向厂家支付，采购人不予另行支付。中标人超过厂家承诺标准的，按中标人提交的售后服务承诺书执行。中标人定期回访以及对设备进行维护；质保期后中标人需提供维修维护服务。

9.质保期内中标人应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询。中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

（2）提供7×24小时服务，接到故障通知后2小时内响应，自接到采购人报修时起，24小时内到达现场，48小时解决问题，如不能及时解决问题中标供应商应提供备机服务（提供同等档次或以上的备用设备），直到原设备修复并正常运行，产生的一切费用由中标人承担。

（3）质保期内定期提供免费保养和维护（提供技术援助电话和售后服务电话）。如果中标人的产品软件升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行免费升级。
10.质量保证期过后，提供终身维护。

11.质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，中标人应提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护，中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。
12.备品备件及易损件

（1）中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

（2）有稳定的备件供应渠道，可以满足采购人的设备再升级、扩充和保修服务配件及消耗品等多方面的需求，中标人就相关备品备件及耗材价格与采购人友好协商，应以优惠价格提供相关服务。

	付款方式
	签订合同后10个工作日内采购人向中标人支付合同总金额30%的预付款，所有货物安装调试完毕并最终验收合格后，采购人在10个工作日内凭中标人开具的全额发票（国产设备必须为增值税专用发票）付清剩余的70%合同款。无质保金、无息。

	报价及要求
	1.投标人的投标报价为人民币含税价，本项目实行总价包干且为采购人指定地点的现场交货价，投标报价包含设备及服务所需的一切费用总和，包括但不限于货款（含主要设备、配件、辅材）、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保管、现场安装、联调、验收、产品检验检测、培训、售后服务、技术支持、人员服务、保险、招标代理服务费、税金等，以及合同明示所有责任、义务和一般风险等，采购人不再支付任何费用。

2.本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部份由中标供应商自行承担。
3.包装和运输

（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。

（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。

（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。

4.保险

若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。

5.在产品验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。

	知识产权
	中标供应商保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，中标供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标供应商的法律责任，其不利后果由中标供应商全部承担。

	验收要求
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。

2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。

4.验收标准

（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。

（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。

（4）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。

（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（6）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

5.验收要求

验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。中标供应商须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。

（2）验收小组依据招标文件、中标人投标文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与招标文件、中标人投标文件技术参数响应不符的，作如下处理：

①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；

②设备实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；

③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；

④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。

采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。

（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。

（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。

（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。

（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。

（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

	其他要求
	本项目货物，若投标人提供的产品为进口产品，为保证良好的售后服务，中标人须于供货时必须提供投标产品生产厂家（可以是厂家设立在国内的分公司，非代理商）针对本项目的售后服务承诺书原件。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求。

	（三）验收事项其他说明

	1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。

2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。

3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。

	（四）进口产品及核心产品说明

	1.本项目序号 1、2、11、12、13、14、15 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。

在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
▲2.除上述所列序号货物外，其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

3.本项目序号  2、13  采购标的即为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	（五）其他要求

	1.投标人结合自身能力及本项目采购需求，请在投标文件中提供项目实施方案（包括但不限于：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施、技术人员投入等）（格式自拟）、售后服务方案等（格式自拟）。

2.如有，请投标文件中提供技术能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩等内容。

3.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数内容不符合时，以生产商资料为准。

	三、其他说明

	▲1.本项目以预算金额为最高限价，投标人的投标报价超最高限价的作无效投标处理。

▲2.投标人就本项目需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式见第六章）。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	☑不允许分包
□允许分包

分包内容： / 。

分包金额或者比例： / 。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：

☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、安装调试方案优、售后服务方案优、故障响应时间短优先的顺序推荐；

□随机抽取。

	11.2
	☑不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间：   /  ，逾时后果自负。集中地点：  /  
联系人及电话：  /  

	
	☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间： / 年 / 月 / 日  / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / 

	13
	报价文件：

1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）：

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年 6 月至2025年 12 月内连续 三 个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年 6 月至2025年 12 月内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告[2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股股东信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.投标人直接管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.联合体协议书（格式见第六章）；（本项目不接受联合体）
9.本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

10.本项目的特定资格要求：无；
11.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：
1.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

2.联合体投标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。

	
	商务及技术文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供）

8.联合体协议书（格式见第六章）；（本项目不接受联合体）
9.设备性能配置清单（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
10.技术要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
11.项目安装调试方案（包括但不限于：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范等措施）（格式自拟）；（如有，请提供）

12.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有，请提供）
13.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】

14.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有，请提供）

15.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有，请提供）

16.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。

（注：以上由投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，投标人的投标报价为人民币含税价，本项目实行总价包干且为采购人指定地点的现场交货价。具体见本招标文件第二章“商务要求”。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 120 日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。
☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：

单分标：投标保证金人民币 56800.00元。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账【开户银行：中信银行南宁东葛支行，开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：8113001013400293071】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。
▲2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（开标当日现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区星湖路22号开标楼）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；开标日期前邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：陈柠、廖宇静，联系方式：0771-2618118、2611889、2611898）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注： 

1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	20
	☑本项目不接受电子备份投标文件；
□本项目接受电子备份投标文件。

电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下  /  种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件：
（1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：  /  ；提交截止时间：  /  ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。
（2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为：    /    。
（3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址：  /  ，截止接收时间：  /  ，
收件人：  /  ，联系方式：  /  ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 

投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。

	21.1
	1.提交投标文件截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间： 30 分钟。

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格。

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数：5人或以上单数

	29.1
	评标方法：

☑综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中负偏离的条款：招标文件第二章采购需求表“商务要求”中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；
技术要求评审中负偏离的条款：招标文件第二章采购需求表“技术需求及要求”中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；未标注“▲”号的条款或要求或作为评审依据进行考核，若作为评审依据考核的，具体见本招标文件第四章。

	29.3
	中标候选人推荐数量：
□  /  名

☑根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。

	30.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、安装调试方案优、售后服务方案优、故障响应时间短优先的顺序确定；

□随机抽取。

	35.1
	☑本项目不收取履约保证金。
□本项目收取履约保证金，具体规定见本招标文件第二章“商务要求”。
备注：

1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼。
现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 15/%/□收费基准价格上浮 / %）收取。

□固定采购代理收费  / 。
3.代理机构银行账户信息如下：

账户名称：云之龙咨询集团有限公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001013400293071

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。
19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30. 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：
	               费率

金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万元～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万元～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）
40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商   （ 公司名称 ）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收     □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账    号：

联系人及电话：

                           供应商公章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购单位公章：

                                                年    月    日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月      日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。
第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5） 修正后的报价，投标人不确认的；

（6） 投标人属于本章第5.1条（2）情形的；

（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5） 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（6） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（10） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11） 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

（12） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

（13） 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（14） 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（15） 未响应招标文件实质性要求的。

（16） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准
综合评分法
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（6）价格分计算公式：        

价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分35分）
	技术需求及要求响应（满分20分）
	投标人投标产品（所有标的产品）“技术需求及要求”完全满足招标文件要求的得20分。标记“▲”号的技术需求及要求存在负偏离或不响应的作投标无效处理；未标记“▲”号的技术或参数存在负偏离的或不响应的，按以下标准进行评定：

一档（4分）：所提供产品性能安全可靠，质量稳定适用本项目，经评标委员会审核，产品参数对于采购需求中未标记“▲”号的技术或参数有超过15项负偏离；

二档（8分）：所提供产品性能安全可靠，质量稳定适用本项目，经评标委员会审核，产品参数对于采购需求中未标记“▲”号的技术或参数有11-15项负偏离；

三档（12分）：所提供产品性能安全可靠，质量稳定适用本项目，经评标委员会审核，产品参数对于采购需求中未标记“▲”号的技术或参数有6-10项负偏离；

四档（16分）：所提供产品性能安全可靠，质量稳定适用本项目，经评标委员会审核，产品参数对于采购需求中未标记“▲”号的技术或参数有1-5项负偏离；

五档（20分）：所提供产品性能安全可靠，质量稳定适用本项目，经评标委员会审核，产品参数对于采购需求中未标记“▲”号的技术或参数完全满足或优于采购需求，无负偏离项。

	
	
	项目实施方案（满分15分）
	一档（5分）：项目实施方案内容只有基本框架，可提供项目实施管理、组织架构、项目进度计划和工期保证措施、项目施工安装方案。

二档（10分）：项目实施方案内容具体且合理，提供可行的项目实施管理（包含质量管理、进度管理、成本管理、沟通管理、风险管理、变更管理等）、组织架构、项目进度计划和工期保证措施、项目安装方案，方案具有针对性及可行性，考虑周全。

三档（15分）：项目实施方案内容完整且科学合理，提供针对性的项目实施管理（包含质量管理、进度管理、成本管理、沟通管理、风险管理、变更管理等）、总体项目计划、组织架构、项目实施进度计划和工期保证措施、质量保障措施、风险管理措施、安全控制措施，且有项目管理机制、考核制度和考核方法（须有具体且明确的针对本项目的考核方法和内容），能有效管理及指导项目执行进度，以及人员项目实施质量及执行效率，投入的实施人员能力可解决项目实施的各种问题（须提供相关佐证材料，可以是过往项目问题解决案例，或技术攻坚报告等）。
注：未提供方案或方案不符合最低入档条件的按0分计分。

	3
	商务分（满分33分）
	售后服务方案（满分20分）
	（1）售后服务方案（满分12分）
一档（4分）：售后服务承诺方案完整，满足项目需求，投标人售后服务承诺于1.5小时内响应，到达现场处理故障时间为20小时以内，排除故障时间为40小时以内，有培训计划，定期维护一年一次。

二档（8分）：售后服务承诺方案完善，详细具体，投标人售后服务承诺于1小时内响应，到达现场处理故障时间为12小时以内，排除故障时间为12小时以内，在12个小时内不能解决的，供应商须在三个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品给采购人，以保证采购人的正常使用。定期维护一年两次、免费技术培训方案、保修期外维修方案、提供备品备件、其他优惠措施等方面内容具体完整，有具体优惠承诺，培训方案合理、备品配件调配充足，保障措施详细具体、实施有效，售后服务响应程度及时有效。

三档（12分）：投标人售后服务承诺于0.5小时内响应，到达现场处理故障时间为6小时以内，排除故障时间为6小时以内，在6个小时内不能解决的，供应商须在2个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品给采购人，以保证采购人的正常使用。定期维护一年三次及以上、免费技术培训方案、保修期外维修方案、提供备品备件、其他优惠措施等内容详细具体，完整齐全，有明确优惠承诺，培训方案清晰合理、备品配件充足，有详细的退换货流程，保障措施具有效针对性，售后服务各方面响应及时高效。
注：方案不符合最低入档条件的按0分计分。
（2）质保期（满分6分）

投标产品质保期在完全满足招标文件要求的基础上，按标的项数计算，50%或以上投标产品整机免费保修期每延长6个月得1分，满分6分。（注：投标文件中须附承诺书，有条件的承诺不予计分）

（3）保修期外零配件（满分2分）

投标文件中承诺在保修期外，所有零配件给予市场价8折或以上更优的得0.5分；所有零配件给予市场价7折或以上更优的得1分；所有零配件给予市场价5折或以上更优的得2分。（注：投标文件中须提供书面承诺书原件）

	
	
	信誉业绩（满分13分）
	（1）按标的项数计算，50%或以上投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每个认证证书得2分，满分4分。（注：须于投标文件中提供有效期内的证书复印件，否则不予计分）
（2）投标人或投标产品厂家提供自2022年1月1日以来的同类业绩（至少包含核心产品在内的项目业绩），每提供一个项目业绩的得1分，满分9分。[注：投标文件中需提供采购合同复印件，未体现关键信息（如：至少包括采购单位、项目名称、合同签订时间）的合同业绩不予计分；同一合同多项产品的只计一次分；若中标后发现材料虚假，采购人将报监管部门查处]

	4
	政策分（满分2分）
	节能、环保产品（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4


注：计分方法按四舍五入取至百分位。
四、中标候选人推荐
综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，或由评标委员会根据本招标文件第三章“投标人须知前附表”8.1款、30.1款优先顺序推荐候选人排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”或“采购文件”）、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
   采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                       

品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

 ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
□否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购  □部门集中采购  □分散采购

（5）政府采购方式：□公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □单一来源 □框架协议 □其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：□是    □否
     本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是   □否

     若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是   □否

     中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是   □否

     中标采购标的制造商是否为监狱企业：□是   □否
（7）合同是否分包：□是     □否
分包主要内容：                                            
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：                                                          

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业  □中型企业  □小微型企业  

□残疾人福利性单位  □监狱企业  □其他
    （8）中标供应商是否为外商投资企业：□是    □否；外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：         金额：         国别：         品牌：         规格型号：              
□否

    （10）是否涉及节能产品：

    □是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：      ；□强制采购 □优先采购    

    □否

    是否涉及环境标志产品：

    □是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：      ；□强制采购  □优先采购    

    □否

是否涉及绿色产品： 

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         ；□强制采购  □优先采购    
□否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是       □否      □不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

    分包金额（如有）小写：                   
                 大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
□固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
□全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
□分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
□成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
□绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：□是    □否
收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：                            
履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                              

4.合同验收
（1）验收组织方式：□自行组织 □委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  □否
是否邀请专家参加验收：□是  □否
是否邀请服务对象参加验收：□是  □否
是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  □否
是否进行抽查检测：□是，抽查比例：         □否
是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    □否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：□一次性验收         

                       □分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  □否
（8） 履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式 六 份，甲方执 四 份，乙方执 一 份，代理机构留存 一 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议（如有）、分包意向协议（如有）等。
	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章）
	
	单位名称（公章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签字或签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签字或签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体。

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	无。

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作 日内及时予以解决。

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无。

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.若质量标准有不一致的，以最高标准为准。如双方对于质量存在争议，则应委托第三方权威质量检测机构进行鉴定，由乙方承担鉴定费。
4.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。若导致甲方被第三方索赔的，赔偿责任由乙方承担，且需一并承担甲方维权而支出律师费、诉讼费、保全费、差旅费等。甲方先行对外承担赔偿责任的，有权向乙方追偿，乙方拒不赔偿的，甲方可以扣除相应的合同款项。

5.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

6.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方因泄密造成甲方损失的，赔偿甲方损失的同时还应当支付合同价款20%的违约金。

7.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

8.未经甲方同意，乙方不得转让本合同义务。否则应当由乙方与第三方共同向甲方承担违约责任，乙方因擅自转让给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
9.乙方提供不符合招、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
10.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在合同履行期限内及时补齐，否则视为逾期交货，需承担逾期交货的违约责任。
11.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。甲方签字验收并不免除乙方按照合同约定履行安装、调试义务和对质量的保证，乙方应在甲方通知之日起五日内派员安装、调试货物，如超期不能履行义务的，甲方有权追究乙方的违约责任。
12.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。
13.乙方在质保期内怠于履行质保义务的，甲方可自行委托第三方进行，产生的费用由乙方承担。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	1.乙方提供的货物均应按招、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

6.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

	
	指定现场
	甲方指定地点。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	乙方自定；运输风险由乙方承担。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方因泄密造成甲方损失的，赔偿甲方损失的同时还应当支付合同价款20%的违约金。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项具体见乙方投标文件《商务要求偏离表》《售后服务方案》承诺。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	1.货物质量缺陷：本项目合同不接受损耗。
2.响应时间：具体见合同附件《采购需求》要求及乙方投标文件《商务要求偏离表》承诺。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	无。

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，所有货物安装调试完毕并最终验收合格后，甲方在10个工作日内凭乙方开具的全额发票（国产设备必须为增值税专用发票）付清剩余的70%合同款。无质保金、无息。
3.本合同使用货币为人民币。账户的真实性及合法性由乙方负责，如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约。本合同载明的乙方账户为甲方认可的唯一乙方账户，如乙方需变更账户，应提前5个工作日以书面方式告知甲方。

4.如甲方因特殊原因需延期付款的，应先告知和征求乙方同意，乙方同意延期付款的，不视为违约、不计息。

5.在履行合同的过程中，如双方对结算金额发生争议或乙方存在违约行为的，甲方可暂停结算，待金额确定或争议解决后，再由乙方申请支付，争议解决期间不视为甲方违约，不计息。

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	☑本项目不收取履约保证金。
□本项目收取履约保证金，存在以下情形的，履约保证金不予退还：
1.乙方应按照投标文件承诺和甲方的需求及时供货，不得以缺货、运输延误等任何理由（除不可抗力因素外）拖延供货或不供货。对拖延供货或不供货的，经甲方警告两次或以上的，履约保证金不予退还。

2.若因乙方原因而未能履行合同，或未按采购文件规定及投标文件承诺履行合同及售后服务义务的，甲方有权书面敦促乙方履行合同及承诺，乙方应在收到甲方书面通知之日起7日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同超过7日，或经2次整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除本项目合同，履约保证金不予退还，用于赔偿由此给甲方造成的损失。

3.乙方转包或分包项目的，履约保证金不予退还。

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	如有，具体见合同附件《采购需求》要求。

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	如有，按乙方承诺执行。

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质保期按交货最终验收合格之日起计（期限按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准）。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质保期从安装、调试完成之日起计算，或者从项目整体最终验收之日起质保期满后再延长1年，以先到时间为准。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议定价的以评估价进行认定，因评估而产生的费用由乙方承担，乙方不愿承担评估费的则甲方有权按照退货处理。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  按乙方投标文件承诺  小时响应。

2.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备的维修按乙方投标文件承诺实行。
4.乙方投标文件承诺的其他服务。

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	详见“第三节第14.1（5）项”。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金；甲方延期付货款的，逾期期间，甲方应按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）的（三）倍，以逾期未付金额为基数，向乙方支付逾期付款违约金（违约金计算期间自逾期之日起至履约付款或合同解除之日止），但违约金总额最高不得超过合同总金额的（5）%。任何一方逾期履行合同义务超过17天，守约方有权解除合同，违约方方承担因此给对方造成经济损失（包括但不限于直接损失、可得利益损失、律师费、诉讼费等）。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	无。

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在一个月内完成更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，包括甲方使用该产品或技术服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或技术服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用，乙方须在接到甲方通知之日起5个工作日内向甲方偿还完毕，逾期未偿还的甲方有权追缴并按照同期银行贷款利率的四倍向乙方主张资金占用费，并赔偿甲方全部经济损失。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

5.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失，修复及更换全新货物的费用由乙方自行承担，甲方不再支付任何费用。

6.乙方未经甲方同意，不得更换项目人员，否则，更换一个应赔偿甲方500元违约金，更换项目人员超过半数的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的20%的违约金。

7.乙方擅自将合同义务转给第三方履行的，一经发现，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的20%的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

8.乙方自甲方通知安装、调试之日起十日内拒不履行安装、调试义务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，情形严重的，甲方有权拒绝支付货款、委托第三方协助安装、调试，由此产生的损失由乙方承担。
9.因本合同一方违约而产生的一切法律纠纷，守约方为解决纠纷所产生的诉讼费、律师代理费、鉴定费、公证费、合理调查费、保全费、诉讼财产保全保险费及执行费等，均由违约方承担。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。如继续履行会造成损失任一方损失扩大的，则可暂停履行。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	1.合同合计金额包括合同明示所有责任、义务和一般风险，甲方不再支付任何额外费用。
2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
3.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
4.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。初步验收合格后，甲方应当在安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，甲方无故不进行最终验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并最终验收合格。

5.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

7.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8.最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。 

9.验收涉及的其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
10.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方经协商可以延长合同履行期，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
13.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在不违反法规的前提下，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。
14.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

15.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

16.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。


第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______ 

                                    投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     
投标人名称：                                            单位：元

分标：       
	序号
	标的名称
	品牌
	规格或型号
	制造商
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	合计金额大写：人民币           （¥           ）


注： 

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。
                  法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
2. 资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例（%）
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
4. 投标人直接管理关系信息表
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

                                  投标人名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日
5.投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

                           投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式： 

电子投标文件
商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

 法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                                投标人名称（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式
所投分标：     分标

	商务要求
	招标文件具体要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	1.……

2.……

……
	1.……

2.……

……
	

	
	1.……

2.……

……
	1.……

2.……

……
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日
8. 代理服务费承诺书
代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                      供应商公章（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

	序号
	标的名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的名称
	招标文件技术需求及要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求及要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求及要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：        

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	性别
	职务
	学历
	工作年限
	联系电话
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	在本项目中的职责分工
	项目经历

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可自行制表填写。
2.采购需求或评标办法如有要求，投标人根据要求提供人员证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：            
四、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同签订活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
                               。

联合体各成员单位合同金额比例分配如下：

                               。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。
联合体牵头人名称（电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字或者电子签名）
联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字或者电子签名）
……

 
年 
月 
日
2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
4.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□招标过程   

□招标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：                                                                   
招标项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

招标结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
2

