云之龙咨询集团有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：2026年桂林市生态环境局10个小型水站、3个

水质自动监测站及2个环境空气自动监测站运行维护服务

采购

项目编号：GLZC2026-C3-990077-YZLZ

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2026年3月17日

目     录

第一章 竞争性磋商公告………………………………2

第二章 供应商须知……………………………………6

第三章 采购需求………………………………………30

第四章 评审办法………………………………………73

第五章 政府采购合同…………………………………83

第六章 响应文件（格式）……………………………105

- 竞争性磋商公告

项目概况

2026年桂林市生态环境局10个小型水站、3个水质自动监测站及2个环境空气自动监测站运行维护服务采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取竞争性磋商文件，并于2026年3月30日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2026-C3-990077-YZLZ（代理编号：YZLGL2026-C3-010-GLZC）

项目名称：2026年桂林市生态环境局10个小型水站、3个水质自动监测站及2个环境空气自动监测站运行维护服务采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1410000.00

最高限价：无。

采购需求：

分标1（预算金额：620000.00元）：

（1）标的名称、数量：10个小型水站运行维护服务1项；

（2）简要服务内容及要求或服务要求：本次服务项目为对已建成投运的10个小型水质自动监测站（分别位于木龙湖入口、桂湖、榕湖、桃花江徐家村河段壅水坝、穿山公园、文昌桥、南溪河、灵剑溪、芳莲池、道光河）委托运维。其中，6个水质自动站（木龙湖入口、桂湖、榕湖、桃花江徐家村河段壅水坝、穿山公园、文昌桥）配置水温、电导率、pH值、溶解氧、氨氮、化学需氧量、浊度等监测指标；4个水质自动站（南溪河、灵剑溪、芳莲池、道光河）配置水温、电导率、PH、溶解氧、浊度、氨氮、COD、TOC、DOC、SAC等监测指标。水质自动站的正常运行，为应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据。运维内容包括水质自动站所有监测仪器、辅助设备、数据平台等。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件中《采购需求》。

合同履行期限（服务期限）：1年。

分标2（预算金额：520000.00元）：

（1）标的名称、数量：3个水质自动监测站运行维护服务1项；

（2）简要服务内容及要求或服务要求：本次服务需运行维护的主体为桂林市3个地表水水质自动站：漓江活动试验坝、大河环境自动监测站、漓江双潭村站，运维的内容包括3个水质自动监测站（监测指标：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、六价铬、总锰、铜、铅、锌、镉、砷、汞、叶绿素α、生物毒性、蓝绿藻15至18个指标不等）的水质自动站所有监测仪器、辅助设备、显示屏、站房设施及站房外围的运行维护维修等。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件中《采购需求》。

合同履行期限（服务期限）：1年。

分标3（预算金额：270000.00元）：

（1）标的名称、数量：2个环境空气自动监测站运行维护服务1项；

（2）简要服务内容及要求或服务要求：本次托管的系统运行维护包括空气自动监测子站所有监测仪器、辅助设备、监测站房设施等，其中监测仪器包括分析仪、零气发生器、动态气体校准仪和气象监测系统等，辅助设备包括子站工控机、样品采集系统、数据传输系统、防雷系统、钢瓶气、UPS及发电系统、温控系统、安全设施、子站环境条件控制设施等。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件中《采购需求》。

合同履行期限（服务期限）：1年。

本项目各分标均不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定。根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026年3月17日至2026年3月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：潜在供应商登录广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）免费获取竞争性磋商文件电子版。供应商应在广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。

售价（元）：0。

四、响应文件提交

截止时间：2026年3月30日上午9时30分（北京时间）

地点：登录广西政府采购云平台在线提交。

五、开启

时间：2026年3月30日上午9时30分（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；

（2）政府采购支持监狱企业发展；

（3）政府采购促进残疾人就业政策；

（4）本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品；

（5）政府采购支持采用本国产品的政策；

（6）优先采购节能产品、环境标志产品。

3.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.广西政府采购云平台电子竞标相关事宜：

（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统－供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功。供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备应确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

（2）电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询0771-3381253、95763。

（3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “供应商须知”。

5.监督管理机构：桂林市财政局    联系电话：0773-2829504

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：桂林市生态环境局

地址：广西桂林市临桂区万福路鼎晟大厦2#楼

联系方式：李晓　0773-3812672

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层

项目联系人：吕雯

联系方式：0773-2887388、2887399

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：2026年桂林市生态环境局10个小型水站、3个水质自动监测站及2个环境空气自动监测站运行维护服务采购 项目编号：GLZC2026-C3-990077-YZLZ 代理编号：YZLGL2026-C3-010-GLZC |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定。根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 3.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 4 | 参与电子竞标的准备工作 | 4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统－供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功。供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备应确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。 4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询0771-3381253、95763。 4.3不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 磋商报价及采购预算金额 | 13.1供应商必须就“采购需求”中所竞分标的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.2采购预算金额（人民币）：分标1预算人民币陆拾贰万元整（¥620000.00）；分标2预算人民币伍拾贰万元整（¥520000.00）；分标3预算人民币贰拾柒万元整（¥270000.00），供应商所竞分标报价超过相应分标采购预算金额的，响应文件按分标作无效处理。 13.3磋商报价 分标1磋商报价应包括本次采购范围内运维服务的价款、完成本项目服务的相关费用（包含技术服务费、耗材、拟投入本项目的设备（备机）、人员成本、劳务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、管理费、利润、税费、验收以及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及运营期间所需水、电、通讯所需费用）、运维期间租赁费等费用总和，供应商综合考虑在报价中。该价格不因供应商在计算报价中的失误、漏项、多项而作任何调整；供应商的报价在合同实施期间应保持不变。 分标2：磋商报价应包括本次采购范围内的服务价款、各种人力成本、拟投入设备成本、设备维修维护、零配件试剂更换、软件维护、仪器质量控制、站房维护、辅助仪器检定、防雷检测费、消防设备、水电费、交通运输费、专用工具、交通费、法定税费、不可预见费、合理利润及其它成本费等的各项费用的总和。供应商综合考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。 分标3：磋商报价应包括本次采购范围内运维服务的价款、完成本项目服务的相关费用（包含技术服务费、耗材、拟投入本项目的设备（备机）、人员成本、劳务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、管理费、利润、税费、验收以及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及运营期间所需水、电、通讯所需费用）等费用总和，供应商综合考虑在报价中。该价格不因供应商在计算报价中的失误、漏项、多项而作任何调整；供应商的报价在合同实施期间应保持不变。 13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未做实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。 |
| 5 | 14 | 响应文件有效期 | 自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 电子响应文件的制作、加密 | 15.1供应商制作电子响应文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。 15.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。 15.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。 15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。 15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 7 | 15.6 | 供应商公章及签字 | 15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。 15.6.2本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 15.6.3本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 |
| 8 | 16 | 首次响应文件的提交、撤回、修改 | 16.1响应文件的提交截止时间：2026年3月30日上午9时30分（北京时间） 16.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。 16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。 16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。 |
| 9 | 17 | 响应文件的解密 | 响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密的CA通过“项目采购－开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件【现场提交电子响应文件地址：桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）】，或以电子邮件的形式提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；供应商未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃磋商。 |
| 10 | 18.1 | 磋商小组组成 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上（含3人）单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。 |
| 11 | 18.2 | 磋商时间、地点、人员 | 18.2.1 磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。 18.2.2 磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。 18.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。 18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。 |
| 12 | 19.2 | 评审办法 | 综合评分法，具体详见第四章“评审办法”。 |
| 13 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时间：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将取消其成交候选人资格。 |
| 14 | 27 | 成交公告 及成交通知书 | 27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 |
| 15 | 28.1 | 履约保证金 | 若成交供应商为中型企业的，则按合同金额的2%提交；若成交供应商为小微企业的，则免收履约保证金。成交供应商必须在成交通知书发出之日起8个工作日内，且在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。 |
| 16 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 17 | 29.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 18 | 30.1 | 采购代理服务费 | 本项目各分标次采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中的“服务采购”收费标准计算（不足人民币5000元的，按5000元计），由成交供应商于成交公告发出之日起5个工作日内向采购代理机构一次性支付，否则，其不利后果由成交供应商承担。 |
| 19 | 33 | 解释权 | 本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 34 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 联系电话：0773-2829504 |

一、总则

1.适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：2026年桂林市生态环境局10个小型水站、3个水质自动监测站及2个环境空气自动监测站运行维护服务采购

项目编号：GLZC2026-C3-990077-YZLZ

代理编号：YZLGL2026-C3-010-GLZC

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“供应商”：是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

2.3“货物”：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.4“服务”：系指按磋商文件规定，供应商须承担的2026年桂林市生态环境局10个小型水站、3个水质自动监测站及2个环境空气自动监测站运行维护服务，以及本项目采购标的涉及的相关义务。

2.5 “项目”：系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.6 “书面形式”：包括信函、传真、电报等。

2.7“响应文件”：本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标。响应文件特指供应商按本磋商文件规定提交的电子响应文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份响应文件）。

2.8实质性要求：“采购需求”中标注“▲”项的条款、磋商文件中要求“必须提供”的条款以及标明不满足及响应无效的条款均属于实质性要求。

3.供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定。根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3本项目的特定资格要求：无。

4.参与电子竞标的准备工作

4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统－供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功。供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备应确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询0771-3381253、95763。

4.3不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5.联合体要求：

本项目不接受联合体参与磋商。

6.质疑和投诉

6.1供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：吕雯，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层云之龙咨询集团有限公司。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、磋商文件

9.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同；

（6）响应文件（格式）。

10.磋商文件的澄清与修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间三个工作日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、响应文件的编制

11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

11.1.1资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门或行政审批部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）供应商2024年度或2025年度内的财务状况报告（或2025年以来银行出具的资信证明）复印件（必须提供）；

（6）供应商依法缴纳税收的相关材料（必须提供）；

注：供应商必须提供2025年7月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。

（7）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；

注：供应商必须提供2025年7月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。

（8）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或信用信息报告（必须提供）；

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国（广西）网站 （http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn）下载信用信息报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的供应商根据注册地信用中国网站的要求获取。

（9）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）；

（10）供应商属于中小企业的相关证明材料（必须提供）；

注：本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。供应商根据自身情况，相应提供以下证明材料：

①供应商如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）。

②供应商如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③供应商如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）。

11.1.2符合性响应证明材料：

（1）磋商报价表（必须提供）；

（2）服务内容要求及商务要求响应表（必须提供）；

（3）“采购需求”须提供的有效证明文件（必须提供）。

11.1.3其他有效证明材料：

（1）供应商的项目实施方案（如有，请提供）；

（2）供应商的服务方案（如有，请提供）；

（3）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的材料应加盖供应商电子签章，否则，响应文件按无效处理；其中“必须提供”的材料在“响应文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或电子签名）的，必须按规定签字（或电子签名），否则，响应文件按无效处理。

11.2供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.磋商报价及采购预算金额

13.1供应商必须就“采购需求”中所竞分标的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.2采购预算金额（人民币）：分标1预算人民币陆拾贰万元整（¥620000.00）；分标2预算人民币伍拾贰万元整（¥520000.00）；分标3预算人民币贰拾柒万元整（¥270000.00），供应商所竞分标报价超过相应分标采购预算金额的，响应文件按分标作无效处理。

13.3磋商报价

分标1磋商报价应包括本次采购范围内运维服务的价款、完成本项目服务的相关费用（包含技术服务费、耗材、拟投入本项目的设备（备机）、人员成本、劳务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、管理费、利润、税费、验收以及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及运营期间所需水、电、通讯所需费用）、运维期间租赁费等费用总和，供应商综合考虑在报价中。该价格不因供应商在计算报价中的失误、漏项、多项而作任何调整；供应商的报价在合同实施期间应保持不变。

分标2：磋商报价应包括本次采购范围内的服务价款、各种人力成本、拟投入设备成本、设备维修维护、零配件试剂更换、软件维护、仪器质量控制、站房维护、辅助仪器检定、防雷检测费、消防设备、水电费、交通运输费、专用工具、交通费、法定税费、不可预见费、合理利润及其它成本费等的各项费用的总和。供应商综合考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。

分标3：磋商报价应包括本次采购范围内运维服务的价款、完成本项目服务的相关费用（包含技术服务费、耗材、拟投入本项目的设备（备机）、人员成本、劳务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、管理费、利润、税费、验收以及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及运营期间所需水、电、通讯所需费用）等费用总和，供应商综合考虑在报价中。该价格不因供应商在计算报价中的失误、漏项、多项而作任何调整；供应商的报价在合同实施期间应保持不变。

13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未做实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

14.响应文件有效期

响应文件有效期：自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

15.电子响应文件的制作、加密要求

15.1供应商制作电子响应文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。

15.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。

15.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

15.6供应商公章及签字

15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。

15.6.2本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

15.6.3本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

16.首次响应文件的提交、撤回、修改

16.1响应文件的提交截止时间：2026年3月30日上午9时30分（北京时间）

16.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。

16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

17.响应文件的解密

响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密的CA通过“项目采购－开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件【现场提交电子响应文件地址：桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）】，或以电子邮件的形式提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；供应商未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃磋商。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

18.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

18.1 磋商小组组成：

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上（含3人）单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2 磋商时间、地点、人员：

18.2.1 磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。

18.2.2 磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。

18.2.3 磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。

18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。

19.评审原则和评审办法

19.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2综合评分法，具体详见“第四章 评审办法”。

19.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.评审程序及磋商要求

20.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。

20.2 磋商小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.4磋商小组在对供应商进行资格审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

20.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商做进一步核实确认，如确认供应商之间存在上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

20.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字（或者电子签名）。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构（磋商小组）对磋商过程和磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（或电子签章、电子签名）。

20.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授权委托代表签字（或电子签名）或者加盖供应商电子签章。逾时不交的，视同放弃磋商。

20.7最后报价

20.7.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价。

20.7.2根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

20.7.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；磋商过程中磋商文件未做实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

20.9综合比较与评价：

20.9.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.9.2磋商小组成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，最终汇总每个供应商的得分。各供应商的得分为所有磋商小组的有效评分的算术平均数。

20.9.3采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

20.10异常低价响应审查

20.10.1异常低价响应情形（本项目在评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序）：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

（3）响应报价低于采购项目采购预算金额65%的，即响应报价＜采购项目采购预算金额×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.10.2异常低价竞标审查流程：

磋商小组启动异常低价竞标审查程序后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对磋商价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。磋商小组应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为响应文件无效处理。以上审查相关情况应当在评审报告中记录。

20.11 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.12采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

21.推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目实施方案分、履约能力分、服务方案分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。本项目确定一名成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前述规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

（4）本项目分为分标1、分标1、分标3三个分标，供应商可以参与任意一个或多个分标的磋商，但最多只能成为其中1个分标的成交供应商，推荐原则如下：本项目评审顺序为分标1→分标2→分标3，若某供应商同时在两个或以上分标综合得分排名第一时，则按分标1→分标2→分标3的先后顺序推荐成交候选供应商。即该供应商一旦被推荐为分标1的第一成交候选供应商，则在其综合得分排名第一的其他分标将被推荐为末位成交候选供应商，相应分标的其他供应商排名依次自动上升一位，以此类推，直至所有分标成交候选供应商推荐顺序确定为止。

注：当不同分标排名第一的供应商出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形时，将视同为同一投标人，成交候选供应商的推荐按上述推荐原则执行。

22.属于下列情况之一者，响应文件无效：

##### （1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

##### （2）超越了行政审批的经营范围的；

##### （3）不具备磋商文件规定的资格要求的；

##### （4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

##### （5）响应文件有效期、服务年限、服务承诺不能满足磋商文件要求的；

##### （6）供应商未就“采购需求”中的所有服务内容作完整唯一报价的；

##### （7）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

##### （8）未满足磋商文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

##### （9）供应商为联合体参与磋商的；

（10）不符合法律法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

##### 供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：

##### （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

##### （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

##### （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；

##### （4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的；

##### （5）不同供应商的响应文件相互混装的；

##### （6）磋商文件未做实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。

##### 23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

##### （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人方式适用情形的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知第20.7.2条及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

##### 24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

##### 25.磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

##### 26. 信用查询

##### 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

##### ⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

##### ⑵查询截止时间：成交通知书发出前；

##### ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

##### ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

27.成交公告及成交通知书

##### 27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

##### 27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

##### 27.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28.履约保证金

28.1履约保证金：若成交供应商为中型企业的，则按合同金额的2%提交；若成交供应商为小微企业的，则免收履约保证金。成交供应商必须在成交通知书发出之日起8个工作日内，且在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。

##### 28.2 如果成交供应商没能按上述第28.1款规定执行，采购人将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。

##### 28.3成交供应商履行完成合同约定权利义务事项，若无违约情况，凭《桂林市政府采购项目合同验收书》（详见附表3）和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求成交供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 29.签订合同

##### 29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

##### 29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### （1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

##### （2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

##### （3）拒绝履行合同义务的。

##### 29.3 合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

六、其他事项

30.采购代理服务费

##### 30.1本项目各分标采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中的“服务采购”收费标准计算（不足人民币5000元的，按5000元计），由成交供应商于成交公告发出之日起5个工作日内向采购代理机构一次性支付，否则，其不利后果由成交供应商承担。

30.2采购代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司

银行账号：8113001014300158041

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

32.广西线上“政采贷”政策详见附表4.

33.解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购人事管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

34.监督管理机构：桂林市财政局    联系电话：0773-2829504

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□磋商文件   磋商文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，采购人对（ 项目名称   ）政府采购项目成交供应商（      公司名称         ）提供的服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限 |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （按采购文件、成交供应商响应文件承诺、合同条款、国家相关标准规范以及行政主管部门政策文件进行验收。见附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表4：

## 第三章  采购需求

Ⅰ、说明

一、本项目所要执行的政府采购政策：

1.本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展政府采购政策。

4.优先采购节能产品、环境标志产品。

5.本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品。

6.政府采购支持采用本国产品的政策。

二、供应商所提供的标的涉及的知识产权和相关技术资料必须是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。

三、本项目政府采购预算金额为：分标1预算人民币陆拾贰万元整（¥620000.00）；分标2预算人民币伍拾贰万元整（¥520000.00）；分标3预算人民币贰拾柒万元整（¥270000.00），供应商所竞分标报价超过相应分标采购预算金额的，响应文件按分标作无效处理。

四、本“采购需求”中标注“▲”项的条款、磋商文件中要求“必须提供”的条款以及标明不满足即响应无效的条款均属于实质性要求。

五、本项目采购标的：分标1为10个小型水站运行维护服务，分标2为3个水质自动监测站运行维护服务，分标3为2个环境空气自动监测站运行维护服务；采购标的所属行业均为：其他未列明行业。

Ⅱ、采购需求一览表

分标1

| ▲一、服务内容及相关要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| 1 | 10个小型水站运行维护服务 | （一）水站概况及运行维护内容： 本次服务项目为对已建成投运的10个小型水质自动监测站（分别位于木龙湖入口、桂湖、榕湖、桃花江徐家村河段壅水坝、穿山公园、文昌桥、南溪河、灵剑溪、芳莲池、道光河）委托运维。其中，6个水质自动站（木龙湖入口、桂湖、榕湖、桃花江徐家村河段壅水坝、穿山公园、文昌桥）配置水温、电导率、pH值、溶解氧、氨氮、化学需氧量、浊度等监测指标；4个水质自动站（南溪河、灵剑溪、芳莲池、道光河）配置水温、电导率、PH、溶解氧、浊度、氨氮、COD、TOC、DOC、SAC等监测指标。水质自动站的正常运行，为应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据。运维内容包括水质自动站所有监测仪器、辅助设备、数据平台等。 桂林市小型水站设备表 序号; 设备名称; 品牌、型号规格; 数量. 1; 电导率、温度分析仪; 赛莱默、TetraCon700IQ; 10套. 2; pH分析仪; 赛莱默、SensoLyt700IQ; 10套. 3; 溶解氧分析仪; 赛莱默、SC FDO 700; 10套. 4; 浊度分析仪; 赛莱默、VisoTurb700IQ; 10套. 5; 氨氮分析仪; 赛莱默、AmmoLyt+; 10套. 6; COD分析仪; 赛莱默、CarboVis705IQ; 6套. 7; COD、TOC、DOC、SAC分析仪; 赛莱默、CarboVis705IQ; 4套. 8; 数据采集系统; 赛莱默、MIQ/JB MIQ/PS MIQ/TC 2020 3G; 10套. 9; 网络系统NPEX500; 赛莱默、STANDARD-3G; 10套. 10; 小型水站平台; Skyland.OLMV1.0; 1套. 1.具体内容 1.1水质自动监测系统的运维管理内容 1.1.1 定期更换水质自动站仪表所需耗材。 1.1.2 定期更换水质自动站系统和仪表所需备品备件。 1.1.3 对水质自动站系统和仪表进行定期检修、保养。 1.1.4 及时报告并排除水质自动站系统和仪表出现的故障。 1.1.5 配合采购人进行水质自动站质量保证和质量质控工作，并由供应商承担相应费用。 1.1.6 随时接受采购人的工作考核及质量考核，并由供应商承担相应费用。 1.1.7 保证监测站外观清洁，整齐，确保辅助设施可正常运行。 1.1.8 认真、及时做好维护记录，汇总各水质自动站维护记录，每月将自动监测站维护记录整理好并以电子版形式报采购人，维护记录及电子版报告均作为运行维护考核依据，具体包括： ①自动站每日运行数据报表统计。 ②自动站现场维护记录（值班记录表、维护记录包括：巡检记录表、周核查记录表、校准记录表、配件耗材更换记录表、设备维修记录、试剂领用记录表、水站异常数据记录表等）。 ③自动站仪器设备故障及排除情况登记表。 ④自动站每月运行情况、每月数据有效情况。 ⑤自动站备品备件管理登记表。 1.2 在运行维护及管理期间，供应商必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家、自治区及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。 1.3 供应商负责运维期间所需水、电、通讯费用及场地租赁费。负责运行维护期间水、电、通讯等故障维修，保证其畅通。 1.4 做好水质自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作，并备份给采购人。 1.5 供应商应自行积极参加各类相关技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。 1.6 按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ.915.3-2024）、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）、仪器操作手册及其他相关技术规范要求对水质自动站进行管理。如在合同期间国家或自治区出台新技术规范，按新技术规范要求进行维护管理。 1.7 提供每月（或每周）具体工作计划及质量保证措施。 1.8 按照采购人的要求传输实时数据至指定地址。 2. 水质自动监测仪器维护内容 2.1 系统日常维护与保养 2.1.1每天对单个水质自动站整个系统进行远程监控检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周现场检查设备运行情况，并及时清洁维护系统设备及耗材更换，并在现场手动运行系统，至少观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况，及时处理并记录运行过程中存在的各类问题。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。 2.1.2每天对中心软件运行情况、监测数据进行检查。8:00—23:30，专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控。监控时段内仪器故障发现时间不得超过1小时，非监控时段内仪器故障发现时间不得晚于次日8:30。 2.1.3根据采购人的工作要求，开展软件维护、子站巡检、故障排查及处理、仪器核查及校准、配件耗材更换、环境勘察、数据监控等工作，接到工作任务后须及时响应，远程不能解决须1小时内到达现场处理，如遇水质异常应急事件必须1小时内到达现场。 2.1.4各子站现场巡检包括临时巡检和定期巡检，临时巡检或定期巡检期间的交通工具由供应商负责。临时巡检安排在节假日、领导参观、质控考核前，以及应急事故发生期间；定期巡检每周不少于1次。巡检中发现问题须及时记录、及时报告、及时解决。 2.1.5定期巡检内容包括： ①检查机柜内部环境：温度20-30℃、湿度≤60%、清洁卫生是否合格。 ②检查机柜内部设施和设备：供电系统、供水系统、防雷系统、通讯系统、照明系统、抽排水管是否异常，并维护保养。 ③检查监测站外部设施：采样管路是否异常，并维护保养。 ④检查仪器设备：采水系统、配水系统、监测系统、数据采集系统、是否异常，并维护保养。 ⑤耗材更换。 ⑥现场通讯设备检查；数据库数据备份。 ⑦相关技术规范及仪器使用说明中规定的内容。 2.1.6 不定期巡检参照定期巡检内容执行。 2.1.7每季度1次各子站设备、软件全面维护。 2.1.8年度系统维护： ①每年按相关技术规范及仪器使用说明书要求对系统进行一次预防性检修。 ②每年按相关技术规范及仪器使用说明书的要求对系统进行一次性能审核。 ③每年刻录一张各子站数据备份光盘。 ④每年对采样浮筒进行一次彻底清理。 2.1.9供应商应建立一系列运维服务记录，每月10日前上交存档。采购人可随时抽查记录内容，供应商须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。所有记录须字体清晰内容明确，不得随意涂改。 2.1.10具体的现场巡检内容、系统维护内容、系统维修程序等由供应商自行制定后报采购人审查通过才能正式使用；各类记录表格由采购人提供模板，供应商按规范填写。 2.2 运行状态监控 2.2.1专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控。监控时段内仪器故障发现时间不得超过1小时。 2.2.2 发现数据异常（监测数据缺失、数据突然变大或变小、数据超出历史地表水最高等级标准限值等）、仪器故障后须及时通知立即派人现场处理。 2.3 系统故障维修 2.3.1子站仪器、设备出现故障，供应商必须1小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。如遇水质污染应急事件，必须1小时内到达现场。 2.4耗材更换 2.4.1供应商自行采购所有耗材及仪器故障时所需更换的配件，仪器配件要求为原厂合格的配件【原系统设备名称：基于物联网技术的环境监测探测终端（型号：GreenBOX2）；智慧综合管理平台软件（型号：Skyland.OLM V1.0）】，更换后记录在相应记录表中。 2.4.2 系统耗材更换的项目严格按仪器使用说明书进行，频次根据耗材的实际使用情况更新，更换频次参照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ.915.3-2024 ）、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）及仪器使用说明书的相关规定。 2.5 内部管理 2.5.1供应商须严格按照国家、自治区相关要求制订系统维护管理、维修的操作规范和内部管理的规章制度，规范系统现场运行维护和仪器、设备维修操作及供应商的内部管理。 2.5.2供应商须对各子站建立专人负责制，按照有关要求建立QA/QC 保证体系，制定日常维护、保养、维修规程，建立日常运行记录和设备台账，接受采购人或采购人委托的第三方机构的监督、检查和考核。 2.5.3 供应商须根据系统仪器、设备的构成情况配备技术人员，确保每种仪器、设备都具备维护管理和维修人员。 2.5.4 供应商须对每个系统维护管理及维修人员配备专用维护维修工具和通讯调试工具，确保现场维护管理及维修的顺利实施。 2.6工作记录与报告 2.6.1 供应商在系统维护管理及仪器、设备的维修过程中，须按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ.915.3-2024 ）、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）和采购人的要求填写巡检记录、质控记录、仪器设备维护、维修记录、自检等原始记录，并经现场技术人员签字认可。 2.6.2 所有的现场记录电子版次月10日前移交给采购人存档备案，并做月度维护总结。 2.6.3 每次仪器、设备维修后一周内向采购人提交一份维修报告及维修后性能核查报告。 2.7采用间歇测定情况下（30分钟/次），所有项目监测数据至少每天保证有48组有效数据，每周保证至少有5天有效数据。 3.设有专门的用户反馈系统，方便采购人问题咨询与投诉。 4.具体运营维护工作计划及目标要求详见“附表1”、 水质监测自动站定期运行维护主要内容要求详见“附表2”。 （二）运维机构、人员要求 1.总体要求 （1）供应商及拟投入人员须接受采购人的管理。 （3）供应商要求具备完善的系统配件供应渠道。 （4）在自动监测系统运维及管理期间，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。 （5）供应商必须承担监测数据的保密责任；供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的所有监测数据，在合同履行期间和合同履行完毕后，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，一经发现，采购人将追究其法律责任。 （6）委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。 2.技术能力要求： （1）运维人员配置要求：技术主管至少1名，现场技术人员至少1名。供应商拟投入本项目运行维护的相关技术人员必须在签订合同后一个月内通过采购人组织的水质自动监测领域持证上岗考核上岗考核并取得上岗证。考核不合格者不得单独进行运维工作。 （2）要求供应商在项目所在地配备不少于1名专业巡检人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。 （3）为提高运维的效率，弥补仪器发生故障时对监测数据造成的缺失和影响，要求供应商提供切实可行的解决方案。 （4）供应商配备的运维人员要求在签订合同后1个月内通过采购人组织的水质自动监测领域持证上岗考核，考核不合格者不得单独进行运维工作。 （5）合同签订后由采购人或采购人委托的第三方机构组织进行考核，考核内容均为本分标运营维护工作相关内容。如考核合格，则正式开展运维服务；如考核不合格，则延长试维护时间一个月（采购人不予支付任何费用），并责令整改，一个月后重新考核，考核合格后正式开展运维服务，如考核成绩仍然不合格，按违约处理，并追究其相应的法律责任，采购人有权向监督管理部门汇报并处理。 3.服务要求 （1）必须明确维护方法、周期、内容及技术保障等。 （2）配合采购人进行水站质量保证和质量质控及水样比对工作。 （3）在运营维护过程中由于人为原因造成采购人损失的，由供应商负责赔偿。 （4）在运营维护过程中出现的安全事故，供应商应负全部责任。 （5）自正式运维起每三个月对运营维护服务方开展一次工作考核，依据项目的维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分。按季度对每个站点单独考核，其中单次考核结果均大于或等于90分为合格。 （三）考核标准： 1.仪器运行状态指标 （1）所有水站每天在线情况。 （2）所有水站系统的每个参数有效数据获取率高于90%（“有效数据获取率” 是指实际正常运行小时数与应监测小时数之比）。 （3）构成水站系统的仪器、设备的运行状态参数是否满足使用说明书要求作为系统仪器、设备运行是否正常的依据。 （4）水站数据平台是否正常运行。 2.数据质量指标考核：仪器稳定性、准确性指标满足国家、自治区相关技术规范要求。 3.考核办法：采购人或采购人委托的第三方机构自正式运维起每三个月对运维单位开展一次运营维护工作考核，依据上述维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分。由采购人组织有关人员进行评审。 （1）按季度对每个站点单独考核，其中单次考核结果均≥90分为合格。 （2）单次考核结果≥80分且＜90分的，为初级警告，按比例扣除当季度运行费的10%，并责令整改。 （3）单次考核结果≥70分且＜80分的，为二级警告，按比例扣除当季度运行费的35%，并责令整改。一年合同期内出现两次二级警告情况，视为供应商违约，终止运营托管运维合同。 （4）考核结果在＜70分的，不予支付当季度运维费用并视为供应商违约，终止运营托管运维合同。 （5）一旦发现弄虚作假现象，按违约处理，并追究其相应的法律责任，采购人有权向监督管理部门汇报并处理，不予支付当季运维费用，同时按当季维护费用的双倍进行经济处罚。 4.水质自动监测站监测系统运营服务考核表详见“附表3”。 | 1 | 项 | 62 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）服务期限及服务地点： 1.服务期限：1年，即：2026年1月1日至2026年12月31日。【上一年度合同期满至2025年12月31日，考虑到水站运行维护的连续性，2026年1月1日至本项目成交供应商正式进场开展工作期间的运维工作仍由上一年度成交单位负责，其间所发生费用作为本项目不可变更费用，对于2026年1月1日至本项目成交供应商接管运维工作期间的费用，本项目成交供应商须在进场开展工作服务后15日内依据采购人审核费用，按照本项目成交价比例支付给原服务单位。支付标准：[本项目成交金额÷365]×（2026年1月1日到接管日前的天数）。如本次项目成交供应商为原服务单位，则本项目合同开始日期为2026年1月1日至2026年12月31日】 2.服务地点：广西桂林市采购人指定地点。 （二）验收要求及标准：依照国家相关法律法规及行业规定，根据竞争性磋商文件要求及响应文件承诺进行验收。 （三）付款方式： 1.本项目合同款分两次支付，签订合同且供应商达到合同实施条件（指成交供应商在承诺投入本项目实施的人员全部到位）并报采购人备案后，在财政资金到账的情况下，10个工作日内支付合同款的50%，第三季度结束后支付合同款的50%（无息，50%合同款=合同金额的50%减去一年考核扣款）。 2.在采购人付款前，成交供应商应向采购人提供相应等额有效、合法的发票，否则采购人有权不予付款，直至成交供应商提供符合约定的发票为止。 （四）磋商报价： 1.磋商报价应包括本次采购范围内运维服务的价款、完成本项目服务的相关费用（包含技术服务费、耗材、拟投入本项目的设备（备机）、人员成本、劳务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、管理费、利润、税费、验收以及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及运营期间所需水、电、通讯所需费用）、运维期间租赁费等费用总和，供应商综合考虑在报价中。该价格不因供应商在计算报价中的失误、漏项、多项而作任何调整；供应商的报价在合同实施期间应保持不变。 2.本标项运营合同期间国家或自治区出台新的维护、质控标准规范时，按照新的标准规范要求执行。如国家或自治区出台新技术规范，要求增加监测设备或做系统升级（含数据采集软件、传输、接收系统等）的，由采购人提供升级所需设备和软件，成交供应商负责升级。 （五）供应商应按采购要求定期提供每月完整的运维记录电子版给采购人。 |  |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| ▲1.供应商于响应文件中必须单列并提供针对以下内容的承诺函（并加盖供应商电子签章），否则，响应文件无效： （1）承诺配备的专用巡检汽车（至少配备1辆）专门用于本项目巡检、运营维护； （2）承诺配备的运维人员通过采购人组织的水质自动监测领域持证上岗考核，并保证聘用的运维人员在成交后三个月内通过考核。考核不合格者不得单独进行运维工作，如有两人及两人以上考核不合格，按比例扣除一个月运维费用并补考，考试合格后方可上岗。 （3）服务期间，必须配备一名运维技术人员驻采购单位服务，上下班时间与采购单位行政工作人员一致。 （4）承诺并提供对采购人原有系统“基于物联网技术的环境监测探测终端（型号：GreenBOX2）和智慧综合管理平台软件（型号：Skyland.OLM V1.0）”出现故障时所需更换的配件。 ▲2.本分标政府采购项目预算金额（人民币）： 陆拾贰万元整（¥620000.00），供应商磋商报价超过政府采购预算金额的，响应文件作无效处理。 3.供应商于响应文件中提供针对本分标的项目实施方案。具体评审详见“第四章 评审办法”。 4.供应商于响应文件中提供针对本分标的服务方案。具体评审详见“第四章 评审办法”。 5.供应商根据自身情况，可于响应文件中提供具有本分标履约能力的证明材料。具体评审详见“第四章 评审办法”。 |  |  |  |  |  |

附表1：

运营维护工作计划及目标

| 序号 | 维护内容 | 维护周期 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通过数据平台网络远程对水站进行运行状态监控（8:00、12:00、14:00、18:00、20:00、23:00） | 6次/日 | 1.分析数据了解水质实时状况。 2.分析数据判断仪器运行情况。 3.分析数据判断系统运行情况。 |
| 2 | 对水站系统和仪表进行定期检修、保养 | 1次/周 | 1.确保监测系统和仪表正常运行。 2.定期保养维护使仪器达到运行最佳状态，延长使用寿命。 |
| 2 | 对水站仪表进行定期校准、性能测试 | 1次/周 | 1.确保监测系统仪器设备监测数据准确有效。 |
| 3 | 监测子站箱体进行维护和保养 | 1次/周 | 1.确保监测站房设备安全和清洁整齐有序。 |
| 4 | 数据采集控制系统维护 | 1次/周 | 1.确保数据采集控制系统正常运行。 2.使数据采集传输数据真实可靠。 |
| 5 | 数据服务器和监控平台软件进行维护和系统升级 | 1次/月 | 确保监测系统正常运行（系统升级视具体情况而定）。 |
| 6 | 配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作（费用由成交供应商承担） | 根据要求（一般为1次/月） | 确保监测系统仪器设备监测数据准确有效。 |
| 7 | 配合采购人进行水样比对（费用由成交供应商承担） | 根据要求进行 | 定期比对了解仪器运行状况，水质实时状况。 |
| 8 | 水站维护记录及相关工作报告的提交 | 根据要求进行 | 1.每周一9:00前上报上周仪器运行情况及监测数据有效率。 2.每月维护结束前3日内上报下月工作计划，结束后3日内上报工作总结。 3.每季度维护结束后5日内上报季度工作总结。 4.半年维护结束后10日内上报半年工作总结。 5.一年维护结束后10日内提交年度维护报告（具体时间按合同执行）。 |
| 9 | 对仪器和系统进行预防性维护 | 1次/季度 | 排除可能存在的故障隐患，对隐蔽处、死角处进行维护清理，使仪器正常稳定运行。 |
| 10 | 对仪表所需耗材、校准液、标准试剂进行统计和更换 | 1次/季度 | 1.确保仪器设备正常运行。 2.做到试剂、耗材更换计划，让其各自充分合理利用。 |
| 11 | 定期更换水质自动监测系统和仪表所需备品备件 | 根据需要 | 确保监测系统和仪表正常运行。 |

附表2：

水质监测自动站定期运行维护主要内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样泵过滤网清除杂物 | 1次/周，确保过滤网无杂物 | 1.使用系统自动清洗功能进行反冲洗； 2.手工进行清理杂物。 |
| 2 | 采水系统维护 | 1次/周，确保管路畅通，无淤泥附着，电缆线防护安全 | 1.使用系统外部清洗及内部清洗功能进行清洗； 2.手工拆除阀门，弯头进行清洗，清洗结束后原样装回； 3.外部管路及电缆状态检查。 |
| 3 | 五参数流通池清洗 | 1次/周，确保五参数池干净 | 1.使用系统内部清洗功能进行清洗； 2.人工进行清洗。 |
| 4 | COD流通池清洗 | 1次/周，确保样水杯干净 | 1.使用自动清洁功能进行清洗； 2.人工进行清洗。 |
| 5 | 五参数分析仪维护 | 1次/周 | 1.检查五参数探头模块与显示模块通讯是否正常； 2.清洗五参数探头并进行校准或标液核查； 3.更换电极电解液。 |
| 6 | 氨氮分析仪器维护 | 1次/周 | 1.检查探头与显示模块通讯是否正常； 2.定期校准仪器或标准液核查。 |
| 7 | COD分析仪器维护 | 1次/周 | 1.检查探头与显示模块通讯是否正常； 2.定期校准仪器或标准液核查。 |
| 8 | 数采器检查 | 1次/月 | 1.检查数采器断电是否能自动启动，是否正常上线； 2.数采器各接口电缆连接是否有松动，重新插拔确定接触点是否良好。 |
| 9 | 仪器供电控制系统检查 | 1次/月 | 1.检查状态显示灯是否正常； 2.检查输入节点是否正常； 3.检查输出节点是否正常。 |
| 10 | 面板开关检查 | 1次/1月 | 1.人工进行系统手动操作并观察系统是否按照所操作步骤执行。 |
| 11 | 电源模块 | 1次/月 | 1.断电清扫稳压电源上的灰尘； 2.通电后检查电源显示是否正常。 |
| 12 | 箱体检查维护 | 1次/月 | 1.定期清洁机柜表面，确保机柜外表干净颜色鲜明； 2.对机柜机械部件加润滑剂，确保运转正常； 3.对机柜内部防水进行检查，保障机柜内部防水防潮。 |
| 13 | 数据库检查和备份 | 1次/月 | 1.定期备份数据库，并拷贝出来保存。 |
| 14 | 服务器检查及维护 | 1次/月 | 1.系统维护（系统补丁修复）； 2.硬件检查。 |
| 15 | 监控中心软件 | 1次/季度 | 定期提供软件升级服务。 |

附表3：

水质自动监测站监测系统运营服务考核表

| 考核内容 |  |  | 扣分值 | 扣分结果 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 远程检查、审核数据 | 每天8:00—23:30，专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控。监控时段内仪器故障发现时间不得超过1小时，非监控时段内仪器故障发现时间不得晚于次日8:30。每天9:00前在指定网站完成数据一审工作。 | 错、漏1次扣0.5分 |  |  |
|  | 会商与 信息 交流 | 每天9:00以短信方式汇报前一日工作情况及当日工作安排。出现仪器故障、监测数据异常等情况时以电话和电子形式及时上报 | 错、漏1次扣0.5分 |  |  |
|  | 监测数据审核和管理 | 安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。 | 错、漏1项扣1分 |  |  |
|  | 子站现场巡检 | 频次：不少于1次/（站•周）。巡检内容和记录要素，要包括子站监测系统所有功能单元的最新运行情况和现场检查维护情况，反映在巡检记录表上的巡检内容和记录要素必须完整，并与实际子站情况相符，记录内容不完整、不规范和弄虚作假的当作缺检计算，每月的前10天内，提交上月子站巡检记录，每季前15天进行汇总。 | 错、漏1次巡检扣1分 |  |  |
|  | 仪器和平台故障排除 | 故障检修到场与故障排除（指恢复正常运行，不可抗力的破坏以及如停电停水、预防性维护、受控备件供应不上等情况除外）必须及时：1小时内到达故障现场，水质应急事件必须1小时内到达现场，48小时内排除故障；如在规定时间内无法恢复正常运行，则按要求规定一周三次手工采样，并委托有资质的单位进行手工分析，每周一8:30上报手工采样数据（附原始报告） | 每个参数不响应1次或超过时限每天扣1分，超过5天每天扣2分 |  |  |
|  | 站房环境及辅助设备维护 | 站房内外整洁、维持站房温湿度环境稳定、防火防盗防雷。维护辅助设备稳定运行等。 | 错、漏1次扣1分；辅助设备无正当理由一个月内没维修扣2分，超过一个月每月扣3分 |  |  |
|  | 仪器运行维护 | 按照相关要求进行运行状态系统检查、清洗、校准、打磨、更换试剂、更换零备件等维护工作 | 错、漏1次扣1分 |  |  |
|  | 质量控制 | 每个参数“周核查、月比对” | 错、漏1个参数1次1分 |  |  |
|  | 废液处理 | 做好废液收集并妥善处理处置废液，废液桶标识清晰 | 废液桶无标识扣2分；不及时、不规范处理处置废液的，扣1分；废液放置站房外长期存放扣4分 |  |  |
|  | 数据保密 | 不论何时，运维单位都应承担监测数据的保密责任；运维单位按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。 | 发现1次扣20分 |  |  |
|  | 记录 | 按规范要求做好日常相关记录表格，每月交一次所有记录给采购人审查。采购人可随时抽查记录内容，运营商须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。 | 期限内缺1份扣1分 |  |  |
| 服务质量 | 质控考核 | 接受采购人或采购人委托的第三方机构或采购人上级部门考核的定期或不定期考核 | 上级部门考核不合格1次扣20分；本单位内部（或委托第三方机构）考核1个参数1次不合格扣2分 |  |  |
|  | 服务态度 | 运维人员按要求开展各项工作 | 工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的扣5分 |  |  |
|  | 记录、报告规范 | 所有记录须字体清晰，不得模糊潦草，并按规范填写相应内容。 | 1项扣1分 |  |  |
|  | 单站单项数据月度有效获取率 | 每个子站每个参数月度有效数据获取率不小于90% | 单站单项不达标1次扣2分 |  |  |
|  | 单站数据有效率 | 每月所有参数数据有效率≥80%（除去断流、停电、不可抗力因素引起的故障或停运，以及采购人认为可以扣除 的时间段） | 有效率每降低1%（四舍五入），扣2.5分。注：考核参数最低的有效率，不考核平均有效率。 |  |  |
|  | 备机使用情况 | 未经许可，备机连续使用不得超过1个月 | 1个项目超过1天每天扣1分，超过5天每天扣2分 |  |  |
|  | 其他 （是否存在不满足合同或相关规范要求的情况） | 不满足合同或相关规范要求， 但对数据不造成影响的项目 | 每1项扣1分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求， 且可能对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣3分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求， 且已对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣5分 |  |  |
|  | 数据真实性 | 制造虚假数据 | 终止合同，不予支付当季运维费用 |  |  |
| 本季度考核总得分 |  |  |  |  |  |
| 本季度考核总评价 |  |  |  |  |  |

分标2

| ▲一、服务内容及相关要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| 1 | 3个水质自动监测站运行维护服务 | （一）项目概况 为了加强水质自动站运行管理，保障水质自动站仪器设备正常运行，提供稳定有效的数据，拟对3个水质自动站采取第三方运行维护方式运营。3个水质自动站主要配置了水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、重金属、生物毒性、叶绿素、蓝绿藻等监测指标，详见附件1。 （二）运行维护服务内容及要求 本分标需运行维护的主体为桂林市3个地表水水质自动站：漓江活动试验坝、大河环境自动监测站、漓江双潭村站，运维的内容包括3个水质自动监测站（监测指标：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、六价铬、总锰、铜、铅、锌、镉、砷、汞、叶绿素α、生物毒性、蓝绿藻15至18个指标不等）的水质自动站所有监测仪器、辅助设备、显示屏、站房设施及站房外围的运行维护维修等。采购人委托供应商进行运行维护，供应商负责故障维修、风险保障、站房用地、站房建设或租赁、安全保障、电力供应、网络通讯和出入站房等日常运行所必需的基础保障工作，涉及站房租金、电费、网络通讯费、值守人员工资、运维人员差旅费、仪器维修、配件耗材、附属设施建设、修缮等与水站相关的费用均可由运维经费支出。 1.地表水水质自动站的运维管理要求 供应商应根据采购人要求负责地表水水质自动站的运营维护及管理工作，地表水水质自动站的运维管理内容如下： 1.1定期更换水质自动站仪器所需耗材、试剂。 1.2定期更换水质自动站系统和仪器所需备品备件。 1.3对水质自动站系统和仪器进行定期检修、保养。 1.4及时排除水质自动站系统和仪器出现的故障，并提供维修所需配件。 1.5对水质自动站仪器进行定期校准、性能测试。 1.6保证站房内外清洁整齐，环境温湿度适合仪器的运行，及时维修站房内外设施。 1.7保证辅助设备的正常运行。 1.8配合采购人进行水质自动站质量保证和质量质控工作，并由供应商承担相应费用。 1.9随时接受采购人的工作考核及质量考核，并由供应商承担相应费用。 1.10认真、及时做好维护记录，汇总各水质自动站维护记录，每月以电子版形式报采购人。 1.11邀请专业防雷检测机构进行各水站防雷检测，并出具检测合格报告，检测费用含在磋商报价中。 1.12定期检定温湿度计并提供检定证书，确保温湿度计在检定有效期内，费用含在磋商报价中。 1.13定期查看消防设施，确保消防设施在有效期内，费用含在磋商报价中。 1.14做好水质自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。 1.15按照采购人的要求传输实时数据至指定地址。 1.16水、电、通讯及财产保护：运营期间所需水、电、通讯费及故障维修费由供应商负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移，供应商负责运营维护及管理维护期间水、电、通讯等故障维修及费用缴存，保证畅通。 1.17必须承担监测数据的保密责任：供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的所有监测数据，在合同履行期间和合同履行完毕后，供应商都应承担监测数据的保密责任；在未取得采购人许可的情况下，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，一经发现，采购人将追究其法律责任。 2.地表水水质自动站系统及仪器维护详细内容 2.1系统日常维护与保养 （1）漓江活动试验坝： ①每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录。 ②远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，根据其运行状态进行相应远程调试。 ③通过远程控制，对仪器进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和量程漂移核查、标样核查、样品复测和留样等维护工作。 ④每日对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对水站的运行维护情况进行评价。 （2）大河环境自动监测站、漓江双潭村站： ①严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作；每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况，每周至少到现场巡检一次，观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况，通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。 ②每天对数据报送平台运行情况、监测数据进行检查；遇到数据异常情况应进行详细记录，分析原因，及时汇报并解决，保证监测数据的连续性和及时性。 ③开展软件维护、水站巡检、仪器校准、环境勘察、数据监控、试剂配制、水样采集运输等工作，接到工作任务后须及时响应。 ④各水站现场巡检包括临时巡检和定期巡检，巡检期间的交通工具由供应商负责；临时巡检安排在节假日前、领导参观、质控考核，以及应急事故发生期间，定期巡检为每周1次；巡检中发现问题须及时记录、及时报告、及时解决。 全部站点要求： （3）定期巡检内容 ①检查监测点周边环境是否仍然保持符合国家关于水质自动站选址的要求。 ②检查站房内部环境：温度18-28℃、湿度≤60%、清洁卫生是否合格。 ③检查站房内部设施和设备：空调、抽湿机、供电系统、供水、稳压电源、防雷系统、通讯系统、照明系统、防盗报警系统、灭火设备、UPS+蓄电池、门窗、冰箱、站房漏水、抽排水管是否异常，并维护保养。 ④检查站房外部设施：供电系统、供水、照明设备、抽排水管、绿化、路面等是否异常，并维护保养。 ⑤检查仪器设备：采水系统、配水系统、监测系统、数据采集系统、辅助装置（空压机、自动采样器、视频监控系统、工具箱）、现场比对设备是否异常、试剂是否需要更换，并维护保养。 ⑥耗材：试剂、垫圈、管路、阀等是否及时更换，现场是否有储备便于随时更换。 ⑦每月10日前把上一个月的原始数据备份并以邮件的形式发送至指定邮箱。 ⑧相关技术规范及仪器使用说明中规定的内容。 （4）不定期巡检参照定期巡检内容执行。 （5）建立耗材、配件更换计划表，定期及时更换。 （6）年度系统维护 ①每年按相关技术规范及仪器使用说明书要求对系统进行一次预防性检修。 ②每年按相关技术规范及仪器使用说明书的要求对系统进行一次性能审核。 ③每年对各水站空调进行清洗保养，费用含在磋商报价中。 ④邀请专业防雷检测机构进行各水站防雷检测，并出具检测合格报告，检测费用含在磋商报价中。 ⑥定期检定温湿度计并提供检定证书，确保温湿度计在检定有效期内，费用含在磋商报价中。 ⑦查看消防设备是否在有效期内，更换费用由供应商承担。 （7）地表水水质自动站的运维管理参照国家、自治区及行业颁布的相关水质在线监测技术标准。如国家、自治区或行业出台新的技术规范，按新技术规范要求执行。 2.2质量保证与质量控制 全部站点： 依据《广西地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》开展。 （1）每周进行一次常规参数项目标准溶液核查，每月进行一次重金属项目标准溶液核查，及时记录核查结果，核查结果的相对误差在±10%范围内。 （2）每月至少1次月比对水样采集，供应商可委托有资质单位进行比对试验；比对试验要求及结果评价需满足《广西地表水水质自动监测站水样比对管理规定（试行）》要求；月比对项目为《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ.915.3-2024）、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）要求的所有项目。 （3）至少每月进行一次仪器校准工作，每个月对备机进行一次标样核查。 （4）所有水站系统的每个月每个参数有效数据获取率高于90%（“有效数据获取率” 是指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比）。 （5）每年进行一次准确度、精密度、检出限、标准曲线、零点漂移、量程漂移检查。 漓江活动试验坝： 表1 水站质控目标要求 监测项目; 单位; 24小时低浓度漂移; 24小时高浓度漂移; 标样核查; 集成影响检查; 加标回收率测试; 多点线性核查. 绝对误差; 相对误差; 相对误差; 相对误差. 水温; ℃; -; -; -; -; -; -; -. pH; -; -; -; -; -; ±0.15; -; -. 溶解氧; mg/L; -; -; -; -; ±0.3; -; -. 电导率; μs/cm; -; -; -; -; ±5%; -; -. 浊度; NTU; -; -; -; -; ±10%; -; -. 氨氮; mg/L; ±0.2; ±5%; ±10%; ±10%; ±10%; ±10%; 80%~120%; ±10%. 高锰酸盐指数; mg/L; ±1.0; ±10%; ±10%; ±10%; ±10%; ±10%; 80%~120%; ±10%. 总氮; mg/L; ±0.3; ±5%; ±10%; ±10%; ±10%; ±10%; 80%~120%; ±10%. 总磷; mg/L; ±0.02; ±5%; ±10%; ±10%; ±10%; ±10%; 80%~120%; ±10%. 实际水样比对技术要求. 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器; Cx＞BⅣ; 相对误差≤20%. BⅡ<Cx＜BⅣ; 相对误差≤30%. Cx＜BⅡ; 相对误差≤40%. 除湖库总磷外，当自动监测结果和实验室分析结果均低于 BⅡ时，认定比对实验结果合格。 当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时，认定比对实验结果合格。 注：① Cx为实验室分析结果； ② B 为 GB 3838 规定的水质类别限值； ③ 总氮无河流水质标准，可参考湖库标准。. 水温水质自动监测仪器; 绝对误差±0.5 ℃以内. pH 水质自动监测仪器; 绝对误差±0.5 以内. 溶解氧水质自动监测仪器; 绝对误差±0.8 mg/L 以内. 当溶解氧自动监测仪与便携仪器均过饱和时，比对结果合格。. 电导率水质自动监测仪器; 便携检测结果≤100 μS/cm; 绝对误差±10μS/cm以内. 便携检测结果＞100 μS/cm; 相对误差±10% 以内. 浊度水质自动监测仪器; 便携检测结果≤50 NTU; 相对误差±30% 以内. 便携检测结果＞50 NTU; 相对误差±20% 以内. 当浊度自动监测仪与便携仪器检测结果均≤30 NTU或≥1 000 NTU 时，判定比对结果合格。. 表2 质控措施及实施频次 质控措施; 水质类别; 质控频次; 实施对象. Ⅰ~Ⅱ类水体; Ⅲ～劣Ⅴ类水体. 低浓度标样核查; √; √; 每天; 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮. 低浓度漂移; √; √; 每天. 高浓度标样核查; √; √; 每天. 高浓度漂移; √; √; 每天. 常规五参数标样核查; √; √; 每7天; pH、溶解氧、电导率、浊度. 多点线性核查; √; √; 每月; 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮. 实际水样比对; √; √; 每月; 常规五参数氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮. 集成影响检查; √; √; 每月; 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮. 加标回收率测试; √; √; 每月. ①质控测试结果须满足表1要求。 ②质控措施及实施频次须满足表2要求。 ③维护后质控核查 更换试剂（清洗用水、检查用标准样品除外）后，应至少使用两个不同浓度的校正液进行校正；当监测仪器关键部件更换后，应开展多点线性核查，必要时应开展实际水样比对。停运后恢复到运行条件时应开展标样核查，并对监测数据进行分析，水质环比停运前变化较大的，还应进行实际水样比对。 2.3运行状态监控 （1）早上8:00—23:30，专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控；监控时段内仪器故障发现时间不得超过1小时，非监控时段内仪器故障发现时间不得晚于次日8:30。 （2）发现数据异常、仪器故障后须及时通知立即派人现场处理。 （3）供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的所有监测数据。 2.4系统故障维修 （1）水站仪器、设备出现故障，必须获得故障报告后1小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。 （2）系统维护、保养过程中发现仪器、设备故障时，若48小时内故障无法排除，供应商必须提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行，并委托有资质的单位进行手工分析。 （3）重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的某台或几台仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，供应商应在48小时之内使用备机开展监测，并及时报告，提出解决方案并形成电子材料。 （4）无正当理由，备机连续使用时间不能超过1个月。 （5）维修、更换主要部件须进行性能核查确认正常后才能恢复报数使用。 （6）仪器、设备故障维修按照最有利于系统正常运行原则，对造成故障的零配件、部件需要更换的，由供应商负责。零配件、耗材必须是所运维水站系统全新耗材。 （7）长时间停机（连续停机超过24小时）时，关闭分析仪器和进样阀，关闭电源；用纯水清洗并排空分析仪器的测量室、蠕动泵及试剂管路；取下测量电极并将电极头浸入保护液中存放。再次运行时仪器需重新校准。 （8）水站发生长时间停电停水、水位不足无法取样分析、采水设施损毁等情况时，需人工补测。频率为异常情况超过48小时人工补测1次，后续每周两次，补测间隙不小于3天，并委托有资质的单位进行手工分析，每周一8:30上报手工采样数据（附原始报告）。监测项目为国家规范要求的项目。 2.5系统耗材更换 耗材必须是所托管子站系统全新耗材；系统耗材更换的项目严格按仪器使用维护手册进行，频次根据耗材的实际使用情况更新。 2.6内部管理 （1）供应商须严格按照国家、自治区相关要求制订系统维护管理、维修的操作规范和内部管理的规章制度，规范系统现场运行维护和仪器、设备维修操作及运维单位的内部管理。 （2）供应商须对各水站建立专人负责制，按照有关要求制定日常维护、保养、维修规程，建立日常运行记录和设备台账，接受采购人的监督、检查和考核。 （3）供应商须根据系统仪器、设备的构成情况配备技术人员，确保每种仪器、设备都具备维护管理和维修人员。 2.7突发污染事故要求 当水质自动站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须1小时内报告采购人，1小时内到达现场，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购人进行应急处置及手工监测。 2.8工作记录与报告 （1）供应商在系统维护管理及仪器、设备的维修过程中，须按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ.915.3-2024）、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）和采购人的要求填写巡检记录、质控记录、仪器设备维护、维修记录、自检等原始记录，并经现场技术人员签字认可。 （2）每次仪器、设备维修后一周内向采购人提交一份维修报告及维修后性能核查报告。 （3）所有的现场记录每月10日前一次性移交给采购人存档备案，并做月度维护总结。 （4）年度总结：年度维护工作结束后15个工作日内向采购人提交年度维护总结。 3.漓江活动试验坝、象山公园水质监测数据公示大屏、两个显示屏及平台运营服务内容 3.1保障网络畅通，支持无线、有线网络连接，设备在线率达95%以上。 3.2平台维护及故障排查技术支持： （1）平台维护：技术专员每周巡检一次，保障设备正常运行。 （2）屏幕开启时间：（5月-10月）7:00-20:00；（11月-4月）7:00-19:00。 4.运维机构、人员要求 4.1总体要求 （1）供应商及拟投入人员要求接受采购人的管理。 （2）供应商要求具备完善的系统配件供应渠道。 （3）供应商应列明自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支，报价公正合理。 （4）在自动监测系统运维及管理期间，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。 4.2对供应商技术能力的要求： （1）要求供应商配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等。同时，还需配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等，提供查询功能的api，实现采集到的数据可传输给其他业务系统。 （2）为了提高运维的效率，弥补仪器发生故障时对监测数据造成的缺失和影响，供应商应提供切实可行的解决方案。供应商应具有一整套用于本运维项目的在线分析备用机，提供的备用机的要求测量方法符合国家标准，要求供应商于响应文件中必须列明拟投入的备用机生产厂家名称、品牌、规格型号等信息，格式自拟，并加盖供应商电子签章，否则，响应文件作无效处理。 （3）供应商应派遣不少于1名专业的技术人员负责日常维护、数据监控和协调管理工作。派遣专业技术人员应属于供应商的合法员工，该人员在服务期内须入驻运维项目地；若服务范围内的水站、监测数据公示大屏及平台出现突发或紧急情况时，技术人员应在30分钟响应，1小时到达事故现场进行问题解决，否则，按违约处理。在项目实施时，须提供2026年1月以来供应商为其缴纳的社保证明及劳动合同到采购单位备案。 （4）供应商至少配备1辆专用巡检车。在项目实施时，供应商须提供专用巡检汽车的购买证明或其他权属证明文件（证明文件：包括但不限于车辆购车发票、行驶证复印件、汽车照片等）。 （5）供应商拟投入本项目运行维护的相关技术人员必须通过由采购人组织的地表水水质自动站领域持证上岗考核，考核不合格的不得单独进行运维工作，如有两人及两人以上考核不合格，按比例扣除一个月运维费用并补考，考试合格后方可上岗。 4.3其他要求 （1）供应商必须明确维护方法、周期、内容及技术保障等。 （2）供应商在运营维护过程中由于人为原因造成采购人损失的，由供应商负责赔偿。 （3）供应商在运营维护过程中出现的安全事故，由供应商负全部责任。 （4）采购人自正式运维起每三个月对运营维护服务方开展一次工作考核，依据项目的维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分。按季度对每个站点单独考核，最终考核结果计算所有站点平均分。平均分＜80分为不合格；平均分≥80分为合格。按照考核结果和合同要求支付该季度的运维服务费。 （5）要求供应商提供备机，包括：常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、铜、铅、锌、镉、砷、汞、六价铬各一台。 5.考核标准 5.1仪器考核内容 （1）所有水站每天在线情况。 （2）构成水站系统的仪器、设备的运行状态参数是否满足使用说明书要求作为系统仪器、设备运行是否正常的依据。 （3）所有水站系统的每个月每个参数有效数据获取率≥90%（“有效数据获取率” 是指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比）。 （4）数据质量控制指标满足国家、自治区相关技术规范要求。 （5）服务态度和及时性。 （6）相关技术规范及合同中规定的内容。 5.2考核办法 采购人自正式运维起每三个月对供应商开展一次运营维护工作考核，依据上述维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分。由采购人组织有关人员进行评审，考核合格后按照合同要求支付该季度的运行费。 （1）按季度对每个站点单独考核，其中单次考核结果均≥90分为合格。 （2）单次考核结果≥80分且＜90分的，为初级警告，按比例扣除当季度运行费的10%，并责令整改。 （3）单次考核结果≥70分且＜80分的，为二级警告，按比例扣除当季度运行费的35%，并责令整改。一年合同期内出现两次二级警告情况，视为供应商违约，终止运营托管运维合同。 （4）考核结果在＜70分的，不予支付当季度运维费用并视为供应商违约，终止运营托管运维合同。 （5）一旦发现弄虚作假现象，按违约处理，并追究其相应的法律责任，采购人有权向监督管理部门汇报并处理，不予支付当季运维费用，同时按当季维护费用的双倍进行经济处罚。 弄虚作假现象包括但不限于： ①存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。 ②实施或强令、指使、授意他人实施修改参数，或者干扰采样，致使监测数据严重失真的。 ③实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏地表水水质自动站的。 ④在河流或湖库站点的采水口周边范围内，采取设置人工喷泉、曝气等增氧措施或投放生物、化学药剂等措施，强行改变水体理化性质，导致采集水样异常的。 ⑤针对水站采水环境实施人为干预，造成河流改道或断流，故意绕开站点采水口，导致站点失去污染监控作用的。 ⑥其他破坏地表水水质自动站的情形。 5.3地表水水质自动站托管运维服务考核表详见“附件2”。 | 1 | 项 | 52 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）服务期限及服务地点： 1.（一）服务期限：1年，即：2026年1月1日至2026年12月31日。【上一年度合同期满至2025年12月31日，考虑到水站运行维护的连续性，2026年1月1日至本项目成交供应商正式进场开展工作期间的运维工作仍由上一年度成交单位负责，其间所发生费用作为本项目不可变更费用，对于2026年1月1日至本项目成交供应商接管运维工作期间的费用，本项目成交供应商须在进场开展工作服务后15日内依据采购人审核费用，按照本项目成交价比例支付给原服务单位。支付标准：[本项目成交金额÷365]×（2026年1月1日到接管日前的天数）。如本次项目成交供应商为原服务单位，则本项目合同开始日期为2026年1月1日至2026年12月31日】 2.服务地点：广西桂林市采购人指定地点。 （二）验收要求及标准：依照国家相关法律法规及行业规定，根据竞争性磋商文件要求及响应文件承诺进行验收。 （三）付款方式： 1.本项目合同款分两次支付，签订合同且供应商达到合同实施条件（指成交供应商在承诺投入本项目实施的人员全部到位）并报采购人备案后，在财政资金到账的情况下，10个工作日内支付合同款的50%，第三季度结束后支付合同款的50%（无息，50%合同款=合同金额的50%减去一年考核扣款）。 2.在采购人付款前，成交供应商应向采购人提供相应等额有效、合法的发票，否则采购人有权不予付款，直至成交供应商提供符合约定的发票为止。 （四）磋商报价： 磋商报价应包括本次采购范围内的服务价款、各种人力成本、拟投入设备成本、设备维修维护、零配件试剂更换、软件维护、仪器质量控制、站房维护、辅助仪器检定、防雷检测费、消防设备、水电费、交通运输费、专用工具、交通费、法定税费、不可预见费、合理利润及其它成本费等的各项费用的总和。供应商综合考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。 （五）供应商应按采购要求定期提供每月完整的运维记录电子版给采购人。 |  |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| ▲1.本分标政府采购项目预算金额（人民币）： 伍拾贰万元整（¥520000.00），供应商磋商报价超过政府采购预算金额的，响应文件作无效处理。 2.供应商于响应文件中提供针对本分标的项目实施方案。具体评审详见“第四章 评审办法”。 3.供应商于响应文件中提供针对本分标的服务方案。具体评审详见“第四章 评审办法”。 4.供应商根据自身情况，可于响应文件中提供具有本分标履约能力的证明材料。具体评审详见“第四章 评审办法”。 |  |  |  |  |  |

附件1：                      3个水质自动站基本情况

| 序号 | 站点名称 | 地址 | 经度 | 纬度 | 自动监测指标 |  | 仪器型号等设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市漓江活动试验坝（含公示屏一块） | 桂林市穿山乡吴家里村 | 110.29722 | 25.25083 | 1 | 水温 | LFWCS-2008 |
|  |  |  |  |  | 2 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 浊度 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(CODMn) |
|  |  |  |  |  | 7 | 氨氮 | LFEC-2006(NH) |
|  |  |  |  |  | 8 | 总磷 | LFS-2002(TP) |
|  |  |  |  |  | 9 | 总氮 | LFS-2002(TN) |
|  |  |  |  |  | 10 | 锌 | LFEC-2006(Cd)(Pb)(Zn)(Cu) |
|  |  |  |  |  | 11 | 镉 |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 铅 |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 铜 |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 汞 | LFS-2002(Hg) |
|  |  |  |  |  | 15 | 砷 | LFS-2002(As) |
| 2 | 桂林大河环境自动监测站 | 广西桂林市八里街四路城北水厂内 | 110.32159 | 25.34587 | 1 | 水温 | HACH SC100 |
|  |  |  |  |  | 2 | pH | HACH SC100 |
|  |  |  |  |  | 3 | DO | HACH SC100 |
|  |  |  |  |  | 4 | 电导率 | HACH SC100 |
|  |  |  |  |  | 5 | 浊度 | HACH SC100 |
|  |  |  |  |  | 6 | 高锰酸盐指数 | DKK COD-203 |
|  |  |  |  |  | 7 | 氨氮 | Amtax SC |
|  |  |  |  |  | 8 | 锌 | LFEC-2006(Cd)(Pb)(Zn)(Cu) |
|  |  |  |  |  | 9 | 镉 |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 铅 |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 铜 |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 汞 | LFS-2002(Hg) |
|  |  |  |  |  | 13 | 砷 | LFS-2002(As) |
|  |  |  |  |  | 14 | 六价铬 | LFS-2002(Cr) |
|  |  |  |  |  | 15 | 锰 | LFS-2002(TMn) |
|  |  |  |  |  | 16 | 水质综合毒性 | MODEL9880 |
| 3 | 漓江双潭村站 | 桂林市灵川县灵川镇双潭村 | 110.36806 | 25.38056 | 1 | 氨氮 | 赛莱默/WTW Trescon/德国WTW |
|  |  |  |  |  | 2 | 高锰酸盐指数 | SINOEPA/SERES 2000CODmn/四川久环 |
|  |  |  |  |  | 3 | 温度 | 赛莱默/YSI EXO2/美国YSI |
|  |  |  |  |  | 4 | pH |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 溶解氧 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 电导率 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 浊度 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 叶绿素α |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 蓝绿藻 |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 锰 | AppliTek/EnviroLyzer-Mn2+ |
|  |  |  |  |  | 11 | 铜 | AppliTek/AppliTrace®/比利时AppliTek |
|  |  |  |  |  | 12 | 铅 |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 锌 |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 镉 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 砷 |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 汞 |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 六价铬 | AppliTek/EnviorLyzer-Cr6+/比利时AppliTek |
|  |  |  |  |  | 18 | 生物毒性 | AppliTek/AppliTOX® |

备注：以站点实际信息为准

附件2:                   地表水水质自动站托管运维服务考核表

| 考核内容 |  |  | 扣分值 | 扣分结果 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 远程检查、审核数据 | 每天8:00—23:30，专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控。监控时段内仪器故障发现时间不得超过1小时，非监控时段内仪器故障发现时间不得晚于次日8:30。每天9:00前在指定网站完成数据一审工作。 | 错、漏1次扣0.5分 |  |  |
|  | 会商与 信息 交流 | 每天9:00以短信方式汇报前一日工作情况及当日工作安排。出现仪器故障、监测数据异常等情况时以电话和电子形式及时上报 | 错、漏1次扣0.5分 |  |  |
|  | 监测数据审核和管理 | 安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。 | 错、漏1项扣1分 |  |  |
|  | 子站现场巡检 | 频次：不少于1次/（站•周）。巡检内容和记录要素，要包括子站监测系统所有功能单元的最新运行情况和现场检查维护情况，反映在巡检记录表上的巡检内容和记录要素必须完整，并与实际子站情况相符，记录内容不完整、不规范和弄虚作假的当作缺检计算，每月的前10天内，提交上月子站巡检记录，每季前15天进行汇总。 | 错、漏1次巡检扣1分 |  |  |
|  | 仪器和平台故障排除 | 故障检修到场与故障排除（指恢复正常运行，不可抗力的破坏以及如停电停水、预防性维护、受控备件供应不上等情况除外）必须及时：1小时内到达故障现场，水质应急事件必须1小时内到达现场，48小时内排除故障；如在规定时间内无法恢复正常运行，则按要求规定一周三次手工采样，并委托有资质的单位进行手工分析，每周一8:30上报手工采样数据（附原始报告） | 每个参数不响应1次或超过时限每天扣1分，超过5天每天扣2分 |  |  |
|  | 站房环境及辅助设备维护 | 站房内外整洁、维持站房温湿度环境稳定、防火防盗防雷。维护辅助设备稳定运行等。 | 错、漏1次扣1分；辅助设备无正当理由一个月内没维修扣2分，超过一个月每月扣3分 |  |  |
|  | 仪器运行维护 | 按照相关要求进行运行状态系统检查、清洗、校准、打磨、更换试剂、更换零备件等维护工作 | 错、漏1次扣1分 |  |  |
|  | 质量控制 | 每个参数“周核查、月比对” | 错、漏1个参数1次1分 |  |  |
|  | 废液处理 | 做好废液收集并妥善处理处置废液，废液桶标识清晰 | 废液桶无标识扣2分；不及时、不规范处理处置废液的，扣1分；废液放置站房外长期存放扣4分 |  |  |
|  | 数据保密 | 不论何时，运维单位都应承担监测数据的保密责任；运维单位按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。 | 发现1次扣20分 |  |  |
|  | 记录 | 按规范要求做好日常相关记录表格，每月交一次所有记录给采购人审查。采购人可随时抽查记录内容，运营商须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。 | 期限内缺1份扣1分 |  |  |
| 服务质量 | 质控考核 | 接受采购人或采购人委托的第三方机构或采购人上级部门考核的定期或不定期考核 | 上级部门考核不合格1次扣20分；本单位内部（或委托第三方机构）考核1个参数1次不合格扣2分 |  |  |
|  | 服务态度 | 运维人员按要求开展各项工作 | 工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的扣5分 |  |  |
|  | 记录、报告规范 | 所有记录须字体清晰，不得模糊潦草，并按规范填写相应内容。 | 1项扣1分 |  |  |
|  | 单站单项数据月度有效获取率 | 每个子站每个参数月度有效数据获取率不小于90% | 单站单项不达标1次扣2分 |  |  |
|  | 单站数据有效率 | 每月所有参数数据有效率≥80%（除去断流、停电、不可抗力因素引起的故障或停运，以及采购人认为可以扣除 的时间段） | 有效率每降低1%（四舍五入），扣1 分。注：考核参数最低的有效率，不考核平均有效率。 |  |  |
|  | 备机使用情况 | 未经许可，备机连续使用不得超过1个月 | 1个项目超过1天每天扣1分，超过5天每天扣2分 |  |  |
|  | 其他 （是否存在不满足合同或相关规范要求的情况） | 不满足合同或相关规范要求， 但对数据不造成影响的项目 | 每1项扣1分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求， 且可能对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣3分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求， 且已对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣5分 |  |  |
|  | 数据真实性 | 制造虚假数据 | 终止合同，不予支付当季运维费用 |  |  |
| 本季度考核总得分 |  |  |  |  |  |
| 本季度考核总评价 |  |  |  |  |  |

分标3

| ▲一、服务内容及相关要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| 1 | 2个环境空气自动监测站运行维护服务 | （一）桂林空气自动监测站情况 桂林市林业科学研究所、秀峰区政府2个环境空气自动监测站，2个环境空气自动监测站都为市控空气自动监测站。主要监测污染物有6项，分别为： 二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、颗粒物（PM10，粒径≤10微米）、颗粒物（PM2.5, 粒径≤2.5微米）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3），气象监测系统辅助监测项目有气温、气压、风向、风速和雨量等。 整个空气自动监测系统通过光纤宽带与各自动监测子站连接，进行数据传输收集、仪器校准、数据监控。 本次托管的系统运行维护包括空气自动监测子站所有监测仪器、辅助设备、监测站房设施等，其中监测仪器包括分析仪、零气发生器、动态气体校准仪和气象监测系统等，辅助设备包括子站工控机、样品采集系统、数据传输系统、防雷系统、钢瓶气、UPS及发电系统、温控系统、安全设施、子站环境条件控制设施等。 （二）运维工作内容 本次要求托管的为桂林市林业科学研究所、秀峰区政府2个环境空气自动监测站，供应商需负责2个空气自动监测站的一切设施（设施清单详见下表）的运维及管理。 2个空气自动监测站的设施一览表： 序号; 名称; 品牌、型号规格; 数量. 1; 臭氧分析仪; TAPI、T400; 2台. 2; 一氧化碳分析仪; TAPI、T300; 2台. 3; PM2.5分析仪; 先河、XHPM2000E; 2台. 4; 二氧化硫分析仪; TAPI、T100; 2台. 5; 氮氧化物分析仪; TAPI、T200; 2台. 6; 可吸入颗粒物分析仪（PM10分析仪）; 先河、BAM1020; 2台. 7; 零气源发生器; 先河、XHZ2000B; 2台. 8; 动态校准仪; TAPI、T700; 2台. 9; 气象仪; 维萨拉、WXT520; 2台. 10; 能见度监测仪; 维萨拉、PWD20; 1台. 11; 数据传输与网络化质控软硬件平台; 先得、深信服、AQMS-S、VPN设备；VPN-1100研华工控；810海尔；KFR-35GWUPS;CASTLE 6K显示器；S19C350NW; 2台. 12; 城市环境摄影系统; 先得、XD-CPS2000; 2台. 13; 数据采集器（工控机）; 研华、DL6008; 2台. 运维过程中主要要求完成以下工作： 1.站点的日常运行维护。 2.站点的设备维护保养及维修。 3.站点设备零备件更换。 4.站点的系统质量管理、定期校准和性能测试。 5.站点通讯及数据采集系统的维护及维修，保障站点通讯正常。 6.设备及软件的升级。 7.配合采购人进行环境空气自动站质量保证和质量质控工作。 8.接受采购人或采购人委托的第三方机构的工作考核及质量考核，所产生的费用由供应商承担。 9.当仪器出现故障不能及时修复时，要求在48小时之内使用备机开展监测。 10.其他站点相关辅助设施的维护、保养、维修。 11.认真、及时做好维护记录。 12.按采购人的要求传输实时数据至指定地址。 （三）环境空气自动监测站系统及仪表维护内容 1.日常运行维护要求 （1）一般要求 ①保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。 ②检查供电、电话通信的情况，保证系统的正常运行。 ③保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围＜3℃，相对湿度保持在80%RH以下。 ④指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。 ⑤定期检查消防和安全设施。 ⑥每次维护后做好系统运行维护记录。 ⑦进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。 （2）每日工作 至少每天上午和下午两次远程查看站点数据，在次日上午8点前形成报告报送采购人，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括： ①判断系统数据采集与传输情况。 ②根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。 ③发现运行数据有持续异常值时，应立即通知采购人，在每日6时～23时出现的故障，要求能在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。 ④根据仪器分析数据判断仪器运行情况。 ⑤根据故障报警信号判断现场状况。 ⑥每日检查数据是否及时上传至站点及指定地址。 ⑦对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点及跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。 （3）每周工作 每周至少巡视站点1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括： ①查看站点设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。 ②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。 ③检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。 ④检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。 ⑤检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。 ⑥检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。 ⑦在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。 ⑧及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。 ⑨经常检查避雷设施是否可靠，房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。 ⑩检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。 ⑪每周对气象仪器的运行情况进行检查。 ⑫每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。 （4）每月工作 ①清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件。 ②检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏。 ③PM10及PM2.5监测仪校准膜校准。 ④风机、加热、空调检查。 ⑤每台仪器精度检查。 ⑥对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。 ⑦每月对数据进行备份。 （5）每两个月工作 ①更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带，进行系统自检。 ②校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟。 ③用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。 （6）每季度工作 ①采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。 ②对气态分析仪进行多点线性检查。 ③对PM10与PM2.5进行标准膜检查或K0值检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。 ④开展至少5天PM10手工采样和PM2.5手工采样。采样前滤膜由采购人委托第三方发放，采样后，4℃保存，一周内送至委托第三方发放称重，费用由供应商承担。 （7）每半年工作 ①清洗仪器及采样管路。 ②对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。 ③检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。 ④对动态校准仪流量进行5～10个点检查，必要时校准，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。 ⑤对臭氧仪器进行传递校准。 （8）每年工作（合同期内） ①对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。 ②更换所有泵组件。 ③系统联机，远程控制检查。 ④每年对各站点空调进行清洗保养，费用由供应商承担。 ⑤邀请专业防雷检测机构进行各站点防雷检测，并出具检测合格报告，检测费用由供应商承担。 ⑥定期检定温湿度计并提供检定证书，确保温湿度计在检定有效期内，费用由供应商承担。 ⑦查看消防设备是否在有效期内，更换费用由供应商承担。 （9）日常运行维护记录 应建立站点维护档案，将站点的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括下列几种[具体参照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818 -2018）、《环境空气自动监测标准传递管理规定（试行）》（环办监测函﹝2017﹞242号）、《环境空气监测臭氧传递标准校准技术规范》（HJ 1319-2023），如在合同期间国家或自治区出台新技术规范，按新技术规范要求进行维护管理]： ①站点运行维护记录表。 ②颗粒监测仪校准检查记录。 ③气态污染物监测仪校准检查记录。 ④空气自动监测系统仪器设备维修记录表。 ⑤空气自动监测系统备品备件管理记录表。 ⑥站点主要消耗材料使用登记表。 ⑦多点线性校准表格。 ⑧站点室内外环境记录。 ⑨标准物质使用记录。 ⑩空气自动监测系统仪器资料保管清单。 （10）其他要求 ①每周更换的气态污染物用滤膜，滤膜必须为聚四氟乙烯材质。 ②耗材必须是所托管子站系统原厂全新耗材。 ③运营维护服务对仪器设备易耗品的更换频次具体要求参照规范及仪器说明书。 ④ 要求及时制定下周工作计划，工作计划为采购人核查供应商的重要依据；供应商严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人。 ⑤要求每月10日前，将上月各类记录交给采购人，用于审核数据。 ⑥供应商保证满足对站点故障的响应时间要求，当站点每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，1小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，供应商必须在48小时内更换相应的备机，保证自动站正常运行。 ⑦当仪器使用过程中，出现损坏报废不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，由采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。 ⑧对于使用超过8年的仪器在使用过程中发生损坏导致报废，以及因洪水、地震、飓风、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力所造成的仪器损坏导致的仪器报废，供应商要使用备机开展监测，并及时报告采购人，采购人视情况决定重新购置监测仪器，或者继续使用备机。 ⑨备机连续使用时间不能超过1个月。 ⑩严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置；否则，按违约处理，并追究其相应的法律责任，采购人有权汇报监督管理部门处理。 ⑪完成技术规范、管理办法、仪器操作手册或者总站/区站下发的技术要求的其他工作。 2.质量控制要求 供应商需认真落实质量管理制度，做好相应记录。 （1）量值溯源要求 供应商在每个站点需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或国家标物中心生产的有证标准物质。在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa）时，标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。 （2）日常质量控制要求 分析仪在以下情况下需进行校准和再校准： ①安装时。 ②移动位置时。 ③进行可能影响校准结果的维修或维护后。 ④分析仪暂停工作一段时间后。 ⑤有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。 ⑥达到国家规范或本竞争性磋商文件要求的校准周期或校准要求的。 （3）质量控制资料整理 各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。 3.系统设备维修要求 （1）运行维修工作界定 供应商负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并自行将维修费用综合计算在本项目磋商报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。 （2）设备维修质量控制要求 ①监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定、颗粒物手工比对等方法进行。 ②仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。 4.工作记录与报告 （1）供应商在系统维护管理及仪器、设备的维修过程中，须按照空气质量自动监测技术规范和采购人的要求填写巡检记录、质控记录、仪器设备维护、维修记录、自检等原始记录，并经现场技术人员签字认可。 （2）每次仪器、设备维修后一周内向采购人提交一份维修报告及维修后性能核查报告。 （3）所有的现场记录每月一次移交给采购人存档备案，并做月度维护总结，每月10日前提交采购人。 （4）年度总结，年度维护工作结束后15个工作日内向采购人提交年度维护总结。 （四）监督考核要求 采购人或采购人委托的第三方机构组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。 1.监督管理 （1）要求供应商承担监测数据的保密责任（要求与采购人签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，按违约处理，并追究其相应的法律责任，采购人有权向监督管理部门汇报并处理。 （2）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，采购人有权终止运维合同。 （3）运维期间，供应商应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。 2.考核办法 对供应商运行维护服务质量每月检查一次，每季度考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率（以下简称“两率”）以及运行维护的内容，考核总分按照合同要求支付该季度的运行费： （1）数据有效性 考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2016）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。 （2）两率及运行维护 符合数据有效性要求后，参照本部分执行。 ① 两率部分（60分） A、单站监测数据质控合格率高于90%（含）的，得30分；≥80%（含）＜90%的，得分为30×（数据质控合格率+5%）。单站设备监测数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。 B、单站设备数据捕获率高于90%（含），得30分；单站设备数据捕获率必须高于90%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。 ② 运行维护部分（40分） 运行维护部分每月由采购人组织检查核实，此部分占总分40%，此表满分为40分。 运行维护具体考核办法如下： 考核内容; 扣分值; 评分结果; 评分说明. 服务内容; 远程检查、审核数据; 每天8:00—23:30，专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控。监控时段内仪器故障发现时间不得超过1小时，非监控时段内仪器故障发现时间不得晚于次日8:30。每天9:00前在指定网站完成数据一审工作。; 错、漏1次扣0.5分. 会商与 信息 交流; 每天8:30以短信方式汇报前一日工作情况及当日工作安排。出现仪器故障、监测数据异常等情况时以电话和电子形式及时上报; 错、漏1次扣0.5分. 监测数据审核和管理; 安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。; 错、漏1项扣1分. 子站现场巡检; 频次：不少于1次/（站•周）。巡检内容和记录要素，要包括子站监测系统所有功能单元的最新运行情况和现场检查维护情况，反映在巡检记录表上的巡检内容和记录要素必须完整，并与实际子站情况相符，记录内容不完整、不规范和弄虚作假的当作缺检计算，每月的前10天内，提交上月子站巡检记录，每季前15天进行汇总。; 错、漏1次巡检扣0.5分. 故障排除; 故障检修到场与故障排除（指恢复正常运行，不可抗力的破坏以及如停电停水、空调故障、预防性维护等情况除外）必须及时：1小时内到达故障现场，3小时内排除故障或用备用设备替代。; 每个参数不响应1次或超过时限每小时扣1分. 子站全面维护; 按照相关要求进行维护工作; 错、漏1次扣0.5分. 质量 控制; 按要求进行质量控制; 错、漏1个参数1次0.5分. 数据保密; 不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。; 发现1次扣20分. 记录; 按规范要求做好日常相关记录表格，每月提交一次所有记录给用户审查。采购人可随时抽查记录内容，成交供应商须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。; 期限内缺1份扣1分. 服务质量; 质控考核; 接受采购人或采购人委托的第三方机构或采购人上级部门考核的定期或不定期考核; 上级部门考核不合格1次扣20分；本单位内部考核1个参数1次不合格扣2分. 备机使用情况; 未经许可，备机连续使用不得超过1个月; 1个项目超过1天每天扣1分，超过5天每天扣2分. 记录、报告规范; 所有记录须字体清晰，不得模糊潦草，并按规范填写相应内容。; 1项扣0.5分. 其他 （是否存在不满足合同或相关规范要求的情况）; 不满足本项目合同或相关规范要求，但对数据不造成影响的项目; 每1项扣1分. 不满足合同或相关规范要求，且可能对数据造成严重影响的项目; 每1项扣3分. 不满足合同或相关规范要求，且已对数据造成严重影响的项目; 每1项扣5分. 服务保障; 运维人员; 成交供应商的在岗运维人员情况; 不满3人扣5分，工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的扣5分. 其他保障; 车辆保障、备机保障等其他硬件条件; 车辆不满足1辆扣5分，其他不满足扣1分. 本季度考核总得分. 本季度考核总评价. ③考核总分 考核总分=两率得分+运维得分 A.按季度对每个站点单独考核，其中单次考核结果均≥90分为合格。 B.单次考核结果≥80分且＜90分的，为初级警告，按比例扣除当季度运行费的10%，并责令整改。 C.单次考核结果≥70分且＜80分的，为二级警告，按比例扣除当季度运行费的35%，并责令整改。一年合同期内出现两次二级警告情况，视为供应商违约，终止运营托管运维合同。 D.考核结果在＜70分的，不予支付当季度运维费用并视为供应商违约，终止运营托管运维合同。 E. 一旦发现弄虚作假现象，按违约处理，并追究其相应的法律责任，采购人有权向监督管理部门汇报并处理，不予支付当季运维费用，同时按当季维护费用的双倍进行经济处罚。 F.数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。 数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。 （五）运维机构、人员要求 1.总体要求 （1）供应商及人员应执行国家站运行的规章制度，并接受采购人的管理。 （2）供应商应具备完善的系统配件供应渠道。 （3）在自动监测系统运维及管理期间，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。 （4）供应商必须承担监测数据的保密责任；供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的所有监测数据，在合同履行期间和合同履行完毕后，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，一经发现，采购人将追究其法律责任。 （5）委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、环境空气自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属于采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。 2.对供应商能力的要求： （1）供应商应在项目所在地配备不少于2名专业巡检人员负责日常维护，其中不少于1名技术人员负责日常数据监控和协调管理工作。巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。 （2）至少配备1辆专用巡检汽车，并承诺该专用巡检汽车保障本项目巡检、运营维护。 （3）供应商配备的运维人员要求通过采购人组织的空气自动监测领域持证上岗考核，供应商应承诺并保证其聘用的运维人员应在中标后三个月内通过考核。考核不合格者不得单独进行运维工作，如有两人及两人以上考核不合格，按比例扣除一个月运维费用并补考，考试合格后方可上岗。 （4）每个站点均要求配备必要的质量控制设备包括配套的流量计、各种标气等。 （5）供应商须承诺成交后3个月内配齐本需求中所涉及设备，包括空气自动监测子站所有监测仪器、辅助设备、监测站房设施的耗材和备件。耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照7个月使用量配置。运营维护服务必须负责的子站仪器设备耗品详见下表： 运营维护服务必须负责的子站仪器设备耗品清单： 序号; 耗材/配件名称; 适用仪器型号; 数量; 厂家推荐更换周期. 1; 纸带; PM10监测仪（Met One1020）; 12卷; 每2个月更换1次. 2; 纸带; PM2.5监测仪（Met One1020）; 12卷; 每2个月更换1次. 3; 气体过滤膜; T100/ T200/T300/T400; 240张; 每站点共有4台气态污染物分析仪，2周更换1次，1年需104张，预16张备用. 4; 活性炭; T200; 8瓶; 每三个月更换一次. 5; 泵膜; T100/T300/T400; 6张; 每年更换1次. 6; 臭氧清洁器; T400; 2个; 每年更换1次. 7; 氧化剂; 零气发生器; 8瓶; 每三个月更换1次. 8; 活性炭; 8瓶; 每三个月更换1次. 9; 标气; CO; 2瓶; 每年更换1次. 10; 标气; NO; 2瓶; 每年更换1次. 11; 标气; SO2; 2瓶; 每年更换1次. 12; 烧结过滤器; T100/ T200/T300/T400; 8套; 每年更换1次或按需. （6）合同签订后7个工作日内（7个工作日内的任一天开始），供应商负责对站点试维护一个月（维护费用由供应商承担，期间产生的仪器耗材配件费用由采购人承担），一个月后由采购人组织进行考核，考核项目均为本项目运营维护工作相关内容。如考核合格，则正式开展运维服务；如考核不合格，则延长试维护时间一个月，并责令整改，一个月后重新考核，考核合格后正式开展运维服务，如考核成绩仍然不合格，按违约处理，并追究其相应的法律责任，采购人有权向监督管理部门汇报并处理。自2024年以来，供应商有实施过“桂林市环境空气自动监测站托管运维服务”项目≥1年，且每个服务站点每季度考核均合格（均≥90分）的，视为试维护期间考核合格，不需重新进行考核，采购人予以支付该试维护一个月的维护费用。 3.对供应商提供服务的要求 （1）供应商必须明确维护方法、周期、内容及技术保障等。 （2）供应商在运营维护过程中由于人为原因造成采购人损失的，由供应商负责赔偿。 （3）供应商在运营维护过程中出现的安全事故，供应商应负全部责任。 （4）供应商在成交后3个月内须向采购人提供合同要求的所有耗材，耗材必须是所运维系统原厂全新耗材。供应商在运营维护过程中按需向采购人领取相关耗材。 （5）自正式运维起每三个月对供应商开展一次工作考核，依据项目的维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分。按季度对每个站点单独考核，所有站点平均分≥90分为合格。考核合格后，服务期满按照合同要求支付该季度全部的运维服务费。 （6）对桂林市空气预警预报平台市控站数据进行有效性审核，审核期限不超过三天。 | 1 | 项 | 27 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）服务期限及服务地点： 1.服务期限：1年，即：2026年1月1日至2026年12月31日。【上一年度合同期满至2025年12月31日，考虑到水站运行维护的连续性，2026年1月1日至本项目成交供应商正式进场开展工作期间的运维工作仍由上一年度成交单位负责，其间所发生费用作为本项目不可变更费用，对于2026年1月1日至本项目成交供应商接管运维工作期间的费用，本项目成交供应商须在进场开展工作服务后15日内依据采购人审核费用，按照本项目成交价比例支付给原服务单位。支付标准：[本项目成交金额÷365]×（2026年1月1日到接管日前的天数）。如本次项目成交供应商为原服务单位，则本项目合同开始日期为2026年1月1日至2026年12月31日】 2.服务地点：桂林市采购人指定地点。 （二）验收要求及标准：依照国家相关法律法规及行业规定，根据竞争性磋商文件要求及响应文件承诺进行验收。 （三）付款方式： 1.本项目合同款分两次支付，签订合同且供应商达到合同实施条件（指成交供应商在承诺投入本项目实施的人员全部到位）并报采购人备案后，在财政资金到账的情况下，10个工作日内支付合同款的50%，第三季度结束后支付合同款的50%（无息，50%合同款=合同金额的50%减去一年考核扣款）。 2.在采购人付款前，成交供应商应向采购人提供相应等额有效、合法的发票，否则采购人有权不予付款，直至成交供应商提供符合约定的发票为止。 （四）托管运维及管理等各项费用 1.本标项运营期间所需水、电、通讯所需费用均含在磋商报价中，成交供应商须负责运营维护及管理维护期间水、电、通讯等故障维修及费用缴存，保证其畅通，由采购人协助办理相关手续；站点站房基础设施及用地租赁费用由成交供应商承担，采购人负责协助办理相关租赁手续。 2.本标项仪器、设备故障维修按照最有利于系统正常运行原则，成交供应商负责仪器维修；对造成故障的零配件、部件需要更换的，所涉及配件费用含在磋商报价中。系统耗材更换的项目严格按规范或仪器使用说明书进行，频次根据耗材的实际使用情况更新，但不得低于《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》及仪器使用说明书规定的频次。 3.本标项运营合同期间国家或自治区出台新的维护、质控标准规范时，按照新的标准规范要求执行。如国家或自治区出台新技术规范，要求增加监测设备或做系统升级（含数据采集软件、传输、接收系统等）的，由采购人提供升级所需设备和软件，成交供应商负责升级。 4.磋商报价应包括本次采购范围内运维服务的价款、完成本项目服务的相关费用（包含技术服务费、耗材、拟投入本项目的设备（备机）、人员成本、劳务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、管理费、利润、税费、验收以及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及运营期间所需水、电、通讯所需费用）等费用总和，供应商综合考虑在报价中。该价格不因供应商在计算报价中的失误、漏项、多项而作任何调整；供应商的报价在合同实施期间应保持不变。 （五）供应商应按采购要求定期提供每月完整的运维记录电子版给采购人。 |  |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| ▲1.供应商于响应文件中必须单列出并提供针对以下内容的承诺函（并加盖供应商电子签章），否则，响应文件无效： （1）承诺配备的专用巡检汽车（至少配备1辆）专门用于本项目巡检、运营维护。 （2）承诺配备的运维人员通过采购人组织的空气自动监测领域持证上岗考核，并保证聘用的运维人员在成交后三个月内通过考核。考核不合格者不得单独进行运维工作，如有两人及两人以上考核不合格，按比例扣除一个月运维费用并补考，考试合格后方可上岗。 （3）承诺成交后3个月内配齐本需求中所涉及设备，包括空气自动监测子站所有监测仪器、辅助设备、监测站房设施及服务器的耗材和备件。耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照7个月使用量配置。 2.本分标政府采购预算金额（人民币）:贰拾柒万元整（¥270000.00），供应商磋商报价超过政府采购预算金额的，响应文件作无效处理。 3.供应商于响应文件中提供针对本分标的项目实施方案。具体评审详见“第四章 评审办法”。 4.供应商于响应文件中提供针对本分标的服务方案。具体评审详见“第四章 评审办法”。 5.供应商根据自身情况，可于响应文件中提供具有本分标履约能力的证明材料。具体评审详见“第四章 评审办法”。 |  |  |  |  |  |

第四章  评审办法

一、评审依据及方式

1.评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的报价、项目实施方案、履约能力、服务方案等方面内容按百分制打分。

2.评审方式：以封闭方式进行评审。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）

适用于分标1

1.价格分…………………………………………………………………………30分

（1）以进入综合评分环节的最低的最后报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（2）供应商磋商报价得分=（磋商基准价/供应商的最后报价）×30分。

2.项目实施方案分………………………………………………………………40分

（1）技术方案及组织实施方案（满分16分）

磋商小组根据供应商提供的“技术方案及组织实施方案”（内容包括但不限于项目背景、采购需求分析、工作目标、工作流程、维护服务项目计划安排、日常维护与保养、设备维护维修和定期检修方案等）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（4分）：能阐述项目背景，有采购需求分析、各站点运营维护方案，对工作目标、工作流程、维护服务项目计划安排、日常维护与保养、设备维护维修和定期检修等内容，但不够具体、不完整、没有针对性、不规范的；

二档（8分）：能阐述项目背景，有采购需求分析、各站点运营维护方案，对工作目标、工作流程、维护服务项目计划安排、日常维护与保养、设备维护维修和定期检修等内容，具体描述较清晰、基本合理、规范、具有可行性，基本满足磋商文件要求；

三档（12分）：能较详细地阐述项目背景，有较详细、完整、合理的采购需求分析；工作计划、各站点运营维护方案，工作目标、工作流程、维护服务项目计划安排等内容清晰、具有合理性、规范性和科学性；对项目工作任务及有关各站点的数据有详细深入的合理分析，对项目主要工作内容（日常维护与保养、设备维护维修、定期检修、各站点每日监测数据和设备运行状况）能够详细阐述，方案表述清晰、完整、严谨、具有合理性、科学性、可行性的，满足磋商文件要求；

四档（16分）：深入了解本项目需求，能详细、完整地阐述项目背景，有详细、完整、合理、针对性的采购需求分析；有详细、完整的工作计划、各站点运营维护方案，工作目标、工作流程、维护服务项目计划安排等内容清晰、具有合理性、规范性和科学性；对项目工作任务及有关各站点的数据有详细深入的合理分析，对项目主要工作内容（日常维护与保养、设备维护维修、定期检修、各站点每日监测数据和设备运行状况）能够详细阐述，方案表述清晰、完整、严谨、具有合理性、规范性、科学性，可操作性强；有利于提高本项目服务质量建议方案的，优于磋商文件要求。

（2）质量保证措施及培训方案分（满分16分）

磋商小组根据供应商提供的“质量保证措施及培训方案”【内容包括但不限于：物资及人员配置、平台软件、运维管理系统和技术支持、培训方案等方面】内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（4分）：物资（车辆、配件、耗材、专用工具）及人员配置基本符合磋商文件要求，平台软件、运维管理系统和APP技术支持等内容不够详细、不完整，培训方案内容不具体的；

二档（8分）：物资（车辆、配件、耗材、专用工具）及人员配置符合磋商文件要求且提供相关物资配置、人员配备信息，平台软件、运维管理系统和APP技术支持等内容阐述不够具体、基本合理、可操作，培训方案内容较详细的；

三档（12分）：物资（车辆、配件、耗材、专用工具）及人员配置符合磋商文件要求且提供相关物资配置、人员配备信息【如车辆实物图片或照片、行驶证，配件、耗材、专用工具品牌、规格型号、数量等，人员姓名、学历、专业、工作经历等】，平台软件、运维管理系统和APP技术支持保证措施内容具体、清晰、具有合理性、科学性、可操作性，培训方案内容较详细，明确培训目标、培训内容、培训时间节点的。

四档（16分）：物资（车辆、配件、耗材、专用工具）及人员配置符合磋商文件要求且提供相关物资配置、人员配备信息【如车辆实物图片或照片、行驶证等、车辆购买发票或租赁合同复印件等，提供相应设备的配件、耗材厂家证明材料证明的，人员姓名、学历、专业、工作经历等】，平台软件、运维管理系统和APP技术支持保证措施内容具体、清晰、具有合理性、科学性、可操作性强；培训方案内容详细、完整且具有合理性、科学性、可操作性，明确培训目标、培训内容、培训时间节点及考核制度的；有利于提高本项目服务质量建议方案的。

（3）应急预案（满分8分）

磋商小组根据供应商提供的“应急预案”（内容包括但不限于安全、消防、自然灾害、设备故障处置等应急措施）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（2分）：应急预案中有安全、消防、设备故障处置等应急措施，但内容不够具体；

二档（5分）：应急预案中有较完整的安全、消防、设备故障处置等应急措施的，且预案基本可行；

三档（8分）：应急预案中有完整、详细的安全、消防、自然灾害、设备故障处置等应急措施，有详细处理流程、步骤、方法及保障措施，且预案具有可行性、合理性、规范性、针对性的。

注：供应商未提供项目实施方案相应内容或经评审相应方案未达一档标准的，相应不予得分。

3.履约能力分………………………………………………………………20分

（1）供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO4001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，认证范围包括水质监测设备的运维服务或水质监测设备的销售且有效的（供应商于响应文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖供应商电子签章），每有1项得1分，本项最多得3分。

（2）技术保障分：供应商具有本项目需运行维护设备【原设备名称：基于物联网技术的环境监测探测终端（型号：GreenBOX2）、智慧综合管理平台软件（型号：Skyland.OLM V1.0）】的原厂家技术支持证明材料的（以提供设备原厂家相关有效证明材料复印件，加盖供应商电子签章），每提供一个同类型号设备证明材料得3分，本项最多得6分。

# （3）业绩分：供应商2021年1月1日至响应文件提交截止时间止，具有同类或类似运营维护服务业绩（以中标、成交通知书或合同复印件为准并加盖供应商电子签章，能清晰反映项目名称、类型、合同签订日期，否则，不得分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次），每个得  1分，本项最多得6分。

（4）供应商在以往环境监测服务中未受到各级环保主管部门行政处罚、通报、记不良记录、记过或存在弄虚作假等不良行为记录的【以在响应文件中提供相应承诺函，加盖供应商电子签章（供应商提供的承诺必须真实有效，若经查实存在虚假承诺的情形，则采购人有权取消其成交资格，并上报监督管理部门处理，且保留追究法律责任的权利）】，得5分，未提供相应承诺函或有不良记录的，不得分。满分5分。

4.服务方案分………………………………………………………………10分

# （1）由磋商小组各成员根据各供应商提供的服务承诺方案中“服务保障措施、服务能力保障及有利于提高本项目服务质量的建议和措施”的合理性、可行性、针对性等内容进行综合评审并独立打分：满分6分

一档（2分）：服务承诺方案描述不够具体，内容包括服务保障措施、服务能力保障及有利于提高本项目服务质量的建议和措施的；

二档（4分）：服务承诺方案详细描述、具有合理性、可行性，针对性一般，内容包括服务保障措施、服务能力保障及有利于提高本项目服务质量的建议和措施；

三档（6分）：服务承诺方案详细描述、具有合理性、可行性、针对性强，符合本项目需求，内容包括服务保障措施、服务细则、承诺按时间节点完成各项记录、监测工作、服务能力保障及有利于提高本项目服务质量的建议和措施。

（2）服务保障分：供应商承诺故障排除时间在1小时内到达故障现场并提供相应证明材料证明，同时被评审专家认可的，得1分。

（注：相关证明材料可以是供应商注册地或相应的分公司或售后服务点距项目实施各站点的里程地图截图、相应的营业执照复印件及技术人员的姓名、联系电话等，并加供应商电子签章，否则，不得分。）

（3）投入本项目的运维技术人员具有生态环境保护工程或维修电工相关的职称，同时具有两个职称且为中级以上（含中级）职称的得3分；提供其中任一个的得1分；未提供的不得分；本项最多得3分【注：供应商于响应文件中提供以上人员相应的职称证复印件，并加盖供应商电子签章】。

注：供应商未提供服务方案相应内容或所提供的内容未达到一档档次的，相应不予得分。

5.综合得分为以上各项评审因素得分合计。

适用于分标2

1.价格分………………………………………………………………………………30分

（1）以进入综合评分环节的最低的最后报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（2）供应商磋商报价得分=（磋商基准价/供应商的最后报价）×30分。

2.项目实施方案分…………………………………………………………………42分

（1）运营维护计划（满分9分）

磋商小组根据供应商提供的“运营维护计划”（内容包括但不限于工作流程、各项管理维护服务项目及环节所需的长远计划和短期安排、每周运营计划及在管理平台中向采购单位公示等的优劣程度）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（3分）：有运营维护计划；工作流程、各项管理维护服务项目及环节所需的长远计划和短期安排、每周运营计划及在管理平台中向采购单位公示等内容，但描述不够具体，方案基本满足磋商文件要求；

二档（6分）：有运营维护计划；工作流程、各项管理维护服务项目及环节所需的长远计划和短期安排、每周运营计划及在管理平台中向采购单位公示等内容，具体描述、比较规范、合理，方案具有可行性，能满足磋商文件要求。

三档（9分）：运营维护计划详细、清晰、切合本项目服务实际需求、可实施性强；有详细、完整的工作计划、各站点运营维护方案，工作目标、工作流程、维护服务项目计划安排等内容清晰、合理、规范和科学；对项目工作任务及有关各站点的数据有详细深入的合理分析，对项目主要工作内容（日常维护与保养、设备维护维修、定期检修、各站点每日监测数据和设备运行状况）能够详细阐述，方案表述清晰、完整、严谨、合理，可操作性强。

（2）规章管理制度与档案管理制度（满分9分）

磋商小组根据供应商提供的“规章管理制度与档案管理制度” 【内容包括但不限于管理规章制度（执勤、交接班、考勤制度、巡检、维修保养制度、检修更换记录等）、档案管理制度等】内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（3分）：建立有相关的规章管理制度与档案管理制度，但内容不够详细；

二档（6分）：规章管理制度（执勤、交接班、考勤制度、巡检、维修保养制度、检修更换记录等）和档案管理制度较详细、完整，且相应的制度基本可行、合理；

三档（9分）：规章管理制度（执勤、交接班、考勤制度、巡检、维修保养制度、检修更换记录等）和档案管理制度详细、完善，且相应的制度具有可行性、合理性、规范性、针对性的。

（3）拟投入运营维护人员及物资配置方案（满分13分）

磋商小组根据供应商提供的“拟投入实施人员及物资配置方案”【内容包括但不限于：①运营维护人员的配备（包括：经理简历，各类人员配置、文化素质和专业素质等）；②运营维护人员的培训；③管理人员的管理（包括：录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识）；④公司团体意外保障；⑤物资装备情况（包括：设备、运营维修专用工具、交通工具以及通讯、安全防范装备以及办公用品、专用巡检车辆等）等】内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（4分）：有运营维护人员及物资配置表，运营维护人员的培训方案、运营维护人员的管理方案等内容，但描述不够具体，运营维护人员及物资配置满足本项目服务需求的；

二档（9分）：方案有运营维护人员表且附有项目经理简历、各类人员岗位配置、文化素质和专业素质等材料或说明，运营维护人员的培训方案（培训目标、培训内容、培训时间节点及考核制度）和运营维护人员的管理方案（录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识）较详细描述，及物资装备情况（拟投入本项目备用设备、运营维修专用工具、交通工具以及通讯、安全防范装备以及办公用品等）能满足本项目服务需求且有一项优于竞争性磋商文件要求的；

三档（13分）：方案有运营维护人员表且附有项目经理简历、各类人员岗位配置、文化素质和专业素质等材料或说明；运营维护人员的培训方案详细、完整、具有可行性，且培训目标明确，培训内容、培训时间节点及考核制度清晰、可行、规范；运营维护人员的管理方案（录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识）详细描述且具有合理性、可行性；物资装备情况（拟投入本项目备用设备、运营维修专用工具、交通工具以及通讯、安全防范装备以及办公用品、专用巡检车辆等）有明确的数量、品牌、规定型号、使用年限、设备（工具、车辆）图片或照片、专用巡检车辆购买发票（或有效租赁合同）及行驶证复印件等内容；能提供由业主单位出具对供应商或供应商在职人员服务能力或工作能力的表扬信（感谢信）或优秀（满意）评价证明材料（证明材料须加盖业主单位公章）；能满足本项目服务需求且有二项及以上优于竞争性磋商文件要求的。

（4）运营管理方式（满分6分）

磋商小组根据供应商提供的“运营管理方式” 【内容结合本项目实际情况拟采取的运营管理方式，包括但不限于内部管理构架、管理运作机制、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制等】内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（2分）：建立有内部管理构架、管理运作机制、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制，但描述不够具体；

二档（4分）：建立有较完整的内部管理构架、管理运作机制、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制，且相应的管理制度基本可行、合理；

三档（6分）：建立有完整、详细的内部管理构架、管理运作机制、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制，且相应的管理制度具有可行性、合理性、规范性、针对性的。

（5）应急预案（满分5分）

磋商小组根据供应商提供的“应急预案” 【内容包括但不限于安全、消防、自然灾害、设备故障处置等应急措施】内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（1分）：应急预案中有安全、消防、设备故障处置等应急措施，但内容不够具体；

二档（3分）：应急预案中有较完整的安全、消防、设备故障处置等应急措施的，且预案基本可行；

三档（5分）：应急预案中有完整、详细的安全、消防、自然灾害、设备故障处置等应急措施，有详细处理流程、步骤、方法及保障措施，且预案具有可行性、合理性、规范性、针对性的。

注：供应商未提供项目实施方案相应内容或所提供的内容未达到一档档次的，相应不予得分。

3.履约能力分………………………………………………………………19分

（1）供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO4001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，认证范围包括水质监测设备的运维服务或水质监测设备的销售且有效的（供应商于响应文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖供应商电子签章），每有1项得1分，本项最多得3分。

（2）拟投入本项目运营维护人员具有相关行政部门颁发的地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证并提供有效培训合格证复印件及运营维护人员为供应商正式员工的证明材料（供应商为其缴纳2026年1月以来任意一个月的社保证明复印件或劳动合同复印件或工资流水证明等，并加盖供应商电子签章），每有 1 人得1分，本项最多得4分。

（3）供应商提供本项目运行维护所需的1套设备备机（常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、铜、铅、锌、镉、砷、汞、六价铬）具有CCEP认证证书的（供应商于响应文件中提供相关有效证明材料，并加盖供应商电子签章），每提供1个产品，得1分，本项最多得4分。

# （4）业绩分：供应商2021年1月1日以来具有同类或类似运营维护服务业绩（以中标、成交通知书或合同复印件为准并加盖供应商电子签章为计分依据，能清晰反映项目名称、类型、合同签订日期，否则，不得分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次），每个得1分，本项最多得3分。

（5）供应商在以往环境监测服务中未受到各级环保主管部门行政处罚、通报、记不良记录、记过或存在弄虚作假等不良行为记录的【供应商于响应文件中提供相应承诺函，加盖供应商电子签章为准（供应商提供的承诺必须真实有效，若经查实存在虚假承诺的情形，则采购人有权取消其成交资格，并上报监督管理部门处理，且保留追究法律责任的权利）】，得5分，未提供相应承诺函或有不良记录的，不得分。

4.服务方案分………………………………………………………………9分

# （1）服务承诺方案：

# 由磋商小组各成员对各供应商提供的服务承诺方案的完整性、可行性、响应时间、响应保障措施、出现问题解决方案内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（2分）：服务承诺方案描述不够具体；响应时间明确，响应保障措施、出现问题解决方案基本合理、可行的；

二档（4分）：服务承诺方案较详细描述、具有合理性、可行性、针对性一般，服务经验较丰富，符合本项目需求；响应时间明确且优于竞争性磋商文件要求，响应保障措施、出现问题解决方案较严谨、有力、可行；

三档（6分）：服务承诺方案、响应保障措施、出现问题解决方案详细描述、精准、具有合理性、可行性、针对性强，服务经验丰富，符合本项目需求；响应及到达现场时间（包括但不限于水站仪器、设备出现故障，水质自动站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故，突发和紧急情况等）优于竞争性磋商文件要求；能提供一站式、全面、专业的服务的；服务承诺方案能提供服务保障措施、服务细则、承诺按时间节点完成各项记录、监测工作、服务能力保障及有利于提高本项目服务质量的建议和措施的。

注：供应商未提供服务方案相应内容或所提供的内容未达到一档档次的，相应不予得分。

（2）服务保障能力：供应商能提供“水站仪器、设备出现故障或当水质自动站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，1小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行”相应到达各站点（漓江活动试验坝、大河环境自动监测站、漓江双潭村站）现场时间的相关证明材料且被磋商小组认可的，得3分。

（注：相关证明材料可以是供应商注册地或相应的分公司或售后服务点距项目实施各站点的里程地图截图、相应的营业执照复印件及技术人员的姓名、联系电话等，并加供应商电子签章，否则，不得分。）

5.综合得分为以上各项评审因素得分合计。

适用于分标3

1.价格分……………………………………………………………………………………………30分

（1）以进入综合评分环节的最低的最后报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（2）供应商磋商报价得分=（磋商基准价/供应商的最后报价）×30分。

# 2.项目实施方案分…………………………………………………………………………………50分

（1）技术方案（满分20分）

磋商小组根据供应商提供的“技术方案及组织实施方案”（内容包括但不限于项目背景、采购需求分析、工作目标、工作流程、维护服务项目计划安排、日常维护与保养、设备维护维修和定期检修方案等）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（5分）：能阐述项目背景，有采购需求分析、各站点运营维护方案，对工作目标、工作流程、维护服务项目计划安排、日常维护与保养、设备维护维修和定期检修等内容，但不够具体、不完整、没有针对性、不规范的；

二档（10分）：能阐述项目背景，有采购需求分析、各站点运营维护方案，对工作目标、工作流程、维护服务项目计划安排、日常维护与保养、设备维护维修和定期检修等内容，具体描述较清晰、基本合理、规范、具有可行性，基本满足磋商文件要求；

三档（15分）：能较详细地阐述项目背景，有较详细、完整、合理的采购需求分析；工作计划、各站点运营维护方案，工作目标、工作流程、维护服务项目计划安排等内容清晰、具有合理性、规范性和科学性；对项目工作任务及有关各站点的数据有详细深入的合理分析，对项目主要工作内容（日常维护与保养、设备维护维修、定期检修、各站点每日监测数据和设备运行状况）能够详细阐述，方案表述清晰、完整、严谨、具有合理性、科学性、可行性的，满足磋商文件要求；

四档（20分）：深入了解本项目需求，能详细、完整地阐述项目背景，有详细、完整、合理、针对性的采购需求分析；有详细、完整的工作计划、各站点运营维护方案，工作目标、工作流程、维护服务项目计划安排等内容清晰、具有合理性、规范性和科学性；对项目工作任务及有关各站点的数据有详细深入的合理分析，对项目主要工作内容（日常维护与保养、设备维护维修、定期检修、各站点每日监测数据和设备运行状况）能够详细阐述，方案表述清晰、完整、严谨、具有合理性、规范性、科学性，可操作性强；有利于提高本项目服务质量建议方案的，优于磋商文件要求。

注：未提供技术方案或经评审方案未达一档标准的，相应不予得分。

（2）达到服务质量标准的保证措施分（满分18分）

磋商小组根据供应商提供的“达到服务质量标准的保证措施”【内容包括但不限于：①人员，②车辆，③设备、设施，④耗材和备件等】内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（6分）：达到服务质量标准的保证措施内容阐述不够具体；承诺人员、车辆、设备、设施、耗材和备件配置符合磋商文件要求的；

二档（10分）：达到服务质量标准的保证措施内容阐述不够具体、基本合理、可操作；人员、车辆、设备、设施、耗材和备件配置符合磋商文件要求且提供相关人员、车辆信息和设备、设施、耗材、备件配置清单的；

三档（14分）：达到服务质量标准的保证措施内容阐述具体、清晰、具有合理性、科学性、可操作性；人员、车辆配置优于磋商文件要求且提供相关人员、车辆信息【如人员姓名、学历、专业、工作经历、车辆实物图片或照片、行驶证等】和设备、设施、耗材、备件配置清单（如设备名称、生产厂家、品牌、规格型号、数量等）的；

四档（18分）：达到服务质量标准的保证措施内容阐述具体、清晰、具有合理性、科学性、可操作性；人员、车辆配置优于磋商文件要求且提供相关人员、车辆信息【如人员姓名、学历、专业、工作经历、车辆实物图片或照片、行驶证等】和设备、设施、耗材、备件配置清单（如设备名称、生产厂家、品牌、规格型号、数量及相应设备、设施、耗材、备件厂家证明材料证明）；有利于提高本项目服务质量建议方案的。

注：未提供达到服务质量标准的保证措施或经评审方案未达一档标准的，相应不予得分。

（3）拟投入技术人员配置及制度管理方案分（满分12分）

①在满足磋商文件要求（≥2名运维技术人员）的基础上，供应商承诺拟投入本项目的运维技术人员≥3名且运维技术人员具有≥2年运维经验的，响应文件中提供运维技术人员工作简历、社保及从业工作经验证明材料【以提供运维技术人员工作简历、供应商为其缴纳2026年1月以来任意一个月的社保证明或签订的劳动合同或工资流水发放证明复印件等（如退休返聘人员则提供退休证明及聘用合同复印件）及从业工作经验证明材料（应当提供供应商合作过的相关业主出具的该运维技术人员向其提供过运维技术服务的证明文件及对应的项目合同复印件）为准，加盖供应商电子签章】，得2分。

②拟投入本项目的运维技术人员具有在有效期内的自动监控设施运维上岗证及该运维技术人员为供应商正式员工的相关证明材料（供应商为其缴纳2026年1月以来任意一个月的社保证明或签订的劳动合同或工资流水发放证明复印件等），加盖供应商电子签章的，每提供1人得1分，最多得4分。

③人员制度管理方案（满分6分）

磋商小组根据供应商提供的“人员制度管理方案”（内容包括但不限于：①组织机构、岗位制度管理方案，②人事制度管理方案，③财务制度管理方案等）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（2分）：公司规章制度不完善，人员管理方案不够详细的；

二档（4分）：公司规章制度基本完善，有相应的组织机构、岗位制度、人事制度、且岗位设置较合理、较规范；人员管理方案描述较详细、具有基本合理、基本可行的；

三档（6分）：公司规章制度完善，有相应的组织机构、岗位制度、人事制度、财务制度、且岗位设置具有合理性、规范性、可行性；人员管理方案描述详细、有具体的措施、方案具有针对性、科学性、切实可行的。

注：供应商未提供项目实施方案相应内容或所提供的内容未达到一档档次的，相应不予得分。

3.履约能力分………………………………………………………………14分

（1）供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO4001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，认证范围包括大气监测设备的运维服务或大气环境监测设备的销售且有效的（供应商于响应文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖供应商电子签章），每有1项得1分，本项最多得3分。

（2）业绩分：供应商2021年1月1日以来具有同类服务项目业绩（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目名称、种类，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次），每提供1项得1分，最多得6分。

（3）供应商在以往环境监测服务中未受到各级环保主管部门行政处罚、通报、记不良记录、记过或存在弄虚作假等不良行为记录的【供应商于响应文件中提供相应承诺函，加盖供应商电子签章（供应商提供的承诺必须真实有效，若经查实存在虚假承诺的情形，则采购人有权取消其成交资格，并上报监督管理部门处理，且保留追究法律责任的权利）】，得5分，未提供相应承诺函或有不良记录的，不得分。

4.服务方案分………………………………………………………………6分

# 由磋商小组各成员根据各供应商提供的服务方案（内容包括但不限于：①服务保障措施，②服务能力保障，③有利于提高本项目服务质量的建议和措施）进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（2分）：服务承诺方案描述不够具体，内容包括服务保障措施、服务能力保障及有利于提高本项目服务质量的建议和措施的；

二档（4分）：服务承诺方案详细描述、具有合理性、可行性，针对性一般，内容包括服务保障措施、服务能力保障及有利于提高本项目服务质量的建议和措施；

三档（6分）：服务承诺方案详细描述、具有合理性、可行性、针对性强，符合本项目需求，内容包括服务保障措施、服务细则、承诺按时间节点完成各项记录、监测工作、服务能力保障及有利于提高本项目服务质量的建议和措施。

注：供应商未提供服务方案内容或所提供的内容未达到一档档次的，相应不予得分。

# 5.综合得分为以上各项评审因素得分合计。

三、推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目实施方案分、履约能力、服务方案分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。本项目确定一名成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前述规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

（4）本项目分为分标1、分标1、分标3三个分标，供应商可以参与任意一个或多个分标的磋商，但最多只能成为其中1个分标的成交供应商，推荐原则如下：本项目评审顺序为分标1→分标2→分标3，若某供应商同时在两个或以上分标综合得分排名第一时，则按分标1→分标2→分标3的先后顺序推荐成交候选供应商。即该供应商一旦被推荐为分标1的第一成交候选供应商，则在其综合得分排名第一的其他分标将被推荐为末位成交候选供应商，相应分标的其他供应商排名依次自动上升一位，以此类推，直至所有分标成交候选供应商推荐顺序确定为止。

注：当不同分标排名第一的供应商出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形时，将视同为同一投标人，成交候选供应商的推荐按上述推荐原则执行。

## 第五章  政府采购合同

合同编号：

政府采购合同

项目名称：2026年桂林市生态环境局10个小型水站、3个水质自动监测站及2个环境空气自动监测站运行维护服务采购

项目编号：

分标号：

签订合同时间：2026年   月    日

分标1   政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：2026年桂林市生态环境局10个小型水站、3个水质自动监测站及2个环境空气自动监测站运行维护服务采购

项目编号：

甲方：桂林市生态环境局（采购人，以下简称甲方）

乙方：                         （成交供应商，以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.竞争性磋商文件

2.成交供应商提交的响应（或应答）文件；

3.项目实施方案（如有）、服务方案（如有）；

4.磋商中的磋商记录；

5.成交通知书；

6.本合同协议书及有关补充资料；

7.标准、规范及有关技术文件

第二条  合同标的及合同金额

1.合同标的

| 服务名称 | 服务承诺内容 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10个小型水站运行维护服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）人民币          （¥              ）。

2.合同总金额应包括本次采购范围内运维服务的价款、完成本项目服务的相关费用（包含技术服务费、耗材、拟投入本项目的设备（备机）、人员成本、劳务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、管理费、利润、税费、验收以及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及运营期间所需水、电、通讯所需费用）、运维期间租赁费等费用总和等费用总和。

第三条  质量保证

1.乙方应按照竞争性磋商文件规定、响应文件承诺以及合同条款等内容提供服务和提交服务记录，数据质量控制指标满足国家、自治区相关技术规范要求。

2.服务质量按竞争性磋商文件要求及响应文件承诺。

3.提供的服务在甲方使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，甲方在使用时拥有充分、完整的设计成果的知识产权。

第四条  权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的其他权利。

第五条  服务内容及要求

具体详见本文件“采购需求”。乙方必须按照磋商文件“采购需求”中的所有要求向甲方提供服务。

第六条  考核标准

1.仪器运行状态指标

（1）所有水站每天在线情况。

（2）所有水站系统的每个参数有效数据获取率高于90%（“有效数据获取率” 是指实际正常运行小时数与应监测小时数之比）。

（3）构成水站系统的仪器、设备的运行状态参数是否满足使用说明书要求作为系统仪器、设备运行是否正常的依据。

（4）水站数据平台是否正常运行。

2.数据质量指标考核：仪器稳定性、准确性指标满足国家、自治区相关技术规范要求。

3.考核办法：采购人或采购人委托的第三方机构自正式运维起每三个月对运维单位开展一次运营维护工作考核，依据上述维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分。由采购人组织有关人员进行评审。

（1）按季度对每个站点单独考核，其中单次考核结果均≥90分为合格。

（2）单次考核结果≥80分且＜90分的，为初级警告，按比例扣除当季度运行费的10%，并责令整改。

（3）单次考核结果≥70分且＜80分的，为二级警告，按比例扣除当季度运行费的35%，并责令整改。一年合同期内出现两次二级警告情况，视为成交供应商违约，终止运营托管运维合同。

（4）考核结果在＜70分的，不予支付当季度运维费用并视为成交供应商违约，终止运营托管运维合同。

（5）一旦发现弄虚作假现象，按违约处理，并追究其相应的法律责任，采购人有权向监督管理部门汇报并处理，不予支付当季运维费用，同时按当季维护费用的双倍进行经济处罚。

4.水质自动监测站监测系统运营服务考核表：

| 考核内容 |  |  | 扣分值 | 扣分结果 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 远程检查、审核数据 | 每天8:00—23:30，专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控。监控时段内仪器故障发现时间不得超过1小时，非监控时段内仪器故障发现时间不得晚于次日8:30。每天9:00前在指定网站完成数据一审工作。 | 错、漏1次扣0.5分 |  |  |
|  | 会商与 信息 交流 | 每天9:00以短信方式汇报前一日工作情况及当日工作安排。出现仪器故障、监测数据异常等情况时以电话和电子形式及时上报 | 错、漏1次扣0.5分 |  |  |
|  | 监测数据审核和管理 | 安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。 | 错、漏1项扣1分 |  |  |
|  | 子站现场巡检 | 频次：不少于1次/（站•周）。巡检内容和记录要素，要包括子站监测系统所有功能单元的最新运行情况和现场检查维护情况，反映在巡检记录表上的巡检内容和记录要素必须完整，并与实际子站情况相符，记录内容不完整、不规范和弄虚作假的当作缺检计算，每月的前10天内，提交上月子站巡检记录，每季前15天进行汇总。 | 错、漏1次巡检扣1分 |  |  |
|  | 仪器和平台故障排除 | 故障检修到场与故障排除（指恢复正常运行，不可抗力的破坏以及如停电停水、预防性维护、受控备件供应不上等情况除外）必须及时：1小时内到达故障现场，水质应急事件必须1小时内到达现场，48小时内排除故障；如在规定时间内无法恢复正常运行，则按要求规定一周三次手工采样，并委托有资质的单位进行手工分析，每周一8:30上报手工采样数据（附原始报告） | 每个参数不响应1次或超过时限每天扣1分，超过5天每天扣2分 |  |  |
|  | 站房环境及辅助设备维护 | 站房内外整洁、维持站房温湿度环境稳定、防火防盗防雷。维护辅助设备稳定运行等。 | 错、漏1次扣1分；辅助设备无正当理由一个月内没维修扣2分，超过一个月每月扣3分 |  |  |
|  | 仪器运行维护 | 按照相关要求进行运行状态系统检查、清洗、校准、打磨、更换试剂、更换零备件等维护工作 | 错、漏1次扣1分 |  |  |
|  | 质量控制 | 每个参数“周核查、月比对” | 错、漏1个参数1次1分 |  |  |
|  | 废液处理 | 做好废液收集并妥善处理处置废液，废液桶标识清晰 | 废液桶无标识扣2分；不及时、不规范处理处置废液的，扣1分；废液放置站房外长期存放扣4分 |  |  |
|  | 数据保密 | 不论何时，运维单位都应承担监测数据的保密责任；运维单位按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。 | 发现1次扣20分 |  |  |
|  | 记录 | 按规范要求做好日常相关记录表格，每月交一次所有记录给采购方审查。采购方可随时抽查记录内容，运营商须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。 | 期限内缺1份扣1分 |  |  |
| 服务质量 | 质控考核 | 接受采购人或采购人委托的第三方机构或采购人上级部门考核的定期或不定期考核 | 上级部门考核不合格1次扣20分；本单位内部（或委托第三方机构）考核1个参数1次不合格扣2分 |  |  |
|  | 服务态度 | 运维人员按要求开展各项工作 | 工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的扣5分 |  |  |
|  | 记录、报告规范 | 所有记录须字体清晰，不得模糊潦草，并按规范填写相应内容。 | 1项扣1分 |  |  |
|  | 单站单项数据月度有效获取率 | 每个子站每个参数月度有效数据获取率不小于90% | 单站单项不达标1次扣2分 |  |  |
|  | 单站数据有效率 | 每月所有参数数据有效率≥80%（除去断流、停电、不可抗力因素引起的故障或停运，以及采购方认为可以扣除 的时间段） | 有效率每降低1%（四舍五入），扣2.5分。注：考核参数最低的有效率，不考核平均有效率。 |  |  |
|  | 备机使用情况 | 未经许可，备机连续使用不得超过1个月 | 1个项目超过1天每天扣1分，超过5天每天扣2分 |  |  |
|  | 其他 （是否存在不满足合同或相关规范要求的情况） | 不满足合同或相关规范要求， 但对数据不造成影响的项目 | 每1项扣1分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求， 且可能对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣3分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求， 且已对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣5分 |  |  |
|  | 数据真实性 | 制造虚假数据 | 终止合同，不予支付当季运维费用 |  |  |
| 本季度考核总得分 |  |  |  |  |  |
| 本季度考核总评价 |  |  |  |  |  |

第七条  服务期限、地点

1.服务期限：1年（即：2026年1月1日至2026年12月31日），【上一年度合同期满至2025年12月31日，考虑到水站运行维护的连续性，2026年1月1日至本项目乙方正式进场开展工作期间的运维工作仍由上一年度成交单位负责，其间所发生费用作为本项目不可变更费用，对于2026年1月1日至本项目乙方接管运维工作期间的费用，本项目乙方须在进场开展工作服务后15日内依据甲方审核费用，按照本项目成交价比例支付给原服务单位。支付标准：[本项目成交金额÷365]×（2026年1月1日到接管日前的天数）。如本次项目乙方为原服务单位，则本项目合同开始日期为2026年1月1日至2026年12月31日】。

2.服务地点：广西桂林市采购人指定地点。

第八条  保密要求

乙方须严格遵守甲方的保密制度要求，在项目运营维护服务过程中，对本项目所有项目信息以及接触到数据予以保密，未经甲方书面允许，不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

第九条　履约保证金

1.若乙方为中型企业的，则按合同金额的2%提交；若乙方为小微企业的，则免收履约保证金。乙方必须在成交通知书发出之日起8个工作日内，且在与甲方签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至甲方指定账户。

2.如果乙方没能按上述规定执行，甲方将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。

3.乙方履行完成合同约定权利义务事项，若无违约情况，凭《桂林市政府采购项目合同验收书》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，甲方不得额外要求乙方提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  付款方式

1.本项目合同款分两次支付，签订合同且乙方达到合同实施条件（指乙方在承诺投入本项目实施的人员全部到位）并报甲方备案后，在财政资金到账的情况下，10个工作日内支付合同款的50%，第三季度结束后支付合同款的50%（无息，50%合同款=合同金额的50%减去一年考核扣款）。

2.在甲方付款前，乙方应向甲方提供相应等额有效、合法的发票，否则甲方有权不予付款，直至乙方提供符合约定的发票为止。

第十一条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条  验收方式及标准：

1.验收方式：现场验收。

2.验收标准：依照国家相关法律法规及行业规定，根据竞争性磋商文件要求及响应文件承诺进行验收。

第十三条  违约责任

1.乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期完成处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失，如违约金不足以弥补甲方损失的，应当由乙方承担全部的损失赔偿责任。

2.乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，应当由乙方承担全部的损失赔偿责任。

4.乙方提供的服务质量或数据不准确、来源不明或其他因服务过程引起的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同款项中扣除，不足另补。

5.其他违约行为按违约合同额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  通知与送达

1.所有通知和通信都应是书面的（可用电子邮件预送达），并亲自送达或以传真、挂号邮寄、特快专递等方式至本合同所示的项目联系人。

2.亲自送达或挂号邮寄、特快专递的通知送达时生效，传真发送后在收到对方确认函时生效。任何一方变更本合同所示的项目联系人及联系方式，应提前5日书面通知对方。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据或有关权威机构出具的证明。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。

3. 不可抗力事件延续60日以上的，由甲方确定是否继续履行本合同

第十六条  合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方均应当向桂林市临桂区人民法院提起诉讼。

3.若某方违约，违约方应承担守约方所有维权支出，包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、调查取证费等。

4. 诉讼期间，根据事实情况由甲方判断本合同是否继续履行。

第十七条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份、采购代理机构一份。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

分标2    政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：2026年桂林市生态环境局10个小型水站、3个水质自动监测站及2个环境空气自动监测站运行维护服务采购

项目编号：

甲方：桂林市生态环境局（采购人，以下简称甲方）

乙方：                         （成交供应商，以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条  合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 竞争性磋商文件

2.成交供应商提交的响应（或应答）文件；

3.项目实施方案（如有）、服务方案（如有）；

4.磋商中的磋商记录；

5.成交通知书；

6.本合同协议书及有关补充资料；

7.标准、规范及有关技术文件

第一条 合同标的及合同金额

1.合同标的

| 项号 | 标的的名称 | 服务内容 | 数量 ① | 单位 | 单价② | 单项合计金额（元）③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3个水质自动监测站运行维护服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　人民币（¥　　　　　）

2.合同总金额应包括本次采购范围内的服务价款、各种人力成本、拟投入设备成本、设备维修维护、零配件试剂更换、软件维护、仪器质量控制、站房维护、辅助仪器检定、防雷检测费、消防设备、水电费、交通运输费、专用工具、交通费、法定税费、不可预见费、合理利润及其它成本费等各项费用的总和。甲方不再支付任何费用。

第三条  质量保证

1.乙方应按照竞争性磋商文件规定、响应文件承诺以及合同条款等内容提供服务和提交服务记录，数据质量控制指标满足国家、自治区相关技术规范要求。

2. 服务质量按竞争性磋商文件要求及响应文件承诺。

3.提供的服务在甲方使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，甲方在使用时拥有充分、完整的设计成果的知识产权。

第四条  权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的其他权利。

第五条  服务要求

1.乙方应按照国家有关法律规定以及响应文件和本合同所附的《服务方案》，为甲方提供服务。

2.在本合同履行过程中发生的技术问题等，乙方应在接到甲方通知后在    小时内进行答复。

3.乙方应对服务质量出现的技术及相关问题负责处理解决并承担一切费用。

第六条  考核标准

1.仪器考核内容

（1）所有水站每天在线情况。

（2）构成水站系统的仪器、设备的运行状态参数是否满足使用说明书要求作为系统仪器、设备运行是否正常的依据。

（3）所有水站系统的每个月每个参数有效数据获取率≥90%（“有效数据获取率” 是指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比）。

（4）数据质量控制指标满足国家、自治区相关技术规范要求。

（5）服务态度和及时性。

（6）相关技术规范及合同中规定的内容。

2.考核办法

甲方自正式运维起每三个月对运维单位开展一次运营维护工作考核，依据上述维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分。由甲方组织有关人员进行评审，考核合格后按照合同要求支付该季度的运行费。

（1）按季度对每个站点单独考核，其中单次考核结果均≥90分为合格。

（2）单次考核结果≥80分且＜90分的，为初级警告，按比例扣除当季度运行费的10%，并责令整改。

（3）单次考核结果≥70分且＜80分的，为二级警告，按比例扣除当季度运行费的35%，并责令整改。一年合同期内出现两次二级警告情况，视为成交供应商违约，终止运营托管运维合同。

（4）考核结果在＜70分的，不予支付当季度运维费用并视为成交供应商违约，终止运营托管运维合同。

（5）一旦发现弄虚作假现象，按违约处理，并追究其相应的法律责任，采购人有权向监督管理部门汇报并处理，不予支付当季运维费用，同时按当季维护费用的双倍进行经济处罚。

弄虚作假现象如下：

①存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；

②实施或强令、指使、授意他人实施修改参数，或者干扰采样，致使监测数据严重失真的；

③实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏地表水水质自动站的；

④在河流或湖库站点的采水口周边范围内，采取设置人工喷泉、曝气等增氧措施或投放生物、化学药剂等措施，强行改变水体理化性质，导致采集水样异常的；

⑤针对水站采水环境实施人为干预，造成河流改道或断流，故意绕开站点采水口，导致站点失去污染监控作用的；

⑥其他破坏地表水水质自动站的情形。

3. 地表水水质自动站托管运维服务考核表：

| 考核内容 |  |  | 扣分值 | 扣分结果 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 远程检查、审核数据 | 每天8:00—23:30，专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控。监控时段内仪器故障发现时间不得超过1小时，非监控时段内仪器故障发现时间不得晚于次日8:30。每天9:00前在指定网站完成数据一审工作。 | 错、漏1次扣0.5分 |  |  |
|  | 会商与 信息 交流 | 每天9:00以短信方式汇报前一日工作情况及当日工作安排。出现仪器故障、监测数据异常等情况时以电话和电子形式及时上报 | 错、漏1次扣0.5分 |  |  |
|  | 监测数据审核和管理 | 安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。 | 错、漏1项扣1分 |  |  |
|  | 子站现场巡检 | 频次：不少于1次/（站•周）。巡检内容和记录要素，要包括子站监测系统所有功能单元的最新运行情况和现场检查维护情况，反映在巡检记录表上的巡检内容和记录要素必须完整，并与实际子站情况相符，记录内容不完整、不规范和弄虚作假的当作缺检计算，每月的前10天内，提交上月子站巡检记录，每季前15天进行汇总。 | 错、漏1次巡检扣1分 |  |  |
|  | 仪器和平台故障排除 | 故障检修到场与故障排除（指恢复正常运行，不可抗力的破坏以及如停电停水、预防性维护、受控备件供应不上等情况除外）必须及时：1小时内到达故障现场，水质应急事件必须1小时内到达现场，48小时内排除故障；如在规定时间内无法恢复正常运行，则按要求规定一周三次手工采样，并委托有资质的单位进行手工分析，每周一8:30上报手工采样数据（附原始报告） | 每个参数不响应1次或超过时限每天扣1分，超过5天每天扣2分 |  |  |
|  | 站房环境及辅助设备维护 | 站房内外整洁、维持站房温湿度环境稳定、防火防盗防雷。维护辅助设备稳定运行等。 | 错、漏1次扣1分；辅助设备无正当理由一个月内没维修扣2分，超过一个月每月扣3分 |  |  |
|  | 仪器运行维护 | 按照相关要求进行运行状态系统检查、清洗、校准、打磨、更换试剂、更换零备件等维护工作 | 错、漏1次扣1分 |  |  |
|  | 质量控制 | 每个参数“周核查、月比对” | 错、漏1个参数1次1分 |  |  |
|  | 废液处理 | 做好废液收集并妥善处理处置废液，废液桶标识清晰 | 废液桶无标识扣2分；不及时、不规范处理处置废液的，扣1分；废液放置站房外长期存放扣4分 |  |  |
|  | 数据保密 | 不论何时，运维单位都应承担监测数据的保密责任；运维单位按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。 | 发现1次扣20分 |  |  |
|  | 记录 | 按规范要求做好日常相关记录表格，每月交一次所有记录给采购方审查。采购方可随时抽查记录内容，运营商须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。 | 期限内缺1份扣1分 |  |  |
| 服务质量 | 质控考核 | 接受采购人或采购人委托的第三方机构或采购人上级部门考核的定期或不定期考核 | 上级部门考核不合格1次扣20分；本单位内部（或委托第三方机构）考核1个参数1次不合格扣2分 |  |  |
|  | 服务态度 | 运维人员按要求开展各项工作 | 工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的扣5分 |  |  |
|  | 记录、报告规范 | 所有记录须字体清晰，不得模糊潦草，并按规范填写相应内容。 | 1项扣1分 |  |  |
|  | 单站单项数据月度有效获取率 | 每个子站每个参数月度有效数据获取率不小于90% | 单站单项不达标1次扣2分 |  |  |
|  | 单站数据有效率 | 每月所有参数数据有效率≥80%（除去断流、停电、不可抗力因素引起的故障或停运，以及采购方认为可以扣除 的时间段） | 有效率每降低1%（四舍五入），扣1 分。注：考核参数最低的有效率，不考核平均有效率。 |  |  |
|  | 备机使用情况 | 未经许可，备机连续使用不得超过1个月 | 1个项目超过1天每天扣1分，超过5天每天扣2分 |  |  |
|  | 其他 （是否存在不满足合同或相关规范要求的情况） | 不满足合同或相关规范要求， 但对数据不造成影响的项目 | 每1项扣1分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求， 且可能对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣3分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求， 且已对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣5分 |  |  |
|  | 数据真实性 | 制造虚假数据 | 终止合同，不予支付当季运维费用 |  |  |
| 本季度考核总得分 |  |  |  |  |  |
| 本季度考核总评价 |  |  |  |  |  |

第七条  服务期限、地点

1. 服务期限：1年（即：2026年1月1日至2026年12月31日），【上一年度合同期满至2025年12月31日，考虑到水站运行维护的连续性，2026年1月1日至本项目乙方正式进场开展工作期间的运维工作仍由上一年度成交单位负责，其间所发生费用作为本项目不可变更费用，对于2026年1月1日至本项目乙方接管运维工作期间的费用，本项目乙方须在进场开展工作服务后15日内依据甲方审核费用，按照本项目成交价比例支付给原服务单位。支付标准：[本项目成交金额÷365]×（2026年1月1日到接管日前的天数）。如本次项目乙方为原服务单位，则本项目合同开始日期为2026年1月1日至2026年12月31日】。

2.服务地点：广西桂林市采购人指定地点。

第八条  保密要求

乙方须严格遵守甲方的保密制度要求，在项目运营维护服务过程中，对本项目所有项目信息以及接触到数据予以保密，未经甲方书面允许，不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

第九条　履约保证金

1.若乙方为中型企业的，则按合同金额的2%提交；若乙方为小微企业的，则免收履约保证金。乙方必须在成交通知书发出之日起8个工作日内，且在与甲方签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至甲方指定账户。

2.如果乙方没能按上述规定执行，甲方将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。

3.乙方履行完成合同约定权利义务事项，若无违约情况，凭《桂林市政府采购项目合同验收书》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，甲方不得额外要求乙方提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  付款方式

1.本项目合同款分两次支付，签订合同且乙方达到合同实施条件（指乙方在承诺投入本项目实施的人员全部到位）并报甲方备案后，在财政资金到账的情况下，10个工作日内支付合同款的50%，第三季度结束后支付合同款的50%（无息，50%合同款=合同金额的50%减去一年考核扣款）。

2.在甲方付款前，乙方应向甲方提供相应等额有效、合法的发票，否则甲方有权不予付款，直至乙方提供符合约定的发票为止。

第十一条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条  验收方式及标准：

1.验收方式：现场验收。

2.验收标准：依照国家相关法律法规及行业规定，根据竞争性磋商文件要求及响应文件承诺进行验收。

第十三条  违约责任

1.乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期完成处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失，如违约金不足以弥补甲方损失的，应当由乙方承担全部的损失赔偿责任。

2.乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，应当由乙方承担全部的损失赔偿责任。

4.乙方提供的服务质量或数据不准确、来源不明或其他因服务过程引起的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同款项中扣除，不足另补。

5.其他违约行为按违约合同额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  通知与送达

1.所有通知和通信都应是书面的（可用电子邮件预送达），并亲自送达或以传真、挂号邮寄、特快专递等方式至本合同所示的项目联系人。

2.亲自送达或挂号邮寄、特快专递的通知送达时生效，传真发送后在收到对方确认函时生效。任何一方变更本合同所示的项目联系人及联系方式，应提前5日书面通知对方。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据或有关权威机构出具的证明。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。

3. 不可抗力事件延续60日以上的，由甲方确定是否继续履行本合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方均应当向桂林市临桂区人民法院提起诉讼。

3.若某方违约，违约方应承担守约方所有维权支出，包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、调查取证费等。

4. 诉讼期间，根据事实情况由甲方判断本合同是否继续履行。

第十七条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或负责人或自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份、采购代理机构一份。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                   电   话：

开户名称：                                 开户名称：

开户银行：                                 开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

分标3   政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：2026年桂林市生态环境局10个小型水站、3个水质自动监测站及2个环境空气自动监测站运行维护服务采购

项目编号：

甲方：桂林市生态环境局（采购人，以下简称甲方）

乙方：                         （成交供应商，以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 竞争性磋商文件

2.成交供应商提交的响应（或应答）文件；

3.项目实施方案（如有）、服务方案（如有）；

4.磋商中的磋商记录；

5.成交通知书；

6.本合同协议书及有关补充资料；

7.标准、规范及有关技术文件

第二条  合同标的及合同金额

1.合同标的

| 项号 | 标的的名称 | 服务内容 | 数量 ① | 单位 | 单价② | 单项合计金额（元）③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2个环境空气自动监测站运行维护服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）人民币           （¥           ）。

2.合同总金额应包括本次采购范围内运维服务的价款、完成本项目服务的相关费用（包含技术服务费、耗材、拟投入本项目的设备（备机）、人员成本、劳务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、管理费、利润、税费、验收以及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及运营期间所需水、电、通讯所需费用）等费用总和。

第三条  质量保证

1.乙方应按磋商文件要求及响应文件承诺的服务技术标准、质量标准等向甲方提供服务。

2.提供的服务在甲方使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，甲方在使用时拥有充分、完整的设计成果的知识产权。

第四条  权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的其他权利。

第五条  服务内容及要求

具体详见本文件“采购需求”。乙方必须按照磋商文件“采购需求”中的所有要求向甲方提供服务。

第六条  监督考核要求

甲方或甲方委托的第三方机构组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，甲方可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

1.监督管理

（1）要求乙方承担监测数据的保密责任（要求与甲方签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，按违约处理，并追究其相应的法律责任，甲方有权向监督管理部门汇报并处理。

（2）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，甲方有权终止运维合同。

（3）运维期间，乙方按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

2.考核办法

对乙方运行维护服务质量每月检查一次，每季度考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率（以下简称“两率”）以及运行维护的内容，考核总分按照合同要求支付该季度的运行费：

（1）数据有效性

①考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

②单站设备数据捕获率必须高于90%（含），否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

（2）两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

① 两率部分（60分）

单站监测数据质控合格率高于90%（含）的，得60分；≥80%（含）＜90%的，得分为60×（数据质控合格率+5%）。

② 运行维护部分（40分）

运行维护部分每月由采购人组织检查核实，此部分占总分40%，此表满分为40分。

运行维护具体考核办法如下：

| 考核内容 |  |  | 扣分值 | 评分结果 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 远程检查、审核数据 | 每天8:00—23:30，专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控。监控时段内仪器故障发现时间不得超过1小时，非监控时段内仪器故障发现时间不得晚于次日8:30。每天9:00前在指定网站完成数据一审工作。 | 错、漏1次扣0.5分 |  |  |
|  | 会商与 信息 交流 | 每天8:30以短信方式汇报前一日工作情况及当日工作安排。出现仪器故障、监测数据异常等情况时以电话和电子形式及时上报 | 错、漏1次扣0.5分 |  |  |
|  | 监测数据审核和管理 | 安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。 | 错、漏1项扣1分 |  |  |
|  | 子站现场巡检 | 频次：不少于1次/（站•周）。巡检内容和记录要素，要包括子站监测系统所有功能单元的最新运行情况和现场检查维护情况，反映在巡检记录表上的巡检内容和记录要素必须完整，并与实际子站情况相符，记录内容不完整、不规范和弄虚作假的当作缺检计算，每月的前10天内，提交上月子站巡检记录，每季前15天进行汇总。 | 错、漏1次巡检扣0.5分 |  |  |
|  | 故障排除 | 故障检修到场与故障排除（指恢复正常运行，不可抗力的破坏以及如停电停水、空调故障、预防性维护等情况除外）必须及时：1小时内到达故障现场，3小时内排除故障或用备用设备替代。 | 每个参数不响应1次或超过时限每小时扣1分 |  |  |
|  | 子站全面维护 | 按照相关要求进行维护工作 | 错、漏1次扣0.5分 |  |  |
|  | 质量 控制 | 按要求进行质量控制 | 错、漏1个参数1次0.5分 |  |  |
|  | 数据保密 | 不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。 | 发现1次扣20分 |  |  |
|  | 记录 | 按规范要求做好日常相关记录表格，每月提交一次所有记录给用户审查。采购人可随时抽查记录内容，成交供应商须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。 | 期限内缺1份扣1分 |  |  |
| 服务质量 | 质控考核 | 接受采购人或采购人委托的第三方机构或采购人上级部门考核的定期或不定期考核 | 上级部门考核不合格1次扣20分；本单位内部考核1个参数1次不合格扣2分 |  |  |
|  | 备机使用情况 | 未经许可，备机连续使用不得超过1个月 | 1个项目超过1天每天扣1分，超过5天每天扣2分 |  |  |
|  | 记录、报告规范 | 所有记录须字体清晰，不得模糊潦草，并按规范填写相应内容。 | 1项扣0.5分 |  |  |
|  | 其他 （是否存在不满足合同或相关规范要求的情况） | 不满足本项目合同或相关规范要求， 但对数据不造成影响的项目 | 每1项扣1分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求， 且可能对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣3分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求， 且已对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣5分 |  |  |
| 服务保障 | 运维人员 | 成交供应商的在岗运维人员情况 | 不满3人扣5分，工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的扣5分 |  |  |
|  | 其他保障 | 车辆保障、备机保障等其他硬件条件 | 车辆不满足1辆扣5分，其他不满足扣1分 |  |  |
| 本季度考核总得分 |  |  |  |  |  |
| 本季度考核总评价 |  |  |  |  |  |

③考核总分

考核总分=两率得分+运维得分

A.按季度对每个站点单独考核，其中单次考核结果均≥90分为合格。

B.单次考核结果≥80分且＜90分的，为初级警告，按比例扣除当季度运行费的10%，并责令整改。

C.单次考核结果≥70分且＜80分的，为二级警告，按比例扣除当季度运行费的35%，并责令整改。一年合同期内出现两次二级警告情况，视为乙方违约，终止运营托管运维合同。

D.考核结果在＜70分的，不予支付当季度运维费用并视为乙方违约，终止运营托管运维合同。

E.一旦发现弄虚作假现象，按违约处理，并追究其相应的法律责任，甲方有权向监督管理部门汇报并处理，不予支付当季运维费用，同时按当季维护费用的双倍进行经济处罚。

F.数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

第七条  服务期限、地点

1.服务期限：1年（即：2026年1月1日至2026年12月31日），【上一年度合同期满至2025年12月31日，考虑到水站运行维护的连续性，2026年1月1日至本项目乙方正式进场开展工作期间的运维工作仍由上一年度成交单位负责，其间所发生费用作为本项目不可变更费用，对于2026年1月1日至本项目乙方接管运维工作期间的费用，本项目乙方须在进场开展工作服务后15日内依据甲方审核费用，按照本项目成交价比例支付给原服务单位。支付标准：[本项目成交金额÷365]×（2026年1月1日到接管日前的天数）。如本次项目乙方为原服务单位，则本项目合同开始日期为2026年1月1日至2026年12月31日】。

2.服务地点：广西桂林市采购人指定地点。

第八条  保密要求

乙方须严格遵守甲方的保密制度要求，在项目运营维护服务过程中，对本项目所有项目信息以及接触到数据予以保密，未经甲方书面允许，不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

第九条　履约保证金

1.若乙方为中型企业的，则按合同金额的2%提交；若乙方为小微企业的，则免收履约保证金。乙方必须在成交通知书发出之日起8个工作日内，且在与甲方签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至甲方指定账户。

2.如果乙方没能按上述规定执行，甲方将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。

3.乙方履行完成合同约定权利义务事项，若无违约情况，凭《桂林市政府采购项目合同验收书》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，甲方不得额外要求乙方提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  付款方式

1.本项目合同款分两次支付，签订合同且乙方达到合同实施条件（指乙方在承诺投入本项目实施的人员全部到位）并报甲方备案后，在财政资金到账的情况下，10个工作日内支付合同款的50%，第三季度结束后支付合同款的50%（无息，50%合同款=合同金额的50%减去一年考核扣款）。

2.在甲方付款前，乙方应向甲方提供相应等额有效、合法的发票，否则甲方有权不予付款，直至乙方提供符合约定的发票为止。

第十一条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条  验收方式及标准：

1.验收方式：现场验收。

2.验收标准：依照国家相关法律法规及行业规定，根据竞争性磋商文件要求及响应文件承诺进行验收。

第十三条  违约责任

1.乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期完成处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失，如违约金不足以弥补甲方损失的，应当由乙方承担全部的损失赔偿责任。

2.乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，应当由乙方承担全部的损失赔偿责任。

4.乙方提供的服务质量或数据不准确、来源不明或其他因服务过程引起的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同款项中扣除，不足另补。

5.其他违约行为按违约合同额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  通知与送达

1.所有通知和通信都应是书面的（可用电子邮件预送达），并亲自送达或以传真、挂号邮寄、特快专递等方式至本合同所示的项目联系人。

2.亲自送达或挂号邮寄、特快专递的通知送达时生效，传真发送后在收到对方确认函时生效。任何一方变更本合同所示的项目联系人及联系方式，应提前5日书面通知对方。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据或有关权威机构出具的证明。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。

3. 不可抗力事件延续60日以上的，由甲方确定是否继续履行本合同

第十六条  合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方均应向桂林市临桂区人民法院提起诉讼。

3.若某方违约，违约方应承担守约方所有维权支出，包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、调查取证费等。

4. 诉讼期间，根据事实情况由甲方判断本合同是否继续履行。

第十七条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份、采购代理机构一份。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 响应文件（格式）

### 一、响应文件封面标记

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

供应商名称：

### 二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）符合性响应证明材料

（三）其他有效证明材料

（一）资格性响应证明材料目录

1.响应函（必须提供）

2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书、委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

5.供应商2024年度或2025年度内的财务状况报告（或2025年以来银行出具的资信证明）复印件（必须提供）

6.供应商依法缴纳税收的相关材料（必须提供）；

7.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；

8.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或信用信息报告（必须提供）

9.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

10.供应商属于中小企业的相关证明材料（必须提供）

1. 响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方项目磋商文件，项目编号            ，签字代表             （姓名）经正式授权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按磋商文件采购需求，磋商报价详见“磋商报价表”。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起90天。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定提交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，并按磋商文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

（4）我方保证在领取成交通知书前，按本项目竞争性磋商文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下：

开具增值税普通发票开票信息：

①公司名称：

②纳税人识别号：

开具增值税专用发票开票信息：

①公司名称：

②纳税人识别号：_

③税局登记地址：

④税局登记电话：

⑤开户银行：

⑥银行账户：

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：            邮编：              邮箱：

办公电话：                  传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3.响应函须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。

2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人）签字（或电子签名）：

年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或电子签名）：

年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门或行政审批部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.供应商2024年度或2025年度内的财务状况报告（或2025年以来银行出具的资信证明）复印件（必须提供）

6.供应商依法缴纳税收的相关材料（必须提供）

注：供应商必须提供2025年7月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。

7.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）

注：供应商必须提供2025年7月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。

8.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或信用信息报告（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

注：（1）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。

（2）供应商为广西经营主体的，可通过信用中国（广西）网站 （http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn）下载信用信息报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的供应商根据注册地信用中国网站的要求获取。

9.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

注：供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。

10.供应商属于中小企业的相关证明材料（必须提供）

注：本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。供应商根据自身情况，应提供以下证明材料：

（1）供应商如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加桂林市社会保险事业管理中心的桂林市2025年度工伤预防项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

桂林市2025年度工伤预防服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日  期：

注：《中小企业声明函》中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（3）供应商如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日  期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告以上相应材料，接受社会监督。

（二）符合性响应证明材料目录

1.磋商报价表（必须提供）

2.服务内容要求及商务要求响应表（必须提供）

3“采购需求”须提供的有效证明文件（必须提供）

1.磋商报价表（必须提供）

附件：

磋商报价表（格式）

分标

| 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 项 |  |
| 磋商报价：（大写） 元人民币（¥ ） |  |  |  |
| 1.服务期限：1年，即：2026年1月1日至2026年12月31日。【上一年度合同期满至2025年12月31日，考虑到水站运行维护的连续性，2026年1月1日至本项目成交供应商正式进场开展工作期间的运维工作仍由上一年度成交单位负责，其间所发生费用作为本项目不可变更费用，对于2026年1月1日至本项目成交供应商接管运维工作期间的费用，本项目成交供应商须在进场开展工作服务后15日内依据采购人审核费用，按照本项目成交价比例支付给原服务单位。支付标准：[本项目成交金额÷365]×（2026年1月1日到接管日前的天数）。如本次项目成交供应商为原服务单位，则本项目合同开始日期为2026年1月1日至2026年12月31日】 2.服务地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 说明： 采购预算金额（人民币）：分标1预算人民币陆拾贰万元整（¥620000.00）；分标2预算人民币伍拾贰万元整（¥520000.00）；分标3预算人民币贰拾柒万元整（¥270000.00），供应商所竞分标报价超过相应分标采购预算金额的，响应文件按分标作无效处理。 |  |  |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

注：

1.供应商必须就所竞分标“采购需求”中的全部内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.供应商应如实填写磋商报价表的各项内容，否则，响应无效。

3.磋商报价表由多页构成时，须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。

2.服务内容要求及商务要求响应表（必须提供）

附件：

服务内容要求及商务要求响应表（格式）

分标

| 服务项目 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件的详细响应情况（对服务内容及要求的承诺） |
| --- | --- | --- |
| 一、服务内容及相关要求 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

注：服务内容及要求响应表须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。

3.“采购需求”须提供的有效证明文件（必须提供）

- 其他有效证明材料目录

1供应商的项目实施方案（如有，请提供）

2.供应商的服务方案（如有，请提供）

3.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

1.供应商的项目实施方案（如有，请提供）

附件：

分标   项目实施方案（格式）

……

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

2.供应商的服务方案（如有，请提供）

附件：

分标   服务方案（格式）

……

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

3.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）