[image: image2.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




[image: image3.png]WINROAD







云之龙咨询集团有限公司

招标文件

项目名称：2025年自筹经费采购设备一批
项目编号：GLZC2026-G1-990040-YZLZ
代理编号: YZLGL2026-G1-001-GLZC
　

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司
  2026年2月4日
目     录
第一章：招标公告……………………………………………2

第二章：投标人须知…………………………………………5

第三章：采购需求……………………………………………30
第四章：评标办法……………………………………………58
第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）…………61

第六章：投标文件（格式）…………………………………68

第一章  招标公告
	项目概况

2025年自筹经费采购设备一批项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版，并于2026年2月25日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。


1、 项目基本情况
项目编号：GLZC2026-G1-990040-YZLZ 

项目名称：2025年自筹经费采购设备一批
预算总金额（元）：562000.00
采购需求：

分标1:
（1）标项名称：血液透析设备

（2）数量：2台。

（3）预算金额（元）：320540.00。

（4）简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：①标的的名称、数量及单位：血液透析设备2台；②简要技术需求或者服务要求:按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见采购需求。

（5）最高限价（如有）：/

（6）合同履行期限：自合同签订之日起15个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
（7）本项目否接受联合体投标。
分标2:
（1）标项名称：医疗设备

（2）数量：1批。

（3）预算金额（元）：241460.00。

（4）简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：①标的的名称、数量及单位：ATP荧光检测仪1台、全自动抽滤机1台、胰岛素泵1台、单通道微量注射泵1台、双通道微量注射泵4
台、超短波电疗机1台、电动洗胃机1台、便携式吸痰器（手提式吸痰器）3台、多道心电图机1台、褥疮防治床垫2张、脑电仿生电刺激仪1台、电脑中频治疗1台、电动起立床1张、角度尺1把、PT训练床2张、PT凳4张、训练用扶梯（三面）1套、姿势矫正镜1面、站立架（双人）1套、助行器1套、抛接球与体操棒5套、腕部功能训练器1套、可调式沙磨板及附件1套、可调式OT桌2张、系列哑铃1套、系列沙袋（绑式)2套、过床易1张、肩抬举训练器1套、平衡板（带扶手）1套、分指板（木制）1套、双杠（平衡杠）1套；②简要技术需求或者服务要求:按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见采购需求。

（5）最高限价（如有）：/

（6）合同履行期限：自合同签订之日起15个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
（7）本项目否接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：本项目供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含所投采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
三、获取招标文件

时间：2026年2月4日至2026年2月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。
方式：投标人应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版。 

售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2026年2月25日上午 9:30（北京时间）
投标地点：通过广西政府采购云平台在线投标。

开标时间：2026年2月25日上午 9:30（北京时间）

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）、桂林市政府采购网zfcg.czj.guilin.gov.cn/）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。
3.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持监狱企业发展。
（3）政府采购促进残疾人就业政策。
（4）优先采购节能产品、环境标志产品。
（5）政府采购支持采用本国产品的政策。
4.本项目非专门面向中小企业采购。

5.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6. 广西政府采购云平台电子投标相关事宜说明：
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
7. 监督管理机构：桂林市财政局；联系电话：0773-2829504。
七、本次投标联系事项：
　   1.采购人信息
     名   称：桂林市第三人民医院（桂林市传染病医院）   
     地   址：广西桂林市秀峰区中隐路38号

项目联系人：邓超
联系方式：0773-2556530   
2.采购代理机构信息

名   称：云之龙咨询集团有限公司
地　 址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房

项目联系人：徐雪艳
联系方式：0773-2887388、2887399    
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称: 2025年自筹经费采购设备一批
项目编号：GLZC2026-G1-990040-YZLZ

	2
	5.1
	投标人资格
	（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）本项目的特定资格要求：本项目供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含所投采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

	3
	6
	广西政府采购云平台电子投标注意事项
	6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

	4
	15
	投标报价
	15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。
15.3投标人必须就“采购需求”中所投分标所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	18
	电子投标文件的制作、加密要求
	18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。
18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

	7
	19
	投标文件的递交
	19.1投标文件递交要求：
投标截止时间：2026年2月25日上午9时30分（北京时间）。

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人必须在广西政府采购云平台自行下载投标回执。
19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

	8
	20
	投标文件的补充、修改和撤回
	投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

	9
	21 
	开标时间及地点
	21.1开标时间及地点：
开标时间：2026年2月25日上午9时30分（北京时间）；

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

	10
	22
	开标程序
	22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。
22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按操作规范上传至广西政府采购云平台，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效的情况），视为投标人放弃投标。
22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
22.8特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

	11
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

	12
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	13
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号)的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

	14
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。

	15
	34
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	16
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起8个工作日内，中标人应按规定与采购人签订合同。根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审【2025】11号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍中标的供应商无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任。

	17
	35.3
	合同公告
	政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

	18
	36.1
	招标代理服务费
	本项目各分标招标代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中“货物招标”收费标准下浮35%计算（不足人民币6000元的，按6000元计），由中标人向采购代理机构一次性付清（否则，该不利后果由中标人承担）。

	19
	39
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	20
	40
	监督管理机构
	桂林市财政局；联系电话：0773-2829504


一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：2025年自筹经费采购设备一批
项目编号：GLZC2026-G1-990040-YZLZ
2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7“正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于该条款基本要求的情形，包括：①当某技术指标要求为≥或≤某指标时，则该指标为基本要求，投标响应值＞或＜该基本要求的，为正偏离；②除上述第①种情形外，经评委独立评审后认定该技术指标优于招标文件基本要求的其它情形。
3.8“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
3.9实质性要求是指“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明

5.1投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）本项目的特定资格要求：本项目供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
5.2资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项

6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.5本国产品标准：

本国产品应当符合以下条件：

（一）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

    财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。
10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：徐雪艳，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时，必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。

（4） 投标人涉及医疗器械管理的相关证明材料复印件（必须提供）；

注：①本项目有第一类医疗器械的，应提供有效的医疗器械备案凭证；
②本项目有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

③本项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

④本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述②③要求提供。

（5） 投标人财务状况报告（必须提供）；

　　注：投标人必须提供2024年度以来任意年度内的财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）。

（6） 投标人依法缴纳税收的相关材料（必须提供）；

注：投标人必须提供2025年8月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的投标

人，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。

（7） 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；　

注：投标人必须提供2025年8月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用

收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。

（8）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；
注：投标人为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。
（9）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表（必须提供）；

（3）技术偏离表（必须提供）；

（4）商务响应表（必须提供）；

（5）“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“采购需求”中要求必须提供的，必须提供）

注：分标1“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件包括但不限于：投标人所投产品血液透析设备相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）；
分标2“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件包括但不限于：投标人所投第3-13项号产品“胰岛素泵”、“单通道微量注射泵”、“双通道微量注射泵”、“超短波电疗机”、“电动洗胃机”、“便携式吸痰器（手提式吸痰器）”、“多道心电图机”、“褥疮防治床垫”、“脑电仿生电刺激仪”、“电脑中频治疗”、“电动起立床”相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）。
（6）售后服务实施方案（如有，请提供）；

注：售后服务实施方案包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护 (注明时间)方案、保修期外维修方案；③技术培训方案；④其他实质性优惠措施等。
（7）“采购需求中”有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）；

（8）政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）；

注：①节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]。

②环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。

（9）投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（10）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
(11)《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有，请提供）；（项目涉及非本国产品参与时，供应商应根据自身响应情况出具）
（12）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：投标人提供的以上“资格性响应证明材料”、“商务、技术性响应证明材料”等相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件须加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。
13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价
15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2本项目采购预算金额：分标1：叁拾贰万零伍佰肆拾元整（¥320540.00）,分标2：贰拾肆万壹仟肆佰陆拾元整（¥241460.00），投标人投标报价超过相应分标采购预算金额或单价最高限价的，投标文件按分标作无效处理。
15.3投标人必须就“采购需求”中所投分标所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.4投标报价：投标报价包括招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用。
16. 投标有效期：投标截止时间之日起90天。

17. 投标保证金
本项目无需缴纳投标保证金。

18.电子投标文件的制作、加密要求
18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名

18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

18.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交
19.1投标文件递交要求：

投标截止时间：2026年2月25日上午9时30分（北京时间）。

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人必须在广西政府采购云平台自行下载投标回执。
19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点
21.1开标时间及地点：

开标时间：2026年2月25日上午9时30分（北京时间）；

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按操作规范上传至广西政府采购云平台，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效的情况），视为投标人放弃投标。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.8特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
各分标合格投标人不足3家的，不得评标。
23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址： www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址： www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。
23.3采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
23.4采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：
  （1）不具备本招标文件规定的资格要求的；
  （2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；
  （3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
  （4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第28条、29条载明的投标无效情形的。
   23.5资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，予以废标。
六、评标

24. 评标委员会组成
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。
25. 评标办法
25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

26. 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9异常低价投标审查

26.9.1异常低价投标情形（本项目各分标在评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序）:

(1)投标人所投分标投标报价低于该分标全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价＜所投分标全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
(2)投标人所投分标投标报价低于通过符合性审查且该分标报价次低投标人投标报价65%的，即投标报价＜所投分标通过符合性审查且报价次低投标人投标报价×65%；
(3)投标人所投分标投标报价低于该分标采购预算金额65%的，即投标报价＜所投分标采购预算金额×65%。
(4)评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.9.2异常低价投标审查流程：

评标委员会启动异常低价投标审查程序后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。以上审查相关情况应当在评审报告中记录。
26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的；

　　（二）分项评分超出评分标准范围的；

　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标
报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局报告。

27.推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人依次按技术分高的优先、售后服务实施方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先、保修期长的优先、交付时间短的优先顺序确定中标人。

（3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

28.属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的分标预算金额或单价最高限价的；
（3）未通过资格审查的；

（4）未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（7）投标人未就“采购需求”中所有标的作完整唯一报价的或有缺漏项报价的；
（8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）投标人为联合体投标的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
29.串通投标 
29.1投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效： 
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
 29.2供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件； 
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件； 
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容； 
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动； 
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标； 
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标； 
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

30. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。
33. 中标公告及中标通知书
33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
33.3采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
33.4中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。
七、履约保证金及签订合同

 34. 履约保证金
本项目不收取履约保证金。
35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内，中标人应按规定与采购人签订合同。根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审【2025】11号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍中标的供应商无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任。

35.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。
 （1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
 （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八、其他事项

36.招标代理服务费
36.1招标代理服务费：本项目各分标招标代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中“货物招标”收费标准下浮35%计算（不足人民币6000元的，按6000元计），由中标人向采购代理机构一次性付清（否则，该不利后果由中标人承担）。

36.2招标代理服务收费标准：

	费率           服务类型


中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.采购代理机构银行账户（用于交纳招标代理服务费）：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司  

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行   

银行账号：8113001014300158041  
38.广西线上“政采贷”政策详见附表4.
39.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40.监督管理机构：桂林市财政局；联系电话：0773-2829504
41.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

附表1：
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                    
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑授权委托书（格式）

致：                  
我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义办理      （项目名称及项目编号）        项目的质疑事项，代表我方全权办理针对上述项目的质疑具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。                                                                                         
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

委托代理人身份证号：                                   
投标人（公章）：                                   

法定代表人签字：               　　

      年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件。

附表2：
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                                                      

采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：
桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	 
	合同交货验收日期
	 

	 
	 
	 
	 

	验收具体内容
	（应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)


	验收小组意见
	 验收结论性意见：
 

	
	有异议的意见和说明理由：
                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话：        年   月   日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                 年    月    日


附表4：

[image: image1.png]VU b BORGY Bk &R

AR

RBFNE 55 ) EHRERYE 5!

S BRR” RARBATHE T O ATHE 6 RUBUT#
FXHOLLR, #HXEERRRETEH DY B . BAEFK.
BER. BAEFRE SRR, RO A5 R N R
RABFE PR (RX) GRH, THEMREEEELER
AT LR HH K, BENHWERE CPEARRITHTF
RFAT JEMRKE B RMBTXF#) &L BRR” AER
Bk (BTHRE (2021 258 5 ), #ENF E BoER#E
Bk, R H SRR

XA BARAT LSRR X, 7T PAER KK
BB RS T & EH (P4t hitps:/www.crerfsp.com/, &k .75 :
400-009-0001),




第三章　采购需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。
（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
    （四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。
（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

（六）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

四、实质性要求是指“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。
注:本项目负偏离项数认定是指以阿拉伯数字序号，即：“1.”、“2.”……或“（1）”、“（2）” ……进行计算。

Ⅱ.采购需求一览表
分标1

	一、采购内容及技术要求

	标的的名称
	标的所属行业
	技术要求
	数量
	单位
	单价最高限价（元）

	血液透析设备
	工业
	▲1.机身尺寸：机身宽度≤450 mm，深度≤500 mm。

2.设备使用年限：≥10年。
3.供水：压力范围至少包含：1-6.5bar；温度范围至少包含：5 ℃~30 ℃。

4.透析液流速：测量范围至少包含：300~700 mL/min/。

5.透析液温度：测量范围至少包含：33.0~40.0°C，有超温报警。

6.超滤速度：测量范围至少包含：0.50~4.00L/h/。

7.动脉血泵：测量范围至少包含：40~600mL/min。

8.肝素泵：设置范围至少包含：0.0~9.0mL/h。
9.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL。

10.动脉压：测量范围至少包含：-300~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

11.静脉压：测量范围至少包含：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

12.TMP：测量范围至少包含：-100~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。
13.透析液浓度至少包含：12.5 ~16.0mS/cm。

14.治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤。

15.人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转。

16.漏血检测器：采用红、绿双色光监测。
17.治疗界面显示：包括动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。

18.报警功能：具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯。

19.消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液，热水柠檬酸消毒温度最高可达80℃。

20.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟 
21.个性化透析：可预存≥7条透析液浓度曲线，实现个性化透析。
22.超滤系统：采用平衡与超滤控制系统。
23.干粉支架：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

24.透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

25.自检：全功能数字化自检。

26.血压计：标配在线血压计组件，支持多种测量模式。

27.Kt/V：标配在线清除率监测组件。
28.通讯组件：标配网络接口。

29.标配数据通信服务器。
	2
	台
	160270.00

	▲二、商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：

（1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于1年（自验收合格之日起计算，厂家规定保修期超过1年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。保修期内提供上门维修(免收维修费和元器件费)、更换零部件服务。
（2）采购范围内的货物送货上门、按采购人要求安装调试；提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。
（3）售后服务要求：

①保修期内出现故障解决方案: 在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，4小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复；重大故障处理时限不超过24小时修复，若24小时内不能修复，必须提供同档次的备用设备给采购人使用。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。

②若产品自带软件的则须提供保修期内升级服务。

③其余按厂家承诺执行。

（4）中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责保修期内的售后服务的，投标人应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由投标人向制造商支付，投标人可视情况在投标报价中予以考虑。

（5）技术资料：验收时提供完整应用中文操作说明书、维修手册和详细技术参数手册及其他相关技术资料，一式一份。

（6）技术培训要求：投标人应提供现场安装及技术培训，投标人提供的技术培训须保证操作使用人员能够熟练掌握设备的各种功能和日常维护保养，协助使用人员完成简明操作规程和保养规程的制定。技术使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

	（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起15个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付地点：广西桂林市第三人民医院内采购人指定地点。

	（三）付款方式
	项目验收合格、产品安装正常使用6个月后，收到中标人的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的40%，产品正常使用12个月后，收到中标人的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的30%，产品正常使用18个月后，收到中标人的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的30%（无息）。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。

	（五）保险
	若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。

	（六）验收标准
	1.质量标准:本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。投标人所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

2.产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验(含测试或试运行)，核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

4.验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由中标人承担(投标人自行将费用综合考虑进入投标报价中)，采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。

5.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由中标人承担。
6.验收合格生效：产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行。
7.设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于中标人，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由中标人负责。
8. 根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审【2025】11号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍中标的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。如供应商中标后无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商不严格履行合同导致验收不合格的，采购人应当按照政府采购合同约定追究其违约责任。

9.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按采购人规定执行。

	(七) 医疗器械注册证
	投标人于投标文件中必须提供所投产品血液透析设备相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）。

	（八）进口产品说明
	本分标货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

	（九）采购预算
	本分标采购预算金额为叁拾贰万零伍佰肆拾元整（¥320540.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。

	（十）其他要求
	1.其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

2.为了防止虚假应标，项目结果公示后，若收到对中标人所投产品技术参数的质疑，采购人有权要求被质疑方提供所投产品检测报告、注册备案材料等技术资料以供核实，确保功能参数要求均可满足；若达不到应答指标，以虚假应标论处。
3.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；且提供的产品生产日期需在一年半以内；设备到货安装前，采购人可要求中标人提供设备的检测报告、产品技术备案材料、产品说明书等技术资料，并根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，如出现不实或虚假应标、核验不合格的，采购人有权终止合同执行，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）售后服务实施方案
	投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务实施方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护 (注明时间)方案、保修期外维修方案；③技术培训方案；④其他实质性优惠措施等。
注：上述售后服务评分详见第四章“评标办法”。

	（二）履约能力要求
	1.投标人或所投标的生产厂家通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO9001质量管理体系认证且有效（投标人于投标文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖投标人电子签章）。

2. 投标人自2023年以来具有同类项目业绩。
注：上述履约能力加分详见第四章“评标办法”。

	（三）政策性加分条件
	1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。
2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。

注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。


分标2

	一、采购内容及技术要求

	项号
	标的的名称
	标的所属行业
	技术要求
	数量
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	ATP荧光检测仪
	工业
	1.显示屏：约3.5英寸高精度图形触摸屏。

2.处理器：32位高速数据处理芯片。

3.检测精度：1×10-18mol。

4.大肠菌群：1-106cfu。

5.检测范围：0 to 99999 RLUs。

6.检测时间：15秒。

7.检测干扰：±5﹪或±5 RLUs。

8.操作温度范围：5℃到40℃。

9.操作湿度范围：20—85﹪。

10.ATP回收率：90-110%。

11.检出模式：RLU，细菌总数筛查。

12.可设定50个用户ID 。

13.可设定的结果限值个数：251个。

14.自动判断合格与不合格。

15.自动统计合格率。

16.内置自校光源。

17.开机30秒自检。

18.配有miniUSB接口，可将结果上传至PC。19.配备专用软件驱动U盘代替传统光盘。20.仪器尺寸（W×H×D）：约188 mm×77mm×37mm。

21.使用可充电锂电池免电池更换。
22.备用状态（20℃）：6个月。

23.中文操作手册。
	1
	台
	4800.00 

	2
	全自动抽滤机
	
	一、基础参数
1.设备尺寸(长宽高)：约280×200×152mm。

2.设备重量：约2.8KG。

3.抽滤杯座：Φ63.3mm×2个孔位。

4.设备输入电压：220V电源通过适配器输入设备电压为26V(配套适配器的专用电源线)。

5.显示屏：长约54mm宽约42mm。

6.充电电池：电池容量：2000mA持续工作时间：约2h，待机时间：约6天。

7.输出软管：内径Φ7mm。

二、适用工作环境
1.适用工作湿度：<95%。

2.适用工作温度：5~40℃。
3.抽滤环境：使用配套的带有污染防护盖(含有空气过滤膜) 的抽滤杯时，可在一般环境下拍滤；若无污染防护盖则要至少在十万级洁净环境下抽滤。
三、自动化抽滤性能
1.自动化抽滤功能：
（1）带芯片和软件程序控制，实现智能、自动化控制。
（2）自动感应抽滤，抽完后自动感应及时自动停止，即：即插即抽，无需人工判断控制开关。

2.电磁阀：自动感应开合。

3.真空泵性能：真空负压≤5Kpa，额定电压DC24V，功率4W×2。

4.控制主板及传感器：控制主板额定电压：DC26V；传感器额定电压：DC 5V。

5.抽滤流量：800mL/min(无滤膜阻挡的情况下)。

6.抽滤速度：通常40秒内完成（100mL纯化水测试）。

7.抽滤效率：
（1）批量化处理。
（2）2个泵独立运行，互不干扰。

8.抽滤噪声：大约55dB（约30cm处测试）。

9.自动补气功能：在忘了拔出抽滤杯底部塞子时，致使无法正常抽滤，设备会在5秒内进行自动循环补气，消除负压，便于取出杯子。
10.一键进入清洁界面，清洁时将清洗液（或含消毒剂）倒入杯座槽后，单击按钮即可抽走杯槽内清洗液，从而达到清洁内部管道的目的；长按该按钮即可进行“一般模式”和“PW模式”的转换。
11.自动吸紧抽滤杯：适用于杯子平放其上，而不是套上，也不是插入。便于安放和拿取。利用抽滤时的负压吸力压紧垫圈而密封，从而达成负压抽滤。
12.用前的消毒灭菌准备：不需要，用户无须对抽滤机的杯座做消毒，也无须对抽滤杯做消毒灭菌。
四、用途及适用样本
▲1.用途：用于水溶液样本的薄膜过滤法（符合《中华人民共和国药典》、《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB8538的规范）：（1）微生物限度检验；（2）微生物污染检验、污水中致病菌的检验；（3）无菌检验。

2.适用样本：
（1）内镜，消毒冲洗后，注入后回收的中和洗脱液；

（2）治疗用水，如：透析液（配合R2A平板），污水中致病菌的检测；

（3）使用中的消毒剂；

（4）物表、双手采样拭子的中和洗脱液；（5）制药、食品、饮料等生产用水；

（6）其他适用样本的微生物薄膜过滤法检测；

（7）其他水性无菌样本的无菌检验；

（8）警告：不适用于腐蚀性、油性液体。
	1
	台
	38900.00 

	3
	胰岛素泵
	
	1.全中文菜单显示。
▲2.胰岛素种类：U-100和U-40两种可选，两种浓度胰岛素可以智能换算；短效和速效可选 。
3.基础率分段：24段、48段 、自定义分段。
4.基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率。
5.历史基础率方案调用功能：有。
6.数据库：速效数据库、短效数据库。
7.基础率设置范围：常规范围 0～35 U/h。
8.临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时。
▲9.基础率增幅：最小基础率增幅：0.01U，适用于全天胰岛素剂量较小的患者。
10.基础率数字和柱状图结合显示。
11.基础率输注最小时段：30分钟。
12.基础率输注方式：最小间隔2分钟。
13.立即输注：快速一键注射。
14.长餐模式：方波输注，双波输注。
15.装药自动定位读数功能：有。
16.大剂量向导功能：有。
17.有大剂量预设：有。
18.大剂量设置范围：0.1～88U。
19.大剂量增幅：0.1U。
20.螺杆复位形式：自动复位，电机驱动。
▲21.最大装药量：3.18 毫升（318U） 。
22.剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制。
23.保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置。
24.警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。
25.报警项目可选。
26.堵塞剂量可调 。
27.电池型号：7号（AAA）电池 。
28.回顾功能：日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾，均可回顾≥50条。
▲29.泵使用年限≥10年(注：说明书或者设备标签为准，无需后期更换配件及年检）。
	1
	台
	28800.00 

	4
	单通道微量注射泵
	
	1.具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器。

2.具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态。

3.使用“爪式可开启”机构的注射器推杆。

4.自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h。

5.注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）。
6.具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱。

7.报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档。

8.具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警。

9.电气符合采购人的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时。

10.泵固定夹跟泵一体化装置，不需要任何工具进行安装。

11.泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转进行横竖固定。

12.可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式。

13.快进速度可设置，10ml:5~400ml/h、 20ml:5~600ml/h、30ml:5~900ml/h、50ml:5~1500ml/h。

14.注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度。

15.注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射。

16.残余报警距离调整具有三种模式：“距离模式”、“时间模式”、“容量模式”。

17.具有通道休眠功能，防止误操作。

18.开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者开机显示速度清零。

19.KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml规格的注射器的KVO速度范围为0.1~1ml/h；20ml、30ml和50ml的KVO速度范围0.1~5ml/h。

20.支持≥30种注射器品牌。

21.紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池可以持续3分钟报警。

22.具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。

23.可选择升级无线输注监控系统，同时监控≥500台注射泵输液泵。

24.可选择和输液泵叠加组合成4-8通道输注集成系统，通过一条电源线输出。 
25.泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法。

26.设备进液防护等级：≥IPX4 。

27.设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型。
	1
	台
	3900.00 

	5
	双通道微量注射泵
	
	1.具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器。

2.具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态。

3.使用“爪式可开启”机构的注射器推杆。

4.自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h。

5.注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）。

6.具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱。
7.报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档。

8.具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警。

9.电气符合采购人的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时。

10.泵固定夹跟泵一体化装置，不需要任何工具进行安装。

11.泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转进行横竖固定。

12.可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式。

13.快进速度可设置，10ml:5~400ml/h、20ml:5~600ml/h、30ml:5~900ml/h,、50ml:5~1500ml/h。

14.注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度。

15.注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射。

16.残余报警距离调整具有三种模式：“距离模式”、“时间模式”、“容量模式”。

17.具有通道休眠功能，防止误操作。

18.开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者开机显示速度清零。

19.KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml规格的注射器的KVO速度范围为0.1~1ml/h；20ml、30ml和50ml的KVO速度范围0.1~5ml/h。
20.支持≥30种注射器品牌。

21.紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池可以持续3分钟报警。

22.具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。

23.可选择升级无线输注监控系统，同时监控≥500台注射泵输液泵。

24.双通道一体机，可以分速输注。

25.双色系设计，不同通道对应不同颜色。

26.采用两个显示屏幕分别显示各通道的情况。

27.泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法。

28.设备进液防护等级：≥IPX4 。

29.设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型。
	4
	台
	5800.00 

	6
	超短波电疗机
	
	▲1.振荡频率：40.68MHz±1.5%。
▲2.子定时：定时精准，0-30分钟可调（结束治疗自动停机，并发出声音提示）。
▲3.输出功率：1档到6档，10-200W±20%。
4.输出模式：连续输出模式。
5.具有调谐功能。
▲6.数字显示。
7.具有过流过热保护装置。
8.静音脚轮，推动灵活。
	1
	台
	14500.00 

	7
	电动洗胃机
	
	1.流量：≥2L/min。
2.自控：冲液量：250～350ml/次；
吸液量：300～450ml/次。
注：吸液量大于冲液量，但不应大于150ml/次。
3.液量平衡：冲液量减少至 100～200ml/次。
4.压力控制：冲、吸压力为0.047 MPa～0.067MPa。
5.噪声：≤65dB(A) 。
6.过滤瓶：800ml（PC塑料）×2。
7.电源：～220V，50Hz 。
8.输入功率：250VA 。
9.毛重：约23kg；净重：约19kg。
10.外形尺寸：约32cm×36cm×83cm。
	1
	台
	3000.00 

	8
	便携式吸痰器（手提式吸痰器）
	
	1.极限负压值：不低于0.08MPa(600mmHg)，标准大气压下测定；
2.负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值。
3.抽气速率：≥20L/min。
4.噪声：≤60dB(A)。
5.贮液瓶：1000ml（PC）。
6.电源：～220V，50Hz。
7.输入功率：150VA。
8.毛重：约5.5kg；净重：约4.3kg。
	3
	台
	1100.00 

	9
	多道心电图机
	
	1.主要功能：静息12导联心电图、计算法18导联心电图、支持选配静息18导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查。

2.导联选择：自动或手动。

3.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路。

4.AD采样率：≥750000 Hz/Ch。

5.输入阻抗：≥50MΩ。

6.耐极化电压：≥±550mV。

7.共模抑制比：≥105dB。

8.频率响应：0.5Hz-500Hz。

9.标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%。

10.时间常数：≥4.2秒。

11.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波。

12.不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警。

13.电极脱落：液晶显示器显示脱落部位。

14.操作模式：可自动或手动，自动操作时支持实时或回顾记录。

15.心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能。

16.冻结记录：支持3分钟波形冻结记录模式。

17.波形质量检测：可实现波形质量稳定情况下，设备自动开始记录。

18.显示方式：≥7.8液晶显示。

19.记录器：内置高分辨率热线阵打印,可同步打印12道心电波形。

20.打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能。

21.输出设备：可直连打印机，打印A4尺寸报告。

22.支持计算法18导联心电图报告打印。

23.支持选配静息18导联心电图报告打印。

24.走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S。

25.电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印，热敏报告可显示噪声、脱落的具体时间段。

26.模拟信号打印：具备外部信号输入接口，可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号。

27.QTc算法：≥4种。

28.测量分析：具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量。

29.测量分析：具备18导联心电图右胸后壁导联独立分析及18导联ST-Map打印。

30.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值

31.外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ。

32.其它输出接口：USB/SD。

33.存储和传输：内置800份心电图，扩展支持3000份以上外部设备存储。

34.输入设备：可连接条码枪、读卡器。

35.在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印。

36.需具备系统登录加密功能，开启后可实现用户使用密码登录。

37.网络：标配LAN有线网络接口，内置WIFI网络连接。

38.数据存储格式：PDF/XML/DAT。

39.数据传输方式：DICOM/ECTP。

40.安全性：电击防护类型: I类CF型。

41.交流：100-240±10%。
	1 
	台
	58000.00 

	10
	褥疮防治床垫
	
	1.用途：用于长期卧床患者预防压疮，减轻护理人员劳动强度。

2.技术参数

（1）气条采用尼龙PVC医用级布料，吸湿透气良好，手感柔软舒适，气条材料厚度≥0.32MM。

（2）床席由气条组成，每套配备用气条1条。

（3）床席充气后尺寸（长×宽×高）：200±10×86×9.5CM，主机尺寸：约25×12×10 cm。

▲（4）主机静态功能由单独开关控制，可根据病人需求静态与波动功能自由切换。

（5）主机压力范围：50~110mmHg，气泵流量范围：5~8升/分钟。
▲（6）床垫符合国内标准安全和电磁兼容要求。
（7）最大承受重量：135KG。

（8）正常工作时噪音：小于48分贝。
	2
	张
	650.00 

	11
	脑电仿生电刺激仪
	
	1.使用环境要求： 

（1）工作环境：5℃～40℃.

（2）相对湿度：10%～80%。

（3）大气压力：700hPa～1060hPa。

（4）电源要求：AC220V±10%  50Hz±2%。

2.柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动。 

3.一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现。 

4.输出路数：双通道独立输出。

5.交变电磁场治疗、变频振动按摩、小脑顶核电刺激、肢体电刺激 “四功合一”。

6.磁疗部分与电疗部分既可同时使用，也可单独使用。 

7.电刺激共四种治疗模式：常规、夜间、脉冲、连续。
8.电刺激治疗时间：常规、夜间、脉冲模式0～30分钟，连续模式0～99分钟，步长1分钟。

9.磁疗磁场频率:50Hz±2%。

10.变频磁疗治疗强度2档可调：弱档3～9mT，强档10～17mT。 

11.专用磁治疗帽分为成人款和儿童款两种，适合不同头围患者，治疗定位准确，治疗帽治疗头数目为7个。 

12.微振功能振频四档可调：0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，±10%。
13.微振功能振幅四档可调：0V、10V、16V、27V，±10%。

14.主极脑电输出频率为无序波。
15.主极脑电基本频率1：23.81Hz、基本频率2：15.87Hz、基本频率3：15.87Hz、基本频率4：11.90Hz。 

16.主极脑电脉宽为700us±15%。 

17.主极脑电输出幅度0～80，无量纲数。 

18.辅极肢体电基本频率：4000Hz±15%。 

19.辅极肢体电脉宽为120μs±15%。 

20.辅极肢体电共10个针对性治疗自动处方。 

21.辅极肢体电输出幅度：0～90，无量纲数。
22.包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件。
	1
	台
	22000.00 

	12
	电脑中频治疗
	
	1.中频载波频率：2Khz～9KHz  误差±10%。

2.低频调制频率：1/6HZ～150Hz  误差不大于±5%。

3.调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、尖峰波、锯齿波、等幅波。

4.调制幅度：100%、90%、60%、33%。

5.调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制。

6.输出电流调节方式：按键递增递减。

7.最大输出电流：0～85mA（r.m.s）,电流误差±5%。

8.输出电流稳定度：≤5%。

9.工作电压：交流220V±22V、50Hz±1Hz。

10.透热电极表面温度：≤45℃。

11.熔断器：3A、Φ5×20（两个）。

12.输入功率：≤100VA。

13.输出通道：四通道。

14.安全分类：I类BF型。

15.使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80% 大气压力86kpa～106kpa。

16.运输和贮存环境条件：环境湿度-40℃～55℃，相对湿度≤93%。

17.组成：由主机及治疗电极组成。

18.尺寸：约450×350×130，重量：约6.8Kg。

19.可用负载阻抗范围：500Ω±10%（随着负载阻抗范围上升、输出电流减小；负载阻抗范围下降，输出电流增加；对脉冲宽度、脉冲重复频率等没有影响）。
	1
	台
	6500.00 

	13
	电动起立床
	
	1.升降角度0～90度；具有角度显示器。

2.电源：AC220V±10%，50Hz；电机：最大推力8000 N。

3.功耗：≤300VA ；床面最大承载135 kg。

4.床体体积：约1950×780×525mm。

5.起降速度：400mm/min±10mm/min。

6.具有紧急电源备份功能，在停电状况下仍可持续三小时以上治疗功能。

用途：站立训练，体位变换训练，可预防因为站立功能障碍所导致的多方面的身体并发症，如骨质疏松，关节挛缩，肌体畸形等。

7.适应症：主要用于中风和偏瘫、风湿病、截瘫和四肢麻痹、帕金森综合症、肌力障碍、脑损伤、脑卒中、心脏血管病、术后治疗等。
	1
	张
	9500.00 

	14
	角度尺
	
	1.产品用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。

▲2.产品配置：

（1）卡尺1套5把。

（2）金属盒子1个。

（3）产品保修卡及说明书一套。

3.主要技术指标和参数

（1）规格：约32×14×3cm.
（2）有机玻璃。

（3）功能评估，关节测量工具。

（4）共计五块。

（5）重量：约1kg。
	1
	把
	450.00 

	15
	PT训练床
	
	1.产品用途：用于PT患者床上活动。

▲2.产品配置：

（1）1个枕头。                      

（2）1张床面。                   

（3）1套喷塑支撑架。

3.主要技术指标和参数

（1）规格：约190×120×46cm

（2）主要材质规格：焊管50×25×2/Q235A 、焊管20×14×1.0/Q235A 、焊管50×50×2/Q235A 、圆钢φ50/45、热板8.0/Q235A。

（3）床面为皮革，钢件表面喷塑。

（4）配小枕头一个，枕头表面皮革.

（5）重量：约65 kg。
	2
	张
	1000.00 

	16
	PT凳
	
	1.产品用途:治疗师座椅。

▲2.产品配置：

（1）1张坐垫。                

（2）1个油缸。                 

（3）1套喷塑架。                

（4）5个脚轮。

3.主要技术指标和参数

（1）规格：约45×37×50cm

（2）凳面可作360度旋转，液压式。

（3）高度可调。
	4
	张
	450.00 

	17
	训练用扶梯（三面）
	
	1.产品用途：用于患者恢复日常上下楼功能及进行耐力训练。

2.主要技术指标和参数

（1）规格：约340×140×129cm。

（2）主要材质规格：方管20×20×1.5mm；冷板5mm；不锈钢圆管φ32×1.2mm；

（3）扶梯由一面两阶梯、一面四阶梯、一面五阶梯和中间的平台组成。钢制扶手，扶手高度可调节，底面采用免漆木工板+防滑条。扶手杠侧向额定载荷约70kg，阶梯额定载荷约135kg。

（4）高度范围：129-154cm。

（5）重量：约150kg。

▲3.产品配置：

（1）平台1块。

（2）二阶梯1块。

（3）四阶梯1块。

（4）五阶梯1块。

（5）固定立柱16根。

（6）调节立柱16根。

（7）扶手8根。

（8）产品保修卡及说明书1套。
	1
	套
	2500.00 

	18
	姿势矫正镜
	
	1.产品用途：姿势矫正训练。

▲2.产品配置：

（1）带网格镜面1块。

（2）钢制框架2个。

（3）底部横梁1根。

（4）脚轮4个。

（5）产品保修卡及说明书1套。

3.主要技术指标和参数

（1）规格:约75×60×187cm。

（2）主要材质规格：矩形管50×30×1.5/60×40×1.5mm；方管50×50×1.5mm；冷板3mm/5mm。

（3）钢制框架。

（4）框架带脚轮可移动。

（5）整体镜面，可映照全身。
	1
	面
	800.00 

	19
	站立架（双人）
	
	1.产品用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松褥疮、心肺功能降低等。

▲2.产品配置：

（1）木制桌面1块。

（2）喷塑钢架4块。

（3）底部加固件4个。

（4）扶手4个。

（5）膝部靠垫2块。

（6）绑带2根。

（7）产品保修卡及说明书1套。

3.主要技术指标和参数

（1）规格：约140×122×110cm

（2）材质：主体钢架，木板，海绵。

（3）主要材质规格：方管35×35×1.5mm；冷板5mm；圆钢φ8。

（4）钢件表面喷塑。

（5）木台面。

（6）配置腰部绑带。

（7）腿靠可上下移动约16cm。

（8）重量：约45 kg。
	1
	套
	1500.00 

	20
	助行器
	
	1.产品用途：辅助代步用具\恢复日常行走功能。

2.主要技术指标和参数

（1）框架材质：铝合金，大架管直径约25mm，管壁厚度约1.2mm，可折叠结构。

（2）脚管：管直径约28mm，管壁厚度 约1.2mm，高度可调，脚垫材质为防滑橡胶材料。前轮外皮采用橡胶材质。轮毂采用工程聚丙材质。

（3）把手高度：高度可调，配发泡手把； 8档调节。

（4）规格：约50×40×76cm，可折叠，可定向。

（5）最大承载量约110kg。

▲3.产品配置：

（1）可升降铝合金扶手2个。

（2）滚轮2个。

（3）横梁1个。

（4）产品保修卡及说明书1套。
	1
	套
	500.00 

	21
	抛接球与体操棒
	
	1.产品用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。

▲2.产品配置：

（1）木质框架1套。

（2）体操棒5根。

（3）软球3个。

（4）产品保修卡及说明书1套。

3.主要技术指标和参数

（1）规格：约41×41×107cm。

（2）立式，框架为木制件。

（3）配有软性菌材料的球3只和木制体操棍5根。

（4）体操棒约￠30×100cm。

（5）重量：约16kg。
	5
	套
	600.00 

	22
	腕部功能训练器
	
	1.产品用途：腕部肌肉及关活动度训练。

▲2.产品配置：

（1）木制盒1个。

（2）木制腕部手抓板7个。

（3）刺毛皮1套。

（4）产品保修卡及说明书1套。

3.主要技术指标和参数

（1）规格：约49×29×15cm

（2）训练用工具7个。

（3）材质：木制。

（4）重量：约3.4 kg。
	1
	套
	500.00 

	23
	可调式沙磨板及附件
	
	1.产品用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。

2.主要技术指标和参数

（1）规格：约102×82×82cm。

（2）材质：优质型材，木板。

（3）主要材质规格：方管40×40×1.5mm；矩形管40×20×1.5/40×25×1.5mm；冷板5mm。

（4）砂磨板面积：约100×80 cm，砂磨板角度可调，砂磨调节角度可锁定。砂磨板角度调节范围：0-60度。砂磨板厚度≥0.5cm。 

（5）重量：约46 kg。

（6）材质：主体为型钢，钢件表面喷塑. 沙磨板为磨砂胶。

▲3.产品配置：

（1）喷塑钢架1套。

（2）5只木制附件。

（3）砂磨板1块。

（4）气缸1个。

（5）产品保修卡及说明书1套。
	1
	套
	1000.00 

	24
	可调式OT桌
	
	1.产品用途：作业训练用桌，桌面高度可根据训练者需要进行调节。

2.主要技术指标和参数

（1）规格:约120×80×80cm

（2）材质：木板，尼龙块，丝杆。

（3）主要型材规格：方管20×20×1.5/80×80×4mm；矩形管50×25×1.5/60×30×2mm；冷板5mm；圆钢φ18/φ24；焊管φ16×1.5。

（4）桌面高度调节范围68～81cm，手柄转动力矩10N·m，桌面额定载荷50kg，桌面尺寸约120×80cm。

（5）材质：桌面为木质、主体为型钢。

（6）钢件表面喷塑，木件表面油漆5°。

（7）重量：约34 kg。

▲3.产品配置：

（1）底座框架1台。

（2）桌面1块。

（3）手柄1个。

（4）产品保修卡及说明书1套。
	2
	张
	1200.00 

	25
	系列哑铃
	
	1.产品用途：进行肌力和医疗体操训练，增加耐力。

▲2.产品配置：

（1）不锈钢架1套。

（2）18个哑铃。

（3）4个脚轮。

（4）产品保修卡及说明书1套。

3.主要技术指标和参数

（1）规格：约60×52×120cm。

（2）主要材质规格：不锈钢方管38×38×1.5mm；不锈钢圆管Φ25×1.5mm。

（3）圆钢Φ8/Φ10；不锈钢板2mm。

（4）18个哑铃，从1、2、4、5、6、7、8磅各1副。

（5）3磅2副。

（6）架子采用可移动不锈钢架，配四个脚轮。

（7）重量：约48kg。
	1
	套
	1500.00 

	26
	系列沙袋（绑式)
	
	1.产品用途：适用于通过负重进行上下肢肌力训练、关节牵引，关节活动度训练、关节屈伸训练。

▲2.产品配置：

（1）喷塑支撑架2块。

（2）沙袋放置架2块。

（3）5种规格绑式沙袋各2个。

（4）产品保修卡及说明书1套。

3.主要技术指标和参数：

（1）外形尺寸（长×宽×高）：约62×32×75cm（不含沙袋）。

（2）沙袋质量及数量：0.5、1、1.5、2、2.5kg每种2个。

（3）材质：主体为型钢。

（4）主要材质规格：焊管20×20×2mm/Q235A 、焊管40×20×2 mm /Q235A 、圆钢φ5/45。

（5）钢件表面喷塑、沙袋采用弹性尼龙布制作、可移动钢架，配四个脚轮。
	2
	套
	900.00 

	27
	过床易
	
	（1）宽约62cm×长约110cm。

（2）材质：纯棉十荷兰绒。
	1
	张
	950.00 

	28
	肩抬举训练器
	
	1.通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能，可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力。

▲2.产品配置：

（1）喷塑钢架1套。

（2）黑色塑柄14个。

（3）木棍1根。

（4）产品保修卡及说明书1套。

3.主要技术指标和参数

（1）规格：60×54×85cm.
（2）材质：钢材，木棒。

（4）主要型材规格：方管25×25×1.5mm；圆钢Φ18/Φ22；冷板4mm。

（5）钢件表面喷塑。

（6）配一根木制棒￠30×120cm。

（7）角度调节分为四档， 10°、30°、50°、70°。

（8）体操棒高度调节六档。

（9）重量：约7.5 kg。
	1
	套
	600.00 

	29
	平衡板（带扶手）
	
	1.产品用途:偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练。

▲2.产品配置：

（1）木制平衡板1块。

（2）扶手1个。

（3）产品保修卡及说明书1套。

3.主要技术指标和参数

（1）规格：φ64cm.
（2）木制件，不锈钢扶手。

（3）可单向30°左右晃动。
	1
	套
	500.00 

	30
	分指板（木制）
	
	1.产品用途:用于防止和矫正手指屈伸肌痉挛或挛缩畸形。

▲2.产品配置：

（1）木制分指板1个。

（2）产品保修卡及说明书1套。

3.主要技术指标和参数

（1）规格：约25×23×3cm。

（2）全木制件　。

（3）重量：约0.2 kg。
	1
	套
	60.00 

	31
	双杠（平衡杠）
	
	（1）需含附件：矫正板，分离板。

（2）尺寸：300×90×65cm-110。
	1
	套
	1900.00 

	核心产品：本项目核心产品为第9项号产品“多道心电图机”。

	▲二、商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：

（1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于1年（自验收合格之日起计算，厂家规定保修期超过1年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。保修期内提供上门维修(免收维修费和元器件费)、更换零部件服务。
（2）采购范围内的货物送货上门、按采购人要求安装调试；提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。
（3）售后服务要求：

①保修期内出现故障解决方案: 在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，4小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复；重大故障处理时限不超过24小时修复，若24小时内不能修复，必须提供同档次的备用设备给采购人使用。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。

②若产品自带软件的则须提供保修期内升级服务。

③其余按厂家承诺执行。

（4）中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责保修期内的售后服务的，投标人应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由投标人向制造商支付，投标人可视情况在投标报价中予以考虑。

（5）技术资料：验收时提供完整应用中文操作说明书、维修手册和详细技术参数手册及其他相关技术资料，一式一份。

（6）技术培训要求：投标人应提供现场安装及技术培训，投标人提供的技术培训须保证操作使用人员能够熟练掌握设备的各种功能和日常维护保养，协助使用人员完成简明操作规程和保养规程的制定。技术使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

	（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起15个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付地点：广西桂林市第三人民医院内采购人指定地点。

	（三）付款方式
	项目验收合格、产品安装正常使用6个月后，收到中标人的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的40%，产品正常使用12个月后，收到中标人的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的30%，产品正常使用18个月后，收到中标人的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的30%（无息）。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。

	（五）保险
	若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。

	（六）验收标准
	1.质量标准:本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。投标人所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

2.产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验(含测试或试运行)，核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

4.验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由中标人承担(投标人自行将费用综合考虑进入投标报价中)，采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。

5.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由中标人承担。
6.验收合格生效：产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行。
7.设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于中标人，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由中标人负责。
8. 根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审【2025】11号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍中标的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。如供应商中标后无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商不严格履行合同导致验收不合格的，采购人应当按照政府采购合同约定追究其违约责任。

9.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按采购人规定执行。

	(七) 医疗器械注册证
	投标人于投标文件中必须所投第3-13项号产品“胰岛素泵”、“单通道微量注射泵”、“双通道微量注射泵”、“超短波电疗机”、“电动洗胃机”、“便携式吸痰器（手提式吸痰器）”、“多道心电图机”、“褥疮防治床垫”、“脑电仿生电刺激仪”、“电脑中频治疗”、“电动起立床”相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）。

	（八）进口产品说明
	本分标货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

	（九）采购预算
	本分标采购预算金额为贰拾肆万壹仟肆佰陆拾元整（¥241460.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。

	（十）其他要求
	1.其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

2.为了防止虚假应标，项目结果公示后，若收到对中标人所投产品技术参数的质疑，采购人有权要求被质疑方提供所投产品检测报告、注册备案材料等技术资料以供核实，确保功能参数要求均可满足；若达不到应答指标，以虚假应标论处。
3.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；且提供的产品生产日期需在一年半以内；设备到货安装前，采购人可要求中标人提供设备的检测报告、产品技术备案材料、产品说明书等技术资料，并根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，如出现不实或虚假应标、核验不合格的，采购人有权终止合同执行，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）售后服务实施方案
	投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务实施方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护 (注明时间)方案、保修期外维修方案；③技术培训方案；④其他实质性优惠措施等。
注：上述售后服务评分详见第四章“评标办法”。

	（二）履约能力要求
	1.投标人或所投标的生产厂家通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO9001质量管理体系认证且有效（投标人于投标文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖投标人电子签章）。

2. 投标人自2023年以来具有同类项目业绩。
注：上述履约能力加分详见第四章“评标办法”。

	（三）政策性加分条件
	1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。
2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。

注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。


第四章 评标办法

一、评标依据及方式
1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务实施方案、履约能力、政策功能（节能、环保等）等方面内容进行评审并按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分………………………………………………………………………………………………30分
1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；
注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    ②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
1.2根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
1.3本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上（含80%）时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

1.4中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
1.5以进入评标的最低的评标报价为30分。

最低投标人评标报价金额          

1.6投标人价格分 =                                　       ×30分

                           投标人评标报价金额    

2.技术分………………………………………………………………………………………………30分

评委根据招标文件要求，对满足招标文件全部实质性要求进入详评的各投标人投标文件“技术要求”的响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

分标1:经评委独立评审，投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求的，得基本分30分；投标人对招标文件第三章“采购需求”的“技术要求”中未标注 “▲”号的技术要求响应存在负偏离的，每有一项扣基本分1.07分，最多扣30分。
分标2：经评委独立评审，投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求的，得基本分30分；投标人对招标文件第三章“采购需求”的“技术要求”中未标注 “▲”号的技术要求响应存在负偏离的，每有一项扣基本分0.08分，最多扣30分。

3.售后服务实施方案分……………………………………………………………………………………16分
评委根据投标人提供的售后服务实施方案（包含：①售后人员配备情况；②定期维护 (注明时间)方案、保修期外维修方案；③技术培训方案；④其他实质性优惠措施等）内容的合理性、可行性、针对性进行独立评审并按以下规则独立打分：
    一档（4分）：四项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

二档（8分）：四项评审因素有二项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（12分）：四项评审因素有三项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（16分）：四评审因素内容经评审均合理、可行且具有针对性的。

4.履约能力分…………………………………………………………………………………………22分
（1）投标人或所投核心产品生产厂家通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO9001质量管理体系认证且有效的（投标人于投标文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖投标人电子签章，否则不予计分），每有一个得2分，最多得4分。

（2）投标人自2023年以来具有同类项目业绩的（投标人于投标文件中提供相关业绩合同复印件，并加盖投标人电子签章，否则不予计分），每有一项业绩得3分，最多得18分。
5.政策功能分（节能、环保）………………………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目金额比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目金额比例得0-1分。

6. 总得分为以上各项评审因素得分合计。
三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按技术分高的优先、售后服务实施方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先、保修期长的优先、交付时间短的优先顺序确定中标人。

（3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

采购合同

甲方：桂林市第三人民医院 (采购人)
乙方：                     （中标人）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照本项目招标文件（以下简称招标文件）、投标文件规定条款和中标人的承诺、甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
分标            

	项号
	货物名称
	厂家、品牌、规格型号
	器械注册证号
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	                                                       合计金额
	


成交内容合同的总金额为：（大写）人民币                     （¥         ）。
2. 合同合计金额应包括本次招标范围内货物货款（若供应商所投本项目货物选用进口产品投标的，其货款必须包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费及其它全部费用的总和，由中标供应商自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用）、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条  质量保证
1.乙方应按投标文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至   个月内止。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应按照投标文件中的承诺负责修理和更换零部件。对达不到时限、技术要求者，根据实际情况，甲方有权自行选择以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的相关费用（包括但不限于运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。如果甲方因此遭受到任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方有义务以甲方名义自费处理纠纷，并承担所有法律和经济责任。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
第四条  货物包装、运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在甲方最终验收完毕出具验收文书前发生的一切风险均由乙方承担。
第五条  交付
1.交货时间：自签订合同之日起    个日历日内交货并安装调试合格交付使用。交货地点：广西桂林市第三人民医院甲方指定地点。
2. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场开箱查验，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，开箱查验不合格的不予签收。乙方提供的货物生产日期必须在一年以内。乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，视为乙方严重违约，须向甲方支付合同总价款20%作为违约金，同时甲方有权决定终止合同，乙方自行承担所有不利后果。
3.乙方应在送货前48小时通知甲方设备科组织收货，乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件、产品合格证书、检测报告等交付给甲方。如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。甲方的设备科只负责设备到货验收，不负责接收货物。设备的外包装(木箱、纸皮等)由乙方或工程师负责拆除并自行作院外处理，不得堆放在甲方院内，但可委托甲方的后勤部协助处理（需付费）。一经发现设备的外包装在甲方院内，甲方有权不予验收该设备并从设备货款中扣除200-1000元作为垃圾处理费。

4.在进口设备到货初验时，乙方应提供报关单，如无报关单则该设备将不予验收及付款，并按违约处理。
第六条  验收标准
1.质量标准:本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。乙方所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
2.产品到货后，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验(含测试或试运行)，核验不合格的，甲方有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成甲方经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

4.验收时，甲方有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由中标人承担(乙方自行将费用综合考虑进入投标报价中)，甲方不再另行支付。校准不合格的，甲方不予验收。

5.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

6.验收合格生效：产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行。

7.设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于乙方，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由乙方负责。

8.根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审【2025】11号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍中标的，甲方要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。如中标后无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任；如不严格履行合同导致验收不合格的，甲方应当按照政府采购合同约定追究其违约责任。
第七条  安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责具体满足设备安装条件的施工，直到设备正常使用。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_桂林市第三人民医院甲方指定时间及地点_。
第八条  售后服务、保修期
1.按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于1年（自验收合格之日起计算，厂家规定保修期超过1年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。保修期内提供上门维修(免收维修费和元器件费)、更换零部件服务。
2.采购范围内的货物送货上门、按甲方要求安装调试；提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

3.售后服务要求：

（1）保修期内出现故障解决方案: 在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到甲方通知后   个小时内响应，   小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过   小时修复；重大故障处理时限不超过   小时修复，若   小时内不能修复，必须提供同档次的备用设备给甲方使用。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方同意。

（2）若产品自带软件的则须提供保修期内升级服务。

（3）其余按厂家承诺执行。

4.中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责保修期内的售后服务的，乙方应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由乙方向制造商支付，乙方可视情况在投标报价中予以考虑。

5.技术资料：验收时提供完整应用中文操作说明书、维修手册和详细技术参数手册及其他相关技术资料，一式一份。

6.技术培训要求：乙方应提供现场安装及技术培训，乙方提供的技术培训须保证操作使用人员能够熟练掌握设备的各种功能和日常维护保养，协助使用人员完成简明操作规程和保养规程的制定。技术使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第10条　 付款方式
项目验收合格、产品安装正常使用6个月后，收到乙方的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的40%，产品正常使用12个月后，收到乙方的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的30%，产品正常使用18个月后，收到乙方的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的30%（无息）。
第十一条  违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失，包括但不限于维权费用。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；在履行本合同过程中非因甲方的原因引发的诉讼，由乙方承担全部责任（包括但不限于赔偿费.甲方的经济损失费、律师费（按广西律师服务收费管理办法规定的标准）、仲裁费、诉讼费等费用，乙方承担后，有权向第三方追偿）。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.甲方无故延期接受货物的，每天向对方支付合同金额0.1‰违约金，但违约金额不得超过合同金额1%。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付逾期金额0.1‰违约金，但违约金累计不得超过合同金额1%。乙方逾期交货的，每天向对方支付合同金额0.3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额30%，逾期超过20天的，对方有权终止合同，乙方承担因此给对方造成的经济损失（赔偿内容见本合同第十一条第2项列明的范围）。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方除按其他条款约定支付违约金外，还须每次按本合同合计金额2%向甲方支付违约金并赔偿甲方损失。
6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同尾款中扣除，不足部分乙方全部承担。如存在验收后1年内非因甲方原因进行维保累计达3次的，甲方有权解除合同，乙方应全额退款。
7.乙方其他违约行为按合同总金额5%收取违约金并赔偿经济损失。
8.乙方承诺目前不存在任何影响公司经营的诉讼或仲裁，合同签订后，如出现对乙方经营有重大影响的诉讼或仲裁或行政处罚的，或出现严重困难和财务状况恶化等可能出现重大不利影响的情形，或面临资产被财产保全或其他司法强制措施等影响乙方正常经营、负面影响的其他事件，须在事件发生之日起叁日内向甲方书面通知，征得甲方书面同意，并妥善落实本合同项下的全部义务，必要时，甲方有权要求乙方提供担保。因乙方未能消除上述影响或提供担保的，甲方享有单方解除合同的权利，乙方已经收取的费用扣除服务年限后应予退回。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续六十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。
3.本合同尾部所约定的通讯地址及联系人作为双方送达文书及诉讼程序一审、二审、再审、执行以及仲裁程序所涉法律文书（包括但不限于应诉通知书、开庭传票、判决书、裁定书、裁决书等）的指定送达地址及送达联系人，如因受送达方无法签收、拒收等原因导致被退回的，各方一致同意法律文书被退回之日即为送达之日。各方变更地址应及时书面通知对方，否则由此引起的责任由信息变更方承担。按本协议所载资料向乙方发送的所有通知及司法部门的文书，视同送达。
第十四条  合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章、骑缝章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方同意，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及相关法律有关条文执行。
第十五条  合同的变更、终止与转让
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。
政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
（本页无正文，为签署页。）
甲方名称（公章）：桂林市第三人民医院            乙方名称（公章）：
法定代表人：                                    法定代表人：
委托代理人：                                    委托代理人：
经办人：                                        经办人：                               
电话：                                          电话：
开户名称：                                      开户名称：
开户银行：                                      开户银行：
银行账号：                                      银行账号：
日期：   年   月   日                           日期：  年   月   日
第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）
2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时，必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

4.投标人涉及医疗器械管理的相关证明材料复印件（必须提供）
5.投标人财务状况报告（必须提供）
6.投标人依法缴纳税收的相关材料（必须提供）
7.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）
8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）

9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标函（必须提供）
2.投标报价表（必须提供）

3.技术偏离表（必须提供）

4.商务响应表（必须提供）

5. “采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“采购需求”中要求必须提供的，必须提供）

6.售后服务实施方案（如有，请提供）
7.“采购需求”中有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）

8.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）

9.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

10.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
11.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有，请提供）；（项目涉及非本国产品参与时，供应商应根据自身响应情况出具）
12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
一、资格性响应证明材料
1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时，必须提供）

附件：

  授权委托书（格式一）

致：云之龙咨询集团有限公司
我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。                                                                                         
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

投标人（电子签章）：                                   

法定代表人签字（或者电子签名）：               　　

      年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：云之龙咨询集团有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或者电子签名）：              　      年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。 

4.投标人涉及医疗器械管理的相关证明材料复印件（必须提供）

注：①本项目有第一类医疗器械的，应提供有效的医疗器械备案凭证；
②本项目有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

③本项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

④本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述②③要求提供。

5. 投标人财务状况报告（必须提供）
注：投标人必须提供2024年度以来任意年度内的财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）。

6. 投标人依法缴纳税收的相关材料（必须提供）
注：投标人2025年8月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的投标人，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。
7. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）
注：投标人2025年8月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。
8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人 (电子签章)：                                     

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

 日          期：                                                   
注：投标人为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。
9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。
二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件； 
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件； 

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容； 

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动； 

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标； 

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标； 

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标 (电子签章)：                                     

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

 日          期：                                                   
二、商务、技术性响应证明材料

1.投标函（必须提供）

投标函（格式）
致：云之龙咨询集团有限公司：
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起 90日。

4.如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下:
①公司名称：                
②纳税人识别号：               
6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

7.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
投标人电子签章：                                     
法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

   日     期：                                                   
2.投标报价表（必须提供）

附件:

投标报价表（格式）
致：云之龙咨询集团有限公司
根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），并做出如下报价：
分标      

	项号
	标的名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计=数量×单价

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	所投标的的技术参数、配置等，详见“技术偏离表”

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                                             （¥                      ）人民币

	本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

	其中：

1.属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：          元（¥            ）；

2.属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：        元（¥            ）。

备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。
3. 投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。

	说明：

1.投标报价：投标报价包括招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用。
2.投标人投标报价超出采购预算金额或单价最高限价的，投标文件作无效处理。


与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：              

办公电话：                   传真：            

委托代理人联系电话：                
开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
投标人 (电子签章)：                                     

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

日     期：                                                   
注：

1.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。
2.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。
3.技术偏离表（必须提供）

附件：

技术偏离表（格式）
分标     

	项号
	标的名称
	招标文件的“技术要求”
	对应招标文件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


        投标人 (电子签章)：                                     

        法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

            日     期：                                                   
注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
4.商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）
分标    ：

	条款
	招标文件的“商务要求”
	对应招标文件的“商务要求”，投标文件的详细响应情况

	（一）售后服务
	
	

	（二）交付时间和地点
	
	

	（三）付款方式
	
	

	（四）包装和运输
	
	

	（五）保险
	
	

	（六）验收标准
	
	

	(七) 医疗器械注册证
	
	

	（八）进口产品说明
	
	

	（九）采购预算
	
	

	（十）其他要求
	
	


         投标人 (电子签章)：                                     

        法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

            日     期：                                                   
5. “采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“采购需求”中要求必须提供的，必须提供）

注：分标1“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件包括但不限于：投标人所投产品血液透析设备相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）；
分标2“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件包括但不限于：投标人所投第3-13项号产品“胰岛素泵”、“单通道微量注射泵”、“双通道微量注射泵”、“超短波电疗机”、“电动洗胃机”、“便携式吸痰器（手提式吸痰器）”、“多道心电图机”、“褥疮防治床垫”、“脑电仿生电刺激仪”、“电脑中频治疗”、“电动起立床”相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）。

6.售后服务实施方案（如有，请提供）
附件：

售后服务实施方案（格式）
一、售后人员配备情况
二、定期维护 (注明时间)方案、保修期外维修方案
三、技术培训方案

四、其他实质性优惠措施
……
        投标人 (电子签章)：                                     

        法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

            日     期：                                                   
7.“采购需求”中有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）
8.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）
注：①节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]。②环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。
9.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）
附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：          

日期：          

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

10.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
      单位名称（电子签章）：
   日  期：
11.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有，请提供）；（项目涉及非本国产品参与时，供应商应根据自身响应情况出具）
附件：
关于符合本国产品标准的声明函（格式）
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

- 59 -

