    柳州市大气污染防治精细化管控能力建设项目采购（ LZZC2025-G1-990983-ZHZX）

广西智和项目管理咨询有限公司

项目名称：柳州市大气污染防治精细化管控能力建设项目采购
项目编号： LZZC2025-G1-990983-ZHZX
采  购  人：柳州市生态环境局   
采购代理机构：广西智和项目管理咨询有限公司
2025年12月
目    录
第一章  公开招标公告
2
第二章  采购需求
6
第三章  投标人须知
19
第四章  评标方法及评标标准
31
第五章  合同格式及合同验收书格式
35
第六章　投标文件格式
44


第一章  公开招标公告
项目概况

柳州市大气污染防治精细化管控能力建设项目采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月30日09：20（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：LZZC2025-G1-990983-ZHZX
项目名称：柳州市大气污染防治精细化管控能力建设项目采购
预算总金额（元）：2050000.00
采购需求：

标项一

标项名称：红外热成像等检测设备
数量：不限
预算金额（元）：1040000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：便携式挥发性有机物（VOCs）红外热成像摄像机1台、光离子化检测仪（PID）7台、便携式火焰离子化检测仪（FID）2台、便携式恶臭检测仪1台，具体内容详见《采购需求》。

最高限价（如有）：/
合同履行期限：自中标通知书要求签订合同之日起15日内安装调试完毕验收合格并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二

标项名称：恶臭气体自动监测等检测设备
数量：不限
预算金额（元）：1010000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：恶臭气体自动监测系统2台、光离子化检测仪（PID）6台、便携式火焰离子化检测仪（FID）2台、便携式恶臭检测仪1台，具体内容详见《采购需求》。

最高限价（如有）：/
合同履行期限：自中标通知书要求签订合同之日起15日内安装调试完毕验收合格并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。 

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2025年12月9日至2025年12月17日，每天上午09:00至12:00 ，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
地点（网站）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）；
方式：线上获取。登录广西政府采购云平台
（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“应用中心”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件递交截止时间：2025年12月30日09：20（北京时间）； 

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）
开标时间：2025年12月30日09：20
开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1.国内注册（指按国家工商管理或国家事业单位管理有关规定要求核准登记的）经营资格符合本次招标采购服务要求，具有合法资格的供应商；
2.投标人不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；
4.本项目需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等；《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8 号）等；
5.投标保证金：无；
6.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）；
7.投标人参与电子投标特别说明
（1）本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制、加密并提交电子投标文件。
（2）参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。
①供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

②供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区- CA证书办理操作指南）：

http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/4759578.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.272124d0107e11ec92d74f64427aa31d

③供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装：
https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/guangxi/GuangXiSetup.exe。

（3）电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
（4）因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；
（5）投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：柳州市生态环境局       

地  址：柳州市城中区高新南路16号
项目联系人：刘高伞 

项目联系方式：0772-2612551 

2. 采购代理机构信息

名  称：广西智和项目管理咨询有限公司

地  址：柳州市东环大道232号（柳州奇石城内）

项目联系人：韦玉  

项目联系方式：18177205865

第二章  采购需求
说明：

一、本一览表中的型号仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于其技术参数性能（配置）要求。
二、本一览表中型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，须说明详细的技术参数性能（配置）同时填写投标明细表和技术响应表。

三、本一览表技术参数及性能（配置）要求中，如为某品牌厂商产品唯一技术参数要求的，不作为招标文件实质性要求。投标人须填写技术响应表，并详细说明情况。
四、提供相同品牌相同型号的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌型号投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
五、本项目包括以下设备，根据财办库【2008】248号文件有关规定，不允许进口产品参加投标。
六、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，如本项目包含的货物属于品目清单内政府强制采购节能的产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件技术响应表中必须提供所投产品获得的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人CA电子签章），否则投标无效。如本项目包含的货物属于品目清单内非政府强制采购节能的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
七、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
八、《采购需求》技术参数和商务要求表中标明▲发生负偏离达 1 项（含）以上的，技术参数及商务要求表中未标明▲发生负偏离达7项（含）以上的，投标文件将被视为无效；技术参数性能指标标注“★”的为技术考察项，仅作为评分项。
九、采购需求一览表：

分标1（红外热成像等检测设备）
核心产品：序号 1“便携式挥发性有机物（VOCs）红外热成像摄像机”

	一、技术要求

	序号
	名称
	技术参数、性能及配置要求
	数量
	单位
	备注

	1
	便携式挥发性有机物（VOCs）红外热成像摄像机
	★1.可检测气体至少包括：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、辛烷、庚烷、乙醇、苯等挥发性有机气体；

2.激光指示测距功能：具有激光指示功能及激光测距功能，可在屏幕上显示距离信息；
★3.热灵敏度：≤10mK；

★4.最小成像距离：≤0.5m；

5.红外探测器：≥320×256像素；

6.工作波段范围：3.1～3.5μm；

7.工作温度：-20℃～+55℃；

★8.测温范围：-40℃～+500℃；

★9.测温精度：±2℃ 或 ±2%（0~100℃，测温精度为±1℃）；
10.手柄可旋转角度：≥180度；

★11.显示：具备可见光图像显示功能，屏幕可旋转，屏幕及目镜分辨率可达到1920×1080或以上；

★12.聚焦：手自一体镜头，聚焦方式：具备自动、手动、激光辅助、连续自动、触屏等聚焦方式。
▲13.具有高精度北斗定位功能，图像可实时显示经纬度信息；

▲14.防爆等级：不低于ExicnCopisIICT4Gc；

★15.防护等级：不低于IP55；

16.电池：采用可充电锂电池工作，常温环境下启动时间≤10分钟，单块电池的连续工作时间≥4小时；具备直接充电和座充等至少两种充电方式；

17.数据存储及传输：可存储高清图像，分辨率1920×1080或以上，并可通过USB、HDMI等传输；
18.配置至少包含：主机（含镜头），过滤头，电源适配器，电池充电座、专用锂电池（3块以上）、USB数据线或HDMI数据线、仪器防护箱等。
	1
	台
	

	2
	光离子化检测仪（PID）
	1.PID检测量程 ：0-10000ppm；
★2.检测分辨率：不低于0.001ppm/1ppb；
3.检测准确性：≤5%；
4.校正系数：仪器配置PID传感器，可多量程选择，内设多种VOC气体校正系数，可应对不同场所检测；
5.采样方式：泵吸式；
★6.防护等级：不低于IP66；
7.标定方式：两点或三点标定；能存储标定数据；
8.工作温度：-20℃~50℃；
9.湿度：0~95%RH（无冷凝）；
10.电池：可充电锂电池，可连续工作≥8小时；
▲11.防爆等级：不低于Ex IIC T4 Gb，且防爆型式（如db、ib、mb等）不少于一种；
12.报警方式：具有声、光报警功能；

13.充电方式：USB充电接口；

★14.数据存储及传输：可存储检测数据，并可通过USB等传输，可蓝牙打印；

15.配置至少包含：主机，充电器，充电线，过滤器，采样管组件，仪器箱或包装箱，合格证，保修卡等。
	7
	台
	

	3
	便携式火焰离子化检测仪（FID）
	▲1.标准要求：HJ 1331-2023《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法》、HJ 1332-2023《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法》；
2.仪器主机及外箱设计要求：为减轻使用人员负担，仪器要求设计重量轻，箱体上方设有提拉把手，须使用方便，可实现携带仪器移动快速监测；
3.氢气气源：仪器应标配储氢合金作为氢气气源，连续使用时长不少于10小时。

▲4.充氢方式：配置小型氢气发生器，安全高效产氢；
5.采用催化FID检测等技术；

6.伴热管与主机之间使用快插接口或手拧螺纹接口，不需使用工具辅助安装；

7.设备为一体化设计，整机（含电池、气氢瓶）；
8、显示屏：内置彩色触摸液晶高清显示屏，可清晰显示检测浓度、环境、数据变化曲线等信息，可切换多种浓度单位；

★9.主机搭配一体式工况枪能同步测量计算烟气流速、烟气温度、含氧量等环境参数,操作屏幕须设有保护装置，有效保护屏幕；

10.量程范围：0.1~20000ppm；
11.检测分辨率0.01ppm；
12.准确度：±2%FS；
★13.检出限：≤0.5ppm；
★14.防护等级：不低于IP66；
★15.防爆等级：不低于Ex IIC T3 Gb，且防爆型式（如db、ib、mb等）不少于一种；

★16.定量测量重复性：≤2.0%；
17.分析周期：≤5s；

19.催化氧化装置转化效率≥95%；

20.预热时间（从开机到能正常测量）：≤20min；

21.电池：可连续工作≥4小时；

22.数据存储及传输：可存储检测数据，并可通过USB等传输，可即时打印；
▲22.具有高精度北斗定位功能，图像及打印可实时显示经纬度信息；

23.配置至少包含：分析仪主机、反复充放式氢气瓶以及充放气装置、采样伴热管线（内置滤芯）、一体式便携工况参数枪、小型氢气发生器、便携式打印机，单独采样管等。
	2
	台
	

	4
	便携式恶臭检测仪
	★1.检测气体类别：氨气、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭气OU值； 
2.检测原理：采用传感器阵列技术，选用金属氧化物、光离子化、电化学等检测技术；

3.检测方式：泵吸式

4.显示方式：高清触摸屏

5.数据存储及传输：可存储检测数据，并可通过USB接口或网口等传输，可即时打印；
6.主机一体化设计，配置大容量存储空间，方便现场快速开展检测，可记录并存储历史检测数据，支持数据导出和蓝牙打印功能。
▲7.具有高精度北斗定位功能；
8.主机应内置气体过滤单元，多重气路过滤；
9.工作温度：﹣20℃～+50℃
10.工作湿度：10～95%RH

▲11.量程范围要求(至少包含）：
臭气量程:（0～ 500）OU

氨气量程：（0～10）ppm
三甲胺量程：（0～10）ppm
甲硫醇量程应可达到（0～10）ppm
二硫化碳量程应可达到（0～10）ppm
甲硫醚量程应可达到（0～10）ppm
二甲二硫量程应可达到（0～10）ppm
苯乙烯量程应可达到（0～10）ppm
★13.准确度（示值误差）：±5%；
14.重复性：≤5%；

15.电池：可充电锂电池，连续运行超过10小时；

16.配置至少包含：主机，过滤头，充电器，采样管组件，打印机等。
	1
	台
	

	二、商务要求

	▲报价要求
	1．报价要求

本次报价须为人民币报价，报价为总价包干报价形式。投标报价包括：

（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、质保期维修、更换配件、售后服务、代理服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）包括安装费用；

（5）设备安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用；

（6）到现场验收的费用；

（7）招标文件所要求的相关服务，以及合同规定的所有责任、义务和一般风险等费用。

在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	▲交付时间及地点
	交付时间：自中标通知书要求签订合同之日起 15 日内安装调试完毕验收合格并交付使用。

交货地点：广西柳州市用户指定地点。

	▲质保期
	1.自验收合格之日起所有设备质保期叁年，保修期内全部免费上门保修。质保期满后，终身有偿维护。

2.若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以换货，费用包含在投标报价中。
3.质保期内每年提供1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。

4.提供终身维护、升级服务。

	▲售后技术服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身上门维修。

2.产品到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。

3.投入使用后提供保养及相关服务。

4.在质保期内提供人员和技术支持配合建设单位进行技术改进，设备运行发生故障，中标人提供维修服务，费用包含在投标报价中。质保期后优惠提供产品更新、改造服务。

5.现场培训：中标人提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。

6.送货上门，安装调试，提供现场技术培训。

7.自验收合格后三年内全免费上门保修，定期回访。

8.日常维护要求：

当设备出现故障，中标供应商应在6小时内响应；需要现场维修的，应在1个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在72小时内解决或提出明确解决方案，设备故障维修期间，必须提供并更换相应的备机，保证设备的正常运行。

	▲付款条件
	付款方式：

1.本项目无预付款，便携式挥发性有机物（VOCs）红外热成像摄像机设备完成供货并调试安装完毕，经采购人审核通过后，采购人提请国库集中支付合同总金额的40%（财政审核支付期间，不计入采购人付款期限，下同）；

2.货物全部交付并调试安装完毕，经双方确认后，采购人提请国库集中支付合同总金额的40%；

3.所有设备经验收通过后，采购人提请国库集中支付合同总金额的20%。

注：

（1）每次付款前，中标供应商需提供该支付金额的请款函和相关佐证材料。

（2）中标供应商开具全额发票，实际付款进度以柳州市财政下达的资金为准延后（不计息）。

投标人应充分评估自身情况并自愿承担由于政策调整和社会经济环境现状造成的资金结算的风险。

	备品备件及耗材等要求
	投标方提供备品备件及易损件清单及价格。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

	其他要求
	▲1.中标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，在正式交货前须出具生产制造厂商的供货确认函和设备说明书（加盖生产厂商单位公章），如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。
▲2.中标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

保险：供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

3.本项目所属行业：工业,划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。 

4.中小企业声明函（如有）：供应商需按《采购需求》一览表中的货物名称填写对应制造商（生产厂家）从业人员、营业收入、资产总额及所属行业（所属行业标明“/”的，无需填写声明）。


002分标（恶臭气体自动监测等检测设备）

核心产品：序号1“恶臭气体自动监测系统”
	一、技术要求

	序号
	名称
	技术参数、性能及配置要求
	数量
	单位
	备注

	1
	恶臭气体自动监测系统
	★1.检测气体类别：氨气、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭气OU值；

2.采样方式：泵吸式采样；

3.显示方式：高清触摸屏
4.流量控制方式：动态PID流量控制；

★5.数据传输模式：实时有线、无线传输；

6.具有主动排查和故障报警功能，可严密监控传感器各项运行参数，并反馈异常；

7.整机功耗：≤80W；

8.工作温度：-30～55℃；

★9.通讯方式：支持多种通讯，支持一点多传；

★10.供电方式：市政（220V）供电，配备可充电锂电池，可保障运行24小时以上；
▲11.电源保护：配置漏电保护器和防雷模块和应急用电保障，并具备稳压功能；

★12.数据处理功能：具有设备信息管理、数据管理、数据导出和数据质控功能，可显示实时监测数据；

13.具有良好的绝缘性能，绝缘电阻大于500MΩ；
14.报警误差≤0.6%；
★15.重复性：氨气≤0.5%；
★16.响应时间：氨气≤60s；
17.检测量程：

氨气量程：（0～40）ppm；

三甲胺量程：（0～40）ppm；

甲硫醇量程：（0～40）ppm；

甲硫醚量程：（0～40）ppm；

二甲二硫量程：（0～40）ppm；
二硫化碳量程：（0～40）ppm；

苯乙烯量程：（0～40）ppm；

臭气浓度：（0～1000OU）；

18.设备应具有较强的抗电磁干扰能力，在射频电磁场辐射干扰、静电放电干扰、脉冲干扰等情况下保证设备正常运作。

19.数据存储时限：不少于一年；

21.数据采集间隔：1/s；
22.定期或根据实际要求进行校准。
23.数据质控合格率达到 80%（以小时值计）以上；
★24.具有高精度北斗定位功能；
25.配置至少包含：主机含恶臭参数模块，含显示屏（定制），立杆（风速风向大气压等）安装调试等。
	2
	台
	

	2
	光离子化检测仪（PID）
	1.PID检测量程 ：0-10000ppm；
★2.检测分辨率：不低于0.001ppm/1ppb；
3.检测准确性：≤5%；
4.校正系数：仪器配置PID传感器，可多量程选择，内设多种VOC气体校正系数，可应对不同场所检测；
5.采样方式：泵吸式；
★6.防护等级：不低于IP66；
7.标定方式：两点或三点标定；能存储标定数据；
8.工作温度：-20℃~50℃；
9.湿度：0~95%RH（无冷凝）；
10.电池：可充电锂电池，可连续工作≥8小时；
▲11.防爆等级：不低于Ex IIC T4 Gb，且防爆型式（如db、ib、mb等）不少于一种；
12.报警方式：具有声、光报警功能；

13.充电方式：USB充电接口；

★14.数据存储及传输：可存储检测数据，并可通过USB等传输，可蓝牙打印；

15.配置至少包含：主机，充电器，充电线，过滤器，采样管组件，仪器箱或包装箱，合格证，保修卡等。
	6
	台
	

	3
	便携式火焰离子化检测仪（FID）
	▲1.标准要求：HJ 1331-2023《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法》、HJ 1332-2023《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法》；
2.仪器主机及外箱设计要求：为减轻使用人员负担，仪器要求设计重量轻，箱体上方设有提拉把手，须使用方便，可实现携带仪器移动快速监测；
3.氢气气源：仪器应标配储氢合金作为氢气气源，连续使用时长不少于10小时。

▲4.充氢方式：配置小型氢气发生器，安全高效产氢；
5.采用催化FID检测等技术；

6.伴热管与主机之间使用快插接口或手拧螺纹接口，不需使用工具辅助安装；

7.设备为一体化设计，整机（含电池、气氢瓶）；
8、显示屏：内置彩色触摸液晶高清显示屏，可清晰显示检测浓度、环境、数据变化曲线等信息，可切换多种浓度单位；

★9.主机搭配一体式工况枪能同步测量计算烟气流速、烟气温度、含氧量等环境参数,操作屏幕须设有保护装置，有效保护屏幕；

10.量程范围：0.1~20000ppm；
11.检测分辨率0.01ppm；
12.准确度：±2%FS；
★13.检出限：≤0.5ppm；
★14.防护等级：不低于IP66；
★15.防爆等级：不低于Ex IIC T3 Gb，且防爆型式（如db、ib、mb等）不少于一种；

★16.定量测量重复性：≤2.0%；
17.分析周期：≤5s；

19.催化氧化装置转化效率≥95%；

20.预热时间（从开机到能正常测量）：≤20min；

21.电池：可连续工作≥4小时；

22.数据存储及传输：可存储检测数据，并可通过USB等传输，可即时打印；
▲22.具有高精度北斗定位功能，图像及打印可实时显示经纬度信息；

23.配置至少包含：分析仪主机、反复充放式氢气瓶以及充放气装置、采样伴热管线（内置滤芯）、一体式便携工况参数枪、小型氢气发生器、便携式打印机，单独采样管等。
	2
	台
	

	4
	便携式恶臭检测仪
	★1.检测气体类别：氨气、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭气OU值； 
2.检测原理：采用传感器阵列技术，选用金属氧化物、光离子化、电化学等检测技术；

3.检测方式：泵吸式

4.显示方式：高清触摸屏

5.数据存储及传输：可存储检测数据，并可通过USB接口或网口等传输，可即时打印；
6.主机一体化设计，配置大容量存储空间，方便现场快速开展检测，可记录并存储历史检测数据，支持数据导出和蓝牙打印功能。
▲7.具有高精度北斗定位功能；
8.主机应内置气体过滤单元，多重气路过滤；
9.工作温度：﹣20℃～+50℃
10.工作湿度：10～95%RH

▲11.量程范围要求(至少包含）：
臭气量程:（0～ 500）OU

氨气量程：（0～10）ppm
三甲胺量程：（0～10）ppm
甲硫醇量程应可达到（0～10）ppm
二硫化碳量程应可达到（0～10）ppm
甲硫醚量程应可达到（0～10）ppm
二甲二硫量程应可达到（0～10）ppm
苯乙烯量程应可达到（0～10）ppm
★13.准确度（示值误差）：±5%；
14.重复性：≤5%；

15.电池：可充电锂电池，连续运行超过10小时；

16.配置至少包含：主机，过滤头，充电器，采样管组件，打印机等。
	1
	台
	

	二、商务要求

	▲报价要求
	1．报价要求

本次报价须为人民币报价，报价为总价包干报价形式。投标报价包括：

（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、质保期维修、更换配件、售后服务、代理服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）包括安装费用；

（5）设备安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用；

（6）到现场验收的费用；

（7）招标文件所要求的相关服务，以及合同规定的所有责任、义务和一般风险等费用。

在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	▲交付时间及地点
	交付时间：自中标通知书要求签订合同之日起 15 日内安装调试完毕验收合格并交付使用。

交货地点：广西柳州市用户指定地点。

	▲质保期
	1.自验收合格之日起所有设备质保期叁年，保修期内全免费上门保修。质保期满后，终身有偿维护。

2.若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以换货，费用包含在投标报价中。
3.质保期内每年提供1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。

4.提供终身维护、升级服务。

	▲售后技术服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身上门维修。

2.产品到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。

3.投入使用后提供保养及相关服务。
4.在质保期内提供人员和技术支持配合建设单位进行技术改进，设备运行发生故障，中标人提供维修服务，费用包含在投标报价中。质保期后优惠提供产品更新、改造服务。
5.现场培训：中标人提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。

6.送货上门，安装调试，提供现场技术培训。

7.自验收合格后三年内全免费上门保修，定期回访。

8.日常维护要求：

当设备出现故障，中标供应商应在6小时内响应；需要现场维修的，应在1个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在72小时内解决或提出明确解决方案，设备故障维修期间，必须提供并更换相应的备机，保证设备的正常运行。

	▲付款条件
	付款方式：

1.本项目无预付款，恶臭气体自动监测系统完成供货并调试安装完毕，经采购人审核通过后，采购人提请国库集中支付合同总金额的40%（财政审核支付期间，不计入采购人付款期限，下同）；

2.货物全部交付并调试安装完毕，经双方确认后，采购人提请国库集中支付合同总金额的40%；

3.所有设备经验收通过后，采购人提请国库集中支付合同总金额的20%。

注：

（1）每次付款前，中标供应商需提供该支付金额的请款函和相关佐证材料。

（2）中标供应商开具全额发票，实际付款进度以柳州市财政下达的资金为准延后（不计息）。

投标人应充分评估自身情况并自愿承担由于政策调整和社会经济环境现状造成的资金结算的风险。

	▲备品备件及耗材等要求
	投标方提供备品备件及易损件清单及价格。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

	▲验收标准和要求
	1.交货验收：采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》等相关法规的规定，由采购人和中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作；产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物在送达采购人指定地点时完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

2.验收方案：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、中文操作手册、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完交货及验收，并经采购人确认。

（5）产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（6）中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（7）采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。

（8）验收要求：按合同文本执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》规定执行。

（9）中标人所交付的产品不能满足招标文件要求的，采购人有权拒绝接收货物，由此引发的所有损失由中标人负责，同时按有国家相关法律法规规定进行处罚。

（10）验收、检测所产生的全部费用由中标人承担。

	其他要求
	▲1.中标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，在正式交货前须出具生产制造厂商的供货确认函和设备说明书（加盖生产厂商单位公章），如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。
▲2.中标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

保险：供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

3.本项目所属行业：工业,划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。 

4.中小企业声明函（如有）：供应商需按《采购需求》一览表中的货物名称填写对应制造商（生产厂家）从业人员、营业收入、资产总额及所属行业（所属行业标明“/”的，无需填写声明）。


附件：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章 投标人须知
前  附  表
	条款号
	

	1.1
	项目名称：柳州市大气污染防治精细化管控能力建设项目采购

	1.2
	采购数量及单位：分标1：便携式挥发性有机物（VOCs）红外热成像摄像机1台、光离子化检测仪（PID）7台、便携式火焰离子化检测仪（FID）2台、便携式恶臭检测仪1台，具体内容详见《采购需求》； 分标2：恶臭气体自动监测系统2台、光离子化检测仪（PID）6台、便携式火焰离子化检测仪（FID）2台、便携式恶臭检测仪1台，具体内容详见《采购需求》。

	1.3
	发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。

	1.4
	现场踏勘：无。

	1.5
	投标文件递交截止时间：2025年12月30日09:20（北京时间）； 
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）

	1.6
	开标时间：2025年12月30日09:20
开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

	1.7
	演示要求：无。

	1.8
	采购资金来源：一般预算拨款
政府采购总预算为：人民币贰佰零伍万元整（¥2,050,000.00）；
其中

分标1预算为：人民币壹佰零肆万元整（￥1,040,000.00）；
分标2预算为：人民币壹佰零壹万元整（￥1,010,000.00）。

	1.9
	付款方式：国库集中支付

	12
	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应以书面形式向招标采购单位提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

	15.4
	本项目投标应以人民币报价；

	15.5
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	16.1
	投标文件的有效期：投标截止日期后60天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

	17.1    
	投标保证金：无。

	18
	电子投标文件：
1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。
2.未按规定传输提交电子投标文件的，视为投标无效。
3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

	19
	电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

	30.2
	评标方法：综合评分法

	33
	采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

	36
	告知：采购人或者采购代理机构对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

	40
	签订合同时间：中标通知书发出后25日内。

	41
	履约保证金：无。

	42
	投标文件有效期：投标截止日期后60天。

	43
	代理服务费：
参照计价格[2002]1980号文（货物招标类）标准和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定向中标供应商收取；签订合同前，由中标人向采购代理机构支付。

	45
	解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。


一、总  则
1.项目概况
1.1本招标文件适用于柳州市生态环境局柳州市大气污染防治精细化管控能力建设项目采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
1. 2本招标采购数量及单位：柳州市大气污染防治精细化管控能力建设项目采购一批，具体内容详见《采购需求》。

1. 3本招标公告发布媒体www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。
1. 4 本招标现场踏勘：无。
1. 5 本招标投标截止时间及地点：

投标文件递交截止时间：2025年12月30日09:20（北京时间）； 
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）
1. 6本招标开标时间及地点：开标时间：2025年12月30日09:20（北京时间）；开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
1. 7本招标演示要求：无。
1. 8本招标采购预算：人民币贰佰零伍万元整（¥2,050,000.00）其中分标1预算为：人民币壹佰零肆万元整（￥1,040,000.00）；分标2预算为：人民币壹佰零壹万元整（￥1,010,000.00）。
1. 9 本招标付款方式：国库集中支付。
2.定义
2.1“采购人”是指：柳州市生态环境局 ；“采购代理机构”是指：广西智和项目管理咨询有限公司。
2.2“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。
2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
    2.6本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。
2.7文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字行为（或加盖按规定办理的CA电子签字章/签章）。
2.8“投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价文件、商务技术文件。
2.9“▲”是指实质性要求条款。

3.招标方式
3.1公开招标方式。
4投标委托
4.1如投标人代表不是法定代表人（或分支机构负责人），须有法定代表人（或分支机构负责人）出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。
5.投标费用
5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。
6.联合体投标
6.1本项目不接受联合体投标。
7.转包与分包 

7.1本项目不允许转包。
7.2本项目不允许分包。
8.特别说明
▲8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工（或必须投标人或其控股公司员工）。
▲8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲8.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目的采购活动。

▲8.4组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
9.质疑和投诉

注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。
9.1供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
9.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
9.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
9.4提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
9.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
9.6投诉的书面要求
符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

9.7监督部门

柳州市财政局政府采购监督管理科   联系电话：0772-2830320
二、招标文件
10.招标文件的构成
10.1招标公告；
10.2采购需求；
10.3投标人须知；
10.4评标方法及标准；
10.5合同主要条款；
10.6投标文件格式。
11.投标人的风险
11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
12.招标文件的澄清与修改 

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
12.2采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
12.5采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有获取招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
三、投标文件的编制
13.投标文件的组成
13.1投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件（技术部分、资信部分）组成。
特别说明：
（1）电子投标文件中须加盖CA电子签章部分均应采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。
（2）公开招标文件要求由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签字的材料，必须由本人亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章），无亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章）的视为投标无效。
（3）投标人所上传的材料必须为PDF格式。
13.1.1资格证明文件
▲注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章，其中第（1）、（2）、（3）项由法定代表人（或分支机构负责人）签字（或加盖CA电子签字章），否则其投标无效。
（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书（按第六章要求格式填写）；
（2）投标声明书（按第六章要求格式填写）；
（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证件扫描件（委托代理时，按第六章要求格式填写）；
（4）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”扫描件〔投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照”副本扫描件和总公司对投标人针对本项目的授权书扫描件（如有，请提供，格式自拟）〕；

（5）政府采购供应商资格信用承诺函（按第六章要求格式填写）。 

13.1.2报价文件
▲注：以下第（1）、（2）项必须提供且要由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）并加盖投标人CA电子签章，否则其投标无效。
（1）开标一览表（按第六章要求格式填写）；
（2）投标报价明细表（按第六章要求格式填写）；

（3）中小企业声明函（如有，按第六章式填写）；
（4）省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如有，按第六章式填写）；       
（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。
13.3商务技术文件（技术部分、资信部分）

13.3.1技术部分
▲注：以下第（1）至第（8）必须提供且要由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）并加盖投标人CA电子签章，否则其技术部分不得分。
（1）投标函（按第六章要求格式填写）；

（2）商务响应表（按第六章要求格式填写）；
（3）设备配置清单（按第六章要求格式填写）；
（4）技术响应表（按第六章要求格式填写）；
（5）项目技术方案（按第六章要求格式填写）；
（6）服务方案及承诺书（按第六章要求格式填写）；

（7）项目拟投入人员一览表格式（按第六章要求格式填写）；

（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（按第六章要求格式填写）；
（9）投标人需要说明的其他文件和说明（如有格式自拟）。
13.3.2资信证明文件，以下各项若有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该证明被视为无效。
（1）按第四章评标方法及评标标准要求提供（如有）；
（2）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有）。
14.投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。
15. 投标报价
15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、采购、劳务、管理、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.4.本项目投标应以人民币报价；
15.5.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
16. 投标文件的有效期
16.1自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件其它内容。 

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
17. 投标保证金
无。
18.电子投标文件的编制、加密要求
18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。
18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。
18.3公开招标文件中规定须由法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托代理人签字的，若广西政府采购云平台电子投标客户端的CA证书无法实现法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托代理人线上亲笔签字，投标人应在线下完成亲笔签字后以PDF格式上传，否则视为投标无效。
18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托代理人签字（或加盖CA电子签字章）。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。
18.7电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台电子投标客户端规定。
18.8电子投标文件的加密要求
电子投标文件应按广西政府采购云平台电子投标客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。
19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密
19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。
19.2未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。
19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。
19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。
19.5截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。
非广西政府采购云平台技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。
20. 投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清或者补正，澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营资格的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人（或分支机构负责人）或其授权委托代理人签字（或加盖CA电子签字章），或未提供法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（或分支机构负责人）授权委托人身份不符的；
20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（3）《采购需求》技术参数和商务要求表中标明▲发生负偏离达 1 项（含）以上的，技术参数及商务要求表中未标明▲发生负偏离达7项（含）以上的，投标文件将被视为无效。
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（5）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（6）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；
（7）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；
（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。  

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。                                                                                     
20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

20.2特别说明
20.2.1广西政府采购云平台公司如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。
20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。
20.2.3电子评审过程中需要投标人在线确认的所有内容，投标人不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。
20.3可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
20.3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；
20.3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
20.3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；
20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
四、开标
21. 开标准备
21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。
22. 开标程序
22.1开标会由采购代理机构主持；
22.2截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。
22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
22.4公开报价；
22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；
22.6开标会结束。
五、资格性审查
23. 采购人应当依法对投标人的资格进行审查。
24. 合格投标人不足三家的，不得评标。
六、评标
25. 组建评标委员会
25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26. 评标的方式
26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
27. 评标程序
27.1符合性审查
（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。
27.2投标文件的比较和评价
（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。
28. 澄清问题的形式
28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。
28.2投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.3投标人超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。
29. 错误修正
29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
30. 评标原则和评标方法
30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
30.2本项目评标方法为综合评分法，具体内容详见第四章：评标方法及评标标准。
31. 评标过程的监控
31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、评标结果
32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。
33.采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
34.中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台向中标供应商发出中标通知书。
35.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。
36.采购人或者采购代理机构对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。
38.被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
八、签订合同
39. 合同授予标准
39.1合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
40. 签订合同
40.1中标供应商领取电子中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人与采购人签订电子采购合同。
40.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商投标的投标保证金并上缴同级财政国库。
40.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。
41. 履约保证金：无。
九、其他事项
42.代理服务费：
参照计价格[2002]1980号文（货物招标类）标准和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定向中标供应商收取；签订合同前，由中标人向采购代理机构支付。
43.代理服务收费标准：
	费率    服务类型
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元-1亿
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿-5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5亿-10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10亿-50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿-100亿
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上 
	0.004%
	0.004%
	0.004%


44.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
45.中标供应商未按要求及时领取中标通知书并交纳服务费的，视为自动放弃中标资格。
46.解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。
第四章  评标方法及评标标准
评标方法及评标标准
一、评标原则
（一）评标委员会构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、售后服务、信誉、业绩、政策功能分等方面内容按百分制打分。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。
评标基准价（元）
（2）某投标人报价分 =                              ×30分
某投标投标报价（元）
（3）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《柳州市财政局关于持续优化政府采购营商环境的通知》（柳财采〔2024〕19 号）的有关要求，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。[投标人须如实填写中小企业声明函（按第六章要求格式填写），并对该声明函的真实性负责，否则不予价格扣除] 

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），残疾人福利性单位、监狱企业视同小、微企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府政策。[投标人须如实填写残疾人福利性单位声明函（按第六章要求格式填写）并对该声明函的真实性负责，或提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除]。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、技术分65分；

评标委员会成员根据投标人提供的方案进行评定后独立打分，未提供方案或提供的方案内容未达到档次要求的，该项不得分。

（1）设备性能分（满分18分）

采购需求中技术参数性能指标标注“★”的为技术考察项（如为某品牌厂商产品唯一参数要求的，不作为招标文件实质性要求），投标人能提供第三方检测机构（(国家认证权威机构）出具的检测报告或系统功能截图或产品的技术性能等相关证明材料，证明所投产品技术参数满足或优于采购需求技术参数要求且被评标委员会接受的，每提供一项得1分，满分18分（须加盖投标人CA电子签章）。
（2）项目需求分析分（满分6分）

三档（2分）：投标人对本项目建设需求、建设重点、难点的分析描述全面，提出的项目整体设计方案符合要求。

二档（4分）：投标人对本项目建设需求、建设重点、难点分析全面，项目整体设计科学合理；对用电监控在环境保护行业的应用有了解，对系统的架构、功能等分析细致，理解准确。

一档（6分）：投标人对本项目建设需求、建设重点、难点的分析全面、精准、客观，在需求分析基础之上提出的项目整体设计针对性强且科学合理；对用电监控在环境保护行业的应用有充分的了解，对系统的架构、功能、数据采集方式、通讯协议等分析细致，理解准确。

（3）项目技术实施方案（满分16分）
四档（4分）：投标人所提供的项目实施计划、安装调试、供货等方案内容简单，满足采购需求；
三档（8分）：投标人所提供的项目实施计划、项目组织、项目管理等方案内容详细，在实施过程中采取有相应的质量保障和应急措施； 

二档（12分）：投标人所提供的的项目实施计划、安装调试、供货、进度保障等方案可行性强，能够有效组织安排，确保按时保质保量完成项目安装实施工作，以及在实施过程中采取相应的进度保障和关键节点控制合理、实用；

一档（16分）：投标人所提供的的项目实施计划、项目组织、项目管理等方案可行性强，能够有效组织安排，确保按时保质保量完成项目实施工作，以及在实施过程中采取相应的质量保障和应急措施合理、实用、针对性强；安装调试方案合理，前期遇维修和更换配件问题有解决方案，并能够明确全面提出数据对接项内容并提供合理的对接方案。

（4）售后服务分（满分16分）；
评标委员会成员根据供应商提供的方案独立进行评定后打分，未提供方案分的该项不得分。

四档（4分）：投标人所提供的售后服务方案中包含有售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、售后维护方式、售后保障能力等内容，有应急保障方案。

三档（8分）：投标人所提供的项目售后服务成体系，服务承诺、售后维护方式及后期支持措施等完善，到达故障现场时间短，有完善的故障出现解决方案、故障无法排除时的解决方案，且承诺设备质保期延至48个月。
二档（12分）：投标人所提供的项目售后服务成体系，服务承诺、售后维护方式及后期支持措施等完善、可行，到达故障现场时间短，有完善的故障出现解决方案、故障无法排除时的解决方案（包括提供替代品或配件、应急方案等），售后服务有保障，且承诺设备质保期延至60个月，设备中涉及系统升级的，服务期间上门更新升级。

一档（16分）：投标人所提供的项目售后服务成体系，服务承诺、售后维护方式及后期支持措施等完善、可行，到达故障现场时间短，有完善的故障出现解决方案、故障无法排除时的解决方案（包括提供替代品或配件、应急方案等），售后服务有保障，服务承诺和保障措施考虑周全，且承诺设备质保期延长至72个月，设备中涉及系统升级的，终身提供上门更新升级；有长期稳定的售后服务机构，提供针对本项目的售后服务承诺，承诺故障响应时间优于采购需求，接通知后3小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复；承诺每年派出专业技术人员对采购人工作开展进行现场指导或技术支援。

（5）培训服务分（满分9分）；

评标委员会成员根据供应商提供的方案独立进行评定后打分，未提供方案分的该项不得分。

三档（3分）：投标人提供的培训计划，能简单阐述培训的内容，包括设备使用过程中的操作规程、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理、承诺建立培训档案；
二档（6分）：投标人提供的培训计划，能详细阐述培训的内容，包括设备使用过程中的操作规程、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理、承诺建立培训档案；
一档（9分）：投标人提供的培训计划，能详细阐述培训的内容，包括设备使用过程中的操作规程、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理、承诺建立培训档案和定期检查设备操作人员的操作情况并作出指导。
3、信誉分1分；

（1）投标人具备有效的ISO9001质量管理体系认证的，得0.5分；

（2）投标人具备有效的ISO/14001环境管理体系证书，得0.5分；

注：需提供以上相应证书扫描件并加盖投标人CA电子签章，未提供不得分。
4、业绩分2分；

投标人自2022年1月1日以来完成同类项目产品销售业绩的，每提供一项得1分，满分2分。

注：需提供合同或通知书扫描件并加盖投标人CA电子签章，未提供不得分。
5、政策功能分 2分；
根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标人CA电子签章，每有一项得1分，满分2分。
（三）总得分 =1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 
三、中标标准及中标候选人推荐原则
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。
在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。
第五章  合同（格式）及验收书（格式）
政府采购合同（格式）

（一般货物类）

合同编号：            
采购单位（甲方）：                                采购计划表编号：柳政采                   

供 应 商（乙方）：                                项目名称及编号：                            

签  订  地  点 ：                                签订时间：            年   月   日   

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂商
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写） ：                         （小写）：


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

不符合要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下权利：

（1）自验收之日起7日内，出现性能故障，甲方可以选择退货或换货，由乙方承担所发生的全部费用；

（2）自验收之日起15日内，出现性能故障，甲方可以选择换货或修理，由乙方承担所发生的全部费用；

（3）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5.乙方提供的产品均应按招投标文件要求的包装材料、标准、方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。 

6.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
第四条　包装和运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，同时需通知甲方货物已送达，甲方确认接收后视为交付。
6.货物的运输方式：乙方自行选择。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：运输费用、损耗等相关风险全部由乙方承担。

8.乙方提供的货物包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号相关要求。
第五条　交付和验收
1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.甲方应配合乙方运输安装设备，乙方在运输安装设备过程中不得损坏甲方设施（如地面、墙面、电梯、绿化带等），如有损坏，合理补偿。

3.乙方提供的货物应包含生产厂家出具的装箱清单、使用说明书、合格证（境内）、保修卡（境内）、中华人民共和国海关进口货物报关单（境外）、中华人民共和国出入境检验检疫证明（境外）等验收材料。如有缺失应及时补齐，否则视为材料不齐，验收不合格。

产品到货及验收时需提供的资料：
①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。
对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证但招标文件中未明确要求投标时必须提交相关证书、并且乙方在投标时也未提供相关证书的产品，在交货前必须向甲方出示相关证书，否则不予验收，后果由乙方负责。
4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
5.对技术复杂的货物，甲方可以请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.验收应符合国家及相关部门的有关规定及要求，符合双方合同中规定的技术要求。乙方应无条件地协助甲方及有关部门组织的检测验收。
7.甲方应当在到货安装、调试完毕后    个工作日内完成验收，并作出验收报告单，甲乙双方各执一份。验收时乙方必须在场，如需第三方参与验收，所发生的费用由乙方负责。

8.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议书后3个工作日内及时予以解决。

9. 如检验的货物超过10%检验不合格的，乙方必须在15天内重新严格按招标文件要求供货。如15天内不能履约或提供的货物再次检验不合格的，甲方将取消乙方资格，上报财政部门并按相关规定处理，一切后果由乙方自行承担。

10.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。
第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：               。安装调试之日起     个工作日内，如所提供的产品出现质量问题，由乙方负责免费更换同型号同规格的产品，所产生的费用由乙方承担。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条　付款方式
1.资金性质：一般预算拨款。

2.付款方式：

（1）财政性资金按财政国库集中支付规定办理(实际付款时间以财政资金到账为准)。

（2）本项目无预付款，                  设备完成供货并调试安装完毕，经甲方审核通过后，甲方提请国库集中支付合同总金额的40%，即人民币XXX元（大写：XXX元整）（财政审核支付期间，不计入甲方付款期限，下同）；

（3）货物全部交付并调试安装完毕，经双方确认后，甲方提请国库集中支付合同总金额的40%，即人民币XXX元（大写：XXX元整）；

（4）所有设备经验收通过后，甲方提请国库集中支付合同总金额的20%，即人民币XXX元（大写：XXX元整）。每次付款前，乙方需提供该支付金额的请款函和相关佐证材料。

乙方开具全额发票，实际付款进度以柳州市财政下达的资金为准延后（不计息）。

注：乙方自愿承担由于政策调整和社会经济环境现状造成的资金结算的风险。

第九条  履约保证金：无。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内响应，接通知后    小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过    小时修复，未能修复的直接更换，保证甲方正常使用。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（或分支机构负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第十九条　本合同一式   份，具有同等法律效力，采购代理机构两份，甲方   份，乙方   份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外）。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人（或负责人）：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电    话：
	电    话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


合 同 附 件

一般货物类
	1.供应商承诺具体事项：

    

	2.售后服务具体事项：

    

	3.保修期责任：

    

	4.其他具体事项：

    

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅（政府采购监督管理处）负责解释。
验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收    □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：



	
	有异议的意见和说明理由：

                                                                                           签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：           采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：        年   月   日          联系电话：         年   月   日


第六章　投标文件格式
 1. 报价文件：
报价文件
项目名称：
项目编号：
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日
报价文件目录：
目    录
（1）开标一览表……………………………………………………………………
（2）投标报价明细表………………………………………………………………

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）………

（1）开标一览表（格式）
开标一览表（格式）
项目名称：                                                
项目编号：                      

 分 标号：                                                                    单位：元
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	单价
	投标报价
	企业类型

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标报价：大写                                （小写：￥                  ）

	交付时间： 


注：
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖CA电子签章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、采购、劳务、管理、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.企业类型划分为大型、中型、小型、微型四种类型，按投标服务所属企业类型填写。

投标人（CA电子签章）                               
     法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）                                       

日期：    年   月   日
（2）投标报价明细表（格式）
投标报价明细表（格式）
    分标号：          

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	生产厂商
	企业类型

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价：大写                                （小写：￥                  ）


注：

1.表中位置不够可以另附页。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、采购、劳务、管理、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

投标人（CA电子签章）                               
    法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）                   

                                                       日期：     年   月   日

资格证明文件目录：
目    录
（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书………………………
（2）投标声明书……………………………………………………………
（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证件扫件…………………

（4）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”扫描件〔投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照”副本原件扫描件和总公司对投标人针对本项目的授权书扫描件（如有，请提供，格式自拟）〕……………………………
（5）政府采购供应商资格信用承诺函………………………………… 

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书格式：
法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书
单位名称：                         

单位性质：                         
地    址：                         
成立时间：              年   月   日
经营期限：                          

姓名：       性别：   年龄：   职务：       
系     （投标人单位名称）  的法定代表人（或分支机构负责人）。
特此证明。
投标人：            （CA电子签章） 

                                            时间：       年      月     日
  


法定代表人（或分支机构负责人）
签名（或加盖CA电子签字章）：                 
（2）投标声明书格式：
投标声明书
致：柳州市生态环境局 、广西智和项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称）：
            （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                          

                         。
我         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3. 我方及由本人担任法定代表人（或分支机构负责人）的其他机构最近三年内重大违法记录有：
　　　　
             　　（如没有则填写“无”）　　　　　　　　
4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
投标人（CA电子签章）                        
           法定代表人（或分支机构负责人）签名（或加盖CA电子签字章）                        

                                                   年    月    日

（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书格式：
法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书
致：柳州市生态环境局 、广西智和项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称） ：
我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                    法定代表人（或分支机构负责人）签名（或加盖CA电子签字章）：                       

所在部门职务：                                        职务：                             
被授权人身份证号码：                              

                                   投标人（CA电子签章）                
                                                                  年    月    日
                                                                                                                           

  


（4）中小企业声明函（格式）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1.       （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于           （中型企业、小型 企业、微型企业）；
 2.      （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于           （中型企业、小型 企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
投标人（CA电子签章）                               
  法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）          
                                                   日期：      年    月     日
注：
（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。
（3）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。
（4）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资活其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。
（5）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。
（6）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
（7）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。
（5）残疾人福利性单位声明函（格式）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　投标人（CA电子签章）                                   
           法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）                       

                                                        年    月    日

（6）政府采购供应商资格信用承诺函
政府采购供应商资格信用承诺函
致：柳州市生态环境局、广西智和项目管理咨询有限公司：
我方自愿参加           项目（项目编号：           ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
特此声明！
投标人（CA电子签章）：                 
法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：                   
日期：       年   月  日
商务技术文件
（技术部分、资信部分）
项目名称：
项目编号：
所投分标：
投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
商务技术文件（技术部分、资信部分）目录：
目    录
3.1技术部分
（1）投标函………………………………………………………………………………………………

（2）商务响应表…………………………………………………………………………………………

（3）设备配置清单………………………………………………………………………………………

（4）技术响应表…………………………………………………………………………………………

（5）项目实施方案………………………………………………………………………………………

（6）服务方案及承诺书……………………………………………………………………………

（7）项目拟投入人员一览表格式………………………………………………………………………
（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表………………………………………………………………

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）………………………………………………

3.2资信证明文件
（1）按第四章评标方法及评标标准信誉、业绩要求提供（如有）…………………
（2）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有）…………………………………………………
3.1技术部分
（1）投标函格式：
投 标 函（格式）
致：柳州市生态环境局、广西智和项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称）：
根据贵方为                        项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：           ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交如下文件：
（1）资格文件；
（2）报价文件；
（3）商务技术文件（技术部分、资信部分）。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3、本投标有效期自开标日起      天（日历天）。
4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                       邮编：            电话：            
传真：               投标人代表姓名            职务：            
投标人名称(全称)：                                                 
开户银行：                         账号：                        
投标人（CA电子签章）                               
    法定代表人（或分支机构负责人）签名（或加盖CA电子签字章）                   

      年    月     日

（2）商务响应表格式:

      分标号：         
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	......
	
	
	


投标人（CA电子签章）                                
    法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）                     

                                                           年    月    日

（3）设备配置清单格式：

 分标号：         
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂商
	数量
	单位
	性能及指标

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（公章）                                 
                       法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名                     

                                                           年    月    日

（4）技术响应表格式:

分标号：         
	序号                
	名称
	招标文件要求
	投标文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（CA电子签章）                                
     法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）                     

    年    月    日

（5）项目实施方案格式：
项目技术方案
分标号：        
投标人按第二章《采购需求》要求自行编制，所作的方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，且具备可行性。
投标人（CA电子签章）                                 
法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）                      

                                                       年    月    日
（6）服务方案及承诺书格式：
服务方案及承诺书

分标号：        
第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。
第2条 （由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

投标人（CA电子签章）                                  
      法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：                                    

      年    月     日
（7）项目拟投入人员一览表格式：
项目实施/售后人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
分标号：        
	序号
	姓名
	本项目所担任职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
投标人（CA电子签章）                                  
      法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：                                    

      年    月     日
选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

分标号：        
	序号
	选配件、专用耗材
	优惠内容
	单价
	比投标报价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %

	4
	
	
	
	            %

	5
	
	
	
	            %

	6
	
	
	
	            %

	…
	
	
	
	           %

	n
	
	
	
	           %


                                   投标人（CA电子签章）：                                        

           法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：                         
                                                                       年    月    日


















法定代表人第二代居民身份证原件扫描件


（正面）























法定代表人第二代居民身份证原件扫描件


（背面）




















委托代理人第二代居民身份证原件扫描件


（正面）























委托代理人第二代居民身份证原件扫描件


（背面）








PAGE  
9

