广 西 科 联 招 标 中 心 有 限 公 司

GUANGXI KELIAN TENDERING CENTER CO.，LTD.

招 标 文 件

| 项 目 编 号： | BHZC2025-G1-990331-GXKL |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 2025年预算内拟采购一批医疗设备 |
| 采 购 人： | 北海市第二人民医院 |
| 采购代理机构： | 广西科联招标中心有限公司 |
| 2025年12月 |  |

目  录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	6

第三部分  采购需求	27

第四部分  评标办法	121

第五部分  拟签订的合同文本	161

第六部分  应提交的有关格式范例	178

# 第一部分  招标公告

项目概况：

2025年预算内拟采购一批医疗设备招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2025年12月30日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2025-G1-990331-GXKL

采购计划编号：BHZC2025-G1-02304

项目名称：2025年预算内拟采购一批医疗设备

预算金额：1分标：人民币180万元；2分标：人民币185万元；3分标：人民币190万元；4分标：人民币150万元；5分标：人民币458.65万元；6分标：人民币167万元；7分标：人民币211.2万元。

最高限价：1分标：人民币180万元；2分标：人民币185万元；3分标：人民币190万元；4分标：人民币150万元；5分标：人民币458.65万元；6分标：人民币167万元；7分标：人民币211.2万元。

采购需求：

| 标段 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清腹腔镜（4K荧光内窥镜摄像系统） | 1台 | 采购及安装高清腹腔镜（4K荧光内窥镜摄像系统）1台；如需进一步了解详细内容，详见采购项目需求。 |
| 2 | 4K荧光内窥镜摄像系统 | 1台 | 采购及安装4K荧光内窥镜摄像系统1台；如需进一步了解详细内容，详见采购项目需求。 |
| 3 | 彩色超声诊断设备 | 1台 | 采购及安装彩色超声诊断设备1台，彩色超声诊断设备已按规定办妥进口产品采购审核手续，可接受进口产品投标；如需进一步了解详细内容，详见采购项目需求。 |
| 4 | 全自动生化分析仪 | 1台 | 采购及安装全自动生化分析仪1台；如需进一步了解详细内容，详见采购项目需求。 |
| 5 | 重症电动病床等一批医疗设备 | 1批 | 采购及安装重症电动病床3张等一批医疗设备，重症电动病床、全自动血液分离系统已按规定办妥进口产品采购审核手续，可接受进口产品投标；如需进一步了解详细内容，详见采购项目需求。 |
| 6 | 下肢机器人（下肢外骨骼机器人）等一批医疗设备 | 1批 | 下肢机器人（下肢外骨骼机器人）1台、康复训练床3台采购及安装；如需进一步了解详细内容，详见采购项目需求。 |
| 7 | 体能训练设施设备等一批医疗设备 | 1批 | 体能训练设施设备1台等一批医疗设备采购及安装；如需进一步了解详细内容，详见采购项目需求。 |

合同履约期限：1、2、3、4、5、6、7分标：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。

本项目是否接受联合体投标：☐是；否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：1分标、2分标、3分标、4分标、6分标、7分标：无；5分标：投标人须具备有效的第三类医疗器械经营许可证，且其许可证的经营范围必须包含本项目采购的第三类医疗器械产品；或投标人为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人。

三、获取招标文件

时间： 2025年12月9日至 2025年12月16日，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：投标人登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年12月30日09点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间： 2025年12月30日09点00分00秒

开标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

（2）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。

（3）支持中小企业发展：采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。

（5）支持创新发展：优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，投标人若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。投标人中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

4.网上公告媒体查询：广西政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn//）、全国公共资源交易平台(广西·北海)（http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/）。

5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。

6.各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.本项目采用远程异地评标。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：北海市第二人民医院

地址：北海市银海区新世纪大道116号

- 联系方式：王工  0779-2027171

- 2.采购代理机构信息

- 名称：广西科联招标中心有限公司

地址：北海市北海大道科技大厦三楼

联系方式：赖亭亭    0779-3832133、3830266

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：赖亭亭     联系方式：0779-3832133、3830266

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

# 第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 属性：货物类 1、2、3、4分标为单一产品采购，不设置核心产品。 5分标：核心产品为： 高端床旁呼吸机 。 6分标：核心产品为： 下肢机器人（下肢外骨骼机器人）。 7分标：核心产品为： 中低频电刺激治疗仪 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 1分标标的：高清腹腔镜（4K荧光内窥镜摄像系统），属于工业*行业。 2分标标的：4K荧光内窥镜摄像系统，属于工业*行业。 3分标标的：彩色超声诊断设备，属于工业*行业。 4分标标的：全自动生化分析仪，属于工业*行业。 5分标标的：重症电动病床等一批医疗设备，属于工业*行业。 6分标标的：下肢机器人（下肢外骨骼机器人）等一批医疗设备，属于工业*行业。 7分标标的：体能训练设施设备等一批医疗设备，属于工业*行业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ☐本项目不允许采购进口产品。 þ可以就 3分标：彩色超声诊断设备；5分标：重症电动病床、全自动血液分离系统 采购进口产品，除此以外不允许采购进口产品。 |
| 4 | 允许偏离的条款数量 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。 技术条款评审中允许负偏离的条款数为1、2、3、4、5、6、7分标： 10 项。 |
| 5 | 分包 | ☐同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ 不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | þ不组织。 ☐组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 7 | 样品提供 | þ不要求提供。 ☐要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 8 | 方案讲解演示 | þ不组织。 ☐组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：广西政府采购云平台在线讲解演示。广西政府采购云平台在线讲解需投标人根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评审现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照相关规定执行。 |
| 9 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，投标人若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。 投标人中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | ☐不接受。 þ接受：备份投标文件送达地点：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司；备份投标文件签收人员联系电话：0779-3832133。 |
| 14 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 15 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人及代理机构。 |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果投标人没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，投标人也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子投标文件加盖公章部分均采用CA签章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业

政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其投标人是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对投标人予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6平等对待符合条件的破产重整企业

平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励投标人在线提起询问、质疑、投诉，路径为：投标人可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。

询问联系部门：广西科联招标中心有限公司      联系电话：0779-3832133；3830266

联系人：赖亭亭     地址：北海市北海大道科技大厦三楼

质疑联系部门：广西科联招标中心有限公司      联系电话：0779-3832133；3830266

联系人：赖亭亭     地址：北海市北海大道科技大厦三楼

投诉联系部门：北海市财政局政府采购管理科     联系电话：0779-3063975

联系人：付工              地址：北海市海城区北部湾西路19号

4.2投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

4.3投标人质疑

4.3.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当在质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。

4.3.6根据采购人与采购代理机构签订的采购委托协议，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

注：采购人或代理机构应当协助质疑答复责任主体及时答复投标人的书面质疑。

4.3.7询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4投标人投诉

4.4.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

9.1采购人在采购文件中要求提交投标保证金的，投标保证金的数额不得超过采购项目预算金额的1%，鼓励对诚信记录良好的投标人免收或者减少收取投标保证金，对于需要收取保证金的政府采购项目，政府采购信用白名单投标人可以免于缴纳保证金，降低信用白名单投标人参与政府采购活动成本。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

投标保证金收取银行账户

开户名称：

开户银行：

银行账号：

9.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.3保证金不予退还情形：（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；（2）采购文件规定的其他情形。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成投标文件应当包括以下主要内容（标注“▲”为实质性要求，供应商必须提供，否则投标无效。）

11.1资格文件（投标人须满足（1）-（9）项资格要求）：

▲（1）具有独立承担民事责任的能力（投标人为法人或者其他组织的具有营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证；投标人为自然人的具有身份证）；

▲（2）具有依法缴纳税收的良好记录（投标人具有税款所属时期为2025年5月1日至提交投标文件截止时间前，任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收的相应证明文件】）；

▲（3）具有社会保障资金的良好记录（投标人具有税款所属时期或缴款日期为2025年5月1日至提交投标文件截止时间前，任意一个月依法缴纳社保费的缴费凭证【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】）；

▲（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人具有2024年年度经审计的财务报告或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；

▲（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

▲（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

▲（7）投标人直接控股股东及出资信息表（格式见第六部分，必须提供）；

▲（8）投标人直接管理关系信息表（格式见第六部分，必须提供）；

▲（9）特定资质：1、2、3、4、6、7分标：无；5分标：提供投标人有效的第三类医疗器械经营许可证复印件，且其许可证的经营范围必须包含本项目采购的第三类医疗器械产品；或投标人为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人的证明材料复印件（必须提供）。

注：1.（1）-（6）项材料，投标人在制作响应文件时可提供符合采购文件要求的证明材料或以书面信用承诺函（格式见第六部分）的形式进行响应。以承诺函形式进行响应的，无需提供证明材料。投标人若提供证明材料，提供的所有复印件必须加盖电子公章，否则投标无效。投标人未按要求提供材料或提供的证明材料不齐全或提供的承诺函不符合采购文件要求的或不如实填写承诺函的，投标无效。（7）-（9）项材料按采购文件要求提供证明材料，第六部分提供了格式要求的，必须按格式内容进行填写、签章，不提供或者不按要求填写、签章的，投标无效。

2.投标人应当遵守诚实信用原则，如实承诺，否则属于提供虚假材料谋取中标（成交），将上报财政监管部门，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关规定进行处罚。

- 11.2  商务技术文件：

11.2.1商务文件

▲（1）无串通投标行为的承诺函(格式见第六部分)（必须提供）；

▲（2）投标声明书(格式见第六部分)（必须提供）；

▲（3）法定代表人（负责人）身份证明书（附法定代表人（负责人）有效的身份证及营业执照副本复印件）(必须提供)；

▲（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件）（委托代理时必须提供）；

▲（5）商务响应表(格式见第六部分)(必须提供)；

（6）投标人情况介绍；

（7）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（8）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明；

（10）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六部分)；

（11）投标人产品符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六部分)

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)；

11.2.2技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表(必须提供)；

▲（3）设备配套配置清单（均不含报价）(必须提供)；

▲（4）售后服务承诺书(格式自拟，必须提供)；

（5）技术服务、技术培训的内容和措施；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（必须提供）；

11.3报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六部分）(必须提供)；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六部分）(必须提供)；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（格式见第六部分）(必须提供)。

▲特别说明：（1）招标文件第六部分有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人(负责人)或授权委托代理人签字并加盖电子公章。

（2）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名并加盖电子公章，否则作无效投标处理。

（3）标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖电子公章，否则作无效投标处理。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及招标文件明确允许的其他方式。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“广西政府采购云平台投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起60天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评标

21.1本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。

21.2评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标投标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标投标人。中标通知书和中标结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、评审专家抽取规则、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标投标人和未中标投标人的评审报价及排名；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时应当同时公告中标投标人和未中标投标人的评审总得分及排名。鼓励发布中标结果公告时加大评审过程公开力度，但发布内容不得涉及国家秘密和商业秘密。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人与中标投标人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标投标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

25.6政采贷

政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：

（一）融资申请。有融资需求的投标人取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。中标投标人可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。

（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求投标人有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，投标人与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。

（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与投标人签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与投标人签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与投标人签订委托担保合同。

（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向投标人发放贷款。

（五）按期还款。投标人获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。

（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。

注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。

对于列入《政府采购信用白名单》的投标人，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单投标人获得信贷时长进一步缩短。

投标人中标后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：

1.有贷款需求的投标人可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）

2.合作银行咨询办理

| 银行名称 | 联系电话 | 最高授信金额 | 最长授信期限 | 最低利率 | 流程简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设银行 | 13077729988 | 最高3千万 | 1年 | 4% | 开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。 |
| 中国银行 | 0779-3997084 | 最高1千万 | 3年 | 1.93% | 在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。 |
| 兴业银行 | 0779-3158330 | 最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%） | 1年 | 3.70% | 全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。 |
| 工商银行 | 0779-3050645 | 最高1千万且不超过合同金额70% | 货物类1年 服务类3年 工程类5年 | 3.45% | 为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。 |
| 国民村镇银行 | 0779-2668801 | 最高500万 | 5年 | 2.80% | 银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款 |
| 桂林银行 | 18577993959 | 最高1千万 | 1年 | 3.45% | 线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。 |
| 中小微商务服务公司 | 19907799988 |  |  |  | 具体业务可电话咨询。 |

注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。

26. 履约保证金

26.1拟签订的合同文本要求中标投标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。中标投标人的投标保证金可转为履约保证金。鼓励根据项目特点、投标人诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例，对于需要收取保证金的政府采购项目，政府采购信用白名单投标人可以免于缴纳保证金，降低信用白名单投标人参与政府采购活动成本。鼓励和支持投标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

履约保证金收取银行账户

开户名称：

开户银行：

银行账号：

26.2积极推广电子保函，支持投标人使用电子保函替代保证金。投标人可登录广西政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、投标人在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，投标人自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

26.3履约保证金的退还。验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。

26.4履约保证金不予退还情形：（1）中标投标人未能全部履行政府采购合同的；（2）采购文件规定的其他情形。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的50%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、投标人诚信等因素，可以要求投标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

投标人可登录广西政府采购云平台前台大厅选择金融服务 -【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十、代理费用的收取标准和方式

31.代理费用的收取标准和方式（适用于有权收取代理费用的采购代理机构）

31.1采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由中标投标人一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

31.2采购代理费收取标准：

☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 / ）为计费额，按代理服务收费标准（☑货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮  15  %/□收费基准价格上浮 /  %）收取。

□固定采购代理收费。

31.3采购代理费收取银行账户

开户名称：广西科联招标中心有限公司北海分公司

账    号： 45050165510109188888

开户行名称：中国建设银行股份有限公司北海北部湾东路支行

31.4 采购代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5％＝1.5万元

（200－100）万元×1.1％＝1.1万元

合计收费＝（1.5+1.1）*0.85＝2.21（万元）

# 第三部分  采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的有效期内节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

2.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3.列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，具有经具备资格的机构进行的安全认证合格或者安全检测。

1）招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性（关键性）的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）“◆”的条款为本次采购的重要技术参数、技术性能、配置。

3）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求，“无偏离”指投标设备的技术参数满足招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

4）本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

5.投标人投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出。若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。

6.投标人应承诺投标文件中提供的证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。

7.最高限价：1分标：人民币180万元；2分标：人民币185万元；3分标：人民币190万元；4分标：人民币150万元；5分标：人民币458.65万元，其中（1）重症电动病床3张：人民币20.25万元；（2）有创呼吸机2台：人民币58万元；（3）重症床旁插件式高端监护仪（具备转运监护模块）3台：人民币36万元；（4）8通道输注泵站3台：人民币30万元；（5）高端床旁呼吸机2台：人民币84万元；（6）连续性血液净化装置1台：人民币40万元；（7）病人监护仪（带中央监护系统）4台：人民币18.4万元；（8）肺功能仪1台：人民币15万元；（9）生物显微镜1台：人民币14万元；（10）气压喷液仪（无针水光）1台：人民币27万元；（11）动脉硬化检测仪1台：人民币14万元；（12）气囊式体外反搏系统1台：人民币32万元；（13）全自动血液分离系统1台：人民币70万元；6分标：人民币167万元，其中（1）下肢机器人（下肢外骨骼机器人）1台：人民币158万元；（2）康复训练床（PT电动训练床）3张：人民币9万元；7分标：人民币211.2万元，其中（1）体能训练设施设备1套：人民币90万元；（2）中低频电刺激治疗仪10台：人民币65万元；（3）情景式教育训练设施设备1套：人民币43万元；（4）PT电动训练床2张：人民币13.2万元。投标人的投标报价或单项报价超过采购预算或单项预算的，将导致其投标被拒绝。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业*。

- 1分标：高清腹腔镜（4K荧光内窥镜摄像系统）

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 参数要求 | 医疗器械管理分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清腹腔镜（4K荧光内窥镜摄像系统） | 1台 | ▲一、设备用途、性能特点 本系统可作为4K白光超高清腹腔镜使用，同时与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像。 二、主要技术参数 ◆（1）支持4K图像输出分辨率≥3840×2160和4096×2160P。 ◆（2）摄像系统荧光灵敏度≤0.1ug/ml，对微小病灶和残余病灶进行侦测。 ◆（3）摄像系统白光最小照度≤0.3Lux。 ◆（4）摄像系统荧光穿透深度≥10mm，协助对组织下病灶进行探测，使肿瘤切除更完整、安全，降低手术复发率。 ◆（5）具有8倍电子放大功能，放大倍数多档可调。 （6）白光图像水平分辨率≥2500线，原始荧光图像水平分辨率≥1100线。 ◆（7）白光图像垂直分辨率≥2500线，原始黑白荧光图像垂直分辨率≥1100线。 （8）摄像头的相对畸变≤1%。 （9）摄像头重量≤215g，减少医师握持压力。 ◆（10）摄像头平均温升≤6°，最大温升≤7°，避免过热。 （11）摄像头支持邻苯二甲醛浸泡消毒，消毒次数≥500次。 （12）摄像头防水防尘等级等于或优于IPX8，支持低温等离子灭菌。 ◆（13）冷光源灯泡寿命≥60000小时。 ◆（14）冷光源输出总光通量≥2000lm，显色指数≥93%。 （15）气腹机使用寿命≥10年。 ◆（16）气腹机最大流量：≥45升/分。 （17）整机质保不少于3年。 三、一般技术参数 （1）场景模式≥8种，包括：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、纤维镜、自定义模式。 （2）主机内置4K刻录功能，H.265和H.264编码，BT.2020和BT.709色彩空间，满足不同播放设备的播放需求。 ◆（3）主机具有自动识别烟雾功能，连接同一品牌气腹机，无需人工干预快速响应后排气除烟。 ◆（4）USB接口≥4个，其中USB2.0×2个，USB3.0×2个，可连接脚踏板、打印机、U盘、移动硬盘等。 （5）主机静态图像宽容度的标称值≥450。 ◆（6）气腹机支持最大排烟流量≥14L/min。 ▲四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 4K荧光内窥镜摄像系统主机; 1台. 2; 4K荧光摄像头; 1套. 3; 医用内窥镜冷光源; 1台. 4; 32寸4K医用显示器; 1台. 5; 气腹机; 1台. 6; 导光束; 1根. 7; 腹腔内窥镜(含消毒盒); 2根. 8; 医用台车; 1台. | - Ⅱ |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于36个月。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内采购人向中标人支付中标金额的30%，剩余中标金额的70%验收及格后后一年内支付（验收后，采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。 3.免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。如有需要时中标人免费提供医院信息系统对接的接口转换装置。 4.设备生产时间：乙方提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 5.承诺提供保修服务须原厂保修。 6.中标人提供24小时365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 7.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 8.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 9.在保质期满后，中标人应提供备件和维修服务。 |  |  |
| 质量要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。 7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 |  |  |
| 包装方式 |  | 中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。 |  |  |
| 投标人资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 资料证明 文件 |  | 1.投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 ▲2.采购需求中的医疗器械产品，属于Ⅱ类医疗器械，投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件，投标人不是生产厂家的还须提供产品生产厂家的营业执照、医疗器械生产许可证复印件。 |  |  |
| ▲其他要求 |  | 在供货时，中标人为经销商的须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件，且备案凭证上面的经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | ▲1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、装饰装修、调试、培训、保修费等成本、税金及利润； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 本标项产品 已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |

## 2分标：4K荧光内窥镜摄像系统

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 参数要求 | 医疗器械管理分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K荧光内窥镜摄像系统 | 1台 | 一、设备用途、性能特点 用于诊断生殖器疾病、消化道疾病、泌尿系统疾病、肝胆疾病、胃肠道疾病等，比如可以检查出肾结石、肾囊肿、膀胱结石、输尿管结石、膀胱癌、子宫肌瘤、卵巢囊肿等疾病。与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供照明及实时的可见光影像及近红外光影像。 二、主要技术参数 1.主机 （1）感光器件数量：≥4个CMOS，可同时接收白光（RGB分量）和近红外光。 （2）近红外传感器：独立的近红外传感器，具有荧光专用成像芯片，荧光清晰度高。 （3）感光器件集成形式：一体化CMOS感光器件，分光棱镜数量≤1。 （4）镜头：配备光学变焦镜头，超大变焦范围，光学变焦倍数≥2.5。 （5）按键：摄像头功能按键数量≥4，设置好后可实现七个功能，可通过摄像头按键快速实现如下操作：开关白光和荧光光源、一键白平衡、录像、拍照、图像模式切换（白光模式/荧光模式）、窗口模式切换（单屏/多屏切换）、菜单及参数设置（亮度调节、镜像翻转、图像放大）。 （6）安全等级和防护等级：I类、CF型，可应用于心脏，符合最高等级电气安全要求摄像头防水密封设计，可低温等离子消毒。 （7）触控屏设计：≥7英寸触控屏设计、可视化操作更便捷，可在触控屏上实现科室选择、白平衡、录像、保存图片、血管增强、荧光增强、图像放大、图像翻转、图像冻结等功能。 （8）输出分辨率：可分别输出4K视频信号（≥3840*2160P）和全高清视频信号≥1920*1080P，逐行扫描，宽高比为16：9。 （9）输出接口：主机具备U盘录像功能即插即用，数字化视频输出端口至少需包含4路12GSDI、2路高清DVI、2路3G SDI、1路HDMI4K输出信号，可支持五路4K信号同时输出，多显示器同步显示，支持同步转播。 （10）窗口模式：≥2种，支持单屏MIX、单屏IR。 （11）图像模式：图像显示模式≥5种：包含彩色白光模式、暗荧光模式、原始黑白荧光模式、彩色荧光模式，可使用脚踏开关切换彩色模式和荧光模式。 （12）荧光技术：高亮彩色荧光成像技术（荧光成像时完全不影响背景的白光图像质量，荧光成像时背景不会变暗）。 （13）荧光颜色：≥3种荧光颜色，包括：绿色、蓝色、黄色。 （14）荧光颜色自定义：支持荧光颜色自定义，自定义荧光颜色≥256种。 （15）场景模式：场景模式≥9种；具备肝胆外科、妇科、胸外科、胃肠外科、甲乳腺外科、儿科、骨科、耳鼻喉科及自定义专科模式。 （16）血管增强：血管增强级别≥256级，具备一键血管增强功能专有血管增强算法，突出显示组织、血管等细节和轮廓。 （17）荧光增强：具有一键荧光增强功能，荧光增强级别两级，突出显示微小病灶以及极细的淋巴。 （18）亮度调节：具有亮度调节功能，亮度调节级别≥256级。 （19）饱和度调节：具有饱和度调节功能，饱和度调节级别256级。 （20）红饱和度调节：具有红饱和度调节功能，红饱和度调节级别256级。 （21）蓝饱和度调节：具有蓝饱和度调节功能，蓝饱和度调节级别256级。 （22）消光度调节：具有消光度调节功能，消光度调节级别64级。 （23）消光区域调节：具有消光区域调节功能，消光区域调节级别6级。 （24）锐度调节：具有锐度调节功能，锐度条件级别32级。 （25）增益调节：具有增益调节功能，增益调节级别6级。 （26）伽马调节：具有伽马调节功能，伽马调节级别256级。 （27）荧光亮度调节：具有荧光亮度调节功能，荧光亮度调节256级。 （28）荧光增益调节：具有荧光增益调节功能，荧光增益调节43级。 （29）荧光融合增益调节：具有荧光融合增益调节功能，荧光融合增益调节64级。 （30）荧光融合度调节：具有荧光融合度调节功能，荧光融合度调节256级。 （31）色调切换：3种色调一键切换：标准色调、冷色调、暖色调。 （32）曝光控制：专有自动曝光控制算法，图像亮度实时自动调整。 （33）荧光融合：专有荧光融合算法，实时像素级高精度融合，精确显示病灶边界。 2.冷光源 （1）双光源：双光源设计，具有可见光和近红外光两种光谱冷光源和摄像系统同厂家、同品牌。 （2）触控屏设计：采用≥7英寸触控屏，可视化便捷操作，可在触控屏上实现光源开关、亮度调节。 （3）可见光色温：纯白LED，色温5000～7000K，连续光谱。 （4）可见光显色指数：显色指数≥90。 ▲（5）激发光波长：≤790nm 发热量低（波长越小发热量越低，越安全）3R类医用激发光源，保证使用者和患者全性。 ▲（6）激发光精度：≤±5nm。 （7）连续激发光谱：连续发光式激发光谱（非脉冲输出式）。 （8）白光光通量：光通量≥1600lm。 （9）光源亮度调节：白光亮度可调：≥9档可调，激光亮度可调：≥9档可调。 （10）光纤联控：不插光纤或者光纤松动时，自动保护功能开启，中断光源输出，保护使用者不被意外照射。 （11）使用寿命：光源采用LED发光，LED使用寿命≥30000小时，终身无需更换灯泡。 （12）导光束类型：荧光专用高通量玻璃纤维导光束，带防护铠甲。 （13）导光束规格：长度≥300cm，通光孔径≥4.8mm，可同时传输可见光和近红外光。 （14）导光束接口：通用导光束接口，可兼容2～6.5mm直径导光束。 （15）导光束数量：可根据用户需求配置。 （16）导光束防护：防水密封设计，可低温等离子灭菌。 （17）外置接口：提供医用脚踏开关操作接口。 3.镜子 （1）光学特点：超高清双光谱内窥镜，可同时传输白光和荧光影像，可同时接收可见光和近红外光，近红外光增透设计，高效导光。 （2）视向角：30°。 （3）工作直径：10mm。 （4）工作长度：≥332mm。 （5）数量：2根。 （6）消毒灭菌：高温高压、低温等离子、浸泡。 三、一般技术参数 1.显示器 （1）显示器类型：专业医用液晶图像显示器。 （2）屏幕：屏幕尺寸≥32英寸，IPS硬屏。 （3）分辨率：1920×1080P/3840×2160P，逐行扫描，无频闪，画面更稳定。 2.气腹机及台车 （1）台车类型：内窥镜摄像系统专用医疗台车，带显示器支臂旋转、高低、俯仰全自由度调节，静音脚轮。 （2）最大流量：≥40L。 （3）加热功能：支持。 （4）压力监测功能：支持。 （5）全自动排烟系统。 3.高频手术系统 （1）≥7英寸彩色触摸屏。 （2）最大切割功率≥400W。 （3）最大凝血功率≥200W。 （4）≥8种电流工作频率，满足所有个性化手术需求。 （5）极器械接口：≥2组，各类型单极器械均可连接至2组中的任意1组，连接无受限。 （6）双极器械接口：≥1组。 （7）出厂预设：≥15组手术程序。 （8）单极电切：≥5种。 （9）单极电凝：≥6种。 （10）双极电切：≥2种。 （11）最大功率：≥120W。 4.可视人流装置 （1）适用范围：可与内窥镜影像工作站配套使用，适用于对妊娠早期的胚胎组织观察和吸引。 （2）组成：摄像头舱 、摄像头、吸引口、手柄、吸引管接头、吸引管管体、USB接口。 （3）光学技术参数： （4）成像色彩：彩色。 （5）输出图像的像素：≥720×480。 （6）工作距离（有效景深）：1mm～10mm； （7）分辨率：≥81p/mm (1～10mm范围内)。 （8）视场角：70°，偏差小于-5%，上限不计； （9）照明方式：白光LED； （10）照度：≥15001x。 （11）光源显色指数Ra≥80。 （12）光源色温：4500k≤Tc≤6600k。 （13）芯片光学尺寸：1/18； （14）芯片工作电压：3.3VDC； （15）防进液等级：吸引管插入部分防水等级同等于或优于IPX7； （16）可视吸引管工作长度：170±10mm。 5.整机质保不少于3年。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 4K内窥镜荧光摄像系统; 1台. 2; 4K荧光摄像头; 1个. 3; 4K内窥镜用冷光源; 1台. 4; 高通量导光束; 1条. 5; 4K荧光胸腹腔内窥镜; 1支. 6; 4K白光内窥镜; 1支. 7; 32寸液晶监视器; 1台. 8; 高频手术系统; 1套. 9; 可视人流手术装置; 1台. 10; 气腹机; 1台. 11; 高端专业医用台车; 1台. 12; 专用消毒盒; 2个. 13; 刻录U盘; 1个. | Ⅱ |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于36个月。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内采购人向中标人支付中标金额的30%，剩余中标金额的70%验收及格后后一年内支付（验收后，采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。 3.免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。如有需要时中标人免费提供医院信息系统对接的接口转换装置。 4.设备生产时间：乙方提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 5.承诺提供保修服务须原厂保修。 6.中标人提供24小时365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 7.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 8.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 9.在保质期满后，中标人应提供备件和维修服务。 |  |  |
| 质量要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。 7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 |  |  |
| 包装方式 |  | 中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。 |  |  |
| 投标人资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 资料证明 文件 |  | 1.投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 ▲2.采购需求中的医疗器械产品，属于Ⅱ类医疗器械，投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件，投标人不是生产厂家的还须提供产品生产厂家的营业执照、医疗器械生产许可证复印件。 |  |  |
| ▲其他要求 |  | 在供货时，中标人为经销商的须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件，且备案凭证上面的经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | ▲1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、装饰装修、调试、培训、保修费等成本、税金及利润； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 本标项产品 已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |

## 3分标：彩色超声诊断设备

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 参数要求 | 医疗器械管理分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断设备 | 1台 | 一、设备用途、性能特点 主要用于腹部、妇产、心血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、儿科、腔内、介入、肛肠等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具备持续升级能力，可以满足临床应用需求的拓展。 二、主要技术参数 1.≥23英寸宽屏高分辨率监视器，分辨率≥1920×1080，具备自由臂设计，可实现上下左右多方位调节。 ▲2.具有智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 3.具有数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元。 ▲4.具有解剖M型技术，可360°旋转取样线角度及任意移动位置，图像冻结前后均可取M型，M型取样线≥3条，支持凸阵、线阵、相控阵探头。 ▲5.具有数字化连续多普勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头。 6.具有自适应成像技术，智能化滤波解析，抑制图像斑点噪声，可分级调节≥8级。 7.具备自动声速校正功能，可对组织差异进行自动识别并调整。 8.具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野。 9.具备增强血流成像技术，高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息。 ▲10.具备二维立体血流成像技术，通过对二维彩色多普勒进行立体渲染，增强血流边界的显示及可视化效果，可以彩色血流、彩色能量、高精细血流、超微细血流联合使用。 11.具备多普勒频谱自动分析功能：包括实时自动包络和冻结后自动包络、分析、计算。 12.具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能、慢放倍率可实时调节、慢放速度可达原速度1/10。 13.具备实时双多普勒同步智能追踪取样技术，≥三种模式可选，PW&PW、TDI&PW、TDI&TDI，支持凸阵、线阵、相控阵探头，无需启动测量按键，自动获得E/e’测量分。 ▲14.具备实时组织弹性成像功能。具有应变比值定量分析，可进行任意两个区域间应变比的计算，具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像，具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量，支持凸阵、线阵、腔内、双平面、环扫等探头。 ▲15.具备造影谐波成像功能，具有双时间计时器，具有造影时序彩色编码成像技术，根据造影剂灌注时间进行彩色编码，单一平面内用不同颜色显示各组织间造影剂时序差别，具有实时微血管造影成像功能。 16.具有减影成像功能，有至少5种方式显示减影，可以通过对分析帧范围内的减影图像着色重叠图像，在时间单位内可以显示多种颜色的叠加，提供了不同时相不同造影图像的对比分析。 ▲17.双幅造影模式下支持双穿刺引导功能，并同步显示穿刺针进入深度数值，造影技术支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵及腔内探头，可满足临床对于腹部、妇产、乳腺、心室腔、前列腺等需求。 三、一般技术参数 1.产科测量与分析：包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数等。 2.具备专业卵泡测量软件包。 3.具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序。 4.具备专业乳腺测量软件包。 5.主机硬盘≥1TB，电影回放单元≥63500帧。 6.操作面板具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸。 ▲7.可任意互换电子探头接口：至少激活4个。 8.系统动态范围≥314dB。 9.B、D、M兼用：凸阵：B/PWD，B/M 、线阵：B/PWD，B/M、相控阵：B/PWD，B/M。 ▲10.探头工作频率范围：凸阵：频率1～6MHz、相控阵：频率1～5MHz、线阵：频率5～18MHz、微凸阵：频率2～10MHz，扫描角度≥180°。 11.最大扫描深度≥40cm。 12.发射方式：复合脉冲发射器，可编程的脉冲波形调制发射。 13.接收方式：多重高速数字化波束形成器。 14.数字式声束形成器：数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12-bit。 ▲15.增益调节：B、M、D可独立调节，TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，实时及冻结后均可调。 16.成像速率：凸阵探头，全视野，18cm深，二维帧频≥62帧/秒，相控阵探头，全视野，18cm深，二维帧频≥100帧/秒。 17.频谱多普勒：显示模式：脉冲波多普勒PWD，包括高频脉冲HPRF；双多普勒Dual Gate Doppler，多普勒频率可视可调D。 18.最大测量速度：PWD正向或反向血流速度≥9.9m/s，CWD正向或反向血流速度≥16m/s。 19.最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）。 20.取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调。 21.显示位置调整：线阵扫描感兴趣区的图像范围-30°～+30°。 22.整机质保不少于5年。 四、产前超声智能诊断系统 ▲1.要求具备产筛超声动态质控管理功能。 ▲2.提供标准切面智能引导和实时捕获功能。 ▲3.支持胎儿生长指标智能识别和测量功能。 ▲4.提供早孕/中孕/晚孕的筛查胎儿系统结构辅助筛查。 ▲5.提供早孕/中孕/晚孕的国家指南规定的各级胎儿筛查切面清单和图像标准量化评估功能。 ▲6.具备胎儿多发畸形诊断思路引导、图文资料等知识图谱模块。 ▲7.具备胎儿常见畸形异常提示功能。 ▲8.支持一键智能结构化报告。 ▲9.具有示教培训功能，实现医生培训加速并反馈切面问题。 ▲10.支持与院内PACS工作站和各款彩超机型号对接，图文资料可实时传输到工作站。 ▲11.可支持妇幼保健相关的横向模块拓展（如智能妇科盆底、新生儿保健等）。 12.影像智能实时分析： （1）标准切面智能引导：基于国家指南及专家共识对标准切面的要求，可以实时智能监测全孕期标准切面，自动捕获标准切面，并提供切面参考图实时引导操作者获取更标准切面。 （2）切面自动识别捕获：遵循指南，自动识别并捕获早孕的≥12个标准切面，中孕早期的≥17个标准切面，中孕三级产前筛查的≥40个标准切面，中晚孕的≥11个标准切面以及相关解剖结构。 （3）胎儿生长指标自动识别及测量：基于自动识别相应的标准切面，实现胎儿双顶径、头围、腹围、股骨及肱骨长度等不少于14个参数的自动测量，进行胎儿生长发育状况评估。 （4）早孕期NT、中孕早期NF辅助筛查：提供胎儿颈项透明层（NT）和胎儿颈后皮层厚度（NF）自动识别及自动测量。 （5）胎儿心脏数据自动测量：可实现自动识别胎心相关的标准切面和解剖结构，提供心轴角、房室长短径等不少于13个胎心参数自动测量。 （6）胎儿异常检测：实时智能化识别并提示指南要求的重大胎儿畸形和胎儿中枢神经系统异常，提供唇腭裂、无脑畸形、脐彭出等不少于5种胎儿异常提醒。 （7）知识图谱模块：提供多种胎儿畸形、超声软指标和胎儿遗传综合征（累计不少于50种）的胎儿多发畸形图文教科、诊断思路引导及产前咨询指引功能。 （8）量化质控评分：根据国家指南，按临床解剖结构和对应图像质量因素进行百分制的标准切面量化评分，实现直观的实时切面质控结果可视化。 （9）生长曲线与孕周估计：提供HADLOCK、LEUNGE等多种计算方式智能推算孕周和胎儿体重。 （10）末日月经输入：新建病例时支持末次月经输入，便于得到孕妇实际孕周。 （11）支持切面自定义和识别模式选择：提供各级筛查的标准切面自定义，医生可根据扫查习惯配置智能产筛切面列表，同时提供简单、中等或严格等多种智能识别模式。 （12）生成产前超声检查报告：遵循指南报告书写规范，一键自动生成带测量结果（参考值区间）、超声提示和超声所见的智能产前超声检查报告。 五、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 彩色超声诊断设备（1套）; 主机; 1台. 探头; 4个（分别为电子凸阵腹部探头一个、相控阵探头一个、超宽频线阵探头一个、超宽频经阴道凸阵探头一个）. 2; 产前超声智能诊断系统（1套）; AI主机; 1套[CPU核心数≥4；具备集成显卡（支持1024*768以上分辨率）或独立GPU；内存：DDR5≥16G；硬盘≥SSD 512G]. 显示屏; 1套（15.6英寸触摸液晶显示器、分辨率≥1920*1080）. | Ⅱ |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于60个月。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内采购人向中标人支付中标金额的30%，剩余中标金额的70%验收及格后后一年内支付（验收后，采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。 3.免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。如有需要时中标人免费提供医院信息系统对接的接口转换装置。 4.设备生产时间：乙方提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 5.承诺提供保修服务须原厂保修。 6.中标人提供24小时365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 7.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 8.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 9.在保质期满后，中标人应提供备件和维修服务。 |  |  |
| 质量要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。 7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 |  |  |
| 包装方式 |  | 中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。 |  |  |
| 投标人资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 资料证明 文件 |  | 1.投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 ▲2.采购需求中的医疗器械产品，属于Ⅱ类医疗器械，投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件，投标人不是生产厂家的还须提供产品生产厂家的营业执照、医疗器械生产许可证复印件。 |  |  |
| ▲其他要求 |  | 在供货时，中标人为经销商的须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件，且备案凭证上面的经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | ▲1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、装饰装修、调试、培训、保修费等成本、税金及利润； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 本标项产品彩色超声诊断设备已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |

## 4分标：全自动生化分析仪

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 参数要求 | 医疗器械管理分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 1台 | 一、设备用途、性能特点 主要应用肝功能、肾功能、血脂、血糖、心肌酶等生化项目的检测。分析速度≥4000测试/小时（不含电解质），电解质速度≥600测试/小时，可容纳样品数量≥400个，要求是全开放试剂通道。 二、主要技术参数 1.分析速度≥4000测试/小时（不含电解质），电解质速度≥600测试/小时。同时测定项目≥70项（不含电解质），可进行模块扩展。 2.不得封闭试剂系统，试剂完全开放，试剂位≥100个以上。 3.具有永久性玻璃反应杯或塑料杯。 4.最小加样量体积≤1.5μL（0.1μL步进），最小总反应体积≤80μL，最大总反应体积≥285 μL。 5.具有急诊测试能力的随机进样全自动生化分析系统。 6.轨道式进样，常规样本与急诊样本均拥有完全独立的轨道，急诊样本随到随做。可同时容纳样本数量≥400个。 ◆7.至少标准配备1套电解质模块检测电极。 三、一般技术参数 1.样本质量分析：能进行脂血、溶血、黄疸指数分析。 2.检测样本类型：血清、血浆、尿液和其他体液。 3.分析类型：终点法、速率法、固定时间法和间接离子选择电极法（ISE）。 4.分析方法：比色法、比浊法、乳胶凝集法、均相酶免疫分析法、间接离子选择电极法（ISE）。 5.样本管：可使用原始样本管、分样样本管、可嵌套微量样本杯等，支持双向通信，能进行全条码扫描。 6.操作与维护：操作平台要求简单易用，可触摸，每日维护时间不超过3分钟。 7.提供连接LIS系统的电脑，承担连接LIS系统相关费用。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 配置报告电脑（性能同等于或优于i5 CPU+≥8G内存）; 1台. 2; LIS系统双工通讯及解码; 1套. | Ⅱ |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内采购人向中标人支付中标金额的30%，剩余中标金额的70%验收及格后后一年内支付（验收后，采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。 3.免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。如有需要时中标人免费提供医院信息系统对接的接口转换装置。 4.设备生产时间：乙方提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 5.承诺提供保修服务须原厂保修。 6.中标人提供24小时365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 7.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 8.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 9.在保质期满后，中标人应提供备件和维修服务。 |  |  |
| 质量要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。 7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 |  |  |
| 包装方式 |  | 中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。 |  |  |
| 投标人资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 资料证明 文件 |  | 1.投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 ▲2.采购需求中的医疗器械产品，属于Ⅱ类医疗器械，投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件，投标人不是生产厂家的还须提供产品生产厂家的营业执照、医疗器械生产许可证复印件。 |  |  |
| ▲其他要求 |  | 在供货时，中标人为经销商的须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件，且备案凭证上面的经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | ▲1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、装饰装修、调试、培训、保修费等成本、税金及利润； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 本标项产品 已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |

## 5分标：重症电动病床等一批医疗设备

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 参数要求 | 医疗器械管理分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症电动病床 | 3张 | 一、设备用途、性能特点 具有电动调节整体平衡升降、床体前、后倾斜，背部升降，腿部曲、伸升降等功能。通过对床体升降调节以达到不同高度的护理要求，通过对背部与腿部调节的改变，实现不同形体的坐、卧姿态，防治压疮同时以满足患者不同情况的血流动力学需求，且具备紧急CPR等重症监护室特有的床体功能，能配合临床治疗的需求。 二、主要技术参数 1.最低安全高度警示，当床降至最低位时，背板部液晶角度显示器的背景灯光会变成绿色，提示医护人员床已处于最安全高度。 2.电机双立柱式整体升降设计。 3.背板自动回退功能，当背板抬升时同步向床头回退≥11cm,减少患者骶骨部位的压力和剪切力，最大程度预防压疮的发生。 4.一键式背板抬升至30°电动按钮。 三、一般技术参数 1.病床外径尺寸：长≥2200mm；宽≥990mm。 2.病床高度调整范围：395mm～775mm。 3.背板调节范围：≥60°。 4.大腿板调节范围：≥30°。 5.小腿板调节范围：≥20°。 6.头低脚高位/头高脚低位最大倾斜角度：≥16°。 ◆7.一键式背板抬升至30°电动按钮。 8.一键式电动心脏椅体位，改善患者呼吸，同时有利于引流。 9.一键式电动背膝联动半躺位体位。 10.在床尾部设有可收缩式床单搁架，亦可用于放置护士主控面板。 ◆11.配有四种操控方式： - （1）背板部两边侧护栏内侧／外侧内嵌式控制面板。 - （2）具有有线手持控制器。 - （3）具有脚踏控制器。 - （4）具有护士主控制面板。 12.最大承重：≥250kg ◆13.配有辅助离床功能键，该按钮整合于侧护栏外侧护栏上，可帮助患者自己操作床面抬升的同时支持患者双足着地。 ◆14.床头侧护栏高度固定不变，当床升至最高位时，无需拆卸床头侧护栏，易于医生快速对患者进行诊断检查及紧急气管切入插管手术。 ◆15.两侧护栏采用气压弹簧设计，具有静音缓降功能，护栏降下时减速、安全、无噪音、平滑，避免打扰患者。侧护栏升起下降需要小于6.5cm水平距离，节省病床摆放所需的空间。 16.需按动安全功能启动键，才可启用控制面板的各项功能，如果停止操作时长3分钟以上，控制面板将自动锁定，以避免患者或医护人员因面板按键的意外操作而发生危险。 ◆17.标配有蓄电池，在床的转运过程中也可操控其所有电动功能。 ◆18.标配一个可升降式输液杆。 19.采用双脚轮设计，脚轮直径：≥150mm。 ◆20.两段式全护栏设计，两段侧护栏包围整床长度，确保病人最大安全。 21.可手动延长床面长度，可在床尾延伸≥32cm。 22.3段式脚刹控制：四轮全开；锁住一轮（方向轮）；四轮全锁。脚刹可从转运床的四边控制，便于医护人员的操作。 23.配有刹车报警系统，电源接通后，当病床处于未刹车状态时，病床将自动发出警报讯号。 24.标配脚踏控制器，可控制床的升降及一键式脚踏检查体位（床调节至水平体位的同时床升至最高位）。 25.液晶背板调节角度显示器，床体头高脚低角度显示器。 26.床体四角配有防撞轮，降低运动过程中撞击给病人带来的影响。 27.配有背板部手动CPR和整床电动CPR，电动CPR将床调节至水平原始体位的同时将床降到最低位，便于心肺复苏的操作。 28.配有床底夜灯，便于夜间患者下床照明。 29.侧护栏高度≥405mm，确保病人的最大安全性。 30.配置中央第五轮，使转运床在狭小的空间内可原地360°旋转。 ◆31.最低安全高度警示，当床降至最低位时，背板部液晶角度显示器的背景灯光会变成绿色，提示医护人员床已处于最安全高度。 ◆32.电机双立柱式整体升降设计，易于清洁，在病床升降过程中保证了最大的稳定性和安全性。 ◆33.背板自动回退功能，当背板抬升时同步向床头回退≥11cm,减少患者骶骨部位的压力和剪切力，最大程度预防压疮的发生。 34.背板下方设有X光片插片盒，背板部床板透X光。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 双立柱结构床体; 1套. 2; 防水防褥疮床垫; 1套. 3; 带安全锁的床头和床尾护栏; 1套. 4; 带操控键以及液晶荧光角度指示器的全包围两段式护栏; 1套. 5; 背板倾斜自动回退功能; 1套. 6; 刹车报警系统; 1套. 7; MobiLift离床功能键; 1套. 8; 病床长度手动延伸系统; 1套. 9; 中央第五脚轮; 1套. 10; ≥150mm脚轮，前后均可锁定; 1套. 11; 带照明灯的手持控制器; 1套. 12; 护理人员主控制面板; 1套. 13; 位于病床两侧的脚踏控制器; 1套. 14; 背板CPR手动控制手柄; 1套. 15; 可升降式输液杆; 1套. 16; 床头四角防撞轮; 1套. | Ⅱ |
| 2 | 有创呼吸机 | 2台 | 一、设备用途、性能特点 适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持；在术前术后病人的康复治疗中，能够提供高流量氧疗等无创呼吸治疗方式，为中低呼吸衰竭病人改善氧合提供更为舒适的治疗方式。 二、主要技术参数 1.气动电控呼吸机，并备有空气气源，即使在没有中央气源的情况下也可以正常使用。 2.具有智能同步技术，提高人机同步，具有单位理想体重输送的潮气量（TVe/IBW）的设置及监测功能。 3.集有创、无创与高流量氧疗功能为一体的呼吸机。 三、一般技术参数 （一）基本特征 1.采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1920*1080。 2.屏幕显示：至少5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 3.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 4.标配≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），可升级≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 5.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。 6.具备有创通气模式，无创通气模式，高流量氧疗功能。 7.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。 8.具备截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）。 9.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（≥134℃），以防止交叉感染。 ▲10.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，并能高温高压蒸汽消毒（≥134℃），以防止交叉感染。 ▲11.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示。具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。 ▲12.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示。 （二）呼吸模式及功能 1.标配模式：VC-A/C通气模式、PC-A/C通气模式、SIMV-VC通气模式、SIMV-PC通气模式、CPAP/PSV通气模式、窒息通气模式SIGH、双水平气道正压通气模式DuoLevel、压力调节容量控制PRVC、压力调节容量控制-同步间歇指令模式PRVC-SIMV、压力释放通气APRV、无创呼吸模式、自适应分钟通气量通气AMV。 2.其他功能：呼吸功监测、最大吸气负压监测、浅快呼吸指数监测、雾化、增氧、智能吸痰功能，NIF、内源性PEEP监测及P0.1监测。 ▲3.具有静态P-V环测量工具，帮助确定最佳PEEP值。 4.具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 5.具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。 ▲6.标配氧疗功能，具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。 7.标配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。 8.标配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。 9.具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能。 10.标配氧疗鼻导管（中）、NIV面罩（中号）、氧气空气起源软管（国标3M）、成人模拟肺、台车、F&P850/成人/重复性。 （三）设置参数 1.潮气量：20ml～4000ml。 2.呼吸频率：1～100/min。 3.吸气流速：6～180L/min。 4.SIMV频率：1～60/min。 5.吸/呼比：4：1～1：10。 6.最大峰值流速：180L/min。 7.吸气压力：1～100 cmH2O。 8.压力支持：0～100cmH2O。 9.PEEP：0～50 cmH2O。 10.压力触发灵敏度：-20～0.5cmH2O，或 OFF。 11.流速触发灵敏度：0.5～20L/ min，或 OFF。 12.氧浓度：21～100vol.%。 ▲13.呼气触发灵敏度：Auto, 1～85%。 14.叹息功能：有。 （四）监测参数 1.气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 2.每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测。 3.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量。 ▲4.呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测、驱动压等参数监测。 5.具有吸入氧浓度的监测。 6.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。 7.肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功监测。 8.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险。 9.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险。 10.可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录。 11.可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间。 （五）其他功能 1.具有锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。 2.能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 台车; 1台. 3; 三芯电源线; 1根. 4; 氧气气源软管（国标3M）; 1根. 5; 空气气源软管（国标3M）; 1根. 6; 成人模拟肺; 1个. 7; 湿化器; 1个. 8; 氧疗鼻塞导(中); 1根. 9; 机械臂; 1根. | Ⅲ |
| 3 | 重症床旁插件式高端监护仪（具备转运监护模块） | 3台 | 一、设备用途、性能特点 监护仪是监测危重病人的生命体征参数，保证时刻了解病人全面的生命体征，及时提醒医务人员，做好及时应对。重症科对监护仪的需求不仅仅是基础的六参数，需要更高的监测需求，像有创血压、后期可升级呼吸末二氧化碳、心排监测、肌松监测、意识深度、PICCO、转运监护模块等监测成为重症治疗的有效治疗评估手段。 二、一般技术参数 ▲1.模块化插件式重症监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，并支持后期升级8槽位辅助插件箱。 ▲2.≥15寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节。 3.采用无风扇设计，支持内置锂电池，供电时间≥2小时。 4.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 5.支持扩展独立显示屏。 6.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 7.3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。 8.支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析。 9.提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 10.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 11.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。 12.有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 13.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。 14.无创血压成人测量范围：25～290mmHg（收缩压），10～250mmHg（舒张压），15～260mmHg（平均压）。 15.无创血压小儿测量范围：25～240mmHg（收缩压），10～200mmHg（舒张压），15～215mmHg（平均压）。 16.无创血压新生儿测量范围：25～140mmHg（收缩压），10～115mmHg（舒张压），15～125mmHg（平均压）。 17.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测 18.支持双通道有创压IBP监测，支持升级不少于6通道有创压监测。 19.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 20.支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 21.支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换。 22.支持升级BIS监测模块，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。 ▲23.基本功能模块升级为一个独立的转运监护仪模块作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。 24.支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 25.大字体界面支持6个参数的设置和显示，具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 26.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 27.≥40个及以上参数≥120小时趋势表、趋势图回顾，4小时趋势表、趋势图回顾。 28.≥1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 29.具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能。 30.≥120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。 31.提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。 32.具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数，具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 33.整机质保不少于3年。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 主参数模块（转运模块）; 1个. 3; 锂电池; 1块. 4; 分体式心电主电缆组件; 1根. 5; 5导分体式导联线组件AHA按扣式; 1根. 6; 无内胆成人袖套; 1个. 7; 无创血压导气管; 1条. 8; 成人软指套血氧探头; 1根. 9; 血氧探头主电缆; 1根. 10; 心电电极; 1包. 11; 三芯电源线; 1根. 12; 使用说明书; 1本. 13; 设备保修卡; 1张. 14; 合格证; 1张. 15; 快速操作指南; 1张. 16; IBP附件包; 1个. 17; 2针 成人重复使用体表体温探头; 1个. 18; 2针 成人重复使用腔内体温探头; 1个. | Ⅲ |
| 4 | 8通道输注泵站 | 3台 | 一、设备用途、性能特点 输注泵能够提供精确的输液控制，使药物或营养溶液以准确的速度输送到目标位置。重症医护能够时时观察输液状态，即插即用的设计，重症医护移动泵时无需反复拔插电源线和紧固夹。 二、主要技术参数 1.输液泵支持输血功能。 2.整机质保不少于5年。 三、一般技术参数 （一）输液信息采集系统 1.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接。 2.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电。 3.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求。 （二）注射泵 ▲1.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%。 ▲2.速率范围：0.01～2300ml/h, 最小步进0.01ml/h。 3.预置输液总量范围：0.01～9999.99ml。 4.快进流速范围：0.01～2300ml/h，具有自动和手动快进可选。 5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 6.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。 7.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹。 8.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。 ◆9.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能。 10.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作。 11.具有全中文软件操作界面。 12.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。 13.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。 ◆14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色。 15.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。 16.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 17.压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg。 18.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。 19.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。 20.信息储存：可存储≥3500条的历史记录。 21.电池工作时间≥5小时@5ml/h。 22.防异物及进液等级等于或优于IP33。 （三）输液泵 1.支持输血功能。 2.支持临床常用输血管路，无需专用输血管路。 3.可升级肠内营养液输液功能。 4.输液精度≤±5%。 5.预置输液总量范围：0.1～9999.99ml。 6.快进流速范围：0.1～2300ml/h，具有自动和手动快进可选。 7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 8.全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开。 9.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。 10.9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能。 11.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作。 12.具有全中文软件操作界面。 13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。 14.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。 ▲15.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥10种以上颜色。 16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。 17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 18.压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg。 19.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。 20.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。 21.具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化。 ▲22.具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题。 23.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警。 24.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警。 25.信息储存：可存储≥3500条的历史记录。 26.电池工作时间≥5小时@25ml/h。 27.防异物及进液等级等于或优于IP33。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 注射泵; 7台. 3; 输液泵; 1台. | Ⅱ |
| 5 | 高端床旁呼吸机 | 2台 | 一、设备用途、性能特点 适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持；在术前术后病人的康复治疗中，能够提供高流量氧疗等无创呼吸治疗方式，为中低呼吸衰竭病人改善氧合提供更为舒适的治疗方式。 二、主要技术参数 1.采用≥18.5英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1920*1080。 2.标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度。 3.可同时监测气道死腔VDaw和肺泡通气量Vtalv等参数，可以监测容积二氧化碳图；可进行肺泡通气计算。 4.具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。 5.能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求。 三、一般技术参数 (一)基本特征 1.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 2.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 3.≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 4.气动电控呼吸机。 5.具备有创通气模式，无创通气模式、高流量氧疗功能。 6.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。 7.具备截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）。 8.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（≥134℃），以防止交叉感染。 9.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，并能高温高压蒸汽消毒（≥134℃），以防止交叉感染。 10.可同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行肺泡通气计算。 11.具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化 （二）呼吸模式及功能 1.标配模式：VC-A/C通气模式、PC-A/C通气模式、SIMV-VC通气模式、SIMV-PC通气模式、CPAP/PSV通气模式、窒息通气模式SIGH、双水平气道正压通气模式DuoLevel、压力调节容量控制PRVC、压力调节容量控制-同步间歇指令模式PRVC-SIMV、压力释放通气APRV、无创呼吸模式、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、CPRV通气模式。 2.其他功能其他功能：呼吸功监测、最大吸气负压监测、浅快呼吸指数监测、雾化、增氧、智能吸痰功能，NIF、内源性PEEP监测及P0.1监测。 ▲3.标配静态P-V环测量工具，帮助确定最佳PEEP值。 4.具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 5.具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。 6.标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度，具有氧疗计时功能。 ▲7.标配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。 8.标配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。 9.具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能 （三）设置参数 1.潮气量：20ml～4000ml。 2.呼吸频率：1～100/min。 3.吸气流速：6～180L/min。 4.SIMV频率：1～60/min。 5.吸/呼比：4：1～1：10。 6.最大峰值流速：180L/min。 7.吸气压力：1～100 cmH2O。 8.压力支持：0～100cmH2O。 9.PEEP：0～50 cmH2O。 10.压力触发灵敏度：-20～0.5cmH2O，或OFF。 11.流速触发灵敏度：0.5～20L/ min，或OFF。 12.氧浓度：21～100vol.%。 13.叹息功能：有。 （四）监测参数 1.气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 2.每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测。 3.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量。 4.呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 5.可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间、辅助压/时间波形呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。 6.实时监测压力-时间曲。 7.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。 8.肺的力学：吸气阻力、线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险。 9.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险。 10.可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录。 （五）其他功能 1.具有锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 2.能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 氧气气源软管（国标3M）; 1根. 3; 国标电源线; 1根. 4; 成人模拟肺; 1个. 5; 机械臂; 1个. 6; 台车; 1台. 7; 湿化器; 1个. 8; 湿化水罐; 1个. 9; NIV面罩（中号）; 1个. 10; 氧疗鼻塞导管(中); 1根. 11; 一次性细菌过滤器; 1个. | Ⅱ |
| 6 | 连续性血液净化装置 | 1台 | 一、设备用途、性能特点 主要用于急慢性肾功能衰竭、肾病综合征、急慢性心功能衰竭、充血性心衰、严重水肿、水电解质紊乱酸碱失、急性肺水肿、急性呼吸窘迫综合征、急性重症胰腺炎、各种药物、毒物中毒、肝衰竭、肝性脑病、败血症机感染中毒休克、挤压综合征/横纹肌溶解综合征、全身炎症反应综合征及脓毒血症、多器官功能障碍综合征。 二、一般技术参数 （一）主机 1.全中文引导式互动操作界面，具有图文操作指引。 ▲2.7泵（含一个肝素泵/钙泵），提供全面CRRT治疗方案。 ▲3.5个独立高精度电子秤（颜色标识），均配备LED彩灯，分别监控血泵，血泵前泵，置换液泵，透析液泵，废液泵和自动废液系统泵。 ◆4.4个夹管阀：2个用于治疗中前后稀释置换液的转换，使一个配套可以用于所有治疗模式。2个自动废液系统夹管阀用于切换两个废液泵，无间断泵出废液。 ▲5. 一体化整机和预连接管路，自动视觉检测配套部件安装是否到位，人体工程学设计。 6.防静电装置：使对心电监护的静电干扰降至最低；防除颤CF型应用部分。 ◆7.一体化条形码阅读器，自动识别配套型号、追踪配套使用情况，自动设定治疗设定范围。 （二）操作屏幕 1.≥15英寸彩色液晶触摸屏，配合内置智能软件便于使用。配合一站显示关键治疗数据（处方，流量，压力，抗凝等）。 2.快速自动预充程序，≤5分钟。上机自动视觉检测配套部件安装是否到位。 3.治疗历史屏实时显示总滤过量，置换液量，透析液量，血泵前液量和治疗时间，便于记录同时保证病人安全。 4.主界面连续显示所有治疗参数，包括以图形显示的压力值如，滤器压力降和TMP（跨膜压）。 （三）治疗模式 1.可选择的CRRT治疗方式： （1）连续静脉-静脉血液滤过（CVVH）。 （2）连续静脉-静脉血液透析（CVVHD）。 （3）连续静脉-静脉血液透析滤过（CVVHDF）。 （4）缓慢持续超滤（SCUF）。 2.开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗,包括血液灌流 （HP）、血浆置换（TPE）、吸附、EcmO等。 3.在不更换、不手动分离配套管路下实行： （1）前稀释CVVH/CVVHDF。 （2）后稀释CVVH/CVVHDF。 （3）前加后稀释CVVH/CVVHDF。 4.抗凝选择：无抗凝、肝素、枸橼酸/钙、奈莫斯他。 （四）流速范围 1.置换液速度：0～8000ml/h ；增量：10ml/h。 2.血液流速：10～450ml/min；增量：1ml/min。 3.透析液速度：0～8000ml/h；增量：10ml/h。 4.废液速度： 0～10000ml/h ，（置换液+透析液+血泵前补液+滤出液≤10000ml/h）。 5.血泵前泵（PBP）：0,10～4000ml/h,增量：2ml/h。 6.患者脱水：0,10～2000 ml/h；增量：5ml/h。 7.精确度：±10%。 （五）压力监测范围 1.输入压：-250～+450mmHg，精准度：±15mmHg。 2.回输压：-50～+350 mmHg，精准度：±5mmHg。 3.滤器前压：-50～+450 mmHg，精准度：±15mmHg。 4.废液压：-350～+400 mmHg，精准度：±15mmHg。 （六）液体控制 1.液体平衡秤：5个电子秤 （1）分别监测透析液、置换液、血泵前输液的使用和排出的废液量，以及自动废液系统的废液量。 （2）称重范围：0～11kg；精度：0～5200g±7.0g，5200～11000g±14.0g。 ◆2.直接静脉血液加温，避免产生气泡。 （七）报警及安全系统 1.具备4个独立检测压力传感器：滤器前压力传感器；废液压力传感器；血液入口压力传感器；血液回路压力传感器。 ◆2.8ml静脉壶，后置换模式无气-血界面。静脉壶液位传感器，自动维持液面高度。 3.软件智能调节废液泵转速，脱水量自动补偿功能，CRRT达成剂量为处方剂量99.8%以上。 4.自动废液系统，减少临床60%换袋工作量，每日治疗时间增加至少30分钟。 5.抗静电装置，避免对ECG（心电图）、监护仪的干扰，防除颤CF型应用部分。 6.自动回血，可预设回血量，回血速度，一键触控，液体管理更精准；可临时中断循环程序，以适合危重病人。 7.优化智能报警系统，配备报警解除的图文提示，提供自清除压力报警供临床参考。 8.漏血探测器；当废液流速低于5500ml/h时，Hct25%，漏血＞0.35 ml/min；当废液流速最高时，HCT 32%，漏血＞0.50 ml/min。 9.超声空气探测器：可探测单个容积≥20μl气泡。 ◆10.底座漏液探测器：漏液监测精度≤50ml。 ◆11.配备后备电源：电池充满电可维持治疗30分钟以上；断电模式下：血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，血泵前泵，肝素泵均运转。 12.新增手持扫描枪：可扫描配套、患者手腕ID条形码，一次性血液加温管路和自动废液收集配套和自动废液延长管。以确保患者与耗材，疗法匹配。 （八）耗材及管路安装 ▲1.使用一体化耗材：管路和滤器预连接避免污染，颜色标示易于安装，避免误操作，上机自动视觉检测配套部件安装是否到位。 ◆2.使用能吸附清除血液内细胞因子等炎症介质的滤器和管路配套，可以更好地进行无抗凝治疗，独有吸附内毒素配套耗材。 3.条形码阅读器：自动识别配套型号、追踪配套使用情况；自动设定治疗设定范围。 4.一体化预连接管路，全自动安装泵管、配套快速预冲和自检。 5.滤器与管路总容量58ml～189ml；减少影响病人血液动力学稳定性。 6.全血管路极大减少血液与空气接触，降低凝血风险，减少血液丢失，有效改善病人对治疗的耐受度。 7.可满足从小儿到成人不同年龄段的治疗模式。 8.处方保存功能，可一键调出已存处方，缩短上机时间。 9.无需增加其它设备/配件就可以使用枸橼酸或者肝素抗凝。 （九）加温器：一体化智能血液加温仪 ◆1.血液加温仪直接加热静脉血液，不受治疗流速影响，治疗中断期间加热不中断。可避免含碳酸氢盐液体加温引起的沉淀问题。 2.血液加温仪与主机系统联动控制。设定目标温度后，可依据参数变化自动调整回血温度，实现智能精准血液加温。 3.精确控制回血温度35～38℃，有助于降低连续性血液净化的低体温发生率。 4.设定目标温度后，可依据参数变化自动调整回血温度，实现智能精准血液加温。 （十）计算机网络接口 1.具备3个RS232接口，可实现远程故障处理及网络数据传输；宽带接口保障对网络的需要。 2.≥32GB容量的SDHC卡用于数据存储，存储器可记录≥10年的正常使用数据（每年≥1200小时）。 3.软件操作系统可升级。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 操作手册; 1本. 3; 血液加温仪; 1套. 4; 血液加温仪操作手册; 1本. 5; 加温器支架; 1套. 6; 主机电源线与加温仪电源线; 2根. 7; 秤调教套件; 1套. 8; 维修手册; 1本. 9; 血液加温仪维修手册; 1本. | Ⅲ |
| 7 | 病人监护仪（带中央监护系统） | 4台 | 一、设备用途、性能特点 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块；具有心律失常分析和ST段功能；具有监护、诊断、手术、ST模式；具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算；可为患者进行心功能、呼吸功能、血流动力学、液体平衡、组织灌注等全方位的生命信息监测和指导治疗，NIBP具有整点、序列等测量功能。 二、主要技术参数 （一）监护仪参数： 1.≥15英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率为≥1366*768，≥12通道波形显示。 2.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。 ◆3.支持中文手写、拼音、英文3种输入法。 4.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。 ◆5.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块。 6.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。 ◆7.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV，系统噪声≤25μv。 ◆8.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力＞106db；具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； ◆9.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等。 10.具有心率变异性分析功能。 11.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿。 12.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV～+2.5mV。 13.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms～800ms。 14.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面。 15.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导（选配）、PAWP（选配）、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等。 16.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能。 17.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。 18.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能。 19.可支持≥240小时趋势图/表、≥3000组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾。 20.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息。 21.支持临床辅助决策功能：脓毒症筛查（选配）、GCS格拉斯哥昏迷评分（选配）、EWS早期预警评分、CCHD筛查（选配）等。 （二）中央监护系统招标参数： 1.中央监护系统可支持包括：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创心排（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储。 ◆2.具有混合联网功能，支持同时连接病人监护仪、遥测监护仪、胎儿监护仪。 ◆3.多屏显示：单屏、双屏可选，最多可支持四屏显示。 ◆4.一套中央监护系统最多可同时连接128床，满足科室不同病床数量的集中监护需要。 5.中央监护系统与床旁机双向遥控，可实现病人信息、血压参数、心电参数以及参数报警范围等设置的双向控制。 6.可显示床旁机的所有报警功能，并可根据报警优先级进行提示。 7.具有病人管理功能，支持查询、编辑、删除操作。 8.支持多条件查询，可通过病历号、病人姓名等信息进行查询。 9.支持病人数据回顾，包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、趋势回顾、C.O.回顾、支持数据的导入、导出。 ◆10.支持＞20000个历史病人监护数据的存储与回顾。 11.具有五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。 12.使用权限管理，数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全。 13.支持HL7协议，支持连接医院HIS等临床系统。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 病人监护仪主机; 1台. 2; 心电电极片; 1个. 3; 心电导联线; 1根. 4; 血压袖套; 1个. 5; 体温探头; 1个. 6; 血氧探头; 1个. 7; 说明书; 1份. 8; 快速操作指南; 1份. 9; 国标电源线; 1根. 10; 保修卡; 1份. 11; 仪器验收单 通用; 1份. | Ⅲ |
| 8 | 肺功能仪 | 1台 | 一、设备用途、性能特点 1.肺活量测定、用力肺活量测定、最大通气量测定。 2.用于阻塞性与限制性同期障碍的鉴别。 3.可评估疾病的病情严重程度。 4.可评定药物和其它治疗方法的疗效。 5.可评估胸肺外科手术耐受力。 6.可进行劳动强度、耐受力的评估。 7.具有气道反应性（激发）试验（功能升级）。 8.具有开展6分钟步行试验测量及报告打印功能。 9.采用压差式流量传感器设计。 10.适用于呼吸内科、胸科、老年科、儿科、体检科、职业病防治机构等对成人及儿童（≥7岁）患者进行能力测试及各种呼吸病人治疗效果评定等。 二、主要技术参数 1.采用便携式、可提把手设计，便于医护人员携带。 2.配置≥8英寸彩色触摸液晶显示屏，分辨率≥800×600。 3.操作界面：中文操作界面。 4.具有肺活量（VC）、用力肺活量（FVC）、最大自主通气量（MVV）的测量、支气管舒张试验（药后试验）、气道反应试验（激发试验）、静息分钟通气量（MV）测量功能。 5.具有无线传输功能。 6.具有显示和记录训练中12道心电、血氧和血压测量结果功能。 7.具有开展6分钟步行试验测量及报告打印功能。 8.测试曲线：具有容量—时间曲线，容量—流速曲线（F-V）。 9.预测公式：具有至少10种预测公式，且具有6种及以上专门针对国人的预测公式。 10.具有ATPS自动转换至BTPS功能。 11.具有各项检测指标反复进行测量且出具至少3次测试结果相比较功能。 三、一般技术参数 具有检测呼气、吸气等40个以上测量参数,参数如下： 1．VC（肺活量）测量 （1）肺活量（VC）：最大呼气量。 （2）潮气量（TV）：平静状态下肺活量测量前的平均呼吸量。 （3）补呼气量（ERV）：超出平静状态下呼气位置的最大呼气量。 （4）补吸气量（IRV）：超出平静状态下吸气位置的最大吸气量。 （5）深吸气量（IC）：IRV+TV。 2. FVC（用力肺活量）测量 （1）用力肺活量(FVC)：用力呼气的最大呼气量。单位：升（L）。 （2）0.5秒用力呼气量（FEV0.5）：第一个0.5秒内的用力呼气量。单位：升（L）。 （3）1秒用力呼气量（FEV1.0）第一个1秒内的用力呼气量。单位：升（L）。 （4）3秒用力呼气量（FEV3.0）第一个3秒内的用力呼气量。单位：升（L）。 （5）6秒用力呼气量（FEV6）第一个6秒内的用力呼气量。单位：升（L）。 （6）1秒用力呼气量/用力肺活量（FEV1.0%G）：FEV1.0%G=FEV1.0/FVCx100%。 （7）1秒用力呼气量/肺活量（FEV1.0%T）：FEV1.0%T=FEV1.0/VCx100%。 （8）3秒用力呼气量/用力肺活量（FEV3.0%G）：FEV3.0%G=FEV3.0/FVCx100%。 （9）3秒用力呼气量/肺活量（FEV3.0%T）：FEV3.0%T=FEV3.0/VCx100%。 （10）呼出气量（Vext）：一次呼出的所有气量。单位：升（L）。 （11）呼气时间（EX Time）：一次呼气所用的时间。单位：秒。 （12）最高中段呼气流速(MMF)：FVC从75%到25%的平均流速。单位：升/秒。 （13）最大呼气流量（PEF）：呼气过程中的最大呼气流量。单位：升/秒。 （14）75%FVC时的用力呼气流量（MEF75）：75%×FVC时刻的用力呼气流量。 （15）50%FVC时的用力呼气流量（MEF50）：50%×FVC时刻的用力呼气流量。 （16）25%FVC时的用力呼气流量（MEF25）：25%×FVC时刻的用力呼气流量。 （17）用力吸气肺活量（FIVC）：吸气过程中的肺活量。单位：升（L）。 （18）0.5秒用力吸气体积（FIV0.5）：用力呼气后再用力吸气时头0.5秒内吸入空气体积。单位：升（L）。 （19）1秒用力吸气体积（FIV1.0）：用力呼气后再用力吸气时头1秒内吸入空气体积。单位：升（L）。 （20）1秒用力吸气气量/用力肺活量（FIV1.0/FVC）：FIV1.0/FVCx100%。 （21）1秒用力吸气气量/用力吸气肺活量（FIV1.0/FIVC）：FIV1.0/FIVCx100%。 （22）最大吸气流量（PIF）：吸气过程中的最大吸气流量。单位：升/秒。 （23）50%FIVC时用力吸气流量（MIF50）：50%×FVC时刻的吸气流量。 3.MVV（最大自主通气量）测量 （1）最大自主通气量(MVV)：一分钟最大呼气量。单位：升/分钟。 （2）呼吸频率（RR）：1分钟呼吸次数。 （3）潮气量(TV)：N次平静呼吸量的平均值(N是一分钟呼吸次数)。 4.MV测量 （1）静息通气量（MV、VE）： 一分钟换气量。 （2）呼吸率（RR）：每分钟呼吸率。 （3）吸气时间（Ti）：每一次呼吸的吸气时间。 （4）呼气时间（Te）每一次呼吸的呼气时间。 （5）吸气/呼气（Ti/Te）每一次呼吸的呼气与吸气比。 （6）潮气量/吸气时间（TV/Ti）：每次呼吸的潮气量与吸气时间比。 5.气道反应试验： （1）累计激发剂量（PD20FEV1）：使FEV1较基线下降20%时累计吸入刺激物的剂量。 （2）累计激发浓度（PC20FEV1）：使FEV1较基线下降20%时累计激发浓度。 6.血压显示： 可显示血压测量范围。 7.血氧饱和度显示： 可显示血氧饱和度测量范围。 8.心电显示： （1）可显示心电波形。 （2）可显示心率测量范围。 四、性能指标 1.容量： （1）测量范围：0L～9L。 （2）测量精度：±50mL或±3%。 2.流速 （1）流速范围：0～14升/秒。 （2）流速精度：±5%或±0.2升/秒。 3.呼吸 （1）测量范围：4次/分～60次/分。 （2）测量精度：±1次/分或±5%。 4.血压 （1）显示范围：0mmHg～300mmHg。 （2）动态压力显示范围：收缩压：0mmHg～260mmHg、舒张压：30mmHg～180mmHg。 5.血氧饱和度 血氧饱和度显示范围0%～100%。 6.心电 心率显示范围：10bpm～255bpm。 7.线性度、气流阻力、频率响应满足YY/T1438-2016标准要求。 五、打印功能 1.可打印波形测量报告，VC、FVC、MVV、支气管舒张试验、气道反应试验测量结果及曲线。 六、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位; 备注. 1; 肺功能仪主机; 1台; 包流量传感器. 2; 动态多参数遥测监护仪; 1台. 3; 电源线; 1条. 4; 地线; 1条. 5; 打印纸; 1卷. 6; 操作说明书; 1份; 含保修卡. 7; 合格证; 1份. 8; 咬嘴; 1份. | Ⅱ |
| 9 | 生物显微镜 | 1台 | 一、设备用途、性能特点 生物显微镜主要是对生物切片、生物细胞、细菌及其他微生物，等进行观察。 二、主要技术参数 1.光学系统：无限远校正光学系统。 ◆2.具有明场功能，可扩展相差、数字成像、专业图像分析工作站、暗场、偏光等观察方法。 3.6位物镜转换器。 4.总放大倍数：40x～1000X。 5.观察镜筒：三目镜筒。 ◆6.目镜：10X宽视野目镜，视野数为25mm，双目屈光度可调。 三、一般技术参数 1.透射光照明：LED照明。 2.可单手操作样夹,便于同时记录。 3.调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作。 4.调焦旋钮高度可调。 5.聚光镜：阿贝聚光镜，适合4～100X物镜，彩色孔径光阑标记便于调节。 ◆6.超硬镀陶瓷载物台。 ◆7.用户可自己将载物台操作杆左右手更换。 8.载物台X-Y移动无暴露齿条。 9.物镜：高级平场同步亮度消色差物镜(4X,10X,20X,40X,100X)。 10.整机质保不少于2年。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机：显微镜主机; 1台. 2; 物镜; 5个. 3; 电源线; 1根. 4; 说明书; 1本. | Ⅱ |
| 10 | 气压喷液仪（无针水光） | 1台 | 一、设备用途、性能特点 是一款能替代针剂注射的非介入性的全新多功能类注射平台，对干燥、黯哑、水肿、黑眼圈、眼袋、色斑、毛孔粗大、痤疮、疤痕、鱼尾纹、抬头纹、法令纹、表麻、生发、多汗症等治疗效果明显。特点包括：无创、无痛、安全性高、治疗效果好。 二、主要技术参数 ▲1.喷射量：≥2ml/min。 ◆2.治疗时间：10～15min/次。 ▲3.喷射压力：≥707kpa。 ◆4.喷射速度：≥220m/s。 ▲5.穿透深度：0.4～1.4mm。 三、一般技术参数 ▲1.整机配置要求：主机+脚踏开关+连接导管+三头喷嘴套装+喷嘴套装+电源线。 ▲2.提供中文《技术资料》和《使用说明书》及专用工具，提供设备操作规程。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 脚踏开关; 1个. 3; 三头喷嘴套装; 1盒. 4; 连接导管; 1根. 5; 说明书; 1本. 6; 电源线; 1根. 7; 合格证; 1份. | Ⅱ |
| 11 | 动脉硬化检测仪 | 1台 | 一、设备用途、性能特点 动脉硬化检测仪主要针对我国高血压、高血脂、糖尿病心脏病等心脑血管疾病高发病率而装备的健康体检、疾病控制、早期预测的一种重要检测设备。用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病风险的检测与评估，可以发现血管壁的硬度及弹性改变，早期控制包括高血压在内的许多心血管疾病的发展的进程，做到早发现、早治疗，对心血管疾病诊治及健康的评价具有临床指导意义。 二、主要技术参数 1.PWV(脉搏波传导速度)：测量范围5～20(m/s)，是评价动脉硬度的临床常用指标。 2.ABI(踝臂指数)：测量范围0～5, 是判断下肢动脉阻塞的重要临床指标。 3.TBI(趾臀指数)：测量范围0～1000，2型糖尿病下肢缺血的初筛常用指标。 4.四肢收缩压(SBP)：60mmHg～255 mmHg(8.0 kPa～34.0 kPa)，精度±5%。 5.四肢舒张压(DBP)：30mmHg～195mmHg(4 kPa～26.0 kPa)，精度±5%。 6.四肢平均压(MAP)：反映一个心动周期中动脉血压的平均值，精度±5%。 7.脉压（PP）：反映收缩压与舒张压之差。 8.脚趾血压：通过脚趾袖带测量脚趾血压，为四肢末梢血液循环提供参考，结合TBI可以分析脚趾或是脚部位的血流障碍风险。 9.血压压力测量范围：0mmHg～299mmHg(0.0kPa～40.0kPa)。 10.ET(左心室收缩时间) ：通常正常范围是280ms～310ms。 11.HR(心率)：45～162bpm，精度±3次/分。 12.STI（心脏收缩时间间期）：采用ET、PEP等（通常总称为STI）进行心肌能评价。 13.研究指标：做为临床研究，为可扩展性指标。 （1）BAI(臂踝指数)： 测量范围0～5，是判断上肢近端动脉（锁骨下动脉、头臂干、腋动脉）阻塞的重要临床指标。 （2）大动脉顺应性指数（C1）： 测量范围0～150(ml/mmHg×100)。 （3）小动脉顺应性指数（C2）： 测量范围0～90(ml/mmHg×100)。 三、一般技术参数 1.检测原理：示波法、参数分析法、弹性腔理论法。 2.综合诊断：PWV、ABI、心电图、心音图、四肢血压图及TBI综合反应动脉硬化程度。 3.加压及放气方法：气泵全自动加压，全自动减压排气，断电后，自动安全放气。 4.系统自动维护功能：用户可自己进行气路气密性检测。 5.动脉硬化检测专用袖套：四只专用袖套，四肢同步或异步进行信号采集和检测。 6.多种检测模式可选： （1）检测模式分为四肢同步与四肢异步。 （2）加压模式分为手动加压与自动加压。 ▲7.双人测量模式：支持两人同时检测，只需选择A床/B床输入个人信息后，即可同时两人并行测量。 8.检测完成后可显示并打印心电、心音、四肢血压、四肢脉搏等，便于判断心内血流速度变化或心肌收缩力改变等，有助于早期诊断心血管病等。 9.检测完成后可显示并打印PWV曲线，形象反映受测者的动脉硬化传导速度及硬化趋势，以供使用单位临床诊断参考。 10.检测报告设置： （1）系统根据检测结果自动综合评估动脉硬化及硬化程度，给出临床参考综合建议； （2）医生根据检测结果手动输入检测结论及临床参考综合建议。 （3）支持文字版、图形版、图画版三种以上打印模式。 ◆11.结果编辑功能：可根据实际情况修改检测建议和医生签名后点击打印按钮，即可打印和保存报告。 ◆12.数据查询功能：支持六种以上查询方式（姓名、ID、最近检测、检查日期、流水号、出生日期）进行历史数据查询，可便于调阅各项检测参数，进行历史数据比较。 13.评价标准：提供各项指标的临床评价标准参考界面。 14.联网功能：可以保存报告单图片、保存医生意见、保存检查所见、保存检查参数，并可连接医疗机构信息化网络平台，共享数据信息。 15.双重安全保障：支持四肢异步检测，支持压力上限设定，使用更加安全。 ◆16.信息采集：可以采用手动输入、身份证读取、医保卡读取及医院诊疗卡读取个人信息方式等（视用户单位情况进行技术对接），采集受测者信息，提高工作效率。 17.显示部分：≥23.8英寸彩色高分辨率高亮液晶显示器；可360度旋转彩色液晶显示屏。 18.打印部分：A4打印报告,可实现集中检测，保存后批量打印报告。 19.台车部分：整体设备为台车式，占地面积小，移动滚轮，便于搬运。 20.系统界面：中文操作界面。 21.检测时间：≤5分钟。 22.整机质保不少于2年。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; （双床型）动脉硬化检测仪主机; 1台. 2; 液晶显示器; 1台. 3; M4*10显示器固定螺丝; 4个. 4; 挂架; 2个. 5; 挂钩; 4个. 6; 挂架、挂钩螺丝M3*6; 12个. 7; 彩色打印机; 1台. 8; 使用说明书; 1本. 9; 保修卡; 1张. 10; 合格证; 1个. 11; A4打印纸; 1包. 12; 电源线; 1根. 13; 袖带（左右臂、左右踝、脚趾带）; 2套. 14; 键盘、鼠标; 1套. 15; 装箱单; 1张. 16; 墨盒; 1套. 17; 肢体夹; 6个. 18; 心音探头; 2个. 19; 心电导联线; 2套. 20; 沙袋; 2个. 21; 耳机延长线; 2个. | Ⅱ |
| 12 | 气囊式体外反搏系统 | 1台 | 一、主要技术参数 1.触发模式： （1）心电R波正负触发。 （2）满足慢性房颤患者治疗需求，能够使房颤的患者从体外反搏治疗中获益，提供相关证据。 （3）反搏比率1：1或1：2可调，触发行程40～120 +1bmp。 2.机械部分 （1）设备具有超静音设计，整机噪音≤63db(A)。 （2）空气压力泵：采用原装空气压力泵。 （3）心电、血氧、血压、系统控制，采用具有模块化设计。 3.压力参数： （1）治疗压力单位以“毫米汞柱”和“兆帕斯卡”双显示，临床操作治疗压力时单位直接换算；压力调控范围75～300mmHg，可以调节高低，每次加或减5mmHg。 （2）根据患者不同心率，选择不同的保压有助于提高治疗效果。 4.气囊参数 （1）卡扣式强化式治疗外囊套。 （2）复合弹性内囊充气受力均衡，增加挤压效率，减少挤压疼痛。 二、一般技术参数 1.心电参数： （1）心电信号增益：四级增益，共模抑制比＞80dB，心电检出门限不大于0.25mV。 （2）心电导联：标准三导联，心电波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性。 （3）心率显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差不大于2次/min。 （4）滤波技术：50/60 Hz高低通滤波。 （5）心电信号经过工频滤波及抗基线飘移处理，信号稳定抗干扰。 2.脉搏参数： （1）血氧饱和度显示范围：70～100%，精度+2%。 （2）脉率显示范围：30次/min～250次/min时，精度+2%。 （3）脉搏血氧部分符合《中华人民共和国医药行业标准YY0784-2010/ISO9919：2005》第50.101.1条要求，脉搏血氧模块、血氧探头及延长线配套经过血氧模块临床准确性试验测试。 3.血压参数 （1）压力显示范围：0～300mmHg，精度±3mmHg，分辨率1mmHg。 （2）血压测量范围和测量精度：收缩压：40mmHg～270mmHg； 舒张压：10mmHg～210mmHg；测量精度：小于±5mmHg。 （3）压力达到300mmHg时，急速排气保护，排气时间不大于10S。 （4）治疗前或后设备配带血压在线监测模式设计，监测数据信息可以自动录入病人管理系统。 4.界面显示参数 （1）采用≥18英寸分辨率≥1366*768电容触摸工级显示器。 （2）显示内容：脉搏波形、D/S峰值比、面积比、心电波形和心率值、数据库、收缩压及舒张压等参数。 5.多重保护措施及保护显示： （1）过早充气和过迟排气保护，停机后电磁阀延续排气。 （2）压力过高自动保护及心电电极脱落保护功能，并弹出提示消息框界面显示。 （3）血压袖带压力保护：成人模式袖带压（297mmHg±3mmHg），袖带自动泄压。 6.软件部分 （1）时间设定：治疗时间可以设定5分钟到60分钟，治疗完成后自动停机。 （2）充、排气点辅助设定系统：I/D AID系统辅助操作者设定最佳充、排气点，反搏舒张期波形自动标识和显示； （3）病人管理系统：病人治疗信息可存储、分析、输出、打印。 7.网络部分 远程网络技术操作指导：设备操作与维护指导、远程设备软件升级指导。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台（含：空压机，气罐，单片机控制系统，电磁阀（6个为一组，气压自动调节器）. 2; 显示器系统; 1台. 3; 置物盒; 1个. 4; 国际电源线; 1根. 5; 心电导联线; 1根. 6; 血氧探头; 1根. 7; 成人血压袖套; 1套. 8; 下肢外囊S码; 1套. 9; 下肢外囊L码; 1套. 10; 下肢内囊（6个/套）; 2套. 11; 大腿气管; 2根. 12; 小腿气管; 1根. 13; 臀部气管; 2根. 14; 设备床单; 1个. 15; 导电膏; 1支. 16; U盘/光盘; 各1个. | Ⅲ |
| 13 | 全自动血液分离系统 | 1台 | 一、设备用途、性能特点 1.干细胞采集：外周血干细胞移植治疗恶性肿瘤如慢性粒细胞白血病、急性白血病，多发性骨髓瘤。 2.淋巴细胞单采：淋巴细胞单采主要用于急慢性淋巴细胞性白血病的治疗和恶性肿瘤患者。 3.粒细胞单采：急慢性白血病患者化疗前通过粒细胞单采可迅速消除白细胞的淤滞状态，减轻症状，缓解病情。 4.血小板去除：原发性血小板增多症患者单采血小板后配合化疗可使病情缓解快，持续时间长。 5.血浆置换：用于血液系统疾病、风湿免疫系统疾病、人工肝、血脂去除。 6.红细胞置换和去除：利用血细胞分离机单采献血者体内的新生红细胞回输给需要长期输血的地中海贫血、MDS和慢性再障患者，可减少输血频率及血色病的发生。 二、主要技术参数 1.运作模式：具备全自动和半自动血液分离界面管理系统。 ◆2.操作界面：全彩触摸屏，实时显示数据，可自由更改程序参数。 ▲3.离心机最大转速：≥2800rpm。 ◆4.全血流速可调：最大流速≥140ml/min。最低流速≤5ml/min，以应对儿童采集。 ◆5.（抗凝剂/全血）比例可调范围：最小≤1：5，最大≥1：30。 6.抗凝剂灌注率可调范围：0.2～2ml/kg/min。 7.管路及安装：卡匣式一体化管路，便于安装。 ◆8.设备使用期限≥8年。 ◆9.数据管理：机器拥有与电脑连接的功能，可以将详细采集数据存入电脑。设备可保存≥100条采集记录且关机后再开机采集数据仍可调出。 ◆10.支持最低体重2KG，最小全血容量300ml的患者接受治疗。 ◆11.机器自动监测液体平衡，无需人工计算。液体平衡可设置范围最小≤75%，最大≥200%。 ◆12.具备4个万向轮，可床旁操作。 三、一般技术参数 1.双针/单针式，可持续式梯度密度离心分离系统。 2.五泵系统：包含采血泵，回输泵，抗凝剂泵，血浆泵，置换/采集泵。 3.独立可调抗凝剂泵。系统具备自动抗凝剂控制和计算功能。 4.设备自动装载并预充管路。 5.系统屏幕实时显示图像和文字教程指引用户安装/卸载管路。 6.设备安全性： （1）带有颜色标识的卡匣式管路，避免抗凝剂盐水连接错误的可能性。 （2）程序报错时系统屏幕实时提供故障排除方案。 （3）在采集过程中屏幕可实时显示高清摄像头拍摄到的图像，以便故障排除或者优化采集过程。 （4）具有Dlog文件记录程序过程中每个细节。 （5）采集前系统自动进行全面检测（包括管路与程序），最大限度的确保采集者的安全。 （6）个体差异化的抗凝剂管理，设备根据各人不同的全血容量，自动调整泵的速度。 （7）具备采集/回输压力感应器、具备空气感应器，以防形成空气栓塞、具备离心仓漏液探测器、机器自带红细胞污染监控，能够在进行血浆置换程序时监控并预防可能发生的红细胞污染。 （8）具有视听双模式报警。 7.单个核细胞采集程序： （1）全自动细胞采集模式，同时也可根据需求切换为半自动模式。 （2）CD34+细胞采集效率≥80%。 （3）用于造血干细胞移植治疗时，红细胞混入率低至3.1%。 （4）具备血小板回输功能，血小板损失率低。 （5）采干过程中可设置分离的血浆的走向，可收集到血浆袋，也可收集到MNC细胞袋。 （6）RBC探测器敏感度高，可最大限度减少小红细胞对于采集的质量的影响，减少操作者主观判断的误差。 8.治疗性血浆置换（TPE）程序： （1）血浆移除效率（PRE）：≥87%。 （2）根据置换液类型自动调整抗凝剂用量。 （3）具有低离体血量。 （4）具备血小板回输功能，血小板损失率低，≤3%。 （5）设置有单针转换按键，可以实现程序全程单针或者中途由双针转单针运行。 9.红细胞置换（RBCX）程序： （1）可设定去除后目标红细胞压积。 （2）具有自动计算红细胞去除量。 10.具备红细胞探测功能： （1）在置换程序时能探测血浆管内的红细胞。 （2）在进行采集程序时可以探测采集管内的红细胞。 11.具备离心机防护措施： （1）机器内置防护罩，能防止操作人员与运转中的离心机直接接触。 （2）离心机具有锁紧措施，能防止离心机运转时防护罩被非法打开。 （3）当防护罩未起作用时，设备无法进入离心机。 12.整机质保不少于4年。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 血液成分分离机; 1台. 2; 分离盘; 2个. 3; 一次性使用血细胞分离器; 1套. 4; 电源线; 1根. 5; 操作手册; 1套. 6; 一体化集成热合钳; 1个. | Ⅲ |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内采购人向中标人支付中标金额的30%，剩余中标金额的70%验收及格后后一年内支付（验收后，采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。 3.免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。如有需要时中标人免费提供医院信息系统对接的接口转换装置。 4.设备生产时间：乙方提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 5.承诺提供保修服务须原厂保修。 6.中标人提供24小时365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 7.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 8.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 9.在保质期满后，中标人应提供备件和维修服务。 |  |  |
| 质量要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。 7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 |  |  |
| 包装方式 |  | 中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。 |  |  |
| 投标人资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 资料证明 文件 |  | 1.投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 ▲2.采购需求中的医疗器械产品，属于Ⅱ、Ⅲ类医疗器械，投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件，投标人不是生产厂家的还须提供产品生产厂家的营业执照、医疗器械生产许可证复印件。 |  |  |
| ▲其他要求 |  | 在供货时，中标人为经销商的须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件，且备案凭证上面的经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | ▲1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、装饰装修、调试、培训、保修费等成本、税金及利润； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 本标项产品重症电动病床、全自动血液分离系统已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |
| ▲核心产品 |  | 高端床旁呼吸机，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |  |  |

## 6分标：下肢机器人（下肢外骨骼机器人）等一批医疗设备

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 参数要求 | 医疗器械管理分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下肢机器人（下肢外骨骼机器人） | 1台 | 一、设备用途、性能特点 步态与平衡功能训练评估系统，作为一种先进的医疗器械，其用途广泛且性能特点显著。以下是关于下肢外骨骼机器人设备用途和性能特点的详细解析： （一）用途 1.运动功能重建：帮助脊髓损伤、中风、脑瘫等患者恢复站立和行走能力。 2.术后康复训练：提供精准助力，促进骨骼、肌肉或神经的术后恢复。 3.老年辅助：缓解肌少症或关节退化导致的行动困难。 4.日常生活辅助：残疾人无障碍出行，替代轮椅，实现更自然的直立移动。 5.植物人的促醒康复。 （二）性能特点 1. 符合人体力学设计：一体化人体工学设计，完成包含坐、站、行走模式下的评估和训练。 2.自适应控制模式：被动模式，完全由外骨骼控制步态(适用于全瘫痪患者)。主动辅助模式，根据用户剩余肌力提供比例助力。 3.智能训练：可设定目标训练的重心移动范围、训练项目、训练名称、训练阶段及步骤、训练时间、坐标系、引导标志位置、语音文件及多场景状态评估各项指标、压力检查与姿态检查。 4. 安全设计：防跌倒机制，紧急制动、关节限位保护。 5.综上所述，步态与平衡功能训练评估系统能够提高瘫痪患者步行能力的恢复及植物人的促醒康复，具有智能化、先进性、安全性等特点。 二、主要技术参数 1.包含步态机械腿，髋关节伸展屈曲:-40°~120°；膝关节屈曲伸展:-10°~110°；踝关节:跖屈-10°~背伸30°。 2.大腿杆长度调节范围:350mm-490mm；骨盆部位宽度可选调节范围:280mm-450mm，前后可调节范围:110mm-180mm。 3.设备适用于身高155-185cm，最大承重≥85kg。 4.包含足底压力分布传感器和高精度力学传感器。 5.压力分布传感器数量：≥2400只；压力量程：3kg；传感器点阵密度：1点。 6.高精度力学传感器：至少4只，系统动态实时效验，系统非线性：1%F.S。 7.一体化人体工学设计，完成包含坐、站、行走模式下的评估和训练。 8.内置专用医疗级电源；有短路保护/过载保护/过电压保护。 9.内置传感器高速A/D转化卡，可扩展同步各种传感器和执行器信号。 10.可设定目标训练的重心移动范围、训练项目、训练名称、训练阶段及步骤、训练时间、坐标系、引导标志位置、语音文件。 三、一般技术参数 1.多场景(裸足场景、辅具场景、穿鞋场景)状态评估各项指标：本体感觉(总轨迹长、外周面积、单位面积轨迹长、单位时间轨迹长)、前庭系统(X轴平均重心偏移、Y轴平均重心偏移)、视觉系统(Romberg率)、左右侧压力大小和对称度、压力中心分布及轨迹图、几何中心轨迹、接触面积大小、支撑面大小、支撑面轴长、支撑面轴宽等。 2.采集模块完成≥2400个压强阵列传感器和4点力传感器信息的实时采集、存储、压力图谱显示。 3.信息管理模块完成受试者基本信息存档查询。 4.压力检查：足弓指数、平均压强、区域面积、前掌脚压、后跟脚压。 5.姿态检查：左右脚压力比例、脚压至高点、体重、身体重心、BMI。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 步态机械腿; 1套. 2; 标准足底压力板; 1台. 3; 平衡悬吊固定支架; 1台. 4; 标准足底压力板平衡扶手; 1套. 5; 一体机电脑; 1台. 6; 一体机电脑支架; 1台. 7; 平板电脑; 1台. 8; 绑带软包; 1套. 9; 拓展坞; 1个. 10; 键盘; 1个. 11; 步态机械腿充电器; 1个. 12; 说明书合格证保修卡等; 1套. 13; 工具包(卷尺、螺丝等); 1套. | Ⅱ |
| 2 | 康复训练床（PT电动训练床） | 3张 | 一、设备用途 适用于脑卒中、脊髓损伤、骨折术后等患者的康复。电动体位调节,辅助诊断与评估。 手持遥控器或床边按键控制，可与其他康复设备配合使用。 二、主要技术参数 1.配备有电动脚踏开关进行电动升降，气弹簧调节角度。 2.配备电机，起升下行程长，无噪音，运行平稳。 3.配有升降移动脚轮，便于移动。 4.两段位治疗床，上身床面可抬升30°便于患者仰卧及俯卧位进行各种治疗。 5. 采用静音电机，平稳升降，噪音低，支持精准调节(常见调节范围：背板0°～80°、腿板0°～45°)。 | Ⅱ |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内采购人向中标人支付中标金额的30%，剩余中标金额的70%验收及格后后一年内支付（验收后，采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。 3.免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。如有需要时中标人免费提供医院信息系统对接的接口转换装置。 4.设备生产时间：乙方提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 5.承诺提供保修服务须原厂保修。 6.中标人提供24小时365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 7.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 8.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 9.在保质期满后，中标人应提供备件和维修服务。 |  |  |
| 质量要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。 7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 |  |  |
| 包装方式 |  | 中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。 |  |  |
| 投标人资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 资料证明 文件 |  | 1.投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 ▲2.采购需求中的医疗器械产品，属于Ⅱ类医疗器械，投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件，投标人不是生产厂家的还须提供产品生产厂家的营业执照、医疗器械生产许可证复印件。 |  |  |
| ▲其他要求 |  | 在供货时，中标人为经销商的须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件，且备案凭证上面的经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | ▲1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、装饰装修、调试、培训、保修费等成本、税金及利润； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 本标项产品 已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |
| ▲核心产品 |  | 下肢机器人（下肢外骨骼机器人），核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |  |  |

## 7分标：体能训练设施设备等一批医疗设备

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 参数要求 | 医疗器械管理分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体能训练设施设备 | 1套 | 一、设备用途、性能特点 儿童体适能的训练方法多种多样，包括有氧运动、无氧运动、灵敏性训练和柔韧性训练为儿童患者提供多种丰富康复训练方式。 二、主要技术参数 ▲1.多功能训练组合：钢结构尺寸：≥长5*宽3*高2.4m，包含攀爬墙组合一套、猴子架一套、魔术床弹力布一套（3色，每色3张）、钢架区域内的8cm厚软包垫。 ▲2.软体运动组合全套26件：总体积≥4.65立方；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：针孔纹PVC皮革；图案采用UV打印技术。 三、一般技术参数 ◆1.情景攀爬墙-幼教版：一套4组，总宽度400*高度240±5cm。 2.攀爬攀岩钻洞组合：长72cm*宽240cm*高240±5cm。 3.猴子架-双侧落地款：宽60cm*长350cm*高240±5cm 4.滚轮滑梯-红蓝配色：滑梯长218*宽72cm±5cm；支架110cm*77cm*100cm±5cm。 5.实木大滑梯：长235cm*宽70cm*高58cm±5cm。 6.可连接式滑板车、大号：长39cm*宽53cm±5cm。 ◆7.注塑款滑板车连接扣，连接滑板车用。 8.多功能前庭训练转盘：长100cm*宽55cm±2cm；轴承为可更换设计。 9.升降器：≥长11.6cm*宽8cm,热锻镁铝合金；承重200±10KG。 10.合金款旋转器：≥长10.8cm*宽5.5cm；热锻镁铝合金；承重300KG±10KG。 11.圆筒吊缆、盘：直径≥64cm，柱子直径≥21cm，柱子高度≥74cm；总高≥145cm。 12.圆木马吊缆：圆柱≥直径28cm*长90cm*总高150cm。 13.正方形平板秋千：长70cm*宽70cm*高150cm±5cm。 14.长方形平板秋千：长120cm*宽60cm*高150cm±5cm。 15.南瓜秋千：≥直径50cm*总高150cm。 16.圆形布袋秋千：≥直径70cm*高150cm；内部填充枕芯棉。 17.飞人秋千：≥高140cm。 18.弹力布秋千：宽150cm*长240cm±5cm；由3条弹力布重叠组成。 19.鸟巢秋千：≥直径100cm,总高150cm±5cm。 20.月牙弹力秋千：坐垫≥67cm*25cm；月牙板宽≥65cm；不计入弹力组件总高100cm±5cm；含弹力装置一套。 21.两用吊球：≥直径38cm*总高210cm；可做秋千和拳击袋两种用途。 22.圆盘爬绳：圆盘直径≥10.5cm，绳粗≥2.5cm，总长≥210cm；承重≥100KG。 23.塑料绳梯：塑料圆棍≥直径2.2cm*宽30cm，绳粗≥1cm，总高≥200cm；承重≥100KG。 24.圆盘秋千、圆盘直径≥28cm，绳粗≥1.1cm，总长≥200cm,承重≥200KG。 ◆25.海洋球池：占地面积≥16平方米，含至少16000只以上直径≥7cm海洋球；材质：多层板+海绵+环保皮革；组 ◆26.球池三步梯：≥长60cm*宽60cm*高60cm；全海绵。 ◆27.大号身体挤压机、≥长85cm*宽72cm*高41cm,6档压力值可调节。 28.造型魔袋：对折≥宽69cm*长120cm。 29.弹力隧道：对折≥宽60cm*长300cm。 30.威尔巴格触觉刷：≥长9cm*宽5.5cm*高5.5cm。 31.软胶触觉刷、尺寸规格：≥12cm*7cm*4cm；硅胶材质。 32.按摩挤压棒：≥长36cm*宽5cm。 33.指压板：≥长39cm*宽29cm；硬度适中。 34.半圆平衡触觉石：单只尺寸：≥直径16.5cm,高度≥8.5cm马卡龙色。 35.透明按摩球：直径≥8cm；非充气款，一体成形工艺，具有香气 36.3寸按摩球、直径≥7.5cm，充气款。 37.蓝色光面按摩球直径≥85cm；重量≥2000g；颜色蓝色； 38.红色触点按摩球直径≥85cm；重量≥2000g；颜色红色； 39.触觉坐垫：≥直径34cm*厚度5cm；重量≥1000g； 40.花生球：≥直径40cm*长85cm。 41.羊角球直径≥48cm；重量≥500g。 42.羊角球：直径≥56cm；重量≥680g。 43.特大号羊角球直径≥65cm、；重量≥1200g； 44.跳跳球：≥长37cm*宽27cm。 45.“森林漫步”木质运动组合：包含4连接木盒，8个运动组件。 46.平衡训练组合：包含平衡组件10个，彩色触觉岛1个，十字连接岛1个，全砖4个，半砖4个，盖板1个。 ◆47.软体彩虹接龙：≥直径96*高96cm；全套19件；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：针孔纹PVC皮革。 48.折叠斜坡垫-拼色款：≥长200cm*宽80cm*高45/5cm；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：针孔纹PVC皮革。 ◆49.多功能斜坡垫：≥长150cm*宽60cm*高70cm；底部为毛绒布料，可用来粘贴；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：针孔纹PVC皮革。 ◆50.卡通图案游戏贴、可与多功能斜坡垫配套使用；一共包括13款不同的图案，其中水果6款，汽车4款，太空3款。 ◆51.交替闪烁训练灯：可与多功能斜坡垫配套使用，一套7只（其中控制主机1只，闪烁灯6只），0.2～7秒自由设定，原理：按设定时间交替闪烁，感应后熄灭，下一个亮起。 52.数字跳垫：≥长200cm*宽80cm*高5cm；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：针孔纹竖排数字PVC皮革。 53.数字跳垫：≥长200cm*宽80cm*高5cm；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：针孔纹跳格子数字PVC皮革。 ◆54.障碍跑跳组合：总长度≥635cm，由1块底单≥（长635cm*宽120cm）、1块跳垫(≥长80cm*宽40cm*高30cm)和10条跳条(≥长80cm*宽10cm*高15cm)组成；魔术贴外侧间距≥70cm；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：针孔纹PVC皮革。 55.数字跳箱：≥长90cm*宽75cm*高15/30/45/60cm；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：PVC夹网革。 56.三档跳马-中、≥长60cm*宽55cm*高75cm；内芯：高密度全海绵（(≥35KG/立方米）；外套：PVC夹网革。 57.软体滚筒-大号、≥直径82cm*高度98cm；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：PVC夹网革。 ◆58.八角陀螺-大号、≥直径138cm*高度45cm；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：PVC夹网革。 59.彩虹隧道、≥长280cm*宽62cm*高64cm。 60.大陀螺：（1）尺寸：≥直径80CM高44CM 、（2）配件说明：由塑料制成 、（3）材质：HDPE塑料。 61.软包款平衡台-小号：≥长30cm*宽40cm。 62.软包款平衡台-大号：≥长48cm*宽38cm。 63.新式平衡板-大号：板≥长80cm*宽26cm*厚≥2cm；滚轮直径≥16cm。 64.方形蹦床、≥长220cm*宽220cm*厚40cm。 65.围边蹦床：围栏高度≥100cm、直径≥110cm。 66.三色跳袋小号：直径≥30cm，高度≥60cm，≥300D牛津布；提手高度≥4cm。 ◆67.跨栏组合套装：一套5只，高度分别为15cm±1cm、23cm±1cm、30cm±1cm、40cm±1cm、50cm±1cm。 68.可调节式跳高架：≥长212cm*高58cm。 69.敏捷梯：高≥6米。 70.短跳绳：长≥2.8米。 71.长跳绳：长≥4米。 72.青蛙跳踏垫：≥长24cm*宽11.5cm*高7cm。 73.小丑投掷靶：≥长92cm*宽55cm。 74.软体躲避球：直径≥15cm。 75.接接乐：勺子长度≥40cm，宽度：≥12cm，球直径：≥9cm。 76.接球勺：长≥19cm。 77.莱卡弹弹圈：球网直径：≥35.5cm，大球直径：≥11cm，小球直径：≥5cm。 78.反应球：直径≥7cm。 79.软体飞盘：直径：≥21cm，材质：pu发泡 80.沙包：边长≥10cm,≥80g 81.套圈游戏：≥长12.5cm*宽12.5cm*高7cm,含8只圈，圈尺寸为≥4.6cm。 82.彩虹伞-中号：直径≥3.6m,材质：尼龙布。 83.低儿童双杠-含护套：≥长180cm*宽50cm*高45cm；含两头保护套。 84.高儿童双杠-含护套：≥长180cm*宽50cm*高65cm；含两头保护套。 85.高低杠-含护套：≥长180*宽166*高94-149cm；含四根柱子上的保护套。 ◆86.高低杠安全保护垫：≥长190cm*宽195cm*高20cm；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：针孔纹PVC皮革。 87.荡桥组合：≥长300*宽80*高120；中间为钢架，两头为全海绵。 88.收纳车：≥长90cm*宽90cm*高60cm。 89.感统教室专用收纳柜：≥长240cm*宽60cm*高120cm；松木板。 90.软包鞋柜凳：≥长120cm*宽40cm*高40cm。 ▲91.整铺运动垫：厚度≥3cm，可卷；≥300平方米。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 情景攀爬墙-幼教版; 1套. 2; 攀爬攀岩钻洞组合; 1套. 3; 猴子架-双侧落地款; 1套. 4; 滚轮滑梯-红蓝配色; 1套. 5; 实木大滑梯; 1套. 6; 可连接式滑板车-大号; 1套. 7; 注塑款滑板车连接扣; 1套. 8; 多功能前庭训练转盘; 1套. 9; 多功能训练组合; 1套. 10; 升降器; 1个. 11; 合金款旋转器; 1个. 12; 圆筒吊缆; 1个. 13; 圆木马吊缆; 1个. 14; 正方形平板秋千; 1个. 15; 长方形平板秋千; 1个. 16; 南瓜秋千; 1个. 17; 圆形布袋秋千; 1个. 18; 飞人秋千; 1个. 19; 弹力布秋千; 1个. 20; 鸟巢秋千; 1套. 21; 月牙弹力秋千; 1套. 22; 两用吊球; 1个. 23; 圆盘爬绳; 1套. 24; 塑料绳梯; 1套. 25; 圆盘秋千; 1个. 26; 海洋球池; 1个. 27; 球池三步梯; 1个. 28; 大号身体挤压机; 1个. 29; 造型魔袋; 1个. 30; 弹力隧道; 1个. 31; 威尔巴格触觉刷; 1把. 32; 软胶触觉刷; 1把. 33; 按摩挤压棒; 1把. 34; 指压板; 1个. 35; 半圆平衡触觉石; 1个. 36; 透明按摩球; 1个. 37; 3寸按摩球; 1个. 38; 蓝色光面按摩球85cm; 1个. 39; 红色触点按摩球85cm; 1个. 40; 触觉坐垫; 1个. 41; 花生球; 1个. 42; 羊角球 48cm; 1个. 43; 羊角球 56cm; 1个. 44; 特大号羊角球65cm; 1个. 45; 跳跳球; 1个. 46; “森林漫步”木质运动组合-推荐款; 1套. 47; 平衡训练组合-升级款大岛; 1套. 48; 软体彩虹接龙; 1套. 49; 软体运动组合26件套; 1套. 50; 折叠斜坡垫-拼色款; 1套. 51; 多功能斜坡垫; 1套. 52; 卡通图案游戏贴; 1套. 53; 交替闪烁训练灯; 1套. 54; 数字跳垫; 1块. 55; 数字跳垫; 1块. 56; 障碍跑跳组合; 1套. 57; 数字跳箱; 1套. 58; 三档跳马-中; 1套. 59; 软体滚筒-大号; 1个. 60; 八角陀螺-大号; 1个. 61; 彩虹隧道; 1个. 62; 大陀螺; 1个. 63; 软包款平衡台-小号; 1个. 64; 软包款平衡台-大号; 1个. 65; 新式平衡板-大号; 1个. 66; 方形蹦床; 1个. 67; 围边蹦床≥100cm; 1个. 68; 三色跳袋小号; 1个. 69; 跨栏组合套装; 1套. 70; 可调节式跳高架; 1个. 71; 敏捷梯; 1个. 72; 短跳绳; 1个. 73; 长跳绳; 1个. 74; 青蛙跳; 1个. 75; 小丑投掷靶; 1个. 76; 软体躲避球; 1个. 77; 接接乐; 1个. 78; 接球勺; 1个. 79; 莱卡弹弹圈; 1个. 80; 反应球; 1个. 81; 软体飞盘; 1个. 82; 沙包; 1个. 83; 套圈游; 1个. 84; 彩虹伞; 1个. 85; 低儿童双杠-含护套; 1套. 86; 高儿童双杠-含护套; 1套. 87; 高低杠-含护套; 1套. 88; 高低杠安全保护垫; 1套. 89; 荡桥组合; 1套. 90; 收纳车; 1个. 91; 感统教室专用收纳柜; 1个. 92; 软包鞋柜凳; 1个. 93; 整铺运动垫; 1套. | / |
| 2 | 中低频电刺激治疗仪 | 10台 | 一、设备用途、性能特点 1.低频电流：兴奋神经肌肉组织；镇痛；促进局部血液循环；促进伤口愈合；消炎；镇静等。 2.中频电流：镇痛；促进局部血液循环；锻炼肌肉；软化瘢痕，松解粘连；消炎等。 ▲3.中频变频处方：此功能通过大幅度的频率变化，低频波在身体表面传送，高频波向身体内部传送。达到通过治疗频率变化而改变里层患部的治疗效果，使刺激感可以传送至肌肉层厚的里层部位。 二、主要技术参数 ▲1.低频治疗模式：具有参数设置模式和处方选择模式两种操作。参数设置模式可根据需要设置治疗参数, 处方选择模式可根据症状选择治疗处方。 ▲ 2.中频变频治疗模式：具有参数设置模式和处方选择模式两种操作，单一处方频率变化范围1kHz～11kHz，频率精度误差不超过10%；具有至少5种治疗处方，适用于临床多种病症。 ▲3.独立的8通道输出，各通道功能一致，可以独立设置治疗参数及输出；同时支持多通道参数同步设置及同步输出。 ▲4.电流脉冲宽度：50μs～5ms。 ▲5.使用年限≥8年。 三、一般技术参数 ◆1.具有低频治疗、中频治疗、中频变频治疗及综合治疗多种治疗操作模式。 ◆2.低频参数设置模式：频率范围0～1000Hz，频率精度误差不超过10%；脉宽50μs～5000μs，手动可调，误差不超过15%；具有多种调制输出波形（持续输出、指数调制、三角调制、正弦调制、间断输出等）。 ◆3.低频处方选择模式：具有多达40种治疗处方及吞咽治疗处方，适用于临床多种病症。 ◆4.中频治疗模式：频率范围1kHz～11kHz，频率精度误差不超过10%；具有多种输出调制波形（持续、间断、指数、梯形、正弦、三角形、菱形等），调制频率 0.125～125Hz；具有多达99种治疗处方，适用于临床多种病症。 5.综合治疗模式：具有低频治疗、中频治疗、中频变频治疗的各种功能。 ◆6.治疗时间调节范围： 0min～99min。 ◆7.≥7寸液晶屏界面，可观的显示治疗参数、时间。 8.具有按键及旋钮操作。 9.具有提示系统，可自动检测内部关键元器件损坏、温度超过设定值、工作中未连接附件等故障，并伴提示。 10.配套电极片具有大、中、小规格可选。 11.具有一键返回功能，停止治疗后，按下返回键即可返回主界面。 ◆12.具有治疗结束时伴随提示音，且治疗时间自动恢复默认值。 13.具有双重防护和隔离保护，保证电流输出过程的安全性。 14.防电击程度类型：BF型。 15.电流额定电源电压：a.c.220V，50Hz。 16.电流额定输入功率：270VA。 ◆17.输出电流频率：0Hz～11000Hz。 18.最大输出电流：100mA以下。 ◆19.治疗操作模式： （1）低频模式：参数设置模式，处方选择模式。 （2）中频模式：处方选择模式。 （3）中频变频模式：参数设置模式，处方选择模式。 （4）综合操作模式：可从低频、中频或中频变频这3种模式中选择转换模式。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1条. 3; 电极导联线; 8条. 4; 理疗电极片：粘贴式，长90mm×宽60mm; 8对. 5; 理疗电极片：粘贴式，长50mm×宽50mm; 8对. 6; 理疗电极片，粘贴式，长40mm×宽40mm; 8对. 7; 说明书、合格证、保修卡; 1套. | Ⅱ |
| 3 | 情景式教育训练设施设备 | 1套 | 一、设备用途、性能特点 主要用于患者的康复训练，通过虚拟现实技术模拟多种生活和工作场景，提供个性化的全身主动性运动训练。适用于不同年龄段和多种疾病类型的康复需求，包括运动损伤康复、认知障碍训练、言语训练以及孤独症谱系障碍儿童社交训练等。 二、主要技术参数 ▲1.模拟实际超市卖场场景。 2.模拟实际厨房场景。 ▲3.模拟交通岗亭。 4.模拟实际银行场景。 ▲5.模拟实际服装店场景。 6.模拟实际麦当劳餐厅场景。 ▲7.模拟实际公安局场景。 8.模拟实际快递公司场景。 ▲9.模拟实际烘焙店场景。 10.模拟实际书店场景。 三、一般技术参数 ▲1.环保乳胶漆饰面，环保彩色喷绘图案。 2.模拟实际超市卖场场景 （1）货架：1组。 （2）收银机：1台。 （3）收银台：1组。 （4）购物车：2台。 （5）水果货架(单层）：1个。 （6）干果柜：1个。 （7）电子称（升降防摔材料)：1个。 （8）仿真面包：1批。 （9）零食（真实的）：1批。 （10）学习用品：1 批。 （11）百货：1批。 （12）饮料：5件。 （13）仿真水果、蔬菜：1批。 （14）单门式冷饮柜：1套。 （15）情景配套服装：2套。 （16）商品价格标签：1套。 ◆3.模拟实际厨房场景 （1）炒锅煎锅汤锅三件套：1套。 （2）塑料餐具：3套。 （3）儿童刀具：1套。 （4）菜板：1个。 （5）冰箱：1台。 （6）塑料盆：1个。 （7）电饭煲：1台。 （8）木锅铲：1把。 （9）儿童专用模拟道具实物（含烟机1台、炉盘1个）； （10）儿童围裙帽子套装：4套。 （11）餐桌（一桌四椅）：1套。 （12）微波炉：1个。 （13）橱柜：3米。 4.模拟交通岗亭 （1）交通岗亭：1个。 （2）模拟红绿灯：1台。 （3）制服：2套。 （4）手套：2双。 （5）口哨：2个。 （6）儿童专用模拟道具：1套。 （7）情景配套服装（交警背心）：2套。 （8）公交站牌：2个。 ◆5.模拟实际银行场景 （1）标牌：1项。 （2）柜台：3米。 （3）ATM机（提款机）（塑料玩具）：2台。 （4）接待台：1个。 （5）桌：2张。 （6）椅子：5把。 （7）电脑（模型电脑）：2台。 （8）保险柜：1台。 （9）等候椅：1套。 （10）银行取号机：1台。 （11）点钞机：1台。 （12）儿童模拟服装：4套。 （13）窗台签字笔：8支。 （14）点钞币：20把。 （15）银行单据：5本。 （16）仿真绿植：2盆。 （17）模拟银行教学道具：1套。 6.模拟实际服装店场景 （1）收银台：1套。 （2）收银机：1台。 （3）柜台椅子：1把。 （4）服装架（儿童版）：2个。 （5）儿童衣架：2套。 （6）儿童服装：1批。 （7）儿童鞋子：10双。 （8）儿童服装展示架：1套。 （9）试衣镜：1个。 （10）儿童双人沙发：1套。 （11）茶几：1套。 ◆7.模拟实际麦当劳餐厅场景 （1）桌子（一桌4椅不锈钢铝合金边）：2套。 （2）吸管盒：1个。 （3）收银机（标配）：1台。 （4）收银台：1个。 （5）吸管盒（白色）：3包。 （6）饮料杯：100个。 （7）托盘：6个。 （8）仿真炸鸡腿、炸鸡翅、鸡块各5块 （9）仿真汉堡包：10个。 （10）吧台：2米。 （11）操作台（不锈钢）：1个。 （12）吧椅：4把。 ◆8.模拟实际公安局场景 （1）办公桌：1张。 （2）椅子：1把。 （3）电脑模型：1台。 （4）电话机：1个。 （5）等候椅（三人位）：1套。 （6）宣传KT板：1块（尺寸1.2米长，高80厘米）。 （7）仿真绿植：2盆。 （8）模拟服装：2套。 ◆9.其他模拟道具：1批。 （1）模拟快递公司场景 ①1.电脑（模型电脑）：1台。 ②纸箱包装盒：1批。 ③自封快递打包袋：1批。 ④编织袋蛇皮袋：1批。 ⑤透明胶带：5卷。 ⑥快递放置架：2个。 ⑦办公桌：1套。 ⑧办公椅：1把。 ⑨推车：1个。 ⑩塑料收纳整理箱：2个。 ⑪便携式快递打印机：1台。 ⑫电子秤：1个。 ⑬快递单扫描器：1个。 ⑭快递打包泡沫填充物：1批。 ⑮情景模拟服装：2套。 （2）模拟实际烘焙店场景 ①儿童围裙：2套。 ②操作台（不锈钢）：1个。 ③烤箱：2个。 ④餐桌：1张。 ⑤餐椅：4把。 ⑥仿真蛋糕：1批。 ⑦仿真面包：1批。 ⑧烘焙工具：2套。 ⑨防烫手套：2只。 ⑩面包展示柜：1台。 ⑪仿真饼干：1批。 （3）模拟实际书店场景 ①收银台：1套。 ②柜台椅子：1张。 ③收银机：1台。 ④书架：3个。 ⑤儿童图书：1批。 ⑥儿童桌椅：2套。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 模拟实际超市卖场场景; 1套. 2; 模拟实际厨房场景; 1套. 3; 模拟交通岗亭; 1套. 4; 模拟实际银行场景; 1套. 5; 模拟实际服装店场景; 1套. 6; 模拟实际麦当劳餐厅场景; 1套. 7; 模拟实际公安局场景; 1套. 8; 模拟实际快递公司场景; 1套. 9; 模拟实际烘焙店场景; 1套. 10; 模拟实际书店场景; 1套. | / |
| 4 | PT电动训练床 | 2张 | 一、设备用途、性能特点 主要适用于肢体运动康复训练，包括需要采取抑制异常姿势促进正常姿势的发育和恢复的方法治疗中枢神经损伤的患者、外周神经损伤、肌肉骨骼疾病的患者等。 二、主要技术参数 （一）电动多功能理疗床 ◆1.尺寸规格：≥长度190cm×宽度120cm×升降高度(49～93)cm。 ◆2.第一段长度65cm±5cm可调节角度：0度到65度。 ◆3.第二段长度121cm±5cm。 ▲4.皮革材质可阻燃 ◆5.3个透气孔加孔塞设计。 ◆6.伸缩脚轮设计，便于床身移动。 7.电机：≥8000N。 ▲8.具有360度环形碰触式升降调节开关。 9.专业≥7.5cm直径医用承压轮。 ▲10.四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性医用诊疗床。 11.配套医用诊疗床床体尺寸规格：≥长度100cm×宽度66cm×升降高度(55～99)cm。 ◆12.脚踏液压推杆6000N无需用电。 ▲13.使用年限≥8年 三、一般技术参数 1.框架材质：铁框架加表面喷塑处理。 2.承重：≥250kg。 3.电压：220V～50HZ。 4.调节需要时间：≥30秒。 5.具有头部气杆控制角度的调整。 6.海绵密度≥36D，海绵厚度≥5cm。 四、设备配置清单（包含但不限于） 序号; 名称; 数量及单位. 1; 电动推杆; 1台. 2; 气弹簧; 2支. 3; 医用承压轮; 8只. 4; 控制器; 1套. 5; 电动多功能理疗床体; 1套. 6; 液压杆; 1套. 7; 医用诊疗床床体; 1套. | Ⅱ |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内采购人向中标人支付中标金额的30%，剩余中标金额的70%验收及格后后一年内支付（验收后，采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一）。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2.售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。 3.免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。如有需要时中标人免费提供医院信息系统对接的接口转换装置。 4.设备生产时间：乙方提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 5.承诺提供保修服务须原厂保修。 6.中标人提供24小时365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 7.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 8.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 9.在保质期满后，中标人应提供备件和维修服务。 |  |  |
| 质量要求 |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。 7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 |  |  |
| 包装方式 |  | 中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。 |  |  |
| 投标人资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |
| 资料证明 文件 |  | 1.投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。 ▲2.采购需求中的医疗器械产品，属于Ⅱ类医疗器械，投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件，投标人不是生产厂家的还须提供产品生产厂家的营业执照、医疗器械生产许可证复印件。 |  |  |
| ▲其他要求 |  | 在供货时，中标人为经销商的须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件，且备案凭证上面的经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | ▲1.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、装饰装修、调试、培训、保修费等成本、税金及利润； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 本标项产品 已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |
| ▲核心产品 |  | 中低频电刺激治疗仪，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |  |  |

# 第四部分  评标办法

评标办法前附表

## 以下评标标准适用于1分标：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 |  |
| 1.1 | 投标报价（30分） （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕31 号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。 除上述情况外，评标价＝投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。 | 30 | 客观分 |
| 2 | 技术分 | 70分 |  |
| 2.1 | 设备性能分 重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“◆”的技术参数及配置）每提供一项重要技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是具有相关资质第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章）得1分，满分13分。 非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数 10 项的投标无效。 | 13分 | 客观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 二档（5分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排，满足采购需求。 三档（10分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案，满足采购需求。 四档（15分）：提供项目实施方案，方案内容详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明，满足采购需求。 五档（20分）：提供项目实施方案，方案内容较详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明，完全满足采购需求。 | 20分 | 主观分 |
| 2.3 | 人员岗位管理方案 一档（0分）：投标文件未提供人员岗位管理方案不得分。 二档（3分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责； 三档（6分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责；制定有人员规划安排表，提供有简单的质量保障措施管理人员，包括质量控制、检验措施内容，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障； 四档（9分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，人员配备满足本项目总体需求。 五档（12分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置较详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，并根据项目情况提出建议（如产品的后期质量维护），人员配备投入完全满足本项目总体要求。 | 12分 | 主观分 |
| 2.4 | 设备操作、使用及维护培训方案 一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 二档（3分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有简单的设备标准操作方法、设备使用注意事项，满足采购需求。 三档（6分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有详细的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识，满足采购需求。 四档（9分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则，满足采购需求。 五档（12分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有详细完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导，完全满足采购需求。 | 12 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内修复，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供简单的送货方案。 二档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起45天内完成安装、调试并交付使用。提供1年不少于3次保养；质保期内接到故障通知，投标人在6小时内响应，应在两个工作日内到达仪器现场；一般问题应在36小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供详细的送货方案、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）。 三档（13分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起30天内完成安装、调试并交付使用。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次保养；质保期内接到故障通知，投标人在1小时内响应，应在一个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺，满足项目需求，提供详细完善的服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），产品的售后服务机构，提供详细完善的应急预案、技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）整体方案优于用户需求。 | 13分 | 主观分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 以下评标标准适用于2分标：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 |  |
| 1.1 | 投标报价（30分） （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕31 号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。 除上述情况外，评标价＝投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。 | 30 | 客观分 |
| 2 | 技术分 | 70分 |  |
| 2.1 | 设备性能分 一般技术参数及配置（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）每提供一项技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是具有相关资质第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章）得0.2分，满分20.8分。 非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数 10 项的投标无效。 | 20.8分 | 客观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 二档（4分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排，满足采购需求。 三档（8分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案，满足采购需求。 四档（12分）：提供项目实施方案，方案内容详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明，满足采购需求。 五档（16分）：提供项目实施方案，方案内容较详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明，完全满足采购需求。 | 16分 | 主观分 |
| 2.3 | 人员岗位管理方案 一档（0分）：投标文件未提供人员岗位管理方案不得分。 二档（3分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责； 三档（6分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责；制定有人员规划安排表，提供有简单的质量保障措施管理人员，包括质量控制、检验措施内容，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障； 四档（9分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，人员配备满足本项目总体需求。 五档（12分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置较详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，并根据项目情况提出建议（如产品的后期质量维护），人员配备投入完全满足本项目总体要求。 | 12分 | 主观分 |
| 2.4 | 设备操作、使用及维护培训方案 一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 二档（2分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有简单的设备标准操作方法、设备使用注意事项，满足采购需求。 三档（4分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有详细的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识，满足采购需求。 四档（6分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则，满足采购需求。 五档（9.2分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有详细完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导，完全满足采购需求。 | 9.2 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内修复，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供简单的送货方案。 二档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起45天内完成安装、调试并交付使用。提供1年不少于3次保养；质保期内接到故障通知，投标人在6小时内响应，应在两个工作日内到达仪器现场；一般问题应在36小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供详细的送货方案、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）。 三档（12分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起30天内完成安装、调试并交付使用。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次保养；质保期内接到故障通知，投标人在1小时内响应，应在一个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺，满足项目需求，提供详细完善的服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），产品的售后服务机构，提供详细完善的应急预案、技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）整体方案优于用户需求。 | 12分 | 主观分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 以下评标标准适用于3分标：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 |  |
| 1.1 | 投标报价（30分） （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕31 号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。 除上述情况外，评标价＝投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。 | 30 | 客观分 |
| 2 | 技术分 | 70分 |  |
| 2.1 | 设备性能分 一般技术参数及配置（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）每提供一项技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是具有相关资质第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章）得0.45分，满分19.8分。 非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数 10 项的投标无效。 | 19.8分 | 客观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 二档（4分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排，满足采购需求。 三档（8分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案，满足采购需求。 四档（12分）：提供项目实施方案，方案内容详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明，满足采购需求。 五档（16分）：提供项目实施方案，方案内容较详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明，完全满足采购需求。 | 16分 | 主观分 |
| 2.3 | 人员岗位管理方案 一档（0分）：投标文件未提供人员岗位管理方案不得分。 二档（3分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责； 三档（6分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责；制定有人员规划安排表，提供有简单的质量保障措施管理人员，包括质量控制、检验措施内容，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障； 四档（9分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，人员配备满足本项目总体需求； 五档（12分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置较详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，并根据项目情况提出建议（如产品的后期质量维护），人员配备投入完全满足本项目总体要求。 | 12分 | 主观分 |
| 2.4 | 设备操作、使用及维护培训方案 一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 二档（2.5分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有简单的设备标准操作方法、设备使用注意事项，满足采购需求。 三档（5分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有详细的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识，满足采购需求。 四档（7.5分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则，满足采购需求。 五档（10.2分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有详细完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导，完全满足采购需求。 | 10.2 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内修复，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供简单的送货方案。 二档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起45天内完成安装、调试并交付使用。提供1年不少于3次保养；质保期内接到故障通知，投标人在6小时内响应，应在两个工作日内到达仪器现场；一般问题应在36小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供详细的送货方案、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）。 三档（12分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起30天内完成安装、调试并交付使用。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次保养；质保期内接到故障通知，投标人在1小时内响应，应在一个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺，满足项目需求，提供详细完善的服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），产品的售后服务机构，提供详细完善的应急预案、技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）整体方案优于用户需求。 | 12分 | 主观分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 以下评标标准适用于4分标：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 |  |
| 1.1 | 投标报价（30分） （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕31 号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。 除上述情况外，评标价＝投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。 | 30 | 客观分 |
| 2 | 技术分 | 70分 |  |
| 2.1 | 设备性能分 技术参数及配置（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）每提供一项技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是具有相关资质第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章）得1分，满分17分。 非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数 10 项的投标无效。 | 17分 | 客观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 二档（4分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排，满足采购需求。 三档（8分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案，满足采购需求。 四档（12分）：提供项目实施方案，方案内容详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明，满足采购需求。 五档（17分）：提供项目实施方案，方案内容较详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明，完全满足采购需求。 | 17分 | 主观分 |
| 2.3 | 人员岗位管理方案 一档（0分）：投标文件未提供人员岗位管理方案不得分。 二档（3分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责； 三档（6分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责；制定有人员规划安排表，提供有简单的质量保障措施管理人员，包括质量控制、检验措施内容，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障； 四档（9分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，人员配备满足本项目总体需求； 五档（12分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置较详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，并根据项目情况提出建议（如产品的后期质量维护），人员配备投入完全满足本项目总体要求。 | 12分 | 主观分 |
| 2.4 | 设备操作、使用及维护培训方案 一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 二档（3分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有简单的设备标准操作方法、设备使用注意事项，满足采购需求。 三档（6分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有详细的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识，满足采购需求。 四档（9分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则，满足采购需求。 五档（12分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有详细完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导，完全满足采购需求。 | 12 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内修复，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供简单的送货方案。 二档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起45天内完成安装、调试并交付使用。提供1年不少于3次保养；质保期内接到故障通知，投标人在6小时内响应，应在两个工作日内到达仪器现场；一般问题应在36小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供详细的送货方案、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）。 三档（12分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起30天内完成安装、调试并交付使用。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次保养；质保期内接到故障通知，投标人在1小时内响应，应在一个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺，满足项目需求，提供详细完善的服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），产品的售后服务机构，提供详细完善的应急预案、技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）整体方案优于用户需求。 | 12分 | 主观分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 以下评标标准适用于5分标：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 |  |
| 1.1 | 投标报价（30分） （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕31 号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。 除上述情况外，评标价＝投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。 | 30 | 客观分 |
| 2 | 技术分 | 70分 |  |
| 2.1 | 设备性能分 重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“◆”的技术参数及配置）每提供一项重要技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是具有相关资质第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章）得0.4分，满分18.8分。 非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数 10 项的投标无效。 | 18.8分 | 客观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 二档（4分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排，满足采购需求。 三档（8分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案，满足采购需求。 四档（12分）：提供项目实施方案，方案内容详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明，满足采购需求。 五档（16分）：提供项目实施方案，方案内容较详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明，完全满足采购需求。 | 16分 | 主观分 |
| 2.3 | 人员岗位管理方案 一档（0分）：投标文件未提供人员岗位管理方案不得分。 二档（3分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责； 三档（6分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责；制定有人员规划安排表，提供有简单的质量保障措施管理人员，包括质量控制、检验措施内容，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障； 四档（9分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，人员配备满足本项目总体需求。 五档（12分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置较详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，并根据项目情况提出建议（如产品的后期质量维护），人员配备投入完全满足本项目总体要求。 | 12分 | 主观分 |
| 2.4 | 设备操作、使用及维护培训方案 一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 二档（2.5分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有简单的设备标准操作方法、设备使用注意事项，满足采购需求。 三档（5分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有详细的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识，满足采购需求。 四档（7.5分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则，满足采购需求。 五档（11.2分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有详细完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导，完全满足采购需求。 | 11.2 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内修复，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供简单的送货方案。 二档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起45天内完成安装、调试并交付使用。提供1年不少于3次保养；质保期内接到故障通知，投标人在6小时内响应，应在两个工作日内到达仪器现场；一般问题应在36小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供详细的送货方案、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）。 三档（12分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起30天内完成安装、调试并交付使用。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次保养；质保期内接到故障通知，投标人在1小时内响应，应在一个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺，满足项目需求，提供详细完善的服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），产品的售后服务机构，提供详细完善的应急预案、技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）整体方案优于用户需求。 | 12分 | 主观分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 以下评标标准适用于6分标：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 |  |
| 1.1 | 投标报价（30分） （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕31 号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。 除上述情况外，评标价＝投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。 | 30 | 客观分 |
| 2 | 技术分 | 70分 |  |
| 2.1 | 设备性能分 一般技术参数及配置（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）每提供一项技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是具有相关资质第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章）得0.4分，满分18分。 非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数 10 项的投标无效。 | 18分 | 客观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 二档（4分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排，满足采购需求。 三档（8分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案，满足采购需求。 四档（12分）：提供项目实施方案，方案内容详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明，满足采购需求。 五档（16分）：提供项目实施方案，方案内容较详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明，完全满足采购需求。 | 16分 | 主观分 |
| 2.3 | 人员岗位管理方案 一档（0分）：投标文件未提供人员岗位管理方案不得分。 二档（3分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责； 三档（6分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责；制定有人员规划安排表，提供有简单的质量保障措施管理人员，包括质量控制、检验措施内容，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障； 四档（9分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，人员配备满足本项目总体需求。 五档（12分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置较详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，并根据项目情况提出建议（如产品的后期质量维护），人员配备投入完全满足本项目总体要求。 | 12分 | 主观分 |
| 2.4 | 设备操作、使用及维护培训方案 一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 二档（3分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有简单的设备标准操作方法、设备使用注意事项，满足采购需求。 三档（6分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有详细的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识，满足采购需求。 四档（9分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则，满足采购需求。 五档（12分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有详细完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导，完全满足采购需求。 | 12 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内修复，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供简单的送货方案。 二档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起45天内完成安装、调试并交付使用。提供1年不少于3次保养；质保期内接到故障通知，投标人在6小时内响应，应在两个工作日内到达仪器现场；一般问题应在36小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供详细的送货方案、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）。 三档（12分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起30天内完成安装、调试并交付使用。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次保养；质保期内接到故障通知，投标人在1小时内响应，应在一个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺，满足项目需求，提供详细完善的服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），产品的售后服务机构，提供详细完善的应急预案、技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）整体方案优于用户需求。 | 12分 | 主观分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 以下评标标准适用于7分标：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 |  |
| 1.1 | 投标报价（30分） （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕31 号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。 除上述情况外，评标价＝投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。 | 30 | 客观分 |
| 2 | 技术分 | 70分 |  |
| 2.1 | 设备性能分 重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“◆”的技术参数及配置）每提供一项重要技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是具有相关资质第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章）得0.18分，满分19.8分。 非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数 10 项的投标无效。 | 19.8分 | 客观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 二档（4分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排，满足采购需求。 三档（8分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案，满足采购需求。 四档（12分）：提供项目实施方案，方案内容详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明，满足采购需求。 五档（16分）：提供项目实施方案，方案内容较详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明，完全满足采购需求。 | 16分 | 主观分 |
| 2.3 | 人员岗位管理方案 一档（0分）：投标文件未提供人员岗位管理方案不得分。 二档（3分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责。 三档（6分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置简单的岗位职责；制定有人员规划安排表，提供有简单的质量保障措施管理人员，包括质量控制、检验措施内容，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障； 四档（9分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，人员配备满足本项目总体需求。 五档（12分）：提供人员岗位管理方案，方案中设置较详细的岗位职责；制定有人员规划安排表，有详细的技术管理机构及人员及质量保障措施人员，包括质量控制、检验措施、安全保障措施，对整体工作内容和相关工作步骤进行质量保障、有相关的阐述和服务保障体系，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，并根据项目情况提出建议（如产品的后期质量维护），人员配备投入完全满足本项目总体要求。 | 12分 | 主观分 |
| 2.4 | 设备操作、使用及维护培训方案 一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 二档（2.5分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有简单的设备标准操作方法、设备使用注意事项，满足采购需求。 三档（5分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有详细的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识，满足采购需求。 四档（7.5分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则，满足采购需求。 五档（10.2分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有详细完善的设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导，完全满足采购需求。 | 10.2 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在24小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内修复，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供简单的送货方案。 二档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起45天内完成安装、调试并交付使用。提供1年不少于3次保养；质保期内接到故障通知，投标人在6小时内响应，应在两个工作日内到达仪器现场；一般问题应在36小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供详细的送货方案、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）。 三档（12分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，投标人承诺自签订合同之日起30天内完成安装、调试并交付使用。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次保养；质保期内接到故障通知，投标人在1小时内响应，应在一个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺，满足项目需求，提供详细完善的服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），产品的售后服务机构，提供详细完善的应急预案、技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）整体方案优于用户需求。 | 12分 | 主观分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、评标方法

1.本项目采用的评标方法:

综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

□最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2. 评标标准：采用综合评分法的，评标标准见评标办法前附表。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。采用综合评分法时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.4.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序:

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

3.4.4.2审查工作流程。评审委员会严格按照评审现场说明、综合评估研判和出具处理结果三个步骤开展审查流程。

（1）评审现场说明。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

（2）综合评估研判。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。对异常低价存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

（3）出具处理结果。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。

3.5.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.5.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。评标价相同时，由评标委员会根据投标文件中技术、服务、合同条款及其它实质性要求等情况，按照择优选择的原则，集体讨论确定排序，并按确定排序由优到劣的原则推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标投标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标投标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

五、评审过程的保密与录像

8.1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与投标文件评审和比较、中标投标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

8.2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五部分  拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：   2025年预算内拟采购一批医疗设备

合同编号：

甲    方：      北海市第二人民医院

乙    方：

签订时间：    20    年     月     日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 北海市第二人民医院 （采购人）

乙方1（全称）：                       （投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：  2025年预算内拟采购一批医疗设备

采购项目编号： BHZC2025-G1-

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付成交金额的 30%，剩余成交金额的 70%验收后一年内支付。（验收后，甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票。甲方未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一） ，其中涉及预付款的： 签订合同后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%。

成本补偿：

绩效激励：

3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。

（2）履约地点： 北海市甲方指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：  甲方

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：   无

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起5个工作日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序： 先进行名称、数量、品牌、型号的初步验收，在对设备的技术性能进行验收。

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准： 产品合格，符合采购需求及投标文件承诺。

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：     无

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.售后技术服务要求

（1）免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。

（2）售后服务：

①项目在安装调试过程中，乙方应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或甲方有服务需求的，乙方应在    小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在    小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给甲方使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由乙方承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。

（3）免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由乙方支付。如有需要时乙方免费提供医院信息系统对接的接口转换装置。

（4）设备生产时间：乙方提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）的库存货物，采购人有权拒绝接受。

（5）承诺提供保修服务须原厂保修。

（6）乙方提供24小时365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由乙方免费提供。

（7）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

（8）售后服务承诺书中根据采购方的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。

（9）在保质期满后，乙方应提供备件和维修服务。

7.合同生效

本合同自  甲乙双方合同签订之日起 生效。

8.合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份，代理机构壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 自知道或应当知道之日起5个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 甲方先履行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 北海市银海区新世纪大道116号 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 按协议书约定 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，乙方有权每日向甲方索赔延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 按银行孳息 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。 2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。 3.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。 4.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从设备尾款中扣除，不足另补。 5.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。 6.甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由乙方承担。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六部分  应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（3）投标人直接控股股东及出资信息表…………………………………（页码）

（4）投标人直接管理关系信息表…………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

北海市政府采购投标人信用承诺函（格式）

（采购人）、（采购代理机构） ：

投标人名称：

统一社会信用代码：

投标人地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：1.投标人须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函 ，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.投标人的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人（负责人）授权书”。

法定代表人（负责人）授权委托书（信用承诺函由授权代表签名或盖章时，必须提供）

法定代表人（负责人）授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

电子公章：

附：1、被授权人的身份证正面及反面复印件

2、法人或者其他组织的具有营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证复印件

年    月    日

粘贴被授权人的正面及反面身份证复印件

二、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

三、投标人直接控股股东及出资信息表

投标人直接控股股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码（或统一社会信用代码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

说明：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司总资本百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）“股东及出资信息”的信息相符，否则投标文件作无效处理。

4.投标人如为事业单位、其他团体组织、个人的，不需要提供本表。

5.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（电子公章）：

四、投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表（格式）

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

说明：

- 1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间的管理与被管理关系。

- 2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包含间接的管理关系。

投标人名称（电子公章）：

商务技术文件部分

## 商务部分

目录

- （1）无串通投标行为的承诺函…………………………………………………（页码）

- （2）投标声明书…………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………（页码）

（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件…………（页码）

（5）商务响应表…………………………………………………………………（页码）

（6）投标人情况介绍……………………………………………………………（页码）

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件…………………………………（页码）

（8）中小企业声明函……………………………………………………………（页码）

（9）残疾人福利性单位声明……………………………………………………（页码）

一、无串通投标行为的承诺函

无串通投标行为的承诺函（格式）

广西科联招标中心有限公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二部分的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的投标人。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二部分关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权（含招标人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名） ：

日期：

二、投 标 声 明 书

投 标 声 明 书（格式）

致：                              （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：              ，产品原产地及厂家为：                。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

年    月    日

三、法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

在我          （公司）任     职务，是我           （公司）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称：

（电子公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

附：附法定代表人（负责人）有效的身份证及营业执照副本复印件。

贴附“身份证复印件”（正反两面）

四、法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

电子公章：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，并加盖电子公章，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

五、商务响应表

商务响应表（格式）

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保修期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | （合同签订后×天内）交货； 地点： |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

填写说明：投标人应根据第三部分招标项目采购需求的商务要求，逐条响应，漏项或者空白，视为不实质性响应招标文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

日 期：

六、投标人情况介绍

投标人基本情况登记表（格式)

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和相关联系人：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法定代表人（负责人）：姓名             职务               电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                 电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼或仲裁的情况（如有、请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人名称(电子公章) ：

法定代表人（负责人）或委托代表（签字或电子签名）：

年      月       日

七、标人的类似成功案例的业绩证明文件

投标人同类项目实施情况一览表（格式）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 合同页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：项目合同关键页复印件或中标通知书复印件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

年    月     日

八、中小企业声明函

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：

日 期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(×) | 人 | ×≥1000 | 300≤×＜1000 | 20≤×＜300 | ×＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥200 | 20≤×＜200 | 5≤×＜20 | ×＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 50≤×＜300 | 10≤×＜50 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(×) | 人 | ×≥1000 | 300≤×＜1000 | 20≤×＜300 | ×＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(×) | 人 | ×≥200 | 100≤×＜200 | 20≤×＜100 | ×＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥1000 | 300≤×＜1000 | 20≤×＜300 | ×＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(×) | 人 | ×≥2000 | 100≤×＜2000 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(×) | 人 | ×≥1000 | 300≤×＜1000 | 100≤×＜300 | ×＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

九、残疾人福利性单位声明

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：

日  期：

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

商务技术文件部分

## 技术部分

- 对本项目系统总体要求的理解………………………………（页码）

- 技术响应表……………………………………………………（页码）

（3）设备配套配置清单…………………………………………………（页码）

（4）售后服务承诺书………………………………………………（页码）

（5）优惠条款………………………………………………………（页码）

一、对本项目系统总体要求的理解

二、技术响应表

技术响应表（格式）

分标号：

| 项号 | 标的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据第三部分招标项目采购需求的技术要求，逐条响应，投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。漏项或者空白，视为不实质性响应招标文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

日 期：

三、设备配套配置清单

设备配套配置清单（均不含报价）（格式）

分标号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

日  期：

- 四、售后服务承诺书

- 格式自拟

五、优惠条件

优惠条件（格式）：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

分标号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：                        日 期：

## 报价文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………（页码）

- 投标报价明细表………………………………………………………………（页码）（3）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- （4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明………………………………（页码）

- 一、投标函

- 投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）：

根据贵方为                                          项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人

（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起          个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：             电话：

传真：                           电子邮箱地址：

投标人代表姓名：                职务：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

年     月     日

二、投标报价明细表

投标报价明细表

分标（有分标时填写）                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用耗材（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写）人民币 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.报价不得涂改，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修费等成本、税金及利润。

3.所投产品如有专用耗材的必须提供专用耗材的明细报价。

4.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：                               日  期：

三、开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）（格式）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标投标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

- 四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

- 格式自拟

附件：其他文书、文件格式

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

联合体成员名称(电子公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件4：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标投标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包投标人1名称），（分包投标人2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包投标人中小企业合同份额

1、（分包投标人X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：分包投标人名称(电子公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。