采购需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

（六）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

四、实质性要求是指“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。

注:本项目负偏离项数认定是指以阿拉伯数字序号，即：“1.”、“2.”……或“（1）”、“（2）” ……进行计算。

Ⅱ.采购需求一览表

分标1

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 血液透析设备 | 工业 | ▲1.机身尺寸：机身宽度≤450 mm，深度≤500 mm。 2.设备使用年限：≥10年。 3.供水：压力范围至少包含：1-6.5bar；温度范围至少包含：5 ℃~30 ℃。 4.透析液流速：测量范围至少包含：300~700 mL/min/。 5.透析液温度：测量范围至少包含：33.0~40.0°C，有超温报警。 6.超滤速度：测量范围至少包含：0.50~4.00L/h/。 7.动脉血泵：测量范围至少包含：40~600mL/min。 8.肝素泵：设置范围至少包含：0.0~9.0mL/h。 9.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL。 10.动脉压：测量范围至少包含：-300~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。 11.静脉压：测量范围至少包含：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。 12.TMP：测量范围至少包含：-100~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。 13.透析液浓度至少包含：12.5 ~16.0mS/cm。 14.治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤。 15.人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转。 16.漏血检测器：采用红、绿双色光监测。 17.治疗界面显示：包括动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。 18.报警功能：具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯。 19.消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液，热水柠檬酸消毒温度最高可达80℃。 20.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟 21.个性化透析：可预存≥7条透析液浓度曲线，实现个性化透析。 22.超滤系统：采用平衡与超滤控制系统。 23.干粉支架：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。 24.透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。 25.自检：全功能数字化自检。 26.血压计：标配在线血压计组件，支持多种测量模式。 27.Kt/V：标配在线清除率监测组件。 28.通讯组件：标配网络接口。 29.标配数据通信服务器。 | 2 | 台 | 160270.00 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于1年（自验收合格之日起计算，厂家规定保修期超过1年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。保修期内提供上门维修(免收维修费和元器件费)、更换零部件服务。 （2）采购范围内的货物送货上门、按采购人要求安装调试；提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 （3）售后服务要求： ①保修期内出现故障解决方案: 在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，4小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复；重大故障处理时限不超过24小时修复，若24小时内不能修复，必须提供同档次的备用设备给采购人使用。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。 ②若产品自带软件的则须提供保修期内升级服务。 ③其余按厂家承诺执行。 （4）中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责保修期内的售后服务的，投标人应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由投标人向制造商支付，投标人可视情况在投标报价中予以考虑。 （5）技术资料：验收时提供完整应用中文操作说明书、维修手册和详细技术参数手册及其他相关技术资料，一式一份。 （6）技术培训要求：投标人应提供现场安装及技术培训，投标人提供的技术培训须保证操作使用人员能够熟练掌握设备的各种功能和日常维护保养，协助使用人员完成简明操作规程和保养规程的制定。技术使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 | 1.交付时间：自合同签订之日起15个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。 2.交付地点：广西桂林市第三人民医院内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 | 项目验收合格、产品安装正常使用6个月后，收到中标人的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的40%，产品正常使用12个月后，收到中标人的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的30%，产品正常使用18个月后，收到中标人的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的30%（无息）。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 | 若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 | 1.质量标准:本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。投标人所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 2.产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验(含测试或试运行)，核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 4.验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由中标人承担(投标人自行将费用综合考虑进入投标报价中)，采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。 5.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由中标人承担。 6.验收合格生效：产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行。 7.设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于中标人，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由中标人负责。 8. 根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审【2025】11号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍中标的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。如供应商中标后无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商不严格履行合同导致验收不合格的，采购人应当按照政府采购合同约定追究其违约责任。 9.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按采购人规定执行。 |  |  |  |  |
| (七) 医疗器械注册证 | 投标人于投标文件中必须提供所投产品血液透析设备相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）。 |  |  |  |  |
| （八）进口产品说明 | 本分标货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |
| （九）采购预算 | 本分标采购预算金额为叁拾贰万零伍佰肆拾元整（¥320540.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |
| （十）其他要求 | 1.其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。 2.为了防止虚假应标，项目结果公示后，若收到对中标人所投产品技术参数的质疑，采购人有权要求被质疑方提供所投产品检测报告、注册备案材料等技术资料以供核实，确保功能参数要求均可满足；若达不到应答指标，以虚假应标论处。 3.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；且提供的产品生产日期需在一年半以内；设备到货安装前，采购人可要求中标人提供设备的检测报告、产品技术备案材料、产品说明书等技术资料，并根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，如出现不实或虚假应标、核验不合格的，采购人有权终止合同执行，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务实施方案 | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务实施方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护 (注明时间)方案、保修期外维修方案；③技术培训方案；④其他实质性优惠措施等。 注：上述售后服务评分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）履约能力要求 | 1.投标人或所投标的生产厂家通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO9001质量管理体系认证且有效（投标人于投标文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖投标人电子签章）。 2. 投标人自2023年以来具有同类项目业绩。 注：上述履约能力加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |
| （三）政策性加分条件 | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。 注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |

分标2

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | ATP荧光检测仪 | 工业 | 1.显示屏：约3.5英寸高精度图形触摸屏。 2.处理器：32位高速数据处理芯片。 3.检测精度：1×10-18mol。 4.大肠菌群：1-106cfu。 5.检测范围：0 to 99999 RLUs。 6.检测时间：15秒。 7.检测干扰：±5﹪或±5 RLUs。 8.操作温度范围：5℃到40℃。 9.操作湿度范围：20—85﹪。 10.ATP回收率：90-110%。 11.检出模式：RLU，细菌总数筛查。 12.可设定50个用户ID 。 13.可设定的结果限值个数：251个。 14.自动判断合格与不合格。 15.自动统计合格率。 16.内置自校光源。 17.开机30秒自检。 18.配有miniUSB接口，可将结果上传至PC。19.配备专用软件驱动U盘代替传统光盘。20.仪器尺寸（W×H×D）：约188 mm×77mm×37mm。 21.使用可充电锂电池免电池更换。 22.备用状态（20℃）：6个月。 23.中文操作手册。 | 1 | 台 | 4800.00 |
| 2 | 全自动抽滤机 |  | 一、基础参数 1.设备尺寸(长宽高)：约280×200×152mm。 2.设备重量：约2.8KG。 3.抽滤杯座：Φ63.3mm×2个孔位。 4.设备输入电压：220V电源通过适配器输入设备电压为26V(配套适配器的专用电源线)。 5.显示屏：长约54mm宽约42mm。 6.充电电池：电池容量：2000mA持续工作时间：约2h，待机时间：约6天。 7.输出软管：内径Φ7mm。 二、适用工作环境 1.适用工作湿度：<95%。 2.适用工作温度：5~40℃。 3.抽滤环境：使用配套的带有污染防护盖(含有空气过滤膜) 的抽滤杯时，可在一般环境下拍滤；若无污染防护盖则要至少在十万级洁净环境下抽滤。 三、自动化抽滤性能 1.自动化抽滤功能： （1）带芯片和软件程序控制，实现智能、自动化控制。 （2）自动感应抽滤，抽完后自动感应及时自动停止，即：即插即抽，无需人工判断控制开关。 2.电磁阀：自动感应开合。 3.真空泵性能：真空负压≤5Kpa，额定电压DC24V，功率4W×2。 4.控制主板及传感器：控制主板额定电压：DC26V；传感器额定电压：DC 5V。 5.抽滤流量：800mL/min(无滤膜阻挡的情况下)。 6.抽滤速度：通常40秒内完成（100mL纯化水测试）。 7.抽滤效率： （1）批量化处理。 （2）2个泵独立运行，互不干扰。 8.抽滤噪声：大约55dB（约30cm处测试）。 9.自动补气功能：在忘了拔出抽滤杯底部塞子时，致使无法正常抽滤，设备会在5秒内进行自动循环补气，消除负压，便于取出杯子。 10.一键进入清洁界面，清洁时将清洗液（或含消毒剂）倒入杯座槽后，单击按钮即可抽走杯槽内清洗液，从而达到清洁内部管道的目的；长按该按钮即可进行“一般模式”和“PW模式”的转换。 11.自动吸紧抽滤杯：适用于杯子平放其上，而不是套上，也不是插入。便于安放和拿取。利用抽滤时的负压吸力压紧垫圈而密封，从而达成负压抽滤。 12.用前的消毒灭菌准备：不需要，用户无须对抽滤机的杯座做消毒，也无须对抽滤杯做消毒灭菌。 四、用途及适用样本 ▲1.用途：用于水溶液样本的薄膜过滤法（符合《中华人民共和国药典》、《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB8538的规范）：（1）微生物限度检验；（2）微生物污染检验、污水中致病菌的检验；（3）无菌检验。 2.适用样本： （1）内镜，消毒冲洗后，注入后回收的中和洗脱液； （2）治疗用水，如：透析液（配合R2A平板），污水中致病菌的检测； （3）使用中的消毒剂； （4）物表、双手采样拭子的中和洗脱液；（5）制药、食品、饮料等生产用水； （6）其他适用样本的微生物薄膜过滤法检测； （7）其他水性无菌样本的无菌检验； （8）警告：不适用于腐蚀性、油性液体。 | 1 | 台 | 38900.00 |
| 3 | 胰岛素泵 |  | 1.全中文菜单显示。 ▲2.胰岛素种类：U-100和U-40两种可选，两种浓度胰岛素可以智能换算；短效和速效可选 。 3.基础率分段：24段、48段 、自定义分段。 4.基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率。 5.历史基础率方案调用功能：有。 6.数据库：速效数据库、短效数据库。 7.基础率设置范围：常规范围 0～35 U/h。 8.临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时。 ▲9.基础率增幅：最小基础率增幅：0.01U，适用于全天胰岛素剂量较小的患者。 10.基础率数字和柱状图结合显示。 11.基础率输注最小时段：30分钟。 12.基础率输注方式：最小间隔2分钟。 13.立即输注：快速一键注射。 14.长餐模式：方波输注，双波输注。 15.装药自动定位读数功能：有。 16.大剂量向导功能：有。 17.有大剂量预设：有。 18.大剂量设置范围：0.1～88U。 19.大剂量增幅：0.1U。 20.螺杆复位形式：自动复位，电机驱动。 ▲21.最大装药量：3.18 毫升（318U） 。 22.剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制。 23.保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置。 24.警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。 25.报警项目可选。 26.堵塞剂量可调 。 27.电池型号：7号（AAA）电池 。 28.回顾功能：日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾，均可回顾≥50条。 ▲29.泵使用年限≥10年(注：说明书或者设备标签为准，无需后期更换配件及年检）。 | 1 | 台 | 28800.00 |
| 4 | 单通道微量注射泵 |  | 1.具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器。 2.具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态。 3.使用“爪式可开启”机构的注射器推杆。 4.自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h。 5.注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）。 6.具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱。 7.报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档。 8.具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警。 9.电气符合采购人的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时。 10.泵固定夹跟泵一体化装置，不需要任何工具进行安装。 11.泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转进行横竖固定。 12.可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式。 13.快进速度可设置，10ml:5~400ml/h、 20ml:5~600ml/h、30ml:5~900ml/h、50ml:5~1500ml/h。 14.注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度。 15.注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射。 16.残余报警距离调整具有三种模式：“距离模式”、“时间模式”、“容量模式”。 17.具有通道休眠功能，防止误操作。 18.开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者开机显示速度清零。 19.KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml规格的注射器的KVO速度范围为0.1~1ml/h；20ml、30ml和50ml的KVO速度范围0.1~5ml/h。 20.支持≥30种注射器品牌。 21.紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池可以持续3分钟报警。 22.具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。 23.可选择升级无线输注监控系统，同时监控≥500台注射泵输液泵。 24.可选择和输液泵叠加组合成4-8通道输注集成系统，通过一条电源线输出。 25.泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法。 26.设备进液防护等级：≥IPX4 。 27.设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型。 | 1 | 台 | 3900.00 |
| 5 | 双通道微量注射泵 |  | 1.具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器。 2.具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态。 3.使用“爪式可开启”机构的注射器推杆。 4.自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h。 5.注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）。 6.具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱。 7.报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档。 8.具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警。 9.电气符合采购人的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时。 10.泵固定夹跟泵一体化装置，不需要任何工具进行安装。 11.泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转进行横竖固定。 12.可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式。 13.快进速度可设置，10ml:5~400ml/h、20ml:5~600ml/h、30ml:5~900ml/h,、50ml:5~1500ml/h。 14.注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度。 15.注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射。 16.残余报警距离调整具有三种模式：“距离模式”、“时间模式”、“容量模式”。 17.具有通道休眠功能，防止误操作。 18.开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者开机显示速度清零。 19.KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml规格的注射器的KVO速度范围为0.1~1ml/h；20ml、30ml和50ml的KVO速度范围0.1~5ml/h。 20.支持≥30种注射器品牌。 21.紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池可以持续3分钟报警。 22.具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。 23.可选择升级无线输注监控系统，同时监控≥500台注射泵输液泵。 24.双通道一体机，可以分速输注。 25.双色系设计，不同通道对应不同颜色。 26.采用两个显示屏幕分别显示各通道的情况。 27.泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法。 28.设备进液防护等级：≥IPX4 。 29.设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型。 | 4 | 台 | 5800.00 |
| 6 | 超短波电疗机 |  | ▲1.振荡频率：40.68MHz±1.5%。 ▲2.子定时：定时精准，0-30分钟可调（结束治疗自动停机，并发出声音提示）。 ▲3.输出功率：1档到6档，10-200W±20%。 4.输出模式：连续输出模式。 5.具有调谐功能。 ▲6.数字显示。 7.具有过流过热保护装置。 8.静音脚轮，推动灵活。 | 1 | 台 | 14500.00 |
| 7 | 电动洗胃机 |  | 1.流量：≥2L/min。 2.自控：冲液量：250～350ml/次； 吸液量：300～450ml/次。 注：吸液量大于冲液量，但不应大于150ml/次。 3.液量平衡：冲液量减少至 100～200ml/次。 4.压力控制：冲、吸压力为0.047 MPa～0.067MPa。 5.噪声：≤65dB(A) 。 6.过滤瓶：800ml（PC塑料）×2。 7.电源：～220V，50Hz 。 8.输入功率：250VA 。 9.毛重：约23kg；净重：约19kg。 10.外形尺寸：约32cm×36cm×83cm。 | 1 | 台 | 3000.00 |
| 8 | 便携式吸痰器（手提式吸痰器） |  | 1.极限负压值：不低于0.08MPa(600mmHg)，标准大气压下测定； 2.负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值。 3.抽气速率：≥20L/min。 4.噪声：≤60dB(A)。 5.贮液瓶：1000ml（PC）。 6.电源：～220V，50Hz。 7.输入功率：150VA。 8.毛重：约5.5kg；净重：约4.3kg。 | 3 | 台 | 1100.00 |
| 9 | 多道心电图机 |  | 1.主要功能：静息12导联心电图、计算法18导联心电图、支持选配静息18导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查。 2.导联选择：自动或手动。 3.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路。 4.AD采样率：≥750000 Hz/Ch。 5.输入阻抗：≥50MΩ。 6.耐极化电压：≥±550mV。 7.共模抑制比：≥105dB。 8.频率响应：0.5Hz-500Hz。 9.标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%。 10.时间常数：≥4.2秒。 11.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波。 12.不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警。 13.电极脱落：液晶显示器显示脱落部位。 14.操作模式：可自动或手动，自动操作时支持实时或回顾记录。 15.心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能。 16.冻结记录：支持3分钟波形冻结记录模式。 17.波形质量检测：可实现波形质量稳定情况下，设备自动开始记录。 18.显示方式：≥7.8液晶显示。 19.记录器：内置高分辨率热线阵打印,可同步打印12道心电波形。 20.打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能。 21.输出设备：可直连打印机，打印A4尺寸报告。 22.支持计算法18导联心电图报告打印。 23.支持选配静息18导联心电图报告打印。 24.走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S。 25.电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印，热敏报告可显示噪声、脱落的具体时间段。 26.模拟信号打印：具备外部信号输入接口，可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号。 27.QTc算法：≥4种。 28.测量分析：具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量。 29.测量分析：具备18导联心电图右胸后壁导联独立分析及18导联ST-Map打印。 30.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 31.外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ。 32.其它输出接口：USB/SD。 33.存储和传输：内置800份心电图，扩展支持3000份以上外部设备存储。 34.输入设备：可连接条码枪、读卡器。 35.在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印。 36.需具备系统登录加密功能，开启后可实现用户使用密码登录。 37.网络：标配LAN有线网络接口，内置WIFI网络连接。 38.数据存储格式：PDF/XML/DAT。 39.数据传输方式：DICOM/ECTP。 40.安全性：电击防护类型: I类CF型。 41.交流：100-240±10%。 | 1 | 台 | 58000.00 |
| 10 | 褥疮防治床垫 |  | 1.用途：用于长期卧床患者预防压疮，减轻护理人员劳动强度。 2.技术参数 （1）气条采用尼龙PVC医用级布料，吸湿透气良好，手感柔软舒适，气条材料厚度≥0.32MM。 （2）床席由气条组成，每套配备用气条1条。 （3）床席充气后尺寸（长×宽×高）：200±10×86×9.5CM，主机尺寸：约25×12×10 cm。 ▲（4）主机静态功能由单独开关控制，可根据病人需求静态与波动功能自由切换。 （5）主机压力范围：50~110mmHg，气泵流量范围：5~8升/分钟。 ▲（6）床垫符合国内标准安全和电磁兼容要求。 （7）最大承受重量：135KG。 （8）正常工作时噪音：小于48分贝。 | 2 | 张 | 650.00 |
| 11 | 脑电仿生电刺激仪 |  | 1.使用环境要求： （1）工作环境：5℃～40℃. （2）相对湿度：10%～80%。 （3）大气压力：700hPa～1060hPa。 （4）电源要求：AC220V±10% 50Hz±2%。 2.柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动。 3.一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现。 4.输出路数：双通道独立输出。 5.交变电磁场治疗、变频振动按摩、小脑顶核电刺激、肢体电刺激 “四功合一”。 6.磁疗部分与电疗部分既可同时使用，也可单独使用。 7.电刺激共四种治疗模式：常规、夜间、脉冲、连续。 8.电刺激治疗时间：常规、夜间、脉冲模式0～30分钟，连续模式0～99分钟，步长1分钟。 9.磁疗磁场频率:50Hz±2%。 10.变频磁疗治疗强度2档可调：弱档3～9mT，强档10～17mT。 11.专用磁治疗帽分为成人款和儿童款两种，适合不同头围患者，治疗定位准确，治疗帽治疗头数目为7个。 12.微振功能振频四档可调：0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，±10%。 13.微振功能振幅四档可调：0V、10V、16V、27V，±10%。 14.主极脑电输出频率为无序波。 15.主极脑电基本频率1：23.81Hz、基本频率2：15.87Hz、基本频率3：15.87Hz、基本频率4：11.90Hz。 16.主极脑电脉宽为700us±15%。 17.主极脑电输出幅度0～80，无量纲数。 18.辅极肢体电基本频率：4000Hz±15%。 19.辅极肢体电脉宽为120μs±15%。 20.辅极肢体电共10个针对性治疗自动处方。 21.辅极肢体电输出幅度：0～90，无量纲数。 22.包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件。 | 1 | 台 | 22000.00 |
| 12 | 电脑中频治疗 |  | 1.中频载波频率：2Khz～9KHz 误差±10%。 2.低频调制频率：1/6HZ～150Hz 误差不大于±5%。 3.调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、尖峰波、锯齿波、等幅波。 4.调制幅度：100%、90%、60%、33%。 5.调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制。 6.输出电流调节方式：按键递增递减。 7.最大输出电流：0～85mA（r.m.s）,电流误差±5%。 8.输出电流稳定度：≤5%。 9.工作电压：交流220V±22V、50Hz±1Hz。 10.透热电极表面温度：≤45℃。 11.熔断器：3A、Φ5×20（两个）。 12.输入功率：≤100VA。 13.输出通道：四通道。 14.安全分类：I类BF型。 15.使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80% 大气压力86kpa～106kpa。 16.运输和贮存环境条件：环境湿度-40℃～55℃，相对湿度≤93%。 17.组成：由主机及治疗电极组成。 18.尺寸：约450×350×130，重量：约6.8Kg。 19.可用负载阻抗范围：500Ω±10%（随着负载阻抗范围上升、输出电流减小；负载阻抗范围下降，输出电流增加；对脉冲宽度、脉冲重复频率等没有影响）。 | 1 | 台 | 6500.00 |
| 13 | 电动起立床 |  | 1.升降角度0～90度；具有角度显示器。 2.电源：AC220V±10%，50Hz；电机：最大推力8000 N。 3.功耗：≤300VA ；床面最大承载135 kg。 4.床体体积：约1950×780×525mm。 5.起降速度：400mm/min±10mm/min。 6.具有紧急电源备份功能，在停电状况下仍可持续三小时以上治疗功能。 用途：站立训练，体位变换训练，可预防因为站立功能障碍所导致的多方面的身体并发症，如骨质疏松，关节挛缩，肌体畸形等。 7.适应症：主要用于中风和偏瘫、风湿病、截瘫和四肢麻痹、帕金森综合症、肌力障碍、脑损伤、脑卒中、心脏血管病、术后治疗等。 | 1 | 张 | 9500.00 |
| 14 | 角度尺 |  | 1.产品用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。 ▲2.产品配置： （1）卡尺1套5把。 （2）金属盒子1个。 （3）产品保修卡及说明书一套。 3.主要技术指标和参数 （1）规格：约32×14×3cm. （2）有机玻璃。 （3）功能评估，关节测量工具。 （4）共计五块。 （5）重量：约1kg。 | 1 | 把 | 450.00 |
| 15 | PT训练床 |  | 1.产品用途：用于PT患者床上活动。 ▲2.产品配置： （1）1个枕头。 （2）1张床面。 （3）1套喷塑支撑架。 3.主要技术指标和参数 （1）规格：约190×120×46cm （2）主要材质规格：焊管50×25×2/Q235A 、焊管20×14×1.0/Q235A 、焊管50×50×2/Q235A 、圆钢φ50/45、热板8.0/Q235A。 （3）床面为皮革，钢件表面喷塑。 （4）配小枕头一个，枕头表面皮革. （5）重量：约65 kg。 | 2 | 张 | 1000.00 |
| 16 | PT凳 |  | 1.产品用途:治疗师座椅。 ▲2.产品配置： （1）1张坐垫。 （2）1个油缸。 （3）1套喷塑架。 （4）5个脚轮。 3.主要技术指标和参数 （1）规格：约45×37×50cm （2）凳面可作360度旋转，液压式。 （3）高度可调。 | 4 | 张 | 450.00 |
| 17 | 训练用扶梯（三面） |  | 1.产品用途：用于患者恢复日常上下楼功能及进行耐力训练。 2.主要技术指标和参数 （1）规格：约340×140×129cm。 （2）主要材质规格：方管20×20×1.5mm；冷板5mm；不锈钢圆管φ32×1.2mm； （3）扶梯由一面两阶梯、一面四阶梯、一面五阶梯和中间的平台组成。钢制扶手，扶手高度可调节，底面采用免漆木工板+防滑条。扶手杠侧向额定载荷约70kg，阶梯额定载荷约135kg。 （4）高度范围：129-154cm。 （5）重量：约150kg。 ▲3.产品配置： （1）平台1块。 （2）二阶梯1块。 （3）四阶梯1块。 （4）五阶梯1块。 （5）固定立柱16根。 （6）调节立柱16根。 （7）扶手8根。 （8）产品保修卡及说明书1套。 | 1 | 套 | 2500.00 |
| 18 | 姿势矫正镜 |  | 1.产品用途：姿势矫正训练。 ▲2.产品配置： （1）带网格镜面1块。 （2）钢制框架2个。 （3）底部横梁1根。 （4）脚轮4个。 （5）产品保修卡及说明书1套。 3.主要技术指标和参数 （1）规格:约75×60×187cm。 （2）主要材质规格：矩形管50×30×1.5/60×40×1.5mm；方管50×50×1.5mm；冷板3mm/5mm。 （3）钢制框架。 （4）框架带脚轮可移动。 （5）整体镜面，可映照全身。 | 1 | 面 | 800.00 |
| 19 | 站立架（双人） |  | 1.产品用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松褥疮、心肺功能降低等。 ▲2.产品配置： （1）木制桌面1块。 （2）喷塑钢架4块。 （3）底部加固件4个。 （4）扶手4个。 （5）膝部靠垫2块。 （6）绑带2根。 （7）产品保修卡及说明书1套。 3.主要技术指标和参数 （1）规格：约140×122×110cm （2）材质：主体钢架，木板，海绵。 （3）主要材质规格：方管35×35×1.5mm；冷板5mm；圆钢φ8。 （4）钢件表面喷塑。 （5）木台面。 （6）配置腰部绑带。 （7）腿靠可上下移动约16cm。 （8）重量：约45 kg。 | 1 | 套 | 1500.00 |
| 20 | 助行器 |  | 1.产品用途：辅助代步用具\恢复日常行走功能。 2.主要技术指标和参数 （1）框架材质：铝合金，大架管直径约25mm，管壁厚度约1.2mm，可折叠结构。 （2）脚管：管直径约28mm，管壁厚度 约1.2mm，高度可调，脚垫材质为防滑橡胶材料。前轮外皮采用橡胶材质。轮毂采用工程聚丙材质。 （3）把手高度：高度可调，配发泡手把； 8档调节。 （4）规格：约50×40×76cm，可折叠，可定向。 （5）最大承载量约110kg。 ▲3.产品配置： （1）可升降铝合金扶手2个。 （2）滚轮2个。 （3）横梁1个。 （4）产品保修卡及说明书1套。 | 1 | 套 | 500.00 |
| 21 | 抛接球与体操棒 |  | 1.产品用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 ▲2.产品配置： （1）木质框架1套。 （2）体操棒5根。 （3）软球3个。 （4）产品保修卡及说明书1套。 3.主要技术指标和参数 （1）规格：约41×41×107cm。 （2）立式，框架为木制件。 （3）配有软性菌材料的球3只和木制体操棍5根。 （4）体操棒约￠30×100cm。 （5）重量：约16kg。 | 5 | 套 | 600.00 |
| 22 | 腕部功能训练器 |  | 1.产品用途：腕部肌肉及关活动度训练。 ▲2.产品配置： （1）木制盒1个。 （2）木制腕部手抓板7个。 （3）刺毛皮1套。 （4）产品保修卡及说明书1套。 3.主要技术指标和参数 （1）规格：约49×29×15cm （2）训练用工具7个。 （3）材质：木制。 （4）重量：约3.4 kg。 | 1 | 套 | 500.00 |
| 23 | 可调式沙磨板及附件 |  | 1.产品用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。 2.主要技术指标和参数 （1）规格：约102×82×82cm。 （2）材质：优质型材，木板。 （3）主要材质规格：方管40×40×1.5mm；矩形管40×20×1.5/40×25×1.5mm；冷板5mm。 （4）砂磨板面积：约100×80 cm，砂磨板角度可调，砂磨调节角度可锁定。砂磨板角度调节范围：0-60度。砂磨板厚度≥0.5cm。 （5）重量：约46 kg。 （6）材质：主体为型钢，钢件表面喷塑. 沙磨板为磨砂胶。 ▲3.产品配置： （1）喷塑钢架1套。 （2）5只木制附件。 （3）砂磨板1块。 （4）气缸1个。 （5）产品保修卡及说明书1套。 | 1 | 套 | 1000.00 |
| 24 | 可调式OT桌 |  | 1.产品用途：作业训练用桌，桌面高度可根据训练者需要进行调节。 2.主要技术指标和参数 （1）规格:约120×80×80cm （2）材质：木板，尼龙块，丝杆。 （3）主要型材规格：方管20×20×1.5/80×80×4mm；矩形管50×25×1.5/60×30×2mm；冷板5mm；圆钢φ18/φ24；焊管φ16×1.5。 （4）桌面高度调节范围68～81cm，手柄转动力矩10N·m，桌面额定载荷50kg，桌面尺寸约120×80cm。 （5）材质：桌面为木质、主体为型钢。 （6）钢件表面喷塑，木件表面油漆5°。 （7）重量：约34 kg。 ▲3.产品配置： （1）底座框架1台。 （2）桌面1块。 （3）手柄1个。 （4）产品保修卡及说明书1套。 | 2 | 张 | 1200.00 |
| 25 | 系列哑铃 |  | 1.产品用途：进行肌力和医疗体操训练，增加耐力。 ▲2.产品配置： （1）不锈钢架1套。 （2）18个哑铃。 （3）4个脚轮。 （4）产品保修卡及说明书1套。 3.主要技术指标和参数 （1）规格：约60×52×120cm。 （2）主要材质规格：不锈钢方管38×38×1.5mm；不锈钢圆管Φ25×1.5mm。 （3）圆钢Φ8/Φ10；不锈钢板2mm。 （4）18个哑铃，从1、2、4、5、6、7、8磅各1副。 （5）3磅2副。 （6）架子采用可移动不锈钢架，配四个脚轮。 （7）重量：约48kg。 | 1 | 套 | 1500.00 |
| 26 | 系列沙袋（绑式) |  | 1.产品用途：适用于通过负重进行上下肢肌力训练、关节牵引，关节活动度训练、关节屈伸训练。 ▲2.产品配置： （1）喷塑支撑架2块。 （2）沙袋放置架2块。 （3）5种规格绑式沙袋各2个。 （4）产品保修卡及说明书1套。 3.主要技术指标和参数： （1）外形尺寸（长×宽×高）：约62×32×75cm（不含沙袋）。 （2）沙袋质量及数量：0.5、1、1.5、2、2.5kg每种2个。 （3）材质：主体为型钢。 （4）主要材质规格：焊管20×20×2mm/Q235A 、焊管40×20×2 mm /Q235A 、圆钢φ5/45。 （5）钢件表面喷塑、沙袋采用弹性尼龙布制作、可移动钢架，配四个脚轮。 | 2 | 套 | 900.00 |
| 27 | 过床易 |  | （1）宽约62cm×长约110cm。 （2）材质：纯棉十荷兰绒。 | 1 | 张 | 950.00 |
| 28 | 肩抬举训练器 |  | 1.通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能，可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力。 ▲2.产品配置： （1）喷塑钢架1套。 （2）黑色塑柄14个。 （3）木棍1根。 （4）产品保修卡及说明书1套。 3.主要技术指标和参数 （1）规格：60×54×85cm. （2）材质：钢材，木棒。 （4）主要型材规格：方管25×25×1.5mm；圆钢Φ18/Φ22；冷板4mm。 （5）钢件表面喷塑。 （6）配一根木制棒￠30×120cm。 （7）角度调节分为四档， 10°、30°、50°、70°。 （8）体操棒高度调节六档。 （9）重量：约7.5 kg。 | 1 | 套 | 600.00 |
| 29 | 平衡板（带扶手） |  | 1.产品用途:偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练。 ▲2.产品配置： （1）木制平衡板1块。 （2）扶手1个。 （3）产品保修卡及说明书1套。 3.主要技术指标和参数 （1）规格：φ64cm. （2）木制件，不锈钢扶手。 （3）可单向30°左右晃动。 | 1 | 套 | 500.00 |
| 30 | 分指板（木制） |  | 1.产品用途:用于防止和矫正手指屈伸肌痉挛或挛缩畸形。 ▲2.产品配置： （1）木制分指板1个。 （2）产品保修卡及说明书1套。 3.主要技术指标和参数 （1）规格：约25×23×3cm。 （2）全木制件 。 （3）重量：约0.2 kg。 | 1 | 套 | 60.00 |
| 31 | 双杠（平衡杠） |  | （1）需含附件：矫正板，分离板。 （2）尺寸：300×90×65cm-110。 | 1 | 套 | 1900.00 |
| 核心产品：本项目核心产品为第9项号产品“多道心电图机”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于1年（自验收合格之日起计算，厂家规定保修期超过1年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。保修期内提供上门维修(免收维修费和元器件费)、更换零部件服务。 （2）采购范围内的货物送货上门、按采购人要求安装调试；提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 （3）售后服务要求： ①保修期内出现故障解决方案: 在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，4小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复；重大故障处理时限不超过24小时修复，若24小时内不能修复，必须提供同档次的备用设备给采购人使用。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。 ②若产品自带软件的则须提供保修期内升级服务。 ③其余按厂家承诺执行。 （4）中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责保修期内的售后服务的，投标人应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由投标人向制造商支付，投标人可视情况在投标报价中予以考虑。 （5）技术资料：验收时提供完整应用中文操作说明书、维修手册和详细技术参数手册及其他相关技术资料，一式一份。 （6）技术培训要求：投标人应提供现场安装及技术培训，投标人提供的技术培训须保证操作使用人员能够熟练掌握设备的各种功能和日常维护保养，协助使用人员完成简明操作规程和保养规程的制定。技术使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起15个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。 2.交付地点：广西桂林市第三人民医院内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  | 项目验收合格、产品安装正常使用6个月后，收到中标人的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的40%，产品正常使用12个月后，收到中标人的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的30%，产品正常使用18个月后，收到中标人的正式发票后10个工作日内支付合同总金额的30%（无息）。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.质量标准:本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。投标人所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 2.产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验(含测试或试运行)，核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 4.验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由中标人承担(投标人自行将费用综合考虑进入投标报价中)，采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。 5.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由中标人承担。 6.验收合格生效：产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行。 7.设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于中标人，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由中标人负责。 8. 根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审【2025】11号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍中标的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。如供应商中标后无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商不严格履行合同导致验收不合格的，采购人应当按照政府采购合同约定追究其违约责任。 9.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按采购人规定执行。 |  |  |  |  |
| (七) 医疗器械注册证 |  | 投标人于投标文件中必须所投第3-13项号产品“胰岛素泵”、“单通道微量注射泵”、“双通道微量注射泵”、“超短波电疗机”、“电动洗胃机”、“便携式吸痰器（手提式吸痰器）”、“多道心电图机”、“褥疮防治床垫”、“脑电仿生电刺激仪”、“电脑中频治疗”、“电动起立床”相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）。 |  |  |  |  |
| （八）进口产品说明 |  | 本分标货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |
| （九）采购预算 |  | 本分标采购预算金额为贰拾肆万壹仟肆佰陆拾元整（¥241460.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |
| （十）其他要求 |  | 1.其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。 2.为了防止虚假应标，项目结果公示后，若收到对中标人所投产品技术参数的质疑，采购人有权要求被质疑方提供所投产品检测报告、注册备案材料等技术资料以供核实，确保功能参数要求均可满足；若达不到应答指标，以虚假应标论处。 3.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；且提供的产品生产日期需在一年半以内；设备到货安装前，采购人可要求中标人提供设备的检测报告、产品技术备案材料、产品说明书等技术资料，并根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，如出现不实或虚假应标、核验不合格的，采购人有权终止合同执行，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务实施方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务实施方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护 (注明时间)方案、保修期外维修方案；③技术培训方案；④其他实质性优惠措施等。 注：上述售后服务评分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）履约能力要求 |  | 1.投标人或所投标的生产厂家通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO9001质量管理体系认证且有效（投标人于投标文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖投标人电子签章）。 2. 投标人自2023年以来具有同类项目业绩。 注：上述履约能力加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |
| （三）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。 注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |