第三章 采购需求
说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2、“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3、中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业。

采购需求一览表

	技术要求


	序号
	标的名称
	技术参数及性能配置要求
	数量
	单位
	单价预算金额（万元）
	单价最高限价（万元）

	1
	医用吊塔
	一、设备参数

1、吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，符合JIS Z 2801:2010标准大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%要求。

▲2、吊塔最大宣称承重≥250Kg，同时安全承重应为宣称承重的4倍。

 3、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

4、所有吊塔均须配有良好的机械系统，保证吊塔不产生漂移。

5、托盘采用一体成型纯平设计，表面无螺钉；

6、吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º。

▲7、基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.4°； 

▲8、吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥11万次

9、医用软管符合EN ISO 5359标准，为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。

10、吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象； 

11、吊塔所有气体插座和接头为德标制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能，可带气维修。

12、吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。

13、吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min后，压降≤1%。

▲14、依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。

15、吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。

16、吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。

▲17、吊塔在正常工作过程中噪声应≤ 35dB（A）。

二、设备配置：

1、气电箱为吊柱式，气电箱长度≥800mm；

2、气体终端（氧气≥2个，负压吸引≥1个，空气≥1个），并包含对应气体的插头。

3、电源插座≥8个

4、网络端口≥ 2个 

5、等电位柱≥2个

6、仪器承载托盘≥2个，其中 1个带自吸合抽屉，尺寸≥530X480mm


	2
	套
	4
	3.5

	2
	移动手术无影灯
	一、设备参数
1.手术灯采用LED冷光技术，同时每组LED光源都有单独的透镜聚光，LED数量≤24个。

2.手术灯采用超薄三叶型灯头设计，灯头直径≤54cm，厚度≤6cm，带大、小C臂。
3.灯头采用一体化无螺钉设计，灯头操作扶手与灯头一体成型中间无缝隙，同时灯头采用一体化一体化弧面设计，避免无效眩光。

▲4.手术灯灯头≥IPX4防水防尘等级。

5.照明深度要求：20%光柱深度（大光斑）≥1400mm，60%光柱深度（大光斑）≥900mm。

6.光斑直径可以调节，满足最小光斑直径d10≤158mm，最大光斑直径d10≥240mm

7.光斑均匀性：d50/d10 ≥55%。

8.手术灯深腔照明率≥100%，双遮板无影率≥48%。

9.显色指数Ra≥96。

10.显色指数R9≥93。

11.辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) 
12.具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。

▲13.无影灯为落地移动式推灯。
▲14.电池供电时间不少于8小时。

二、设备配置：

带四轮底座1个、


灯头1个、

可消毒手柄1个、

电池 1个
	2
	套
	4
	3.9

	3
	手术无影灯
	设备参数

1.采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。

▲2.灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。

3.灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。
4.灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果。

5.手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。

6.中心照度≥160,000Lx 

7.20%光柱深度（大光斑）≥1300mm。

8.60%光柱深度（大光斑）≥700mm。

9.光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤140mm，最大光斑直径d10≥270mm。

▲10.光斑均匀性：d50/d10≥60%。

11.深腔照明率≥100%

12.单遮板无影率≥60%。
13.双遮板无影率≥56%。

14.偏置单遮板无影率≥76%。

15.显色指数Ra≥ 99。

16.显色指数R9≥ 97。

17.光源功率≤30W，节能环保。

18.辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) 。
19.具备照度稳定技术，保证手术灯至少十年寿命周期内照度稳定。

设备配置： 

1)
双灯悬吊系统
1个

2)
灯头带C臂组件
2个

3)
灭菌手柄 
2个

4)
天花吊顶装饰组件
1个

5)
LED灯标准安装及服务（全包）
1个

6)
普通手柄 
2个

7)
灯头，按键臂控
2个

8)
普通腔镜环境光
2个
	1
	套
	9
	5.6

	4
	运转呼吸机
	一、整机与显示要求

1.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

▲2.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

▲3.电池续航时间1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时。

4.呼吸机整机重量≤6.5kg。

5.高性能涡轮，峰值流速≥260L/min。

6.提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。

7.可通过台车集成输注泵，转运途中更加高效便携。

8.配置无消耗型氧传感器，无需校准和更换。

9.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

10.采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数。

11.具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

12.具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。

13.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

14.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

15.支持升级后，可以与监护仪、输注工作站、氧气瓶连接，组成四合一的一体化转运工作站。
二、环境适应性要求

▲1.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。

2.最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。

3.工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。

4.具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

三、呼吸模式及功能

▲1.标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

2.配备无创通气模式和氧疗模式。

3.呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

4.标配动态肺视图。

5.标配增氧、吸痰、吸气保持功能。

6.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

四、设置参数

潮气量：20ml—4000ml

吸气压力：1—80 cmH2O

呼气末正压：0—50 cmH2O

吸入氧浓度：21—100%

吸气时间：0.1—10s  

压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF  

流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF  

呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%  

氧疗流量：2—80L/min

五、监测参数和报警

监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间。

报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

六、信息化功能要求

信息互连：支持多种无线方式（选配WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。

七、设备配置：

标准配置: 呼吸机
分项配件
数 量
主机
1台
 插件箱（可插入转运监护仪）
1套
台车
1台
三芯电源线
1根
氧气软管
1根
一次性附件包(成人)
1套
使用说明书
1套
设备保修卡

1份

合格证

1份


	2
	台
	25
	24.3

	5
	多普勒超声诊断仪
	系统技术规格及概述：

系统通用功能

▲1.1≥15.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度

1.2探头接口1个，可扩展到3个

1.3整机重量≤6.5kg（含电池）

1.4支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能

1.5支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

1.6通过SFDA认证

二维灰阶模式

组织谐波成像模式

组织特异性成像

▲2.3多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

频率复合成像

斑点噪声抑制成像

回波增强技术

M型成像模式

彩色M型

解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像

彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

超宽动态血流技术

高分辨率血流成像

双实时同屏对比显示

自动调节取样框的角度及位置

频谱多普勒成像

脉冲多普勒、高脉冲重复频率

连续多普勒

智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

组织多普勒成像及定量分析单元

支持TVI、TVD、TVM、TEI四种模式

专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

曲线解剖M型

组织追踪定量分析单元

自动追踪心肌运动

可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数

参数分析结果用牛眼图显示

▲8.造影成像及定量分析单元

用于腹部、浅表和微血管造影

左室造影和心肌造影

支持时间强度分析曲线和运动追踪

实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转

一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

图像放大技术

一键实现全屏放大

10倍局部放大（支持前端、后端放大）

穿刺针增强技术

双屏实时对比显示增强前后效果

增强平面角度可调，步进10°

超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。

 测量分析和报告

常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

妇科/产科专用测量及分析

含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 

自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围）

自动NT测量

心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

血管内中膜自动测量
，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

Auto EF射血分数自动测量

自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面

自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV

支持心室容积随时间变化的容积变化曲线

儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量

电影回放及原始数据处理

电影回放

所有模式下支持手动、自动回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

检查存储和管理

1.240G固态硬盘

▲2.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

3.支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

4.动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

 技术参数及要求

二维灰阶模式

焦点：4个，动态可调

最大显示深度:≥39cm

TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

动态范围: 30-190dB，可视可调

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒
彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒
支持B/C 同宽

频谱多普勒模式

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

PW最大速度: ≥9.21m/s

最小速度: ≤5mm/s

取样容积: 0.5-20mm 

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

连通性

参考信号:心电，呼吸波，心电触发

数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口

支持数据无线传输

支持DICOM3.0系统

外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口

专用台车：可升降、防盗锁模块

具备可装卸探头扩展槽

专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

▲七、探头规格
凸阵探头频率范围：1.3- 5.7 MHz，最大角度可达100°
线阵探头频率范围：3-13 MHz
单晶体相控阵探头频率范围：1.0- 5.0 MHz，最大角度≥90°
九、设备配置：

 便携式彩色多普勒超声诊断系统配置清单
主机
1台
单晶相控阵探头
1把
腹部凸阵探头 
1把
线阵探头 
1把
耦合剂
1瓶
可拆卸锂电池
1对
220V 电源适配器及电源线
1个
高品质、硬质包装拉箱 
1个
可升降台车套件
1台

	1
	台
	80
	77.5

	6
	呼吸机
	一、设备参数
1．基本要求

1.1适用于儿童和成人的呼吸机，中文操作界面；

1.2电动电控有创和无创一体呼吸机；

▲1.3吸气阀、呼气阀均可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染；

1.4视角可调的12.1英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800；

▲1.5可开机自检，具有图形化和文字提示功能；

1.6.可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童；

1.7.参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能；

1.8压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择；

1.9同屏可显示4道波形，支持呼吸波形与呼吸环同屏显示，呼吸环可存储（不少于4个）、对比，可冻结及导出。

▲1.10开关机按键与旋转编码器分布在屏幕两端避免发生误触，造成使用风险。
2.呼吸模式及功能

▲2.1标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

▲2.2氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

2.3其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、监测参数的48小时的趋势图、表分析。

3.设置参数要求

▲3.1潮气量：20ml—2000ml；

3.2呼吸频率：1-100次/min，SIMV频率：1-50次/min；

3.3吸气压力：5-80cmH2O；

▲3.4吸气时间：0.1—10s

3.5压力支持：0-80cmH2O；

3.6 PEEP：0--50cmH2O；

▲3.6压力上升时间：0-2s；

▲3.7呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

4.监测参数要求

4.1监测参数≥18个；

4.2波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测；

4.3呼吸环：压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测；

4.4肺力学：呼吸功、吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数的监测。

5.其他功能要求

5.1便利的锁屏功能；

5.2氧电池更换无需拆机及专业工具；

5.3气体检漏塞设计，便于自检及校准；

5.4可以和同品牌的监护仪进行监护信息整合；

5.5内置电池供电≥2小时，支持直流电供电（选配）；

▲5.6呼吸机整机重量约小于11kg（不包括台车），方便手提及转运。

设备配置：

呼吸机配置清单
分项配件
数 量
主机
1台
台车
1台
空气软管（配接头）
1根
一次性附件包(成人)
1套
支撑臂
1根
雾化器
1套
锂电池
1个

	3
	台
	25
	16.4

	7
	心电监护仪
	一、设备参数

1.监护仪外形结构：

1.1 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者
1.2 10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，≧7通道波形显示
2.监测参数：

2.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

▲2.2 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

2.3 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

▲2.4 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

2.5 NIBP和BP的测量范围宽，提升边界情况的测量准确性

成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

2.6 支持心率变化统计和动态血压分析

3.系统功能：

3.1 具有三级声光报警，参数报警级别可调,具备报警集中设置功能

3.2 具备血液动力学、药物计算功能

3.3 具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,24小时全息波形回顾.

3.4 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，及标准显示界面等多种显示界面

3.5 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置,支持3通道记录仪

3.6 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

3.7 支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效

二、设备配置：

标准配置:3导联心电+无创血压+血氧+呼吸+脉搏+体温（不含探头）
分项配件
数量
主机
1台
12PIN  3导除颤型 一体式心电导联组件IEC/AHA
1根
心电电极5片装
1包
7针一体式血氧探头（成人）
1根
无创血压导气管
1根
成人血压袖套（有内胆）
1套
锂电池
1块
三芯电源线
1根
使用说明书
1本
中文操作卡
1份
设备保修卡
1份
序列号小标贴
1份
合格证
1份

	5
	台
	5
	4.6

	商务条款

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第5项多普勒超声诊断仪质保期 ≥3年，其他货物质保期 ≥1年，质保期自验收合格后开始计算，期内全免费上门保修,定期回访（包括配件费、维修费，差旅费等各项费用）。

	售后服务要求
	1.竞标报价指货物及货物运抵达指定交货地点的各种费用和安装调试、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。
2.免费送货上门、免费安装和调试；附安装说明书和售后服务电话。
▲3.故障处理：出现故障应在接到故障通知起30分钟内响应，4小时内到达现场处理，故障处理时限不超过24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，双方协商确定解决方案。

	培训
	供应商或者竞标产品生产厂商应就产品的安装、调试、维护、管理等对采购人技术人员和维护人员进行现场免费培训，并提供相应的管理方法和手段，直至指定相应人员完全掌握操作、基本维护技术为止。

	交货期   
	签订合同后，自签订合同之日起30日内交货完毕并验收合格。

	交货地点
	交货地点：广西钦州采购人指定地点。

	签订合同日期
	自成交通知书发出之日起25天内。

	付款条件
	采购人、中标供应商双方签订合同后，送货到采购人指定地点安装调试验收合格后中标供应商开具全额发票，采购人即付合同金额的30%给中标供应商，第二笔款采购人在第一笔款支付6个月内支付35%给中标供应商，第三笔款采购人在第二笔支付3个月内支付30%给中标供应商，第四笔由采购人在质保期满即向中标供应商支付合同总金额的5%尾款。（包括银行转账和其他融资方式支付）（特殊设备除外，具体以双方协商为准）

	备品备件及耗材等要求
	1.供应商必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证；
2.供应商提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品。

	验收条件及标准：
	（一）、设备验收合格后方可交付投入使用。
（二）、验收工作由设备科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员人）与供应商负责安装的技术人员按照钦州市第一人民医院医疗验收安装验收合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。
（三）、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家或医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。
（四）、验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须医院与供应商双方验收人员签字）。
（五）、设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案
开箱：
一 ） 开箱验收：在设备科技术员、供应商人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。
1 、开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。
2 、开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。
二）资料接收：以下资料在验收时由供应商提交档案室查验合格后接收存档：
验收时设备科验收人员应携带纸质合同现场核验以下材料是否与合同一致
供应商需提前提供合同PDF文档1份给设备科技术人员存档，如PDF文档与纸质合同不符的，视为虚假应标，不于验收。
1. 设备的合法性证明材料：
（1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌） ） ：
①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。
②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。
③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。
（2）提供设备生产合格证明
①出厂合格证明：原件及 PDF 文档各 1 份
②特种设备检验合格证：原件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备整机）
③特种设备所用材料合格证明：复印件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备所用的配件）
（3）医疗器械市场监管合法证明材料
①医疗器械注册证（含注册登记表）（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）复印件 1 件及 PDF 文档 1 份。
②进口产品（竞标产品为进口产品时提供，国产不须提供）：海关进货单复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。
2. 经销商的合法性证明材料：
①营业执照复印件及 PDF 文档各 1 份，经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。
②医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份，经营医疗器械级别及经营类别必须与设备的医疗器械注册证相符（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）。
③生产厂给经销商的授权书复印件 1 份及 PDF 文档 1 份（注：竞标时响应文件正本中请放置原件，竞标产品为进口产品时，响应文件中必须提供；国产产品的供货时必须提供或如有竞标时响应文件中提供）。
3. 设备随机资料：
①纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版。
②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放医院档案室。
③计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及 PDF 文档各 1 份。
④设备装箱单、配置清单。
⑤ 每台设备 1 份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版 。
⑥送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致。
( 三） 、技术性能验收：
一 ）以采购参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责,竞标参数是否符合采购参数要求以验收实际结果为准。
二）设备清单必须与采购参数相符合,如有出入，以采购文件参数为准。
三）验收必须以采购参数为基准，对竞标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理：
▲1.技术响应表与采购参数比较有漏项的，以不实质响应采购要求论处。
▲2.实际是负偏离的参数，响应表中标明负偏离，经评标仍然成交的，说明不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与档次有影响的，以不实质响应采购要求论处。
▲3.实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。
▲4.实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，以虚假应标论处。
▲5.实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表中标明的正偏离幅度，以虚假应标论处。
▲ 6.备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次竞标中不设“ 备用功能”参数，需要这种功能时，采购文件必须有明确注明“ 备用功能”字样。验收时供应商必须 携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件供应商带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。
▲ 7.对于采购文件只要求具备的功能或性能，但采购文件没有详细标明硬件配置参数，同时采购文件也没有注明“ 备用功能”字样，供应商必须无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，以虚假应标论处。如是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果供应商不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。
▲8 .对于以采购参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。
▲ 9.替代技术或同类技术，指用另一种与采购参数完全不一样的技术应标，验收时必须提供技术白皮书，说明与采购参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与采购参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，响应文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。
▲ 10.对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供应商必须提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果响应文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。
▲ 11.复合参数，一个参数有多个技术指标，必须全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果响应文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。
▲ 12.对于区间涵盖值参数，如“频率范围为 x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果响应文件还标明正偏离，以虚假应标论处。
▲13 对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“ ××尺寸”在区间 a-b 内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有 正偏离，如果为负偏离者，如果响应文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。
▲14. 对于指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。
▲ 15.按常识，设备特殊的工作环境工作条件必须配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使采购技术参数表没有表明，供应商也必须提供，不能以采购参数没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使采购文件没有明确标明电池，供应商也不能以此为由拒绝提供电池）。
四）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供应商指导下，常规负荷试运行七个工作日，没有出现异常者，为合格。
(五 ) 、对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以采购参数为基准，对竞标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理”第 3、4、5、8、9、10、11、12 款的情形，业主方在评标结束后公告前，有权对响应文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作无效竞标论处。
(六) 、设备符合下列情形的，不予接收。
1.设备部件损伤，影响整机外观或性能，供应商又不愿意更换的不予接收。
2.带▲号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收。
3.对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使采购参数没有标明详细配置，供应商必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。
4.验收时出现一项不实质性响应采购要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。
5.设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，供应商必须按合同要求提供培训，否则不予接收。
6. 带▲号的参数，验收中发现不实质响应采购要求，设备不予接收。
▲(七) 、设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，供应商不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。
 ( 八)  、培训条款验收：按售后服务及其他要的“培训”条款执行。设备安装结束后，供应商必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。
( 九) 、 验收合格证签署 ：设备经供应商安装人员、设备科工程技术人员、使用科室负责人、验收人员均认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效。
( 十)、验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由供应商承担相关合同责任。
( 十一) 、设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于供应商，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由供应商负责。

	其他
	1、本项目的竞标包含全部设备的采购、运输、保管、劳务、管理、利润、税金、安装、调试直至整个项目验收合格、协调、培训、售后服务以及所有的不确定因素的风险等。
2、竞标产品属于医疗设备的须提供“中华人民共和国医疗器械注册证”复印件并加盖竞标单位公章，否则竞标无效。
3、技术及商务条款需逐条响应，商务条款不接受负偏离，否则竞标无效。
4、货物一览表中带“▲”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，每项竞标产品必须满足或优于采购文件的要求，否则竞标无效。每项竞标产品不带“▲”的参数允许的负偏离为无限制。
5、签订合同前，如采购方需要，成交方须配合采购方及采购方邀请的第三方人员对成交人所提供的产品参数的真实性、实际效果按采购文件要求逐条测试，如发现竞标产品及产品资质、性能指标不满足采购文件要求或不满足竞标承诺的、供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，以及竞标产品的技术参数不如实说明，其竞标无效，没收谈判保证金，取消成交资格，不于签订合同，并报监管部门查处，三年内不能参于政府项目采购。
6、设备如需接入医院HIS、LIS、PACS系统或互联互通平台，相关费用由成交人负责。
7、 供应商所提供的货物使用年限原则上不得少于5年，供应商应保证所提供的货物生产日期应为签订合同前8个月内生产的、是全新、未经使用过的出厂原装合格产品，如不能满足上述条件的，经与采购人协商同意后，此项不影响正常的货物验收。

	进口产品
	本项目不接受进口产品。

	核心
产品
	第5项多普勒超声诊断仪。


附件1：

节能产品政府采购品目清单

	品目

序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
