第三章 采购需求
说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2、“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3、中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业。

采购需求一览表

	技术要求


	序号
	标的名称
	技术参数及性能配置要求
	数量
	单位
	预算金额（万元）
	最高限额（万元）

	1
	多功能射频女性健康管理系统
	1.输入电源：220V，50Hz

2.额定功率：≤300VA

3.安全类型：Ｉ类BF型

4.工作噪声：≤70dB(A)

5.▲显示屏：彩色液晶触摸屏，易于操作，亮度可调。

6.治疗时间：1-50分钟可调，步进1分钟。

7.治疗提示音：治疗开始、暂停、治疗结束有提示音，音量大小可调。

8.工作模式：单极模式和多极模式

9.▲治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在2500Hz～1MHz，不少于三种不同的治疗频率。

10.治疗频率工作模式：单频率模式；多频率自动交替模式。

11.治疗模式：不少于三种治疗模式，单独治疗模式不少于2种，交替治疗模式不少于1种。

12.治疗模式选择方式：手动选择、系统自动识别。

13.▲工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%；深度模式，工作频率≤0.3MHz,误差±10%。

14.电极片尺寸：标准圆片电极，三种尺寸不少于直径40mm、60mm、70mm。

15.▲输出强度功能：具备不少于二种输出强度功能，包括间歇输出功能、增强输出功能。

16.私密工作模式：具有非热工作模式，高频电和脉冲低频电刺激多频电同时输出协同治疗。

17.▲脉冲模式：在深度模式下，脉冲频率为2Hz和4Hz，误差±10%。

18.▲多极工作模式：常规多极模式，工作频率≤1MHz，误差±10%；深度多极模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%。

19.输出通道：不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。

20.▲操作储存功能：操作设置具备存储和读取功能。

21.电极选择：设备接口可与理疗电极、穿戴式理疗电极插接使用。

22.连接线辨识：具备设备接口与连接线接口一一对应的辨识颜色，便于插接。

23.开机方式：先打开主电源开关，在打开功能开关。

24.安全措施：具备手持急停开关。

25.主机体积：体积长×宽×高= ≤360×≤320×≤170mm。

26.主机净重：≤4kg。

27.仪器车：立式台车配备脚轮、电极操作头支架和双层抽屉方便存放配件。

28.安全和认证：具有二类或三类医疗器械注册证。

29.单级智能工作模式：电容电极和电阻电极智能自动识别技术。

30.▲配置要求：主机一台（电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、多极操作头2个、电容电极片3个、电阻电极片3个、穿戴式理疗电极2个、筋膜刀2个、私密外阴电容1个套、私密内阴电容1套、私密外阴电阻1套）、双层抽屉仪器车一台。

31.运输和储存要求：温度-20℃～55℃，湿度10%～95%。
射频理疗仪配置清单

序号
名称

单位
数量
备注
1
射频理疗仪
台
1
主机
2
电源线
条

1
3
治疗电极-电阻电极
个
1
4
治疗电极-电容电极
个
1
5
中性电极
块

1
6
治疗电极-多极电极
个

1
7
治疗电极-电阻电极片
个
1
8
治疗电极-电阻电极片
个
1
9
治疗电极-电阻电极片
个
1
10
治疗电极-电容电极片
个
1
11
治疗电极-电容电极片
个
1
12
治疗电极-电容电极片
个
1
13
电阻电极连接线缆
根
1
14
电容电极连接线缆
根
1
15
多极电极连接线缆
根
1
16
中性电极板连接线缆
根
1
17
手持急停开关
个

1
18
电阻电极手指操作头
个
1
19
电容电极手指操作头
个
1
20
中性电极手指操作头
个
1
21
绑带式电阻电极
个
1
22
绑带式电容电极
个
1
23

绑带式中性电极
个
1
24

双头电阻电极连接线
根
1
25

粘贴式中性连接线
根
1
26

电极保护环
个
2
27

电极保护环
个
2
28

电极保护环
个
2
29

多极电极操作头
个
1
30

理疗用体表电极
套
1
31

穿戴式理疗电极
个
2
32

理疗用体表电极
个
1
33

理疗用体表电极
个
1
34

理疗用体表电极
个
1
35

理疗用体表电极
个
1
36

理疗用体表电极
个
1

37

企业资质
套

1

38

说明书
份

1

39

用户验收单
份
1
40

合格证
个
1
41

保修卡
份
1
42

导电霜
瓶
1
43

台车
台
1
44

生物热敷袋

个

1


	2
	套
	200
	172

	2
	盆底生物刺激反馈系统
	盆底生物刺激反馈系统用于盆底肌肉等功能的综合评估、盆底功能障碍性疾病的治疗、产后康复、妇科疾病及术后康复等治疗。每套设备包含1套生物刺激反馈系统及2台便携式生物刺激反馈仪。
一、生物刺激反馈仪参数
主机具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道。

▲主机电源供电：220V，50Hz，主机内不含内置电池供电。

肌电采集测量范围不低于：5μV～3000μV。

分辨率：≤1μV

通频带：不窄于20Hz～550Hz

低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA。

▲最高输出电刺激频率≥2000Hz。

脉冲频率：1~2000Hz内可调。

▲输出脉冲宽度：50μs-2500μs范围内均可调。

电刺激基础输出波形≥6种。

▲压力模块测量范围不低于0-220mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。

▲使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均具备独立的旋钮控制，总计≥4个控制旋钮，可实现多通道不同强度刺激调节。

具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），肌电报告中测试值指标≥14项。
系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。
具有多通道肌电采集，可对盆底肌和协同肌进行同时监测。

具有电刺激、触发电刺激、kegel训练、多媒体游戏训练等治疗模式。
具备数据统计功能。
可进行体表多部位的电刺激康复治疗，并具备方案贴片示意图。
当电极接触不良或脱落时，通道停止输出电流并有提示。
可根据评估结果自动生成磁电联合方案，并支持与同品牌盆底磁设备之间数据共享。
具有远程升级功能。
便携式生物刺激反馈仪

（一）硬件参数： 
1. 4 个 EMG / STIM / EMG-STIM 物理通道，各通道相互独立。 
2. 肌电采集范围：1μV～3000μV（r.m.s） 
3. 分辨率：≤0.2μV（r.m.s） 
4. 通频带：不窄于 20Hz～550Hz (-3dB) 
5. AD 采样率：≥8192Hz 
6. 采样位数：16 位。 
7. 差模输入阻抗：大于 5MΩ。 
8. 共模抑制比：大于 100dB。 
9. 刺激电流强度：0-100mA 范围内可调，步进 0.5mA 可调节。 
10. 电刺激脉冲宽度：10μs-1000μs 范围内可调，步进 10μs 可调节。 
11. 电刺激脉冲频率：0.5Hz-1000Hz 范围内可调，步进 1Hz 可调节（除 0.5Hz）
12. 上升/下降时间：0s～20s 范围内可调。 
13. 主机可接地线，去除电磁干扰。 
14. 便携式电容触摸屏，屏幕尺寸 10.1 英寸。 
15. 操作系统：采用 Android 操作系统，保证系统兼容性及稳定性。 
16. 内置电池+外接电源，电池容量 5000mAh，双供电模式，满足不同临床应用需求。 

（二）软件参数：

17. 各通道独立控制，可任意选择开启的通道。 
18. 系统具备产后康复和综合康复的双方案库，可在系统设置中进行模式切换并在主界面显示。 
19. 具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、 查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自 由切换。报告可发送至患者手机，随时查看。 
20. 评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号采集全屏显示的自由切换。 
21. 设备可连接无线打印机，直接打印肌电评估报告。 
22. 具有生物反馈治疗功能，有 4 种以上针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方 案，具有不同体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。 
23. 生物反馈方案可设置治疗时间，自由调节肌电反馈阈值，并显示肌电最大值、 最小值、平均值和实时值。 
24. 系统可对每次生物反馈治疗的全过程进行打分，并在治疗结束以及治疗记录中显示，方便对每次的治疗进行评价参考。治疗记录中同时显示本次训练的目标肌电阈值。 
25. 具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。 
26. 可自行设置各类型肌电信号线及模板线的颜色、粗细等。 
27. 电刺激方案自定义可以对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。 
28. 调制电刺激模式，可实现刺激过程中不同频率以及不同脉宽之间转换。29. 多种产后康复方案，包括乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、子宫复旧等。 
30. 产后康复方案具有电极片粘贴示意图。 
31. 所有电刺激方案的刺激电流可以在治疗前预设。 
32. 系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。 
33. 系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能，可统计设备内不同方案的治疗人数和人次，并以列表方式显示。 
34. 自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。 
35. 系统支持与同品牌生物刺激反馈类大型设备实现数据互传。

三、设备配置：

生物刺激反馈系统（1套）

序号
物料名称
数量
单位
1
推车主机（含软件、键鼠等配件）
1
台
2
显示器（含单屏支架*1）
1
套
3
电源线
1
根
4
1分5电极线
4
根
5
导气管
1
根
6
肌电压力传导阴道电极
1
个
7
一次性使用阴道电极
1
个
8
一次性使用直肠电极
1
个
9
阴道电极
1
个
10
直肠电极
1
个
11
理疗用体表电极（矩型50mm*50mm）
8
对
12
理疗用体表电极
4
对
13
理疗用体表电极
2
对
14
理疗用体表电极
2
对
15

扫描器

1

个

便携式生物刺激反馈仪（2台）

序号
配                 置
数量

单位
1
4通道信号采集放大信号器
1

套
2
4通道电刺激输出模块
3
10.1寸液晶触摸屏
1

块
4
嵌入式计算机（内置）
1

台
5
便携式生物刺激反馈仪软件
1

套
6
电源线
1

根
7
24V电源适配器
1

个
8
电刺激1分5电极线
4

套
9
粘胶电极片（方形50*50mm）
4

对
10
粘胶电极片（乳房电极片）
2

对
11
粘胶电极片（塑形）
2

对
四、随机配套耗材：

产品名称

数量

单位

一次性使用阴道电极

10

个

阴道电极

10

个

盆底肌肉康复器

5

个

理疗用体表电极片（方形）

10

片

理疗用体表电极片（矩形）

10

片

理疗用体表电极片（乳形）

10

片

理疗用体表电极片（水滴形）

10

片

理疗用体表电极片（圆形）

10

片

润滑剂

10

支

五、耗材限价：

产品名称

数量

单位

限价（元）
一次性使用阴道电极

1

个

 46.00 

阴道电极

1

个

 220.00 

盆底肌肉康复器

1

个

 220.00 

理疗用体表电极片（方形）

1

片

 15.00 

理疗用体表电极片（矩形）

1

片

 38.00 

理疗用体表电极片（乳形）

1

片

 38.00 

理疗用体表电极片（水滴形）

1

片

 40.00 

理疗用体表电极片（圆形）

1

片

 40.00 

润滑剂

1

支

 41.00 


	2
	套
	90
	78.328

	商务条款

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自验收合格后一年内全免费上门保修,定期回访（包括配件费、维修费，差旅费等各项费用）。

	售后服务要求
	1.竞标报价指货物及货物运抵达指定交货地点的各种费用和安装调试、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。
2.免费送货上门、免费安装和调试；附安装说明书和售后服务电话。
▲3.故障处理：出现故障应在接到故障通知起30分钟内响应，4小时内到达现场处理，故障处理时限不超过24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，双方协商确定解决方案。

	培训
	供应商或者竞标产品生产厂商应就产品的安装、调试、维护、管理等对采购人技术人员和维护人员进行现场免费培训，并提供相应的管理方法和手段，直至指定相应人员完全掌握操作、基本维护技术为止。

	交货期   
	签订合同后，自签订合同之日起30日内交货完毕并验收合格。

	交货地点
	交货地点：广西钦州采购人指定地点。

	签订合同日期
	自成交通知书发出之日起25天内。

	付款条件
	甲乙双方签订合同后，送货到甲方指定地点安装调试验收合格后乙方开具全额发票，甲方即付合同金额的30%给乙方，第二笔款在验收后6个月支付35%给乙方，第三笔款在验收后9个月支付30%给乙方，第四笔由甲方在质保期满即向乙方支付合同总金额的5%尾款。

	备品备件及耗材等要求
	1.供应商必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证；
2.供应商提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品。

	验收条件及标准：
	（一）、设备验收合格后方可交付投入使用。
（二）、验收工作由设备科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员人）与供应商负责安装的技术人员按照钦州市第一人民医院医疗验收安装验收合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。
（三）、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家或医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。
（四）、验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须医院与供应商双方验收人员签字）。
（五）、设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案
开箱：
一 ） 开箱验收：在设备科技术员、供应商人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。
1 、开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。
2 、开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。
二）资料接收：以下资料在验收时由供应商提交档案室查验合格后接收存档：
验收时设备科验收人员应携带纸质合同现场核验以下材料是否与合同一致
供应商需提前提供合同PDF文档1份给设备科技术人员存档，如PDF文档与纸质合同不符的，视为虚假应标，不于验收。
1. 设备的合法性证明材料：
（1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌） ） ：
①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。
②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。
③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。
（2）提供设备生产合格证明
①出厂合格证明：原件及 PDF 文档各 1 份
②特种设备检验合格证：原件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备整机）
③特种设备所用材料合格证明：复印件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备所用的配件）
（3）医疗器械市场监管合法证明材料
①医疗器械注册证（含注册登记表）（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）复印件 1 件及 PDF 文档 1 份。
②进口产品（竞标产品为进口产品时提供，国产不须提供）：海关进货单复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。
2. 经销商的合法性证明材料：
①营业执照复印件及 PDF 文档各 1 份，经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。
②医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份，经营医疗器械级别及经营类别必须与设备的医疗器械注册证相符（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）。
③生产厂给经销商的授权书复印件 1 份及 PDF 文档 1 份（注：竞标时响应文件正本中请放置原件，竞标产品为进口产品时，响应文件中必须提供；国产产品的供货时必须提供或如有竞标时响应文件中提供）。
3. 设备随机资料：
①纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版。
②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放医院档案室。
③计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及 PDF 文档各 1 份。
④设备装箱单、配置清单。
⑤ 每台设备 1 份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版 。
⑥送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致。
( 三） 、技术性能验收：
一 ）以采购参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责,竞标参数是否符合采购参数要求以验收实际结果为准。
二）设备清单必须与采购参数相符合,如有出入，以采购文件参数为准。
三）验收必须以采购参数为基准，对竞标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理：
▲1.技术响应表与采购参数比较有漏项的，以不实质响应采购要求论处。
▲2.实际是负偏离的参数，响应表中标明负偏离，经评标仍然成交的，说明不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与档次有影响的，以不实质响应采购要求论处。
▲3.实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。
▲4.实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，以虚假应标论处。
▲5.实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表中标明的正偏离幅度，以虚假应标论处。
▲ 6.备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次竞标中不设“ 备用功能”参数，需要这种功能时，采购文件必须有明确注明“ 备用功能”字样。验收时供应商必须 携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件供应商带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。
▲ 7.对于采购文件只要求具备的功能或性能，但采购文件没有详细标明硬件配置参数，同时采购文件也没有注明“ 备用功能”字样，供应商必须无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，以虚假应标论处。如是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果供应商不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。
▲8 .对于以采购参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。
▲ 9.替代技术或同类技术，指用另一种与采购参数完全不一样的技术应标，验收时必须提供技术白皮书，说明与采购参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与采购参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，响应文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。
▲ 10.对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供应商必须提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果响应文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。
▲ 11.复合参数，一个参数有多个技术指标，必须全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果响应文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。
▲ 12.对于区间涵盖值参数，如“频率范围为 x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果响应文件还标明正偏离，以虚假应标论处。
▲13 对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“ ××尺寸”在区间 a-b 内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有 正偏离，如果为负偏离者，如果响应文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。
▲14. 对于指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。
▲ 15.按常识，设备特殊的工作环境工作条件必须配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使采购技术参数表没有表明，供应商也必须提供，不能以采购参数没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使采购文件没有明确标明电池，供应商也不能以此为由拒绝提供电池）。
四）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供应商指导下，常规负荷试运行七个工作日，没有出现异常者，为合格。
(五 ) 、对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以采购参数为基准，对竞标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理”第 3、4、5、8、9、10、11、12 款的情形，业主方在评标结束后公告前，有权对响应文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作无效竞标论处。
(六) 、设备符合下列情形的，不予接收。
1.设备部件损伤，影响整机外观或性能，供应商又不愿意更换的不予接收。
2.带▲号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收。
3.对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使采购参数没有标明详细配置，供应商必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。
4.验收时出现一项不实质性响应采购要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。
5.设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，供应商必须按合同要求提供培训，否则不予接收。
6. 带▲号的参数，验收中发现不实质响应采购要求，设备不予接收。
▲(七) 、设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，供应商不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。
 ( 八)  、培训条款验收：按售后服务及其他要的“培训”条款执行。设备安装结束后，供应商必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。
( 九) 、 验收合格证签署 ：设备经供应商安装人员、设备科工程技术人员、使用科室负责人、验收人员均认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效。
( 十)、验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由供应商承担相关合同责任。
( 十一) 、设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于供应商，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由供应商负责。

	其他
	1、本项目的竞标包含全部设备的采购、运输、保管、劳务、管理、利润、税金、安装、调试直至整个项目验收合格、协调、培训、售后服务以及所有的不确定因素的风险等。
2、竞标产品属于医疗设备的须提供“中华人民共和国医疗器械注册证”复印件并加盖竞标单位公章，否则竞标无效。
3、技术及商务条款需逐条响应，商务条款不接受负偏离，否则竞标无效。
4、货物一览表中带“▲”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，每项竞标产品必须满足或优于采购文件的要求，否则竞标无效。每项竞标产品不带“▲”的参数允许的负偏离为无限制。
5、签订合同前，如采购方需要，成交方须配合采购方及采购方邀请的第三方人员对成交人所提供的产品参数的真实性、实际效果按采购文件要求逐条测试，如发现竞标产品及产品资质、性能指标不满足采购文件要求或不满足竞标承诺的、供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，以及竞标产品的技术参数不如实说明，其竞标无效，没收谈判保证金，取消成交资格，不于签订合同，并报监管部门查处，三年内不能参于政府项目采购。
6、设备如需接入医院HIS、LIS、PACS系统或互联互通平台，相关费用由成交人负责。
7、 供应商所提供的货物使用年限原则上不得少于5年，供应商应保证所提供的货物生产日期应为签订合同前8个月内生产的、是全新、未经使用过的出厂原装合格产品，如不能满足上述条件的，经与采购人协商同意后，此项不影响正常的货物验收。

	进口
产品
	本项目不接受进口产品。

	核心
产品
	多功能射频女性健康管理系统。

	耗材报价
	供应商需在响应文件和二次报价的附表中，提供盆底生物刺激反馈系统耗材的报价表，耗材的报价不得超过采购需求中的限价。


附件1：

节能产品政府采购品目清单

	品目

序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
