第二章  采购需求

说明：

1．采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术要求。

2．凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3．根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

4．如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5．“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不容许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。未标注“▲”号的非实质性条款每个分标允许负偏离的条款数为3项，4项及以上的负偏离则投标无效。

采购预算：详见采购公告

项目所属行业：工业。

A分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |  | 预算单价（万元/人民币） | 单项预算合计（万元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱-嗅闻-串联三重四极杆质谱联用仪 | 1 | 套 | 一、工作条件： 1.电源：220V，50Hz； 2.温度：操作环境20˚C-35˚C； 3.湿度：操作状态25-50%，非操作状态20-80%。 二、气相色谱系统功能要求： 1.色谱性能：保留时间重现性<0.008%或<0.0008min，峰面积重现性 < 0.5% RSD； ●2.最多可同时安装：不少于2个进样口，4个检测器； 3.要求该系统采用最新的微通道EPC架构，可有效防止颗粒物、水汽和油等气体污染物，可大幅度提高仪器可靠性和使用寿命； 4.压力控制精度：0.001psi； 5.最多可安装不少于8个EPC模块，可控制不少于19个EPC通道； 6.对毛细管柱的 EPC 支持4种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度）、计算色谱柱平均线速度； 7.标配大气压和温度补偿，即使实验室环境改变，分析结果也保持不变； ▲8.具有不小于7 英寸电容式触摸屏界面，可实时访问仪器状态、配置和流路信息，可通过触摸屏直接控制GC主机和自动进样器； ●9.在不启动色谱工作站的情况下，可从任意终端（包含平板电脑、笔记本电脑或手机）的浏览器直接远程访问控制仪器，编辑GC方法和序列； 10.独立加热区（不包括柱温箱）：不少于8个（2个进样口、3个检测器和3个辅助），第三/第四个检测器可位于进样口或辅助区域的任何可用区域； 11.可设置休眠模式（能够节省仪器待机时的耗电量和气体消耗量）和唤醒模式（使系统准备好进行高通量进样）交替运行； 12.具有自动检漏功能，仪器能够准确自动判断漏气位置，无需人工手动检测； ●13.早期维护反馈：可在远程浏览器界面和仪器触摸屏上显示查看（验收时现场逐条演示），以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况。 三、柱温箱技术指标要求： 1.适用温度范围：环境温度+4℃~450℃； 2.温度设定精度：0.1℃； 3.最大升温速率：不低于120℃/min； 4.最大运行时间：不低于999.99min； 5.程序升温：不低于20阶21平台，可程序降温； 6.从450℃降温到50℃，时间≤3.5min； 7.温度波动：室温每波动1℃，柱温箱的温度波动<0.01℃。 四、惰性分流/不分流进样口： 1.适用于内径50~530μm的毛细管色谱柱； ▲2.最大分流比：12500:1（作为验收指标）； 3.最高温度400℃； 4.具备载气节省模式，可减少气体消耗量，且不影响分析性能； 5.具备电子隔垫吹扫流量控制功能，可消除鬼峰； 6.扳转式进样口密封系统：无需工具、无需拆卸螺丝，能够在 30 秒内快速更换进样口衬管，方便使用和维护； 7.总流速设置范围： N2：0–500 mL/min； H2或He：0–1250 mL/min； 氩气/甲烷：0–200 mL/min。 五、多功能进样系统： ▲导轨长度：≥120cm，可实现液体自动进样、顶空自动进样、固相微萃取进样等多种功能。 1.液体进样模块： 1.1样品位：≥162位（2ml样品瓶）； ▲1.2进样体积：注射器进样范围：1µL-1000µL，无需额外购置针座，很好地实现从1uL-1000uL不同的样品进样体积； 配1mL注射器后期备用。 1.3 具备液体标准进样、快速进样、三明治进样以及大体积进样的注射技术，减少针歧视； 1.4 进样速度：0.1-50μL/s，填充速度：0.1-50μL/s，进样及针清洗可分别设定，样品及溶剂也可分别设定； 1.5 液体进样重现性：相对标准偏差RSD< 3% (烷烃类C14, C15, C16, 1 uL分流模式)。 2.顶空进样模块： 2.1顶空样品处理量：≥45样品位（10/20ml样品瓶容量）； ▲2.2 ≥6位2mL、10mL和20mL瓶的加热振荡搅拌器：35-120℃，1℃温度增量；振荡速度：250-750rpm；可同时加热，全部过程实现软件控制。 2.3加热温度：35-120℃，1℃温度增量； 2.4.注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计； 2.5顶空注射器加热温度：35-150℃。 2.6 顶空进样重现性：相对标准偏差RSD< 2% (异辛烷10μL（20mL瓶），500μL进样)。 3.固相微萃取进样模块： 3.1样品处理量：≥45样品位（2/10/20ml样品瓶容量）； ▲3.2 同时具有：震荡，搅拌，萃取三种功能模式； 3.3加热温度：35-120℃，1℃温度增量； 3.4液体、顶空SPME两种萃取模式； 3.5衍生化可在萃取前或者萃取后进行，衍生化最长时间可达24小时； 3.6萃取过程可选择在加热振荡器或直接在托盘进行。 ▲4.升级和扩展功能： 4.1可升级与多功能进样系统相兼容的热脱附模块，可进行气体、液体、固体、磁力搅拌子的直接热脱附； 4.2可升级与多功能进样系统相兼容的动态顶空模块，可以自动完成多管捕集-动态顶空、完全蒸发-动态顶空等不同的动态顶空方法； 六、三重四极杆质谱仪主机技术指标要求： 1.质量数范围：10-1000 m/z； 2.仪器检测限指标及灵敏度（做验收指标，以30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准）： 氦气做载气，IDL(MRM): ≤4.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间。 ▲3.分辨率：0.4~4amu分辨可调； ▲4.具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调； 5.扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms； ▲6.无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280μA； ▲7.最大离子化能量：280eV； 8.离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C； 9.四极杆质量分析器：能独立温控，最高可达190˚C，非预四极杆加热，要求可在软件上实时查看四极杆温度（作为验收指标）； 10.气质接口温度: 独立控温，最高温度可到380˚C； ▲11.扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）、触发产物离子扫描（tMRM）； 12.质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描； 七、嗅觉检测系统： ▲1.具有惰性化的传输线，≤70cm，最高温度达350℃； 2.加热系统控温范围：50℃-350℃，控温精度要求≤0.1℃； 3.能加热保温传输，实现同时平行检测； 4.加热辅助气为He或N2； 5.采用特定技术设定分流，分流比可以调节； ▲6.平行测定接口无死体积，完全惰性化处理； 7.加湿系统的湿度可调，能保证人鼻安全舒适的感官评价； 8.独立的混合腔，可加热，避免高沸点物质冷凝； 9.流路控制：配备质量流路控制器； 10.使用声音识别软件对峰自动标记：将操作者的感受以完整的文件记录； 11.与气相色谱仪兼容，组成一个完整的测量系统； 12.接口通道数量≥3：通道包括但不限于：色谱柱通道、MS通道、检测器通道； 13.与大多数标准检测器平行使用，包括质谱检测器； 14.可与气相色谱/质谱联用仪有良好的连接（要求接口在侧面）； ▲15.热脱附管快速富集功能，能用热脱附管对物质进行二次富集，分析痕量风味物质，提高分离度。 八、风味物质专用数据库： ▲1.数据库中包含：≥10000种化合物的≥100000条信息，且标注气味特征； ▲2.能够通过保留指数（RI）进行搜索，并通过不同极性色谱柱上的RI进行二维交叉搜索； ▲3.具有气味特征反搜索功能，可以使用感官评价结果（气味特征和表达）对化合物进行搜索； 4.基于一维/二维RI保留指数来提高化合物定性的准确性 5.RI交叉搜索功能，能够通过二维GC上的不同极性色谱柱上得到的RI进行交叉检索 九、数据处理系统： 1.软件：气质串接软件同时包含中文和英文两种软件； 2.智能预警软件和早期维护提醒：智能预警软件监控仪器运行状况并提供基于电子邮件的警报; 早期维护提醒功能，监控仪器运行状况，提醒更换关键耗材； 3.通用谱库：谱库和化学结构式库（包含超过30万种化合物的35万幅EI谱图以及13.9万种化合物的气相色谱方法/保留指数库）； 十、主要配置： 1.气相色谱仪-三重四极杆质谱仪主机，1套； 2.多功能进样系统（包含液体进样、顶空进样和固相微萃取进样模块），1套 3.嗅觉检测系统，1套 4.风味物质专用数据库，1套 5.最新版数据库谱库，2套 6.原装工作站软件，1套； 7.气相色谱工具包，1套； 8.色谱柱或者等效柱5根（包含30m弱极性柱2根、 30m中等极性柱1根、30m强极性柱1根、60m强极性柱1根）； 9.顶空针（2.5ml）,10支；进样针（10μL）,10支； 10.不同填料萃取头套装，2套； 11.SPME专用隔垫100个/包，2包； 12.20mL磁吸瓶和瓶盖100个/包，5包； 13.进样隔垫（50/包），5包；密封垫圈，10包； 14.衬管O形圈（10/包），5包；衬管（分流/不分流，5/包），10包； 15.分流平板，10个； 16.柱螺帽，5套； 17.真空泵油，3L； 18.离子源灯丝，1包； 19.2ml样品瓶套装（含盖垫、500个/盒）透明和棕色各2盒； 十、整机原厂质保3年 |  | 205 | 205 |
| 2 | 气体自动进样-气相色谱仪 | 1 | 套 | 一、工作条件要求： 1.操作环境温度：15℃ ~ 35℃； 2.操作环境湿度：5%~ 90%； 3.贮存极限条件：-40℃到70℃； 4.电源要求：120/200/220/230/240V±10%，50/60 Hz ±5%； 二、系统功能要求： 1.色谱性能：保留时间重现性<0.008%或<0.0008min，峰面积重现性 < 0.5% RSD； ●2.最多可同时安装：不少于2个进样口，4个检测器； 3.要求该系统采用最新的微通道EPC架构，可有效防止颗粒物、水汽和油等气体污染物，可大幅度提高仪器可靠性和使用寿命； 4.压力控制精度：0.001psi； 5.最多可安装不少于8个EPC模块，可控制不少于19个EPC通道； 6.对毛细管柱的 EPC 支持4种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度）、计算色谱柱平均线速度； 7.标配大气压和温度补偿，即使实验室环境改变，分析结果也保持不变； ▲8.具有不小于7 英寸电容式触摸屏界面，可实时访问仪器状态、配置和流路信息，可通过触摸屏直接控制GC主机和自动进样器； ●9. 在不启动色谱工作站的情况下，可从任意终端（包含平板电脑、笔记本电脑或手机）的浏览器直接远程访问控制仪器，编辑GC方法和序列； 10.独立加热区（不包括柱温箱）：不少于8个（2个进样口、3个检测器和3个辅助），第三/第四个检测器可位于进样口或辅助区域的任何可用区域； 11.可设置休眠模式（能够节省仪器待机时的耗电量和气体消耗量）和唤醒模式（使系统准备好进行高通量进样）交替运行； 12.具有自动检漏功能，仪器能够准确自动判断漏气位置，无需人工手动检测； ●13. 早期维护反馈：可在远程浏览器界面和仪器触摸屏上显示查看，验收时现场逐条演示，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况。 三、柱温箱： 1.适用温度范围：环境温度+4℃~450℃； 2.温度设定精度：0.1℃； 3.最大升温速率：不低于120℃/min； 4.最大运行时间：不低于999.99min； 5.程序升温：不低于20阶21平台，可程序降温； 6.从450℃降温到50℃，时间≤3.5min； 7.温度波动：室温每波动1℃，柱温箱的温度波动<0.01℃。 四、氢火焰离子化检测器（FID）： 1.对绝大多数有机化合物有响应； 2.最高操作温度：450℃； 3.最低检测限（MDL）：< 1.2 pg C/s（十三烷）； 4.线性动态范围：>107； ▲5.最高数据采集速率：≥1000Hz； ▲6.自动点火，火焰熄灭自动检测，并自动重新点火。 五、微池电子捕获检测器（μ-ECD）： 1.适用于亲电子化合物（如卤化有机化合物）的高灵敏度检测器； 2.最高操作温度：400℃； 3.电子源：<15 mCi 63Ni； ▲4.最低检测限（MDL）：< 3.8 fg/mL（林丹）； ▲5.动态范围：> 5×104（林丹）； 6.最高数据采集速率：≥500Hz； ▲7.为最大限度减少污染，要求该检测器必须为隐藏阳极和大体积流速设计，具备阳极吹扫功能，检测器微池体积小于160 μL。 六、全自动气体进样系统 （一）气体进样仪 1.CH4、CO2、N2O、SF6气体进样量每种不超过5ml，总量不超过10ml； 2.同时分析单个样品中的四个指标总时间≤5 min； 3 CH4、CO2、N2O气体的分析结果CV值精度达到≤0.9%； 4.四种气体可分别进样，也可以实现同时进样，配备3个以上气体切换阀，5个以上流量控制阀，3根以上色谱柱； 5.气体进样系统配有可控温阀箱，与气相色谱和自动进样设备互相兼容； 6.可以单独进样实现独立分析CH4，时间在2分钟以内，独立分析CO2，时间在2分钟以内，独立分析N2O，时间在5分钟以内；独立分析SF6，时间在6分钟以内； 7.可采用注射器直接进样，也可在线连接自动进样设备，出口处有压力显示，无需人工切换，互不干扰进样； 8.最低检测限低于CH4:0.2ppm CO2:4ppm N2O:32ppb SF6：20ppt 9.备4个气体进样口； 10.配有辅助气体控制阀，有压力表显示，输出流量：0-5ml/min。 （二）自动进样器 1一次可放置≥250个采样瓶（12ml）并连续进样，与气相色谱软件同步，进样时间可自行设置，进样针的高度可通过软件控制，如瓶子的底部、顶部或者任意部位；可放置20ml进样瓶≥80个。 2进样与抽真空可通过软件实现自动切换，进样瓶规格≥10ml，单个瓶塞连续穿刺20次以上不漏气； 3可实现自动抽真空模式，自动控制真空泵的启停，每次可连续抽≥250个采样瓶（12ml），抽气时间大于10秒，真空度≥0.08Mpa(大概8-10 ml),抽真空时间可设置0-60秒； 4开机自动校准与自检，测样完成后会自动校准位置，定位准度达到＜0.7mm； 5有相应的控制软件程序，设有登录用户密码，记录错误日志，进样状态以图形化显示。可以设置存储2个或以上的方法。 6实时监控色谱运行状态，当色谱出故障或者出现未就绪状态，自动进样器可以及时停止测样。 7自动进样期间可以选择暂停，也可选择继续进样。进样间隔时间0-10分钟内可调，精确到秒。进样顺序可以选择起始位和结束位，也可选择某一段的序列。 8实现色谱样品数据的自动提取，提取参数可自行设定。 9自动进样系统的数据CV变异值达到0.5 %~1.1 %之内； 10进样瓶的稀释功能，通过软件设置进气时间，具体时间可设置3-60秒，可连续稀释250个以上，稀释次数可调； 11自动进样器可更换不同瓶子大小的托盘。 12配有压力传感器，实时监测样品瓶内的压力值。 七、主要配置 1.气相色谱仪主机，1套； 2.氢火焰离子化检测器（FID），1个； 3.微池电子捕获检测器（μ-ECD），1个； 4.气体自动进样器，1个； 5.气体进样仪，1个； 6.Ni转化炉，1个； 7.气相色谱仪安装工具包，1套； 8.氧气/水分捕集阱，2个； 9.原装色谱工作站软件，1套； 10.工作站硬件，1套； 11.氢气发生器（电解水），1台； 12.空气发生器（无油），1台； 13.色谱柱 13.1 2m填充柱或等效填充柱2根 13.2 1m填充柱或等效填充柱1根 13.3 3m填充柱或等效填充柱1根 14.真空泵,1台 15.12ml进样瓶（含瓶塞）,1000个 八、原厂三年质保 |  | 62 | 62 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内（中标供应商需在成交通知书发出之日起15日内反馈签订的合同文本于采购人）。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |  | 交货时间：国产设备自签订合同之日起60日历天内到货安装调试完成并通过验收。进口设备签自签订合同之日起120日历天内到货安装调试完成并通过验收。 交货地点：广西大学用户指定地点。 |  |  |
| 货物验收 |  |  |  |  | 1.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，采购人有权单方解除合同，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由中标人提供产品保修文件。 3.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告： （1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。 （3）中标人需负责安装、调试（测试），并完成采购人的使用操作培训。 4.采购人预验收及履约验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 5.中标产品不能涉及任何法律纠纷。 |  |  |
| 质量保证要求 |  |  |  |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，提供整机原厂质量保证期3年（分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺期限），质量保证期从交货验收合格之日起计。 2.在质量保证期，由中标人对出现的任何故障及损失免费维修、更换配件，并负责对供应货物进行软件更新升级、系统维护和远程服务。 3.质量保证期满后，终身维护，且以市场最优惠价格提供维修和备件更换、软件更新升级，且承诺为用户提供的终身技术咨询服务。 4.中标人应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。 5.中标人在质量保证期内应对设备进行每半年进行巡检。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  | 1.负责送货上门、负责提供产品原厂工程师现场安装、安装调试服务、负责技术培训和36个月远程服务。 2.维修响应：售后服务要求7天×8小时工作制，中标人在接到用户维修电话后2小时内响应，4小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用。若不能修复须有合理应对方案。若不能修复须有合理应对方案。如果成交供应商未在上述时间内作出响应,则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，成交供应商应承担由此发生的全部费用。 3.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，一个月内重新无偿更换新设备交付采购人。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。 4.终身提供远程技术协助服务。 5.提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关技术资料。提供不少于2次/每年的主要设备厂商工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。 6.提供验收与培训时开机实验必须的配件及耗材,以保障验收与培训的正常开展。 |  |  |
| 履约保证金收取及退付 |  |  |  |  | 1.履约保证金金额：履约保证金为合同金额的5%（中标人为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%。以投标文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时交至指定账户。 2.履约保证金缴纳方式：银行转账、保函等非现金方式。由中标人在签订合同时按规定的金额直接缴入以下采购人账户或将保函原件交给采购人。 统一社会信用代码：124500004985009929 户名：广西大学 开户行：中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324） 账号：618 457 484 938 地址：广西南宁市大学东路100号 电话：0771-3232888 缴纳履约保证金注明：“项目名称+项目编号”履约保证金。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；中标人若完全履行合同，货物验收合格后，中标人凭履约保证金缴款凭证、退付意见书到采购人财务部门办理无息退还手续。 4.备注： （1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。 （2）采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。 |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  | 1.国产设备付款：本项目无预付款，全部货物安装调试完毕并经验收合格后，采购人办理完支付手续后一次性向中标人支付全部合同款（无息）；付款前，中标人开具等额增值税专用发票给采购人。 2.免税进口设备付款：本项目外贸进口代理业务由采购人指定外贸代理承担，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理开具合同金额等额的无条件预付款保函（保函有效期至货到采购人指定地点且经采购人验收合格后）给采购人，采购人支付100%合同款给指定外贸代理商，指定外贸代理商与中标人按以下方式结算：（1）指定外贸代理商向成交产品国外生产商开出设备款100%的即期不可撤销信用证或者电汇支付；（2）设备到货并经采购人验收合格后，指定外贸代理商与中标人结算合同款。（注：双方以人民币结算）采购人、中标人及指定外贸代理商三方另行签订《外贸进口代理协议书（三方协议）》，约定外贸进口业务有关事宜。 3.依法不能办理免税的进口设备按国产设备付款方式支付。 |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  | 1.要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目《技术参数及性能（配置）要求》及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。负责提供设备使用培训、操作技能训练等；提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等 2.本项目实行总价包干制，投标报价合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的，由中标人承担。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。 3.中标人承担货物交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任；验收前，如果设备丢失、因投标人自身原因及第三人原因导致损坏，中标人应自行负责并承担不能交付货物的责任。 4.本项目第1、2项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；选用进口产品时必须为全套原装进口产品。免税进口设备必须由采购人指定的外贸代理机构办理进口产品的相关手续，中标人不得自行选择外贸代理机构。中标人在中标后负责与指定外贸代理机构办理进口产品的相关手续，承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。依法不能办理免税的进口设备由中标人办理进口产品的相关手续，供货时中标人需提供进口设备报关单。 本项目其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 5.进口代理费费率基准如下： 中标金额80万元（不含）以下，进口代理服务费收取比例为1.5%； 中标金额80--200万元（不含）,进口代理服务费收取比例为1.2%； 中标金额200—500万元（不含）,进口代理服务费收取比例为1%； 中标金额500万元以上,进口代理服务费收取比例为0.8%。 6.若投标产品为进口产品，投标时必须提供生产厂家或厂家驻国内办事处或中国总代理商出具的授权书和售后服务承诺书原件扫描件（格式自拟）；在供货时须提供原件。 7.投标人的投标报价不能超过项目的预算，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则投标无效。 |  |  |
| 核心产品 |  |  |  |  | 本分标的核心产品为本表的第 1 项产品“气相色谱-嗅闻-串联三重四极杆质谱联用仪”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

B分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 |  | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 | 预算单价（万元/人民币） | 单项预算合计（万元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能荧光检测仪 | 1 |  | 台 | 1.检测功能覆盖集成发光检测、光吸收检测、荧光检测、BRET/nanoBRET、FRET、TRF、FP、AlphaScreen 等多种检测方法； 2.兼容 6–384 孔板、微量检测板、细胞培养皿、标准比色池等样品类型；支持终点、动力学、重复、光谱扫描、区域扫描（单孔最高≥ 100×100 点）等检测模式； 3.温控范围为室温 + 5°C 至 45°C，配备 PMT 冷却模块降低检测噪音；震荡支持线性、轨道、双轨道模式； ▲4.单孔检测时间0.01s–600s；发光检测孔间干扰≤10⁻⁶，光栅杂散光≤10⁻⁶； 5.搭载高能闪烁氙灯，可切换光栅/滤光片检测模式；双3D光栅覆盖200–1000nm（1nm 步进），带宽4–22nm可调；检测范围0–3.5 OD，分辨率达≤ 0.0001，精度≤0.6%、准确度≤2%； ▲6.发光光谱范围280–650 nm，动力学范围＞6个数量级（无需增益校正）；积分时间 0.05s–600s，96孔板下ATP检测灵敏度＜6 amol； ▲7.采用高能闪烁氙灯与低噪声光电倍增管，激发/发射端均可切换光栅/滤光片；双3D光栅激发光谱200–1000 nm、发射光谱280–650 nm，带宽4–22 nm可调；384孔板下FITC检测灵敏度＜7 amol，支持光谱扫描，动力学范围≥6个数量级； ▲8.时间分辨荧光灵敏度＜5 amol；荧光偏振灵敏度＜5 mP SD，可选绿光/红光偏振模块； 9.可选配高精度自动进样器最多可配3个喷注式进样器，进样体积10–100 µl（1µl递增），CV＜2%。 配置： 1.多功能荧光检测仪主机1台（含发光检测、BRET、光吸收检测、荧光检测（顶读和底读）、荧光共振能量转移（FRET））。 2.自动进样器2支 三、整机原厂质保3年 | 60 | 60 |
| 2 | 体式显微操作仪 | 1 |  | 套 | ▲1.主机：在变焦过程中会动态改变两光轴之间的距离，使得在每个放大倍数下都能最大限度地让光线进入光学系统，从而实现了大变焦范围、双目路径高分辨率以及在整个变焦范围内最小化像差。 ▲2.主机对焦单元：向上是≥97mm，向下是≥5mm; ▲3.平场复消色差物镜：配置1.0X 物镜，工作距离≥60mm；能提供高数值孔径物镜的同时提供高分辨率，使用1X物镜时，能拍下整个35mm培养皿同时获得显微细节。采用2X物镜时，分辨率≥1100LP/mm可选配智能双物镜转盘，具备编码识别功能，支持双光路切换，自动对接变倍技术，切换物镜时自动调整变倍系数保持视野一致。 ▲4.观察筒倾角：标准三目倾角是符合人体工程学标准设计，镜筒倾角调节范围可调0-15°。 5.瞳距调节范围：52～75mm（C-W10x)； 6.目镜（屈光度矫正机构）：标准10×视场数：22mm；可以左右连锁； ▲7.变焦比要求：≥18:1，变焦范围从0.75x到13.5x，10倍目镜1倍物镜的标准放大倍率范围为：7.5倍～135倍; ▲8.LED底座照明：采用超薄底座设计厚度≤35mm，具备可调节照明模块，支持前/后侧光方向切换，实现高对比度的立体图像照明； 9.反射照明：高强度耐用型铰臂式LED照明装置； 10.采用防静电机构：1000～10V，0.2秒以内，可将显微镜所带的静电迅速放电； 11.载物台：配套移动载物台 12.长距显微附件一套 13.总放大倍数：标准放大倍数为：50倍，标准放大范围：6.7～50倍，粗微调同轴调焦机构设计；配置2X物镜可放大到100倍； 14.目镜（屈光度矫正机构）：标准C-W10×A（视场数：22mm）；可以左右连锁； ▲15.标准组合时(1X物镜10X目镜)工作距离：≥115mm，为样品操作提供足够的空间，以满足显微操作长工作距离的要求； 16.显微操作仪附件： 17.能够实现三维电动粗细调操作； 18.具有自动步进注射功能，可直接用于鱼卵等注射； 19.油压式(带齿轮)手动显微注射仪 20.控制方式：中央数控双速摇杆，运动方式可自由选择手动和程序化自动控制，也可以分步或连续运动； 21.控制器移动分辨率：< 20 nm/步 22.显微注射器: 23.注射方式：参数设定的程序化注射。 24.注射体积范围：10-15 ～ 10-9升 25.注射时间范围：0.10～99.9秒，以0.01秒递增。 26.所有注射参数可以程序性记录,方便随时切换调用 27.拉针仪附件： 28.电极：单管，薄壁，外径0.1 - 1.5 mm，内径0.07-1.1 mm，石英玻璃管；硼硅酸玻璃或铝硅酸玻璃管外径5.0 mm。 29.电极尖端长度：0.5 - 10 mm 30.可存储的拉制程序数：100。适用于拉制不同的玻璃以及石英/光纤电极。拉制的玻璃电极尖端最小开口位0.03μm。 31.每个程序中的拉制步数：18 32.加热方式：微炬火焰 33.加热源：UN2037丁烷气罐 ▲34.拉力：气压力 35.输入气压：60 - 80 psi气压 36.气罐压力：0.1 - 10 psi，可调节 37.前拉制压力：0.1 - 60 psi，可调节 38.后拉制压力：0.1 - 60 psi，可调节 39.加热/拉力控制：微处理器 40.拉制执行：开始，前拉制，中拉制，后拉制，后拉制/停止加热，返回，停止。 41.显示屏：20 x 4 LCD 42.磨针仪附件： 43.光源：白色 LED 可调节背地灯 44.移液器移动：粗精调焦调整 45.加热器/研磨机运动:带尺寸调节的机械手。 46.主机质保5年，其它附件质保一年。 47.配置清单：显微操作仪主机1套，物镜一个，目镜一对，底座一个。 | 59 | 59 |
| 3 | 全能型分子成像系统 | 1 |  | 台 | 一、技术参数 ▲1.1 功能涵盖：凝胶成像，化学发光，光密度成像，多色荧光成像，免染成像等，应用范围包括但不仅限为：核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜。 ●1.2 CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率不小于6.1M pixel（2,758×2,208） 1.3 不小于12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（2点） 1.4 425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：不小于70％，绝对Q/E峰值：不小于75%@525nm 1.5 CCD暗电流：0.002 e/p/s；CCD读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需低背景噪音。 1.6 使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦 1.7 自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦 1.8 16bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级 ▲1.9 智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能。 1.10 光源：反射白光，透射紫外 ▲1.11 多色荧光通道：RGB+2IR，不小于5个荧光通道，可以同时在一张印迹膜上进行不小于5个靶标蛋白的荧光成像。 ▲1.12 多色荧光激发光源：侧蓝光，460–490 nm 激发、侧绿光，520–545 nm 激发、侧红光，625–650 nm 激发、侧远红光，650–675 nm 激发、侧近红外，755–777 nm 激发 1.13 多色荧光检测通道：518–546 nm滤光片，用于蓝光激发染料检测；577–613 nm滤光片，用于绿光激发染料检测；675–725 nm滤光片，用于红光激发染料检测；700–730 nm滤光片，用于远红光激发染料检测；813–860 nm滤光片，用于近红外激发染料检测 1.14 紫外光源：302nm 1.15 最大成像面积 16.8 x 21 cm ●1.16 自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式 ▲1.17 累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。 1.18 数据传输：USB及局域网 ▲1.19免染成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。 1.20软件免费升级 1.21 中文版、英文版软件自由切换 1.22.整机质保5年 二、配置要求： 1.主机1台（含触屏控制软件） 2.紫外透射样品盘1个 | 68 | 68 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内（中标供应商需在成交通知书发出之日起15日内反馈签订的合同文本于采购人）。 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 交货时间：国产设备自签订合同之日起 60 日历天内到货安装调试完成并通过验收。进口设备签自签订合同之日起120日历天内到货安装调试完成并通过验收。 交货地点：广西大学用户指定地点。 |  |  |  |  |
| 货物验收 |  |  | 1.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，采购人有权单方解除合同，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由中标人提供产品保修文件。 3.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告： （1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。 （3）中标人需负责安装、调试（测试），并完成采购人的使用操作培训。 4.采购人预验收及履约验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 5.中标产品不能涉及任何法律纠纷。 |  |  |  |  |
| 质量保证要求 |  |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，多功能荧光检测仪提供整机原厂质量保证期3年，体式显微操作仪、全能型分子成像系统提供整机原厂质量保证期5年（配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺期限），质量保证期从交货验收合格之日起计。 2.在质量保证期，由中标人对出现的任何故障及损失免费维修、更换配件，并负责对供应货物进行软件更新升级、系统维护和远程服务。 3.质量保证期满后，终身维护，且以市场最优惠价格提供维修和备件更换、软件更新升级，且承诺为用户提供的终身技术咨询服务。 4.中标人应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。 5.中标人在质量保证期内应对设备进行每半年进行巡检。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.负责送货上门、负责提供产品原厂工程师现场安装、安装调试服务、负责技术培训和36个月远程服务。 2.维修响应：售后服务要求7天×8小时工作制，中标人在接到用户维修电话后2小时内响应，4小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用。若不能修复须有合理应对方案。若不能修复须有合理应对方案。如果成交供应商未在上述时间内作出响应,则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，成交供应商应承担由此发生的全部费用。 3.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，一个月内重新无偿更换新设备交付采购人。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。 4.终身提供远程技术协助服务。 5.提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关技术资料。提供不少于2次/每年的主要设备厂商工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。 6.提供验收与培训时开机实验必须的配件及耗材,以保障验收与培训的正常开展。 |  |  |  |  |
| 履约保证金收取及退付 |  |  | 1.履约保证金金额：履约保证金为合同金额的5%（中标人为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%。以投标文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时交至指定账户。 2.履约保证金缴纳方式：银行转账、保函等非现金方式。由中标人在签订合同时按规定的金额直接缴入以下采购人账户或将保函原件交给采购人。 统一社会信用代码：124500004985009929 户名：广西大学 开户行：中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324） 账号：618 457 484 938 地址：广西南宁市大学东路100号 电话：0771-3232888 缴纳履约保证金注明：“项目名称+项目编号”履约保证金。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；中标人若完全履行合同，货物验收合格后，中标人凭履约保证金缴款凭证、退付意见书到采购人财务部门办理无息退还手续。 4.备注： （1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。 （2）采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 1.国产设备付款：本项目无预付款，全部货物安装调试完毕并经验收合格后，采购人办理完支付手续后一次性向中标人支付全部合同款（无息）；付款前，中标人开具等额增值税专用发票给采购人。 2.免税进口设备付款：本项目外贸进口代理业务由采购人指定外贸代理承担，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理开具合同金额等额的无条件预付款保函（保函有效期至货到采购人指定地点且经采购人验收合格后）给采购人，采购人支付100%合同款给指定外贸代理商，指定外贸代理商与中标人按以下方式结算：（1）指定外贸代理商向成交产品国外生产商开出设备款100%的即期不可撤销信用证或者电汇支付；（2）设备到货并经采购人验收合格后，指定外贸代理商与中标人结算合同款。（注：双方以人民币结算）采购人、中标人及指定外贸代理商三方另行签订《外贸进口代理协议书（三方协议）》，约定外贸进口业务有关事宜。 3.依法不能办理免税的进口设备按国产设备付款方式支付。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目《技术参数及性能（配置）要求》及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。负责提供设备使用培训、操作技能训练等；提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等 2.本项目实行总价包干制，投标报价合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的，由中标人承担。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。 3.中标人承担货物交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任；验收前，如果设备丢失、因投标人自身原因及第三人原因导致损坏，中标人应自行负责并承担不能交付货物的责任。 4.本项目第1、2、3项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；选用进口产品时必须为全套原装进口产品。免税进口设备必须由采购人指定的外贸代理机构办理进口产品的相关手续，中标人不得自行选择外贸代理机构。中标人在中标后负责与指定外贸代理机构办理进口产品的相关手续，承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。依法不能办理免税的进口设备由中标人办理进口产品的相关手续，供货时中标人需提供进口设备报关单。 本项目其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 5.进口代理费费率基准如下： 中标金额80万元（不含）以下，进口代理服务费收取比例为1.5%； 中标金额80--200万元（不含）,进口代理服务费收取比例为1.2%； 中标金额200—500万元（不含）,进口代理服务费收取比例为1%； 中标金额500万元以上,进口代理服务费收取比例为0.8%。 6.若投标产品为进口产品，投标时必须提供生产厂家或厂家驻国内办事处或中国总代理商出具的授权书和售后服务承诺书原件扫描件（格式自拟）；在供货时须提供原件。 7.投标人的投标报价不能超过项目的预算，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则投标无效。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本分标的核心产品为本表的第 3 项产品“全能型分子成像系统”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件3：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本;二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。