专用设备采购（分标2）重

采购需求
	序号
	标的名称
	主要配置技术参数

（带“▲”为实质性技术要求，不满足则投标无效。）
	单位
	采购单价最高限价
（万元）
	采购
数量
	采购总价最高限价

（万元）

	1
	高压电离室
	一、用途
用于环境γ空气吸收剂量率的连续监测，便于拆卸和安装，必要时可用于移动应急监测。
▲二、单台硬件配置要求（包含但不限于以下要求）
1.高气压电离室1套；
2.配套数据处理软件1套；
3.仪器及其附件的装箱清单；
4.出厂合格证明文件1份；
5.保修服务卡1份；
6.供货时提供有效的中国法定授权计量检定部门的计量检定证书1份；
7.仪器软件使用说明，导出文件内容格式的说明文件1份；
8.硬件接口、软件协议或库函数的说明文件，数据格式的说明文件1份。
三、技术参数
1.类型：球型充氩高气压电离室（电离室灵敏体积不小于8L，充气压力大于25个大气压）；
▲2.有效量程：10nGy/h~100mGy/h；
3.线性：量程范围内线性≤1％；
4.灵敏度：大于2.6×10-6A/（Gy/h）；
5.角响应：＜5%（85%可视区域，仰视方向），＜10%（15%可视区域，俯视方向）；
6.自身本底：＜10nGy/h；
7.辅助测量：传感器温度、电池电压、高压值；
8.工作温度：-40℃~+55℃；
9.相对湿度：≤95%（+35℃）；
10.防护等级不低于IP66，防腐蚀，防盐雾，防潮湿，防风沙，防霉变；
11.防电磁干扰；
12.相对固有误差：≤±15%；
▲13.能量响应范围：60keV~3.0MeV，相对响应之差＜±30%（相对于137Cs参考γ辐射源）；
14.响应时间：≤10s；
15.指示涨落：高气压电离室每10秒记录一个数据（读数间隔10s），连续测量20次，数据的指示涨落好于≤10%，性能优秀；
16.过载特性：有过载指示或过载报警，有自动恢复功能，性能符合要求；
17.环境温度：能采取温度补偿措施，温度系数应≤0.06%/℃，能保证仪器设备和电池对个别特殊环境（如存在高温、低温、高湿、台风等极端气候条件或存在其它影响运行的情况）。
四、软件和通讯功能
1.可设置采样频率：可以任意设置采样频率，最低1秒；
2.剂量率输出为数字测量及曲线模式，同时测量剂量率瞬时值（每秒）和平均值；
3.设置采样频率后，读出数据为该时段的即时平均值；
4.秒钟数据可存储3个月以上；分钟数据存储5年以上；
5.能显示实时剂量率、仪器工作参数和时；
6.电离室具有有线网络直接通讯功能，提供有线网络接口程序，数据发送软件和显示软件；
7.提供有线/无线接口程序和软件的源代码，程序可由用户自行编译使用；
8.提供全功能版的高气压电离室原厂数据采集、控制、处理软件，与Windows7/Windows10等操作系统兼容，能实时显示各类测量数据，并可调整仪器的参数设置，能将任意时段测量数据导出。
五、其它要求
1.一体化整机，整机高度集成化，主机不外置；
2.投标时需提供任意一年的实测原始监测数据截图。具体要求如下：
（1）全年的相互独立的30秒钟数据，数据获取率必须在99%以上，以Excel格式的电子文档显示；
（2）电子文档表列内容为：年，月，日，小时，分的剂量率值，剂量率值保留一位小数，单位为nGy/h；
（3）提供由上述5分钟数据计算的全年小时平均值，小时平均值保留一位小数，每月的小时均值数据可打印在A4纸上；
（4）提供全年5分钟值的分布直方图，分布直方图间隔为＜10nGy/h；
（5）提供全年5分钟值的统计分布检验结果；
3.电源：220V/50Hz（AC）；内置充电电池；充电电池充满一次连续使用≥48小时。
4.必备配件
（1）相关安装配件：应配备设备安装所需固定件、数据通讯线，电源线等配件，确保设备能符合集成要求，安装在自动站上，保证设备正常运行；
（2）原装数据线：与仪器设备接口匹配的各种接口数据线（包括串口线、网线、USB线等），数据线数量必须满足集成要求，串口线和网口线长度≥5米，USB线长度≥3米。
	台
	12
	1
	12

	2
	便携式超大流量采样器
	一、用途
用于辐射环境监测，具体用于环境空气中放射性气溶胶样品采集，获得滤膜样品送实验室低本底测量仪分析测量。
▲二、单台硬件配置要求（包含但不限于以下要求）
1.移动式超大流量气溶胶采样装置1台；
2.出厂检验报告1份；
3.中文操作说明书1份；
4.流量校准器1个；
5.供货时提供有效的中国法定授权计量检定部门的检定（校准）证书1份；
6.配套高纯聚丙烯滤纸≥80张；
7.远程无线启停与显示终端1套。

8.调试完成后验收前提供计量器具型式批准证书（CPA）。
三、技术参数
1.滤膜：尺寸约770×500mm，材质为高纯聚丙烯；
2.流量：200-1000m³/h可调，单张滤膜采样量不低于50000m³；
3.尺寸：设备尺寸约980×520×525mm（含凸起）；
▲4.净重：≤35kg，

▲5.电源：220V AC/10A

6.功能：显示瞬时流量、累积流量，具备设定累积流量自动停机，断电记忆功能；
7.计量：可拆卸式质量流量计；
8.噪声：≤65dB；
9.远程无线启停与显示终端
（1）屏幕比例：16:10，
（2）能效等级：一级能效，
（3）系统：Windows11带Office，显卡：intel核显，硬盘容量：≥512GB，
（4）屏幕尺寸≥16英寸，
（5）内存容量≥16GB，
（6）处理器（CPU）：12代酷睿；
（7）4G无线通讯；
（8）工作电压：DC3.4～4.2V；
（9）具备4G贴片模块，单台设备含4G卡通讯费用10年；

（10）天线接口：GSM/LTE天线接口，协议TCP/UDP/MQTT/HTTP，接口：TTL电平（3.3V兼容5V）。
	台
	44.5
	2
	89

	3
	电磁环境车载巡测仪
	一、用途
应用于区域电磁环境质量监测与评估、应急监测、科普宣传、大型电磁发射设施调查等场景。
▲二、单台硬件配置要求（包含但不限于以下要求）
1.区域电磁环境质量监测系统1套，含系统主机1台（配套相应频率探头）及软件1个；
2.出厂检验报告1份；
3.中文操作说明书1份；
4.供货时提供有效的中国法定授权计量检定部门的检定（校准）证书1份；
5.配套终端设备1台。
三、技术参数：
1.频率范围：包含0.1MHz-6GHz；
2.频率响应：900Hz~3GHz时±1.5dB；<900MHz，或>3GHz时±2.5dB；
3.线性度：+1.2dB；
▲4.检出限：检出下限不大于10mV/m，且测量上限不小于：300V/m；
5.被测频率相对误差：最大允许误差：±1×10-4；
6.测量参数：电场强度；
7.卫星定位：内置卫星定位设备，支持北斗卫星定位；
▲8.车载巡测采集速率：不大于0.28s/次（即时速60km/h时可保证每5米可获取一个实时数据）；
9.供电：内置锂电池供电，一次充电可连续工作8h；
10.可扩展性：支持扩展6GHz~18GHz选频测量。
四、软件：
1.具备车载巡测、网格测量两种方式采集数据；
2.具备电子地图选择多边形区域为拟监测区域，具备调查区域编辑、保存和导入，可自动将调查区域网格划分作为统计单位；
3.调查数据显示：实时显示当前电场强度、电场强度参考水平以及选频监测频段的电场强度，可查看和下载任一点位调查数据及频谱；
4.调查数据采集记录：具备自动记录每个调查点位的电场强度、电场强度参考水平、经纬度、测量日期和时间；巡测车速不均匀时点位间隔≤5m时，具备对重复点位平均处理功能。具备以数据文件方式导出调查数据。支持手动补点录入数据功能；
5.巡测告警：具备北斗卫星定位连接断开告警、数据超限告警、车速超速告警等；
▲6.车载定点测量：车载巡测具备定点测量，可设置每3小时提醒1次，具备6分钟平均定点测量数据与车载巡测数据比对；
▲7.选频监测：可自定义不少于20个频段；具备中波、短波、FM广播、电视、各移动通信运营商各频段0.1MHz~6GHz选频监测；
8.多任务聚合分析：区域调查可分多个任务完成，未完成任务可继续调查，具备多个任务调查结果合并分析；
9.调查结果统计：自动计算调查区域电磁环境参考水平；可生成等值线图，给出最大10个点位位置列表功能；自动出具区域电磁环境调查结果记录单，具备记录单的浏览、导出；支持调查结果可视化表征：基于电子地图对区域电磁环境评估结果进行可视化表征，局部区域网格大小可调；
10.评估报告：自动生成区域电磁环境评估报告单，具备报告单浏览、导出功能。
五、平台终端设备
1.屏幕尺寸：≥13英寸；
2.运行内存：≥16GB；
3.存储容量：≥1024GB；
4.CPU核数：4核；
5.机身重量约：约1kg。
	台
	46.5
	1
	46.5

	4
	电磁环境在线监测仪
	一、用途
应用于移动通信基站、输变电工程、广播电视发射塔、雷达等电磁辐射源及周围环境质量的电磁环境长时间在线监测。
▲二、单台硬件配置要求（包含但不限于以下要求）
1.电磁环境在线监测系统1套，含系统主机1台、工频电磁场监测探头1个、射频选频电场监测探头1个；
2.出厂检验报告1份；
3.中文操作说明书1份；
4.供货时提供有效的中国法定授权计量检定部门检定校准证书2份（主机+工频电磁场监测探头出1份证书；主机+射频选频电场监测探头出1份证书）；
5.终端设备1台。
三、主机技术参数：
1.可通过平台软件界面显示实时监测数据；设置户外显示屏，同步展示主要监测数据；
▲2.主机具备同时接入工频电磁场、射频选频电场、中短波选频电磁场、雷达脉冲电场等多种测量探头；
3.数据监测：自动监测各个探头监测数据，数据记录包括实时值、最大值、平均值等；
4.通讯方式：具备有线网络和无线APN卡通信功能，保障数据传输稳定；
5.数据采集方式：可实现远程数据采集，控制，管理与传输；可自动存储及上传数据；频谱上传速率≤1min；
6.数据调阅与统计：监测数据可通过平台存储，具有查询、显示统计分析等功能，对选频数据可查阅历史监测频谱图；
7.设备防护：符合外壳防护等级IP66标准；环境湿度≤95％时可正常工作；
▲8.长时间连续监测：365天连续监测，数据捕获率不低于95%；
▲9.多级组网功能：可通过与政务网相通的路由器等网络设备，将数据通过指定传输协议和静态固定的网络端口进行数据通信，可实现显示实时监测数据。具备多层级电磁环境监测网络建设，具备多站点组网功能；
10.数据安全：对监测数据进行加密处理后再传输，采用专用VPN传输；
11.供电方式：市电；蓄电池应急供电≥48小时的连续监测；
▲12.电磁兼容性：监测设备的抗扰度应满足以下要求：

a）工频磁场：在工频高压设施附近使用的监测设备，满足《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》（GB/T 17626.8）等级5级；
b）射频电磁场：满足《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》（GB/T 17626.6）等级3级和《电磁兼容试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》（GB/T 17626.3）等级4级；
c）浪涌冲击：满足《电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》（GB/T 17626.5）等级3级；
d）电快速瞬变：满足《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》（GB/T 17626.4）等级3级；
e）静电放电：满足《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》（GB/T 17626.2—2018）等级3级。

13.环境可靠性（交变湿热）：满足《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db：交变湿热（12h+12h循环）》（GB/T 2423.4）要求；
14.环境可靠性（交变盐雾）：满足《电工电子产品环境试验 第二部分：交变盐雾》（GB/T 2423.18）要求；
15.防风能力：满足《环境试验 第2部分：试验方法 风压》（GB/T 2423.41—2013）要求。
四、监测探头技术参数
1.工频电磁场监测探头
1）工频电磁场监测探头监测频率范围不小于：20Hz-100kHz；
2）工频电磁场监测探头类型：三维探头，三轴全向电磁场一体化监测；
3）工频电磁场监测量程范围不小于：电场：0.1V/m～100kV/m；磁场：10nT～10mT；
4）监测结果：方均根值；
▲5）可通过软件界面同时显示50Hz单频点与20Hz-100kHz频率范围内的电磁场实时监测数据。
2.射频选频电场监测探头
1）监测频率范围：100kHz-6GHz；
2）射频选频电场监测探头类型：三轴全向电场探头；
3）频率响应：900Hz~3GHz时±1.5dB；30MHz~900MHz，或>3GHz时±2.5dB；500kHz~30MHz时±2.0dB；
4）线性度：±1.5dB；
5）检出下限：电场≤0.05V/m；磁场≤0.001A/m；
6）检出上限：≥100V/m；
7）动态范围：60dB；
8）被测频率相对误差：±1×10-3
9）检波方式：方均根检波；
10）测量结果：可实时显示射频选频电场频谱及场强值；可查找历史监测频谱数据功能。
五、终端设备
1.屏幕尺寸：≥23英寸；
2.运行内存：≥32GB；
3.存储容量：
系统盘1个：≥512GB NVMe SSD；
数据盘：≥8TB HDD；
4.CPU核数：4核；
5.工业级机箱1个。
	台
	65
	1
	65


二、商务要求
	▲投标报价要求
	本项目按总包干报价，包括所有服务、技术具备、售后服务、差旅费、劳务费、材料费、培训费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费和各项税金及由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用。（采购人不再支付任何费用）；
2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3、投标人每台设备的投标报价单价及总价，不能超过招标文件第二章采购需求中采购单价最高限价及采购总价最高限价,否则作为无效投标处理。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

	合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	交货时间及地点
	1、交货时间：自签订合同之日起60日内交货并完成安装调试；
2、交货地点：采购人指定地点。

	履约保证金
	按中标金额的2 %。（注：经评标委员会评审，若中标人被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额（即合同金额）的 2 %收取）。

	付款方式
	1、合同生效之日且收到合法有效的发票起10个工作日内，甲方向乙方支付合同合计金额50%的合同款；
2、乙方按照采购需求提供实际货物后，并经甲方确认合格后，自甲方收到乙方提出的请款函及合法有效的发票起10个工作日内，甲方向乙方支付实际到货剩余合同金额50%的合同尾款；
3、甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。

	售后服务

（质保期）
	提供至少1年的免费保修服务；其中便携式超大流量采样器提供至少2年的免费保修服务。

	培训要求
	免费提供至少2人1天的技术培训；

	验收要求
	1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。
2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。
3、中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
4、本采购文件的相关要求。
5、国家相关法律、法规、标准和规范等。

	核心产品
	本项目核心产品为第2项“便携式超大流量采样器”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：
☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；

	进口产品说明
	本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）进口产品说明参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

	其他说明
	投标时需提供证明设备参数真实性的佐证材料：

1.至少2张不同角度的设备彩色实景图，其中至少1张彩色图片能清晰展示设备整体外观、核心部件标识（如设备型号、品牌logo、关键功能接口等）；

2.能证明设备核心性能参数（核心性能参数指打“▲”性能参数，不含单台硬件配置要求）的官方彩页或说明书（操作手册）或网页截图（需标明有效的网页访问链接）或检测报告。




