
广西达华工程造价咨询有限责任公司
招 标 文 件

（全流程电子化采购）
项目名称：防城港市中医医院2026年第一批医疗设备

项目编号：FCZC2026-G1-990032-GXDH
采购人：防城港市中医医院
采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

2026年3月
目  录

3

第一章  公开招标公告

第二章  采购需求
6
28

第三章  投标人须知

48

第四章  评标方法及评标标准

55

第五章  拟签订的合同文本

56

第六章　投标文件格式



第一章 公开招标公告

防城港市中医医院2026年第一批医疗设备（远程异地评标）

公开招标公告

项目概况
防城港市中医医院2026年第一批医疗设备项目的潜在投标人应在广西政采云平台获取招标文件，并于2026年**月**日9时30分（北京时间）前按要求递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：FCZC2026-G1-990032-GXDH
项目名称：防城港市中医医院2026年第一批医疗设备

预算总金额：人民币肆仟壹佰柒拾捌万元整（¥41780000.00）

最高限价：人民币肆仟壹佰柒拾捌万元整（¥41780000.00）

采购需求：采购磁共振成像系统1套、多层螺旋CT（≥256排）1套 、多层螺旋CT（≥128排）1套、数字减影血管造影系统1套、全数字化X线摄像系统3套，具体详见采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起90天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人提供《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证；

（2）依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(环境保护总局令第31号)第二条“在中华人民共和国境内生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当依照本办法的规定，取得辐射安全许可证”。所投产品属于射线装置的，投标人为投标产品经销商的须具备有效的《辐射安全许可证》（许可种类和范围至少包含销售）；投标人为投标产品制造商的须具备有效的《辐射安全许可证》（许可种类和范围至少包含生产、销售）。

三、获取招标文件
时间：2026年**月**日至2026年**月**日，每天上午8时00分至12时00分，下午3时00分至6时00分（北京时间，法定节假日除外）。
地点：广西政采云平台

方式：供应商登录广西政采云平台在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），电子投标文件制作需要基于广西政采云平台获取的招标文件编制。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年**月**日9时30分（北京时间）

    投标地点（网址）：广西政府采购云平台。 

开标时间：2026年**月**日9时30分（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅【政府采购开标室1】
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

6.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7.本项目为未预留份额专门面向中小企业采购的项目。

8.监督部门：防城港市财政局；电话：0770-6102319。

9.评标说明：本项目为远程异地全流程电子评标，评标主会场地址：防城港市公共资源交易中心；评标分会场地址：    市公共资源交易中心。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：防城港市中医医院

地址：防城港市防城区防城镇二桥东路8号　

联系方式：曾宪武、何明珠，0770-3270106 

2.名  称：广西达华工程造价咨询有限责任公司

地  址：防城港市港口区常山新区桃中路南面金石财富中心1302、1310号房　　

联系方式：0770-2882618    

3.项目联系方式

项目联系人：林桦

电话：0770-2882618 

采购人：防城港市中医医院

采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

2026年3月  日

第二章  采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。
4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本采购项目所属行业为“工业”。
	一、项目需求

	序号
	标的

名称
	数量及单位
	所属行业
	技术参数及性能

	1
	磁共振成像系统
	1套
	工业
	1.设备总体要求 

▲1.1主磁体：≥3.0T；配备工作站数量1台。

2.磁体系统


2.1 磁体类型
超导磁体

2.2 屏蔽方式
主动屏蔽

2.3 抗外界电磁干扰屏蔽技术
具备

▲2.4 磁体长度（不含外壳）≤170cm

▲2.5 磁体最小孔径（非拆机状态下）≥62cm

●2.6 高斯线范围≤4.65m×2.65m

3.梯度系统

3.1最大单轴梯度场强度≥40 mT/m

3.2最大单轴梯度切换率≥200 T/m/s

3.3最短梯度爬升时间≤0.25 ms

4.射频系统

▲4.1独立射频发射源个数：具备≥2个独立射频发射源，具备独立射频放大器个数≥2个

4.2 射频类型
全数字实时控制系统

▲4.3 射频发射功率≥36 kW

4.4 射频发射带宽
≥500kHz

4.5 射频系统通道数
≥48 个

5.全身各部位射频接收线圈 (以下线圈为原厂专用线圈，且为单独使用，不可用其他线圈替代或组合计算)

5.1 头颈联合矩阵线圈：具备

5.2 全脊柱矩阵线圈：具备


5.3 体部线圈：具备

5.4关节大柔软线圈：具备

5.5关节小柔软线圈：具备

5.6乳腺线圈：具备

5.7肩关节线圈：具备

5.8膝关节线圈：具备

▲5.9毯式超柔去耦线圈：具备≥24通道（非组合）
5.10 线圈接口数：≥5个，必须可同时接驳使用；

6.主控系统


6.1 CPU核心≥4 个

6.2 主频大小≥3.5GHz

6.3 内存大小≥32GB

6.4 主控工作站显示器≥23 英寸

6.5 显示器分辨率≥1920×1200

6.6 硬盘容量≥480GB

6.7 DICOM3.0 接口：具备

7.扫描参数  

7.1 X轴最大FOV：≥500mm。

7.2 Y轴最大FOV：≥500mm。

7.3 Z轴最大FOV：≥500mm。

7.4 最小FOV：≤5mm。

7.5 最薄层厚2D：≤0.1mm。

7.6 最薄层厚3D：≤0.05mm。

8.临床应用软件包

8.1具备高级临床应用软件包，包括神经成像软件包；胎儿成像软件包 ；体部系统软件包；骨关节成像软件包；肿瘤成像软件包；乳腺成像软件包；血管成像软件包；心脏成像软件包；妇产成像软件包；儿科成像软件包。

9.高级应用平台及软件 

9.1 压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术：具备压缩感知技术，不可用其他技术如并行采集技术替代。

9.2 具备波谱成像技术(MRS)：单体素和多体素波谱。

9.3 具备全身4D压缩感知动态增强成像技术。

9.4 具备三维多体素波谱成像技术。

9.5 全身3D压缩感知成像技术：具备。

9.6 具备磁敏感加权成像技术：支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示。

9.7 具备全身2D压缩感知成像技术。

9.8 具备体部磁敏感加权成像技术：快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比。

9.9 具备单次屏气3D胰胆管水成像技术。

9.10 具备压缩感知心脏电影技术。

9.11 具备弥散张量成像(DTI)：弥散敏感梯度≥256个方向。

9.12 具备脑灌注成像（Perfusion）。

9.13 具备脑功能成像（Bold）。

9.14 具备三维动脉自旋标记成像技术。

9.15 具备动态增强血管成像技术。

9.16 具备脂肪定量技术。

9.17 具备虚拟弥散成像技术。

●9.18 具备小视野弥散成像技术。

9.19 具备高级心脏成像技术。

9.20 具备心脏标记技术。

9.21 具备参数定量技术。

9.22 智能定位与规划技术：

9.22.1 具备头部智能定位：无需激光定位，一键进床；

9.22.2 具备脊柱智能定位；

9.22.3 具备膝关节智能定位；

9.22.4 具备智能多协议扫描规划；

▲9.23 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术

10.后处理工作站及应用后处理软件 

10.1 具备原厂影像后处理工作站。

10.2 具备灌注分析。

10.3 具备弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理（DTI&DTT）。

10.4 具备磁共振脑功能分析（BOLD）。

10.5 具备波谱高级后处理。

10.6 具备ADC定量后处理。

10.7 具备图像融合高级后处理。

10.8 具备图像拼接高级后处理。

10.9 具备动态分析。

10.10 具备血管分析高级后处理。

10.11 具备离线拟合b值。

11.病人检查环境 

11.1 具备双向病人通话系统。

11.2 具备防磁降噪耳机，可降噪并进行通话或音乐播放。

11.3 具备检查通道通风系统，可在床旁调节。

11.4 具备检查通道照明系统LED孔径照明系统，可在床旁调节。

11.5 具备嵌入式电容式触控显示屏，磁体外壳两侧各1个。

11.6 具备患者生理信号监控系统，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。

11.7 具备床旁患者信息系统，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息。

11.8 具备床旁技师帮助系统，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作。

11.9 具备患者紧急呼叫装置，提供防磁气动报警球。

11.10 检查床最大承重：≥220kg。

11.11 检查床最低床位高度：≤60cm。

11.12 扫描床水平运动最大速度：≥20cm/s。

11.13 扫描床长度：≥200cm。

11.14 单次进床最大扫描范围：≥160cm。

11.15 具备多站扫描自动移床功能。

11.16 具备床旁紧急制动按钮：扫描床两侧各1个。

11.17 具备防磁输液架。

11.18 具备无管降噪耳机。

12. 机房安装要求 

12.1 具备线圈整理柜：防磁线圈柜或车。

13.其它要求

13.1配套使用高压注射器1套。

13.2配备5M竖屏3块

13.3交钥匙工程

13.4包含设备机房的建设、装修、屏蔽等，达到设备运行标准。

13.5配备精密空调，水冷系统

13.6根据设备使用功率情况配置电缆

	2
	多层螺旋CT（≥256排）
	1套
	工业
	1.总体要求

▲1.1单源单层探测器宽体CT≥256 排；或者单源双层探测器CT≥2×128 排；或双源 CT≥2×96 排。

2.机架系统

●2.1机架孔径≥78 cm。

2.2球管焦点到等中心点距离≥ 60 cm。

2.3机架驱动稳定可靠，旋转平稳，满足临床高速扫描需求。

2.4球管焦点到探测器距离≥110cm。

2.5滑环类型：静音滑环。

2.6机架内部冷却方式：风冷或水冷。

2.7机架控制面板数量≥ 2个，具备触控操作功能。

2.8具备机架正面内置病人信息显示装置。

3.X线部分

3.1高频逆变式高压发生器

●3.1.1高压发生器最大实际功率（非等效）：单源等距探测器排数256排≤排数＜320排且高压发生器功率≥105kW；或单源等距探测器排数≥320排且高压发生器功率≥100kW；或双源探测器≥96排×2且高压发生器总功率≥240kW；或立体双层探测器≥128排×2且高压发生器功率≥120kW。

▲3.1.2最大输出管电压≥140 kV，最小输出管电压≤70 kV。

3.1.3输出管电压档位≥6档。

3.2球管

3.2.1球管阳极等效热容量≥ 30 MHU。   

3.2.2球管具备液态金属轴承技术
3.2.3最高输出管电流（非等效）：单源等距探测器排数256排≤排数＜320排，最高输出管电流≥1200mA；或单源等距探测器排数≥320排，最高输出管电流≥800mA；或双源探测器≥96排×2且最高总输出管电流≥2000mA；或立体双层探测器≥128排×2且最高输出管电流≥1200mA。

3.2.4全程管电流最小增幅≤ 10 mA。

3.2.5球管焦点大小：动态变焦。

3.2.6球管冷却方式：风冷或液冷。

3.2.7球管靶面最大散热率≥ 1600 kHU/min。

4.探测器

4.1探测器覆盖宽度：单源单层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥ 16 cm；或单源双层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥ 8 cm * 2；或双源CT 等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥ 5.76 cm

▲4.2单源单层探测器宽体 CT≥256 排单源双层探测器CT≥2×128 排或双源 CT≥2×96 排

4.3每排探测器物理单元像素尺寸：≤0.6mm

4.4每排探测器数据采集有效物理个数：≥846个

4.5探测器总单元数≥210000个
5.扫描床

5.1扫描床水平移动范围≥ 2000 mm

5.2最大可扫描范围≥ 2000 mm

5.3扫描床最大承重≥ 250kg

5.4扫描床定位精度± 0.25 mm

5.5扫描床垂直升降可低至≤50 cm

5.6扫描床垂直升降最高点≥ 95cm

5.7扫描床最大可扫描范围（螺旋时）≥2000 mm

5.8扫描床最大水平移动速度≥400 mm/秒

5.9具备扫描床控制脚踏开关，支持控制床水平移动和升降。

6.具备后处理工作站

7.扫描和重建参数

7.1.单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥16cm

7.2.单圈轴扫采集层数≥512

7.3.轴扫最快扫描速度（360°）:若探测器Z轴排数≥320排或≥96排*2，则机架最快旋转速度(360°) ≤0.28s/360°；若探测器Z轴排数:＞128排且≤256排，则机架最快旋转速度(360°) ≤0.25s/360°

7.4.螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm

7.5.单次螺旋连续扫描时间≥110s

7.6.螺旋扫描最大螺距≥1.8

7.7.螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s

7.8.提供轴扫和螺旋融合扫描功能

7.9.提供门控和非门控融合扫描功能

7.10.最薄物理扫描层厚 ≤0.6mm，最薄层扫描模式下探测器使用范围≥5.76cm

7.11.最大扫描FOV≥50cm

7.12.双能量扫描最大FOV≥50cm

7.13.重建FOV范围≥50cm

7.14.最大扩展重建FOV≥60cm

7.15.最大图像重建矩阵（非显示矩阵）≥1024x1024

7.16.图像显示矩阵≥1024x1024

7.17.最小CT值（非扩展）≤-1000HU

7.18.最大CT值（非扩展）≥8000HU

7.19.图像重建速度≥60幅/秒

7.20.具备宽体散射伪影校正算法

7.21.具备宽体锥束重建算法

7.22.具备单能扫描去金属伪影算法

8.图像质量

8.1.X-Y平面空间分辨率≤0.23mm

8.2.Z方向空间分辨率 MTF 0%≥19lp/cm

8.3.低对比度分辨率2mm@0.3%

9.剂量控制方案

9.1.扫描剂量预估：提供

9.2.结构化剂量报告：提供

9.3.剂量监控和预警：提供

9.4.实时定位像：提供

9.5.3D智能管电流调制：提供

9.6.70kV低剂量扫描模式：提供

9.7.60kV超低剂量扫描模式：提供

9.8.10mA肺部超低剂量扫描技术：提供

9.9.自动管电压推荐：提供

9.10.根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种

9.11.出厂儿童协议：提供

9.12.提供高端迭代重建算法，具备降噪、优化图像质量、降低辐射剂量功能。
10.临床应用软件

10.1.多平面重建（MPR）：提供

10.2.最大密度投影（MIP）：提供

10.3.最小密度投影（MinP）：提供

10.4.曲面重建（CPR）：提供

10.5.容积三维重建（VR）：提供

10.6.区域生长：提供

10.7.表面重建（SSD）：提供

10.8.提供多种容积三维重建模板：提供

10.9.三维仿真内窥镜显示功能：提供

10.10.图像剪影功能：提供

10.11.电影模式图像浏览功能：提供

10.12.组织裁剪功能：提供

10.13.可随扫描曝光进行实时MPR图像预览：提供

10.14.可随扫描曝光进行实时VR图像预览：提供

10.15.多期增强扫描技术：提供

10.16.CTA血管造影技术：提供

10.17.CTU尿路造影技术：提供

10.18.造影剂自动跟踪技术：提供

10.19.小剂量团注跟踪测试技术：提供

10.20.脑出血测量技术：提供

10.21.脑容积测量技术：提供

11.具备图像后处理工作站

12.心血管成像及高级后处理软件包

12.1.心脏扫描与图像重建技术：提供

12.1.1.心电门控技术及门控装置：提供

12.1.2.床旁心电图显示：提供

12.1.3.主控台心电图显示：提供

12.1.4.单心动周期冠脉成像技术：提供

12.1.5.单心动周期心功能成像技术：提供

12.1.6.胸痛三联一站式成像技术：提供

12.1.7.TAVI一站式成像技术：提供

12.1.8.心脑联合一站式成像技术：提供

12.1.9.前瞻式门控轴扫成像：提供

12.1.10.心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相：提供

12.1.11.回顾式螺旋扫描：提供

12.1.12.心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距：提供

12.1.13.自动心律不齐检测和曝光调整：提供

12.1.14.ECG自动管电流调制：提供

12.1.15.图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据：提供

12.1.16.最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相：提供

12.1.17.冠脉运动伪影校正技术：提供

12.1.18.针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件：提供

12.2.心血管高级后处理软件包：提供

12.2.1.冠脉分析支持多期相数据加载：提供

12.2.2.心脏自动分割：提供

12.2.3.腔室自动分割：提供

12.2.4.冠脉自动分割：提供

12.2.5.中心线自动提取：提供

12.2.6.中心线自动命名：提供

12.2.7.中心线编辑：提供

12.2.8.区域增长（血管，软组织）：提供

12.2.9.单点冠脉半自动提取：提供

12.2.10.多点冠脉半自动提取：提供

12.2.11.手动编辑：裁剪、橡皮擦：提供

12.2.12.狭窄近端远端距离测量 ：提供

12.2.13.管径轮廓编辑：提供

12.2.14.狭窄参数计算（直径、截面积、长度、狭窄程度）：提供

12.2.15.斑块半自动提取：提供

12.2.16.斑块成分分析（钙化、纤维、脂质）：提供

12.2.17.斑块结果编辑：提供

12.2.18.斑块参数统计：提供

12.2.19.虚拟血管内超声显示：提供

12.2.20.心功能分析支持多期相数据加载及查看：提供

12.2.21.瓣膜快速定位（二尖瓣，三尖瓣，主动脉瓣）：提供

12.2.22.腔室结果编辑：提供

12.2.23.长短轴编辑：提供

12.2.24.支持心室参数计算：包括左右心室ED/ES容积，每搏净流量，射血分数，心输出量，心脏指数

12.2.25.支持心房参数计算：包括左右心房容积，总排空体积，被动排空容积，主动排空容积，总排空分数，主动排空分数，被动排空分数

13.灌注成像及高级后处理软件包

13.1.灌注扫描与图像重建技术：提供

13.1.1.无需动床的最大灌注扫描范围≥16cm

13.1.2.灌注采样最短间隔时间≤1s

13.1.3.灌注非等间隔采样功能：提供

13.1.4.支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像

13.2.脑部灌注分析软件包：提供

13.2.1.卒中协议：提供

13.2.2.肿瘤协议：提供

13.2.3.头部运动校正：提供

13.2.4.自动去骨分割：提供

13.2.5.自动脑脊液分割：提供

13.2.6.自动动静脉点选择：提供

13.2.7.同时支持手动选取动静脉点

13.2.8.血管抑制屏蔽不参与计算的血管：提供

13.2.9.支持自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、Tmax和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示

13.2.10.支持自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值参数

13.2.11.自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供

13.2.12.自动生成中心线对称的ROI：提供

13.2.13.对称ROI对比统计分析：提供

13.2.14.根据灌注参数阈值的缺血半暗带，梗死和缺血区计算：提供

13.2.15.不同程度滤波调节，可对噪声较大的图像进行降噪：提供

14.4D动态成像及高级后处理软件包

14.1.动态扫描与图像重建技术：提供

14.1.1.摇篮床动态扫描最大范围≥40cm

14.1.2.动态扫描非等间隔采样功能：提供

14.1.3 70kV动态成像：提供

14.2.4D动态分析软件包：提供

14.2.1.多期相数据运动校正：提供

14.2.2.选择多时刻点进行数据融合：提供

14.2.3.动态数据电影播放功能：提供

14.2.4.自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供

14.2.5.自动头部去骨：提供

14.2.6.自动体部去骨：提供

14.2.7.动静脉自动分离：提供

14.2.8.支持通过区域生长编辑血管：提供

15.头颈部血管分析高级后处理软件包

16.体部血管分析高级后处理软件包

17.心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包

18.结肠分析高级后处理软件包

19.肺结节分析高级后处理软件包

20.肺实质分析高级后处理软件包

21.肝脏评估高级后处理软件包

22.骨结构评估高级后处理软件包

23.齿科分析高级后处理软件包

24.图像融合高级后处理软件包

25.其它要求

25.1 配套CT专用高压注射器1套。

25.2 配置4M竖屏2块

25.3 配置防护服2套

25.4 交钥匙工程

25.5根据设备使用功率情况配置电缆

	3
	多层螺旋CT（≥128排）
	1套
	工业
	▲1.探测器排列：单源宽体CT≥128排，或双源CT≥64排×2；

▲2.机架最快旋转速度：≤0.28s/360°

3.设备稳定性：投标品牌具备CT核心部件（不限于球管，高压发生器，探测器）自主生产能力（提供一款CT检测报告证明文件）。

技术需求：

1. 数据采集系统

1.1. 探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或微平板探测器、或时空探测器，或同档次探测器 

1.2. 探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥128排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥64排×2  

▲1.3. 单圈扫描最大层数≥256层，或具备两套采集系统≥128层×2 

1.4. 探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）≥8cm 

1.5. 探测器每排物理单元数≥846 

1.6. 探测器总单元数≥100000个 

●1.7. 每排探测器Z轴单元最小物理尺寸≤0.6mm 

1.8. 数据采样率≥4680view/圈 

1.9. 探测器数据采集系统电子噪声≤1个光子 

1.10. 具备3D防散射栅格 

2. 球管和高压

2.1. 球管阳极热容量≥30MHU  
2.2. 球管具备液态金属轴承技术

2.3. 球管阳极散热率（非等效）≥1690kHU/min 

2.4. 焦点个数≥3个 

2.5. 最小焦点尺寸≤0.4mm × 0.8mm 

2.6. 最大焦点尺寸≤1.1mm × 1.2mm 

●2.7. 高压发生器最大实际功率（非等效）：单源等距探测器排数≥128排，高压发生器功率≥100kW；或双源探测器≥64排×2,高压发生器总功率≥150kW；或立体双层探测器≥128排×2,高压发生器功率≥120kW。

2.8. 最低输出管电流≤10mA 

2.9. 最高输出管电流（非等效）≥830mA  

2.10. 管电流步进≤1mA  

2.11. 最长连续曝光时间≥100s 

2.12. 最低管电压≤70kV 

2.13. 最高管电压≥140kV 

2.14. 管电压可选档数≥6档  

2.15. 具备飞焦点技术 

3. 扫描机架

3.1. 机架物理最快扫描速度（非等效）≤0.28s/圈 

3.2. 机架孔径（机架外壳完整状态下）≥78cm 

3.3. 机架物理倾斜角度（非数字倾斜）≥±30° 

3.4. 焦点到探测器距离≥108cm  

3.5. 焦点到等中心点距离≥60cm 

3.6. 电磁直接驱动技术：具备 

3.7. 低压滑环：具备 

3.8. 机架冷却方式：风冷或水冷 

3.9. 床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示 

3.10. 机架触控操作屏幕：具备 

3.11. 语音呼吸导航系统：具备 

3.12. 视觉呼吸导航系统：具备 

3.13. 内外激光定位灯：具备 

4. 扫描床

4.1. 最大水平移动范围≥220cm  

4.2. 最大螺旋可扫描范围≥200cm 

4.3. 最大水平移床速度≥440mm/s 

4.4. 垂直升降最低位置≤48cm  

4.5. 垂直升降最高位置≥95cm 

4.6. 最大垂直升降速度≥55mm/s 

4.7. 水平定位精度≤±0.25mm  

4.8. 最大承重≥250kg  

4.9. 扫描床控制脚踏开关控制床水平移动和升降：具备 

4.10. 一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备：提供 

5. 扫描导航系统

5.1. 3D摄像采集系统：具备 

5.2. 患者上床后可智能识别全身位置：具备 

5.3. 可识别的患者体位种类≥8种 

5.4. 具备智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置

5.5. 具备智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置

5.6. 具备智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度 

5.7. 具备看护功能，扫描中可实时观察患者情况 

5.8. 具备智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV 

5.9. 具备协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 

6.具备后处理工作站
6.1. 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询  

7. 扫描和重建参数

7.1. 单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥8cm 

7.2. 单圈轴扫采集层数≥256层  

7.3. 轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s 

7.4. 螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm 

7.5. 单次螺旋连续扫描时间≥100s 

7.6. 螺旋扫描最大螺距≥1.8 

7.7. 螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s 

7.8. 提供轴扫和螺旋融合扫描功能 

7.9. 提供门控和非门控融合扫描功能 

7.10. 最薄扫描图像层厚≤0.6mm  

7.11. 最大扫描FOV≥50cm 

7.12. 双能量扫描最大FOV≥50cm  

7.13. 重建FOV范围≥50cm 

7.14. 最大扩展重建FOV≥60cm 

7.15. 最大图像重建矩阵（非显示矩阵）≥1024×1024 

7.16. 图像显示矩阵≥1024x1024  

7.17. 最小CT值（非扩展）≤-1000HU 

7.18. 最大CT值（非扩展）≥8000HU 

7.19. 图像重建速度≥60幅/秒 

7.20. 具备宽体散射伪影校正算法 

7.21. 具备宽体锥束重建算法 

7.22. 具备单能扫描去金属伪影算法 

8. 图像质量

8.1. X-Y平面空间分辨率 MTF 0%≥22lp/cm 

8.2. Z方向空间分辨率 MTF 0%≥20lp/cm  

8.3. 低对比度分辨率2mm@0.3%≤22mGy 

9. 剂量控制方案

9.1. 扫描剂量预估：提供  

9.2. 结构化剂量报告：提供 

9.3. 剂量监控和预警：提供 

9.4. 实时定位像：提供 

9.5. 3D智能管电流调制：提供 

9.6. 70kV低剂量扫描模式：提供 

9.7. 10mA肺部超低剂量扫描技术：提供  

9.8. 自动管电压推荐：提供  

9.9. 根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种 

9.10. 出厂儿童协议：提供  

9.11. 必须为设备提供最新发布的高端迭代技术
10. 临床应用软件

10.1. 多平面重建（MPR）：提供  

10.2. 最大密度投影（MIP）：提供  

10.3. 最小密度投影（MinP）：提供  

10.4. 曲面重建（CPR）：提供  

10.5. 容积三维重建（VR）：提供  

10.6. 区域生长：提供  

10.7. 表面重建（SSD）：提供  

10.8. 提供多种容积三维重建模板：提供  

10.9. 三维仿真内窥镜显示功能：提供  

10.10. 图像剪影功能：提供  

10.11. 电影模式图像浏览功能：提供  

10.12. 组织裁剪功能：提供  

10.13. 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览：提供  

10.14. 可随扫描曝光进行实时VR图像预览：提供  

10.15. 多期增强扫描技术：提供  

10.16. CTA血管造影技术：提供  

10.17. CTU尿路造影技术：提供  

10.18. 造影剂自动跟踪技术：提供  

10.19. 小剂量团注跟踪测试技术：提供  

10.20. 脑出血测量技术：提供  

10.21. 脑容积测量技术：提供  

11. 具备图像后处理工作站

11.1. 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询  

12. 心血管成像及高级后处理软件包

12.1. 心脏扫描与图像重建技术：提供  

12.1.1. 心电门控技术及门控装置：提供  

12.1.2. 床旁心电图显示：提供  

12.1.3. 主控台心电图显示：提供  

12.1.4. 冠脉成像技术：提供  

12.1.5. 心功能成像技术：提供  

12.1.6. 胸痛三联一站式成像技术：提供  

12.1.7. TAVI一站式成像技术：提供  

12.1.8. 心脑联合一站式成像技术：提供  

12.1.9. 前瞻式门控轴扫成像：提供  

12.1.10. 心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相：提供

12.1.11. 回顾式螺旋扫描：提供  

12.1.12. 心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距：提供

12.1.13. 自动心律不齐检测和曝光调整：提供  

12.1.14. ECG自动管电流调制：提供  

12.1.15. 图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据：提供  

12.1.16. 最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相：提供  

12.1.17. 冠脉运动伪影校正技术：提供  

12.1.18. 针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件：提供 

12.2. 心血管高级后处理软件包：提供  

13. 灌注成像及高级后处理软件包

13.1. 灌注扫描与图像重建技术：提供  

13.1.1. 无需动床的最大灌注扫描范围≥8cm  

13.1.2. 灌注采样最短间隔时间≤1s  

13.1.3. 灌注非等间隔采样功能：提供  

13.1.4. 摇篮床动态灌注扫描：提供  

13.1.5. 支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像  

13.2. 脑部灌注分析软件包：提供   

13.3. 体灌注分析软件包：提供   

14. 4D动态成像及高级后处理软件包  

15. 能谱成像及高级后处理软件包

15.1. 能谱扫描与重建技术：提供  

15.2. 能谱扫描最大准直宽度≥8cm  

15.3. 虚拟单能量图像（40-190keV）：提供   

16. 头颈部血管分析高级后处理软件包  

17. 体部血管分析高级后处理软件包  

18. 结肠分析高级后处理软件包  

19. 肺结节分析高级后处理软件包 

20. 肺实质分析高级后处理软件包  

21. 肝脏评估高级后处理软件包  

24. 肿瘤评估高级后处理软件包

25.其它要求

25.1 配套CT专用高压注射器1套。

25.2 配置4M竖屏2块

25.3 配置防护服2套

25.4 交钥匙工程

25.5根据设备使用功率情况配置电缆

	4
	数字减影血管造影系统
	1套
	工业
	一、用途：心、脑、全身血管及非血管影像引导下的介入治疗。

二、技术参数需求：

（一）平板探测器

1.平板探测器类型≥16bits数字化平板探测器。   
2.平板探测器分辨率：≥3.0LP/mm。

3.像素尺寸：≤160um。

4.平板DQE:≥75%。

5.平板探测器具有碰撞保护功能。

6.平板探测器最大有效成像视野：≥35cm×25cm。

7.平板探测器：≥8种物理成像视野FOV,以适应不同部位介入需要。

8.平板采集矩阵：≥2500×1900。

9.平板探测器具备无射线激光定位灯。

10.平板探测器材料：IGZO或非晶硅。

（二）高压发生器

1.高频逆变高压发生器，功率：≥100kW。

▲2.支持最小管电压：≤40KV。

3.支持最大管电压：≥125kV。

4.最短曝光时间：≤1ms。

5.全自动智能曝光控制。

6.最大毫安：≥1000mA。

（三）X 线 球 管

1.球管阳极热容量：≥3.7MHU。 

2.球管管套热容量：≥6.5MHU。

3.球管阳极散热功率：≥5200W。

4.球管焦点：≥2个。

5.最小焦点尺寸：≤0.5mm。

6.最大焦点尺寸：≥0.8mm。

▲7.最小焦点功率：≥24kW。 
8.最大焦点功率：≥95kW。

9.球管阳极靶边直径：≥100mm。

10.球管阳极靶靶角：≥10°且≤11.5°。

11.球管具备栅控技术

12.球管具备焦点备份功能，损坏时自动切换其他焦点。

13.球管阳极转速：≥7600转/分。

14.球管内置多档金属滤片，最厚档：≥0.9mm。

15.球管透视电流：≥160mA。

16.球管搭配遮光器，遮光器位置可存储。

17.球管冷却采用油直冷或油冷+水冷技术。

18.球管外壳具有碰撞保护功能。

（四）机 架

1.机架为有轨道悬吊式。

2.机架系统机械轴：≥4轴。

3.机架C型臂旋转速度(非旋转采集)LA0/RA0:≥25°/秒。

4.机架C型臂环内滑动速度(非旋转采集)CRAN/CAU:≥25°/秒。

5.机架在头位时，机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥70°。

6.机架在头位时，机架滑动轴旋转角度范围：CAU≥70°。

●7.机架在头位时，机架旋转轴旋转角度范围：RAO≥180°。

8.机架在头位时，机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥120°。

9.机架在侧位时，机架旋转轴旋转角度范围： RAO≥70°。  

10.机架在侧位时，机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥70°。

11.机架L 臂旋转范围≥±135°。

12.机架上具备控制C臂运动按键。

13.机架水平纵向运动≥260cm。

14.机架C臂弧深：≥94cm。

15.机架在床头位可对患者进行三维旋转采集。

16.机架在床侧位可对患者进行三维旋转采集。

17.机架C臂最大开口:≥82.0cm。

18.平板探测器可旋转范围≥210°。

（五）手 术 床

1.床长(不含延长板):≥319cm。

2.床面宽：≥48cm。

3.床面采用透X射线的碳纤维材料。

4.床面水平方向旋转角度范围：≥270°。

5.床面沿水平方向旋转180°(即床头尾方向互换)并锁定。

6.床面升降范围：≥28cm。

7.床面最低高度：≤75cm。

8.床面横向运动范围：≥36cm。

9.床面纵向运动范围：≥125cm。

10.床旁智能手柄或智能操纵杆控制机架和床的运动。

11.手术床最大承重：≥250KG。

(六)图像输出设备

1.手术间图像输出设备：≥4台，屏幕大小≥24英寸。

2.控制室图像输出设备：≥2台，屏幕大小≥24英寸。

3.手术间提供一套液晶触摸控制屏。

(七)透视及射线剂量防护

1.铜滤片自动插入技术消除球管软射线。

2.具有管球内置栅控技术。

3.具备脉冲透视。

4.床旁可直接选择透视剂量：≥3档。

5.可存储单幅及序列透视图像，透视序列可以同屏多幅图像形 式显示于参考屏上。

6.最大脉冲透视速度：≥30幅/秒。

7.最小脉冲透视速度：≤0.5幅/秒。

8.具有透视末帧图像保持功能。

9.射线剂量防护技术。

10.具有射线剂量监测功能。

11.具备透视图像存储功能。

12.透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置。

(八)旋转采集

1.具备2D与3D旋转采集功能。

2.正位旋转采集C臂旋转速度：≥50度/秒，旋转角度范围≥200°。

3.侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，旋转角度范围≥200°。

(九)断层软组织类CT

1.具备高清断层软组织类CT采集和重建功能。

2.具备在正侧位进行类CT扫描。

3.具备多容积重建，同时融合容积≥4。

(十)网络与接口

1.具有DICOM格式发送功能。

2.具有DICOM格式打印功能。

3.具有DICOM格式搜索功能。

4.具有DICOM格式病人列表功能。

5.具有DICOM格式状态通讯功能。

6.具备激光相机接口。

7.具备高压注射器接口。

(十一)图像采集处理功能

1.心脏采集最大帧率：≥30帧/秒。

2.外周采集最大帧率：≥6帧/秒。

3.具备实时减影功能。

▲4.硬盘图像存储量1024×1024矩阵：≥90000幅。

5.具备心房分析软件。

6.具备冠脉分析软件。

7.具备智能路径图功能。

8.具备低剂量图像技术。

9.具备实时冠脉支架精细显影软件。

10.具备实时引导三维路径图软件。

11.具备多模态融合软件。

(十二)具备三维血管图像重建工作站

1.具备三维工作站，三维图像能与手术间同步显示。

2.能完成血管3D图像重建和显示，可进行3D图像处理。

3.机架在头位与侧位均可进行三维采集。

4.最大旋转采集速度：≥50度/秒，采集角度≥200°。

5.具有体积/表面重建，最大密度投影、虚拟支架、虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能。

三、配置清单：

1.医用血管造影系统DSA 1套。

2.旋转采集功能

3.断层软组织类CT功能

4.三维血管图像重建功能

5.心房分析软件

6.支架精细显影软件

7.实时冠脉支架精细显影软件

8.实时引导三维路径图软件

9.多模态融合软件

10.控制室桌子1张。

11.桡动脉臂托1个。

12.床下防护铅帘1套。

13.悬吊式超长臂防护铅屏1套。

14.组合式超长臂悬吊式手术灯1套。

15.其它要求

15.1配套DSA专用高压注射器1套。

15.2配置4M竖屏2块。

15.3配置DSA防护服6套

15.4包含机房建设、装修等

15.5包含预评控评等放射检测

15.6根据设备使用功率情况配置电缆

15.7交钥匙工程

15.8 维保期限至少5年

	5
	全数字化X线摄像系统
	3套
	工业
	1
功能需求


1.1用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

2
主要技术规格和要求　


2.1
高压发生器


▲2.1.1
高压发生器功率≥80kW，最大输出纹波频率≥500kHz

2.1.2
具备AEC自动曝光控制


2.13 
管电压可调范围：40～150kV

2.1.4
最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s,最大电流时间积≥1000mAs


2.1.5
最大输出电流≥1000mA

2.2
X射线球管


2.2.1
球管最大功率≥80kW

2.2.2
球管焦点≤0.6/1.2mm

▲2.2.3
阳极热容量≥400kHU

2.2.4
管组件热容量≥1250kHU

2.2.5
具备球管内部散热风扇


2.3
无线平板探测器（2块）


2.3.1
配备两块无线移动式平板探测器，可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用


2.3.2
探测器材料：非晶体硅（a-Si）&碘化铯（CsI），探测器尺寸≥17×17英寸，像素尺寸≤100um。

2.3.3
采集灰阶度≥16bits

2.3.4
极限空间分辨率≥4.6lp/mm，采集距阵≥4200×4200

2.3.5
量子探测效率（DQE）
≥70%（典型值）

2.3.6
防水防尘等级
不低于IP54

2.3.7
平板探测器通讯模式
片盒内有线传输，片盒外无线传输

2.4
束光器


2.4.1
射线野指示
LED光野指示灯

2.4.2
激光定位线


2.4.3
射线野控制模式
电动+手动（双模式）

2.4.4
射线野尺寸自动控制
可以根据SID变化自动调整束光器开口大小以保持投照光野尺寸不变

2.4.5
可通过卷尺测量床旁拍照的距离，


2.4.6
附加铜滤过
支持0.1mm/0.2mm/0.3mm 三种规格，可自动切换

2.5
球管悬吊支架


2.5.1
吊架运动模式：电动+手动（双模式）

●2.5.2   球管焦点中心垂直运动距离≥180cm

2.5.3
球管架沿纵轴运动距离≥190cm

2.5.4
球管架沿横轴运动距离≥320cm

2.5.5
球管套可沿垂直轴旋转≥-150°/+180°

2.5.6
球管套可沿水平轴旋转≥±137°

2.5.7
悬吊支架可根据检查协议预设位置实现一键摆位功能，立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动


2.6
全自动摆位


2.6.1
支持一键摆位功能

2.6.2
支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位）

2.7
胸片架


2.7.1
胸片架垂直运动行程
≥150cm

2.7.2
平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，具备平板在线充电指示灯


2.7.3 胸片架运动模式 手动+电动，具备独立的电动和手动操作按键2.7.4 平板探测器可在-20度/+90度翻转


▲2.7.5 胸片架平板盒中心离地最小距离≤32cm

2.7.6 配备自动曝光控制电离室

2.7.7胸片架稳定性良好，胸片盒与立柱连接牢固，可满足临床长期频繁使用需求，无晃动、移位等问题。

2.7.8
配备可插拔滤线栅，栅焦距≥130cm，栅格比≥8：1，无需工具即可轻松取出


2.8
球管侧近台操控系统


2.8.1
具备近台操控彩色触摸屏


2.8.2
操控方式：电容式触摸屏

2.8.3
屏幕尺寸范围：屏幕尺寸≥9英寸，屏幕设计适配球管机头尺寸，避免移动过程中发生碰撞损坏，满足近台操控需求。

2.8.4
屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向


2.8.5
可显示患者检查列表，加载患者检查


2.8.6
可选择患者检查部位及检查协议


2.8.7
可显示患者的详细登记信息、摆位引导图


2.8.8
可调整曝光参数（kV，mAs，ms等）、选择患者体型


●2.8.9
可实时显示患者摆位的视频画面，支持虚拟光野显示，支持虚拟AEC区域显示，支持虚拟探测器成像范围显示


2.8.10
可显示当前SID数值，以及与协议推荐SID数值是否匹配


2.8.11
可显示当前滤线栅状态，以及与协议推荐滤线栅是否匹配


2.8.12
支持系统提示信息显示，包括状态提示，故障警示等，采用中文描述显示


2.9
电动升降摄影床


▲2.9.1
床面可电动升降


2.9.2
最低床面高度≤50cm

2.9.3
床面板外形尺寸
≥840mm×2300mm

2.9.4
床面横向移动范围：不小于±34cm

2.9.5
床面纵向移动范围：不小于±12.5cm

2.9.6
床面最大承重≥250kg

2.9.7
平板托盘运动模式：电动+手动（双模式）

▲2.9.8
平板托盘移动范围≥900mm

2.9.9
平板支持在胸片架和摄影床下的托盘内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆


2.9.10
配备可插拔滤线栅，栅焦距≥110cm，栅格比≥10：1无需工具即可轻松取出


2.9.11
配备自动曝光控制电离室


2.10
无线远程遥控器


2.10.1
可遥控胸片架电动升降、球管悬吊架横向移动、设备一键到立位或一键到卧位、限束器光野控制

2.10.2
无线遥控方式：无线射频遥控

2.10.3
供电电池类型
锂电池

2.10.4
充电形式：无线电磁感应式，待机时间
≥8小时

2.11
具备图像采集工作站


2.11.1
图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量


2.11.2
支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区


2.11.3
支持实时显示患者摆位的视频画面，支持虚拟光野显示和调节，支持虚拟AEC区域显示，支持虚拟探测器成像范围显示


2.11.4
支持智能胸片光野识别，可通过摄像头自动识别患者胸片的拍摄光野大小并自动设置，无需手动调节


2.11.5
支持智能胸片摆位提醒，可通过摄像头自动识别患者胸片摆位是否准确，显示拍摄部位中心与平板中心的偏移值


2.11.6
支持智能拼接范围设置，可通过摄像头自动识别长骨拼接协议对应的患者拍摄范围并自动设置，无需手动设置

2.11.7
支持智能曝光参数设置，可通过摄像头自动识别患者体厚和体型并自动设置对应曝光参数

2.11.8
支持智能患者摆位功能，可通过摄像头自动识别患者拍摄部位，并一键运动到识别位置而非固定的预设位置，可根据不同的患者精准识别对应的拍摄位置。

2.11.9
支持语音对讲功能以及多语音提示录播功能，语音清晰、传输流畅，可满足医护人员与患者沟通及检查引导需求。

2.11.10
支持智能语音播放功能，可设置由工作流自动触发或软件按钮触发的语音播报，智能提醒和引导患者检查


2.11.11
支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比


2.12
全长骨拼接功能


2.12.1
具备设备整机全自动长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室）


2.12.2
最大自动拼接拍摄张数≥4张

2.12.3
立位拼接最大自动拼接拍摄范围
≥145cm

2.12.4
卧位拼接最大自动拼接拍摄范围
≥130cm

2.12.5
立位专用拼接支架，立位拼接支架上用于辅助患者站立的扶手2.12.6
扶手运动范围
≥58cm

2.12.7
立位拼接支架底座承重≥200kg

2.13
胸片智能质控软件包


2.13.1
具备胸部正位片智能质控分析软件包，可对肺野不全、中线偏移、肩胛骨未打开、非医源性异物识别和提示


2.13.2
智能质控模块会自动根据图像特征来判读，对图像进行质控分析，并及时提示操作人员及时干预处理，以提高拍摄图像质量


2.13.3
可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质。

2.14
配置清单

2.14.1 无线平板探测器 2块

2.14.2 高压发生器 1套

2.14.3 X射线球管 1套

2.14.4自动束光器 1套

2.14.5系统控制及影像采集工作站 1套

2.14.6标准DICOM软件包 1套

2.14.7悬吊式球管支架 1套

2.14.8胸片架 1套

2.14.9升降摄影床 1套

2.14.10近台触控屏 1套

2.14.11多功能控制盒 1套

2.14.12无线遥控器 1套

2.14.13一键自动摆位功能 1套

2.14.14可视化软件功能   1套

2.14.15自动长骨拼接功能 1套

2.14.16智能质控智慧平台 1套

2.15其它配置

2.15.1语音对讲系统 1套

2.15.2配置4M竖屏2块

2.15.3防护服2套

2.15.4维修保期至少3年

2.15.5交钥匙工程

	▲二、商务要求

	投标报价
	投标报价是履行合同的最终价格，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用等所有费用。

（6）接入医院信息系统费用。

（7）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。

（8）机房改造、电源改造、放射防护、环境影响评价‌、预控评检测的全部费用。

	质量标准
	符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求，并符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	合同履行期限和

地点
	1. 合同履行期限：自签订合同之日起90天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。

2. 交付地点：防城港市内采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25个工作日内。

	付款条件
	采用分期付款方式，甲方自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内预付合同款的30%给乙方，自设备安装验收合格正常使用后乙方开具货款全额发票给甲方，甲方在收到发票且项目具备支付条件之日起30天内一次性支付剩余的合同金额给乙方。

	售后服务
	1、质保期：除数字减影血管造影系统整机质保期不少于5年原厂全保，全数字化X线摄像系统整机质保期不少于3年原厂全保，其他设备整机质保期不少于1年原厂全保。在质保期限内，包括且不限于预防性维护、故障维修、全部备件更换、易损件更换等。供应商定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，质保期和保修期终生维修服务、保养，保证设备始终处于最佳的运行状态。质保期满后，以优惠价格提供终生维修和备件更换（质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始）。

2、产品按国家规定实行“三包”，保修期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由供货方免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修。

3、投标人提供的产品必须是全新和未使用过的产品，随机技术资料要齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，免费送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购单位后的接货、装卸、搬运），免费安装调试合格。

4、故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，在2小时内响应，一般故障在2小时内可通过远程方式解决，遇到大的故障24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；如故障72小时不能解决，中标供应商应书面向采购人报告及商议赔付等事项。

5、热线技术支持服务：保持24小时电话及电子邮件技术支持。

6、培训要求：供应商应配置专业技术人员对采购人的使用设备人员免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能及维护。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

7、备件要求：供应商应存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。

8、质保期及维保期内开机率:≥98%(按365日计算)。如果保修期或维保期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长保修期限；超出10%(停机故障日/365日×100％≥10％)中标供应商应无条件为用户更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失。

	包装和运输
	货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。

	验收标准
	1.质量要求：符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求，质保期期内产品实行三包，免费更换全新零配件。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由成交供应商负责；货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。

2.成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

3.采购人有权请第三方对成交供应商提供的产品进行验收，如成交供应商存在虚假应标的情况，设备不能按原计划投入使用造成的经济损失按货款额 5%作为违约金对采购人进行赔偿，成交供应商自行承担后果。

4.技术性能验收标准：

（1）以采购、响应参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对设备技术性能验收，响应参数是否符合采购参数要求以实际验收结果为准。

（2）技术性能资料涵盖招投标技术参数、响应表及配置清单等。

（3）设备技术参数及配置清单必须与采购、响应文件相符合，如出现不一致，以技术参数响应表响应内容为准。

（4）验收小组依据采购、响应文件技术参数响应表逐条进行验收，对于设备技术参数与采购、响应技术参数响应不符的，作如下处理：

①设备技术参数与招投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以不实质响应招投标要求处理；

②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标处理；

③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标处理；

④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标处理。

5.中标供应商中标后，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，并将违约情况上报政府采购监督管理部门，追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失。

6.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，验收期限相应顺延；

7.如货物经中标供应商维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标供应商的其他违约责任。

8.验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署并加盖采购单位公章，双方各执一份。

9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》 [桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一 步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号] 规定执行。

	进口产品说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。

	其他要求
	1.以上“采购需求”中带“▲”标注的技术参数及性能有1项（含1项）及以上负偏离的，则投标无效；不带“▲”标注的技术参数及性能有10项（含10项）及以上负偏离的，投标无效；“商务要求”有1项（含1项）及以上负偏离的，则投标无效。
2.投标人提供的标注“▲”的技术参数及性能，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供包括且不限于技术白皮书、技术说明书、产品介绍彩页等证明，以上材料均需加盖投标人公章作为佐证，若不能提供体现满足参数要求的证明材料，将被视为负偏离。如标注“▲”技术参数及性能的技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

3.本项目的核心产品为第1项产品“磁共振成像系统”。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.供应商必须在投标文件中提供相应投标货物的《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》复印件并加盖供应商电子签章，否则投标无效。若该货物属于医疗器械一类或不属于医疗器械类别的，则无需提供。

5.供应商须在投标文件中提供服务方案以供评审，服务方案内容详见第四章 评标方法及评标标准。

6.本项目中涉及数据传输的设备均需免费开放端口给采购方使用。


各分项采购预

	（万元）

	数量

	单价（万元）


	1

	磁共振成像系统

	990
	1套
	990

	2

	多层螺旋CT（256排）

	948
	1套
	948

	3

	多层螺旋CT（128排）

	850
	1套
	850


数字减影血管造

	系统

	700
	1套
	700
	
	5

	全数字化X线摄像系统

	690
	3套
	230

	合计（万元）

	4178



	供应商的投标报价超过采购预算金额的，报价无效；供应商的各分项投标报价超过分项采购预算金额的（包括各分项单价金额），报价无效。
	

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系、技术证明材料要求
	详见第四章 评标方法及评标标准

	业绩要求
	详见第四章 评标方法及评标标准

	（二）政策性加分条件

	政策性加分
	详见第四章 评标方法及评标标准


第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	7.2
	□不允许分包

(允许分包

分包内容：机房改造、电源改造、放射防护、环境影响评价、预控评检测

分包金额或比例：1.9%

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：

依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

	11.2
	不组织现场考察。

	
	不组织召开开标前答疑会。

	13
	报价文件：

1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或投标人属于监狱企业的证明材料；（如有，请提供）

4.投标人关于符合本国产品标准的声明函；（如有，请提供）
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	
	资格证明文件

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
2.（1）投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人提供《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。（2）依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(环境保护总局令第31号)第二条“在中华人民共和国境内生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当依照本办法的规定，取得辐射安全许可证”。所投产品属于射线装置的，投标人为投标产品经销商的须具备有效的《辐射安全许可证》（许可种类和范围至少包含销售）；投标人为投标产品制造商的须具备有效的《辐射安全许可证》（许可种类和范围至少包含生产、销售）。（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
3.防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
4.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）

5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
6.投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）

5.服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）

6.投标人情况介绍（格式自拟）；

7.投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：

1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）

2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）

3.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

4.投标人需在投标文件中对应参数内容提供所投产品的技术性能资料进行佐证，包括且不限于技术白皮书、技术说明书、产品介绍彩页等，以上材料均需加盖投标人公章（格式自拟）；

5.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用等所有费用。

（6）接入医院信息系统费用。（如有）

（7）仪器设备按规定需要第三方检测公司检测的费用。（如有）

（8）机房改造、电源改造、放射防护、环境影响评价、预控评检测的全部费用。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起90日。

	18.1
	本项目不收取投标保证金。

	20
	本项目不接受电子备份投标文件。

	21.1
	1.投标文件提交截止时间：详见招标公告。
2.投标地点：详见招标公告。

	23
	1.开标时间：详见招标公告。

2.开标地点：详见招标公告。

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30分钟

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格。

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政采云”平台作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数： 7 人

	29.1
	评标方法：综合评分法。

	29.2
	“采购需求”中带“▲”标注的技术参数及性能有1项（含1项）及以上负偏离的，则投标无效；不带“▲”标注的技术参数及性能有10项（含10项）及以上负偏离的，投标无效；“商务要求”有1项（含1项）及以上负偏离的，则投标无效。

	29.3
	中标候选人推荐数量： 3名。

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定；

	35.1
	本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：中标金额的5%【根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市保障中小企业款项支付工作方案的通知》（防政办发[2021]1号）文件精神，如中标供应商为小微企业的，免收履约保证金。根据《防城港市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（防财采〔2022〕12号）文件精神，如中标供应商为中型企业的，履约保证金金额为中标金额的2%】。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：履约完毕（验收合格后），由中标供应商向履约保证金收取单位提供《政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：采购人在签订采购合同前向中标人提供。

备注：

1. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西达华工程造价咨询有限责任公司，联系电话： 0770-2882618 ，通讯地址：防城港市港口区常山新区桃中路南面金石财富中心1302、1310号房。

业务时间：每天上午9时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：以中标金额为计费额，按采购文件须知相关规定的货物类标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格下浮35%收取，中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

3.采购代理费收取银行账户

开户名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司防城港分公司

开户银行：中国建设银行防城港桃花湾广场支行

银行帐号：4505 0165 9542 0000 0837

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目允许依法分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
19.投标文件的编制

 19.1投标人应先安装“广西政采云电子投标客户端”（请自行前往“广西政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“广西政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政采云”平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“广西政采云”平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“广西政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2“广西政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“广西政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“广西政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“广西政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“广西政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“广西政采云”平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 本项目收取履约保证金，履约保证金金额：中标金额的5%【根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市保障中小企业款项支付工作方案的通知》（防政办发[2021]1号）文件精神，如中标供应商为小微企业的，免收履约保证金。根据《防城港市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（防财采〔2022〕12号）文件精神，如中标供应商为中型企业的，履约保证金金额为中标金额的2%】。
36.签订合同

 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、招标文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准
综合评分法

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分（满分30分）
	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠（投标人需在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》），对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（8）价格分计算公式：        

价格分=（评标基准价／评标报价）×30分

（9）依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

（10）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2
	技术分（满分50分）
	技术性能分（满分36分）
	（1）一般技术参数及性能（指采购项目需求未标注“▲”及“●”的技术参数及性能），满足招标文件要求的（负偏离≤9项）得9分，出现负偏离或漏项的，每有1项扣1分，扣完为止。（此项无需提供证明文件）

（2）重要技术参数及性能（指采购项目需求标注“●”的技术参数及性能），满足招标文件要求的（负偏离≤9项）得满分27分，出现负偏离或漏项的，每有1项扣3分，扣完为止。

注：①若以上（1）和（2）两项中投标人所提供的技术参数及性能累计有10项（含10项）及以上负偏离的，则投标无效。

②投标人提供的标注“●”的技术参数及性能，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供包括且不限于技术白皮书、技术说明书、产品介绍彩页等证明，以上材料均需加盖投标人公章作为佐证，若不能提供体现满足参数要求的证明材料，将被视为负偏离并扣分。

③如标注“●”参数的技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	
	
	项目实施方案（满分7分）
	评委根据各投标人提供的项目实施方案（包括但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施、安装调试和验收等）进行评审。

一档（1分）：提供的管理措施、实施流程、进度安排等方案内容简单，基本满足项目实施。 

二档（4分）：提供的管理措施、实施流程、进度安排、质量保证措施、设备运输安装保障、应急方案等内容齐全，措施逻辑合理且满足项目实施。

三档（7分）：提供的管理措施、实施流程、进度安排、质量保证措施、设备运输安装保障、应急方案、安装调试和验收等内容齐全完善、措施逻辑合理清晰且贴合项目实施，安排严密，保障措施有力，实施进度及风险防范管理规范化程度高，更有利于项目的开展实施。

备注：未提供实施方案的得0分。

	
	
	培训计划方案分（满分7分）
	一档（1分）：培训方案仅能基本满足招标文件所提出的最低要求，未体现出任何额外的价值或特色，内容简单，缺乏深入细节和个性化设计，整体符合基础标准但无突出优势。

二档（4分）：在满足一档要求的基础上，培训人员具备所投产品的实际培训经验，能够提供设备使用后的持续性培训支持服务，确保用户在不同阶段都能获得帮助。

三档（7分）：在符合二档条件的前提下，培训人员不仅拥有丰富的所投产品培训经验，且均为厂家直接授权的专业技术人员（需提供厂家出具的有效证明资料），承诺每年至少进行3次及以上涵盖应用技巧、操作技巧及设备常见问题基本维修操作的深入培训，培训方式灵活多样，包括现场指导、在线课程等多种形式。此外，培训方案还强调定期更新知识与技能内容，确保与行业发展前沿保持同步，使操作人员能够持续提升专业能力，从而更有效的保障对项目的顺利实施和长期稳定运行。

备注：未提供培训计划方案的得0分。

	3
	商务资信分（满分20分）
	售后服务方案分(满分8分)
	一档（2分）：售后服务内容能够基本达到招标文件所规定的最低标准要求，具备设备运行期间所必需的安全保障体系方案，并制定有基础的回访计划，能够对设备使用情况开展常规跟踪。

二档（5分）：在满足一档所有基本条件的前提下，展现出更好的售后技术支持能力，响应机制迅速高效，具备系统且详细的回访计划（具体包括回访时间节点规划、专职回访人员的配置安排等内容），同时提供清晰的设备故障处理解决方案。
三档（8分）：在符合二档全部要求的基础上，其售后服务体系及保障措施明显优于招标文件所提出的基本标准，具有全面且细致的回访计划（涵盖回访周期计划、回访人员职责分工及记录反馈机制等），设备故障解决方案科学完备，能够提供质保期内原厂售后服务的正式承诺，支持系统的及时更新与升级维护，并具备丰富的同类医疗设备售后服务经验（提供售后服务的案例证明），耗材及备品备件储备充足，供应响应及时可靠，能更好的保障设备在长期使用过程中的稳定运行和高效维护。
备注：未提供售后服务方案得0分。

	
	
	业绩分（满分10分）
	2023年1月1日以来至投标截止日期止，2023 年1月1日至投标截止日，具有本项目设备的销售业绩：

（1）磁共振成像系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得1分，满分2分；

（2）多层螺旋CT（≥256排）：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得1分，满分2分；

（3）多层螺旋CT（≥128排）：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得1分，满分2分；

（4）数字减影血管造影系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得1分，满分2分；

（5）全数字化 X 线摄像系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得1分，满分2分。

注：投标人必须提供证明材料：提供中标（成交）通知书、合同关键页[包含：项目名称、设备名称及型号、甲乙双方盖章页（骑缝章除外）、合同签订时间]及履约验收证明复印件，并加盖投标人电子签章，缺一不可。

	
	
	政策分

（满分2分）
	每有一项投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的节能产品或环境标志产品认证证书复印件得1分，满分2分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。

	总得分=1+2+3。


注：

1.计分方法按四舍五入取至百分位

2.偏离认定说明

投标人根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

四、中标候选人推荐
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本
政府采购合同

合同编号：                                

采购人（甲方）：                            
供应商（乙方）：                          

采 购 计 划 号：                         
项目名称：                           

项目编号：                       

合同类型：买卖合同（备注：货物采购一般为买卖合同）
本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

	序号
	标的的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）：（大写）                          （小写）                 


第二条　标的质量
1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：                    
2.履行地点：                       
3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：           。

（2）交货方式：乙方将货物送到甲方指定地点。
第四条　包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训
1.安装时间：                     ；

安装地点：                     。

2.安装要求：                           。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：                     ；培训地点：                     。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款：                     。

3.合同价款包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用等所有费用。

（6）接入院内系统的接口费用。

（7）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。

（8）机房改造、电源改造、环境影响评价、预控评检测的全部费用。

4.付款进度安排：采用分期付款方式，甲方自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内预付合同款的30%给乙方，自设备安装验收合格正常使用后乙方开具货款全额发票给甲方，甲方在收到发票且项目具备支付条件之日起30天内一次性支付剩余的合同金额给乙方。

5.资金支付方式：银行转账。
第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准： 

1）所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

2）交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。

3）成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

4）采购人有权委托第三方项目进行验收，单次验收费用不超过合同金额的2%，验收费用由成交人承担。供应商在进行报价时应将验收费用考虑在内。

5）符合采购文件参数要求及响应参数要求。 

（2）验收程序及方法：

1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起7个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。
5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式   份，甲乙双方各执   份、受托第三方机构一份（如有）。 

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后   日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后   日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。
第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围:                  ；保修期：                     。
第九条　履约保证金

本项目收取履约保证金，履约保证金金额：中标金额的5%【根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市保障中小企业款项支付工作方案的通知》（防政办发[2021]1号）文件精神，如中标供应商为小微企业的，免收履约保证金。根据《防城港市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（防财采〔2022〕12号）文件精神，如中标供应商为中型企业的，履约保证金金额为中标金额的2%】

第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.2% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的0.35% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.2% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.35% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。

4.乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的    %向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地防城港市防城区人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成
1.政府采购合同

2.中标（成交）通知书；

3.投标（响应）文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式伍份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各壹份，甲方执叁份，乙方执壹份（可根据需要另增加）。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：
法定代表人或者委托代理人（签字）： 

签定日期：　　　年　　月　　日
签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：                           开户名称：

银行帐号：                           银行帐号：

开 户 行：                           开 户 行：

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______ 

                                    投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     
投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的的名称
	品牌
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

                            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日
5、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或投标人属于监狱企业的证明材料；

（1）中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表
统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
（2）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（3）投标人属于监狱企业的证明材料。

6、投标人关于符合本国产品标准的声明函；

附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.

资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

2.防城港市政府采购供应商信用承诺函

防城港市政府采购供应商信用承诺函
致（采购人名称） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

                               法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

                               法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日
4.投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
                法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：             
                           投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                                投标人名称（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	投标报价
	
	
	

	质保期
	
	
	

	交付的时间和地点
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后服务
	
	
	

	包装和运输
	
	
	

	验收标准
	
	
	

	其他要求
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

电子投标文件

技术文件

项目名称： 
项目编号： 

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人提供的标注“▲”和“●”的技术参数及性能，要在投标文件中提供包括且不限于技术白皮书、技术说明书、产品介绍彩页等证明，以上材料均需加盖投标人公章作为佐证，若不能提供体现满足参数要求的证明材料，将被视为负偏离。
4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：        

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（如有）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：            
五、其他文书、文件格式
1.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□采购结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
PAGE  

