采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本采购项目所属行业为“工业”。

| 一、项目需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的 名称 | 数量及单位 |  | 所属行业 | 技术参数及性能 |
| 1 | 磁共振成像系统 | 1套 |  | 工业 | 1.设备总体要求 ▲1.1主磁体：≥3.0T；配备工作站数量1台。 2.磁体系统 2.1 磁体类型 超导磁体 2.2 屏蔽方式 主动屏蔽 2.3 抗外界电磁干扰屏蔽技术 具备 ▲2.4 磁体长度（不含外壳）≤170cm ▲2.5 磁体最小孔径（非拆机状态下）≥62cm ●2.6 高斯线范围≤4.65m×2.65m 3.梯度系统 3.1最大单轴梯度场强度≥40 mT/m 3.2最大单轴梯度切换率≥200 T/m/s 3.3最短梯度爬升时间≤0.25 ms 4.射频系统 ▲4.1独立射频发射源个数：具备≥2个独立射频发射源，具备独立射频放大器个数≥2个 4.2 射频类型 全数字实时控制系统 ▲4.3 射频发射功率≥36 kW 4.4 射频发射带宽 ≥500kHz 4.5 射频系统通道数 ≥48 个 5.全身各部位射频接收线圈 (以下线圈为原厂专用线圈，且为单独使用，不可用其他线圈替代或组合计算) 5.1 头颈联合矩阵线圈：具备 5.2 全脊柱矩阵线圈：具备 5.3 体部线圈：具备 5.4关节大柔软线圈：具备 5.5关节小柔软线圈：具备 5.6乳腺线圈：具备 5.7肩关节线圈：具备 5.8膝关节线圈：具备 ▲5.9毯式超柔去耦线圈：具备≥24通道（非组合） 5.10 线圈接口数：≥5个，必须可同时接驳使用； 6.主控系统 6.1 CPU核心≥4 个 6.2 主频大小≥3.5GHz 6.3 内存大小≥32GB 6.4 主控工作站显示器≥23 英寸 6.5 显示器分辨率≥1920×1200 6.6 硬盘容量≥480GB 6.7 DICOM3.0 接口：具备 7.扫描参数 7.1 X轴最大FOV：≥500mm。 7.2 Y轴最大FOV：≥500mm。 7.3 Z轴最大FOV：≥500mm。 7.4 最小FOV：≤5mm。 7.5 最薄层厚2D：≤0.1mm。 7.6 最薄层厚3D：≤0.05mm。 8.临床应用软件包 8.1具备高级临床应用软件包，包括神经成像软件包；胎儿成像软件包 ；体部系统软件包；骨关节成像软件包；肿瘤成像软件包；乳腺成像软件包；血管成像软件包；心脏成像软件包；妇产成像软件包；儿科成像软件包。 9.高级应用平台及软件 9.1 压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术：具备压缩感知技术，不可用其他技术如并行采集技术替代。 9.2 具备波谱成像技术(MRS)：单体素和多体素波谱。 9.3 具备全身4D压缩感知动态增强成像技术。 9.4 具备三维多体素波谱成像技术。 9.5 全身3D压缩感知成像技术：具备。 9.6 具备磁敏感加权成像技术：支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示。 9.7 具备全身2D压缩感知成像技术。 9.8 具备体部磁敏感加权成像技术：快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比。 9.9 具备单次屏气3D胰胆管水成像技术。 9.10 具备压缩感知心脏电影技术。 9.11 具备弥散张量成像(DTI)：弥散敏感梯度≥256个方向。 9.12 具备脑灌注成像（Perfusion）。 9.13 具备脑功能成像（Bold）。 9.14 具备三维动脉自旋标记成像技术。 9.15 具备动态增强血管成像技术。 9.16 具备脂肪定量技术。 9.17 具备虚拟弥散成像技术。 ●9.18 具备小视野弥散成像技术。 9.19 具备高级心脏成像技术。 9.20 具备心脏标记技术。 9.21 具备参数定量技术。 9.22 智能定位与规划技术： 9.22.1 具备头部智能定位：无需激光定位，一键进床； 9.22.2 具备脊柱智能定位； 9.22.3 具备膝关节智能定位； 9.22.4 具备智能多协议扫描规划； ▲9.23 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术 10.后处理工作站及应用后处理软件 10.1 具备原厂影像后处理工作站。 10.2 具备灌注分析。 10.3 具备弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理（DTI&DTT）。 10.4 具备磁共振脑功能分析（BOLD）。 10.5 具备波谱高级后处理。 10.6 具备ADC定量后处理。 10.7 具备图像融合高级后处理。 10.8 具备图像拼接高级后处理。 10.9 具备动态分析。 10.10 具备血管分析高级后处理。 10.11 具备离线拟合b值。 11.病人检查环境 11.1 具备双向病人通话系统。 11.2 具备防磁降噪耳机，可降噪并进行通话或音乐播放。 11.3 具备检查通道通风系统，可在床旁调节。 11.4 具备检查通道照明系统LED孔径照明系统，可在床旁调节。 11.5 具备嵌入式电容式触控显示屏，磁体外壳两侧各1个。 11.6 具备患者生理信号监控系统，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。 11.7 具备床旁患者信息系统，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息。 11.8 具备床旁技师帮助系统，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作。 11.9 具备患者紧急呼叫装置，提供防磁气动报警球。 11.10 检查床最大承重：≥220kg。 11.11 检查床最低床位高度：≤60cm。 11.12 扫描床水平运动最大速度：≥20cm/s。 11.13 扫描床长度：≥200cm。 11.14 单次进床最大扫描范围：≥160cm。 11.15 具备多站扫描自动移床功能。 11.16 具备床旁紧急制动按钮：扫描床两侧各1个。 11.17 具备防磁输液架。 11.18 具备无管降噪耳机。 12. 机房安装要求 12.1 具备线圈整理柜：防磁线圈柜或车。 13.其它要求 13.1配套使用高压注射器1套。 13.2配备5M竖屏3块 13.3交钥匙工程 13.4包含设备机房的建设、装修、屏蔽等，达到设备运行标准。 13.5配备精密空调，水冷系统 13.6根据设备使用功率情况配置电缆 |
| 2 | 多层螺旋CT（≥256排） | 1套 |  | 工业 | 1.总体要求 ▲1.1单源单层探测器宽体CT≥256 排；或者单源双层探测器CT≥2×128 排；或双源 CT≥2×96 排。 2.机架系统 ●2.1机架孔径≥78 cm。 2.2球管焦点到等中心点距离≥ 60 cm。 2.3机架驱动稳定可靠，旋转平稳，满足临床高速扫描需求。 2.4球管焦点到探测器距离≥110cm。 2.5滑环类型：静音滑环。 2.6机架内部冷却方式：风冷或水冷。 2.7机架控制面板数量≥ 2个，具备触控操作功能。 2.8具备机架正面内置病人信息显示装置。 3.X线部分 3.1高频逆变式高压发生器 ●3.1.1高压发生器最大实际功率（非等效）：单源等距探测器排数256排≤排数＜320排且高压发生器功率≥105kW；或单源等距探测器排数≥320排且高压发生器功率≥100kW；或双源探测器≥96排×2且高压发生器总功率≥240kW；或立体双层探测器≥128排×2且高压发生器功率≥120kW。 ▲3.1.2最大输出管电压≥140 kV，最小输出管电压≤70 kV。 3.1.3输出管电压档位≥6档。 3.2球管 3.2.1球管阳极等效热容量≥ 30 MHU。 3.2.2球管具备液态金属轴承技术 3.2.3最高输出管电流（非等效）：单源等距探测器排数256排≤排数＜320排，最高输出管电流≥1200mA；或单源等距探测器排数≥320排，最高输出管电流≥800mA；或双源探测器≥96排×2且最高总输出管电流≥2000mA；或立体双层探测器≥128排×2且最高输出管电流≥1200mA。 3.2.4全程管电流最小增幅≤ 10 mA。 3.2.5球管焦点大小：动态变焦。 3.2.6球管冷却方式：风冷或液冷。 3.2.7球管靶面最大散热率≥ 1600 kHU/min。 4.探测器 4.1探测器覆盖宽度：单源单层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥ 16 cm；或单源双层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥ 8 cm * 2；或双源CT 等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥ 5.76 cm ▲4.2单源单层探测器宽体 CT≥256 排单源双层探测器CT≥2×128 排或双源 CT≥2×96 排 4.3每排探测器物理单元像素尺寸：≤0.6mm 4.4每排探测器数据采集有效物理个数：≥846个 4.5探测器总单元数≥210000个 5.扫描床 5.1扫描床水平移动范围≥ 2000 mm 5.2最大可扫描范围≥ 2000 mm 5.3扫描床最大承重≥ 250kg 5.4扫描床定位精度± 0.25 mm 5.5扫描床垂直升降可低至≤50 cm 5.6扫描床垂直升降最高点≥ 95cm 5.7扫描床最大可扫描范围（螺旋时）≥2000 mm 5.8扫描床最大水平移动速度≥400 mm/秒 5.9具备扫描床控制脚踏开关，支持控制床水平移动和升降。 6.具备后处理工作站 7.扫描和重建参数 7.1.单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥16cm 7.2.单圈轴扫采集层数≥512 7.3.轴扫最快扫描速度（360°）:若探测器Z轴排数≥320排或≥96排*2，则机架最快旋转速度(360°) ≤0.28s/360°；若探测器Z轴排数:＞128排且≤256排，则机架最快旋转速度(360°) ≤0.25s/360° 7.4.螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm 7.5.单次螺旋连续扫描时间≥110s 7.6.螺旋扫描最大螺距≥1.8 7.7.螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s 7.8.提供轴扫和螺旋融合扫描功能 7.9.提供门控和非门控融合扫描功能 7.10.最薄物理扫描层厚 ≤0.6mm，最薄层扫描模式下探测器使用范围≥5.76cm 7.11.最大扫描FOV≥50cm 7.12.双能量扫描最大FOV≥50cm 7.13.重建FOV范围≥50cm 7.14.最大扩展重建FOV≥60cm 7.15.最大图像重建矩阵（非显示矩阵）≥1024x1024 7.16.图像显示矩阵≥1024x1024 7.17.最小CT值（非扩展）≤-1000HU 7.18.最大CT值（非扩展）≥8000HU 7.19.图像重建速度≥60幅/秒 7.20.具备宽体散射伪影校正算法 7.21.具备宽体锥束重建算法 7.22.具备单能扫描去金属伪影算法 8.图像质量 8.1.X-Y平面空间分辨率≤0.23mm 8.2.Z方向空间分辨率 MTF 0%≥19lp/cm 8.3.低对比度分辨率2mm@0.3% 9.剂量控制方案 9.1.扫描剂量预估：提供 9.2.结构化剂量报告：提供 9.3.剂量监控和预警：提供 9.4.实时定位像：提供 9.5.3D智能管电流调制：提供 9.6.70kV低剂量扫描模式：提供 9.7.60kV超低剂量扫描模式：提供 9.8.10mA肺部超低剂量扫描技术：提供 9.9.自动管电压推荐：提供 9.10.根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种 9.11.出厂儿童协议：提供 9.12.提供高端迭代重建算法，具备降噪、优化图像质量、降低辐射剂量功能。 10.临床应用软件 10.1.多平面重建（MPR）：提供 10.2.最大密度投影（MIP）：提供 10.3.最小密度投影（MinP）：提供 10.4.曲面重建（CPR）：提供 10.5.容积三维重建（VR）：提供 10.6.区域生长：提供 10.7.表面重建（SSD）：提供 10.8.提供多种容积三维重建模板：提供 10.9.三维仿真内窥镜显示功能：提供 10.10.图像剪影功能：提供 10.11.电影模式图像浏览功能：提供 10.12.组织裁剪功能：提供 10.13.可随扫描曝光进行实时MPR图像预览：提供 10.14.可随扫描曝光进行实时VR图像预览：提供 10.15.多期增强扫描技术：提供 10.16.CTA血管造影技术：提供 10.17.CTU尿路造影技术：提供 10.18.造影剂自动跟踪技术：提供 10.19.小剂量团注跟踪测试技术：提供 10.20.脑出血测量技术：提供 10.21.脑容积测量技术：提供 11.具备图像后处理工作站 12.心血管成像及高级后处理软件包 12.1.心脏扫描与图像重建技术：提供 12.1.1.心电门控技术及门控装置：提供 12.1.2.床旁心电图显示：提供 12.1.3.主控台心电图显示：提供 12.1.4.单心动周期冠脉成像技术：提供 12.1.5.单心动周期心功能成像技术：提供 12.1.6.胸痛三联一站式成像技术：提供 12.1.7.TAVI一站式成像技术：提供 12.1.8.心脑联合一站式成像技术：提供 12.1.9.前瞻式门控轴扫成像：提供 12.1.10.心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相：提供 12.1.11.回顾式螺旋扫描：提供 12.1.12.心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距：提供 12.1.13.自动心律不齐检测和曝光调整：提供 12.1.14.ECG自动管电流调制：提供 12.1.15.图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据：提供 12.1.16.最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相：提供 12.1.17.冠脉运动伪影校正技术：提供 12.1.18.针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件：提供 12.2.心血管高级后处理软件包：提供 12.2.1.冠脉分析支持多期相数据加载：提供 12.2.2.心脏自动分割：提供 12.2.3.腔室自动分割：提供 12.2.4.冠脉自动分割：提供 12.2.5.中心线自动提取：提供 12.2.6.中心线自动命名：提供 12.2.7.中心线编辑：提供 12.2.8.区域增长（血管，软组织）：提供 12.2.9.单点冠脉半自动提取：提供 12.2.10.多点冠脉半自动提取：提供 12.2.11.手动编辑：裁剪、橡皮擦：提供 12.2.12.狭窄近端远端距离测量 ：提供 12.2.13.管径轮廓编辑：提供 12.2.14.狭窄参数计算（直径、截面积、长度、狭窄程度）：提供 12.2.15.斑块半自动提取：提供 12.2.16.斑块成分分析（钙化、纤维、脂质）：提供 12.2.17.斑块结果编辑：提供 12.2.18.斑块参数统计：提供 12.2.19.虚拟血管内超声显示：提供 12.2.20.心功能分析支持多期相数据加载及查看：提供 12.2.21.瓣膜快速定位（二尖瓣，三尖瓣，主动脉瓣）：提供 12.2.22.腔室结果编辑：提供 12.2.23.长短轴编辑：提供 12.2.24.支持心室参数计算：包括左右心室ED/ES容积，每搏净流量，射血分数，心输出量，心脏指数 12.2.25.支持心房参数计算：包括左右心房容积，总排空体积，被动排空容积，主动排空容积，总排空分数，主动排空分数，被动排空分数 13.灌注成像及高级后处理软件包 13.1.灌注扫描与图像重建技术：提供 13.1.1.无需动床的最大灌注扫描范围≥16cm 13.1.2.灌注采样最短间隔时间≤1s 13.1.3.灌注非等间隔采样功能：提供 13.1.4.支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像 13.2.脑部灌注分析软件包：提供 13.2.1.卒中协议：提供 13.2.2.肿瘤协议：提供 13.2.3.头部运动校正：提供 13.2.4.自动去骨分割：提供 13.2.5.自动脑脊液分割：提供 13.2.6.自动动静脉点选择：提供 13.2.7.同时支持手动选取动静脉点 13.2.8.血管抑制屏蔽不参与计算的血管：提供 13.2.9.支持自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、Tmax和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示 13.2.10.支持自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值参数 13.2.11.自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 13.2.12.自动生成中心线对称的ROI：提供 13.2.13.对称ROI对比统计分析：提供 13.2.14.根据灌注参数阈值的缺血半暗带，梗死和缺血区计算：提供 13.2.15.不同程度滤波调节，可对噪声较大的图像进行降噪：提供 14.4D动态成像及高级后处理软件包 14.1.动态扫描与图像重建技术：提供 14.1.1.摇篮床动态扫描最大范围≥40cm 14.1.2.动态扫描非等间隔采样功能：提供 14.1.3 70kV动态成像：提供 14.2.4D动态分析软件包：提供 14.2.1.多期相数据运动校正：提供 14.2.2.选择多时刻点进行数据融合：提供 14.2.3.动态数据电影播放功能：提供 14.2.4.自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 14.2.5.自动头部去骨：提供 14.2.6.自动体部去骨：提供 14.2.7.动静脉自动分离：提供 14.2.8.支持通过区域生长编辑血管：提供 15.头颈部血管分析高级后处理软件包 16.体部血管分析高级后处理软件包 17.心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包 18.结肠分析高级后处理软件包 19.肺结节分析高级后处理软件包 20.肺实质分析高级后处理软件包 21.肝脏评估高级后处理软件包 22.骨结构评估高级后处理软件包 23.齿科分析高级后处理软件包 24.图像融合高级后处理软件包 25.其它要求 25.1 配套CT专用高压注射器1套。 25.2 配置4M竖屏2块 25.3 配置防护服2套 25.4 交钥匙工程 25.5根据设备使用功率情况配置电缆 |
| 3 | 多层螺旋CT（≥128排） | 1套 |  | 工业 | ▲1.探测器排列：单源宽体CT≥128排，或双源CT≥64排×2； ▲2.机架最快旋转速度：≤0.28s/360° 3.设备稳定性：投标品牌具备CT核心部件（不限于球管，高压发生器，探测器）自主生产能力（提供一款CT检测报告证明文件）。 技术需求： 1. 数据采集系统 1.1. 探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或微平板探测器、或时空探测器，或同档次探测器 1.2. 探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥128排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥64排×2 ▲1.3. 单圈扫描最大层数≥256层，或具备两套采集系统≥128层×2 1.4. 探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）≥8cm 1.5. 探测器每排物理单元数≥846 1.6. 探测器总单元数≥100000个 ●1.7. 每排探测器Z轴单元最小物理尺寸≤0.6mm 1.8. 数据采样率≥4680view/圈 1.9. 探测器数据采集系统电子噪声≤1个光子 1.10. 具备3D防散射栅格 2. 球管和高压 2.1. 球管阳极热容量≥30MHU 2.2. 球管具备液态金属轴承技术 2.3. 球管阳极散热率（非等效）≥1690kHU/min 2.4. 焦点个数≥3个 2.5. 最小焦点尺寸≤0.4mm × 0.8mm 2.6. 最大焦点尺寸≤1.1mm × 1.2mm ●2.7. 高压发生器最大实际功率（非等效）：单源等距探测器排数≥128排，高压发生器功率≥100kW；或双源探测器≥64排×2,高压发生器总功率≥150kW；或立体双层探测器≥128排×2,高压发生器功率≥120kW。 2.8. 最低输出管电流≤10mA 2.9. 最高输出管电流（非等效）≥830mA 2.10. 管电流步进≤1mA 2.11. 最长连续曝光时间≥100s 2.12. 最低管电压≤70kV 2.13. 最高管电压≥140kV 2.14. 管电压可选档数≥6档 2.15. 具备飞焦点技术 3. 扫描机架 3.1. 机架物理最快扫描速度（非等效）≤0.28s/圈 3.2. 机架孔径（机架外壳完整状态下）≥78cm 3.3. 机架物理倾斜角度（非数字倾斜）≥±30° 3.4. 焦点到探测器距离≥108cm 3.5. 焦点到等中心点距离≥60cm 3.6. 电磁直接驱动技术：具备 3.7. 低压滑环：具备 3.8. 机架冷却方式：风冷或水冷 3.9. 床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示 3.10. 机架触控操作屏幕：具备 3.11. 语音呼吸导航系统：具备 3.12. 视觉呼吸导航系统：具备 3.13. 内外激光定位灯：具备 4. 扫描床 4.1. 最大水平移动范围≥220cm 4.2. 最大螺旋可扫描范围≥200cm 4.3. 最大水平移床速度≥440mm/s 4.4. 垂直升降最低位置≤48cm 4.5. 垂直升降最高位置≥95cm 4.6. 最大垂直升降速度≥55mm/s 4.7. 水平定位精度≤±0.25mm 4.8. 最大承重≥250kg 4.9. 扫描床控制脚踏开关控制床水平移动和升降：具备 4.10. 一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备：提供 5. 扫描导航系统 5.1. 3D摄像采集系统：具备 5.2. 患者上床后可智能识别全身位置：具备 5.3. 可识别的患者体位种类≥8种 5.4. 具备智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置 5.5. 具备智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置 5.6. 具备智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度 5.7. 具备看护功能，扫描中可实时观察患者情况 5.8. 具备智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV 5.9. 具备协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 6.具备后处理工作站 6.1. 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 7. 扫描和重建参数 7.1. 单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥8cm 7.2. 单圈轴扫采集层数≥256层 7.3. 轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s 7.4. 螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm 7.5. 单次螺旋连续扫描时间≥100s 7.6. 螺旋扫描最大螺距≥1.8 7.7. 螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s 7.8. 提供轴扫和螺旋融合扫描功能 7.9. 提供门控和非门控融合扫描功能 7.10. 最薄扫描图像层厚≤0.6mm 7.11. 最大扫描FOV≥50cm 7.12. 双能量扫描最大FOV≥50cm 7.13. 重建FOV范围≥50cm 7.14. 最大扩展重建FOV≥60cm 7.15. 最大图像重建矩阵（非显示矩阵）≥1024×1024 7.16. 图像显示矩阵≥1024x1024 7.17. 最小CT值（非扩展）≤-1000HU 7.18. 最大CT值（非扩展）≥8000HU 7.19. 图像重建速度≥60幅/秒 7.20. 具备宽体散射伪影校正算法 7.21. 具备宽体锥束重建算法 7.22. 具备单能扫描去金属伪影算法 8. 图像质量 8.1. X-Y平面空间分辨率 MTF 0%≥22lp/cm 8.2. Z方向空间分辨率 MTF 0%≥20lp/cm 8.3. 低对比度分辨率2mm@0.3%≤22mGy 9. 剂量控制方案 9.1. 扫描剂量预估：提供 9.2. 结构化剂量报告：提供 9.3. 剂量监控和预警：提供 9.4. 实时定位像：提供 9.5. 3D智能管电流调制：提供 9.6. 70kV低剂量扫描模式：提供 9.7. 10mA肺部超低剂量扫描技术：提供 9.8. 自动管电压推荐：提供 9.9. 根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种 9.10. 出厂儿童协议：提供 9.11. 必须为设备提供最新发布的高端迭代技术 10. 临床应用软件 10.1. 多平面重建（MPR）：提供 10.2. 最大密度投影（MIP）：提供 10.3. 最小密度投影（MinP）：提供 10.4. 曲面重建（CPR）：提供 10.5. 容积三维重建（VR）：提供 10.6. 区域生长：提供 10.7. 表面重建（SSD）：提供 10.8. 提供多种容积三维重建模板：提供 10.9. 三维仿真内窥镜显示功能：提供 10.10. 图像剪影功能：提供 10.11. 电影模式图像浏览功能：提供 10.12. 组织裁剪功能：提供 10.13. 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览：提供 10.14. 可随扫描曝光进行实时VR图像预览：提供 10.15. 多期增强扫描技术：提供 10.16. CTA血管造影技术：提供 10.17. CTU尿路造影技术：提供 10.18. 造影剂自动跟踪技术：提供 10.19. 小剂量团注跟踪测试技术：提供 10.20. 脑出血测量技术：提供 10.21. 脑容积测量技术：提供 11. 具备图像后处理工作站 11.1. 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 12. 心血管成像及高级后处理软件包 12.1. 心脏扫描与图像重建技术：提供 12.1.1. 心电门控技术及门控装置：提供 12.1.2. 床旁心电图显示：提供 12.1.3. 主控台心电图显示：提供 12.1.4. 冠脉成像技术：提供 12.1.5. 心功能成像技术：提供 12.1.6. 胸痛三联一站式成像技术：提供 12.1.7. TAVI一站式成像技术：提供 12.1.8. 心脑联合一站式成像技术：提供 12.1.9. 前瞻式门控轴扫成像：提供 12.1.10. 心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相：提供 12.1.11. 回顾式螺旋扫描：提供 12.1.12. 心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距：提供 12.1.13. 自动心律不齐检测和曝光调整：提供 12.1.14. ECG自动管电流调制：提供 12.1.15. 图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据：提供 12.1.16. 最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相：提供 12.1.17. 冠脉运动伪影校正技术：提供 12.1.18. 针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件：提供 12.2. 心血管高级后处理软件包：提供 13. 灌注成像及高级后处理软件包 13.1. 灌注扫描与图像重建技术：提供 13.1.1. 无需动床的最大灌注扫描范围≥8cm 13.1.2. 灌注采样最短间隔时间≤1s 13.1.3. 灌注非等间隔采样功能：提供 13.1.4. 摇篮床动态灌注扫描：提供 13.1.5. 支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像 13.2. 脑部灌注分析软件包：提供 13.3. 体灌注分析软件包：提供 14. 4D动态成像及高级后处理软件包 15. 能谱成像及高级后处理软件包 15.1. 能谱扫描与重建技术：提供 15.2. 能谱扫描最大准直宽度≥8cm 15.3. 虚拟单能量图像（40-190keV）：提供 16. 头颈部血管分析高级后处理软件包 17. 体部血管分析高级后处理软件包 18. 结肠分析高级后处理软件包 19. 肺结节分析高级后处理软件包 20. 肺实质分析高级后处理软件包 21. 肝脏评估高级后处理软件包 24. 肿瘤评估高级后处理软件包 25.其它要求 25.1 配套CT专用高压注射器1套。 25.2 配置4M竖屏2块 25.3 配置防护服2套 25.4 交钥匙工程 25.5根据设备使用功率情况配置电缆 |
| 4 | 数字减影血管造影系统 | 1套 |  | 工业 | 一、用途：心、脑、全身血管及非血管影像引导下的介入治疗。 二、技术参数需求： （一）平板探测器 1.平板探测器类型≥16bits数字化平板探测器。 2.平板探测器分辨率：≥3.0LP/mm。 3.像素尺寸：≤160um。 4.平板DQE:≥75%。 5.平板探测器具有碰撞保护功能。 6.平板探测器最大有效成像视野：≥35cm×25cm。 7.平板探测器：≥8种物理成像视野FOV,以适应不同部位介入需要。 8.平板采集矩阵：≥2500×1900。 9.平板探测器具备无射线激光定位灯。 10.平板探测器材料：IGZO或非晶硅。 （二）高压发生器 1.高频逆变高压发生器，功率：≥100kW。 ▲2.支持最小管电压：≤40KV。 3.支持最大管电压：≥125kV。 4.最短曝光时间：≤1ms。 5.全自动智能曝光控制。 6.最大毫安：≥1000mA。 （三）X 线 球 管 1.球管阳极热容量：≥3.7MHU。 2.球管管套热容量：≥6.5MHU。 3.球管阳极散热功率：≥5200W。 4.球管焦点：≥2个。 5.最小焦点尺寸：≤0.5mm。 6.最大焦点尺寸：≥0.8mm。 ▲7.最小焦点功率：≥24kW。 8.最大焦点功率：≥95kW。 9.球管阳极靶边直径：≥100mm。 10.球管阳极靶靶角：≥10°且≤11.5°。 11.球管具备栅控技术 12.球管具备焦点备份功能，损坏时自动切换其他焦点。 13.球管阳极转速：≥7600转/分。 14.球管内置多档金属滤片，最厚档：≥0.9mm。 15.球管透视电流：≥160mA。 16.球管搭配遮光器，遮光器位置可存储。 17.球管冷却采用油直冷或油冷+水冷技术。 18.球管外壳具有碰撞保护功能。 （四）机 架 1.机架为有轨道悬吊式。 2.机架系统机械轴：≥4轴。 3.机架C型臂旋转速度(非旋转采集)LA0/RA0:≥25°/秒。 4.机架C型臂环内滑动速度(非旋转采集)CRAN/CAU:≥25°/秒。 5.机架在头位时，机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥70°。 6.机架在头位时，机架滑动轴旋转角度范围：CAU≥70°。 ●7.机架在头位时，机架旋转轴旋转角度范围：RAO≥180°。 8.机架在头位时，机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥120°。 9.机架在侧位时，机架旋转轴旋转角度范围： RAO≥70°。 10.机架在侧位时，机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥70°。 11.机架L 臂旋转范围≥±135°。 12.机架上具备控制C臂运动按键。 13.机架水平纵向运动≥260cm。 14.机架C臂弧深：≥94cm。 15.机架在床头位可对患者进行三维旋转采集。 16.机架在床侧位可对患者进行三维旋转采集。 17.机架C臂最大开口:≥82.0cm。 18.平板探测器可旋转范围≥210°。 （五）手 术 床 1.床长(不含延长板):≥319cm。 2.床面宽：≥48cm。 3.床面采用透X射线的碳纤维材料。 4.床面水平方向旋转角度范围：≥270°。 5.床面沿水平方向旋转180°(即床头尾方向互换)并锁定。 6.床面升降范围：≥28cm。 7.床面最低高度：≤75cm。 8.床面横向运动范围：≥36cm。 9.床面纵向运动范围：≥125cm。 10.床旁智能手柄或智能操纵杆控制机架和床的运动。 11.手术床最大承重：≥250KG。 (六)图像输出设备 1.手术间图像输出设备：≥4台，屏幕大小≥24英寸。 2.控制室图像输出设备：≥2台，屏幕大小≥24英寸。 3.手术间提供一套液晶触摸控制屏。 (七)透视及射线剂量防护 1.铜滤片自动插入技术消除球管软射线。 2.具有管球内置栅控技术。 3.具备脉冲透视。 4.床旁可直接选择透视剂量：≥3档。 5.可存储单幅及序列透视图像，透视序列可以同屏多幅图像形 式显示于参考屏上。 6.最大脉冲透视速度：≥30幅/秒。 7.最小脉冲透视速度：≤0.5幅/秒。 8.具有透视末帧图像保持功能。 9.射线剂量防护技术。 10.具有射线剂量监测功能。 11.具备透视图像存储功能。 12.透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置。 (八)旋转采集 1.具备2D与3D旋转采集功能。 2.正位旋转采集C臂旋转速度：≥50度/秒，旋转角度范围≥200°。 3.侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，旋转角度范围≥200°。 (九)断层软组织类CT 1.具备高清断层软组织类CT采集和重建功能。 2.具备在正侧位进行类CT扫描。 3.具备多容积重建，同时融合容积≥4。 (十)网络与接口 1.具有DICOM格式发送功能。 2.具有DICOM格式打印功能。 3.具有DICOM格式搜索功能。 4.具有DICOM格式病人列表功能。 5.具有DICOM格式状态通讯功能。 6.具备激光相机接口。 7.具备高压注射器接口。 (十一)图像采集处理功能 1.心脏采集最大帧率：≥30帧/秒。 2.外周采集最大帧率：≥6帧/秒。 3.具备实时减影功能。 ▲4.硬盘图像存储量1024×1024矩阵：≥90000幅。 5.具备心房分析软件。 6.具备冠脉分析软件。 7.具备智能路径图功能。 8.具备低剂量图像技术。 9.具备实时冠脉支架精细显影软件。 10.具备实时引导三维路径图软件。 11.具备多模态融合软件。 (十二)具备三维血管图像重建工作站 1.具备三维工作站，三维图像能与手术间同步显示。 2.能完成血管3D图像重建和显示，可进行3D图像处理。 3.机架在头位与侧位均可进行三维采集。 4.最大旋转采集速度：≥50度/秒，采集角度≥200°。 5.具有体积/表面重建，最大密度投影、虚拟支架、虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能。 三、配置清单： 1.医用血管造影系统DSA 1套。 2.旋转采集功能 3.断层软组织类CT功能 4.三维血管图像重建功能 5.心房分析软件 6.支架精细显影软件 7.实时冠脉支架精细显影软件 8.实时引导三维路径图软件 9.多模态融合软件 10.控制室桌子1张。 11.桡动脉臂托1个。 12.床下防护铅帘1套。 13.悬吊式超长臂防护铅屏1套。 14.组合式超长臂悬吊式手术灯1套。 15.其它要求 15.1配套DSA专用高压注射器1套。 15.2配置4M竖屏2块。 15.3配置DSA防护服6套 15.4包含机房建设、装修等 15.5包含预评控评等放射检测 15.6根据设备使用功率情况配置电缆 15.7交钥匙工程 15.8 维保期限至少5年 |
| 5 | 全数字化X线摄像系统 | 3套 |  | 工业 | 1 功能需求 1.1用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 2 主要技术规格和要求 2.1 高压发生器 ▲2.1.1 高压发生器功率≥80kW，最大输出纹波频率≥500kHz 2.1.2 具备AEC自动曝光控制 2.13 管电压可调范围：40～150kV 2.1.4 最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s,最大电流时间积≥1000mAs 2.1.5 最大输出电流≥1000mA 2.2 X射线球管 2.2.1 球管最大功率≥80kW 2.2.2 球管焦点≤0.6/1.2mm ▲2.2.3 阳极热容量≥400kHU 2.2.4 管组件热容量≥1250kHU 2.2.5 具备球管内部散热风扇 2.3 无线平板探测器（2块） 2.3.1 配备两块无线移动式平板探测器，可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用 2.3.2 探测器材料：非晶体硅（a-Si）&碘化铯（CsI），探测器尺寸≥17×17英寸，像素尺寸≤100um。 2.3.3 采集灰阶度≥16bits 2.3.4 极限空间分辨率≥4.6lp/mm，采集距阵≥4200×4200 2.3.5 量子探测效率（DQE） ≥70%（典型值） 2.3.6 防水防尘等级 不低于IP54 2.3.7 平板探测器通讯模式 片盒内有线传输，片盒外无线传输 2.4 束光器 2.4.1 射线野指示 LED光野指示灯 2.4.2 激光定位线 2.4.3 射线野控制模式 电动+手动（双模式） 2.4.4 射线野尺寸自动控制 可以根据SID变化自动调整束光器开口大小以保持投照光野尺寸不变 2.4.5 可通过卷尺测量床旁拍照的距离， 2.4.6 附加铜滤过 支持0.1mm/0.2mm/0.3mm 三种规格，可自动切换 2.5 球管悬吊支架 2.5.1 吊架运动模式：电动+手动（双模式） ●2.5.2 球管焦点中心垂直运动距离≥180cm 2.5.3 球管架沿纵轴运动距离≥190cm 2.5.4 球管架沿横轴运动距离≥320cm 2.5.5 球管套可沿垂直轴旋转≥-150°/+180° 2.5.6 球管套可沿水平轴旋转≥±137° 2.5.7 悬吊支架可根据检查协议预设位置实现一键摆位功能，立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动 2.6 全自动摆位 2.6.1 支持一键摆位功能 2.6.2 支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位） 2.7 胸片架 2.7.1 胸片架垂直运动行程 ≥150cm 2.7.2 平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，具备平板在线充电指示灯 2.7.3 胸片架运动模式 手动+电动，具备独立的电动和手动操作按键2.7.4 平板探测器可在-20度/+90度翻转 ▲2.7.5 胸片架平板盒中心离地最小距离≤32cm 2.7.6 配备自动曝光控制电离室 2.7.7胸片架稳定性良好，胸片盒与立柱连接牢固，可满足临床长期频繁使用需求，无晃动、移位等问题。 2.7.8 配备可插拔滤线栅，栅焦距≥130cm，栅格比≥8：1，无需工具即可轻松取出 2.8 球管侧近台操控系统 2.8.1 具备近台操控彩色触摸屏 2.8.2 操控方式：电容式触摸屏 2.8.3 屏幕尺寸范围：屏幕尺寸≥9英寸，屏幕设计适配球管机头尺寸，避免移动过程中发生碰撞损坏，满足近台操控需求。 2.8.4 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 2.8.5 可显示患者检查列表，加载患者检查 2.8.6 可选择患者检查部位及检查协议 2.8.7 可显示患者的详细登记信息、摆位引导图 2.8.8 可调整曝光参数（kV，mAs，ms等）、选择患者体型 ●2.8.9 可实时显示患者摆位的视频画面，支持虚拟光野显示，支持虚拟AEC区域显示，支持虚拟探测器成像范围显示 2.8.10 可显示当前SID数值，以及与协议推荐SID数值是否匹配 2.8.11 可显示当前滤线栅状态，以及与协议推荐滤线栅是否匹配 2.8.12 支持系统提示信息显示，包括状态提示，故障警示等，采用中文描述显示 2.9 电动升降摄影床 ▲2.9.1 床面可电动升降 2.9.2 最低床面高度≤50cm 2.9.3 床面板外形尺寸 ≥840mm×2300mm 2.9.4 床面横向移动范围：不小于±34cm 2.9.5 床面纵向移动范围：不小于±12.5cm 2.9.6 床面最大承重≥250kg 2.9.7 平板托盘运动模式：电动+手动（双模式） ▲2.9.8 平板托盘移动范围≥900mm 2.9.9 平板支持在胸片架和摄影床下的托盘内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆 2.9.10 配备可插拔滤线栅，栅焦距≥110cm，栅格比≥10：1无需工具即可轻松取出 2.9.11 配备自动曝光控制电离室 2.10 无线远程遥控器 2.10.1 可遥控胸片架电动升降、球管悬吊架横向移动、设备一键到立位或一键到卧位、限束器光野控制 2.10.2 无线遥控方式：无线射频遥控 2.10.3 供电电池类型 锂电池 2.10.4 充电形式：无线电磁感应式，待机时间 ≥8小时 2.11 具备图像采集工作站 2.11.1 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 2.11.2 支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 2.11.3 支持实时显示患者摆位的视频画面，支持虚拟光野显示和调节，支持虚拟AEC区域显示，支持虚拟探测器成像范围显示 2.11.4 支持智能胸片光野识别，可通过摄像头自动识别患者胸片的拍摄光野大小并自动设置，无需手动调节 2.11.5 支持智能胸片摆位提醒，可通过摄像头自动识别患者胸片摆位是否准确，显示拍摄部位中心与平板中心的偏移值 2.11.6 支持智能拼接范围设置，可通过摄像头自动识别长骨拼接协议对应的患者拍摄范围并自动设置，无需手动设置 2.11.7 支持智能曝光参数设置，可通过摄像头自动识别患者体厚和体型并自动设置对应曝光参数 2.11.8 支持智能患者摆位功能，可通过摄像头自动识别患者拍摄部位，并一键运动到识别位置而非固定的预设位置，可根据不同的患者精准识别对应的拍摄位置。 2.11.9 支持语音对讲功能以及多语音提示录播功能，语音清晰、传输流畅，可满足医护人员与患者沟通及检查引导需求。 2.11.10 支持智能语音播放功能，可设置由工作流自动触发或软件按钮触发的语音播报，智能提醒和引导患者检查 2.11.11 支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比 2.12 全长骨拼接功能 2.12.1 具备设备整机全自动长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室） 2.12.2 最大自动拼接拍摄张数≥4张 2.12.3 立位拼接最大自动拼接拍摄范围 ≥145cm 2.12.4 卧位拼接最大自动拼接拍摄范围 ≥130cm 2.12.5 立位专用拼接支架，立位拼接支架上用于辅助患者站立的扶手2.12.6 扶手运动范围 ≥58cm 2.12.7 立位拼接支架底座承重≥200kg 2.13 胸片智能质控软件包 2.13.1 具备胸部正位片智能质控分析软件包，可对肺野不全、中线偏移、肩胛骨未打开、非医源性异物识别和提示 2.13.2 智能质控模块会自动根据图像特征来判读，对图像进行质控分析，并及时提示操作人员及时干预处理，以提高拍摄图像质量 2.13.3 可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质。 2.14 配置清单 2.14.1 无线平板探测器 2块 2.14.2 高压发生器 1套 2.14.3 X射线球管 1套 2.14.4自动束光器 1套 2.14.5系统控制及影像采集工作站 1套 2.14.6标准DICOM软件包 1套 2.14.7悬吊式球管支架 1套 2.14.8胸片架 1套 2.14.9升降摄影床 1套 2.14.10近台触控屏 1套 2.14.11多功能控制盒 1套 2.14.12无线遥控器 1套 2.14.13一键自动摆位功能 1套 2.14.14可视化软件功能 1套 2.14.15自动长骨拼接功能 1套 2.14.16智能质控智慧平台 1套 2.15其它配置 2.15.1语音对讲系统 1套 2.15.2配置4M竖屏2块 2.15.3防护服2套 2.15.4维修保期至少3年 2.15.5交钥匙工程 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  | 投标报价是履行合同的最终价格，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用等所有费用。 （6）接入医院信息系统费用。 （7）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。 （8）机房改造、电源改造、放射防护、环境影响评价‌、预控评检测的全部费用。 |  |  |
| 质量标准 |  |  | 符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求，并符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |
| 合同履行期限和 地点 |  |  | 1. 合同履行期限：自签订合同之日起90天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。 2. 交付地点：防城港市内采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25个工作日内。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 采用分期付款方式，甲方自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内预付合同款的30%给乙方，自设备安装验收合格正常使用后乙方开具货款全额发票给甲方，甲方在收到发票且项目具备支付条件之日起30天内一次性支付剩余的合同金额给乙方。 |  |  |
| 售后服务 |  |  | 1、质保期：除数字减影血管造影系统整机质保期不少于5年原厂全保，全数字化X线摄像系统整机质保期不少于3年原厂全保，其他设备整机质保期不少于1年原厂全保。在质保期限内，包括且不限于预防性维护、故障维修、全部备件更换、易损件更换等。供应商定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，质保期和保修期终生维修服务、保养，保证设备始终处于最佳的运行状态。质保期满后，以优惠价格提供终生维修和备件更换（质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始）。 2、产品按国家规定实行“三包”，保修期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由供货方免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修。 3、投标人提供的产品必须是全新和未使用过的产品，随机技术资料要齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，免费送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购单位后的接货、装卸、搬运），免费安装调试合格。 4、故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，在2小时内响应，一般故障在2小时内可通过远程方式解决，遇到大的故障24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；如故障72小时不能解决，中标供应商应书面向采购人报告及商议赔付等事项。 5、热线技术支持服务：保持24小时电话及电子邮件技术支持。 6、培训要求：供应商应配置专业技术人员对采购人的使用设备人员免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能及维护。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 7、备件要求：供应商应存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 8、质保期及维保期内开机率:≥98%(按365日计算)。如果保修期或维保期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长保修期限；超出10%(停机故障日/365日×100％≥10％)中标供应商应无条件为用户更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失。 |  |  |
| 包装和运输 |  |  | 货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。 |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1.质量要求：符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求，质保期期内产品实行三包，免费更换全新零配件。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由成交供应商负责；货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。 2.成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。 3.采购人有权请第三方对成交供应商提供的产品进行验收，如成交供应商存在虚假应标的情况，设备不能按原计划投入使用造成的经济损失按货款额 5%作为违约金对采购人进行赔偿，成交供应商自行承担后果。 4.技术性能验收标准： （1）以采购、响应参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对设备技术性能验收，响应参数是否符合采购参数要求以实际验收结果为准。 （2）技术性能资料涵盖招投标技术参数、响应表及配置清单等。 （3）设备技术参数及配置清单必须与采购、响应文件相符合，如出现不一致，以技术参数响应表响应内容为准。 （4）验收小组依据采购、响应文件技术参数响应表逐条进行验收，对于设备技术参数与采购、响应技术参数响应不符的，作如下处理： ①设备技术参数与招投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以不实质响应招投标要求处理； ②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标处理； ③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标处理； ④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标处理。 5.中标供应商中标后，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，并将违约情况上报政府采购监督管理部门，追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失。 6.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，验收期限相应顺延； 7.如货物经中标供应商维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标供应商的其他违约责任。 8.验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署并加盖采购单位公章，双方各执一份。 9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》 [桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一 步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号] 规定执行。 |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.以上“采购需求”中带“▲”标注的技术参数及性能有1项（含1项）及以上负偏离的，则投标无效；不带“▲”标注的技术参数及性能有10项（含10项）及以上负偏离的，投标无效；“商务要求”有1项（含1项）及以上负偏离的，则投标无效。 2.投标人提供的标注“▲”的技术参数及性能，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供包括且不限于技术白皮书、技术说明书、产品介绍彩页等证明，以上材料均需加盖投标人公章作为佐证，若不能提供体现满足参数要求的证明材料，将被视为负偏离。如标注“▲”技术参数及性能的技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 3.本项目的核心产品为第1项产品“磁共振成像系统”。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 4.供应商必须在投标文件中提供相应投标货物的《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》复印件并加盖供应商电子签章，否则投标无效。若该货物属于医疗器械一类或不属于医疗器械类别的，则无需提供。 5.供应商须在投标文件中提供服务方案以供评审，服务方案内容详见第四章 评标方法及评标标准。 6.本项目中涉及数据传输的设备均需免费开放端口给采购方使用。 |  |  |
| 采购预算 |  |  | 本项目采购预算金额为4178万元，各个标的采购预算详见下表： 序号; 各个标的名称; 各分项采购预 （万元）; 数量; 单价（万元）. 1; 磁共振成像系统; 990; 1套; 990. 2; 多层螺旋CT（256排）; 948; 1套; 948. 3; 多层螺旋CT（128排）; 850; 1套; 850. 4; 数字减影血管造 系统; 700; 1套; 700. 5; 全数字化X线摄像系统; 690; 3套; 230. 合计（万元）; 4178. 供应商的投标报价超过采购预算金额的，报价无效；供应商的各分项投标报价超过分项采购预算金额的（包括各分项单价金额），报价无效。 |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 管理体系、技术证明材料要求 |  |  | 详见第四章 评标方法及评标标准 |  |  |
| 业绩要求 |  |  | 详见第四章 评标方法及评标标准 |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分 |  |  | 详见第四章 评标方法及评标标准 |  |  |