# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。

6.本项目所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

| 需求一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 |
| 1 | 三重四极杆液相色谱质谱联用仪 | 1台 | 1.用途：用于有机化学污染物的分析，如食品安全，农药残留分析，非法添加物和违禁添加药物分析，环境中有毒有害物质等样品的定性、定量及确证分析；符合国际、国内相关标准和法规的要求 2.工作条件：电源：220V（交流)，温度：18℃～30℃，湿度：40%～70% 3.一般规格和要求： 3.1 仪器由计算机控制、配有ESI离子源 3.2 Q1和Q3四极杆质量分析器必须均带有预过滤器 3.3 根据数据自动进行MS 和MS/MS切换 3.4 液相色谱与串联四极杆质谱仪均为同一厂家生产，保证联机技术的稳定性 3.5 带有智能化操作模式，仪器可以自动进行系统调谐优化，确保用户系统准备就绪，系统状态检测，具备自动生成 MRM 方法的功能 4.液相色谱部分 4.1输液单元（二元高压梯度泵） ▲4.1.1流速范围：0.0001-5.000mL/min，递增率0.0001mL/min（投标文件中提供操作界面或软件截图证明） 4.1.2流速准确度：≤1% 4.1.3流速精密度：≤0.07% 4.1.4梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1% 4.1.5输液压力：≥15000psi 4.1.6混合准确度：±0.5%绝对值（满量程） 4.1.7混合精度：≤0.15% RSD或±0.02 min SD（取较大者），基于6次重复进样的结果 4.1.8自我诊断/自我恢复：自动检测分析过程中意外混入的气泡，自动执行排气，快速恢复至正常分析状态 4.1.9流量智能控制功能：流速可随着柱温缓慢升高到设定值，防止瞬间高压损害色谱柱 4.1.10流动相监测器瓶架：搭载重量感应器，自动计算批处理分析所需流动相总量，监控流动相余量，提示流动相不足，并可推送提醒信息至智能终端 4.1.11自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度 4.2 自动进样器管理系统 4.2.1样品容量：可以使用2mL样品瓶架容纳150个样品 4.2.2自动进样循环时间：≦6.7秒，进样速度：4秒 4.2.3进样体积：0.1～20μL，增量：≤0.1μL；可使用扩展定量环最大扩到2000.0μL 4.2.4容许使用压力：15000psi 4.2.5样品交叉污染度（样品残留）：对于咖啡因<0.0003% 4.2.6配备针外润洗和进样口冲洗，针外壁送液清洗 4.2.7样品管理器高级功能：样品稀释、添加、混合、直接混合进样、自动衍生 4.2.8样品室控温范围：4~45℃ 4.2.9进样次数：每个样品1～99次进样 4.2.10进样方式：全量进样，进样量可变式 4.3柱温箱 4.3.1温度控制类型：强制空气循环为优，柱温箱内各点的温度恒定、均一 4.3.2控温范围：室温-10℃~80℃，温度稳定性：0.05℃；温度准确度：0.5℃ 4.3.3双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器 4.3.4色谱柱容量：同时容纳25cm柱5根或30cm柱3根，内置切换阀、保护柱，可利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史 5.质谱部分 5.1 四级杆有预四级，能消除质量歧视，质量范围（m/z）：5-2000amu 5.2 灵敏度： ▲5.2.1 ESI源正离子方式：要求1pg利血平色谱柱进样，MRM离子对（609->195），信噪比S/N≥2000000:1（RMS） 5.2.2 ESI源正离子方式：要求1pg利血平色谱柱进样，离子对MRM（609->195），峰峰比≥75000:1 5.2.3 ESI源正离子方式：要求5fg利血平色谱柱进样，离子对（609->195），IDL≤0.5fg 5.2.4 ESI负离子方式：要求1pg色谱柱进样，氯霉素信噪比≥2000000:1(RMS) 5.2.5 ESI负离子方式：要求5fg氯霉素色谱柱进样，离子对（321->125），IDL≤0.5fg 5.3 MRM驻留时间 (dwell time) ≦1ms，能自动按照离子对数目自动优化驻留时间 5.4分辨率：≥2.5M(半峰宽≤0.4Da) ▲5.5质谱扫描速度：≥20000u/sec，最小步径为0.1u；（投标文件中提供软件设置界面截图证明） ▲5.6正负模式切换速率：≤10ms，实现正、负离子同时采集（投标文件中提供软件设置界面或操作屏幕截图证明） 5.7 质量稳定性：平均标准偏差≤0.1Da /24hrs，全质量范围偏差≤0.01% 5.8 MRM通道数量：一次进样完成≥30000个MRM离子对同时分析，且保证灵敏度和重现性不受损失 5.9 MRM通道速度：≥500MRM/s 5.10离子源和进样系统（前端配流路切换阀） ▲5.10.1离子源接口：离子源为独立电喷雾离子源，非锥孔结构，离子源的清洁、维护无需卸除质谱真空系统 5.10.2离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，1μL/min～2000μL/min ▲5.10.3 ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，为提高脱溶剂化效果，脱溶剂温度必须≥650℃，该温度可以在控制软件上进行设定（投标文件中提供软件设置界面截图证明） 5.10.4待机过程时，不消耗氮气 5.11质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，不需要控温即可保持四极杆的抗污染能力及保证质量数稳定（≤0.1Da/24Hr）；不接受控温型四极杆，防止控温不准造成质量数漂移 5.11.1 Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能 5.11.2 Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，采用曲线型加速电势场加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速 5.11.3 Q2碰撞室能对离子进行高压加速，提高离子利用率 5.11.4 Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能 5.11.5具有全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描 5.12 检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围：8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计 5.13自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化） 5.14方法优化系统：自动优化每个目标化合物的质谱参数，包括最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量等，自动存储方法参数，直接调用 5.15质谱软件可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数；可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化；一键式触发全自动定量数据处理和报告功能；同时如需要，也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法 5.16质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法 5.17质谱系统软件能对整套系统进行控制,进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，谱库检索功能，GLP认证、自动校正和全自动分析功能，符合FDA 21 CFR Part 11要求 5.18独立定量优化和处理软件：能够处理由大量MRM通道和样本组成的大批量数据，提高了分析效率 6主机配置要求（以下仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展检测工作，出具检验报告） 6.1 超高压输液泵2套 6.2三路在线脱气机1套 6.3带制冷的自动进样器1套 6.4智能柱温箱1套 6.5色谱柱C18(2.1mmI.D.×100mm,1.9um)1根 6.6高效混合器1套 6.7 串接四极杆液质主机1台 6.8 氮气发生器1台（输出氮气流量：0-25L/min，输出干燥空气流量：0-25L/min，氮气纯度：99.5%） 6.9 超高压色谱方法与常规色谱方法转换软件1套 6.10耐高压流路切换阀1个 6.11液质接口离子源ESI源1套； 6.12原厂质谱中文工作站软件1套； 6.13包含两年消耗品包1套 6.14中文串联质谱农残、兽残数据库1套，药品及个人护理品数据库1套，真菌毒素、海洋毒素数据库1套，化妆品风险物质分析数据库1套 |
| 2 | 384高通量荧光定量PCR仪 | 1台 | 1.工作环境 1.1工作温度：5-32℃ 1.2工作湿度：20-80% 1.3工作电压：100-240VAC,50-60Hz 2.设备用途 可用于病原体检测、基因表达分析、遗传基因检测、突变检测、拷贝数变异分析、高分辨率熔解曲线分析、基因分型分析等多种研究领域 3.主要性能 3.1主要功能 3.1.1在PCR过程中实时监测、实时在线显示反应过程 3.1.2具备出色的温控系统，保证整个反应过程中的温控精确、均匀一致、升降温快速 3.1.3可同时检测6色荧光 3.1.4完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用 3.1.5适用于染料法及探针法荧光标记 3.1.6采用普通的384孔板，消耗品成本低 3.2主要技术指标 3.2.1光源：长寿命免维护高效LED 3.2.2▲检测器：高效MPPC。 3.2.3▲发射光透镜：菲涅尔透镜 3.2.4激发/检测范围：415-685nm/455-745nm 3.2.5▲荧光检测通道：6个，可同时检测5个目标基因 3.2.6检测灵敏度：能检测1拷贝人基因组DNA基因 3.2.7▲分辨率：在单重反应中可区分1.33倍浓度差异 3.2.8动态范围：10个数量级 3.2.9▲扫描模式：具备双FAM通道及时间分辨多色快速逐孔（384孔）扫描，减少非目标光路光强及相差差异，扫描≤17秒 3.2.10最大样品容量：384个 3.2.11反应体系：1-30µl 3.2.12升降温方式：半导体Peltier加热/制冷 3.2.13▲温控模块采用镂空式设计，并结合边缘温度补偿技术，实现极佳的温度均一性及稳定性 3.2.14最大升降温速率≥6°C/秒 3.2.15温度均一性：±0.1°C 3.2.16温度准确性：±0.1°C 3.2.17温度范围：4-100°C 3.2.18▲数据分析模式：绝对定量、相对定量（△△Cq）、相对定量（双标准曲线）、核酸熔解曲线、高分辨率熔解曲线（HRM）、蛋白热稳定性、基因分型分析功、终点荧光（阴阳性鉴定）分析等（投标文件中提供相应功能软件截图） 3.2.19▲软件具有暂停功能，可设置10个梯度温度，软件具有实验报告功能，可通过规则设置预设判定条件，自动完成结果判定（投标文件中提供相应功能软件截图）。 3.2.20▲适配LIMS系统及自动进样机械臂，可实现全自动化运行。 3.2.21数据导出：Excel或txt、用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF。 |
| 3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1台 | 1.仪器基本要求 1.1 基本结构：由进样系统、电感耦合等离子体（离子源）、接口和离子透镜、碰撞/反应池、质量过滤器、检测器等部分构成。由专业软件对仪器进行控制，并对数据进行获取、压缩、处理显示和存储。质谱仪还应包括维持高真空的必要设备。 1.2 应用范围：适用于食品、环境、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料、消费品等多领域、不同类型样品分析要求。能进行样品定性、半定量、定量、同位素比、元素形态分析。 2 仪器基本参数 2.1 进样系统 2.1.1 雾化器：高效同心雾化器，提供最佳雾化效率。 2.1.2 雾化室：双通道石英雾室，必须配置高效半导体控温装置，控温连续可调，低温提升去溶剂效果。 2.1.3 ▲高基体进样系统：仪器配置全自动气溶胶稀释装置，实现对高盐样品的在线气溶胶稀释，最大稀释倍数不低于90倍，可直接分析不小于25%总溶解固体量（TDS）样品，独立高精度质量流量计（MFC）控制氩气自动稀释高盐样品，稀释气流速0~2.00L/min，0.01L/min连续可调，软件内置4倍、8倍、25倍、50倍、100倍的稀释条件供用户自由切换。（投标文件中提供软件截图证明） 2.2 等离子体 2.2.1 ▲数控式、固态射频发生器，最高功率不低于1600W，射频频率≤27.12MHz。 2.2.2 射频线圈必须采用主动式循环水冷却，确保散热充分。 2.2.3 等离子体气路控制：至少配备4个高精度气体质量流量计(MFC)，分别控制包含等离子体气、辅助气、载气、补偿气等气体流量。 2.2.4 可以纯有机溶剂直接点火，具有有机溶剂专用点火模式，有效支持有机溶剂为样品载体的应用及测试工作。 2.2.5 炬管为一体式全石英材质。无O型圈设计，拆卸和安装方便。炬管位置可进行沿中心轴方向的采样深度自动调节，范围不小于5-28mm。 2.2.6 ▲具有消除二次放电系统，配备铂质屏蔽矩，真实接地彻底杜绝二次放电，同时精确控制离子能量1eV以内（投标文件中提供屏蔽矩实物图证明）。若无法提供屏蔽矩实物图，须另配10套射频线圈以备更换。 2.3 接口和离子透镜 2.3.1 接口：镍质采样锥和截取锥组成主流双锥接口设计，锥数量≤2个。具有≤1.0mm的采样锥孔、≤0.50mm的截取锥孔，减少高基体样品进入仪器真空腔，保证质谱系统得长期稳定性，减少真空腔内的维护。锥上不得施加任何电压，采样锥和截取锥之间不得通入任何气体。若截取锥配有嵌片，须另配10套稳健嵌片以备更换。 2.3.2 ▲离子透镜：由离子提取和偏转透镜组成，配备不少于2个提取透镜，可通过电压调节来控制粒子提取效果，提升全质量范围粒子传输效率。透镜维护时无须关闭高真空系统。（投标文件中提供软件界面截图证明） 2.4 碰撞/反应池 2.4.1 配备碰撞反应池，八极杆设计，碰撞反应池具有温控功能，保证运行稳定性并能有效耐污染，池内温度范围55~95℃，0.1℃连续可调。（投标文件中提供池温控软件截图证明） 2.4.2 配置高精度质量流量计控制通入池中高纯氦气，流速0~12mL/min连续可调。（投标文件中提供He气流速软件截图证明） 2.4.3 碰撞/反应池至少拥有三种工作模式，标准模式、氦气碰撞模式、高能干扰消除模式，除干扰以碰撞模式为优先，不同模式切换时间≤5秒。 2.4.4 碰撞/反应池干扰消除能力：由于ArAr+多原子离子对Se元素的严重干扰使之成为判断除干扰模式有效与否的关键指标，在无须使用CH4、H2、O2、NH3气等反应气体模式下，可通过He碰撞模式获得78Se的DL≤5.0ppt，BEC≤5.0ppt，同时在7mL/min氦气流速下，78Se的BEC达到2.0ppt（提供官方文献证明）。如果必须在反应模式下实现以上DL和BEC要求，碰撞/反应池在标配氦气基础上额外配置由两个独立质量流量计分别控制的两路反应气路（其中一路可以通入氨气），实现在同一方法中的在线自动切换。 2.5 ▲质量过滤器 2.5.1物理双曲面四极杆设计，质量范围不小于5-258amu，驱动频率不小于3MHz。（投标文件中提供物理双曲面四极杆实物图证明） 2.5.2 丰度灵敏度：低质量端小于等于5×10-7，高质量端小于等于1×10-7。 2.6 检测器 2.6.1 脉冲模拟双模式电子倍增器，且为正交设计即待测离子通过四极杆质滤器后，偏转90度再进入检测器。（投标文件中提供检测器实物图证明） 2.6.2 不低于10个数量级的动态线性范围，满足从ppt到百分含量级浓度的测定，能在同一次运行中同时测量痕量与常量元素。 2.6.3 提供检测器寿命官方材料证明：ICP-MS检测器在每天200个饮用水样品以上的高频使用中寿命在10年以上，如果无法提供官方证明文件，需额外配置5个检测器备用。 2.7 软件 2.7.1 提供中文版的ICP-MS控制软件，支持多国语言切换，内置法规方法、用户帮助和学习中心。（投标文件中提供用户帮助中心界面截图） 2.7.2 全自动分析功能（启动关闭仪器，炬位调整，等离子体参数，离子透镜，标准等离子体条件与冷等离子体条件切换，标准模式与碰撞反应模式切换等）。 2.7.3 提供智能半定量功能，并能以元素热力图形式展示样品结果，方便快速审阅结果。（投标文件中提供热力图截图） 2.7.4 提供全自动工作条件调谐和自定义调谐2种调谐方式。自动调谐要求可实现一键式多参数联调，并自动出具调谐报告。自定义调谐时，调谐界面可实时监控元素的信号值。（投标文件中提供实时信号监测软件截图） 2.7.5 实时数据显示和实时报告显示。样品分析数据可以使用ICP-MS软件进行离线数据处理，并生成报告。 2.8 自动进样器 2.8.1 原厂高速自动进样器，不少于200个样品位的样品架，配置三通道冲洗蠕动泵。 2.8.2 具有快速移动功能，样品针从左下样品位移动到右上样品位耗时不超过3秒，以应对样品高通量需求。 2.8.3 同时具备四面透明防尘罩，侧面拥有独立排风装置设计，可实现自动进样器内部自洁净并实现正压小环境。（投标文件中提供自动进样器实物图证明） 2.9 快速切换阀系统： 2.9.1包含一个七通或更高配置的电子切换阀，可实现定量环与不连续进样功能，以增加样品通量及减少质谱区域的基质负荷。 2.9.2包含一个三通电子切换阀，用于自动切换调谐溶液和内标溶液，无需手动调节； 2.9.3可通过定量环进样把单个样品进样量控制在1mL以下，减少样品消耗量，可方便的通过样品采集时间精计算所需进样量及定量环长度。 2.9.4包含一个用于快速样品提升的活塞泵，实现定量环快速充样，充样时间≤15秒且作为现场验收标准，提高样品分析速度与分析效率。 3 仪器性能参数 3.1 ▲灵敏度（在氧化物产率（CeO+/Ce+）≤1.8%情况下实现）：7Li≥55Mcps/ppm，115In≥300Mcps/ppm，238U≥500Mcps/ppm。 3.2 检出限：9Be≤0.2ppt，115In≤0.1ppt，209Bi≤0.1ppt。 3.3 背景信号＜1cps。 3.4 氧化物产率（CeO+/Ce+）≤1.8%。 3.5 双电荷产率（Ce2+/Ce+）≤3%。 3.6 短期稳定性（RSD）≤2%（20min）（须在1ppb标准溶液中测定）。 3.7 长期稳定性（RSD）≤3%（2h）（须在1ppb标准溶液中测定）。 4 ICP-MS仪器配置（以下仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展检测工作） 4.1 ICP-MS主机1台，包含高盐进样系统、半导体控温装置、等离子体系统（至少配置4个高精度气体质量流量计分别控制等离子体气、辅助气、载气、补偿气等四路气体流量）、离子透镜、碰撞/反应池、四极杆质量分析器及检测器，同时具备高基体自动稀释装置。 4.2 中文版操作软件1套。 4.3 冷却循环水机1台。 4.4 ICP-MS装机验收溶液包，1套； 4.5 ICP-MS调谐液母液，1套； 4.6 ICP-MS多元素标准溶液，1套； 4.7 ICP-MS内标元素混合溶液，1套； 4.8 200位以上自动进样器1套，包含原厂耐腐蚀聚碳酸酯树脂密闭罩。 4.9 快速切换阀系统1套 4.10 配件（主机标配外） 4.10.1 镍采样锥（长寿命）、截取锥各2套。 4.10.2 石英炬管2套。 4.10.3 土壤检测专用雾化器1套。 4.10.4 蠕动泵进样管5包（12根/包）。 4.10.5 蠕动泵废液管5包（12根/包）。 4.10.6 蠕动泵内标管5包（12根/包）。 4.10.7 采样锥O圈3个。 4.10.8 内径0.5mmPFA材质进样管5米。 4.10.9 超纯机械泵油5瓶。 5.原厂质保三年 |
| 4 | 电线电缆热释放速率试验装置 | 1台 | 1.用于在特定试验条件下，对垂直安装的成束电线电缆或光缆的火焰蔓延、热释放和产烟特性进行评价的试验装置。 2.电源：380V、50Hz 15KW 3.燃烧箱内部尺寸：约1000×2000×4000（mm） 4.钢梯尺寸：标准钢梯：宽×高=500mm×3500mm；宽形钢梯：宽×高=800mm×3500mm。 5.温度测量采用直径约为1.5mm的K型热电偶。 ▲6.引燃源由一个带型丙烷燃气喷灯及和文丘里混合器组成，其供火表面应为钻有242个直径约为1.32mm孔径的扁平金属板。引燃源定位：高600±5mm，水平距离任意可调。 ▲7.丙烷/空气气体流量采用质量流量控制测量及控制。 ▲8.采用可调焦的冷光源光源系统和硅光放大器的光接收系统组成；数据稳定，精确。 ▲9.氧气分析，测量范围：0-20%，测量精度：＜±0.1%，重复性：＜1%，零点漂移：≤0.5%/月，量程漂移：≤0.5%/月，线性偏差：＜1%，T90响应时间：≤3秒，RS232通讯接口。 红外分析：CO2测量范围0-8%，测量精度：＜±0.1%，重复性：＜1%，零点漂移：≤0.5%/月，量程漂移：≤0.5%/月，线性偏差：＜1%，响应时间：T90≤2秒，RS232通讯接口。含除尘装置，烟雾收集塔。满足国标GB/T31248-2014《电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法》、GB/T31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》的电缆或光缆的试验。 10.采集塔全身采用优质304不锈钢制作，循环泵将塔内下方的水倒入两层填充层上方的喷头，将水均匀的洒到填充层，使填充层形成均匀的水膜；燃烧设备产生的黑烟经进风口进入到塔内向上流动，分别穿过两道填充层与水膜接触，水膜将黑烟吸附流到塔的下方；过滤后的烟气继续向上流动至活性炭，通过活性炭的吸附作用过滤烟气。 11.空气层：在试验过程中排放的需要处理的废气，空气层与进气口相连接，以便于废气进入空气层。 12.填充层：洗涤塔的填充材料采用PP材料的海胆中空小球，形状为多齿的TELLERTT形，填充层表面有视窗，便于清洗填充层小球。填充层主要功能是打散空气层中的废气，使其形成为分散的废气，以便于使废气在喷水层内得到充分的洁净。 13.喷水层：喷水层中的洒水喷头采用PP120°螺旋无堵塞喷头，覆盖面积≥95%，喷水层有一个独立的视窗，便于检查洒水喷头的工作状况。 14.防雾层：能有效的过滤空气中的杂质，同时可填充活性炭以过滤烟气中的有害气体。 15.循环泵：循环泵使循环液体层中的液体经过洒水喷头循环使用，节约用水。 16.室内集烟系统外形美观，噪音小，耐用。 17.电压：380V、600w。 18.处理风量：3000m³。 19.入口含尘浓度：≤30g/Nm³。 20.出口含尘浓度：≤300mg/Nm³ |
| 5 | 气浮台式光谱透射比测量系统 | 1台 | 1.整机技术参数 1.1 测量对象：各类钢化及非钢化光伏压花玻璃、钢化及非钢化镀膜压花玻璃等； 1.2 光谱测量范围：380nm~1100nm； 1.3 光谱半宽度：3nm； 1.4 波长准确度：＜0.3nm； 1.5 光谱测量间隔：1nm，数据存储间隔5nm； 1.6 测量时间：每点每次测量速度≤1000ms(与积分时间有关)； 1.7 测量精度：0.01%； 1.8 测量稳定性：＜0.10%； 1.9 测量重复性：＜0.10%； 1.10 测量尺寸：最大2700mm×1400mm，最小300mm×300mm； 1.11积分球直径：100mm； 1.12 测量几何条件：垂直照明，积分球接收； 1.13 光源寿命：2000小时，可连续工作两个月以上； 1.14 测量光束直径：10±2mm； ▲1.15 双灯光源规格：12V 50W（专用增强红外光源，具有红外性能良好，探测器灵敏度补偿的独特光谱设计） 1.16 输出结果：380nm~1100nm连续光谱透射比、太阳光(AM1.5)/光伏电池有效积分透射比、可见光光谱透射比、L*a*b*色坐标。 1.17 光源类型：AM1.5标准数据，可以根据情况选择其他光源曲线。 2.设备基本尺寸 2.1 设备外形尺寸：约L×W×H=2480㎜×1650㎜×1900㎜ 2.2 台面尺寸：约L×W=2400㎜×1200㎜ 3. 设备使用环境 3.1 环境温度：0℃~40℃ 3.2 环境湿度：＜98%(40℃) |
| 6 | 稳态热传递性质测定系统 | 1台 | 1.计量箱控温范围：室温～50℃ 测量精度：0.25℃ 控温波动范围：0.01～0.1℃ 2.冷室控温范围：-10～－21℃ 测量精度：0.25℃ 控温波动范围：0.01～0.2℃ 3.防护箱控温范围：10～50℃ 测量精度：0.25℃ 控温波动范围：0.01～0.1℃ 4.计量箱功率测控范围：10～400W，精度：0.5级 5.计量箱稳态功率波动范围：0.1～1W 6.试件外形尺寸：长×宽×高≤1270×330×1270（mm） 7.计量单元尺寸：长×宽＝约1000×1000（mm） 8.配带动力：交流380V，功率6kW，三相五线制 |
| 7 | 导热系数测定仪 | 1台 | 1.外型尺寸(长x宽x高)：不大于600mm*510mm*800(mm) 2.总重量：约85（kg） 3.试件规格（外形尺寸）：单试样 300mm×300（mm） 4.试件厚度：10～37.5(mm) 5.导热系数测定范围：0.01～1W/(m.K) 6.冷板温度：5℃～60℃ 7.热板温度：室温+5℃～80℃ 8.冷板温度控制稳定度：0.01℃ 9.热板温度控制稳定度：0.002℃ 10.热板计量单元加热功率控制稳定度：0.001W 11.测试重复性：≤1% 12.配带动力1kW 220V 13.使用环境：恒温环境23±2℃ 14.试验时间：约1.5小时 15.采用半导体片制冷方式 16.采用触摸屏一体机操作 ▲17.热板升降采用电动推杆升降机构，试件水平放置，恒定夹紧力由热板部件的自重供给 |
| 8 | 架空导线蠕变应力应变测试装置 | 1台 | 一、满足标准 GB/T16826-2023《电液式万能试验机》 GB/T16491-2022《电子式万能试验机》 GB/T2611-2022《试验机通用技术要求》 JJF1103-2018《万能试验机计算机数据采集系统评定》 GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》 GB/T1179-2017《圆线同心绞架空导线》 GB/T12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》 GB/T22077-2008《架空导线蠕变试验方法》 二、技术指标 1.最大负荷：600kN 2.精度等级：0.5级 3.试验力测量精度：±0.5% 4.试验力分辨力：1/500000 5.负荷示值准确度：优于示值的±0.5%（全程不分档） 6.力值测力范围：1%～100%FS 7.位移分辨率：0.01mm 8.位移控制精度：±0.5% 9.活塞移动速度范围：0-80mm/min 10.活塞空载最大移动速度：100mm/min, 11.活塞行程：约1500mm 12.有效拉伸空间：约15000mm 13.试验宽度：约600mm 14.框架结构：自带校准装置 15.控制方式：微机控制方式； 16.主机电源：AC220V/380V±10% 17.工作环境：室温10℃～35℃,湿度20%～80% 18.油源噪音：≤65dB 19.伺服泵负荷保持，低噪音，低发热，节能环保，进行力的多级控制 20.计算机伺服控制系统及数据（试验力、位移）图形采集处理等 21.液压加载，电液伺服闭环控制，可实现力控和位移控，屏幕实时显示 22.需配套室内恒温室 23.主机尺寸长宽高：约19970mm*1300mm*850mm 控制柜尺寸：约1140mm*785mm*9400mm 三、主要配置（以下仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展检测工作，出具检验报告） 1.卧式主机600kN 1套 2.超静音伺服油源600kN 1套 3.交流伺服电机 1套 4.高压齿轮泵 1台 5.传感器 600kN 1只 6. 测控软件全数字闭环电气系统1套 7. 夹具满足架空导线、电力金具工装（满足适用于电力金具、辅具之尼龙绳、吊装带、钢丝绳、麻绳、纤维绳、白棕绳、尼龙绳、吊装带、卡线器、紧线器、紧线器、双钩、手拉葫芦）等 8.变形测量装置1套 9.全封闭安全防护罩金属 1套 10.位移传感器1套 11.控制台 1个 12.标定装置 1套 |
| 9 | 卤酸气体释出测定仪器 | 1台 | 一、相关标准 GB/T 17650-2021。 二、技术参数： 1.活性炭(空气过滤)：通过过滤器过滤气源； 2.硅胶(空气干燥)：干燥气源的装置； 3.流量计：0.1～1L/min可调，控制气源流量的装置； 4.热电偶：K型耐高温不锈钢热电偶0～1300℃; 5.石英管：约φ40mm×800mm； 6.磁力搅拌器：在蒸馏水中搅拌混合燃烧气体的搅拌器； 7.pH计：用来测量pH酸度的装置； 8.电导计：用来测量燃烧气体的电导率的仪器； 9.7〃彩色触摸屏及PLC和PID自动演算模块控制加热炉温度； 10.模式转换可满足两种测试方法； 11.加热炉：约φ220mm×600mm，加热有效空间约φ43×550mm，功率约4KW； 三、主要配置： 1.主控柜：1个 2.加热器4KW：1个 3.温度传感器：1个 4.触摸屏：1块 5.PHS-25PH计：1个 6.DDS-307电导率仪：1个 7.电磁搅拌器：1个 8.石英管一套、气体洗瓶两只：1套 |
| 商务要求 |  |  |  |
| 投标报价 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、安装调试费、验收费（含检定、校准费，如有）； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 |  |
| 合同签订时间 |  | 中标通知书发出后25日内 |  |
| 质保期 |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期不少于一年，分项设备有质保期要求的按其要求。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，中标供应商将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标供应商负责。 |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.售后技术服务包括送货上门、安装调试、现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护等，投标报价应包含为实施项目所必须的售后技术服务。分项设备要求产品生产厂家提供技术人员培训的，按其要求执行。 2.设备出现故障后，中标供应商负责需要2小时内做出响应，24小时内派工程师到现场进行故障排除，48小时内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.软件在维保期内免费维修及完善性升级 4.投标文件提供培训方案，培训内容、培训措施符合项目实施的实际情况。 |  |
| 交货时间及地点 |  | 交付使用期：合同签订后90天内验收合格并交付使用。 交货地点：南宁市采购人指定地点。 |  |
| 其它要求 |  | 1.投标人必须根据招标要求的技术参数及配置中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。 |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后支付预付款（合同金额50%），已到货设备金额超过合同总金额的80%时支付合同进度款（合同金额30%），验收合格后支付尾款（合同金额20%），付款前，中标供应商应将付款金额的合法、有效增值税专用发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。 |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：按中标总金额的2%。 2.履约保证金递交方式：中标人在收到中标通知后5个工作日内以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：供应商提供的售后服务能够满足采购人需求且未发生严重质量问题，经中标人提出申请后5个工作日内无息退还或办理退保函手续。签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 4.缴纳履约保证金的指定账户： 开户名称：广西壮族自治区产品质量检验研究院 开户银行：工行南宁市民族支行 银行账号：2102109209249002028 |  |
| 验收标准 |  | 1.检查供货范围或服务范围 货物类：产品到达现场后，中标供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 服务类：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。 2.中标供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与投标文件中技术需求偏离表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件技术需求偏离表参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到技术需求偏离表或证明材料中优于的程度，由采购人与中标供应商协商按是否满足要求验收。 （5）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。 2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，还必须负责完成原有所有旧的货架及物流设备及软件系统的重新部署安装、集成、调试并能整体通过测试顺利运行，运行顺畅才作为最终验收。 4.中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5.采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 6.产品包装材料归采购人所有。 7.其他验收要求按第五章《拟签订的合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |
| 其他说明 |  | 一、进口产品说明： ☑本项目“需求一览表”中的第1、3项货物“三重四极杆液相色谱质谱联用仪”、“电感耦合等离子体质谱仪”已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）并提供原厂商或中国大陆有效代理商出具有效授权书原件和有效的售后服务承诺书原件，同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。 □本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。 三、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式： 文件或者资料名称：无 公布渠道或者获取方式：无 四、核心产品： 本项目的核心产品为“需求一览表”中第 1 项产品：三重四极杆液相色谱质谱联用仪。 |  |