	一、需求一览表

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	单价上限价（元）

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	1
	套
	一、主要规格及系统概述：

1.彩色多普勒超声诊断仪包括：

1.1 ≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率≥1920×1080，采用可调节支撑臂

1.2 智能波束形成技术，至少包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波回波声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频

1.3 智能动态微切片技术，可进行超声切面厚度方向各个深度的精确连续聚焦，实现超薄切面成像，提高图像的空间和对比分辨率、穿透力及全场均匀一致性

1.4 多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理数据

1.5 组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，可实现自动补偿，支持凸阵/线阵等探头，分级可调

1.6 ≥3种不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像

1.7 差量组织谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力

1.8 高级复合成像技术，至少包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，支持所有凸阵、线阵、双平面腔内、穿刺及腹腔镜等探头

1.9 高分辨率血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量

1.10 精确成像技术，组织结构显示清晰、自然，背景更加平滑，有效降低组织结构中高回声区域的饱和度。可应用在所有探头上

1.11 智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式。2D图像的增益和时间增益补偿可自动调节；频谱多普勒的标尺及基线可自动调节；彩色多普勒的ROI位置及彩色偏转可自动调节；多普勒取样门的位置、偏转角度及多普勒角度可自动调节（线阵探头）

1.12 组织多普勒成像技术，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头

1.13 支持穿刺针增强显示，可独立调整穿刺针的显示增益，具有多种增强模式供选择，提高穿刺介入的成功率

▲1.14 超低速血流显示技术：增强超低速血流信号的显示，支持包含容积和心脏在内的所有探头，彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.2cm/s。常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有二维图像、血流、频谱三个功能同时显示功能，可取频谱进行定量

1.14.1 超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示

1.14.2 超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比

▲1.15 超声造影成像功能，具有双幅监控模式

1.15.1 支持三维立体显示

1.15.2 血管识别成像模式，至少用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色显示较大血管灌注，绿颜色显示微细血管灌注

1.15.3 造影微血管成像，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布，具有运动抑制功能

1.15.4 造影微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在显示微血管架构的同时，显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断

1.15.5 造影超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，增强显示超低速造影剂信号

1.15.6 具有同屏≥四幅实时显示功能，分别显示不同模式下的造影图像

1.15.7 超声造影定量功能，时间曲线分析，利用获取的造影图像对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动自动追踪功能

1.15.8 超声造影定量拟合曲线功能，基于时间-强度曲线的模型函数进行曲线拟合，计算特征参数值

▲1.16 声衰减成像，对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示。应用原始数据，采用参数成像方式对取样框内的衰减系数进行彩色编码，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估

2.测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

2.1 一般测量

2.2 血管血流测量与分析

2.3 血管内中膜自动测量

2.4 颈后透明层自动测量

2.5 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度

2.6 2D直方图分析工具

3.输入/输出信号：

3.1 输入：S-VHS、RGB彩色视频

3.2 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个

4.连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用

5.图像管理与记录装置：

5.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储

5.2 支持原始数据存储（RAW DATA）

5.3 采用内置双盘设置，至少包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度 

二、技术参数及要求：

1.系统通用功能：

1.1 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280×800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节

1.2 操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个，显示器上具有操作导航功能

1.3 操作控制台可上下左右自由调节

▲1.4 探头个数：≥2个

1.5 激活成像探头接口≥4个，通用可互换

▲1.6 系统最大成像深度≥50cm（依据探头）

▲2.探头规格：

2.1 探头类型：线阵探头1把，高频线阵探头1把

2.2 性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调

2.3 系统支持的探头频率范围：在1.5～24MHz之间选择，最高显示频率≥24MHz

2.4 线阵探头：频率范围：5～18MHz

2.5 高频线阵探头：频率范围：8～24MHz

3.二维灰阶成像主要参数：

3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹

3.2  A/D≥14bit

3.3 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦

3.4 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个

▲3.5 扫描线：最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头）

3.6 回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒

3.7 增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8；横向增益可进行调节，分段≥6

4.频谱多普勒：

4.1 方式： PWD、HPRF PWD、CWD 

4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能

4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节

4.4 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s

                   CWD：最大血流速度≥22.0m/s              

4.5 最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号）

4.6 电影回放时间：≥210秒

4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；分15级

5.彩色多普勒：

5.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.2彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像

5.3彩色和二维/频谱多普勒可独立变频

5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

5.5显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比

5.6彩色显示速度：超微血流成像模式最低平均血流测量速度≤2mm/s

5.7彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm

6.超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

▲三 服务要求

1.生产日期：设备生产日期距离交货日不能超过6个月。

2.设备效期：设备使用效期不低于7年。

3.原厂整机质保≥3年，软件终身免费升级。

▲四 配置清单

序号

配置名称

数量

1

超声主机

1台

2

超声成像功能模块

1套

2.1

超声造影成像组件

1套

2.2

超声造影定量组件

1套

2.3

造影定量拟合曲线组件

1套

2.4

声衰减成像组件

1套

2.5

穿刺针增强显示功能组件

1套

3

线阵探头

1把

4

高频线阵探头

1把


	1390000.00

	2
	高频电灼仪
	1
	套
	一、技术参数

1.射频输出频率：1MHz±10%；

▲2.射频输出功率（主机）：0-45W可调； 

▲3.输出时间：50ms-5000ms（50-200ms步进10ms，200-5000ms步进100ms）；

4.射频输出模式：连续运行；

5.控制系统：

5.1电源：220V±10% 、50Hz±1Hz的单相线路电源；

5.2输出控制：脚踏开关；

5.3系统控制：≥15英寸液晶触摸屏；

5.4冷却方式：内部风冷；

5.5具备监测有声提示功能；

5.6正常工作时，整机噪声≤55dB（A）；

5.7具有统计累积治疗发数功能，轻松实现量化治疗；

5.8电气保护等级：I 类；

6.安全性：

6.1连接不同的手持件之后，能通过触摸显示屏实现功率设置、能量等级设置、温度设置、时间设置和深度设置；

6.2脚踏开关对进液的防护程度≥IPX8级标准；

6.3设备激活期间，系统每100ms进行硬件自测。

二、服务要求

▲1.设备使用年限：≥10年，原厂质保≥3年；

▲2.生产日期：设备生产日期距离交货日不能超过6个月。

▲三、配置清单：

序号

部件名称

数量

1

主机

1 台

2

台车

1个

3

手柄支架

3个

4

手柄

3个

5

脚踏开关组件

1套


	280000.00

	3
	中央监护系统
	1
	套
	一、中心监护系统一套

▲1. ≥19英寸彩色TFT超薄屏显示，分辨率≥1280×1024，配合大字体显示方式，适合于复杂的监测环境；

2.支持有线、无线、遥测多元化自由组网方式；

3.同时监护≥64床病人，同屏显示≥16张床位信息，每张床位可同时显示波形≥4通道；

▲4.可选双屏显示功能，双屏显示不同监护信息；

5.可分屏显示重点床位观察，可显示病人所有生理监测参数及趋势数据，可同屏显示≥4小时所有参数动态趋势，波形显示≥12道，并具备压缩波形显示功能；

▲6.数据处理功能：

6.1 ≥2万个历史病人数据存储；

6.2 ≥240小时趋势回顾；

6.3 ≥720条无创血压测量回顾；

6.4 ≥720条CO测量结果回顾；

6.5 ≥720条12导分析结果结果回顾；

6.6 ≥720条报警事件回顾；

6.7 ≥72小时全息波形回顾；

7.双向控制：监测中心与各床旁、各监测单元的监护仪均可对病案信息、报警级别、报警上下限、无创血压测量方式等操作进行双向一站式处理，并具备自动、手动、床旁（各监测单元）、监测中心≥4种灵活的病人管理模式；

8.可将中央台中病人信息（包括趋势图回顾、趋势表回顾、波形回顾、CO回顾、NIBP回顾、报警列表回顾、报警事件回顾、药物计算、血液动力学计算等）导出到移动硬盘存储，保存后的文件可以在其它计算机上采用浏览器打开；

9.具有中文操作界面，声光双重三级报警，心率失常报警，≥五种药物浓度计算功能，滴定表计算功能；

10.配备记录仪，可选8秒/16秒实时记录，冻结波形记录，报警实时记录（参数、波形），实时波形连续记录；

▲11.需完成整体中央监护系统的安装，所需的配件及服务费用需包含在报价中；

▲12.整机原厂质保≥3年，同级软件终身免费升级；

▲13.中心监护系统配置清单（单台）：

序号

名称

数量

1

高性能主机

1台

2

显示终端

1台

3

WiFi-Link 无线扩展模块

6个

二、病人监护仪技术参数（2台）：

1.整机要求：

1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2配置提手，方便移动。 

▲1.3 ≥10.4英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥8通道波形显示。

1.4屏幕采用电容屏设计。

1.5显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6屏幕采用倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7具备遥控器无线远程操作监护仪。

1.8内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

▲1.9安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

▲1.10监护仪设计使用年限≥8年。

1.11监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，并在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

1.12防水等级≥IPX2，提供机器标贴。

1.13整机抗跌落设计至少通过0.7米6面跌落测试。

2.监测参数：

2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏

▲2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5具备窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，有参考片段和实时片段的对比查看功能。

2.6具备≥22种心律失常分析，包括房颤分析。

2.7 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9具备SpO2，PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10具备指套式血氧探头，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

▲2.12具有手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14具备助静脉穿刺功能。

3.系统功能：

▲3.1具备所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2具备肾功能计算功能。

3.3具有图形化技术报警指示功能。

3.4具备≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5 ≥1000条事件回顾。每条报警事件能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6 ≥1000组NIBP测量结果。

3.7 ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.8具备48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10具备RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11具备监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12可升级配置临床评分系统，如改良早期预警评分（MEWS）、国家早期预警评分（NEWS），可支持定时自动EWS评分功能。

3.13具备心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.14具备计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15具备格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.16动态趋势界面可支持统计1—24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

▲3.17病人监护仪配置清单（单台）：

序号

名   称

数量/台

1

监护仪主机

1台

2

心电配置（3/5导）

1套

3

一次性心电电极5片装

1包

4

血氧主电缆

1根

5

血氧探头

1个

6

无创压外接导气管

1根

7

成人袖套成品

1套

8

儿童袖套成品

1套

9

婴儿袖套成品

1套

10

锂电池

1个

11

台车

2台

三、遥测监护仪技术参数（2台）：

遥测监护仪技术参数

1.整机要求

1.1遥测发射盒重量≤170克（含电池）。

1.2遥测发射盒尺寸≤99 × 60 × 25 mm 。

1.3遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试至少通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。 

1.4遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 × 240像素。（提供彩页或说明书证明）

1.5遥测发射盒屏幕可同时显示≥2个参数和1道波形。

2.监测参数

2.1配备心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，血氧监测，提供SpO2，PR，PI测量值（ST，PVC在中央站上显示）。

▲2.2具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。

2.3配备≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。（提供产品界面截图、说明书等证明文件）

2.4具有抗运动算法，良好的抗干扰性。（提供彩页或说明书等证明文件）

2.5配备3/5导心电监护，心率测量范围：成人15–300 bpm，小儿15–350 bpm。

2.6心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），运动模式（1~20 Hz）。

2.7配备ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。

2.8配备ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。

2.9配备单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

2.10配备起搏分析。

▲2.11具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

2.12QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia， Framingham， Hodges。

2.13支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析。（提供彩页或说明书等证明文件）

2.14血氧饱和度测量范围：0—100%，来自于血氧的脉率测量范围：20–300bpm。

2.15可显示弱灌注指数（PI）。

3.系统功能

3.1遥测发射盒应有开关机/关屏，护士呼叫和主界面键三个硬按健。

3.2遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

3.3配备在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。

▲3.4配备设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

3.5具备给患者发送消息。

3.6全新充满电的锂电池工作时间不小于170h；

3.7采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

3.8锂电池集中充电器能够同时提供≥10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间≤5小时。

▲3.9所投产品具备二类医疗器械注册证。

3.10投标产品适用于成人、小儿的监测。

▲3.11配备中心监护系统，可在护士站集中查看所有遥测监护仪监测数据。

▲3.12 遥测监护仪配置清单（单台）：

序号

名   称

数量/台

1

遥测主机

1台

2

锂电池

2个

3

遥测导联线

1根

4

一次性心电电极10片装

1包

5

血氧探头

1个

6

血氧延长线

1条


	140000.00

	4
	监护仪
	2
	台
	一、监护仪

1.整机要求：

1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2配置提手，方便移动。 

▲1.3 ≥10.4英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥8通道波形显示。

1.4屏幕采用电容屏设计。

1.5显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6屏幕采用倾斜10~15度设计，符合人机工程学。

1.7具备遥控器无线远程操作监护仪。

1.8内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

▲1.9安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.10监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，并在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

1.11防水等级≥IPX2，提供机器标贴

1.12整机抗跌落设计至少通过0.7米6面跌落测试。

2.监测参数：

2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏

▲2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5具备窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，有参考片段和实时片段的对比查看功能。

2.6具备≥22种心律失常分析，包括房颤分析。

2.7 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9具备SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10具备指套式血氧探头，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

▲2.12具有手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14具备辅助静脉穿刺功能。

3.系统功能：

▲3.1具备所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2具备肾功能计算功能。

3.3具有图形化技术报警指示功能。

3.4具备≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5 ≥1000条事件回顾。每条报警事件能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6 ≥1000组NIBP测量结果

3.7 ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8具备48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10具备RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11具备监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12可升级配置临床评分系统，如改良早期预警评分（MEWS）、国家早期预警评分（NEWS），可支持定时自动EWS评分功能。

3.13具备心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.14具备计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15具备格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.16动态趋势界面可支持统计1—24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

3.17具备屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.18可升级内置记录仪。

3.19支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

3.20配置2.4G/5G无线WiFi，支持无线联网。

▲4.服务要求

4.1生产日期：设备生产日期距离交货日不能超过6个月。

4.2设备效期：设备使用效期不低于10年。

4.3整机原厂质保≥3年，同级软件升级终身免费。

▲5.配置清单

序号

监护仪（2台）

数量/单位

1

监护仪主机

2台

2

3/5导联心电监护附件

2台

3

血氧附件

2套

4

血压附件

2套

5

锂电池

2套

6

台车

2台


	22000.00

	5
	生物刺激反馈仪
	1
	套
	1.设备功能包括肌电信号采集分析、生物反馈训练以及电刺激，同时需能够提供适配设备使用的阴道电极和直肠电极。

▲2.注册适用范围至少包括催乳及子宫复旧。

3.一体化设计，主机内置于工作站推车机箱内，具有良好的抗电磁干扰。

4.至少具有三个独立电刺激通道，三个独立肌电反馈通道，一个内置压力反馈通道，一个远距离调节电流通道。

▲5.肌电信号测量范围≥5-2500μV，差模输入阻抗≥8MΩ。

▲6.刺激频率范围下限≤5Hz，上限≥160Hz，刺激脉宽范围下限≥50μs，上限≤1000μs。

▲7.至少可输出单相波、双相波和交替波三种基准脉冲波形。

▲8.配置压力气囊，气泵，传感器装置内置于主机，压力测量范围≤0-160mmHg。

9.使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。

▲10.可实现电刺激远程输出调控，调控方式包括远距离控制器或线控开关或脚踏开关或用户中断控制器。

11.具有肌电和压力两种评估方式，压力气囊自动充气，评估全程语音模板提示。   

12.预设多种肌肉功能评估方案，至少包括盆底肌肉评估、腰背肌肉评估和外周肌肉评估等，支持多媒体动画形式评估。

15.评估报告对各评估指标打分，计算总得分，并具有反映腹肌异常收缩程度的指标，支持雷达图显示得分。

16.盆底肌肉评估报告：至少具有肌电时域报告和肌电频域报告两种数据分析报告，频域报告指标至少包括平均功率频率和中值频率。

17.至少具有四通道肌电采集，可对盆底肌、腹肌、臀肌及内收肌等进行同时监测，并计算异常收缩的指标。

18.可根据患者评估结果自动生成个性化疗程方案，支持自定义方案参数。

19.治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。

20.至少具有各类尿失禁、神经源性膀胱、膀胱过度活动、盆腔脏器脱垂、便秘、慢性盆腔疼痛、性功能障碍、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案。

21.肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式。

22.经皮神经电刺激至少包括连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激和时序刺激模式。

23.可根据评估结果自动生成个性化磁电联合方案，并支持与同品牌的盆底磁设备之间数据共享。

24.kegel训练过程中，允许同时进行电刺激治疗，支持双人同时治疗。

25.支持治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，可根据疲劳状态自动调整训练难度，防止过度疲劳。

26.可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈。

27.支持将设备的训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至手持式盆底生物刺激反馈类设备。并支持医护人员远距离查看该手持式设备的治疗数据。

28.配置信息综合管理系统，具有网页端和APP端两个平台，可实现治疗预约、设备管理、患者宣教和家庭训练监督等功能。

29.数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示。 

▲30.服务要求：

30.1生产日期：设备生产日期距离交货日不能超过6个月。

30.2设备效期：设备使用效期不低于10年。

30.3原厂质保≥3年，软件终身免费升级。

▲30.4供应商必须承诺（响应文件中须单独提供书面承诺）：如所竞标设备属于专机专用耗材设备，则成交后其专用耗材的供货单价不得高于广西壮族自治区内其他所有公立医疗机构的最低采购价。采购人有权随时核查，供应商须无条件配合提供证明材料。如违反本承诺，采购人有权退款退货，并要求供应商承担由此给采购人造成的所有损失。

▲31.配置清单：

序号

配置名称

数量

单位

4通道肌电和刺激反馈主机

1

台

生物刺激反馈仪工作站台车

1

台

生物刺激反馈仪软件

1

套

电极转接线（1.6米）

1

根

电极转接线（1.8米）

1

根

电极转接线（2.5米）

2

根

阴道电极（一次性）

8

个

阴道电极（重复性）

8

个

阴道压力探头

2

个

体表电极

4

包

人体润滑剂

1

支

脚踏开关

1

套

线控器

2

根

台车防尘罩

1

套

鼠标

1

个

键盘挂钩

4

个

台车篮子

1

个

图文输出装置

1

台


	248000.00


