广西科文招标有限公司
胸阻抗断层成像仪等设备购置项目
公开招标文件预公示

各政府采购供应商：

我公司受采购人委托，拟对“胸阻抗断层成像仪等设备购置项目”进行公开招标采购，为保障各政府采购当事人的合法权益，现对本项目招标文件的招标公告、投标人须知及前附表、采购需求、评标方法和评标标准予以预公示（详见附件）。相关政府采购供应商若认为本项目招标文件上述内容存在唯一性（倾向性）或排他性等问题，请于2025年12月29日18时前以书面形式（意见函）向我公司反映，以便我公司完善招标文件。如供应商需提交意见函，请携带营业执照副本复印件（加盖公章）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）、授权委托书原件（加盖公章）提交意见函原件(须加盖公章)，意见函应注明联系人和联系方式。对逾期送达、匿名送达或其他不符合上述条件的意见函件我公司将不予受理。

联系电话：0779-3995969，联系人：李君博，联系邮箱：li.junbo@qq.com

地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋（广西科文招标有限公司北海分公司）
附件：胸阻抗断层成像仪等设备购置项目公开招标文件预公示内容
广西科文招标有限公司

2025年12月25日
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第一部分  招标公告

广西科文招标有限公司
胸阻抗断层成像仪等设备购置项目（BHZC2025-G1-990369-KWZB）
招标公告（远程异地评审项目）
项目概况
胸阻抗断层成像仪等设备购置项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202 年 月 日 点 分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
    项目编号：BHZC2025-G1-990369-KWZB
    项目名称：胸阻抗断层成像仪等设备购置项目
    预算金额：01分标：144.8万元；02分标：145.2万元；03分标：187万元；04分标：217.3万元。
最高限价：与预算金额一致。
采购需求：
	01分标

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	胸阻抗断层成像仪
	1台
	采用电阻抗断层成像技术，显示肺部通气影像，持续生成肺功能横截面图，可持续提供有关区域通气分布和呼气末肺容量变化的图形信息。可用于机械通气、面罩通气和自主呼吸的患者，适用于重症监护病房、麻醉室及恢复室；

其它参数详见采购需求。

	2
	微创针（刀）镜手术器械及配套设备
	1套
	针刀镜手术器械

医用一体化内窥镜摄像系统：1 套

其它参数详见采购需求。

	02分标

	1
	超声治疗仪（溶脂仪）
	1台
	适用范围包含：促进产后子宫复旧。

波束类型：会聚型超声。

声工作频率：4MHz。

额定输出声功率：≥4.8W，界面可调节档位。

其它参数详见采购需求。

	2
	人工智能消化道辅助诊断系统
	1台
	系统架构：C/S 架构设计，由服务端和客户端组成，服务端和客户端安装在同一高性能AI服务器上；

其它参数详见采购需求。

	03分标

	1
	生物测量仪
	1台
	测量方式：非接触式。
▲工作模式：半自动/全自动。

▲单眼所有数据一次测量即可完成，无需分段测量。

其它参数详见采购需求。

	2
	角膜内皮细胞计
	1台
	本设备接受进口产品投标。

照相范围：≥0.25×0.55mm。

对焦范围: ≥8mm×8mm自动追踪，精确对焦。

▲放大倍数：≥254x。
其它参数详见采购需求。

	3
	眼科超声乳化治疗仪
	1台
	本设备接受进口产品投标。

全密闭、非顺应性液流管理系统。
人工晶体植入：通过轻质、可高温高压消毒的电动推注器手柄实现辅助人工晶体植入。
其它参数详见采购需求。

	4
	裂隙灯显微镜
	3台
	类型：伽利略汇聚式。

放大选择：鼓式变倍旋钮，3种放大倍数。

放大倍率：10X，15X，25X。

目镜：12.5X。

其它参数详见采购需求。

	5
	非接触式眼压计
	2台
	测量范围：1mmHg-60mmHg（1mmHg精度）；测量幅度：平均指示1mmHg/0.1mmHg步幅变化。

操作模式：自动/手动（可选），两种测量模式。

其它参数详见采购需求。

	04分标

	1
	ICU吊桥
	6套
	吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，全封闭式设计，吊桥设备外壳喷塑材料符合JIS Z 2801：2010标准，抗菌活性值≥2.0。

其它参数详见采购需求。

	2
	有创呼吸机
	3台
	适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，支持升级新生儿功能。

整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。

主机设计使用年限≥10年。
其它参数详见采购需求。

	3
	ICU电动床
	6张
	护理床动力系统采用≥4个专业医用级电机；

可实现一键CPR、手动CPR、一键头低脚高体位（反特氏位）、一键头高脚低体位（特氏位）、一键心脏椅位、一键复位、床体升降、背板升降、膝部升降、背膝联动等功能；

具有四组控制器：护栏内侧、外侧控制器各两组。四组控制器，确保其中一套发生故障时，其它控制器仍可运行。
其它参数详见采购需求。

	4
	BIS模块
	6套
	采用脑电双频指数技术，模块化设计，配合监护仪使用，即插即用

脑电双频指数（BIS)显示范围0-100

肌电活动（EMG）通过棒图显示，监测范围：30-55dB

抑制比（SR）监测0-100

其它参数详见采购需求。

	5
	血流动力学监测模块
	2套
	连续血流动力学监测模块，模块可在科室内任意一台同类插件式监护仪上使用，实现资源共享；

采用微创连续监测技术，仅需穿刺桡动脉，无需股动脉及中心静脉置管、无需肺动脉置管。

其它参数详见采购需求。

	6
	重症量化脑电测量系统
	1台
	共模抑制比＞110 dB；

高通滤波：0.01-5Hz，多档可调；

低通滤波：10-100Hz，多档可调；

耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差≤±5%；

输入阻抗：对于10Hz正弦波信号，各道≥120MΩ；

其它参数详见采购需求。

	7
	输液工作站
	3套
	输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接

输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；

其它参数详见采购需求。


合同履行期限：01、02、04分标交货时间：自签订合同之日起30天内安装调试并交付使用；03分标交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。

本项目是否接受联合体投标：☐是；(否。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：

01、02分标：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备第二类医疗器械经营备案凭证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有满足《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

03、04分标：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备第二类医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有满足《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件 
时间：202 年 月 日至202 年 月 日，每天上午08:00至12:00 ，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 
方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 
售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间： 202 年 月 日 点 分00秒（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 
开标时间：202 年 月 日 点 分00秒
开标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：01分标：1.3万元；02分标：1.4万元；03分标：1.8万元；04分标：2万元。
2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（2）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（3）支持中小企业发展：采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（4）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（5）支持创新发展：优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。
3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。供应商中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。
4.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西•北海）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/）。
5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在磋商截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。
6.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。
7.本项目采用远程异地评标。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：北海市人民医院
    地    址：广西北海市海城区和平路83号
项目联系人：叶强
    项目联系方式：0779-2022189

    2.采购代理机构信息            
名    称：广西科文招标有限公司
地    址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋（北海分公司）
    项目联系人（询问）：李君博
    项目联系方式（询问）：0779-3995969

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
第二部分  投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	项目属性与核心产品
	货物类，单一产品或核心产品为：01分标“微创针（刀）镜手术器械及配套设备”，02分标“超声治疗仪（溶脂仪）”，03分标“眼科超声乳化治疗仪”，04分标“有创呼吸机”。

	2
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：01、02、03、04分标，属于工业行业；
……

	3
	是否允许采购进口产品
	☐本项目不允许采购进口产品。
(可以就03分标“角膜内皮细胞计”、“眼科超声乳化治疗仪”采购进口产品。

	4
	分包
	☐ A同意将非主体、非关键性的             工作分包。( B不同意分包。
注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。

	5
	开标前答疑会或现场考察
	(A不组织。
☐B组织，时间：      ，地点：      ，联系人：      ，联系方式：      。

	6
	样品提供
	(A不要求提供。
☐B要求提供，
（1）样品：    ；
（2）样品制作的标准和要求：    ；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：(否；☐是，检测机构的要求：    ；检测内容：    。
（5）提供样品的时间：    ；地点：    ；联系人：   ，联系电话：    。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。
 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。
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	方案讲解演示
	(A不组织。
☐B组织。
（1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。
（2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：
方式一：广西政府采购云平台在线讲解演示。广西政府采购云平台在线讲解需投标人根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。
方式二：评审现场讲解演示。现场讲解地点为       ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。
注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照相关规定执行。
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	投标人应当提供的资格、资信证明文件
	（1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。
投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。

	
	
	（2）资信证明文件：根据招标文件第三部分采购需求及第四部分评标标准的要求提供。
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	节能产品、环境标志产品
	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
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	报价要求
	有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。
投标报价出现下列情形的，投标无效：
投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；
投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。
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	中小企业信用融资
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。
供应商中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。
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	备份投标文件送达地点和签收人员 
	☐A不接受。
(B接受：备份投标文件送达地点：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋；备份投标文件签收人员联系电话：0779-3995969。备份文件为电子版备份文件及一正两副的纸质投标文件（含封面、资格证明、报价商务技术文件，投标人请尽量将资格审查、商务、技术做成一本，并盖章签字），在开标时间截止前密封包装送达采购代理机构。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
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	特别说明
	联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

	
	
	☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。
☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。
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	允许非实质性偏离条款数
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 01、02分标各12项，03分标14项，04分标47 项。
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	投标保证金
	本项目投标保证金为：

01分标：1.3万元；02分标：1.4万元；03分标：1.8万元；04分标：2万元。
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	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。
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	服务费
	金额：由采购代理机构参照国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定标准（货物招标）的80%向各分标中标人收取，其中：单个项目招标代理服务费低于叁仟元整(¥3,000.00)按叁仟元整(¥3,000.00)收取。

采购代理费收取银行账户

开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司北海银海支行

银行账号：45050165004200000257
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	解释权
	本招标文件解释权属采购人及代理机构。


一、总则
1. 适用范围
本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。
2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。
2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。
本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子投标文件加盖公章部分均采用CA签章。
2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“(”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。
3. 采购项目需要落实的政府采购政策
3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.2 支持绿色发展
3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。
3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。
3.3支持中小企业发展
3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包不再执行价格扣除政策。
3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.4支持创新发展
3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。
3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
3.5平等对待内外资企业
政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
3.6平等对待符合条件的破产重整企业
平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉
4.1在线询问、质疑、投诉
根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉，路径为：供应商可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。
询问联系部门：项目部        联系电话：0779-3995969       联系人：李君博     地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋
质疑联系部门：项目部        联系电话：0779-3995969       联系人：李君博     地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋
投诉联系部门：北海市财政局  联系电话：0779-3063975       联系人：付海珍     地址：广西壮族自治区北海市海城区北部湾西路19号
4.2供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
4.3供应商质疑
4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：
4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。
4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。
4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
4.3.3.2质疑项目的名称、编号；
4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.3.3.4事实依据；
4.3.3.5必要的法律依据；
4.3.3.6提出质疑的日期。
供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本及制作说明详见附件2。
4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。
4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。
4.3.6根据采购人与采购代理机构签订的采购委托协议，质疑答复责任主体如下： 

质疑答复责任主体一览表
	质疑内容
	质疑答复责任主体

	对采购文件提出质疑
	对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑
	采购人

	
	对采购文件中其他内容提出的质疑
	采购代理机构

	对采购过程提出质疑
	有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑
	采购人

	
	对采购过程中其它事项提出的质疑
	采购代理机构

	对采购结果提出质疑
	对采购结果提出的质疑
	采购代理机构


注：采购人或代理机构应当协助质疑答复责任主体及时答复供应商的书面质疑。
4.3.7询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
4.4供应商投诉
4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
二、招标文件的构成、澄清、修改
5．招标文件的构成
5.1 招标文件包括下列文件及附件：
5.1.1招标公告；
5.1.2投标人须知；
5.1.3采购需求；
5.1.4评标办法；
5.1.5拟签订的合同文本；
5.1.6应提交的有关格式范例。
5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6. 招标文件的澄清、修改
6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。
6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
三、投标
7. 招标文件的获取
详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。
8.开标前答疑会或现场考察
采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。
9.投标保证金
9.1采购人在采购文件中要求提交投标保证金的，投标保证金的数额不得超过采购项目预算金额的1%，鼓励对诚信记录良好的供应商免收或者减少收取投标保证金，对于需要收取保证金的政府采购项目，政府采购信用白名单供应商可以免于缴纳保证金，降低信用白名单供应商参与政府采购活动成本。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
投标保证金收取银行账户
开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司北海银海支行
银行账号：45050165004200000257

9.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。
采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
9.3保证金不予退还情形：（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；（2）采购文件规定的其他情形。
10. 投标文件的语言
投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
11. 投标文件的组成（标注“▲”为实质性要求，供应商必须提供，否则投标无效。相关格式见招标文件第六部分）
▲11.1资格文件：
11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
11.1.2联合协议（如果有)；
11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（详见公告)；
11.1.4本项目的特定资格要求（详见公告)。

11.1.5投标保证金提交凭证（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）。
11.2  商务技术文件：
▲11.2.1投标函； 
▲11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；
11.2.3分包意向协议（如果有)；
11.2.4符合性审查资料（如果有)；
11.2.5评标标准相应的商务技术资料（如果有)；
11.2.6投标标的清单（如果有)；
▲11.2.7商务技术偏离表；
▲11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；
▲11.2.9承诺函；
11.2.10技术解决方案（如果有)。可以是针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；
11.2.11组织实施方案（如果有)。可以是本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；
▲11.2.12售后服务方案。可以是项目验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。
11.3报价文件： 
▲11.3.1开标一览表（报价表）；
11.3.2中小企业声明函（如果有)。
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；
投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
12. 投标文件的编制
12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
12.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅。
13.投标文件的签署、盖章
13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及招标文件明确允许的其他方式。
14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回
14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。
14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
15.备份投标文件
 15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
15.2备份投标文件须在“广西政府采购云平台投标客户端”制作生成，并储存在U盘、刻录盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。
15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。
15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。
15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。
16.投标文件的无效处理
有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：
17.投标有效期
17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起60天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。
17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。
四、开标、资格审查与信用信息查询
18.开标 
18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。
　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。
　18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。
19.资格审查
19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。
19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。
19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。
19.4合格投标人不足3家的，不再评标。
20.信用信息查询
20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。
20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。
20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。
20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
五、评标
21.评标
21.1本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。
21.2评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。
六、定 标
22. 确定中标供应商
政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标供应商。中标通知书和中标结果公告应当在规定时间内同时发出。
23. 中标通知与中标结果公告
23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。
23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时应当公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时应当公告中标供应商的评审总得分。鼓励发布中标结果公告时加大评审过程公开力度，但发布内容不得涉及国家秘密和商业秘密。
23.3公告期限为1个工作日。
七、合同授予
24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
25. 合同的签订
25.1采购人与中标供应商应当自中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。
25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。
25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
25.6政采贷
政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：
（一）融资申请。有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。中标供应商可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。
（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求供应商有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，供应商与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。
（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与供应商签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与供应商签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与供应商签订委托担保合同。
（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向供应商发放贷款。
（五）按期还款。供应商获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。
（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。
注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。
对于列入《政府采购信用白名单》的供应商，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单供应商获得信贷时长进一步缩短。
供应商中标后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：
1.有贷款需求的供应商可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）
2.合作银行咨询办理
	银行名称
	联系电话
	最高授信金额
	最长授信期限
	最低利率
	流程简介

	建设银行
	13077729988
	最高3千万
	1年
	4%
	开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。


	中国银行
	0779-3997084
	最高1千万
	3年
	1.93%
	在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。

	兴业银行
	0779-3158330
	最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%）
	1年
	3.70%
	全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。

	工商银行
	0779-3050645
	最高1千万且不超过合同金额70%
	货物类1年
服务类3年
工程类5年
	3.45%
	为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。

	国民村镇银行
	0779-2668801
	最高500万
	5年
	2.80%
	银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款

	桂林银行
	18577993959
	最高1千万
	1年
	3.45%
	线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。

	中小微商务服务公司
	19907799988
	
	
	
	具体业务可电话咨询。


注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。
26. 履约保证金
26.1拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。中标供应商的投标保证金可转为履约保证金。鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例，对于需要收取保证金的政府采购项目，政府采购信用白名单供应商可以免于缴纳保证金，降低信用白名单供应商参与政府采购活动成本。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。
履约保证金收取银行账户
开户名称：\
开户银行：\
银行账号：\
26.2积极推广电子保函，支持供应商使用电子保函替代保证金。供应商可登录广西政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。
26.3履约保证金的退还。验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。
26.4履约保证金不予退还情形：（1）中标供应商未能全部履行政府采购合同的；（2）采购文件规定的其他情形。
27.预付款

采购单位可以在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的50%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。
供应商可登录广西政府采购云平台前台大厅选择金融服务 -【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止
28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
28.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
 29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
九、验收
30.验收
30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
十、代理费用的收取标准和方式
31.代理费用的收取标准和方式（适用于有权收取代理费用的采购代理机构）
31.1采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由中标供应商一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
31.2采购代理费收取标准：
☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 / ）为计费额，按代理服务收费标准（☑货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 20 %/□收费基准价格上浮 / %）收取。
□固定采购代理收费。
31.3采购代理费收取银行账户
开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司北海银海支行
银行账号：45050165004200000257

31.4代理服务收费标准：《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），决定全面放开招标代理费，由实行政府指导价管理改为实行市场调节价，价格由双方协商确定。
第三部分  采购需求
说明：
1、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。03、04分标中标注“◆”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。
2、各分标投标总报价不得高于分标预算金额，投标设备价格也不得高于分项报价，否则将导致废标。

01分标：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况
	分项报价

	1
	胸阻抗断层成像仪
	1
	台
	一、技术参数：
1.采用电阻抗断层成像技术，显示肺部通气影像，持续生成肺功能横截面图，可持续提供有关区域通气分布和呼气末肺容量变化的图形信息。可用于机械通气、面罩通气和自主呼吸的患者，适用于重症监护病房、麻醉室及恢复室；
2.采用无创彩色影像显示技术，无放射性；
3.可实现床边实时监测患者肺部气体分布和动态变化规律，可帮助鉴别过度膨胀肺区域及反复塌陷复张的肺区域；
4.可通过影像色彩变化显示气体进、出动态变化；
5.可显示任意时间点间电极平面内气体含量变化的区域性信息；
▲6.可显示电极平面内呼气末肺容量短期变化的区域信息，最长可显示120分钟内的呼气末电阻抗波形变化趋势，可选择任意两个时刻进行呼气末电阻抗比较分析，通过差值图像形式表现两个时刻呼气末电阻抗的差值，从而显示监测区域内呼气末肺容量的短期变化信息。可用于床边持续观察肺功能，以及即时评估治疗手法，如PEEP滴定、俯卧位、肺复张等对局部通气分布所产生的影响；
▲7.肺内通气变化的区域信息以以下形式显示：实时横截面电阻抗动态图像，横截面电阻抗状态图像，实时电阻抗波形，信息数值化显示，信息趋势化显示。其中横截面电阻抗动态图像包含了EIT敏感区域内不同肺部区域功能有关的信息。横截面电阻抗状态图像可用于肺部各区域不同时间的比较评估或区域通气分布的量化分析。实时阻抗波形显示了与通气相关的全局及区域性阻抗变化，该曲线与呼吸机容量波形具有高度相关，可提供充气延迟区域的相关信息；
8.具有影像数据分析功能，最高50Hz的高帧采样率提供很高的时间分辨率，可作为趋势数据来呈现，可在最长120分钟的时间里对区域通气分布进行回顾，在趋势数据中选择任意两个时刻进行图像比较分析，通过差值图像形式表现两个时刻通气状态的差值；
▲9.具备高级数据处理软件，具有以下功能：患者信息录入、患者数据记录、事件标记功能、数据回顾功能、文件夹管理、高帧采样（最高50Hz）、滤波器设置、切点频率设置、手动调节功能。其中数据回顾功能可播放已保存的患者通气图像及数值信息；滤波器设置功能有助于区分通气和心脏活动造成的电阻抗干扰，使肺阻抗变化的分析不受影响；
10.电极缚带含16个等距电极和1个封口端，有六个闭合孔位点，用于调整尺寸。电极缚带有4种型号：S、M、L、XL，可用于胸围70cm到150cm的患者。各型号颜色不同并带有尺寸标签，患者电缆型号与电极缚带型号相匹配；
11.能在给予病人机械通气的同时，实时监测病人肺部气体含量变化情况；
12.通过数据线的链接能与指定的呼吸机共享潮气量参数及容量-时间-波形，并显示于该设备屏幕；
13.图像显示界面大于或等于13寸。显示图形分辨率应大于或等于1440×900像素，对比度最小500：1，可视角度最小130゜；
14.配置USB接口2个、RS232接口2个；

二、设备配置清单：
序号
名称
数量
1
主机（含软件包）

1台
2
车架

1台
3
电缆

1套
4
电极缚带及患者电缆

4套

	78万元

	2
	微创针（刀）镜手术器械及配套设备
	1
	套
	1、针刀镜手术器械：

1.1 关节冲洗针每个规格 1 支：1.5mm*5cm*0°、2.0mm*5cm*0°、2.0mm*5cm*15°、2.5mm*5cm*0°、2.5mm*5cm*15°、3.0mm*5cm*0°、3.0mm*5cm*15°、1.5mm*10cm*0°、2.0mm*10cm*0°、2.0mm*10cm*15°、2.5mm*10cm*0 ° 、 2.5mm*10cm*15 ° 、 3.0mm*10cm*15 ° 、 1.5mm*15cm*0 ° 、 2.0mm*15cm*0 ° 、2.0mm*15cm*15°2.5mm*15cm*0°、3.0mm*15cm*0°；

1.2 刺探针 2 支 2.7mm*2.0mm*130mm、刺探针 2 支 3.7mm*3.0mm*150mm；

1.3 松弛切刀 2 支 2.9mm*2.5mm*120mm；

1.4 拨松针（大圆头）2 支 3.0mm*2.5mm*120mm*15°；

1.5 拨松针（锥头）2 支 2.5mm*120mm；

1.6 拨松针（锥头）2 支 2.5mm*120mm*20°；

1.7 拨松针（圆头）4 支 1.0mm*70mm；

1.8 拨松针（圆头）2 支 1.5mm*80mm；

1.9 拨松针（圆头）2 支 2.0mm*130mm；

1.10 刺探针 4 支 1.0mm*1.0mm*70mm；

1.11 刺探针 2 支 1.5mm*1.5mm*80mm；

1.12 刺探针 2 支 2.0mm*2.0mm*130mm；

1.13 拨松针（大圆头）2 支 2.0mm*1.2mm*40mm；

1.14 拨松针（大圆头）2 支 2.5mm*1.5mm*50mm；

1.15 兰剪杆状直型 1 把 3.5mm*165mm；

1.16 关节钳（平口钳）1 把 3.2mm*168mm；

1.17 半月板兰钳左弯 1 把 3.3mm*120mm；

1.18 半月板兰钳右弯 1 把 3.3mm*120mm；

1.19 剥离钳 1 把 2.7mm*65mm；

1.20 冲洗把手 1 把，配套关节冲洗针使用 22mm*180mm，具有进出水双通道功能；

1.21 关节内窥镜 2 套 0°，Φ2.7mm*175mm；

1.22 关节内窥镜1套30°，Φ2.7mm（±10%）*310mm（±10%）；

1.23 双阀镜鞘 2 套 4.0mm*115mm，配合关节内窥镜使用，带闭孔器；

1.24 单阀镜鞘1套 4.5mm（±10%）*130mm（±10%）；

1.25 合体镜鞘1套3.4mm（±10%）*2.2mm（±10%）*310mm（±10%）；

1.26 灌洗针 1 支、直径1.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）；

1.27 灌洗针 1 支、直径1.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）；

1.28 灌洗针 1 支、直径1.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）；

1.29 灌洗针 1 支、直径1.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）；

1.30 灌洗针 1 支、直径1.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）；

1.31 灌洗针 1 支、直径1.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）；

1.32 灌洗针 1 支、 直径1.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）；

1.33 灌洗针 1 支、直径1.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）；

1.34灌洗针 1 支、直径2.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）；

1.35 灌洗针 1 支、直径2.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）；

1.36灌洗针 1 支 、直径2.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）；

1.37 灌洗针 1 支、直径2.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）；

1.38 灌洗针 1 支、直径2.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）；

1.39 灌洗针 1 支、直径2.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）；

1.40 灌洗针 1 支、直径2.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）；

1.41灌洗针 1 支 、直径2.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）；

1.42灌洗针 1 支、直径3.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）；

1.43 灌洗针 1 支、直径3.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）；

1.44 灌洗针 1 支、直径3.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）；

1.45 灌洗针 1 支、直径3.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）；

1.46 灌洗针 1 支、直径3.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）；

1.47 灌洗针 1 支、直径3.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）；

1.48 灌洗针 1 支、直径3.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）；

1.49 灌洗针 1 支、直径3.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）；

1.50灌洗针 1 支、 直径4.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）；

1.51 灌洗针 1 支、直径4.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）；

1.52 灌洗针 1 支、直径4.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）；

1.53灌洗针 1 支、 直径4.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）；

1.54刮匙（圆形头）1支、杆径2.9mm（±10%）*刮匙头最大直径4.4mm（±10%）*长度100mm（±10%）；

1.55刮匙（腰形头）1支、杆径2.9mm（±10%）*刮匙头最大直径4.4mm（±10%）*刮匙头深度10mm（±10%）*长度100mm（±10%）；

2、医用一体化内窥镜摄像系统：1 套

2.1 显示器≥22 英寸 LED 医用专业高清显示屏

2.2 显示分辨率≥1920×1080

2.3 显示器可视角度视角范围≥178 度，上下，左右各≥89 度

2.4 显示器对比度≥1000:1

2.5 显示器亮度≥800nit

2.6 光源功率≥30W

2.7 光源色温 3000K~7000K

2.8 光源照度≥700,000Lux

2.9 光源调节模式连续无级可调

2.10 光源寿命≥20000 小时，终身免维护

2.11 其他功能

2.12 几何失真：几何失真不大于 2%

2.13 亮度：产品的亮度不低于 200cd/m2。

2.14 线数：产品水平分辨率不低于 800 线，允差为-20%，上限不计。

2.15 色彩还原：四级或以上。

2.16 可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集，

2.17 存储介质：外置 SD 卡接口，最高支持 32GB 以上标准 SD 卡，连续录制时间≥10 小时

2.18 录制格式： H.264，1920*1080P60

2.19 具有图像冻结功能

2.20 具有≥4 种专业手术模式选择，针对不同手术及镜头的预设，保证最佳的视频还原

2.21 具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及 GAMMA 调节功能

2.22 具有自动白平衡、自动背光补偿功能、具有图像增强功能

2.23 界面：实时操作状态显示

2.24 摄像头感光芯片 1/2 英寸 逐行扫描 全高清 CMOS 传感器

2.25 分辨率 1920*1080P60

2.26 按键功能摄像头 4 个遥控按键，可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节；

3、数据处理中心：1 套

3.1 屏幕大小：≥21.5 英寸；

3.2 屏幕分辨率：≥1920*1080；

3.3 CPU：双核四线程≥4GHz；

3.4 内存容量：≥4GB；

3.5 硬盘容量：≥500GB；

3.6 其他配置：搭配蓝牙传输、有线和无线网络接口，内置摄像头、麦克风和音箱等；

3.7 软件：配备专业内窥镜工作站管理软件；

4、医用加压器：1 套

4.1、正压范围：10Kpa～50Kpa；

4.2、负压范围：-10Kpa～-50Kpa；

4.3、最大冲洗量：≥1000ml/min；

4.4、最大吸气量：≥1500ml/min；

5、辅助设备：

5.1、医用台车 1 张：专业医用台车；

5.2、转运包装箱 1 只：铝塑材质；

5.3、关节内窥消毒盒 2 只：不锈钢材质；

5.4、打印机 1 台：彩色激光打印机；

5.5、器械消毒框 2 只：不锈钢材质；

5.6、针具消毒盒 1 只：不锈钢材质。

6、配置要求：关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、关节冲洗针 1 支、刺探针 2 支、刺探针 2 支、松弛切刀 2 支、拨松针（大圆头）2 支、拨松针（锥头）2 支、拨松针（锥头）2 支、拨松针（圆头）4 支、拨松针（圆头）2 支、拨松针（圆头）2 支、刺探针 4 支、刺探针 2 支、刺探针2 支、拨松针（大圆头）2 支、拨松针（大圆头）2 支、兰剪杆状直

型 1 把、关节钳（平口钳）1 把、半月板兰钳左弯 1 把、半月板兰钳右弯 1 把、剥离钳 1 把、冲洗把手 1把、关节内窥镜 3套、双阀镜鞘 4 套、 灌洗针28支、刮匙2支、快速接头 5 只、医用一体化内窥镜摄像系统 1 套、数据处理中心 1套、医用加压器 1 套、医用台车 1 张、转运包装箱 1 只、光镜消毒盒 2 只、打印机 1 只、器械消毒框 2套、针具消毒盒 1 只。
	66.8万元

	商务要求：

	保修期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

	售后技术服务要求
	1.负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。

2.售后服务：

项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内电话响应，4小时内提供解决方案，一般问题应在24小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在24小时内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标人承担。

3.中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；如果使用科室要求设备接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付，允许现场踏勘。

4.如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。

5.设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）的库存货物，超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。

6.中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。

7.中标人提供24小时365天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。

8.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

9.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。

10.在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。

	质量要求
	1.质量达到国家验收合格标准。

2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

	验收标准及要求
	1.采购人对中标人提交的货物依据招投标文件和合同文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如验收合格，费用由采购人承担，验收不合格，费用由中标人承担。

5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。

6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。

7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自签订合同之日起30天内安装调试并交付使用。

2.交付地点：广西北海市人民医院，具体安装地点由采购人指定           

	付款方式
	1.当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30%货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内,采购人向中标人支付至合同结算总金额的80%货款；设备安装验收合格并交付使用后满6个月之日起10个工作日内，采购人向中标人支付至合同结算总金额的95%货款；设备安装验收合格并交付使用后满18个月之日起10个工作日内，采购人向中标人支付至合同结算总金额的100%货款(不计利息，按要求保修)。

3.转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。


02分标：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况
	分项报价

	1
	超声治疗仪（溶脂仪）
	1
	台
	一、产品技术参数：

1、适用范围包含：促进产后子宫复旧。

2、波束类型：会聚型超声。

3、声工作频率：4MHz。

4、额定输出声功率：≥4.8W，界面可调节档位。

5、侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm2。

▲6、噪声：≤50dB(A)。

7、双治疗头，可切换使用。

8、治疗头工作时换能器在治疗头可以顺时针自动旋转。

▲9、治疗头超声输出窗口面积≥10.5cm2，治疗面接触半径≥20mm。

▲10、治疗手柄上有显示屏。

▲11、一体式治疗手柄，手柄与治疗头不可分离，利于最大化延长治疗头的使用寿命。

▲12、横屏设计，屏幕水平方向尺寸大于竖直方向尺寸，方便操作。

13、主机、台车分体式设计便于移动，可多场景使用，主机可直接置于桌面使用。

▲14、有≥4个治疗手柄插口，方便操作使用。

15、屏幕尺寸≥17.5英寸。

16、治疗头辐射表面的温度应不超过 41℃。

17、输出声功率的时间稳定性：在额定电源电压，23℃±3℃水温条件下，按随机文件规定的运行条件，设备连续工作0.5 h期间内，额定输出声功率的变化应不超过±20%。

18、定时器：定时1-60分钟，在预定时间到达后停止治疗头超声输出并给出指示信号。

19、在脉冲波的工作模式下，时间最大输出声功率：≥17.5W。

20、可连接升级诊断超声功能。

▲21、具备HDMI接口，方便投屏分享 教学使用。

二、软件功能（使用功能的要求）

1、设备显示工作状态、输出功率以及定时时间，

2、软件界面调节定时时间、功率档位。

3、手柄按钮控制开始或停止超声输出，或由脚踏开关控制开始或停止超声输出。

4、具有手柄自动识别功能，根据拿起的手柄种类自动切换治疗界面。
	92万元

	2
	人工智能消化道辅助诊断系统
	1
	台
	1.系统架构：C/S 架构设计，由服务端和客户端组成，服务端和客户端安装在同一高性能AI服务器上；
2.高性能AI服务器不低于以下配置：
（1）GPU：参照或相当于Intel Core i7-8700 3.2GHZ；
（2）内存：32GB；
（3）硬盘：256GB固态硬盘+4TB机械硬盘；
（4）显卡：参照或相当于NVIDA GeForce RTX 3070（8G显存）；
（5）视频采集卡：高清1080P视频采集卡；
（6）运行平台：参照或相当于Microsoft Windows 10；
（7）显示屏：高清触控式显示屏≥24英寸；
3.支持接入主流内窥镜影像设备如奥林巴斯、富士、宾得、澳华、开立等，支持多种标准视频输出接口DVI、SDI；
4.支持消化道实时视频的软件界面同步显示,延迟低于60ms
5.支持上消化道实时视频智能分析
6.支持下消化道实时视频智能分析
7.支持消化道影像数据的本地自动存储
8.支持消化道各质控监测指标的记录保存，可方便追溯
9.上消化道影像监测功能：
（1）具备上消化道自动识别功能
（2）具备胃镜检查耗时功能
（3）具备胃腔模型图和胃腔模型图点亮功能
▲（4）具备胃标准部位的盲区监测功能，不低于25个区域

（5） 具备胃标准部位的盲区监测实时评分功能
（6）具备胃标准部位的盲区监测剩余部位提示功能
（7）具备操作水平等级评价功能
▲10.食管影像监测功能：
（1） 具备食管自动识别监测功能
（2）具备食管检查耗时功能
11.下消化道影像监测功能：
（1）具备下消化道自动识别功能

（2）具备肠镜检查进镜和退镜耗时功能
（3）具备自动识别回盲部到达功能
（4）具备肠腔模型图和肠腔模型图点亮功能
▲（5）具备肠镜退镜速度快慢的仪表盘测量和动态颜色分区显示功能

（6）具备视野丢失提示和回镜提示功能
12.消化道部位识别响应时间小于等于150ms
13.声音提示功能
14.系统设置功能：
（1）支持登录用户密码修改和重置
（2）支持手术室编号自定义设置
15.系统可靠性：
（1）支持输入信号中断后恢复时，视频显示保持延续性
（2）支持系统故障时之前数据不丢失。
16.算法参数：
（1）支持深度卷积神经网络算法
（2）具备识别消化道体内外的算法模型，精度不低于93%
（3）具备识别上下消化道的算法模型，精度不低于92%
（4）具备识别胃部26个部位的算法模型，精度不低于90%
（5）具备识别肠部回盲部的算法模型，精度不低于95%
	53.2万元

	商务要求：

	保修期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于12个月（“人工智能消化道辅助诊断系统” 保修期不少于36个月），项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

	售后技术服务要求
	1.负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长（培训时长≥2个工作日）、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。

2.售后服务：

项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内电话响应，4小时内提供解决方案，一般问题应在24小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在24小时内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标人承担。

3.中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；如果使用科室要求设备接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付，允许现场踏勘。

4.如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。

5.设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）的库存货物，超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。

6.中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。

7.中标人提供24小时365天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。

8.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

9.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。

10.在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。

	质量要求
	1.质量达到国家验收合格标准。

2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

	验收标准及要求
	1.采购人对中标人提交的货物依据招投标文件和合同文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如验收合格，费用由采购人承担，验收不合格，费用由中标人承担。

5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。

6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。

7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自签订合同之日起30天内安装调试并交付使用。

2.交付地点：广西北海市人民医院，具体安装地点由采购人指定           

	付款方式
	1.当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30%货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内,采购人向中标人支付至合同结算总金额的80%货款；设备安装验收合格并交付使用后满6个月之日起10个工作日内，采购人向中标人支付至合同结算总金额的95%货款；设备安装验收合格并交付使用后满18个月之日起10个工作日内，采购人向中标人支付至合同结算总金额的100%货款(不计利息，按要求保修)。

3.转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。


03分标：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况
	分项报价

	1
	生物测量仪
	1
	台
	1、测量方式：非接触式。
▲2、工作模式：半自动/全自动。
3、角膜厚度测量范围：300μm-800μm ，角膜厚度显示分辨率：1μm。
4、前房深度测量范围：1.5 mm-6.0mm，前房深度显示分辨率：0.01mm。
5、晶状体厚度测量范围：0.5mm-7.0mm，晶状体厚度显示分辨率：0.01mm。
6、眼轴长度测量范围：12mm-34mm，眼轴长度度显示分辨率：0.01mm。
7、角膜曲率测量范围：4.7mm-11.2mm，角膜曲率显示分辨率：0.01mm。
8、轴位角测量范围：0°-180°，轴位角显示分辨率：1°。
9、白到白距离测量范围：6.5mm-16.6mm，白到白距离显示分辨率：0.01mm。
10、瞳孔大小测量范围：1.9mm-13.5mm，瞳孔大小显示分辨率：0.01mm。
11、人工晶体计算公式
BinkHorst-II，Holladay，Hoffer-Q，Haigis，SRK-T，SRK-II 等。
12、角膜屈光手术后的人工晶体计算公式。
▲13、单眼所有数据一次测量即可完成，无需分段测量。
▲14、屏幕和操作手柄找眼，满足不同人群的需求，点击手柄按钮也可自动找左眼或者右眼。
▲15、投射到角膜的光功率小于0.78mW。
▲16、显示屏：≥10.2英寸彩色触摸液晶屏（1080P）。
17、打印机：可连接多种打印机。
18、数据传输：USB×2；LAN×1：支持 DICOM3.0。
19、尺寸和重量：（长*宽*高）315*535*465mm±30mm；约23Kg±2Kg。
20、电源：100V AC-240V AC：50/60Hz；220VA。
▲21、近视防控模块：跟踪青少年眼轴长，曲率，轴率比等近视防控关键数据大数据预测近视风险趋势。
▲22、高精度光学自标定技术，实时校准测量系统。无需每日（定期）校准维护，保证微米级测量精度。
	19万元

	2
	角膜内皮细胞计
	1
	台
	本设备接受进口产品投标

1、照相范围：≥0.25×0.55mm。
2、对焦范围: ≥8mm×8mm自动追踪，精确对焦。
▲3、放大倍数：≥254x。
4、厚度测量：≤0.01mm精度。
5、分辨率：≥125线/mm。
6、光源：采用专业的氙灯光源。
▲7、固视标：17点，中央1个、周边14个。
▲8、采集模式：全自动/手动/全景模式。
9、图像存储：每眼5幅图像（共10幅图像）。
▲10、主机内置显示屏：10.4英寸以上超大360°旋转触摸控制屏。
11、可与TV监视器、视频打印机、IMAGEnet等连接，实现系统操作。
12、设备所配备的电脑双核2.8，1G以上内存，160G以上硬盘，19寸以上液晶显示器，当前先进机型及配置。
▲13、采用的内皮细胞分析软件，该软件可以提供详尽的内皮细胞层的数据和信息，能进行复杂的数据管理和图像传输功能。软件选定分析区域并给出高精度的内皮细胞层分析结果，整个过程自动进行，软件可以运行在安装Windows的任意电脑上，安装过程简单、便捷。可以建立中文的病人数据库。
	30万元

	3
	眼科超声乳化治疗仪
	1
	台
	本设备接受进口产品投标

一、泵系统
1.1全密闭、非顺应性液流管理系统
◆1.2双压力感应技术（兼具非侵入性负压感应器及独有的灌注压力感应器）
◆1.3负压设定范围：0-700mmHg
◆1.4抽吸速率范围：0-60cc/min
1.5 文丘里式液流装置性能模拟
二、白内障乳化模式
◆2.1扭动超声乳化模式
超声振动方向为左右侧向，振动频率为32kHz
非balanced针头冲程69±23µm  
balanced针头冲程204±128µm
超声能量线性/固定/连续/个性化输出
2.2纵向超声乳化模式：
超声振动方向为纵向振动频率为44kHz，
非balanced针头冲程84±18µm
balanced针头冲程116±36µm 
超声能量线性/固定/连续/个性化输出
三、超声能量调制模式
3.1 Pulse 脉冲模式：脉冲频率1-250 pps，工作时间比例0 -100%连续可调
3.2 Burst 爆破模式：爆破脉宽2-500ms，爆破间歇2500-0ms
四、系统控制
4.1可线性脚踏控制超声能量的输出、抽吸速率和负压
4.2可同时线性控制超声能量输出、抽吸速率及负压
4.3可根据需要设置连续灌注
4.4可通过面板、脚踏或遥控器控制IV杆的自动升降
4.5可通过面板、脚踏或遥控器转变手术步骤
四、脚踏控制
5.1可根据需要进行编程
5.2可以利用脚踏控制多项功能（回吐、连续灌注、灌注液瓶升降、手术步骤改变、已存储手术参数的调用等）
5.3 无线控制、无线充电
◆六、主动液流控制系统
6.1范围：26-110mmHg（35-150cmH2O）
6.2准确度：设定值的±20%或±15mmHg
6.3抽吸流速：0-60cc/min
七、前节玻切

7.1气动玻切，切割频率1-4000cpm，
7.2子模式：前节玻璃体切除、虹膜周切、皮质去除、粘弹剂抽吸
7.3可接23G玻切头
8、 人机互动

8.1 彩色LCD触摸屏
8.2个性化设定手术步骤，并对每一步手术步骤进行个性化参数设定
8.3同一界面内多种选择与控制，按手术步骤操作命令设定
8.4形象化、图形化界面，动画、语音提示和确认
8.5无线遥控器实现无接触手术控制
9、 双极电凝：功率0-10W（75Ω）
十、手术切口：能满足同轴微切口（1.8mm/2.2mm/2.4mm）手术的需要
◆十一、人工晶体植入：通过轻质、可高温高压消毒的电动推注器手柄实现辅助人工晶体植入
	87万元

	4
	裂隙灯显微镜
	3
	台
	一、显微镜
1、类型：伽利略汇聚式。
2、放大选择：鼓式变倍旋钮，3种放大倍数。
3、放大倍率：10X，15X，25X。
4、目镜：12.5X。
◆5、屈光补偿调节：－5D～＋3D。
6、总放大倍率：10X（φ22.5mm）、15.98X（φ14.1mm）、25.53X（φ8.8mm）。
二、照明
◆1、裂隙宽度：0～14mm连续变化。
2、裂隙长度：1～14mm连续变化。
3、光圈：1～14mm连续变化，φ0.3，1，5，10，14mm。
4、裂隙角度：0°-180°。
6、滤光片：蓝色，无赤光。
◆7、光源：LED。
三、电源：40VA  AC100-240V， 50-60Hz。
四、尺寸重量：550mm（宽）*399mm（深）*520mm（高），15.2kg。
	21万元

	5
	非接触眼压计
	2
	台
	1、测量范围：1mmHg-60mmHg（1mmHg精度）；测量幅度：平均指示1mmHg/0.1mmHg步幅变化。
◆2、操作模式：自动/手动（可选），两种测量模式。
3、工作距离：11mm。
4、自动检测和显示：R/L（眼别）。
◆5、IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者。
6、可输入角膜厚度，自动优化校正眼压值。
7、测量模式：1-30mmHg/1-60mmHg。
8、显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位。
9、测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准。
10、工作电压：220-240V  50/60Hz。
◆11、下巴托功能，手动升降。
◆12、显示器：≥8.5寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏。
◆13、数据传输终端：USB（进口），RS-232C（出口），LAN（出口）。
	30万元

	商务要求：

	保修期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

	售后技术服务要求
	1.负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。

2.售后服务：

项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内电话响应，4小时内提供解决方案，一般问题应在24小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在24小时内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标人承担。

3.中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；如果使用科室要求设备接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付，允许现场踏勘。

4.如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。

5.设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）的库存货物，超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。

6.中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。

7.中标人提供24小时365天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。

8.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

9.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。

10.在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。

	质量要求
	1.质量达到国家验收合格标准。

2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

	验收标准及要求
	1.采购人对中标人提交的货物依据招投标文件和合同文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如验收合格，费用由采购人承担，验收不合格，费用由中标人承担。

5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。

6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。

7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。

2.交付地点：广西北海市人民医院，具体安装地点由采购人指定。

	付款方式
	1.当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30%货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内,采购人向中标人支付至合同结算总金额的80%货款；设备安装验收合格并交付使用后满6个月之日起10个工作日内，采购人向中标人支付至合同结算总金额的95%货款；设备安装验收合格并交付使用后满18个月之日起10个工作日内，采购人向中标人支付至合同结算总金额的100%货款(不计利息，按要求保修)。

3.转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。


04分标：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况
	分项报价

	1
	ICU吊桥
	6
	套
	一、技术性能要求
▲1. 吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，全封闭式设计，吊桥设备外壳喷塑材料符合JIS Z 2801：2010标准，抗菌活性值≥2.0 
▲2. 吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0，防止发生感控风险
▲3. 吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。
◆4. 吊桥的最大宣称承重为600kg。
5.托盘的最大宣称承重为60kg。
6.内置长条形LED照明灯和夜光背景灯，内置于吊桥横梁中，和吊桥设备一体。
7.所有气电端口必须安装于终端箱上，禁止安装于横梁上。
8.抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能；
◆9. 可配置电源线、导联线、医用气管的收纳装置；
10.吊桥承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º。
▲11. 安装预埋固定件吊架，平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°；
▲12. 吊桥的终端箱在额定负载下时，终端箱倾斜角度应≤1°。
13.气体终端符合EN ISO 9170-1、EN ISO 9170-2标准；医用软管符合EN ISO 5359标准，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。
14.吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象；
▲15. 吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。
▲16. 吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min后，压降≤1%。
▲17. 吊塔医用管道在内部压强为320kPa，流量为20 L/min 的情况下，承受40kg 重物时，流量减少不超过10%。
18.吊桥的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。
◆19.吊桥的外壳防火等级至少为UL94-V0级。
二、配置清单：
22. 干、湿分区
22.1 干区
22.1.1 气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气2个）
22.1.2 电源插座6个、网络接口 1个
22.1.3 等电位住2个
22.1.4 二层设备托盘，其中一层带抽屉
22.2 湿区
22.2.1 气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气1个）
22.2.2 电源插座6个
22.2.3 输液架1套
	21万元

	2
	有创呼吸机
	3
	台
	一、整机要求
1.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，支持升级新生儿功能。
◆2.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。
3.主机设计使用年限≥10年。
◆4.主机重量，不带涡轮<18kg，；整机重量，带涡轮<45kg，不带涡轮<38kg。
二、显示要求
◆1.显示屏≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率1920*1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作。
2.显示屏支持左右和上下角度调节，左右≥270度，上下≥45度，保障多角度易用。
3.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；≥4种环图，全参数显示界面和环图显示界面；支持大字体显示界面。
▲4.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示。
▲5.具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。
6.支持显示历史监测参数≥90小时的趋势图、表分析，4800条报警和操作日志记录。
三、呼吸模式及功能
▲1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。
2.高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。 
▲3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。
◆4.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。
5.呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
6.具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能。 
7.具有静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值。
8.具有脱机辅助工具，用户可定制脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。
◆9.肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时长并一键启动，并提供历史数据回顾。
10.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。
▲11.AMV通气模式，有表盘，更直观进行通气提示。
四、设置参数
1.潮气量：20ml—4000ml
2.呼吸频率：1—100/min
3.吸气流速：6—180L/min
4.SIMV频率：1—60/min
5.吸呼比：4:1—1:10
6.最大峰值流速：180L/min
7.吸气压力：1—100cmH2O
8.压力支持：0—100cmH2O
9.PEEP：0—50cmH2O
10.压力触发灵敏度：-20—-0.5cmH2O，或OFF
11.流速触发灵敏度：0.5—20L/min，或OFF
▲12.呼气触发灵敏度：Auto，1—85%  
五、监测参数
1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、▲驱动压等参数监测。
▲2.要求可以监测驱动压，定义为：在机械通气中作用在呼吸系统的驱动压力，是平台压与呼气末正压的差。范围：0 ～ 120cmH2O
3.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。
4.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、◆单位理想体重呼出潮气量。
5.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。
6.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。
7.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。
8.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。
六、报警参数
▲1.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示。
2.气道压力：过高/过低报警
3.分钟通气量：过高/过低报警
4.潮气量：过高/过低报警
5.总呼吸频率：过高/过低报警
6.窒息报警，时间可设置（5-60s）
七、系统功能要求
1.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。
2.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。
3.实时气源压力电子显示。
◆4.具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容原装同品牌常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。
5.≥90分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。可升级顺磁氧功能。
◆6.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。
7.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。
8.提供机器操作培训材料，包括但不限于：操作手册，快速指南，操作视频等。
八、信息化功能要求
▲1.信息互连：同时支持有线和无线（WiFi模块）方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。
2.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。
3.支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。
	70.5万元

	3
	ICU电动床
	6
	张
	一、电动病床
1、主要技术及功能：
1.1 护理床动力系统采用≥4个专业医用级电机；
1.2 功能：
可实现一键CPR、手动CPR、一键头低脚高体位（反特氏位）、一键头高脚低体位（特氏位）、一键心脏椅位、一键复位、床体升降、背板升降、膝部升降、背膝联动等功能；
1.3 具有四组控制器：护栏内侧、外侧控制器各两组。四组控制器，确保其中一套发生故障时，其它控制器仍可运行；
◆1.4护栏外控制面板功能:CPR 体位、CPR体位自动、头高脚低体位、头低脚高体位、背膝联动升降及功能锁、床体升降及功能锁、背部升降及功能锁、腿膝升降及功能锁、沙滩椅位、沙滩椅位复位、床底灯开关、待机开关。
◆1.5护栏内控制面板功能:背膝联动升降、床体升降、背部升降、腿膝升降、床底灯开关。
◆1.6护栏：六片欧式新款护栏，采用医用ABS材质；前、中护栏具有气压弹簧，护栏下降时缓慢下降，隐藏在床面以下；护栏具有把手，可在病患下床时作为支撑；后护栏可以旋转。
1.7床头尾板：采用医用ABS材质，可快速拆卸，急救时可作为抢救板使用，并具有推送把手。
1.8床面板：采用可透视抗倍特材料，4片可拆卸，抗撞击、耐磨、无毒无污染、防水，防霉、耐化学腐蚀、防静电、抗菌，床板具有束缚带孔，床板四周凸起，可防止床垫滑动；
◆1.9背板升起自动回退功能：患者在背部升起时，臀部回退，减少对患者的压迫，可预防患者褥疮产生。
◆1.10配有蓄电池，具有开关按键，可满足突然断电后紧急使用，护栏控制器具有电量指示，充电时绿色指示灯闪烁，充满电绿色常亮，缺电显示橘色；
1.11角度显示：前、中四片护栏外侧具有角度轨，前护栏可显示背部升降角度并具有30o标记和中护栏显示床体特氏位角度；
1.12床四角具有防撞轮，在运送病患时保护病床。
◆1.13脚部升降功能：可调节脚部升降，6档手动调节，单手可释放。
1.14具有手动CPR和电动CPR：床两侧具有两个手动CPR，可实现背部快速释放；中护栏控制器具有一键式电动CPR，可使病床快速复位，实现心肺复苏位。
◆1.15具有6处输液架孔，两侧具有导轨式引流尿袋挂钩，挂钩最大数量≥6个，可根据需要定制挂钩数量。 尿袋挂钩应能承载 5kg 重物。
◆1.16床体最低位提示功能，护栏控制器具有最低位指示灯，床体未到最低位指示灯亮，当到达最低位指示灯熄灭，提示夜间休息时，患者达到最佳睡眠体位；
◆1.17中控刹车系统：床头具有前置中控刹车踏杆，床尾两侧脚轮具有中控刹车踏板，可实现万向/刹车/定向功能，采用四个高品质防尘脚轮，脚轮具有防尘保护罩；
1.18先进的环境管理设计：床体具有底部夜灯，护栏内外控制器均具有夜灯开关按键，可使夜间护理操作更加方便，为患者营造更加舒适的环境，通过环境管理更有利于患者康复；
1.19磅秤功能：配置称重系统，可实时显示患者重量，实现患者离床报警、患者体重检测异常等警示，以便于对患者最全面的照护；
1.20背部拍片X-ray系统。
2、技术规格：
2.1床身尺寸（含护栏）：2250mm*1000mm；
2.2床身尺寸（不含护栏）：2075mm*890mm；
2.3床面升降高度：450mm-750mm
2.4头部升降角度：0°-75°；
2.5膝部升降角度：0°-35°；
2.6床体倾斜角度：头低脚高位≥12°，头高脚低位≥12°；
2.7床体最大承重≥225kg；
2.8配置清单：床体一个，床头、尾板两个，护栏六片，床面板一套，防褥疮翻身气垫一套，护栏控制器四个，磅秤控制器一个，说明书一份，合格证一份。
二、防褥疮翻身气床垫
1、功能
◆1.1双气泵专利设计：双气泵，均采用超静音气泵8L/min，快速充气。
1.2交替波动功能：AB两组气管交替波动，可以有效防止褥疮的产生。
◆1.3翻身功能：手动和自动翻身两种翻身功能调节。可根据患者实际需求，设置自动左翻、自动右翻、自动左右连续翻三种模式，翻身时间和平躺时间0-240分钟可调。最大翻身角度0-30°。
1.4调压设置功能：该床垫最大承重135kg，根据病人体重6档压力可调节。
◆1.5独立管身设计：可单独更换。
◆1.6具有静态模式、睡眠模式、坐姿模式 。
1.7报警：断电报警、低压报警。
◆1.8充气时间≤15分钟，达到工作状态。
◆1.9 具有按键锁定功能。
◆1.10 全覆式床垫上罩：针织弹力布加PU，抗菌、防止血水或体液渗透，两侧具有海绵护栏和束缚带。
1.12底罩：采用牛津布，可防止气管划伤，四角具有固定带可固定在床上。
1.13具有CPR快速放气。
1.14四个海绵护栏，翻身时保护病人安全。
2、基本参数
2.1 规格：18管
2.2 充气后尺寸（长*宽*高）mm：2000*900*115
2.3 床垫上罩材质：针织弹力布加PU
床罩下罩材质：牛津布/黑色
2.4 床管材质：TPU
2.5 双主机充气气泵出气量：8L/min+8L/min。
2.7 压力范围：15～60 mmHg
2.8 最大载重：135kg
2.9 配置清单：气泵1、床垫1、说明书、合格证。
	24万元

	4
	BIS模块
	6
	套
	◆1. 采用脑电双频指数技术，模块化设计，配合监护仪使用，即插即用
2.脑电双频指数（BIS)显示范围0-100
3.肌电活动（EMG）通过棒图显示，监测范围：30-55dB
4.抑制比（SR）监测0-100
5.频谱边缘频率（SEF）监测
6.信号质量指数（SQI）实时监测，范围：0-100%
7.总功率（TP）监测，监测范围（40-100dB）
◆8.波形显示区提供脑电波形或BIS趋势显示
9.脑电波形扫描速度：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s
	30万元

	5
	血流动力学监测模块
	2
	套
	1.连续血流动力学监测模块，模块可在科室内任意一台同类插件式监护仪上使用，实现资源共享；
◆2.采用微创连续监测技术，仅需穿刺桡动脉，无需股动脉及中心静脉置管、无需肺动脉置管、
2.自动校准，无需打冰水人工校准。
◆5.在受血管收缩剂影响下，仍可准确的监测CI变化
6.可选择四个重要参数在监护仪界面上以仪表盘的方式动态显示，方便医生直观的判断病人病情
7.监测参数包括：
◆7.1连续心输出量CCO， 每搏量SV；连续心排量指数CCI
◆7.2每搏量变异SVV， 脉压变异PPV；脉率PR
◆7.3外周血管阻力SVR，外周血管阻力指数SVRI
◆7.4动脉压力（平均压，舒张压，收缩压）
	23万元

	6
	重症量化脑电测量系统
	1
	台
	1、电脑
1）电脑主显示屏≥21英寸；
2）Windows10操作系统，≥I5 CPU、≥4G内存，2TB以上硬盘；
2、放大器
▲1）放大器通道数≥32通道，具备参考电极（REF）端口、接地（GND）端口、屏蔽电极（SHD）端口；
2）放大器与电脑采用全数字化传输，用type-c线进行联接；
3）A/D转换：24Bit；
4）噪声电平≤1.5μVp-p；
5）共模抑制比＞110 dB；
6）高通滤波：0.01-5Hz，多档可调；
7）低通滤波：10-100Hz，多档可调；
8）耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差≤±5%；
9）输入阻抗：对于10Hz正弦波信号，各道≥120MΩ；
10）采样频率：每通道可达2kHz；
11）时间间隔：误差≤±5%；
12）时间常数：0.03s，精度±20%；0.1s，精度±20%；1s，精度±10%；
13）电压测量：误差≤±10%；
3、网络摄像头
1)支持4倍光学变倍，16倍数字变倍；
4、软件参数
1)具有常规脑电/视频脑电/视频脑功能/事件相关电位等多种检测模式，可自由切换；
2)软件接收存储原始数据，并可实时显示信号波形；并可对显示参数进行实时调整；
3)动作识别，可自动识别视频中的运动，以红色阴影进行标注，辅助医生看图；
4)可进行数据的离线回放；
5)可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测；
6)可对标记事件进行编辑调整；实时记录事件列表，可回放查看；
7)系统断电重启后，断电前数据不丢失；
8)人性化操作设计，便捷患者信息管理， 可进行患者和检查数据的搜索、编辑、自动录入、导出等功能；
▲9)信号质量监测：从原始信号的频域上多维度（基线、高频肌电水平、信号质量等）分析信号质量，医护人员可以直观的从各导联信号质量的颜色标记了解实时的信号质量情况；
10)具备数字视频摄像系统，软件可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位，可控制摄像机调节各种常用参数；
11)具有电位地形图和功率地形图的计算与显示功能；
12)具有标尺测量和框选测量两种方式，测量幅值、时间和频率信息；
13)事件相关电位检测：软件可进行事件相关电位的刺激设置、实时刺激记录、数据计算和结果显示，可进行N100、MMN、P300、N170等多种范式的检测，支持自定义范式及科研数据分析；
▲14)HFO实时提示：可将指定的高频振荡频带能量以背景颜色的形式，叠加在原始波形后面，通过颜色有误、深浅实时提示高频能量发放的时序、空间信息。数据采集、回放过程同时具备；
15)棘波密度统计：通过人工智能算法，自动识别、统计棘波发放情况，帮助医生快速定位发作片段；
16)具备远程会诊，智能判图平台，协助临床智能判图生成报告、溯源分析等；
17)脑功能趋势图计算与显示功能：可显示振幅整合脑电图、包络图、总功率、绝对波段功率、相对波段功率、峰值频率、边缘频率、中值频率、频率比率、α变异率、爆发抑制、频谱熵、频谱、棘波密度、支持自定义脑功能趋势图定制化服务及数据分析；
5、其他配件：
1)闪光刺激器（标配）：符合中欧专家共识的弥散性LED圆形闪光刺激器，可预置多种刺激模板：自动刺激模式（包括单流程自动、多流程自动和自动升频）和手动刺激模式，刺激最高频率：60Hz；
6、主要配置
序号
配置
数量
1
电脑
1套
2
显示器
1个
3
放大器
1个
4
脑电系统软件
1套
5
网络摄像头
1套
7
台车
1套
8
导电膏
1瓶
9
磨砂膏
1瓶
10
盘状电极线
3包（12根/包）
11
闪光刺激器 
1套

	27.8万元

	7
	输液工作站
	3
	套
	一、输液信息采集系统
▲1. 输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接
2.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电
3.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；
◆4.在中心监护系统上同一品牌输注泵站和监护仪同屏显示，支持双向控制（报警处理、流速调整等）。
▲5.输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯
二、注射泵
1. 注射精度±1.8%，机械精度±0.5%
◆2. 速率范围：0.01-2300ml/h， 最小步进0.01ml/h
◆3. 快推速度范围：0.01-2300ml/h， 且最小速度和步进均为0.01ml/h
4. 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml
5. 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；
6. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
◆7. 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
8. 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹
9. 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称
10. 7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；具备联机功能
11. 3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作
12. 全中文软件操作界面
▲13. 主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全
▲14. 模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内注射泵的供电和通讯。
15. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
16. 支持药物库，可储存5000种药物信息
◆17. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色
18. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息
19. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
20. 压力报警阈值15档可调，最低50mmHg
21. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
22. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
◆23. 信息储存：可存储3500条的历史记录
24. 电池工作时间≥5小时@5ml/h
25. 防异物及进液等级IP33
三、输液泵
1. 支持输血功能，并提供证明文件
2. 支持临床常用输血管路，无需专用输血管路
◆3. 标配肠内营养液输液功能，并提供证明文件
4. 输液精度±5%
5. 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml
◆6. 输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h
◆7. 快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h
8. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
9. 全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开
10. 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称
11. 9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能
12. 3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作
13. 全中文软件操作界面
▲14. 主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全
▲15.模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内注射泵的供电和通讯。
16.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
17.支持药物库，可储存5000种药物信息。
◆18. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色
19. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息
20. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
21. 压力报警阈值15档可调，最低50mmHg
22. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
23. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
24. 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化
▲25. 具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题
26. 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警
◆27. 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
◆28. 具备上下两个空气传感器，可检测管路上下端的气泡大小
29. 信息储存：可存储3500条的历史记录
30. 电池工作时间≥5小时@25ml/h
31. 防异物及进液等级IP33。
	21万元

	商务要求：

	保修期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

	售后技术服务要求
	1.负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。

2.售后服务：

项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内电话响应，4小时内提供解决方案，一般问题应在24小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在24小时内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标人承担。

3.中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；如果使用科室要求设备接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付，允许现场踏勘。

4.如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。

5.设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）的库存货物，超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。

6.中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。

7.中标人提供24小时365天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。

8.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

9.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。

10.在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。

	质量要求
	1.质量达到国家验收合格标准。

2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

	验收标准及要求
	1.采购人对中标人提交的货物依据招投标文件和合同文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如验收合格，费用由采购人承担，验收不合格，费用由中标人承担。

5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。

6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。

7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自签订合同之日起30天内安装调试并交付使用。

2.交付地点：广西北海市人民医院，具体安装地点由采购人指定。

	付款方式
	1.当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30%货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内,采购人向中标人支付至合同结算总金额的80%货款；设备安装验收合格并交付使用后满6个月之日起10个工作日内，采购人向中标人支付至合同结算总金额的95%货款；设备安装验收合格并交付使用后满18个月之日起10个工作日内，采购人向中标人支付至合同结算总金额的100%货款(不计利息，按要求保修)。

3.转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。


第四部分  评标办法
评标办法前附表

01、02分标：

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（6）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料（书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术分

（满分44分）
	货物性能分（满分24分）
	通过资格与符合性审查的投标人，投标文件对采购需求应答的非标注“▲”的技术参数中无负偏离的得24分，满分24分，存在负偏离的，得分=该项满分分值24分-累计扣分分值，扣完满分分值为止；标“▲”技术参数为实质性要求。标“▲”技术参数负偏离的，或非标“▲”的技术参数负偏离的项目数超过招标文件技术要求允许偏离的项目数，按无效投标处理。
具体的扣分标准如下：

未标注“▲”的技术参数负偏离的扣2分/条，扣完即止（以技术要求偏离表的偏离情况和提供的依据资料进行评定）。

	
	
	项目实施方案分（满分12分）
	一档（2分）：提供的项目实施方案有具体关键点及措施。

二档（6分）：在满足一档的基础上，方案包含详细的管理措施和具体实施流程等，整体方案符合实际情况。

三档（10分）：在满足二档的基础上，方案包含详细完善的进度安排和风险防范措施，整体方案有针对性，有可行性。

四档（12分）：在满足三档的基础上，方案包含详细全面完善的功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程），及详细的供货、安装、调试方法；整体方案有针对性，有可行性。

未提供项目实施方案或方案内容未达到一档要求的不得分。

	
	
	项目质量控制措施（满分8分）
	提出项目质量控制措施，可以包括（1）工序设置与管理方案、（2）质量控制及验收方案、（3）业务培训机制、（4）质检岗位职责等，从方案的科学、合理、针对性等内容评分：

一档（2分）：内容不够完整，仅针对上述2项及以下内容进行阐述，与需求偏离大，不切合实际，无科学合理性，内容冗杂、多余。

二档（5分）：针对上述3项及以上内容进行阐述，但需求理解有偏差，不符合实际，内容编写水平符合要求；

三档（8分）：针对上述所有内容均提供有针对性的描述，方案针对需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练。

注：未提供项目质量控制措施或方案内容未达到一档要求的不得分。

	3
	商务分（满分26分）
	售后服务承诺分

（满分15分）
	一档（3分）：有售后服务承诺方案，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性。

二档（5分）：在一档的基础上，保障技术维修、培训等服务的时效性和专业性；提供有售后服务体系，经评委评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等可行。

三档（10分）：在满足二档的基础上，为保障技术维修、培训等服务的时效性和专业性提供专业性的意见；经评委评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等可行；售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，提供备品备件清单，承诺内容完全满足招标文件要求。

四档（15分）：在满足三档的基础上，为保障技术维修、培训等服务的时效性和专业性提供专业性的意见；经评委评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等详细可行；售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，提供详细的备品备件清单，响应时间、解决问题时间、质保期等有优于招标文件要求，有售后工程师日常技术维护力量及服务的，提供详细的设备操作培训计划。

方案内容未达到一档要求的不得分。

	
	
	设备保修期承诺（满分4分）
	投标文件中针对本项目采购内容承诺的整体保修期每超过招标文件要求一年的，加2分，本项满分4分。

	
	
	业绩分

（满分5分）
	投标文件中提供投标人或所投产品生产厂商近三年（自2022年1月1日至今）的同类项目成交业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分【投标文件中提供中标（成交）通知书或相关采购合同，复印件均须加盖投标人电子公章，否则不得分，相同甲方的业绩按一个计算】

	
	
	节能、环境标志分（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。非节能产品的不得分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。非环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


03分标：

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）政策性扣除计算方法。
在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。
（6）价格分计算公式：        
某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术分

（满分41分）
	货物性能分（满分21分）
	通过资格与符合性审查的投标人，投标文件对采购需求应答的标注“◆”的技术参数中无负偏离的得21分，满分21分，存在负偏离的，得分=该项满分分值21分-累计扣分分值，扣完满分分值为止；技术参数负偏离的项目数超过招标文件技术要求允许偏离的项目数，按无效投标处理。
具体的扣分标准如下：
标注“◆”的技术参数负偏离的扣1.5分/条，扣完即止。（以技术要求偏离表的偏离情况和提供的依据资料进行评定）。

	
	
	项目实施方案分（满分11分）
	一档（2分）：提供的项目实施方案有具体关键点及措施。

二档（5分）：在满足一档的基础上，方案详细，包含管理措施和具体实施流程等，整体方案符合实际情况。

三档（8分）：在满足二档的基础上，方案详细完善，还包含进度安排和风险防范措施，整体方案有针对性，有可行性。
四档（11分）：在满足三档的基础上，方案详细全面完善，有详细的功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程），及详细的供货、安装、调试方法；整体方案有针对性，有可行性。
未提供项目实施方案或方案内容未达到一档要求的不得分。

	
	
	项目质量控制措施（满分9分）
	提出项目质量控制措施，可以包括（1）工序设置与管理方案、（2）质量控制及验收方案、（3）业务培训机制、（4）质检岗位职责等，从方案的科学、合理、针对性等内容评分：
一档（3分）：内容不够完整，仅针对上述2项及以下内容进行阐述，与需求偏离大，不切合实际，无科学合理性，内容冗杂、多余。
二档（6分）：针对上述3项及以上内容进行阐述，但需求理解有偏差，不符合实际，内容编写水平符合要求；
三档（9分）：针对上述所有内容均提供有针对性的描述，方案针对需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练。
注：未提供项目质量控制措施或方案内容未达到一档要求的不得分。

	3
	商务分（满分29分）
	售后服务承诺分（满分18分）
	一档（6分）：有售后服务承诺方案，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性。

二档（10分）：在一档的基础上，保障技术维修、培训等服务的时效性和专业性；提供有售后服务体系，经评委评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等可行。
三档（14分）：在满足二档的基础上，为保障技术维修、培训等服务的时效性和专业性提供专业性的意见；经评委评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等可行；售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，提供备品备件清单，承诺内容完全满足招标文件要求。
四档（18分）：在满足三档的基础上，为保障技术维修、培训等服务的时效性和专业性提供专业性的意见；经评委评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等详细可行；售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，提供详细的备品备件清单，响应时间、解决问题时间、质保期等有优于招标文件要求，有售后工程师日常技术维护力量及服务的，提供详细的设备操作培训计划。
方案内容未达到一档要求的不得分。

	
	
	设备保修期承诺（满分4分）
	投标文件中针对本项目采购内容承诺的整体保修期每超过招标文件要求一年的，加2分，本项满分4分。

	
	
	业绩分
（满分5分）
	投标文件中提供投标人或所投产品生产厂商近三年（自2022年1月1日至今）的同类项目成交业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分【投标文件中提供中标（成交）通知书或相关采购合同，复印件均须加盖投标人电子公章，否则不得分，相同甲方的业绩按一个计算】

	
	
	节能、环境标志分（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。非节能产品的不得分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。非环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


04分标：

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）政策性扣除计算方法。
在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。
（6）价格分计算公式：        
某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术分

（满分44分）
	货物性能分（满分23.5分）
	通过资格与符合性审查的投标人，投标文件对采购需求应答的标注“◆”的技术参数中无负偏离的得23.5分，满分23.5分，存在负偏离的，得分=该项满分分值23.5分-累计扣分分值，扣完满分分值为止；技术参数负偏离的项目数超过招标文件技术要求允许偏离的项目数，按无效投标处理。

具体的扣分标准如下：

标注“◆”的技术参数负偏离的扣0.5分/条，扣完即止。（以技术要求偏离表的偏离情况和提供的依据资料进行评定）。

	
	
	项目实施方案分（满分12.5分）
	一档（3分）：提供的项目实施方案有具体关键点及措施。

二档（6分）：在满足一档的基础上，方案包含详细的管理措施和具体实施流程等，整体方案符合实际情况。

三档（9分）：在满足二档的基础上，方案包含详细完善的进度安排和风险防范措施，整体方案有针对性，有可行性。

四档（12.5分）：在满足三档的基础上，方案包含详细全面完善的功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程），及详细的供货、安装、调试方法；整体方案有针对性，有可行性。

未提供项目实施方案或方案内容未达到一档要求的不得分。

	
	
	项目质量控制措施（满分8分）
	提出项目质量控制措施，可以包括（1）工序设置与管理方案、（2）质量控制及验收方案、（3）业务培训机制、（4）质检岗位职责等，从方案的科学、合理、针对性等内容评分：
一档（4分）：内容不够完整，仅针对上述2项及以下内容进行阐述，与需求偏离大，不切合实际，无科学合理性，内容冗杂、多余。
二档（6分）：针对上述3项及以上内容进行阐述，但需求理解有偏差，不符合实际，内容编写水平符合要求；
三档（8分）：针对上述所有内容均提供有针对性的描述，方案针对需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练。
未提供项目质量控制措施内容的不得分。
注：未提供项目质量控制措施或方案内容未达到一档要求的不得分。

	3
	商务分（满分26分）
	售后服务承诺分（满分15分）
	一档（3分）：有售后服务承诺方案，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性。

二档（6分）：在一档的基础上，保障技术维修、培训等服务的时效性和专业性；提供有售后服务体系，经评委评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等可行。

三档（9分）：在满足二档的基础上，为保障技术维修、培训等服务的时效性和专业性提供专业性的意见；经评委评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等可行；售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，提供备品备件清单，承诺内容完全满足招标文件要求。

四档（15分）：在满足三档的基础上，为保障技术维修、培训等服务的时效性和专业性提供专业性的意见；经评委评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等详细可行；售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，提供详细的备品备件清单，响应时间、解决问题时间、质保期等有优于招标文件要求，有售后工程师日常技术维护力量及服务的，提供详细的设备操作培训计划。

方案内容未达到一档要求的不得分。

	
	
	设备保修期承诺（满分4分）
	投标文件中针对本项目采购内容承诺的整体保修期每超过招标文件要求一年的，加2分，本项满分4分。

	
	
	业绩分

（满分5分）
	投标文件中提供投标人或所投产品生产厂商近三年（自2022年1月1日至今）的同类项目成交业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分【投标文件中提供中标（成交）通知书或相关采购合同，复印件均须加盖投标人电子公章，否则不得分，相同甲方的业绩按一个计算】

	
	
	节能、环境标志分（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。非节能产品的不得分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。非环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


一、评标方法
1.本项目采用的评标方法：
(A综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
□B最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标标准
2. 评标标准：采用综合评分法的，评标标准见评标办法前附表。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。
三、评标程序
3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。
3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.3汇总商务技术得分。采用综合评分法时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
3.4报价评审。
3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。
3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。
3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
3.5排序与推荐。
3.5.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.5.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。评标价相同时，由评标委员会根据投标文件中技术、服务、合同条款及其它实质性要求等情况，按照择优选择的原则，集体讨论确定排序，并按确定排序由优到劣的原则推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
四、评标中的其他事项
4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：
4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；
4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；
   4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；
4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
4.2.10投标人提供虚假材料投标的；
  4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；
4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
5.4因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。
6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。
7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：
7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。
五、评审过程的保密与录像
8.1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与投标文件评审和比较、中标供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
8.2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五部分  拟签订的合同文本（略）
第六部分  应提交的有关格式范例（略）
