# 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

6.需求一览表中的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称为：工业。

| 分标：无 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 |
|  | 1 | 共焦显微拉曼光谱仪 | 1套 | 一、设备要求 用于材料的微观结构和化学成分分析。该仪器结合了共焦显微镜和拉曼光谱技术，能够在显微尺度下进行实时表征，鉴定物质分子结构等各类化学信息。配备激光光源、光谱检测系统和样品台、主机，具备高分辨率成像和谱图获取能力。可以在不受周围物质干扰的情况下，精准的获取样品微区有关的各种拉曼光谱信息，在材料科学、生物学、医学制药、生命科学、爆炸物安测、毒品、文物研究等各个方面应用。 二、技术规格及参数要求 1. 拉曼光谱仪主机 1.1▲激光波长： 内置约532nm窄线宽激光器，其最大激光输出功率不低于80 mW，拉曼光谱范围不低于150-8000cm-1； 内置785nm窄线宽激光器，其最大激光输出功率不低于300mW，拉曼光谱范围为150-3500cm-1。 1.2激光功率可通过软件设置，连续可调； 1.3光谱分辨率：≤0.5cm-1； 1.4分光光谱仪焦距不低于350mm，内置3片塔式可转动大面积光栅，光栅面积不低于70×70mm，光栅线数分别为600线、1200线、1800线； 1.5光谱采样间隔：0.5 cm-1； 1.6像元尺寸:约14μm×14μm； 1.7▲显微部分和分光光谱仪部分分立设计，激光器和光谱仪采用光纤连接显微镜，分光光谱仪可以作为光栅光谱仪独立工作，方便不同应用场景； 1.8激光器采用恒功率控制，2小时功率变化量不超过0.1%； 1.9检测器：制冷型科学级背照式 CCD (制冷最低可达 -70ºC)，探测器像素：2048 × 506，积分时间可长达1.2小时； 1.10▲自动对焦功能，同时可支持可手动微调； 1.11▲Mapping功能：具有边扫描边自动成像，扫描时要求实时图像拼接等功能； 1.12工作温度范围：-10-40℃； 1.13通讯模式：USB 2.0。 2 . 显微镜 2.1配备专门为拉曼系统设计的物镜，使得激光光斑接近衍射极限，再通过500万相机将焦点信息准确直观的显示在电脑上。克服普通的拉曼系统中收集拉曼信号的焦面稍高于或稍低于实际最佳焦面的问题，从而提高拉曼光谱质量。 2.2显微镜放大倍数：1000倍； 2.3表面成像相机分辨率：500万像素，相机可以对高低不平的样品扫描，在同一张图片中可以对各个不同高度的样品均可清晰成像； 2.4物镜孔：至少有4个物镜孔，用户可自由切换不同物镜； 2.5物镜：4×,10×,20×（其他倍数可选配）； 2.6工作距离：≥7mm。 3. 全自动电控二维平台 3.1XY轴移动范围：50×50mm； 3.2移动分辨率：0.2μm； 3.3定位精度：1μm； 3.4 Z轴（自动对焦）； 3.5对焦精度：≤ ±0.2 μm。 4. 拉曼光谱仪操作软件 4.1软件功能具有峰值查找，需要按局部信噪比进行查找，需要找出信噪比为3的拉曼峰值，硅四阶峰可见； 4.2▲能同时显示多张谱图，具体数量可设定；能一次复制、保存显示界面上的所有谱图原始数据（不少于5条）； 4.3能打印当前谱图，打印的谱图上需要体现测试仪器参数设定值，如积分时间、激光功率等； 4,4▲有波长矫正功能，用户可以自行完成波长校准； 4.5软件包含被测样本区域实拍图、mapping成像区、光谱显示区、伪彩色评价值显示区； 4.6软件具有单次采集以及扫描成像选项，采集可通过选取区域自动采集.选取中心点采集以及任意选点三种模式采集功能； 4.7软件具有自建方法库功能，能直接调用之前设定或处理好数据的实验模板重复运行新的实验，结果无需重复处理分析； 4.8▲支持快速采集、精确采集、高精采集三种工作模式； 5.产品质量保证相关 5.1设备安装环境要求：电源220V 50/60Hz；室内温度10～35℃；湿度40～85%以内； 6.智能科研管理系统可获取研究员实验终端的工作数据，支持对科研实验数据进行自动评判或人工审核评判，对各类科研数据进行分类统计并展现。智能信息终端可以对实验或科研过程进行图像采集、实验数据输入、文字描述输入、数据自动审核评定等，实现实验科研全过程信息化管理与实验原始数据电子化，整体系统具备以下功能： （一）实验终端 1.支持研究员通过员工一键登录做实验，终端系统自动记录研究员员工信息与所在实验室座位编号； 2.支持研究员联网登录并实现实验课程推送；3.支持实验终端与系统平台无缝数据传输，项目实验数据报告一键上传，支持多次上传并联网获取最新实验数据；4.针对每个实验项目，支持研究员图片记录并上传不少于15张图片；5.针对每个实验项目，支持手动输入实验数据，具备实验操作状态图像记录功能，实现研究员头像、实验操作状态、实验仪器状态拍照并嵌入电子实验报告； （二）实验科研管理：1.提供统一登录入口，支持科研通知公告、规章制度、操作指南等资料发布功能； 2.支持在线整体查看研究员实验预习、复习实时情况； 3.针对不同身份权限用户，提供多种后台显示界面； 4.支持实验选课名单一键导入，并据此自动生成选课人员名单表，自动关联并推送研究员实验信息； 5.支持管理者可将文档、视频、图片、实验指导书等各种科研资源上传，支持研究员线上查阅； 6.支持管理者自定义实验成绩统计策略，并具备根据管理者定义的统计策略进行自动成绩统计汇总，且支持百分制排序和五等制(优、良、中、及 格、不及格)排序；7.针对每个实验项目，支持研究员在线查阅、预习实验报告模版；8.针对每个实验项目，支持管理者上传实验课程预习资源、编辑报告模板等；9.支持客观题（单选、多选、判断题）线上考试设置，灵活设置考试时 间、成绩用时排序以及随机抽题功能；10.针对每次提交通过的项目数据与管理者审核的数据、报告，均可生成 电子报告文档，永久保存与翻查；11.支持每个实验项目，一键签到、预习测试、项目审核、实验后测试，实验后报告等多环节实验学习综合考核，考核成绩自动计入总分；12.针对每个实验项目，支持研究员实验后云端下载项目实验数据原始电子报告，管理者一键下载所有研究员报告；13.针对每个实验项目，支持研究员实验后多终端（手机、PC端）在线编辑、上传完整实验报告各终端系统数据无缝连接； （三）人员管理：1.支持系统不同用户分级管理，可分为管理员、课程负责人、管理者、学生；2.系统管理员、管理者可查看自己所辖实验课程总统计情况，包括按课程分类、按课号分类、按管理者分类、支持查看实验课程成绩总体分类情况，实验项目成绩情况，实验环节成绩情况、实验提交次数统计、实验历史成绩分类人数趋势等；3.支持管理者、管理员对研究员一键密码重置与用户恢复；4.支持管理员查看系统日志。 （四）▲智能数据评判及统计管理：1.支持实验数据多种审核模式，系统自动审核研究员实验数据并给出错误提醒，可根据管理者要求更改为人工审核方式； 2.针对每个实验项目，支持研究员在线做实验预习题、实验后测试题，支持系统自动评分并给出正确解析，测试成绩自动按比例计入课程总分； 3.支持管理者对实验数据报告图片通过、拒绝、批注等多种批改方式； 4.针对每个实验项目，支持管理者全局浏览研究员上传的实验状态图片及完 整实验报告,并在线审核打分； 5.管理者可按实验课号（团队）查询统计研究员实验环节状态、成绩，并支 持一键导出； （五）▲移动端应用 1.支持管理者PAD端实验科研管理APP，提供至少两种移动终端操作系统软件（安卓、IOS系统）； 2.管理者可通过APP在线查看研究员实验情况，并审核研究员实验数据、批注 记录图片、批改研究员实验报告、发布随堂测试题、查看研究员实验错题等； 4.支持研究员手机移动端实验APP，提供至少两种移动终端操作系统软件 （安卓、IOS系统）； 5.研究员移动终端支持实验课前预习、实验后复习、实验报告编辑等实 验环节操作，移动端操作数据均与系统平台、项目实验终端报告数据无 缝流转。 （六）▲系统兼容性 1.兼容主流操作系统，支持Windows，MacOS与Linux； 2.兼容各种硬件终端访问，可通过PC机，平板与移动终端设备访问系统； 3.为后期科研管理需要，支持与仪器管理系统、编程实验科研模块在同一平台内嵌部署与兼容。 （七）▲接口协议 1.系统具有通用的接口或开放接口协议，支持使用单位根据实际情况持续合作开发升级，能与其他管理系统兼容，并能纳入系统统一管理；（八）本系统所提供的上述功能，供应商需具备对其调整、升级的能力， 并在成交后能根据使用单位实际需求，对本系统进行适当调整，以适应使用单位原有的项目科研流程。 ▲为保证售后服务质量，交货时必须提供生产厂家售后服务承诺书原件。 三、设备配置 2.1.拉曼光谱仪主机 1台 2.2.显微镜 1台 2.3.液体样品测量附件 1个 2.4.拉曼光谱仪数据采集处理软件 1套 |
|  | 2 | 超高温热电池拉曼测试装置 | 1套 | - ▲尺寸为φ约8mm*2mm的陶瓷圆形槽，可实现RT~1500℃内的控温； - ▲温控系统：温控系统采用PID调节方式，可以实时监测并调节温度，超高温热台在1000℃以内温度稳定性±0.1℃，1000~1500℃内，温度稳定性±1℃，最大升温速率：150℃/min；冷热台芯内置温度传感器实时采集温度数据，反馈至控制器形成闭环调节，载样台配置温度传感器； - ▲结构模块：与现场拉曼主机底板结构适配，视窗上表面到载样台上表面7.5mm的尺寸满足加热单元：超高温热台采用电阻加热的方式，样品加热采用炉腔式载样台，观察需求，超高温台拆卸简易快捷且不影响拉曼主机功能； 4、观察模块：正面观察窗偏心旋转玻璃视窗设计，保持测试过程中视野清晰，满足观测需求，视窗是易拆卸更换模块，可根据实验需求更换不同的视窗材质； 5、水冷模块：装置设计水道，保持外壳表面常温，避免高温运行时造成操作安全问题。冷却方式：水冷，自动运行； 6、腔体环境模块：腔体配有一进一出气源接口，可通惰性保护气体，防止样品在高温条件下氧化或发生不必要反应； 7、数据采集与分析模块：配备温度控制软件；可实时记录变化曲线，生成数据报告，用于实验分析。 支持锂电池充放电过程中的原位拉曼观测。 结构与现场拉曼主机适配，拆卸简易快捷且不影响拉曼主机功能。 ▲为保证售后服务质量，交货时必须提供生产厂家售后服务承诺书原件。 |
|  | 3 | 光学平台 | 2台 | 应用范围:显微镜、光路测试、光学测量、激光干涉、激光扫描、光谱实验等领域。 1、台面板材料:6mm1Cr17优质高导磁不锈钢。 2、台体总厚度:200mm±1mm。 3、台面离地高度:800mm±1mm。 4、台体总尺寸（长*宽*高） : 约2000mm*1200mm*800mm。 5、固定螺孔:台面布M6螺孔阵距约25mm×25mm。 6、台体内状结构:蜂窝状钢质结构。 7、振幅≤1.0um。 8、台面平整精度:0.02-0.05mm/m2。 9、表面粗糙度＜0.8μm。 10、固有频率垂直:1.2～1.8Hz 水平1.2～1.8Hz。 11、负载重量:约800kg。 12、减振效率 : x方向＜5Hz时：88%～94%y方向＜5Hz时：86%～92% x方向＜10Hz时：92%～98% y方向＜10Hz时：90%～95%； 13、台体支撑方式:内置4点空气弹簧隔振装置支撑系统，自动充气自动平衡、采用气动元件,配置脚轮，方便移动，配超静音空压机。 14、产品特点： ▲通用性隔振光学平台，能够满足精密负载对振动隔离需求，且面向设备仪器提供通用化隔振解决方案，改善振动环境，以发挥设备仪器的最佳效能。 ▲优异的隔振性能：内置精密空气弹簧隔振系统，具备固有频率，对多个方向的振动特别是垂直方向有着衰减效果，避免外界振动干扰设备仪器精度，提高仪器设备使用精度和使用效率。 ▲自动调节水平功能：放置负载的位置发生变化，平台迅速通过高精度阀门自动调整空气弹簧内部的气压，自动保持水平。标配压缩机。 ▲台板采用蜂窝芯夹板结构,上面板为1cr17优质高导磁不锈钢，经精密研磨处理，平面度高，回旋打磨工艺清除毛边，达到无反射、亚光效果，面板具有M6螺孔阵列，易于固定光学元件。 ▲隔振支撑为优质钢管焊接而成，整体坚固可靠。 ▲工作压力为0.35～0.6Mpa，标准配置调压过滤阀将保证空气弹簧的长期有效工作，用户只需要将气管连接进气口，就能使装置正常发挥隔振功能，气源可通过小型空气压缩机或氮气瓶供给，便于在安静场合使用。 ▲为保证售后服务质量，交货时必须提供生产厂家售后服务承诺书原件。 |
|  | 4 | 除湿机 | 2台 | 除湿量:80升/天【30℃，80%HR】； 电源:220V-50Hz； 电流:6.5A； 输入功率:1350 W； 循环风量:900 m³/h； 使用环境温度:5-38℃； 排水方式:8.5升水箱/增压泵软管连续排水； 外形尺寸:约515*375*825mm； 毛重:约26Kg； 净重:约24Kg； 适用面积:80-120²【层高约2.6m】； 压缩机:旋转式压缩机，省电、高效R410A/380g压控制方式:微电脑控制，湿度自动控制，自动除霜。 |
|  | 5 | 管式等离子体增强化学气相沉积仪 | 1套 | 设备可具体用于：制备石墨烯、碳、 ZnO 纳米管或纳米线的制备或用于各种CVD实验 。 - 射频电源 输出功率:0~500W，稳定性为±1%； 射频频率:13.56 MHz，稳定性为±0.005%； 最大反射功率:150W； 匹配:自动； 射频接口: 50Ω,N-type； 噪音: <50 dB； 冷却方式:电扇，风冷； 电源: AC208-240V, 50/60Hz。 - 管式加热炉 ▲工作温度：≦1500℃； ▲控温精度：±1℃； ▲加热温区：双温区； 炉管材质：刚玉管； 炉膛材料：纤维； 安全防护：超温报警、断偶保护； 密封方式：真空法兰； 测温元件：热电偶； 真空法兰：不锈钢水冷法兰； 连接阀门：KF25挡板阀； 工作温度：室温～1500℃；控温精度：+/- 1 ºC； 炉管尺寸：100 O.D × 92I.D × 1600 L（单位mm）； 加热温区：400mm； ▲带有过热和断偶保护； ▲带有控制模块，可以将温度设置和温度曲线导入到电脑； 输入电源：208–240V、AC，单相； 设计功率：5KW。 3.数字真空规： 接口尺寸：CF16 4.真空泵： 抽气速率：4L/min 极限真空：6x10E-1Pa 真空泄露：≦5x10E-9PaM3/S 抽气接口：KF25快接法兰 工作噪音：<56dB 工作电源：AC220V 50Hz 连接管道：不锈钢波纹管，气动挡板阀与法兰和真空泵相连。 5.气体质量流量控制器 4路数字式气体流量控制器 MFC1量程：100 sccm MFC2量程：200 sccm MFC3量程：200 sccm MFC4量程：500 sccm 流量控制采用PLC+触摸屏控制方式。 6.控制方式 ▲采用PLC+触摸屏自动控制方式 ▲控制内容：真空泵开启、阀门开启、射频电源开启、射频电源功率控制、气体流量开关及流量控制、放气控制、加热温度及程序段控制等。 ▲为保证售后服务质量，交货时必须提供生产厂家售后服务承诺书原件。 |
|  | 6 | 通风橱 | 2台 | 全钢通风柜 规格：约1500*850*2350mm； 1、主体框架：左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下柜体均采用（裸板）1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，喷涂表面经环氧树脂静电流水线自动化喷涂。 2、内衬板\导流板：采用实芯抗倍特板（5mm厚）具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。 3、移动视窗：5mm厚优质钢化玻璃，门开启高度为700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。 4、通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。 5、下柜体：台面选用12.7mm厚优质实芯理化板，为保证通风柜台面在实验环境中的使用要求， 6、连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 7、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。 二、性能及其它配置： 1、通风柜内衬板材料具有耐酸碱及有机溶剂腐蚀等性能，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。 ▲为保证售后服务质量，交货时必须提供生产厂家售后服务承诺书原件。 |
| ▲商务条款 | 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起 25日内。 2.交货时间：自合同签订之日起30个工作日内交付并完成所有的安装及调试。 3.交货地点：南宁市内采购人指定地点。 4.付款方式：合同签订后，由成交供应商向采购人申请，经采购人审核通过后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款，其余合同款项在项目最终验收合格且成交供应商提供所有支付金额的合法发票后10个工作日内支付；采购人未收到合格发票的，有权不予支付相应款项，并不承担延迟付款责任。 5.售后服务要求： （1）质量保证期：货物质量保证期不少于1年（自本项目最终验收合格之日起算），在质保期内设备运行发生故障，及时上门维修、更换零部件。终身维修（质保期外只收配件费，差旅费由厂家或成交供应商负责）。 （2）售后技术服务要求：送货上门、安装调试。出现故障必须在12小时内做出答复，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决，定期回访；提供终身维护。培训服务：设备安装调试完成后，成交供应商提供技术培训，保证采购人的设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。 6.其他要求：成交供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人在现场根据竞争性谈文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 7.报价要求： 本项目采用总价包干的方式进行报价，报价必须含以下部分，包括： (1)货物（含服务）的价格。 (2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 (3)运输、装卸、软件部署、调试、用户培训、技术支持、售后服务、质保期内维护等费用。 (4)必要的检测、保险费用和各项税金。 (5)其它所有成本费用的总和。 8.验收标准： （1）对照采购文件的技术参数全面核对检验，如不符合采购文件的项目要求或者提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。 （2）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。 |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 二、核心产品： 本项目的核心产品为“需求一览表”中第1项“共焦显微拉曼光谱仪”。 - 三、根据 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。 四、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：未标注“▲”的内容。 ▲五、负偏离要求： 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 2项。 |  |  |  |

附件1

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件3

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。