# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

2. “实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件作无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 详见需求一览表

| 分标：/ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） | 单项预算金额（万元） |
|  | 1 | 血管内超声机 | 1台 | 1.超声诊断平台，支持匹配频率≤40MHz或≥60MHz机械旋转式超声诊断导管； 2.移动推车式； 3.内置机械存储硬盘≥1T； 4.显示器≥19 英寸，分辨率≥1280*1024； 5.配备光电鼠标； 6.搭载高性能处理器； 7.热敏黑白打印机； 8.驱动马达兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离。 9.回撤马达与滑板采用一体化设计； 10.轴向分辨率≤30微米； 11.回撤速度≥三档，可选档速； 12.回撤距离≥120mm； 13.自动回撤最大帧频≥100帧/秒； 14.自动回撤及手动回撤采集数≥ 5800 帧图像； 15.支持DICOM3.0及 Windows 兼容的AVI视频数据等多种格式的动态数据及PNG等多种格式的静态数据导出； 16.支持与多个品牌 HIS系统及PACS 系统实现互联互通； 17.具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件； 18.具有图像动态回顾功能； 19.具有双图功能：显示来自同一回撤不同帧的两幅截面图像； 20.具备书签添加功能，便于记录并快速查看书签图像； 21.具备自动书签距离测量功能； 22.具备图像降噪选择模式，有效降低图像噪声信号； 23.长轴标尺：长轴图像下显示距离标尺，以便于进行测量； 24.具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率≤40MHz或≥60MHz； 25.超声导管长度≥110cm； ▲26.搭配导丝≥ 0.012，可兼容常规使用的指引导管。 ▲27.须在首次响应文件中提供竞标产品有效的医疗器械注册证复印件。 | 工业 | 42万元 |
|  | 2 | 麻醉机 | 1台 | 1.适用人群：全年龄段病人（包含成人、小儿、新生儿）； 2.屏幕尺寸：≥12寸 触摸屏； 3.电源：220V—240V，50/60Hz； 4.后备锂电池，使用时间≥90分钟； 5.接口≧4个； 6.非待机状态转动关机旋钮，主机具备延迟关机功能； 7.配备推车，带抽屉，静音脚轮带刹车； 8.具备三级声光报警功能，具有独立红黄报警灯显示； 9.气源：氧气、空气等； 10.具备快速充氧； 11.配备挥发罐； 12.配备电子显示流量计； 13.呼吸回路可拆卸； 14.二氧化碳吸收罐，容积≤1600ml； 15.配备双流量传感器； 16.呼吸系统泄漏量≤60mL/min； 17.呼吸频率设定范围：5—100次/min； 18.吸呼比设定范围：4:1到1:8； 19.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式； 20.支持压力设定范围：0FF0，3cmH2O～60cmH2O； 21.潮气量监测范围：0ml-3000ml； 22.分钟通气量监测范围：0-99L/min； 23.吸气压力设置范围：10-80cmH2O； 24.呼吸频率：4—100次/分钟。 ▲25.须在首次响应文件中提供竞标产品有效的医疗器械注册证复印件。 | 工业 | 25万元 |
|  | 3 | 反渗透纯水机 | 1台 | 1.用途：医院消毒供应中心用水。 ▲2.产水量≥1500L／h。 3.水利用率≥65%。 ▲4.产水水质：反渗透处理。水纯水电导率：≤15μs/cm （25℃）。 5.设备主要技术要求/标准性能：全自动运行控制，自动开停机。 6.控制方式：采用继电器控制，在线显示电导率等参数。 7.组成：由增压泵、预处理系统、反渗透系统及纯水供水系统组成。 8.溶剂箱：容积≥100L。 9.纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥25m。 10.纯水供水系统：不锈钢储水箱及纯水泵等组成。 11.水箱：容积为≥1000L，材质为SUS304不锈钢，带液位装置。 ▲12.须在首次响应文件中提供竞标产品有效的医疗器械注册证复印件。 | 工业 | 11万元 |
|  | 4 | 冷刀镜头 | 2套 | 1.用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗； 2.平行视野Z型宫腔镜，视向角12°； 3.景深3mm—100mm； 4.具有超广角视野，视场角≥100°； 5.镜体外观设计，符合人体工程学，方便握持，Z型横杆与纵杆更短，纵杆长度≤6.5cm； 6.镜面具有高硬度、耐磨损等特性，主镜工作长度≥200mm； 7.外径≤6.8mm； 8.视场中心角分辨力≥3.5C/(°）； 9.单位相对畸变VU-Z的控制量≤15%； 10.平行视野宫腔镜镜体具有大于3mm的器械通道，器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道≥3mm，注液通道孔径≥1.0mm； 11.可配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳、重型抓钳、大型抓钳等；各类手术器械工作长度≥360mm，360°可旋转手柄； 12.手术器械最小化三拆卸设计； 13.配备专用消毒盒； 14.可耐高温高压低温等离子消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌标识，耐高温高压灭菌≥600次； 15.进出水口均在外鞘实现灌流循环，优于镜体内循环，水流量更大；进出水口可根据手术需求360度旋转， 防止进出水路管缠绕，方便手术操作； 16.质保期：≥1年。 ▲17.须在首次响应文件中提供竞标产品有效的医疗器械注册证复印件。 | 工业 | 24 万元/套 |
|  | 5 | 电刀 | 3台 | 1.适用范围：用于需要切割和/或凝血的各类外科手术； 2.具有输出≥5路； 3.具有记忆上次手术所用功率； 4.输出频率：单极≥512KHZ，双极≥1024KHZ； 5.输出控制：可选择手控和脚控两种方式； 6.输出功率：单极≥350W，双极≥120W； 7.单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置； 8.具有主机故障识别功能； 9.具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别； 10.全程对极板连线进行检测，故障时发出声光报警； 11.主机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能； 12.输出模式≥8种； 13.单极切割模式≥四种，双极模式≥两种。 ▲14.须在首次响应文件中提供竞标产品有效的医疗器械注册证复印件。 | 工业 | 4.5万元/台 |
|  | 6 | 生物测量仪 | 1台 | 1.设备要求具备且不限于如下功能： 角膜地形图、中心角膜厚度、前房深度、晶体厚度、玻璃体厚度、眼轴长度、平K、陡K、角膜散光、角膜散光轴位、瞳孔直径、白到白距离、平 E、陡 E、IS 指数、角膜不对称指数、角膜不规则指数； 2.主机操作方式：内置计算机系统和≥10.1寸高分辨率触摸屏、操作手柄； 3.对焦拍摄方式：自动对焦，自动拍摄，一次测量即可获得全部生物参数和角膜地形图； 4.眼轴长度测量范围：15—30mm，分辨率：≤0.01mm； 5.角膜厚度测量范围：350-700um，分辨率：≤1 um； 6.前房深度测量范围：2—5mm，分辨率：≤0.01mm； 7.晶状体厚度测量范围：1.0—6.0mm，分辨率：≤0.01mm； 8.白到白距离测量范围：7—16mm，分辨率：≤0.01mm； 9.瞳孔大小测量范围：2—13mm，分辨率：≤0.01mm； 11.角膜地形图测量环数：≤24环； 12.角膜地形图测量点数≧8000个； 13.曲率半径测量范围：5.5—10mm； 15.可提供彩色地形图查看模式≧4种，包括轴向曲率、切向曲率、高度图、波前像差图等； 16.可提供10种彩色图例可选，包括标准屈光度、归一化、K值范围等； 17.可对圆锥角膜风险进行分析，14项圆锥角膜分析参数，三级彩色图例预警提示。 18.光学延迟线技术，实时校准测量数据，无需日常维护； 19.人工晶体计算公式≧7种。 ▲20.须在首次响应文件中提供竞标产品有效的医疗器械注册证复印件。 | 工业 | 32万元 |
|  | 7 | 眼底照相机 | 1台 | 1. 操作模式：全自动/手动； 2. 对焦模式：全自动/手动； 3. 拍照模式：自动/手动； 4. 拍摄模式：免散瞳/散瞳彩照； 5. 拍摄光源：LED光源； 6. 患者屈光度校正范围：无补偿透镜：-18D～+18D； 7. 采集图像分辨率：≥2300万； 8. 闪光强度：≥5档可调； 9. 曝光模式：自动； 10. 照相瞳孔直径：≥3.0mm； 11. 视场角；52°/30°； 12. 分辨率（视场角52°）：视场中心处 ：≥60 lp/mm； 视场中部处 ：≥40 lp/mm； 视场边缘处 ：≥25 lp/mm； 13. 采集过程全程语音导航，可调节音量； 14. 工作距离：≤16mm±2mm； 15. 可直接在设备上输出报告； 16. 显示屏：≥10寸，360°旋转触摸控制屏； 17. 图像预览：可连接显示屏进行眼底图像预览； 18. 图像处理：伽马值，亮度，色彩，对比度；病灶标注，随访对比等； 19. 内部存储：≥128G； 20. 影像外部存储：可连接外部USB存储设备，存储拍摄影像； 21. 数据库：内置中文数据库； 22. 操作软件系统语言：中文。 ▲23.须在首次响应文件中提供竞标产品有效的医疗器械注册证复印件。 | 工业 | 11万元 |
|  | 8 | 数码裂隙灯 | 1台 | 1.显微镜类型：平行夹角式； 2.放大倍率≥4种可选； 3.目镜倍率：≥10倍； 4.瞳距调节范围：50mm—75mm； 5.视场直径≥4种可选； 6.裂隙宽度：0-12mm连续可调； 7.裂隙长度：1—12mm 连续可调； 8.光源：LED灯源； 9.滤光片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片等； 10.裂隙角度：0-180由垂直到水平方向连续可调 11.光阑尺寸≥5种； 12.明亮度调节方式：光亮度连续可调； 13.图像传感器：≥450万像素； 14.照片分辨率：≥2592×1944； 15.视频分辨率：≥1944×2592； 16.视频帧速：≥25fps； 17.曝光模式：自动曝光，自动增益； 18.传输接口≥2种； 19.自动数码模块：白平衡模式≥4，高灵敏度，可开关宽动态范围； 20. 具有视频输出接口及DICOM接口； 21.配备前置镜。 ▲22.须在首次响应文件中提供竞标产品有效的医疗器械注册证复印件。 | 工业 | 13万 |
|  | 9 | 全自动磨边机 | 1台 | 主要参数 1.可加工镜片材质：树脂、PC、高折率树脂等； 2. 可加工镜片类型：普通镜片、双凹镜片（粗磨位置可以调整）、一线双光片； 3.磨边方式：尖边、平边、开槽、混合工作（一片镜片上既能加工尖边，又能开槽）； 4. 尖边类型：前、中、1/3、后、智能推荐（即自动尖边）、自定义模式（手动尖边，支持2D模拟显示），尖边高度可调，可加工小尖边； 5.铣刀模式加工尺寸：允许最大加工厚度：≦90mm； 换框模式：选择大框改小框时，镜片被弯曲度扫描位置可在0-2mm范围内自由设定； 6.磨边压力：选择磨边速度---普通/易滑/超滑或铣刀方式； 7. 开槽类型：前、中、后、智能推荐（即自动槽位）、自定义模式（手动槽位选择，支持2D模拟显示）； 8.抛光选择：尖边抛光/不抛光，平边抛光/不抛光； 9.夹头尺寸：圆形夹头≥Ф22mm、扁平夹头≥Ф18mm，可选； 10.吸盘：具有磁性的同时还有固定孔位，吸盘≥≥Ф22mm圆形、扁平≥Ф18mm 可选择； 11.修整镜片：有专属的修片模式可选择； 12.安全防护 ：有防夹手的安全模式等； 13.文件管理功能：研磨主机可以保存研磨的片形≥1000片； 14.加工需求； （1）多任务作业管理：磨边同时能够同时执行下一个作业单元的操作； （2）具有加工普通镜片，双凹镜片（粗磨位置可调0—10mm），一线双双光片的功能； （3）具有改片功能：选择改片时，扫描位置可调（0—2mm）； （4）装框尖边高度可调，具有修改尖边高度的功能，能加工小尖边； （5）可根据镜片材质，选择对应的加工方式； （6）磨边速度：普通/易滑/超滑/或铣刀方式加工； （7）磨边方式：尖边/平边/开槽/混合工作； （8）全框尖边类型：前/中/三分之一/后/系统智能推荐/自定义，即可对局部进行编辑，也可全局编辑； （9）开槽类型：前/中/后/系统智能推荐/自定义模式（凹槽深度在0.00和0.90mm之间，凹槽宽度在0.60和1.20mm之间，修改步长≥0.05mm）； （10）具有平边、尖边抛光功能； （11）具有更换大、小夹头的功能。 | 工业 | 21万元 |
|  | 10 | 综合验光仪 | 1台 | 自动验光头技术参数： 1.球镜度：-29.00D~+26.75D； 2.柱镜度：-8.75D~+8.75D； 3.柱镜轴位：0°~180°（1°、5°、15°） 4.棱镜度：0~20Δ（0.1Δ、0.5Δ、1Δ、2Δ、3Δ）； 5.棱镜基底：0°~360°（1°、5°）； 6.瞳距调节：48mm～80mm（远用48～80mm，近用45mm～75mm）； 7.镜眼距调节：12—20mm； 8.病例管理：患者信息管理、历史报告管理； 9.可生成基础验光、视功能检查数据； 10.≥10寸平板，可与操作键台分离使用；平板可作其他办公使用； 11.可通过蓝牙与电脑验光仪、投影仪、焦度计、打印机、键盘连接； 12.辅助镜片≥8种：（含但不限于十字交叉柱镜镜片、雾视镜片、遮光片、针孔片、红色—绿色滤光片、偏振滤光片、固定十字交叉柱镜镜片、检影辅助镜片）； 13分离棱镜≥4种，（含但不限于固定分离棱镜、双眼平衡分离棱镜、水平隐斜分离棱镜、垂直隐斜分离棱镜）； 14.具有视力表投影仪技术。 ▲15.须在首次响应文件中提供竞标产品有效的医疗器械注册证复印件。 | 工业 | 8万元 |
| ▲商务条款 | （一）合同签订期：自成交通知书发出之日起25日（日历天）内。 （二）交付时间：自合同签订之日起30天（日历日）内交货并安装调试完毕，并通过验收合格、交付正常使用。 （三）交货地点：广西防城港市采购人指定地点 （四）交货方式：现场交货 （五）售后服务要求： 1.质保期：整机保修至少两年，质保期从验收合格之日起计算，质保期期内产品实行三包，免费更换全新零配件。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由成交供应商负责；货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。 2.产品按国家规定实行“三包”，保修期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由成交供应商免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修。 3.成交供应商提供的产品必须是全新和未使用过的产品，随机技术资料要齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，免费送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购人后的接货、装卸、搬运），免费安装调试合格。 4.故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，在2小时内响应，一般故障在2 小时内可通过远程方式解决，遇到大的故障24 小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；如故障72小时不能解决，提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。 5.维修保养：定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于2 次 以上不定期巡回检测服务，质保期和保修期终生维修服务、保养，保证设备始终处于最佳的运行状态。 6.热线技术支持服务：保持24小时电话及电子邮件技术支持。 7.培训要求：成交供应商应配置专业技术人员对采购人的使用设备人员免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能及维护。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 8.备件要求：成交供应商应存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 （六）其他要求： 1.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物、支架及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、安装调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用、安装后的现场垃圾清理； （5）设备安装、培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （6）接入HIS系统的费用（如有）； （7）验收的费用。 2.付款方式：采用分期付款方式，采购人自合同签订起10个工作日内预付合同款的30%给成交供应商，自设备安装验收合格正常使用后成交供应商开具合同款全额发票给采购人，采购人在收到发票之日起6个月内一次性支付剩余的合同金额给成交供应商（不计利息）。 3.验收条件及标准： （1）除国家药监局公布《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》里的第二类医疗器械产品外，在第二类医疗器械产品供货时，成交供应商必须提供有效的第二类医疗器械经营备案证明复印件，否则采购人不予以验收通过。（注：如成交供应商为符合国家现行《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的备案人的，则不需要提供经营备案证明。） （2）所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交供应商双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或优于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。 （2）交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同，并按相关规定处理、处罚。 （3）成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。 （4）安装后达到验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。成交供应商提供产品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为验收标准，采购人可组成验收小组对产品进行复检与性能测试，成交供应商派出技术人员协助此项工作。项目验收合格后，签署验收合格书。 4.实施和安装要求： （1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障、安全责任由成交供应商自行负责； （3）严格按产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 1.本项目核心产品为：第一项血管内超声机。 2.进口产品说明：本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 3.供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，以及竞标产品的技术参数不如实说明，其竞标无效，并报监管部门查处。 4.若成交供应商所供产品及售后服务不能按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理。 |  |  |  |  |  |