# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 工业

| 分标：无 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | 1 | 数字化全身型双能x线骨密度仪 | 1套 | 1.X 线源及高压发生器： 1.1 K 缘过滤，同时产生高低双能 X 线； ▲1.2 X 线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤4.5°； 1.3 采集成像方式：连续扫描式； 1.4 管电流： 1.4.1 电流工作档位：≥4 档； 1.4.2 最大工作管电流：≥3mA； 1.5 球管靶角：≥12 °； 1.6 球管最大热容量：≥260KJ； 1.7 X线束低能能量：≤40kev； 2.探测器系统： 2.1 具备光子计数探测器； 2.2 探测器通道数量：≥16个； 3.扫描： 3.1 适用于全身的扫描床，长度： ≥200cm； 3.2 适用于全身的扫描床，宽度： ≥105cm； 3.3 最大有效扫描视野,长度×宽度： ≥195cm×60cm； 3.4 最大病人承重：≥155kg； 3.5 扫描时间： 3.5.1 标准扫描时间，腰椎：≤30秒钟，股骨：≤30秒钟，全身：≤5 分钟； 3.6 精确激光定位灯； ▲3.7 全配套扫描定位器（包括腰椎髋关节、双股骨、腿部、前臂、侧向、膝关节等）； 3.8 多视角影像重建技术； 3.9 提供高清晰度骨骼影像； ▲3.10 在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议； 4.扫描部位及临床应用功能： 4.1 正位腰椎扫描、评估； 4.2 单侧股骨扫描、评估； 4.3 双侧股骨自动扫描、评估； 4.3.1 一次定位， 自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像； 4.3.2 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果； 4.4 前臂测量和分析； 4.5 全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量； ▲4.6 可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在《医疗器械注册证》或产品说明书中体现该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析。 4.7 体重指数评估； 4.8 自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比； 4.9 双能脊柱评估功能； 4.10 人工髋关节置换后的自动扫描、评估； 4.10.1 增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估； 4.10.2 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个； ▲4.11 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能； 4.12 骨折风险评估软件； 4.13 计算机自动辅助诊断分析软件； 4.14 具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照 BMD、BMC、T 值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出 txt 文档或者 excel 文件。 5.临床应用软件包： 5.1 运行环境：预装中文 WINDOWS 操作系统； 5.2 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告； 5.3 骨密度计算软件包； 5.4 中国大陆人数据库：数据库，全国多点采集，样本量≥10000。 5.5 智能自动确定骨边缘软件； 5.6 与前一次扫描结果对比分析； 5.7 异常骨密度区域或金属自动排除软件； 5.8 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整）； 5.9 体重/种族差异校正软件； 5.10 T 值和Z值分析软件； 5.11 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA 态势分析）； 5.12 双能椎体评估软件 5.13 矫形髋关节软件 5.14 矫形膝关节软件 5.15 内脏脂肪分析软件 5.16 非典型性股骨骨折模型 5.17 科研专用模式分析功能，可分析人体、动物体任意部位的活体及组织的骨密度及成分 5.18 检测结果趋势分析功能； 5.19 具备多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估； 5.20 自动化报告编辑书写软件； 5.21 DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印）； 5.22 实现数据与采购人院内HIS,PACS信息系统的对接； 6.放射剂量： 6.1 空气入射比释动能（脊柱扫描）：≤37μGy； 6.2 全身扫描放射剂量：≤0.4μGy； 7.防护用品2套； 8.配置清单： （1）双能X线骨密度仪主机系统； （2）全配套扫描定位器套件； （3）电源线； （4）用户操作手册； （5）工作站及输出设备 ▲9.本采购标的属于第二类医疗器械产品，须在首次响应文件中提供竞标产品（第二类医疗器械产品）的有效的医疗器械注册证复印件。 ▲10.成交供应商须按照国家放射防护标准要求，对机房及电源进行改造，改造后达到国家放射防护标准要求，设备正常使用。 ▲11.成交供应商须负责本项目的建设项目职业病危害放射防护预评价及控制效果放射防护评价，评价应符合有关的国家、地方、行业标准，并在项目验收时将评价报告结果提供给采购人。 | 1325000.00 | 工业 |
| ▲商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 二、交付时间：自合同签订之日起60天（日历日）内交货并安装调试完毕，并通过验收合格、交付正常使用。 三、交付地点：广西防城港市采购人指定地点 四、验收标准、规范： （1）除国家药监局公布《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》内的第二类医疗器械产品外，在第二类医疗器械产品供货时，成交供应商必须提供有效的第二类医疗器械经营备案证明复印件，否则采购人不予以验收通过。（注：如成交供应商为符合国家现行《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的备案人的，则不需要提供经营备案证明。） （2）所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交供应商双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或优于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。 （2）交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同，并按相关规定处理、处罚。 （3）成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。 （4）安装后达到验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准，符合放射防护标准要求，达到正常使用标准。成交供应商提供产品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为验收标准，采购人可组成验收小组对产品进行复检与性能测试，成交供应商派出技术人员协助此项工作。项目验收合格后，签署验收合格书。 4.实施和安装要求： （1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障、安全责任由成交供应商自行负责； （3）严格按产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 五、售后服务要求： 1.质保期：整机保修至少3年，质保期从验收合格之日起计算，质保期期内产品实行三包，免费更换全新零配件。在质保期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由成交供应商负责；货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。 2.产品按国家规定实行“三包”，保修期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由成交供应商免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则提供维修，并承担有关全部的维修费用。 3.成交供应商提供的产品必须是全新和未使用过的产品，随机技术资料要齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，成交供应商负责将产品送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购人后的接货、装卸、搬运），并负责安装调试合格。 4.故障或技术支持应急维修响应时间：接到采购人故障通知后，在2小时内响应，一般故障在2 小时内可通过远程方式解决，遇到大的故障24 小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；如故障72小时不能解决，提供同等功能的备用机器替换顶用直至故障设备修复。 5.维修保养：成交供应商定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，提供每年不少于2次不定期巡回检测服务，提供终生维修服务、保养服务，保证设备始终处于最佳的运行状态。 6.热线技术支持服务：保持24小时电话及电子邮件技术支持。 7.培训要求：成交供应商应配置专业技术人员对采购人的使用设备人员提供现场技术培训，并承担有关全部的培训费用，保证使用人员正常操作设备的各种功能及维护。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 8.备件要求：成交供应商应存入所有必需的备件，保证必要时可以及时供应。 六、其他要求： 1.分包约定 （1）采购人允许成交人将本项目非主体、非关键性工作中的设备安装及机房建设依法分包履行。 （2）供应商拟在成交后分包的，须在响应文件中载明分包内容、分包承担主体及资质条件，未载明的，成交后不得擅自分包。 （3）分包承担主体须具备分包内容相应资质条件，不得再次分包。 （4）成交供应商就采购项目整体及分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担相应责任。 （5）成交供应商不得将本项目整体转包，不得将主体、关键性工作分包。 2.本项目为交钥匙工程，报价必须含以下部分，包括： （1）货物、支架及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、安装调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括现场安装场地改造费用、机房建设费用、安装费用、安装后的现场垃圾清理； （5）设备安装、培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （6）接入HIS系统的费用（如有）； （7）建设项目职业病危害放射防护预评价及控制效果放射防护评价及其他所有成本、费用； （8）验收的费用。 3.付款方式：采用分期付款方式，采购人自合同签订起10个工作日内预付合同款的30%给成交供应商，自设备安装验收合格正常使用后成交供应商开具有效的合同款全额发票给采购人，采购人在收到发票并具备支付条件后10工作日内一次性支付剩余的合同金额给成交供应商（不计利息）。 4.对合同条款的调整：无。 |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 二、根据 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。 四、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有）： 文件或者资料名称： 无 公布渠道或者获取方式： 无 |  |  |  |  |  |

附件1

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件3

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。