附件：
	货物名称
	更正后的详细技术参数及要求

	携式土壤重金属分析仪
	1. 分析对象：土壤、污泥、沉积物、矿物、水质、食品等；符合《水质无机元素的现场快速测定 便携式单波长激发-能量色散 X 射线荧光光谱法》（DB36/T 1919-2023）； 《土壤和沉积物 无机元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法》（DB61/T 1580-2022）；  GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》常用于该标准中45项基本项目(如As、Cd、Cr、Cu、Pb、Hg、Ni等)的现场快速筛查；
2.分析元素范围： 从Mg到U，可测元素包括：Mg（镁）、Al（铝）、Si（硅）、P（磷）、S（硫）、K（钾）、Ca（钙）、Ti（钛）、V（钒）、Cr（铬）、Mn（锰）、Fe（铁）、Co（钴）、Ni（镍）、Cu（铜）、Zn（锌）、As（砷）、Se（硒）、Rb（铷）、TI（铊）、Sr（锶）、Y（钇）、Zr（镐）、Nb（铌）、Mo（钼）、Ru（钌）、Rh（铑）、Pd（钯）、Ag（银）、Cd（镉）、Sn（锡）、Sb（锑）、Hf（铪）、Ta（钽）、W（钨）、Re（铼）、Au（金）、Hg（汞）、Pb（铅）、Bi（铋）、Th（钍）、U（铀）、La（镧）、Ce（铈）、Pr（镨）、Nd（钕）等45种元素以上；
3.仪器重量：含电池不大于3kg； 
4.使用环境：温度：-20℃～-50℃；湿度：0～90%;海拔高度：小于5000m;
5.含量检测范围：0.0001%～99.99%；
6.探测器：电制冷Fast-SDD探测器；能量分辨率≤126eV，采用电制冷，无需长时间及频繁等待制冷；（提供能量分辨率的第三方检测报告）；
7.数字多道：低噪声高性能4096道数字脉冲处理器;
8.X射线激发源：一体化射线源，Ag靶，管电压0～50KV可调，管电流0～200uA可调; （提供管电压可调的第三方检测报告）；
9.微计算机系统：工业级4核1.8GHz CPU、内置2GB内存、24GB数据存储器，可存储约300000条谱图数据；
10.具有不低于4.5寸电容触控一体高清彩色液晶显示屏、显示分辨率大于等于：854×480，带摇杆按键，可以通过触控屏或者摇杆操作软件；（提供显示屏尺寸的第三方检测报告）
11.开机时间：从开机到进入测试界面时间不超过15s；
12.操作系统：内置工业级Linux操作系统，无染毒隐患和数据安全风险，简体中文操作界面；
13.USB数据接口：两个USB接口，可以直接插U盘拷贝谱图和数据至电脑，也可以通过USB-OTG连接电脑；
14.无线接口：内置WiFi和蓝牙，无需外接模块即可实现无线数据传输；
15.远程控制和数据传输：可以通过WiFi连接Android手机和电脑，实现仪器远程控制和数据共享，也可以通过USB-OTG连接电脑，实现仪器离机远程操作，可以通过蓝牙连接便携式打印机打印数据；
16.相机系统：内置高清的1个样品摄像头和1个环境摄像头，可拍摄样品图像，图片可以随报告输出；
17.滤波系统：内置单通道准直和滤波器；
18.校准系统：外置自动校准；
19.气压校正系统：内置气压补偿校正模块，软件可根据气压值自行校正测试结果；
20.分析软件：内置土壤重金属分析软件，可创建EXCEL、CSV 或 PDF 等格式专业报告，报告内容包括检测结果、单位LOGO、样品图像、操作人员、日期、测试对象等信息，用户可以自定义报告模板；软件具有一键测试功能，测试时间可自定义、自动计时检测；测试结果可显示ppm或%；具有用户模式和专家模式，软件支持后续升级； 
21.电池：电池带电量显示，且具有热插拔功能，可不关机直接插拔更换电池，拔掉电池后仪器待机时间不低于5分钟；
22.电池可持续工作时间大于8小时（单块电池），保证用户作业的连续性；仪器手柄带电量显示，工作时可以在手柄和屏幕上直接观察电池电量；（提供电池持续工作时间的第三方检测报告）
23.仪器散热：仪器壳体有大面积金属，可以及时将内部热量导出，保证仪器的热稳定性；
24.安全保护：具有密码保护功能，防止非授权人员操作仪器；头部配置的传感器可自动识别样品，空测时自动禁止激发X射线；
25.声光安全警示：仪器具有三态LED状态显示和声响提示，上电和待机时显示为绿色，X射线激发时，橙色状态指示灯呼吸闪烁，故障时红灯闪烁，测试启动和测试结束时有声响提示；
26.盐雾测试达到9级，防水防尘达到IP54。（提供第三方检测报告）
产品清单
1.仪器主机1台
2.分析软件1套 
3.产品说明书1本 
4.防水、防尘、防震手提箱1个 
5.可充电锂电池2块，单块电池可持续工作时间大于8小时。 
6.锂电池充电器（双插位座充，12VDC/3A）1个
7.电源适配器1个
8.数据 U 盘（32GB） 1个 
9.校准片1个
10.测试保护膜（耐高温保护膜）5个
11.手腕带1条

12.产品质量合格证书及维修卡（产品（含电池）保质期不低于一年、产品维修期限不低于三年）。


