全州县中医医院监护型救护车采购项目采购需求

说明：本“采购需求”中标注★号项的条款以及采购需求文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，供应商对实质性要求若有任意一项不满足，竞价文件作无效处理。

	序号
	标的名称
	数量
	一、技术参数及性能配置要求

	1
	监护型

救护车
	1辆
	（一）、基本要求：

★1、车型：全州县中医医院采购监护型救护车1辆，竞价车型必须为轻客型救护车；商品类目: 医疗车；型号：GKQ5046XJHT8。
2、功能：主要用于运输和抢救病人。

3、上牌要求：报价单位所提供车辆应具备国家发改委目录公告，能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。

4、驾驶证要求：C1驾照即可驾驶。

5、工作条件：车辆应适应全国自然条件，适应户外作业的需求。

6、舒适配置：多功能方向盘、定速巡航、日间行车灯、倒车后视。

（二）、底盘要求：

★1、车辆尺寸：整车长(mm) ：≤5500；整车宽(mm)：≥2068；整车高(mm)：≤2700；轴距(mm)：≥3300。（报价单位在报价文件中提供相应的中国工信部产品参数公告截图证明并标注）
★2、燃油种类：柴油。排放标准：国六、排气量：≥2296ml、功率：≥128kw、

总质量：≤3550kg、 整备质量：≥2710kg。（报价单位在报价文件中提供相应的中国工信部产品参数公告截图证明并标注）
3、接近角/离去角≥19/19°

4、乘员数支持：5-8人

5、百公里油耗：≤12L。

6、变速器：不低于6档手动变速器，中控台集成式换挡杆。

7、最高时速：≥160Km/h。

8、轮胎：≥235/65R16C。

9、刹车系统：前通风盘式，后实心盘式，ABS，四轮碟刹。

（三）、车辆主要配置

1、防抱死制动系统 (ABS)

2、制动力分配系统(EBD)

3、车辆维护警告系统

4、中控门锁

5、驾驶室3座椅

6、驾驶员安全气囊

7、多媒体收音机 

8、驾驶室电动车窗

9、后双开门

10、后上车踏板

11、同色保险杆

12、后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜

13、驾驶室中控台配备≥12英寸的原厂液晶显示屏

14、第二把摇控钥匙
（四）、内饰装配系统

1、医疗舱内饰：内饰车顶采用高强度、扛冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的高分子材料；顶部内饰采用≥0.6密度的PVC材料无并接，1套；车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处理，增加整车顶部及侧围强度，增加顶部载重能力，1套。

2、隔断：驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗）1套。

3、舱内左侧双不低于10L氧气瓶柜，配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理1套。

4、医疗舱隔断医疗柜，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理1套。
5、舱内多用医药吊柜：吊柜为推拉门，蓝色抗辐射推拉窗1套。

6、舱内左侧长医疗柜PVC轻型环保材料、蓝色抗辐射推拉窗；平台边缘突出约3CM，1套。

7、舱内左侧立式多层设备支架：不低于三层上下可调节，带减震棉1套。

8、输液挂钩：可折叠挂钩，不低于2套。

9、舱门顶部边缘软包：舱内顶部边缘软包处理，纤维仿真皮，防止碰撞1套。

10、隔音装置：医疗舱车体侧围及顶部用EVA隔音材料，降低医疗舱噪音，1套。

11、医疗舱内饰采用皮质软包，医疗舱乘客椅采用皮质软包。

12、全车采用PVC拼版工艺，板材收边弯折位置、美观锐角处理时应使用PVC封边条。

13、医疗柜体开门、抽屉闭合处采用铝合金拉手锁，产品外露不应有明显疵点、划痕、气孔、凹坑、飞边、锋棱、毛刺等缺陷。连接处应牢固圆整光滑不应有裂纹。
14、医用地板：医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，1套。医用地板下置PVC阻燃板1套。

（五）、空调排风系统

1、空调系统：前后独立控制、可调节风速，内部焊接空调支架1套。

2、双向换气扇：车厢内换气次数≥30次/小时，排气量≥7.5m3/min 1套。

3、暖风系统：暖风独立控制、可调节风速1套。

（六）、照明、消毒系统

1、紫外线消毒灯：消毒灯具备定时延时开启功能
1套。

2、医用射灯：3*1W色温中性白不低于2套。

3、顶部照明灯：LED高亮照明灯不低于4套。

4、后尾部场外照明灯：≥12V、投光灯、正白光1套。
（七）、一体化智能电源控制系统

★1、一体化智能电源控制系统/器：

为了能确保救护车上各种医疗设备等精密仪器的稳定安全运行，救护车电源系统须采用一体化智能电源控制系统/器。并且在报价文件中须提供由符合国家要求的检验检测机构或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国计量认证（CMA）认证的检测机构出具的产品名称与要求相符的检验报告复印件，并同步提供在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）通过检验的检测报告编号查询结果截图）进行佐证，否则竞价无效。

2、一体化智能电源控制系统/器接口参数要求：

2.1、配置≧2路最大支持300A直流输入口，可支持车载主副蓄电池接入；

2.2、配置≧14路（带10A保险保护）可扩展至30A直流输出口，可支持医疗舱环境照明系统、空调系统、消毒系统、新风系统、负压系统、直流插座等接入；

★2.3、配置≧9路触发信号接口，可支持驾驶舱、医疗舱、尾门三个控制面板接入，可实现对舱内电器或设备的独立或联动控制，支持单点、多点等多种控制模式；（报价文件中须提供具备上述功能由符合国家要求的检验检测机构或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国计量认证（CMA）认证的检测机构出具的检验报告，加盖生产厂家公章）

★2.4、配置≧1路串行通讯口，支持MODBUS RTU协议通讯，可与上位机操作软件、总线控制器等设备进行通信；（报价文件中须提供具备上述功能由符合国家要求的检验检测机构或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国计量认证（CMA）认证的检测机构出具的检验报告，加盖生产厂家公章）

2.5、配置≧1路交流输入口，可支持在蓄电池亏电或长时间驻扎救援的工况下对蓄电池充电的同时不间断供医疗舱的交流用电设备使用，确保医疗设备长时间稳定运行；

2.6、配置≧1路交流输出口，输出电压：210-230V，功率：≧1500W，波形：纯正弦波，频率：约50HZ，可供医疗舱的交流用的设备使用。

3、一体化智能电源控制系统/器逆变组件性能要求：

★3.1、采用高频DC/AC变换，实现≧92%的逆变效率和≦8W的静态功耗，保障有限电池能源得到最大的利用。（报价文件中须提供具备上述功能由符合国家要求的检验检测机构或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国计量认证（CMA）认证的检测机构出具的检验报告，加盖生产厂家公章）

★3.2、直流输入电压保护：为避免电池过度放电或超压损坏用电器，系统根据默认设置有高、低压保护点（高压：≧16.5V,低压≦10.0V），输入电压高于或低于预设保护点将自动关机锁死，用户需要输入电压调整正常范围后手动重启，才可正常启动设备。（报价文件中须提供具备上述功能由符合国家要求的检验检测机构或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国计量认证（CMA）认证的检测机构出具的检验报告，加盖生产厂家公章）

★3.3、交流输出过载和短路报警保护：当交流输出过载时，机器自动关机，进入过载保护状态，机器不会自动重启，用户需要关闭超额负载后手动重启，才可正常输出交流;并且支持软、硬件对逆变输出接口进行双重短路保护；

3.4、过温报警保护：当设备内部温度过高时，将进入过温保护状态；待内部温度恢复正常后可自动恢复正常工作；

3.5、不间断供电：在直流输入电压≧12V且无市电交流电输入状态下，可实现≧48小时不间断逆变输出交流电压≧220V、功率≧1000W；

★3.6、智能多段式充电：通过实时监测充电过程中电压、电流及温度数值，根据计算出各项参数的综合系数实时补偿的多段电池充电管理功能，能迅速充满电池，并有效延长电池使用寿命;（报价文件中须提供具备上述功能由符合国家要求的检验检测机构或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国计量认证（CMA）认证的检测机构出具的检验报告，加盖生产厂家公章）

4、一体化智能电源控制系统/器电源管理组件性能要求：

4.1、双电池隔离：车辆启动后根据选择的场景预设模式运行自动并联主/副电池充电，熄火后根据选择的场景预设模式运行自动隔离防止过放，优先保护主电池电量;支持不低于250A电流负载运行;

4.2、应急搭电：在车辆主电瓶亏电导致无法启动发电机的情况下，可以通过长按紧急按钮实现副电瓶给主电瓶搭电来发动车辆;

4.3、交流电应急开关：在远程启动开关失效的情况下，可通过拨动紧急开关启动逆变器确保交流供应;

★4.4、自动关机：系统在监测到输入的开机触发信号断开后待机10秒，如紫外消毒功能未启动，系统立即自动关机；如紫外消毒功能已启动，系统会等待消毒完成后自动关机；此待机时间可以通过通讯口设置;（报价文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖生产厂家公章）

★4.5、应用场景模式预设：为了快速适配各种不同的应用场景，便于对接入的蓄电池充放电智能管理；系统须支持不少于4种预设应用场景模式可选，如输入电压趋势智能分析、固定输入电压阈值、多段输入电压阈值、机器学习(对输入电压、运行时间、启动次数、电池使用时长等关键参数分析学习)运行模式，选择方式可以支持拨码开关和串口设置;（报价文件中须提供具备上述功能由符合国家要求的检验检测机构或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国计量认证（CMA）认证的检测机构出具的检验报告，加盖生产厂家公章）

5、一体化智能电源控制系统/器显示组件性能要求：

5.1、信息显示：可实时显示输入的交、直流电压，逆变输出交流电的电压、频率、负载率，电池剩余容量，故障报警代码，充电电压、状态，旁路运行状态等信息;

5.2、故障告警提示：系统可实时监测系统运行中的各种参数，如超出预设告警值，设备会间歇发出蜂鸣声提醒用户；如超出预设过载值，设备会瞬时自动关机并锁死，有效的保护设备不被损坏，同时设备会一直发出蜂鸣声提醒用户;

6、交/直流插座:组合插座、可接三/二孔的多功能插座3-5个，12V交流插座2个1套。

7、控制面板:整车电路集成控制面板1套，安装在隔断后左侧立柜上。驾驶室顶部安装1套，后门安装1套。

（八）、担架、座椅系统

1、右侧安装单人后背可调节式座椅1套、长条坐柜1套。

2、自动上车担架：自动上车担架1套。

3、自动上车担架配套担架平台：采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车1套。

4、铲式担架：采用优质铝合金材料制作，置于左后门上。

（九）、医疗警示外观系统

1、车顶部蓝色嵌入式警灯1套，车尾部安装蓝色尾翼式警灯1套。

2、左右两侧爆闪警示灯：3套。

3、尾部LED警灯：2套。

4、驾驶室安装警报、警灯控制器；工作方式:警报器面板控制； 警报器音调调节  灯控制1套。

5、医疗舱玻璃窗膜1/2磨砂膜1套。

6、车身外观：安装客户要求定制1套。

（十）、供氧系统

1、氧气管道：采用医用管作为氧气管道，无缝焊接，壁厚≥1.5mm 1套。

2、氧气瓶≥10L、钢质无缝，含固定支架不低于2套。

3、湿化器快速转换接口，插头体总成(氧气)
不低于2-3套。

4、湿化器：流量调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以360°旋转1套。

5、氧气终端：吸氧用终端连接湿化器，呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头不低于2套。


★二、商务要求
	(一)售后服务
	供应商提供的以下售后服务产生的相关费用均应综合包含在报价中，采购人不再就此另行支付费用。售后服务内容要求如下：

1.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 底盘(含配件)保修期不少于3 年或者6万公里（以先到为准）。医疗舱(含配件)保修期≥3年。
2.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48 小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的产品给采购人使用。

3.定期上门维护检查产品运行情况，每年至少1次。

4.按照采购人要求提供相关培训。

	(二)标的交付
	1.交付时间：自合同签订之日起20个工作日内全部安装调试合格完毕并交付使用。

2.交付地点：广西桂林市全州县范围内采购人指定地点。

	(三)付款方式
	产品安装验收合格后，成交供应商向采购人开具正规合法发票，采购人在收到发票后15个 工作日内向成交供应商支付合同金额的100%(无息)。

	(四)包装和运输
	1.原厂原装，产品完好完整、无破损。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当按标准或要求执行。

4.产品(含包装)运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。

	(五)验收标准
	1.供应商提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。产品需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据采购要求及响应资料承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。核验不合格的，采购人有权不予验收、有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由供应商负责承担全部赔偿责任。

2.项目验收时，采购人有权利邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担，供应商在报价中应综合考虑相关费用。

3.采购人应当在产品到货、产品(含附件)全部安装到位并调试完毕，并具备验收条件后七个工作日内进行验收。验收合格后由采购人和成交供应商双方签署产品验收单并加盖公章，双方各执一份。

4.采购人对供应商提供的产品在使用前必须进行调试至符合技术要求，成交供应商需负责培训采购人的使用操作人员直至操作人员能熟练掌握各项功能，采购人才做最终验收。

5.验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及相关费用均由 成交供应商负责承担。

6.由于成交供应商的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损由成交供应商承担。

	(六)其他要求
	1.本项目政府采购预算金额为人民币叁拾万元整(¥300000.00),最高限价金额(元): 叁拾万元整(¥300000.00),报价超出最高限价金额的按响应无效处理。

2.竞标报价：报价包括全部产品价格、车辆保险全保（包含：交强险和商业险，第三者责任险200万及以上（含200万））、购置税、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。




