
云之龙咨询集团有限公司
招 标 文 件
项目名称：病理检测服务
项目编号：GXZC2026-G3-001400-YZLZ

采 购 人：广西医科大学第二附属医院
采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

            （YZLNN2026-G3-171-GXZC）
2026年6月
目  录

3第一章  招标公告


6第二章  采购需求


48第三章  投标人须知


74第四章  评标方法及评标标准


84第五章  拟签订的合同文本


94第六章　投标文件格式




第一章 招标公告
项目概况
病理检测服务招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年月日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G3-001400-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]8079号

项目名称：病理检测服务

预算金额：4692万元

最高限价：本项目以折扣率报价，有效报价范围为0≤投标折扣率≤68%
采购需求：

	单分标；预算金额： 4692万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	病理检测服务
	1项
	一、▲建设内容及要求：

在采购人单位内开展病理科诊断智能化、流程数字化、平台精准化及能力专科化建设，具体包括：实现AI辅助初筛及结构化报告全面应用的诊断智能化建设，构建覆盖病理科全流程的智慧管理生态系统的流程数字化建设，建成包含qPCR、一代测序至二代测序（NGS）的完整分子病理检测平台（支持肿瘤个体化治疗分子病理诊断）的平台精准化建设，培育移植病理等亚专科诊断能力并建成区域性移植病理中心的能力专科化建设。本项目供应商需负责设备投入、技术支持和运营服务。供应商为履行本合同所投入的设备、软件，其产权归属不影响本项目作为服务采购合同的性质。

二、▲技术要求

1.供应商实验室（注：后文中如未注明为供应商实验室的，均为采购人实验室）符合国家卫生健康委《医疗机构临床实验室管理办法》等法律法规要求；

……具体见公告附件。


合同履行期限：服务期为三年。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有行政主管部门颁发的有效的《医疗机构执业许可证》；

（2）投标人须具有行政主管部门颁发的有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及《医疗器械经营许可证》。

三、获取招标文件

时间：2026年  月  日至2026年  月  日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年  月  日9时30分（北京时间）
投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）
2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名称：广西医科大学第二附属医院
地址：广西南宁市大学东路166号
联系方式：陆梦菲，0771-3373768 

2.采购代理机构信息
名称：云之龙咨询集团有限公司
地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
联系方式：陈柠、秦晓玲，0771-2618118、2611889、2611898
3.项目联系方式
项目联系人：陈柠、秦晓玲 
电话：0771-2618118、2611889、2611898
第二章  采购需求

说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件（以下或简称为“采购文件”）所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

本项目“技术要求及需求”及“商务要求”凡标注“▲”的条款或要求，投标人不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；其他标注“▲”的事项或说明，投标人投标文件不符合要求的即作无效处理。
3.投标人必须自行为其投标产品或技术服务侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.本项目采购需求表中，若有要求提供的证明文件材料或承诺书的，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，同时注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

单分标   采购预算： 4692万元 
	序号
	标的名称
	数量及单位
	所属行业
	技术要求及需求

	1
	病理检测服务
	1项
	其他未列明行业
	一、▲建设内容及要求：

在采购人单位内开展病理科诊断智能化、流程数字化、平台精准化及能力专科化建设，具体包括：实现AI辅助初筛及结构化报告全面应用的诊断智能化建设，构建覆盖病理科全流程的智慧管理生态系统的流程数字化建设，建成包含qPCR、一代测序至二代测序（NGS）的完整分子病理检测平台（支持肿瘤个体化治疗分子病理诊断）的平台精准化建设，培育移植病理等亚专科诊断能力并建成区域性移植病理中心的能力专科化建设。本项目供应商需负责设备投入、技术支持和运营服务。供应商为履行本合同所投入的设备、软件，其产权归属不影响本项目作为服务采购合同的性质。

二、▲技术要求

1.供应商实验室（注：后文中如未注明为供应商实验室的，均为采购人实验室）符合国家卫生健康委《医疗机构临床实验室管理办法》等法律法规要求；

2.供应商保证按照国家检测规范进行操作，并对标本的检测报告承担相应的责任；

3.供应商拥有自己的医学检测实验室，实验室有完善的质量管理体系；

4.供应商实验室需拥有的病理诊断团队、病理技术人员队伍，包含亚专科诊断专家，可提供专业的病理诊断及亚专科会诊服务；

5.供应商实验室须拥有完善的病理技术平台，包括细胞病理、组织病理、远程病理等，以保证有能力协助采购人建成上述平台；

6.供应商应具备远程病理诊断服务及运营支持能力，可提供良好的临床病理学术沟通平台，协助解决病理疑难病例及亚专科会诊问题。

三、▲服务需求及要求

（一）检测服务需求

1.服务范围：供应商需提供本章附表1《病理实验室检测服务》清单内相关检测服务，服务期间如采购人需开展其他新的检测项目，供应商需配合完成；

2.供应商需协助采购人建设病理实验室数智化诊断、分子病理检测及亚专科建设，并符合三级医院评审要求。具体要求为：

（1）诊断智能化：①在常规病理诊断中实现AI辅助初筛，建成包含但不限于：细胞学、HE切片、食管、胃、结直肠、肺、前列腺、乳腺、宫颈、皮肤、淋巴瘤、膀胱、肝、胆、子宫等组织学AI辅助诊断模块。②针对肺癌、乳腺癌、骨髓活检、结直肠癌等不少于35个癌种实现诊断报告的自动化、结构化生成。③病理AI诊断模型要求灵敏度≥97%，准确度≥80%（投标文件中提供承诺函）。

（2）流程数字化：构建覆盖病理科全流程的智慧管理生态系统，实现无纸化办公与病理国家质量指标（国考）的实时监控。

（3）平台精准化：建成从qPCR、一代测序到二代测序（NGS）的完整分子病理检测平台，支持肿瘤个体化治疗分子病理诊断。

（4）能力专科化：重点培育移植病理等亚专科诊断能力，建成区域性移植病理中心，提升医院综合竞争力。

3.建设集成化的病理信息管理系统，涵盖标本流程监控、智慧档案外借管理系统、无纸化办公、与HIS/LIS系统深度融合，自动集成并监控13项病理专业医疗质量控制指标、三甲评审指标、质控系统、表格登记智能统计监控系统、实验室环境监测系统于一体的病理数智化信息体系建设。

（二）设备运维服务要求

1.供应商技术服务团队驻点在采购人实验室，采购人提供现有设备供供应商检测服务使用；供应商除需提供检测服务外，还同时需对采购人现有实验室设备提供日常维护服务。维护清单详见附表2《现有需维护的实验室设备清单》。

2.服务期内实验室所开展项目涉及到的所有设施设备均由供应商进行定期维护、保养、计量、校准、维修、更换配件等，并承担设备维保相关费用，供应商投标报价包含该项费用，服务期内采购人不额外支付费用。

3.原有设备系统升级如产生费用，相关费用由供应商承担。

4.服务期间，如采购人原有设备出现故障，且经判定属于无法维修的情形，供应商须负责提供同等级或更高等级的全新设备进行替换使用，并承担包括设备采购费、运输费、税费及安装调试费在内的一切相关成本；如经采购人同意，供应商提供其他方案，可保证病理实验室检测正常开展，也可不更换故障设备。

5.在服务期内，采购人实验室原有的配套设施设备如需接入的信息网络系统，相关费用均由供应商承担，费用包含在报价中，采购人不额外支付费用。

6.为保证服务周期内日常检测服务顺利开展，结合目前现有在用实验室设备情况，供应商需根据本章附表3《配套检测设备/软件》清单提供检测设备/软件（如实际服务过程中，配套检测设备/软件实际技术配置需求与附表3《配套检测设备/软件》不一致时，由双方协商解决），后期如检测要求需增加配套设备的，双方协商进行增补。供应商提供的配套检测设备须为全新的设备，且所投入的所有设备质保期不得低于3年，质保期自设备投入使用之日起开始计算。供应商投标报价包含该项费用，服务期内采购人不额外支付费用。

7.服务期内，若供应商原投标承诺的设备停产或经采购人认定已明显落后，供应商须提供最新款设备进行替代，同时须提供新旧设备的参数对比表。新设备的各项性能指标不得低于原投标承诺的设备，质保期不得低于3年。经采购人书面确认后方可实施替代。供应商投标报价包含该项费用，服务期内采购人不额外支付费用。

8.供应商需提供新增的配套检测设备的定期维护、保养、计量、校准、维修、更换配件、系统升级等服务，并承担设备维保相关费用，保证设备正常运行，新增设备如需接入医院信息系统，所产生的接口费用（含医院信息系统接口开放费用及设备接口改造费用等）由供应商负责，供应商投标报价包含该项费用，服务期内采购人不额外支付费用。（供应商投标时填写拟投入设备清单、设备品牌、型号，格式见本招标文件第六章）
9.合同签订后，供应商应按附表3《配套检测设备/软件》交付配套检测设备，具体时间由采购人确认。供应商交付投入配套检测设备的同时需提供以下材料：①为本项目投入设备/系统的采购合同、发票等原始凭证（如软件系统为供应商自研自产的，只需提供佐证材料即可）；②近三年同品牌同型号设备的历史成交价格资料（如有）。如系统交付采购人的为使用权，也需提供相关说明。

10.本项目建设所需接口费由供应商承担，费用包含在报价中，采购人不额外支付费用。供应商需按采购人要求完成相关接口建设，接口数量预计≥30个，具体数量以项目实际需要为准。

11.服务周期内所增添的所有设备产权（含配套检测设备等）在服务期满或达到合同总金额后，归采购人所有，软件系统使用权及数据所有权归采购人所有，供应商不得在合同终止后删除数据或限制使用。服务期满前3个月，采购人与供应商对所增添设备进行清点和书面确认，做好服务期满前的移交准备。

12.若因供应商原因导致合作提前终止，供应商已投入设备产权/软件系统使用权归采购人所有。

13.服务期间，如由于业务量的变动及项目履约的实际需要，采购人有权要求供应商对实验室进行改造并新增操作间。供应商应当在采购人提出改造要求后20天内提供改造方案（含改造所需所有配套设备清单）给采购人确认，在采购人确认后方可实施改造，费用包含在投标报价中。服务期满或达到合同总金额后，改造所需所有配套设备归采购人所有。。

14.供应商承诺，服务期内提供的AI软件及配套硬件设备，在服务期满后的维保金额（含硬件维修、软件维护及AI模型更新）不得高于16万元/年。

15.如采购人现有切片扫描仪等设备需与病理科相关设备或系统对接，相关接口费用及协调工作由供应商承担，费用包含在报价中。

16.供应商保证提供的检测仪器、试剂相关资质齐全，符合病理实验室相关规定。

17.病理AI辅助诊断系统、病理全流程管理系统、病理结构化报告系统、远程病理系统、智慧病理档案外借系统、实验室环境监测系统等相关系统，需满足电子病历分级五级(智慧医疗五级)评审、智慧医疗服务三级评审、医院互联互通标准化成熟度四甲、智慧管理三级评审要求，支持与医院集成平台及数据中心的接口改造工作，系统可集成患者360视图，实现病理报告CA签字，接入院内单点登录系统。因系统调整、接口改造产生的费用由供应商自行承担。改造实施前，供应商对相关系统进行核查及了解，并提供改造实施计划及方案，经采购人确认后方可开展改造工作。

18.本项目涉及到的所有数据源均需要从底层数据中进行获取，如果供应商需要进一步获得采购人现有信息系统对数据对接、数据流程、数据架构等相关技术方面的支持服务，产生额外费用的，所产生的费用由成交供应商自行承担。

19.本项目涉及与院内系统对接接口产生的费用，由供应商自行承担。

20.供应商需保证投入的所有软件系统运行流畅，如因供应商投入的软硬件导致运行卡顿等情况，供应商必须在采购人提出整改要求的1个月内完成整改。如约定期限内，供应商整改结果未达采购人要求，每发生一次，扣除季度款项的3%。服务期内如出现3次以上情况，采购人有权解除合同。

（三）运营管理要求

1.供应商投入本项目的驻点负责人需协助采购人科室负责人对科室进行技术管理、质量管理、成本管理，供应商提供必要的技术支持与协助。

2.为保证及时交流、解决协助工作过程中出现问题，供应商需与采购人共同成立沟通联络组，协助解决出现的问题。

3.供应商须根据采购人需求派驻不少于2名分子病理技术人员、2名常规病理技术人员、2名内勤人员到采购人实验室长期驻点工作，具体工作由采购人科室安排，驻点人员全部费用由供应商负责，费用包含在报价中。

4.供应商需派驻内勤人员及技术工作人员到采购人单位，其中技术工作人员应具备相应的资质（分子病理技术人员需持有包括但不限于卫生专业技术资格证书及临床基因扩增检验技术人员上岗证；病理技术人员需持有包括但不限于卫生专业技术资格证书），并提供身份证、技术资格证等复印件资料由采购人审核备案。

5.供应商应有完善的人事管理制度及财务制度，聘用员工应合法，必须与所有员工签订劳动合同，依法为员工购买社保，并承担因劳动关系引发的一切法律责任。采购人对派驻人员的管理仅限于工作安排与业务考核，不构成劳动关系或劳务关系。

6.服务期内，供应商与采购人签订单位廉政协议、单位保密协议、个人廉政协议、患者信息安全与保密承诺书及个人保密协议。

7.在工作管理中，所有驻点人员的日常工作安排、业务考核及休假事宜由采购人统一负责；供应商负责派遣符合资质要求的人员，并负责其考勤审核、奖惩实施，同时积极配合采购人完成相关人员的协调与管理工作。

8.供应商应以提高技术服务质量与效率为主要任务，服务期内供应商需负责项目运营的质量、效率、安全等工作，不得干预采购人的决策、行政管理以及人员调动等。

9.供应商派遣的驻点人员必须遵守采购人的规章制度，服从采购人的管理。

10.双方共同负责病理实验室质控工作。

（四）提供质量体系建设服务

1.供应商严格执行室间质控，定期参与国家级/省（自治区）级病理质控中心组织的室间质评，确保实验室运作规范，报告准确。

2.供应商负责按照国家或省质控中心对病理科建设规范及质量管理要求支持建设、完善病理实验室质量管理体系及各项规章制度，并严格遵守执行。

（五）提供专业化供应链资产管理服务

1.实验室所需试剂耗材（包括一类、二类、三类医用试剂耗材）由供应商负责提供，供应商需根据采购人需要提供试剂耗材，试剂必须符合NMPA要求，并按照医院的试剂耗材管理体系纳入管理。供应商投标报价包含该项费用，除另有约定外，服务期内采购人不额外支付费用。

2.服务周期内，若采购人委托的病理检查项目中有试剂纳入体外诊断试剂省际联盟带量采购（政府集采）清单，则该试剂由采购人自行采购，该项目不计入此合同进行结算。

3.供应商应建立完善的采购管理制度、仓库管理制度、固定资产管理制度等，保证实验室所需物资供应需求。

4.供应商不得对投入本项目的硬件设备设定抵押权、质押权、转让等权益，未经采购人同意不得随意更换或淘汰相关投入设备。

5.服务期内实验所需的垃圾袋、卫生纸、口罩、酒精、消毒液等物资均由采购人统一提供并管理，但涉及到的病理检查及办公耗材（病理试剂、耗材、肾穿及TCT采样容器耗材、质控试剂、办公耗材等）均由供应商负责提供并管理，费用包含在报价中。

（六）学科建设人才培养服务

1.服务期内供应商为采购人每年提供不少于2次培训服务，包括为科室人员提供专业技能培训（如新设备操作、新技术应用），或联合组织专家讲座或国际学术会议，促进医院与行业前沿技术积极交流。

2.供应商需提供丰富的医学专家资源和专业的人才培养资源，为采购人提供人才合作培养服务，为病理实验室医技人员提供进入三甲医院进行短、中、长期的培训学习的机会，人数、次数、各期的时间长度等按采购人实际需要提供服务，满足医院对人才梯队建设的需求，产生的费用由供应商承担。

3.组建分子病理平台过程中，供应商必须按采购人要求提供技术人员培训学习支持服务，助力平台从无到有、从有到优建设。

4.双方共享科研平台及信息，围绕医院临床重点专科专病建设，供应商应积极提供新技术应用方面的项目/科研课题合作资源，为采购人的科研课题予以协助、支持，合作期间如有申报科研课题，知识产权原则上归属采购人，如双方另有约定，由双方另行协商约定。

（七）网络信息安全

1.对于所有应用系统，应满足以下网络信息安全需求：

（1）系统满足《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）（三级）相关条款。

（2）使用SHA512或AES256加密算法对系统关键数据（如用户密码、患者个人属性信息等）进行加密存储和传输，并支持使用国密加密算法对数据进行加密存储和传输。

（3）对重要的用户行为和重要安全事件（包括但不限于登录登出、账号权限变更、数据导出操作等）进行日志记录。

（4）系统上线前执行完整的第三方渗透测试，并向采购人提供相关检测报告。

（5）及时修复系统运行过程中所发现的各类安全风险项。

（6）API接口具有身份验证和授权机制，防止未授权访问。

（7）API在数据传输过程中采用加密协议，如HTTPS（SSL/TLS协议），以保护数据不受中间人攻击。

（8）系统设置有效的日志记录，记录下所有的API调用细节，包括访问时间、来源IP地址、调用的API端点、传输的数据等信息。

（9）系统API接口具有较高的安全性，系统API接口无《OWASP API 安全 Top 10》（2023版）所涉及的相关的风险项。

（10）系统的登录入口使用双因素身份认证机制。

（11）当屏幕展示患者相关信息时，屏幕应添加水印（水印的内容包含当前浏览人的姓名、登录账号、当前日期）。

（12）系统后台管理界面（或功能）可设置ip访问白名单。

2.对于所有检测仪器、检测设备及其伴随平台，应满足以下网络信息安全需求：

（1）禁止与互联网连接。

（2）及时修复仪器软件出现的安全风险漏洞。

（八）其他要求

1.协助采购人做好质控工作，参加各级各类质评活动，确保诊断质量。

2.采购人如有需要，供应商需委派专家对临床科室进行培训、咨询等沟通，以提高临床医生对病理诊断检测方法对临床诊断的认识。

3.供应商提供联合科研项目服务，在合作期内开展临床研究，如病理AI诊断课题研究，研究成果归属医院所有。

4.供应商需提供数据共享与分析，并提供大样本数据库，支持采购人科研需求。

5.服务周期内，供应商提供的检测设备/耗材/检测技术导致的医疗纠纷或医疗事故，供应商协助采购人按医院的相关程序进行调解和处理。因供应商问题导致的赔偿责任，由供应商承担。

6.服务周期内，若是供应商错误导致的医疗纠纷或者医疗事故，应由供应商承担全部责任，造成医院损失的，采购人可向供应商追偿。

7.供应商负有对受检患者信息保密的义务，在未经采购人同意或授权前提下，不得向任何单位或个人泄露采购人检验的项目、检验内容及结果。无论是否在服务期内，供应商向采购人提供的设备及软件系统所产生及保存的患者数据的所有权均归采购人所有，供应商及其派驻的内勤人员及技术工作人员不得将患者数据用于本项目之外的任何目的，包括但不限于AI模型训练、商业开发。

8.供应商在服务期内须接受采购人对项目建设、服务质量的考核，具体的考核办法由采购人另行规定。

9.服务期间，供应商需协助医院开展新的病理检查项目，涉及的新技术、试剂、人员等供应商必须按采购人要求时限完成，原则上不超过3个月。如因供应商原因，导致新项目新技术不能如期上线，在提出上线要求后的第二个季度考核评定为不合格。

10.供应商应在接到故障通知后0.5小时内予以响应，24小时内维保人员到达现场维修，并保证在48小时内排除故障；48小时内不能及时排除故障的，供应商应在48小时内调配备用设备提供给实验室使用或提供其他方案保证检测服务正常开展。

11.诊断方式、报告结果发放、查询在病理实验室开展的项目报告单由采购人实验室技师/医师出具。

四、▲采购人现有条件

采购人提供病理实验室所开展的实验室和环境、行政办公场所、网络、水（包括医疗废液的处理）、电的供应。

	▲一、商务要求

	合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人完成合同签订。

	服务期及服务地点
	1.服务期：

（1）服务开始之日起3年，具体服务开始日期在签订合同时双方协商确定。

（2）按“1+1+1”实行，每年年度考核为合格后，方可开始下一年度的服务。采购人每季度对中标供应商进行考核，如1个考核年度内（即4次考核），出现2次以上考核不合格，采购人有权解除合同，并不予支付当季服务费。

（3）若服务期内，检验服务累计金额提前达到合同总金额（即采购预算金额人民币4692万元）的，合同则提前终止，中标供应商不得以此为由要求采购人承担违约责任或损失补偿、赔偿责任。

（4）三年服务期内，中标供应商负有对检测服务累计金额进行核算的责任。当累计金额接近合同总金额（即采购预算金额人民币4692万元）的70%及90%时，中标供应商必须立即以书面形式通知采购人，双方进行金额核算并确认服务执行安排。当累计金额达到100%合同金额时，供应商需以书面形式通知采购人，如因中标供应商未能及时以书面形式通知采购人终止服务，导致实际发生的检测服务费用超出合同总金额的任何费用，超出部分的金额，采购人有权不予支付。
2.服务地点：广西医科大学第二附属医院（采购人指定地点）。

	报价要求
	1.投标人的投标报价应为人民币含税价。

2.本项目在本章附表1《病理实验室检测服务项目》检测项目收费价格标准的基础上以折扣率报价，报价包括但不限于本项目采购的服务、货物的成本、设备所需要接口费、设备的维保以及升级等、运输、安装、调试、检验检测、售后、数据对接、人员劳务及差旅费、技术指导和培训、技术服务、成果制作费、交通、通讯、办公场地、管理费、保险费、税费和利润等费用，以及政策性文件规定、合同明示所有责任、义务和风险等，采购人不再支付额外费用。

	付款方式
	1.采购人不承诺业务量，最终结算金额以实际发生检测服务量结算。

2.本项目合同无预付款，按季度支付，具体方式如下：

（1）检测服务费每季度结算一次。中标供应商凭采购人开出的检验单统计总额，并将上季度对账清单交给采购人，涉及扣款金额从该季度的服务费中一次性扣除，采购人须在收到核对清单后20日内进行确认，若采购人提出清单问题的，则日期往后顺延。中标供应商根据清单确定的金额向采购人开具合法发票，采购人对付款材料审核无误后10个工作日内将上季度供应商检测服务费用汇入中标供应商指定账户，如汇款截止日为节假日，可顺延。中标供应商未及时提交对账清单或合法发票的，由中标供应商自行承担责任。

（2）单项目中标结算价=按《广西医疗服务价格项目目录（2024年版）》（如服务期间价格项目目录有更新以更新版本为准）计算的收费金额×本项目中标折扣率。

（3）结算金额=Σ（采购服务数量×对应项目的单项目中标结算价）。

3.为保证服务质量，采购人每季度对供应商进行考核，按考核结果支付当季款项，考核细则详见本章附表4《病理检测服务项目考核评分表》。考核得分≥90分，支付当季款项的100%；80分≤得分＜90分，支付当季款项的90%；70分≤得分＜80分，支付当季款项的80%；得分＜70分的暂缓支付，中标供应商需按采购人要求进行整改，整改完成后，支付当季款项的70%，如采购人提出整改要求后1个月仍未完成整改，当季款项不予支付。

4.票据要求：中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担。

5.检测服务项目清单外还未开展的病理检查，如在服务期内需开展增加相关服务的，需经采购人管理主管部门审批通过，所增加的病理检查服务价格参照采购人对应等级最新的《广西壮族自治区医疗服务价格》收费标准×本项目中标折扣率，并按已确定的付款方式进行结算。

	技术服务支持
	1.供应商须具备完善的售后服务团队，提供标本接收、标本条码管理、信息采集、标本运输、配套的试剂耗材、标本保存、检验结果查询及报告发送、设备使用等培训服务。
2.供应商应在接到故障通知后0.5小时内予以响应，24小时内维保人员到达现场维修，并保证在48小时内排除故障；48小时内不能及时排除故障的，供应商应在48小时内调配备用设备提供给实验室使用或提供其他方案保证检测服务正常开展。

3.诊断方式、报告结果发放、查询在病理实验室开展的项目报告单由采购人实验室医师出具。

	验收标准及事项
	一、验收目标：按照采购人的项目实施要求，以及国家或行业现行的有关规程、规范、标准等，对项目实施质量进行考核是否达标，是否按照合同服务目标履约，若有未达标内容则提出相应的整改要求。

二、验收标准、规范：

1.符合合同要求及国家相关标准。

2.服务内容符合合同要求。

3.在服务成果验收时由采购人对照招标文件的服务要求或条款全面核对检验，对所有要求出具的证明文件（如有要求）进行核查，如不符合招标文件的服务需求以及提供虚假承诺的，按相关规定作违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

4.验收不通过的，根据采购人意见限期进行整改。

5.本项目合同条款有其他要求，同时遵照执行。

三、其他
病理AI辅助诊断系统，系统验收时采购人可以以人工抽取样本对准确率复核进行判断（具体的验收流程、样本量、判定标准等细则，以采购人最终拟定并确认的验收方案为准）。

	其他要求
	1.因医疗服务价格政策规定及《广西医疗服务价格项目目录》有更新，服务期内检测项目的收费标准发生变化的，采购人及中标供应商均无条件接受，不得因收费上涨或下调而终止服务。

2.如因政策变化导致采购人无法继续履约，供应商需全力配合解除合同，不得追究采购人违约责任，供应商已投入的设备/软件处置方式由双方协商。

3.供应商必须具备检测现有清单中病理检查项目，根据临床工作实际需要，满足新增病理检查的需要，由采购人与供应商双方协商。采购人提出的新增病理检查需求，中标人应具备检测能力并提供检测服务。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	政策性加分条件
	见本采购文件第四章“评标方法及评标标准”。

	质量管理体系要求
	如有，请于投标文件中自行提供。

	业绩要求
	如有，请于投标文件中自行提供。

	（二）验收事项说明

	1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。

2.合同履行过程中，由采购人根据中标供应商所提供服务，对照招标文件要求及中标供应商投标文件承诺进行检验，发现中标供应商在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购人将终止合同或不予验收，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。

3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

4.验收过程中，若出现需要第三方机构介入验收的，所产生的费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。

	（三）进口产品及核心产品说明

	本项目为服务类项目，无进口产品和核心产品要求。

	（四）其他要求

	1.投标人可根据自身优势在响应本采购文件要求的基础上，结合本招标文件第四章“评标方法及评标标准”提供服务方案等（格式自拟）。

2.提供服务人员名册，如有并提供相关人员职称证书，以及社保缴纳证明文件或工资的银行流水或代缴其个人所得税复印件。

3.如有，请于投标文件中提供包含但不限于信誉、业绩等。

	（五）其他说明

	1.本项目采用折扣率报价，采购人按实际发生的检测项目服务与中标供应商结算合同款项。

▲2.最高限价（即有效报价范围）：供应商按附表1《病理实验室检测服务项目》检测项目收费价格标准为基础进行折扣率报价，0≤投标折扣率≤68%，超出有效报价范围的报价无效。

▲3.投标人就本项目全部内容作完整唯一报价，拆分服务内容投标或仅对部分内容投标报价的将导致投标无效。

▲4.供应商附表1《病理实验室检测服务项目》检测项目提供统一的折扣率，投标折扣率不统一或有选择性的提供折扣率报价的将导致投标无效。


附表1：病理实验室检测服务项目

	说明：本清单为示例清单，实际服务项目以双方确认为准，并随医疗服务价格政策动态调整。

	序号
	检测项目名称
	现行收费价格（元）

	
	体内腔液细胞薄层液基病理诊断
	279.90

	
	ESD/EMR组织病理诊断（1瓶/袋标本）
	261.2

	
	HER-2基因蛋白伴随诊断
	320

	
	HER-2基因扩增检测（FISH法）
	1790.4

	
	PD-L1蛋白伴随诊断检测
	2447

	
	鼻咽部活检1部位+免疫组化2项病理诊断
	481.2

	
	鼻咽部活检2部位+免疫组化2项病理诊断
	534

	
	病理检查(前列腺穿刺十二部位)
	1177.2

	
	穿刺组织病理诊断（12瓶/袋标本）
	1177.2

	
	穿刺组织病理诊断（1瓶/袋标本）
	192.7

	
	穿刺组织病理诊断（2瓶/袋标本）
	282.2

	
	穿刺组织病理诊断（3瓶/袋标本）
	371.7

	
	穿刺组织病理诊断（4瓶/袋标本）
	461.2

	
	穿刺组织病理诊断（6瓶/袋标本）
	640.2

	
	大手术组织标本病理诊断
	208.2

	
	肺癌ALK基因蛋白伴随诊断
	550

	
	肝穿刺组织病理诊断（1瓶/袋标本）
	606.7

	
	肝穿刺组织病理诊断（2瓶/袋标本）
	696.2

	
	睾丸穿刺病理诊断（1个标本）
	192.7

	
	宫颈细胞薄层液基病理诊断
	276.9

	
	宫颈细胞薄层液基病理诊断(社区)
	249.21

	
	宫颈细胞薄层液基病理诊断(体检中心)
	205.2

	
	宫颈锥切组织病理诊断（1瓶/袋标本）
	281.2

	
	骨髓穿刺组织病理诊断（1瓶/袋标本）
	275.2

	
	活检组织病理诊断（1瓶/袋标本）
	181.2

	
	活检组织病理诊断（2瓶/袋标本）
	259.2

	
	活检组织病理诊断（3瓶/袋标本）
	337.2

	
	活检组织病理诊断（4瓶/袋标本）
	415.2

	
	活检组织病理诊断（5瓶/袋标本）
	493.2

	
	活检组织病理诊断（6瓶/袋标本）
	571.2

	
	活检组织病理诊断（8瓶/袋标本）
	727.2

	
	甲状腺穿刺细胞学病理诊断(液基+细胞蜡块)
	427.4

	
	甲状腺穿刺细胞学病理诊断（液基方法）
	327.4

	
	免疫荧光染色诊断
	67.5

	
	免疫组织化学染色诊断(独立温控塑/液盖膜法)
	150

	
	内镜标本（1瓶标本）+特殊染色1项
	238.2

	
	内镜标本（2瓶标本）+特殊染色1项
	316.2

	
	内镜标本（3瓶标本）+特殊染色1项
	394.2

	
	内镜标本（4瓶标本）+特殊染色1项
	472.2

	
	内镜标本（5瓶标本）+特殊染色1项
	550.2

	
	内镜标本（7瓶标本）+特殊染色1项
	706.2

	
	内镜标本（8瓶标本）+特殊染色1项
	784.2

	
	内镜小标本（6瓶标本）+特殊染色1项
	628.2

	
	浅表淋巴结针吸细胞学检查
	262.8

	
	浅表组织器官细针穿刺病理诊断（液基）
	327.4

	
	人乳头瘤病毒DNA检测(12+2)(体检中心)(发病理科)
	160

	
	乳头瘤病毒HPV分型(体检中心)
	320

	
	肾穿刺组织病理诊断（1瓶/袋标本）
	1241.2

	
	肾穿免疫电镜检查
	814.8

	
	肾穿普通透射电镜检查
	400.7

	
	肾穿组织快速石蜡切片检查与诊断
	412.2

	
	术中冰冻增加1块冷冻块收费
	253.5

	
	术中冰冻诊断+大手术标本病理诊断
	512.1

	
	术中冰冻诊断+小手术标本病理诊断
	463.1

	
	术中冰冻诊断+中手术标本病理诊断
	473.1

	
	特殊染色（人工每项）
	57

	
	体内腔液细胞薄层液基病理诊断
	279.9

	
	细胞蜡块制作
	100

	
	细胞学计数
	30

	
	小手术组织标本病理诊断
	159.2

	
	疑难病理会诊
	279.4

	
	荧光原位杂交病理诊断（FISH)
	1950.4

	
	诱导痰、灌洗液细胞学病理诊断
	306.9

	
	原位杂交技术（非荧光显色）
	145.5

	
	院外会诊用切片制作
	15

	
	增加1种穿刺标本收费
	89.5

	
	增加1种大手术组织标本
	105

	
	增加1种活检标本收费
	78

	
	增加1种内镜标本收费
	78

	
	增加1种小手术组织标本
	56

	
	增加1种中手术组织标本
	66

	
	增加蜡块（手术标本）
	10

	
	中手术组织标本病理诊断
	169.2

	
	病理检测所需的其他项目
	按《广西医疗服务价格项目目录（2024年版）》标准执行（如服务期间价格项目目录有更新以更新版本为准）


附表2：现有需维护的实验室设备清单

	说明：以下设备为采购人现有设备，供应商应负责日常维护、保养、维修及定期校准，并承担相关费用。

	序号
	设备名称
	数量

	
	研究级生物显微镜
	1台

	
	石蜡切片机
	5台

	
	冰冻切片机
	2台

	
	全自动脱水机
	2台

	
	多功能电动取骨机
	1台

	
	摊片烤片机
	4台

	
	烘片机
	1台

	
	载玻片激光打号机
	4台

	
	原位杂交仪
	1台

	
	纯水机
	2台

	
	台式冷冻离心机
	1台

	
	数字切片扫描与应用系统
	1台

	
	全自动免疫组化染色机
	4台

	
	电冰箱
	3台

	
	鼓风干燥箱
	3台

	
	大体标本成像仪
	2台

	
	快速病理诊断前处理设备
	1台

	
	生物显微镜
	19台

	
	数字摄像头
	13台

	
	封片机
	1台

	
	组织包埋机
	2台

	
	染色机
	2台

	
	包埋盒打号机
	2台

	
	全自动染色封片一体机
	1台

	
	修蜡仪
	1台

	
	大体标本冷藏柜
	6台

	
	医用冷藏保存箱
	5台

	
	生物显微镜（病理）
	4台

	
	摄像头
	4台

	
	实时荧光定量PCR仪
	1台

	
	移液器
	9台

	
	生物安全柜
	1台

	
	超微量分光光度计
	1台

	
	加热恒温混匀仪(振荡恒温金属浴)
	1台

	
	离心机转子
	1台

	
	比浊仪
	1台

	
	显微镜
	6台

	
	空气净化器
	2台

	
	多头生物显微镜
	1台

	
	冷冻台
	3台

	
	烤片机
	3台

	
	数字切片扫描仪与应用系统
	1台

	
	紫外分光光度计
	1台

	
	包埋机
	1台

	
	医用冷藏冷冻箱
	3台

	
	医用低温保存箱
	1台

	
	超低温冰箱
	1台

	
	包埋盒激光打号机
	2台

	
	全自动核酸提取仪
	1台

	
	金属浴
	1台

	
	安全防爆柜
	3台

	
	电脑
	40台

	
	不间断供电电源（UPS）
	1台

	
	笔记本电脑
	1台

	
	电脑显示器
	6台

	
	电脑主机（办公用）
	8台

	
	电视机
	1台

	
	格力空调
	1台

	
	通风柜
	1台

	
	包埋机冷冻台
	3台

	
	免疫组化仪
	1台

	
	研究级生物显微镜
	1台

	
	石蜡切片机
	5台


附表3：配套检测设备/软件

	一、数智化病理平台建设所需设备

	序号
	名称
	技术参数

	1
	病理AI辅助诊断系统
	1、全切片分析模式，依据疑似病变置信度排序展示疑似病变区域，如有需要，可按照临床要求设置所展示区域数量。

2、系统适用于宫颈液基细胞学检查样本，遵循最新版TBS标准，可精准定位检出异质区域，含鳞状上皮内病变细胞、腺上皮病变细胞、生物性感染、子宫内膜细胞等。

3、具备对样本制片质量进行质控管理的功能，对样本扫描模糊、细胞数量少的样本进行提示。

4、多制片方式涂片样本支持：支持膜式、自然沉降式和离心沉降式等多种主流制片方式。

5、服务期内，供应商需承诺提供以下辅助诊断模块包含但不限于（包括已有或服务期内开发）：细胞学、HE切片、食管，胃，结直肠，肺，前列腺，乳腺、宫颈、皮肤、淋巴瘤、膀胱、肝、胆、子宫等组织学AI辅助诊断模块。

6、投入时间要求：2026年投入细胞学、胃、HE切片等组织学AI辅助诊断模块；2027年投入食管、结直肠、肺、前列腺、乳腺等组织学AI辅助诊断模块；2028年投入宫颈、皮肤、淋巴瘤、膀胱、肝、胆、子宫等组织学AI辅助诊断模块。

7、病理AI诊断模型要求灵敏度≥97%，准确度≥80%。

8、数量1套。

	2
	病理全流程管理系统
	1、本系统功能包含申请工作站、登记工作站、取材工作站、技术工作站（包埋、脱水、切片、染色、封片等技术环节）、分配工作站、诊断工作站（支持开具技术医嘱、特检医嘱）、报告查询等业务流程模块。

2、提供质控管理（病理规范要求的质控指标）、档案管理、耗材管理、资产管理等科室管理功能模块。

3、提供统计查询、科室管理大屏等日常数据统计模块，并可根据医院实际情况自定义增加统计报表。

4、具体数字切片库管理，支持国内、外大多数数字扫描设备的切片格式。

5、诊断工作站支持镜下、数字阅片功能。

6、系统具备取材、诊断等结构化录入功能。

7、系统扩展支持AI阅片，如细胞学、组织学等。

8、具备外送登记管理。

9、实现与临床系统的病理申请单对接。

10、系统支持本地化部署、切片本地化存储。

11、支持包埋设备、玻片设备、标签设备的硬件对接。

12、实现与病理科的设备的数据交互，如自动免疫组化仪器等。

13、支持与院内的其他信息系统的对接，如HIS、体检系统、PACS系统等。

14、与电子病历五级系统实现互联互通，相关接口费用由供应商承担，包含在报价中。

15、投入时间要求：2026年投入。

16、数量1套。

	3
	病理结构化报告系统
	1、系统可选开通结构化报告模板，包括但不限于：肺癌、乳腺癌、骨髓活检、结直肠癌等不少于35个癌种。

2、系统包含病理相关指标自动计算功能，应包括但不限于TNM分期、ICDO编码、FIGO分期、Gleason评分、淋巴结转移数、WHO/ISUP分级分组等指标的自动计算。

3、投入时间要求：2026年投入。

4、数量1套。

	4
	远程病理系统
	1、扫描仪可对接远程会诊平台。

2、供应商需提供专家库资源，保证系统对接的专家库、可开展疑难会诊，远程会诊专家应为具有高级职称且现任或曾任省级（或以上）病理专业医学会或医师协会的委员；远程会诊病理诊断专家库应覆盖各病理亚专科方向。 

3、系统由申请端、专家端、管理端、分配端组成，可实现不同单位不同角色权限不同。

4、支持病例批量自动化操作，病例大批量导入，自动关联切片图像，批量分配病例；支持病例自检功能，快速定位遗漏、重复、图像缺失病例。

5、投入时间要求2026年。

6、数量1套。

	5
	工作站及存储设备
	一、算法工作站，数量3台：

1、配置2×国产处理器（单处理器≥32核，主频≥2.5GHz）；

2、内存≥256G DDR4；

3、系统盘：配置≥2×480G SATA SSD(raid1)硬盘；

4、数据盘：配置≥3×10T SATA硬盘，7.2Krpm( RAID 5),3.5英寸硬盘；

5、阵列卡：配置≥1×阵列标卡(≥4G缓存，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/ JBOD)；

6,GPU：配置≥2块国产GPU，单块显存≥96G，单块GPU INT8算力≥250TOPS，支持多精度计算；

7、电源：2×900W白金AC电源；

8、网卡：千兆电口≥4个，≥2个万兆SFP+ 网口；

9、操作系统：openEuler 22.03LTS；

10、提供三年质保服务，三年技术支持服务。

二、大容量存储设备，数量1台

1、4U24盘位主柜，双控制器，128GB缓存；

2、板载12个1GbE+4个10GbE主机接口，4个12Gb SAS3.0 4X 磁盘通道，2个1GbE管理接口，2个主机I/O插槽；

3、双锂电池，冗余电源，冗余风扇；

4、配置数据快照、自动精简配置、QoS、性能监控等功能；

5、最大支持750块物理硬盘，支持硬盘混插；

6、主机接口卡：4口16Gb FC 接口卡×2（含模块）；

7、硬盘：20TB SAS HDD×15；

8、提供三年质保服务，三年技术支持服务。

9、供应商充分预估并满足采购人服务期内每一年的数据存储容量需求，所提供的存储设备及配置应可完整承载采购人一年内产生的全部业务数据（即存储容量需满足第一年或第二年或第三年存储需要，以最大存储容量年份为上限）。若在合同签订后出现，无法满足一年内数据存储需求、无法满足正常业务运行的情况，供应商须无偿提供扩容服务及所需硬件，由此产生的所有费用均已包含在投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。

三、存储设备投入时间要求：2026年。

	6
	智慧病理档案外借系统
	1、借阅申请模块
（1）支持对接院内系统，通过智慧医院电子健康卡信息查询患者病理档案记录；
（2）支持用户选择借阅病理切换类型及数量提交申请；
（3）支持用户选择借阅内容以后展示静态文字借阅指引；
（4）支持用户主动撤销待审核的申请记录；
（5）支持用户填写联系人、收件人信息、关系信息；
（6）支持根据收件地址自动计算邮寄费用，并完成邮寄费用支付；
（7）支持用户主动完成签收确认；
（8）支持系统根据邮寄签收结果自动完成签收确认。
2、记录审核模块
（1）支持后台查询和审核患者提交的申请记录；
（2）审核通过的记录按预置规则自动计算申请费用；
（3）支持将审核结果通过微信小程序/公众号推送给用户，用户在智慧医院可查看申请记录并进行在线缴费；
（4）支持将完成缴费的申请单通过院内系统提供的接口推送到指定系统；
（5）提供接口接收院内系统推送的病理切片打包结果消息；
（6）支持与物流公司数据打通，实现自动下单邮寄；
（7）支持通过微信小程序/公众号将邮寄进度、领取通知、签收结果等推送给用户；
（8）支持将领取结果、签收确认结果推送至院内系统。
3、借阅归还
（1）支持用户超期未归还进行每日提醒；
（2）支持用户上传会诊报告主动完成归还确认；
（3）支持工作人员确认签收后会诊报告推送至院内系统完成归档；
（4）支持接收院内系统归档结论推送，并在管理后台进行查阅；
（5）支持押金部分退/全部退，费用通过原支付渠道原路退还；
（6）支持完成押金部分退/全部退后，推送通知至院内系统更新归档记录状态。
4、基础管理
（1）提供平台用户管理、角色管理、权限配置；
（2）提供科室信息维护；
（3）提供医生信息维护。
5、审核管理
（1）支持查询和审核患者提交的申请记录；
（2）支持将审批审批结果（通过/不通过）推送至智慧医院并通知用户；
（3）支持定义审核流程中需要的审核级别数（如单级审核、多级审核）；
（4）支持为每个审核级别指定负责的管理员或医生。
6、病理档案管理
（1）支持显示档案状态，如“在库”、“已外借”、“已归还”等；
（2）支持记录外借时间，如果档案已外借，记录外借的起始时间；
（3）支持记录应归还时间，根据外借相关要求计算的档案应归还的时间；
（4）实际归还时间：档案实际归还的时间。
7、其他
（1）支持与院内发票系统对接，实现自动开具发票；
（2）记录所有发送给管理员和患者的通知信息；
（3）记录管理员在系统中的所有操作，用于审计和追踪。记录系统运行过程中出现的错误和异常信息。
8、投入时间要求：2026年。
9、数量1套。

	7
	实验室环境监测系统
	1、可展示实验室全局信息。

2、显示实验室列表、实验室设备列表、设备统计、告警信息列表。

3、显示设备的校准记录列表，可操作新增、编辑、查看、删除校准记录。

4、显示实验室/设备监测的温湿度，可操作新增、编辑、查看、删除记录。

5、显示实验室甲醛、二甲苯浓度监测，可操作新增、编辑、查看、删除记录。

6、对多个设备的多个传感器设置相同告警规则。

7、支持按传感器编码、设备编码、设备名称、设备类型、实验室、科室、更新时间、状态等条件查询。

8、配置≥75寸显示装置、不少于20个冰箱温湿度监测器、不少于16个空气湿度监测器、不少于16个甲醛监测器、不少于16个二甲苯检测器。

9、投入时间要求：2026年。

10、数量1套。

	8
	数字切片扫描仪（400片）
	1、加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可扫描切片数≥400张。

2、物镜：配置平场复消色差物镜，数值孔径≥0.8NA。

3、扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm×15mm，扫描时间≤60s。

4、定位精度：扫描系统载物台在X、Y、Z方向的重复定位精度≤0.05μm。

5、采用线性扫描相机，线性CCD扫描，非棱镜式相机、非面阵相机，保证扫描连续性和最小图像拼接次数，扫描帧率≥30KHZ。

6、扫描图像分辨率：

（1）20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；

（2）40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素。

7、平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，非丝杆驱动，确保超高精度控制。

8、切片加载规格：可加载并扫描1英寸×3英寸。

9、配备工作站，装有扫描控制软件、数字切片浏览软件以及图像管理软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览。
9.1处理器：CPU：参照或相当于14代Intel Core i7（20 核 28 线程）处理器；
9.2内存：不低于64G；
9.3硬盘：不低于2TB；
9.4显卡：显存≥12GB；
9.5显示装置：≥30寸。
10、投入时间要求：2026年。

11、数量1台。

	9
	数字切片扫描仪（120片）
	1、加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可扫描切片数≥120张。

2、物镜：配置平场复消色差物镜，数值孔径≥0.8NA。

3、扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm×15mm，扫描时间≤60s。

4、定位精度：扫描系统载物台在X、Y、Z方向的重复定位精度≤0.05μm。

5、采用线性扫描相机，线性CCD扫描，非棱镜式相机、非面阵相机，保证扫描连续性和最小图像拼接次数，扫描帧率≥30KHZ。

6、扫描图像分辨率：

（1）20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；

（2）40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素。

7、平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，非丝杆驱动，确保超高精度控制。

8、切片加载规格：可加载并扫描1英寸×3英寸。

9、配备工作站，装有扫描控制软件、数字切片浏览软件以及图像管理软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览。
9.1处理器：性能不低于14代Intel Core i7（20 核 28 线程）处理器；
9.2内存：不低于64G；
9.3硬盘：不低于2TB；
9.4显卡：显存≥12GB；
9.5显示装置：≥30寸。

10、投入时间要求：2026年。

11、数量1台。

	10
	荧光数字切片扫描仪（20片）
	1、能够通过快速高分辨率扫描将传统玻璃切片转化为数字切片。

2、光学物镜：0.8NA高级平面复消色差物镜。

3、成像设备：3线CCD超高速扫描相机。

4、定位控制：50纳米精密定位光栅。

5、配备工作站，装有扫描控制软件、数字切片浏览软件以及图像管理软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览。
5.1处理器：参照或相当于14代Intel Core i7（20 核 28 线程）处理器；
5.2内存：不低于64G；
5.3硬盘：不低于2TB； 
5.4显卡：显存≥12GB；
5.5显示屏：≥30寸。

6、1～20片全自动扫描。

7、扫描进度显示。

8、扫描过程信息显示。

9、扫描预览图像列表显示

10、扫描预览。

11、自动/手动扫描区域识别。

12、自动/手动扫描焦点位置设置。

13、自动/手动扫描焦点数目设置。

14、浏览扫描完成图像。

15、配备荧光功能。

16、投入时间要求：2026年。
17、数量1台。

	二、分子病理一代、二代测序平台所需设备

	序号
	名称
	技术参数

	11
	荧光紫外分光光度计
	  1、处理时间：≤5秒/样品 。

2、动态范围：5 个数量级。 

3、检测器：光电二极管，测量范围 300-1,000 nm。 

4、预热时间：≤35 秒 。

5、USB 闪存空间：≥4GB。

6、投入时间要求：2027年。

7、数量2台。

	12
	超声打断仪 
	1、工作原理：基于自动声波聚焦原理，利用几何聚焦声波能量，通过≥400kHz的球面固态超声传感器可将波长≤3mm的声波能量聚焦在样品上。

2、样本上压强达到1Mpa所需功率≤0.8W。

3、整合非线性、高强度、会聚性声学冲击波和高级计算机控制系统，可根据应用范围和样品量来选择波频率和波形来控制聚焦带的尺寸和声波强度。

4、等温过程：内置整合冷却水浴系统，样品处理在等温下进行，温度可调范围：8℃～20℃，温度精度±0.1℃步进，无热损伤。

5、内置冷却水浴系统：水浴内置于仪器内，不占用额外空间。

6、水浴温度监控：具备，且能实时显示水浴系统温度。

7、封闭无接触体系：样品在密闭的非接触体系中，无需探头，没有交叉污染，不同样本之间无需清洁。
8、超声波传感器频率：≥400k Hz。

9、超声波波长：≤3mm。

10、超声能量可调：可设置的超声能量≥6档，以满足不同样品处理需求。

11、剪切片段范围：100 bp-5 kb，DNA剪切的片段均匀分布在预定大小内。

12、单次处理最多3 ×107个细胞，可检测60个靶标。

13、优化程序：≥25种，无需条件摸索。

14、专用剪切管DNA剪切长度最高可达20kb。

15、剪切管带二维码标记，方便追踪记录，实现实验流程化。

16、样本最小体积：≤16μL。

17、其他应用：DNA剪切、RNA剪切、低体积细胞裂解。

18、投入时间要求：2027年。

19、数量1台。

	13
	磁力架
	1、可以将磁珠吸附在管壁的侧壁上，聚集成一个点，便于后期移取上清液。 

2、容量≥1.5ML。

3、投入时间要求：2026年。

4、数量1台。

	14
	梯度扩增仪 
	1、具有可快速更换的反应模块：包括384 ×0.2ml梯度单槽高通量反应模块、96 ×0.2ml梯度。
2、单槽深孔反应模块、2 ×48 ×0.2ml双槽梯度模块、定量PCR反应模块。
3、配备≥8.5英寸的彩色触摸屏，无需按钮，可直接手触式控制。
4、加热/冷却技术（温控方式）：半导体。
5、最高升温和降温速率为：≥5℃/s。
6、控温温度范围：0～100℃。
7、控温准确性：≤±0.2℃，90℃时。
8、均一性：≤±0.4℃(10秒内达到90℃)。 
9、带“动态温度”梯度功能；可同时优化8个不同的温度，可用于快速优化实验条件。
10、温度梯度选择范围：30～100℃，温度梯度范围：1～24℃。
11、温度梯度控温准确性：≤±0.2℃。
12、温度梯度控温均一性：≤±0.4℃ (10秒内达到90℃)。
13、半导体加热模块具有“O型圈”保护：防止低温保存中形成的冷凝水对电路板的短路。
14、热盖高度可调节，最大限度的满足不同高度和不同规格的耗材使用。
15、带有程序自动编写功能，输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序。
16、接口：5个 USB A型接口，1个USB B型接口，可外接鼠标控制。
17、投入时间要求：2026年。
18、数量2台。

	15
	瞬间离心机
	1、适配转子：6×1.5/2.0ml角转子。

2、适配转子：2×8×0.2ml排管转子。

3、最大转速：≥6,000rpm。

4、最大相对离心力(RCF)：≥2,000xg。

投入时间要求：2026年。

数量2台。

	16
	超净工作台
	1、外部尺寸：≥1060mm×620mm×1850mm。

2、内部尺寸：≥935mm×530mm×650mm。

3、过滤器尺寸：≥900mm×450mm×69mm。

4、额定功率：≤650W。

5、气流流速：0.30～0.45m/s。

6、紫外灯功率：≥20W。

7、LED日光灯功率：≥12W。

8、前窗玻璃最大开口高度：≥400mm。

    9、前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm。

10、噪音≤65dB(A)。

11、工作台到地面高度：≤750mm。

12、产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min。

13、照明：≥300lx。

14、洁净等级：ISO 5级（ISO Class5）

15、投入时间要求：2026年。

16、数量4台。

	17
	真空浓缩仪
	1、主机一台（含内置真空泵）。
2、48×1.5/2.0ml转子一个。
3、性能与参数：
（1）最大样品容量：144个离心管/2块工作板（0.2–50 mL）。
（2）转速/离心力：1,400 rpm/248xg。
（3）计时：1分钟至9小时59分钟，1分钟递增，可持续运行。
（4）噪音水平：≤50 dB(A)。
（5）可选4个预设温度：室温、30℃、45℃、60℃，适用于不同样品的安全高效浓缩。
（6）可选3种操作模式（真空浓缩、真空干燥、离心），满足多种应用需求。
（7）可选3 种应用模式（水溶液、乙醇和高蒸汽压），针对不同溶剂样品，可缩短20%处理时间。
（8）具备软刹车功能，防止样品重悬。
（9）耐化学腐蚀，免维护的PTFE涂层隔膜泵，无需添加泵油。
（10）免维护感应驱动和耐化学腐蚀的不锈钢加热腔体，运行安全。

4、投入时间要求：2027年。

5、数量1台。

	18
	生物分析仪
	1、每次可运行1-16任意个样品。

2、可进行各种RNA和DNA ScreenTape应用，具备游离DNA分析专用试剂。

3、标配10个以上电极，可并行检测10个以上样品。 

4、每个样品仅需1–2 min即可快速获得结果，16个样品在20 min内即可获得结果。

5、每个样品均在单独的泳道内进行分析，泳道和枪头是一次性耗材，不可重复使用，确保无交叉污染风险。 

6、DNA样品≤2ul、RNA样品≤2ul且无需额外搭配非标耗材如0.1ml微量管，避免二次污染。 

7、检测极限浓度为5pg/ul的DNA样品时，体积≤2ul；检测极限浓度为100pg/ul的RNA样品时，体积≤2ul。

8、内置机械臂，配合预制胶条耗材，全自动化流程。

9、投入时间要求：2027年。

10、数量1台。

	19
	振荡器
	1、转速：≥2800转/分。

2、控制形式：光控感应。

3、感应距离：≥30cm。

4、工作方式：连续、点触、调速。

5、工作台：碗型、平板型可调换。
6、投入时间要求：2026年。

7、数量2台。

	20
	一代测序仪 
	1、仪器功能要求：可进行测序分析及片段分析应用，既可做已知序列也可做未知序列测定，能对病原微生物、传染性疾病相关基因进行检测，能对亲缘关系进行鉴定。

2、技术指标

2.1仪器分析原理：基于经典Sanger法测序原理。

2.2采用固态激光光源激发装置，无需散热。

2.3检测系统采用低温CCD装置，保证能量信号高度均一；采用光栅同步分光装置，更换染料不必更换硬件设备。

2.4 一次可同时进行≥8道毛细管电泳分析，且可以升级至24道电泳分析。

2.5可同时进行≥5色荧光的实时检测。

2.6 采用无线射频识别技术：追踪关键消耗品数据（毛细管、POP胶、阴极缓冲液、阳极缓冲液）并记录管理信息。

2.7毛细管：兼容36cm，50cm等多种长度的毛细管，毛细管内径≤50um，胶有自动涂层功能。

2.8 具备自动上样装置和自动灌胶装置，可兼容8联管、96孔。所有检测试剂实现一次上机，实现自动转板检测，在无人值守时可自动完成样本检测量≥380个样本。

2.9 在满足高质量QV≥20条件下，一次测序长度≥850bp。DNA序列分析精度≥98％。

2.10片段分析分辨率：对长度≤400bp的片段分析结果的分辨率最低可以至0.15bp。

2.11测序软件要求：每一碱基判读均符合国际公认的质量评分标准，精确度≥99%，真实反映峰高比例，精确自动辨认杂合子位置，不漏检。

2.12片段分析要求：有≥5色荧光片段分析参数设置，可以实现高速、高通量的数据分析，自动剔除干扰峰，不需要人工修正。

2.13微生物鉴定数据库：配备微生物鉴定系统数据库，用于细菌、真菌、支原体等微生物的鉴定与溯源，符合2020版新药典要求。

2.14仪器具备中华人民共和国医疗器械注册证，且在国家药品监督管理局认可的有效期之内。

3、配置：

3.1全自动基因分析仪主机一台；

3.2 工作站一套；

3.3数据收集分析软件一套；

3.4装机验证试剂盒一套；

3.5 UPS电源一套。

4、投入时间要求：2026年。

5、数量1台。

	21
	二代测序仪 （通量1000）
	1、可开展病原微生物宏基因组检测、胎儿染色体异常无创产前基因检测、胚胎植入前染色体异常检测、单基因遗传病基因检测、肿瘤检测等临床应用；及可开展全基因组测序、全外显子测序、转录组测序、宏基因组测序、单细胞测序等。

2、测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换。

3、通量：单次运行可产出≥1000G碱基数量。

4、序列数目：单张芯片单次运行可产生≥1500M有效序列（Reads）数量，双芯片模式单次运行可产生≥3000M有效序列（Reads）数量。

5、光学系统：有四通道光路识别，以提高碱基识别准确度。

6、序列读长至少支持SE50、PE50、SE100、PE100、PE150这5种测序读长可选，且已获药监局批准可用于临床。

7、样本标签序列≥9个碱基（bp）。

8、可连续读取12个以上（如AAAAAAAAAAAA）单个重复碱基序列信息。

投入时间要求：2027年。

数量1台。

	22
	二代测序仪 （通量150）
	1、在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列，这些基因序列可用于辅助诊断疾病或疾病易感性。

2、可开展低深度全基因组测序、靶向捕获/多重测序、小型基因组测序、RNA测序、全外显子测序等科研应用，可开展胎儿染色体异常无创产前基因检测、胚胎植入前染色体异常检测、单基因遗传病基因检测、宏基因组检测等临床应用。 

3、测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换。

4、通量：单次运行可产出≥150G碱基的序列信息。

5、可支持的测序模式：单末端测序模式（SE）和双末端测序模式（PE）。

6、序列数目：单末端测序模式(SE)下，单张芯片单次运行可产出≥500M有效信号点。

7、平台：配置两种规格芯片，满足不同业务需求。单末端测序模式(SE)下，高通量芯片（FCL）能满足≥500M有效信号点，中通量芯片（FCS）能满足≥100M有效信号点。

8、测序读长策略有多种可选，至少包括SE50、SE100、PE50、PE100、PE150 这5种测序读长。

9、样本标签序列≥9个碱基（bp）。

10、可连续读取≥12 个（如 AAAAAAAAAAAA） 单个重复碱基序列信息。

投入时间要求：2026年。

数量1台。

	23
	干式恒温仪
	1、温度控制范围：室温+5℃～100℃。

2、时间设置：1min～99h 59min。

3、温控精度：±0.5℃。

4、升温时间（20℃升至100℃）：≤15min。

5、投入时间要求：2026年。

6、数量1台。

	24
	低温高速离心机
	1、标配气密性黑色金属转子。

2、温控范围：-10℃至+40℃，并可在离心机运行期间设置。
3、具备待机冷却功能，在待机状态下可持续制冷≥8小时。
4、加速至最高转速的时间：≤15秒。
5、从最高转速减速的时间：≤16秒。
6、离心结束后自动开盖，减少样品预热。

7、投入时间要求：2026年。

8、数量1台。

	25
	免疫组化染色仪 （含伴随诊断平台）
	    1、用于辅助鉴别可接受可瑞达（帕博利珠单抗）一线治疗的非小细胞肺癌患者免疫组化伴随诊断平台设备。切片数量：每个工作平台可以同时染色≥48张切片。

2、试剂数量：可以同时使用≥42种试剂。

3、适用标本范围：含但不限于石蜡切片，冰冻切片，细胞涂片，骨髓片等。

4、适用染色范围：含但不限于免疫组化，免疫荧光，特殊染色，HE染色等。

    5、加样方式：恒定气流吹排覆盖液体后，可选择试剂滴加区域，使玻片反应环境达到最佳。

6、抗原修复方式：采用大容量水浴修复。

7、自动清洗功能：自动记录切片染色数，具有自动清洗程序。

8、运行模板：预设常用染色程序模版，可以自行设计和存储模版，可以同时运行几种不同的染色程序模板。

9、环保排流系统：有毒废水分开排放。

10、配备文档输出装置1台：可以打印实验记录和文件报告。

11、配备标签输出装置1台：可以打印防潮耐腐蚀抗有机溶剂的标签。

12、液面探测系统：具备自动试剂液面检测功能。

13、二维码阅读系统：软件支持切片二维码的识别，可以同时对切片和试剂进行条码识别。

14、医院与实验室信息管理系统连接：可以与医院信息系统（HIS）和实验室信息管理系统（LIS）连接，实现数据共享。可实现实验室信息共享。

15、本地局域网连接和远程管理：可以与本地局域网连接，实现远程在线管理和监视染色程序。

16、与其他仪器的系统兼容性： 可以其他相关仪器共享管理软件和平台，实现系统管理。

投入时间要求：2026年。

18、数量1套。

	三、现有平台需更新设备/系统

	序号
	名称
	技术参数

	26
	负压式脱水机（通量300以上） 
	1、可同时处理包埋盒数量≥300个，脱水缸数量1个。 

2、脱水缸具有自己的温度、压力和搅拌器开/关设置。

4、支持活检等小组织样本快速脱水≤4小时。

5、试剂瓶具备半透明设计。

6、试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计，确保足够试剂和石蜡使用。

7、试剂瓶具备防溢出设计。

8、石蜡熔化时长≤5小时。

9、试剂柜具有背光灯设计，可通过背光灯开启/关闭，直观指示试剂瓶连接状态。

10、设备液位传感器数为4个，即每个脱水缸均具备两个液位传感器。低位液位传感器，可监测双样品篮液位；高位液位传感器具备风险触发监测功能。

11、具备声音提示及确认功能，以安全提示试剂瓶与连接点准确对接。

12、设备磁力搅拌功能。

13、脱水缸底部滤网设计。

14、包埋盒样品篮采用不锈钢材质和内置弹簧设计。

15、脱水缸温度范围35～85℃，其中石蜡58～77℃，脱水试剂35～65℃，清洗试剂35～85℃

16、脱水缸压力≥45kPa；脱水缸负压≤-60kPa，可负压抽排。

17、具备试剂管理系统（RMS），可根据包埋盒数量、脱水周期、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换，以确保组织一直在试剂最佳状态下处理。

18、中文彩色LCD触摸屏，且可旋转及翻转，可进行文件的拷贝和下载。

19、具备智能错误处理功能，以保护样本。

20、具备活性炭过滤功能，以吸附试剂废气；设备可连接至外部排气系统。

21、具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能，以助于用户避免接触试剂和热石蜡。

22、具备两个外接报警系统端口，以用于本地报警和远程报警。

23、投入时间要求：2028年。

24、数量1台。

	27
	组织包埋机 
	1、热台

（1）分体式组织包埋机，便于操作。

（2）提供扶手设计，有效隔热，防止烫伤，防止组织滑落。

（3）可拆式加热镊子架，可放置6把镊子，从两侧进行操作。

（4）独立冷台可以任意放置在热台的两侧。

（5）≥5.7英寸LCD可触式电容屏幕，无多级菜单。

（6）石蜡出口的触发开关高度可调，可以翻至后方而使用脚踏开关，便于大型组织的包埋，配脚踏开关控制石蜡分配。

（7）工作区域配有优化的废蜡导流系统，废蜡收集槽2个，防止石蜡漫溢。

（8）石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节。

（9）配置LED灯照明。

（10）速冷点面积≥6.5cm(6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋。

（11）石蜡槽容量≥4升。

（12）包埋盒加热槽/模具加热槽：容量约100个包埋盒或50个模具。

（13）包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控，可调温度范围：50℃至70℃，以1℃递进。

（14）可预设自动开机、关机时间。

（15）可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日。

（16）提供出错消息，便于监控操作条件。

（17）提供强化加热功能，以便快速地熔化石蜡。

    2、冷台

分体式独立冷台，也可用作切片前样本预冷。

（2）模块化的设计，配备一个制冷机，能够精确制冷。

（3）环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在-6℃。

（4）冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落。

（5）制冷表面大，可容纳约60个蜡块。

（6）工作环境温度范围+20℃至+30℃。

3、投入时间要求：2028年。

4、数量2台。

	28
	组织切片机 
	1、切片方式：手动切片模式不需要电源。
2、切片厚度：1-60μm。
3、最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm。
4、手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式。
5、手轮为弹簧原理平衡系统。
6、二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片。
7、具有半圆弧型的刀架推进双滑轨道。  
8、手轮有2个独立的安全锁定系统。
9、具有粗修的小手轮，用户可选择顺时针及逆时针转动方向。
10、手轮中无需放置配重块。
11、可根据样品/样品夹的重量灵活调整弹簧力。
12、废屑槽可拆卸，具有磁力吸附功能，方便清洁废屑，废物槽具有抗静电涂层。
13、投入时间要求：2026年。
14、数量2台。

	29
	全自动组织染封一体机（通量300以上）
	1、全自动染色一体机，从烤片到封片、干燥一台仪器一次性完成，实现无人化操作。

2、允许用户同时进行多个程序染色，多种类型染色：H&E、特殊染色、细胞学染色。适用于常规的病理科和细胞学实验室。

3、染色、封片单元均双机械臂电脑精确控制、同时运行，提高效率。

4、H&E染色速度≥330片/小时，封片速度≥660片/小时。

5、程序数：50个，每个程序可有40步。

6、总站点≥52个，染色站点≥36个。

7、可同时处理30个染色架（30张/架），并可以在任意时刻运行任意程序。

8、染色架内置芯片包埋技术，自动识别不同的玻片架、染色程序，按照需要自动、精确染色。

9、软件管理系统：切片自动计数，并可连接医院LIS系统。

10、智能化试剂管理系统：智能化射频识别技术，实时监测试剂使用情况，达到染色的标准化。

11、可预加热试剂缸，进行特殊染色，或者特殊染色插件，便于节约试剂。

12、全中文、彩色触摸屏，染色过程实时、图像化显示。

13、USB接口，便于数据的输入和追溯，可下载≥1个月内实验数据。

14、上下载站点均可容纳≥5个染色架。

15、能兼容市场多数品牌的玻片架。

16、染色单元内置烤箱可容纳≥6个染色架（180张玻片）。

17、当同时运行多个染色程序时，软件具备程序兼容性检测功能。

18、染封一体机的封片单元可开放对免疫组化玻片进行封片。

19、封片单元双机械臂，可自动识别不同染色架，并分别同时使用不同大小的盖玻片对不同玻片架进行自动封片。

20、配套厂家封片胶、盖玻片：RFID管理，易上载、避免气泡。

21、封片单元自带烤箱，便于封片后快速干片。

22、封片单元适用于干性和湿性封片。

23、有破损盖玻片自检功能。

24、有活性碳滤网和气体抽排装置。

投入时间要求：2026年。

数量1台。

	30
	全自动免疫组化仪（通量60）
	1、设备功能：可实现烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染在内所有步骤在同一台机器全自动完成，无需人工干预。

2、设备应用：可用于进行免疫组化单染、双染、多重荧光、快速冰冻，原位杂交、细胞双染等染色应用。

3、玻片容量：单次切片装载能力≥60片，满载运行一轮染色时间可控制在3.5小时以内。

4、玻片架≥6架，每架10个玻片位；每架可独立加/卸载，实现不间断运行。

5、每个组架配备独立的冲洗探头，总数量≥6个。

6、试剂位点≥50个，试剂条材质采用导热金属材质，不宜弯折、变形以及破损。

7、试剂区具备制冷功能，制冷温度可调范围：2℃-室温，常规可确保试剂在仪器内部处于2-8℃之间的温度，能够完好的保持试剂效价并防止试剂挥发。

8、提供试剂在线混匀功能：实现DAB、快红等试剂机器自动配制，无需人工预混操作，避免生物危害。试剂配制孔位≥12个。

9、仪器操作电脑为显示屏触控，并内嵌至仪器内部，实现仪器电脑一体化，无需外接电脑主机及显示屏幕，避免因数据连接线外置带来的实验操作风险及仪器故障。

10、所有的染色组架、试剂组架处在同一个染色仓内，染色共用一组二抗试剂，无需另行加载同种试剂。

11、孵育方式：抗体试剂孵育采用玻片水平放置的方式，避免因倾斜角过大的孵育方式带来的染色不均风险。

12、冲洗及试剂滴加均采用侧面滴加，负压抽吸的的方式，避免喷射清洗及正面滴加对组织的伤害以及铺展不均的风险，保证组织不脱片及稳定染色。

13、采用固体液盖膜技术，有效防止试剂挥发，保证试剂均匀覆盖组织切片，保护组织不脱水不干片。

14、投入时间要求：2026年。

15、数量1台。

	31
	全自动细胞学液基制片染色仪（通量64）
	1、配置≥8寸触摸屏，搭载Windows操作系统，图形化监控界面，可实时显示制片进度、设置各项使用参数、选择标本类型、查看操作状态、历史记录、错误报告等；支持物联网功能，支持HL7协议（可实现HIS/LIS/PIS等信息系统对接）。

2、具有24小时预约运行时间功能及断电记忆功能，断电后重新上电可选择继续运行。

3、设备具备瓶内宫颈刷识别功能：识别到样本瓶内有宫颈刷时样本瓶回位并进行下一个样本制备工作；样本保存瓶放置位置具有视觉识别功能，可自动识别标本瓶上样数量，实现自动运行。

4、内置激光打号功能，标本扫码即自动打印对应病例，确保标本与玻片的100%对应性，且具有粉尘吸附和空气净化装置，减少空气污染。

5、全自动超薄膜式制片方法，起始样本量≥64个，制片时间≤3分钟/片。 

6、标本瓶自动旋开/拧紧瓶盖，便于剩余样本的保存，满足后续分子检测等需求。 

7、自动记录关键零部件/易损件使用寿命、维护保养信息，并生成对应分析表格可导出。

8、投入时间要求：2026年。

9、数量1台。

	32
	冰冻切片机 
	1、防溅水设计冰冻切片机。

    2、配备压缩机：2个。

    3、样品头制冷温度：-10℃～-50℃。

4、样品头带手动除霜功能。

    5、冷冻箱制冷温度：0℃～-40℃

6、冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次，持续时间6-12分钟。

7、冷冻箱带手动除霜功能。

    8、速冻架冷冻位点：≥10个。

    9、速冻架制冷温度最低：≤-40℃。

    10、带电动切片功能，确保切片质量并缓解用户长时制片的疲劳度。

    11、电动切片时手轮置中功能，切片安全。

12、可调节切窗。

13、切片模式：包括单次，步进和连续切片。

14、修块厚度范围：5-150um。

15、切片厚度范围：0.5-300um。

16、水平进样距离：≥25mm。

17、垂直行程：≥55mm。

18、电动粗修速度：2档，500um/s，1000um/s。

19、样品定位：≥8°(X/Y轴)。

20、样品尺寸：≤40×55mm，配专用夹头。

21、带样品回缩功能。

22、带切片计数和切片厚度总计功能。

23、带高位和低位手轮锁定功能。

24、带控制面板锁定功能。

25、有电动切片功能。

26、有紧急停止按钮。

27、配备机箱高度调整功能，后续采购人如需使用该功能，由中标供应商免费提供。

28、具有后备电池的电子记忆功能。

29、投入时间要求：2027年。

30、数量1台。

	33
	快速冰冻包埋仪 
	1、配置≥4.3寸全彩色触屏操作界面，中文显示。

2、制冷区分手动模式与自动模式。

3、40min内可降低至-40℃，10-60s即可完成冰冻包埋，降低组织冰晶产生。

4、可同时包埋≥6个样本，并机器带有≥6个对应计时器，满足大通量需求。

5、最低可达到-80℃，既可以进行冰冻包埋，也可以冷冻一部分样本使用。

6、采用平面冰冻包埋方式，减少修片时间。

7、配2个圆形冰冻包埋模具，直径大小≥30mm，应对各种大小的组织，且可随时快速更换冰冻包埋模具，以应对科室需求。

8、适用所有厂家的冷冻样本托。

9、适配所有厂家的冰冻包埋剂。

10、具有至少4种冷冻锤以供采购人选择。

11、带有HEPA过滤器，将废气过滤，保障实验室操作人员安全。

12、具有自动除霜功能，自动维护仪器。

13、可自动预约开机时间，节省时间。

14、USB输出口可导出运行数据，每一步操作都可追踪，也可用于软件更新。

15、投入时间要求：2026年。

16、数量1台。

	34
	冰冻染色仪 
	1、染架自动识别：支持每缸的染架灵活调整，自动识别先后次序。

2、智能多程序控制：可支持多染架同时运行。

3、在线动态图示：工作界面动态呈现染色架位置、运行倒计时状态。

4、染架搅拌：可开启和关闭搅拌，提高染色效率。

5、智能沥液：有效防止染架带液。

6、智能清洗：染架运行自动注水，无染架即刻停止注水，有效节省用水。

7、水流量调节：根据不同用户水压，可调节控制进水流量。

8、水位感应保护：当出水受堵，超水位报警提示，并关闭进水系统。

9、配备≥5寸电容式触控屏：动态、彩色管理运行状态，层次清晰，具有多语言功能。

10、优先级选择：同时间完成染色，具有优先级试剂缸先运行，智能识别。

11、连续加载样本：染色随到随染，染色程序时间设置合适范围内，可连续加载。

12、重复缸：时间较长的试剂可设置重复缸，染架只需要浸入其中一缸即可，加快染色进程。
13、一体化染色台面结构设计，方便清洁维护。
14、智能照明：照明亮度可调，多色状态指示功能，程序完成会有声音和灯光的双重提示。
15、投入时间要求：2026年。
16、数量1台。

	35
	全流程玻片打号机
	1、打印原理：采用紫外冷激光打印技术，无需使用额外耗材。
2、激光功率：激光器功率≥2W。
3、人机交互：内置≥7英寸彩色触控屏，首页字段可配置，可配置字段≥7种。
4、脱机打印：交互界面≥2种，多种交互界面可随时切换，均可实时显示已打印数、待打印数。
5、玻片保护：推杆具备回缩保护，推片过程，面积小于推杆具备X-Z双轴往复运动模式非单轴线性推送。
6、病理系统：兼容≥4种病理系统，支持文件打印类型和驱动打印类型，可解析文件格式≥4种；
7、连机打印：可通过机身内置USB Type B 接口连接电脑使用。
8、装载通量：可配置≥2种不同类型加载槽，包括但不限于特殊加载槽和批量加载槽，特殊加载槽支持带组织切片打印，批量加载槽容量≥150片。
9、加载槽玻片≤1张时具备自动语音提示及页面提示。
10、打号指令输入方式≥4种，至少包含扫描二维码、USB接口、LIS系统、屏幕输入。
11、扫码打印：仪器内置扫描器也可外接扫描器使用，可同时有线连接≥2个扫描器扫码打印。
12、投入时间要求：2026年。
13、数量6台。

	36
	落地式实验室超纯水机
	1、进水水源：进水电导率≤400uS/cm，水温5～45℃，压力：0.30～0.40MPa。

2、制水量：≥60(L/h)。

3、瞬间取水流速：≥1.5L/min。

4、储水箱：≥50升无菌水箱。

5、RO出水电导率：≤0.1uS/cm。

6、UP出水电阻率：≤18.25 MΩ·cm。

7、微颗粒物：≤1个/ml。

8、TOC：≤10ppb。

9、微生物：≤1CFU/ml。

10、重金属离子：≤0.1ppb。

11、热源：≤0.001EU/ml。

12、投入时间要求：2026年

13、数量1台。

	37
	高拍仪  
	1、拍摄：扫描视频预览的对象。

2、A3、A4幅面自动切换：在全黑的文稿台上可以根据纸张的大小自动切换拍摄A3或A4幅面，无需手动拉升高度。

3、A3、A4幅面指示灯：开图后，不同的拍摄幅面会有相应的指示灯亮起。

4、录像：提供一个视频录像工具进行录像。

5、OCR：对图像进行文字识别提取，支持word、excel、txt三种格式。

6、条码识别：对条码进行识别，支持一维、二维码。

7、PDF：提供一个图片转换PDF的工具，将图片转换成PDF的格式或将多张图片合成一份pdf文档。

8、图片合成：将两张扫描图片合并成一张图片。

9、自动连拍：选择自动连拍和定时连拍，并可设定定时连拍间隔时间。

10、投入时间要求：2026年。

11、数量2台。

	38
	工作站
	1、CPU性能不低于13代 Intel Core i7（16 核 24 线程处理器）。

2、内存不低于16G，512GB SSD。

3、显卡：配备不低于支持4K分辨率输出的集成显卡。

4、显示装置≥27英寸，支持4K分辨率。

5、投入时间要求：2026年。

6、数量30套。

7、系统：Windows 10专业版/Windows 11专业版。

	39
	全自动组织脱钙仪 
	1、对骨组织进行自动时间程序设定的固定/脱钙处理。

2、配套≥7英寸全彩色触屏，图标驱控式操作。

3、可分别进行全自动脱钙及固定程序，也可以全自动进行先固定后脱钙程序。

4、具有全自动试剂上载功能。

5、具有智能的试剂管理系统，可根据设定提示换液。

6、软件可以实现：支架识别、T/T曲线，试剂管理。

7、具有磁力搅拌功能，其搅拌功能及温度可控。

8、投入时间要求：2026年。

9、数量1台。

	40
	显微镜用相机
	1、相机类型：彩色CMOS相机，全局快门。

2、物理像素≥1200万。

3、最大图像分辨率≥4915万像素（8192×6000）。

4、实时预览帧速≥60 fps（在1920×1200分辨率下）。

5、可采集的波长范围：400-1000nm。

6、支持IR截止滤镜手动切换进出光路。

7、像素融合：2×2。

8、相机接口：C接口。

9、图像文件格式：软件支持的文件格式，TIFF，JPEG等。

10、投入时间要求：2026年。

11、数量1台。


附表4：病理检测服务项目考核评分表

	一、数智化平台建设（总分：40分）

	序号
	考核指标
	评分标准
	标准分值
	实际得分
	扣分说明

	1
	AI系统部署进度
	按计划完成每个考核季度内AI模块部署与调试
	10
	
	

	
	
	有1项延迟≤2周
	7-9
	
	

	
	
	有1项延迟时间在2周-4周
	4-6
	
	

	
	
	延迟超过1项或有1项延迟超过4周或未启动
	0-3
	
	

	2
	系统功能模块完成度（包括全流程、病理结构化、远程病理、档案外借、环境监测等系统）
	每个考核季度内计划上线的核心模块全部上线并稳定运行，且上线的病理AI诊断模型诊断灵敏度≥97%，准确度≥80%
	10
	
	

	
	
	完成80%以上核心模块功能，上线的病理AI诊断模型诊断灵敏度90%-96%，准确度75%-79%
	7-9
	
	

	
	
	完成50%-80%核心模块功能，上线的病理AI诊断模型诊断灵敏度90%-96%，准确度70%-74%
	4-6
	
	

	
	
	完成不足50%，上线的病理AI诊断模型诊断灵敏度＜90%，准确度＜70%的
	0-3
	
	

	3
	系统运行稳定性
	系统运行平稳无故障
	10
	
	

	
	
	出现1次一般故障（影响<4小时）
	7-9
	
	

	
	
	出现1次严重故障（影响≥4小时）
	4-6
	
	

	
	
	出现2次及以上严重故障
	0-3
	
	

	4
	系统集成与数据监控能力
	实现与HIS/LIS深度融合，自动集成病理国考13项核心指标并实时监控
	10
	
	

	
	
	集成完成但监控功能不完善
	7-9
	
	

	
	
	部分集成，监控功能未实现
	4-6
	
	

	
	
	未实现集成与监控
	0-3
	
	

	二、分子病理平台建设（总分：25分）

	序号
	考核指标
	评分标准
	标准分值
	实际得分
	扣分原因说明

	5
	设备到位及安装调试
	每个考核季度内计划设备全部到位并完成安装调试及培训。
	15
	
	

	
	
	有1台设备延迟≤2周
	10-14
	
	

	
	
	有1台设备延迟＞2周
	5-9
	
	

	
	
	≥2台设备延迟
	0-3
	
	

	6
	技术转移与培训
	完成技术转移（项目建设）及培训
	10
	
	

	
	
	项目建设完成度及培训完成度≥80%
	7-9
	
	

	
	
	50%≤项目建设完成度及培训完成度＜80%
	4-6
	
	

	
	
	项目建设完成度及培训度＜50%
	0-3
	
	

	三、原有设备更新及其他设备新增（总分：15分）

	序号
	考核指标
	评分标准
	标准分值
	实际得分
	扣分原因说明

	7
	设备到位与安装调试
	每个考核季度内计划设备全部到位并完成安装调试及培训
	15
	
	

	
	
	有1台设备延迟≤2周
	10-14
	
	

	
	
	有1台设备延迟＞2周
	5-9
	
	

	
	
	≥2台设备延迟
	0-3
	
	

	四、试剂耗材服务（总分：10分）

	序号
	考核指标
	评分标准
	标准分值
	实际得分
	扣分原因说明

	8
	试剂耗材质量
	质量可靠，能实现耗材全程可追溯，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
	5
	
	

	
	
	出现1次轻微问题（及时补救）
	3-4
	
	

	
	
	出现1次严重问题或多次问题
	0-2
	
	

	9
	试剂耗材到货及时性
	一个月为一个到货周期，按一个到货周期到货为及时，季度内每个月均按时到货，得满分
	5
	
	

	
	
	每个考核季度内内不超过2个月到货延迟≤1周
	3-4
	
	

	
	
	每个考核季度内内超过2个月到货延迟
	0-2
	
	

	五、人员配置与执行情况（总分：10分）

	序号
	考核指标
	评分标准
	标准分值
	实际得分
	扣分原因说明

	10
	派驻人员资质及能力
	人员按要求配置，能力符合服务要求
	5
	
	

	
	
	部分人员能力未达标或资质未全部符合
	0-4
	
	

	11
	派驻人员在岗工作情况
	遵守院内各项规章制度、对医院相关信息做好保密工作，无缺岗情况，服从采购人安排
	5
	
	

	
	
	部分人员无故缺岗、不服从工作安排
	0-4
	
	

	新项目新技术
	是否因供应商原因，导致在提出上线要求三个月后，新项目新技术不能如期上线

(是，该季度考核直接评定为“不合格”

(否，本项不涉及

	考核分数及结果
	考核小组签字： 

 日期：      年    月   日

	主管部门负责人意见：

签字：                                                日期：      年    月   日

	评分与付款对应关系：

得分 ≥ 90分：支付当季款项的 100%

80分 ≤ 得分 < 90分：支付当季款项的 90%

70分 ≤ 得分 < 80分：支付当季款项的 80%

得分<70分：暂缓支付，供应商需按采购人要求进行整改，整改完成后，支付当季款项的70%，如采购人提出整改要求后1个月仍未完成整改，当季款项不予支付。
上线的病理AI诊断模型连续三个及以上诊断灵敏度＜90%，准确度＜70%时，采购方有权要求更换符合要求的病理AI诊断相关产品。


其他附件：
中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第三章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。

2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。
2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。
7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	☑不允许分包（另有约定的除外）

□允许分包

分包内容：  / 。

分包金额或者比例：  /  。

	11.2
	☑不组织现场考察

□组织现场考察：

集中时间： / 年 / 月 / 日  / 时 / 分，逾时后果自负。集中地点： / 

联系人： / ；联系电话： / 

	
	☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间： / 年 / 月 / 日  / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： /  

	13
	报价文件：

1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

（1）《中小企业声明函》（格式后附）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

4.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）（本项目不适用）
5.分项报价表；（如有请提供）

6.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供）

注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）：

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2026年 1 月至2026年 5 月内任意连续三个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年 1 月至2026年 5 月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告（2024年度或2025年度财务报表复印件），或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股股东信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标人直接管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.联合体协议书（格式见第六章）；（本项目不适用）

9.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

10.特定资格要求资格证明材料：（1）投标人须具有行政主管部门颁发的有效的《医疗机构执业许可证》；（2）投标人须具有行政主管部门颁发的有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及《医疗器械经营许可证》。提供复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 

11.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有请提供）

注：

1.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

2.联合体投标时，第1-6、10项资格证明文件联合体各方按要求提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。（本项目不适用）

	
	商务及技术文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

5.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.售后服务方案（格式自拟）；（如有请提供）

7.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供）

8.联合体协议书（格式见第六章）；（本项目不适用）

9.技术/服务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

10.服务方案（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”自行编制，格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

11.项目实施人员一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 

12.代理服务费承诺书（格式见第六章）； 

13.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

14.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，为总价包干且为人民币含税价（另有约定的按约定执行），采购人不再支付任何合同金额以外的费用。具体见本招标文件第二章“商务要求”。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起60日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。

☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：

投标保证金人民币 400000.00 元。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账【开户银行：中信银行南宁园湖支行，开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：8113001013400293071】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区星湖路22号开标楼）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：陈柠、秦晓玲，联系方式：0771-2618118、2611889、2611898）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。

3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。（本项目不适用）

备注： 

1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的（包含电子保函），必须为独立保函（格式见第六章，且不接受其他格式的保函或附加有其他条款的保函），否则视为无效投标保证金。

	20
	☑本项目不接受电子备份投标文件；

□本项目接受电子备份投标文件。

电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下     种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件：
（1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：    ；提交截止时间：    ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。
（2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为：            。
（3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址：       ，截止接收时间：       ，收件人：       ，联系方式：       ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。
投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。

	21.1
	1.提交投标文件截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30分钟。

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数：5人或以上单数

	29.1
	评标方法：

☑综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中负偏离的条款数：第二章采购需求表中“商务要求”凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理。

技术要求评审中负偏离的条款数：第二章采购需求表中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；未标注“▲”号的条款或要求，若作为评审依据进行考核的，将会在招标文件第四章列明。

	29.3
	中标候选人推荐数量：

□  /  名

☑根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。

	30.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、服务方案优的优先顺序确定；按上述顺序依然无法确定时，将由采购人采取随机抽取方式确定。
□随机抽取。

	35.1
	☑本项目不收取履约保证金。

□本项目收取履约保证金，如有具体见本招标文件第二章。

备注：

1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。（本项目不适用）

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼。
现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

☑以分标（□中标金额/☑采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/☑服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 20 %/□收费基准价格上浮 / %）收取。
3.代理机构银行账户信息如下：

账户名称：云之龙咨询集团有限公司

开户银行：中信银行南宁园湖支行

银行账号：8113001013400293071 

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

    2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
31.3采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：中标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（格式见第六章）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（格式见第六章）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

39.2代理服务收费标准：
	               费率

金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万元～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万元～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标人负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账    号：

联系人及电话：

                           供应商公章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购单位公章：

                                                年    月    日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月      日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。
第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；
虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
未响应招标文件实质性要求的。
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
1）评标委员会在评审中出现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65% 的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×  65%  ； 

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65%  的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 65%  ； 

③投标报价低于采购项目最高限价 65%  的，即投标报价＜采购项目最高限价× 65%  ； 

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；如有，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准
综合评分法
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分20分）
	投标报价（满分20分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。

（7）本项目以折扣率报价，满足招标文件要求且评标报价最低（如：折扣率80%、90%，80%为低）的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（8）价格分计算公式：

价格分=（评标基准价/评标报价）×20分

	2
	技术分（满分52分）
	对项目的熟悉程度及相应的管理及运营（满分12分）
	根据投标人对项目的熟悉程度和了解程度，以及前期准备工作、现状摸查情况及项目实施流程、管理制度，质量指标，运作流程等内容进行评审：

一档（3分）：投标人对医疗检测服务行业有基本的了解，并能根据行业特点提供项目服务运营管理方案，能够满足基本的运营管理；

二档（6分）：满足一档基础上，能针对采购人实际需求有所调研，并结合采购人特点提供服务运营管理方案，方案适用本检测服务项目，且有具体明确的运作流程。

三档（9分）：满足二档基础上，提供有服务对接方案（包括与原服务单位的交接、采购人各科室的服务对接等），需采购人大量配合工作。

四档（12分）：满足三档基础上，并有服务对接方案（包括原服务单位的交接、采购人各科室的服务对接等），需采购人少量配合工作或无需配合即能稳定过渡；且运营管理方案全面（包括日常实验室检测服务、设备运维服务、科室人员的管理、质量体系建设服务、供应链资产管理服务），各环节均有前期准备工作方案及实施过程质量管控，切实符合采购人运营管理所需。

注：未提供方案或方案与实际不符的，得0分。

	
	
	培训服务（满分12分）
	根据投标人针对本项目提供的培训方案，内容至少包含①临床需求项目临床知识咨询服务培训②标本采集要求培训③分析前样本的质量控制等相关内容的培训服务进行综合评审： 

一档（3分）：能够根据采购需求中“学科建设人才培养服务”内容提供培训计划，满足采购人促进医院与行业前沿技术积极交流的需要。 

二档（6分）：满足一档的基础上，并能针对上述①②③提供培训服务方案，方案围绕培训目标和培训内容展开，无具体展示课程。

三档（9分）：满足二档的基础上，有具体课程安排，培训课程目标定位合理清晰、有针对性，内容详细，培训课程有特色，课程模块设置之间的逻辑关系清晰，且有备选课程，培训方式多样化，能够满足采购人所需人才短、中、长期的培训学习的需要。 

四档（12分）：满足三档的基础上，同时培训方案还应包括定期更新知识和技能，保持与行业前沿的接轨，整体培训方案优于采购人需求。

注：未提供方案或方案与实际不符的，得0分。

	
	
	核心服务方案（满分12分）
	根据投标人针对本项目所提供的核心服务方案，包括但不限于①试剂供应能力；②人员服务能力；③技术支持能力；④设备应急方案；⑤设备维护维修能力承诺等进行评审： 

一档（3分）：核心服务方案内容只有基本框架，可提供项目服务管理、组织架构，仅满足采购要求；

二档（6分）：核心服务方案内容完整，方案可行，能对上述的内容进行全部阐述，但缺乏具体细节及措施；

三档（9分）：核心服务方案内容完整，各项内容均能具体从质量管理、成本管理、沟通管理、风险管理等方面阐述具体的实施计划、流程、措施等，方案具有针对性及可行性，考虑周全。

四档（12分）：满足三档的基础上，且有项目管理机制、考核制度和考核方法（须有具体且明确的针对本项目的考核方法和内容），能有效管理及指导项目服务质量，以及人员项目服务工作的质量及执行效率，投入的实施团队数量和人员能力可解决项目实施的各种问题，能够有效保障服务周期内各项服务工作的持续及稳定性。

注：未提供方案或方案与实际不符的，得0分。

	
	
	实验室质控保障服务方案（满分12分）
	根据投标人针对本项目所提供的实验室质控保障方案，包括但不限于①室内质控；②室间质评；③结果审核等方面质量控制方案进行评审：

一档（3分）：实验室质控有服务方案，各环节质量控制，过程质量控制不具备可行性，难以确保服务质量。

二档（6分）：服务方案的整体质量方案内容基本完整，基本符合项目需求，室内质控措施合理。

三档（9分）：服务方案的整体质量方案内容完善，各环节质量控制严格，过程质量控制合理，室间质评合格，能保障项目服务质量。

四档（12分）：在满足三档的基础上，各环节质量控制措施与本项目要求适应，报告单审核与签发制度严谨，对异常结果、危急值进行复核和确认过程科学合理，可最大程度的保障项目服务质量。

注：未提供方案或方案与实际不符的，得0分。

	
	
	增值服务（满分4分）
	投标人能根据本服务项目，从协助科室建设、特色项目实验室共建、科研指导、高端技术平台科研支持，四个方面提供增值服务，每提供其中一个增值服务（须有具体明确的增值服务承诺及方案），且被评标委员会接受的得1分，同一个方面不重复计分，满分4分。

	3
	商务分（满分28分）
	服务团队（满分9分）
	拟投入本项目从事检验或病理业务相关工作的副高或以上职称的技术人才，每提供一个得2分；中级技术职称的技术人才，每提供一个得1分。本项满分9分，其中中级技术职称的技术人才累加分不得超过5分。
注：上述同一个人具有上述2个及以上证书的，以得分最高的一本证书计分，只记一次分，不重复计分。投标文件中须提供由人力资源和社会保障部门（含原国家人事部门）颁发专业技术资格证书复印件；投标人为其缴纳的投标截止时间前6个月内的任意一个月的社保证明、或劳动合同复印件、或该人员在投标人单位工作的聘书、录用书等相关工作证明材料；如服务人员中有退休人员的则提供退休证明和返聘合同复印件。上述材料复印件均须加盖投标人电子公章。

	
	
	业绩（满分8分）
	投标人自2022年以来承接过类似项目的业绩【类似业绩包括：病理实验室运营（含病理诊断服务或技术平台搭建）；病理诊断区域中心或区域分子病理中心；分子诊断实验室；病理诊断中心；病理科合作共建（含病理共建）】。在投标文件中提供合同复印件，时间以合同落款时间为准。每个得2分，满分8分。
注：合同必须提供合同关键页[含签订合同双方的单位名称、服务内容(如在合同中未明确服务内容的，需由被服务单位出具相关证明材料并由被服务单位盖章)、合同签订时间、双方的落款盖章等关键内容]否则不得分。同一项目多次成交(或中标)不可重复计分。

	
	
	实验室综合实力（满分8分）
	（1）供应商通过ISO15189《医学实验室质量和能力的要求》认可的，得2分。

（2）供应商实验室获得与病理相关的室间质评合格证书的，每个证书得2分，满分6分。
注：投标文件中提供以上（1）（2）项证书复印件或电子扫描件并加盖投标人电子公章作为评审佐证，不提供证明材料的不得分。



	
	
	资信分（满分3分）
	供应商通过了

（1）ISO9001质量管理体系认证；

（2）ISO14001环境管理体系认证；

（3）ISO45001职业健康安全管理体系认证；

且在有效期的每个得1分，满分3分。

注：供应商于投标文件中提供相关有效认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会（网址www.cnca.gov.cn）的查询截图，并加盖供应商电子签章，否则不予得分。

	总得分=1+2+3

备注：本项目为服务类项目，不涉及节能环保政策考核，也不对本国产品政策考核。


注：计分方法按四舍五入取至百分位。

四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价（即折扣率报价）由低到高顺序排列。得分相同且投标报价（即折扣率报价）相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，另有约定的除外。
（二）最低评标价法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会按照评标报价从低到高排序并推荐中标候选人，评标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

《病理检测服务》合同书
采购计划号：                            合同编号：                      
采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：                

项目名称：                              项目编号：                      

签订地点：                              签订时间：                      

本合同为中小企业预留合同：    。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》等法律、法规规定，按照招标文件（或简称为“采购文件”）采购需求要求和乙方投标文件承诺，并按照平等自愿原则，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务一览表

	项号
	标的名称
	服务期①
	单价②
	三年合计总价

③=①×②

	1
	病理检测服务
	3年
	人民币：        元/年
	

	检测项目

	序号
	检测项目名称
	现行收费价格（元）
	折扣率（%）
	备注

	1
	
	
	
	病理检测所需的其他项目，按《广西医疗服务价格项目目录（2024年版）》标准执行（如服务期间价格项目目录有更新以更新版本为准）。

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


2.合同价为人民币含税价，包括但不限于本项目采购的服务、货物的成本、设备所需要接口费、设备的维保以及升级等、运输、安装、调试、检验检测、售后、数据对接、人员劳务及差旅费、技术指导和培训、技术服务、成果制作费、交通、通讯、办公场地、管理费、保险费、税费和利润等费用，以及政策性文件规定、合同明示所有责任、义务和风险等，甲方不再支付额外费用。

（1）单项目中标结算价=按《广西医疗服务价格项目目录（2024年版）》（如服务期间价格项目目录有更新以更新版本为准）计算的收费金额×本项目中标折扣率。

（2）结算金额=Σ（采购服务数量×对应项目的单项目中标结算价）。

（3）检测服务项目清单外还未开展的病理检查，如在服务期内需开展增加相关服务的，需经甲方管理主管部门审批通过，所增加的病理检查服务价格参照甲方对应等级最新的《广西壮族自治区医疗服务价格》收费标准×本项目中标折扣率，并按已确定的付款方式进行结算。

3.合同价款的调整方式：因国家政策方向变化引起工作量或工作内容变化的，合同当事人双方可根据市场价格以及政策允许的范围内协商确定变更合同价款，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

第二条  质量保证

乙方所提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定及 (1.采购文件；(2.乙方承诺（见合同附件）以及招标文件的要求 执行。

第三条　双方权利和义务

1.甲、乙双方应遵守《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》等相关国家法律法规。从事涉及人类遗传资源的采集、保藏、利用、对外提供等活动依法取得相关部门的批准或备案。不允许境外组织、个人及其设立或者实际控制的机构采集、保藏所涉及的人类遗传资源，不向境外提供所涉及人类遗传资源。所涉及人类遗传资源的活动，按国家有关规定进行伦理审查，保证相关活动符合伦理原则，不危害公众健康、国家安全和社会公共利益。不买卖所涉及的人类遗传资源。配合国家、自治区等相关管理部门的人类遗传资源管理工作和调查。

2.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况进行监督，包括耗材、设备配送准时、质量合格，服务能力评估、服务结款等与乙方服务有关的所有事宜。

（2）根据项目进度，甲方有权及时对乙方提交的服务提出修改意见，并要求乙方按修改意见完成服务工作。

（3）乙方配备的项目投入人员应得到甲方的认可；对派遣到甲方的服务人员进行管理、考核、检查与奖惩。

（4）甲方有权要求乙方更换甲方认为不合格的工作人员。
（5）按合同要求及时向乙方支付服务费用。

（6）如采购项目涉及采购标的的知识产权归属甲方所有，如双方另有约定，由双方另行协商约定。

3.乙方的权利和义务：

（1）严格履行合同文件（含采购文件、投标/响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

（2）必须严格实施乙方响应文件中承诺的人力资源配置。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于响应文件所承诺资质的服务人员，并需取得甲方书面同意。

（3）乙方项目负责人及服务团队成员须与响应文件保持一致。合同存续期内，未经甲方书面要求或同意，项目负责人不应调整。项目负责人及服务团队成员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗，如有变化，须取得甲方同意。

（4）乙方服务人员应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。因泄密造成甲方损失的，应赔偿甲方损失且甲方有权扣除当季服务费20% 作为违约金并有权解除合同。

（5）乙方应保证所提供的检测服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

（6）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方因泄密造成甲方损失的，应赔偿甲方损失且甲方有权扣除当季服务费20% 作为违约金并有权解除合同。

（7）乙方保证所交付的服务成果不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。

（8）乙方负责在技术服务前、中、后提供全面技术支持，包括向甲方提供报告解读所需信息等，具体形式根据甲方需要而定。

（9）乙方应在开展本合同项下的所有检测项目过程中，严格遵守有关专业技术规范，遵守有关法律法规的规定，决不实施违反伦理道德的行为。乙方因违反其前述承诺，给甲方或第三方他方造成损失的，应由乙方承担相应的赔偿责任，甲方有权解除合同并拒绝支付当季服务款，且有权要求乙方按合同总价款的5%支付违约金。

4.乙方应按照招标文件中甲方的其他采购要求提供服务，具体采购要求由甲方根据项目的建设情况进行调整和确定，甲方以书面形式告知乙方。

第四条  包装和运输

1.包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以保护货物的包装方式。货物的运输风险均由乙方负责。

2.货物的运输方式： 乙方自定，采购文件或需求文件中另有规定的，从其规定。

3.货物需按甲方要求送至指定地点。

第五条  服务期和验收

1.服务期：    年   月   日至    年   月   日，服务期   年。

（2）按“1+1+1”实行，每年年度考核为合格后，方可开始下一年度的服务。甲方每季度对乙方进行考核，如1个考核年度内（即4次考核），出现2次以上考核不合格，甲方有权解除合同，并不予支付当季服务费。

（3）若服务期内，检验服务累计金额提前达到合同总金额的，合同则提前终止，乙方不得以此为由要求甲方承担违约责任或损失补偿、赔偿责任。

（4）三年服务期内，乙方负有对检测服务累计金额进行核算的责任。当累计金额接近合同总金额（即采购预算金额人民币4692万元）的70%及90%时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，双方进行金额核算并确认服务执行安排。当累计金额达到100%合同金额时，乙方需以书面形式通知甲方，如因乙方未能及时以书面形式通知甲方终止服务，导致实际发生的检测服务费用超出合同总金额的任何费用，超出部分的金额，甲方有权不予支付。
2.服务地点： 甲方指定地点 。

3.设备进场时间：合同签订后，乙方按“采购需求”附表《配套检测设备/软件》交付配套检测设备，具体时间由甲方确认。乙方应在收到甲方设备进场通知并按通知要求的时间内完成设备进场、安装、调试，在完成调试后15日内申请甲方组织验收。

4.乙方应按本合同约定的要求向甲方提供相应的服务，并提供所有服务、检测设备的相关技术资料。乙方提供不符合本合同约定的服务或者设备的，甲方有权拒绝接受，并按违约处理。

5.甲乙双方应按国家有关标准以及甲方采购文件的采购需求、乙方的响应文件响应及承诺与本合同约定进行验收；上述标准如有不一致事项，以采购文件与响应文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果交付的设备或服务成果中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。

6.验收结果：在验收环节，甲、乙双方代表均应在场，交付的设备或服务成果符合验收标准的为验收合格，不符合验收标准的为验收不合格。验收结果由甲方出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由甲、乙双方代表共同签字确认。验收结果报告或验收书经双方代表签字后即视为验收。如乙方对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。

7.不予签收或验收不合格的，乙方应在当次验收后5个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等甲方认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为逾期交付，逾期交付最长不得超过30日，超过30日则视为最终验收不合格。

8.验收时间、验收程序以该项目验收方案（待符合验收条件后由甲方成立验收小组拟定）确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓验收，违约问题须在10个工作日内解决，待违约问题解决后方可重新开展验收事宜，期限内未解决的按逾期处理。

9.甲方对验收有异议的，在验收后 10个工作 日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10个工作日内及时予以答复。

10.甲方有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，乙方应予以配合，第三方组织验收的费用由乙方承担，已包含在合同总价款中。

11.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

12. 乙方向甲方提供的设备所需接口费由乙方承担，费用包含在合同总价中。乙方需按甲方要求完成相关接口建设，接口数量预计≥30个，具体数量以甲方实际需要为准。

13.服务周期内所增添的所有设备产权（配套检测设备等）在服务期满或达到合同总金额后，归甲方所有，软件系统使用权及数据所有权归甲方所有，乙方不得在合同终止后删除数据或限制使用，乙方届时应无条件配合甲方完成上述设备以及软件系统使用权过户/更名至甲方名下的手续，相关费用由乙方承担（已包含在总价中）。服务期满前3个月，甲方与乙方对所增添设备进行清点和书面确认，做好服务期满前的移交准备。
14.若因乙方原因导致合作提前终止，乙方已投入设备产权/软件系统使用权归甲方所有，乙方届时应无条件配合甲方完成上述设备以及软件系统使用权过户/更名至甲方名下的手续，相关费用由乙方承担（已包含在总价中）。

    15.如甲方现有切片扫描仪等设备需与病理科相关设备或系统对接，相关接口费用及协调工作由乙方承担，费用包含在总价中。
第六条  实施和培训

1.甲方应提供必要实施条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方指定。
第七条  售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同约定，为甲方提供售后服务。
2.为保证服务周期内日常检测服务顺利开展，结合目前现有在用实验室设备情况，乙方需根据“采购需求”附表3《配套检测设备/软件》清单提供检测设备/软件（如实际服务过程中，配套检测设备/软件实际技术配置需求与附表3《配套检测设备/软件》不一致时，由双方协商解决），后期如检测要求需增加配套设备的，双方协商进行增补。乙方提供的配套检测设备须为全新的设备，且所投入的所有设备质保期不得低于3年，质保期自设备投入使用之日起开始计算。乙方投标报价（即本合同总金额）包含该项费用，服务期内甲方不额外支付费用。

3.服务期内，若乙方原投标承诺的设备停产或经甲方认定已明显落后，乙方须提供最新款设备进行替代，同时须提供新旧设备的参数对比表。新设备的各项性能指标不得低于原投标承诺的设备，质保期不得低于3年。经甲方书面确认后方可实施替代。乙方投标报价（即本合同总金额）包含该项费用，服务期内甲方不额外支付费用。
第八条  付款方式

1.本合同服务款采用以下方式支付。付款前乙方需提供等额发票，如乙方未按照要求提供发票，甲方有权暂不予支付服务款，并不视为违约。

2.甲方不承诺业务量，最终结算金额以实际发生检测服务量结算。

3.本项目合同无预付款，按季度支付，具体方式如下：

（1）检测服务费每季度结算一次。乙方凭甲方开出的检验单统计总额，并将上季度对账清单交给甲方，涉及扣款金额，甲方有权从该季度的服务费中一次性扣除，甲方须在收到核对清单后20日内进行确认，若甲方提出清单问题的，则日期往后顺延，双方无异议后，乙方根据清单确定的金额向甲方开具合法发票，甲方对付款材料审核无误后10个工作日内将上季度乙方检测服务费用汇入乙方指定账户，如汇款截止日为节假日，可顺延。乙方未及时提交对账清单或合法发票的，由乙方自行承担责任。

（2）因医疗服务价格政策规定及《广西医疗服务价格项目目录》有更新，服务期内检测项目的收费标准发生变化的，甲方及乙方均无条件接受，不得因收费上涨或下调而终止服务。

4.票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

5.为保证服务质量，甲方每季度对乙方进行考核，按考核结果支付当季款项。考核得分≥90分，支付当季款项的100%，80分≤得分<90分：支付当季款项的90%；70分≤得分<80分：支付当季款项的80%；得分<70分：暂缓支付，乙方需按甲方要求进行整改，整改完成后，支付当季款项的70%，如甲方提出整改要求后1个月仍未完成整改，当季款项不予支付。考核要求详见合同附件“采购需求”中附表7《病理检测服务项目考核评分表》。
第九条  履约保证金

       无        。
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  违约责任

1.乙方未能按合同文件（含采购文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准向甲方提供相应服务、设备的，甲方有权要求乙方整改，乙方应在收到甲方整改通知之日起的7日内完成整改，逾期未整改完毕的，按本条第2项的约定处理。

2.乙方未能按本合同约定的服务期间和义务完成服务的或者提供设备的，自逾期之日起，每日按合同总金额的 3‰ 向甲方支付逾期违约金；逾期 15日以上（含 15 日）的，甲方有权解除本合同，甲方无需支付当季度的服务费，乙方还应向甲方支付合同总金额 5% 的违约金，若由此造成甲方遭受经济损失的，乙方还应承担赔偿责任。

3.乙方提供的服务、设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，包括甲方使用乙方的设备或技术服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用及承担了赔偿责任的，乙方须在接到甲方通知之日起5个工作日内向甲方偿还完毕，逾期未偿还的甲方有权追缴并按照同期银行贷款利率的四倍向乙方主张资金占用费，并赔偿甲方全部经济损失。如造成合同无法继续履行的，甲方有权解除合同，乙方应全额退还甲方已支付的服务费，并按照合同总金额的5 %向甲方支付违约金。若由此造成甲方遭受经济损失的，乙方还应承担赔偿责任。
4.甲方无正当理由拒收或终止服务的，甲方应按本合同总金额的 5% 向乙方支付违约金。

5.乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权要求乙方限期整改，未按期有效整改的，每出现一次，乙方应按当季度服务费的5%向甲方支付违约金，超过3次的，甲方有权书面通知乙方解除合同，甲方有权不予支付当季度服务费，乙方还应按当季度服务费的5%向甲方支付违约金。若由此造成甲方遭受经济损失的，乙方还应承担赔偿责任。

6.乙方未按本合同和响应文件、售后承诺中约定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按当季度服务费的 5% 向甲方支付违约金；超过3次的，甲方有权解除合同，不予支付当季度服务费，乙方还应按当季度服务费5%向甲方支付违约金，如果因此还给甲方造成其他损失，也全部由乙方承担赔偿。

7.乙方提供的服务、设备不符合检测要求，而需要再次检测或取样，费用由乙方负责，相关费用从当季度服务费中扣除，当季度服务费不足以扣除的，则可以从下一季度服务费中扣除。

8.其他违约行为按当季度服务费金额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件累计120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决

1.因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对服务成果质量进行验收。服务成果符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因争议产生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、保险费、担保费，调查费、交通费、差旅费等所有费用，均由违约方承担。

3.诉讼期间，本合同是否继续履行，由甲方决定。

第十四条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在法规范围内，须双方签书面补充协议确认，补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十五条  合同变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。一经发现，乙方应退回甲方已支付的合同款项，并向甲方支付合同总金额 20% 的违约金，若由此造成甲方遭受经济损失的，乙方还应承担赔偿责任。

第十六条  附件

1.采购文件

2.乙方提供的投标文件

3.投标函

4.中标通知书

5.售后服务承诺书

6.廉洁供销、不提供“回扣”承诺书

7.病理检测服务项目考核评分表

8.《配套检测设备/软件》
第十七条  本合同一式 九 份，具有同等法律效力，甲方执 六 份，乙方执 二 份，采购代理机构执一份。
	甲方（章）        

   广西医科大学第二附属医院
年   月   日
	乙方（章）              

          年   月   日

	单位地址：广西南宁市大学东路166号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：/
	电子邮箱：

	开户银行：建行南宁医科大支行
	开户银行：

	账号：45050160456009666888
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：

12450000MB0514976U
	纳税人识别号或统一社会信用代码：



	邮政编码：530007
	邮政编码：


主合同附件6：

广西医科大学第二附属医院

药品、医疗设备、医用耗材、服务供应商（经销商）廉洁供销、不提供“回扣”

承诺书

为积极配合医院开展医药购销和医疗服务中不正之风专项整治工作，规范医院及从业人员执业行为，杜绝医药购销领域中的“回扣”和“提成”等不正之风，树立医院良好的服务品牌，维护本企业的信誉和形象，我单位和所属工作人员郑重承诺如下：

一、遵守国家的法律法规，依法办理医药购销业务，保证不搞违法乱纪活动，自觉接受执法执纪部门的监督检查。

二、在医药购销活动中，不以任何形式给予医院医药“回扣”等商业贿赂。

三、在与医院正常业务交往中，不赠送各种礼金、有价证券和贵重物品，不给对方报销应由个人支付的费用，不以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行促销。

四、配合医院维护正常的医疗秩序，营销人员不进入医院诊疗区域从事药品、器械等商品推销活动。不向医院工作人员查询药品耗材的进、销、存量和使用情况，不以任何形式和方式统计处方。

五、我单位给医院的捐赠款物，保证严格按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》的有关规定执行。

以上承诺如有违反，我们接受停药、取消中标资格、记入不良行为数据库等处理，以及执法执纪部门的其他处理。

承诺单位（盖章）：

承诺单位代表（签字）：

联系电话：

年   月   日

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
电子投标文件

报价文件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

联系人电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

         法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名或电子签章）：____ 

                                     投标人名称（盖公章或者电子公章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表（服务类格式）
开标一览表
项目名称：                    项目编号：                     

投标人名称：                      

分标（如有）：                      
	项号
	标的名称
	服务期
	折扣率报价（%）

	1
	
	3年
	折扣率          %


注： 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子公章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名或电子签章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名或电子签章），否则其投标作无效标处理。

3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

4.投标人就本项目全部内容作完整唯一报价，拆分服务内容投标或仅对部分内容投标报价的将导致投标无效。
                       法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名或电子签章）： 

                                  投标人名称（盖公章或者电子公章）：

                                  日期：    年   月   日

5.拟投入设备清单格式
拟投入设备清单

项目名称：                    项目编号：                     

	序号
	设备名称
	数量及单位
	品牌
	规格/型号
	制造商
	参数性能、指标及配置
	设备购价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例（%）
	身份证号码或者统一社会信用代码
	性别（说明：出资人为自然人的需填写）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名或电子签章）：

                                    投标人名称（盖公章或者电子公章）：

                                    日期：    年   月   日
4. 投标人直接管理关系信息表
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名或电子签章）：
                                  投标人名称（盖公章或者电子公章）：

                                日期：    年   月   日
5.投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
     法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名或电子签章）：   
                             投标人名称（盖公章或者电子公章）：                 
                                                  年    月    日
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人公章或电子公章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者电子签名或电子签章，否则投标无效。
三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式： 

电子投标文件
商务及技术文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名或电子签章）：        
                           投标人名称（盖公章或者电子公章）：

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                                投标人名称（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式
所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	1.……

2.……

……
	1.……

2.……

……
	

	
	1.……

2.……

……
	1.……

2.……

……
	

	……
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　

投标人名称（电子签章）：                                                                                年    月    日
8.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的名称
	技术要求及需求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求及需求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目名称：                    项目编号：                     

投标人名称：                      
所投分标：     分标

	姓名
	性别
	身份证号
	职务
	学历
	工作年限
	联系电话
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	在本项目中的职责分工
	项目经历

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可自行制表填写。
2.采购需求或评标办法如有要求，投标人根据要求提供人员证明材料。

3.投标人附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
10. 代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）
代理服务费承诺书

致：代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费，在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的代理服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税务局登记的地址_                 ；

（4）在税务局登记的电话_                 ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                      供应商公章（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日

11. 保函格式
投标保函文本
（独立保函）
编号：           
申请人：

地址：

受益人： 

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就       （项目名称及项目编号）        （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）         元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的； 

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同； 

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人有串通投标、弄虚作假等行为的；

（5）投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律法规、规章、政策以及本项目招标文件规定的其他可以没收投标担保的情形。

    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后    日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反法律法规或招标文件规定的义务内容和条款；

（4）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                                （公章） 

法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月   日
注：采用银行、保险机构出具保函的（包含电子保函），必须为独立保函（不接受其他格式的保函或附加有其他条款的保函），否则视为无效投标保证金。
四、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同签订活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
                               。

联合体各成员单位合同金额比例分配如下：

                               。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。
联合体牵头人名称（盖公章或者电子公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字或者电子签名或电子签章）
联合体成员名称（盖公章或者电子公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字或者电子签名或电子签章）
……

 
年 
月 
日
 2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）    ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章或者电子公章）： 

日 期：
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章或者电子公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.关于符合本国产品标准的声明函格式
关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

5.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□招标过程   

□招标结果 
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：                                                                   
招标项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

招标结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

                                                                                说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
23
71

