广西同泽工程项目管理股份有限公司

招 标 文 件

项目名称：北海市中医医院数字化X射线摄影系统

等设备采购

项目编号：BHZC2026-G1-990150-GXTZ

采 购 人：北海市中医医院 

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

               2026年6月   日
目  录

3

第一章  招标公告

7

第二章  采购需求

32

第三章  投标人须知

54

第四章  评标方法及评标标准

80

第五章  拟签订的合同文本

97

第六章　投标文件格式



第一章 招标公告（远程异地评审）

项目概况

北海市中医医院数字化X射线摄影系统等设备采购 招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年   月  日9时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2026-G1-990150-GXTZ 

项目名称：北海市中医医院数字化X射线摄影系统等设备采购
预算金额：总预算1390万元；标项1预算：350万元；标项2预算：360万元；标项3预算：340万元；标项4预算：340万元。  

最高限价：总最高限价1390万元； 标项1最高限价：350万元；标项2最高限价：360万元；标项3最高限价：340万元；标项4最高限价：340万元

采购需求： 

	标项1，预算金额：350万元，最高限价：350万元

	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	数字化X射线摄影系统2
	1台
	一、用途：用于全身各部位数字化X射线摄影，支持立位、卧位及轮椅患者检查，具备自动拼接、可视化摆位、无线遥控等功能。

.....具体详见招标文件。

	标项2，预算金额：360万元，最高限价：：360万元

	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	简要技术需求或者服务要求

	2
	数字胃肠机（数字化医用X射线透视摄影系统）
	1台
	一、用途

本设备主要集数字化透视、摄影、造影于一体，用于全身各部位X射线检查，包括：常规DR摄影（立位、卧位）、消化道造影（上消化道、全消化道、结肠气钡双重造影）、泌尿生殖系统造影（子宫输卵管造影、肾盂造影、尿道造影）、胆道造影（T管造影、ERCP）、泪道造影、窦道造影等多功能成像。可一站式完成常规摄影到复杂造影成像，提升消化、妇科、泌尿、肝胆外科、急诊等科室诊疗效率。

.....具体详见招标文件。

	标项3，预算金额：340 万元，最高限价：340万元

	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	简要技术需求或者服务要求

	3
	移动式C型臂X射线机1
	1台
	一、用途

具备高性能脉冲一体化X线发生器和全数字化平板探测器，可满足身体较厚部位及肥胖病人清晰成像的需求；整机要求体积小巧，移动灵活；配备多重高效主动冷却系统，以保证系统连续稳定高效工作；具备智能综合剂量管理以为医生及病人提供全面的术中防护；具备3D成像能力。满足但不限于诸如骨科、创伤外科、脊柱骨科等多学科成人或儿童患者应用。

.....具体详见招标文件。

	标项4，预算金额：340 万元 ，最高限价：340万元

	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	简要技术需求或者服务要求

	4
	移动式C型臂X射线机2
	1台
	一、用途

具备高性能脉冲一体化X线发生器和全数字化平板探测器，可满足身体较厚部位及肥胖病人清晰成像的需求；整机要求体积小巧，移动灵活；配备多重高效主动冷却系统，以保证系统连续稳定高效工作；具备智能综合剂量管理以为医生及病人提供全面的术中防护；具备3D成像能力。满足但不限于诸如骨科、创伤外科、脊柱骨科等多学科成人或儿童患者应用。

.....具体详见招标文件。


合同履行期限：设备自合同签订之日起30天内交货并安装调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件

时间：2026年  月  日至2026年  月  日，每天00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云”平台编制及上传投标文件。

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年  月  日9时00分（北京时间）

投标地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2026年  月  日9时00分（北京时间）

开标地点：“广西政府采购云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http：//zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/全国公共资源交易平台(广西·北海)

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“广西政府采购云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。 

 4.投标保证金：本项目不收取。
投标保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司、开户银行：建行广西区分行营业部本级营业厅、银行账号：4500159415105071603）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。投标保证金必须简单注明所投项目编号和所投标项,否则视为无效投标保证金。
5.本项目采用远程异地评审方式。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市中医医院 
地址：北海市新建路一号
联系人：吴老师 
联系方式：0779-2029218 
2.采购代理机构信息

名 称：广西同泽工程项目管理股份有限公司　　

地址：北海市海城区北京路49号桂成花园B座1602号　　

联系方式：陆珍花、奉云、谭晓妮、农英民，0779-2026225、0771-5590176

3.项目联系方式

项目联系人：陆珍花、奉云、谭晓妮、农英民

电　话：0779-2026225、0771-5590176

　

附件：采购需求

第二章  采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本标项所属行业：工业。
标项1：

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	技术需求

	1
	数字化X射线摄影系统2
	1台
	一、用途：用于全身各部位数字化X射线摄影，支持立位、卧位及轮椅患者检查，具备自动拼接、可视化摆位、无线遥控等功能。

二、技术参数：

▲（一）功能需求：悬吊式双板DR，主要用于胸部、头颅、脊柱、四肢、腹部等全身站立位及卧位的数字X线摄影系统以及双下肢、全脊柱拼接。为保证设备整机的兼容性和稳定性，要求设备主要核心部件（球管、高压发生器等）为整机制造商原厂制造或同品牌。

（二）技术参数

1.高压发生器

1.1高压发生器功率≥65kW。

1.2高压发生器频率≥100kHz。

1.3管电压可调范围40～150kV。

1.4曝光加载时间范围：最小曝光时间≤1ms。

◆1.5最大输出电流≥800mA。

1.6最大电流时间积≥800mAs。

1.7具备AEC自动曝光控制。

1.8发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光。

2.X射线球管

2.1球管最大功率≥65kW。

◆2.2球管焦点≤0.6/1.2mm。

2.3 焦点最大承受功率≥34/80kW。

▲2.4 阳极热容量 ≥350kHU。

2.5 管套热容量 ≥1350kHU。

2.6 阳极散热率 ≥97kHU/min。

3.摄影床用平板探测器

3.1 探测器尺寸≥17×17英寸。

3.2 闪烁体类型：碘化铯（CsI）。

3.3 光电转换材料：非晶体硅。

◆3.4 像素尺寸≤139μm。

3.5 有效成像区域≥42.6cm×42.6cm。

3.6 采集矩阵≥3070×3070。

◆3.7 采集灰阶度≥16bits。

3.8 空间分辨率≥3.6lp/mm。

▲3.9 量子捕获效率（DQE）≥66%。

3.10 图像预览时间≤3秒。

3.11 探测器最大承重≥150kg。

3.12 探测器重量 ≤4.6kg。

3.13 探测器充满电后可拍摄的最大图像数≥500张。

3.14 探测器配备把手，可单手移动，且防止意外摔落。

3.15 支持平板探测器在线自动充电。

3.16 传输方式：无线传输。

4.胸片架用平板探测器

4.1 探测器尺寸≥17×17英寸。

4.2 闪烁体类型：碘化铯（CsI）。

4.3 光电转换材料：非晶体硅。

4.4 像素尺寸≤139μm。

4.5 有效成像区域≥42.6cm×42.6cm。

4.6 采集矩阵≥3070×3070。

4.7 采集灰阶度≥16bits。

4.8 空间分辨率≥3.6lp/mm。

▲4.9 量子捕获效率（DQE）≥66%。

5.X线球管悬吊系统

◆5.1 球管悬吊支架：吊架运动模式 电动+手动（双模式）。

5.2 球管具有多向运动及旋转功能。

▲5.3 球管纵向运动范围 ≥2250mm。

5.4 球管横向运动范围 ≥1950mm。

5.5 球管焦点中心垂直运动范围 ≥1500mm。

5.6 球管垂直电动旋转角度 ≥-135°/+135°。

5.7 球管水平电动旋转角度≥±120°。

5.8 缩光器可随球管旋转。

5.9 缩光器照射野可自动调整，可调用上次采集的束光野大小。

5.10 球管端具备摆位摄像头，检查过程实时可见患者影像。

5.11 可通过皮尺测量床旁拍照的距离。

6.球管侧近台操作控制系统

◆6.1 操控方式: 彩色电容式触摸屏。

6.2 屏幕尺寸≥10英寸。

6.3 机架管头显示屏可依据重力方向自动调整显示的方向。

6.4 机架管头显示屏可显示患者的详细登记信息，如姓名、患者编号等。

6.5 可调整曝光参数（kV、mA、mAs等）及患者体型选择或电离室参数。

6.6 机架管头显示屏可显示图形化的摆位指南，技师可按照该指南对患者进行准确的摆位。

6.7 机架管头显示屏处可调整大小焦点，进行焦点快速切换。

6.8 机架管头显示屏处可显示系统状态消息。

6.9 机架管头显示屏处可显示缩光野的尺寸和源像距。

7.立式摄影架

7.1 片盒升降范围 ≥1400mm，片盒中心离地最小距离 ≤35cm。

7.2 运行方式：手电一体。

7.3 探测器可固定或具有旋转功能。

7.4 具有自动曝光控制（AEC）功能。

7.5 滤线栅栅比≥13:1。

7.6 滤线栅栅密度≥90 lp/cm。

7.7 X线球管与数字平板在摄影架上投照时可以做自动同步追踪运动。

▲7.8 无线遥控器可控制摄影架垂直升降和调整束光野大小。
8.摄影平床

◆8.1 床面高度电动调节范围≥38cm。

8.2 床面最低高度≤52cm 。

8.3 床面最高高度≥90cm 。

8.4 床面板尺寸 ≥230cm×76cm。

8.5 床面纵向移动范围≥± 44cm。

8.6 床面横向移动范围 ≥±12cm。

8.7 滤线栅栅比≥13:1。

8.8 滤线栅栅密度≥90 lp/cm。

8.9 摄影床最大承重量 ≥200kg。

8.10 球管与床面可自动垂直、水平跟踪或倾斜跟踪。

▲8.11 脚踏式/脚触开关或前踢式脚触开关控制床体升降及锁定。

9.系统操作台

9.1 主机工作站操作台内存≥8GB。

9.2 主机工作站操作台硬盘≥1000GB。

9.3 采集工作站显示器尺寸≥23英寸。

9.4 患者信息管理：手工登记，WORKLIST自动查询。

9.5 图像信息采集管理：摄影影像采集、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像左右标记。

9.6 图像处理：图像校正，图像翻转，图像测量与标注，图像边缘增强，图像噪点抑制。

9.7 图像观察：查看摄影图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原，图像裁剪，图像重建。

9.8 图像诊断：支持多种图像风格一键切换（标准、平滑、高对比度等）或自定义。

9.9 图像存储发送：DICOM 3.0，有DICOM存储、打印，worklist等功能。

10 高级临床功能

◆10.1 具备全长拼接功能，可实现站立位和卧位的全长拼接功能。

10.2 配备全长拼接架和拼接标尺。

10.3 全长拼接架最大承重≥200kg。

▲10.4 滤线栅栅比≥13:1。

▲10.5 滤线栅栅密度≥90 lp/cm。

10.6 全自动长骨拼接功能

（1）图像质量与达成方式：支持站立位和卧位全身骨骼全长拼接成像，拼接图像无几何变形失真。

（2）球管采集方式：拼接成像时，球管可采用一种或多种采集方式，包括但不限于：

球管围绕水平轴（或垂直轴）进行多角度旋转式采集；

（3）步进移动或连续扫描式采集。

10.7 立位拼接最大拍摄范围≥150cm。

10.8 卧位拼接最大拍摄范围≥90cm。

（三）基本配置：

1. 高频高压发生器：1套  

2. X射线管组件：1套

3. 平板探测器：2套

4. 电动摄影床：1套

5. 立式摄影架：1套

6. 图像处理系统：1套

7. 缩光器：1套

8. 无线遥控器：1个

9. 曝光手闸：1个

10.其他配置：

10.1工作站与显示器：配备≥2套专用阅片工作站，每套配置≥6M医用专业诊断显示器。工作站主机配置：CPU≥6核，内存≥16 GB，硬盘≥1 TB。数据接口：具备完整DICOM 3.0接口，与医院PACS、RIS、HIS系统互联互通，承担全部接口费用。

10.2防护用品与辅助设备：

10.2.1防护用品：成人防护铅衣（含铅帽、铅围脖、铅眼镜、铅手套、铅围裙、铅方巾）≥2套。儿童防护铅衣（含铅帽、铅围脖、铅围裙）≥2套。铅毯（规格1.0m×1.8m）≥1张。自动防护屏/帘1套。防护服柜1个。辐射监测仪1台。

10.2.2辅助设备：配套采集工作站使用的在线式不间断电源（UPS）。呼叫系统屏-对接医学影像科工作站）1套，监控系统1套，紫外线消毒装置1套。除湿机1台。机房制冷恒温设备2套。

10.3其他设施：机房防护（含防护门、防护窗、电缆、更衣室安装、警示标志、灯箱、防护门关闭报警器）。

	交付的时间和地点
	交付的时间：设备与配套设施自合同签订之日起30天内交货并安装调试完毕。

2.交付的地点（范围）：广西北海市内采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，包括中标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有配套第三方产品（机房防护、配套空调、工作站等），即“交钥匙”工程等成本及利润。

	付款条件
	1.付款方式：

（1）第一期：合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款：

（2）第二期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，采购人支付至合同总金额的97%（如中标人为中小企业的则为100%)。

（3）第三期：3年内支付剩余3%尾款。

2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。

	质保期
	整体质保期不少于3年，自设备验收合格之日起计算。

	售后服务
	1.保修期内提供7×24小时远程技术支持，工程师24小时内到达仪器现场，一般问题应在48小时内修复，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。

2.后处理软件及扫描序列终身升级。设备需支持接入医院HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统，中标人承担接口费用。

3.设备使用年限

3.1 需承诺，在规范操作与维护条件下，设备整机设计使用寿命不低于10年。

3.2 须提供生命周期内的备件供应与技术支持保证。

4.培训与技术支持

4.1 需提供系统化的分层次培训，包括针对工程师的设备维护培训、针对技师的规范化扫描培训、针对诊断医师的高级临床及科研应用培训（如心脏、波谱、功能成像）。

4.2 提供多次不定期临床培训。培训时间不少于3天，培训≥3名操作人员及1名维护人员，并提供详细的培训课程计划与教材。

5.系统兼容性

5.1 设备须与北海市中医医院现有及新院区规划的HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统实现互联互通与数据融合，并承担全部接口费用。

5.2 支持通过标准接口与区域医疗影像平台进行数据交换。

	包装和运输
	本项目不限制货物的运输方式，中标人提供给采购人的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，内外包装均需完好，符合国家各项有关质量标准制造的产品。

	保险
	如一旦中标，由中标人负责所供货物的承保事宜，费用由中标人承担。

	验收标准
	1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。

4.招标项目有其他要求的按其要求。

	进口产品说明
	(本标项产品        已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。

(本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	项目质量控制措施
	1.设备的质量要求必须达到国家验收合格标准。

2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。

3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其各项指标均达到质量要求。

4.使用年限：设备整机设计使用寿命不低于10年。

	核心产品
	数字化X射线摄影系统2，一台。


标项2：

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	技术需求

	1
	数字胃肠机（数字化医用X射线透视摄影系统）
	1台
	一、用途

本设备主要集数字化透视、摄影、造影于一体，用于全身各部位X射线检查，包括：常规DR摄影（立位、卧位）、消化道造影（上消化道、全消化道、结肠气钡双重造影）、泌尿生殖系统造影（子宫输卵管造影、肾盂造影、尿道造影）、胆道造影（T管造影、ERCP）、泪道造影、窦道造影等多功能成像。可一站式完成常规摄影到复杂造影成像，提升消化、妇科、泌尿、肝胆外科、急诊等科室诊疗效率。

二、技术参数：

（一）设备名称：数字胃肠机（数字化医用X射线透视摄影系统）

（二）数量：1台  

（三）设备用途：该设备应满足数字透视、数字摄影、消化系造影及ERCP检查、子宫输卵管造影、数字减影成像等常规放射学诊断及治疗的需要。

（四）主要部件及性能参数:  

1 高压发生器 

▲1.1 高压产生方式：高频逆变，≥100kHz

▲1.2标称电功率≥80kW

1.3最短曝光时间≤1ms

1.4 透视输出电压 ≥111kV

1.5摄影电压≥150kV

1.6连续透视最大电流≥10mA

1.7 脉冲透视最大电流 ≥20mA

1.8最大管电流≥1000mA

1.9透视方式：要求具备脉冲透视以及连续透视两种方式

1.10摄影方式：要求具备点片摄影／直接摄影／连续摄影功能

▲1.11 点片摄影准备时间 ≤1.0s

▲1.12 最大透视功率 ≥2.5kW

2.X射线管组件

▲2.1阳极热容量≥600kHu

◆2.2阳极转速≥9700转/分

◆2.3焦点：双焦点，小焦点 ≤0.3mm，大焦点≤0.6mm

2.4小焦点功率≥40kW

▲2.5大焦点功率≥100kW

2.6限束器类型：可自动及手动控制

2.7 要求具有曝光野指示灯

3.升降式诊断床 

3.1 要求床体四周均可接触患者

▲3.2床体负角度旋转≥40度

◆3.3床面横向运动范围≥25cm

▲3.4 影像系统垂直运动范围 ≥130cm

3.5影像系统覆盖范围≥160cm

▲3.6倾斜投照角度≥ ±45度

▲3.7 最大SID ≥150cm

3.8任意位置床体承重≥200kg

3.9操控方式：单一遥控杆自定义实现

▲3.10床面水平状态距地最低高度≤480mm

▲3.11 床身升降行程 ≥500mm

3.12要求能立卧位一键自动切换

3.13要求具备防误碰按键

3.14要求具备独立解锁按键

4.平板探测器 

4.1 材料：非晶体硅

◆4.2像素大小≤139μm

4.3 空间分辨率 ≥3.4 lp/mm

4.4有效视野≥ 17"x17"

4.5 视野可变 ≥2视野

4.6 最小视野 ≤12″×12″

◆4.7像素矩阵≥3030ｘ3030 pixels

4.8灰阶等级≥16 bit（65,536灰阶）

4.9透视分辨率：在最大视野下，满足以下任一条件即可：1024×1024像素矩阵时 ≥1.4 lp/mm；或1536×1536像素矩阵时 ≥2.2 lp/mm。

4.10透视分辨率（1536×1536像素矩阵下）≥2.2 lp/mm

5.数字化影像系统

5.1CPU≥3.0GHz

5.2内存≥8G

5.3主机操作系统：Windows 10 或同等性能以上

◆5.4硬盘容量≥ 1000GB

5.5脉冲透视≥25 fps（最大）

5.6 序列摄影帧频 ≥4 fps（最大）

5.7要求具有虚拟限束器

5.8透视图像记录≥15s

5.9 要求具备末帧图像保持 (LIH)

◆5.10要求具有多种临床采集程序协议，消化道检查，胰胆管检查，输卵管检查等不少于6种图像处理功能 

6.1 要求具有直方图计算 

6.2 要求具有窗宽窗位调节 

6.3 要求能黑/白反转

6.4 要求具有图像缩放功能

6.5要求能ROI调节

6.6 要求能水平/垂直翻转

6.7 要求能图像剪切

6.8 要求能边缘增强

6.9 要求能标注功能

6.10要求能测量距离、角度

7.网络功能

7.1 要求能DICOM储存

7.2 要求能DICOM打印

7.3 要求能DICOM-DVD刻录（内置 DICOM浏览软件）

7.4 要求能DICOM worklist

8.具备拼接功能

8.1 功能要求：一次扫描，拼接全脊柱、全下肢图像

▲8.2最大拼接范围≥ 140cm

8.3 扫描时间 ≤25s

8.4 拼接方式 自动拼接

8.5 要求能可调节层位

8.6 拍摄图像 ≥4张

▲9 具有动态造影、周边血管造影成像功能

▲9.1 具有实现动态造影、周边血管造影分析功能 

▲10.具备通过一次曝光，获得在扫描范围内的所有层面的图像

11 要求具备近台操作系统 

11.1 显示器≥19英寸单色医学专用液晶显示器

11.2 要求具备曝光脚闸 

11.3 要求具备床体运动控制 

12 附件要求：

12.1 具备对讲系统

12.2 具备旋转脚踏板

12.3 具备肩托架

三、基本配置：

1.高频高压发生器≥80kW

2.X 射线管组件（≥600kHU，双焦点）

3.电动限束器

4.动态平板探测器（≥17×17 英寸）

5.全电动倾斜诊断床（升降、可移动点片装置）

6.立式胸片架

7.主控工作站（含 DICOM 3.0）

8.动态数字减影血管造影软件包拼接功能

9.断层融合功能

10.旋转脚踏板、近台操作系统

11.对讲系统、高压电缆

12.机房防护及配套（铅屏蔽、防护门、防护罩、配套空调、配套采集工作站用在线式UPS、除湿机、辐射监测仪、急救车（推车）等各 1 套、更衣室安装、警示标志、灯箱等）

13.胃肠独立工作站：1套，配置≥19 英寸医用专用显示器

14.诊断工作站≥3 套（含≥6M 医用显示器，工作站主机配置：CPU≥6 核，内存≥16GB，硬盘≥1TB）、诊断桌椅≥3套、成人及儿童防护用品（需符合国家防护标准要求）等。

15.无磁消毒机器人：1套（可供胃肠机房及可移动使用）。

16.DR-AI模块：DR 脊柱侧弯 AI、下肢力线 AI、四肢骨折 AI 辅助诊断系统各 1 套

17.双筒高压注射器：1 台，支持造影剂与生理盐水自动切换，具备体温加热及压力监测功能，压力范围 50-350psi

18.恒温钡剂调配仪：1 台

19.配备给采集工作站的UPS  1套。

20.呼叫系统：1 套（含屏，对接本科室工作站）

21.机房制冷恒温设备：2套（≥3匹）

22.除湿机：1 台

23.辐射监测仪：1 台

24.对讲监控系统：1 套（可录像，可保存≥3个月）

25.候诊室小音响：1 套

26.抢救车（推车）及设备：1套（含简易呼吸器、急救药品柜）

27.氧气筒：1 台

28.成人防护用品：3套（含防护服、铅帽、铅围脖、铅眼镜、铅围裙、铅方巾）

29.儿童防护用品：2套（含防护服、铅帽、铅围脖、铅围裙）

30.铅防护毯：2张（规格≥1.0m×1.8m）

31.防护服柜：1 个

32.防护罩：1 个

33.ERCP 保护装置：1 个

34.压迫带：1 个

35.妇科支架：1 个

36.排粪造影支架：1 个。

37.数据接口：具备完整DICOM 3.0接口，与医院PACS、RIS、HIS系统互联互通，承担全部接口费用。

	交付的时间和地点
	1.交付的时间：设备与配套设施自合同签订之日起30天内交货并安装调试完毕。

2.交付的地点（范围）：广西北海市内采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，包括中标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有第三方配套（机房防护、配套空调、配套UPS、工作站等），即“交钥匙”工程等成本及利润。

	报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，包括中标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有第三方配套（机房防护、配套空调、配套UPS、工作站等），即“交钥匙”工程等成本及利润。

	付款条件
	1.付款方式：

（1）第一期：合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款：

（2）第二期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，采购人支付至合同总金额的97%（如中标人为中小企业的则为100%)。

（3）第三期：3年内支付剩余3%尾款。
2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。

	质保期
	整机质保不少于3年，自设备验收合格之日起计算。

	售后服务
	1.保修期内提供7×24小时远程技术支持，工程师24小时内到达仪器现场，一般问题应在48小时内修复，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。

2.后处理软件及扫描序列终身升级。设备需支持接入医院HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统，中标人承担接口费用。

3.设备使用年限

3.1 需承诺，在规范操作与维护条件下，设备整机设计使用寿命不低于10年。

3.2 须提供生命周期内的备件供应与技术支持保证。

4.培训与技术支持

4.1 需提供系统化的分层次培训，包括针对工程师的设备维护培训、针对技师的规范化扫描培训、针对诊断医师的高级临床及科研应用培训（如心脏、波谱、功能成像）。

4.2 提供多次不定期临床培训。培训时间不少于5个工作日的操作及维护培训，培训人数≥5人，并提供详细的培训课程计划与教材。

5.系统兼容性

5.1 设备须与北海市中医医院现有及新院区规划的HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统实现互联互通与数据融合，并承担全部接口费用。
5.2 支持通过标准接口与区域医疗影像平台进行数据交换。

6.开机率保证≥95%，非采购人原因的，不足一天顺延一天保修。

7.覆盖服务：物联网设备状态监控及预警：

a)提供基于物联网的“设备状态远程监控及预警”服务。

b) 通过远程通讯技术，实现对设备运行状态监测，并对潜在运行风险发出预警。

c) 确保所提供的服务符合医疗数据安全及设备远程运维的通用法规要求，确保数据传输和访问的安全性。

d) 通过远程运维功能，能解决大部分潜在故障，降低设备非计划停机风险。

	包装和运输
	本项目不限制货物的运输方式，中标人提供给采购人的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，内外包装均需完好，符合国家各项有关质量标准制造的产品。

	保险
	如一旦中标，由中标人负责所供货物的承保事宜，费用由中标人承担。

	验收标准
	1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。

4.招标项目有其他要求的按其要求。

	进口产品说明
	(本标项产品        已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。

(本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	项目质量控制措施
	1.设备的质量要求必须达到国家验收合格标准。

2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。

3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其各项指标均达到质量要求。

4.使用年限：设备整机设计使用寿命不低于10年。

	其他要求
	中标人须提供完整的机房设计、防护检测及验收服务。

	核心产品
	数字胃肠机（数字化医用X射线透视摄影系统）


标项3：

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	技术需求

	1
	移动式C型臂X射线机1
	1台
	一、用途

具备高性能脉冲一体化X线发生器和全数字化平板探测器，可满足身体较厚部位及肥胖病人清晰成像的需求；整机要求体积小巧，移动灵活；配备多重高效主动冷却系统，以保证系统连续稳定高效工作；具备智能综合剂量管理以为医生及病人提供全面的术中防护；具备3D成像能力。满足但不限于诸如骨科、创伤外科、脊柱骨科等多学科成人或儿童患者应用。

二、技术要求

1.功能需求

1.1 多功能大平板 C 型臂，能够在术中实现 CT 等中心三维断层扫描，显示全身各关节及脊柱的横断位，矢状位，冠状位的无失真三维断层图像，能实现任意斜面及曲面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视、摄影功能。

2.主要技术规格和要求

2.1 C 型臂架构；

2.1.1 垂直升降≥450mm，水平左右移动≥200mm，沿床长纵向平移≥200mm；

2.1.2 机架运动自由度：C臂轴向旋转角度：≥±220°，电动旋转；左右摆角最大范围：≥±12°；
2.1.3 平板探测器到焦点距 (SID)≥1100mm；

2.1.4 C 臂开口径≥930 mm，C 臂深度≥740 mm；

2.1.5 手控式或脚控式刹车系统；

2.1.6 具备色彩引导运动控制；

2.2 X 线发生器

2.2.1 最大输出功率≥15kW；

◆2.2.2 发生器频率≥40kHz 高频/多脉冲处理器控制；

2.2.3 最大电压≥125kV；

2.2.4 连续透视最大管电流≥15mA；

2.2.5 脉冲透视最大管电流≥50mA，三维采集 / 单幅点片最大管电流≥120mA；

2.2.6 最大脉冲频率≥30 帧/秒；

2.2.7 最小脉冲频率≤0.5f/s；

2.2.8 单幅点片最大管电流 (mA)≥100mA；

2.2.9 最小曝光时间≤5ms。

2.3 球管

2.3.1 球管类型：旋转阳极；

◆2.3.2 球管双焦点设计：大焦点≤0.6mm，小焦点≤0.3mm；

◆2.3.3 阳极散热率≥70kHU/min；

2.3.4 球管转速≥8000转/分钟；

2.3.5 阳极靶角≤10º；

◆2.3.6 阳极热容量≥300kHU；

2.3.7 最高连续透视时间≥ 50 分钟；

2.3.8 阳极滤过片≥3mmAl，0.1mmCu。

2.4 平板探测器

2.4.1 平板成像大小≥30cm*30cm

◆2.4.2 采用CMOS或非晶硅/IGZO材质
2.4.3 图像采集矩阵≥2048×2048；

2.4.4 图像采集灰阶≥16bit；

2.4.5 像素尺寸≤152µm；

2.4.6 数字图像旋转角度≥±360°；

2.4.7 平板放大等级≥3级，QE≥70%。

2.5 准直器及滤线栅

2.5.1 具备矩形准直器和狭缝准直器，狭缝准直器非对称调节；

2.5.2 具备无射线数字图像旋转；

2.5.3 滤线栅栅比≥10:1；

2.5.4 滤线栅密度≥80 线/厘米，滤线栅可拆卸。

2.6 监视器

2.6.1 监视器≥27英寸 4K分辨率医用显示器≥1台，最大分辨率≥3840 x 2160

2.6.3 最大亮度≥750cd/㎡；

2.6.4 可视角度≥±176°；

2.6.5 具备对环境光亮度自动补偿功能；

◆2.6.6 监视器可旋转，不同角度能观察影像(注明旋转角度)≥240°；

2.7 二维数字图像处理

2.7.1 具备图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能，实时边缘增强功能；

2.7.2 具备实时自动、手动窗位调整功能；

2.7.3 具备实时金属修正功能，实时动态降噪功能；

2.7.4 具备实时去除运动伪影功能；

2.7.5 具备实时软组织修正功能；

2.7.6 窗位调节功能≥6 个自定义窗位调节范围；

2.7.7 具备 AI 选定任意区域自动调整窗宽窗位；

2.7.8 具备图像剂量三级可调，最后一幅图像自动冻结功能

2.8三维成像核心指标

2.8.1具备三维锥形束 CT 重建功能，单序列重建时间≤30 秒；

2.8.2具备三维图像多平面重建 (MPR)、容积重建 (VR)、最大密度投影 (MIP)、曲面重建 (CPR)、任意斜面 / 曲面切割功能；

2.8.3三维扫描最大成像容积≥18cm×18cm×18cm；
2.8.4具备三维金属伪影校正 (MAR) 功能，可消除钢板、螺钉等内固定物的伪影，要求能保障骨科术后三维成像质量。

2.9临床适配与拓展性

2.9.1具备 DICOM3.0 标准接口，可对接采购人医院现有的PACS 系统；

2.9.2具备标准化接口，实现图像融合导航；

◆2.9.3具备电动脚踏移动功能，支持术中一键锁定，要求移动便捷、定位精准；
2.9.4配备UPS备用电源，断电后可支持至少15分钟常规操作。
三、每台C臂配2张全碳纤维手术床。以适配C臂三维成像功能。

（一）全碳纤维手术床

1.适合骨科、创伤、脊柱、介入、泌尿外科、胸外科、肾脏外科等，如采购人后期采购骨科机器人导航、骨科三维C形臂、二维C臂、G型臂、O型臂等设备，中标人须负责将所投产品与上述设备进行调配供采购人使用。

2.台面板采用透光能投射X 光射线板材，碳纤维大背板可满足3D及骨科导航系统 360°的 X 光拍摄需求，手术台可透视长度头端≥1600mm，腿端≥1200mm。

3.床面结构完全为模块化的设计，针对不同种类的手术，只需匹配相应的动作模块即可，模块齐全。

4.床体整体电动左右倾斜；背板电动上折、下折调节，约1200mm 圆弧形全碳纤维大背板设计。

5.底座采用T 型设计。底盘高度为≤ 100mm，可完全配合此次采购的C 型臂使用。

6.床面长度：≥2300mm

7.床面宽度：≥520mm

8.床台最低高度≤650mm，最高高度≥1000mm

8.1.1 前/后倾斜： ≥30 °左/右倾斜：≥20 °背板/下调节：≥75 °/40 °

8.1.2 脚板上/下调节：≥45 °/90 °

8.1.3 脚板外展角度≥90°；内收角度大于等于0°，脚板轴向旋转角度≥90°

8.1.4 脚板水平方向：≥90 °

8.1.5 牵引架为全碳纤维材质，X 线透过率≥97%，无金属伪影；支持外展、内收、屈伸、旋转多维度无级调节，牵引力度可精准控制；与手术床为原厂配套适配，可随床体同步调节高度。

9.核心机械与安全性能

9.1驱动系统：采用电动液压驱动系统，体位调节精度高、运行平稳、术中无位移，能保障三维扫描成像稳定性；

9.2承重能力：安全承重≥350kg；

9.3床面纵向平移≥400mm，无需移动患者即可调整扫描部位，要求能适配三维 C 臂全脊柱、全下肢扫描，同时可避开 C 臂旋转遮挡；

9.4控制系统：配备床体侧边按键、手持手控器、无线遥控器三套控制系统；

10.成像适配与模块化拓展

10.1床面全碳纤维材质，无内嵌金属结构，X 线透过率≥97%，透视无伪影、无畸变；

10.2床面能适配脊柱前路、髋关节 DAA 入路等特殊术式，给 C 臂留出充足操作空间；

10.3模块化配件齐全，包含可透 X 线头板、脊柱手术架、肩关节牵引架、下肢牵引架等，适配骨科全术式需求；头板可快速拆卸、反向安装，兼容神经外科头架。

	交付的时间和地点
	1.交付的时间：设备与配套设施自合同签订之日起30天内交货并安装调试完毕。

2.交付的地点（范围）：广西北海市内采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，包括中标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有第三方配套，即“交钥匙”工程等成本及利润。

	付款条件
	1.付款方式：

（1）第一期：合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款：

（2）第二期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，，采购人支付至合同总金额的97%（如中标人为中小企业的则为100%)。

（3）第三期：3年内支付剩余3%尾款。
2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。

	质保期
	整机质保不少于5年，自设备验收合格之日起计算。

	售后服务
	1.服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场，一般问题应在48小时内修复，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。

2.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：

（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。

（2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。

3.培训条款：

由中标人或生产厂家为采购人提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

4.系统兼容性

4.1 设备须与北海市中医医院现有及新院区规划的HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统实现互联互通与数据融合，并承担全部接口费用。

4.2 支持通过标准接口与区域医疗影像平台进行数据交换。

	包装和运输
	本项目不限制货物的运输方式，中标人提供给采购人的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，内外包装均需完好，符合国家各项有关质量标准制造的产品。

	保险
	如一旦中标，由中标人负责所供货物的承保事宜，费用由中标人承担。

	验收标准
	1.验收工作由采购人和中标人负责，应严格按照国家质量验收规范合格标准及招标文件要求、合同及中标人承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收。

2.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合招标文件参数规定，如发现与招标文件参数不符且造成无法验收的，按违约处理。

3.中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；中标人所提供的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的机型。

4.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

5.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

6.国家相关法律、法规、标准和规范等。

7.安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。

8.招标项目有其他要求的按其要求。

	进口产品说明
	(本标项产品        已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。

(本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	项目质量控制措施
	1.设备的质量要求必须达到国家验收合格标准。

2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。

3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其各项指标均达到质量要求。

	其他要求
	中标人须提供完整的机房设计、防护检测及验收服务。

	核心产品
	移动式C型臂X射线机1


标项4：
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	技术需求

	1
	移动式C型臂X射线机2
	1台
	一、用途

具备高性能脉冲一体化X线发生器和全数字化平板探测器，可满足身体较厚部位及肥胖病人清晰成像的需求；整机要求体积小巧，移动灵活；配备多重高效主动冷却系统，以保证系统连续稳定高效工作；具备智能综合剂量管理以为医生及病人提供全面的术中防护；具备3D成像能力。满足但不限于诸如骨科、创伤外科、脊柱骨科等多学科成人或儿童患者应用。

二、技术要求

1.C 臂机架

1.1 垂直升降≥400mm

1.2 水平移动≥200mm

1.3 源像距 SID≥1000mm

1.4 C 臂开口径≥900mm

◆1.5 C 臂深度≥750mm

◆1.6 机架运动自由度：C臂轴向旋转角度：≥±220°，电动旋转；左右摆角最大范围（°）：≥±12°。

2.高压发生器

◆2.1 最大输出功率≥15KW

◆2.2 发生器频率≥50kHz

2.3 最大电压≥120kV

2.4 最小电压≤40kV

2.5 透视最大电流≥100mA

3.球管

3.1 双焦点设计：大焦点≤0.6mm ，小焦点≤0.3mm

3.2 阳极热容量≥210khu

◆3.3 阳极散热率≥70kHUKHU/MIN

◆3.4 管套热容量≥1.8MHU

3.5 具备旋转阳极，靶盘直径≥100mm

3.6 栅比≥12:1，栅密度≥70 线 /cm，可自动 / 手动切换

4.平板探测器

4.1 平板成像大小≥30cm*30cm

4.2 图像采集最大物理像素矩阵≥1.9k×1.9k

4.3 图像采集灰阶≥16bit

4.4 采用CMOS或非晶硅/IGZO材质

4.5 量子探测效率（DQE0）≥75%@70kVp

5.二维数字图像处理

5.1 无级缩放倍数≥3 倍

5.2 具备图像放大功能

5.3 具备金属伪影去除功能

5.4 具备动态降噪功能

5.5 具备运动伪影去除功能

5.6 三维数字图像处理

◆5.6.1 三维采集为 CT 等中心采集，3D 重建时间≤15s，具备MPR 多平面重建功能，三维成像空间分辨率≤0.4mm，匹配导航对接精度要求；

5.6.2 3D 扫描采集时间≤30s；

5.6.3 三维容积像素≥512x512x512；

5.6.4 具备 MIP、VRT 功能

5.6.5 三维视野≥16x16x16cm

5.6.6 三维图象可自由旋转、缩放

5.6.7 具备三维金属伪影去除功能

5.7 图像资料存储系统

5.7.1 内置图像存储容量≥10 万幅

5.7.2 具备 USB 导出功能

5.7.3 支持 DICOM3.0标准格式，兼容采购人现有的PACS/HIS 系统，新增网络导出、光盘刻录功能，明确存储介质为 SSD 固态硬盘；

5.8.配套系统与通用要求

5.8.1  显示器分辨率≥3840x2160，显示器：医用专用显示器≥1台，亮度≥300cd/㎡，对比度≥1000:1，可视角度≥178°；

5.8.2 具备开放式标准数据接口，支持ICOM3.0 标准，可与对接主流骨科手术机器人及导航系统。

三、每台C臂配2张全碳纤维手术床。以适配C臂三维成像功能。

（一）全碳纤维手术床

1.适合骨科、创伤、脊柱、介入、泌尿外科、胸外科、肾脏外科等。

2.台面板采用透光能投射X 光射线板材，碳纤维大背板可满足3D及骨科导航系统 360°的 X 光拍摄需求，手术台可透视长度头端≥1700mm，腿端≥1500mm

3.床面结构完全为模块化的设计，针对不同种类的手术，只需匹配相应的动作模块即可，模块齐全。

4.床体整体电动左右倾斜；背板电动上折、下折调节，≥1200mm 圆弧形全碳纤维大背板设计。

5.床面长度：≥2300mm

6.床面宽度：≥520mm

7.床台最低高度≤650mm

7.1.1 前/后倾斜： ≥30 °左/右倾斜：≥20 °背板/下调节：≥75 °/40 °

7.1.2 脚板上/下调节：≥45 °/90 °

7.1.3 脚板外展/内收角度≥90°；脚板轴向旋转角度≥90°

7.1.4 脚板水平方向：≥90 °

7.1.5 牵引架为全碳纤维材质，X 线透过率≥97%，无金属伪影；支持外展、内收、屈伸、旋转多维度无级调节，牵引力度可精准控制；与手术床为原厂配套适配，可随床体同步调节高度。

8.核心机械与安全性能

8.1驱动系统：电控驱动系统；

8.2承重能力：静态承重≥400kg，动态承重≥250kg，适配肥胖患者手术需求；

8.3床面纵向平移≥400mm，无需移动患者即可调整扫描部位，要求能适配三维 C 臂全脊柱、全下肢扫描，同时可避开 C 臂旋转遮挡；

8.4控制系统：配备床体侧边按键、手持手控器、无线遥控器三套控制系统；

9.成像适配与模块化拓展

9.1床面全碳纤维材质，无内嵌金属结构，X 线透过率≥97%，透视无伪影、无畸变；

9.2床面能适配脊柱前路、髋关节 DAA 入路等特殊术式，给 C 臂留出充足操作空间；

9.3模块化配件齐全，包含可透 X 线头板、脊柱手术架、肩关节牵引架、下肢牵引架等，适配骨科全术式需求；头板可快速拆卸、反向安装，兼容神经外科头架。

	交付的时间和地点
	1.交付的时间：设备与配套设施自合同签订之日起30天内交货并安装调试完毕。

2.交付的地点（范围）：广西北海市内采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，包括中标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有第三方配套，即“交钥匙”工程等成本及利润。

	付款条件
	1.付款方式：

（1）第一期：合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款：

（2）第二期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，，采购人支付至合同总金额的97%（如中标人为中小企业的则为100%)。

（3）第三期：3年内支付剩余3%尾款。
2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。

	质保期
	整机质保不少于5年，自设备验收合格之日起计算。

	售后服务
	1.服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场，一般问题应在48小时内修复，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。

2.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：

（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。

（2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。

3.培训条款：

由中标人或生产厂家为采购人提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

4.系统兼容性

4.1 设备须与北海市中医医院现有及新院区规划的HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统实现互联互通与数据融合，并承担全部接口费用。

4.2 支持通过标准接口与区域医疗影像平台进行数据交换。

	包装和运输
	本项目不限制货物的运输方式，中标人提供给采购人的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，内外包装均需完好，符合国家各项有关质量标准制造的产品。

	保险
	如一旦中标，由中标人负责所供货物的承保事宜，费用由中标人承担。

	验收标准
	1.验收工作由采购人和中标人负责，应严格按照国家质量验收规范合格标准及招标文件要求、合同及中标人承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收。

2.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合招标文件参数规定，如发现与招标文件参数不符且造成无法验收的，按违约处理。

3.中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；中标人所提供的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的机型。

4.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

5.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

6.国家相关法律、法规、标准和规范等。

7.安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。

8.招标项目有其他要求的按其要求。

	进口产品说明
	(本标项产品        已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。

(本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	项目质量控制措施
	1.设备的质量要求必须达到国家验收合格标准。

2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。

3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其各项指标均达到质量要求。

	其他要求
	中标人须提供完整的机房设计、防护检测及验收服务。

	核心产品
	移动式C型臂X射线机2


第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。

2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.投标人的资格要求（投标人须在投标文件中提供《北海市政府采购供应商信用承诺函》对以下内容进行承诺，格式附后）：

（1）投标人具备有效的营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等；

（2）投标人2026年内连续三个月的已依法缴纳税收，或依法免税的；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，从成立之日起已依法缴纳税收；

（3）投标人2026年内连续三个月已依法缴纳社会保障资金，或依法不需要缴纳社会保障资金的；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，从成立之日起已依法缴纳社会保障资金；

（4）投标人财务状况报告【2025年（含）以来任何年度投标人财务状况报告；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需具备成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表】。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	(不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                             。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：

(依次按投标报价低的优先、技术标得分高的优先、履约能力分得分高的优先的顺序确定；

□随机抽取。

	11.2
	(不组织现场考察

□组织现场考察：

集中时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。集中地点：              

联系人：               ；联系电话：                

	
	(不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13
	报价文件：

1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3.供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

（1）《中小企业声明函》（格式后附）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 

4.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）

5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	
	资格证明文件

1.北海市政府采购供应商信用承诺函（承诺函格式见附件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

2.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标人情况介绍（格式自拟）；

7.设备性能配置清单（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：

1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.项目实施方案（格式自拟）【包含但不限于项目实施人员一览表（格式后附）】；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.质量控制方案（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

4.保障措施方案（格式后附）；
5.对本项目总体要求的理解；

6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	本项目投标报价应包括但不限于成本、管理、利润、税金、保险、搬运、包装、运输、培训、验收、检测及其它所有成本、费用的总和。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 120日。

	18.1
	(本项目不收取投标保证金。
(本项目收取投标保证金，具体规定如下：每个分标的投标保证金金额详见“第一章 招标公告”。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司、开户银行：建行广西区分行营业部本级营业厅、银行账号：45001594151050716039）；采用支票、汇票、本票或者保函（包含电子保函）等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。投标保证金必须简单注明所投项目编号和所投标项,否则视为无效投标保证金。
相关要求：

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

备注： 

1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	20
	本项目不接受电子备份投标文件。

	21.1
	1.投标文件提交截止时间：详见招标公告。
2.投标地点：详见招标公告。

	23
	1.开标时间：详见招标公告。

2.开标地点：详见招标公告。

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间： 30 分钟

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格、合同履行期限

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数：7人及以上单数。

	29.1
	评标方法：

(综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术要求评审允许负偏离的条款数为 5 项。

	29.3
	中标候选人推荐数量：

(  3  名

□根据[总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）]排列次序并全部推荐为中标候选人

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

(依次按投标报价低的优先、技术标得分高的优先、履约能力分得分高的优先的顺序确定；

□随机抽取。

	35.1
	(本项目不收取履约保证金。

(本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：         。

履约保证金指定账户：

开户名称：/

银行账号：/            
开户银行：/                

备注：

1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西同泽工程项目管理股份有限公司，联系电话：0779-2026225、0771-5590176，通讯地址：北海市海城区北京路49号桂成花园B座1602号。

现场提交质疑办理业务时间：工作日每天9时00分到12时00分，12时30分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

(本项目代理服务费由每个标项中标人在领取中标通知书后二个工作日内，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

(以分标（(中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（(货物招标/(服务招标/(工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（(收费基准价格/(收费基准价格下浮30%/□收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费：             
3.账户名称：详见后续的付款通知书。

开户银行：详见后续的付款通知书。

银行账号：详见后续的付款通知书。 

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	
	特别说明：因项目存档需要，须按以下要求提供纸质投标响应文件：

中标（成交）供应商在中标（成交）通知书发出后5天内须提交3套纸质版投标响应文件（含报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件。按要求加盖公章）给招标代理机构，一正二副。提交的纸质版响应文件文本必须与其上传系统的电子响应文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质响应文件与评标的响应文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标（成交）人承担。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1本项目核心产品详见须知前附表。 
8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）或“信用中国”网站查询信息，及公章一致，并与“广西政府采购云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2“广西政府采购云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“广西政府采购云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“广西政府采购云”平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
    本项目共有4个标项，可兼投可兼中，评标委员会根据中标候选人推荐优选次序推荐中标候选人。

35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费标准额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
未响应招标文件实质性要求的。

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，除“投标文件前附表”另有规定的情形，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65% 的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×  65%  ；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65% 的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 65%  ；

③投标报价低于采购项目最高限价 65%  的，即投标报价＜采购项目最高限价× 65% ；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；如有，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准
综合评分法

（标项1）

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）中小企业政策性扣除计算方法

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

②按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

③政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，即中小企业政策性折扣=投标报价×20%。

（3）本国产品政策性扣除计算方法。

①根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

③投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

④如果所有参与竞争的投标人均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（4）中小企业政策性折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业政策性折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。

（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（6）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

	2
	技术分

（满分48分）
	货物性能分（满分24分）
	重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“◆”的技术参数及配置）每提供一项重要技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是具有相关资质第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章）得3分，满分24分。

非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数  5 项的投标无效。

	
	
	项目实施方案分（满分15分）
	一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。

二档（3分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排，满足采购需求。

三档（7分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案，满足采购需求。
四档（11分）：提供项目实施方案，方案内容详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明，满足采购需求。
五档（15分）：提供项目实施方案，方案内容较详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明，完全满足采购需求。

	
	
	项目质量控制措施（满分9分）
	一档（0分）：未提供项目质量控制措施不得分。
二档（2分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员。

三档（4分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员，具有材料、产品检测检验措施、质量保障措施说明，具有内部质检方案。

四档（6分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员，具有材料、产品检测检验措施、质量保障措施说明，具有内部质检方案、检验标准及方法，配合抽检方案及其他能够提升技术保障质量水平的措施方案。

五档（9分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员，具有材料、产品检测检验措施、质量保障措施说明，具有内部质检方案、检验标准及方法，配合抽检方案及其他能够提升技术保障质量水平的措施方案，具有产品各制作工序把控，有针对本项目建立的检查及监督机制，能说明各级别检查及监督机制的主要职责及检查程序，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，并根据项目情况提出建议（如产品的后期质量维护）。

	3
	商务分（满分22分）
	售后服务承诺分（满分11分）
	一档（4分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，质保期内提供7×24小时远程技术支持，工程师在4小时内到达仪器现场；一般问题应在48小时内修复，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案，提供简单的送货方案。
二档（7分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，质保期内提供7×24小时远程技术支持，工程师在3小时内到达仪器现场；一般问题应在36小时内解决，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案，提供详细的送货方案、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）。

三档（11分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，质保期内提供7×24小时远程技术支持，工程师在2小时内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺，满足项目需求，提供详细完善的服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），具有产品的售后服务机构，提供详细的应急预案、技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）整体方案优于用户需求。

注：方案内容未达到一档要求的不得分。

	
	
	业绩分

（满分5分）
	投标文件中提供投标人或所投标项的任意一项产品的生产厂商近三年（自2023年1月1日至今）的同类项目成交业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分【投标文件中提供中标（成交）通知书或相关采购合同，复印件均须加盖投标人电子公章，否则不得分，相同甲方的业绩按一个计算】。

	
	
	质保期（满分5分）
	每延长半年质保加1分，满分5分。

	
	
	节能、环境标志分（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非节能产品的不得分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


（标项2）

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）中小企业政策性扣除计算方法

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

②按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

③政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，即中小企业政策性折扣=投标报价×20%。

（3）本国产品政策性扣除计算方法。

①根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

③投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

④如果所有参与竞争的投标人均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（4）中小企业政策性折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业政策性折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。

（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（6）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

	2
	技术分

（满分51分）
	货物性能分（满分28分）
	重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“◆”的技术参数及配置）每提供一项重要技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是具有相关资质第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章）得4分，满分28分。

非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数  5项的投标无效。

	
	
	项目实施方案分（满分15分）
	一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。

二档（3分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排，满足采购需求。

三档（7分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案，满足采购需求。
四档（11分）：提供项目实施方案，方案内容详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明，满足采购需求。
五档（15分）：提供项目实施方案，方案内容较详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明，完全满足采购需求。

	
	
	项目质量控制措施（满分8分）
	一档（0分）：未提供项目质量控制措施不得分。
二档（2分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员。

三档（4分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员，具有材料、产品检测检验措施、质量保障措施说明，具有内部质检方案。

四档（6分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员，具有材料、产品检测检验措施、质量保障措施说明，具有内部质检方案、检验标准及方法，配合抽检方案及其他能够提升技术保障质量水平的措施方案。

五档（8分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员，具有材料、产品检测检验措施、质量保障措施说明，具有内部质检方案、检验标准及方法，配合抽检方案及其他能够提升技术保障质量水平的措施方案，具有产品各制作工序把控，有针对本项目建立的检查及监督机制，能说明各级别检查及监督机制的主要职责及检查程序，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，并根据项目情况提出建议（如产品的后期质量维护）。

	3
	商务分（满分19分）
	售后服务承诺分（满分8分）
	一档（3分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在10分钟内响应，应在24小时内到达仪器现场；一般问题应在48小时内修复，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案，提供简单的送货方案。
二档（5分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保，质保期内接到故障通知，投标人在5分钟内响应，应在18小时内到达仪器现场；一般问题应在36小时内解决，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案，提供详细的送货方案、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）。

三档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，具有保修期满后维修零配件优惠，质保期内接到故障通知，投标人立即响应，应在12小时内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺，满足项目需求，提供详细完善的服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），具有产品的售后服务机构，提供详细的应急预案、技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）整体方案优于用户需求。

注：方案内容未达到一档要求的不得分。

	
	
	业绩分

（满分5分）
	投标文件中提供投标人或所投标项的任意一项产品的生产厂商近三年（自2023年1月1日至今）的同类项目成交业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分【投标文件中提供中标（成交）通知书或相关采购合同，复印件均须加盖投标人电子公章，否则不得分，相同甲方的业绩按一个计算】

	
	
	质保期（满分5分）
	每延长半年质保加1分，满分5分。

	
	
	节能、环境标志分（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非节能产品的不得分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


（标项3）

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）中小企业政策性扣除计算方法

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

②按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

③政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，即中小企业政策性折扣=投标报价×20%。

（3）本国产品政策性扣除计算方法。

①根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

③投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

④如果所有参与竞争的投标人均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（4）中小企业政策性折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业政策性折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。

（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（6）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

	2
	技术分

（满分51分）
	货物性能分（满分28分）
	重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“◆”的技术参数及配置）每提供一项重要技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是具有相关资质第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章）得4分，满分28分。

非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数  5项的投标无效。

	
	
	项目实施方案分（满分15分）
	一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。

二档（3分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排，满足采购需求。

三档（7分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案，满足采购需求。
四档（11分）：提供项目实施方案，方案内容详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明，满足采购需求。
五档（15分）：提供项目实施方案，方案内容较详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明，完全满足采购需求。

	
	
	项目质量控制措施（满分8分）
	一档（0分）：未提供项目质量控制措施不得分。
二档（2分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员。

三档（4分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员，具有材料、产品检测检验措施、质量保障措施说明，具有内部质检方案。

四档（6分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员，具有材料、产品检测检验措施、质量保障措施说明，具有内部质检方案、检验标准及方法，配合抽检方案及其他能够提升技术保障质量水平的措施方案。

五档（8分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员，具有材料、产品检测检验措施、质量保障措施说明，具有内部质检方案、检验标准及方法，配合抽检方案及其他能够提升技术保障质量水平的措施方案，具有产品各制作工序把控，有针对本项目建立的检查及监督机制，能说明各级别检查及监督机制的主要职责及检查程序，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，并根据项目情况提出建议（如产品的后期质量维护）。

	3
	商务分（满分19分）
	售后服务承诺分（满分8分）
	一档（3分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在10分钟内响应，应在24小时内到达仪器现场；一般问题应在48小时内修复，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案，提供简单的送货方案。
二档（5分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保，质保期内接到故障通知，投标人在5分钟内响应，应在18小时内到达仪器现场；一般问题应在36小时内解决，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案，提供详细的送货方案、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）。

三档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，具有保修期满后维修零配件优惠，质保期内接到故障通知，投标人立即响应，应在12小时内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺，满足项目需求，提供详细完善的服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），具有产品的售后服务机构，提供详细的应急预案、技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）整体方案优于用户需求。

注：方案内容未达到一档要求的不得分。

	
	
	业绩分

（满分5分）
	投标文件中提供投标人或所投标项的任意一项产品的生产厂商近三年（自2023年1月1日至今）的同类项目成交业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分【投标文件中提供中标（成交）通知书或相关采购合同，复印件均须加盖投标人电子公章，否则不得分，相同甲方的业绩按一个计算】

	
	
	质保期（满分5分）
	每延长半年质保加1分，满分5分。

	
	
	节能、环境标志分（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非节能产品的不得分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


（标项4）

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）中小企业政策性扣除计算方法

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

②按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

③政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，即中小企业政策性折扣=投标报价×20%。

（3）本国产品政策性扣除计算方法。

①根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

③投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

④如果所有参与竞争的投标人均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（4）中小企业政策性折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业政策性折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。

（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（6）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

	2
	技术分

（满分51分）
	货物性能分（满分28分）
	重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“◆”的技术参数及配置）每提供一项重要技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是具有相关资质第三方机构检测报告等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章）得4分，满分28分。

非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离的项数  5项的投标无效。

	
	
	项目实施方案分（满分15分）
	一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。

二档（3分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排，满足采购需求。

三档（7分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案，满足采购需求。
四档（11分）：提供项目实施方案，方案内容详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明，满足采购需求。
五档（15分）：提供项目实施方案，方案内容较详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明，完全满足采购需求。

	
	
	项目质量控制措施（满分8分）
	一档（0分）：未提供项目质量控制措施不得分。
二档（2分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员。

三档（4分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员，具有材料、产品检测检验措施、质量保障措施说明，具有内部质检方案。

四档（6分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员，具有材料、产品检测检验措施、质量保障措施说明，具有内部质检方案、检验标准及方法，配合抽检方案及其他能够提升技术保障质量水平的措施方案。

五档（8分）：提供项目质量控制措施，有质量保障措施说明，设置有相关质量控制岗位及人员，具有材料、产品检测检验措施、质量保障措施说明，具有内部质检方案、检验标准及方法，配合抽检方案及其他能够提升技术保障质量水平的措施方案，具有产品各制作工序把控，有针对本项目建立的检查及监督机制，能说明各级别检查及监督机制的主要职责及检查程序，针对突发事件有应急人员和应急解决方案，并根据项目情况提出建议（如产品的后期质量维护）。

	3
	商务分（满分19分）
	售后服务承诺分（满分8分）
	一档（3分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人在10分钟内响应，应在24小时内到达仪器现场；一般问题应在48小时内修复，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案，提供简单的送货方案。
二档（5分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保，质保期内接到故障通知，投标人在5分钟内响应，应在18小时内到达仪器现场；一般问题应在36小时内解决，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案，提供详细的送货方案、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）。

三档（8分）：按招标文件质保期和售后技术服务要求进行保修，具有保修期满后维修零配件优惠，质保期内接到故障通知，投标人立即响应，应在12小时内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺，满足项目需求，提供详细完善的服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检），具有产品的售后服务机构，提供详细的应急预案、技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单）整体方案优于用户需求。

注：方案内容未达到一档要求的不得分。

	
	
	业绩分

（满分5分）
	投标文件中提供投标人或所投标项的任意一项产品的生产厂商近三年（自2023年1月1日至今）的同类项目成交业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分【投标文件中提供中标（成交）通知书或相关采购合同，复印件均须加盖投标人电子公章，否则不得分，相同甲方的业绩按一个计算】

	
	
	质保期（满分5分）
	每延长半年质保加1分，满分5分。

	
	
	节能、环境标志分（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非节能产品的不得分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


四、中标候选人推荐
综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.本项目共有4个标项，可兼投可兼中，评标委员会根据中标候选人推荐优选次序推荐中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

政府采购合同

合同名称：北海市中医医院数字化X射线摄影系统等设备采购
　　　  合同编号：           　　　　　

　　　　采购人（甲方）北海市中医医院

供应商（乙方）                   

签订合同地点：                       

签订合同时间：                         
采购合同文本
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                         （采购人）

乙方（全称）：                       （投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1.项目信息

（1）采购项目名称：      

采购项目编号：      
（2）采购计划编号：                

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                  

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

                     ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
分包主要内容：                                            

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：¨是       ¨否

     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

¨强制采购       ¨优先采购    

þ否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
¨强制采购       ¨优先采购    

þ否

是否涉及绿色产品： 

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

¨强制采购       ¨优先采购    

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       þ否      ¨不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：                           
             大写：                           

     分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                   

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

þ分期付款：                 
¨成本补偿：             
¨绩效激励：             
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点： 北海市甲方指定地点 

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：                            
履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4.合同验收

验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：  甲方 
是否邀请本项目的其他投标人参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    ¨否

验收组织的其他事项：   无       

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起5个工作日内组织验收） 

（3）履约验收方式：¨一次性验收         

                   ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序： 先进行名称、数量、品牌、型号的初步验收，再对设备的技术性能进行验收。  
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准： 产品合格，符合采购需求及投标文件承诺。   

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：     无       

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.售后技术服务要求

（1）整机质保      年，自设备验收合格之日起计算。
（2）服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求     小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将在     小时内到达维修现场，一般问题应在     小时内修复，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。

（3）备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：

①提供保修所需的备件供应要及时、充足。

②备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。

（4）培训条款：

由乙方或生产厂家为采购人提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。
7.合同生效

本合同自  甲乙双方合同签订之日起 生效。

8.合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份，代理机构壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

本项目不收取。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	无

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	自知道或应当知道之日起5个工作日内

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	甲方先履行

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节

第7.3款
	保险要求
	无

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	按协议书约定

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，乙方有权每日向甲方索赔延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	按银行孳息

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	1.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

3.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

4.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从设备尾款中扣除，不足另补。

5.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

6.甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由乙方承担。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向  甲方所在地  人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表_       （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                        ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______ 

                                     投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           

投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的的名称
	品牌
	数量及单位①
	单价

②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）

	投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。


注： 

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）
北海市政府采购供应商信用承诺函
致（采购人或采购代理机构）：
供应商名称：
统一社会信用代码：
供应商地址：
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
                           法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                    投标人名称（电子签章）：
日 期： 年 月 日
注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标处理。
2.投标人的法定代表人（其他组织的为负责人）或者委托代理人的签名或盖章应真实、有效，如委托代理人签名或盖章的，应提供“法定代表人授权委托书”。
4.投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

                             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

                            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日
5.投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
                  法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：             
                             投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

电子投标文件
商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                                投标人名称（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“商务条款”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日
8. 代理服务费承诺书
代理服务费承诺书
致：招标代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：
1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。
2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：
第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：
（1）公司名称_                       ；
（2）纳税人识别号_                   。
第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：
（1）公司名称_                           ；
（2）纳税人识别号_                       ；
（3）在税局登记的地址_                   ；
（4）在税局登记的电话_                   ；
（5）开户银行_                           ；
（6）银行账户_                           。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                      供应商公章（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日

9.设备性能配置清单

所投分标：     分标

	序号
	标的名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

电子投标文件

技术文件

项目名称： 
项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中除“商务要求”外的技术内容逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据自身响应情况，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：        

4. 项目实施人员一览表格式（如有）

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
五、其他文书、文件格式

中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
4.关于符合本国产品标准的声明函格式
关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

5.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                     
地址：                        

邮编：                        
联系人：          联系电话：        
授权代表：         联系电话：         

地址：           邮编：          
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                
质疑项目的编号：                

包号：                     
采购人名称：                  
采购文件获取日期：               
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                  
事实依据：                
法律依据：           
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                    
签字（签章）：                   

公章：                     

日期：   

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                            

地     址：                             邮编：                  
法定代表人/主要负责人：                             
联系电话：                                          

授权代表：             联系电话：                 

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                         
地     址：                             邮编：      
联系人：               联系电话：                   
被投诉人2

……
相关供应商：                                        
地     址：                             邮编：      
联系人：               联系电话：                   
二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                      

采购项目编号：                 包号：               
采购人名称：                                        
代理机构名称：                                      
采购文件公告：是/否 公告期限：                                 

采购结果公告：是/否 公告期限：                       
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月  日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                        
事实依据：                                          
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                                                                                                                                   
签字(签章)：                   公章：                

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



