## 5月9日公告版
玉林市卫生健康委（部门）2026年政府采购意向公开明细
单位： 玉林市卫生健康委员会 填报日期：2026年5月8日
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额（万元）【格式:数值型】 | 预计采购时间（填写到月）【格式:yyyy年MM月】 | 落实政府采购政策功能情况 | 单位名称 | 备注
1 | 信息系统维保 | 1.HIS、EMR、集成平台等系统维保；2.LIS、BIS系统维保；3.放射、超声、病理、内镜、云影像系统维保；4.体检系统维保；5.心电信息管理系统维保；6.物流系统、供应宝、Drgs分组系统维保；7.院感管理系统维保；8.协同办公平台（OA）系统维保；9.血透管理系统维保 | 124.2 | 2026年06月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
2 | 信息设备维保服务与网络维保服务 | 1.OceanStor Dorado 5300 V6 整机原厂维保1年 2.OceanStor 9000 V5 1套3节点整机原厂维保1年 3.OceanStor 2600 2套整机原厂维保1年 4.OceanStor Dorado 5600 V6 2套整机原厂维保1年 5.应用服务器27台整机第三方维保1年 6.华为 FireHunter 6000出口区APT防御沙箱系统整机原厂维保1年 7.华为VSCAN1508型特征库升级与整机维保服务整机原厂维保1年 8.全院网络接入层、汇聚层、核心层运维服务 9.网络安全设备与安全策略运维服务 10.本院-城区分院备用电路（专线≥100M电路） 11.总院-城区分院干线租用与运维 12.数据库应用与服务器（Linux，Windows Server）操作系统应用运维 13.私有云软件运维 14.个三级系统等保备案与评测服务 15.2个二级系统等保备案与评测服务 16.监控系统设备一批 | 203.5 | 2026年06月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
3 | 电子病历应用水平5级互联互通4甲信息化升级改造服务项目 | 1.重症医学临床监护信息系统; 2.医院决策支持指标管理;3.三级公立医院绩效考核管理; 4.电子病历应用水平五级评级过程支持服务; 5.互联互通四甲评级过程支持服务;6.护理决策支持系统;7.移动医生;8.全成本管理系统。 | 950 | 2026年06月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
4 | 电脑材料 | 打印机耗材及日常信息类设备耗材等。 | 70 | 2026年06月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
5 | IT池建设项目 | 采购一批符合信创要求的通用服务器与一套符合信创要求的云管理软件，以及利旧服务需要的配件 | 150 | 2026年06月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
6 | 核医学科改造项目 | 拟将现放射科用房改造为核医学科用房，配套建设相关附属工程，及设备购置等 | 1000 | 2026年06月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
7 | 高压氧舱建设项目 | 拟建设高压氧，总建筑面积600平方米，及设备购置等 | 300 | 2026年07月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
8 | 院史馆修建、礼堂修缮项目 | 拟对院史馆、礼堂进行修缮 | 250 | 2026年06月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
9 | 2号专变低压配电柜及电缆更换改造项目 | 拟对医院2号专变低压配电柜及1-5号住院楼电缆更换改造 | 220 | 2026年08月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
10 | 1-5#等旧病房住院楼修缮 | 改造面积约4.5万平方米 | 300 | 2026年06月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
11 | 业务区环院路改扩建项目 | 主要改造内容为拆除内部广场及道路原有混凝土路面、铺装，扩大广场及道路可使用面积，优化停车场方案 | 250 | 2026年05月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
12 | 门诊医技楼改造项目 | 门诊医技楼医技科室修缮 | 100 | 2026年08月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
13 | 被服材料 | 被子、被套、枕巾、病服、床上用品等，医生、护士服、帽子、鞋子等 | 80 | 2026年05月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
14 | 医用直线加速器维保服务 | 主要功能：设备维护保养、故障维修、性能检测；质量要求：符合国家相关标准，保障设备正常运行；服务要求：提供安装调试、售后服务 | 65 | 2026年8月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
15 | 内镜（纤支镜、胃肠镜）维保服务 | 主要功能：设备维护保养、故障维修、性能检测；质量要求：符合国家相关标准，保障设备正常运行；服务要求：提供人员培训、售后服务 | 50 | 2026年9月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
16 | 数字减影血管造影系统（DSA） | 主要功能：医学影像采集、处理、诊断；质量要求：影像清晰、分辨率高、辐射符合国家标准；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 440 | 2026年8月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
17 | 高压氧舱 | 主要功能：满足医疗服务需求；质量要求：符合国家相关标准和医院要求；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 410 | 2026年10月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
18 | 4K内窥镜摄像系统 | 主要功能：体内检查、诊断、微创手术；质量要求：图像清晰、消毒彻底、操作灵活；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 330 | 2026年10月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
19 | 病床 | 主要功能：满足医疗服务需求；质量要求：符合国家相关标准和医院要求服务要求：提供安装调试、售后服务 | 191.16 | 2026年6月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
20 | 移动式C形臂X射线机 | 主要功能：满足医疗服务需求；质量要求：符合国家相关标准和医院要求；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 150 | 2026年8月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
21 | 脊柱内镜系统 | 主要功能：体内检查、诊断、微创手术；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 120 | 2026年10月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
22 | 穿刺手术导航定位系统 | 主要功能：满足医疗服务需求；质量要求：符合国家相关标准和医院要求；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 120 | 2026年10月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
23 | 电子小肠内窥镜 | 主要功能：体内检查、诊断、微创手术；质量要求：图像清晰、消毒彻底、操作灵活；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 100 | 2026年6月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
24 | 医用吊塔 | 主要功能：患者护理、手术辅助；质量要求：稳定耐用、安全舒适、符合院感要求 | 100 | 2026年5月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
25 | 三维后装放疗系统 | 主要功能：满足医疗服务需求；质量要求：符合国家相关标准和医院要求；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 98 | 2026年7月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
26 | 高频电刀 | 主要功能：疾病治疗、功能修复；质量要求：治疗精准、安全可靠、疗效确切；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 80 | 2026年8月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
27 | 眼科超声乳化治疗仪 | 主要功能：疾病治疗、功能修复；质量要求：治疗精准、安全可靠、疗效确切；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 80 | 2026年8月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
28 | 体腔热灌注治疗机 | 主要功能：疾病治疗、功能修复；质量要求：治疗精准、安全可靠、疗效确切；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 70 | 2026年8月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
29 | 数字切片扫描仪 | 主要功能：满足医疗服务需求；质量要求：符合国家相关标准和医院要求；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 55 | 2026年7月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
30 | 视频脑电图(一拖二：移动平台+网络) | 主要功能：满足医疗服务需求；质量要求：符合国家相关标准和医院要求；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 52 | 2026年7月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
31 | 手术器械 | 主要功能：满足医疗服务需求；质量要求：符合国家相关标准和医院要求；服务要求：售后服务 | 50 | 2026年5月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
32 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 主要功能：患者护理、手术辅助、消毒灭菌；质量要求：稳定耐用、符合院感要求；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 50 | 2026年7月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
33 | 二氧化碳点阵激光系统 | 主要功能：满足医疗服务需求；质量要求：符合国家相关标准和医院要求；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 50 | 2026年6月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
34 | 一氧化氮治疗仪 | 主要功能：疾病治疗、功能修复；质量要求：治疗精准、安全可靠、疗效确切；服务要求：提供安装调试、人员培训、售后服务 | 50 | 2026年6月 | 按政府相关规定执行 | 玉林市红十字会医院
35 | 制剂内外包材 | 购买我院院内制剂产品所需的各类塑料、玻璃、纸质等内、外包装材料。 | 350 | 2026年07月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
36 | 救护车 | 购买医院救护车2辆 | 80 | 2026年07月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
37 | 空调采购 | 购买1.5匹空调10台、3匹空调2台、5匹柜机空调2台 | 9 | 2026年09月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
38 | 制剂辅料米酒采购需求 | 制剂生产用辅料米酒约20万公斤，酒精度实测值与标签标示值允许差为±1.0%vol；2026年5月1日前按GB/T10781.3-2006执行，2026年5月1日后按GB/T10781.3-2025《白酒质量要求第3部分：米香型白酒》执行。 | 300 | 2026年6月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
39 | 麻醉机 | 麻醉机（10）台。一、质量要求 1. 标准合规性 麻醉机须严格符合国家现行强制性标准及行业规范，核心执行GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》、GB 9706.213-2021《医用电气设备 第2-13部分：麻醉工作站的基本安全和基本性能专用要求》，同时满足WS/T 656-2019《麻醉机安全管理》、YY 0635系列吸入式麻醉系统相关行业标准，所有技术参数、性能指标不得低于标准规定值，严禁采用非标、淘汰或不符合现行规范的产品设计。 2. 产品材质与工艺 设备主体及核心部件采用医用级耐腐蚀、耐高温、易清洁消毒材质，直接接触患者呼吸道的呼吸回路、面罩、管路等部件，需符合生物相容性要求，无刺激性、无毒副作用，且耐受常规医用消毒剂擦拭、浸泡灭菌；整机制造工艺精良，焊接、拼接处无缝隙、无毛刺，结构稳固，无松动、异响，外观无划痕、变形、锈蚀，标识清晰完整，操作面板布局合理，按键、旋钮灵敏度达标，长期使用无故障。 3. 核心性能质量 - 气体输送系统：氧气、笑气、空气等医用气体输送精准，流量计误差≤±5%，蒸发器浓度输出稳定，误差≤±0.2vol%，无气体泄漏、混气故障，具备气体浓度实时监测功能。 - 呼吸控制功能：潮气量、呼吸频率、吸呼比等参数调节精准，符合临床麻醉操作需求，通气模式齐全，适配成人、儿童不同患者群体，呼吸回路密封性达标，连续72小时运行无压力异常、通气故障，性能稳定无漂移。 - 整机可靠性：设备平均无故障工作时间（MTBF）不低于8000小时，核心部件（蒸发器、呼吸机模块、气体传感器、控制主板）采用原厂原装正品，具备长期稳定运行能力，杜绝因质量缺陷导致的术中停机、参数异常等安全隐患。 4. 产品资质质量 投标产品须为全新、未使用过的原装正品，具备完整的医疗器械注册证、注册登记表及产品合格证，注册证在有效期内，生产厂家具备医疗器械生产许可证，经销企业具备医疗器械经营许可证，产品溯源信息完整，可追溯至生产批次、出厂日期、检验记录，严禁提供翻新、改装、二手或资质不全的产品。 二、服务要求 1. 供货与安装调试服务 中标方需指派专业技术人员免费上门完成麻醉机的卸货、搬运、安装、调试及场地布局优化，严格按照医院指定位置安装，确保设备摆放稳固、管路连接规范、电气接线安全；安装完成后进行全功能测试，逐一验证气体输送、呼吸控制、报警系统、监测模块等核心功能，出具调试合格报告，直至设备完全满足临床使用标准。 2. 培训服务 提供免费的现场操作与维护培训，培训对象涵盖医院麻醉科医护人员、设备科维修人员，培训内容包括设备操作流程、参数设置、日常清洁保养、常见故障排查、应急处理、安全注意事项等；培训时长不少于2个工作日，确保操作人员独立熟练操作，维修人员掌握基础维护技能，同时提供全套纸质版+电子版操作手册、维护手册、培训课件，长期提供技术咨询服务。 3. 质保与维修服务 - 质保期限：自设备最终验收合格之日起，提供整机不少于3年免费质保，核心部件（蒸发器、呼吸机模块、气体传感器、主板）质保期延长至5年，质保期内免费更换非人为损坏的零部件、免费上门维修、免费软件升级。 - 维修响应：设立专属售后专员，提供7×24小时技术支持热线，接到故障报修后，市区内2小时内响应，4小时内上门维修，偏远地区4小时内响应，24小时内上门排查解决；若短时间无法修复，提供备用麻醉机保障临床使用，直至故障设备修复完毕。 - 定期巡检：质保期内每6个月上门进行一次全面巡检、校准、保养，检查设备运行状态、气体泄漏情况、传感器精度、报警功能等，出具巡检报告，建立设备维护档案，记录全生命周期维护信息。 4. 售后与配件服务 质保期结束后，终身提供优惠维修服务，配件价格低于市场同期均价，且长期保障原厂配件供应，承诺设备使用周期内（不少于10年）配件可正常采购；提供设备移机、升级、改造等延伸服务，费用透明，无隐形收费。 5. 文件与资料服务 随设备交付全套技术资料，包括产品合格证、医疗器械注册证、生产厂家资质证明、操作手册、维护手册、电路图、零部件清单、校准证书、验收报告等，所有资料一式三份，纸质版加盖厂家公章，电子版同步提供，便于医院存档管理。 三、安全要求 1. 电气安全 符合GB 9706.1医用电气设备安全标准，具备完善的防触电保护装置，接地电阻≤0.1Ω，正常状态下泄漏电流≤100μA，患者漏电流、外壳漏电流均符合标准要求；具备过压、过流、短路、漏电自动保护功能，电气部件绝缘性能良好，避免静电、触电风险，设备供电适配医院常规市电，具备断电保护功能。 2. 气体安全 设置气体防误接、防混气装置，氧气、笑气、空气接口差异化设计，杜绝气体错接；具备氧气压力监测与低压报警功能，氧气压力不足时自动声光报警，优先保障氧气供应；具备笑气、氧气比例控制功能，防止缺氧事故发生，气体管路采用防泄漏设计，定期检测无气体泄漏，废气排放系统合规，避免手术室环境污染。 3. 运行安全 - 报警系统：配备多级声光报警功能，涵盖通气异常、气体压力异常、氧浓度过低、断电、传感器故障、潮气量异常等所有临床风险场景，报警声音清晰（≥60分贝），灯光醒目，报警信息精准，无漏报、误报，报警阈值可根据临床需求微调。 - 应急功能：具备断电应急通气功能，突发断电时自动切换至手动通气模式，应急通气时间不少于30分钟，保障患者术中生命安全；具备紧急停止、手动通气旁路功能，应对设备突发故障，支持临床紧急操作。 - 防护性能：设备外壳达到IPX4防溅水等级，适应手术室潮湿环境，具备防误操作锁定功能，避免医护人员误触导致参数异常；呼吸回路部件耐高温高压消毒，符合医院感染控制要求，防止交叉感染。 4. 使用安全 设备操作逻辑简单易懂，关键操作设置双重确认步骤，避免误操作；所有外露部件无尖锐边角，防止医护人员、患者磕碰受伤；具备运行状态实时监测功能，可自动记录运行参数、故障信息，便于追溯排查安全隐患，全程符合医用设备临床使用安全规范。 四、时限要求 1. 供货时限 合同签订且接到采购人供货通知后，30个自然日内完成麻醉机的生产、运输、到货，确保设备按时抵达采购人指定地点，逾期到货需承担违约责任，若因特殊情况需延期，需提前7个工作日书面征得采购人同意，并明确延期时长。 2. 安装调试时限 设备到货后，5个自然日内完成安装、调试、全功能检测，确保设备正常运行，具备验收条件；若因设备质量、安装问题导致调试不合格，中标方需在3个自然日内完成整改，重新调试直至合格。 3. 验收时限 安装调试合格后，双方在7个自然日内共同完成最终验收，采购人出具验收合格报告，验收不合格的，中标方需无条件退换货，直至满足采购要求，相关费用由中标方承担。 4. 售后响应时限 严格执行维修响应时限要求，7×24小时热线随时响应，故障报修后市区2小时、偏远地区4小时内给出解决方案，上门维修时限严格遵守服务要求，杜绝超时响应影响临床使用。 5. 资料交付时限 设备到货时同步交付全套技术资料，安装调试完成后3个自然日内提交调试报告、校准证书，验收合格后5个自然日内完成所有验收资料、售后保障文件的交付。 五、样品要求 1. 样品提供 投标人需按采购人要求，提供同型号麻醉机整机样品1台，或核心功能模块样品（含蒸发器、呼吸回路、气体传感器、控制面板等），样品需与投标产品完全一致，为原厂原装全新产品，不得采用样品专用件、改装件替代。 2. 样品提交时限 样品需在招标文件规定的投标截止时间前，送达采购人指定地点，逾期提交或样品不符合要求的，视为投标无效。 3. 样品检测与评审 采购人组织专业技术人员对样品进行现场检测、评审，核查样品外观、材质、核心参数、安全功能、操作性能等是否符合采购要求，检测结果作为投标评审的重要依据；若样品检测不合格，直接否决其投标资格。 4. 样品处置 样品由采购人统一保管，招标评审结束后，未中标方样品在公示期结束后7个自然日内自行取回，逾期未取回视为放弃，采购人不予保管；中标方样品可作为到货验收的参照标准，验收合格后自行处置。 六、检测报告要求 1. 报告资质 投标人需提供由具备CMA（检验检测机构资质认定）、CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威医疗器械检测机构出具的检测报告，报告需加盖检测机构公章及CMA/CNAS专用章，检测机构资质需在有效期内，检测项目全面、数据真实有效，严禁伪造、变造检测报告。 2. 报告内容 检测报告需涵盖麻醉机全项性能检测，包括但不限于：气体输送精度、呼吸控制参数、电气安全、泄漏电流、接地电阻、报警功能、应急通气性能、生物相容性、材质安全、连续运行稳定性、防泄漏性能、防误操作性能等，所有检测项目结果均需符合国家及行业标准要求，标注合格结论。 3. 报告时效性 检测报告需为近1年内出具的有效报告，针对本次投标产品的同型号、同批次产品检测，不得使用过期、不同型号、不同批次的检测报告替代。 4. 附加报告要求 - 提供产品医疗器械注册证附页检测报告、出厂检验报告，加盖生产厂家公章； - 提供核心部件（蒸发器、传感器、主板等）的原厂检测报告、质量合格证明； - 若为进口麻醉机，需提供海关报关单、入境检验检疫证明、中文检测报告及中文说明书； - 提供设备校准报告、电气安全检测报告、气体泄漏检测报告等专项检测文件，确保全维度质量合规。 5. 报告提交要求 所有检测报告需提供原件核查，复印件加盖投标人公章，与投标文件一并提交，若检测报告缺失、项目不全、不合格或资质不符，视为投标无效，采购人有权拒绝其投标。 | 700 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
40 | 高端DR | 大型C臂1台：一、质量要求 1. 产品合规与原厂品质要求 投标产品必须为全新未拆封原厂正品，严禁提供翻新机、改装机、贴牌机及二手设备，整机及核心部件均需标注原厂生产标识、序列号，可溯源查验。产品属于第三类医疗器械，须具备有效的中华人民共和国医疗器械注册证、注册变更文件（如有）及登记表，注册证在有效期内且涵盖投标型号；生产企业需取得医疗器械生产许可证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证，所有资质文件需与投标产品完全匹配，确保合规合法。 2. 核心技术与性能质量标准 设备为高端数字化X线摄影系统，核心性能参数需达到行业高端水准，满足临床全科、精准摄影需求：平板探测器采用非晶硅碘化铑材质，尺寸不小于17×17英寸，像素尺寸≤70μm，具备低剂量高清晰成像特性；高压发生器功率≥65kW，高频逆变技术稳定，曝光响应速度快；球管热容量≥300kHU，具备高效散热性能，可满足大批量连续拍片需求；搭载智能AEC自动曝光控制、图像降噪、均衡处理、拼接成像等高端后处理功能，支持全身各部位精准摄影，图像传输符合DICOM3.0标准，可无缝对接医院PACS/RIS/HIS系统。整机运行稳定，无卡顿、死机、成像模糊等问题，出厂前需经过全流程老化测试、性能检测，无工艺缺陷、外观划痕、部件松动等瑕疵。 3. 制造工艺与材质质量 设备机架采用高强度轻量化合金或碳素纤维材质，结构稳固耐用，具备电动升降、旋转、平移功能，运行平稳无噪音，机械定位精度误差≤1mm；床体采用高强度透光面板，承重≥150kg，符合人体工程学设计；设备外壳采用医用级环保材质，具备防辐射、耐腐蚀、易清洁、抗菌特性，适配医院无菌诊疗环境；内部线路布局规范，防护等级达到IP44及以上，杜绝线路老化、短路隐患。 4. 质量质保期限要求 提供不少于3年的整机免费质保期，自设备最终验收合格双方签字之日起计算；核心部件（平板探测器、高压发生器、X射线球管）质保期不低于5年，质保范围涵盖设备本身质量问题导致的维修、更换、人工、运输等全部费用，人为损坏、不可抗力因素除外。质保期内同一故障连续维修2次仍无法正常使用，供应商需免费更换同型号全新高端DR整机，确保采购人临床使用不受影响。 5. 质量售后保障承诺 建立专属设备维保档案，质保期内免费提供定期上门保养、校准服务，每季度不少于1次；终身保障原厂备品备件供应，质保期满 | 350 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
41 | 小型C臂 | 小型C臂（2台）：一、质量要求 1. 产品资质 - 设备为全新原厂正品，严禁翻新、改装、组装机。 - 具备有效的第三类医疗器械注册证及附件，注册证在有效期内，生产企业具有医疗器械生产许可证、ISO13485质量体系认证。 - 整机及核心部件可追溯，序列号清晰可查。 2. 整机性能质量 - 设备为移动式小型C形臂X射线机，满足骨科、疼痛、急诊、手术室等临床微创透视需求。 - 成像清晰、稳定，具备连续透视、点片、路图、图像降噪、剂量优化等功能。 - 机架平衡性能好，操作轻便灵活，可随遇悬浮定位，无漂移、无下坠。 - 整机运行稳定，无过热、死机、图像卡顿、伪影明显等问题。 3. 核心部件质量 - 高压发生器、X射线球管、平板探测器/影像增强器、显示器为原装配置，性能匹配。 - 球管热容量及散热满足临床连续使用要求，故障率低。 - 设备结构牢固，外壳采用医用环保材质，耐磨、易清洁、防辐射。 4. 质量保证期 - 整机免费质保不少于2年，自验收合格之日起计算。 - 核心部件（球管、探测器/影像增强器、高压发生器）质保不少于3年。 - 质保期内非人为故障全部免费维修、更换配件、上门服务。 - 同一故障经2次维修仍不能正常使用的，供应商应免费更换整机。 5. 质量稳定性 - 出厂前经过严格老化测试、电气测试、辐射测试，符合出厂标准。 - 提供长期稳定的备件供应，承诺不少于8年核心配件供应保障。 二、服务要求 . 运输、安装、调试 - 供应商负责送货到指定地点，含装卸、搬运、就位、安装调试，费用自理。 - 安装符合医用电气设备规范，完成校准、透视测试、图像质量调试，达到临床使用标准。 2. 技术培训 - 提供免费现场培训，内容包括操作使用、日常维护、简单故障判断、辐射安全。 - 培训不少于2个工作日，确保医护人员能独立安全操作。 - 提供完整中文操作手册、维修手册、维护保养手册。 3. 售后服务 - 提供7×24小时技术支持。 - 报修后2小时内响应，市区4～ | 300 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
42 | G臂 | 一、质量要求 1. 产品资质 - 设备为全新原厂正品，严禁翻新、改装、组装机。 - 具备有效的第三类医疗器械注册证及附件，注册证在有效期内，生产企业具有医疗器械生产许可证、ISO13485质量体系认证。 - 整机及核心部件可追溯，序列号清晰可查。 2. 整机性能质量 - 设备为移动式小型C形臂X射线机，满足骨科、疼痛、急诊、手术室等临床微创透视需求。 - 成像清晰、稳定，具备连续透视、点片、路图、图像降噪、剂量优化等功能。 - 机架平衡性能好，操作轻便灵活，可随遇悬浮定位，无漂移、无下坠。 - 整机运行稳定，无过热、死机、图像卡顿、伪影明显等问题。 3. 核心部件质量 - 高压发生器、X射线球管、平板探测器/影像增强器、显示器为原装配置，性能匹配。 - 球管热容量及散热满足临床连续使用要求，故障率低。 - 设备结构牢固，外壳采用医用环保材质，耐磨、易清洁、防辐射。 4. 质量保证期 - 整机免费质保不少于2年，自验收合格之日起计算。 - 核心部件（球管、探测器/影像增强器、高压发生器）质保不少于3年。 - 质保期内非人为故障全部免费维修、更换配件、上门服务。 - 同一故障经2次维修仍不能正常使用的，供应商应免费更换整机。 5. 质量稳定性 - 出厂前经过严格老化测试、电气测试、辐射测试，符合出厂标准。 - 提供长期稳定的备件供应，承诺不少于8年核心配件供应保障。 1. 运输、安装、调试 - 供应商负责送货到指定地点，含装卸、搬运、就位、安装调试，费用自理。 - 安装符合医用电气设备规范，完成校准、透视测试、图像质量调试，达到临床使用标准。 2. 技术培训 - 提供免费现场培训，内容包括操作使用、日常维护、简单故障判断、辐射安全。 - 培训不少于2个工作日，确保医护人员能独立安全操作。 - 提供完整中文操作手册、维修手册、维护保养手册。 3. 售后服务 - 提供7×24小时技术支持。 - 报修后2小时内响应，市区4～ | 300 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
43 | 彩色多普勒超声仪 | 彩色多普勒超声仪1台：一、质量要求 1. 产品资质与合规性 投标产品必须为全新原厂正品，严禁提供翻新、改装、假冒及无证产品。设备须具备中华人民共和国医疗器械注册证（第三类）及注册登记表，且在有效期内。生产企业需持有有效的《医疗器械生产许可证》及ISO13485医疗器械质量管理体系认证。整机及核心部件须有唯一可追溯的序列号及出厂标识。 2. 核心技术参数 - 超声探头：标配不少于2个探头，覆盖腹部、心脏、浅表等核心临床场景。探头需具备高灵敏度、高帧率成像特性，支持宽景成像及智能融合技术。 - 发射/接收系统：具备先进的多波束形成技术，发射功率≥2000W，动态接收带宽≥40MHz，确保图像分辨率、穿透力及信噪比达到临床高端标准。 - 图像显示与处理：显示屏为≥15英寸高分辨率医用级液晶显示器，支持双屏显示。具备智能组织成像、超高清血流成像、 speckle（斑点）抑制、边缘增强及先进的图像后处理算法，满足心血管、妇产、泌尿、肌骨等多学科精准诊断需求。 - 测量与分析功能：内置全自动/半自动测量分析软件包，包括胎儿生长曲线分析、心血管功能定量分析、甲状腺/乳腺结节良恶性风险评估等AI辅助诊断功能。 3. 整机性能与材质 整机结构设计符合人体工程学，操作便捷，移动灵活（推车式），配备高性能减震系统及高强度耐磨脚轮。外壳采用医用级抗菌材质，具备防尘、防腐蚀、易清洁特性，适配医院无菌环境。设备运行稳定，无死机、图像卡顿、过热等问题。 4. 质保服务 提供不少于3年的整机免费质保，核心部件（探头、发射/接收单元、主机板）质保期不少于5年。质保期内，非人为故障造成的维修、更换配件、人工及运输费用全部由供应商承担。若同一故障经2次维修仍无法正常使用，供应商须免费更换同型号全新整机。 二、服务要求 1. 运输与安装调试 供应商负责设备从厂家到指定地点的全程运输、装卸、搬运及就位，承担全部费用。运输需采用防震、防潮专业包装。设备到场后，7个工作日内完成安装、调试、校准及性能测试，直至达到临床诊断标准，并出具安装调试报告。 2. 技术培训 免费提供不少于3个工作日的现场专业培训。培训内容涵盖设备基础操作、高级成像模式、探头选择与维护、常见故障排除、AI软件使用等。培训对象包括临床医师、技师及设备维修人员。培训结束后进行考核，颁发合格培训证明。 3. 售后运维 提供7×24小时全天候售后服务。接到报修后，2小时内响应，4小时内远程诊断，24小时内（市区）或48小时内（地市级）专业工程师抵达现场维修。若无法现场修复，需提供备用设备保障临床工作正常进行。每年提供不少于2次的免费上门巡检、深度保养及系统校准服务。 4. 软件与数据支持 终身免费提供软件升级服务，包括功能模块扩展、算法优化及AI模型更新。支持DICOM3.0标准，可无缝接入医院PACS/RIS/HIS系统，实现影像数据的存储、传输与共享。提供完整的中文操作手册、维修手册及配件清单。 三、安全要求 1. 电气安全 严格符合GB 9706.1医用电气设备安全通用要求及GB 9706.9医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备专用安全要求。具备完善的漏电保护、过载保护、过流保护及电气隔离功能，接地电阻≤0.1Ω。 2. 机械与操作安全 设备移动系统配备高强度自锁脚轮，制动可靠，防止滑移。探头接口、控制按钮具备防误触设计。主机具备过热保护、自动关机功能，确保设备运行安全。 3. 辐射与生物安全 符合YY 0592医用超声设备安全要求。超声输出功率严格控制在安全限值内，具备机械指数（MI）、热指数（TI）实时监测及报警功能，最大限度降低对患者和医护人员的潜在生物影响。设备表面材质抗菌、易消毒，无有害物质释放。 4. 数据安全 具备严格的用户权限分级管理、患者信息加密存储与访问日志记录功能，保障医疗数据隐私与安全。支持本地及网络备份，防止数据丢失。 四、时限要求 1. 交货时限：自合同签订且预付款到账之日起，30个日历天内完成设备送货。 2. 安装调试时限：设备到货后7个日历天内完成安装调试及校准。 3. 验收时限：安装调试合格后10个日历天内完成正式验收。 4. 培训时限：验收合格后15个日历天内完成全部培训工作。 5. 维修响应时限：严格执行2小时响应、24小时到场的服务承诺。 五、样品要求 1. 供应商需按采购人要求，提供整机样机或核心部件样品（如高频线阵探头、凸阵探头）用于现场性能核验。 2. 样品必须为原厂原装全新产品，与投标产品型号、规格、性能参数完全一致，无任何质量瑕疵。 3. 样品经双方现场查验、确认后，可签字封存，作为后续到货验收的对照依据。验收合格后，样品由供应商自行取回。 六、检测报告要求 1. 供应商须提供由具备CMA、CNAS资质的第三方权威医疗器械检测机构或国家药监局认可的医疗器械检测中心出具的产品检测报告，报告加盖公章及资质认定章，具有法律效力。 2. 检测报告内容需完整覆盖电气安全、辐射输出（机械指数/热指数）、图像性能（轴向/侧向分辨率）、血流灵敏度等关键项目，结论明确为“合格”。 3. 报告出具时间需在近3年内，且载明的产品型号、生产企业须与投标产品完全一致，检测标准须为现行有效版本。 4. 同时需提供产品注册证附页检测报告、出厂合格证、放射防护检测报告等全套资质文件。 | 200 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
44 | 全套肩4K关节镜系统 | 套肩4K关节镜系统1台：一、质量要求 1. 产品资质与合法性 - 投标产品必须为全新原厂正品，严禁翻新、改装、组装、假冒设备。 - 设备须具备有效的中华人民共和国第三类医疗器械注册证及注册登记表，证件在有效期内。 - 生产企业需具备医疗器械生产许可证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证。 - 整机、核心部件须拥有唯一可追溯序列号，可提供厂家正规溯源证明。 2. 系统整体性能与4K成像质量 - 系统为套肩式4K关节镜系统，整体包含：4K高清内窥镜、摄像系统、光源、图像处理器、显示系统等。 - 分辨率需达到**4K（3840×2160）**标准，实现高清高亮、高对比度、无拖影、无模糊成像。 - 具备宽色域、高帧率、实时降噪、边缘增强等高端图像处理技术。 - 手术图像应满足关节镜微创手术要求，具备清晰的软骨、韧带、滑膜层等精细结构显现能力。 3. 核心部件配置要求 - 4K高清内窥镜：耐高温高压消毒，材质为医用级不锈钢，视角适配关节镜手术需求（如30°等）。 - 4K摄像单元：支持4K输出，色彩还原准确，低光照灵敏度高，无跳帧、无延迟。 - 冷光源系统：功率满足高清晰关节镜视野要求，光亮度可精准调节，避免组织灼伤。 - 显示系统：≥24英寸医用级4K显示器，色彩准确度高，适配手术室长时间观察需求。 - 图像处理系统：具备图像冻结、拼接、反转、伪彩、增强等多种后处理功能。 4. 机械结构与材质质量 - 主机与肩关节镜镜体需设计高强度、耐腐蚀、耐高温消毒材质。 - 镜体具备防雾、耐高温、耐清洗特性，可承受高温高压灭菌。 - 线缆长度、接口布局符合手术室布局要求，布线整洁、不易缠绕。 - 整机运行稳定，无死机、画质衰减、信号中断等情况。 5. 质保期与质量保障 - 整机提供不少于3年免费质保。 - 核心部件（内窥镜、摄像主机、光源、显示器）质保不少于5年。 - 质保期内非人为故障由供应商承担免费维修、更换、人工、运输等全部费用。 - 同一故障连续维修2次仍无法恢复正常使用的，供应商须更换同型号全新整机。 二、服务要求 1. 运输、安装与调试 - 供应商负责设备全程运输、装卸、搬运、就位，费用自理。 - 运输需采用防震、防冲击、防潮包装。 - 设备到场后7个工作日内完成安装、调试、校准、联调及图像性能测试。 - 完成手术场景模拟测试，确保图像、光源、摄像系统匹配稳定。 2. 技术培训 - 提供不少于3个工作日的现场专业培训，涵盖： - 4K关节镜系统操作 - 图像参数设置 - 内窥镜日常维护与消毒 - 常见故障判断 - 安全操作规程 - 培训对象包括医生、护士、手术室设备管理人员。 - 提供纸质与电子全套培训资料、操作手册。 3. 售后支持与维保 - 提供7×24小时技术支持。 - 报修后2小时内响应，市区4～8小时工程师到场，一般故障24小时内解决。 - 若无法短期修复，需提供备用设备保障手术正常进行。 - 每年提供≥2次免费上门巡检、保养、校准。 4. 软件与信息支持 - 终身免费软件升级。 - 支持DICOM3.0标准，可与医院PACS/RIS系统对接。 - 提供设备全部技术资料、维修手册、配件清单。 三、安全要求 1. 电气安全 - 符合GB 9706.1医用电气设备安全通用要求。 - 具备漏电保护、过载保护、过流保护、电气隔离及紧急停止按钮。 - 接地电阻稳定，确保手术安全。 2. 放射与生物安全 - 关节镜系统为非放射设备，需符合医用光学设备安全规范。 - 光源输出能量控制在安全限值内，避免组织灼伤。 - 内窥镜材质需符合生物相容性，无毒性、无刺激。 3. 机械与操作安全 - 内窥镜结构防脱落、防断裂，镜体与线缆连接牢固。 - 显示系统具备防电击、防过热保护。 - 主机、显示器具备安全锁定机制，防止误操作。 4. 感染控制与卫生安全 - 内窥镜可耐高温高压消毒，适配手术室感控标准。 - 外壳材质易清洁、抗菌、防污染。 - 设备无有害气体释放，适配医院无菌环境。 5. 数据与信息安全 - 具备用户权限分级管理、操作日志记录。 - 支持患者图像数据加密、备份与隐私保护。 四、时限要求 1. 交货时限 合同签订后30个日历天内完成设备送货。 2. 安装调试时限 设备到货后7个日历天内完成安装、调试、校准达手术使用标准。 3. 验收时限 安装调试完成后10个日历天内完成正式验收。 4. 培训时限 验收合格后15个日历天内完成全部培训。 5. 维修响应时限 执行2小时响应、24小时现场到达的服务承诺。 五、样品要求 1. 样品提供 供应商需按采购人要求提供整机样机或核心部件样品（4K内窥镜、摄像单元、光源等）以供现场查验。 2. 样品标准 - 样品须为全新原厂原装产品，与投标产品型号、配置、性能完全一致。 - 无损坏、无翻新、无改装。 - 需提供厂家授权或正品证明。 3. 样品封存 样品经双方签字确认后可封存，作为到货验收对照依据。验收合格后由供应商取回。 六、检测报告要求 1. 检测机构资质 供应商须提供由CMA/CNAS认可的第三方权威医疗器械检测机构或国家药监局认可的医疗器械检测中心出具的检测报告。 2. 检测内容 报告需涵盖以下项目： - 图像性能（分辨率、对比度、噪声、帧率等） - 光源亮度与稳定性 - 电气安全 - 机械结构安全 - 内窥镜消毒适配性 - 系统运行稳定性 3. 报告有效性 - 报告需在近3年内出具。 - 型号、生产企业须与投标产品一致。 - 检测标准须采用国家现行有效版本。 4. 配套文件 需同时提供： - 医疗器械注册证及附页 - 出厂检测报告 - 产品合格证 - 厂家授权文件 - 辐射与安全检测文件（如适用） | 200 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
45 | 4K微创脊柱内镜系统 | 一、质量要求 1. 产品资质与合规性 投标产品必须为全新原厂正品，严禁翻新、改装、假冒及无证产品。设备须具备有效的中华人民共和国第三类医疗器械注册证及登记表，注册证在有效期内。生产企业需持有医疗器械生产许可证及ISO13485医疗器械质量管理体系认证。整机及核心部件须具有唯一可追溯序列号。 2. 核心技术与4K成像性能 系统支持**4K超高清（3840×2160）**输出，帧率≥60fps，具备极低的图像延迟与无拖影。内镜镜头需采用医用级蓝宝石镜片，视角适配脊柱微创手术（建议30°），景深适中，可清晰呈现椎管、神经根、椎间盘等精细解剖结构。具备先进的图像降噪、边缘增强及色彩还原算法，确保脊柱微创术中视野清晰、伪影极少。 3. 系统配置与部件质量 系统需完整配套，包含4K摄像主机、高清脊柱内镜、医用冷光源、图像处理器、4K医用显示器、操作器械、导光束等。冷光源建议采用LED光源，输出功率稳定，无组织灼伤风险。器械材质需为医用高强度不锈钢/钛合金，耐腐蚀、耐高温高压灭菌，无断裂、变形风险。 4. 制造工艺与耐用性 整机结构稳固，外壳采用医用级抗菌、易清洁材质。内镜镜头密封性能优异，可耐受134℃高温高压灭菌，反复灭菌后成像性能无衰减。导光束及线材耐弯折、耐消毒，满足手术室高频次手术需求。 5. 质保期限 提供不少于3年的整机免费质保，核心部件（摄像主机、内镜、光源、显示器）质保不少于5年。质保期内非人为故障由供应商承担全部维修、更换及人工费用。同一故障维修2次无效，需免费更换整机。 二、服务要求 1. 运输与安装调试 供应商负责全程运输、装卸、就位及安装调试。到货后7个工作日内完成安装、系统联调、图像校准，达到脊柱微创手术临床标准。 2. 技术培训 免费提供不少于3个工作日的现场专项培训。内容涵盖内镜系统操作规范、参数调节、消毒流程、日常维护及常见故障排除。培训对象包括外科医生、手术室护士及设备科人员。 3. 售后维保 提供7×24小时技术支持。报修后2小时内响应，市区4-8小时工程师到场，一般故障24小时内解决。若无法修复，需提供备用设备保障手术。每年提供不少于2次免费巡检保养。 4. 系统对接 终身免费软件升级，支持DICOM3.0标准，可无缝接入医院PACS/RIS系统实现影像数据共享。 三、安全要求 1. 电气安全 严格符合GB 9706.1（通用）及GB 9706.19（内窥镜专用）标准。具备漏电、过载、过流保护及防静电功能，接地电阻≤0.5Ω。 2. 手术与机械安全 内镜及操作器械边缘光滑无毛刺，无尖锐棱角。设备配备紧急停止按钮，移动推车具备自锁脚轮，放置稳定。操作界面具备误操作锁定功能。 3. 感控与生物安全 所有接触患者部件均可高温高压灭菌，适配手术室感控要求。外壳材质易清洁消毒，无有害物质释放，符合生物相容性检测标准。 4. 成像与数据安全 冷光源输出能量受控，避免组织灼伤。具备权限分级管理及操作日志记录，防止非授权访问。手术图像支持加密存储与备份。 四、时限要求 1. 交货：合同签订后40个日历天内到货。 2. 安装调试：到货后7个日历天内完成。 3. 验收：调试合格后10个日历天内完成。 4. 培训：验收后15个日历天内完成。 5. 响应：2小时响应，24小时现场修复。 五、样品要求 1. 供应商需提供整机样机或核心部件样品（内镜镜头、摄像单元、光源）供现场查验。 2. 样品必须为原厂原装全新产品，与投标型号一致，无质量瑕疵。 3. 样品经双方签字封存，作为到货验收对照依据。 六、检测报告要求 1. 需提供由CMA/CNAS认可的第三方权威机构出具的检测报告。 2. 检测项目需覆盖：图像分辨率/信噪比、光源亮度、电气安全、机械安全、灭菌适配性。 3. 报告需为近3年内出具，型号与投标产品一致，标准为现行有效版本。 4. 同时提供注册证附页、出厂合格证、授权文件等全套资质。 | 185 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
46 | 全套踝4K关节镜系统 | 全套踝4K关节镜系统1台：一、质量要求 1. 产品资质与原厂品质要求 投标产品必须为全新未拆封原厂正品，严禁提供翻新、改装、贴牌、二手及假冒设备，整机及核心部件均标注唯一可溯源序列号、原厂生产标识，可完整溯源生产、出厂、质检全流程信息。设备属于第三类医疗器械，须具备有效的中华人民共和国医疗器械注册证、注册变更文件（如有）及登记表，注册证在有效期内且完全覆盖投标型号及全套配套器械；生产企业需取得医疗器械生产许可证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO9001质量体系认证，所有资质文件与投标产品完全匹配，杜绝无证、资质过期、套用资质产品。 2. 核心技术与4K成像质量要求 系统为专业全套踝4K关节镜微创系统，核心成像性能适配踝关节狭小空间精准手术需求：摄像主机支持4K超高清输出（3840×2160），帧率≥60fps，无拖影、无延迟、无图像伪影，色彩还原度100%贴合人体组织原色，具备智能降噪、边缘增强、景深优化功能，可清晰呈现踝关节软骨、韧带、滑膜、骨质增生等精细组织结构，满足踝关节微创探查、修复、清理手术的精准观察需求。 3. 全套配置与核心部件质量 整套系统为踝关节手术专属全套配置，无配置缺失，包含4K摄像主机、踝关节专用4K内镜镜头、医用LED冷光源、图像处理器、4K医用高清显示器、踝关节专用操作器械（刨削器、咬骨钳、探针、射频刀头、导光束、套管、扩张器等）、无菌线缆、便携推车等全套部件。踝关节专用内镜镜头采用医用级蓝宝石镜片，标配25°/30°视角，镜体纤细（适配踝关节腔狭小空间），密封性能优异；冷光源亮度无级可调，输出温度≤35℃，杜绝术中组织灼伤；操作器械采用医用高强度钛合金/不锈钢材质，韧性强、耐腐蚀，适配踝关节精细操作，无断裂、变形、打滑风险；主机接口防误插，信号传输稳定，无画面中断、闪屏问题。 4. 制造工艺与耐用性质量 设备整机结构紧凑、轻量化，适配手术室狭小操作空间，外壳采用医用级抗菌、防摔、易清洁材质，无卫生死角；内镜镜头、操作器械可耐受134℃高温高压灭菌、低温等离子灭菌，反复灭菌≥200次后，成像性能、器械韧性无衰减，密封层无破损、无渗漏；导光束、连接线材柔韧性强，耐弯折、耐反复消毒，长期使用无破损、信号衰减；出厂前经过全流程老化测试、灭菌测试、成像校准、器械匹配测试，无工艺瑕疵、部件松动、密封不严等问题，满足手术室高频次踝关节手术使用需求。 5. 质保期限与质量保障 提供不少于3年的整机免费质保期，自设备最终验收合格双方签字之日起计算；核心部件（4K摄像主机、踝关节专用内镜镜头、医用冷光源、4K显示器）质保期不低于5年，踝关节专用操作器械质保期不低于2年，质保范围涵盖设备本身质量问题导致的维修、更换、人工、运输、上门等全部费用，人为损坏、不可抗力因素除外。质保期内同一故障连续维修2次仍无法正常使用，供应商需免费更换同型号全新全套踝4K关节镜系统；承诺10年内核心备品备件、专用操作器械持续供应， | 180 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
47 | 脊柱内镜系统 | 脊柱内镜系统1台：一、质量要求 1. 产品资质与合规品质 投标产品为全新原厂原装正品，严禁翻新、改装、贴牌、二手及假冒设备，整机及核心部件均设有唯一可溯源序列号、原厂生产标识，可全程追溯生产、出厂及质检信息。设备属于第三类医疗器械，须具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》《医疗器械注册登记表》及相关变更文件，注册证在有效期内且完全覆盖投标型号及配套器械；生产企业需持有《医疗器械生产许可证》，通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO9001质量体系认证，所有资质文件与投标产品完全匹配，杜绝无证、资质过期、套用资质等违规情形。 2. 系统性能与核心配置质量 整套系统为脊柱微创外科专用，包含内镜主机、高清脊柱内镜镜头、医用冷光源、图像处理器、专用手术器械、导光束、射频消融设备、刨削系统、无菌线缆、手术推车等全套部件，无配置缺失。内镜成像清晰，具备高分辨率、高对比度、低噪点特性，无拖影、无伪影，可清晰呈现椎管、神经根、椎间盘、韧带等脊柱精细解剖结构；脊柱内镜镜头采用医用级光学镜片，视角适配脊柱微创手术（常规30°），镜体纤细坚韧，适配脊柱狭小手术空间；冷光源为医用LED冷光源，亮度无级可调，输出温度可控，避免术中组织灼伤；手术器械采用医用高强度钛合金/不锈钢材质，韧性强、耐腐蚀、无毛刺，适配脊柱微创精准操作，无断裂、打滑、变形风险；整机运行稳定，无死机、信号中断、画面闪烁等问题。 3. 工艺与耐用性质量 设备结构设计符合手术室使用规范，主机外壳采用医用级抗菌、防摔、易清洁材质，无卫生死角；内镜镜头、手术器械、导光束等部件，可耐受134℃高温高压灭菌、低温等离子灭菌，反复灭菌后成像性能、器械强度无衰减，密封性能完好，无渗漏、破损；连接线材柔韧性强，耐弯折、耐反复消毒，长期使用无信号衰减、外皮破损；出厂前经过全流程老化测试、灭菌测试、成像校准、器械匹配测试，无工艺瑕疵、部件松动等问题，满足手术室高频次脊柱微创手术使用需求。 4. 质保与质量保障 提供不少于2年的整机免费质保期，自设备最终验收合格双方签字之日起计算；核心部件（内镜主机、脊柱内镜镜头、冷光源、射频消融模块、刨削主机）质保期不低于3年，专用手术器械质保期不低于1年。质保期内，非人为、非不可抗力导致的设备故障，供应商提供免费维修、更换配件、上门服务、运输等全流程免费服务，无任何额外收费；若同一故障连续维修2次仍无法正常使用，供应商需免费更换同型号全新脊柱内镜系统。同时承诺8年内核心备品备件持续供应，质保期满后零配件价格不高于同期市场原厂优惠价，保障设备长期使用。 二、服务要求 1. 运输、安装与调试服务 供应商承担设备从生产厂家到采购人指定手术室的全程运输、装卸、搬运、就位、安装等全部费用及工作，采用防震、防潮、防冲击专业包装，制定专项运输方案，确保内镜镜头、精密器械无损坏、无变形、无零部件缺失。设备到货后7个工作日内完成安装、接线、系统联调、成像校准、器械匹配、手术模拟测试，严格按照医用设备安装规范执行，调试后设备各项性能达到采购要求及脊柱微创手术临床标准，出具完整安装调试报告。 2. 专业技术培训服务 免费为采购人提供现场专项培训，培训时长不少于3个工作日，培训对象涵盖脊柱外科医生、手术室护士、设备维修人员；培训 | 165 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
48 | 多功能监护仪 | 多功能监护仪10台：一、质量要求 1. 产品资质与合规性 投标产品必须为全新原厂正品，严禁提供翻新、改装、二手及假冒设备。设备属于第三类医疗器械，须具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》及登记表，注册证在有效期内。生产企业需持有《医疗器械生产许可证》及ISO13485医疗器械质量管理体系认证。整机及核心部件均设有唯一可溯源序列号，杜绝无证、资质过期及套用资质情形。 2. 核心监测功能与性能 系统为多参数重症监护仪，集成心电、呼吸、血压（NIBP）、血氧（SpO2）、体温、有创血压（IBP）、心率（HR）等核心监测参数，满足ICU、手术室、病房等多场景监护需求。 - 心电（ECG）：支持3道/5道/12导同步监测，具备心律失常分析、心率变异性（HRV）分析功能，波形清晰无干扰，导联脱落实时报警。 - 呼吸（RESP）：支持阻抗法/气流法监测，呼吸频率范围宽（5-120次/分），具备呼吸暂停报警。 - 血氧（SpO2）：采用高灵敏度光学探头，监测范围0-100%，灌注指数（PI）实时显示，抗运动伪影，低灌注下测量准确。 - 血压（NIBP）：具备成人、儿童、新生儿多种袖带模式，支持自动/手动/定时测量，测量精度符合国家标准，具备过压保护。 - 体温（TEMP）：支持体表/体腔双探头测量，精度±0.1℃，快速响应。 - 有创血压（IBP）：多通道可扩展，支持动脉、静脉、中心静脉等多种有创压力监测，波形真实稳定。 3. 显示与操作质量 配备≥10.4英寸高分辨率医用级彩色触摸屏，显示清晰、色彩还原准确，支持多参数同屏显示、波形放大/滚动/冻结功能。操作界面简洁易懂，支持中文菜单，一键调取常用功能，医护人员操作便捷。 4. 系统稳定性与耐用性 整机采用工业级主板，运行稳定无死机、卡顿、数据丢失等问题。外壳采用医用级ABS抗菌材质，耐磨、防刮、易清洁，适配医院高频次使用环境。内部布局合理，散热性能良好，无过热现象。 具备内置大容量锂电池，断电后可持续工作≥2小时，保障手术/抢救过程中数据不中断。 5. 质保与质量保障 提供不少于2年的整机免费质保期，核心部件（主板、显示屏、监测模块）质保期不低于3年。质保期内，非人为故障造成的维修、更换、人工、运输等费用全部由供应商承担。同一故障连续维修2次仍无法正常使用的，供应商需免费更换同型号全新整机。 二、服务要求 1. 运输与安装调试 供应商负责设备全程运输、装卸、搬运及就位，采用防震、防潮专业包装，确保设备完好无损。到货后3个工作日内完成安装、调试、系统校准、联网测试（如适用），达到临床监护使用标准，出具安装调试报告。 2. 专业技术培训 免费提供不少于2个工作日的现场培训。培训内容涵盖：设备基本操作、参数设置、报警处理、日常维护保养、常见故障判断、传感器/电极片/袖带的正确使用与更换等。培训对象包括临床医护人员、设备科人员。培训结束后进行考核，颁发合格培训证明，全程免费。 3. 售后运维支持 提供7×24小时全天候技术支持。接到报修后，2小时内响应，4小时内远程指导解决一般问题；无法远程解决的，市区内8小时内、省内12小时内、省外24小时内专业工程师抵达现场，重大故障48小时内修复。 每年提供≥2次免费上门巡检、保养、校准服务，建立专属设备维保档案，记录设备运行状态、维护及维修情况。 4. 软件与数据支持 终身免费提供软件升级服务，优化算法、新增功能，提升监测准确性与稳定性。支持DICOM3.0标准及HL7数据协议，可无缝接入医院HIS/EMR系统，实现患者生命体征数据的远程传输、存储与共享，支持U盘/网络备份。 设备交付时同步移交全套中文技术资料，包括操作手册、维修手册、配件清单、合格证、注册证等。 三、安全要求 1. 电气安全 严格符合GB 9706.1《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》及GB 9706.21《医用电气设备 第2-37部分：监护设备专用安全要求》。 具备完善的漏电保护、过压保护、过流保护、短路保护及防静电功能，接地电阻≤0.1Ω，确保设备及患者使用安全。适配手术室标准供电系统，配备UPS不间断电源适配接口。 2. 机械与操作安全 设备推车配备高强度耐磨脚轮及自锁装置，移动平稳、放置稳固，无倾倒、滑移隐患。机身具备防过热、防触电保护，设有紧急停止按钮。操作界面具备防误触设计，关键操作需确认，防止非授权操作或误操作。 3. 感控与生物安全 所有接触患者的部件（电极片、血氧探头、血压袖带、体温探头等）均为一次性或可高温高压/低温等离子灭菌设计，符合院感控制要求，防止交叉感染。外壳材质抗菌、易清洁消毒，无有害物质释放，通过生物相容性检测。 4. 数据与报警安全 具备用户权限分级管理功能，不同角色（医生、护士、技师）拥有不同操作权限，规范操作行为。具备报警信息分级（一级/二级/三级）、声光报警及报警限个性化设置功能，报警清晰、准确，避免漏报、误报。具备患者数据加密存储、访问日志记录功能，保护医疗隐私。 四、时限要求 1. 交货时限 自合同签订且预付款到账之日起，20个日历天内将设备送达采购人指定地点。 2. 安装调试时限 设备到货后3个日历天内完成安装、调试、校准，达到验收条件。 3. 验收时限 安装调试合格后5个日历天内完成正式验收，出具验收报告。 4. 培训时限 验收合格后3个日历天内完成全部培训工作。 5. 售后响应时限 严格执行2小时响应、24小时现场修复的服务承诺，超时需赔偿采购人因此造成的损失。 五、样品要求 1. 样品提供 供应商需按采购人要求，提供整机样机或核心监测模块样品（心电模块、血氧模块、血压模块）供现场查验。 2. 样品标准 样品必须为原厂原装全新产品，与投标产品型号、规格、性能、功能完全一致，具备出厂合格证、序列号，无质量瑕疵、外观损坏及功能缺失。 3. 样品封存 样品经供需双方现场查验、拍照确认后，签字封存，留存至项目验收完毕。验收合格后，样品由供应商在10个日历天内自行取回。 4. 核验要求 采购人对样品进行现场功能测试、性能核验，若样品与投标产品不符、质量不达标，视为投标无效，取消投标/中标资格。 六、检测报告要求 1. 检测机构资质 供应商须提供由具备CMA、CNAS资质的第三方权威医疗器械检测机构，或国家药监局认可的医疗器械检测中心出具的产品检测报告，报告加盖公章及资质认定章，具有法律效力。 2. 检测内容 报告需完整涵盖心电、呼吸、血压、血氧、体温、有创血压等核心参数的测量准确性、精度、重复性，以及电气安全、机械安全、电磁兼容性（EMC）、生物相容性、报警功能等关键项目。所有检测指标需符合国家现行有效标准及采购要求，结论明确为“合格”。 3. 报告时效性与一致性 检测报告需为近3年内出具，报告中载明的产品型号、生产厂家、规格参数需与投标产品完全一致，检测标准采用国家现行有效版本，不得使用作废标准。 4. 配套文件 同时提供产品出厂检测报告、医疗器械注册证及附页检测报告、生物相容性检测报告、电磁兼容性（EMC）检测报告、质量体系认证证书等全套文件，均为中文版本，清晰完整，加盖供应商公章。 5. 核验责任 采购人有权对检测报告的真实性、有效性进行核查，若发现报告造假、内容不符、资质过期等情况，立即取消投标/中标资格，解除采购合同，供应商需承担全部法律及经济责任，并纳入采购人不良供应商名单。 | 120 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
49 | 全自动血凝仪 | 全自动血凝仪1台：一、质量要求 1. 产品资质与原厂品质要求 投标产品必须为全新未拆封原厂正品，严禁提供翻新、改装、贴牌、二手及假冒设备，整机及核心部件均标注唯一可溯源序列号、原厂生产标识，可完整溯源生产、出厂、质检全流程信息。设备属于第二类医疗器械，须具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》《医疗器械注册登记表》及相关变更文件，注册证在有效期内且完全覆盖投标型号及检测项目；生产企业需取得《医疗器械生产许可证》，通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO9001质量体系认证，所有资质文件与投标产品完全匹配，杜绝无证、资质过期、套用资质等违规情形。 2. 核心检测性能与系统配置质量 设备为全自动凝血功能检测分析仪，满足临床凝血四项、凝血因子、D-二聚体、纤维蛋白原等常规及特殊项目检测需求，核心检测性能符合国家临床检验标准。检测原理采用光学法（散射比浊/透射比浊）或磁珠法，检测精准度高、重复性好，批内变异系数CV≤3%，批间变异系数CV≤5%，交叉污染率≤1%；检测速度≥80项次/小时，可批量连续检测，支持急诊样本优先检测模式，适配检验科高通量检测需求。 整机配置完整，包含样本盘、试剂盘、孵育系统、检测系统、清洗系统、触控操作系统、内置打印机等，样本位、试剂位数量满足临床使用需求，具备样本条码扫描、试剂条码识别、试剂余量监测、自动稀释、自动重测功能；触控显示屏为医用级高清大屏，中文操作界面，操作简便，数据存储容量大，可长期保存检测结果、质控数据、操作日志。 3. 制造工艺与耐用性质量 设备整机结构稳固，外壳采用医用级抗菌、耐腐蚀、易清洁材质，无卫生死角，适配检验科洁净环境；内部管路采用防凝固、防堵塞专用材质，自动清洗功能完善，可有效避免样本残留、试剂结晶，保障检测精度；孵育系统温控精准，温差≤±0.5℃，运行稳定无噪音，无过热、漏液、死机等问题；出厂前经过全流程老化测试、精度校准、质控验证，无工艺瑕疵、部件松动、管路渗漏等问题，满足检验科24小时不间断运行需求。 4. 质保期限与质量保障 提供不少于2年的整机免费质保期，自设备最终验收合格双方签字之日起计算；核心部件（检测模块、温控系统、蠕动泵、触控主板）质保期不低于3年。质保期内，非人为、非不可抗力导致的设备故障，供应商提供免费维修、更换配件、上门服务、运输等全流程免费服务，无任何额外收费；若同一故障连续维修2次仍无法正常使用，供应商需免费更换同型号全新全自动血凝仪。同时承诺8年内核心备品备件持续供应，质保期满后零配件价格不高于同期市场原厂优惠价，保障设备长期稳定运行。 二、服务要求 1. 运输、安装与调试服务 供应商承担设备从生产厂家到采购人指定检验科的全程运输、装卸、搬运、就位、安装等全部费用及工作，采用防震、防潮、防冲击专业包装，制定专项运输方案，确保设备无损坏、无零部件缺失。设备到货后5个工作日内完成安装、接线、系统调试、精度校准、质控测试、检测项目验证，严格按照医用检验设备安装规范执行，调试后设备检测精度、运行速度、各项功能达到采购要求及国家临床检验标准，出具完整安装调试、校准报告。 2. 专业技术培训服务 免费为采购人提供现场专项培训，培训时长不少于3个工作日，培训对象涵盖检验科检验人员、设备维修人员；培训内容包含设备操作规范、样本处理、试剂配置、检测流程、质控操作、日常维护保养、常见故障排查、数据导出打印、生物安全操作等，提供全套中文纸质+电子培训资料、操作视频。培训结合实操演练，确保参训人员能独立熟练完成全流程检测操作、质控管理及简单故障处理，培训后进行考核并出具合格证明，全程不收取任何费用。 3. 售后运维服务 提供7×24小时全天候售后服务，建立快速响应机制：接到故障报修后2小时内电话/远程响应，4小时内远程指导维修；一般故障远程解决，无法远程修复的，市区8小时内、省内12小时内、省外24小时内专业工程师抵达现场，重大故障48小时内修复完毕。若短时间无法修复，需免费提供备用设备或检测解决方案，保障临床检测工作正常开展；每半年免费上门巡检、保养、校准1次，每年不少于2次，建立专属设备维保档案，记录运行、维护、维修、质控全流程信息。 4. 技术支持与配套服务 终身提供免费技术咨询，协助解决设备检测、质控、维护中的各类问题；免费协助设备与医院LIS系统对接，支持数据实时传输、共享、存储，兼容主流检验信息系统；设备交付时同步移交全套中文技术资料，包括产品说明书、维修手册、配件清单、合格证、资质文件、质控操作指南、生物安全手册等；配合采购人完成医疗器械监管部门的年检、校验、室间质评相关工作，提供全程技术支持。 5. 验收协助服务 积极配合采购人完成验收工作，联合第三方检测机构、检验科专家，按照采购合同、技术参数、国家医疗器械验收标准及临床检验规范，逐项核验设备资质、检测精度、运行性能、功能配置、质控效果等，出具验收合格报告；若验收不合格，无条件10个工作日内完成整改、更换，直至验收合格，承担全部相关费用。 三、安全要求 1. 电气安全 设备严格符合《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》（GB 9706.1）、《医用电气设备 第2部分：临床检验设备安全专用要求》（GB 9706.27），具备防漏电、防过载、防短路、防雷击、防静电保护功能，接地电阻≤0.5Ω，接地稳定可靠；适配检验科标准供电系统，配备稳压电源接口，防止电压波动影响检测精度，电气部件通过国家3C认证，无触电、火灾等安全隐患。 2. 检验操作与生物安全 设备具备全封闭检测系统，有效防止样本、试剂泄漏、挥发，避免生物污染；配备废液自动收集、密封处理功能，符合检验科生物安全处置规范；样本、试剂放置区域标识清晰，具备防泄漏、防倾倒设计，操作过程中无气溶胶扩散风险；设备运行过程中无有毒有害物质释放，外壳及内部部件易消毒、易清洁，杜绝交叉感染，符合实验室生物安全标准。 3. 机械与使用安全 设备内部运动部件运行平稳，无尖锐棱角、松动部件，避免操作过程中划伤操作人员；具备开盖停机、过载保护、故障报警功能，防止误操作导致设备损坏、检测失误；操作界面具备误操作锁定、警示提示功能，关键操作需二次确认，杜绝检测流程误操作；设备放置平稳，底部防滑，无倾倒、滑移隐患。 4. 数据与质控安全 具备用户权限分级管理功能，规范检验、质控、管理操作权限，防止非授权人员操作；检测数据、质控数据自动加密存储，不可随意篡改，具备操作日志追溯功能，保障检测结果真实性；具备质控失控报警、室内质控实时监测功能，确保检测结果精准可靠，避免不合格检测报告出具。 四、时限要求 1. 交货时限 自采购合同签订且供应商收到预付款之日起，25个日历天内将全套设备送达采购人指定检验科，逾期每超1天，按合同总金额的0.5%支付违约金，逾期超过15天，采购人有权解除合同，供应商承担全部违约责任。 2. 安装调试时限 设备到货后5个日历天内完成全部安装、调试、校准、质控测试，达到临床检测使用及验收条件。 3. 验收时限 安装调试合格后7个日历天内完成全部验收流程，出具验收报告；不合格需整改的，10个日历天内完成整改并重新验收。 4. 培训时限 验收合格后7个日历天内完成全部操作及维保培训工作，不影响临床检测工作开展。 5. 售后维修时限 严格执行：2小时响应，4小时远程指导，一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复，超时需赔偿采购人相关损失。 五、样品要求 1. 供应商需按采购人要求，提供全自动血凝仪整机样机，供现场核验检测精度、运行速度、操作流程、质控功能等核心性能，或提供核心检测模块、温控系统样品供查验。 2. 样品为全新原厂原装，与投标产品型号、规格、性能、配置完全一致，具备原厂出厂证明、唯一序列号，无质量瑕疵、损坏、功能缺失等问题，检测精度符合采购要求及国家临床标准，作为到货验收对照依据。 3. 样品经供需双方现场核验、测试确认后签字封存，留存至项目验收合格；验收后供应商10个日历天内自行取回，样品运输、保管、封存相关费用由供应商承担。 4. 若样品与投标产品不符、检测精度不达标、功能缺失，视为投标无效，取消投标/中标资格。 六、检测报告要求 1. 供应商需提供由具备CMA、CNAS资质的第三方权威医疗器械检测机构，或国家药监局认可的医疗器械检测中心出具的检测报告，报告加盖公章及资质 | 100 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
50 | 团体加速康复系统（中频治疗仪） | 团体加速康复系统（中频治疗仪）1台：一、质量要求 1. 产品资质与原厂品质要求 投标产品必须为全新未拆封原厂正品，严禁提供翻新、改装、贴牌、二手及假冒设备，整机及核心部件均标注唯一可溯源序列号、原厂生产标识，可完整追溯生产、出厂、质检全流程信息。设备属于第二类医疗器械，须具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》《医疗器械注册登记表》及相关变更文件，注册证在有效期内且完全覆盖投标型号及治疗模式；生产企业需取得《医疗器械生产许可证》，通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO9001质量体系认证，所有资质文件与投标产品完全匹配，杜绝无证、资质过期、套用资质等违规情形。 2. 核心性能与系统配置质量 本设备为团体加速康复专用中频治疗仪，支持多人同步独立康复治疗，主机可同步连接≥8路治疗通道，各通道独立控制、互不干扰，满足团体批量康复治疗需求。采用电脑中频电疗技术，输出频率精准稳定，频率范围1kHz - 10kHz，具备多种专业康复治疗模式，包括肌肉刺激、血液循环促进、疼痛缓解、术后康复、关节功能恢复等预设程序，可根据不同康复病症自定义调节治疗参数，适配骨科术后、疼痛科、康复科、老年病科等多科室团体康复需求。 设备配置完整，包含智能主机、高清触控显示屏、多路独立输出线路、专用治疗电极片、推车/壁挂支架等，主机 | 100 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
51 | 一体式C形臂X线机 | 一体式C形臂X线机1台：一、质量要求 （一）产品资质与合规性 1. 供应商所供一体式C形臂X线机必须为全新原厂正品，无翻新、组装、二手设备，整机及核心零部件均为原厂商原装，具备完整合法的供货渠道，提供原厂供货证明及溯源文件。 2. 产品必须取得国家药品监督管理局核发的三类医疗器械注册证及注册登记表，注册证在有效期内，且注册证载明的产品型号、技术参数与投标产品完全一致，严禁提供资质不符或过期产品。 3. 设备生产企业须具备医疗器械生产许可证，通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证，相关认证证书有效，生产流程符合国家医疗器械生产规范。 （二）技术参数与性能质量 1. 整机设计：采用一体式集成设计，C形臂主机、工作站、显示系统高度一体化，具备一键开关机、不插电待机转场（≥5分钟）功能，操作界面为中文，适配医院手术室使用场景，人机交互设计人性化。 2. 核心部件性能 - 高压发生器：最大输出功率≥2.5kW，频率≥40kHz，透视KV值范围40-110kV，具备脉冲透视、半剂量透视模式，满足不同手术辐射剂量控制需求。 - X射线管：双焦点设计，管套热容量≥880KHU，散热率≥12.2KHU/min，阳极热容量≥75KHU，保障长时间连续手术使用无过热故障。 - 探测器：采用数字化平板探测器，可变三视野（9/6/4.5英寸），视野中心最大分辨率≥6.8Lp/mm，后处理灰阶≥32bit，成像清晰无失真。 - 显示系统：配备≥27英寸医用液晶彩色平板触控显示器，分辨率≥1920×1080，多轴万向显示器臂（≥五轴），可多角度调节，满足术中多方位观察需求。 3. 功能质量：具备实时透视、数字点片、图像存储（≥80000幅）、动态降噪、金属修正、运动伪影去除、剂量统计（实时显示剂量率、累计剂量）等核心功能，支持多模式曝光，图像后处理功能完善，满足骨科、疼痛科、矫形外科等术中精准定位需求。 4. 工艺与材质：设备外壳采用医用环保材质，耐腐蚀、易清洁消毒，符合手术室洁净要求；机架采用全平衡随遇平衡设计，结构稳固，双侧刹车踏板保障移动安全性，整机做工精良，无外观瑕疵、零部件松动等问题。 （三）质量保证与质保 1. 质保期：整机免费质保期≥3年，自设备最终验收合格双方签字之日起计算，核心部件（高压发生器、X射线管、探测器）质保期与整机同步，质保期内提供全免费保修服务。 2. 质保承诺：质保期内非人为因素、不可抗力导致的设备故障，供应商免费提供维修、零部件更换、上门调试等服务，更换的零部件为原厂全新正品；同一故障连续维修2次仍无法解决，须免费更换整机。 3. 质量追责：若设备存在质量缺陷、材质不合格、参数不达标等问题，采购方有权要求退货、换货，供应商承担全部损失及相关费用，若造成医疗安全事故，供应商承担全部法律及赔偿责任。 二、服务要求 （一）售前服务 1. 供应商须安排专业技术人员上门勘察采购方手术室场地，确认设备安装条件（电源、空间、防护等），提供针对性的场地改造建议及设备布局方案。2. 提供完整的产品技术资料、操作演示视频，安排专业人员进行产品讲解，解答采购方关于设备性能、操作、维护等相关疑问，按需组织现场样机试用。 （二）售中服务 1. 负责设备的免费运输、装卸、安装、调试，全程安排专业工程师现场操作，确保设备安装规范、调试到位，各项性能参数达标，正常投入使用。 2. 安装完成后，向采购方移交全套技术资料，包括产品说明书、维修手册、操作手册、零部件清单、原厂质保承诺函等，资料齐全且为中文版本。 3. 提供免费现场操作及维护培训，培训内容涵盖设备操作、日常保养、故障排查、安全防护等，培训时长不少于2个工作日，确保采购方操作人员、维护人员熟练掌握相关技能，能独立操作设备并处理简单故障。 （三）售后服务 1. 响应时效：提供7×24小时全天候售后服务，接到采购方故障报修后，2小时内做出响应，4小时内工程师抵达现场，12小时内排除故障；若无法现场修复，提供备用设备或解决方案，保障诊疗工作正常开展。 2. 定期维保：质保期内每半年安排原厂工程师上门巡检，对设备进行全面保养、校准、性能检测，做好维保记录并提交采购方；质保期届满后，提供终身维保服务，维保费用低于市场均价。 3. 零配件供应：终身以优惠价格提供原厂零配件及易损件，接到采购方零配件采购需求后，48小时内发货，紧急零配件24小时内送达，保障设备长期稳定运行。 4. 技术支持：终身提供免费技术咨询服务，及时推送设备软件升级、技术更新信息，按需提供远程技术支持， | 100 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
52 | 呼吸机 | 呼吸机2台：一、质量要求 （一）产品资质与合规质量 1. 所供呼吸机必须为原厂全新正品，严禁提供翻新、改装、二手、库存积压超期设备，整机及核心组件均为原厂商原装，具备完整原厂供货溯源证明，杜绝串货、贴牌产品。 2. 产品须取得国家药品监督管理局核发的医疗器械注册证（三类） 及注册变更文件（如有），注册证在有效期内，注册型号、技术参数、适用范围与投标产品完全一致，同时提供生产厂家《医疗器械生产许可证》，生产企业需通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO9001质量管理体系认证，认证证书有效且在年检有效期内。 3. 产品须符合国家《医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求》（GB 9706.28）、《呼吸机 术语》（YY/T 0042）等行业标准，适配医院重症监护室、急诊科、呼吸科、手术室等多场景临床使用需求。 （二）整机性能与技术质量 1. 核心功能配置 - 具备完整通气模式：有创呼吸机需涵盖控制通气、辅助通气、同步间歇指令通气、压力支持通气、双水平气道正压通气等基础及高级模式；无创呼吸机需具备CPAP、Auto CPAP、BiPAP等核心模式，支持成人、儿童双适配（按采购需求）。 - 监测功能完善：实时监测潮气量、呼吸频率、气道压力、氧浓度、呼气末正压、分钟通气量、呼吸力学等核心参数，具备波形、趋势图显示及数据存储功能，数据存储时长不低于72小时，支持数据导出追溯。 - 报警功能齐全：具备高压、低压、窒息、呼吸暂停、氧浓度异常、潮气量过高/过低、管路脱落、电源中断等分级声光报警，报警阈值可自定义调节，报警声音清晰可辨，满足临床安全监护要求。 2. 核心部件质量 - 涡轮/压缩机：采用进口或原厂高端核心动力组件，运行稳定、噪音低，连续工作时长不低于72小时无故障，具备过载保护功能。 - 氧浓度调节：氧浓度可调范围21%-100%，调节精度±3%，具备空氧混合精准控制功能，适配不同缺氧程度患者治疗需求。 - 湿化系统：标配医用恒温湿化器，温度可调范围31℃-37℃，具备自动补水、防冷凝水、湿化温度监测功能，保障患者气道舒适。 3. 工艺与外观质量 - 机身采用医用环保材质，耐腐蚀、易清洁消毒，符合院感防控要求；整机结构设计人性化，操作界面为简体中文，触控+按键双操作模式，界面简洁易懂，便于医护人员快速操作。 - 设备配备可移动推车，支架稳固、滑轮带刹车，移动便捷，机身无划痕、变形、零部件松动，接口密封完好，无漏气、漏液隐患。 （三）质量质保与售后保障 1. 质保期限：整机免费质保期不低于3年，核心部件（涡轮模块、主板、传感器、氧浓度监测模块）质保期与整机同步，自设备最终验收合格签字之日起计算，质保期内非人为损坏全免费保修。 2. 质保承诺：质保期内设备出现质量故障，供应商免费提供原厂零部件更换、上门维修、调试校准服务，更换零部件为全新原厂正品；同一故障连续维修2次仍无法正常使用，供应商须无条件免费更换同型号全新整机，并承担相关运输、安装费用。 3. 质量追责：若设备存在参数不达标、核心部件以次充好、功能缺失等质量问题，采购方有权拒收、退货或换货，供应商承担全部损失及产生的运输、检测、误工费用；若因设备质量问题引发医疗安全事故，供应商承担全部法律责任及经济赔偿责任。 二、服务要求 （一）售前服务 1. 供应商安排专业临床技术工程师上门勘察采购方使用场地，确认设备安装环境（电源、空间、气源等），出具专属场地适配方案及设备布局建议，配合完成前期技术对接。 2. 提供完整产品技术白皮书、操作手册、临床应用案例，按需安排专业人员进行产品功能讲解、技术答疑，组织现场样机实操演示，让采购方医护人员全面了解设备性能。 3. 针对采购方医护人员需求，提供免费的临床应用培训预案，明确培训内容、时长及考核标准。 （二）售中服务 1. 负责设备免费送货上门、装卸、安装、调试，全程由原厂专业工程师执行，严格按照医疗器械安装规范操作 | 100 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
53 | 冲击波治疗仪 | 冲击波治疗仪1台：一、质量要求 1. 产品资质合规 - 设备为全新原厂原装正品，严禁翻新、改装、二手设备，提供完整供货溯源证明。 - 具备有效的第二类或第三类医疗器械注册证、生产企业医疗器械生产许可证，注册证信息与投标型号完全一致。 - 生产企业通过ISO9001、ISO13485质量体系认证，证书在有效期内。 2. 技术与性能质量 - 具备气压弹道式或聚焦式冲击波（按采购需求），治疗模式、压力能级、脉冲频率可调范围满足临床康复、骨科、疼痛科使用。 - 能量输出稳定、连续工作无衰减，具备能量反馈与实时校准功能，治疗精度满足临床要求。 - 配置多种治疗探头，满足不同部位治疗需求；手柄握持舒适、抗疲劳、耐用性强。 - 操作系统为中文界面，操作简便，具备治疗计数、时间设定、数据存储等功能。 - 整机结构牢固，外壳抗菌易清洁，符合院感要求，无外观瑕疵、松动异响。 3. 质量与质保 - 整机免费质保期≥2年，核心部件（主机、手柄、电磁阀、压力传感器）质保与整机同步。 - 质保期内非人为故障免费维修、免费更换原厂全新配件。 - 同一故障维修2次仍不能正常使用的，供应商须免费更换整机。 二、服务要求 1. 售前服务 - 上门勘察场地，提供安装环境、电源、摆放布局建议。 - 提供产品资料、临床应用方案，现场演示设备操作。 2. 售中服务 - 免费送货、卸货、安装、调试，确保设备达到临床使用标准。 - 移交全套中文资料：说明书、维修手册、合格证、质保函、配件清单等。 - 提供免费现场培训，覆盖操作使用、参数调节、日常维护、常见故障处理，确保医护人员独立操作。 3. 售后服务 - 7×24小时技术支持，报修后2小时内响应，4~12小时工程师到场。 - 质保期内每半年上门巡检、校准、维护并出具记录。 - 终身优惠供应原厂配件，常规配件48小时内供应。 - 终身免费软件升级与技术咨询。 三、安全要求 1. 电气安全 符合GB 9706.1医用电气设备安全标准，具备防漏电、过流、过压保护，接地可靠。 2. 操作安全 具备紧急停止、误操作锁定、过载保护；手柄开关触发可靠，避免误触发。 3. 治疗安全 能量输出可控、有实时提示，具备过热保护、超时保护，防止对患者造成组织损伤。 4. 环境与院感安全 设备可常规清洁消毒，探头及配件可消毒或使用一次性隔离套，符合院内感染控制要求。 四、时限要求 1. 交货时限：合同签订后20~30个日历天内送货至指定地点。 2. 安装调试时限：到货后3~5个工作日内完成安装调试。 3. 验收时限：调试完成后3个工作日内组织验收，合格签署验收单。 4. 培训时限：验收后3个工作日内完成培训并签字确认。 5. 售后维修时限：一般故障24小时内修复，重大故障提供备用方案保障使用。 五、样品要求 1. 供应商须提供同型号正品样机，供现场演示、实操测试、临床试用，性能配置与投标产品一致。 2. 样机试用及展示不少于3~5个工作日，由采购方对治疗效果、操作便捷性、稳定性进行核验。 3. 样机参数与投标不符、运行不稳定或功能缺失的，视为不满足采购要求。 4. 项目结束后由供应商自行取回样机，费用自理。 六、检测报告要求 1. 注册检验报告：国家认可医疗器械检测机构出具，在有效期内。 2. 电气安全检测报告：符合GB 9706.1等相关安全标准。 3. 产品出厂检验报告：生产厂家出具并加盖公章。 4. 质量体系认证证书及检测报告：ISO9001、ISO13485等。 5. 设备安装验收时，供应商配合第三方现场检测，检测合格作为验收依据，检测费由供应商承担。 6. 所有报告真实有效，严禁伪造、套用，否则取消资格并追究责任。 | 88 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
54 | 全自动五分类血液分析仪 | 全自动五分类血液分析仪1台：一、质量要求 （一）产品资质与合规质量 1. 供应商所供设备必须为原厂全新原装正品，严禁提供翻新、改装、二手、积压过期设备，整机及核心检测部件、试剂管路、采样系统均为原厂商原装，具备完整原厂供货溯源文件及渠道证明，杜绝贴牌、串货产品。 2. 产品须取得国家药品监督管理局核发的三类医疗器械注册证及注册登记表，注册证在有效期内，注册型号、技术参数、检测项目、适用范围与投标产品完全一致；同时提供生产企业《医疗器械生产许可证》，生产企业需通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO9001质量管理体系认证，相关认证证书有效且通过年度监督审核。 3. 设备符合《体外诊断医疗器械 生物样品中量的测量 校准品和控制物质赋值的计量学溯源性》（GB/T 21415）、《血液分析仪》（YY/T 0653）等国家及行业标准，适配医院检验科、体检中心、临床实验室日常大批量样本检测需求。 （二）整机性能与技术质量 1. 核心检测性能 - 检测原理：采用激光散射+细胞化学染色五分类检测技术，实现白细胞五分类精准检测，分类结果涵盖中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞，支持异常细胞提示、网织红细胞检测（选配/标配按需求），检测结果精准度符合国家临床检验质量控制标准。 - 检测速度：全自动进样，检测速度≥60份样本/小时，支持急诊样本优先检测，无需停机插入，满足大批量样本快速检测需求。 - 样本用量：静脉全血样本用量≤20μL，末梢血样本用量≤25μL，适配儿童、老人等微量样本检测场景。 - 检测项目：标配检测参数≥28项，含白细胞、红细胞、血小板相关核心参数及直方图、散点图显示，具备异常结果报警、复检提示功能，支持数据溯源与质控追溯。 2. 硬件与结构质量 - 进样系统：采用全自动进样器，样本位≥40个，支持原始管、采血管通用，自动混匀、自动穿刺、自动清洗，杜绝样本交叉污染。 - 液路系统：全封闭密封液路设计，具备自动清洗、堵孔自动反冲、废液自动排出功能，管路耐腐蚀、无渗漏，维护频次低。 - 操作系统：中文可视化操作界面，触控+按键双操作模式，数据存储容量≥10万份样本结果，支持LIS/HIS系统对接，数据实时传输、批量导出、打印报告。 - 工艺材质：设备外壳采用医用抗菌环保材质，耐腐蚀、易清洁消毒，符合检验科院感防控要求；整机结构稳固，运行无晃动、无异常异响，接口密封完好，部件装配精密，无外观瑕疵、松动问题。 3. 试剂与质控适配 设备适配原厂配套试剂及质控品，试剂兼容性强，开瓶稳定期长，质控结果符合国家室间质评标准，供应商需承诺长期稳定供应配套试剂，无断供风险。 （三）质保与质量保障 1. 质保期限：整机免费质保期≥3年，核心部件（激光检测模块、液路驱动系统、主板、进样器、计数模块）质保期与整机同步，自设备最终验收合格双方签字之日起计算，质保期内非人为、非不可抗力因素导致的故障全免费保修。 2. 质保承诺：质保期内设备出现质量问题，供应商免费提供原厂全新零部件更换、上门维修、调试校准服务，维修后需进行质控检测，确保检测结果精准；同一故障连续维修2次仍无法正常运行，供应商须免费更换同型号全新整机，并承担全部运输、安装、调试费用。 3. 质量追责：若设备存在检测结果不准、参数虚标、核心部件以次充好等质量问题，采购方有权拒收、退货或换货，供应商承担全部损失及检测、误工、运输费用；若因设备质量问题引发检验结果误差、医疗纠纷，供应商承担全部法律责任及经济赔偿责任。 二、服务要求 （一）售前服务 1. 供应商安排专业技术工程师上门勘察检验科场地，确认设备安装环境（电源、空间、温湿度、网络），出具专属安装布局方案、环境改造建议及配套耗材储备方案。 2. 提供完整产品技术白皮书、操作手册、检验原理说明、临床应用案例，安排专业人员进行产品讲解、技术答疑，按需组织现场样机实操演示，展示检测精度、速度及操作流程。 3. 配合采购方完成前期技术对接，提供设备与院内LIS/HIS系统对接的技术方案，确保数据传输兼容。 （二）售中服务 1. 负责设备免费送货上门、专业装卸、精准安装、全项调试，由原厂持证工程师全程操作，严格按照医疗器械安装规范施工，完成设备校准、质控检测、系统对接，确保检测结果精准、各项功能正常运行。 2. 安装完成后，向采购方移交全套中文技术资料，包括产品说明书、维修手册、零部件清单、原厂质保函、操作流程图、质控标准、校准规范等，资料齐全装订规范，便于保管查阅。 3. 提供免费现场专项培训，培训对象涵盖检验技师、设备维护人员，培训内容包括设备操作、样本检测、结果判读、质控操作、日常维护、堵孔处理、简单故障排查、院感消毒等，培训时长≥2个工作日，确保参训人员熟练掌握全流程操作，通过实操考核后方可完成培训。 （三）售后服务 1. 应急响应服务：提供7×24小时全天候售后服务热线，接到采购方故障报修后，2小时内远程响应，4小时内专业工程师抵达现场，一般故障12小时内排除，重大故障24小时内解决；若无法短时间修复，需立即提供备用检测设备，保障检验科日常检测工作不间断。 2. 定期维保服务：质保期内每3个月安排原厂工程师上门巡检，对设备进行液路清洗、光路校准、质控检测、系统维护，建立专属维保档案，出具巡检及校准报告；质保期届满后，提供终身优惠维保服务，维保费用低于市场同期均价。 | 60 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
55 | 人体成分分析仪 | 人体成分分析仪2台：一、质量要求 1. 产品资质合规 - 设备为全新原厂原装正品，严禁翻新、改装、二手、返修设备，提供完整原厂供货证明及溯源文件。 - 具备有效的第二类医疗器械注册证及注册登记表，注册证在有效期内，产品型号、适用范围与投标产品完全一致。 - 生产企业具有医疗器械生产许可证，通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，证书有效且在有效期内。 2. 技术与性能质量 - 检测原理：采用多频生物电阻抗分析法，检测频率不少于2种及以上，保证测量准确性。 - 测量参数齐全，至少包括：体水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、骨骼肌、基础代谢、内脏脂肪等级、BMI、体脂百分比、腰臀比、身体年龄、节段分析等≥20项人体成分指标。 - 具备成人、儿童、运动员、老年人等多人群测量模式，支持性别、身高、体重、年龄自动计算。 - 测量重复性好、误差小，结果稳定可靠，符合临床体检与健康管理使用要求。 - 操作界面为简体中文，触控或按键操作简便，支持快速测量、数据存储、结果打印、数据导出。 - 整机结构稳固，电极片接触良好、耐用不易磨损；脚踏、手握电极设计符合人体工学，易清洁消毒。 3. 质量保证与质保 - 整机免费质保期≥2年，核心主板、传感器、电极模块等质保与整机同步。 - 质保期内非人为故障提供免费上门维修、免费更换原厂全新配件。 - 同一故障连续维修2次仍不能正常使用的，供应商须免费更换整机。 二、服务要求 1. 售前服务 - 上门勘察场地，提供设备摆放、电源、环境布局建议。 - 提供产品资料、操作演示、技术答疑，配合现场试用体验。 2. 售中服务 - 免费送货、卸货、安装、调试，确保测量精度达标。 - 移交全套中文资料：使用说明书、维修手册、合格证、质保函、配件清单等。 - 提供免费现场培训，内容包括操作流程、结果解读、日常维护、简单故障处理，确保使用人员可独立操作。 3. 售后服务 - 提供7×24小时技术支持，报修后2小时内响应，24~48小时内工程师到场。 - 质保期内每年至少1次上门巡检、校准，并出具巡检记录。 - 终身优惠供应原装配件、打印纸等耗材，常规配件48小时内供应。 - 终身免费软件升级、数据接口调试及技术咨询。 三、安全要求 1. 电气安全 - 符合GB 9706.1医用电气设备安全通用要求，具备防漏电、过压、过流保护，接地可靠。 2. 测量安全 - 对人体无辐射、无创伤，测量电流微弱，对人体无刺激，孕妇、普通人群均可安全使用。 - 具备过载保护、异常提示功能，防止误操作损坏设备。 3. 院感与使用安全 - 设备表面抗菌易清洁，电极部位可消毒，支持一次性电极套或消毒湿巾擦拭，符合院感防控要求。 - 机身稳固防滑，无尖锐边角，运行无电磁干扰，不影响院内其他设备。 四、时限要求 1. 交货时限：合同签订后15~25个日历天内送货至指定地点。 2. 安装调试时限：到货后3~5个工作日内完成安装调试。 3. 验收时限：调试完成后3个工作日内组织验收，合格签署验收单。 4. 培训时限：验收后3个工作日内完成培训并签字确认。 5. 售后维修时限：一般故障24小时内修复，重大故障提供备用方案。 五、样品要求 1. 供应商须提供同型号样机，供现场实测、体验、精度比对，样机配置、性能与投标产品一致。 2. 样机展示及试用周期不少于3~5个工作日，由采购方核验测量准确性、操作便捷性、稳定性。 3. 样机测量误差超标、功能缺失或与投标参数不符的，视为不满足采购要求。 4. 项目结束后供应商自行取回样机，相关费用自理。 六、检测报告要求 1. 医疗器械注册检验报告：由国家认可检测机构出具，在有效期内。 2. 电气安全检测报告：符合GB 9706.1相关安全标准。 3. 产品出厂检验报告：生产厂家出具并加盖公章。 4. ISO9001、ISO13485质量管理体系认证证书及检测报告。 5. 设备验收时，供应商配合第三方现场检测校准，检测费用由供应商承担，合格报告作为验收依据。 6. 所有报告必须真实有效，严禁伪造、篡改，否则取消资格并追究相应责任。 | 60 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
56 | 双通道脊柱内镜手术器械 | 双通道脊柱内镜手术器械2台：一、质量要求 （一）产品资质与合规质量 1. 所供器械为原厂全新原装正品，严禁提供翻新、返修、二手、废弃复用器械，整套器械无划痕、无锈蚀、无变形、无零部件缺损，具备完整原厂供货溯源证明、批次号及出厂编号，可全程追溯。 2. 产品须取得国家药品监督管理局核发的第二类/第三类医疗器械注册证及注册登记表，注册证在有效期内，注册型号、规格、适用范围（双通道脊柱内镜下脊柱微创手术）与投标产品完全一致；生产企业具备有效医疗器械生产许可证，通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO9001质量管理体系认证，认证证书有效且通过年度审核。 3. 器械符合《医用内窥镜器械 通用技术条件》（YY 0002）、《脊柱手术器械 通用要求》等行业标准，适配双通道脊柱内镜下椎间盘突出修复、椎管减压、椎间融合等微创手术需求。 （二）器械配置与性能质量 1. 核心配置要求 - 整套器械包含双通道内镜配套通道管、扩张管、工作套管、髓核钳、咬骨钳、刮匙、神经剥离子、钻头、射频刀头适配接口、持镜器、冲洗接头等全套手术器械，规格型号齐全，满足不同身高、不同病症患者手术操作需求。 - 内镜通道采用双通道分离式设计，光学通道与操作通道独立，镜体图像清晰、无暗角、无畸变，具备良好的透光性与防水性；器械杆体采用医用高强度钛合金/不锈钢材质，韧性强、硬度高，术中不易弯折、断裂，适配微创精准操作。 - 器械头部设计精准贴合脊柱解剖结构，钳头咬合紧密、无松动，刃口锋利、切割平整，刮匙、剥离子弧度适中，避免术中损伤神经、血管及周围软组织。 2. 工艺与耐用性 - 器械采用一体化精密加工工艺，焊接处光滑无毛刺，表面经镜面抛光处理，易清洗、易消毒、耐反复高温高压灭菌（耐受134℃高温灭菌≥100次），灭菌后无变形、无锈蚀、无性能衰减。 - 可拆卸零部件衔接紧密，拆装便捷，无松动、无脱落风险；冲洗、引流通道通畅，无堵塞、无渗漏，适配术中持续冲洗需求。 3. 规格与配套 - 提供多种尺寸规格的通道管、工作套管，适配不同节段脊柱手术；配套无菌包装、器械收纳盒，便于器械分类存放、转运及灭菌管理，无配件缺失。 （三）质保与质量保障 1. 质保期限：整套器械免费质保期≥2年，核心部件（内镜镜体、精密钳头、通道管、操控部件）质保期与整机同步，自器械最终验收合格之日起计算。 2. 质保承诺：质保期内非人为操作、非灭菌不当导致的器械变形、断裂、锈蚀、功能失效，供应商免费维修、免费更换原厂全新部件，维修后需经专业检测合格方可交付；同一零部件出现2次及以上质量问题，免费更换同规格全新器械。 3. 质量追责：若器械存在材质不合格、工艺缺陷、规格不符等质量问题，采购方有权拒收、退货或换货，供应商承担全部损失及相关费用；若因器械质量问题引发手术医疗事故，供应商承担全部法律责任及经济赔偿责任。 二、服务要求 （一）售前服务 1. 供应商安排专业骨科器械技术工程师上门，对接手术室及骨科手术团队，介绍器械性能、操作规范及手术适配场景，提供双通道脊柱内镜手术器械实操演示。 2. 提供完整的器械技术参数、使用说明书、灭菌操作规范、临床应用案例，解答医护人员关于器械使用、保养、灭菌等相关疑问，配合完成术前技术对接。 3. 按需提供器械选型建议，根据医院手术需求，优化配置方案，确保器械适配日常手术开展。 （二）售中服务 1. 负责器械免费运输、送货上门、现场清点交接，配合采购方完成开箱验货，核对器械规格、数量、批次号、注册证信息，确保与投标文件一致。 2. 安排专业工程师现场进行免费专项培训，培训对象涵盖骨科医生、手术室护士、器械消毒人员，内容包括器械组装、术中操作、精准使用技巧、术后拆解、清洗流程、灭菌规范、日常保养、故障排查等，培训时长≥1个工作日，确保医护人员熟练掌握全流程操作。 3. 移交全套中文技术资料，包括产品说明书、维修手册、注册证复印件、质保函、灭菌操作指南、零部件清单等，资料齐全装订规范。 （三）售后服务 1. 应急响应服务：提供7×24小时售后服务热线，接到器械故障报修后，1小时内远程响应，24小时内专业工程师抵达现场，紧急手术器械问题48小时内解决，确保不影响手术开展。 2. 维保与校准：质保期内每6个月上门巡检1次，对器械进行性能检测、校准、保养，建立专属维保档案，出具巡检报告；质保期届满后，提供终身优惠维保服务，维保费用低于市场均价。 3. 零配件供应：终身以优惠价格供应原厂原装零配件、易损件，接到采购需求后，紧急配件24小时内送达，常规配件48小时内送达，保障器械长期正常使用。 4. 技术支持：终身免费提供技术咨询、手术操作指导，协助解决术中器械使用问题，免费提供器械软件升级（如有）及技术更新服务。 三、安全要求 （一）手术操作安全 1. 器械材质采用医用级无毒性钛合金/不锈钢，无有害物质析出，生物相容性好，术中无过敏、无刺激，避免引发患者术后感染及不良反应。 2. 器械结构设计无尖锐边角、无毛刺，头部弧度精准，术中定位精准、操控稳定，杜绝因器械滑脱、断裂、弯折导致的神经、血管、软组织损伤。 3. 内镜镜体及通道管具备全密封防水设计，术中无液体渗漏、无进水，避免影响内镜 | 50 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
57 | 医院信息与数字化建设改造服务 | 1.医院信息化应用水平提高需求。建设系统集成平台，对医院信息化系统进行全面替换或升级，解决目前数据存在误差、数据挖掘应用水平不高，系统功能不完善，智能化建设滞后等问题。 2.国家智慧中医医院试点建设内容要求。 3.电子病历应用水平五级及互联互通四甲评审要求。 | 1070 | 2026年10月 | 按政策落实 | 玉林市中西医结合骨科医院
58 | 监控存储扩容项目 | 1400个摄像头（1号楼+2号楼)存储90天录像时间，250个摄像头（办公楼）存储30天录像时间 | 190 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
59 | 医用直线加速器 | 1.医用直线加速器1套。配置包含放疗流程管理系统1套、放射剂量叠加评估软件1套、小野立体定向验证系统1套、绝对计量仪1套、晨检仪1套、ct电子密度模体1套、胶片扫描仪和分析软件1套、超声膀胱扫描仪1套、一维小水箱1套、免洗胶片3个、辐射巡检仪1套、干燥箱1套、多功能固定架（窄款3套）、手臂支持架（窄款3套）、膝部支持组件2套、脚踝支撑组件2套、头部立体定向固定组件1套、体部立体固定组件2套、俯卧盆腔固定组件2套、定制MR床板1套、核磁兼容多功能固定架（窄款）1套、透明枕头4套、适配条8根、多功能烤箱1台、气压表1个、钢板短直尺2把、钢板长直尺2把、红外线水平仪1套、标记铅粒5盒、水平尺1把、示波器1台、万用表1个、电子温湿度计6个、组织补偿胶10卷（0.3cm及0.5cm各5卷）、放疗专用图章1枚、固体水模及适配器1套、除湿机1台等 2.基本参数：投标产品须具备普通放疗、三维适形放疗、静态/动态调强、图像引导调强放疗、容积旋转调强放疗等功能。具备6MV光子治疗能量，具备dIMRT动态调强放疗功能、具备sIMRT静态调强放疗功能、具备动态容积旋转调强放疗功能、具备3D-CRT三维适形放疗功能，准直器系统旋转:可旋转范围≥350°，精度≤0.5°，叶片数量≥120片，叶片移动精度≤1mm，千伏级X射线成像系统集成于加速器上，IGRT 精度≤1mm，具备立体定向放疗功能，具备呼吸门控治疗系统，放射治疗计划系统等 3.整机原厂保修≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 2100 | 2026年7月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
60 | 准分子激光系统 | 1.准分子激光系统1套 2.主要功能：适用于可经静脉移除的患者，辅助常规电极导线工具，用于拆除问题起搏器或除颤器的导线（硅或聚氨酯外绝缘）。与一次性使用激光光纤导管配合使用，适用于严重下肢动脉硬化狭窄与闭塞病变的开通治疗。血管参考直径应大于等于2mm。与一次性使用激光光纤导管配合使用，适用于支架内再狭窄的内膜减容、球囊难以通过或扩张的病变及桥血管病变的治疗。 3.基本参数：控制系统可手动调节激光输出的能量及频率；具备故障报警功能，激光发射能量低于要求时可自动报警。具备紧急关停按钮，可随时关停激光系统；具备能量探测器等。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 290 | 2026年10月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
61 | 光学干涉断层成像系统 | 1.光学干涉断层成像系统1套 2.用于冠状动脉病变诊断。可以识别正常血管、脂质斑块、纤维斑块、钙化斑块、易损斑块、血栓、夹层和内膜撕裂，和一些在造影和 IVUS 检查无法或不能清晰见到的血管病理改变，帮助术者制定手术策略。 3.基本参数：导管尾端较短，优化导管的通过性以及推送性；能实现DSA造影与OCT影像的影像融合功能；可兼容多个品牌DSA设备进行造影融合功能使用等。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 48 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
62 | 直立倾斜试验系统 | 1.直立倾斜试验系统1套 2.该设备适用于临床筛查辅助诊断不明原因晕厥、自主神经功能评价、直立不耐受患者的病因等 3.基本参数：具备心电，血压，心率，呼吸率实时同步监测；具备报警功能；试验结束后可自动生成诊断报告，包括血压、心率、心电波形、呼吸率等，并可对报告进行编辑，支持打印；具有对床体高度、角度进行校准维护功能等。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 50 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
63 | 血液透析机 | 1.血液透析机20套 2.用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析。 3.基本参数：透析液流速≥300～700mL/min；透析液温度≥34.0～40.0℃；一般参数 超滤速度≥0.50～4.00L/h；动脉血泵≥50～600mL/min；动脉压力测量范围≥-300～+480mmHg；静脉压力测量范围≥-300～+480mmHg6等。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 238 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
64 | 多功能光照心身调节系统 | 1.多功能光照心身调节系统1套 2.用于失眠，焦虑抑郁患者治疗等 3.基本参数：在1m范围内光的照度：≥15000Lux，且显色指数：≥95；可与光照控制软件配合使用， 设备具有模拟正午阳光照射，去除紫外线等有害光谱；系统包含放松训练，包括但不限于：全身扫描、正念呼吸、腹式呼吸、快速入睡训练使患者身体与心理同时到达深度放松的状态等。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 45 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
65 | 高清电子内镜系统 | 1.高清电子内镜系统1套，包含2套图像处理装置、 4条放大胃镜、1条放大肠镜等 2.基本参数：光源主机一体式设计；具备冻结内镜图像；具备窄带成像技术，可处理≥两种窄带光得到的图象；具备双红光成像功能； 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 370 | 2026年08月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
66 | 超声内镜系统 | 1.电子凸阵扫描超声内镜1套，兼容于我院内呼吸内科的奥林巴斯EU-ME2主机使用。 2.主要用于胃肠道肿瘤的术前分期、消化道外病变的诊断与鉴别诊断，以及胆胰疾病的评估。可提供B超图像，可支持血流成像、弹性成像、造影增强等多重功能，并能引导细针穿刺活检、引流或神经阻滞等介入治疗，扩展内镜的临床应用范围等。 3.基本参数：兼容奥林巴斯EU-ME2主机使用；内镜视野角度： ≥100°；视野方向：≤55°前方斜视；景深 ≥3-100mm；显示模式：包含B模式，彩色血流模式，能量血流模式等。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 120 | 2026年08月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
67 | 高清电子胃肠镜 | 1.高清电子胃肠镜5条，其中高清电子上消化道内窥镜（治疗型）2条；电子结肠内窥镜 （检查型）3条。 2.基本参数：景深≥3-100mm；先端部外径 ≤9.9mm；插入部外径 ≤9.9mm；钳子管道内径：≥3.2mm；插入部有效长度≥1030mm；内镜信息记忆;内置记忆芯片等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 226.7 | 2026年08月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
68 | 电子胃肠镜系统 | 1.电子胃肠镜系统1套；包含电子上消化道内窥≥2条；电子下消化道内窥≥2条等 2.具备特殊光强调技术；具备增强病变与周围正常组织对比度的图像处理模式。具备高清数字图像输出：分辨率≥1920×1080p，输出全高清图像。具备双画面功能；具备画中画功能等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 263.5 | 2026年08月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
69 | 电子消化道内窥镜 | 1.电子消化道内窥镜4条；其中电子上消化道内窥镜2条，电子下消化道内窥镜2条。 2.至少具有消化道早癌精查、针对息肉及早期癌等病变组织可进行切除、病变组织病理取样、溃疡出血及血管破裂止血、胃食管内异物取出治疗等功能。 3.基本参数：野角：≥140°；观察景深≥2~100mm；工作长度：≥1000mm，全长：≥1300mm；具有前射水功能；具备无线插拔技术、无线连接技术等。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 149 | 2026年08月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
70 | 医用吊塔 | 1.医用吊塔11套 2.基本参数：吊塔主体材料为高强度铝合金型材整体型材采用 6063 材质，悬臂采用 6005A 材质，承载性能好；吊塔主体表面采用优质环保抗菌涂层静电喷涂，具有抑制细菌再生的作用，抑菌性能参照 JIS Z 2801-2010 进行检测，检测结果≥2.0；配置机械刹车；悬臂最大承载≥ 300kg等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 66 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
71 | 软式内镜清洗消毒器 | 1.软式内镜清洗消毒器3套 2.适用范围：用于手术器械和软式内镜的清洗、消毒和干燥等 3.基本参数：清洗舱容量：单舱容积≥50L，≥2个清洗舱；清洗舱材质：≥1.5mm厚不锈钢镜面板，对接口为专用多对多对接口，手动侧对接；开门方式：分别向上下自动开门，双门通道型、双门可实现互锁等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 52.02 | 2026年08月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
72 | 软式内镜清洗消毒器 | 1.软式内镜清洗消毒器2套 2.适用范围：用于手术器械和软式内镜的清洗、消毒和干燥等 3.基本参数：清洗舱容量：≥250L；清洗舱材质：≥1.5mm厚不锈钢镜面板，对接口为专用多对多对接口，手动侧对接，具备≥10mm橡塑保温海绵；开门方式：分别向上下自动开门，双门通道型、双门可实现互锁等。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 46 | 2026年08月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
73 | 电动病床 | 1.电动病床25套 2.适用范围：供临床各类病房承载和护理患者用，并适用于对脑中风、脑外伤、脑卒中引起的下肢运动功能障碍患者进行康复站立辅助训练。 3.基本参数：床体站立位角度可电动调节，调节范围≥：0~85°（±15°）。床体垂头仰卧位可电动调节，最大角度≥12°。床体靠背板可电动调节，调节范围≥：0~60°（±5°）；大腿板可电动调节，调节范围≥：0~30°（±5°）；小腿板具有多档高度可调等。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 120 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
74 | 病人监护仪（1拖10） | 1.病人监护仪2套，每套包含1拖10。 2.基本参数： 可用于监护成人，儿童，新生儿患者。≥10英寸彩色LED显示，分辨率≥800×600，≥8通道波形显示；标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；可显示PI血氧灌注指数，反映血氧灌注情况。中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连；中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置；工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置；中央监护系统支持有线、无线、遥测等组网方式。中心监护系统支持监测的生理参数包括但不限于ECG，ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas 等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 46 | 2026年11月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
75 | ND:YAG激光治疗机 | 1.YAG激光治疗机1套 2.用于人体组织的切割、汽化、凝固、止血等 3.基本参数：激光波长：1064nm±5nm；激光功率：脉冲平均功率≥ 0-100W；组织穿透深度：≥4毫米，具备止血、切割能力； 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 145 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
76 | 数字减影血管造影X线系统(DSA) | 1.医用血管造影X射线机1套，配置包含高压注射泵1套、多导电生理记录1套、防辐射用品10套等。 2.基本参数：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要；球管阳极热容量：≥4MHU；球管管套热容量：≥4.9MHU；正位平板平板探测器灰阶：≥16bit等； 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后90天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 980 | 2026年10月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
77 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1.便携式彩色多普勒超声诊断仪1套，包含腹部探头1把，高频探头（血管）1把，成人心脏探头1把等 2.设备应用于介入超声、腹部、心脏、妇产、血管、泌尿系统、小器官等方面的全身机型等 3.具备二维成像技术；具备彩色多普勒、频谱多普勒，能量多普勒，M型成像，组织多普勒成像技术；具备造影成像技术及造影定量分析功能；具备弹性成像技术及弹性定量分析功能等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 115 | 2026年11月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
78 | 吊塔 | 1.吊塔30套 2.基本参数：吊塔和气体终端为同一品牌，原厂生产，非OEM、外购第三方品牌产品。塔内部气体软管应采用橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准，不得采用PVC材质所有气体终端采用滚珠锁定式设计，滚珠数量≥5个。具备三密封圈、弹片设计。端盖为非金属材质，采用凸面设计及激光打印标识。各类气体终端均为不同颜色等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 300 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
79 | 中端呼吸机 | 1.中端呼吸机6套 2. 适用于成人、儿童患者通气的重症呼吸机 3基本参数：可进行高流速氧疗、无创及有创通气治疗；无创通气治疗可用于容控、压控及自主呼吸模式；无创面罩通气NIV带自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控、压控、自主呼吸模式；高流速氧疗O2，最高流速≥80L/min，且氧浓度可达100%，具备吸气压力监测Pmax； 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 168 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
80 | 高端有创呼吸机 | 1.高端有创呼吸机2套 2.通气功能可进行高流速氧疗、无创面罩及有创通气治疗； 3.基本参数：可进行高流速氧疗、无创及有创通气治疗；无创通气治疗可用于容控、压控及自主呼吸模式； 具备无创面罩通气NIV，带自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控、压控、自主呼吸模式； 具备高流速氧疗O2，高流速可达≥80L/min，且氧浓度可达100%，具备吸气压力监测Pmax,可使用双呼吸回路，便于无创与有创模式之间切换等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 80 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
81 | 中端呼吸机 | 1.中端呼吸机2套 2.适用于儿童和成人呼吸支持和治疗的呼吸机。 3.基本参数：呼出端采用远端流量传感器。 具备高流量氧疗（HFNC），高流速可达≥80L/min，且氧浓度可达100%，无创通气模式：无创压力控制（NIV PC）、无创压力支持（NIV PS）等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 56 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
82 | 脉冲激光治疗机 | 1.脉冲激光治疗机1套 2.设备用途：用于激光微创血管疾病治疗，去除多余毛发。 3.基本参数：波长需具备多种波长，包含1064nm 和 755nm；激光发射方式≥2 种，包含 100ms～60s 超长组合脉冲定时输出；具备光纤及手具传导光斑直径可调；具备内封闭循环水冷却 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 105 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
83 | 眼科手术显微镜 | 1.眼科手术显微镜1套 2.该产品用于眼科手术中通过放大和照明改善物体的可视性，在医疗机构使用。并可在手术过程中提供眼前节的光学相干断层扫描图像，与非接触式眼底广角观察镜配合使用，可提供眼后节的光学相干断层扫描图像。 3.基本参数：主显微镜：双人四目，适用于前后节各种复杂眼科手术；具备复消色差光学技术；物镜保护镜：可消毒防污光学镀膜玻璃镜，并可重复使用等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 170 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
84 | 眼科半导体激光光凝仪（577nm） | 1.眼科半导体激光光凝仪（577nm）1套 2.用于将激光能量传输至眼内治疗区域等 3.基本参数：具有微脉冲模式；光斑大小调整：每个光斑大小都有独立光学系统等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 110 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
85 | 腹腔镜（4K、荧光） | 1.腹腔镜（4K、荧光）1套 2.基本参数：分辨率≥3840×2160；像素≥800 万；兼容摄像头：内窥镜荧光摄像头、开放荧光摄像头；摄像头图像传感器：采用CMOS芯片等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 180 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
86 | 彩色超声诊断仪 | 1.彩色超声诊断仪1套，包含成人腹部凸阵探头1把、高频线阵1把、肌骨专用超高频线阵探头1把 2.设备应用于介入超声、腹部、血管、神经、心脏、妇产、泌尿系统、小器官等方面的全身机型等 3.基本参数：具备 M 模式、CM模式、解剖M型模式；脉冲波多普勒，连续波多普勒；具备组织多普勒成像；具备线阵、凸阵扩展成像；具有自动多普勒血管追踪技术；具有智能一键图像优化技术等。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 45 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
87 | 腹腔内窥镜手术系统 | 1.腹腔内窥镜手术系统1套 2.基本参数：具备手动控制器，通过医生操控台的操控手柄配合镜头踏板可实现镜头的控制，包括放大、缩小、位置、轴向旋转和全周向弯转；具备沉浸式裸眼三维高清视野，无需佩戴3D眼镜或夹片即可实现裸眼直视；具备画中画模式等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 950 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
88 | 电动多功能手术床 | 1.电动多功能手术床23套 2.基本参数：满足承载手术患者、摆放手术体位，适用于妇产科、泌尿外科、普外科、心胸外科骨科、神经外科、头颈外科等学科领域的手术使用。电动齿轮啮合机械传动结构，具备电动升降、平移、倾斜等功能。床边边轨采用或优于316L不锈钢材质等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 391 | 2026年11月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
89 | 无影手术灯（子母） | 1.无影手术灯（子母）23套 2.基本参数：LED光源数量，单灯均≤95个，多个光源为一组，每组光源可独立更换。叠加形成均匀复合光斑，即使术者头部或身体遮挡部分光线，光斑依然保持均匀完整的圆形。灯盘重量: 双灯均≤ 16kg；灯盘直径:双灯均≤ 625mm；灯盘厚度≤9cm。双灯照度均≥160,000Lux, 具备亮度提示和调节功能，照度多级可调。色温多档可调，调节范围满足但不限于3800K～5500K等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 368 | 2026年08月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
90 | 外科吊塔 | 1.外科吊塔20套 2.基本参数：吊塔和气体终端为同一品牌，原厂生产，非OEM、外购第三方品牌产品。塔内部气体软管应采用橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准，不得采用PVC材质。所有气体终端采用滚珠锁定式设计，滚珠数量≥5个。具备三密封圈、弹片设计。端盖为非金属材质，采用凸面设计及激光打印标识。各类气体终端均为不同颜色。吊塔轴承的基本额定动载荷≥10000KG; 基本额定静载荷≥60000KG。吊塔轴承需采用AXK平面推力滚针轴承，确保载荷均匀分布，可承受高轴向载荷，采用高精度滚针，其滚针硬度≥60HRC等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 200 | 2026年08月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
91 | 患者升温装置 | 1.患者升温装置18套 2.基本参数：采用充气式加温方式 ；温度：≥4档可调，温度范围符合或宽于32℃至43℃（±1.5℃）；过滤器：空气过滤系统，空气过滤器≤0.2μm ；多种保温毯毯型，满足不同类型手术的需求。包括全身毯，上身毯，下身毯，儿科毯，专科及心脏外科毯等，配置型号≥25种等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 68.4 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
92 | 转运推车 | 1.转运推车35套 2.用途：用于运送、转移患者。 3.基本参数：材料：铝钢质床架+粉体喷涂工艺床架，表面光滑，耐腐蚀；采用整体吹塑成型工艺的树脂床面板、背板及护栏。用曲柄摇把控制床体整体升降功能，运行顺畅，无明显噪音。背部升降系统：床面板头部具有一根与背板平行的整体式调节杆，用于从床头按压抬升手柄，通过气弹簧助力，实现背部升降操作无级调节等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 100 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
93 | 智能行为规范系统 | 1.智能行为规范系统1套 2.本次采购手术室行为智能化管理系统需符合采购人手术室管理与实际业务需要，实现智能发鞋、智能发衣、智能更鞋、智能更衣等管理等 3.基本参数：具备一体化权限管理：通过身份注册与权限分配的人员，在智能发鞋、智能发衣、智能更鞋、智能更衣等智能柜均可以直接采用IC卡、指纹、人脸或账号任意一种方式进行身份信息与权限识别，无需再进行其它操作即可使用智能柜等。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 100 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
94 | 电动多功能手术床 | 1.电动多功能手术床5套 2.基本参数：床面板长度≥2015㎜；床面板宽度510㎜±5mm；床面距地最低高度≤650㎜；床面升降行程≥360㎜等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 85 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
95 | 高频电刀 | 1.用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、头颈外科等科别，配以合适附件还可应用于宫腔镜、腹腔镜、膀胱镜等内窥镜手术。 2.基本参数：恒功率电刀（单极100Ω～2000Ω，双极25Ω～100Ω）：在正常人体阻抗范围和正常手术所需功率范围内，平均输出功率不随阻抗变化或变化较小。可适应需要大功率的某些手术（如汽化手术、截肢手术）。具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式，单极和双极的工作频率（主频率）均为512kHz等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 85 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
96 | 神外开颅动力系统 | 1.神外开颅动力系统1套 2.用于神经外科开颅手术等 3.基本参数：最高转速：≥80000转/分钟。具有马达自动识别功能。具有调节控制转速功能。 能选择单、双脚踏开关； 开/关功能键整合于马达电缆线与马达接合部，可防止马达误启动等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 68 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
97 | 麻醉机（高端） | 1.麻醉机（高端）8套 2.基本参数：电子流量计：氧气、空气流量分别显示，流量范围0.15L/min～15L/min；标配双挥发罐位，具有互锁功能。主机自带挥发罐专用照明灯；标配1个七氟醚挥发罐；七氟醚挥发罐，挥发罐具备压力、流速和温度补偿等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 480 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
98 | 麻醉机（中高端，带高频通气） | 1.麻醉机（中高端，带高频通气）共5套。配置包含气主机1套、七氟烷挥发罐1个、钠石灰吸收罐1个、气源管路1套、病人管路套装1套、NMT模块1个、AG模块1个等。 2.基本参数：1.全电子流量计(可直接设置氧浓度和总流量)：总流量控制模式下总流量满足或宽于0.2L/min～20L/min；辅助吸氧流量计：具备，标配高流量给氧功能，流量范围 2 L/min～80 L/min，氧浓度设置范围21%～100%；七氟醚挥发罐：同品牌的挥发罐≥1个，具备压力、流速和温度补偿；呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 250 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
99 | 麻醉机（中端，带AG模块） | 1.麻醉机（中端，带AG模块）23套 2.适用范围：用于成人、儿童和新生儿的吸入麻醉和呼吸管理 3.基本参数：电子显示流量计：氧气、空气流量范围0～15L/min；配备经鼻高流量给氧功能，输出流速范围：符合或宽于0～60L/min；标配1个七氟醚挥发罐，挥发罐具备压力、流速和温度补偿等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 182 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
100 | 麻醉机（中高端） | 一、主要技术参数 1.后备电池：具备，且续航时间≥90分钟 2.机架：带推车，抽屉≥3个，前轮脚刹或中控刹车，车轮线缆防缠绕 3.工作台照明灯光：具备，且亮度可调，台面桌板可折叠 4.麻醉气体模块侧插槽：具备 5.接口：包括但不限于RS232≥1个，USB≥2个，以太网络≥1个，视频（VGA或HDMI）≥1个 6.气源：包括但不限于空气、氧气气源工作压力满足0.3MPa~0.6MPa 7.安全保护装置：具备，在供氧压过低时报警 8.快速充氧范围：符合或宽于25L/min～75L/min 9.★电子流量计：氧气、空气流量可分别在呼吸机屏显示，流量范围0.15L/min～15L/min 10.备用机械旋钮式流量计：具备，流量范围1L/min～10L/min 11.▲标配双挥发罐位，具有互锁功能，主机自带挥发罐专用照明灯 12.七氟醚挥发罐：挥发罐≥1个，具备压力、流速和温度补偿 13.挥发罐照明灯：具备，灯光亮度可调 14.二氧化碳吸收罐：具备可重复使用具备干湿分离功能的双层二氧化碳吸收罐 15.二氧化碳旁路功能：具备，支持术中更换钠石灰，无需关停机械通气 16.回路容积：≤3.2L（包含回路系统、二氧化碳吸收罐、风箱） 17.回路消毒：可以134℃高温高压消毒 18.回路拆卸：模块化呼吸回路可不用任何工具进行拆卸、安装 19.回路加热：具备，且使用备用电池时回路仍可加热 20.回路显示：回路显示：能识别二氧化碳吸收罐状态 21.上升式风箱：具备 22.呼吸机类型：气动电控呼吸机 23.界面语言：中文 24.适用范围：新生儿、儿童及成人病人 25.★屏幕：≥15英寸彩色触摸显示屏幕，可在同一屏幕上显示气道压力，气源信息，电池信息，且具备双分屏显示功能，当触屏失灵，手动可调 26.自检跳过：可选择全自检或部分自检功能，可无限次跳过自检 27.自检：开机自检具备挥发罐泄漏自检程序，可实现程序化挥发罐自检，并可自动识别罐位 28.▲通气模式：包括但不限于辅助/控制/支持通气模式，VCV、PCV、手动通气、电子PEEP、SIMV PCV、SIMV VCV、具备窒息保护PSV、PCV-VG 高级通气模式。 29.可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重 30.▲潮气量范围:5mL～1500mL(12)（VCV、SIMV PCV-VG模式下：20ml～1500ml；PCV模式下5ml～1500ml） 31.呼吸频率：符合或宽于4～100 次/分钟 32.最大吸气流速：≥120 L/min+新鲜气体流量 33.压力范围：符合或宽于5cmH2O～60 cmH2O 34.压力限制范围：符合或宽于12cmH2O～100 cmH2O 35.PEEP范围：关，符合或宽于4cmH2O～30 cmH2O 36.★双流量传感器：吸入和呼出端双流量传感器 37.流量自动补偿功能：具备 38.具备趋势追踪，可以动态显示压力、分钟通气量、CO2等参数的变化 39.★麻醉废气清除系统（AGSS）：内置（非接口）主动排污 40.监测参数：包括但不限于吸入氧、空气流量、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并可同屏显示。 41.回路呼吸环监测功能：具备，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环，并可与波形同屏显示；回路顺应性；气体流速 42.可冻结并储存≥3个呼吸环 43.报警参数：包括但不限于氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息 44.麻醉气体模块及插件槽：具备，支持热插拔，可呼吸力学功能监测、O2、CO2及麻醉气体吸入和呼出浓度监测等 45.潮气量监测可提供两种监测数据来源（患者端和机器端） 46.新鲜气体用量实时显示和统计功能：具备 47.同品牌麻醉信息分析系统：本次采购的5台麻醉机（中高端）中，≥2台麻醉机配备；可自定义数据采集规则，采集麻醉系统上的所有信息，以数据、图形、波形等方式显示。麻醉信息分析系统可以对数据进行分析、整理、储存、打印，满足临床科研的需求。 48.传感器类型：压差式流量传感器，可134℃高温高压消毒后重复使用，具有134℃国际认证标识 49.双流量传感器：吸入和呼出端双流量传感器，具备流量自动补偿功能 50.数据端口：开放，并承担接入我院网络系统所产生的接口服务费。 二、配置清单 序号 名称 数量 1 主机 1套 2 钠石灰罐组件 1套 3 七氟烷挥发罐 1个 4 气源管路 1套 5 病人管路套装 1套 6 随机文件（含合格证、说明书等） 1套 三、商务要求 1.原厂质保≥3年，（提供厂家承诺函）。 2.技术参数中带“▲”的为实质性要求参数；带“★”的条款为重要参数；无特殊符号标记的为一般参数。 | 140 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
101 | 麻醉机（中端，带AG模块） | 1.麻醉机（中端，带AG模块）共7套。配置包含主机1套、钠石灰罐组件1套、七氟烷挥发罐1个、气源管路1套、病人管路套装1套等。 2.基本参数：15.配备经鼻高流量给氧功能，输出流速范围：符合或宽于0～60L/min ；标配双挥发罐位，具有互锁功能，主机自带挥发罐专用照明灯；标配1个七氟醚挥发罐，挥发罐具备压力、流速和温度补偿等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 182 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
102 | 病人监护仪（双有创、双体温、麻醉气体监测、Bis监测、肌松监测） | 1.病人监护仪（双有创、双体温、麻醉气体监测、Bis监测、肌松监测）10套 2.基本参数：主机显示器为一体化全插件式设计； 无风扇等散热装置；通用于所有监护仪，可储存≥6小时监护数据，基本模块能够在同一品牌监护仪上直接插拔互换使用，无需添加其他外接设备；监护仪主机心电监测时用≤6个电极获得12导联心电等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 160 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
103 | 麻醉机（中高端） | 1.麻醉机（中高端）5套 2.基本参数：电子流量计：氧气、空气流量可分别在呼吸机屏显示，流量范围0.15L/min～15L/min；标配双挥发罐位，具有互锁功能，主机自带挥发罐专用照明灯；七氟醚挥发罐：挥发罐≥1个，具备压力、流速和温度补偿；挥发罐照明灯：具备，灯光亮度可调等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 140 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
104 | 病人监护仪（双有创、双体温、麻醉气体监测） | 1.病人监护仪（双有创、双体温、麻醉气体监测13套 2.基本参数： 主机显示器一体化全插件式设计； 无风扇等散热装置；基本参数测量模块：可储存≥6小时监护数据，基本模块能够在同一品牌监护仪上直接插拔互换使用，无需添加其他外接设备；主机配置插件槽，兼容单/多参数插件模块，可支持≥13种功能同时监测，≥6个基本参数+IBP+PICCO+CO+EtCO2+其它测量参数（如麻醉气体/ BIS／肌松等）；以上监测模块, 可直接接入到任意一台同品牌插件式监护仪上使用等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 130 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
105 | 智能麻精药品柜（多功能组合智能药柜+麻精药品管理终端柜） | 1.智能麻精药品柜（多功能组合智能药柜+麻精药品管理终端柜）3套 2.包含智能冰箱锁、智能麻精药品RFID核对板、智能麻精药品RFID识别管理系统、智能手术室药房管理系统 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 150 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
106 | 注射泵工作站（一拖四） | 1.注射泵工作站（一拖四）25套 2.基本参数：模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯；支持注射器规格包含：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml等；注射速度范围≥0.01-2300ml/h；快推速度范围≥0.01-2300ml/h等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 150 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
107 | 麻醉机（中端，带呼气末二氧化碳模块） | 1.麻醉机（中端，带呼气末二氧化碳模块）共5套。配置包含主机1套、钠石灰罐组件1套、七氟烷挥发罐1个、气源管路1套、病人管路套装1套、呼末二氧化碳模块1套等。 2.基本参数：麻醉废气清除系统（AGSS）：自主吸引废气排空11.电子流量计：具备氧气、空气电子流量计，直接设置氧浓度总流量。调节范围：空气：0～15L/min，氧气：0.2L/min～15L/min，氧气与空气混合时，氧浓度设定范围21%～100%等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 90 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
108 | 彩色超声诊断仪 | 1.彩色超声诊断仪2套，每套包含成人腹部凸阵探头1把、高频线阵1把、成人心脏1把等。 2.设备应用于介入超声、腹部、血管、神经、心脏、妇产、泌尿系统、小器官等方面的全身机型； 3.基本参数：成像模式包含B 模式、C 模式、PW 频谱模式、M 模式等；增益连续可调；具备无级触控TGC曲线调节，通过滑动曲线调节图像增益；具备一键图像优化等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 80 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
109 | 可视喉镜 | 1.可视喉镜20套 2.基本参数：一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm；一次性喉镜片可插入镜片长度：≥108mm；摄像头内置全密封防水LED光源，光照度≥150Lux；显示器像素≥320×240 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 80 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
110 | 加温输注系统 | 1.加温输注系统1套 2.适用于因外伤或外科手术失血的患者，输注血红细胞、晶体液、胶体液；外科手术或为了防止体温低、输注加温液体；泌尿外科治疗中输注加温液体进行冲洗等 3.基本参数：输注速度设置范围≥10-750mL/min；具备液体自动定量输注功能，可根据患者液体需要，自动完成定量输注；采用电动滚泵的方法进行输注；具备管路压力自动控制装置；具备一键流速匹配功能等。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 70 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
111 | 病人监护仪（双有创、双体温） | 1.病人监护仪（双有创、双体温）13套。 2.基本参数：模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个；采用无风扇设计；配置内置锂电池；支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温及双通道有创血压的监测功能等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 71.5 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
112 | 呼吸机（中端成人、儿童模式） | 1.呼吸机（中端成人、儿童模式）2套 2.适用于儿童和成人呼吸支持和治疗的呼吸机。 3基本参数： 具备时间常数阀门控制技术；呼出端采用远端流量传感器；模块化设计，气路和电路分离，内管路（气体呼出部分）可拆卸并能支持多种消毒方式（高温高压134℃；环氧乙烷气体；75%/95%酒精、2%戊二醛）；彩色触摸控制屏幕≥12.1英寸，具备中文操作界面，中文报警显示，可同屏显示多道呼吸环，多道波形；具备开机自检功能，可进行系统顺应性补偿，可跳过自检进行紧急通气等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 58 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
113 | 牙科综合治疗机 | 1.牙科综合治疗机40套 2.基本参数：牙椅注册使用期限：≥15年；联动式设计：具备椅架系统补偿功能，靠背运行和座椅平移同步；消毒系统：全自动数显一键消毒：按下消毒按键，进入消毒状态，切换消毒界面，整个消毒状态智能控制，水管道全面消毒，消毒完成后，自动断水、气、电源等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 112.5 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
114 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1.口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备1套 2.至少具备CBCT、2D全景、2D头颅侧位等独立拍摄功能；球管最大阳极热容量：≥35KJ；高压发生器功率：≥1000w；探测器数量：≥2个，包含CT、全景、头颅侧位等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 60 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
115 | 口腔手术显微镜 | 1.口腔手术显微镜2套 2.基本参数：具备电动连续变倍系统，手动连续变倍模式可选；具备目镜一键放大功能，放大倍数至少覆盖2倍～28倍；多功能电控手柄：可控制锁定/解锁电磁锁，变倍、变焦功能；影像拍照、录像、自动对焦功能；照明亮度调节、一键开关光源；调节速度可调等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 60 | 2026年10月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
116 | 口腔显微镜 | 1.口腔显微镜3套 2.基本参数：显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计；变角双目镜筒，角度调节范围符合或宽于0～180°；双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围≥55mm～74mm，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩；高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围≥±7D；具备连续变倍系统：放大倍数至少覆盖2倍-19倍等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 51 | 2026年10月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
117 | 口腔显微镜 | 1.口腔显微镜1套 2.基本参数：双目镜筒角度调节范围≥ 0~180°；带一键放大功能。双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围≥ 55mm-75mm，4.高眼点广角目镜，护眼杯高度可调；目镜视场直径范围≥12mm~160mm。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 80 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
118 | 高清电子结肠镜系统 | 1.高清电子结肠镜系统1套 2.具备图像放大功能：兼容内镜均可电子放大≥2 倍；图像显示类型：≥2 种；冻结模式：≥3 种；可兼容同品牌高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜等；主机具备图像存储功能，也可存储在外接 USB 存储器等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 190 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
119 | 移动式C形臂X射线机 | 1.移动式C形臂X射线机1套 2.基本参数：平板成像大小≥30cm*30cm；阳极热容量≥300KHU等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 360 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
120 | 4K三维内窥镜荧光摄像系统 | 1.4K三维内窥镜荧光摄像系统1套 2.基本参数：分辨率≥3840×2160；像素≥800 万；除雾功能：具备；兼容摄像头：内窥镜荧光摄像头、开放荧光摄像头。摄像头图像传感器：采用CMOS芯片。腹腔镜：30°4K荧光腹腔镜；直径≥10mm,长度≥320mm。视野角≥75等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 180 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
121 | 医用内窥镜摄像系统 | 1.医用内窥镜摄像系统1套 2.原厂质保≥3年 3.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 4.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 50 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
122 | 宫腔内窥镜（3合1系统） | 1.宫腔内窥镜（3合1系统）1套 2.基本参数：全高清摄像系统含光学适配器一套，变焦适配器，变焦范围≥：17mm-31mm；分辨率为≥1920*1080P；摄像主机内置刻录功能；主机具有具有图像冻结功和软镜网格消除功能； 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 70 | 2026年11月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
123 | 彩色多普勒超声系统 | 1.彩色多普勒超声系统1套，包含腹部探头1把、腔内容积探头1把、弯把腔内探头1把等 2.适用于生殖系统结构评估及诊断、卵泡监测、辅助生殖技术支持、妇科全场景，可开展输卵管超声造影、经阴道取卵、胚胎移植等辅助生殖操作的机型等； 3.基本参数：具备彩色多普勒成像技术；彩色多普勒能量图技术；方向性能量图技术；解剖 M 型技术,取样线≥3 条；自动血流跟踪技术等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 90 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
124 | 二氧化碳培养箱（桌面） | 1.二氧化碳培养箱（桌面）2套 2.用途 用于细胞和胚胎的培养，提供独立稳定的培养环境。 3.基本参数：独特的培养环境≥6个培养腔室完全独立，不会有热量交叉流动影响。每个腔室中有其独立的温度调节系统，确保胚胎处于最佳的发育温度。 温度控制模式 使用热底直接传热方式加热，并配有独特的热盖技术，能够有效防止冷凝现象，增强温度的调节和恢复速率，使培养环境温度保持良好的均一性。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 80 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
125 | 婴幼儿呼吸机 | 1.婴幼儿呼吸机2套 2.基本参数：适用于体重30kg以内的早产儿、新生儿及儿童；通气控制：至少具备有创通气、无创通气、常频通气和高频通气；常频通气模式下至少两种呼吸模式同时具备容量保证VTG和容量限制（VTLimit）功能；高频模式下具备容量保证（VTG）功能；无创通气模式：至少具备无创持续正压通气nCPAP；无创间歇正压通气nIPPV；无创高频通气nHFO；高流量氧疗HiFlow；无创nIPPV和nCPAP模式下，具备自动和手动两种调节吸气流量和呼气流量的方式等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 78.8 | 2026年6月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
126 | 床旁超声机 | 1.床旁超声机1套，包含高频微凸探头1把，线阵探头1把，新生儿专用相控阵探头1把等 2.该设备用于新生儿、腹部、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科等全身的超声临床诊断； 3.基本参数：基本参数：医用专业高清晰、彩色LED显示屏≥15寸；具备组织谐波成像模式；空间复合成像技术；斑点抑制成像技术；彩色多普勒成像：彩色、能量、方向能量多普勒模式等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 68 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
127 | 便携彩色多普勒超声诊断仪 | 1.便携彩色多普勒超声诊断仪1套，包含腹部探头1把,高频1把,腔内探头1把等 2.要求设备应用于介入超声、腹部、心脏、妇产、血管、泌尿系统、小器官等方面的全身机型等 3.基本参数：基本参数：≥15寸医用专业彩色液晶；；高分辨率血流成像技术；发射信号的精确控制技术；特异性组织组织成像技术；宽带频移谐波成像；自然组织谐波成像等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 80 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
128 | 脑血管血流动力学检测仪 | 1.脑血管血流动力学检测仪1套 2.基本参数：供临床检测颈内动脉处的血流速度和压力脉搏波波形，检测得到最大血流速度、最小血流速度。通过分析模型，计算得到平均血流量、平均血流速度、外周阻力、特性阻抗、动态阻力、临界压、舒张压与临界压差值。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 60 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
129 | 二维液相色谱串联质谱检测系统 | 1.二维液相色谱串联质谱检测系统1套，包含液相色谱串联质谱检测系统1套、液相色谱串联质谱前处理系统1台、UPS电源1套 、氮气发生器1台、冷冻离心机1台等 2.该产品基于液相色谱-质谱联用技术，以液相色谱作为分离系统，质谱作为检测系统，与配套的检测试剂共同使用，临床上用于对人体样本（如全血、血浆、血清、尿液样本）中的内源性物质（如维生素、激素）和外源性物质（如药物）进行定性或定量检测等 3.基本参数：液相色谱仪流速范围≥0.001ml/min-10.ml/min。最大操作压力：≥12500psi。具备多通道在线真空脱气。控温自动进样器进样量范围≥1uL–50 uL，可扩展。进样位数：可放置≥96位2ml样品瓶或至少2块≥96孔板，且可兼容96孔板或384孔板等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 300 | 2026年11月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
130 | 激光共聚焦显微镜 | 1.激光共聚焦显微镜1套 2.用于组织切片、生物材料荧光标记、活细胞荧光标记的高分辨率成像，并且可以得到清晰锐利的多层Z平面结构。用于活细胞生物分子、细胞器或离子等生物物质的定性、定量、定时和定位分布检测等。可对样本进行光谱扫描，获取荧光标本光谱信息，研究荧光材料光谱特性、获取未知染料发射光谱图等 3.基本参数：具备激光光源系统；所有激光谱线均由 AOTF 控制双重高精度激光强度调节。具有激光强度回馈电路功能。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 200 | 2026年11月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
131 | 快速发药系统 | 1.快速发药系统1套 2.基本参数：具备药品存储格计数功能，可自动计算剩余库存量，每种药需要加药量。药柜具有防火、防盗、温湿度异常报警。药柜配备智能传感器，可实时监测药品的温度、湿度等参数，并能将参数上传至系统中，具有异常提醒功能。具有药品追溯码自动扫码接口功能，出药时能够进行追溯码扫描核对等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 199 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
132 | 自动摆药机系统 | 1.自动摆药机系统1套 2.功效用途：用于药房的片剂与胶囊药品、针剂的自动拆零等 3.本参数：能与医院 HIS 系统无缝连接；单套设备多个出药口；每个出药口具备显示屏，显示药品名称及数量等信息；出药口出药的同时，对应的液晶显示窗口亮灯提示药品信息；具备条码扫描模块，支持扫码识别功能；具有药品追溯码自动扫码接口功能等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 149 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
133 | 高效全自动清洗消毒器 | 1.高效全自动清洗消毒器4套 2.用于对手术器械、玻璃器皿、麻醉器械、塑料制品的清洗、消毒和干燥等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 76 | 2026年10月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
134 | 彩色多普勒超声（超声）诊断系统（侧重介入方向） | 1.彩色多普勒超声（超声）诊断系统（侧重介入方向）1套，包含腹部探头1把，面阵高频探头1把等 2.用途要求设备应用于介入超声、腹部、心脏、妇产、血管、泌尿系统、小器官等方面的全身机型等 3.基本参数：具有脉冲优化处理技术；具有自适应增益补偿技术；具有高清放大功能；具有彩色多普勒成像技术；具有彩色多普勒能量图技术；具有方向性能量图技术等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 250 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
135 | 彩色多普勒超声诊断系统（侧重介入方向） | 1.彩色多普勒超声诊断系统（侧重介入方向）1套，包含探头配置方案（4把探头）：宽频带变频凸阵探头1把、宽频带变频线阵探头1把、宽频带变频高频凸阵探头1把、宽频带变频微凸探头1把等 2.用途要求设备应用于介入超声、腹部、心脏、妇产、血管、泌尿系统、小器官等方面的全身机型 3.基本参数：≥23 英寸高分辨率宽屏 LCD 显示器，分辨率为 1920×1080；具备组织特性优化成像技术；具备宽带组织谐波成像技术；具备高分辨率血流成像技术；具备增强的精确成像技术等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 200 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
136 | 彩色多普勒超声诊断系统（侧重介入方向） | 1.彩色多普勒超声诊断系统（侧重介入方向）1套，包含：腹部探头1把，面阵高频探头1把等 2.用途要求设备应用于介入超声、腹部、心脏、妇产、血管、泌尿系统、小器官等方面的全身机型等 3.基本参数：声学成像探头技术；具备全聚焦相干成像；具备智能图像优化技术；具备血流优化技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像；具备超低速血流成像技术等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 170 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
137 | 彩色多普勒超声诊断系统(便携式）（侧重介入方向） | 1.彩色多普勒超声诊断系统(便携式）（侧重介入方向）1套，包含线阵探头1把（带驱动按键）、宽频带凸阵探头1把等 2.用途要求设备应用于介入超声、腹部、心脏、妇产、血管、泌尿系统、小器官等方面的全身机型等 3.基本参数：具备多角度空间复合成像技术；智能化斑点噪声抑制技术；智能追踪技术；血流量化评估技术；高灵敏度能量多普勒等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 80 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
138 | 全自动生化分析流水线 | 1.全自动生化分析流水线1套 2.原厂质保≥3年 3.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 4.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 260 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
139 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1.全自动微生物质谱检测系统1套 2.采用基质辅助激光解吸电离飞行时间（MALDI-TOF）质谱技术，对临床分离出的细菌及真菌进行鉴定等 3.基本参数：飞行管具备温度补偿技术，非热平衡技术；激光器发射次数≥80亿次；前级泵为内置无油隔膜泵，噪音小，无需加油；仪器检测速度：一次检测≥96个样本，所需时间≤10min等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 120 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
140 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1.全自动微生物鉴定及药敏分析系统1套 2.该产品用于鉴定细菌和酵母菌，并对具有临床意义的细菌（临床致病菌）进行药敏试验等 3.基本参数：利用真空原理90秒内自动完成菌液充填，每批可同时填充不少于9个试剂卡；菌液用量不多于4ml，自动热切割掉试剂卡上的菌液传送小管，进行密封。测试卡位：转盘流水线设计，鉴定卡和药敏卡可混合放置等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 70 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
141 | PET-CT | 1.PET-CT1套 2.基本参数： 探测器晶体环数（环）：≥60环 ；晶体材料：LSO纯度专利晶体或LYSO或LBS ； 晶体数量（块）：≥45000 ； 晶体大小（长×宽，mm）：≥3.2 x 3.2 ；衰减校正方式：支持CT衰减校正 ；校准源类型：支持68Ge或18F校正源 ；加入PSF后的空间分辨率（mm）：≥1.6 等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 2290 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
142 | SPECT | 1.SPECT 1套 2.原厂质保≥3年 3.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 4.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 980 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
143 | X线计算机体层扫描仪（高端CT) | 1.X线计算机体层摄影设备（X线计算机断层扫描仪/CT)1套。配置包含高压注射器 1套、除颤监护仪 1套、PACS工作站（包含操作系统、6M高清屏）10套、AI外科手术规划系统（胸部、腹部）1套、骨密度AI软件，骨龄AI软件各1套、颅内出血CT图像辅助分析软件 1套、缺血性脑卒中CT图像辅助评估软件 1套、CT室防辐射及装修项目（交钥匙项目，图案蓝天白云，墙面贴板，含机房空调）1项等 2.基本参数：高压发生器总功率：≥100kW，最大球管总电流：≥1000 mA，80千伏下最大管电流：≥1000 mA，探测器排数：单源≥256排，或双源≥双96排，或双层能谱探测器≥双128排螺旋CT，最大无金属可扫描范围：≥200 cm，扫描床最大水平移动速度：≥440 mm/s，最快机架旋转速度：≤0.27 s/圈，最薄图像扫描层厚：≤0.625 mm，心脏扫描物理单扇区时间分辨率：≤135 ms等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 1730 | 2026年7月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
144 | 3.0T医用磁共振成像系统（高端MR） | 1.医用磁共振成像系统及配套设备（MR）1套。包含以下配置： 1.1磁共振主系统硬件配置：磁体硬件1套、扫描床1套、患者通信对讲系统1套、主控终端系统1套、主控终端系统监示器1套、后处理工作站硬件1套、工作站监示器1套、工作站操作台、椅子1套等 1.2磁共振主系统硬件配置：一体化头颈联合相控阵线圈1套、开放式头部相控阵线圈1套 腹部线圈1套、全脊柱相控阵线圈1套、大号多功能柔性线圈1套、小号多功能柔性线圈1套、甲状腺专用线圈1套、乳腺专用线圈 1套、膝关节专用线圈1套等 1.3磁共振第三方配套设备：6M 医用显示器及配套工作站10套、核磁肝脏辅助诊断系统1套、颅脑MRA智能影像辅助分析系统1套、乳腺智能辅助分析系统 1套、机房磁屏蔽及装修项目1项、UPS不间断电源（含电缆）1套、精密空调2套、水冷系统1套、配电柜1套、磁共振兼容紫外线消毒车1台、无磁转运车2辆、无磁轮椅2个、无磁灭火器1台、无磁治疗推车1辆、无磁监控系统1套、无磁线圈储物柜1个、除湿机2台等 2.基本参数：磁场强度3.0T,中心共振频率≥127MHz,屏蔽方式:主动屏蔽+抗外界电磁干扰屏蔽技术,磁体内径（患者检查孔道内径）大小≥70 cm,磁场稳定度≤0.1ppm/h,5高斯磁力线轴向范围：≤5.2m,梯度场强≥50mT/m,梯度切换率≥200T/m/s,梯度放大器冷却方式:水冷,提供病人床与环境调节系统，提供射频系统，独立射频放大器个数≥2，一体化头颈联合相控阵线圈≥40通道，全脊柱相控阵线圈≥40通道，重建速度≥20000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建），提供神经系统成像技术，提供脑灌注成像技术，具备脑功能成像fMRI，具备心血管成像技术，具备心脏成像技术等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 1620 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
145 | X线计算机体层扫描仪（CT) | 1.X射线计算机体层摄影1套，配置包含高压注射器1套、病人监视系统1套等。 2.基本参数：球管阳极等效热容量≥30MHU；球管具备液态金属轴承技术；单个球管最高输出管电流（非等效）≥1250mA或双源CT球管最高输出总管电流（非等效）≥1600mA；具备不受心率和心律限制的单心动周期心脏一站式成像技术等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 980 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
146 | 3.0T医用磁共振成像系统（MR） | 1.医用磁共振成像系统1套，配置包含精密空调1套、水冷机组1套、磁共振兼容的对讲系统1套等。 2.基本参数：主磁体中心频率：≥3.0T；发射频率：≥123MHz； 病人检查孔径（非拆机状态下孔径）：≥62cm；单FOV下独立射频接收通道数：≥64等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 950 | 2026年10月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
147 | 64排以上X线计算机体层扫描仪（CT) | 1.64排以上X线计算机体层扫描仪（CT)1套 2.原厂质保≥3年 3.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 4.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 800 | 2026年7月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
148 | 全景摄影数字化X射线成像系统 | 1.全景摄影数字化X射线成像系统1套，配置包含防护服1套等 2.基本参数：高压发生器、平板探测器与整机系统为同一制造商；阳极热容量≥400kHU；X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 140 | 2026年10月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
149 | 数字化X射线成像系统(立卧位双用) | 1.数字化X射线成像系统(立卧位双用)1套，配置包含图像处理系统1套、脚踏开关1套等 2.基本参数：高压发生器、平板探测器、与整机系统为同一制造商；阳极热容量≥350kHU；高压发生器最大电功率≥65kW等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 140 | 2026年10月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
150 | 数字化X射线成像系统(立位) | 1.数字化X射线成像系统(立位)1套，配置包含系统控制及影像采集工作站1套、铅防护服用品1套等 2.基本参数：高压发生器功率≥65kW；管电压可调范围包含但不限于≥40～150kV；采集灰阶度≥16bits；支持一键摆位功能等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 130 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
151 | 彩色多普勒超声诊断仪（血管超声方向) | 1.彩色多普勒超声诊断仪（血管超声方向)6套，其中（1）1套为：腹部探头1把，外周血管高频1把，甲乳肌骨高频1把，成人心脏1把、小凸阵1把，共5把，（2）1套为：腹部探头1把，外周血管高频1把，甲乳肌骨高频1把，超高频（皮肤）1把、小凸阵1把，共5把，（3）2套：腹部探头1把，外周血管高频1把，甲乳肌骨超高频1把，腔内超声1把，小凸阵1把；共5把；（4）1套：腹部探头1把、高频探头1把、超高频1把、超高频（皮肤）1把，小凸阵探头1把（5）1套：腹部探头1把、高频探头1把、超高频1把、腔内双平面探头1把，小凸阵探头1把 2.设备用途要求设备应能用于腹部、浅表、血管、成人心脏等方面；2、探头配置方案： 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 1200 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
152 | 高端彩色多普勒超声诊断仪（心脏超声方向） | 1.高端彩色多普勒超声诊断仪（心脏超声方向）3套，每套包含小儿心脏、成人心脏、成人三维、凸阵、高频线阵探头等 2.设备侧重心脏功能，同时能应能用于全身机型等 3.基本参数：触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整；单晶体探头技术：支持矩阵、相控阵、凸阵、线阵探头，包括成人相控阵、儿童相控阵、成人矩阵、儿童矩阵、血管矩阵及经食管矩阵探头等； 支持单晶体探头≥10支等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 840 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
153 | 高端彩色多普勒超声诊断仪（妇产超声方向） | 1.高端彩色多普勒超声诊断仪（妇产超声方向）2套，包含其中（1）腔内容积探头+小凸阵探头+经腹部容积探头+腔内多平面线阵探头+普通腹部探头，（2）腔内容积探头+经腹部容积探头+普通腹部探头+小凸阵探头 +二维腔内探头等 2.设备应能用于适配产科四维、NT、胎儿心脏 + 妇科全场景等 3.基本参数：显示器≥23英寸，液晶触摸屏≥12英寸；具有二维灰阶成像、彩色血流多普勒、能量多普勒、PW脉冲多普勒成像、CW连续多普勒成像和实时四维成像、组织多普勒成像技术、弹性成像技术；容积探头、二维凸阵探头支持CW连续多普勒成像等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 560 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
154 | 腹部超声诊断仪 | 1.腹部超声诊断仪3套，包含其中1套为腹部探头1把，外周血管高频1把，甲乳肌骨超高频1把，小凸阵1把、腔内超声1把；1套为腹部探头1把，外周血管高频1把，甲乳肌骨超高频1把，小凸阵1把、腔内双平面超声1把；1套为腹部探头1把，外周血管高频1把，甲乳肌骨超高频1把，小凸阵1把、超高频（皮肤）1把等 2.用于腹部、浅表、血管、妇产等方面； 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 540 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
155 | 心脏便携式超声诊断仪 | 1.心脏便携式超声诊断仪1套，包含小儿心脏、成人心脏、成人三维、凸阵、高频线阵探头各一把等 2.用于腹部、浅表、血管、心脏（含三维成像）、妇产等方面； 3.基本参数：具备二维灰阶成像（部件）单元；空间复合成像技术，实时声束偏转技术。双屏同步实时显示，支持二维及彩色血流图像；具有穿刺针增强技术等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 180 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
156 | 腹部便携式超声诊断仪 | 1.腹部便携式超声诊断仪1套，配置4把探头：腹部、高频、腔内、腹腔镜探头各一把等 2.应用于腹部、浅表、血管、成人心脏、妇产、腹腔镜术中监测全场景超声检查等 3.基本参数：具备二维灰阶成像（部件）单元；空间复合成像技术，实时声束偏转技术。双屏同步实时显示，支持二维及彩色血流图像；具有穿刺针增强技术等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 95 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
157 | PCR平台 | 1.PCR平台1套，包含超纯水仪、掌上离心机、台式高速离心机、低速冷冻离心机、紫外分光光度计（超微量）、磁力架（16孔）、涡旋混合器、恒温混合仪、微孔板迷你离心机（12联条）、微孔板式离心机（96孔）、生物安全柜（二级）、实时荧光定量PCR仪、移液器、全自动核酸提取纯化仪、恒温金属浴、测序仪（生物分析仪）、测序仪（生物分析仪）、医用冷藏冷冻箱（-20℃）、高速冷冻离心机、荧光定量仪、打断仪、电泳仪等 2.原厂质保≥3年 3.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 4.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 100 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
158 | 诊断图像处理软件 | 1.诊断图像处理软件1套 2.基本参数：用户登录模块；必须使用授权的用户名密码才可登陆，以确保数据安全；基本信息模块；展示病例的基本情况，包括患者的基本信息和样本信息；病例列表模块；病例列表信息包括：样本号，姓名，性别，年龄，取样部位，样本类型，切片数量，当前状态，报告，最后更新，操作。选中某一条病例，病例列表下方会显示该病例的缩略图等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 45 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
159 | 全自动智能染色封片系统 | 1全自动智能染色封片系统1套 2.适用范围：用于病理分析前样本的染色和封片处理等 2.基本参数：具备烤片、脱蜡、染色、透明、封片功能全流程自动化完成，无需人工参与，染色模块与封片模块可单独使用，也可不另接中转装置组合成工作站；开放式单层设计，可观察试剂缸液面高度、更换试剂及手工染色；抽屉式加卸载站点进出，无需打开盖板进行二次操作进样等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 36 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
160 | 呼吸机（带新生儿模式） | 1.呼吸机（带新生儿模式）6套 2. 适用于成人、儿童及新生儿患者通气的重症呼吸机； 3.基本参数： 可进行高流速氧疗、无创及有创通气治疗；无创通气治疗可用于容控、压控及自主呼吸模式；无创面罩通气NIV带自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控、压控、自主呼吸模式；高流速氧疗O2，最高流速≥80L/min，且氧浓度可达100%，具备吸气压力监测Pmax；潮气量：2ml～3000ml等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 174 | 2026年8月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
161 | 呼吸机（中低端成人、儿童） | 1.呼吸机（中低端成人、儿童）6套 2. 适用于成人、儿童患者通气的重症呼吸机； 3.基本参数：可进行高流速氧疗、无创面罩及有创通气治疗；监测项目包含但可不限于：吸入氧浓度、吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、总呼吸频率、自主呼吸频率、流量、机械分钟通气量、自主分钟通气量、分钟泄漏气量、气道峰压、平台压、平台时间、平均压、呼气末正压PEEP、吸气时间、吸呼比、压力、流量、容量与时间的波型、气道阻力、呼吸力学环图（压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环等）、浅频呼吸指数RSB、表格化数据、趋势图、记事本等；5.9涡轮提供最大流速及持续流速≥250L/min等 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 102 | 2026年8月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
162 | 呼吸机（带高流速氧疗功能） | 1.呼吸机（带高流速氧疗功能）2套 2.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持； 基本参数：气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作； 彩色电容触摸屏≥15英寸，分辨率≥1920×1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作；无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式；氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能；具备AMV通气模式等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 48 | 2026年8月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
163 | 呼吸机（带高流速氧疗功能） | 1.呼吸机（带高流速氧疗功能）2套 2.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持； 基本参数：气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作； 彩色电容触摸屏≥15英寸，分辨率≥1920×1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作；无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式；氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能；具备AMV通气模式等。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 120 | 2026年8月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
164 | 医用核磁共振成像系统MAGANETOM Vida维保-西门子 | 1.保修设备：医用核磁共振成像系统一台（品牌：系，门子 型号：MAGANETOM Vida），维保年限3年。 2.服务内容包含但不限于：整机全保，包含主机零配件、冷却系统（水冷、核冷）、磁体、液核、吸附器、线圈、工作站等；全部人工费用；每年至少3次保养；开机率95%；远程服务及在线技术支持等 | 360 | 2026年8月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
165 | 医用核磁共振成像系统MAGANETOM Vida升级 | 1.升级设备：医用核磁共振成像系统一台（品牌：系，门子 型号：MAGANETOM Vida） 2.平台软件升级，在设备不停机、保障日常运营的前提下进行以下升级：提供最新系统平台，缩短至少50%扫描时间（投标时提供证明材料）；提供深度学习AI成像Boost软件，通过迭代重建过程，生成更高质量的图片，提升扫描速度；提供深度学习AI成像Sharp软件，提高图像分辨率，增强图像细节，具备校验功能，以确保最终生成的高分辨率图像与原图像的一致性；提供深度学习AI成像Gain软件，进行靶向去噪，提升图像质量；提供深度学习AI颅脑疾速成像等 | 160 | 2026年8月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
166 | 佳能CT Aquilion ONE TSX-305A维保 | 1.保修设备：X射线计算机体层摄影一台（品牌：佳能 型号：Aquilion ONE TSX-305A），维保年限3年 2.整机全保，包含球管、探测器、高压油箱等所有备件等 | 420 | 2026年8月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
167 | 病人监护仪（1拖10） | 1.病人监护仪（1拖10）共2套 2.主要用于监测病人生理指标：包括心电、血压、脉搏、呼吸等，在发现异常时能第一时间发出警报 3.基本参数：基础生命体征监测至少包含心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏等参数，需具备报警信息实时推送功能等。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 64 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
168 | 病人监护仪 | 1.病人监护仪共10套 2.基本参数：具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能；具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 20 | 2026年10月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
169 | 多参数监护仪（4G无线智能多参数监护仪） | 1.多参数监护仪（4G无线智能多参数监护仪）10套 2.基本参数：具有心电、脉搏血氧、血压、心率、呼吸、温度测量功能；具备心电监测功能，导联标配三导联、可选择五导联、十二导联等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 48 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
170 | 病人监护仪 | 1.病人监护仪共2套 2.基本参数：内置锂电池；心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能；配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 20 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
171 | 4G无线智能多参数监护仪 | 1.4G无线智能多参数监护仪5套 2.基本参数：支持数据传输及存储功能；提供手动、自动、连续等测量模式；血压测量范围（收缩压）至少包括25～290 mmHg（成人）；血氧测量范围≥70%～100%；呼吸率测量范围≥10rpm～120rpm；脉率测量范围≥30bpm～200bpm等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 24.5 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
172 | 病人监护仪 | 1.病人监护仪共20套 2.基本参数：具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能；具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 32 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
173 | 无创监护仪 | 1.无创监护仪1套 2.基本参数：具备报警复位功能；具备报警集中设置功能；具备报警声音自动加大功能；支持接收除颤（MED）产品的自检报告并提供异常报警等 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 10 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
174 | 心电监护仪 | 1.心电监护仪共2套 2.基本参数：具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能；具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 3.6 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
175 | 4G无线智能多参数监护仪 | 1.4G无线智能多参数监护仪10套 2.基本参数：支持数据传输及存储功能；提供手动、自动、连续等测量模式；血压测量范围（收缩压）至少包括25～290 mmHg（成人）；血氧测量范围≥70%～100%；呼吸率测量范围≥10rpm～120rpm；脉率测量范围≥30bpm～200bpm等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 49 | 2026年10月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
176 | 动态血压监护仪 | 1.动态血压监护仪5套 2.至少包含血压（收缩、舒张）及脉搏；血压测量范围收缩压≥60～280mmHg，舒张压≥30～160mmHg；脉搏数测定范围≥30～200bpm 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 18 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
177 | 4G无线智能多参数监护仪 | 1.4G无线智能多参数监护仪4套 2.基本参数：支持数据传输及存储功能；提供手动、自动、连续等测量模式；血压测量范围（收缩压）至少包括25～290 mmHg（成人）；血氧测量范围≥70%～100%；呼吸率测量范围≥10rpm～120rpm；脉率测量范围≥30bpm～200bpm等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 19.6 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
178 | 监护仪 | 1.监护仪共2套 2.基本参数：具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能；具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 3 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
179 | 心电监护仪(带有创模块) | 1.心电监护仪共2套 2.基本参数：具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能；具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警；具备有创模块等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 8 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
180 | 心电监护仪 （注册证名：病人监护仪） | 1.心电监护仪共2套 2.基本参数：具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能；具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 12.9 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
181 | 多功能组合式监护仪（儿童脑功能状态定量测量系统） | 1.多功能组合式监护仪（儿童脑功能状态定量测量系统）1套 2.基本参数：支持双通道脑电图同屏显示；可实时储存脑电原始波形；使用无创传感器采集信号；可以通过数据回放进行病例演示等 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 48 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
182 | 超声诊断仪GE Voluson E8 彩超维保（含4把探头） | 1.保修设备：超声诊断仪（型号规格:GE Voluson E8 ） 2.服务内容包含但不限于：整机全保，含4把探头，备件更换费用和人工服务费用。机械安全检查、影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查、电气安全检查、记录检查结果等。 3.合同期内保证95%的开机率。 | 24 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
183 | 超声诊断仪GE Voluson E8 彩超维保（含4把探头） | 1.保修设备：超声诊断仪（型号规格:GE Voluson E8 ） 2.服务内容包含但不限于：整机全保，含4把探头，备件更换费用和人工服务费用。机械安全检查、影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查、电气安全检查、记录检查结果等。 3.合同期内保证95%的开机率。 | 24 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
184 | 超声诊断仪GE Vivid E95 彩超维保（含4把探头） | 1.保修设备：超声诊断仪（型号规格:GE Vivid E95 ） 2.服务内容包含但不限于：整机全保，含4把探头，备件更换费用和人工服务费用。机械安全检查、影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查、电气安全检查、记录检查结果等。 3.合同期内保证95%的开机率。 | 37.41 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
185 | 超声诊断仪GE Voluson E10 彩超维保（含4把探头） | 1.保修设备：超声诊断仪（型号规格:GE Voluson E10 ） 2.服务内容包含但不限于：整机全保，含4把探头，备件更换费用和人工服务费用。机械安全检查、影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查、电气安全检查、记录检查结果等。 3.合同期内保证95%的开机率。 | 33 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
186 | 2#、3#楼轨道物流系统 | 1.轨道物流系统1套 2.核心功能：（1）点对点安全传输功能：可实现药品（含盒装、瓶装药品、输液制品等）、检验标本（含血液、体液、病理标本等）、小型医疗设备、医疗器械（含小型手术包、消毒包、一次性医用器械等）的点对点直接传输，全程闭环管理，避免物资转运过程中的丢失、损坏、污染及交叉感染风险，确保传输物资的安全性和完整性。 （2）系统无缝对接功能：二期系统必须与一期已安装的轨道物流系统实现完全无缝衔接，包括系统软件、轨道硬件、运载小车等全方面兼容，确保一二期运载小车可在整个轨道网络内自由通行、顺畅切换，无需人工干预搬运物资，实现物资跨区域、跨系统的连续传输，提升整体物流效率。 （3）智能调度与监控功能：系统需配备智能调度系统，可实现运载小车的自动调度、路径优化，支持多站点同时发送、优先级排序（如急诊标本、急救药品优先传输）功能；具备全程实时监控能力，可实时显示小车运行状态、物资传输位置、传输进度，异常情况（如小车故障、物资滞留）可自动报警，便于工作人员及时处理。 （4） 安全防护功能：运载小车需配备双重锁闭装置（电子锁+机械锁），运输过程中箱盖自动上锁，仅在指定站点可开启，防止物资丢失或误取；轨道系统需设置绝缘保护、防撞装置，避免运行过程中发生碰撞、短路等安全隐患。 （5）便捷操作与维护功能：各站点配备控制终端，操作简单易懂，医护人员可快速完成物资发送、接收、查询等操作；系统支持运行数据统计、历史记录查询，便于后期运维管理；设备需具备良好的可维护性，故障响应及时，可快速排查修复，保障系统稳定运行。 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后90天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 1700 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
187 | 电梯 | 1.电梯3套 2.基本参数：（1）电梯层：2套5层，1套7层 （2）（2♦载重（kg）：≥1600 （3）♦电梯速度(米/秒）：≥1.75m/s（需提供产品品牌及型号电梯整梯特种设备型式试验报告复印件） （4）停电自动平层功能 （5）▲提供所投产品品牌及型号电梯整梯特种设备型式试验报告复印件 （6）无障碍功能：有（盲文按钮、残疾人操纵箱、三侧扶手、轿内语音报站功能） （7）具备轿厢自动消毒 3.原厂质保≥3年 4.合同签订后90天内到货安装调试完毕交付使用。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 30 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
188 | 中央空调系统 | 1.中央空调系统1套 2.基本参数：1号住院楼16层、20层重监护室中央空调，现场勘测，并根据现场实际情况出具施工设计方案。 3.项目施工不影响重监护室医疗工作正常开展。 4.原厂质保≥3年 5.合同签订后60天内到货安装调试完毕交付使用。 6.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 69 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
189 | 信息化提升项目 | 根据国家医院信息化建设标准、电子病历评级、互联互通测评等有关医疗信息化建设标准，结合医院区域医疗中心建设规划。 | 2500 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
190 | PACS影像系统 | 影像系统、影像平台（含影像质控）、影像智能辅助诊断 | 500 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
191 | 财务信息管理系统 | 基础平台、报表平台、接口管理、财务会计、资金管理、全成本核算、移动报销、智能分析、面预算、合同管理、财政专项经费管理 | 500 | 2026年10月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
192 | 手术麻醉信息化平台 | 手术智能排程与调度中心、围术期患者流程管理、麻醉临床信息系统、手术护理信息系统、移动端、微信公众号与多终端应用、统计查询、数据分析与质控管理、科务运营与综合管理、消息中心、宣教与信息发布 | 400 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
193 | 病历智能生成及智能大模型 | 多源数据智能采集与融合、场景化智能文书生成、全程智能化质量校验与追溯 | 260 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
194 | 区域病理中心项目 | 病理系统、智能病理诊断、远程病理诊断 | 250 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
195 | 重症信息管理系统 | 病房概览子系统、患者管理子系统、输液监测、临床监护子系统、评分子系统、交接班子系统、质控统计子系统、质控点管理、运营管理分析子系统、病案管理平台、设备采集子系统、系统集成子系统、CA签名 | 244 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
196 | 紧密型城市医疗集团慢病管理中心 | 为慢性病患者提供从预防、筛查、诊疗到康复、随访的全流程、一站式健康服务 | 200 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
197 | 无纸化病案归档系统 | 自动抓取与对接、多源数据转换、纸质资料电子化、电子签章与身份认证、多种归档模式、版本控制与防篡改、完整性校验、迟归提醒、智能内涵质控、智能化病案借阅、多维度检索与浏览、便民病案复印、数据脱敏与导出 | 120 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
198 | 人事信息管理系统 | 组织管理、流程管理、人事信息、岗位管理、工资管理、绩效奖金、考勤管理、招聘管理、员工自助、移动服务 | 110 | 2026年10月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
199 | 检验及治疗预约系统 | 多渠道统一预约、智能排程算法、患者多项目顺序、一站式流程闭环、全流程消息推送 | 60 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
200 | 急诊急救快速联动平台 | 智能接警与派单、跨部门应急联动、院前远程急救、急救信息前置处理、智能路径规划、智能预检分诊、一键启动绿色通道 | 50 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
201 | 绩效管理系统 | 样化核算工具、规则配置、全成本精细化管理、两级分配管理、专项与单项激励、可视化决策看板、PDCA持续改进 | 150 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
202 | 区域医疗中心智慧医院后勤运维管理系统 | 一屏统管、智能告警、设备联动、多渠道报修、智能派单、全流程闭环、电子档案、移动巡检、预测性维护、医疗废物溯源、能效分析、一键应急联动‘ | 600 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
203 | 区域性医疗中心创伤医疗质量控制管理平台 | 全病程信息覆盖、关键节点自动记录、创伤专病数据库建设、质控指标规则引擎、智能填报与自动上报、多级审核流程、全流程效率分析、智能化报告生成、信息实时预警、移动端协同救治、远程会诊与指导、数据脱敏与导出 | 100 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
204 | 数字化审计系统 | 审计作业全流程管理、智能分析与风险预警平台、远程协同审计、审计知识库、整改跟踪与闭环管理、全流程日志审计、 | 70 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
205 | 区域协作平台对接项目 | 对接远程平台 | 70 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
206 | 区域性医疗中心胸痛、卒中中心业务管理系统 | 建高区域性医疗中心胸痛、卒中中心平台 | 60 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
207 | 生物样本库管理系统 | 开展基础及临床科研需要，生物样本库需要 | 50 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
208 | 数据中心机房建设 | 根据国家医院信息化建设标准、电子病历评级、互联互通测评等有关医疗信息化建设标准，结合医院区域医疗中心建设规划。 | 1000 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
209 | 商用密码安全整改 | 根据机房建设标准、国家商用密码测评标准及审计要求。 | 200 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
210 | 机房扩建及整改设备 | 对院内现有机房扩建和整改 | 140 | 2026年10月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
211 | 移动护理PDA | 为深化系统应用，解决临床实际需求。 | 152 | 2026年7月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
212 | 网络负载均衡器 | 2台，通过智能分发流量，确保系统高可用、高并发与高安全，为用户提供稳定、快速的服务体验 | 60 | 2026年8月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
213 | 智能化物资转运项目 | 通过物联网、5G、AI及机器人技术，构建覆盖全院乃至区域的“智慧物流神经中枢”，实现物资流转的自动化、智能化和全程可追溯 | 50 | 2026年12月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
214 | 智能化机器人 | 智能语音、自定义问答、主动迎宾、智能导诊、智能导航、医院新闻播报、就医指南查询、AI大模型、管理平台 | 100 | 2026年7月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
215 | 织物物品采购项目 | 序号 物品名称 规格型号 单位 数量 配置、技术参数指标 1 被套 240 cm *160cm 张 1500 65%棉、 35%涤 2 床单 230 cm *160cm 张 3000 65%棉、 35%涤 3 枕套 50 cm *70cm 个 5000 65%棉、 35%涤 4 枕芯 40cm*60cm 个 1000 新疆一级棉花， 外加保护层 5 4斤垫被 200 cm *90cm 张 600 新疆一级棉花， 外加保护层 6 6斤棉被 220 cm *150cm 张 800 新疆一级棉花， 外加保护层 7 护士服冬 全号 套 1200 65%涤、 35%棉 纱支密度： 23*23 104*61 8 护士服夏 全号 套 700 65%涤、 35%棉 纱支密度： 23*23 104*61 9 医生服冬 全号 件 600 65%涤、 35%棉 纱支密度： 23*23 104*61 10 医生服夏 全号 件 500 65%涤、 35%棉 纱支密度： 23*23 104*61 11 病号服 全号 套 1600 100%棉 12 防水床罩 90 cm *200cm 张 800 100%聚酯纤维 13 值班室被套 240 cm *160cm 张 300 65%棉、 35%涤 14 值班室床单 230 cm *160cm 张 300 65%棉、 35%涤 15 值班室枕套 50 cm *70cm 张 300 65%棉、 35%涤 16 技师服冬 全号 件 400 65%涤、 35%棉 纱支密度： 23*23 104*61 17 技师服夏 全号 件 300 65%涤、 35%棉 纱支密度： 23*23 104*61 18 白扣布 幅宽1.7m 米 800 100%棉 19 三角巾 100cm *100cm *140cm 条 1500 100%棉 20 病人绑带 中间50cm 双侧带150cm 条 1200 100%棉 21 中单 100 cm *180cm 张 1000 100%棉 22 供应室双层孔布 （11cm孔）100 cm *90 cm 块 600 供应室双层孔布 23 供应室双层小孔巾 （9cm孔）75 cm *60 cm 块 800 供应室双层小孔巾 24 供应室双层治疗巾 85 cm *65 cm 张 1200 供应室双层治疗巾 25 供应室小包布 60 cm *55 cm 张 1300 供应室小包布 26 供应室中包布 75 cm *75 cm 张 2500 供应室中包布 27 供应室双层包布 100 cm *100 cm 块 800 供应室双层包布 28 供应室双层大包布 130 cm *120 cm 块 500 供应室双层大包布 *** | 104 | 2026年04月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
216 | 印刷品采购项目 | 印刷品采购项目 | 78 | 2026年05月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
217 | 水管配件材料采购项目 | 水管配件材料采购项目 | 128 | 2026年06月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
218 | 电配件材料采购项目 | 电配件材料采购项目 | 170 | 2026年07月 | 已落实 | 玉林市第一人民医院
219 | 高清电子十二指肠镜系统、高清电子胃肠镜采购项目 | 采购高清电子十二指肠镜系统1套:包含图像处理器1套，十二指肠镜1条、医用冷光源、侧漏器、台车、内镜送水装置、图文工作站、高清监视器、送气装置。采购高清电子胃肠镜1套:包含高清电子检查胃镜1条，高清电子治疗胃镜1条，高清电子肠镜1条。 | 350 | 2026年06月 | 已按政府采购政策落实 | 玉林市第三人民医院
220 | 彩色多普勒超声诊断议采购项目 | 适用于超声科使用，购置彩色多普勒超声诊断议1台，全身机适合心血管及妇产三维功能等 | 170 | 2026年12月 | 已按政府采购政策落实 | 玉林市第三人民医院
221 | 电子支气管镜采购项目 | 采购电子支气管镜一套（高清），适用于呼吸科的支气管疾病的检查和介入治疗，配置有高清电子影像处理器、检查型电子支气管镜、治疗型电子支气管镜、医用显示器、台车、测漏器、工作站等。 | 160 | 2026年07月 | 已按政府采购政策落实 | 玉林市第三人民医院
222 | 激光治疗机采购项目 | 钬激光治疗机1台 | 85 | 2026年11月 | 已按政府采购政策落实 | 玉林市第三人民医院
223 | 关节镜手术系统采购项目 | 采购关节镜手术系统1套，适用于外科关节镜手术，（含显象系统、射频消隔、刨削系统） | 80 | 2026年11月 | 已按政府采购政策落实 | 玉林市第三人民医院
224 | 无抽搐电休克治疗仪采购项目 | 购置无抽搐电休克治疗仪1台，适用于精神科抑郁症精神患者的电刺激治疗等 | 60 | 2026年11月 | 已按政府采购政策落实 | 玉林市第三人民医院
225 | 玉林市第三人民医院精神卫生心理门诊改造项目 | 拟把原有毛坯建筑改造成精神卫生心理门诊，改造面积约1650平方，改造内容包括：部分区域拆改、装饰装修工程、水电工程、消防工程等。 | 100 | 2026年07月 | 已按政府采购政策落实 | 玉林市第三人民医院
226 | 采购叶酸片和营养包 | 叶酸片、婴幼儿辅食营养包 | 220 | 2026年6月 | 已落实 | 玉林市妇幼保健院
227 | 采购玉林市儿童医院建设项目发电机组 | 1600kW柴油发电机、土建工程 | 200 | 2026年6月 | 已落实 | 玉林市妇幼保健院
228 | 采购玉东院区建设项目变配电房 | 高压开关柜、低压开关柜、干式变压器、电缆电线 | 1500 | 2026年7月 | 已落实 | 玉林市妇幼保健院
229 | 数字化断层合成乳腺X线系统 | 名称：数字化断层合成乳腺X线系统，目标：采购数字化断层合成乳腺X线系统，数量：1台，采购需求：三维断层成像功能、断层下穿刺定位功能、标本拍摄功能、双能对比增强功能等。 | 400 |  |  | 玉林市妇女儿童医院
230 | 产程数据监测与可视化系统 | 名称：产程数据监测与可视化系统，目标：采购产程数据监测与可视化系统，数量：1台，采购需求：具备可测量参数，包括但不限于：胎头进展角度、胎头会阴距离、胎方位、宫颈管长度等 | 68 |  |  | 玉林市妇女儿童医院
231 | 医用钬激光治疗机 | 名称：医用钬激光治疗机，目标：采购医用钬激光治疗机，数量：1台，采购需求：用于人体硬组织切割、软组织切割气化，泌尿系碎石等 | 60 |  |  | 玉林市妇女儿童医院
232 | 二维彩色多普勒超声诊断仪 | 名称：二维彩色多普勒超声诊断仪，目标：采购二维彩色多普勒超声诊断仪，数量：1台，采购需求：造影成像功能支持腹部探头、浅表探头等 | 200 |  |  | 玉林市妇女儿童医院
233 | 四维彩色多普勒超声诊断仪 | 名称：四维彩色多普勒超声诊断仪，目标：采购四维彩色多普勒超声诊断仪，数量：1台，采购需求：造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头等 | 250 |  |  | 玉林市妇女儿童医院
234 | 全自动凝血分析仪 | 名称：全自动凝血分析仪，目标：采购全自动凝血分析仪，数量：1台，采购需求能够提供PT、APTT、FIB、DDimer、FDP、AT、PC、PS、内外源凝血因子、PLG、APL、狼疮抗凝物检测、VWF抗原及活性等常规及特殊凝血检测项目的全自动检测等 | 80 |  |  | 玉林市妇女儿童医院
235 | 微生物质谱仪 | 名称：微生物质谱仪，目标：采购微生物质谱仪，数量：1台，采购需求：挑取单菌落到得出鉴定结果，仅需几分钟，一个靶板上可同时检测数十甚至上百个样本等 | 80 |  |  | 玉林市妇女儿童医院
236 | 细菌鉴定药敏分析仪 | 名称：细菌鉴定药敏分析仪，目标，采购细菌鉴定药敏分析仪，数量：1台，采购需求：仪器可鉴定超过 500 种细菌及真菌，包括革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌、弯曲菌、嗜血杆菌及奈瑟氏菌、厌氧菌及棒状杆菌等。 | 80 |  |  | 玉林市妇女儿童医院
237 | 玉林市妇幼保健院玉东院区红线外市政供电管道建设项目 | 根据供电部门出具的供电方案，拟建设一条玉林市妇幼保健院玉东院区红线外市政供电管道，长度约3000米。管道建设要求，根据供电部门相关规范执行 | 398 |  |  | 玉林市妇幼保健院
238 | 采购保洁、保安服务 | 物业保洁、保安服务 | 1000 |  |  | 玉林市妇幼保健院
239 | 国产钬激光治疗仪 | 采购标的：国产钛激光治疗仪1套。主要功能或目标：用于泌尿系统结石、软组织切割等，实现高效碎石与汽化。数量：1套。需满足：质量符合国家医疗器械标准，安全性能可靠，提供整机保修≥2年，交货期≤30天，安装培训及售后服务齐全，提供产品注册证及检测报告。 | 110 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
240 | 麻醉机 | 采购标的：麻醉机3台。主要功能或目标：用于全身麻醉手术，具备精准麻醉气体输送、呼吸参数监测及报警功能。数量：3台。需满足：符合ISO标准，具备氧气、空气、笑气混合控制，一体化通气模式监测，安全互锁机制，提供临床培训及快速响应维修服务，交货期≤30天。 | 90 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
241 | 4K腹腔镜系统（进口） | 采购标的：4K腹腔镜系统（进口）1套。主要功能或目标：用于微创外科手术，提供超高清4K分辨率影像，增强手术精准度。数量：1套。需满足：进口医疗器械注册认证，配备4K摄像头、冷光源、气腹机、监视器，支持窄带成像或荧光成像，质量稳定，售后服务提供原厂授权工程师，交货期≤60天。 | 380 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
242 | 4K腹腔镜系统（国产） | 采购标的：4K腹腔镜系统（国产）1套。主要功能或目标：用于微创外科手术，提供4K超高清影像，满足科室日常腹腔镜手术需求。数量：1套。需满足：国产医疗器械注册证，包含4K摄像头、冷光源、气腹机、大屏幕显示，支持图像冻结、录像等功能，整机保修≥3年，提供操作培训及备件供应。 | 250 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
243 | 泌尿科显像系统 | 采购标的：泌尿科显微系统1套。主要功能或目标：用于泌尿外科显微手术（如精索静脉曲张、输精管吻合等），提供高倍率清晰视野。数量：1套。需满足：光学分辨率高，变倍比≥5:1，配备双光源助手镜，符合显微外科操作要求，提供样品测试及校准服务，保修≥2年。 | 50 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
244 | 宫腔镜系统+等离子刀 | 采购标的：宫腔镜系统及等离子刀1套。主要功能或目标：用于妇科宫腔内疾病诊断与治疗，等离子刀可完成切割、止血。数量：1套。需满足：宫腔镜视向角30°，弯管工作手件，等离子刀能量平台稳定，具备生理盐水膨宫功能，安全防粘连，提供临床跟台服务及操作培训，交货期≤30天。 | 100 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
245 | 手术室行为及收发衣管理系统 | 采购标的：手术室行为及收发衣管理系统1套。主要功能或目标：实现手术人员身份识别、手术衣鞋智能发放回收、更衣储物柜管理，优化手术室流程。数量：1套。需满足：支持RFID或人脸识别，软件与医院HIS对接，数据统计报表功能，硬件耐用易清洁，提供系统集成安装及培训，保修≥3年。 | 95 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
246 | 数字一体化手术室系统 | 采购标的：数字一体化手术室系统1套。主要功能或目标：整合手术室内影像、设备、灯光、音视频通讯、示教等，实现集中控制与数字化记录。数量：1套。需满足：支持4K信号路由，具备手术直播、远程会诊、录制存档功能，触摸屏总控，可扩展AI辅助，质量符合医疗电气标准，提供三年维保及系统升级。 | 400 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
247 | 多功能手术床 | 采购标的：多功能手术床3台。主要功能或目标：用于多种外科手术体位调节，具备电动升降、倾斜、头脚板调节等功能。数量：3台。需满足：承重≥250kg，X线透光床板，材质防腐蚀，配备记忆海绵床垫及体位附件，安全稳定，提供安装调试及操作培训，保修≥2年。 | 60 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
248 | 关节镜系统 | 采购标的：关节镜系统1套。主要功能或目标：用于膝关节、肩关节等关节内疾病的诊断与治疗，提供高清影像及动力刨削。数量：1套。需满足：包含高清摄像头、光源、动力主机、刨削手柄、关节镜（角度可选），兼容等离子射频，图像清晰无延迟，提供全套器械及培训，保修≥2年。 | 250 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
249 | 孔镜器械一套 | 采购标的：椎间孔镜手术器械1套。主要功能或目标：用于脊柱微创手术，完成椎间盘突出摘除、神经根减压。数量：1套。需满足：包含工作套管、内窥镜、抓钳、髓核钳、环锯等，器械耐腐蚀、防眩光，与医院现有主机兼容或配套提供，提供器械消毒盒及操作指导，保修≥1年（耗材除外）。 | 120 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
250 | 钬激光 | 采购标的：钛激光设备1套。主要功能或目标：用于泌尿系结石碎石、输尿管狭窄及软组织汽化。数量：1套。需满足：激光波长2100nm左右，功率可调（20-60W），具备光纤传输及指示光，安全联锁装置，提供脚踏开关及防护眼镜，整机保修≥2年，交货期≤30天，需提供医疗器械注册证及检测报告。 | 100 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
251 | PICCO血流动力学监测仪 | 采购标的：PICCO血流动力学监测仪1套。主要功能或目标：用于重症患者心输出量、血管外肺水等连续监测，指导液体复苏及血管活性药物使用。数量：1套。需满足：通过热稀释法及脉搏轮廓分析，可连接中心静脉导管及动脉导管，具备数据存储与传输功能，符合ICU监测标准，提供临床操作培训及保修≥3年。 | 50 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
252 | 电动床 | 采购标的：电动病床22张。主要功能或目标：满足病房护理需求，具备电动升降、背腿调节、护栏及刹车功能。数量：22张。需满足：承重≥200kg，床体防锈抗菌，配备静音脚轮，保修≥2年，提供安装调试。 | 88 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
253 | 监护仪（配置有创动脉血压模块） | 采购标的：多参数监护仪7台，均配置有创动脉血压（IBP）模块。主要功能或目标：实时监测心电、血氧、无创/有创血压、呼吸、体温等。数量：7台。需满足：具备IBP双通道，报警系统，可联网中央站，符合EMC标准，保修≥3年。 | 84 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
254 | 百特（金宝）床边连续性血液净化机 | 采购标的：床边连续性血液净化机（CRRT）1套。主要功能或目标：用于重症患者连续性肾脏替代治疗，支持CVVH、CVVHD等模式。数量：1套。需满足：具备枸橼酸抗凝模块，操作界面直观，提供配套耗材支持，保修≥2年。 | 50 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
255 | 呼吸机 | 采购标的：有创/无创呼吸机7台。主要功能或目标：用于成人及儿童呼吸支持，具备多种通气模式。数量：7台。需满足：符合ISO标准，配备湿化器和台车，可升级高端参数，保修≥2年。 | 280 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
256 | 体外膜肺-ECMO | 采购标的：体外膜肺氧合系统（ECMO）1套。主要功能或目标：用于心肺功能衰竭的临时生命支持，含离心泵、空氧混合器、氧合器等。数量：1套。需满足：全套进口或国产高端注册证，具备紧急转运配件，提供完整培训及跟台服务，保修≥3年。 | 200 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
257 | 数字化X光机（DR) | 采购标的：数字化X射线摄影系统（DR）1套。主要功能或目标：用于全身各部位X线摄影，实现快速成像与低剂量。数量：1套。需满足：平板探测器≥17×17英寸，电动升降胸片架，工作站支持PACS，质量符合YY/T 0741标准，保修≥2年。 | 250 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
258 | 儿童气管镜 | 采购标的：儿童电子支气管镜1套。主要功能或目标：用于小儿气道检查与治疗，镜体外径≤3.0mm。数量：1套。需满足：具备吸引及活检通道，图像高清可录像，配合主机使用（可兼容现有主机或新购），保修≥2年。 | 50 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
259 | 救护车（配铲式担架） | 采购标的：救护车2辆，配铲式担架。主要功能或目标：用于院前急救转运，配置医疗舱、供电系统、氧气系统、监护仪固定架等。数量：2辆。需满足：符合国家救护车专用标准，铲式担架可分离，上牌及改装符合当地要求，提供随车培训。 | 80 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
260 | 高端呼吸机 | 采购标的：高端有创呼吸机5台。主要功能或目标：适用于危重症患者，具备NAVA、容积保证通气等高级模式。数量：5台。需满足：配备彩色触摸屏，肺功能监测，可升级呼气末二氧化碳，保修≥3年。 | 200 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
261 | 分诊系统 | 采购标的：门诊/急诊分诊管理系统1套。主要功能或目标：实现患者分级排队、叫号、电子显示屏及统计功能。数量：1套。需满足：与医院HIS对接，支持多点叫号，后期维护响应≤2小时，保修≥1年。 | 150 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
262 | 浅表腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 采购标的：全身应用彩色多普勒超声诊断仪1台，配浅表及腹部探头。主要功能或目标：用于腹部、心脏、血管、浅表小器官检查。数量：1台。需满足：具备弹性成像、造影功能，≥4个探头接口，保修≥3年，提供操作培训。 | 350 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
263 | 富士7000主机+治疗胃镜肠镜各一条 | 采购标的：富士7000图像处理主机1台，治疗胃镜1条，治疗肠镜1条。主要功能或目标：用于消化道早癌诊断及微创治疗（EMR/ESD）。数量：1套。需满足：主机具备电子染色及放大功能，镜子具备副送水、高清图像，保修≥2年。 | 230 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
264 | 富士双气囊小肠镜+气囊控制器 | 采购标的：双气囊小肠镜系统1套，含气囊控制器及配套镜身。主要功能或目标：用于全小肠检查与治疗。数量：1套。需满足：镜身外径≤9mm，气囊压力可调，与现有富士主机兼容或提供全套，保修≥2年。 | 130 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
265 | 设备带及功能架 | 采购标的：医用设备带及功能架1批（根据床位数量配置）。主要功能或目标：用于病房供氧、负压、电源、通讯接口及输液架整合。数量：待现场测量后确定。需满足：符合医用气体工程标准，材质抗菌阻燃，提供设计安装及检测报告。 | 70 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
266 | 有创呼吸机 | 采购标的：有创呼吸机2台。主要功能或目标：用于ICU常规有创通气。数量：2台。需满足：具备容量控制、压力控制模式，可升级无创通气，保修≥2年。 | 50 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
267 | 经颅磁电帕金森治疗系统 | 采购标的：经颅磁电治疗仪（帕金森专用）1套。主要功能或目标：用于帕金森病患者运动功能康复。数量：1套。需满足：具备磁刺激及电刺激双模式，参数可调，提供临床验证报告，保修≥2年。 | 50 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
268 | 强脉冲光治疗仪 | 采购标的：强脉冲光治疗仪1台。主要功能或目标：用于皮肤科多毛症、血管性/色素性疾病治疗。数量：1台。需满足：波长500-1200nm可调，光斑面积大，具备冷却系统，提供操作培训。 | 70 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
269 | 二氧化碳激光治疗机 | 采购标的：超脉冲二氧化碳激光治疗机1台。主要功能或目标：用于皮肤赘生物切除、点阵嫩肤等。数量：1台。需满足：输出功率≥30W，扫描手具可调，符合医用激光安全标准。 | 60 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
270 | 脉动真空灭菌器 | 采购标的：脉动真空压力蒸汽灭菌器2台。主要功能或目标：用于手术器械、敷料的高温灭菌。数量：2台。需满足：容积≥600L，具备真空干燥功能，符合WS 310.3标准，提供灭菌检测服务。 | 90 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
271 | 全自动清洗消毒器 | 采购标的：全自动清洗消毒器2台。主要功能或目标：用于器械清洗、消毒及湿热。数量：2台。需满足：容积≥300L，具备酶洗、漂洗、消毒、干燥流程，热力消毒≥90℃。 | 78 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
272 | 甲醛灭菌器 | 采购标的：低温甲醛蒸汽灭菌器1台。主要功能或目标：用于不耐热精密器械的低温灭菌。数量：1台。需满足：灭菌周期短，残留甲醛解析达标，具备安全报警。 | 55 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
273 | 推拿手法训练及考核系统1.0 | 采购标的：推拿手法训练及考核系统2套。主要功能或目标：用于中医推拿教学与技能考核，实时显示力反馈、手法波形。数量：2套。需满足：配备三维力学传感器及考核软件，可记录多学员数据，保修≥1年。 | 76 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
274 | 中医诊断综合实训模拟系统 | 采购标的：中医诊断综合实训模拟系统1套。主要功能或目标：模拟望闻问切及辨证施考，用于中医学生实训。数量：1套。需满足：包含舌诊脉诊模拟器、病例库、自动评分功能，支持局域网教学。 | 75 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
275 | 门诊自动发药机 | 采购标的：门诊全自动发药机1套。主要功能或目标：实现门诊处方自动调配、传送、核对，减少人工差错。数量：1套。需满足：储药槽≥300个，与HIS无缝对接，出药速度≥3秒/处方，提供备件及维修。 | 300 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
276 | 住院自动摆药机 | 采购标的：住院自动摆药机（单剂量）1套。主要功能或目标：用于口服药的单剂量包药。数量：1套。需满足：包药速度≥60包/分钟，支持药品信息打印，可分包非整数片剂。 | 180 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
277 | 药品拆零分包机 | 采购标的：药品自动拆零分包机2套。主要功能或目标：将散装药片自动按医嘱分包。数量：2套。需满足：具备防差错和清洁功能，可处理多种剂型，保修≥1年。 | 120 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
278 | 体检车 | 采购标的：移动体检车1辆，配置DR、彩超、电测听等设备。主要功能或目标：用于外出团体体检，车载医疗设备固定安全。数量：1辆。需满足：符合国家机动车及医疗车改装要求，配备车载电源及空调，提供设备校准服务。 | 100 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
279 | 经颅磁治疗仪 | 采购标的：经颅磁刺激仪2台。主要功能或目标：用于神经康复、抑郁焦虑、失眠等治疗。数量：2台。需满足：刺激频率0-100Hz，配备圆形及八字线圈，有定位帽，保修≥2年。 | 94 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
280 | 血透水处理设备 | 采购标的：血液透析用反渗透水处理系统1套。主要功能或目标：提供透析用纯水，满足≥30台透析机同时用水。数量：1套。需满足：产水水质符合YY 0572标准，电导率≤10μS/cm，内毒素≤0.03EU/mL，具备在线监测及消毒功能。 | 80 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
281 | 血液透析机 | 采购标的：血液透析机20台。主要功能或目标：用于终末期肾病常规血液透析。数量：20台。需满足：具备容量超滤控制、干粉筒支架、可升级HDF，符合国标及透析液监测，保修≥3年。 | 400 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
282 | 血液透析滤过机 | 采购标的：血液透析液供液装置（集中供液或在线配液）15套（或15台）。主要功能或目标：为透析机提供成品透析液。数量：15套。需满足：供液速度及压力稳定，管路可消毒，与现有透析机匹配，提供验证报告。 | 450 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
283 | 血透集中供液设备 | 采购标的：中央浓缩液供液系统（集中供液）1套。主要功能或目标：为透析中心所有透析机统一配送A/B液。数量：1套。需满足：配液罐容积≥500L，浓度控制精确，自动清洗消毒，符合GMP要求。 | 60 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
284 | 血透智能管理系统 | 采购标的：血液透析信息化管理系统1套。主要功能或目标：实现患者档案、治疗处方、设备维护、质控数据信息化管理。数量：1套。需满足：与HIS/设备对接，支持移动终端，符合透析质控上报要求，保修≥1年。 | 60 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
285 | 无创肝纤维化脂肪肝检测仪 | 采购标的：瞬时弹性成像无创肝纤维化检测仪1台。主要功能或目标：用于肝纤维化程度及脂肪衰减参数定量检测。数量：1台。需满足：探头频率2.5MHz，检测深度≥6cm，重复性良好，提供临床培训及软件升级。 | 110 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
286 | 民族药制剂室用中药饮片招标采购 | 按我院民族药制剂室所需要的中药饮片品种及数量要求，按时按质按量提供符合药品标准的中药饮片，并附上检验检测报告书。 | 650 | 2026年04月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
287 | 1号楼住院综合楼外墙重新刷漆 | 主要对该楼外墙进行整体翻新涂装。内容包括外墙空鼓铲除、裂缝修补、基层处理、防水找平、腻子批刮打磨、抗碱封闭底漆、中涂、外墙耐候面漆涂刷，以及外墙线条、雨棚、空调机位等部位配套翻新、施工防护、成品保护、垃圾清运等。项目要求选用环保、耐候、抗菌防霉外墙涂料，符合国家及行业现行质量验收规范，质保不低于5年。施工单位需具备相应施工资质及高空作业能力，严格落实安全文明施工措施，合理安排工期，施工期间不得影响医院正常诊疗秩序，确保施工安全与院区环境整洁。项目采用包工包料包验收方式，完工后按相关标准组织竣工验收。 | 70 | 2026年7月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
288 | 两个院区整合、搬迁、更换更新消防新设备 | 本项目为两个院区整合搬迁配套消防设备更换更新工程，主要内容包括对原有消防设施进行拆除、搬迁、调试及新增更换消防设备，涵盖火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火门、防火卷帘、消防应急广播、消防通讯等相关设备的采购、安装、调试、检测及验收。项目须符合现行国家消防技术规范及医院消防安全标准，所有设备需具备合格认证及检测报告，施工及系统集成需满足院区整体搬迁启用要求，确保消防系统安全稳定运行、一次性通过消防验收或备案。施工期间须做好安全防护及院区秩序保障，不影响正常诊疗工作，项目采用包工、包料、包安装、包调试、包验收模式实施。 | 80 | 2026年10月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
289 | 两个院区整合、搬迁、更换更新监控设备 | 本项目为两个院区整合搬迁配套监控设备更换更新项目，需对现有监控系统进行拆除、迁移、利旧整合，并新增、更换高清监控设备，建设统一安防监控平台。内容包括网络摄像机、硬盘录像机、存储设备、监控显示器、交换机、管线辅材等设备的采购、安装、调试、集成及售后维保，实现院区公共区域、重点部位、出入口等全覆盖，图像清晰、存储稳定、可联网统一管理。系统须符合国家及行业相关技术标准，满足医院安防及信息化管理要求，项目采用包工、包料、包安装、包调试、包验收模式实施，确保系统正常投入使用。 | 300 | 2026年10月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
290 | 民族制剂室改造工程 | 本项目为医院民族制剂室改造工程，主要对现有制剂室进行整体升级改造。内容包括原有装饰及设施拆除、地面墙面顶面净化装修、门窗改造、给排水、强弱电及照明改造、通风排风系统、净化空调系统安装、工艺管道铺设、操作台及设备基础施工、洁净区域分隔、消防及安全防护设施完善等。工程须严格按照药品生产质量管理规范（GMP）及民族药制剂相关要求施工，符合医院感染防控、消防安全及环保卫生标准，施工期间安全文明作业，不影响医院正常运行，项目采用包工包料包安装包验收模式，完工后确保符合验收及使用要求。 | 300 | 2026年5月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
291 | 本部院区购买污水处理设备及运维监测 | 本项目为医院本部院区污水处理设备采购及运维监测服务项目，主要内容包括污水处理设备及配套设施的采购、安装、调试、验收，以及日常运行管理、水质监测、设备维护保养、污泥规范处置、在线监测运维、台账记录等全流程运维服务。 项目须严格执行国家及地方医疗机构水污染物排放标准，满足医院污水处理及环保监管要求，确保出水水质稳定达标、系统安全连续运行。供应商须具备相应技术能力和运维经验，建立完善管理制度，定期开展水质检测并出具报告，保障医院污水处理系统合法合规、高效稳定运行。 | 700 | 2026年5月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
292 | 新住院综合大楼窗帘、隔帘采购项目 | 本项目为医院新住院综合楼医用窗帘、隔帘采购及安装项目，主要包括病房、诊疗室、检查室等区域医用隔帘与窗帘的采购、加工、运输、安装、调试及售后服务。产品需符合医院感染控制要求，具备阻燃、抗菌、防霉、易清洗、环保无毒等特性，材质结实耐用、遮光透气，轨道安装牢固安全，满足临床使用及消防安全规范。项目按实际需求数量供货安装，确保质量合格、验收通过。 | 300 | 2026年5月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
293 | 新住院综合大楼各科室家具用品采购项目 | 本项目为医院新住院综合大楼家具采购项目，主要采购病房、护士站、诊疗室、办公室、走廊等候区等区域配套家具，包括病床、床头柜、诊查床、治疗台、办公桌椅、文件柜、更衣柜、等候椅、储物柜及配套辅助家具等。所有家具须符合医院医用环境使用要求，环保无毒、坚固耐用、易清洁消毒，满足临床诊疗、护理及办公使用需求，产品质量符合国家相关标准，按要求供货、安装并通过验收。 | 850 | 2026年5月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
294 | 新院区停车楼建设及拆迁工程 | 本项目为医院新院区停车楼建设及拆迁工程，主要包含现状建筑物拆除、场地平整、停车楼主体结构施工、装饰装修、给排水、强弱电、照明、通风、消防、交通标识标线、监控及配套附属设施建设等内容。工程须符合现行建筑工程施工质量验收规范、消防安全及停车场设计标准，合理组织施工，确保工程质量、安全与工期，施工期间做好围挡、降尘降噪及安全防护，项目采用包工、包料、包安全、包文明施工、包验收模式实施，建成后满足医院新院区车辆停放及交通疏导需求。 | 3500 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
295 | 1号楼与新住院综合大楼空中连廊 | 本项目为医院1号楼与新住院综合大楼空中连廊建设项目，主要内容包括连廊基础、钢结构主体、楼地面、围护墙体、屋面、门窗、装饰装修、给排水、照明、强弱电、消防、防雷、安全防护及配套附属设施施工，含必要的场地清理、管线迁改、交通疏导及安全文明施工等。工程须符合现行建筑、结构、消防、抗震等国家规范及医院使用要求，施工期间严格落实安全防护、降噪降尘措施，最大限度减少对医院正常诊疗秩序的影响。项目采用包工、包料、包机械、包安全、包工期、包验收模式实施，建成后满足人员安全通行、便捷联动及院区整体风貌协调要求。 | 800 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
296 | 制剂室购买包装材料（药用包装瓶）采购项目 | 本项目为医院制剂室药用包装瓶采购项目，拟采购符合药品生产使用要求的药用包装瓶，用于医院制剂分装、储存。产品须符合国家药用包装材料相关标准及药品生产质量管理规范（GMP）要求，材质安全无毒、理化性质稳定、与制剂相容性良好，密封性能可靠，具备合法资质及检验报告。供应商需按约定规格、数量及时供货，保证质量稳定，满足医院制剂生产及日常使用需求。 | 120 | 2026年6月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
297 | 制剂室购买包装材料采购项目 | 本项目为医院制剂室包装材料采购项目，主要采购制剂生产所需各类药用包装材料，包括但不限于纸装盒、不干胶标签、塑料内托、空心胶囊、铝箔、复合膜袋、颗粒外袋等。所供产品须符合药用包装材料相关国家标准及药品生产质量管理规范（GMP） 要求，无毒、无害、无污染，与制剂具有良好相容性，具备完整合法的资质证明文件及检验报告。项目按实际需求分批供货，确保质量合格、供应及时，满足医院制剂生产、包装及储存使用要求。 | 130 | 2026年6月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
298 | 物业服务 | 本项目为医院物业服务采购，服务范围包含院区环境卫生保洁、垃圾清运、医疗废物暂存点管理、绿化养护、秩序维护、停车管理、导诊引导、电梯协助、消防巡查、应急处置、病区陪护管理、公用设施日常巡检及院方交办的其他后勤服务。服务须符合医院感染防控、安全生产及文明服务要求，服务人员需具备相应岗位能力，着装规范、服务文明，严格遵守医院各项规章制度，保障医院正常诊疗秩序与院区环境整洁安全，为医患提供优质后勤保障服务。 | 1000 | 2026年11月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
299 | 洗涤服务 | 本项目为医院医用织物洗涤服务采购项目，服务内容主要包括全院病员服、患者被褥、枕套、工作人员工作服、手术室敷料、各类医用布类等织物的回收、分类、洗涤、消毒、漂白、烘干、熨烫、折叠、打包及定时定点配送服务。服务过程须严格按照国家医用织物洗涤消毒技术规范及医院感染管理要求执行，做到污洁分区、分类洗涤，严禁交叉污染，洗涤后织物应干净整洁、无异味、无破损、消毒达标。供应商须具备相应洗涤资质与专业场地设备，建立完善的收发、洗涤、质检、配送管理制度，保障供应及时、运行安全，满足医院日常诊疗及感染防控工作需求。 | 130 | 2026年11月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
300 | VTE管理系统（医务科） | 标的名称：VTE 管理系统数量：1 套功能：VTE 筛查评估预警、质控监管，对接院内系统质量：满足医院管理及等级评审要求，服务及时 | 50 | 2026年10月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
301 | 升级本院现有系统（25个系统） | 采购标的名称：现有 25 个业务系统升级服务 数量：1 项 功能：优化性能、稳定运行，适配业务需求 要求：质量达标、安全合规、按期交付 | 350 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
302 | 血透管理系统（肾病科） （4级电子病历要求项） | 标的名称：血透管理系统 数量：1 套 功能：对接血透机系统，实现血透全程电子化记录 要求：安全合规、质量达标、按期交付 | 55 | 2026年11月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
303 | 移动护理（智慧病房） | 标的名称：移动护理系统（智慧病房） 数量：1 套 功能：试点病房患者信息智能采集与智慧管理 要求：安全稳定、服务及时、按期交付 | 200 | 2026年10月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
304 | 新医疗信息化管理系统 | 标的名称：新医疗信息化管理系统（第一期） 数量：1 套 功能：含电子病历、集成平台及所有接口建设 要求：质量达标、安全合规、按期交付 | 1200 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
305 | 新绩效系统 | 标的名称：新绩效系统 数量：1 套 功能：实现医院绩效考核核算管理 要求：安全稳定、服务及时、按期交付使用 | 150 | 2026年11月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
306 | 微信移动医保支付 | 标的名称：微信移动医保支付服务 数量：1 项 功能：实现微信端移动医保在线支付 要求：安全合规、对接医保、按期上线 | 50 | 2026年9月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
307 | 新病理系统 | 标的名称：新病理系统 数量：1 套 功能：含全流程病理管理及系统接口对接 要求：安全合规、质量合格、按时交付 | 55 | 2026年10月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
308 | 医院DRG管理系统 | 标的名称：医院 DRG 管理系统 数量：1 套 功能：实现院内 DRG 全流程管理 要求：安全稳定、质量达标、按期交付 | 60 | 2026年9月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
309 | 新机房各项建设 | 标的名称：新机房建设项目 数量：1 项 功能：含硬装、网络迁移及登堡设备部署 要求：安全规范、质量合格、按期完工 | 1500 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
310 | 新医院信息化管理系统、 电子病历、 集成平台配套硬件设备 | 标的名称：新 HIS 及配套硬件设备 数量：1 批 功能：提供 HIS 建设所需服务器、光纤交换机、存储等 要求：质量合格、安全稳定、按期交付 | 1200 | 2026年12月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
311 | 国家中医药传承创新 发展示范项目信息化服务 | 标的名称：国家中医药传承创新示范项目信息化服务 数量：1 项 功能：支撑项目信息化建设、中医传承与数据管理 要求：合规达标、安全可靠、按期履约 | 400 | 2026年10月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
312 | his、互联网医院密改 | 标的名称：HIS 及互联网医院密改服务 数量：1 项 功能：商用密码改造，含数字认证 要求：安全合规、质量达标、按期完成 | 110 | 2026年11月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
313 | 医院安全设备特征库（防火墙） 升级，包含态势感知升级。 | 标的名称：医院防火墙及态势感知升级服务数量：1 项，功能：年度升级，满足三级等保复评高危项要求，安全合规、按时完成 | 50 | 2026年10月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
314 | 软件服务维保费用 （HIS、PACS、LIS、数据库、灾备、今创病案、银海、手麻、合理用药维保等） | 标的：医院核心系统维保服务（含 HIS、PACS 等），数量 1 项，保障系统正常运行，及时响应维保需求，安全合规 | 70 | 2026年9月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
315 | 软件接口服务 | 标的名称：软件接口服务 数量：1 项 功能：预留接口建设，满足上级部门要求 要求：质量达标、安全合规，按时完成 | 100 | 2026年9月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
316 | pacs存储升级500T预算 | 标的名称：PACS 存储升级服务（500T 全闪存） 数量：1 项 功能：满足新 CT、MRI 存储需求 要求：质量达标、安全合规，按时交付 | 310 | 2026年9月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
317 | 日常硬件维护（到报废年限）： 服务器、楼层交换机、硬盘、 电源等配件。 | 标的名称：医院日常硬件维护配件 数量：1 批 功能：更换老旧报废硬件，保障设备正常运行 要求：质量合格、安全稳定、及时供应 | 50 | 2026年9月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
318 | 病房床旁结算服务系统 | 标的名称：病房床旁结算服务系统 数量：1 套 功能：实现床旁移动结算，优化患者就医流程 要求：安全合规、稳定好用、按期交付 | 100 | 2026年9月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
319 | 商用密码改造 | 标的名称：商用密码改造服务 数量：1 项 功能：提供商用密码改造应用支持 要求：安全合规、质量达标，按时完成改造 | 110 | 2026年11月 | 按政策落实 | 玉林市中医医院
320 | 购买弱碱性皮肤粘膜清洗消毒剂及消毒液（喷剂） | 可灭活狂犬病毒等病毒，适用于人体皮肤、粘膜或破损皮肤处的伤口清洁、冲洗及消毒的消毒液产品一批。 | 100 | 2026年9月 | 严格落实政府采购政策 | 玉林市疾病预防控制中心
321 | 2025-2026年试剂耗材采购项目 | 病毒类、细菌类、理化类等试剂耗材 | 456.3 | 2026年7月 | 严格落实政府采购政策 | 玉林市疾病预防控制中心
322 | 物业管理服务 | 服务范围涵盖玉林市疾病预防控制中心（玉林市卫生监督所）的所有区域，包括新址（二环北路170号）、新址（二环北路168号二、三楼）、旧址（教育中路504号）以及艾防科VCT门诊和美沙酮门诊（人民东路112号），服务项目主要包括：环境保洁消毒、安保服务、环境绿化美化等 | 70 | 2026年11月 | 严格落实政府采购政策 | 玉林市疾病预防控制中心
323 | 玉林市结核病防治所物业管理服务 | 安保、保洁、除四害、消杀灭服务 | 15 | 2026年7月-8月 | 落实政府采购政策功能 | 玉林市结核病防治所
324 | 2026年度献血纪念品、宣传品 采购 | 纪念品：1、毛巾10000条，产品执行标准：GB/T22864-2020 2、遮阳伞（三折）10000个，产品执行标准：GB/T23147-2018《晴雨伞》 3、保温杯5000个：奥氏体316不锈钢 4、不锈钢餐盒5000个：304不锈钢内胆+PP外壳 5、指甲钳套装5000套：材质：碳钢，规格：16件套。执行标准：QB/T1815-2002《指甲钳》 6、台灯5000个：可三档调节，可充电（配套充电线），具有柔光护眼功能，可弯折，执行标准：GB/T24825-2022《LED 模块用直流或交流电子控制装置性能规范》 7、不锈钢真空壶10000个：奥氏体304不锈钢、执行标准：GB/T29601-2013《不锈钢器皿》 8、不锈钢套碗10000个：304奥氏体型不锈钢，执行标准：GB4806.9-2023。 9、公仔抱枕（被）5000个：棉涤混纺材质，收起尺寸≥40*40cm，展开尺寸≥100*150cm，执行标准：GB/T2910.2-2009《纺织品》 10、双肩背包10000个：优质牛津布，高*宽*底厚：40cm*30cm*13cm，净重550g，执行标准：QB/T1333-2018《背提包》 11、采血车毛绒玩偶2000个：水晶超柔材质，长度≥30cm，执行标准:GB/T9832-2007 12、盲盒500个：pvc软胶材质需镀亮膜瓷质效果，主体高度≥9cm，执行标准：GB/T26701-2011 13、高校文创礼品2000个：材质：pvc软胶材质，高度≥5.5cm，执行标准：GB/T 26701-2011。 14、献血次数纪念章1500个：锌合金材质，奖牌直径5、5cm，奖牌厚度3mm，配套挂绳或者金属环扣，执行标准：GB/T 13821-2023《锌合金压铸件》 15、夏凉被1000套：100%纯棉，填充羽丝棉，规格：1.5*2.0m，3、执行标准：GB/T22796-2021、GB18401-2021A； 16、床上四件套200套：质：100%纯棉、枕套：≥48*74cmX2，被套：≥200*230cmX1 床单：≥230*250cmx1，执行标准：GB/T22796-2021、GB18401-2021B。 17、香米13000袋,规格：≥5公斤/袋，执行标准:GB/T1354-2018（大米通用执行标准） 18、饮品2000件：规格:≥250mL/瓶，≥16瓶/件 ，保质期:至少18个月 19、调味品3000件：1、规格：礼盒内含调味品品种不少于5样，2、保质期：12个月 宣传品：1、定制充电线2000条：三合一尼龙编织线，一拖三充电线长度≥1.2米，执行标准：GB4943.1-2022《信息技术设备安全（第1部分：通用要求）》 2、帆布袋10000个：112安涤棉帆布袋，竖版34*37厘米，执行标准：GB/T2910.2-2009《纺织品》 3、献血宣传挂件3000条： 4、献血宣传鼠标垫2000张：≥20cm厚度 2mm，印制宣传标语 5、献血宣传扇子10000把：规格：≥24*33cm，印制宣传标语 6、气囊手机支架3000个：规格：≥40mm，印制宣传标语 | 356.35 | 2026年4月 | 落实 | 玉林市中心血站
325 | 全自动血型分析仪 | 采购数量：1台。 1. 用途：用于对来源于人体的血液样本的被分析物进行定性检测，包括ABO正反定型和RhD血型检测，以及不规则抗体筛选和交叉配血试验。（检测项目需提供产品注册证为证） 2.实验载体：96孔微板，U型或UV型微板 3. 液体处理功能 3.1 移液通道≥8个，每个移液通道可独立编程控制，可在非等距离位置同时完成液体分配，任意相邻移液通道最大间距≥300mm； 3.2 移液控制方式：血液样本分样完成多项目检测，分次检测的部分样品应可追溯至最初原始样本，避免分样或移液过程中样品被污染或稀释； 3.3 移液精密度：CV≤4%（移液体积为10μl时）；CV≤3%（移液体积为100μl时）;CV≤2%（移液体积为1000μl时）; 3.4 液面探测功能：具有压力液面探测或电容液面探测功能； 3.5 凝块探测功能：可以自由选择使用压力方式或电容方式探测凝块； 3.6 红细胞吸液高度：质控品移液高度和样本移液高度可分别设置不同高度； 3.7 样本稀释：直接在反应微孔板内进行样本稀释或者采用微孔板稀释，能自定义稀释比例； 3.8 加样方式：移液通道可以适配1000μl吸头或者永久性钢针用于试剂分配，以及用于样本血浆和红细胞的分配。 | 235 | 2026年7月 | 落实 | 玉林市中心血站
326 | 医用冰箱 | 采购数量：2台， 1、具备冷藏功能，冷藏箱内控温范围2-8℃；微电脑控制，控温准确稳定，精度为0.1℃； 2、尺寸：外部尺寸（宽*深*高mm）：（600-680）*（550-650）* (1800-2000) 3、具备多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警，报警方式:蜂鸣报警、灯光报警； 4、采用名牌压缩机及品牌风机，制冷剂高效节能环保； 5、电压：220/50 6、有效容积：300L-400L 7、功率：280W-350W 8、内置LED灯 9、冷凝水自动蒸发。其他要求：产品质量符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 | 2 | 2026年7月 | 落实 | 玉林市中心血站
327 | 血红蛋白分析仪 | 采购数量：10台 1.检测原理:分光光度法、光反射法 2.样本类型:毛细血管全血或静脉全血 ※3.加样量:≤15 μL ※4.测试时间:＜10秒 ※5.显示结果:Hb 6.测量范围:2-250 g/L(0.2-25.0 g/dL或0.1-15.5 mmol/L) ※7.血红蛋白浓度单位:g/L或g/dL或mmol/L ※8.存储功能:≥1000个检测结果 9.仪器重量约:270克（不含电池） 10.外形尺寸:约192 mm x 92 mm x 51 mm 等： 其他要求：产品质量符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 | 3 | 2026年7月 | 落实 | 玉林市中心血站
328 | 全自动血液贴签包装机 | 采购数量：1台。 1、处理范围：适用于红细胞、新鲜冰冻血浆、冰冻血浆、冷沉淀、血小板等不同规格和类别的血液成分，支持自动贴签、包装、核码一体化操作。 2、识别与定位：采用CCD影像+条码识别技术，自动读取原始献血码并精准定位贴签位置。 3、条码核对：对血液产品的原始献血码、打印献血码、血型码、效期码、产品码等进行核对。 4、自动分拣功能：具备合格与不合格血液的独立分拣通道，不同状态血液从设备两侧或独立出口送出，防止混淆。 5、信息记录与追溯：自动记录操作人员、血液产品、贴签、核对、包装等全流程信息，能实时和业务系统数据对接，支持数据上传功能，设备读码时访问业务系统查询当前血液信息，核码时再次访问业务系统核对当前血液信息，确保全程可追溯。 6、RFID技术支持：内嵌RFID读写装置，实现RFID标签信息的自动读写与校验。 7、多模式支持：可实现贴标+包装同步完成，也支持单独贴标、单独包装、单独核码/校验等独立模式切换。 8、处理效率：每小时贴签包装量≥360袋 9、标签粘贴保障：配备至少两套捂标装置，分别用于剥签贴标和二次复压，确保标签粘贴牢固。 10、异常处理：对贴签失败、校验异常的血液产品，可自动返回原工位或通过专用通道分拣，并具备报警提示功能。 11、自动除霜功能：对冰冻血袋表面自动除霜，确保常温标签在冰冻血袋上粘贴牢固。 耗材可通用。 | 118 | 2026年7月 | 落实 | 玉林市中心血站
329 | 全自动生化分析仪 | 采购数量5台 1、测试范围：丙氨酸氨基转移酶(ALT)活性、血红蛋白(HB)浓度、乳糜血(CB)程度和溶血率（HR），同时具备全自动生化分析仪各项检测功能。 2、分析方法：一点终点法、两点终点法、速率法、固定时间法、免疫透射比浊法。 3、使用开放性试剂，试剂配制简单、保存条件容易满足、易购买。 4、通道：≥4通道，检测通道可同时完成ALT、HB、CB等项目检测。 5、波长：340nm～600nm。 6、比色方式：分立式比色。 7、检测孔位：内置独立检测孔位≥4个。 8、恒温系统:37±0.1℃，温度实时显示。工作区具备37℃电子恒温，实时显示温度。（可拓展外置恒温器≥24孔位，37℃电子恒温，实时显示温度）。 9、质量分析系统：检测结果可自动形成质控图。 | 45 | 2026年7月 | 落实 | 玉林市中心血站
330 | 血小板恒温震荡保存箱 | 采购数量：1台 基本技术要求： 1.温控范围：22.0℃±2.0℃； 2.控温精度：±0.2℃ 3.报警温度：＜20℃，＞24℃； 4.振荡幅度：50mm±5mm； 5.振荡频率：60次／分±5次／分； 6.振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡； 7.存放袋数：≧40袋（至少每层可放2袋机采袋）； 8.制冷方式：R134a无氟环保制冷剂、强制风冷式 9.显示与监控：有独立的液晶显示窗口，实时显示箱内温度，便于随时观察。配备后备电源，支持断电的情况下持续监控温度。 | 6 | 2026年7月 | 落实 | 玉林市中心血站
331 | 血液成分分离机 | 产品名称：血液成分分离机 产品数量：1台 基本技术要求： 1、采集功能：支持血小板、血浆、红细胞等多种血液成分的采集，可实现单份/双份血小板采集。 2、采集方式：单针采集 3、密闭式耗材：采用密闭式管路设计，避免污染，且耗材管路便于安装。 4、抗凝剂管理：具备抗凝剂流速监测与自动控制功能，可根据献血者个体差异调节抗凝剂比例，降低献血反应。 5、产品质量要求：采集的血小板产品质量参数要满足GB 18469-2012《全血及成分血质量要求》（单份血小板：≥2.5×1011个/袋，双份血小板：≥5.0×1011个/袋，白细胞含量：≤5.0×108个/袋，红细胞混入量：≤ 8.0×109个/袋，储存期末PH：6.4-7.4，储存期为5天的单采血小板容量：250ml-300ml）。 6、实时监测：具备采血压力、回输压力、抗凝剂流速、空气检测、漏液等多项实时监测功能，异常情况自动报警。 均符合中国食品药品监督管理局（CFDA）医疗器械注册要求。 | 45 | 2026年7月 | 采购进口产品。（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形 | 玉林市中心血站
332 | 医用低温冰箱 | 采购数量3台 1.温度范围：-20℃~-30℃(0.1℃调节), 直冷系统。 2.控温方式：精确微电脑控制，箱内温度恒定控制在-20～-30℃范围内。 3.有效容积：≥500L，立式。 4.报警功能：具有高低温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、门开报警、电池报警等多种报警功能，配备后备电源，断电后持续报警并显示箱内实时温度。 5.报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等。 | 8.67 | 2026年7月 | （五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形 | 玉林市中心血站
333 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 采购数量1台 1、反映原理：化学发光检测技术 2、传染病项目检测能力：可以检测乙肝两对半、梅毒、丙肝抗体、艾滋病抗原和抗体。 3、测试速度及能力：≥200测试／小时，检测精度/重复性CV≤5%，常规标本出第一个结果时间≤ 18分钟，有单独的急诊通道 4、重测功能：自动稀释、自动重测 5、样本类型：血清、血浆。 6、样本针功能：样本针具备液面探测、压力监测、凝块和气泡检出等功能 7、样本针携带污染率：≤0.1 ppm 8、样本位及进样方式：≥100个，使用符合国际标准的五管架，可连续上样，自动进样。 9、样本干扰检测：检测黄疸、溶血和脂血血清指数 10、混匀系统：非接触式混匀 11、反应杯：采用一次性反应杯，可自动更换。 12、试剂位：≥24个，全自动装载试剂和耗材，具有冷藏功能，试剂上机稳定期≥60天，可随时监测试剂用量，可不停机在线加载试剂等。 | 120 | 2026年7月 | 采购进口产品。（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形 | 玉林市中心血站
334 | 车辆附属设施零部件 | 翻新宇通牌采血车3台：更换整车地板骨架、地板革、顶板更换、更换侧裙板、更换风道、照明设施更新、加装动车窗帘、整车侧窗太阳膜、整车喷漆、补胶、整车市电线路改造、增加稳压器、整车更换舱门锁、更换倒车镜、热合台、采血椅、饮水机一体柜、洗手池、护士凳、长条休息椅、顶置空调、衣帽钩、锂电池系统54度电等 | 119.7694 | 2026年8月 | 落实 | 玉林市中心血站