## 汇总
百色祈福高中实验室升级改造配置方案
序号 | 实验室科目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元）
1 | 56座力学物理 | 间 | 1 | 50651 | 50651
2 | 54座数字化力学物理 | 间 | 1 | 283661 | 283661
3 | 56座化学上通风 | 间 | 1 | 95727 | 95727
4 | 54座数字化化学 | 间 | 1 | 192288 | 192288
5 | 54座地理实验 | 间 | 1 | 111881 | 111881
6 | 数字化生物 | 间 | 1 | 159670 | 159670
7 | 物理准备室（楼梯间4间） | 套 | 1 | 61320 | 61320
8 | 物理准备室（2间） | 套 | 1 | 53400 | 53400
9 | 化学准备室（楼梯间5间） | 套 | 1 | 65260 | 65260
10 | 化学准备室（1间） | 间 | 1 | 20100 | 20100
11 | 高中物理仪器 | 间 | 1 | 81733 | 81733
12 | 高中化学仪器 | 间 | 1 | 37012 | 37012
13 | 高中生物仪器 | 间 | 1 | 21462 | 21462
总计： | 1234165 |  |  |  | 1234165

## 56座力学物理
力学物理实验室配置方案（56座）
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参考图片
1 | 教师演示讲台 | 1.规格：≥2400mm×700mm×850mm. 2.台面： 采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、松节油、丙二醇、凡士林、苏丹红、紫药水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3.铰链：采用优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 4.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 5.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； ▲6.桌子结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求，并提供检测报告。 ▲7.桌子的有害物质限量：锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒、钡按GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的标准检测符合要求，并提供相应检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需加盖投标人公章。 | 1 | 张 | 4180 | 4180
2 | 教师总控台电源装置 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。 1、电压设定操作为数字键盘。 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3、4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4、教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 6、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示，教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁。 7、大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。 8、电源的性能应符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 套 | 2310 | 2310
3 | 学生实验桌 | 规格：≥1200*600*780±5mm 1、桌子结构：新型铝塑工字型结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方，易碰撞处全部采用倒圆角。桌子主要有台面、桌腿、上横梁、加强横梁、书包斗和电源盒等部件组成，各部件组装牢固耐用，结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求，并提供检测报告。 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T24508-2020《木塑地板》满足如下参数要求且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、松节油、丙二醇、凡士林、苏丹红、紫药水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级t1级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3、书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡,两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电。 4、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770mm，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长544*宽55*高110mm，下脚规格：长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥3mm，连接处壁厚加强至4mm;采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。 5、桌子横梁：上横梁三条均为28*28mm方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；加强横梁采用89*14mm铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，加强横梁两端有塑料端盖防止横梁刮伤立柱，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸。 6、▲金属件相关标准：金属件表面外观及理化性能检测依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，其中表面外观需满足管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，电镀件无露底、镀层脱落等缺陷，焊接件无脱焊、虚焊等问题，喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀等；理化性能需满足涂层铅笔硬度达 H 级、冲击高度 400mm 无剥落裂纹、耐盐浴测试无异常、附着力达 2 级及以上、100h 耐腐蚀测试无锈迹剥落等要求，并提供检测报告。 7、▲为保证学生身心健康，实验桌各部件均采用绿色环保材料，家具整体有害物质限量检测依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，对甲醛释放量等有害物质进行管控，确保符合环保要求，并提供相应检测报告。 8、▲塑料件有害物质限量标准：塑料部件有害物质检测依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，需满足邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）含量均≤0.1%，多环芳烃中苯并 [a] 芘含量≤1.0mg/kg、16 种多环芳烃总量≤10mg/kg 的要求，并提供相应检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造投标人公章。 | 28 | 张 | 990 | 27720
4 | 多功能柱 | 功能柱规格：≥长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 ▲产品外观符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中针对塑料部件的相关规定，并提供检测报告；有害物质限量：邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中相关规定，并提供检测报告。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖投标人公章。 | 28 | 个 | 130 | 3640
5 | 学生安全电源 | 1:ABS翻转式电源盒，放置在书包盒中间，学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。 2:学生直流：1.25V-24V/2A 无极调节，由教师集中控制，过载自动复位。 3：数码显示交直流电压值和交直流电流值。 4:配置1组220V国标5孔插座。系统具有漏电保护功能。 5：电源的性能应符合《JY/T0374-2004教学实验室设备电源系统》中的相关要求 | 28 | 个 | 132 | 3696
6 | 教师转椅 | 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 | 285 | 285
7 | 学生凳 | 1、凳面直径≥300mm×厚≥30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、凳架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围≥430-490mm. 4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 ▲6、塑料件性能标准：依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料材料冲击强度≥10J/m²（实测 12000J/m²），塑料件邵氏 D 硬度≥HD63（实测 81HD）；有害物质限量方面，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DNOP、DINP、DIDP）均≤0.1%（均未检出，检出限：DBP、BBP、DNOP 为 0.001%，DINP、DIDP 为 0.005%），多环芳烃中苯并 [a] 芘≤1.0mg/kg（未检出）、16 种多环芳烃总量≤10mg/kg（未检出，单种检出限 0.1mg/kg）；塑料件外观无裂纹、明显变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁无划痕、污渍及明显色差，并提供检测报告。 ▲7、金属件外观及涂层标准：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，金属管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤等，焊接表面波纹均匀；冲压件无脱层、裂缝；铸造件无缩孔、缩松、砂眼；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩等缺陷。涂层理化性能需满足铅笔硬度达 H 级、冲击高度 400mm 无剥落裂纹、耐盐浴测试划道两侧 3mm 外无异常、附着力达 2 级及以上、100h 耐腐蚀测试无锈迹剥落，并提供检测报告。 ▲实验室家具尺寸及稳定性标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，着地平稳性≤2.0mm（实测 0.2mm）；力学性能方面，凳子任意方向倾翻试验中，凳面中心线离边沿 60mm 处垂直施加 600N 力，再朝止滑腿对侧水平施加 20N 力并停留≥5s，无倾翻现象；金属喷漆（塑）涂层 100h 耐腐蚀测试中，划道两侧 3mm 外无鼓泡，测试后无锈迹、剥落等，并提供检测报告。 ▲8、家具有害物质限量标准：依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，对实验凳整体有害物质释放进行管控，确保符合环保要求，并提供检测报告。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需加盖投标人公章。 | 56 | 张 | 95 | 5320
8 | 全室供电系统 | DN25mm阻燃线管；4平米、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 项 | 1500 | 1500
9 | 设备及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 1 | 项 | 2000 | 2000
总计金额 |  | 50651 |  | 50651
实验室整体效果图：

## 54座数字化力学物理
力学物理实验室配置方案（54座）
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参考图片
1 | 教师演示讲台 | 1.规格：≥2400mm×700mm×850mm. 2.台面： 采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、松节油、丙二醇、凡士林、苏丹红、紫药水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3.铰链：采用优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 4.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 5.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； ▲6.桌子结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求，并提供检测报告。 ▲7.桌子的有害物质限量：锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒、钡按GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的标准检测符合要求，并提供相应检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需加盖投标人公章。 | 1 | 张 | 4180 | 4180
2 | 教师总控台电源装置 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。 1、电压设定操作为数字键盘。 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3、4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4、教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 6、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示，教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁。 7、大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。 8、电源的性能应符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 套 | 2310 | 2310
3 | 六角桌 | 规格：≥1400*1212*740mm 台面：采用新型、环保、12.7mm实心理化板台面，台面为六边形。 台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖。 台体结构：整个台体为六边形，采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体由6个梯形桌架组成，六面采用卡扣式组装，桌架高度735mm，桌体上部展示面宽645mm、下部宽度520mm，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间。搭配340mm*360mm的横开门综合使用柜。每张桌体都带有外长度510mm，高度140mm，深度255mm的书包斗可供学生存放书包等物品。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。桌体底部带有6块梯形塑料底板用于桌体内部空间于地面隔离。底部带有升降脚钉。 | 8 | 张 | 2700 | 21600
4 | 学生安全电源 | 1:ABS翻转式电源盒，放置在书包盒中间，学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。 2:学生直流：1.25V-24V/2A 无极调节，由教师集中控制，过载自动复位。 3：数码显示交直流电压值和交直流电流值。 4:配置1组220V国标5孔插座。系统具有漏电保护功能。 5：电源的性能应符合《JY/T0374-2004教学实验室设备电源系统》中的相关要求 | 48 | 个 | 72 | 3456
5 | 教师转椅 | 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 | 285 | 285
6 | 学生凳 | 1、凳面直径≥300mm×厚≥30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、凳架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围≥430-490mm. 4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 ▲6、塑料件性能标准：依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料材料冲击强度≥10J/m²（实测 12000J/m²），塑料件邵氏 D 硬度≥HD63（实测 81HD）；有害物质限量方面，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DNOP、DINP、DIDP）均≤0.1%（均未检出，检出限：DBP、BBP、DNOP 为 0.001%，DINP、DIDP 为 0.005%），多环芳烃中苯并 [a] 芘≤1.0mg/kg（未检出）、16 种多环芳烃总量≤10mg/kg（未检出，单种检出限 0.1mg/kg）；塑料件外观无裂纹、明显变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁无划痕、污渍及明显色差，并提供检测报告。 ▲7、金属件外观及涂层标准：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，金属管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤等，焊接表面波纹均匀；冲压件无脱层、裂缝；铸造件无缩孔、缩松、砂眼；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩等缺陷。涂层理化性能需满足铅笔硬度达 H 级、冲击高度 400mm 无剥落裂纹、耐盐浴测试划道两侧 3mm 外无异常、附着力达 2 级及以上、100h 耐腐蚀测试无锈迹剥落，并提供检测报告。 ▲实验室家具尺寸及稳定性标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，着地平稳性≤2.0mm（实测 0.2mm）；力学性能方面，凳子任意方向倾翻试验中，凳面中心线离边沿 60mm 处垂直施加 600N 力，再朝止滑腿对侧水平施加 20N 力并停留≥5s，无倾翻现象；金属喷漆（塑）涂层 100h 耐腐蚀测试中，划道两侧 3mm 外无鼓泡，测试后无锈迹、剥落等，并提供检测报告。 ▲8、家具有害物质限量标准：依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，对实验凳整体有害物质释放进行管控，确保符合环保要求，并提供检测报告。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需加盖投标人公章。 | 54 | 张 | 95 | 5130
7 | 全室供电系统 | DN25mm阻燃线管；4平米、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 项 | 1500 | 1500
8 | 设备及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 1 | 项 | 2600 | 2600
教师端传感器、附件及配套器材 | [6 empty] | 产品说明及可完成的实验内容
1 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口 | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 核心设备，所有传感器采集的信号需要通过数据采集器进行数据处理后再输入电脑，通过软件显示出来
2 | 传感器数据显示模块（彩屏版） | 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。1.77吋彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（数据接口兼容充电功能）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 | 2 | 只 | 1100 | 2200 | 独立的数据显示模块，能够直接接插传感器，显示当前采集数据，适合户外及演示实验数据采集，可通过USB数据线将采集的数据导入电脑，进行数据处理。
3 | DISlab软件包 | 含教材通用软件、物理教材专用软件、生化教材专用软件、传感器校准软件与数据导入软件。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。应用平台：windowsXP、windows7、windows8、windows10、windows11 。 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 公用软件、数据处理软件
4 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 1 | 套 | 150 | 150 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等
5 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 只 | 290 | 290 | 收纳器材
6 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 1 | 套 | 40 | 40 | 固定零件，将传感器固定于铁架台等传统设备上
7 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 3 | 只 | 680 | 2040 | 一、选修3-1：探究导体电阻与其影响因素的定量关系 ；焦耳定律 二、选修3-2：用温度传感器观察温度的变化 三、选修3-3：探究气体等温变化规律—玻意耳定律 ；探究气体等容变化规律—查理定律 ；晶体与非晶体实验 ；蒸发吸热
8 | 快速温度传感器 | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；能够快速响应温度的变化，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 580 | 580 | 查理定律实验
9 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 2 | 只 | 640 | 1280 | 一、必修1：探究弹性形变与弹力的关系 ；胡克定律 ；摩擦力 ；探究滑动摩擦力的影响因素 ；力的合成与分解 探究加速度与力、质量的关系 ；牛顿第二定律 ；牛顿第三定律 ；超重与失重 二、必修2：研究向心力与质量、角速度、线速度和半径之间的关系 三、选修3-5：研究变力作用下的动量定理
10 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 2 | 只 | 580 | 1160 | 一、必修1：测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间 ；瞬时速度的测定 ；探究小车速度随时间变化的规律 ；测量匀变速直线运动的位移、时间、速度和加速度 ；自由落体运动 ；牛顿第二定律 二、必修2：研究向心力与质量、角速度、线速度和半径之间的关系 ；探究功与物体速度变化的关系 ；动能与动能定理 ；验证机械能守恒定律 三、选修3-2：1法拉第电磁感应实验（动生） 四、选修3-4：影响单摆振动周期的因素 ；用单摆测定重力加速度 五、选修3-5：研究变力作用下的动量定理 ；研究弹性碰撞、非弹性碰撞
11 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV 通过按钮切换量程。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 2 | 只 | 1400 | 2800 | 一、选修3-1：研究平行板电容器定义式 ；研究影响平行板电容器电容大小的因素 ；观察电容的充放电过程 ；测量电压与电流 ；研究欧姆定律 ；研究串、并联电路的规律 ；探究导体电阻与其影响因素的定量关系 ；探究导体电阻与材料的关系 ；测绘小灯泡的伏安特性曲线 ；测定电池的电动势和内阻 1门电路演示、；研究路端电压 二、选修3-2：霍尔效应 ；互感和自感演示 ；描绘交流电压随时间变化的图像 ；测量交流电的峰值、周期和频率 ；电感和电容对交变电流的影响 ；探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系 ；观察光敏电阻的特性 20、观察热敏电阻的特性 2观察霍尔元件电压随时间变化 2；探究电磁感应的产生条件 2；楞次定律实验 2；法拉第电磁感应实验（感生和动生） 三、选修3-4：25 捕捉电磁波 2；电磁振荡 2；电磁波的发射与接收
12 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 1 | 套 | 1280 | 1280 | 一、必修1：测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间 ；瞬时速度的测定 ；探究小车速度随时间变化的规律 ；测量匀变速直线运动的位移、时间、速度和加速度 ；自由落体运动 ；探究弹性形变与弹力的关系 ；牛顿第二定律 二、必修2：探究弹性势能的表达式 ；探究功与物体速度变化的关系 三、选修3-1：测量通电螺线管内部的磁场分布 四、选修3-4：1描绘弹簧阵子的振动图像 ；阻尼振动 ；受迫振动 ；观察共振现象
13 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器 | 1 | 只 | 1280 | 1280 | 选修3-3：探究气体等容变化规律—查理定律
14 | 声波/声级 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~130dB，分度：0.1dB。支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式 | 1 | 只 | 700 | 700 | 选修3-4：用计算机观察声音的波形-声音三要素； 选修3-4：用计算机观察声音的波形-声音强度
15 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA 通过按钮切换量程。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1400 | 1400 | 一、选修3-1：研究平行板电容器定义式 ；研究影响平行板电容器电容大小的因素 ；观察电容的充放电过程 ；测量电压与电流 ；研究欧姆定律 ；研究串、并联电路的规律 ；探究导体电阻与其影响因素的定量关系 ；探究导体电阻与材料的关系 ；测绘小灯泡的伏安特性曲线 ；测定电池的电动势和内阻 1门电路演示 二、选修3-2：霍尔效应 ；互感和自感演示；观察光敏电阻的特性 ；观察热敏电阻的特性 ；观察霍尔元件电压随时间变化 三、选修3-1：研究安培力与导线长度、电流大小和磁场与导线的夹角之间的关系
16 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 2 | 只 | 610 | 1220 | 选修3-2：探究电磁感应的产生条件 ；楞次定律实验
17 | 磁感应强度传感器A | 测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 640 | 640 | 一、选修3-1：测量条形磁铁的磁场分布 ；测量通电直导线的磁场分布 ；测量通电螺线管内部的磁场分布 ；探究通电导线受力的因素 ；霍尔效应 二、选修3-2：探究电磁感应的产生条件 ；楞次定律实验 ；法拉第电磁感应实验（感生和动生） 三、选修3-1：研究安培力与导线长度、电流大小和磁场与导线的夹角之间的关系
18 | 电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 2 | 只 | 540 | 1080 | 一、选修3-1：研究平行板电容器定义式 ；研究影响平行板电容器电容大小的因素 ；观察电容的充放电过程 ；测量电压与电流 ；研究欧姆定律 ；研究串、并联电路的规律 ；探究导体电阻与其影响因素的定量关系 ；探究导体电阻与材料的关系 ；测绘小灯泡的伏安特性曲线 ；测定电池的电动势和内阻 1门电路演示、；研究路端电压 二、选修3-2：霍尔效应 ；互感和自感演示 ；观察光敏电阻的特性 20、观察热敏电阻的特性 2观察霍尔元件电压随时间变化 2；探究电磁感应的产生条件 2；楞次定律实验 2；法拉第电磁感应实验（感生和动生） 三、选修3-4：25 捕捉电磁波 2；电磁振荡 2；电磁波的发射与接收 四、选修1-1：2；电场线的模拟 2；变压器的作用
19 | 微力传感器 | 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 720 | 720 | 选修3-1：研究安培力与导线长度、电流大小和磁场与导线的夹角之间的关系
20 | 一体式位移传感器 | 测量范围：0.15m~6m，分度：1mm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1750 | 1750 | 一、必修1：测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间 ；瞬时速度的测定 ；探究小车速度随时间变化的规律 ；测量匀变速直线运动的位移、时间、速度和加速度 ；自由落体运动 ；探究弹性形变与弹力的关系 ；牛顿第二定律 二、必修2：探究弹性势能的表达式 ；探究功与物体速度变化的关系 三、选修3-1：测量通电螺线管内部的磁场分布 四、选修3-4：1描绘弹簧阵子的振动图像 ；阻尼振动 ；受迫振动 ；观察共振现象
21 | 小量程位移传感器 | 测量范围：0 mm ~50mm，分度：0.1mm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 660 | 660 | 一、必修1：探究弹性形变与弹力的关系 二、必修2：探究弹性势能的表达式 三、选修3-1：测量通电螺线管内部的磁场分布 四、选修3-4：1描绘弹簧阵子的振动图像
22 | 加速度传感器 | 测量范围-50m/s2~+50m/s2，测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 1 | 只 | 630 | 630 | 一、必修1：测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间 ；测量匀变速直线运动的位移、时间、速度和加速度 ；自由落体运动 ；超重与失重
23 | 旋转运动传感器 | 30转/秒，分度0.2°，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1780 | 1780 | 一、必修1：探究弹性形变与弹力的关系 二、必修2：探究弹性势能的表达式
24 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1250 | 1250 | 选修3-3：探究查理定律等
25 | 双量程光照度传感器 | 测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，通过按钮切换量程，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 860 | 860 | 用于光学有关的实验
26 | 交流电压传感器 | 测量范围：0～36V；分度：0.1V。用于测量交流电压的有效值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 注意：本传感器所测电压需在安全电压（36V）范围内，严禁测量220V交流电压 | 1 | 个 | 900 | 900 | 用于测量交流电压的有效值
27 | 交流电流传感器 | 测量范围：0～2A；分度：0.01A。用于测量交流电流的有效值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 注意：本传感器所测电压需在安全电压（36V）范围内，严禁测量220V交流电流 | 1 | 个 | 800 | 800 | 用于测量交流电流的有效值
28 | 电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 640 | 640 | 一、选修3-1：研究平行板电容器定义式 ；研究影响平行板电容器电容大小的因素 ；观察电容的充放电过程 ；测量电压与电流 ；研究欧姆定律 ；研究串、并联电路的规律 ；探究导体电阻与其影响因素的定量关系 ；探究导体电阻与材料的关系 ；焦耳定律 ；测绘小灯泡的伏安特性曲线 1测定电池的电动势和内阻 ；门电路演示 二、选修3-2：霍尔效应 ；互感和自感演示 ；观察光敏电阻的特性 20、观察热敏电阻的特性 2观察霍尔元件电压随时间变化 三、选修3-1：2；研究安培力与导线长度、电流大小和磁场与导线的夹角之间的关系
29 | 频率传感器 | 测量范围：1Hz~1MHz；分度：1 Hz，用于测量交流电压信号。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 620 | 620 | 测量交流电压信号
30 | 三维磁感应强度传感器 | 测量范围：-50mT~+50mT；分度：0.01 mT；可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量。支持与数据采集器的有线通讯和无线通讯 | 1 | 只 | 760 | 760 | 监测三个方向上磁感应强度的变化
31 | 焦耳定律实验器 | 由三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系 | 1 | 套 | 890 | 890 | 探究焦耳定律
32 | 多用力学轨道系统 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗 | 1 | 套 | 1300 | 1300 | 进行力学、运动学有关实验
33 | 智能力盘 | 由两只力/倾角传感器（LW-F808）、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验 | 1 | 套 | 1980 | 1980 | 探究力的合成
34 | 机械能守恒实验器Ⅱ | 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可同量获得六个不同高度的实验数据 | 1 | 套 | 1800 | 1800 | 必修2：验证机械能守恒定律
35 | 无线向心力实验器（电机版） | 由底座、旋臂、托架、电机、皮带轮、传动带、挡光杆、电机控制器、电源适配器、无线接收器及砝码构成，实验器内置力传感器和光电门传感器，通过测量砝码圆周运动过程中的向心力F与角速度ω研究向心力；无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器。 | 1 | 套 | 3000 | 3000 | 进行向心力实验
36 | 斜面上力的分解实验器（V8.0） | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器 | 1 | 套 | 650 | 650 | 斜面上力的分解实验
37 | 查理定律实验器 | 由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系 | 1 | 套 | 300 | 300 | 探究气体压强与温度的关系
38 | 魔板（电磁定位系统） | 由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、弹射器、附件组成。定位范围：578mm×330mm；最高采样频率：200Hz/s；定位精度：≤1mm。通过实时定位，检测跟踪信号源在定位板上的位置，研究物体在二维平面内运动规律。标配实验配件为三速弹射器，用于抛射信号源，可完成平抛运动/斜抛运动的相关实验研究。可以选配其它实验配件，完成单摆、自由落体运动、机械能守恒定律、阻尼振动、离心运动、运动的合成、圆周运动物体的投影及速度方向等十几个相关实验 | 1 | 套 | 4500 | 4500 | 一、必修1：自由落体运动 二、必修2：研究平抛运动 ；研究斜抛运动
39 | 魔板-凹凸桥实验器 | 由桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、USB Type-C数据线构成，是魔板系统的拓展实验装置之一，与魔板配合使用，可用于探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系，能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态，可以测量轨道任意位置的受力情况。 | 1 | 套 | 2100 | 2100 | 定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态，可以测量轨道任意位置的受力情况。
40 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 1 | 套 | 280 | 280 | 称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。
41 | 光学实验系统-高中版 | 由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 | 1 | 套 | 3200 | 3200 | 光的干涉、衍射实验。
42 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 1 | 套 | 150 | 150 | 摩擦做功使温度升高实验
43 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，在螺线管内部产生匀强磁场。 | 1 | 套 | 90 | 90 | 一、选修3-1：测量通电螺线管内部的磁场分布 二、选修3-3：互感
44 | 高灵敏度线圈 | 采用无源工作方式、塑壳封装以及方便手持使用的手柄结构，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可定性测量不同电器的电磁辐射强度 | 1 | 套 | 260 | 260 | 切割地磁场产生的感生电流；测量不同电器的电磁辐射强度
45 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式地流输出：1.5V~10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验 | 1 | 套 | 1370 | 1370 | 为电学有关实验供电
46 | 静电计 | 测量范围：-100nC~+100 nC；分度：1 nC，用于测量静电电荷电量。自带液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果。也可通过无线传输方式与计算机进行通讯 | 1 | 套 | 1390 | 1390 | 填补传统实验空白，除可定量测量静电量大小和极性外，还可用于研究平行板电容器的相关规律。
47 | 光电计时测距实验器（π系统） | 含1.2m专用轨道1条、光电计时测距装置2台、无线接收器2套，USB Hub一套、弹簧2条、固定柱2只、5克配重块4只、50克配重块2块、100克配重块2块、沙桶1只、滑轮1套、磁碰座架1只、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架1只、I型支架1只、策动源1套、紧固件一宗、充电器1套。无线接收器直接与计算机USB口通讯，通过无线通讯的方式接收光电计时测距装置的信号，并在专用软件上显示出测量数据或图线 | 1 | 套 | 3200 | 3200 | 测定位移与速度、从V-T图上求加速度、牛顿第二定律、弹簧振子的振动图像、受迫振动、弹性碰撞与非弹性碰撞等
48 | 作用力与反作用力实验器 | 由底座、滑台、两个固定柱构成，将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。 | 1 | 套 | 900 | 900 | 研究作用力与反作用力
49 | 电磁波传播实验器 | 发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。外接天线，可通过按钮切换，调整发射正弦波、方波和三角波三种信号波，供电电源：两节5号电池。 接收模块可连接电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。供电电源：两节5号电池。 | 1 | 套 | 1520 | 1520 | 电磁波的发射、接收、解调
50 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 1 | 套 | 300 | 300 | 电磁感应与楞次定律实验
51 | 热辐射的吸收实验器 | 由三种相同材料不同颜色物块及支架组成，与三只温度传感器配合使用，观察在同种照射条件下，不同颜色的吸热本领。 | 1 | 套 | 580 | 580 | 热辐射的吸收实验
52 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。 | 1 | 套 | 1400 | 1400 | 研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系
53 | 逻辑电路实验器 | 由与或非三种门电路、八种开关电路、三种显示模块、三种连接器、电源、信号采集器等二十三个组件构成，可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验，可通过软件显示输入输出电平随时间变化曲线，便于数据分析 | 1 | 套 | 1160 | 1160 | 完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验
54 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ | 由底座、多匝数的活动线圈、可移动式磁铁、内置磁感应强度传感器、光电门传感器组成，直接与计算机USB口通讯；可通过控制变量法，分别验证动生电动势与运动速度的关系、磁感强度、导线长度的关系 | 1 | 套 | 2380 | 2380 | 研究动生感应电动势
55 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ | 由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系。 | 1 | 套 | 2360 | 2360 | 研究感生生感应电动势
56 | 自动控制执行器 | 可与DISLab系列产品配合使用，完成自动控制功能，内部集成三种执行器：指示灯、报警器、电动机；可通过切换开关来任意切换不同执行器执行动作 | 1 | 套 | 1220 | 1220 | 可与DISLab系列产品配合使用，完成自动控制功能，内部集成三种执行器：指示灯、报警器、电动机；可通过切换开关来任意切换不同执行器执行动作
57 | 魔板-单摆实验器 | 由立柱、支架、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行单摆实验。 | 1 | 套 | 660 | 660 | 选修3-4：影响单摆振动周期的因素 ；用单摆测定重力加速度
58 | 魔板-机械能守恒实验器 | 由支架总成（含60mm立杆、支架、角槽连接件）、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹）及紧固件构成，配备安装工具（含2.5mm内六角扳手1只，1.5mm内六角扳手1只）。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。 | 1 | 套 | 580 | 580 | 必修2：验证机械能守恒定律
59 | 魔板-离心轨道实验器 | 由轨道总成（含多功能支架、释放器、底部支架、轨道）、固定支架、回收筐及紧固件构成，有气泡水平仪，可根据气泡位置调整水平状态。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“离心轨道”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 1 | 套 | 820 | 820 | 离心轨道实验
60 | 魔板-阻尼振动实验器 | 由振动装置（含振动条、信号源仓、信号源仓盖）、支架限位器及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 1 | 套 | 720 | 720 | 选修3-4：1描绘弹簧阵子的振动图像 ；阻尼振动 ；受迫振动 ；观察共振现象
61 | 方块电路 | 方块电路系一种方便进行各种电路连接实验和演示，并可反复使用的实验系统。 由6类12种共22块电路模块及若干配件组成，包含导线模块（直导线模块、折导线模块、T型导线模块）、发光二极管模块、可变电阻模块、热敏电阻模块、三极管模块、电位器模块、光敏电阻模块、二极管模块、电表模块（电流表模块、电压表模块）、小灯泡模块、继电器模块、电动机模块、蜂鸣器模块、开关模块（双向开关模块、开关模块）、电源模块、扩展板并联模块、扩展板模块、扩展板模块插片、磁铁、导线及附件（隔离USB模块、type-c数据线、USB充电器）构成。各个模块可通过磁吸方式拼接在一起，可实现对应电子元件的功能。 电压表模块内置充电锂电池，配置1.8寸/3.5寸显示屏幕，用于显示测量的电压值、模块剩余电量、可测量电压的范围。屏幕显示两端电压值；按下“二维码”铜柱按键，屏幕显示二维码，再次按下回到数据显示界面。按住“清零”铜柱按键，屏幕显示的示数清零。可无线连接手机、平板电脑。将电压表通过Type-c USB数据线连接至计算机，电压数值在计算机上呈现。模块的输入和输出端设有拓展钩，可脱离方块电路系统，作为电压表使用。 电流表模块内置充电锂电池，配置1.8寸/3.5寸显示屏幕，用于显示测量的电流值、电量、可测量电流的范围。屏幕显示输入的电流值；按下“二维码”铜柱按键，屏幕显示二维码，再次按下回到数据显示界面。按住“清零”铜柱按键，屏幕显示的示数清零，按住“量程切换”铜柱按键，电流表换档位（下次开机显示最后一次切换的档位）。可无线连接手机、平板电脑。将电流表通过Type-c USB数据线连接至计算机，电流数值在计算机上呈现。模块的输入和输出端设有拓展钩，可脱离方块电路系统，作为电流表使用。 可完成串联电路、并联电路、点亮灯泡、用电流表测电流、用电压表测电压、验证电阻定律、验证欧姆定律、伏安法测电阻、测小灯泡的电功率、描绘小灯泡的伏安特性曲线等电学实验，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。 产品功能可满足以下教学要求 1、模块之间的电路可以互相导通。 2、测量模块包括电压表模块和电流表模块，满足： （1）内置充电锂电池，配置显示屏幕； （2）屏幕显示二维码，可无线连接手机、平板电脑； （3）设有清零按键，可以将示数调零； （4）设有拓展钩，可脱离方块电路系统，作为电压表、电流表使用。 3、电源模块内置充电锂电池，带有四颗电量指示灯，设有拓展钩，可以作为电源使用。 4、小灯泡模块、发光二极管模块、蜂鸣器模块、继电器模块、电位器模块可脱离方块电路系统，作为单独的电子元件使用。 ★提供权威部门出具的检测报告，用于证明产品可满足上述第1、第2、第3条、第4条产品功能。 | 1 | 套 | 9000 | 9000 | 完成高中阶段电学相关实验（包含部分电磁） 一、选修3-1：研究平行板电容器定义式 ；研究影响平行板电容器电容大小的因素 ；观察电容的充放电过程 ；测量电压与电流 ；研究欧姆定律 ；研究串、并联电路的规律 ；探究导体电阻与其影响因素的定量关系 ；探究导体电阻与材料的关系 ；测绘小灯泡的伏安特性曲线 ；测定电池的电动势和内阻 1门电路演示、；研究路端电压 二、选修3-2：霍尔效应 ；互感和自感演示 ；观察光敏电阻的特性 20、观察热敏电阻的特性 2观察霍尔元件电压随时间变化 2；探究电磁感应的产生条件 2；楞次定律实验 2；法拉第电磁感应实验（感生和动生） 三、选修3-4：25 捕捉电磁波 2；电磁振荡 2；电磁波的发射与接收 四、选修1-1：2；电场线的模拟 2；变压器的作用
62 | 智能运动学系统 | 系统包含智能小车、智能风扇模块、智能弹射模块、矢量显示模块、智能驱动模块、轨道及附件、配套软件等。 1、智能小车：含智能小车2辆（红色和蓝色）、USB充电线2根。 （1）智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，（2）通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。 （3）可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，金属弹射杆，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度。 （4）智能小车设有2个智能附件连接接口，弹簧针设计，通过弹簧针触点接触传输数据，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。 （5）智能小车主要技术参数： 1）力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 2）位移：分度：0.1cm； 3）速度：最大速度：±3m/S； 4）加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度0.01m/S2； 5）陀螺仪：测量范围：±2000°/S，分度1°/S； 2、智能风扇模块：含风扇装置1套、挡风板1个及固定柱2个、紧固螺栓2只、专用连接线1条。 （1）风扇装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行运行控制和参数设置。 （2）风速：3档； （3）风向：正向或反向。 3、智能弹射模块：含弹射装置1套、调平螺栓4只、紧固螺栓2只、弹簧2条、专用连接线1条。 （1）弹射装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行弹射控制和参数设置。 （2）弹射高度：50cm； （3）弹射方式：可编程连续弹射次数及弹射间隔时间。 4、矢量显示模块：含矢量显示装置1套、紧固螺栓2个、专用连接线1条。 （1）矢量模块通过专用连接线与智能小车连接，并在专用软件上进行显示设置。 （2）显示数据：力、加速度或速度； （3）显示方式：红色或绿色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，红色或绿色显示数据的方向；OLED屏显示当前数据类型； （4）设置方式：按键或专用软件设置显示数据类型。 5、智能驱动模块：含驱动装置1套、专用连接线1条。 （1）驱动装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行运动控制和参数设置。 （2）速度范围：0~100；分度：1； （3）运行方向：正向或反向。 6、轨道及附件：含1.2m专用轨道1条、、弹簧2条、固定柱2只、5克配重块4只、50克配重块2块、100克配重块2块、沙桶1只、滑轮1套、磁碰座架1只、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型支架1只、I型支架1只、策动源1套、紧固件一宗。 7、配套软件：包含在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。 提供样品并演示 | 1 | 套 | 9400 | 9400 | 进行运动学相关实验
63 | EXB系列电学实验板V2.0 | 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验。 | 1 | 套 | 1150 | 1150 | 完成高中阶段电学相关实验（包含部分电磁）
学生端传感器、附件及配套器材 | [6 empty] | 产品说明及可完成的实验内容
1 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口 | 8 | 台 | 3600 | 28800 | 核心设备，所有传感器采集的信号需要通过数据采集器进行数据处理后再输入电脑，通过软件显示出来
2 | 传感器数据显示模块（彩屏版） | 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。1.77吋彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（数据接口兼容充电功能）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 | 16 | 只 | 1100 | 17600 | 独立的数据显示模块，能够直接接插传感器，显示当前采集数据，适合户外及演示实验数据采集，可通过USB数据线将采集的数据导入电脑，进行数据处理。
3 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 8 | 套 | 150 | 1200 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等
4 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 8 | 只 | 290 | 2320 | 收纳器材
5 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 8 | 套 | 40 | 320 | 固定零件，将传感器固定于铁架台等传统设备上
6 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 8 | 只 | 680 | 5440 | 一、选修3-1：探究导体电阻与其影响因素的定量关系 ；焦耳定律 二、选修3-2：用温度传感器观察温度的变化 三、选修3-3：探究气体等温变化规律—玻意耳定律 ；探究气体等容变化规律—查理定律 ；晶体与非晶体实验 ；蒸发吸热
7 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 16 | 只 | 640 | 10240 | 一、必修1：探究弹性形变与弹力的关系 ；胡克定律 ；摩擦力 ；探究滑动摩擦力的影响因素 ；力的合成与分解 探究加速度与力、质量的关系 ；牛顿第二定律 ；牛顿第三定律 ；超重与失重 二、必修2：研究向心力与质量、角速度、线速度和半径之间的关系 三、选修3-5：研究变力作用下的动量定理
8 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 16 | 只 | 580 | 9280 | 一、必修1：测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间 ；瞬时速度的测定 ；探究小车速度随时间变化的规律 ；测量匀变速直线运动的位移、时间、速度和加速度 ；自由落体运动 ；牛顿第二定律 二、必修2：研究向心力与质量、角速度、线速度和半径之间的关系 ；探究功与物体速度变化的关系 ；动能与动能定理 ；验证机械能守恒定律 三、选修3-2：1法拉第电磁感应实验（动生） 四、选修3-4：影响单摆振动周期的因素 ；用单摆测定重力加速度 五、选修3-5：研究变力作用下的动量定理 ；研究弹性碰撞、非弹性碰撞
9 | 电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 8 | 只 | 540 | 4320 | 一、选修3-1：研究平行板电容器定义式 ；研究影响平行板电容器电容大小的因素 ；观察电容的充放电过程 ；测量电压与电流 ；研究欧姆定律 ；研究串、并联电路的规律 ；探究导体电阻与其影响因素的定量关系 ；探究导体电阻与材料的关系 ；测绘小灯泡的伏安特性曲线 ；测定电池的电动势和内阻 1门电路演示、；研究路端电压 二、选修3-2：霍尔效应 ；互感和自感演示 ；观察光敏电阻的特性 20、观察热敏电阻的特性 2观察霍尔元件电压随时间变化 2；探究电磁感应的产生条件 2；楞次定律实验 2；法拉第电磁感应实验（感生和动生） 三、选修3-4：25 捕捉电磁波 2；电磁振荡 2；电磁波的发射与接收 四、选修1-1：2；电场线的模拟 2；变压器的作用
10 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 8 | 套 | 1280 | 10240 | 一、必修1：测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间 ；瞬时速度的测定 ；探究小车速度随时间变化的规律 ；测量匀变速直线运动的位移、时间、速度和加速度 ；自由落体运动 ；探究弹性形变与弹力的关系 ；牛顿第二定律 二、必修2：探究弹性势能的表达式 ；探究功与物体速度变化的关系 三、选修3-1：测量通电螺线管内部的磁场分布 四、选修3-4：1描绘弹簧阵子的振动图像 ；阻尼振动 ；受迫振动 ；观察共振现象
11 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器 | 8 | 只 | 1280 | 10240 | 选修3-3：探究气体等容变化规律—查理定律
12 | 电流传感器 | 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 8 | 只 | 640 | 5120 | 一、选修3-1：研究平行板电容器定义式 ；研究影响平行板电容器电容大小的因素 ；观察电容的充放电过程 ；测量电压与电流 ；研究欧姆定律 ；研究串、并联电路的规律 ；探究导体电阻与其影响因素的定量关系 ；探究导体电阻与材料的关系 ；焦耳定律 ；测绘小灯泡的伏安特性曲线 1测定电池的电动势和内阻 ；门电路演示 二、选修3-2：霍尔效应 ；互感和自感演示 ；观察光敏电阻的特性 20、观察热敏电阻的特性 2观察霍尔元件电压随时间变化 三、选修3-1：2；研究安培力与导线长度、电流大小和磁场与导线的夹角之间的关系
13 | 磁感应强度传感器A | 测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 8 | 只 | 640 | 5120 | 一、选修3-1：测量条形磁铁的磁场分布 ；测量通电直导线的磁场分布 ；测量通电螺线管内部的磁场分布 ；探究通电导线受力的因素 ；霍尔效应 二、选修3-2：探究电磁感应的产生条件 ；楞次定律实验 ；法拉第电磁感应实验（感生和动生） 三、选修3-1：研究安培力与导线长度、电流大小和磁场与导线的夹角之间的关系
14 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 8 | 套 | 680 | 5440 | 3.5二力平衡 摩擦力（静摩擦力研究、滑动摩擦力研究）
15 | 多用力学轨道系统 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗 | 8 | 套 | 1300 | 10400 | 进行力学、运动学有关实验
16 | 斜面上力的分解实验器（V8.0） | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器 | 8 | 套 | 650 | 5200 | 斜面上力的分解实验
17 | 查理定律实验器 | 由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系 | 8 | 套 | 300 | 2400 | 探究气体压强与温度的关系
18 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 8 | 套 | 150 | 1200 | 摩擦做功使温度升高实验
19 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，在螺线管内部产生匀强磁场。 | 8 | 套 | 90 | 720 | 一、选修3-1：测量通电螺线管内部的磁场分布 二、选修3-3：互感
20 | 高灵敏度线圈 | 采用无源工作方式、塑壳封装以及方便手持使用的手柄结构，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可定性测量不同电器的电磁辐射强度 | 8 | 套 | 260 | 2080 | 切割地磁场产生的感生电流；测量不同电器的电磁辐射强度
21 | EXB系列电学实验板V2.0 | 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验。 | 8 | 套 | 1150 | 9200 | 完成高中阶段电学相关实验（包含部分电磁）
总计金额 |  | 283661 |  | 283661
实验室整体效果图：

## 56座化学上通风
化学上通风实验室配置方案（56座）
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参考图片
1 | 教师演示讲台 | 1.规格：≥2400mm×700mm×850mm. 2.台面： 采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、松节油、丙二醇、凡士林、苏丹红、紫药水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3.铰链：采用优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 4.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 5.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； ▲6.桌子结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求，并提供检测报告。 ▲7.桌子的有害物质限量：锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒、钡按GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的标准检测符合要求，并提供相应检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需加盖投标人公章。 | 1 | 张 | 4180 | 4180
2 | 讲台水槽 | 1、规格：≥550*450*290mm，水槽采用高密度聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型，表面光滑顺畅，不应有划伤、裂纹气泡等明显缺陷。 2、水槽底部平整以下水口为最低点有一定坡度以防排水不净。水槽的下水组件兼具防溢水和防臭功能，水槽蓄水高度不低于240mm，当水位超过该高度后从溢水口流入下水道排走而不会漫出水槽；下水组件内置水封装置，有效阻隔下水道内臭气进入室内。 | 1 | 个 | 150 | 150
3 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 15 | 个 | 132 | 1980
4 | 学生实验桌 | 规格：≥1200*600*780±5mm 1、桌子结构：新型铝塑工字型结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方，易碰撞处全部采用倒圆角。桌子主要有台面、桌腿、上横梁、加强横梁、书包斗和电源盒等部件组成，各部件组装牢固耐用，结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求，并提供检测报告。 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T24508-2020《木塑地板》满足如下参数要求且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、松节油、丙二醇、凡士林、苏丹红、紫药水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级t1级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3、书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡,两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电。 4、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770mm，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长544*宽55*高110mm，下脚规格：长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥3mm，连接处壁厚加强至4mm;采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。 5、桌子横梁：上横梁三条均为28*28mm方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；加强横梁采用89*14mm铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，加强横梁两端有塑料端盖防止横梁刮伤立柱，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸。 6、▲金属件相关标准：金属件表面外观及理化性能检测依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，其中表面外观需满足管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，电镀件无露底、镀层脱落等缺陷，焊接件无脱焊、虚焊等问题，喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀等；理化性能需满足涂层铅笔硬度达 H 级、冲击高度 400mm 无剥落裂纹、耐盐浴测试无异常、附着力达 2 级及以上、100h 耐腐蚀测试无锈迹剥落等要求，并提供检测报告。 7、▲为保证学生身心健康，实验桌各部件均采用绿色环保材料，家具整体有害物质限量检测依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，对甲醛释放量等有害物质进行管控，确保符合环保要求，并提供相应检测报告。 8、▲塑料件有害物质限量标准：塑料部件有害物质检测依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，需满足邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）含量均≤0.1%，多环芳烃中苯并 [a] 芘含量≤1.0mg/kg、16 种多环芳烃总量≤10mg/kg 的要求，并提供相应检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造投标人公章。 | 28 | 张 | 990 | 27720
5 | 多功能柱 | 功能柱规格：≥长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 ▲产品外观符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中针对塑料部件的相关规定，并提供检测报告；有害物质限量：邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中相关规定，并提供检测报告。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖投标人公章。 | 28 | 个 | 130 | 3640
6 | 学生桌水槽柜 | 水槽台整体规格：≥长495*宽595*高830±5mm，分柜体和水槽两部分组成，各部件采用模具一次注塑成型，塑料件的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；并提供相应的检测报告。 1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体前后均留有带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。 ▲4、塑料件性能标准：依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料材料冲击强度≥10J/m²（实测 24000J/m²）；塑料件邵氏 D 硬度≥HD63（实测 79HD），耐冷热循环测试后无裂纹、鼓泡、变色、起皱；有害物质限量方面，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均≤0.1%（均未检出，检出限：DBP、BBP、DEHP、DNOP 为 0.001%，DINP、DIDP 为 0.005%），多环芳烃中苯并 [a] 芘≤1.0mg/kg（未检出）、16 种多环芳烃总量≤10mg/kg（未检出，单种检出限 0.1mg/kg），多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）均≤1000mg/kg（均未检出）；塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁无划痕、毛刺、污渍及明显色差，并提供检测报告。 ▲5、实验室家具尺寸及外观标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，着地平稳性≤2.0mm（实测 0.1mm）；操作台面无裂缝、渗透现象，无污物、杂质，带水盆台面做泛水处理避免液体滴落；金属焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤等，焊疤表面波纹均匀（高低差≤1mm）；金属冲压件无脱层、裂缝；金属喷涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩等缺陷；金属电镀层无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔等，并提供检测报告。 ▲6、操作台力学性能标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，通过水平静载荷（600N/10 次）、主台面垂直静载荷（2000N/10 次）、垂直加载稳定性（1000N）试验，试验后零部件无断裂、永久性松动，无严重磨损变形，五金连接件无松动，活动部件启闭灵便，台面弯曲挠度≤跨度 / 200，卸载 24h 后永久挠度≤跨度 / 1000，产品无倾翻，并提供检测报告。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造投标人公章。 | 14 | 个 | 605 | 8470
7 | 学生安全电源 | 1、ABS翻转式电源盒，放置在书包盒中间，实验和安装都非常方便。 2:学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。 3:学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制 4:配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。系统具有漏电保护功能。 具有过载保护装置。 | 28 | 个 | 33 | 924
8 | 教师总控台电源装置 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。 1、电压设定操作为数字键盘。 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3、4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4、教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 6、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示，教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁 7、大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。 8、电源的性能应符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 套 | 2310 | 2310
9 | 学生凳 | 1、凳面直径≥300mm×厚≥30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、凳架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围≥430-490mm. 4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 ▲6、塑料件性能标准：依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料材料冲击强度≥10J/m²（实测 12000J/m²），塑料件邵氏 D 硬度≥HD63（实测 81HD）；有害物质限量方面，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DNOP、DINP、DIDP）均≤0.1%（均未检出，检出限：DBP、BBP、DNOP 为 0.001%，DINP、DIDP 为 0.005%），多环芳烃中苯并 [a] 芘≤1.0mg/kg（未检出）、16 种多环芳烃总量≤10mg/kg（未检出，单种检出限 0.1mg/kg）；塑料件外观无裂纹、明显变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁无划痕、污渍及明显色差，并提供检测报告。 ▲7、金属件外观及涂层标准：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，金属管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤等，焊接表面波纹均匀；冲压件无脱层、裂缝；铸造件无缩孔、缩松、砂眼；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩等缺陷。涂层理化性能需满足铅笔硬度达 H 级、冲击高度 400mm 无剥落裂纹、耐盐浴测试划道两侧 3mm 外无异常、附着力达 2 级及以上、100h 耐腐蚀测试无锈迹剥落，并提供检测报告。 ▲实验室家具尺寸及稳定性标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，着地平稳性≤2.0mm（实测 0.2mm）；力学性能方面，凳子任意方向倾翻试验中，凳面中心线离边沿 60mm 处垂直施加 600N 力，再朝止滑腿对侧水平施加 20N 力并停留≥5s，无倾翻现象；金属喷漆（塑）涂层 100h 耐腐蚀测试中，划道两侧 3mm 外无鼓泡，测试后无锈迹、剥落等，并提供检测报告。 ▲8、家具有害物质限量标准：依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，对实验凳整体有害物质释放进行管控，确保符合环保要求，并提供检测报告。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需加盖投标人公章。 | 57 | 张 | 95 | 5415
10 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 个 | 198 | 198
11 | pp塑料离心风机 | 1、风机型号：F4-72-6#，离心风机。 2、材料：风机外壳和叶轮均采用模具一次成型，防爆防腐，不得使用塑料板焊接。 3、电机功率：三相5.5KW。 4、技术要求：风量:6840-12700m³/小时； 全压：800pa；转速：1450r/min ，噪声符合国家标准。 5、随机配件：进风口柔性连接法兰、消音器、橡胶减震器和防雨帽。 | 1 | 台 | 5800 | 5800
12 | 变频器 | 控制方式:SPWM矢量。0.10~400.00Hz宽范围运行频率，由负载电机来确定最大频率（50HZ-400HZ） 输入电源:380V电源: 330~440V;五位数码显示: 显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转，及状态指示灯,状态、故障等。 运行启动：通信控制:RS-485，键盘设定方式，键盘设定方式 频率下限，启动频率，停车频率、三个跳跃频率可分别设定 加减速控制：4段加减速时间(0.1-6500秒) 任意选择 V/F曲线：可任意设定V/F曲线 转矩控制：可设定转矩提升，最大10.0%启动转矩在1.0Hz时可达150%6个多功能输入端，实现8段速控制，程序运行，4段加减速 电子电路保护马达的过载保护，USE熔断保护， FUSE熔断， 马达停止。 220V线:直流电压>400V;380V线:直流电压>800V，过压，欠压保护等保护功能。 | 1 | 套 | 2200 | 2200
13 | 吸风装置 | 1.关节：采用高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗，颜色有白色和红色可选。 2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶。 3.关节连接杆：304不锈钢连接杆。 4.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5.气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6.集气罩：PP白色/红色/透明， 罩口直径不小于375mm。 7.标配固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底，预留接口不小于110mm。 8.主体管道：PVC通风管，底座直通管直径不小于110mm，关节连接管不小于90mm。 | 29 | 个 | 560 | 16240
14 | 主通风管道配件 | 1、采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2、规格：主风管直径400mm。 3、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 批 | 3000 | 3000
15 | 室内通风管道配件 | 1、主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ400㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 批 | 3500 | 3500
16 | 电器布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 项 | 2500 | 2500
17 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用热熔连接。 | 1 | 批 | 1000 | 1000
18 | 设备及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 1 | 项 | 6500 | 6500
总计金额 |  | 95727 |  | 95727
实验室整体效果图：

## 54座数字化化学
数字化化学实验室配置方案（54座）
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参考图片
1 | 教师演示讲台 | 1.规格：≥2400mm×700mm×850mm. 2.台面： 采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、松节油、丙二醇、凡士林、苏丹红、紫药水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3.铰链：采用优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 4.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 5.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； ▲6.桌子结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求，并提供检测报告。 ▲7.桌子的有害物质限量：锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒、钡按GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的标准检测符合要求，并提供相应检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需加盖投标人公章。 | 1 | 张 | 4180 | 4180
2 | 六角桌 | 规格：≥1400*1212*740mm 台面：采用新型、环保、12.7mm实心理化板台面，台面为六边形。 台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖。 台体结构：整个台体为六边形，采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体由6个梯形桌架组成，六面采用卡扣式组装，桌架高度735mm，桌体上部展示面宽645mm、下部宽度520mm，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间。搭配340mm*360mm的横开门综合使用柜。每张桌体都带有外长度510mm，高度140mm，深度255mm的书包斗可供学生存放书包等物品。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。桌体底部带有6块梯形塑料底板用于桌体内部空间于地面隔离。底部带有升降脚钉。 | 9 | 张 | 2700 | 24300
3 | 学生安全电源 | 六面桌体上方侧边安装有五孔插座输出220V，低压交直流电源0-24V输出。 | 54 | 个 | 72 | 3888
4 | 教师总控台电源装置 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。 1、电压设定操作为数字键盘。 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3、4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4、教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 6、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示，教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁。 7、大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。 8、电源的性能应符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 套 | 2310 | 2310
5 | 学生凳 | 1、凳面直径≥300mm×厚≥30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、凳架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围≥430-490mm. 4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 ▲6、塑料件性能标准：依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料材料冲击强度≥10J/m²（实测 12000J/m²），塑料件邵氏 D 硬度≥HD63（实测 81HD）；有害物质限量方面，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DNOP、DINP、DIDP）均≤0.1%（均未检出，检出限：DBP、BBP、DNOP 为 0.001%，DINP、DIDP 为 0.005%），多环芳烃中苯并 [a] 芘≤1.0mg/kg（未检出）、16 种多环芳烃总量≤10mg/kg（未检出，单种检出限 0.1mg/kg）；塑料件外观无裂纹、明显变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁无划痕、污渍及明显色差，并提供检测报告。 ▲7、金属件外观及涂层标准：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，金属管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤等，焊接表面波纹均匀；冲压件无脱层、裂缝；铸造件无缩孔、缩松、砂眼；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩等缺陷。涂层理化性能需满足铅笔硬度达 H 级、冲击高度 400mm 无剥落裂纹、耐盐浴测试划道两侧 3mm 外无异常、附着力达 2 级及以上、100h 耐腐蚀测试无锈迹剥落，并提供检测报告。 ▲实验室家具尺寸及稳定性标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，着地平稳性≤2.0mm（实测 0.2mm）；力学性能方面，凳子任意方向倾翻试验中，凳面中心线离边沿 60mm 处垂直施加 600N 力，再朝止滑腿对侧水平施加 20N 力并停留≥5s，无倾翻现象；金属喷漆（塑）涂层 100h 耐腐蚀测试中，划道两侧 3mm 外无鼓泡，测试后无锈迹、剥落等，并提供检测报告。 ▲8、家具有害物质限量标准：依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，对实验凳整体有害物质释放进行管控，确保符合环保要求，并提供检测报告。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需加盖投标人公章。 | 54 | 张 | 95 | 5130
6 | 电器布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 项 | 2500 | 2500
7 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用热熔连接。 | 1 | 批 | 1000 | 1000
8 | 设备及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 1 | 项 | 2600 | 2600
教师端传感器、附件及配套器材 | [6 empty] | 产品说明及可完成的实验内容
1 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口 | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 核心设备，所有传感器采集的信号需要通过数据采集器进行数据处理后再输入电脑，通过软件显示出来
2 | 传感器数据显示模块（彩屏版） | 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。1.77吋彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（数据接口兼容充电功能）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 | 2 | 只 | 1100 | 2200 | 独立的数据显示模块，能够直接接插传感器，显示当前采集数据，适合户外及演示实验数据采集，可通过USB数据线将采集的数据导入电脑，进行数据处理。
3 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 2 | 只 | 180 | 360 | 用于二氧化碳、浊度、色度等传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接。
4 | DISlab软件包 | 含教材通用软件、物理教材专用软件、生化教材专用软件、传感器校准软件与数据导入软件。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。应用平台：windowsXP、windows7、windows8、windows10、windows11 。 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 公用软件、数据处理软件
5 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 1 | 套 | 150 | 150 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等
6 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 只 | 290 | 290 | 收纳器材
7 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 1 | 套 | 40 | 40 | 固定零件，将传感器固定于铁架台等传统设备上
8 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器 | 2 | 只 | 1280 | 2560 | 一、必修2：1、温度对化学反应速率的影响 2、催化剂对化学反应速率的影响 3、不同催化剂催化效率比较 4、固体表面积对化学反应速率的影响 二、选修4：5、浓度对化学反应速率的影响
9 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 680 | 680 | 一、必修2：1、中和反应温度测定2、温度对化学反应速率的影响 二、选修4：3、中和反应热的测定4、温度对乙酸电离平衡常数的影响
10 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA 通过按钮切换量程。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1400 | 1400 | 一、必修2：1、原电池 2、水果电池 二、选修2：3、电镀铜 三、选修4：4、铜锌原电池 5、电解原理 6、牺牲阳极的阴极保护法实验 四、选修5：7、污水处理—电浮选凝聚法 五、选修6：8、制备金属镀件
11 | 盐度传感器 | 测量范围：0~50ppt，分度：0.001ppt；用于测量水的盐度值；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 2800 | 2800 | 测量溶液盐度值
12 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 480 | 480 | 1、酒精灯火焰温度比较 2、焊锡/锡/铅熔化温度比较
13 | pH传感器 | 测量范围：0-14；分度：0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1400 | 1400 | 一、必修1：1、酸碱中和滴定 2、碳酸钠和碳酸氢钠的性质 3、二氧化硫的性质 4、酸雨的形成 5、雨水PH测定 二、必修2：6、大气环境监测和水环境监测 三、选修1：7、食物的酸碱度 四、选修4：8、强弱电解质 9、不同盐溶液的pH
14 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1200 | 1200 | 一、必修1：1、酸碱中和滴定 2、碳酸钠和碳酸氢钠的性质 3、离子反应 二、必修2：4、大气环境监测和水环境监测 5、水质化学软化法 三、选修4：6、强弱电解质
15 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 1 | 只 | 2800 | 2800 | 一、必修1：1、二氧化硫的性质 二、必修2：2、大气环境监测和水环境监测 三、选修4：3、浓度对化学反应速率的影响 4、化学平衡状态 四、选修6：5、比色法测定自制硫酸亚铁铵纯度 6、比色法测定抗贫血药物中铁的含量
16 | 浊度传感器 | 测量范围：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1950 | 1950 | 一、必修2：1、大气环境监测和水环境监测 二、选修4：2、浓度对化学反应速率的影响
17 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％；用于检测气体中氧气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 2200 | 2200 | 一、必修1：1、水电解 二、必修2：2、温度对化学反应速率的影响 3、催化剂对化学反应速率的影响 4、不同催化剂催化效率比较 5、固体表面积对化学反应速率的影响 6、大气环境监测和水环境监测 三、选修4：7、浓度对化学反应速率的影响
18 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1ppm；用于检测气体中二氧化碳含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 4450 | 4450 | 1、碳酸钠和碳酸氢钠的性质 2、大气环境监测和水环境监测
19 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 700 | 700 | 浓硫酸的吸水性、氢氧化钠的潮解
20 | 溶解氧传感器 | 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；用于检测水中氧气含量；带有温补功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 3220 | 3220 | 必修2：1、大气环境监测和水环境监测
21 | 氯离子传感器 | 测量范围：10-5~1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中氯离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。 | 1 | 只 | 2990 | 2990 | 测量溶液离子浓度
22 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV 通过按钮切换量程。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1400 | 1400 | 一、必修2：1、原电池 2、水果电池 二、选修2：3、电镀铜 三、选修4：4、铜锌原电池
23 | 氧化还原传感器 | 测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1370 | 1370 | 必修2：大气环境监测和水环境监测
24 | 氯气传感器 | 测量范围：0~20ppm；分度：1ppm；用于检测气体中氯气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 1 | 只 | 3560 | 3560 | 测量氯气含量；点解饱和食盐水
25 | 二氧化氮传感器 | 测量范围：0~200ppm；分度：1ppm；用于检测气体中二氧化氮含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 1 | 只 | 3780 | 3780 | 测量二氧化氮含量
26 | 一氧化碳传感器 | 测量范围：0~1000ppm；分度：1ppm；用于检测气体中一氧化碳含量； 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 2600 | 2600 | 测量一氧化碳含量
27 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。 | 1 | 套 | 750 | 750 | 1、中和滴定实验2、冰醋酸的稀释等
28 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 1 | 套 | 120 | 120 | 选修4：强弱电解质 研究冰醋酸稀释过程中离子浓度的变化专用设备
29 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 1 | 套 | 350 | 350 | 与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。
30 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm。 | 1 | 套 | 580 | 580 | 生物、化学传感器电极专用支架
31 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 1 | 套 | 960 | 960 | 用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。
32 | 分光光度计Ⅰ | 测量透射率范围0~100%；分度0.1%。 可输出8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据。8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。 设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光数据测量。 通过无线或者有线方式与计算机进行通讯。 可应用于Windows、Android、Linux、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。 产品经低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作。 ★提供产品检测报告，证明产品可以满足上述所有参数。 | 1 | 套 | 5280 | 5280 | 可完成化学和生物学科中：测定溶液吸收波长、测定溶液浓度、测定溶液吸光度与时间关系等类型的实验。
学生端传感器、附件及配套器材 | [6 empty] | 产品说明及可完成的实验内容
1 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口 | 4 | 台 | 3600 | 14400 | 核心设备，所有传感器采集的信号需要通过数据采集器进行数据处理后再输入电脑，通过软件显示出来
2 | 传感器数据显示模块（彩屏版） | 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。1.77吋彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（数据接口兼容充电功能）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 | 8 | 只 | 1100 | 8800 | 独立的数据显示模块，能够直接接插传感器，显示当前采集数据，适合户外及演示实验数据采集，可通过USB数据线将采集的数据导入电脑，进行数据处理。
3 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 4 | 只 | 180 | 720 | 用于二氧化碳、浊度、色度等传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接。
4 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 4 | 套 | 150 | 600 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等
5 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 4 | 只 | 290 | 1160 | 收纳器材
6 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 4 | 套 | 40 | 160 | 固定零件，将传感器固定于铁架台等传统设备上
7 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器 | 8 | 只 | 1280 | 10240 | 一、必修2：1、温度对化学反应速率的影响 2、催化剂对化学反应速率的影响 3、不同催化剂催化效率比较 4、固体表面积对化学反应速率的影响 二、选修4：5、浓度对化学反应速率的影响
8 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 680 | 2720 | 一、必修2：1、中和反应温度测定2、温度对化学反应速率的影响 二、选修4：3、中和反应热的测定4、温度对乙酸电离平衡常数的影响
9 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 480 | 1920 | 拓展：1、火焰温度比较 2、焊锡/锡/铅熔化温度比较
10 | pH传感器 | 测量范围：0-14；分度：0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 1400 | 5600 | 一、必修1：1、酸碱中和滴定 2、碳酸钠和碳酸氢钠的性质 3、二氧化硫的性质 4、酸雨的形成 5、雨水PH测定 二、必修2：6、大气环境监测和水环境监测 三、选修1：7、食物的酸碱度 四、选修4：8、强弱电解质 9、不同盐溶液的pH
11 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 1200 | 4800 | 一、必修1：1、酸碱中和滴定 2、碳酸钠和碳酸氢钠的性质 3、离子反应 二、必修2：4、大气环境监测和水环境监测 5、水质化学软化法 三、选修4：6、强弱电解质
12 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％；用于检测气体中氧气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 2200 | 8800 | 一、必修1：1、水电解 二、必修2：2、温度对化学反应速率的影响 3、催化剂对化学反应速率的影响 4、不同催化剂催化效率比较 5、固体表面积对化学反应速率的影响 6、大气环境监测和水环境监测 三、选修4：7、浓度对化学反应速率的影响
13 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 700 | 2800 | 浓硫酸的吸水性、氢氧化钠的潮解
14 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。 | 4 | 套 | 750 | 3000 | 1、中和滴定实验2、冰醋酸的稀释等
15 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 4 | 套 | 120 | 480 | 选修4：强弱电解质 研究冰醋酸稀释过程中离子浓度的变化专用设备
16 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 4 | 套 | 350 | 1400 | 与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。
17 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm。 | 4 | 套 | 580 | 2320 | 生物、化学传感器电极专用支架
18 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 4 | 套 | 960 | 3840 | 用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。
学生端电脑
1 | 实验室电脑 | 一、硬件部分： 1、投标产品CPU须符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求，供货时须出具符合财政部、工业和信息化部联合发布的财库〔2023〕29号《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求的符合性证明。 2、★机箱≤14L，支持侧板挂环锁、Kensington锁和主板报警蜂鸣器，箱模块化设计，免工具拆装（供货时须提供证明材料）、可立可卧（双面脚垫、减轻共振，利于散热），散热风罩，便于维护 3、CPU：采用符合安全可靠测评要求的CPU，处理器采用国产兆芯（ZX-E）开先KX-U6780A处理器，八核，主频2.7GHz，8MB二级缓存，16纳米制程，70W功耗， 4、★主板：主板采用全固态电容，避免爆浆、漏液，供货时提供第三方证明材料 5、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存 6、★硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持1TB SSD，支持1块3.5英寸机械硬盘扩展，单块容量最大2T； 7、显卡：集成显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示； 8、电源：电源功率≤180W，电源通过80PLUS认证（供货时须提供网站可查证明）； 9、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口 10、★接口扩展：1个PCIe x16，2个PCIe x1扩展槽；USB接口≥8个（其中前置USB3.0数量≥4个，后置USB3.0数量≥2个，USB2.0数量≥2个）；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口； 11、★键鼠：配置同品牌键盘鼠标，可使用USB键盘组合键开机，产品接口有功能标识。 12、★支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），当硬盘分区遭到破坏(使用FDISK等工具删除或破坏分区)，导致系统无法启动情况下，可在不连接网络及外部存储（U盘、移动硬盘等）情况下，使用基于安全区特性的备份恢复系统将主机恢复到可用状 13、★BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 14、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI； 15、操作系统：支持麒麟、统信国产操作系统。 二：★品质和服务 1、针对产品提供原厂三年上门保修服务，有专属服务专线电话提供专业的7*24小时远程服务支持，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，提供现场支持以及故障部件修复或更换服务， 2、整机IC器件及电子元器件国产化率≥99%，供货时须提供第三方出具的认证证书 3、由400或800等官方服务热线触发原厂专业技术工程师为客户提供安装部署服务：在产品配送到达指定地点后，进行开箱、检查、设置、连接、通电以及外围设备（键盘，显示器和鼠标）测试 为确保货物质量及原厂品质，中标人在合同签订后正式供货时必须提供本项目核心产品生产厂家的售后服务承诺函、技术参数确认函原件，否则采购人将有权不予验收通过。如技术参数确认函中所确认的参数与实际供货产品的参数不符，中标人与生产厂家须承担相关法律责任 | 4 | 台 | 3600 | 14400
总计金额 |  | 192288 |  | 192288
实验室整体效果图：

## 54座地理实验室
地理实验室配置方案（54座）
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额 | 参考图片
1 | 多功能讲台 | 1、整体设计符合人机工程学； 2、整体采用分体式结构，规格为长1200mm、宽700mm、高1000mm； 3、多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5、显示器采用翻转结构，可容纳不同规格的显示器（17-23寸），结构独特新颖大幅度减少遮挡学生视线。 6、键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘。 7、桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560*540*200mm，承载重量≥12kg。 8、键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 10、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 1 | 张 | 2580 | 2580
2 | 六边形学生桌 | 规格：≥1400*1212*740mm 台面：采用新型、环保、12.7mm实心理化板台面，台面为六边形。 台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖。 台体结构：整个台体为六边形，采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体由6个梯形桌架组成，六面采用卡扣式组装，桌架高度735mm，桌体上部展示面宽645mm、下部宽度520mm，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间。搭配340mm*360mm的横开门综合使用柜。每张桌体都带有外长度510mm，高度140mm，深度255mm的书包斗可供学生存放书包等物品。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。桌体底部带有6块梯形塑料底板用于桌体内部空间于地面隔离。底部带有升降脚钉。 | 9 | 张 | 2700 | 24300
3 | 学生凳 | 1、凳面直径≥300mm×厚≥30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、凳架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围≥430-490mm. 4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 ▲6、塑料件性能标准：依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料材料冲击强度≥10J/m²（实测 12000J/m²），塑料件邵氏 D 硬度≥HD63（实测 81HD）；有害物质限量方面，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DNOP、DINP、DIDP）均≤0.1%（均未检出，检出限：DBP、BBP、DNOP 为 0.001%，DINP、DIDP 为 0.005%），多环芳烃中苯并 [a] 芘≤1.0mg/kg（未检出）、16 种多环芳烃总量≤10mg/kg（未检出，单种检出限 0.1mg/kg）；塑料件外观无裂纹、明显变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁无划痕、污渍及明显色差，并提供检测报告。 ▲7、金属件外观及涂层标准：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，金属管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤等，焊接表面波纹均匀；冲压件无脱层、裂缝；铸造件无缩孔、缩松、砂眼；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩等缺陷。涂层理化性能需满足铅笔硬度达 H 级、冲击高度 400mm 无剥落裂纹、耐盐浴测试划道两侧 3mm 外无异常、附着力达 2 级及以上、100h 耐腐蚀测试无锈迹剥落，并提供检测报告。 ▲实验室家具尺寸及稳定性标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，着地平稳性≤2.0mm（实测 0.2mm）；力学性能方面，凳子任意方向倾翻试验中，凳面中心线离边沿 60mm 处垂直施加 600N 力，再朝止滑腿对侧水平施加 20N 力并停留≥5s，无倾翻现象；金属喷漆（塑）涂层 100h 耐腐蚀测试中，划道两侧 3mm 外无鼓泡，测试后无锈迹、剥落等，并提供检测报告。 ▲8、家具有害物质限量标准：依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，对实验凳整体有害物质释放进行管控，确保符合环保要求，并提供检测报告。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需加盖投标人公章。 | 54 | 张 | 95 | 5130
4 | 地质地貌模型柜 | ≥76*56*50cm1.6仿古板造型，防火板饰面。造型美观做工精致，专业木工施工制作，迎合专业教室氛围，玻璃钟罩≥75*55*40cm采用5mm钢化玻璃制作，导角，磨边。 | 12 | 个 | 2800 | 33600
1 | 天体运行仪 | 底座尺寸约为217mm，手动模型，太阳模型直径约 为90mm，塑料材质，内含水星、金星、地球、火 星、木星、土星、天王星、海王星。 | 2 | 件 | 291 | 582
2 | 三球仪 | 1、产品由底座、太阳模型、地球模型、月球模型、四季盘、月相盘、指针、回转组件、转台、推柄等组成； 2、地球模型上能观察到七大洲、四大洋、南北极圈、南北回归线、赤道和国际日期变更线； 3、四季盘上有表示四季和二十四个节气的名称、次序和日期等标识； 4、月相盘上有月相的位置和地球上的昼夜等标识；刻度表平整不弯曲，不脱落； 5、连接部分螺母紧密，不松动和脱节； 6、转动演示准确无误月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等； 7、地轴倾斜角度为23.5°； 8、月球绕地球转动应呈25°左右；各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。 | 2 | 件 | 189 | 378
3 | 流水作用演示装置 | 通过模型观察并思考自然界河水流动原因、流速与落差的关系并求出河流某段的比降、分析表面流速与垂直方向流速的变化及其原因、观察模型河流凸岸和凹岸有什么特点。 | 2 | 套 | 225 | 450
4 | 大气环流演示模型 | 应能通过模拟实验装置演示大气环流形成过程、产品由木质框架、彩色景观图、高亮度发光二极管及控制线路组成。整体尺寸：600*440*40mm。 | 2 | 件 | 399 | 798
5 | 探究热力环流实验活动套装 | 品牌：启星 | 2 | 套 | 1620 | 3240
6 | 晨昏圈地球仪 | 1、直径260mm采用的底座上配置环形整体支架，整体支架上设置天赤道圈、活动圈和圈架，圈架中设置地球仪和指示标，地轴固定在整体支架上的结构形式； 2、晨昏圈上标有理论晨昏线，实际晨昏线、民用晨昏线和天文晨昏线； 3、利用各圈线间相对位置变化，显示地球上各地任一日期的各种晨昏时刻，同时完成地方时与标准时、世界时换算。 | 1 | 个 | 525 | 525
7 | 板块构造及地表形态模型 | 1、板块模型的上面显示：地表的基本面貌； 2、海洋部分显示：大洋中脊、转换断层、海底火山、深海平原、海底盆地、海沟、岛弧、火山岛； 3、陆地部分显示：大陆架、大陆坡、褶皱山、火山山脉、雪峰、平原、湖泊、河流等； 4、板块的侧面展示地球内部的双圈层构造。 | 2 | 件 | 276 | 552
8 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 1、清晰演示岩层最初产状及新老关系； 2、岩层遭遇外力侵蚀后的变化程度； 3、岩层受力发生弯曲变形的褶皱构造的基本形态与特征； 4、褶皱构造形成的地形特征及外力作用影响后的地形变化。 | 2 | 件 | 201 | 402
9 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 1、能够按指示方向活动演示说明断裂构造的形成； 2、活动演示地垒地堑的形成，演示地形地貌形态。外力作用影响后，形成的地貌形态；三角面山坡、V形峡谷、河流、沟谷、湖泊、冲积扇、沙洲。 | 2 | 件 | 276 | 552
10 | 岩石矿物标本 | 1、花岗岩、砂岩、页岩、大理岩、辉铜矿、石英矿、磁铁矿、云母、石灰岩组成,标本特征必须显著、清晰、易于辨别； 2、标本一般应成块状；标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质； 3、块状标本应选用没有经过风化的厚产矿物和厚产岩石，并至少有一个新鲜断面；塑料盒包装。 | 2 | 套 | 99 | 198
11 | 土壤标本 | 红壤土、棕壤土、岩性土、水稻土、盐碱土，盒盖内侧贴有与各标本对应品名的定位表格，土壤标本用透明塑料瓶封装，透明塑料盒包装。 | 2 | 套 | 22 | 44
12 | 地球内部构造模型 | 能显示内、外地核，上、下地幔，软流层，地壳，显示地幔对流及板块碰撞示意。球体雕塑立体地形地貌、河流、山川、海沟、海洋。 | 2 | 件 | 159 | 318
13 | 日晷 | 本模型为赤道式日晷、日晷面与赤道平行，日晷针两端分别指向北天极和南天极。模型由晷面、晷针、游杆、支撑杆组成。 | 1 | 件 | 60 | 60
14 | 太阳视运动仪 | 由透明天球，地球，红色激光灯、底座与支架组成。用于演示太阳每天的东升西落现象。 | 2 | 件 | 75 | 150
15 | 地壳变动演示器 | 1、示教内容：演示地层的新老关系与层理； 2、表现地壳与软流层的相对位置； 3、演示地壳的褶皱变化；演示褶曲的基本形态。 | 2 | 套 | 174 | 348
| 等高线绘制探究 活动套装 | 品牌：启星 | 3 | 套 | 1260 | 3780
16 | 验证温室气体实验套装 | 品牌：启星 | 3 | 套 | 1580 | 4740
17 | 探究锋面 实验活动套装 | 品牌：启星 | 3 | 套 | 1782 | 5346
18 | 冰川地貌模型 | 品牌：启文 | 1 | 个 | 1620 | 1620
19 | 火山地貌模型 | 品牌：启文 | 1 | 个 | 1620 | 1620
20 | 丹霞地貌模型 | 品牌：启文 | 1 | 个 | 1620 | 1620
21 | 流水地貌模型 | 品牌：启文 | 1 | 个 | 1620 | 1620
22 | 风蚀地貌模型 | 品牌：启文 | 1 | 个 | 1620 | 1620
23 | 黄土地貌模型 | 品牌：启文 | 1 | 个 | 1620 | 1620
24 | 喀斯特地貌模型 | 品牌：启文 | 1 | 个 | 1620 | 1620
25 | 科罗拉多峡谷模型 | 品牌：启文 | 1 | 个 | 1620 | 1620
26 | 地下水模型 | 品牌：启文 | 1 | 个 | 1620 | 1620
27 | 地上河模型 | 品牌：启文 | 1 | 个 | 1620 | 1620
28 | 五种地形模型 | 品牌：启文 | 1 | 个 | 1620 | 1620
| 三类岩石模型 | 品牌：启文 | 1 | 个 | 1620 | 1620
| 海岸地貌模型 | 品牌：启文 | 1 | 个 | 1620 | 1620
29 | 世界立体地形模型 | 1、地形模型由树脂制作，边框用装饰条，整个仪器造型美观、重点突出、轮廓适中、比例正确、形象生动； 2、世界地形模型平面比例尺为1：16000000； 3、地形采用分层设色法对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理，一目了然； 4、根据教材需要，对世界上的平原、盆地、高原、山脉、河流作注字表示，突出教学重点； 5、几大河流，线条变粗，自然清晰。 | 1 | 件 | 1149 | 1149
30 | 中国立体地形模型 | 1、模型用树脂制作而成，边框加装饰条，造型美观，重点突出，轮廓适中，比例正确，形象生动； 2、中国立体地形模型平面比例尺为1：4000000； 3、地形地貌采用分层设色法对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理，一目了然； 4、模型根据教材需要，对我国的平原、盆地、山脉、河流、湖泊等作注字表示，突出教学重点； 5、两大河流，长江、黄河比其它河流线条粗，自然清晰； 6、与同比例尺的中国地形图基本吻合。 | 1 | 件 | 1299 | 1299
31 | 天球仪 | 1、灯光两用，320mm产品为天球和天球坐标的模型，由球体、地平圈、子午圈、方位尺和支架组成； 2、产品用于认星，演示星体周日视运动有关现象和求解球面天文学的有关问题； 3、模型上具地平坐标、第一赤道坐标和第二赤道坐标。并标明黄道和黄极、银道和银极； 4、球体直径为320mm； 5、球面天体绘以诺吞星图为准，星座区域界限应符合国际规定；星座名称拉丁文与中文对照。 6、二十八宿及二十四节气应位置正确，标绘鲜明。 | 1 | 件 | 300 | 300
总计金额 |  | 111881 |  | 111881

## 数字化生物
数字化生物实验室配置方案
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参考图片
1 | 仪器柜 | 1、规格：≥长1000±5mm，宽500±5mm，高≥2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。 2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，塑料件的外观和塑料件耐老化符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求；外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；经500小时耐老化测试，冲击强度的保持率不低于60%，外观颜色变色大于等于3级；需提供相应的检测报告佐证。 3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。 4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。 5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求，并提供检测报告。 6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。柜子材料的耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级，需提供相应的检测报告佐证。 7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 ▲8、塑料件性能与有害物质标准：依据《塑料家具通用技术条件》（GB/T 32487-2016），塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁无划痕、毛刺、污渍及明显色差；邵氏 D 硬度≥HD63（实测 80HD），耐冷热循环测试后无裂纹、鼓泡、变色、起皱。有害物质限量方面，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均≤0.1%（均未检出，检出限：DBP、BBP、DEHP、DNOP 为 0.001%，DINP、DIDP 为 0.005%），多环芳烃中苯并 [a] 芘≤1.0mg/kg（未检出）、16 种多环芳烃总量≤10mg/kg（未检出，单种检出限 0.1mg/kg）；同时符合《塑料家具中有害物质限量》（GB 28481-2012），可溶性铅、镉、铬、汞均≤标准限值（均未检出，检出限：铅、镉 2mg/kg，铬 4mg/kg，汞 3mg/kg），并提供检测报告。 ▲9、实验室家具尺寸与外观标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，着地平稳性≤2.0mm（实测 0.3mm）；面板平整度≤0.20mm（实测 0.06mm），位差度、分缝均≤2.0mm（实测 1.3mm）；操作台面无裂缝、渗透现象及污物杂质，金属焊接件无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷，焊疤表面波纹均匀（高低差≤1mm），金属喷涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀、色泽一致，金属电镀层无剥落、返锈、毛刺等问题，并提供检测报告。 ▲10、操作台力学与稳定性标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，通过水平静载荷（600N/10 次）、主台面垂直静载荷（2000N/10 次）、垂直加载稳定性（1000N）试验，试验后零部件无断裂、永久性松动；搁板弯曲试验（均布载荷加载后挠度≤跨度 0.55%）、搁板支撑件强度试验（冲击后无损坏松动）、顶板 / 底板持续加载试验（最大挠度≤0.5%）、结构强度试验（300N 力加载 10 次无异常）、跌落试验（180mm 高度跌落无损坏）均符合要求；柜高 1060mm、质量 47.10kg，在顶部施加 350N 垂直力 + 50N 水平力、开门 / 推拉构件开启（含加载状态）等场景下均无倾翻，并提供检测报告。 ▲11、家具有害物质与台面性能标准：依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，仪器柜整体有害物质释放符合环保要求；台面耐污染性能符合 GB/T 17657-2022，丙酮、25% 氢氧化钠溶液、30% 双氧水等试剂测试等级达 5 级；抗化学试剂性能优异，99% 乙醇、36% 盐酸、98% 硫酸、70% 硝酸在 23℃下放置 24h，光泽和颜色无变化，并提供检测报告。 ▲12、结构安全通用标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，可接触边、角倒圆半径≥0.5mm，固定零部件结合牢固无松动、少件、透钉、漏钉，无锐边锐角；开门垂直 / 水平加载、猛关、耐久性试验（20000 次）后，部件无断裂、松动，活动部件启闭灵活，并提供检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖投标人公章。 | 26 | 台 | 1160 | 30160
2 | 设备及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 1 | 项 | 1000 | 1000
教师端传感器、附件及配套器材 | [6 empty] | 产品说明及可完成的实验内容
1 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口 | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 核心设备，所有传感器采集的信号需要通过数据采集器进行数据处理后再输入电脑，通过软件显示出来
2 | 传感器数据显示模块（彩屏版） | 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。1.77吋彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（数据接口兼容充电功能）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 | 2 | 只 | 1100 | 2200 | 独立的数据显示模块，能够直接接插传感器，显示当前采集数据，适合户外及演示实验数据采集，可通过USB数据线将采集的数据导入电脑，进行数据处理。
3 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 1 | 只 | 180 | 180 | 用于二氧化碳、浊度、色度等传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接。
4 | DISlab软件包 | 含教材通用软件、物理教材专用软件、生化教材专用软件、传感器校准软件与数据导入软件。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。应用平台：windowsXP、windows7、windows8、windows10、windows11 。 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 公用软件、数据处理软件
5 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 1 | 套 | 150 | 150 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等
6 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 只 | 290 | 290 | 收纳器材
7 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 1 | 套 | 40 | 40 | 固定零件，将传感器固定于铁架台等传统设备上
8 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1250 | 1250 | 必修1：1、比较过氧化氢酶在不同条件下的分解 2、探究影响酶活性的因素
9 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 680 | 680 | 一、必修1：1、比较过氧化氢酶在不同条件下的分解 2、探究影响酶活性的因素 3、探究酵母菌的呼吸方式 4、探究环境因素对光合作用强度的影响 二、必修3：5、体温的日变化规律 6、温室效应
10 | 双量程光照度传感器 | 测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，通过按钮切换量程，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 860 | 860 | 1、探究环境因素对光合作用强度的影响2、设计并制作生态缸、观察其稳定性
11 | pH传感器 | 测量范围：0-14；分度：0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1400 | 1400 | 一、必修1：1、比较过氧化氢酶在不同条件下的分解 2、探究影响酶活性的因素 二、必修3：3、生物体维持pH稳定的机制 三、选修1：4、果酒和果醋的制作5、探究温度和pH对酶活性的影响
13 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 1 | 只 | 2800 | 2800 | 一、必修1：1、检测生物组织中的蛋白质 二、选修1：2、制作泡菜并检测亚硝酸盐含量
14 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％；用于检测气体中氧气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 2200 | 2200 | 必修1：1、比较过氧化氢酶在不同条件下的分解 2、探究影响酶活性的因素 3、探究酵母菌的呼吸方式 4、探究环境因素对光合作用强度的影响 二、必修3：5、设计并制作生态缸、观察其稳定性
15 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1ppm；用于检测气体中二氧化碳含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 4450 | 4450 | 1、探究酵母菌的呼吸方式 2、探究环境因素对光合作用强度的影响3、设计并制作生态缸、观察其稳定性
16 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 700 | 700 | 大气湿度检测、植物的蒸腾作用等
17 | 溶解氧传感器 | 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；用于检测水中氧气含量；带有温补功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 3220 | 3220 | 必修1：1、探究酵母菌的呼吸方式 2、探究环境因素对光合作用强度的影响 二、必修3：3、设计并制作生态缸、观察其稳定性
18 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 1 | 只 | 610 | 610 | 必修3：神经冲动的传导 测量植物生物电
19 | 气态酒精传感器 | 测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1080 | 1080 | 1、酵母菌呼吸作用研究等
20 | 红外温度传感器 | 测量范围：-70℃~+380℃；分度：0.1℃，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 只 | 1600 | 1600 | 主要用于非接触式测体温、液体温度或红外线的温度
21 | 溶解二氧化碳传感器 | 测量范围：4.4 ppm ~1800ppm，分度：0.1 ppm；用于检测水中二氧化碳含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 1 | 只 | 2780 | 2780 | 必修1：1、探究酵母菌的呼吸方式 二、必修3：2、设计并制作生态缸、观察其稳定性
22 | 心电图传感器 | 测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 | 1 | 只 | 2200 | 2200 | 测量心电图、比较运动对人体心脏跳动的影响、探究人体生命活动对心脏跳动的影响等
23 | 心率传感器 | 测量范围：0次~200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心跳脉动波形，支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。 | 1 | 只 | 1250 | 1250 | 测量人体心率、比较运动对心率的影响、探究人体生命活动对心率的影响等
24 | 呼吸率传感器 | 测量范围满足人体生理特征，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 | 1 | 只 | 1380 | 1380 | 人或哺乳动物呼吸频率测量计算设备
27 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm。 | 1 | 套 | 580 | 580 | 生物、化学传感器电极专用支架
28 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 1 | 套 | 300 | 300 | 光合作用、绿色植物的呼吸作用等需要密封环境的生化实验专用器材
29 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材。 | 2 | 套 | 160 | 320 | 用于固定较大型实验器材
30 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 1 | 套 | 350 | 350 | 与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。
31 | 分光光度计Ⅰ | 测量透射率范围0~100%；分度0.1%。 可输出8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据。8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。 设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光数据测量。 通过无线或者有线方式与计算机进行通讯。 可应用于Windows、Android、Linux、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。 产品经低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作。 ★提供产品检测报告，证明产品可以满足上述所有参数。 | 1 | 套 | 5280 | 5280 | 可完成化学和生物学科中：测定溶液吸收波长、测定溶液浓度、测定溶液吸光度与时间关系等类型的实验。
32 | 酶的特性实验器 | 酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 | 1 | 套 | 560 | 560 | 探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。
33 | 袖珍生化密封实验器 | 与二氧化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 1 | 套 | 200 | 200 | 光合作用、种子萌发等需要密封环境的生化实验专用器材
学生端传感器、附件及配套器材 | [6 empty] | 产品说明及可完成的实验内容
1 | 传感器数据显示模块（彩屏版） | 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。1.77吋彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（数据接口兼容充电功能）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 | 8 | 只 | 1100 | 8800 | 独立的数据显示模块，能够直接接插传感器，显示当前采集数据，适合户外及演示实验数据采集，可通过USB数据线将采集的数据导入电脑，进行数据处理。
2 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 8 | 只 | 180 | 1440 | 用于二氧化碳、浊度、色度等传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接。
3 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 8 | 只 | 290 | 2320 | 收纳器材
4 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 8 | 套 | 40 | 320 | 固定零件，将传感器固定于铁架台等传统设备上
5 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 1250 | 5000 | 必修1：1、比较过氧化氢酶在不同条件下的分解 2、探究影响酶活性的因素
6 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 680 | 2720 | 一、必修1：1、比较过氧化氢酶在不同条件下的分解 2、探究影响酶活性的因素 3、探究酵母菌的呼吸方式 4、探究环境因素对光合作用强度的影响 二、必修3：5、体温的日变化规律 6、温室效应
7 | 双量程光照度传感器 | 测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，通过按钮切换量程，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 860 | 3440 | 1、探究环境因素对光合作用强度的影响2、设计并制作生态缸、观察其稳定性
8 | pH传感器 | 测量范围：0-14；分度：0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 1400 | 5600 | 一、必修1：1、比较过氧化氢酶在不同条件下的分解 2、探究影响酶活性的因素 二、必修3：3、生物体维持pH稳定的机制 三、选修1：4、果酒和果醋的制作5、探究温度和pH对酶活性的影响
9 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 1200 | 4800 | 必修1：细胞大小与物质运输的关系2、渗透现象等。
10 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％；用于检测气体中氧气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 2200 | 8800 | 必修1：1、比较过氧化氢酶在不同条件下的分解 2、探究影响酶活性的因素 3、探究酵母菌的呼吸方式 4、探究环境因素对光合作用强度的影响 二、必修3：5、设计并制作生态缸、观察其稳定性
11 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1ppm；用于检测气体中二氧化碳含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 4450 | 17800 | 1、探究酵母菌的呼吸方式 2、探究环境因素对光合作用强度的影响3、设计并制作生态缸、观察其稳定性
12 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 4 | 只 | 700 | 2800 | 大气湿度检测、植物的蒸腾作用等
13 | 酶的特性实验器 | 酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 | 4 | 套 | 560 | 2240 | 完成酶的高效性等实验
14 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm。 | 4 | 套 | 580 | 2320 | 生物、化学传感器电极专用支架
15 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 4 | 套 | 300 | 1200 | 光合作用、绿色植物的呼吸作用等需要密封环境的生化实验专用器材
学生端电脑
1 | 实验室电脑 | 一、硬件部分： 1、投标产品CPU须符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求，供货时须出具符合财政部、工业和信息化部联合发布的财库〔2023〕29号《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求的符合性证明。 2、★机箱≤14L，支持侧板挂环锁、Kensington锁和主板报警蜂鸣器，箱模块化设计，免工具拆装（供货时须提供证明材料）、可立可卧（双面脚垫、减轻共振，利于散热），散热风罩，便于维护 3、CPU：采用符合安全可靠测评要求的CPU，处理器采用国产兆芯（ZX-E）开先KX-U6780A处理器，八核，主频2.7GHz，8MB二级缓存，16纳米制程，70W功耗， 4、★主板：主板采用全固态电容，避免爆浆、漏液，供货时提供第三方证明材料 5、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存 6、★硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持1TB SSD，支持1块3.5英寸机械硬盘扩展，单块容量最大2T； 7、显卡：集成显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示； 8、电源：电源功率≤180W，电源通过80PLUS认证（供货时须提供网站可查证明）； 9、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口 10、★接口扩展：1个PCIe x16，2个PCIe x1扩展槽；USB接口≥8个（其中前置USB3.0数量≥4个，后置USB3.0数量≥2个，USB2.0数量≥2个）；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口； 11、★键鼠：配置同品牌键盘鼠标，可使用USB键盘组合键开机，产品接口有功能标识。 12、★支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），当硬盘分区遭到破坏(使用FDISK等工具删除或破坏分区)，导致系统无法启动情况下，可在不连接网络及外部存储（U盘、移动硬盘等）情况下，使用基于安全区特性的备份恢复系统将主机恢复到可用状 13、★BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 14、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI； 15、操作系统：支持麒麟、统信国产操作系统。 二：★品质和服务 1、针对产品提供原厂三年上门保修服务，有专属服务专线电话提供专业的7*24小时远程服务支持，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，提供现场支持以及故障部件修复或更换服务， 2、整机IC器件及电子元器件国产化率≥99%，供货时须提供第三方出具的认证证书 3、由400或800等官方服务热线触发原厂专业技术工程师为客户提供安装部署服务：在产品配送到达指定地点后，进行开箱、检查、设置、连接、通电以及外围设备（键盘，显示器和鼠标）测试 为确保货物质量及原厂品质，中标人在合同签订后正式供货时必须提供本项目核心产品生产厂家的售后服务承诺函、技术参数确认函原件，否则采购人将有权不予验收通过。如技术参数确认函中所确认的参数与实际供货产品的参数不符，中标人与生产厂家须承担相关法律责任 | 4 | 台 | 3600 | 14400
总计金额 |  | 159670 |  | 159670
实验室整体平面图：

## 物理准备室（楼梯间4间）
物理准备室
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参考图片
1 | 仪器柜 | 1、规格：≥长1000±5mm，宽500±5mm，高≥2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。 2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，塑料件的外观和塑料件耐老化符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求；外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；经500小时耐老化测试，冲击强度的保持率不低于60%，外观颜色变色大于等于3级；需提供相应的检测报告佐证。 3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。 4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。 5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求，并提供检测报告。 6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。柜子材料的耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级，需提供相应的检测报告佐证。 7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 ▲8、塑料件性能与有害物质标准：依据《塑料家具通用技术条件》（GB/T 32487-2016），塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁无划痕、毛刺、污渍及明显色差；邵氏 D 硬度≥HD63（实测 80HD），耐冷热循环测试后无裂纹、鼓泡、变色、起皱。有害物质限量方面，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均≤0.1%（均未检出，检出限：DBP、BBP、DEHP、DNOP 为 0.001%，DINP、DIDP 为 0.005%），多环芳烃中苯并 [a] 芘≤1.0mg/kg（未检出）、16 种多环芳烃总量≤10mg/kg（未检出，单种检出限 0.1mg/kg）；同时符合《塑料家具中有害物质限量》（GB 28481-2012），可溶性铅、镉、铬、汞均≤标准限值（均未检出，检出限：铅、镉 2mg/kg，铬 4mg/kg，汞 3mg/kg），并提供检测报告。 ▲9、实验室家具尺寸与外观标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，着地平稳性≤2.0mm（实测 0.3mm）；面板平整度≤0.20mm（实测 0.06mm），位差度、分缝均≤2.0mm（实测 1.3mm）；操作台面无裂缝、渗透现象及污物杂质，金属焊接件无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷，焊疤表面波纹均匀（高低差≤1mm），金属喷涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀、色泽一致，金属电镀层无剥落、返锈、毛刺等问题，并提供检测报告。 ▲10、操作台力学与稳定性标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，通过水平静载荷（600N/10 次）、主台面垂直静载荷（2000N/10 次）、垂直加载稳定性（1000N）试验，试验后零部件无断裂、永久性松动；搁板弯曲试验（均布载荷加载后挠度≤跨度 0.55%）、搁板支撑件强度试验（冲击后无损坏松动）、顶板 / 底板持续加载试验（最大挠度≤0.5%）、结构强度试验（300N 力加载 10 次无异常）、跌落试验（180mm 高度跌落无损坏）均符合要求；柜高 1060mm、质量 47.10kg，在顶部施加 350N 垂直力 + 50N 水平力、开门 / 推拉构件开启（含加载状态）等场景下均无倾翻，并提供检测报告。 ▲11、家具有害物质与台面性能标准：依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，仪器柜整体有害物质释放符合环保要求；台面耐污染性能符合 GB/T 17657-2022，丙酮、25% 氢氧化钠溶液、30% 双氧水等试剂测试等级达 5 级；抗化学试剂性能优异，99% 乙醇、36% 盐酸、98% 硫酸、70% 硝酸在 23℃下放置 24h，光泽和颜色无变化，并提供检测报告。 ▲12、结构安全通用标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，可接触边、角倒圆半径≥0.5mm，固定零部件结合牢固无松动、少件、透钉、漏钉，无锐边锐角；开门垂直 / 水平加载、猛关、耐久性试验（20000 次）后，部件无断裂、松动，活动部件启闭灵活，并提供检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖投标人公章。 | 52 | 台 | 1160 | 60320
2 | 设备及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 1 | 项 | 1000 | 1000
总计金额 |  | 61320 |  | 61320
实验室整体效果图：

## 物理准备室（2间）
物理准备室
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参考图片
1 | 准备台 | 规格：≥2400*1200*780mm 1、桌身 1.1台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T24508-2020《木塑地板》满足如下参数要求且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、松节油、丙二醇、凡士林、苏丹红、紫药水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级t1级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 1.2、新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥545*770，中立柱采用≥122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖，同一侧面两只工型腿上部采用一条≥66*25mm铝合金型材连成一个整体；外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、桌脚间通过金属三卡锁专用连接件将铝合金型材连接，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 4 | 张 | 4400 | 17600
2 | 仪器柜 | 1、规格：≥长1000±5mm，宽500±5mm，高≥2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。 2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，塑料件的外观和塑料件耐老化符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求；外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；经500小时耐老化测试，冲击强度的保持率不低于60%，外观颜色变色大于等于3级；需提供相应的检测报告佐证。 3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。 4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。 5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求，并提供检测报告。 6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。柜子材料的耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级，需提供相应的检测报告佐证。 7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 ▲8、塑料件性能与有害物质标准：依据《塑料家具通用技术条件》（GB/T 32487-2016），塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁无划痕、毛刺、污渍及明显色差；邵氏 D 硬度≥HD63（实测 80HD），耐冷热循环测试后无裂纹、鼓泡、变色、起皱。有害物质限量方面，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均≤0.1%（均未检出，检出限：DBP、BBP、DEHP、DNOP 为 0.001%，DINP、DIDP 为 0.005%），多环芳烃中苯并 [a] 芘≤1.0mg/kg（未检出）、16 种多环芳烃总量≤10mg/kg（未检出，单种检出限 0.1mg/kg）；同时符合《塑料家具中有害物质限量》（GB 28481-2012），可溶性铅、镉、铬、汞均≤标准限值（均未检出，检出限：铅、镉 2mg/kg，铬 4mg/kg，汞 3mg/kg），并提供检测报告。 ▲9、实验室家具尺寸与外观标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，着地平稳性≤2.0mm（实测 0.3mm）；面板平整度≤0.20mm（实测 0.06mm），位差度、分缝均≤2.0mm（实测 1.3mm）；操作台面无裂缝、渗透现象及污物杂质，金属焊接件无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷，焊疤表面波纹均匀（高低差≤1mm），金属喷涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀、色泽一致，金属电镀层无剥落、返锈、毛刺等问题，并提供检测报告。 ▲10、操作台力学与稳定性标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，通过水平静载荷（600N/10 次）、主台面垂直静载荷（2000N/10 次）、垂直加载稳定性（1000N）试验，试验后零部件无断裂、永久性松动；搁板弯曲试验（均布载荷加载后挠度≤跨度 0.55%）、搁板支撑件强度试验（冲击后无损坏松动）、顶板 / 底板持续加载试验（最大挠度≤0.5%）、结构强度试验（300N 力加载 10 次无异常）、跌落试验（180mm 高度跌落无损坏）均符合要求；柜高 1060mm、质量 47.10kg，在顶部施加 350N 垂直力 + 50N 水平力、开门 / 推拉构件开启（含加载状态）等场景下均无倾翻，并提供检测报告。 ▲11、家具有害物质与台面性能标准：依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，仪器柜整体有害物质释放符合环保要求；台面耐污染性能符合 GB/T 17657-2022，丙酮、25% 氢氧化钠溶液、30% 双氧水等试剂测试等级达 5 级；抗化学试剂性能优异，99% 乙醇、36% 盐酸、98% 硫酸、70% 硝酸在 23℃下放置 24h，光泽和颜色无变化，并提供检测报告。 ▲12、结构安全通用标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，可接触边、角倒圆半径≥0.5mm，固定零部件结合牢固无松动、少件、透钉、漏钉，无锐边锐角；开门垂直 / 水平加载、猛关、耐久性试验（20000 次）后，部件无断裂、松动，活动部件启闭灵活，并提供检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖投标人公章。 | 30 | 台 | 1160 | 34800
3 | 设备及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 1 | 项 | 1000 | 1000
总计金额 |  | 53400 |  | 53400
实验室整体效果图：

## 化学准备室（楼梯间5间）
化学准备室（楼梯间5间）
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参考图片
1 | 准备台 | 规格：≥2400*1200*780mm（含水槽台长3000mm） 1、桌身 1.1台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T24508-2020《木塑地板》满足如下参数要求且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、松节油、丙二醇、凡士林、苏丹红、紫药水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级t1级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 1.2、新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥545*770，中立柱采用≥122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖，同一侧面两只工型腿上部采用一条≥66*25mm铝合金型材连成一个整体；外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、桌脚间通过金属三卡锁专用连接件将铝合金型材连接，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 2 | 张 | 4400 | 8800
2 | 学生桌水槽柜 | 水槽台整体规格：≥长495*宽595*高830±5mm，分柜体和水槽两部分组成，各部件采用模具一次注塑成型，塑料件的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；并提供相应的检测报告。 1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体前后均留有带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。 ▲4、塑料件性能标准：依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料材料冲击强度≥10J/m²（实测 24000J/m²）；塑料件邵氏 D 硬度≥HD63（实测 79HD），耐冷热循环测试后无裂纹、鼓泡、变色、起皱；有害物质限量方面，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均≤0.1%（均未检出，检出限：DBP、BBP、DEHP、DNOP 为 0.001%，DINP、DIDP 为 0.005%），多环芳烃中苯并 [a] 芘≤1.0mg/kg（未检出）、16 种多环芳烃总量≤10mg/kg（未检出，单种检出限 0.1mg/kg），多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）均≤1000mg/kg（均未检出）；塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁无划痕、毛刺、污渍及明显色差，并提供检测报告。 ▲5、实验室家具尺寸及外观标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，着地平稳性≤2.0mm（实测 0.1mm）；操作台面无裂缝、渗透现象，无污物、杂质，带水盆台面做泛水处理避免液体滴落；金属焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤等，焊疤表面波纹均匀（高低差≤1mm）；金属冲压件无脱层、裂缝；金属喷涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩等缺陷；金属电镀层无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔等，并提供检测报告。 ▲6、操作台力学性能标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，通过水平静载荷（600N/10 次）、主台面垂直静载荷（2000N/10 次）、垂直加载稳定性（1000N）试验，试验后零部件无断裂、永久性松动，无严重磨损变形，五金连接件无松动，活动部件启闭灵便，台面弯曲挠度≤跨度 / 200，卸载 24h 后永久挠度≤跨度 / 1000，产品无倾翻，并提供检测报告。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造投标人公章。 | 6 | 个 | 605 | 3630
3 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 3 | 个 | 132 | 396
4 | 仪器柜 | 1、规格：≥长1000±5mm，宽500±5mm，高≥2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。 2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，塑料件的外观和塑料件耐老化符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求；外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；经500小时耐老化测试，冲击强度的保持率不低于60%，外观颜色变色大于等于3级；需提供相应的检测报告佐证。 3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。 4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。 5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求，并提供检测报告。 6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。柜子材料的耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级，需提供相应的检测报告佐证。 7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 ▲8、塑料件性能与有害物质标准：依据《塑料家具通用技术条件》（GB/T 32487-2016），塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁无划痕、毛刺、污渍及明显色差；邵氏 D 硬度≥HD63（实测 80HD），耐冷热循环测试后无裂纹、鼓泡、变色、起皱。有害物质限量方面，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均≤0.1%（均未检出，检出限：DBP、BBP、DEHP、DNOP 为 0.001%，DINP、DIDP 为 0.005%），多环芳烃中苯并 [a] 芘≤1.0mg/kg（未检出）、16 种多环芳烃总量≤10mg/kg（未检出，单种检出限 0.1mg/kg）；同时符合《塑料家具中有害物质限量》（GB 28481-2012），可溶性铅、镉、铬、汞均≤标准限值（均未检出，检出限：铅、镉 2mg/kg，铬 4mg/kg，汞 3mg/kg），并提供检测报告。 ▲9、实验室家具尺寸与外观标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，着地平稳性≤2.0mm（实测 0.3mm）；面板平整度≤0.20mm（实测 0.06mm），位差度、分缝均≤2.0mm（实测 1.3mm）；操作台面无裂缝、渗透现象及污物杂质，金属焊接件无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷，焊疤表面波纹均匀（高低差≤1mm），金属喷涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀、色泽一致，金属电镀层无剥落、返锈、毛刺等问题，并提供检测报告。 ▲10、操作台力学与稳定性标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，通过水平静载荷（600N/10 次）、主台面垂直静载荷（2000N/10 次）、垂直加载稳定性（1000N）试验，试验后零部件无断裂、永久性松动；搁板弯曲试验（均布载荷加载后挠度≤跨度 0.55%）、搁板支撑件强度试验（冲击后无损坏松动）、顶板 / 底板持续加载试验（最大挠度≤0.5%）、结构强度试验（300N 力加载 10 次无异常）、跌落试验（180mm 高度跌落无损坏）均符合要求；柜高 1060mm、质量 47.10kg，在顶部施加 350N 垂直力 + 50N 水平力、开门 / 推拉构件开启（含加载状态）等场景下均无倾翻，并提供检测报告。 ▲11、家具有害物质与台面性能标准：依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，仪器柜整体有害物质释放符合环保要求；台面耐污染性能符合 GB/T 17657-2022，丙酮、25% 氢氧化钠溶液、30% 双氧水等试剂测试等级达 5 级；抗化学试剂性能优异，99% 乙醇、36% 盐酸、98% 硫酸、70% 硝酸在 23℃下放置 24h，光泽和颜色无变化，并提供检测报告。 ▲12、结构安全通用标准：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，可接触边、角倒圆半径≥0.5mm，固定零部件结合牢固无松动、少件、透钉、漏钉，无锐边锐角；开门垂直 / 水平加载、猛关、耐久性试验（20000 次）后，部件无断裂、松动，活动部件启闭灵活，并提供检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖投标人公章。 | 26 | 台 | 1160 | 30160
5 | 通风操作柜 | ≥W1200*D850*H2350mm 材质： 1.主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用（裸板）≥1.2mm厚钢板，德国进口2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 顶板7mm厚实芯抗倍特板，具有良好的防腐蚀、化学抗性。内衬板、导流板、后背板采用4mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板为三段式结构，导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。 移动视窗门框及拉手为铝合金型材，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 2.框内嵌入≥4mm钢化玻璃，门开启高度为740mm,自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。 3.台面采用（国产）实芯理化板≥（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 4.连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 5.配件：水路配有进口一次性成型壁式PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。壁式单口水龙头由黄铜构成并 6.安装在通风柜内左侧默认无蓝色边框（水为选配项，默认为壁式水，可根据需求改为桌面式水）。 7.电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。总开关32A漏电保护断路器。其它上柜内右侧预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留2个孔方便加装考克等设施。 | 1 | 台 | 6600 | 6600
6 | 防爆柜 | 防爆柜规格：H1650*W1090*D460mm 1、外部尺寸：H1650*W1090*D460mm内部尺寸：H1550*W1010*D360mm层板尺寸：W1008*D360*H25mm 2、容积：45/170（加仑/升） 3、重量：95kg 4、开门方式：手动/自动层板：二板可调 5、门型：双门锁具：双锁 | 3 | 台 | 7150 | 21450
7 | 通风系统 | 通风风机：250轴流风单相220V，功率110W，转速 1450r/min，流量1850m³/小时，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。 | 5 | 台 | 550 | 2750
8 | 室内通风管道配件 | 1、主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ200㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 批 | 1000 | 1000
9 | 电器布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 项 | 1000 | 1000
10 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 | 1 | 批 | 800 | 800
11 | 设备及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 1 | 项 | 1500 | 1500
总计金额 |  | 65260 |  | 65260
实验室整体效果图：

## 化学准备室（1间）
化学准备室
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参考图片
1 | 准备台 | 规格：≥1200*1200*780mm 1.1台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T24508-2020《木塑地板》满足如下参数要求且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、松节油、丙二醇、凡士林、苏丹红、紫药水等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级t1级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 1.2、新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格≥425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥545*770，中立柱采用≥122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖，同一侧面两只工型腿上部采用一条≥66*25mm铝合金型材连成一个整体；外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 张 | 2200 | 2200
2 | 药品柜 | 1、规格≥1000*500*2000mm； 2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用； 3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 5、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30*15mm钢管，单块层板静置100公斤重物不变形；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9、柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 10、阶梯：上柜配置两块药品阶梯，阶梯采用中空双层塑料型材拼装而成，两端用一次注塑成型的堵头加固。 | 13 | 台 | 1300 | 16900
3 | 设备及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 1 | 项 | 1000 | 1000
总计金额 |  | 20100 |  | 20100
实验室整体效果图：

## 高中物理仪器
高中物理仪器
序号 | 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 参考图片
13 | 02020 | 仪器车 | 1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm； 2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 辆 | 1 | 651 | 651
14 | 02023 | 充磁器 | 1、该仪器具有充磁、退磁功能； 2、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。 | 台 | 1 | 276 | 276
20 | 02116 | 透明水槽（塑料水槽） | 1、用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏； 2、外表尺寸：方形330mm×330mm×150mm； 3、产品口、底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 个 | 8 | 75 | 600
21 | 3 | 支架
23 | 03002 | 方座支架（铁架台） | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ9.5mm； 4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 | 套 | 10 | 78 | 780
25 | 03004 | 升降台 | 1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。 2、升降范围不小于150mm，载重不小于10KG，工作台上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。 | 台 | 2 | 141 | 282
27 | 4 | 电源
34 | 04011 | 感应圈 | 1、规格：电子开关式，输出高压10~100kV，输出连续可调； 2、高压连续工作时间：15分钟； 3、放电火花距离10mm~100mm； 4、消耗功率：≤120W； 5、供电电源：220V/50HZ。 | 台 | 2 | 801 | 1602
36 | 04013 | 电子起电机 | 1、电压范围0-10V； 2、电流范围0-5A链接220V电压本起电机外接6V-12V/0.5A稳定电源。 | 台 | 3 | 540 | 1620
38 | 1 | 测量
39 | 10 | 长度
44 | 10010 | 游标卡尺 | 1、产品为有效量程不小于150mm，测量精度0.02mm的普通游标卡尺； 2、具有内测、外测、深度等测量功能，采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划。 | 把 | 10 | 66 | 660
45 | 10010 | 游标卡尺 | 1、产品为有效量程不小于150mm、测量精度0.05mm； 2、具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划；有计量标志。 | 把 | 10 | 66 | 660
46 | 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 1、产品为有效量程为25mm，测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺； 2、采用钢材制造，表面抛光处理，其中砧头用优质钢材制造； 3、刻度清晰，无断线、缺划。 | 只 | 30 | 87 | 2610
48 | 11 | 质量
54 | 11010 | 电子天平 | 1、量程1000g，感量0.1g； 2、以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3、功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 台 | 1 | 309 | 309
56 | 11021 | 金属钩码 | 1、规格50g×4，200g×2，下卧钩，上下钩面垂直； 2、上、下钩开口方向相互垂直； 3、采用纯度99.6%、粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材； 4、钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。 | 套 | 50 | 37 | 1850
57 | 11022 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘。 | 套 | 30 | 120 | 3600
58 | 12 | 时间
64 | 12007 | 数字计时器 | 工作电压：AC220V±10%，50Hz。消耗功率：1W，显示：4位LED数码管，计时精度：0.1MS，检查控制：2路，电磁铁控制：1路，数据储存与设置记忆功能。 | 台 | 2 | 375 | 750
66 | 13 | 温度
73 | 14 | 力
74 | 14001 | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，10N； 2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 个 | 100 | 18 | 1800
75 | 14001 | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，5N； 2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 个 | 100 | 18 | 1800
81 | 14014 | 演示数字测力计 | 量程5N或500g，分辨率0.001N，误差≤0.2%，满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能。 | 个 | 4 | 213 | 852
83 | 15 | 电
89 | 15011 | 多用电表 | 1、本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级； 3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V； 4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ； 5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好； 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 只 | 10 | 126 | 1260
104 | 16 | 其它
108 | 16030 | 量角器(圆等分器) | 1、规格尺寸：500mm，半圆直径不小于500mm，演示用，0°～180°； 2、优质工程塑料制，应无裂纹不变形。 | 个 | 2 | 28 | 56
109 | 2 | 专用仪器
110 | 21 | 力学
112 | 21005 | 摩擦计 | 1、产品为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成。 2、摩擦板用木材制作，表面平整。 | 套 | 10 | 14 | 140
114 | 21006 | 螺旋弹簧组 | 1、规格为：3N，5N； 2、产品由弹簧、指针、挂钩和标度板组成； 3、钢丝绕成的螺旋弹簧。 | 只 | 30 | 14 | 420
126 | 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 由金属支架，塑钢平滑轨道、高度调节器、钢球组成。整体长1170mm，轨道长1240mm。 | 套 | 1 | 381 | 381
129 | 21051 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式；轨道材质为铝合金，轨道整体长900mm、宽52mm；由轨道、小车、砝码筒组成。 | 套 | 30 | 183 | 5490
131 | 21053 | 演示斜面小车 | 本仪器由斜面板，底板，小车，摩擦块、滑轮支架、斜度角尺组成，优质木材，全长1700mm。 | 套 | 4 | 210 | 840
133 | 21055 | 气垫导轨 | 1、气垫导轨由导轨、滑行器及有关实验附件组成； 2、轨身采用五边形空心铝合金器材，导轨工作面：长度1200mm。 | 台 | 2 | 651 | 1302
134 | 21056 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声，为中学物理演示实验气垫导轨的配套仪器。电源；220V、50Hz。 | 台 | 2 | 426 | 852
138 | 21061 | 反冲运动演示器 | 由金属筒、橡皮塞、小车、铝杯组成小车尺寸95*65*24mm。 | 套 | 4 | 90 | 360
141 | 21064 | 动能势能演示器 | 仪器由底座、面板、轨道、钢球组成。半定量实验。根据不同配置可分别演示：物体的动能跟质量和速度的关系；物体的重力势能跟质量和高度的关系以及物体由于发生弹性形变而具有的弹性势能。 | 台 | 1 | 324 | 324
149 | 21072 | 向心力演示器 | 由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。 | 台 | 2 | 801 | 1602
| 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 1、5球，中学物理演示物体互相作用时动量的传递； 2、结构：由底板、立柱、横杆、横梁等组成仪器支架； 3、支架上悬挂五个质量相同的钢球。 | 套 | 4 | 81 | 324
156 | 22 | 振动和波、分子物理和热学
169 | 22018 | 弹簧振子 | 水平式和竖式，由底座、支架、弹簧振子、标尺组成。 | 套 | 2 | 99 | 198
179 | 22203 | 空气压缩引火仪 | 1、产品为组合式； 2、手柄为塑料制品； 3、连杆为金属制品，防锈处理； 4、端差为塑料制品。 | 个 | 4 | 45 | 180
189 | 22222 | 气体定律实验器 | 1、要提供修正体积数据； 2、由气筒、活塞组成； 3、气筒30mL。 | 套 | 35 | 45 | 1575
190 | 22223 | 玻意耳定律演示器 | 由带刻度气室、压力表、放气阀、底座组成，符合教学实验要求。 | 套 | 6 | 213 | 1278
194 | 23 | 静电、电流
204 | 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A。 | 个 | 100 | 135 | 13500
205 | 23012 | 滑动变阻器 | 1、技术规格：电阻50Ω；额定电流1.5A； 2、电阻值误差应小于10％； 3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； 4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象； 5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ； 8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 | 个 | 50 | 135 | 6750
209 | 23030 | 演示线路实验板 | 高中演示组、本套线路板由底板、基本电路元件、大小插座、接插器件、专用接线、特质插头、开关、电池插座、组成，按照实验线路图进行链接测试和实验。 | 套 | 2 | 870 | 1740
225 | 23050 | 电荷间作用力演示器 | 仪器由支架、刻度、小球、大球组成。 | 套 | 2 | 276 | 552
228 | 23053 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。 | 套 | 2 | 180 | 360
237 | 24 | 电磁、电子
240 | 24003 | 磁感线演示器 | 1、本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成； 2、铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形； 3、生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G； 4、磁铁N、S板标示明显。 | 套 | 4 | 72 | 288
242 | 24005 | 磁感线演示板 | 可投影，产品主要由含铁针演示板1块、条形磁铁1个组成。 | 套 | 2 | 111 | 222
243 | 24006 | 电流磁场演示器 | 1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成； 2、输入电流2.5A； 3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 | 套 | 2 | 111 | 222
249 | 24017 | 左右手定则演示器 | 1、左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成； 2、底座用非金属材料制成。 | 个 | 32 | 51 | 1632
259 | 24030 | 条形强磁体 | D-CG-LT-150磁感应强度≥0.8T | 个 | 5 | 69 | 345
260 | 24031 | 蹄形强磁体 | D-CG-LU-100磁感应强度≥0.8T | 个 | 5 | 99 | 495
266 | 24037 | 自感现象演示器 | 1、主线圈：带铁芯线圈； 2、显示方式：3.8V电珠显示； 3、工作电源：CD6V-8V。 | 台 | 1 | 405 | 405
267 | 24038 | 电磁感应演示器 | 由磁极主体、磁力线演示板、直流电机模型、直流发电机模型、交流发电机模型、转动线圈模型、软线圈、指导线组成。磁感应强度：大于7MT。均强磁场面积；130*110mm平方。 | 套 | 2 | 1299 | 2598
283 | 24056 | 电学元件黑箱 | 三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换)。 | 套 | 60 | 38 | 2280
287 | 24061 | 电磁振荡演示仪 | 基本结构；仪器由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等原件和带有原理图的面板组成，不使用驱动放大电路。主要原理、等幅震荡的能量采用集成电流震荡原理、整体尺寸400*50*280mm | 台 | 2 | 405 | 810
294 | 25 | 光学﹑原子物理
295 | 25001 | 光具盘 | 产品由圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘。 | 套 | 1 | 699 | 699
307 | 25020 | 双缝干涉实验仪 | 产品由灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环组成。 | 台 | 4 | 441 | 1764
308 | 25021 | 牛顿环 | 由球面玻璃和平面玻璃组成 | 个 | 4 | 54 | 216
310 | 25023 | 光的偏振观察器 | 仪器由带座框的两块偏振片组成，偏振片直径30-40mm，底座外圈带有指示刻度。 | 套 | 10 | 26 | 260
326 | 3 | 模型
327 | 31 | 物理
337 | 31020 | 高压输变电模拟演示器 | 产品由演示板、升压变压器、降压变压器、转换开关、指示灯组成。可以更便捷的了解高压输变电的原理。 | 套 | 1 | 381 | 381
421 |  | 小制作材料
422 | 80140 | 桥梁模型器材套件 | 梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥。 | 套 | 4 | 72 | 288
426 | 80144 | 动能发电手电筒 | 符合教学实验要求。尺寸50*100*28mm。动能、电能两种使用方式。 | 套 | 4 | 12 | 48
427 | 80145 | 简易收音机器材套件 | 电容、可变电容器、磁性天线、二极管。 | 套 | 2 | 54 | 108
431 | 80149 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管。 | 套 | 1 | 120 | 120
433 |  | 科技活动材料
438 | 80161 | 大回转轮 | 1、由回转轮、悬线、支柱、横梁和底座组成； 2、回转轮面红、白相间数等分色格，轮轴上两个穿线孔。 | 套 | 1 | 150 | 150
439 | 80162 | 三轨竞速 | 由三个同等高度不同路径的轨道、钢球、控制器等组成。整体有机玻璃制做，尺寸548*98*175mm。 | 套 | 1 | 618 | 618
440 | 80163 | 翻转环实验器 | 1、由底座、支架、金属环、金属球等组成； 2、材质：金属制； 3、通过转动金属环科观察统一高度的钢球到达金属环质点的时间，以及金属环上下不同高度上的钢球到达底部时间的现象。证明能的守恒和转化、动能和势能的转化。 | 套 | 1 | 474 | 474
441 | 80165 | 离心力铁环 | 1、物理实验演示弹性圆环在离心力的作用下变扁的物理现象； 2、由电机、转台、铁环、转轴组成。材质：镀锌钢板。 | 套 | 1 | 324 | 324
485 |  | 洛伦磁力演示器 |  | 台 | 1 | 6800 | 6800
|  | 合计 |  |  |  |  | 81733

## 高中化学仪器
高中化学仪器
序号 | 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 参考图片
1 | 1 | 计算机
5 | 02002 | 打孔器 | 1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 套 | 2 | 15 | 30
21 | 02094 | 水浴锅 | 1、中学化学实验用的常用仪器，适用于必须使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热； 2、结构为紫铜制品，均冲压成形，其规格为Φ150mm×73mm。容积为120ml，盖由从小到大的五层圈组成。 | 个 | 1 | 375 | 375
23 | 02102 | 注射器 | 1、规格：5mL，塑料制成； 2、密封性好，滑动灵活； 3、刻度标线规整、清晰。 | 只 | 50 | 1 | 50
24 | 02102 | 注射器 | 1、规格：50mL，塑料制成； 2、密封性好，滑动灵活； 3、刻度标线规整、清晰。 | 只 | 28 | 4 | 112
25 | 02102 | 注射器 | 1、规格：100mL，塑料制成； 2、密封性好，滑动灵活； 3、刻度标线规整、清晰。 | 只 | 5 | 12 | 60
26 | 02121 | 塑料洗瓶 | 250mL，密封性好，不漏气。 | 个 | 56 | 8 | 448
29 | 02124 | 塑料水槽 | 1．长方形透明水槽里口尺寸：270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平。 2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。 | 个 | 28 | 15 | 420
32 | 3 | 支架
33 | 03002 | 方座支架（铁架台） | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ9.5mm； 4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 | 套 | 56 | 78 | 4368
35 | 03006 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 28 | 8 | 224
36 | 03007 | 泥三角 | 1、金属丝外套石棉筒； 2、等边三角形的单边长不小于55㎜。 | 个 | 28 | 3 | 84
37 | 03008 | 试管架 | 1、塑料制、注塑成型； 2、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。 | 个 | 70 | 8 | 560
40 | 03011 | 滴定夹 | 1、产品由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG，确保滴定管夹持后与水平面垂直； 2、各夹头上装有软质护套。 | 个 | 56 | 40 | 2240
43 | 03015 | 比色管架 | 6孔，塑料材质。 | 个 | 56 | 51 | 2856
45 | 4 | 电源
51 | 11003 | 托盘天平 | 1、最大称量500g，分度值0.5g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 台 | 1 | 138 | 138
56 | 12 | 时间
58 | 13 | 温度
59 | 13001 | 温度计 | 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 28 | 5 | 140
60 | 13001 | 温度计 | 1、感温物质：水银； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃， 4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 支 | 5 | 13 | 65
62 | 15 | 电
67 | 16 | 其它
71 | 2 | 专用仪器
72 | 26 | 化学
73 | 26003 | 原电池实验器 | 原电池实验器主要由透明塑料容器及盖（铜极板、锌极板、铝极板各1块）、电极卡和接线柱等组成。 | 个 | 28 | 18 | 504
76 | 26010 | 溶液导电演示器 | 1.产品由带座演示板、灯座、灯珠、电解槽等组成。 2.示教电路版用塑料制成。 3.容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成。 4.为进行比较实验，容器数量为5个。 5.产品的电源电压为直流6V。 | 台 | 1 | 189 | 189
83 | 26023 | 电解槽演示器 | 1、电解槽外形采用立方体，外壳采用透明材料，可以在同一侧面上观察到内部结构和变化； 2、采用碳板阳极和金属阴极； 3、采用透水性适宜的材料做隔膜，隔开阳极室和阴极室。 | 台 | 1 | 609 | 609
92 | 3 | 模型
93 | 32 | 化学
97 | 32004 | 金刚石结构模型 | 1、仪器可组装金刚石晶体结构，由黑色橡胶球、塑料杆组成，演示用； 2、直径不小于27mm，球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化；教学演示效果明显。 | 套 | 1 | 81 | 81
100 | 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用，由14个Φ27mm绿色塑料球与14个Φ20mm灰色塑料球、塑料杆55根组成。 | 套 | 1 | 66 | 66
102 | 32010 | 氯化铯晶体结构模型 | 模型组成：氯原子、铯原子、金属杆组成，球直径不小于28mm。 | 套 | 1 | 114 | 114
103 | 32013 | 二氧化碳晶体结构模型 | 氧原子（天蓝球、直径22mm）28个,碳原子（黑球、直径27mm）14个。 | 套 | 1 | 171 | 171
135 | 521 | 教学投影片
147 | 523 | 多媒体教学软件
150 | 52357 | 化学药品管理软件 | 实验室管理用，网络版。 | 套 | 1 | 75 | 75
151 | 6 | 玻璃仪器
152 | 60 | 计量
153 | 60001 | 量筒 | 1、标称容量：10mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 50 | 7 | 350
154 | 60001 | 量筒 | 1、标称容量：25mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 50 | 9 | 450
155 | 60001 | 量筒 | 1、标称容量：50mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 28 | 11 | 308
156 | 60001 | 量筒 | 1、标称容量：100mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 2 | 13 | 26
159 | 60012 | 量杯 | 1、标称容量：250mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 2 | 41 | 82
160 | 60023 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：50mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 2 | 15 | 30
161 | 60023 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：100mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 56 | 21 | 1176
162 | 60023 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：250mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 20 | 28 | 560
163 | 60023 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：500mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 20 | 44 | 880
164 | 60023 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：1000mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 10 | 60 | 600
165 | 60041 | 滴定管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、酸式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度标示清晰、均匀。 | 支 | 56 | 48 | 2688
167 | 60041 | 滴定管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、碱式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度标示清晰、均匀。 | 支 | 56 | 22 | 1232
174 | 61 | 加热
175 | 61001 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 350 | 1 | 350
176 | 61001 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 350 | 1 | 350
177 | 61001 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 100 | 1 | 100
181 | 61008 | 具支试管 | 1、高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象； 2、规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm，急冷温差＞200℃； 3、支管与试管连接处牢固、平滑。 | 支 | 20 | 4 | 80
182 | 61008 | 具支试管 | 1、高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象； 2、规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，急冷温差＞200℃； 3、支管与试管连接处牢固、平滑。 | 支 | 20 | 5 | 100
190 | 61020 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 56 | 7 | 392
191 | 61020 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 56 | 7 | 392
194 | 61020 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 20 | 30 | 600
203 | 62 | 一般
209 | 62004 | 抽滤瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 个 | 5 | 33 | 165
216 | 62031 | 漏斗 | 1、规格：60mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 个 | 28 | 8 | 224
222 | 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm。 | 个 | 2 | 32 | 64
237 | 63 | 容器
242 | 63011 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL。 | 个 | 56 | 6 | 336
243 | 63011 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL。 | 个 | 80 | 7 | 560
250 | 63021 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL。 | 个 | 56 | 7 | 392
259 | 63021 | 细口瓶（茶色细口瓶） | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：棕色，1000mL。 | 个 | 2 | 22 | 44
267 | 64 | 材料和配套用品
268 | 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 50 | 7 | 350
272 | 64006 | 试管夹 | 1、产品为木质或竹质材料制成； 2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 个 | 28 | 3 | 84
273 | 64007 | 止水皮管夹 | 1、水止皮管夹用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面作镀铬处理。 2、成型规整，表面无锈蚀。 | 个 | 28 | 2 | 56
275 | 64032 | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面； 3、整体应平整、美观，不翘角。 | 个 | 28 | 3 | 84
284 | 64061 | 软胶塞 | 1、产品用天然橡胶制造，白色； 2、每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 千克 | 30 | 66 | 1980
286 | 64063 | 乳胶管 | 1、产品用优质乳胶制造； 2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。 | 米 | 50 | 7 | 350
287 | 64067 | 洗耳球 | 橡胶材质 | 个 | 25 | 11 | 275
288 | 64071 | 试管刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，制成的试管刷要求不散、不脱毛； 2、整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 | 个 | 100 | 2 | 200
289 | 64072 | 烧瓶刷 | 1、供中学化学实验和小学教学实验用； 2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。 | 个 | 100 | 3 | 300
291 | 64080 | 结晶皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：80mm。 | 个 | 10 | 15 | 150
297 | 64088 | 蒸发皿 | 1、实验用加热仪器100mm，陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：不大于0.3%； 5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 | 个 | 28 | 8 | 224
298 | 64091 | 反应板 | 规格：6穴。 | 个 | 28 | 6 | 168
301 | 64094 | 塑料多用滴管 | 3mL | 支 | 200 | 1 | 200
303 | 7 | 药品
316 | 70022 | 活性炭 | 颗粒大小不小于1000目 | 克 | 500 | 0.09 | 45
336 | 70067 | 亚硫酸钠(无水) | 试剂 | 克 | 1000 | 0.06 | 60
339 | 70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 500 | 0.12 | 60
346 | 70093 | 硫酸铁 | 试剂 | 克 | 500 | 0.21 | 105
350 | 71 | 一般无机(二)
358 | 71035 | 硫代硫酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 0.06 | 30
359 | 71039 | 硼酸 | 试剂 | 克 | 500 | 0.12 | 60
360 | 71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 500 | 0.12 | 60
365 | 72 | 一般有机、指示剂
366 |  | 一般有机
367 | 72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 500 | 0.09 | 45
368 | 72022 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 500 | 0.12 | 60
374 | 72044 | 苯甲酸 | 工业 | 克 | 500 | 0.21 | 105
377 |  | 指示剂
382 | 72061 | pH广范围试纸 | 1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。 | 本 | 100 | 3 | 300
383 | 72062 | 蓝石蕊试纸 | 条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。 | 本 | 56 | 4 | 224
384 | 72063 | 红石蕊试纸 | 条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。 | 本 | 56 | 4 | 224
385 | 72066 | 淀粉碘化钾试纸 | 条状，每本不少于100张，每张尺寸不小于8.5mm*45mm。 | 本 | 56 | 4 | 224
387 | 72091 | 定性滤纸 | 直径70mm，100张/盒 | 盒 | 50 | 9 | 450
391 |  | 中闪点易燃液体
396 | 73028 | 二甲苯 | 试剂 | 毫升 | 500 | 0.12 | 60
400 | 74065 | 硫化钠 | 试剂 | 克 | 500 | 0.12 | 60
404 | 76001 | 草酸 | 试剂 | 克 | 500 | 0.09 | 45
412 | 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 30000 | 0.09 | 2700
419 | 81 | 工具
420 | 81002 | 一字螺丝刀 | 1、规格210mm； 2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48； 3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 4、旋杆应经镀鉻防锈处理； 5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。 | 支 | 1 | 5 | 5
421 | 81003 | 十字螺丝刀 | 1、规格210mm； 2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3、旋杆应经镀铬防锈处理； 4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。 | 支 | 1 | 5 | 5
422 | 81004 | 尖嘴钳 | 1、型号规格：长160mm； 2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。 | 把 | 1 | 13 | 13
423 | 81015 | 手锤（杠锤） | 0.5kg，木柄，总长300mm。 | 把 | 1 | 23 | 23
424 | 81018 | 三角锉 | 工作范围长175mm；注塑手柄。 | 个 | 1 | 8 | 8
425 | 81032 | 剪刀 | 1、产品表面处理为电镀剪； 2、剪刀刃口硬度不低于HRC52； 3、两片刃口对应点硬度差不大于HRC4； 4、全长150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、不崩口、不变形。 | 把 | 50 | 6 | 300
428 | 82 | 安全防护用具
429 | 82001 | 工作服 | 1、材质：涤卡；颜色为白色； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 件 | 3 | 63 | 189
430 | 82002 | 护目镜 | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)； 2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度； 3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 个 | 52 | 11 | 572
431 | 82004 | 防护面罩 | 1、产品由透明有机玻璃制成； 2、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 | 个 | 1 | 14 | 14
432 | 82005 | 防毒口罩 | 1、直接式防毒口罩； 2、口罩能完全罩住口、鼻不漏气； 3、防毒时间不小于1小时； 4、口罩应卫生清洁，不得有灰尘。不得用有毒材料制作。 | 个 | 1 | 35 | 35
|  | 合计 |  |  |  |  | 37012

## 高中生物仪器
高中生物仪器
序号 | 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 参考图片
9 | 02042 | 数码显微镜 | 1、电子目镜、USB接口，相关图像处理软件，产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、物镜系统：消色差物10×40×100×； 3、目镜系统：广角目镜WF10×； 4、放大倍数：放大1000×； 5、照明系统：充电式冷光源； 6、工作台：双层载物台； 7、调焦系统：粗微动分轴。 | 台 | 6 | 3501 | 21006
73 | 27034 | 纯水机 | 1、产水量：10L/h； 2、水桶量550L，使用水温5-45℃。 | 台 | 1 | 456 | 456
|  | 合计 |  |  |  |  | 21462