招 标 文 件

项目名称：桂平市人民医院采购一批医疗设备(2025第二批次)

项目编号：GGZC2026-G1-810021-XGZX
采 购 人：桂平市人民医院

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

                 2026年4月13日
目    录

2

第一章  招标公告

6

第二章  采购需求

83

第三章  投标人须知

105

第四章  评标方法及评标标准

114

第五章  拟签订的合同文本

137

第六章　投标文件格式



第一章 招标公告

项目概况

(桂平市人民医院采购一批医疗设备(2025第二批次)) 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年5月7日     9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：桂平市人民医院采购一批医疗设备(2025第二批次)
项目编号：GGZC2026-G1-810021-XGZX

采购计划文号：GPZC2026-G1-00891-001-002-003-004-005
预算金额：分标1：995万元；分标2：365万元；分标3：200万元；分标4；216万元；分标5：591.047万元

最高限价：分标1：935万元；分标2：355万元；分标3：180万元；分标4；185万元；分标5：524.36万元
采购需求： 

	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	简要技术需求

	1
	分标1：1.5T核磁共振成像系统
	1套
	1.5T核磁共振成像系统1套，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

	2
	分标2：彩色多普勒超声诊断仪
	1台
	彩色多普勒超声诊断仪1台，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

	3
	分标3：血管内超声诊断仪、多道电生理记录仪、血流储备分数测量设备
	1批
	血管内超声诊断仪1台、多道电生理记录仪1台、血流储备分数测量设备1台,如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

	4
	分标4：泌尿电子内窥镜系统、医用内窥镜摄像系统、等离子双极电切电凝系统、全数字彩色多普勒超声诊断系统
	1批
	泌尿电子内窥镜系统1套、医用内窥镜摄像系统1套、等离子双极电切电凝系统1套、全数字彩色多普勒超声诊断系统1套,如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

	5
	分标5：移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备
	1批
	移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备,如需进一步了解详细内容，详见招标文件。


合同履行期限：自签订合同之日起60个日历日内交付安装使用并验收合格。（地点：采购人指定地点）
本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：非专门面向中小微企业。
4. 本项目的特定条件：根据国务院第739号令《医疗器械监督管理条例》规定，经营第二类和第三类医疗器械的企业应分别具有经营备案凭证和经营许可证；医疗器械备案人应具有第一类医疗器械产品备案凭证；医疗器械注册人应具有第二类、第三类医疗器械产品注册证。【注：医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案。】
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年4月13日至2026年4月27日
地点：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间： 2026年5月7日09时30分（北京时间）
投标和开标地点：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。

开标时间：2026 年5月7日09时30分（北京时间）
开标地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金

网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贵港市政府采购网、全国公共资源交易平台(广西.贵港)。

3. 本项目需要落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见招标文件。
（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4. 同级政府采购监督管理部门

名称：桂平市财政局政府采购监督管理股

地址：桂平市财政局

联系人：桂平市财政局政府采购监督管理股

监督投诉电话：0775-3380263

5.本项目是采用远程异地评审。

6.本项目兼投不兼中，同一个供应商可以同时参加分标1或分标2或分标3或分标4的投标或分标5，但不可以兼中。评标委员会根据分标1、分标2、分标3、分标4、分标5顺序依次进行评审，成为分标1的第一中标候选人不再作为分标2、分标3、分标4、分标5的中标候选供应商，以此类推。
7.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂平市人民医院

地址：桂平市西山镇人民西路7号

项目联系人：招标采购管理办公室

联系方式：0775-3371263

2.采购代理机构信息

名 称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

地　址：南宁市青秀区民族大道166号阳光100上东国际T2栋9楼910

联系方式：0771-8053720
项目联系人：林雄位
广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2026年4月13日

第二章  采购需求
说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于技术参数要求应当在投标文件中提供技术支持资料技术，支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担全部责任，与采购人无任何关系。

6.本项目为采购国产产品，不接受进口产品投标。

7. 采购预算及最高限价

	分标1：1.5T核磁共振成像系统

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单项采购预算价（万元）
	采购预算价（万元）
	单项最高限价（万元）
	最高限价
	产地

	1
	1.5T核磁共振成像系统
	套
	1
	995.00 
	995.00 
	935.00 
	935.00 
	国产

	合计：
	995.00 
	
	935.00 
	

	分标2：彩色多普勒超声诊断仪

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单项采购预算价（万元）
	采购预算价（万元）
	单项最高限价（万元）
	最高限价（万元）
	产地

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	台
	1
	365.00 
	365.00 
	355.00 
	355.00 
	国产

	合计：
	365.00 
	
	355.00 
	 

	分标3：血管内超声诊断仪、多道电生理记录仪、血流储备分数测量设备

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单项采购预算价（万元）
	采购预算价（万元）
	单项最高限价

（万元）
	最高限价

（万元）
	产地

	1
	血管内超声诊断仪
	台
	1
	100.00 
	100.00 
	85.00 
	85.00 
	国产

	2
	多道电生理记录仪
	台
	1
	80.00 
	80.00 
	80.00 
	80.00 
	国产

	3
	血流储备分数测量设备
	台
	1
	20.00 
	20.00 
	15.00 
	15.00 
	国产

	合计：
	200.00 
	
	180.00 
	

	分标4：泌尿电子内窥镜系统、医用内窥镜摄像系统、等离子双极电切电凝系统、全数字彩色多普勒超声诊断系统

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单项采购预算价（万元）
	采购预算价（万元）
	单项最高限价

（万元）
	最高限价

（万元）
	产地

	1
	泌尿电子内窥镜系统
	套
	1
	50.00 
	50.00 
	45.00 
	45.00 
	国产

	2
	医用内窥镜摄像系统
	套
	1
	59.00 
	59.00 
	52.00 
	52.00 
	国产

	3
	等离子双极电切电凝系统
	套
	1
	39.00 
	39.00 
	29.00 
	29.00 
	国产

	4
	全数字彩色多普勒超声诊断系统
	套
	1
	68.00 
	68.00 
	59.00 
	59.00 
	国产

	合计：
	216.00 
	
	185.00 
	

	分标5：移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单项采购预算价（万元）
	采购预算价（万元）
	单项最高限价

（万元）
	最高限价

（万元）
	产地

	1
	移动式C形臂X射线机
	台
	1
	150.00 
	150.00 
	147
	147
	国产

	2
	内镜清洗工作站
	台
	1
	17.50 
	17.50 
	15
	15
	国产

	3
	玻片柜
	组
	3
	0.88 
	2.64 
	0.51
	1.53
	国产

	4
	蜡块柜
	组
	6
	0.88 
	5.28 
	0.51
	3.06
	国产

	5
	婴儿车
	辆
	20
	0.20 
	4.00 
	0.15
	3
	国产

	6
	高频振动排痰系统
	套
	1
	3.80 
	3.80 
	2.8
	2.8
	国产

	7
	电子支气管内窥镜
	套
	1
	40.00 
	40.00 
	32
	32
	国产

	8
	内镜一体化清洗消毒系统
	套
	1
	28.00 
	28.00 
	24
	24
	国产

	9
	脑循环治疗仪
	台
	2
	4.00 
	8.00 
	3.1
	6.2
	国产

	10
	脊柱脉冲治疗仪（枪）
	台
	1
	9.80 
	9.80 
	6.8
	6.8
	国产

	11
	足底压力分析仪
	台
	1
	9.80 
	9.80 
	8.6
	8.6
	国产

	12
	超声骨密度仪
	台
	1
	14.80 
	14.80 
	14
	14
	国产

	13
	视动性眼震仪
	台
	1
	0.40 
	0.40 
	0.3
	0.3
	国产

	14
	婴幼儿选择性注视检测卡
	套
	1
	0.40 
	0.40 
	0.39
	0.39
	国产

	15
	立体视图谱
	套
	1
	0.35 
	0.35 
	0.34
	0.34
	国产

	16
	点状视力表
	套
	1
	0.70 
	0.70 
	0.68
	0.68
	国产

	17
	全自动内镜清洗消毒机
	套
	1
	25.00 
	25.00 
	22
	22
	国产

	18
	无菌纯水系统
	套
	1
	7.20 
	7.20 
	6.8
	6.8
	国产

	19
	耳声发射分析仪
	台
	1
	30.00 
	30.00 
	25
	25
	国产

	20
	全自动电脑视野检查仪
	台
	1
	15.00 
	15.00 
	12.8
	12.8
	国产

	21
	纯水系统
	套
	1
	8.80 
	8.80 
	6.8
	6.8
	国产

	22
	数字式心电图机
	台
	1
	3.50 
	3.50 
	3.3
	3.3
	国产

	23
	离心机（普通标本）
	台
	4
	1.00 
	4.00 
	0.8
	3.2
	国产

	24
	医用风冷无油空气压缩机
	台
	2
	1.28 
	2.56 
	1.1
	2.2
	国产

	25
	麻醉机回路消毒机
	台
	2
	15.80 
	31.60 
	12
	24
	国产

	26
	无线多参监护仪
	台
	8
	4.20 
	33.60 
	3.7
	29.6
	国产

	27
	x、γ射线个人剂量仪
	台
	1
	0.30 
	0.30 
	0.3
	0.3
	国产

	28
	电动植皮刀
	台
	1
	9.20 
	9.20 
	8.5
	8.5
	国产

	29
	血透水处理机
	台
	1
	50.00 
	50.00 
	49
	49
	国产

	30
	自动腹膜透析机
	台
	4
	4.00 
	16.00 
	3.79
	15.16
	国产

	31
	宫腔镜
	条
	5
	2.80 
	14.00 
	2.7
	13.5
	国产

	32
	医用冷藏冷冻箱
	台
	1
	1.80 
	1.80 
	1.6
	1.6
	国产

	33
	直角分离钳+幽门抓钳+切开刀
	套
	1
	1.52 
	1.52 
	1.5
	1.5
	国产

	34
	胸腔镜器械包（微创胸腔镜手术器械）
	套
	1
	14.8970 
	14.8970 
	14
	14
	国产

	35
	洁净层流台
	台
	1
	5.00 
	5.00 
	2.2
	2.2
	国产

	36
	心电图机
	台
	1
	3.60 
	3.60 
	3.3
	3.3
	国产

	37
	十二道心电图机
	台
	2
	3.60 
	7.20 
	2
	4
	国产

	38
	数字式心电图机
	台
	3
	3.60 
	10.80 
	3.3
	9.9
	国产

	合计：
	591.0470 
	
	524.3600 
	

	注：请供应商在规定最高限价范围内进行编制投标报价，每项设备单项报价不得超过单项最高限价。


分标1：1.5T核磁共振成像系统
技术需求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求。    

3.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。 

（3）投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于技术参数要求应当在投标文件中提供技术支持资料技术，支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

（4）“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

（5）投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担全部责任，与采购人无任何关系。

（6）本项目为采购国产产品，不接受进口产品投标。

4.核心产品：

本项目为货物采购项目，核心产品为：1.5T核磁共振成像系统
5.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

	序号
	货物名称
	数量
	所属行业
	技术指标要求

	1
	1.5T核磁共振成像系统
	1套
	工业
	一、设备先进性总体要求


▲1.供应商提供技术完整性要求为保障设备按时装机调试、运行稳定与维修保养，各投标机型的生产厂家需具备核心部件的自主研发和生产能力，主磁体、梯度系统、射频线圈作为核心部件，为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不采用第三方产品替代。

2.投标设备为1.5T核磁共振成像系统，磁场强度为1.5T核磁共振成像系统，设备必须符合国家相关法律法规、标准及规范要求。

3.投标产品须取得国家药品监督管理局（NMPA）医疗器械注册证，注册证在有效期内，注册证载明的产品名称、型号、技术参数应与投标产品一致。

4.投标产品须为原厂原装全新设备，严禁提供翻新、改装、淘汰机型。
二、磁体系统


1.磁场强度：1.5T 

2.发射频率：63.87MHz

3.磁体类型：超导磁体

4.磁体稳定性：＜0.1 ppm/h

5.磁场均匀度：典型值(Typical)，采用V-RMS 24 plane plot测量法。以下参数，请提供datasheet（技术白皮书）证明，并注明页码位置。

▲5.1
10cm DSV≤0.003ppm 

5.2
    20cm DSV≤0.02ppm 

5.3 
30cm DSV≤0.04ppm 

5.4
 40cm DSV≤0.15 ppm 

5.5
 45cm DSV≤0.4ppm 

6.具备主磁场均匀度补偿技术


7.匀场方式：主动匀场+被动匀场+高阶匀场

8.磁体重量（含液氦）≤4000kg

▲9.磁体长度（不含外壳）≤151cm

▲10.磁体孔径≥70cm

11.磁体线圈冷却方式：液氦制冷
12.液氦消耗率（正常使用状态）：7.5～15升/年

13.液氦容积≤1400L

14冷头类型：4K冷头

15.  5高斯线范围（X轴×Y轴×Z轴）≤2.5m×2.5m×4m

三、梯度系统 


1.全数字实时梯度控制技术

2.水冷梯度冷却方式

3.最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）≥33mT/m 

▲4.最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）≥130T/m/s

5.最短梯度爬升时间≤0.254ms

四、射频系统 


1.射频发射功率≥18kW

▲2.单次扫描视野下独立射频接收通道数≥32

3.最高接收动态范围≥165dB

4.射频接收线圈及相关技术需符合以下要求：

以下要求线圈为原厂（与整机同品牌）线圈；

专用线圈不得以其他线圈（如通用柔性线圈或体线圈）替代；

线圈单元数计算不得组合累加，为独立线圈单元数。

4.1具备原厂正交发射/接收体线圈


4.2具备原厂头颈联合线圈≥16单元

4.3具备原厂体部相控阵线圈，≥24单元

4.4具备原厂脊柱相控阵线圈，≥24单元

4.5具备原厂大柔性多功能线圈，≥8单元

4.6具备原厂小柔性多功能线圈，≥8单元

▲4.8具备原厂心脏线圈，≥24单元

▲5.线圈接口数≥6个，必须可同时接驳使用

6.具备线圈联合扫描技术，投标机型可通过多个线圈联合扫描，实现一次进床完成全身检查

五、计算机系统


1.主控计算机


1.1中央处理器≥8核，主频≥3.9GHz

1.2中央处理器位数≥64位

1.3内存容量≥48GB

1.4硬盘容量≥1TB

1.5图像存储容量（256×256）≥1920万幅

1.6显示器分辨率≥1920×1200

1.7显示器大小及规格≥24英寸，医用级彩色显示器

2.控制计算机


2.1中央处理器：总核心数≥4，主频≥3.5GHz

2.2控制计算机内存容量≥16GB

2.3控制计算机硬盘容量≥1TB

2.4最大采集矩阵≥1024×1024

2.5最大重建矩阵≥2048×2048

2.6同步扫描重建功能扫描、采集、重建时可同时进行阅片，后处理，照相和存盘功能。

2.7具备集成式软件操作系统，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能

3.具备压缩感知专用处理计算机，提供Datasheet（技术白皮书）证明

3.1重建速度≥130000幅/秒（256×256，全FOV）

3.2内存容量≥96GB

3.3处理器规格≥52核心，≥2.1GHz

六、后处理接口


1.具备软件控制照相技术

2.具备DICOM3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）


3.具备标准激光相机数字接口

七、扫描参数 


1. X轴最大FOV≥500mm

2. Y轴最大FOV≥500mm

3. Z轴最大FOV≥500mm

4.最小FOV≤5mm

▲5.最薄层厚2D≤0.1mm

6.最薄层厚3D≤0.05mm

7.SE序列最短TR时间（128矩阵）≤2.9ms

8.SE序列最短TE时间（128矩阵）≤1.5ms

9.FSE序列最小回波间距（128矩阵）≤1.6ms

10.FSE序列最大回波链长度（ETL）≥1024

11.GRE序列最短TR时间（128矩阵）≤0.79ms

12.GRE序列最短TE时间（128矩阵）≤0.14ms

13.EPI序列最小回波间距（128矩阵）≤0.34ms

14.EPI序列最大回波链长度（ETL）≥512

15.最大弥散加权b值≥10000

16.具备软件界面，原生中文/英文可切换界面

八、扫描技术与序列


1.自旋回波序列（FSE），包括


1.1具备2D/3D快速自旋回波


1.2具备组织弛豫时间测量自选回波序列


1.3具备可选择角度的自旋回波序列


1.4具备单回波、双回波、多回波技术


1.5具备单次激发快速自选回波序列


1.6具备脂肪抑制序列


1.7具备快速脂肪饱和技术


1.8具备水抑制序列


1.9具备反转恢复（IR）

1.10具备常规反转恢复序列


1.11具备快速自由水抑制序列（FLAIR）


1.12具备快速自由水抑制序列T1W成像技术


1.13具备快速自由水抑制序列T2W成像技术


8.1.14具备快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）


1.15具备短TI反转回波水脂分离成像


1.16真实影像反转恢复序列，具备（灰白质强对比成像）


2.梯度回波(2D/3D)。


2.1具备多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像


2.2
2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术，具备（SSFP\FSP）

2.3
2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术，具备（BSSFP）

2.4具备重T2加权高对比序列


2.5具备3D梯度回波技术


2.6具备快速稳态进动梯度回波


2.7具备超快速场回波序列（QUICK 3D）

2.8具备三维成像技术


3.平面回波成像技术（EPI）


3.1具备单次激发平面回波成像技术


3.2具备自旋回波EPI


3.3具备梯度回波EPI 


3.4具备反转EPI


3.5具备高分辨EPI采集


4.具备神经系统成像技术。


4.1具备高分辨解剖成像


4.2具备高分辨率内耳三维成像技术


4.3具备全脊髓成像


5.弥散成像技术。


5.1具备ADC成像


5.2具备各向同性采集


5.3具备各向异性采集


5.4具备ADC值测量


5.5具备ADC-map


5.6具备自动采集处理


5.7具备单次激发弥散


5.8具备多次激发弥散


5.9具备实时弥散成像


5.10具备自动生成ADC图


5.11具备可选优化B值


8.6包括血管与水成像技术

6.1具备时飞法技术(2D/3D)


6.2具备流入法采集技术（2D/3D）


6.3具备连续多层3D时飞法技术


6.4具备动静脉分离成像技术


6.5具备磁转移(MTC)对比技术


6.6具备最大密度投影技术


6.7具备可变翻转角度射频技术


6.8具备多层层面重建技术


6.9具备2D/3D水成像技术（MRCP, MRU）


6.10具备电影采集回放功能


6.11具备实时互动最大密度投影技术


7.包括伪影消除技术


7.1具备流体补偿


7.2具备呼吸补偿


7.3具备呼吸导航技术


7.3具备（流动补偿）流动校正梯度波形技术


7.4具备区域饱和技术


7.5具备卷积伪影去除技术


7.6具备自旋回波运动伪影消除技术，提供ARMS、Blade、 Propeller或 Multivane等技术。

7.7具备自由呼吸技术，提供StarVibe、uFreeR等径向采集梯度回波运动伪影抑制技术。

7.8具备图像滤波增强技术


7.9具备K空间降噪技术（K空间滤波）

7.10具备环形伪影抑制技术


8.包括节时技术


8.1具备半扫描技术


8.2具备全方向部分编码采集技术


8.3具备矩形视野采集技术


8.4具备三维重叠连续采集技术


8.5具备并行采集重建技术


8.6具备部分回波采集


9.包括其他成像技术


9.1具备短TR TE快速成像功能


9.2具备三维定位系统


9.3具备放射状片层定位技术


9.4具备扫描暂停


9.5具备可变带宽技术


9.6具备预扫描技术


9.7具备信噪比显示功能


9.8具备实时交互式成像功能


9.9具备磁共振实时定位


9.10具备磁共振实时交互式参数改变


9.11具备高分辨成像检查


9.12具备组合扫描功能


9.13具备水饱和技术


9.14具备预饱和技术


9.15饱和带数目≥6

9.16具备平行饱和带


9.17具备伴随饱和带


9.18具备脂肪饱和技术


9.19具备信号平均技术，包含内模式和外模式


9.20具备频率编码方向扩大采集


9.21具备相位编码方向扩大采集


9.22具备偏中心扫描技术


9.23具备可变K空间填写方式


9.24具备K空间快速采集


9.25具备线圈灵敏度校正技术


9.26具备肝脏动态增强技术


9.27具备图像亮度均一化校正技术


9.28具备自动中心扫描技术


9.29具备图像插值放大技术


9.30具备图像变形校正技术


10.高级临床应用软件包，包括


10.1具备神经成像软件包

10.2具备体部系统软件包


10.3具备骨关节成像软件包


10.4具备肿瘤成像软件包


10.5具备乳腺成像软件包


10.6具备血管成像软件包


10.7具备心脏成像软件包


10.8具备妇产成像软件包


10.9具备儿科成像软件包


九、应用平台及软件


1.人工智能图像重建技术，具备人工智能图像重建技术。联影提供DeepRecon智能深度重建技术，GE提供AIR Recon DL，西门子提供Deep Resolve Sharp技术，佳能浦提供AiCE技术，其它厂商推出相应技术，应注明技术名称。

2.压缩感知技术或

以压缩感知为核心的技术具备压缩感知技术，不可用其他技术如并行采集技术替代，提供datasheet（技术白皮书）证据。GE提供HyperSense，西门子提供Compressed Sense，飞利浦提供CS SENSE，联影提供光梭成像技术，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。

2.1腹部动态增强成像压缩感知技术，具备≤2s/期的高时间分辨率，提供国内用户腹部多期动态增强成功案例

2.2具备全身压缩感知技术


3.波谱成像技术(MRS)
具备单体素和多体素波谱

4.具备三维多体素波谱成像技术

5.具备无接触式生命体征遥感技术，联影提供EasySense技术，西门子提供BioMatrix技术，飞利浦提供VitalEye技术，等其它厂商推出相应技术，应注明技术名称。

6.具备磁化率加权成像技术，支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示

7.体部磁敏感加权成像技术，具备快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比。

8.具备调制翻转角三维容积成像技术


9.具备螺旋式K空间填充运动伪影校正技术


10.具备脑灌注成像技术（Perfusion）


11.具备高级弥散张量成像技术，弥散敏感梯度≥256个方向

12.具备脑功能成像技术（Bold）


13.具备三维动脉自旋标记成像技术


14.具备水脂分离成像技术


15.具备三维屏气胰胆管水成像技术


16.具备快速3DT1体部动态增强序列


17.具备呼吸导航技术


18.具备脂肪定量成像技术，GE应提供IDEAL-IQ，西门子提供LiverLab，飞利浦应提供mDIXON-Quant，联影提供FACT，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。

19.具备高级非增强血管成像技术（NCE MRA）

20.具备自由呼吸三维成像技术


21.具备多梯度合并关节软骨成像技术


22.具备参数定量成像与在线参数定量处理技术


23.具备去金属伪影成像技术


24.具备二维加速成像技术


25.具备小视野弥散成像技术，西门子提供ZooMit EPI，GE提供FOUCS，飞利浦提供Zoom DWI，联影提供MicroView，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。

26.具备“类PET”全身弥散加权成像技术

27.具备自动在线拼接


28.具备前列腺波谱成像技术


29.具备“零”变形弥散成像技术


30.具备“静音”扫描


31.智能定位技术


31.1具备头部智能定位，无需激光定位，一键进床

31.2具备脊柱智能定位


31.3具备膝关节智能定位


31.4具备智能规划，一键完成整体床位规划和整体扫描范围定位

31.5具备心脏智能扫描，无需手动定位，自动化计算“短轴”、“两腔”、“三腔”、“四腔”等6个标准平面，实现心脏一键式定位

32.具备全新磁敏感加权成像技术，高通滤波的相位图，且可以出一次成像多个连续TE回波的动画图

33.具备SWI黑血磁化率加权成像技术


34.具备时空并行采集技术，提供Twist-VIBE、DISCO、tFAST、4D Thrive等类似技术

35.具备虚拟弥散加权成像功能

36.具备DCE动态增强采集技术


37.具备高级心脏成像技术

38.具备动态增强血管成像技术

40.具备流动定量技术


41.具备心脏标记技术


42.具备超短TE扫描技术


十、独立原厂影像后处理工作站，提供原厂最新最高版本后处理工作站，不得采用第三方工作站产品。

1.具备图像拼接高级后处理


2.具备动态分析


3.具备ADC定量高级后处理


4.具备脑灌注高级后处理


5.具备弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术


6.具备脑功能分析（BOLD）


7.具备波谱高级后处理，单体素&多体素

8.具备参数定量高级后处理（T1&T2&T2*）


9.具备图像融合高级后处理


10.具备全新磁敏感高级后处理


11.具备血管分析高级后处理


12.具备心功能分析高级后处理


13.具备心流量分析


十一、病人检查环境


1.具备双向病人通话系统


2.提供防磁耳机，内置双向沟通装置,能进行通话指示和音乐播放;可减噪,降低病人不安

3.具备磁体内可调试病人通风系统


4.具备可调试磁孔内病人照明系统


5.具备磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统


6.检查床最大承重≥250KG

▲7.检查床最低位置≤52cm

8.扫描床水平进床最大速度≥20cm/s

9.具备病人监视系统


10.具备磁体外壳上方集成彩色显示屏，可显示扫描相关信息以及患者舒适度调节等信息

11.具备磁体旁直接启动扫描功能


12.具备脚踏开关（在手推进行造影剂注射时，如灌注或动态增强扫描，可以在推注射器的同时用脚踏开关启动扫描。）

十二、其它要求


1.具备原厂线圈整理柜，原厂防磁线圈柜

▲2.具备磁共振专用高压注射器双通道

▲3.MR脑灌注智能分析系统


3.1
PWI多期相时间点分析，提取各期相时间点并在TDC曲线标记各期相时间、期相数

3.2异常期相标记支持在TDC曲线标记异常期相（图像存在严重质量问题）（提供软件截图证明）

3.3个性化配置参数图显示效果，支持参数图（rCBF、rCBV、MTT、TTP、Tmax）灰度和伪彩显示模式切换，针对各参数可分别配置多种伪彩显示颜色表（提供软件截图证明）

3.4
Mismatch视图区布局个性化配置，支持个性化配置Mismatch图像显示布局

3.5
视图窗个性化加载与显示，支持切换视图窗显示布局，可任意拖动加载图像在不同视图窗口进行对比展示

3.6
TDC曲线质控分析，支持对扫描质量不佳的数据进行质控并做出提示，质控项包括影像平扫期过少、影像扫描结束时造影剂未完全流出

3.7
手动归档PACS支持MR脑灌注参数图手动归档PACS，可配置归档图像类型与顺序、图像层面、参数图显示模式、归档PACS地址

▲4.配套MRI水冷机一套，满足1.5T核磁共振系统冷却使用

▲5.配套MRI精密空调一套，满足1.5T核磁共振系统控温使用

	三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品验收检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

2.合同签订日期

中标通知书发出后25日内。

3.交货（实施）时间

自签订合同之日起60个日历日内交付安装使用并验收合格。
4.交货地点或服务地点

桂平市人民医院总院区及江北院区或采购人指定地点。

5.验收标准

详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商提供报修热线电话，24小时*365天有工程师接听，为用户快速诊断和提供技术支持服务，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在24小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用，现场排除故障时间超过4个小时的应当提供备用件应急使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

6.2中标供应商应具备取得设备厂家零配件的合法渠道，所更换的备件为原厂生产，相应参数符合国家质量检测标准；且保证零配件必须是符合国家相关规范要求的合格产品，维修后设备功能需达到原厂标准。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

详见招标文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见招标文件合同主要条款格式部分

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

11.2中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

11.5质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

11.6质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。因技术专利等原因，需要原厂技术才能维修的，应在平等合理的付费下予以提供支持帮助，修复损坏的设备。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物安全运抵交货地点，而后安装调试完成。与运输、保险相关的费用由供应商承担。设备在设备运输、安装、调试、正式验收之前的风险均由供应商承担。
四、其他要求

1.供应商应按根据项目需求结合自身情况撰写项目方案内容包含但不限于：售后服务方案、项目实施方案等。

2.供应商承诺，其所投产品（含所有主要部件、配件）为本项目投标截止日时，其官方公开发售的标准产品中，最新发布或性能最优的型号。

2.1供应商进一步承诺，其所投产品的核心功能、性能、质量及工艺标准，不低于投标时市场上同品牌、同定位产品的主流水平。采购人有权以同期、同地区内可公开获取的同类产品信息作为参考依据。

2.2如中标后，采购人发现中标产品不符合第2.1或2.2条之承诺，包括但不限于存在已发布的新型号，或同地区市场存在功能、质量更优的同等产品，采购人有权单方解除合同、拒收货物、不予支付合同款项，并要求供应商承担相应的违约责任。


分标2：彩色多普勒超声诊断仪

技术需求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求。   
3.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。 

（3）投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于技术参数要求应当在投标文件中提供技术支持资料技术，支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

（4）“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

（5）投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担全部责任，与采购人无任何关系。

（6）本项目为采购国产产品，不接受进口产品投标。

4.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：彩色多普勒超声诊断仪
5.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

	序号
	货物名称
	数量
	所属行业
	技术指标要求

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	1台
	工业
	一、设备名称：彩色多普勒超声系统


二、用途说明


1.彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症、盆底等应用临床超声诊断与治疗应用。


三、物理规格及人机交互要求


1.显示器要求≥23.8英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560*1440，可上下倾斜、左右旋转、前后拉伸
 

▲2.控制面板集成一体化触摸屏≥15英寸，触摸屏角度可以独立于主机调节，独立调节角度≥50度


3.触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式。


4.操作面板具有6向独立的电动调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移），方便操作者进行操作。


▲5.探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。


6.中央刹车系统


四、成像技术


1.数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥16bit 


2.宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调


3.斑点噪声抑制技术：支持所有探头，7档可调，支持二维图像、三维图像、造影成像等技术。


4.多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。


5.声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示。


6.支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥2种放大模式，放大后图像可全屏显示


▲7.具备B模式局部ROI区域优化增强显示，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部增强图像的同屏左右双幅双实时显示，


8.具备二维灰阶图像呈现立体纤细效果的专用技术，可利用组织的结构信息和灰阶的梯度信息，通过增强算法使二维灰阶的组织结构与边界显示更纤细立体。


9.具备针对强回声结构产生的声影区图像进行增强优化的专用技术，可通过声影抑制技术实现声影补偿和细节融合，清晰还原强回声后方组织细节，减少声影对后方组织造成图像不清等不利影响。


10.扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。


11.一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。


12.具备针对不同器官扫查场景的自动参数匹配技术，可一键快速获得最适宜当下扫查器官场景的成像效果，支持8种以上血流或器官扫查场景，适用于2D, Color, Power, 3D/4D等模式。


13.二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。


14.频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求凸阵探头/线阵探头/相控阵探头支持连续多普勒成像）。


▲15.超微血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，实现超高血流灵敏度和空间分辨率；可支持Color和Power模式； 可支持2D和3D微血流灌注的评估，其中2D下可计算彩色灰阶像素比，3D下可计算血管指数、血流指数和血管血流指数。


16.自动血流跟踪技术:可以实现 ROI框位置和角度的自动

优化，提供 Color/Power 模式下图像的实时动态优化。


17.支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图

五、高级成像功能


1.宽景成像


1.1宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、容积探头


1.2支持B模式宽景和Power模式宽景

1.3具备扫查速度指示，可对采集过程中的图像进行回放


1.4宽景拼接长度不小于100cm


2.
3D/4D  
。

2.1
支持3D/4D模块：支持3D/4D成像和自由臂3D成像；容积图像支持斑点噪声抑制

2.2
支持多光源模式的容积渲染：光源类型≥3种 ，包括点光源、探照灯光源和平行光源；光源类型和数量均可自由组合，光源方向可自由移动。同时支持透视剪影模式且透明度可调。

2.3
支持血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用。


2.4
支持胎儿颅脑自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面，并自动获取6项评估参数值


▲2.5支持自动盆底超声解决方案，支持前中后盆腔2D自动测量，支持肛提肌裂孔的自动识别、自动容积渲染成像、自动测量，支持肛提肌横断面的自动识别、自动多切面成像、自动测量


2.6支持胎儿面部自动容积成像，自动检测胎儿颜面部特征，在3D模式或4D模式下均可启动，其中4D模式下可实时自动去除胎儿颜面部前面的遮挡物。支持胎儿面部的显示方向一键摆正，支持正/反向橡皮擦。


2.7
支持卵巢卵泡在2D模式下可自动识别卵巢轮廓、大小，卵泡数量、大小并按照大小排序；支持卵泡和窦卵泡的自动识别、自动渲染成像并用以不同的颜色区分显示不同大小的卵泡或窦卵泡


▲2.8支持子宫内膜自动成像与容积分析功能，可全自动获取子宫内膜冠状面图像，并同时获取内膜容积及厚度测量值。


六
测量分析和报告


1.全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科


2.自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长


3.小儿髋关节自动测量功能，自动计算α角,β角，自动进行 Graf 分型。

4.自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。


5.支持自动胎心率测量，可在B模式和M模式下自动计算胎心率；支持胎心节律自动评估功能，支持两条M取样线全自动摆放和M取样线自适应放大。


▲6.支持AI产科切面自动识别，支持AI产科切面自动识别，基于大数据及 AI 深度学习，实现产科切面智能识别，存储，及质控等；可识别标准切面数量≥43个；支持实时抓图

7.支持自动产科测量，可自动识别和测量产科生物学参数，B模式下的自动测量项目≥40项，包括早孕、中孕及胎心专项检查的测量项目。

七、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统


1.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放


2.原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）


3.支持导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV。


4.支持3D 打印格式文件的导出: STL/OBJ 格式。


5.支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作


6.支持本地固态硬盘存储≥1TB


7.支持外部USB 移动存储


8.具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限


八系统技术参数及要求


1.二维灰阶模式


1.1
最大显示深度:≥40cm


1.2
动态范围:≥260dB


1.3
TGC增益补偿:≥8段


1.4
LGC侧向增益补偿:≥8段，触摸屏上


▲1.5腹部单晶凸阵探头扫描角度:≥130度


1.6
腔内探头扫描角度:≥207度


1.7
电影回放：B模式电影容量≥10000帧 


2.彩色多普勒成像


2.1显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW


2.2线阵探头取样框偏转:≥±30度


2.3支持速度、速度方差、能量、方向能量显示


2.4支持立体血流显示


3.PW/CW模式


3.1 显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW，B/CW


3.2 频谱多普勒频率≥3段


3.3
最大速度:PW血流速度≥8m/s，CW血流速度:≥30m/s


3.4
最小速度:≤1mm/s


3.5
取样容积：0.5-30mm，连续可调 


3.6
PW偏转角度:≥±30度 


3.7
基线：9步


九、连通性要求


1.支持网络连接


2.支持DICOM 3.0


3.支持网络存储功能，基于TCP/IP协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC端。


十、系统输入输出


1.支持视频/音频输入输出


2.支持S-Video,HDMI，VGA，音频输出


3.USB接口数量≥6个，支持Type-C数据传输接口


十一、探头规格


1.配置探头类型：单晶凸阵探头、矩阵线阵探头、单晶腹部容积探头、腔内容积探头

2.线阵探头阵元数：≥1000阵元 


3.二维凸阵探头，频率：1.2-6.0MHz


4.矩阵线阵探头，频率：3.8-18.0MHz


5.腔内容积探头，频率：3.0-9.0MHz


6.腹部容积探头，频率：1.8-8.2MHz


十二、其他


1.耦合剂加热器，主机一体化，非外接加热装置


2.内置无线网卡


3.内置录像功能模块，每次最大存储长度：60 min


4.配置清单

主机
27英寸LCD高清显示器，超广视角
15.6英寸触摸屏，高灵敏度触控，大范围可调角度
电控全浮动面板，超大空间浮动范围，任意位置悬停，极简控键
妙控触屏，场景智能设置，快捷模式切换
5探头接口可全激活
人机工程学的操作界面
中英文操作界面
中英文打字键盘输入
中文操作导航系统
成像技术
AIT无极声学智慧平台
高级图像增强iClear+
睿瞳成像，局部图像增强显示
iBeam空间复核成像技术
立体血流
超微血流成像
UMA 3D
应用测量软件包
腹部应用软件包 
产科应用软件包 
妇科应用软件包 
小器官应用软件包
泌尿科应用软件包
血管应用软件包
儿科应用软件包 
神经应用软件包 
急重诊应用软件包
盆底应用软件包 
高端功能
iScape View
自由解剖M型
凸阵CW
线阵CW
4D功能
iPage+高级容积断层成像
SCV+高级容积厚层成像
自动容积测量
高级自动容积测量
彩色3D
iLive
产科容积自动切面识别
胎儿面部自动容积成像
妇产场景自动容积成像
自动扫查场景配置
微血流定量分析 
自动NT测量
自动胎心率 
自动卵泡测量
Smart ERA
IVF
自动盆底超声解决方案
小儿髋关节自动测量 
Smart Calc
自适应描迹
CPP血流像素比
AI尿量测量
AI产科切面识别
AI脊柱切面识别
AI胎儿颅内容积测量
STIC时空关联成像
胎心容积自动切面识别
自动产科测量
子宫内膜容受性分析 
iWorks自动工作流协议 
超声教学软件
3D打印格式导出
录像功能模块
DICOM Basic
DICOM Worklist
探头
腹部凸阵探头
浅表高频探头
腔内容积探头
腹部容积探头
附件
浮动探头支架组件
腔内探头托架
国标电源线
基本附件包 
耦合剂加热器


	三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品验收检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

2.合同签订日期

中标通知书发出后25日内。

3.交货（实施）时间

自签订合同之日起60个日历日内交付安装使用并验收合格。
4.交货地点或服务地点

桂平市人民医院总院区及江北院区或采购人指定地点。

5.验收标准

详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商提供报修热线电话，24小时*365天有工程师接听，为用户快速诊断和提供技术支持服务，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在24小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用，现场排除故障时间超过4个小时的应当提供备用件应急使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

6.2中标供应商应具备取得设备厂家零配件的合法渠道，所更换的备件为原厂生产，相应参数符合国家质量检测标准；且保证零配件必须是符合国家相关规范要求的合格产品，维修后设备功能需达到原厂标准。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

详见招标文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见招标文件合同主要条款格式部分

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

11.2中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

11.5质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

11.6质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。因技术专利等原因，需要原厂技术才能维修的，应在平等合理的付费下予以提供支持帮助，修复损坏的设备。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物安全运抵交货地点，而后安装调试完成。与运输、保险相关的费用由供应商承担。设备在设备运输、安装、调试、正式验收之前的风险均由供应商承担。
四、其他要求

1.供应商应按根据项目需求结合自身情况撰写项目方案内容包含但不限于：售后服务方案、培训方案、项目实施方案等。

2.供应商承诺，其所投产品（含所有主要部件、配件）为本项目投标截止日时，其官方公开发售的标准产品中，最新发布或性能最优的型号。

2.1供应商进一步承诺，其所投产品的核心功能、性能、质量及工艺标准，不低于投标时市场上同品牌、同定位产品的主流水平。采购人有权以同期、同地区内可公开获取的同类产品信息作为参考依据。

2.2如中标后，采购人发现中标产品不符合第2.1或2.2条之承诺，包括但不限于存在已发布的新型号，或同地区市场存在功能、质量更优的同等产品，采购人有权单方解除合同、拒收货物、不予支付合同款项，并要求供应商承担相应的违约责任。




分标3：血管内超声诊断仪、多道电生理记录仪、血流储备分数测量设备

技术需求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求。    

3.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。 

（3）投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于技术参数要求应当在投标文件中提供技术支持资料技术，支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

（4）“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

（5）投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担全部责任，与采购人无任何关系。

（6）本项目为采购国产产品，不接受进口产品投标。

4.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：血管内超声诊断仪
5.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

	序号
	货物名称
	数量
	所属行业
	技术指标要求

	1
	血管内超声诊断仪
	1台
	工业
	1、血管内超声诊断仪，同时支持40MHz、60MHz两种频率的机械旋转式超声诊断导管。

2、支持自动/手动回撤。自动回撤速度0.5mm/s、1mm/s、5mm/s、10mm/s四档可选，回撤150mm最快仅需15s。

3、最高支持100FPS帧频采集。单次最大回撤距离150mm；

4、单次自动回撤，最多可采集9000帧图像。

单次手动回撤，最多可采集16000帧图像。

5、回撤马达配置OLED显示屏及控制按键板。

6、回撤马达显示屏，可同时显示回撤距离，及当前回撤速度。

7、可通过回撤马达上的按键，控制旋转成像、自动回撤的启动和停止，以及切换当前自动回撤速度。

8、回撤马达与滑板采用一体化设计，提升回撤精度及稳定性，且术中无额外耗材费用。

9、中/英文操作界面，扁平化的操作界面层级，操作简单、界面直观，方便临床使

10、多种图像风格显示：可选择标准、高分辨率、管腔边界锐利三种图像风格可选，血管解剖结构、病变及支架辨识更容易；

11、成像范围：图像成像半径4~8mm内可调，同时系统针对不同频率导管有成像半径值的推荐；

12、灰度调节：支持对图像的亮度进行调节，自动识别管腔及外弹力膜边界；

13、动态播放：将选定帧前后一定帧数范围的图像组成动态影像，反复播放，以此获得更准确的血管管腔、血流边界、病变状况等信息，播放帧数范围3~15内可调；

14、图像显示模式：支持包括单横切面视图、单横切面+纵切面视图、双横切面+纵切面视图等多种图像查看模式； 可比较查看多个血管截面，方便对比远端、近端图像及病变信息；截面之间的距离可自动测量；

15、纵切面视图显示：

支持纵切面的显示与隐藏；支持纵切面显示区域的放大和缩小；

16、可通过调整横切面图像上的旋转标尺，来显示不同角度的纵切面； 

17、纵切面下方设有数字标尺，可直观反映病变/支架的长度和位置；

18、注释：可在图像中任意位置增加注释，注释自定义；

19、可在任意时间设置书签；

20、可在任意位置设置书签，书签数量不限；

21、支持书签的多种形式显示，方便识别与定位书签位置；

22、自动测量：针对选定截面，可对剩余管腔、外弹力膜边界等进行自动识别和检测，并自动计算斑块负荷；

23、手动测量：横切面上可进行面积和长度的测量，并自动将横截面保存为书签；纵切面上可进行长度测量； 

24、可自动测量书签之间的距离、当前位置到书签的距离、当前位置到参考位置的距离；

25、数据存储、导出方式、导出格式多样；

26、支持数据以DVD/CD/移动存储/网络等多种方式导出；

27、支持数据以DCM/AVI/BMP/JPG等多种格式导出;

28、配置清单要求：（1）血管内超声诊断仪主机1台；（2）显示器1台；（3）打印机1台；（4）输入设备1套；（5）撤回马达1台；（6）说明书、合格证、电源线各1套；（7）软件配置：冠脉血管内超声模块、配准功能、通用模块和软件升级模块各1套。

	2
	多道电生理记录仪
	1台
	工业
	一、电生理系统

1、计算机系统：14核CPU,8G内存，1T+1T双硬盘双系统，正版WINDOWS系统。

2、显示器：4台，23.8英寸高分辨率液晶显示器。

3、具备多道生理记录仪功能外同时具有心脏三维磁电标测功能。

4、心内通道和磁定位≥50个。

5、有创血压通道2个，满足冠脉手术需要。

6、有创血压：测量范围（-30mmHg～300mmHg）。

7、心率检验显示：30～300BPM。

8、高通滤波：体表高通0.05Hz 、0.50Hz、1Hz，心内高通DC、0.05Hz、0.50Hz、10Hz、30Hz、100Hz。

9、低通滤波：心内低通200Hz、400Hz、600Hz、800Hz，体表低通20Hz、30Hz、100Hz、150Hz。

10、体表和心内幅值转换：1mV、2mV、4mV、10mV、20mV、40mV、100mV、200mV。

11、具有内置刺激功能，且三维标测的软件可以控制内置刺激仪的输出，外置刺激仪将视为不符合要求。

12、内置刺激仪同时具有电压刺激和电流刺激两种模式。

13、内置刺激仪电压刺激：1V～8V，采用步进可调，步进0.5V。

14、内置刺激仪电流刺激：0.2mA～25.0mA

15、电流刺激仪最小步进设置≤0.2mA。

16、模拟输出：>2路模拟信号输出。

17、模拟输出：可选任意体表、心内和有创压力通道作为输出。

18、消融控制：能在三维标测系统上对消融仪进行远程显示和控制。

19、定位精度：1.0mm。

20、模型测量工具：可以测量模型的距离，表面积，容积。

21、具备密集点（高密度）标测功能。

22、三合一功能：二维三维一体化，界面操作刺激、多道记录功能，可以显示标准12导联心电图及32路心内电图，每个通道可独立设置滤波、陷波参数、显示颜色，可以更改通道的增益、刷新速度等；可以实时记录刺激、消融、心动过速、心动过缓等特殊事件，还支持用户自定义事件标记，方便术后回顾手术过程；并提供模板保存功能，保存以上设置功能。

23、提供同品牌心脏脉冲电场消融仪，实现三维脉冲导航功能，满足临床发展需求。

二、配置清单要求

1、电生理主机系统 1套

2、前置放大器1台

3、心内输出盒2个

4、体表线1套

5、心脏脉冲电场消融仪1台

6、设备软件系统 1套

7、电生理系统联调配件 1套

8、附件箱1套

	3
	血流储备分数测量设备
	1台
	工业
	1.工作条件：a）环境温度：15℃～35℃；b）相对湿度：30%RH～75 %RH（无冷凝）；c）大气压力：700 hPa～1060 hPa；d）工作电源：a.c.220V，频率：50Hz

2．操作方式：12.1寸全触摸屏，红外遥控器

3．压力测量范围：-30mmHg~+300mmHg

4．准确度：与压力微导管配合使用：

±1mmHg+读数的±1%（压力范围：-30mmHg~+50mmHg）

读数的±3%（压力范围：+50mmHg~+300mmHg）

5．频率反应：0~25Hz

6．显示功能：Pa血压输出（收缩压、舒张压、平均压），Pd血压输出（收缩压、舒张压、平均压）、FFR测量值、校零功能、压力均衡（Equalize），患者管理功能，患者档案管理、测量数据回放、设置页面

7．接口要求：USB接口（USB2.0， A型母座）

VGA接口（使用标准的VGA线连接VGA显示器）

PressureCath IN（仅可与压力微导管连接, GB 9706.1-2007隔离接口）

AO IN（GB 9706.1-2007隔离接口）

PressureCath OUT（GB 9706.1-2007隔离接口）

AO OUT（GB 9706.1-2007隔离接口）

8．安装方式 ：推车可移动式

9．防电击分类：防电击类型：I类设备

防电击程度：防除颤CF型应用部分

10．工作方式：连续运行

11．存储容量：＞1000条测量记录

12．其他功能：一键截屏，U盘快速导出测量数据，多点Marker，异常掉电5分钟测量参数恢复

13．符合标准：GB 9706.1-2007、YY 0505-2012、GB /T 14710-2009、YY 0783-2010

14．其他：兼容快速交换压力微导管

15.配置清单要求：（1）血流储备分数测量设备主机1台；（2）血流储备分数测量设备遥控器1个（3）主机AO输入转接线缆1条；（4）血流储备分数测量设备嵌入式软件系统1套；（5）设备说明书、合格证、电源线各1套；（6）移动式台车1台；（7）FFR Viewer软件1套；（8）IBP有创血压电缆1条；（9）多导仪连接线1条；（10）Pa输出转接线1条。

	三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品验收检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

2.合同签订日期

中标通知书发出后25日内。

3.交货（实施）时间

自签订合同之日起60个日历日内交付安装使用并验收合格。
4.交货地点或服务地点

桂平市人民医院总院区及江北院区或采购人指定地点。

5.验收标准

详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商提供报修热线电话，24小时*365天有工程师接听，为用户快速诊断和提供技术支持服务，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在24小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用，现场排除故障时间超过4个小时的应当提供备用件应急使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

6.2中标供应商应具备取得设备厂家零配件的合法渠道，所更换的备件为原厂生产，相应参数符合国家质量检测标准；且保证零配件必须是符合国家相关规范要求的合格产品，维修后设备功能需达到原厂标准。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

详见招标文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见招标文件合同主要条款格式部分

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

11.2中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

11.5质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

11.6质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。因技术专利等原因，需要原厂技术才能维修的，应在平等合理的付费下予以提供支持帮助，修复损坏的设备。
12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物安全运抵交货地点，而后安装调试完成。与运输、保险相关的费用由供应商承担。设备在设备运输、安装、调试、正式验收之前的风险均由供应商承担。
四、其他要求

1.供应商应按根据项目需求结合自身情况撰写项目方案内容包含但不限于：售后服务方案、培训方案、项目实施方案等。

2.供应商承诺，其所投产品（含所有主要部件、配件）为本项目投标截止日时，其官方公开发售的标准产品中，最新发布或性能最优的型号。

2.1供应商进一步承诺，其所投产品的核心功能、性能、质量及工艺标准，不低于投标时市场上同品牌、同定位产品的主流水平。采购人有权以同期、同地区内可公开获取的同类产品信息作为参考依据。

2.2如中标后，采购人发现中标产品不符合第2.1或2.2条之承诺，包括但不限于存在已发布的新型号，或同地区市场存在功能、质量更优的同等产品，采购人有权单方解除合同、拒收货物、不予支付合同款项，并要求供应商承担相应的违约责任。




分标4：泌尿电子内窥镜系统、医用内窥镜摄像系统、等离子双极电切电凝系统、全数字彩色多普勒超声诊断系统

技术需求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求。    

3.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。 

（3）投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于技术参数要求应当在投标文件中提供技术支持资料技术，支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

（4）“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

（5）投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担全部责任，与采购人无任何关系。

（6）本项目为采购国产产品，不接受进口产品投标。

4.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：全数字彩色多普勒超声诊断系统
5.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

	序号
	货物名称
	数量
	所属行业
	技术指标要求

	1
	泌尿电子内窥镜系统
	1套
	工业
	1.主机：

1.1一体式影像控制器集成：包括摄像控制器，高亮度LED冷光源，21寸高分辨率监视器，适配同品牌其他电子内窥镜。兼容全高清光学镜摄像头，可适配所有品牌的硬性光学镜或纤维软性镜。

1.2图像处理功能：BCR图像去红（色）增强功能。

1.3输出分辨率：1920×1080（30Hz）。

1.4输出接口：DVI×1，HD-SDI×2。

1.5灯泡色温：5000K-6500K。

1.6自动识别同品牌电子镜子类别及序列号，自动累计工作时间。

1.7具备录像和拍照存储功能，标配64G高速U盘，也可换接SD卡或图像工作站。

1.8高清摄像头，1个

1.9导光束，1根

1.10变焦卡口1个

2.硬性电子输尿管硬镜：（1套）

2.1外径：7.5/9Fr.

2.2器械通道：φ1.6mm

2.3工作长度：425mm

2.4视向角：0°

2.5视场角：75°

2.6有效景深范围：2mm～50mm

2.7照明镜体光效：0.2

2.8亮度响应特性：适配监视器输出亮度电光转换函数采用y=(x/255)6.86

2.9信噪比：23dB

2.10一种内窥镜的隔离阀组件 

2.11消毒篮1个

3.电子膀胱肾盂镜：（3套）

3.1视向角：0°。

3.2视场角：110°。

3.3景深：5- 50mm。

3.4尖端部外径：7.2 Fr。

3.5尖端部设计：锥形头端。

3.6插入部外径：8.5Fr。

3.7工作长度：670 mm。

3.8弯曲角度：上弯≥270°，下弯≥270°。。

3.9图像质量：高清画质。

3.10使用范围：尿道、膀胱、肾脏，为可重复使用电子软镜。

3.11消毒篮2个。

	2
	医用内窥镜摄像系统
	1套
	工业
	一、 医用内窥镜摄像系统

1.图像传感器：3×1/2.8高感度CMOS。

2.扫描系统：逐行扫描16:9 Full HD。

▲3.水平分辨力：≥1900线。

4.摄像头类型：四个遥控按键，可对图像进行放大或缩小。

5.分辨率：1920（H）×1080（V），60帧Full HD。

6.输出清晰度：1080P，逼真的色彩还原能力。

7.数字输出：高清录像功能；可通过SD卡、U盘、移动硬盘对手术进行拍照和录像。录制的视频为1080P。

8.可通过OSD菜单可以对摄像机的一些详细参数如亮度、饱和度、增益、背光值、进行微调。对八种色调进行单独调整以不同手术要求

9.选配：可选配内置64G固态硬盘，增大内存。

▲10.手术模式：7寸触摸屏带有9种内镜手术场景模式，一键式切换内镜模式，方便操作，适用不同科室。

11.光学适配器：F18mm、F20mm、F22mm、F24mm、F28mm、F32mm、F35mm可选。

12.图像冻结：一键式单幅冻结图像。

13.白平衡：自动白平衡控制和手动控制

14.输出信号：HD-SDI、CVBS、DVI、RJ45、GENLOCK、SYNC

15.消毒：浸泡，IPX8

二、医用内窥镜冷光源

1.LED冷光源具有触摸屏，使操作更人性化，简易方便；

2.灯泡：LED灯珠；

3.色温：3000K～7000K；

4.显色指数：≥90；

5.光通量：800lm

6.光谱范围：400~700nm；

7.噪声：≤60dB；

8.输入功率：200VA

9.亮度调节：可调

10.灯泡寿命：≥30000小时；

三、彩色显示器

1.面板:IPS 27”Full HD (1920x1080)

2.色域:sRGB115%/亮度:1000nits(典型)

3.响应时间: 14ms(关-设定),5ms(快点-设定)

4.178°广视角

5.输入: HDMI×1,S-Video×1, Composite×1, 3G-SDI×1, DVI-I×1

6.输出: 3G-SDI×1, DVI-I×1

7.防尘/防水: IP35 (前面)/IP32 (背面)

四、层式金属推车

    医用金属四层推车，带多功能插排及抽屉，饰角颜色可选。单层承重、约25kg,整体承重约100kg。万向轮可360°旋转，方便耐用。仪器具体尺寸可根据用户需求定制。

1.金属立柱：整体组合，装卸自如；

2.多层组合：层板可调，空间多重组合；

3.安全性高：隐藏式线缆管理，安全美观；

4.轻巧灵便：医用静音轮，移动灵活自如；

5.空间性广：立柱两侧排孔式设计，扩展性增强；

6.定制改装：根据主体结构，针对特殊需求，快速化定制。

	3
	等离子双极电切电凝系统
	1套
	工业
	1、工作要求：220-240V，50/60Hz，1000VA；

2、等离子（生理盐水）最大输出功率：纯切≥200W、电凝≥100W；

▲3、高频频率：363KHZ；

4、射频输出最大峰值电压：480V；

5、电切冲洗液介质使用生理盐水；

6、电切热穿透深度在0.5mm以内；

7、开机自动识别、显示、设定电极/器械的输出功率，以达到最佳切割效果；

8、具有自动阻抗反馈系统；

9、具有故障识别、自动停机保护，完整故障代码系统；

10、系统通过人机对话的微机调控，智能自检，7寸触摸电容主屏显示；

11、被动式工作手件；

12、电切镜30°，4mm;

13、可视鞘芯1支；

14、外鞘可360度旋转。

	4
	全数字彩色多普勒超声诊断系统
	1套
	工业
	一、主要技术及系统概述：

1.彩色多普勒超声诊断系统主机：

1.1≥15英寸专用医用彩色液晶显示器，逐行扫描，无闪烁,显示器可独立于主机进行角度调节

1.2主机机身一体化内置探头接口≥2个

1.3主机一体化探头放置槽≥2个

1.4数字多波束合成器

1.5具备中文操作界面及菜单，可选多种语言

1.6背光键盘，背光可开关，亮度0%－100%可调节 ，适合不同环境使用

1.7二维灰阶成像单元

1.8谐波成像单元，可用于所有探头

1.9M型成像单元

▲1.10实时解剖M型成像单元，≥3条取样线，360°任意角度和位置调节取样线，腹部探头及相控阵探头均可实现

1.11彩色多普勒血流成像单元

1.12能量多普勒成像单元

1.13方向能量多普勒成像单元

1.14 PW脉冲多普勒成像单元

1.15实时宽景成像单元，要求腹部、高频、阴道探头均可支持

1.16可选配弹性成像

1.17空间向量血流成像，能明显提高细微血流灌注显像，减少外溢，与普通彩色多普勒成像一键切换

1.18 B-FLOW灰阶血流成像

1.19空间复合成像

1.20斑点噪声抑制技术，支持所有探头

1.21线阵探头具有梯形扩展成像功能

1.22线阵探头二维视野角度独立偏转

1.23实时双幅对比成像

1.24一键自动优化，包括二维、彩色血流及频谱多普勒

1.25放大功能，超声图像具有三种放大模式（一键满屏放大、画中画放大、全景放大），支持前端放大和后端放大，最大放大倍数≥20倍

1.26常规测量及全科测量软件包，对应分析报告

1.27体位图

1.28声功率输出：B/M、彩色频谱多普勒独立可视可调

1.29 心内膜自动描计

1.30 穿刺针增强

2.测量、分析及报告：

2.1一般测量：

▲2.2具有彩色血流剖面血流测速功能，能测量血管腔内所有位置的血流速度、血流量、并有直方图显示血流概率分布

2.3多普勒血流测量与分析：频谱自动包络（支持实时、冻结测量）、半自动包络、手动两点法、手动描迹法

2.4泌尿测量包

2.5图像存储、电影回放及病案管理单元

2.6支持网络连接

2.7具备系统激活显示界面功能，实时显示功能激活状态、激活日期及使用天数，对可选购的功能，在此界面直接可对其激活操作

2.8备份/恢复功能

2.8.1检查类型参数备份：可以将系统中所有检查类型参数、名称及新建的检查类型导出备份到指定位置，需要恢复时，导入备份文件即可恢复

2.8.2测量包备份：可以将系统中所有测量软件包导出备份到指定位置，需要恢复时，导入备份文件即可恢复。

2.9外设和附件：

2.9.1主机内置锂电池独立供电，为方便维护，电池需为独立体，可从仪器外部快速安装拆卸更换

2.9.2主机内置接口：视频输出接口、音频输入、音频输出、VGA接口、HDMI接口、S端子视频输出接口、USB接口等。

二、技术参数及要求：

1.探头规格：

▲1.1主机支持探头：腹部探头、浅表探头、腹部容积探头、心脏探头、阴式探头、双凸双平面、专用凸阵穿刺探头、单线单凸双平面探头、无线腹部探头、无线浅表探头等

1.2探头具有自动冻结功能，启动冻结时间≥3种可选

1.2阵元：腹部探头及线阵探头最大有效阵元数≥128阵元

1.3 频率：所有探头均为宽频变频探头，频率带宽2.0-12.0MHz（与探头种类有关），二维频率≥6种变频

1.4 腹部探头：超声频率1- 5.0MHz,(5.0\4.2\3.3\2.5\1.0)最大角度≥95°，最大帧频≥1000帧

▲1.5单凸单线双平面探头：凸阵中心频率：7.5MHz，最高≥9MHz；凸阵曲率半径：R11；凸阵拓展前最大显示角度：≥118°，线阵中心频率：7.5MHz，最高≥12MHz，线阵阵列宽度：≥7.5cm，且具备穿刺引导功能

1.6实时双平面显示：同步实时显示双平面探头两个不同的成像平面，利于精准穿刺

▲1.7探头满足IP57防尘防水标准，满足完全浸泡消毒灭菌需要

1.8具备专用的穿刺引导装置

1.9探头扫查时可同时观察矢状面与横断面上实时的前列腺图像，实时双平面扫描，即矢向面和横向平面在同步实时可见，整个穿刺活检过程中穿刺针在两个平面同时可见

▲1.10支持专用凸阵穿刺探头：探头频率：2.0－5.0MHz,可实现0°进针引导；穿刺针从探头阵列中间穿过，没有视野盲区，更符合临床穿刺安全性的要求；

2.二维灰阶主要参数：

2.1预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节，以中文直观显示

▲2.2动态范围≥180，步进≤4dB可视可调

2.3灰阶图谱≥23种

2.4 TGC分段调节≥8段

2.5画中画放大功能

2.6图像旋转：0°，90°，180°，270°旋转

2.7彩色多普勒主要参数：

2.7.1显示方式：速度、速度方差、能量、方向能量等

2.7.2彩色放大功能：彩色模式下对图像放大，可放大最大8倍

2.7.3彩色基线≥17档可调

2.7.4壁滤波≥50级可调

2.7.5   C采样容积：1-120调节

2.7.6彩色增强功能：≥3级可调

2.8频谱多普勒主要参数：

2.8.1显示方式：脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率

2.8.2显示和控制：反转显示（上下、左右），零移位（基线移动）

2.8.3二维/彩色多普勒/频谱多普勒成像三同步显示

2.8.4最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥8.2m/s；CWD：正或反向血流速度≥14m/s

2.8.5最小测量速度，非噪声信号：≤0.5mm/s

▲2.8.6多普勒取样容积宽度：0.5-39mm（提供证明图片）

2.8.7基线:≥30级可调

2.8.8平滑:≥3级可调

2.8.9声功率：0－100%可视可调 

三、配置清单

1.便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统1台

2.配置探头2只：腹部探头、单线单凸双平面探头各1只

3.专用台车 1台

4.内置锂电池1块

5.双平面探头穿刺架（不锈钢） 2个

	三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品验收检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

2.合同签订日期

中标通知书发出后25日内。

3.交货（实施）时间

自签订合同之日起60个日历日内交付安装使用并验收合格。
4.交货地点或服务地点

桂平市人民医院总院区及江北院区或采购人指定地点。

5.验收标准

详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商提供报修热线电话，24小时*365天有工程师接听，为用户快速诊断和提供技术支持服务，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在24小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用，现场排除故障时间超过4个小时的应当提供备用件应急使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

6.2中标供应商应具备取得设备厂家零配件的合法渠道，所更换的备件为原厂生产，相应参数符合国家质量检测标准；且保证零配件必须是符合国家相关规范要求的合格产品，维修后设备功能需达到原厂标准。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

详见招标文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见招标文件合同主要条款格式部分

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

11.2中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

11.5质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

11.6质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。因技术专利等原因，需要原厂技术才能维修的，应在平等合理的付费下予以提供支持帮助，修复损坏的设备。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物安全运抵交货地点，而后安装调试完成。与运输、保险相关的费用由供应商承担。设备在设备运输、安装、调试、正式验收之前的风险均由供应商承担。
四、其他要求

1.供应商应按根据项目需求结合自身情况撰写项目方案内容包含但不限于：售后服务方案、培训方案、项目实施方案等。

2.供应商承诺，其所投产品（含所有主要部件、配件）为本项目投标截止日时，其官方公开发售的标准产品中，最新发布或性能最优的型号。

2.1供应商进一步承诺，其所投产品的核心功能、性能、质量及工艺标准，不低于投标时市场上同品牌、同定位产品的主流水平。采购人有权以同期、同地区内可公开获取的同类产品信息作为参考依据。

2.2如中标后，采购人发现中标产品不符合第2.1或2.2条之承诺，包括但不限于存在已发布的新型号，或同地区市场存在功能、质量更优的同等产品，采购人有权单方解除合同、拒收货物、不予支付合同款项，并要求供应商承担相应的违约责任。


分标5：移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备

技术需求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求。    

3.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。 

（3）投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于技术参数要求应当在投标文件中提供技术支持资料技术，支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

（4）“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

（5）投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担全部责任，与采购人无任何关系。

（6）本项目为采购国产产品，不接受进口产品投标。

4.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：移动式C形臂X射线机
5.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

	序号
	货物名称
	数量
	所属行业
	技术指标要求

	1
	移动式C形臂X射线机
	1台
	工业
	1、总体要求

1.1整机采用一体化整体设计，节约手术室空间（C臂和工作站一体化设计）。

1.2机型须具有医疗器械注册证，并获得中国CFDA认证证书

1.3医疗器械管理类别为：第三类。

1.4设备配备内置UPS不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息。

2、设备工作条件

2.1电源要求：220V@10A

2.2温度要求：10~40 ℃

2.3相对湿度要求：20%~80%非冷凝状态

3、高压发生器
 
 

3.1最大输出功率≤3.5kW
 

3.2发生器频率≥40kHz
 

3.4透视最大KV值≥110kV
 

3.5透视最小KV值≤40kV
 

3.6透视最大mA值≥25mA
 

3.7数字点片最大mA 值≥19mA
 

3.8具备半剂量透视模式

 

3.9具备半剂量脉冲透视模式
 

4、球管系统
 
 

4.1具备双焦点设计

 

4.2焦点：

小焦点≤0.6mm 

大焦点≤1.4mm
 

4.3管套散热率≥12.0KHU/min
 

4.4阳极热容量≥76KHU
 

4.5阳极散热率≥37KHU/min(440W)
 

4.6阳极靶角≥10°
 

5、平板探测器
 
 

5.1平板探测器材质CMOS晶体硅
 

5.2探测器尺寸≥21cm*21cm
 

5.3图像采集最大像素矩阵≥1.5kx1.5k
 

5.4具备可变三视野



5.5最大系统分辨率≥3.5lp/mm


5.6具备支持任意模式下无像素合并



5.7像素尺寸≤140um


6、限束器
 
 

6.1具备双叶限束器

 

6.2具备虹膜限束器

 

7、显示器
 
 

7.1医用UHD平板显示器≥27英寸
 

7.2显示器最高分辨率≥3840 x 2160 
 

7.3显示器灰阶≥10 bit
 

7.4显示器多轴位万向臂支架≥4轴
 

8、系统控制
 
 

8.1提供中文系统控制界面
 

8.2提供Linux工业用软件操作系统

 

8.3提供手闸，脚闸曝光控制

 

8.4具备控制界面要求液晶触摸屏

 

8.5具备支持多点触控操作

 

8.6具备不插电待机转场功能≥5分钟
 

8.7控制界面大小≥10.0英寸
 

8.8控制界面最高分辨率≥1280×800
 

8.9控制界面可旋转摆动≥270度
 

8.10
脚踏曝光开关线缆≥10米
 

9、C形臂
 
 

9.1
SID
≤100cm
 

9.2
开口≤78cm
 

9.3
弧深≥65cm
 

9.4
水平移动≥20cm
 

9.5
垂直升降电动，≥44cm
 

9.6
左右摆角≥±12.0°
 

9.7
C臂旋转角度
≥±205°
 

9.8
C臂轨道内运动角度≥150°
 

9.9
C臂轨道内过伸角度≥54°
 

9.10
C臂最低水平位投照高度≤102cm
 

9.11具备C臂与工作站为一体设计无线缆连接

 

10、图像处理功能
 
 

10.1具备患者信息编辑

 

10.2图像存储≥150000幅
 

10.3曝光模式≥7种
 

10.4具备末帧图像优化显示
 

10.5具备数字笔功能，可在屏幕上标记位置


10.6具备透视存储功能，透视智能存储


10.7具备目标位置追踪功能
 

10.8具备自动亮度对比度调整

 

10.9具备去除运动噪点与伪影功能

 

10.10具备金属修正功能

 

10.11具备窗口设定功能

 

10.12具备图像均衡优化功能

 

10.13图像放大及游走≥400%
 

10.14具备实时图像边缘增强技术
 

10.15具备负片技术

 

10.16具备USB导出BMP，JPEG，DICOM格式图像
 

11、其他
 
 

11.1整机免费保修≥1年
 

11.2整机重量≤350Kg


	2
	内镜清洗工作站
	1台
	工业
	一、主体材料

1.台面、洗消槽、功能背板及干燥台等主体配置与材质要求：洗消槽、功能背板、干燥台面等，采用改性PMMA高分子材料，PMMA-ABS板材的拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度、10%应变时的压缩应力都能满足国标要求，且能达到拉伸强度135.0MPa、断裂生长率15.7%、弯曲强度253.9MPa、简支梁缺口冲击强度10.2CkJ/m2、10%应变时的压缩应力453.9MPa，提供制造商材料拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度及10%应变时的压缩应力的（供货时提供第三方检测报告）。用模具一体成形，具有抗压强度高，柔韧性好，耐侯性优良；抗氧化，耐强酸强碱PMMA-ABS板耐酸碱，在1%NaOH溶液中浸泡48小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡48小时无可视变化；符合医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求（供货时提供第三方检测报告）。易清洗，满足清洗槽使用消毒液不腐蚀；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复；对人体无毒性等特征及优点。为整体一次成型，无任何接缝所有倒角为大圆弧保证无卫生死角；
2.高背板主体数量要求约为3.5m；（清洗、漂洗、消毒、末洗、干燥）：

3.台面、洗消槽及干燥台的设计要求：

3.1清洗消毒槽防泛水设计：槽面向内侧倾斜5度，前端高于后端5厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不会流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒。独特的干燥台造型设计，有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，更加全方位的保护内镜及附件等。

3.2台下柜向前15度倾斜式设计，使操作人员在操作过程能充分保证站立时的舒适感，有效防止操作人员的腰酸背痛，内镜清洗工作站规格尺寸满足各种清洗内镜需求，槽大小合适，便于清洗，也不损伤昂贵的内镜，采用台面高度约880mm，前后宽度约785mm（槽口前后宽度尺寸约为420mm～470mm：干燥台无槽口尺寸），各功能槽左右长度外框尺寸约为500mm～1710mm（槽口左右长度尺寸约为 355mm～800mm）。

二、配备要求 

（一）多功能自动灌流器（5套）：

1.要求采用人性化“隐形设计”，能有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器 本身的意外损伤，同时不留卫生死角、易清洁、不占操作空间； 

2.由两部分组成：操作面板、执行部件；维修时只需单个更换，维修方便；

3.在清洗、末洗严格按相关规范要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽 内使用循环水或其它地方的未处理水灌注，杜绝交叉感染或造成内镜的意外 损坏；

4.一次性完成四个环节的工作：“脉动”注液、注气、吸引、计时，并设计 有自动注气功能（可根据需要自行设定时间），彻底消除工作中的误操作， 操作简洁、方便，保证内镜洗消达标； 

5.集成芯片（可电脑程控），要求体积小、运行稳定、快速；

6.各种数据可自行自由设定（0～99分59秒）； 

7.一健启动，避免重复操作；

8.快速插接头设计位置位于洗消槽后方，单手操作可完成，浸泡时方槽盖完 全密封，彻底的消除消毒液的扩散。 

（二）高压供水器（1 个）： 

1.功率：280W； 

2.电压：220V；

3.供压：自来水标准水压 0.3MPa （恒压）；

4.耐压：1.6MPa ；

5.流量：3T/h； 

6.控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特 性，提供恒定高压力注水 （供水水压在高于或低于设定压力时自动启动，维 持恒定压力）。 

（三）水处理器(1个)：

1.根据不同科室的内镜洗消要求，配置有不同等级的水质处理设备；

2.采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗，防止交叉感染；

3.高水平消毒用水为5μM 和 1μM 分级高精度超微过滤，流量：0.5t/min， 功率：750W ，电压：220V

(四）空压机（1套）：

 供气压力：max0.75MPa，供气量：65L/min，储气量：30L，噪音≦60 分贝， 电压：220V，输出功率：550W，为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。 

（五）中心气体处理器（1 套）：

 气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提 供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于 0.02MPa）， 专 为内镜腔道提供清洁、安全的气压，不损伤内镜，无耗材、免维护、免清洗。 

(六）镜体测漏系统（1套）： 

1.采用微电脑控制系统和电子压力传感器检测压力，使用旋转编码开关调节 测漏压力和测漏时间，检测压力和检测时间连续可调，测漏结束自动泄压和 数值提示，可根据不同内镜厂家要求，选择测漏压力和测漏时间，保证检测 灵敏度和保护内镜免受过压影响；

 2.测漏压力数字显示，连续可调，压力范围 1～35KPa；测漏时间数字显示， 连续可调时间范围 10～90 秒。 

（七）高压气枪（3把）： 

1.要求为优质 304#不锈钢材质，能杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染， 防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；内镜 清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内径接口；

2.压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数 值，安全可靠，无需在枪体上进行多余的、不精确的、感觉性操作。 

（八）高压水枪（3把）： 

1.要求为优质 304#不锈钢材质，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪 体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；内镜清洗专 用喷嘴，能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射；

 2.压力:自来水标准水压 0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制） ，流量： 5L/min p。

 （九）给排水系统（5点位）： 

1.给水系统：要求采用优质 SUS304 不锈钢材质水龙头，优质陶瓷阀芯，360 度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐 防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全 304＃优质高压编织供水软管及管 件；优质的 PP-R 冷热水管材和管件，符合最新国家相关质量标准； 

2.排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质 PVC 钢丝排水软管及 PVC-U 专用 排水管及管件。 

（十）供气管路（1套）：

采用优质气动部件，要求承压强，外径 7.9-8.1mm， 内径 5.4-5.65mm，耐压 15kg。 

（十一）管路清洁系统（1套）：定时清洗消毒内镜清洗工作站的自身管路系 统，为长期保障内镜洗消达标提供保障。

（十二）医用纯水机1台

12.1.基本要求：产水量：100L/H，水利用率 ≥60%，脱盐率 ≥ 99.%，产水电导率：≤15us/cm 

12.2.细菌总数：≤10CFU/100ml

12.3.设备主要技术要求/标准性能

12.3.1以城市自来水为水源直接制备纯化水，单级纯化水的水质符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合内镜用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定； 

12.3.2系统管道采用全密封式运行，采用预处理+反渗透处理技术，自带灭菌功能，反渗透系统具有自动脉冲冲洗功能；无需人工操作。

12.3.3）系统采用多层闭环控制系统，具有过载、短路、自动复位等功能，具备无水保护，压力保护等多重保护，可实现多功能在线监测及手自动切换功能。

12.3.4供水系统采用稳压供水技术，输出稳定、无间断；完善的应急方案，可实现故障切换，保证供水。

12.3.5独特的缓释灭菌器确保全面消毒,维护末端用水水质。

12.3.6人机界面，动态显示运行状态，具备水质超标及故障声光报警并可实现文字提示。系统具备耗材寿命智能管理、更换提醒功能。

12.4.控制方式：采用全自动控制系统、触摸屏操作，在线显示产水电导率及运行设备状态

12.5.预处理系统：预处理系统由机械过滤器、软保过滤器组成，

12.6.反渗透系统：处理方式：单级反渗透，高压泵要求：丝口连接，膜元件要求：脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜。

12.7.纯水供水系统：由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成，纯水泵：材质不锈钢，供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。

12.8.用水灭菌系统：破坏细菌生存环境，细菌无法生存。消毒能力强，可实现对用水的时时消毒。

12.9.设备尺寸：800mm×800mm×1400mm，内置100L纯水箱.

12.10主要配置： 

1、主机
1台

2、预处理系统1套

3、反渗透系统1套

4、后处理系统1套

5、水箱
1个

6、产品说明书、合格证、保修卡、操作流程等资料1套

(十三）软式单门内镜储存柜1台：

13.1内胆要求采用优质的改性高分子材料，独立开模整体吸塑成型，无缝隙，不藏污纳垢；易清洁、表面细菌残留量低；对内镜无磨损。外部材料要求采用多工艺处理的钢塑材料，与内胆融为一体，柜内空间密闭；

13.2软镜柜内要求设计有透明 PMMA 制成的内镜附件悬挂专用装置（上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜需要），严格按照《内镜清洗消毒技术操作规范（2017 年版）》第三章第二十六条中的“镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位”的规定，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤；

13.3.可存软镜数量：单门6条。

（十四）配置清单：

1、中背板豪华型主体3.5M

2、多功能自动灌流器5套

3、水处理器Ⅰ款1个

4、中心气体处理系统1套

5、医用无油空气压缩机(TYW-1)1个

6、镜体侧漏系统1套

7、高压气枪3把

8、高压水枪3把

9、给排水系统（豪华型）5点位

10、医用纯水机1台

11、软式单门内镜储镜柜1台

	3
	玻片柜
	3组
	工业
	底座采用宝钢SPCC1.2mm冷轧钢板,箱体0.8mm冷轧钢板,抽屉0.8mm冷轧钢板,七十二罐子(十二节,每节六抽,加一底座,每只抽屉可存放标准玻璃切片900张,每级存放切片60000张以上),玻片专用罐子ABS板式滑道,抽屉内置暗锁,防滑功能.拉手采用ABS镀铬,抽屉内分隔六个空间,便于存档。柜体表面处理脱脂除油、表调、锌系磷化，钝化、粉末喷涂。

插槽：金属开模专用撬槽。标签槽：一体化冲压成型。抽屉独有锁扣功能。

	4
	蜡块柜
	6组
	工业
	底座采用宝钢SPCC1.2mm冷轧钢板，底座1.2mm冷轧钢板,箱体0.8mm冷轧钢板,每组3节,加底座一只,每节六个大抽,中间有活动分隔条可灵活归类,可存放包埋盒蜡块11000块左右。

抽手：ABS暗拉手。表面处理：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂。专用插槽、标签一体化冲压成型。

	5
	婴儿车
	20辆
	工业
	1、规格:L810×W460×H870mm

2、婴儿盆由ABS制成，设有导流槽和透气孔，坚固耐用，方便观察，易清洗。

3、床架采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，坚固耐用。

4、婴儿盆可倾斜，角度范围0—12度,有效防止婴儿进食后发生溢奶呛奶的情况，保护了婴儿肺部安全。

5、底四轮采用豪华静音脚轮，转动灵活，稳定性强，无噪音，方便移动。

6、本产品底层可存放婴儿使用器械或物品，方便护理。

7、标准配置：ABS盆一个，豪华静音轮四个。

8、功能简介：（1）体位：0-14±2º

	6
	高频振动排痰系统
	1套
	工业
	1.适用范围：用于排痰不畅的患者，可促使患者肺深部分泌物向主气管转移，辅助痰液排出。

2.组成与使用

2.1设备的组成：系统由可以充气的背心、两条导气管、空气脉冲发生器、防电磁干扰系统、无线遥控器、脉搏血氧夹等组成；

2.2工作原理：空气脉冲发生器可以使背心快速充气和排气,并对患者的胸壁产生每秒钟不超过20次的轻微压迫和释放循环，即振荡频率；

3.硬件技术要求

3.1操作方式：液晶触摸屏操作；

3.2设备外壳由两块一体成型的模具组成，配备一体式便携提手，非组装型提手；

3.3设备的重量轻，可手提便携，也可选配移动推车，方便使用；

3.4配置DC电源开关，具备双重电源开关，双重保护；

3.5充气背心采用高强度复合面料，分为标准全胸可拆充气背心(成人、儿童)、专人专用充气背心(成人、儿童)、半胸充气束带三种；

▲3.6 设备配备无线遥控器，遥控器可以调节所有参数：频率、强度、时间、暂停/运行均可无线控制，可紧急暂停，遥控使用距离为 10 米；

4.工作参数

4.1显示方式≥7寸彩色液晶触摸屏，中文显示，主菜单显示所有工作模式；

▲4.2工作参数：频率范围 0-20Hz 连续可调，步距 1Hz；压力范围：0-4.5kpa（0-33.75mmHg），按照 1-15个等级进行调节，步距0.3kpa（2.25mmHg）；时间范围：0-60min 连续可调,步距1min；

▲4.3具备一种手动模式、四种自动模式和自定义模式；四种自动模式包含常规的儿童模式、成人模式、老人模式、重症模式，一键启用，轻松治疗；

▲4.4所有工作模式均使用梯形工作方式，设备运行后 5s—200s 时间内达到预设参数，保持设定参数工作 200s—590s，经过 5s—200 时间降低到 0，设备停止；

4.5自定义工作模式可根据患者信息自行编辑设定治疗参数，可进行 99 组患者治疗信息存储，一键调用；

4.6手动模式和自定义模式下所有参数均可调节，包括频率、压力、时间等参数均可调节；

4.7设备在治疗时间到达后或点击“停止”键停止运行，有提示音并自动放气泄压；

4.8数据查看功能：设备的工作时间自动累计，不需要外接设备即可随时查询；

▲4.9 实时监测人体的血氧饱和度、脉率和脉搏强度，主机同时显示脉搏血氧夹监测数据，并同屏幕显示血氧饱和度波形，为医学临床诊断提供重要的病人信息；

4.10血氧功能参数：Spo2 测量范围 0~100%，精度±2%，显示更新率1Hz；PR测量范30~254BPM,精度±2%或±2BPM,显示更新率1Hz；信号强度显示范围 0~8,最小的信号幅度0.3%，数据更新率1Hz；波形范围

0~100，更新率60Hz;

4.11自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；

4.12具备咳嗽暂停功能：可通过遥控器进行咳嗽暂停，咳嗽暂停时间为 0-60 分钟可调；

4.13设备具有自动泄压功能，保障设备安全、提升排痰效果；

4.14噪声≤65dB（A）。

5.配置清单

序号
设备名称
数量
单位
备注
1
呼吸振荡排痰系统主机
1
台
2
电源线
1
根
3*1*1.8m

3
胸部固定带
1
件
4
胸部固定带
1
件
5
胸部固定带
2
条
6
导气管 
1
套
7
合格证
1
份
8

说明书
1
份
9

保修卡
1
份
10

操作流程卡
1
份
11

无线遥控器
1
个
12

血氧夹
1
个


	7
	电子支气管内窥镜
	1套
	工业
	一、电子支气管内窥镜技术参数要求：
1.操作手柄（含插入管）：

1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

▲1.2成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，工作软管不含导像、导光纤维。

▲1.3 软镜插入管外径≤2.8mm，工作管道内径≥1.2mm。

1.4插入部有效长度≥610mm,自带刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

1.5 视场角≥120°。

1.6景深：3-100mm。

1.7 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲210°，向下弯曲130°，双向弯曲340°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

1.8 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。

▲1.9 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。

1.10 插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。

1.11 吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，且无需专用耗材。

1.12 连接方式：视频转接线与操作手柄无需连接安装，一体式设计，转接线可耐受浸泡消毒。

▲1.13操作手柄具有3个具备独立电子功能的按键。

1.13.1 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；

1.13.2 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；

1.13.3 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。

1.14 照度：≥3000lx。

1.15 ▲接方式：手柄连接一体式数据导线软管，连接产品与显示端。与操作手柄无需连接安装，转接线可耐受浸泡消毒。

1.16 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

1.17 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

1.18 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

1.19插入管能通过3.5号及以上气管导管。

1.20产品设计使用寿命≥8 年，投标人应提供产品说明书或相关资料佐证材料，其中须明确标注产品使用寿命相关内容。

2.产品维护服务：软件终身免费升级。

3.配置清单：
序号
名称
数量

1
电子支气管内窥镜操作部（含主控软件）

1条

2
防水盖
1个

3
活检阀帽
5个

4
吸引按钮
2个

5
便携测漏器
1个
6
管道冲洗器
1个
7
清洗刷
1套
二、电子内窥镜图像处理器技术参数要求：

1.技术参数：

1.1 具备单独图像处理器医疗器械注册证（产品组成部分不含内镜）。

1.2 配备10.1英寸显示屏。

1.3 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。

1.4 显示屏高宽比为16：10，最大视野可达170°。

1.5 电容式触摸屏。

1.6 高清视频信号输出分辨率：1280×800。

1.7 开机时间≤5秒，一键开机即能使用。

1.8 具有图像翻转功能，可上下、左右180°翻转。

1.9 配备有外置存储卡，可以存储图片及视频,标准内存64G,最高可兼容128G。

1.10 本机上可实时回放视频及照片。

1.11 具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

1.12 具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。

1.13 具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。

1.14 具有≥3种输出图像形状可选，包括16:10、16：9和4:3。

1.15 图像可全屏显示。

▲1.16 亮度调节：3级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）。

1.17 具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

1.18 具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。

1.19 TV输出制式：可选PAL与NTSC，兼容不同地区的电视标准。

1.20 可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0-15级可调。

1.21 可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。

1.22 具有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入，可与医用显示器或工作站连接。

1.23 采用与同类产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

1.24 可选配视频转接线：搭配指定型号内镜时可选配180度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。

1.25 产品兼容性：可兼容同一品牌指定的鼻咽喉镜，电子支气管内窥镜、输尿管肾盂镜等。

2.供电方式：

（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时。

（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

3.配置清单

序号

名称

数量

1

电子内窥镜图像处理器（含主控软件）

1台

2

电源适配器（含电源线）
1条

3

64G SD卡
1个

4

SD读卡器
1个

5

视频转接线
1个

6

HDMI-DVI视频线

1条

7

BNC-BNC视频线

1条

8
高清医用监视器
1台
9
高清图文工作站

（包含电脑、打印机、医用台车等）
1套


	8
	内镜一体化清洗消毒系统
	1套
	工业
	一、全自动内镜消毒机技术参数要求
1.外观

▲1.1机器符合人体工程学设计，宽度≤600×深度≤600×高度≤880（mm），空间搭配最佳

1.2机器配备4个万向静音论，带制动功能

1.3液晶显示，操作界面按键与参数设置按键分开，防止误操作。消毒时间可根据要求来调整。

1.4拥有可视酶瓶和酒精瓶的窗口，以便观察。

1.5配备中空纤维超滤膜，初步过滤自来水中的杂质，中空纤维超滤膜具有排污口，定期排放，增加其使用寿命。

2.主体

2.1机盖为不锈钢和ABS压缩而成，不锈钢结实耐用，ABS保护內镜。中间透明有机玻璃和一体成型密封胶圈，实时显示內镜清洗消毒状态和防止消毒液气体挥发，降低医护人员职业风险。

▲2.2.清洗消毒槽采用中间孤岛设计，容积小于9升，光滑，节约用水和消毒液，≤5°排水口倾斜设计，清洗消毒结束后，槽内不得有积水、积液。

2.3.槽内配备温度传感器，溢流口，≥3个全管道灌流口，温控范围15℃-45℃，內镜更安全，消毒更彻底，

2.4.机器配备自动上锁功能和应急开锁拉环。防止意外导致內镜无法取出情况。

2.5.清洗酶和酒精存储箱的容积≥2.5L

2.6.消毒机的消毒液存储箱的容积≥12L

2.7.设备具有消毒循环分流器，用于监测内窥镜接头连接情况。

2.8.设备具有止回功能的活检接头，适合各种品牌镜子的清洗消毒，配备奥林巴斯、潘泰克斯、富士镜子接头。采用多通道清洗，更彻底清洗内镜管道。

2.9具备消毒液浓度检测装置，方便消毒液浓度的检测。

2.10.机器内置空压机应静音，无油。并配备油水分离以及活性炭吸附功能和≤0.2μ的空气过滤芯，为內镜输送安全洁净的气体。

3.软件

3.1具备全过程有故障报警并提示解决方案方法。

3.2机器设置智能管理，停机超过4小时后自动关机。

3.3消毒机每个工作程序的用水量≤7L

3.4.机器运行任何程序，各部分连接处无泄漏，每个工作程序完毕后，自动释放吹气功能，确保槽内无积水

3.5具备全程持续测漏监控功能，提供声或视觉报警提示，并自动终止程序运行。

3.6具备自身消毒功能，运转过程及结果自动打印功能、消毒次数记录功能以及独立的酶洗功能和酒精消毒功能

3.7.全浸泡，符合规范，采用专用消毒槽消毒液使用量≤7升，可循环使用次数远超过同类产品，可因此节省使用成本。

3.8.机器可设置≥2语言版本，可随意切换。

3.9.机器配置电子扫描跟踪系统，可完整和科学地提供内镜的跟踪。

3.10.内镜的洗消状况及结果可以与内镜清洗管理系统对接联网，实时显示消毒过程。包括镜子编号、洗消过程，操作护士等信息可贮存于内镜管理系统。结果等信息可在任何时候在内镜管理系统中查询、调阅。对内镜的使用、维护可提供统计、分析，为整个内镜的管理提供有效的信息资源和依据。采用高科技电子扫描，一条镜子对应一个电子编码。电子编码ID卡可全浸泡，可长期使用。电子扫描读卡器采用加强型高科技感应，读卡方便、快速、灵敏。

4.效果

4.1.机器运行一个周期后，对枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数＞3.00

4.2.机器内置折叠滤芯，孔径≤0.2μ，达到规范要求。

二、内镜一体化清洗消毒中心技术参数要求：
▲1.1清洗台面由初洗槽组成，槽体采用PMMA复合材料压注模具一次成型。

1.2单方槽外径：长700mm×宽660mm×深170mm，单方槽内径：长600mm×宽490mm×深170mm

1.3 槽体后板采用连体设计，既美观，又避免积水残留。

1.4槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。

1.5所有槽体采用后拆式设计，在槽后上方向上突出60mm，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。

1.6槽体周边的吸附工艺水平高湛，使R角尽量保持90度。

1.7转角槽专门设计用于转角位置，既方便医务人员使用又节省消毒液、节省空间。

2.主体柜、功能背板及灯箱

2.1表面光滑、耐腐蚀，永不生锈，易于清洁擦拭。

2.2背板采用整体式一次性压模吸注而成。

2.3背板中部突出部份为20cm×10cm，既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品。

2.4电箱、照明灯可安装为内藏式，整体协调美观。

2.5柜体底板采用塑料硬板，既耐磨耐腐蚀，又永不发霉生锈。

3.防水柜门

3.1柜门由彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱，永不变型变色，生锈。

3.2柜门门框采用塑钢材料压注而成，防潮，防腐蚀。既美观又耐用。

3.3门板颜色可按用户要求定制色彩。

3.4 根据用户实际尺寸整体设计，使门板大小均衡，协调美观。

4.医用气泵

4.1工作方式：采用静音医用无油气泵，

4.2外包装尺寸：长45cm、宽45cm、高63cm，大小约：长41cm、宽41cm、高55cm；

4.3工作电压：AC220V，50Hz，电流：5A，功率：＜600W，

4.4额定排气量≥110L/min（0.4mpa），停机压力：0.75mpa，

4.5机器工作噪音≤58db，

4.6容积 ：25L

5.高压水气枪

5.1额定压力0.29Mpa。

5.2压力和出水，出气方向可调。

5.3配5个不同形状喷嘴，更换采用螺旋式，既方便又紧固。

6.保养干燥台

6.1干燥台采用PMMA复合材料压注模具一次成型。

外尺寸约：长1700mm*宽660mm*高860mm(可根据实际场地进行调整)。

6.2台面有多个小圆型突起，防止内镜打滑又有利于内镜干燥。

6.3台面结构与清洗槽协调一致，同时防止内镜掉落地上。

6.4、可配多位高压自动化吹干装置。

6.5、嵌入式多功能控制开关插座,方便快捷。

6.6一体化的电、气供应系统,可灵活调整摆放位置。

配置清单

序号

项目

型号或规格

单位

数量

1

初洗槽
单方槽外径：长610mm×宽660mm×深170mm

槽

1
2

柜架及门

与清洗槽及吹干机操作台配套

套

1

3

功能背板

与清洗槽及吹干机操作台配套

套

1
4

可控式水龙头

冷热型

个

1
5

高压水枪

/
支

1
6

高压气枪

/
支

1
7

水处理器

/
套

1
8

内镜清洗消毒流程牌

/
套

1
9

保养操作平台

/

套
1
10

照明灯

/
组

1
11

多功能一体化电路系统

/
套

1
12

专用供排水系统

/
套

1
13

高压气泵
/
台
1
14

内镜纯水系统
/
台
1
15

内镜储存柜
/
个
1
16

转运车
/
台
1
17

全自动内镜消毒机
/

台
1


	9
	脑循环治疗仪
	2台
	工业
	1、具有仿生物电刺激小脑顶核、仿生物电刺激肢体。

2、恒流输出特性，安全、优选仿真生物电，非药物无创治疗。

3.电疗部分：

3.1 具备多种刺激电流和治疗输出模式、强度、比率、频率、时间等数字调节控制功能。

3.2 脉冲电压：1-125级可调。（提供彩页和技术白皮书佐证资料）

3.3 脉冲频率：1-200级可调，按1步进1。（提供彩页和技术白皮书佐证资料）

 3.4 主治疗电极（脑部）≤30mA,辅助治疗电极（肢体）≤100mA，主电极输出开路电压峰值≤50V,辅电极输出开路电压峰值≤150V。

3.5 电疗负载恒流输出特性（输出电流稳定度）：负载R变化±50%时，输出电流变化率不大于5%。

3.6 输出比率：B/A 0.5-5。

3.7 输出电压幅度在0.11-13.75Vp-p之间调节；调制频率在1-160Hz之间调节，单按步进为“1”；基波频率：2～10kHz可调；输出主频率：≤20kHz。（提供彩页和技术白皮书佐证资料）

4、输出路数：小脑顶核、肢体、可同时使用。

5、环境温度：10℃-40℃；相对温度：30%-75%。

大气压力：700hpa-1060hpa； 电源：AC220V±22V  50Hz±1Hz。

6、便携式主机液晶屏显示。

	10
	脊柱脉冲治疗仪（枪）
	1台
	工业
	1.治疗模式：自动模式、手动模式；

2.脉冲力：具有三个脉冲力，1档为60N、2档为120N、3档为200N，脉冲力误差：±15%；

3.脉冲频率范围:5Hz-12Hz，误差±12%；

4.预压：具有预压功能，当预压到一定程度，功能指示灯变绿，预压力：10N；

5.单次治疗击打频数：20～72次；

6.治疗头：通用治疗头、颈椎治疗头、腰椎治疗头；

7.安全中断治疗功能：设备脱离病人时，自动中断输出电流，停止工作；

8.高温报警：可实时检测内部使用温度，提前发出预警；

9.具有智能提示音：当设备治疗时激起共振，治疗结束发出一声提示音；当设备未激起共振，治疗结束发出两声提示音；如果提示音持续，则需要检查该设备。

	11
	足底压力分析仪
	1台
	工业
	1.设备尺寸小巧，重量不超过3kg，方便携带，长×宽×高不超过：516mm×390mm×8mm；

2.具备外出筛查，配备便捷箱；

3.电阻式传感器；

4.支持站立静态采集模式和步行动态采集模式来分析足底压力并进行综合评价；

5.可支持光脚和穿鞋状态下的足底压力数据实时采集和实时显示；

6.提供单足滚动周期的时间参数，并可细化不少于10个关键节点，将单足滚动期细分为不少于10个阶段逐级分析；

7.提供完善整足分区分析功能，可将整足划分为不少于6个分区进行分析，同时提供不少于3个整合分区（前掌区、足弓区和足跟区）独立计算分析；

8.可显示足底各区域压力压强随时间变化曲线，各区域接触面积；

9.可显示足底各分区开始及结束时间、接触百分比、最大峰值、最大峰值时间、压强值等；

10.可精细掌握受试者的压力中心实时变化情况，对压力中心轨迹移动动态分析；

11.显示人体静态站立或动态行走时的重心分布，重心偏向与重心偏离；

12.可记录整个步态的采集过程，并可视频方式播放压力的移动过程；

13.数据打印输出中文报告，同时支持测试分析页面的打印输出；

14.可选择、设置测试时间；

15.可自定义压力颜色值；

16.显示模式，3D模式与2D模式同时显示在一个界面；

17.软件支持：实时显示足底压力变化、步阈自动识别；

18.报告支持：压力中心轨迹、压力中心范围；

19.报告提供步态参数：CPEI的百分比数值；

20.报告支持显示：低足弓、高足弓、正常足弓推荐；

21.软件静态压力报告中的前后足负荷比、左右足负荷比、重心移动椭圆面积都有标准参考值参照，软件动态压力报告中的前后足负荷比、足内外侧负荷比、足轴角、步态线长度百分比都有标准参考值参照；

22.单个步态支持10帧对比图显示报告；

23.采集面积：480×320 mm；

24.仪器整体厚度不超过8mm，且无任何凸起，无需单独电源供电，只需一条USB数据线传输数据即可；

25.传感器个数：6144；

26.采集频率300Hz；

27.静态平衡频率150Hz；

28.测量范围≥1-100N/cm²；

29.精度≤±5% (FS)；

30.配备一条3米乘以0.6米的跑道。

	12
	超声骨密度仪
	1台
	工业
	1.测量部位：左右跟骨

2.超声频率：超声波探头中心频率0.5MHz±0.05MHz

3.测量方法：超声波穿透法,双向发射双向接收,酒精或医用耦合剂耦合,全自动测量

4.全干式测量：医用耦合剂/酒精耦合,全自动测量

5.探头类型：永久全干式固体探头，

6.探头定位：双侧探头全自动定位，无需手动调节

7.探头间距：12mm~136mm可变

8.测量时间≤10秒

9.精确度：测量重复性（CV%）SOS≤0.1%, BUA≤0.8% 

10.测量结果:T值/T-Ratio成人比、Z值/Z-Ratio同龄比、骨密度的超声速度（SOS），骨结构的宽频超声衰减（BUA），骨质指数（BQI），预测身高（≤19岁）

11.软件功能

11.1全中文操作软件

11.2全中文骨密度打印报告软件

11.3儿童/成人骨密度测量软件

11.4系统温度补偿校准功能

11.5儿童成长发育软件

11.6骨折风险预测软件（FRAX）

11.7历史趋势对比软件

11.8操作软件支持数据导出EXCEL功能，方便用户统计和分析。提供操作软件操作说明。 

	13
	视动性眼震仪
	1台
	工业
	1.本产品由一个条栅和带转动支架组成，条栅尺寸的宽度为14.54mm(新型一整套为三款，宽度分别为14.54mm，7.27mm,3.64mm)，条栅卡外型尺寸为160mm×120mm。

2.条栅视标要求高反差率，同意测量距离黑白照度对比应大于1：5以上。

3.灰板的灰度应等于条栅黑、白条纹照度的平均值，误差±10%。

4.条栅卡表面应无反光，表面平整、干净。

	14
	婴幼儿选择性注视检测卡
	1套
	工业
	1.本产品由八个条栅卡，两个灰板和专用检测夹组成。

2.条栅卡外形尺寸为125mm×125mm；条栅显示孔为φ118mm的通孔。

3.条栅视标要求高反差率，同一测量距离条栅黑白照度对比应大于1∶5以上。灰板的灰度应等于条栅黑、白条纹照度的平均值。

4.八个条栅卡对应的国家标准小数视力值通常为:0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6。

5.配置要求：

5.1塑料封套:1个。

5.2检测卡:1套。

5.3固定夹条:2个。

5.4说明书1份。

6.适用于一岁以内或两岁以内婴幼儿的视力检测。

7.检查距离：50cm。

	15
	立体视图谱
	1套
	工业
	1.外形尺寸为：17×17cm。

2.检测距离30-40cm，光照强度300-500 lux（避免直射光干扰）。

3.玻璃基材：表面图案透光均匀，避免颜色差异（误差≤0.15mm）

4.外壳表面应光洁、无毛刺，无明显划痕。

5.图案精度：环形宽度1.5±0.1mm，环间距3±0.1mm

6.无需佩戴红绿眼镜或偏振眼镜即可进行测试。

	16
	点状视力表
	1套
	工业
	1.由九个视标带机箱、外接电源线、光源组成。九个点状视标由大到小均匀分布在白色屏上。

2.外形尺寸为φ370mm×100mm；视标观测孔为φ65mm圆孔。

3.视力表平面屏幕上方5cm处的照度应≥1000Lx。

4.外壳表面应光洁、无毛刺，无明显划痕。

5.工作条件：

5.1电源：220V50Hz。

5.2输入功率：30VA。

5.3安全分类：I类B型。

	17
	全自动内镜清洗消毒机
	1套
	工业
	1.全自动内镜清洗消毒机（1）台

2.主机外形尺寸：宽≤900mm、深（前后尺寸）≤700mm、高≤940mm，洗消槽内尺寸：宽≤385mm、深（前后尺寸）≤505mm，须提供产品彩页尺寸佐证。

3.3消毒液储存箱容量≤24升；

3.4适酶储存箱容量≤3升；

3.5酒精储存箱容量≤3升；

3.6每个槽消毒液用量≤10升。

3.7整机外壳须钢板冲压喷塑和精准注塑成型而成。

3.8适酶用量：可按照使用需求自行设置每次酶液喷出容量；

3.9酒精用量：可依用户要求装机时设置自动喷射内镜管道并吹干；具备自动与手动酒精干燥。

3.10配备排水装置：须采用电动阀排水，非泵强制排水的方式

3.11配备测漏装置：全程实施测漏监控，漏气报警并自动排水；

3.12洗消槽结构：槽底部设计有支撑条，支撑条和洗消槽为同一种材料注塑成一体，让内镜可架空实现360度全方位洗消，避免内镜外表面贴身于洗消槽底部而出现洗消死角，造成洗消不合格。

3.13洗消槽质量要求：洗消槽和排水接头要同一种材料并注塑成一体，避免漏水和接缝产生二次污染。

3.14槽体接头拒绝用胶装配，须提供洗消槽和排水接头一体成型的实拍图佐证

3.15清洗消毒方式：镜子须全浸泡式循环清洗消毒，拒绝旋转喷淋清洗，须提供实拍图佐证。

3.16清洗槽盖消毒：机盖采用凹面镜形设计，内凹面可与清洗剂和消毒剂充分接触，槽体内的液体具备全覆盖清洗槽盖内面及消毒，以避免交叉感染。

3.17清洗槽体的设计：必须有循环冲洗溢出水口，避免进水失控溢出，且能流动和不断更新进水而使内镜洗消更洁净，

3.18清洗槽盖的选材：采用一次注塑成型的耐磨、防碎裂的透明无毒ABS塑料，禁止采用玻璃盖材质，须提供清洗槽盖实拍图佐证

3.19具有自动记录和屏上显示提示消毒液使用次数，水滤芯、空气滤芯、消毒液使用的天数：

3.20使用戊二醛消毒液全程清洗消毒时间：戊二醛温度≥43℃时，消毒时间5分钟，全程≥10分钟：恒温≥23℃时，消毒时间10分钟，全程≥16分钟；须提供省级以上的《国家食品药品监督管理局》出具的检验报告佐证

3.21使用邻苯二甲醛消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，邻苯二甲醛消毒时间5分钟，全程≥10分钟：须提供《国家食品药品监督管理局》出具的检验报告佐证

3.22使用酸性氧化电位水消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，酸性氧化电位水消毒时间5分钟，全程≥10分钟：须提供《国家食品药品监督管理局》出具的检验报告佐证

3.23使用过氧乙酸消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，过氧乙酸消毒消毒时间5分钟，全程≥10分钟：须提供《国家食品药品监督管理局》出具的检验报告佐证

3.24彩色液晶显示屏可以在线显示消毒液的实时温度

3.25消毒质量保证：消毒液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容：

3.26恒温控制装置：温度没有达到要求，机器强制暂停启动：

3.27消毒液添加、排放：自吸、自排；

3.28自身消毒：采用消毒液可对机器内部全管道、腔体、内置无菌水过滤器等进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理：一键式触摸启动

3.29具有5种清洗模式：普通，早，晚，自定义一，自定义二

3.30具备电动开盖和电动关盖功能，避免手动开盖、关盖后拿取内镜时产生二次污染。

3.31在洗消时，清洗槽槽内的注液、注气管首尾两端接头都可以完全被液体覆盖浸泡，符合院感要求，须提供注液、注气管首尾两端接头完全被液体覆盖浸泡的实拍图佐证

3.32打印要求：消毒完成，可自动打印清洗消毒的每个步骤名称和清洗时间、温度、打印清洗时间、备注项。

3.33机器用水经两道过滤，先经过外置不锈钢过滤器再经内置不锈钢外壳过滤器（0.22微米），拍实图佐证

3.34清洗过程中接头脱落自动报警提示功能

3.35内镜的注液、吹干监控：洗消工作中的注液、注气任意一个管道与内镜连接脱离时，洗消机自动报警。

3.36带15寸以上触摸控制平板电脑，平板电脑拥有功能：

1）可分别启动控制左、右槽的动行及修改左、右槽菜单参数；

2）也可自动记录储存每条内镜编号、洗消全程工作信息及对应的洗消操作人员的姓名，实时显示设备运行状态及相关参数；

3）自带追溯系统，可查询所有内镜编号、洗消全程工作信息及对应的洗消操作人员的姓名：

4）可通过无线发送到医院的打印机打印所有内镜编号、洗消全程工作信息及对应的洗消操作人员的姓名（打印记录为A4纸）。

5）可分别显示消毒液、水滤芯、空气滤的使用时间；

6）当消毒液、水滤芯、空气滤的使用时间达到限定值时应有告警提示；

7）洗消时，应有显示操作员、内镜编号、当前操作步骤、消毒液实时温度、消毒液已使用时间；

	18
	无菌纯水系统
	1套
	工业
	1、工艺要求：预处理系统+反渗透系统+紫外灭菌+一键式消毒系统+纯水储水系统+循环供水系统；

2、产水量≥200L/H@25℃；

3、产水水质符合：中国人民共和国卫生行业标准WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范，微生物≤10CFU/100mL，纯水电导率≤15μS/cm、25℃；

4、预处理系统采用加强型净化装置，具有反冲洗自洁功能，无须频繁更换，能有效去除水中泥沙、杂质、余氯、色素、异味和有机物；

5、设备采用一体式钣金喷塑封闭式机箱，更节约空间，设备尺寸700*520*1470mm，系统结构布置紧凑，占地面积小，有效节约空间，采用水电分离模块式结构，使用安全且便于维护，管路符合3D原则无死腔设计；

6、反渗透膜为芳香族聚酰胺复合膜，R0膜孔径：0.0001~0.001um，脱盐率≥99%，离子去除率≥99%，RO膜壳材质为SUS304不锈钢，RO膜具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能，开机定时18秒与水满后自动双冲洗功能，运行时实现全循环，避免细菌的滋生，并自带水质超标排放功能；

7、系统采用PLC可编程NIQX智能控制程序，完成电气和仪表的自动控制与监控，触摸屏≥7英寸，动画显示工作流程，实时在线监测显示日期、时间、水温、电导率、水箱水位等参数；PLC控制器与触摸屏为分体式设计，更具电磁兼容性，性能更加稳定，降低故障率，弱电工艺保障操作人员人身安全，可根据客户需求量身定制及后期免费升级，并提供PLC控制程序文件及电路控制图纸；

8、系统具有2路水质在线监测，实时监测原水水质和纯水水质及系统运行十作压力，具有水温自动补偿功能，为提供纯水出水水质的准确性，需提供第三方检测机构出具最近一年的压力表、电导率仪校准证书的证明文件；

9、设备具有智能化消毒灭菌控制管理系统，全自动一键式化学消毒和清洗功能，可设定消毒灭菌时间，对系统进行灭菌消毒，保障出水水质，能有效杀灭水中的大肠杆菌、铜绿假单胞菌等出水水质，微生物≤10CFU/100mL，需提供该无菌纯水系统由国家权威机构出具的证明文件及相关消毒产品生产资质，具体要求如下，所有文件均需加盖投标单位公章，确保真实有效、在有效期内，复印件需注明“与原件一致”并留存备查，符合《消毒管理办法》及政府采购相关规定。

	19
	耳声发射分析仪
	1台
	工业
	一、性能特点

1、具有DPOAE、TEOAE的筛查和临床诊断功能。

2、DPOAE每个倍频程1～10个点可选；测试频率采集顺序可以设置由高到低或者由低到高；可单屏或双屏显示波形及数据；具有输入/输出（I/O）曲线；可显示频谱分析图及F1和F2的强度；界面颜色可人为设定。

3、TEQAE可显示耳声反应时域图，耳声反应-噪声的频域图，以及时频分析窗口：包括时域图、时域频率能量图、频率能量分布图。

4、在TEOAE没有引出耳声发射的情况下，可用以短纯音（ToneBurst）为刺激声的TBOAE检查是否有耳声发射。

5、TBOAE的刺激声可选用ToneBurst或可编辑的刺激文件（脉冲宽度，周期和包络波形可选）。

6、具有正常人和新生儿的正常值数据库。

7、具有手动和自校准功能。

8、具有中、英文界面可选。

9、设备采用USB接口连接并供电，无需外接强电。

10、可选配高级科研功能模块，可与听觉诱发电位功能合二为一。

二、技术参数

1、畸变产物耳声发射（DPOAE）

    声音强度：-25dBSPL~80dBSPL

    频率范围：375Hz~12500Hz

    叠加次数：1-1024次

    最大校正值：3dBSPL~20dBSPL

    频率比值F2/F1：1.1~1.5之间任意设置

    某一频率判定通过的标准：信噪比标准差单位（0~5）、信噪比SNR（0~50dBSPL）、DP值（-10~50dBSPL）

    噪声水平标准差：none、1、2

    频程：1~10

2、瞬态耳声发射（TEOAE）

    刺激强度：10dBSPL~95dBSPL

    叠加次数：1~10000

    刺激速率：1~50次/秒

    刺激声：Click

    采集模式：线性瞬态耳声发射，非线性瞬态耳声发射，自发性耳声发射

    显示波形：可显示左右耳波形，统计数据表，时频和频域分析图

3、短纯音耳声发射（TBOAE）

    刺激强度：10dBSPL~95dBSPL；精度为1dB

    叠加次数：1~10000

    刺激速率：1~50次/秒

    刺激声：ToneBurst或可编辑的刺激文件

	20
	全自动电脑视野检查仪
	1台
	工业
	1、分体式外观设计，软硬件完全与国家主流接轨；

2、眼位跟踪：眼球转动或眼睛动时，系统会报警提示

3、独创的智能检测策略（IDT），3分钟可完成30度阀值检查；

4、青光眼发展进程分析功能

5、具备驾驶员快速150度水平视野检测专用模式：

6、检查方式：静态视野，动态视野

7、刺激点出现方式：光学投影；

8、检测范围：0-90度

9、刺激光源：投射光源：白（宽频带可见光）

10、背景光颜色：白色

11、背景光亮度：白光，背光强度为10cd/m，误差为士10%

12、视标亮度：0.08asb—10000asb

13、视标间隔时间：≥200ms（可自定义，无上限）

14、视标保持时间：≥200ms（可自定义，无上限）

15、动态范围：0—51db

16、刺激视标大小（Goldmann标准）：ⅢI级

17、患者眼睛入瞳位置与固视目标的可视距离：300mm±10mm。

18、阈值策略：智能动态、快速智能动态、年龄相关、阈值相关、单一强度

19、刺激位置数目：程序控制，其最小刺激位置数目不低于：0°~25°60个，>25°~50°

个，>50°~70°15个，总数0°~70°不低于105个

20、刺激持续时间：从01s至2.s程序可调，持续时间误差：20%

21、腮托行程：从最低点到最高点行程范围≥50mm；从最左面到最右面行程范围≥22mm

22、分析软件：可信度分析、单报告分析、三合一报告分析、概览视野分析，青光眼半视野分析、青光眼随访分析

23、报告图：数值图、灰度图、总体偏差分贝图、总体偏差概率图、模式偏差分贝图、模式偏差概率图、凝视图。

	21
	纯水系统
	1套
	工业
	1、设备产水量：≥200L/h（25℃）。

2、 产水水质：满足WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》中对软式内镜清洗用水要求，过滤膜精度≤0.2μm,细菌菌落数10cfu/100ml。

3、水利用率：≥70%。

4、设备脱盐率：≥99%。

5、处理方式：单级反渗透系统+恒压输送杀菌系统。

6、设备性能

6.1、设备产水满足WS507-2016《软水内镜清洗消毒技术规范》中对软式内镜清洗用水要求。

6.2、全自动控制，设备具备开机自动冲洗、无水保护、自动制水、液位保护、高低压报警、过热保护等功能。

6.3、可实现产水电导率、流量、压力等参数在线显示。

6.4、智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全。

6.5、设备一体化结构，要求占地面积小。

6.6多重杀菌系统抑制细菌的滋生。

7、技术要求

7.1、软化器：滤料为树脂；处理量≥2m³/h；阀体为全自动控制阀，盐箱规格为30L。

7.2、水泵要求：水泵泵体材质为不锈钢。

7.3、膜元件要求：脱盐率≥99%、膜片类型为芳香族聚酰胺复合膜，产水量满足设计要求。

7.4、膜壳材质要求：304无缝不锈钢。

7.5、纯水箱采用PE材质，补水水位自动控制。

7.6、主机机架采用碳钢喷塑，管道连接用卫生级UPVC。

7.7、制水机开关受纯水水位自动控制。

8、其他要求

厂家具备医疗器械生产许可证、供货时提供第三方检验报告。

	22
	数字式心电图机
	1台
	工业
	1.数字式心电图机，支持12导心电图采集。

2.心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。

3.显示屏幕≥10英寸。

4.具备LAN、USB等传输接口。

5.支持智能操作系统，可远程更新升级。

6.心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。

7.心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi

8.锂电池额定容量≥10000mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作

9.耐极化电压：±600mV

10.定标电压：1mV±1%

11.共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）

12.内部噪声：≤10μVP-P

13.频响范围：0.05Hz~350Hz（-30%～+10%） 

14.存储量：支持最高100000份心电数据存储

15.具备支持全导联起搏检测，准确识别起搏信号

16.QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置

17.心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

18.同屏显示≥12导心电波形，支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱。

19.心电图机有经过IHE专项测试，可以满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。

20.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

21.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

22.支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序进行扫码查看、诊断和分享；通过手机扫码方式实现内网到外网的数据传输，物理隔离保障网络安全。

23.阿托品试验采集及处理流程

24.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能

25.梯形图生成技术

26.具有向量分析技术

27.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。

28.配备专用推车：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手。

29.可以实现与医院现有纳龙心电信息系统无缝对接，形成信息互联互通，费用包含在投标总价中。

	23
	离心机（普通标本）
	4台
	工业
	1、最大转速：5000r/min

2、最大离心力：4390*g

3、最大容量：4*250ml

4、升降速时间短

5、噪音小

6、转子配备齐全，适用性好

	24
	医用风冷无油空气压缩机
	2台
	工业
	1、额定电压：220VAC  50HZ

2、电流：11.4A

3、功率：≥2520W

4、容积流量：≥0.18㎡/min

5、启动电压：≥0.5Mpa

6、额定排气压力：≤0.8Mpa

7、储气罐容量：≥118L

8、噪音：≤70dB

9、重量：≥130kg

10、包装尺寸：≥116*56*85CM

11、3MM厚钢板为储气罐原料，结实，安全

12、进气管为氟纳管设计耐用，散热快

13、机头性能稳定，噪音符合安静气源的场所要求

14、加粗电源线内铜线符合安全标准，使用不易发热，更有安全保障

	25
	麻醉机回路消毒机
	2台
	工业
	1.采用复合醇消毒液（不使用臭氧）对麻醉机、呼吸机呼吸回路进行消毒灭菌。

2.生产企业及产品级别：生产企业获得国家三类医疗器械生产许可证、产品二类注册证。（需提供证书）

3.生产企业必须有卫生主管部门颁发的“消毒产品生产企业卫生许可证”及消毒产品卫生安全评价报告。（需提供证书）

4.消毒机采用≥5.6吋彩色液晶显示屏，实现消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序，方便使用者对设备的操控。

5.消毒工作模式：

麻醉机常规消毒模式：10min雾化消毒、15min干燥（不可手动调节）；

呼吸机常规消毒模式：10min雾化消毒、15min干燥（不可手动调节）；

自定义手动模式：雾化消毒程序：0-30min、干燥程序：0-60min。

6.复合醇消毒液安全环保，长时间使用无腐蚀、管道无粘连。

7.消毒级别：杀灭细菌芽孢，必须符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求。

8.消毒效果：第五代枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥3.0（需提供疾病控制中心检验报告）。

9.机身带有消毒仓，可消毒呼吸机配件、螺纹管、手术室手术器械、袖带等。

10.温度检测：设备配有温度传感器，监控核心部位温度。消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警，杜绝温度过高影响消毒效果。

11.雾化：压缩式雾化消毒模式，可视雾化窗口可观察雾化浓度及雾化弥散等，更直观了解设备工作动态，雾化量：0.2-0.5ml/min

12.自动干燥：设备具有自动干燥功能，雾化消毒前首先对麻醉回路系统内进行干燥 5min干燥风机流量＞50L每分钟，确保内回路干燥后 再进行雾化消毒，雾化消毒完成再次进行15分钟干燥 干燥风机流速＞50L每分钟 确保回路内部无消毒液残留。

13.回路消毒机内置针式打印机（非热敏打印机），消毒记录打印后可永久保存。

14.加液方式：自动加液，超大容积消毒液，无需频繁换液，新型快装式加液方式，快速完成换液；液量低自动报警，更加合理人性化。

15.温度检测：设备配有温度传感器，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行

16.噪声小于等于55dB、电源：AC（220+22）V/(50+1)Hz、输出功率≤100W。

17.消毒过程中，可人机共存，确保使用时手术室无污染，无需单独操作空间，无消毒场所面积大小要求。

18.无腐蚀性检验报告。（需提供疾病控制中心检验报告）

配置清单

1、 主机一台

2、附件  

2.1硅胶波纹管 二根

2.2硅胶堵头 二只           

1、电源线 一根

2、熔断器二只

3、使用说明书一本

4、合格证一份

5、消毒液一瓶

	26
	无线多参监护仪
	8台
	工业
	1、组成部件：主要由多参数监护主机、显示终端、温度组件、脉搏血氧组件、无创血压组件和心电组件组成。

2、工作条件：环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95%。

3、心电监测功能：具备心电监测功能，导联标配三导联、可选择五导联、十二导联。 

4、检测参数：具有心电、脉搏血氧、血压、心率、呼吸、温度， 6参数一体机。
5、测量功能：静态压力测量范围0kpa(0mmHg)～40kpa(300mmHg)，误差应不大于±0.4kpa（3mmHg）。心电测量范围成人30bpm~300bpm;儿童测量范围30bpm~350bpm。误差应不大于±1%或±1bpm。血氧测量范围70%～100%，精度70% ～100% 、±2%；呼吸率测量范围10rpm～120rpm，精度±2rpm或±2%；温度测量范围15-45℃，精度在37.0-39.0℃范围内最大允许误差±0.1℃，在其他测量范围最大允许误差±0.2℃。

6、语音控制功能：具备语音控制功能

7、语音录入功能：具备语音录入医嘱功能，可转化文字并打印结果。

8、触摸屏功能：设备具有触摸屏功能。

9、低电量提醒：当电压低于额定压的90%时，会在终端出现电量不足提示。

10、断开提醒：当监测终端与显示终端断开连接时会在终端出现断开连接的提示

11、数据和趋势存储与回顾功能：监测数据和趋势可实时存储，全参数可实时回顾，多通道可全息回放。

12、中央监护数据储存：10000例以上且储存空间可拓展。

13、监护分析和报告功能软件：中央监护对各监护患者进行24小时高精度心律异常统计分析与编辑，24小时血压趋势统计分析与编辑，24小时综合参数汇总统计与分析，并可对分析或编辑后的结果进行打印或保存。

14、监护仪显示功能：可将多参数监护仪的监测数据无线传输，数据无缝匹配其它品牌监护仪实时显示。

15、系统及显示：采用≥4.3寸触摸屏，智能安卓系统、软件可扩展性强

16、中央监护支持PC/手机APP端：同时支持手机APP端和PC端中央监护显示功能

17、报警参数下发及远程操控功能：可以在中央监护端远程设置多参数监护终端的全参数报警上下限，并可远程控制多参监护仪进行血压监测。

18、报警功能：具有动态血压、心电、血氧饱和度、温度和呼吸率报警功能选择和消警功能。

19、多种无线组网方式：可以通过Mesh自组网/4G/WIFI等方式进行无线组网。并可与医院有线网络扩展对接，与医院信息系统进行单向或双向信息互通。

20、无线传输功能：设备具有Mesh自组网/4G/WIFI等无线网络接入功能，可实现无线传输

21、电外科干扰抑制：具备电外科干扰抑制功能，符合YY 1079-2008中的电外科干扰抑制的标准

22、输入阻抗：对具有心电图波形显示能力的监护仪，输入阻抗不小于10MΩ。

23、共模抑制：监护仪的共模信号抑制能力分别为诊断＞90dB，监护＞105dB，手术＞105dB 

24、防水等级：≥IPX2

25、可扩展性：可扩展性强，可根据业务扩展功能进行呼末二氧化碳、血糖和胎心的监测。

中央监护系统技术参数

1.显示功能
1.1信息输入：系统支持输入患者姓名、住院号。

1.2中央监护数据存储：≥10000例以上病人数据存储，且存储空间可扩展。

1.3数据和趋势存储与回顾功能：监测数据和趋势可实时存储，实时回顾，多通道可全息回放。

1.4数据无线传输：数据可无线传输至中央监护系统。

1.5数据分析与统计功能：对监护患者体温数据可进行统计分析与编辑，显示主动保温率、低体温发生率、测温人数、主动保温人数。

2.具备自主知识产权：软件系统有独立的软件著作权。

	27
	x、γ射线个人剂量仪
	1台
	工业
	1、探测器、：盖革计数管（GM探测器）

2、能量范围：40keV-3MeV

3、剂量率范围：0.01uSv/h-100mSv/h

4、累积剂量范围：0.01uSv-999.99Sv

5、相对基本误差：≤±15%

6、能量响应：0.8～1.3

7、响应时间：3秒

8、报警间值：多组阀值可供选择设置

9、显示单位：uSv/h，mSv/h，Sv/h(剂量率)

             uSv，mSv，Sv（累积剂量)

            单位可依据测量数值自动切换

10、供电：内置3.7V可充电锂电池

11、功耗：本底环境下，可连续开机测量100小时以上

12、使用环境：工作温度：-40℃～+50℃，相对湿度：≤95%

13、尺寸：105*60*27(mm)

14、重量约101g(含电池)

	28
	电动植皮刀
	1台
	工业
	1、可靠的运行性能，取皮连续平整，可提供边缘整齐、厚薄均匀的皮片。

2、取皮厚度：0.05mm～0.75mm之间；以0.05mm为取皮增量。

3、取皮宽度：可更换取皮刀盖板实现十种取皮宽度，分别为：20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、105mm。

4、手柄有触点式安全开关，可防止意外发生。

5、手柄设计易清洗维护，独创的结构设计消毒时更安全。

6、消毒方式：整机可进行高温高压消毒，手柄连接线可插拔，便于消毒

7、工作转速为4500r/min～7500r/min，数码显示，无极可调。

8、刀片具有自润滑功能。

9、刀片规格统一，可实现快速、便捷更换。

电动植皮刀配置清单

1、手 持 件                             1   把

2、主机电源                             1   个

3、外部电源线                           1   根

4、手持件连接线                         1   根

5、宽度刀架                             10  块
6、刀片（赠）                           10  片

7、专用改锥                             1   把

8、器 械 箱                             1   只
9、消毒盒                               1   只

	29
	血透水处理机
	1台
	工业
	一、技术参数

1、产水水质标准：符合YY 0572-2015《血液透析和相关治疗用水》标准

▲2、内毒素：<0.015EU/ml（供货时提供国家食品药品监督管理局授权的医疗器械质量监督检测中心出具的检验报告）

▲3、细菌总数：<1CFU/ml（供货时提供国家食品药品监督管理局授权医疗器械质量监督检测中心出具的检验报告）

▲4、设备需符合 YY 9706.102-2021 《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》标准的要求（提供电磁兼容检验报告）

5、主要工艺：系统采用直供平衡式二级反渗透工艺

6、产水量：≥2400L/H（25℃）

7、系统回收率：约75%（回收率高低和进水水质有关）

8、主机体积：1400+500*1000*1700（长宽高）

9、系统排空率：≥99% 无死腔

10、溶解盐去除率：≥99%

11、细菌去除率：≥99%

12、设备运行功率：≤11KW；设备运行重量：≤3900KG

13、热消毒功率：≤20KW，在线管道加热式热消毒

二、整机性能

1、原水泵控制：采用智能变频技术控制原水泵启动和停止，可根据原水压力变化自动调节原水泵出水压力，满足国内各种供水环境。

▲2、设备须由原水增压装置+预处理系统+双级反渗透系统+控制系统组成。直接将原水制成符合透析用水标准的纯水，设备由控制系统全自动控制整套反渗透系统。

▲3、主机处理过程：双级反渗透处理过程，并具备单／双级工作模式切换功能，主机有紧急手动启动功能；一、二级直接耦合，无中间装置(包括水箱)，并且双级中的任一级均可单独工作，后级不允许有双口压力包装置，防止细菌内毒素增长。

▲4、智能控制系统：系统须采用PLC+触屏控制，智能安全保护措施，密码进入操作界面，人机界面显示。有自动模式、手动模式、系统模式、消毒模式四个界面模式供用户选择。设备可自动开关机，不停机保养和维护，并能够对屏幕显示时间进行校准。

5、完备的故障报警保护系统和维修系统：拥有欠压、超压、缺水、过流等故障报警和保护功能，具有自我检测报警相关信息文字提示功能，并且每个自动化控件均可在维修系统内手动测试，便于维修。

6、系统运行参数设置需包含产水电导超标设置、开机冲洗时间设置、停机循环间隔时间、开关机时间设置、消毒纯水预冲洗时间设置、纯水清洗时间设定等内容。

▲7、在线监测：实时数据监控，在线显示运行状态、在线显示产水电导率、在线显示产水流量、在线显示预处理系统工作压力等重要参数。

8、具有渗漏检测功能，设备防渗漏在线检测功能，可有效防止无人值守时，设备漏水对公共财物的损坏。

▲9、抑菌功能：设备在（夜晚）停机状态依照设定时间间断运行，纯水脉动循环，养护主机及纯水管路；自动冲洗，延长反渗透膜使用寿命。（提供相关技术证明文件）

10、动力系统：全部水泵为知名品牌，配置符合水处理设计流速的过滤器。

▲11、硬件系统：预处理采用2162规格的玻璃钢桶，纯水管道采用PEX材质、透析机用水点采用316不锈钢U型小循环装置，电器部分要求安全性、集成度、自动化程度高。

▲12、设备平衡器采用304不锈钢亚光方型平衡器，与主机一体化设计，固定在主机上。（提供成品设备照片证明并标注平衡器位置）

▲13、智能恒压系统：循环供水系统设置恒压装置，可根据纯水使用量和回流量的变化，自动调节预处理产水水量，实现平衡器进水恒压恒液位控制功能，保证供水水压稳定。

▲14、反渗透膜：数量5支，规格8寸。反渗透膜性能参数要求：高有效膜面积低能耗苦咸水的反渗透膜元件，有效膜面积大于≥41㎡/440ft ²，稳定脱盐率99.3% 、最低脱盐率99.1% 、产水量48m³/d （提供所选型的膜型号的相关证明材料）

▲15、一键全自动智能化学消毒系统：消毒运行参数的设定，可设定消毒液的循环时间、浸泡时间等参数、设备并且具有一键式化学消毒操作简便，消毒时对消毒状态作系统监控，并有声光警示，确保系统的安全稳定性。（提供相关技术证明文件）

全自动热消毒系统：可独立操作同时具备与水处理主机联动功能；采用 PLC+触摸屏组合过流式加热工艺，全自动定时热消功能、恒温功能、智能降温调节系统，实时监控记录，并有声光报警，确保系统的安全稳定；多点温度监测，彻底抑制细菌、内毒素滋生。

17、存储记忆功能：对工作参数自动连续记忆，记忆至少保留一周。对重要部件的使用时间进行永久记录。

18、电器控制系统：严格按照CE标准设计，电器柜IP防护等级达到IP4级。

19、有节水功能：二级浓水零排放，一级智能回收、排放工艺高效节约用水。

20、应急状态：预处理各部件设置应急旁通，保证预处理任何部件出现故障时都能应急使用，双级反渗透系统主机的一级或二级发生故障时，可自动切换为单独一级或单独二级制水，实现最大的使用灵活性、安全性、稳定性。(提供相关证明材料)。

▲21、设备具有一键制水功能，当PLC+触控系统发生故障时，可一键切换自动运行，保障纯水正常供应。（提供相关技术证明文件）

22、一键恢复功能：采用双电路系统液路系统实施备份，当控制系统或触屏出现问题时，只需一键恢复启用备份系统。可实现在线维护维修，提高临床设备运行的安全性。

▲23、远程运维系统：设备须具有可扩展IT连接和远程监控，可通过远程实时监测设备使用状态，厂家提供相应连接及软件的安装，系统可连接电脑或业主信息管理平台，远程监测、控制运行状态。

▲24、手机APP远程操作（选配）：设备可实现远程在线监控，配备远程监控平台：如智能化云管家平台和手机APP，支持一个账户同时监测多台设备。水质数据、耗材状态实时监控，定时上传，数据报表一键导出；报警信息，实时监测并通过短信或者公众号方式推送。远程诊断功能，如果使用过程中水机出现故障，可云端远程进行诊断，及时发现故障点，节省维修时间；支持分级登录权限管理，用户可根据需要操作者账户人数。（提供证明文件）

新增水处理系统和原有水处理系统各自分配一个环路，必要时可连接为一个环路，改善水处理供水环路，任何一套水处理出故障能够快速切换，保障整个科室透析用水需求，提供两套水处理系统正常工作的建设方案。

产品的生产厂家同时具有ISO13485医疗体系管理认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。

产品的生产厂家同时具有安全生产许可证、五星级售后服务认证证书和十佳医用设备供应商荣誉证书。（提供相关证书）

三、其他要求：

1、提供7×24 小时 400/800 免费服务热线； 广西区域内4 小时响应、24 小时到场维修，一般故障48 小时内修复；承诺在广西区域内备有常用零配件，保障及时更换；提供维修服务方案（含响应流程、备件保障、工程师配置），无需提供机构/仓库/人数证明。
2、对用户在日常使用过程中出现的设备质量投诉做出快速反应最迟不超过2小时。在2小时内与客户取得联系给出解决问题的方案，并在24小时内到达现场进行维修排除故障。提供3个月一次的回访服务。

	30
	自动腹膜透析机
	4台
	工业
	1.电源条件：

    1.1电源电压：220V±10%

    1.2频率：50Hz±2%

    1.3功率：最大270VA

2.尺寸/重量

    2.1长×宽×高：580×550×230（mm）

    2.2净重：10.9kg

3.工作条件

    3.1环境温度：5~40°℃

    3.2相对湿度：30~75%（无凝结）

    3.3大气压力：700hPa~1060hPa

    3.4避开阳光直射，在可燃性环境下绝对不要使用本设备

    3.5请务必保证电源插头进行保护接地

4.加热系统

    4.1调节范围：36~40°℃

    4.2调节精度：0.1°℃

    4.3控温精度：±0.5℃

5.腹膜透析液称重传感器

    5.1工作范围：0~10公斤

    5.2精度：1%

6.废液称重传感器

    6.1工作范围：0~20公斤

    6.2精度：1%

7.其他

    7.1显示：7寸彩色触摸屏

    7.3管路系统：匹配市售全部腹透液（2000-5000m1），最多可接六袋腹透液，全密闭式输注和引流，符合感控要求

    7.4配套耗材“腹膜透析机管路”为一次性使用的专机专用管路。

7.5治疗模式包括：

（1）可调式APD模式（AAPD）可根据患者情况自行在不同周期设定不同灌注量、不同留腹时间的个体化透析治疗。

（2）持续性循环腹膜透析（CCPD）：

（3）潮式腹膜透析（TPD）：

（4）间歇性腹膜透析（IPD）；

（5）夜间间歇性腹膜透析（NIPD）：

	31
	宫腔镜
	5条
	工业
	1、内窥镜镜体全部采用不锈钢管：视向角22°、视场角60°、镜管直径：Φ6.4mm，弯管利于宫角的观察及治疗。

2、窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；

3、图像清晰，视场明亮；

4、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

5、独特的22°弯管镜，使医生更易于寻找宫腔内左右输卵孔；

6、带有限位器，便于控制插入深度；

7、内窥镜可承受低温等离子消毒灭菌

	32
	医用冷藏冷冻箱
	1台
	工业
	一、性能要求

1、性能优：冷藏温区小、冷冻深度深，冷藏2~8℃，冷冻-20~-40℃

2、结构好：大冷藏室，盛放物品多：不锈钢内胆，不生锈；圆弧外门，清擦方便

3、功能差异点：带USB接口，能自动保存箱内最近一个月温度数据，方便查询历史记录。

4、冷藏冷冻双显示，冷藏室、冷冻室温度显示直观。

5、监控功能，可远程报警、可网络监控（选配）。

6、带分割抽屉及搁架，满足不同物品放置位置，冷冻室双重密封，结霜少。

7、多重报警，提前预防。

二、技术参数：

1、电压：220/50

2、功率：400W

3、箱内温度：2~8/-20~-40

4、外部尺寸：940×560×845

5、内部尺寸：802×387×696

6、有效容积：185/97L

	33
	直角分离钳+幽门抓钳+切开刀
	1套
	工业
	直角分离钳、幽门抓钳和切开刀主要用于治疗先天性肥厚性幽门狭窄的手术——腹腔镜下幽门肌切开术。

序号

设备名称

规格要求

数量
备注

1

直角分离钳

Φ3*210mm

1把

2

幽门抓钳

Φ3*210mm

1把

3

切开刀

101.025、Φ5*330mm

1把



	34
	胸腔镜器械包（微创胸腔镜手术器械）
	1套
	工业
	序号

名称

规格

数量

1

止血钳

德式无损伤齿；双关节，弧高20mm，5*340mm，带锁扣，分离并阻断，头部精细
1

2

止血钳

DeBakey；双关节，弧高20mm，5*360mm，带锁扣，分离并阻断
1

3

止血钳

DeBakey；双关节，折角135度，5*360mm，带锁扣，分离并阻断
1

4

止血钳

DeBakey；双关节，角高15mm，5*360mm，带锁扣，分离并阻断
1

5

止血钳

DeBakey；双关节，角高25mm，5*360mm，带锁扣，分离并阻断
1

6

止血钳

双排DeBakey,双关节，弧高15mm,杆径5.5，总长340mm，血管阻断专用，
1

7

海绵钳

无损伤钳头，椭圆形头部，头宽10mm，5*340mm，抓持防滑
2

8

海绵钳

双关节，香蕉形头部，头宽10mm，5*340mm，带斜齿，抓持防滑
1

9

海绵钳

无齿，卵圆钳，椭圆形头部，头宽10mm，5*340mm，抓持防滑
1

10

海绵钳

波浪齿，卵圆钳，椭圆形头部，头宽10mm，5*340mm，抓持防滑
1

11

海绵钳

波浪齿，卵圆钳，椭圆形头部，头宽12mm，5*340mm，抓持防滑
1

12

海绵钳

无损伤钳头，椭圆形头部，头宽10mm，5*340mm，弯剪式
1

13

海绵钳

波浪齿，卵圆钳，月牙型，头宽12mm，5*340mm，
1

14

淋巴结钳

子弹头型，头宽10mm,长340mm,淋巴结抓持并转运
1

15

手术剪

钨钢刀头，刀头单面张开，精雕刻工艺，弧高10mm，5*350mm，无锁扣
1

16

胸腔组织钳

总长340mm，杆径5.5mm， 头部单面张开，双关节；头宽10mm ， 有锁扣； 头部单面张开
1

17

推结器

有柄，U型
1

18

吸引管

胸腔镜专用型，弧弯，金属柄，可换式头部，6*430mm
1

19

电钩

一折弯，5*330mm
1

20

电钩

二折弯，5*330mm
1

21

电吸引器

一折弯，黑色
1

22

持针钳

碳化钨钳头，微弯，5*330mm，有锁扣，防滑处理
1

23

分离钳

FBWK型【5*330mm】
1



	35
	洁净层流台
	1台
	工业
	1、气流模式：水平送风/垂直送风

2、洁净等级：ISO5级（100级）

3、沉降菌浓度：≤0.5个/皿.时（p90mm培养平皿）

4、下降风速：0.2-0.6m/s（可调）

5、噪音≤65dB

6、光照度≥300LX

7、振动半峰值≤5um（X.Y.Z方向）

8、最大功耗500W

9、重量≤220KG

10、工作区尺寸1800×580×720mm

11、装置外形尺寸1900×810×1800mm

12、适用人数：单面双人操作

配置清单

序号
名 称
单位
数量
备 注
1
超净工作台
台
1
整机
2
预过滤器
块
1
3
送风机组
组
1
4
高效过滤器
套
1
5
空气散流罩
套
1
6
照明灯
盏
1
7
杀菌灯
盏
1
8
拉手
根
1
9
控制器
个
1
10
备用插座
个
1
11
万向脚轮
组
1
12
说明书
份
1
13
合格证
张
1
14
保修卡
张
1


	36
	心电图机
	1台
	工业
	1.数字式心电图机，支持12导心电图采集。

2.心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。

3.显示屏幕≥10英寸。

4.具备LAN、USB等传输接口。

5.支持智能操作系统，可远程更新升级。

6.心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。

7.心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi

8.锂电池额定容量≥10000mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作

9.耐极化电压：±600mV

10.定标电压：1mV±1%

11.共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）

12.内部噪声：≤10μVP-P

13.频响范围：0.05Hz~350Hz（-30%～+10%） 

14.存储量：支持最高100000份心电数据存储

15.具备支持全导联起搏检测，准确识别起搏信号

16.QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置

17.心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

18.同屏显示≥12导心电波形，支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱。

19.心电图机有经过IHE专项测试，可以满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。

20.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

21.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

22.支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序进行扫码查看、诊断和分享；通过手机扫码方式实现内网到外网的数据传输，物理隔离保障网络安全。

23.阿托品试验采集及处理流程

24.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能

25.梯形图生成技术

26.具有向量分析技术

27.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。

28.配备专用推车：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手。

29.可以实现与医院现有纳龙心电信息系统无缝对接，形成信息互联互通，费用包含在投标总价中。

	37
	十二道心电图机
	2台
	工业
	1.12导联同屏显示，提供舒适视觉体验

2.可以通过欧洲CSE数据库，美国AHA数据库，美国MIT数据库认证的SEMIP心电自动测量和分析算法，精确的测量帮助医生更快的进行诊断。

3.具有性别、年龄组快速切换键；具有波形冻结功能；支持一维码、二维码扫描枪。

4.具有快速和省纸打印模式，非常适合体检。

5.实时采样、触发采样和周期采样，支持心律失常检测自动延时打印报告。

6.支持长时间文件采集、存储、传输，最长采集时间为60秒。

7.支持内置Wi-Fi（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网，支持PDF、SCP（选配）、FDA-XML（选配）、DICOM（选配）格式的输出，满足医院信息化需求。

8.可以和心电数据管理系统软件无缝相连，优化医院工作流程。

9.可选配心电向量。

	38
	数字式心电图机
	3台
	工业
	1.数字式心电图机，支持12导心电图采集。

2.心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。

3.显示屏幕≥10英寸。

4.具备LAN、USB等传输接口。

5.支持智能操作系统，可远程更新升级。

6.心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。

7.心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi

8.锂电池额定容量≥10000mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作

9.耐极化电压：±600mV

10.定标电压：1mV±1%

11.共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）

12.内部噪声：≤10μVP-P

13.频响范围：0.05Hz~350Hz（-30%～+10%） 

14.存储量：支持最高100000份心电数据存储

15.具备支持全导联起搏检测，准确识别起搏信号

16.QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置

17.心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

18.同屏显示≥12导心电波形，支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱。

19.心电图机有经过IHE专项测试，可以满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。

20.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

21.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

22.支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序进行扫码查看、诊断和分享；通过手机扫码方式实现内网到外网的数据传输，物理隔离保障网络安全。

23.阿托品试验采集及处理流程

24.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能

25.梯形图生成技术

26.具有向量分析技术

27.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。

28.配备专用推车：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手。

29.可以实现与医院现有纳龙心电信息系统无缝对接，形成信息互联互通，费用包含在投标总价中。

	三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品验收检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

2.合同签订日期

中标通知书发出后25日内。

3.交货（实施）时间

自签订合同之日起60个日历日内交付安装使用并验收合格。
4.交货地点或服务地点

桂平市人民医院总院区及江北院区或采购人指定地点。

5.验收标准

详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商提供报修热线电话，24小时*365天有工程师接听，为用户快速诊断和提供技术支持服务，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在24小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用，现场排除故障时间超过4个小时的应当提供备用件应急使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

6.2中标供应商应具备取得设备厂家零配件的合法渠道，所更换的备件为原厂生产，相应参数符合国家质量检测标准；且保证零配件必须是符合国家相关规范要求的合格产品，维修后设备功能需达到原厂标准。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

详见招标文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见招标文件合同主要条款格式部分

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

11.2中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

11.5质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

11.6质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。因技术专利等原因，需要原厂技术才能维修的，应在平等合理的付费下予以提供支持帮助，修复损坏的设备。
12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物安全运抵交货地点，而后安装调试完成。与运输、保险相关的费用由供应商承担。设备在设备运输、安装、调试、正式验收之前的风险均由供应商承担。
四、其他要求

1.供应商应按根据项目需求结合自身情况撰写项目方案内容包含但不限于：售后服务方案、培训方案、项目实施方案等。

2.供应商承诺，其所投产品（含所有主要部件、配件）为本项目投标截止日时，其官方公开发售的标准产品中，最新发布或性能最优的型号。

2.1供应商进一步承诺，其所投产品的核心功能、性能、质量及工艺标准，不低于投标时市场上同品牌、同定位产品的主流水平。采购人有权以同期、同地区内可公开获取的同类产品信息作为参考依据。

2.2如中标后，采购人发现中标产品不符合第2.1或2.2条之承诺，包括但不限于存在已发布的新型号，或同地区市场存在功能、质量更优的同等产品，采购人有权单方解除合同、拒收货物、不予支付合同款项，并要求供应商承担相应的违约责任。


附件：

节能产品政府采购品目清单


）
》
）
；
）
）
）

	
	
	A02061808热水器
	#  电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB
21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级
（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明
设备
	★  普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★  A020910电
视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★  A020911视
频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食
炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15


	★  A060805便
器


	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）


	16
	★  A060806水

嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器

冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴

器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

    3.以“★”标注的为政府强制采购产品。
第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求详见“招标公告”。

	6.1
	本项目不接受联合体投标

	7.2
	不允许分包

	11.2
	不组织现场考察

	13.1
	报价文件：

投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理）

《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（项目涉及非本国产品参与时，供应商应根据自身响应情况出具）；

投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	资格证明文件

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）

政府采购项目投标资格承诺函（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

特定资格要求：根据国务院第739号令《医疗器械监督管理条例》规定，经营第二类和第三类医疗器械的企业应分别具有经营备案凭证和经营许可证；医疗器械备案人应具有第一类医疗器械产品备案凭证；医疗器械注册人应具有第二类、第三类医疗器械产品注册证。【注：医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案。】
除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理）

6.投标人情况介绍（格式自拟）；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件：

1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

3.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】；

4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】

6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	13.2
	投标文件的编制：投标文件应按第六章投标文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台投标客户端制作并上传。
本项目不接受电子版备份响应文件。

本项目不需提供响应文件电子版。

响应文件纸质版：正本一份、副本一份（由中标供应商提供，中标供应商在中标结果公告结束后，按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，投标文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制并按顺序装订成册。响应文件邮寄至以下地址：南宁市青秀区民族大道166号阳光100上东国际T2栋9楼910   联系人：林工，联系电话：0771-8053720）

	16.2
	本次报价须为人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定）。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 90 日。

	18.1
	本项目不收取投标保证金。

	19.2
	投标文件份数：（本项目为电子标只需上传广西政府采购云平台系统）

	21.1
	1.投标截止时间：详见招标公告
2.投标文件提交起止时间：详见招标公告

3.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24（5）
	唱标内容：投标人名称、投标价格、合同履行期限

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	26
	评标委员会的人数：7 人

	29.1
	评标方法：综合评分法

	30.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序；

	35.1
	履约保证金金额：无。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）

履约保证金退付方式、时间及条件：                                           。

履约保证金指定账户：

开户名称：                
开户银行：                
开户行行号：              
银行账号：                
备注：

1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。

2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

采购代理机构：（广西建设工程项目管理中心有限责任公司）11部；联系电话：0771-8053720梁工

通讯地址：南宁市青秀区民族大道166号阳光100上东国际T2栋9楼910

现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。
2.采购代理费收取标准：以成交金额为计费额，按本须知正文规定的收费计算标准（服务招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格下浮0.5%收取。
代理服务收费标准（费率）
             服务类型
成交金额（万元）
货物招标
服务招标
工程招标
100以下
1.5％
1.5％
1.0％
100-500
1.1％
0.8％
0.7％
500-1000
0.8％
0.45％
0.55％
1000-5000
0.5％
0.25％
0.35％
例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为100万元，计算采购代理收费额如下：

分标1：
(935-500)*0.008 =3.48万元

(500-100)*0.011=4.4万元

100*0.015=1.5万元

合计收费=3.48+4.4+1.5=9.38万元

下浮0.5%后的总金额为：9.38*(1-0.5%)=9.3331万元

分标2：

(355-100)*0.011=2.805万元

100*0.015=1.5万元

合计收费=2.805+1.5=4.305万元

下浮0.5%后的总金额为：4.305*( 1-0.5%)=4.2835万元

分标3：

(180-100)*0.011=0.88万元

100*0.015=1.5万元

合计收费=0.88+1.5=2.38万元

下浮0.5%后的总金额为：2.38*(1-0.5% )=2.3681万元

分标4：
(185-100)*0.011=0.935万元

100*0.015=1.5万元

合计收费=0.935+1.5=2.435万元

下浮0.5%后的总金额为：2.435*(1-0.5%)=2.4228万元

分标5：

(524.36-500)*0.008=0.1949万元

(500-100)*0.011=4.4万元

100*0.015=1.5万元

合计收费=0.1949+4.4+1.5=6.0949万元

下浮0.5%后的总金额为：6.0949 * (1-0.5% )= 6.0644万元

3.账户名称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

开户银行：中国邮政储蓄银行金浦路支行

银行账号： 945003010085878894

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	41
	结果公告：采购代理机构在采购人依法确认中标人后 2 个工作日内在招标公告发布的媒

体上发布结果公告。

	42
	中标通知书：采购代理机构通过“广西政府采购云平台”平台发出中标通知书。

中标通知书在“广西政府采购云平台”平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。

	43
	招标结果通知书：采购代理机构通过广西政府采购云平台发出招标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。

	44
	中小企业政策措施：非专门面向中小企业

本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采[2021]70 号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.中小企业定义

1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.3 本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）判断是否为中小企业。（见附件）符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

1.4 视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定、、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采{2022}30号、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》 (桂财采【2O22】31号)及浔财采{2022}6号文件的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包 

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image1.png]kA ANk %S
78 Bk &

= AE WA




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则（本项目电子标须在广西政府采购云平台系统完成投标文件编制及上传）

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金：本项目不收取投标保证金

19.投标文件的编制（本项目为电子标须按政采系统要求进行编制）

 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“开标程序”。

20.投标文件的提交
 20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的投标文件开标时间和投标地点提交电子版投标文件。

电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。

20.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”平台将拒收。

20.3供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”平台将拒收。

20.4在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

20.5在投标截止时间止提交电子版投标文件的供应商不足 3 家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

20.6招标文件未允许提供备选文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的投标文件，其投标无效。

21.投标文件的补充、修改、撤回与退回
21.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

21.2“广西政府采购云平台”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

21.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足 3 家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

22.开标时间和地点

22.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

22.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足 3 家的，不得开标。

23.开标程序

23.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云平台”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

23.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后 5 分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章 29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.3开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

24.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

24.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

25.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

27.评标原则

27.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

27.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

27.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.评标方法及评标标准

28.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

28.2评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

28.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

29 确定中标人

29.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

29.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

29.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

30. 结果公告

30.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

30.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

31.发出中标通知书

31.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云平台”平台发出电子中标通知书。

31.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
32. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

33.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

34.履约保证金

 34.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

 34.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

35.签订合同

 35.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

35.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

 35.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

37. 询问、质疑和投诉

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 37.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
 37.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

37.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

37.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

38.代理服务费

38.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

38.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率下浮0.5%累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为100万元，计算采购代理收费额如下：

分标1：
(935-500)*0.008 =3.48万元

(500-100)*0.011=4.4万元

100*0.015=1.5万元

合计收费=3.48+4.4+1.5=9.38万元

下浮0.5%后的总金额为：9.38*(1-0.5%)=9.3331万元

分标2：

(355-100)*0.011=2.805万元

100*0.015=1.5万元

合计收费=2.805+1.5=4.305万元

下浮0.5%后的总金额为：4.305*( 1-0.5%)=4.2835万元

分标3：

(180-100)*0.011=0.88万元

100*0.015=1.5万元

合计收费=0.88+1.5=2.38万元

下浮0.5%后的总金额为：2.38*(1-0.5% )=2.3681万元

分标4：
(185-100)*0.011=0.935万元

100*0.015=1.5万元

合计收费=0.935+1.5=2.435万元

下浮0.5%后的总金额为：2.435*(1-0.5%)=2.4228万元

分标5：

(524.36-500)*0.008=0.1949万元

(500-100)*0.011=4.4万元

100*0.015=1.5万元

合计收费=0.1949+4.4+1.5=6.0949万元

下浮0.5%后的总金额为：6.0949 * (1-0.5% )= 6.0644万元

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标报价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准（分标1、分标2、分标3、分标4、分标5）
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价
	1.评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

2.政府采购政策性扣除计算方法
（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号文和《 广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》桂财采〔2022〕31号文的规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）政策性扣除计算方法。

1、在货物采购项目中，供应商竞标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审价=最后报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予0%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-0%）。除上述情况外，评审价=最后报价。

2、本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。

即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。

（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（8）价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

	2
	技术分

（满分54分）
	设备性能分

（满分30分）
	投标人的技术参数完全满足招标文件基本分30分。

1、标注“▲”的技术参数有负偏离或漏项或不满足的，其响应作否决响应处理。

2、未标注“▲”的技术参数出现负偏离或漏项或不满足的，每有 1 项（条）扣 3 分，最多扣 30 分。

（注：标注“▲”号参数需在投标文件中提供证明文件（产品彩页、技术白皮书或第三方检测报告等）进行佐证，否则不予认认定。）

	
	
	项目实施方案（满分12分）
	根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。

一档（4 分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，能提供实施步骤、计划及组织方案、实施进度计划表。

二档（8 分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细（能够对人力、物力、时间、成本等实施所需的各类要素作出说明），配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员；但分工不明确，保证项目生产能力、实施的技术力量和人力资源安排方案等措施单一，措施方案不能涵盖整个项目的实施过程实施步骤、计划及组织方案周全，明确各岗位、岗位、各环节的职责范围，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。货物安装计划符合现场实际情况，设备安装现场人员配备及技术能力保障方案较详细，拟投入人员小于3人；人员安排合理，内容较完整，货物装卸方案合理可行，有货物到场验货方案、货物安装方案、设备调试方案，方案合理可行。

三档（12分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确（包含的具体管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施、应急方案等），能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员清单，有明确的应急方案的。货物安装计划符合现场实际情况，设备安装现场人员配备及技术能力保障方案详细完整、合理、切实可行，货物装卸方案详细完善、具体合理，拟投入人员不少于5人；人员安排具体合理，职责分工明确，设备安装过程和进度控制详细具体，货物到场验货方案、货物安装方案、安全保障方案、设备调试方案实施得当具体，安装进度优于采购文件要求。措施方案一条龙涵盖整个项目的实施过程。

	
	
	售后服务方案分（满分12分）
	由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分：

一档（4分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。承诺5小时内达现场维修，32小时内解决问题。

二档（8分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，

对采购文件的基本要求进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，承诺3小时内达现场维修，24小时内解决问题。

三档（12分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位。承诺2小时内达现场维修，12小时内解决问题。

	3
	商务分

（满分16分）
	履约能力分

（满分2分）
	投标人或制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证 1 项证书得1分，最高得 2 分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商单位公章，不提供或证书状态非“有效”均不得分。）

	
	
	供货时间

（满分4分）
	投标人在满足招标文件交货时间的基础上，依据《商务条款

偏离》中的承诺，投标人交货时间每提前1日历日，得0.5分，

满分4分。

如在满足招标文件交货时间的基础上，某投标人承诺供货时间为 D日历日内，则本项得分=（60-D）×0.5。（多于4分按 4

分计取）

	
	
	业绩分

（满分5分）
	2023年 1月1日至投标截止时间止，投标人或制造商具有本项目同类业绩的，每有1个得1分，满分5分。需要提供合同复印件或中标通知书作为证明，否则不予以计分。

	
	
	设备保修期

（满分5分）
	投标人在投标文件中提供声明函，声明本项目保修期为4年

的，得1分，保修期为5年的得3分，保修期为6年或以上的得5分，满分5分。（投标人须注意承诺函承诺的保修期与商务偏离表承诺的保修期承诺保持一致）

	总得分=1+2+3。

注：计分方法按四舍五入取至百分位；本项目相关货物不涉及财政部《节能产品政府采

购品目清单》及财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，不设政策功能分。


评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审技术分、商务分得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号，第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕4号）

2.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%；

2.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商报价50%；

2.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%；

2.4评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响产品质量或诚信履约的其他情形。

同时明确，上述2.1-2.3项触发阈值可结合项目实际提高，最高不超过65%，审查后供应商无法证明报价合理性的，将按无效投标（响应）处理。

（注：本项目兼投不兼中，同一个供应商可以同时参加分标1或分标2或分标3或分标4的投标或分标5，但不可以兼中。评标委员会根据分标1、分标2、分标3、分标4、分标5顺序依次进行评审，成为分标1的第一中标候选人不再作为分标2、分标3、分标4、分标5的中标候选供应商，以此类推。）

四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审技术分、商务分得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（注：本项目兼投不兼中，同一个供应商可以同时参加分标1或分标2或分标3或分标4的投标或分标5，但不可以兼中。评标委员会根据分标1、分标2、分标3、分标4、分标5顺序依次进行评审，成为分标1的第一中标候选人不再作为分标2、分标3、分标4、分标5的中标候选供应商，以此类推。）

第五章  拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：                       （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：           

         采购项目编号：                                          

（2）采购计划编号：                                           

（3）采购内容：
	序号
	申请科室
	设备名称
	生产

厂家
	型号

参数
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
      关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否
（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 (否
    （10）是否涉及节能产品：
         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及环境标志产品：
         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及绿色产品： 
     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：（1）乙方按验收流程要求通过最终验收后，甲方签署项目验收报告或验收书；

（2）乙方向甲方提供付款申请书，并附全额发票和验收书；

（3）票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

（4）对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。（应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：

（1）安装验收调试使用平稳运转60天后，使用部门及归口部门签字确认，合同货物完成最终验收合格并签署《最终验收报告》后，甲方收到乙方开具的金额为合同总价100%的合法增值税专用发票之日起60个工作日内， 向乙方支付合同总价的95%。

（2）本合同约定的质量保证期届满且无任何未解决的质保问题后，甲方收到乙方书面付款申请之日起60个工作日内，向乙方支付合同总价5%的尾款。

（3）乙方按采购合同规定的时间交货并安装验收合格、提供所购设备相关齐全有效证件资料，双方在验收单上签字确认；合同质保期是指设备验收合格后，厂家承诺的免费维保、免费更换零部件期限，一般为一年。
（4）质保期以供应商承诺为准(一年以上)

（5）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

其中涉及预付款的： 无 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
收取履约保证金形式： /。                          
    收取履约保证金金额：    /    【备注：不超过合同金额的5%，如为中小企业，不超过合同金额的2%】【备注：注意根据各地市的规定调整履约保证金比例】 
    履约担保期限：  自合同生效之日起生效至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28天后失效  
（4）履约保证金缴纳的账号信息：开户名称：                  开户银行：               银行账号：                   

（5）分期履行要求：                                                        
（6）风险处置措施和替代方案：                                                               
合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
    验收主体： 采购人（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    (否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（完成安装并交付使用，平稳运行两个月，供应商提出验收申请之日起 7个工作日日内组织验收） 
（3）履约验收地点：桂平市人民医院指定地点
（4）履约验收方式：(一次性验收         
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（5）履约验收程序：1.验收一般分为到货验收、初步验收及最终验收三次单项验收。经甲方同意，单项验收可以部分或全部合并进行。本项目采用的验收方式为：(到货验收  (初步验收  (最终验收  ☑合并验收
（1）到货验收：甲方在接到乙方通知后对交付的货物依据验收标准进行到货验收，对品牌、生产厂家、规格型号、外观、有关资料、备品备件及包装进行查验，符合招标文件及合同要求的，视为到货验收合格给予签收。到货验收仅系对货物外包装、外观、数量等外在表现形式的直观检验，甲方对货物的签收、初步检视等均不视为甲方对货物质量的认可或对货物瑕疵（缺陷）接受，如有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、招标文件不相符的情形，甲方有权拒绝接受，乙方应7日内予以整改。
（2）初步验收：货物需进行安装调试的，应在安装调试后进行初步验收。如有隐蔽部位安装的，应在初步验收过程中进行隐蔽部位验收（隐蔽部位经乙方自检确认具备覆盖条件的，应在符合条件后 24小时内书面知甲方进行验收，通知中应载明隐蔽部位验收的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料）。 甲方在接到乙方通知后进行初步验收。
（3）最终验收：在通过初步验收后，乙方组织试运行：试运行应持续60日（自安装、调试、系统集成完毕之日起算），试运行结果能正常发挥其应有作用、应有功能，均与经政府采购确定的本项目各项要求无负偏离的，甲方在乙方通知后依照本合同验收标准进行最终验收。
（4）合并验收：将以上两项或三项单项验收合并进行。
2.样品：如果在投标或响应环节乙方提供样品的，乙方交付的货物应当与封存的样品质量相同或优于样品质量。样品可以在到货验收或初步验收时进行检验，如交付货物与封存的样品质量不同则视为当次验收不合格。
3.验收结果：在任一单项验收环节，甲、乙双方代表均应在场，交付的货物及相关资料、备品备件等符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由甲方出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由甲、乙双方代表共同签字确认并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。验收结果报告或验收书经双方代表签字后即视为验收结果已通知甲、乙双方。如乙方对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。
4.不予签收或单项验收不合格的，乙方应在不同验收阶段的当次验收后7个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等甲方认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为逾期交货，逾期交货最长不得超过30日，超过30日则视为最终验收不合格。
5.甲方有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，乙方应予以配合。在双方无质量争议的情况下，对大型或技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并根据其出具的质量检测报告作出验收意见。甲方委托第三方机构组织或专业检测机构参与验收的，验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
7.甲方委托第三方组织验收的，其验收时间、验收程序以该项目验收方案确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。
    （6）履约验收的内容：商务验收内容：对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。
技术验收内容：对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。
（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（7）履约验收标准：   按甲方招标文件的采购需求、乙方的投标文件响应及承诺与本合同约定的要求进行验收，但应同时符合与本项目关联的法规以及国家、行业、地方标准；上述标准如有不一致事项，以招标文件与投标文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果货物中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。                     
（8）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（9）履约验收其他事项：      无（产权过户登记等）          
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自   甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后  生效。
合同份数
本合同一式  6 份，甲方执  3  份，乙方执 2 份，采购代理机构1份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	经办人

（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	其委托代理人（签章）
	
	
	

	法定代表人

（签章）
	
	
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	无

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	自乙方提出验收申请之日起7日内

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1、未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

2、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
3、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
5、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权问题。
6、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。
7、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件要求。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	同时履行

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。 
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方应确保包装要求满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。
4.乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文要求。

	
	指定现场
	甲方指定的地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备交付。
2.货物的运输方式：乙方自定。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。
4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并到货安装调试完成，验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	接到甲方通知后在   12 小时内到达甲方现场

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	（1）安装验收调试使用平稳运转60天后，使用部门及归口部门签字确认，合同货物完成最终验收合格并签署《最终验收报告》后，甲方收到乙方开具的金额为合同总价100%的合法增值税专用发票之日起60个工作日内， 向乙方支付合同总价的95%。

    （2）本合同约定的质量保证期届满且无任何未解决的质保问题后，甲方收到乙方书面付款申请之日起60个工作日内，向乙方支付合同总价5%的尾款。

（3）乙方按采购合同规定的时间交货并安装验收合格、提供所购设备相关齐全有效证件资料，双方在验收单上签字确认；合同质保期是指设备验收合格后，厂家承诺的免费维保、免费更换零部件期限一年。
（4）质保期以供应商承诺为准(一年以上)

其中涉及预付款的： 无 

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	无

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	无

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	质量保证期内；质保期内，乙方将负责处理并解决故障，并更换有故障的零部件（配件因人为或自然因素损坏除外），质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不收取任何费用。质保期过后，定期上门回访，对硬件部分免费提供终身维修、维护，需更换配件时只收取部件成本费用，对软件系统部分给予技术支持，确保系统原有功能的正常运行，涉及升级、增加功能模块的情况时，双方友好协商收费等条款。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1．合同标的如有网络安全专用产品，乙方必须提供在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中的产品或具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的产品。
2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。
3.本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	1.在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   12   小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
5.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方逾期交货的，应向甲方支付违约金，标准为合同总价3‰/日，但违约金累计不得超过违约货款额5%， 

2.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

3.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余支付货款中扣除，剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方延期付货款的，应向乙方支付延期滞纳金，标准为合同总价额3‰/日，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1.最终验收不合格的，甲方有权单方解除合同，乙

方应在收到甲方解除合同通知后【10】日内退还甲方已支付的全部款项，并同时向甲方支付合同总价【10%】的违约金。若该违约金不足以弥补甲方损失的（包括但不限于甲方为重新采购所支出的费用、项目延误损失等），乙方还应予以补足。

2.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余支付货款中扣除，剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。
3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
4.若乙方提供的货物存在严重质量问题、侵犯第三方知识产权导致甲方无法使用，或乙方发生本合同约定的非法转包等根本性违约行为，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总【20%】的违约金。该违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、重新采购的费用、以及为实现债权而支出的律师费、诉讼费等）的，乙方应就差额部分继续赔偿。

5.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿  。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向      甲方所在地    人民法院起诉。
因货物质量问题或验收结果发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合验收标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合验收标准的，鉴定费由乙方承担。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：    甲方        
2.产权纠纷处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应妥善处理纠纷并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
3．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。如依照政府采购法确需变更合同内容的，甲方应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布合同变更公告。
4.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须报财政部门备案，经财政部门同意后签书面补充协议。
5.如无特别说明，本合同使用货币币制为人民币，使用单位为中国国家法定计量单位。
6.本合同中提及的招标与谈判、磋商、询价、单一来源采购为同一含义，提及的投标与响应为同一含义，提及的中标与成交为同一含义。
7. 不可抗力事件的处理：
（1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
（2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
（3）不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
8.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
9.供货时：中标供应商对所提供的货物及产品参数真实性和兼容性做出书面承诺，如中标人供应商有虚假行为，在运行过程中与承诺不相符的，所造成损失全部由中标供应商承担，采购人可以单方面终止合同并报政府采购有关管理部门，按照相关国家要求严肃处理。

10.已购买的设备或系统只有业主有权暂停系统的使用，厂家不得以维护维保、升级等方式暂停系统的正常运营，必须保证系统购买时的功能及正常运行。若因供应商原因使系统无法使用的本业主有权要求供应商赔偿系统造价的50%-100%赔偿款,若由其引起更大的损失，供应商需另外赔偿其相应的法律责任。

11.需承诺此项目所有设备各种接口接入医院系统HIS、LIS等完全匹配平稳运行，确保落户后各设备各项功能正常运行使用，全部费用由中标供应公司承担。

12.供货时：中标供应商对所提供的货物及产品参数真实性和兼容性做出书面承诺，如中标人供应商有虚假行为，在运行过程中与承诺不相符的，所造成损失全部由中标供应商承担，采购人可以单方面终止合同并报政府采购有关管理部门，按照相关国家要求严肃处理。

13.乙方承诺在质保期内系统需要升级时，乙方在不改变原合同功能情况下为甲方升级，不收取任何费用。


合同附件1

政府采购项目履约保证金退付意见书

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商公章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位公章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

合同附件2
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：                 ）的约定，我单位对（XXXX采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商XX公司（填写供应商名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收        (委托验收

	序号
	名  称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金  额

	1
	XXXX设备
	
	1套
	¥0.00元

	合 计
	
	¥0.00元

	合计大写金额：人民币元整

	实际供货日期
	20  年  月  日
	合同交货验收日期
	20  年  月  日

	验收具体内容
	1.中标人所提供货物的技术性能能满足采购合同约定的技术标准。
2.中标人对货物的安装调试符合合同约定或服务规范的要求。
3.中标人提供的质量保证证明材料齐全。

	验收小组意见
	验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：


	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话：          年   月   日
采购人签字或盖章：
联系电话：         年   月   日
	 受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                     年   月   日



备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）
第六章　投标文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）

一、投标文件外层包装封面格式 
投 标 文 件

（电子投标文件）

项目名称：

项目编号：

分    标：
投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封
                        年    月    日
二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
                                                    正本/副本
报价文件

（电子投标文件）

项目名称： 

项目编号：

分    标： 

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     

法定代表人或者委托代理人签字:___________ 

                                    投标人（电子签章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                分标：
投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的的名称
	品牌
	型号
	数量及单位①
	单价

②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。
法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

投标人（电子签章）：                                 日期：    年   月   日

三、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

                                                    正本/副本
资格证明文件
项目名称：

项目编号：

分   标：
投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1.
投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）

2. 政府采购项目投标资格承诺函

政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日  期：
年
月
日

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（电子签章）：                 

年    月    日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（电子签章）：                 
 年    月    日

投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

                                          法定代表人（签字）：             
                                          投标人（电子签章）：           

年    月    日

采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

                                                    正本/副本
商务文件
项目名称：

项目编号：

分   标：
投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)
	项目
	招标文件商务条款要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、商务条款”和“二、商务条款其他要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　

投标人（电子签章）：                                                                               年    月    日
五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

                                                    正本/副本
技术文件

项目名称： 
项目编号： 

分    标：
投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（电子签章）：                          日  期：          
4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	技术需求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（电子签章）：                          日 期：        

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（电子签章）：                          日 期：         
6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（电子签章）：                          日 期：            
六、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）

联合体成员名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）

……

 
年 
月 
日

 2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（桂平市人民医院）的（桂平市人民医院采购一批医疗设备(2025第二批次)，分标：，项目编号：     ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件1：
统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号收起

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

　　　2.关于符合本国产品标准的声明函

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：   年　 月　日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

4.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
品目序号�



名称�



依据的标准�
�












1�









A020101计算


机设备�
★  A02010104台式计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
�
�
#  A02010105便携式计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
�
�
★  A02010107平板式微型计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
























2�





















A020106输入


输出设备�









A02010601打印设备�
A0201060101喷墨打


印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�
�
★  A0201060102激光


打印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�
�
★  A0201060104针式


打印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�



A02010604显示设备�
 ★ A0201060401液晶


显示器�
《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）�
�
�
�



A02010609图形图像输入设备�






A0201060901扫描仪�
参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521


中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求�
�
3�
A020202投影


仪�
�
�
《投影机能效限定值及能效等级


（GB32028）�
�



4�
A020204多功


能一体机�
�
�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
5�
A020519泵�
A02051901离心泵�
�
《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）�
�









6�









A020523制冷


空调设备�









★  A02052301制冷压缩机�






冷水机组�
《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）�
�
�
�
�



水源热泵机组�
《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）�
�






�
�
�
溴化锂吸收式冷水机�
《溴化锂吸收式冷水机组能效限�
�
�
�
�
组�
定值及能效等级》（GB29540）�
�
�
�









★  A02052305空调机组�
多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管�
�
�
�
�
(制冷量>14000W)�
送风式空调机组能效限定值及能�
�
�
�
�
�
效等级》（GB37479）�
�
�
�
★  A02052309专用制�



机房空调�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
冷、空调设备�
�
及能效等级》（GB19576）�
�
�
�






A02052399其他制冷�






冷却塔�



《机械通风冷却塔第1部分：中�
�
�
�
�
�
小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）�
�
�
�
空调设备�
�
《机械通风冷却塔第2部分：大�
�
�
�
�
�
型开式冷却塔》（GB/T7190.2�
�



7�



A020601电机�
�
�
《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）�
�



8�
A020602变压�



配电变压器�
�
《三相配电变压器能效限定值及�
�
�
器�
�
�
能效等级》（GB20052）�
�



9�
★  A020609镇�



管型荧光灯镇流器�
�
《管形荧光灯镇流器能效限定值�
�
�
流器�
�
�
及能效等级》（GB17896）�
�






























10�



























A020618生活


用电器�



A0206180101电冰箱�
�
《家用电冰箱耗电量限定值及能�
�
�
�
�
�
效等级》（GB	12021.2）�
�
�
�


















★  A0206180203空调


机�









房间空气调节器�
《转速可控型房间空气调节器能�
�
�
�
�
�
效限定值及能效等级》（GB�
�
�
�
�
�
21455-2013），待2019年修订发�
�
�
�
�
�
布后，按《房间空气调节器能效限�
�
�
�
�
�
定值及能效等级》（GB21455-2019�
�
�
�
�
�
实施。�
�
�
�
�
多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
�
�
及能源效率等级》（GB19576）《风�
�
�
�
�
(制冷量≤14000W)�
管送风式空调机组能效限定值及�
�
�
�
�
�
能效等级》（GB37479）�
�
�
�
A0206180301洗衣机�
�
《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）�
�












