柳州市政府集中采购中心

单一来源采购文件

项目名称：锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液配送服务采购

项目编号：LZZC2026-D3-990057-LZSZ

采购人：柳州市人民医院

采购代理机构：柳州市政府集中采购中心

2026年3月30日

目  录

第一章 单一来源采购邀请函	1

第二章 采购需求	5

第三章 供应商须知	13

第四章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式	27

第五章 响应文件格式	37

# 第一章 单一来源采购邀请函

项目概况

锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液配送服务采购的受邀供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取单一来源采购文件，并于2026年4月23日上午9时20分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2026-D3-990057-LZSZ

项目名称：锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液配送服务采购

采购方式：单一来源采购

预算金额（人民币）：伍佰伍拾万元整（¥5,500,000.00）

最高限价：¥5,500,000.00

采购需求：锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液配送服务采购1项（具体内容详见单一来源采购文件第二章《采购需求》）

合同履行期限：自签订合同之日起3年或在本项目服务期内采购金额达到本项目预估采购量的合同金额，合同自动终止。

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、受邀供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、第三十一条、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》（桂财规〔2021〕4号）有关单一来源采购的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准；

3.本项目的特定资格要求：提供有效的《放射性药品生产许可证》、《放射性药品经营许可证》、《辐射安全许可证》。

三、获取单一来源采购文件

时间：2026年3月30日至2026年4月3日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目下载本项目采购文件。提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取采购文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商下载采购文件的时间为准）。3.已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年4月23日09:20（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。提交响应文件截止时间后提交的电子响应文件，及未按规定编制并加密的电子响应文件，将被广西政府采购云平台拒收。）

五、响应文件开启

开启时间：2026年4月23日 09:20

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、协商时间和地点

时间：在本邀请函规定的电子响应文件提交截止时间后，具体时间由采购代理机构通知。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线协商。

七、邀请函期限

自本邀请书发出之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

（一）本项目需要落实的政府采购政策：落实促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策。

（二）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

（三）根据《柳州市财政局人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

（四）供应商参与电子投标特别说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，供应商应按照本项目单一来源采购文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子标系统”编制、加密并提交电子响应文件。

2.参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

（1）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）

（2）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ

（3）各供应商通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请投标人自行前往下载并安装：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5

3.电子标项目不要求参与投标的供应商到现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；

5.供应商在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

九、对本次邀请函提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：柳州市人民医院

地 址：广西柳州市城中区文昌路8号

项目联系人：葛瑛

项目联系方式：0772-2662036

2.采购代理机构信息

名 称：柳州市政府集中采购中心

地 址：广西柳州市三中路64-2号

项目联系人：何可

项目联系方式：0772-2992106

第二章 采购需求

说明：

1.评审时，协商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时供应商的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。

| ★一、项目要求及服务需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 服务内容要求 |  |  | 数量及单位 |
| 1 | 锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液配送服务采购 | 一、项目概况 （一）项目内容：采购锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液配送服务供应商，壹家。 （二）本项目采购预算：550万元/3年。 （三）合同期限：自签订合同之日起3年或在本项目服务期内采购金额达到本项目预估采购量的合同金额（即预估采购量*合同单价，下同），合同自动终止。 （四）供货方式：根据采购人需求，分批次供货。 （五）交付地点：柳州市文昌路8号，采购人指定地点。 二、药品需求明细及质量要求 序号; 药品名称; 规格; 单位; 单项控制价/元; 3年预计采购量; 质量标准. 1; 锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液; A剂每瓶5ml,内含锝[99Tc]0.05μg,B剂每瓶内含亚甲基二膦酸5mg、氯化亚锡0.5mg; 套; 65.2; 84355; 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS1-（X-028）-2007Z. 1.所配送的药品必须为正规厂家生产的全新、合格、无侵权货品，符合国家有关安全、环保、包装标准。其剩余有效期不得少于9个月。 2.供应商按合同交付的药品质量标准必须符合国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS1-（X-028）-2007Z或国家其他相关标准，否则视为不合格产品，采购人有权退货、并拒付货款；如发生上述情况，采购人不承担供应商由此产生的任何费用。因药品质量不符合有关规定而造成相关后果的，按相关法律规定处理，如由此引发的纠纷,供应商有责任负责交涉处理，采购人有权要求供应商承担由此造成的损失。 - 服务要求 1.交货时间要求：医院在发出订单后，供应商应当在接到订单后1个工作日内确认，锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液需在医院发出采购需求1周内将足够数量的药品运送至医院指定地点。 2.供应商应具备一定的仓储能力或紧急调拨药品的能力，如遇紧急情况需要立即追加计划的，采购人将作出临时紧急采购计划，供应商应当积极配合，在接到临时紧急采购计划后24小时内送达货物。 3.供应商除不可抗力因素外，不得随意推迟供货，若因不可抗力因素无法按时供货的，需在收到采购计划后2天内通知采购人。供应商除不可抗力无法按时交货外，不得因价格变动、货款未收到等原因延迟或中断供货。如中断供货，影响临床用药的，采购人按下文“七、违约和相关违约责任”的第（一）条处理。如经证明确实因不可抗力无法按时交货，采购人仍然需要供应商供货的，供应商可以延迟交货，不按违约处理。 4.供应商需在采购人指定地点为所供产品的临床应用进行现场讲解或培训。 5.响应时，供应商须在响应文件中提供有效的《药品注册证》或《药品再注册批件》。供应商成交后签合同后须向采购人提供生产企业有效的《营业执照》、《放射性药品生产许可证》、《放射性药品经营许可证》、《辐射安全许可证》、《药品注册证》或《药品再注册批件》复印件。此后在合同期内，上述材料到期前，供应商应主动提供最新材料。 6.如供应商发现所配送的药品存在质量问题或其他安全隐患的，应当立即停止销售，告知采购人停止销售和使用，并对其产品进行召回。 7.合同期内遇到药监部门抽查采购人的药品，其抽查数量由供应商补齐，对存在问题的药品所发生的查封、没收、罚款等，均由供应商承担责任。 8.供应商的送货专员在院内活动必须严格遵守采购人各项规章制度，不得做出有损采购人形象和利益的事情。 9.售后服务：供应商根据合同要求交货后，必须定期跟踪落实产品的使用情况，在货物有效期内出现质量问题的，无条件更换。提供服务专线，并有专人负责以方便工作联系和服务。 - 验收及退换货 1.交货方式一般采用现场方式进行交货，交货地点为采购人指定地点。 2.采购人按照《中华人民共和国药品管理法》相关的验收制度和有关规定查验供应商药品。放射性药品必须符合国家关于放射性物品安全运输的所有法律法规，确保运输容器屏蔽完好、辐射水平符合标准，并随车提供每批次的放射性物质运输证明、辐射剂量检测报告、合格证等全套文件。还须具备的相对应药品生产、药品生产批件、GMP、GSP、检验报告书等证件。如为完整且合格资质，采购人对供应商药品予以验收，建立真实、完整的药品购进记录，并将相关票据查验、核对、留存备查；如发现有缺失或不合格资质，采购人有权拒绝验收，视为供应商方未按时配送。验收过程中，采购人科室有权对每批药品测试和质量抽查，如出现任何有关质量、有效期、包装或数量异常等问题，有权拒绝验收，供应商须无条件承担全部责任并立即更换。 3.供应商按合同交付的药品质量应符合药典或国家食品药品 监督管理部门规定的标准,并与质量保证协议一致,以确保临床用药安全有效。如验收后,在品种使用或养护期间发现质量问题,采购人应立即停止使用并下架、封存,同时通知供应商立即到指定地点查验,并采取有效的补救措施,不得影响采购人的临床用药。采购使用期内遇到药监部门抽检采购人的药品,如抽检发现存在问题的药品所产生的查封、没收、罚款等,由供应商承担责任。供应商应按药监部门或采购人要求将药品送到指定检验机构进行检验,并提供相应的药检报告书。 4.供应商应接受存在质量问题药品的退货,并负责自行到采购人单位收回所退药品,同时办理票据冲销等相关事宜。采购人记录 并留存退货单据备查。 5.对于上述退货药款,采购人与供应商尚有未结款的,可在双方结算时直接从未结款中扣除;如双方不存在未结款项,供应商应在退货后30个工作日内将退货药款返还给采购人。 - 伴随服务 供应商需提供下列伴随服务 (一)药品的现场搬运或入库。 (二)提供药品开箱或分装的用具。 (三)对开箱时发现的破损、近效期药品或其他不合格包装药品及时更换。 (四)供应商需对所配送药品的各个环节进行跟踪,对药品产生的质量、疗效、不良反应、装置使用等问题积极处理及反馈。 - 报价要求 1.供应商应当充分考虑市场价格变动和自身实际情况进行报价 ,并承诺所报固定单价在合同期内有效。 2.供应商的报价须包括:货物送达指定地点,验收合格至正常使用前所有可能发生的费用。即包含:货物本身费用、运输费、装卸搬运费、人工劳务费、税金等。供应商认为必须的费用也需综合考虑在报价中,在合同期间,采购人不予提高供货单价,如遇国家或自治区等政策性降价,则应按最低价格执行。 3.产品单价不得超过单项控制价 (65.2元 /套 ),否则,响应文件将被视为无效。 4.本项目的年预估量仅为供应商报价提供参考依据,并非实际采购数量。采购数量由采购人按实际工作需要做出采购计划进行采购,货款按照供应商实际配送并验收合格的数量及本项目所报的固定单价进行定期结算。 - 违约和相关违约责任 （一）逾期供货或供货不足的违约责任 采购人发出供货通知后，供应商未能在7个自然日内将货物送达指定地点，或无法配送足量货物的，视为供应商违约。如因供应商原因导致采购人缺货，供应商应赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失（如设备停机费用、应急采购差价、等）和预期利益损失（如采购人可得经营收益、因缺货产生的违约赔偿等）。同时，供应商还应就该次违约行为支付违约金，违约金金额按该笔订单总金额的30%计算。 上述违约情形累计发生3次及以上的，采购人报经财政部门同意后，有权单方终止合同，且无需承担任何违约责任。 （二）药品质量不符合要求的违约责任 如药品质量、有效期、包装等达不到采购人要求的，根据实际情况按以下方式处理： 1.更换：供应商须在接到采购人通知（包括但不限于书面通知、电话、传真、系统消息等形式）之日起10个自然日内完成不合格药品的更换，更换过程中产生的拆装、运输、检验、人工等全部费用由供应商承担。 如供应商未在上述规定时间内完成更换，每逾期1日，应按当批次药品总金额的3‰向采购人支付违约金，违约金按逾期天数累计计算；逾期超过10日仍未能完成更换的，采购人有权单方解除双方供货合同，造成采购人损失的，供应商还应承担全部损失赔偿责任。 2.退货：若药品存在质量问题，采购人在药品验收后3个月内有权提出退货，供应商应无条件配合办理退货手续。 供应商应于收到退货通知后5个工作日内退还采购人已支付的该批次药品全部货款，并承担退货产生的全部直接费用，包括但不限于拆装费、运输费、保险费、检验费、资金占用利息、银行手续费等。 （三）质保期内产品责任 在质量保证期内，因供应商提供的产品存在质量缺陷或问题，给第三方人员造成人身伤害、财产损失，或引发相关纠纷、诉讼的，全部赔偿责任、法律责任及纠纷处理产生的所有费用均由供应商承担。如因此造成采购人对外赔付或产生其他损失的，供应商应向采购人全额赔偿。 （四）知识产权侵权责任 供应商提供的货物如侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、商业秘密等合法权益，由此引发的任何纠纷、诉讼、索赔，均由供应商自行负责交涉处理，并承担全部法律责任和经济赔偿责任。如因此造成采购人被追责或产生损失的，供应商应向采购人全额赔偿。 （五）工作人员违规责任 供应商委派的送货、售后等工作人员不遵守采购人现场管理规定，作出有损采购人形象、利益的行为，或违反采购人安全、防疫等管理制度的，视为供应商违约，每次按该批次货物总金额的2%计算违约金，供应商还应承担由此造成的全部损失。 （六）物流环节违规责任 供应商在货物包装、运输、装卸等环节不符合国家相关标准、行业规范或采购人提出的专项要求的，采购人有权拒收该批次货物，由此产生的延误损失、重新配送费用由供应商承担，同时每次按该批次货物总金额的1%计算违约金。 （七）严重违约的处置 供应商有下列行为之一的，视为严重违约，采购人报经财政部门同意后，有权单方取消供应商成交资格、解除全部合同，供应商还应按本项目预估采购量对应的合同总金额的1%向采购人支付违约金： - 1．相关经营、生产、药品资质证照被主管部门或执法部门暂扣、吊销、注销的； - 2．未经采购人书面同意，擅自提高药品供货价格，或变相涨价、降低供货标准的； - 3．私自将协议供货权利转让给其他厂商、代理商进行供货的； - 4．将采购人验收不合格已作退货处理的药品，经过更换包装、涂改批号等方式重新供应给采购人的； - 5．未经采购人书面同意，将本项目全部或部分权利义务转让、分包给其他主体的； - 6．不按响应文件中明确的服务承诺、质量标准、配送要求等条款履行合同义务的； 7．利用药品供应过程中获取的信息谋取不正当利益，或未经采购人书面许可，擅自公布、泄露采购人（含医疗机构）内部经营信息、患者隐私信息、项目涉密信息的。 （八）违约金扣减方式 如供应商存在上述违约情形，应支付的违约金、赔偿款采购人有权直接从应付未付的货款中直接扣减，不足部分有权向供应商追偿。 （九）采购人违约责任 采购人无正当理由违反合同约定拒绝收货，或无合理理由逾期支付货款的，应当赔偿供应商由此造成的直接经济损失（包括资金占用利息、仓储费用、返程运输费用等）。 （十）供应商主体变更的处置 供应商出现破产、清算、解散、合并、分立、重大资产转让、被列为失信被执行人等可能影响合同正常履行的情形时，应在情形发生之日起3个工作日内书面通知采购人。如未及时通知，造成采购人损失的，全部损失由供应商承担。 出现上述情形的，采购人有权单方解除合同，且无需承担任何违约责任。 （十一）一般违约条款 双方应严格遵守本项目采购合同全部条款约定。除上述已明确约定的违约情形外，任何一方不履行或不完全履行本项目合同义务，或违反合同其他条款约定的（不可抗力情形除外），均属于违约行为，违约方应向守约方一次性支付违约行为对应当批次货物金额的10%作为违约金；若违约行为造成的实际损失高于当批次金额10%的，违约方还应就超出部分予以赔偿，直至弥补守约方全部实际损失。 | 1项 |
| ★二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 1.供应商应当充分考虑市场价格变动和自身实际情况进行报价，并承诺所报固定单价在合同期内有效。 2.供应商的报价须包括：货物送达指定地点，验收合格至正常使用前所有可能发生的费用。即包含：货物本身费用、运输费、装卸搬运费、人工劳务费、税金等。供应商认为必须的费用也需综合考虑在报价中，在合同期间，采购人不予提高供货单价，如遇国家或自治区等政策性降价，则应按最低价格执行。 3.产品单价不得超过单项控制价65.2元/套，否则，响应文件将被视为无效。 4.其他相关费用由供应商自行承担。 |  |
| 服务期限 |  |  |  | 自提供服务之日起3年或本项目服务期内采购金额达到本项目预估采购量的合同金额，合同自动终止。 |  |
| 服务交接时间及地点 |  |  |  | 1.服务交接时间：以采购人确认时间为准。 2.服务地点： 广西柳州市文昌路8号，柳州市人民医院。 |  |
| 付款方式 |  |  |  | 本项目无预付款，采取按月结算方式进行结算。即供应商按采购人要求完成供货，验收合格后，供应商开具合格增值税专用发票或正式普通发票后，原则上10个工作日内支付货款。如因供应商自身无法及时提供资料导致无法按时结算，由供应商自行承担责任。如供应商向采购人提供虚假税务发票或委托第三方进行结算，采购人有权拒绝支付供应商的所有货款，报经财政部门同意后，终止合同。如有政策变化等特殊原因，再行商议。 注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。 |  |
| ★三、验收要求 |  |  |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  |  |  | 1.国家强制性标准及有关规定。 2.单一来源采购文件的采购需求及成交供应商响应文件响应的事项。 |  |
| 四、资信要求 |  |  |  |  |  |
| ★政策性资格要求 |  |  | 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目属于专门面向中小企业采购的项目，符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定条件的监狱企业以及符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利单位视同小型、微型企业； 2.中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准： 注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 （2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定； （3）为方便供应商识别企业规模类型，供应商可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。 自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest |  |  |

# 第三章 供应商须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液配送服务采购 项目编号： LZZC2026-D3-990057-LZSZ |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 预算金额（人民币）：伍佰伍拾万元整（¥5,500,000.00）。 |
| 3 | 响应报价及费用： 1.本项目响应应以人民币报价； 2.供应商的最终报价不超过财政批准的预算； 3.本次单一来源采购文件和代理服务费用全免。 |
| 4 | 协商保证金为：本项目无需提交协商保证金。 |
| 5 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业： 1.中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准（格式见单一来源采购文件第五章）； 2.残疾人福利性单位以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准（格式见单一来源采购文件第五章）； 3.监狱企业以供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准。 |
| 6 | 答疑与澄清：供应商如认为单一来源采购文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是单一来源采购文件的组成部分，并将以书面形式送达单一来源受邀供应商。 |
| 7 | 电子响应文件（必须提供）： 1.供应商应按照本项目单一来源采购文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子响应文件。 2.未按规定传输提交电子响应文件的将被广西政府采购云平台拒绝。 3.电子响应文件成功提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 8 | 响应文件递交截止时间：详见单一来源采购邀请函。 |
| 9 | 协商时间：在本邀请函规定的电子响应文件提交截至时间后，具体时间由采购代理机构通知。 协商地点：通过广西政府采购云平台实行在线协商 |
| 10 | 电子响应文件解密时间： 采购代理机构开启解密标书后30分钟内，供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应无效。 |
| 11 | 一、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购.网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 二、甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对供应商信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理。 2.在本项目发出成交结果公告前，采购人或采购代理机构将对成交供应商信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理。 3.根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行 政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 12 | 1.协商结果的公示及成交通知书：采购人或采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）发布成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。 2.根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资 |
| 13 | 签订合同时间：成交通知书发出后 25 日内。 |
| 14 | 响应文件有效期：自递交响应文件截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
| 15 | 解释：本单一来源采购文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 16 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。请供应商应在响应文件中注明响应文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。 |
| 17 | - 本单一来源采购文件中描述供应商的“公章”是指供应商的CA电子签章。 2.本单一来源采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果供应商没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，供应商可以线下手写签名或盖章后扫描上传。 |

供应商须知

一、总  则

## 1. 适用范围

1.1本单一来源采购文件适用于 锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液配送服务采购 的采购活动全过程（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

2.1“采购人”是指 柳州市人民医院 ；“采购代理机构”是指 柳州市政府集中采购中心 。

2.2“供应商”系指受邀的单位或自然人。

2.3“产品”系指成交供应商按单一来源采购文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指单一来源采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指供应商按单一来源采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“签字”系指供应商的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章，为表示同意、认可、承担责任或义务。

2.7“电子响应文件”系指完整的响应文件，内容包括资格文件、报价要求文件及商务技术文件。

2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。

## 2.9单一来源采购文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。

## 2.10“法定代表人”系指供应商的法定代表人、负责人或自然人。

3.采购方式

3.1单一来源采购。

4.协商委托

4.1如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第五章响应文件格式）。

5.响应费用

5.1供应商均应自行承担所有与协商有关的全部费用（单一来源采购文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.3本项目不允许挂靠。

## 8.特别说明

8.1供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按照单一来源采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 9.质疑和投诉

9.1供应商认为采购文件、招标过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公布期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述单一来源采购文件、招标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4质疑书面要求

9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

- 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人递交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭身份证，委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和身份证。

9.6联系部门：柳州市政府集中采购中心监督科。

9.7联系电话：0772-2992103。

9.8通讯地址：广西柳州市三中路64-2号。

9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

9.10投诉的书面要求

9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

二、单一来源采购文件

10.单一来源采购文件的构成

（1）单一来源采购邀请函；

（2）采购需求；

（3）供应商须知；

（4）合同主要条款及验收书格式；

（5）响应文件格式。

11.供应商的风险

11.1供应商没有按照单一来源采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对单一来源采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险。

12.单一来源采购文件的澄清与修改

12.1供应商应认真阅读本单一来源采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须以书面形式询问。由采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在单一来源采购文件要求提交响应文件截止时间前，以书面形式通知受邀供应商。该澄清或者修改的内容为单一来源采购文件的组成部分。

12.2采购代理机构以书面形式答复供应商询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3单一来源采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为单一来源采购文件的组成部分。当单一来源采购文件与单一来源采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4单一来源采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充单一来源采购文件。

三、电子响应文件的编制

13.电子响应文件的组成

13.1电子响应文件由资格文件、报价要求文件及商务技术文件三个部分组成。

13.1.1资格文件

注：以下各项必须提供并加盖供应商CA电子签章，按照第五章格式要求签字，否则其响应无效。

（1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第五章）；

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第五章）；

（3）供应商资格声明函（必须提供，格式见第五章）；

（4）供应商有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供，格式见第五章）。

（5）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供以下中小企业证明材料之一：

①中小企业声明函（服务由中小企业承接的必须提供，格式见第五章）；

②残疾人福利性单位声明函（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供，格式见第五章）；

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由监狱企业承接的必须提供）；

（6）供应商须提供有效的《放射性药品生产许可证》、《放射性药品经营许可证》、《辐射安全许可证》（必须提供）。

13.1.2 报价要求文件

注：以下各项必须提供并加盖供应商CA电子签章、按照第五章格式要求签字，否则其响应无效。

（1）报价表（必须提供，格式见第五章））。

13.1.3商务技术文件

注：以下第（1）至第（6）项必须提供并加盖供应商CA电子签章、按照第五章格式要求签字，否则其响应无效。其余各项如有请提供，同时要加盖供应商CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）协商书（必须提供，格式见第五章）；

（2）项目要求及服务需求响应表（必须提供，格式见第五章）；

（3）商务响应表（必须提供，格式见第五章）；

（4）供应商须提供有效的《药品注册证》或《药品再注册批件》（必须提供，格式见第五章）；

（5）售后服务方案（必须提供，格式见第五章）；

（6）拟投入人员一览表（必须提供，格式见第五章）。

（7）供应商认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。

14.响应文件的语言及计量

14.1响应文件以及受邀供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

14.2响应计量单位，单一来源采购文件已有明确规定的，使用单一来源采购文件规定的计量单位；单一来源采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

15.电子响应文件的编制、加密要求

15.1电子响应文件的编制要求

15.1.1供应商应按本单一来源采购文件中规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子响应文件并进行关联定位，以便协商小组在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子响应文件因内容不完整、供应商未设置或设置关联点错误导致电子响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致协商小组在评审时做出对供应商不利的评审，所引起的后果由供应商自行承担。

15.1.2单一来源采购文件中规定须由供应商在规定处盖章的，供应商应加盖CA电子签章，否则视为无效响应。

15.1.3单一来源采购文件描述的供应商“签字”是指供应商的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果供应商没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，供应商可以线下手写签名或盖章后扫描上传，否则视为无效响应。

15.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。电子响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.1.5电子响应文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

15.1.6电子响应文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

15.1.7电子响应文件的容量大小须符合广西政府采购云平台电子投标客户端规定。

15.2电子响应文件的加密要求

电子响应文件应按广西政府采购云平台电子投标客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收。

四.协商报价

16.1报价应按单一来源采购文件中相关附表格式填写。

16.2经商定合理确定的报价是履行合同的最终价格，应包括所有成本、各种费用的总和。

16.3有选择的或有条件的报价将不予接受。

五.响应文件的有效期

17.1 供应商的响应文件自递交响应文件截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

17.3供应商可拒绝接受延长有效期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件其它内容。

六.协商保证金

18.本项目无需提交协商保证金。

七、电子响应文件的提交

19.电子响应文件的提交

19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，供应商应于提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子响应文件。

19.2未按规定上传的电子响应文件将被拒绝，由此造成电子响应文件解密失败或被误投的风险由供应商自行承担。

19.3 供应商应当在提交截止时间前完成电子响应文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

八、解密

20.解密

20.1电子响应文件提交截止时间后，解密开始。

20.2解密开始时广西政府采购云平台自动提取供应商的响应文件，供应商须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密。

非广西政府采购云平台技术原因造成的供应商超过解密时限未完成解密的，或响应文件无法解密或解密失败，视为供应商放弃响应，响应无效。

九、响应无效的情形

21.1实质上没有响应单一来源采购文件要求和条件的响应将被视为无效响应。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其成为满足实质要求的响应，经协商小组认定属于含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当允许其在协商结束之前进行澄清、说明或者更正，澄清、说明或者更正响应文件必须以书面形式进行。

21.1.1供应商存在下列情况之一的，响应无效：

（1）不具备单一来源采购文件中规定的资格要求的；

（2）报价超过单一来源采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）法律、法规和单一来源采购文件规定的其他无效情形。

21.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合单一来源采购文件标明的资格要求的；

（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）委托代理人与法定代表人授权委托代理人身份不符的。

21.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）响应有效期、服务期限、付款方式等商务条款不能满足单一来源采购文件要求的；

（2）供应商就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；

（3）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（4）未采用人民币报价或者未按照单一来源采购文件标明的币种报价的；

（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（6）报价具有选择性；

（7）在政府采购评审中出现下列情形之一的，协商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

3.响应报价低于采购项目单项控制价45%的，即响应报价<采购项目单项控制价×45%；

4.协商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

协商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在协商现场可不再重复提交。

供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，协商小组应当将其作为无效响应处理。

21.1.4被拒绝的响应文件为无效。

十、协商

22.协商准备

22.1采购代理机构将在“供应商须知”前附表规定的时间和地点进行协商，供应商的法定代表人或其授权委托代理人参加协商会。供应商的法定代表人或其授权委托代理人未按时参加的，视同放弃协商。

22.协商程序

22.1资格性审查

22.1.1采购人依法对供应商的资格进行审查。

22.1.2受邀供应商不通过资格性审查的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

22.2符合性审查

22.2.1组建协商小组

本项目协商小组由采购人代表与具有相关经验的专业人员组成。

22.2.2审查的方式

本项目采用不公开方式审查，审查的依据为单一来源采购文件和响应文件。

22.2.3审查程序

（1）协商小组审查、评价响应文件是否符合单一来源采购文件的报价、商务技术等实质性要求。

（2）协商小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对，经协商小组认定属于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，协商小组要求供应商对相关问题进行澄清、说明或更正。协商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函。供应商在截止时间前通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖供应商CA电子签章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）供应商有以下情形之一的，协商小组有权视该响应文件无效:

①截止时间前未澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正超过规定时间的；

②澄清、说明或者更正超出响应文件范围或改变了响应文件的实质性内容的;

③澄清、说明或者更正后响应文件仍不符合单一来源采购要求的。

（4）受邀供应商符合性审查不通过的，不得进行协商。

22.2.4.错误修正

供应商在协商过程中报价出现以下情形时，协商小组应通过广西政府采购云平台发起询标函，供应商在规定时间前通过广西政府采购云平台进行确认，供应商的确认应当加盖CA电子签章。修正后的内容经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效：

（1）文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前一条规定的顺序修正。修正后的内容经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）供应商在线制作响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价要求文件》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密响应文件”中《报价要求文件》填写的金额为准。

22.3协商原则

22.3.1协商小组与受邀供应商商定合理的成交价格，并保证采购项目质量。协商回复函和协商报价明细表由供应商加盖供应商CA电子签章后在规定时间内通过广西政府采购云平台线上提交，未加盖供应商CA电子签章或未按时提交的视为响应无效。

22.3.2协商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与协商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响协商的正常进行；协商小组及有关工作人员不得私下与受邀供应商接触。

22.4 确认成交

22.4.1遵循政府采购法规定的原则，在满足单一来源采购文件，保证采购项目质量的前提下，双方在报价的基础上商定合理的价格，确定被邀请供应商为成交供应商。

22.4.2向成交供应商和采购人发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

23.协商过程的监控

23.1本项目评标过程全程保密，受邀供应商在协商过程中所进行的试图影响协商结果的不公正活动，可能导致其协商被拒绝。

24.协商结果

24.1协商小组应当编写协商情况记录，主要内容包括：依据《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》（桂财规〔2021〕4号）公示内容进行公示的，公示情况说明；协商日期和地点，采购人员名单；供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；合同主要条款及价格商定情况。

24.2协商情况记录应当由采购全体人员签字认可。对记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字，且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

25.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

25.5.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；

25.5.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.5.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.5.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十一、发布采购成交结果公告

26.采购人或采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定媒体公告成交结果，同时发出成交通知书。

十二、签订采购合同

27.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

十三、合同公告

28.采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同在广西壮族自治区政府采购网上公告，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十四、组织履约验收

29.采购人或采购代理机构应当按照采购合同规定组织履约验收，并出具验收书。

十五、终止情形

30.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

30.1因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

30.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.3报价超过采购资金预算的。

第四章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式

合同使用说明：1.下列合同为参考格式，成交后，成交供应商应根据单一来源采购文件、响应文件及《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定与采购人商定并签订具体的项目合同。

2.本合同为中小企业预留合同。

政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：                      采购计划表编号：

供 应 商（乙方）：                      项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                       签订时间：        年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典（合同编）》等法律、法规规定，按照单一来源采购文件规定条款和成交供应商响应文件及承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 生产企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 服务交接时间：自合同约定提供服务之日起 日内办理完服务交接手续。 |  |  |  |  |  |  |

合同价格包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如单一来源采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  服务基本情况：

（一）具体服务范围及构成详见本项目采购文件中第二章《采购需求》的相关内容。

（二）乙方提供的服务包括以下内容：

1.按时足量地配送锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液。

2.现场方式进行交货，交货地点为甲方指定地点，乙方所提供产品锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液的有效期不得少于9个月。

3.伴随服务。乙方可被要求提供下列服务中的一项或全部服务：

（1）药品的现场搬运或入库。

（2）提供药品开箱或分装的用具。

（3）在甲方指定地点为所供药品的临床应用进行现场讲解或培训。

（4）乙方需对所配送药品的各个环节进行跟踪，对药品产生的质量、疗效、不良反应、装置使用等问题积极处理及反馈。

（5）其他乙方应提供的相关服务项目。

第三条  服务期限、服务人数

（一）服务期限：自   年   月  日起至     年  月   日止，共     年或在本项目服务期内采购金额达到本项目预估采购量的合同金额，合同自动终止。

（二）服务人数：乙方向甲方派服务人员    名。

第四条  质量保证

乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本项目采购文件约定的服务质量要求及乙方在响应文件中的承诺执行。

第五条  服务费及支付

（一）单价（元/套）：（大写）            （小写）¥           ；

（二）支付办法：

本项目合同正式生效之日起，甲方按      向成交乙方支付服务费。具体支付约定见本项目采购文件中第二章《采购需求》的相关内容。

（三）支付方式：转账或电汇形式

（四）甲方将服务费付至乙方指定的以下银行账号：

开户名：

开户银行：

账号：

第六条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条  甲方的权利和义务

甲方按合同约定采购本合同项下的药品，完成药品采购合同，不得无正当理由终止合同。甲方不得要求乙方提供本合同约定范围以外的任何服务或利益。甲方不得以任何理由向乙方索要任何名义的赞助或捐赠。对乙方的违法违纪行为应及时检举举报。

第八条  乙方的权利和义务

（一）甲方在发出订单后，乙方应当在接到订单后1个工作日内确认，1周内负责将足够数量的药品运送至医院指定地点。如乙方不能按采购计划送达的，需在收到采购计划后及时反馈给甲方，说明理由，需经甲方核实情况后决定延长交货时间、临时调换货或终止合同。

（二）乙方交货前应对产品做出全面检查并罗列产品清单，并对验收文件进行整理列出清单，包括但不限于乙方需确保运输容器屏蔽完好、辐射水平符合标准，并随车提供每批次的放射性物质运输证明、辐射剂量检测报告、合格证等全套文件。还须具备的相对应药品生产、药品生产批件、GMP、GSP、检验报告书等证件，并确保上述资质的真实性。上述清单作为甲方产品验收和使用的技术条件和依据，检验的结果应随产品交甲方。

(三）乙方将药品送达现场并完成供货后，甲乙双方启动验收程序并签字确认。乙方需按甲方安排的时间派人到场清点交付药品；若所供药品不符合采购文件及合同规定，甲方有权拒绝验收，由此造成的一切损失由乙方承担。若产品外包装损坏、数量不足或者规格不符，不予验收，相关责任与损失均由乙方承担。（乙方参与验收及签署验收相关文件的人员，需向甲方提交相应书面授权材料）。

(四）药品送达甲方指定地点且乙方完成供货后，双方需共同开展验货工作。乙方应按甲方安排的时间派人到场，对药品进行清点并签字确认。若发现药品与供货清单不符，乙方须负责补齐或收回；若未能按时派人到场，甲方有权开箱（包）检验，对缺件、损坏情况进行记录，该记录视为乙方认可并需负责解决。

(五）药品供货完成后，甲乙双方人员需共同在场，依据采购文件技术参数、随货单、药品相关标准或行业标准开展验收工作。药品各项参数指标及配置符合采购需求要求，且经甲方验收满足其使用需求及采购文件参数要求的，即视为验收合格。

(六）甲方在验收过程中，若发现药品存在规格型号不符、质量问题、数量不足等导致无法使用或不符合合同规定的情形，需做好详细记录，该记录可作为要求补充或更换药品的有效凭证；乙方须负责补齐或更换全新药品，由此给甲方造成的一切损失均由其承担。

(七）若药品在交付使用前因事故受损，乙方须立即予以更换，不得拒绝或延误，确保药品顺利交付；由此产生的费用及其他后果均由乙方承担。

（八）乙方提供的药品必须满足甲方的要求，未经甲方书面同意不允许以其他产品代替。如乙方所供药品不符合本合同规定要求和国家有关质量标准的，甲方有权拒收或无条件退货并拒付货款，给甲方带来的包括但不限于招标采购相关支出及其他损失，由乙方应负完全责任。

（九）乙方对不合格药品应采取以下补救措施：更换新批号或退货。经过更换后，仍不符合合同规定和国家质量标准以及甲方要求的，甲方有权解除合同，因此造成的损失由乙方承担。

（十）若乙方存在以次充好、以假冒伪劣产品冒充的情况，乙方需以当批次金额2倍赔偿给甲方且甲方有权退货，如造成甲方损失的，乙方需承担相关责任与损失。

（十一）乙方须按照国家税务相关规定，开具真实合格的增值税发票，发票上应列明销售药品的通用名称（剂型）、规格、单位、数量、单价、金额等，不能列全的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》（以下简称清单），并加盖供货企业发票专用章，所销售药品还应附销售出库单，包括通用名称、剂型、规格（型号）、批号、有效期、生产厂商、购货单位、出库数量、销售日期、出库日期和销售金额等，增值税发票（包括清单）的购、销方名称应当与销售出库单、付款流向一致、金额一致。对增值税发票不符合国家有关规定的，或者货、票内容不相符的，甲方应拒绝验收入库。

（十二）乙方应保证所提供的产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。如一旦发生第三方指控侵权的，则由乙方负责与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任，因此给甲方造成的损失由乙方承担。

（十三）乙方负责药品的包装，包装应符合国家标准，必须满足远距离运输、能承受多次装卸并能防潮、防雨、防震、防腐、防碰撞和防破损装卸的要求；以保证药品安全运输到达甲方指定地点，除标的价款外不另收任何费用。由于包装不规范造成设备损坏或其他损失的，由乙方承担全部责任。

（十四）乙方不得为谋取自身利益向甲方医务人员提供贿赂，不得暗中给予回扣或者取得其它不正当利益。如有违反，根据有关规定和有关法律、法规、规章等依法依规查处，乙方不得在销售药品或者提供服务过程中利用财物或者其它方式进行商业贿赂。在合同执行过程中，对甲方的违法违纪行为应及时检举举报。

第九条  违约责任

（一）逾期供货或供货不足的违约责任

甲方发出供货通知后，乙方未能在7个自然日内将货物送达指定地点，或无法配送足量货物的，视为乙方违约。如因乙方原因导致甲方缺货，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失（如设备停机费用、应急采购差价等）和预期利益损失（如甲方可得经营收益、因缺货产生的违约赔偿等）。同时，乙方还应就该次违约行为支付违约金，违约金金额按该笔订单总金额的30%计算。

上述违约情形累计发生3次及以上的，甲方报经财政部门同意后，有权单方终止合同，且无需承担任何违约责任。

（二）药品质量不符合要求的违约责任

如药品质量、有效期、包装等达不到甲方要求的，根据实际情况按以下方式处理：

1.更换：乙方须在接到甲方通知（包括但不限于书面通知、电话、传真、系统消息等形式）之日起10个自然日内完成不合格药品的更换，更换过程中产生的拆装、运输、检验、人工等全部费用由乙方承担。

如乙方未在上述规定时间内完成更换，每逾期1日，应按当批次药品总金额的3‰向甲方支付违约金，违约金按逾期天数累计计算；逾期超过10日仍未能完成更换的，甲方有权单方解除双方供货合同，造成甲方损失的，乙方还应承担全部损失赔偿责任。

2.退货：若药品存在质量问题，甲方在药品验收后3个月内有权提出退货，乙方应无条件配合办理退货手续。

乙方应于收到退货通知后5个工作日内退还甲方已支付的该批次药品全部货款，并承担退货产生的全部直接费用，包括但不限于拆装费、运输费、保险费、检验费、资金占用利息、银行手续费等。

（三）质保期内产品责任

在质量保证期内，因乙方提供的产品存在质量缺陷或问题，给第三方人员造成人身伤害、财产损失，或引发相关纠纷、诉讼的，全部赔偿责任、法律责任及纠纷处理产生的所有费用均由乙方承担。如因此造成甲方对外赔付或产生其他损失的，乙方应向甲方全额赔偿。

（四）知识产权侵权责任

乙方提供的货物如侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、商业秘密等合法权益，由此引发的任何纠纷、诉讼、索赔，均由乙方自行负责交涉处理，并承担全部法律责任和经济赔偿责任。如因此造成甲方被追责或产生损失的，乙方应向甲方全额赔偿。

（五）工作人员违规责任

乙方委派的送货、售后等工作人员不遵守甲方现场管理规定，作出有损甲方形象、利益的行为，或违反甲方安全、防疫等管理制度的，视为乙方违约，每次按该批次货物总金额的2%计算违约金，乙方还应承担由此造成的全部损失。

（六）物流环节违规责任

乙方在货物包装、运输、装卸等环节不符合国家相关标准、行业规范或甲方提出的专项要求的，甲方有权拒收该批次货物，由此产生的延误损失、重新配送费用由乙方承担，同时每次按该批次货物总金额的1%计算违约金。

（七）严重违约的处置

乙方有下列行为之一的，视为严重违约，甲方报经财政部门同意后，有权单方取消乙方成交资格、解除全部合同，乙方还应按本项目预估采购量对应的合同总金额的1%向甲方支付违约金：

- 1．相关经营、生产、药品资质证照被主管部门或执法部门暂扣、吊销、注销的；

- 2．未经甲方书面同意，擅自提高药品供货价格，或变相涨价、降低供货标准的；

- 3．私自将协议供货权利转让给其他厂商、代理商进行供货的；

- 4．将甲方验收不合格已作退货处理的药品，经过更换包装、涂改批号等方式重新供应给甲方的；

- 5．未经甲方书面同意，将本项目全部或部分权利义务转让、分包给其他主体的；

- 6．不按响应文件中明确的服务承诺、质量标准、配送要求等条款履行合同义务的；

7．利用药品供应过程中获取的信息谋取不正当利益，或未经甲方书面许可，擅自公布、泄露甲方（含医疗机构）内部经营信息、患者隐私信息、项目涉密信息的。

（八）违约金扣减方式

如乙方存在上述违约情形，应支付的违约金、赔偿款甲方有权直接从应付未付的货款中直接扣减，不足部分有权向乙方追偿。

（九）甲方违约责任

甲方无正当理由违反合同约定拒绝收货，或无合理理由逾期支付货款的，应当赔偿乙方由此造成的直接经济损失（包括资金占用利息、仓储费用、返程运输费用等）。

（十）乙方主体变更的处置

乙方出现破产、清算、解散、合并、分立、重大资产转让、被列为失信被执行人等可能影响合同正常履行的情形时，应在情形发生之日起3个工作日内书面通知甲方。如未及时通知，造成甲方损失的，全部损失由乙方承担。

出现上述情形的，甲方有权单方解除合同，且无需承担任何违约责任。

（十一）一般违约条款

双方应严格遵守本项目采购合同全部条款约定。除上述已明确约定的违约情形外，任何一方不履行或不完全履行本项目合同义务，或违反合同其他条款约定的（不可抗力情形除外），均属于违约行为，违约方应向守约方一次性支付违约行为对应当批次货物金额的10%作为违约金；若违约行为造成的实际损失高于当批次金额10%的，违约方还应就超出部分予以赔偿，直至弥补守约方全部实际损失。

第十条  不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  争议解决

（一）因服务质量问题发生争议的，应由双方共同委托国家认可的检测部门对质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

（二）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

（三）诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

（一）除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

（二）乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条  签订本合同依据

（一）政府采购招标文件；

（二）乙方提供的采购响应（或应答）文件；

（三）响应承诺书；

（四）中标或成交通知书。

第十五条  合同组成部分及解释顺序

下列文件作为合同的组成部分，互为补充和解释，如有不清楚或相互矛盾之处，以下面所列顺序在前的为准。

（一）双方签订的补充协议、双方协商同意的变更、纪要、协议；

（二）本合同书；

（三）中标或成交通知书；

（四）响应文件及承诺。

第十六条　本合同一式   份，具有同等法律效力，采购代理机构两份，甲方  份，乙方一份（可根据需要另增加） 。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

（服务类）

| 1.乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.服务期责任： |  |
| 3.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式两份（采购人一份、成交供应商一份）

第五章 响应文件格式

供应商提交电子响应文件须知

参与电子标的供应商必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

一、供应商应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

二、协商小组将应用供应商递交的资料作出自己的判断。

三、供应商递交的材料将在一定期限内被保密保存，不予退还。

四、电子响应文件编制格式及规范要求：

（一）响应文件应使用广西政府采购云平台电子投标客户端软件，并按照本单一来源采购文件和广西政府采购云平台要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

（二）响应文件制作并加密完成后应在广西政府采购云平台上传完成。

（三）响应文件应使用CA证书进行电子签章。在签章时，供应商应注意CA电子签章的位置，如因CA电子签章遮挡重要、关键信息导致协商小组作出对供应商不利评审的，后果由供应商负责。

（四）供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

（五）响应文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

（六）响应文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

（七）响应文件的容量大小须符合广西政府采购云平台规定。

五、供应商在使用广西政府采购云平台进行投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

六、特别说明

（一）响应文件中须加盖公章部分均采用供应商CA电子签章，否则视为响应无效。

（二）单一来源采购文件描述的供应商“签字”是指供应商的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果供应商没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，供应商可以线下手写签名或盖章后扫描上传，否则视为无效响应。

一、资 格 文 件 格 式

资格文件目录：

目    录

（1）法定代表人身份证明书（必须提供）…………………………

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供）………………

（3）供应商资格声明函（必须提供）……………………………………

（4）供应商有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）……………………………………………………

（5）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供以下中小企业证明材料之一：
     ①中小企业声明函（服务由中小企业承接的必须提供）
     ②残疾人福利性单位声明函（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供）
     ③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由监狱企业承接的必须提供）……………………………

（6）供应商须提供有效的《放射性药品生产许可证》、《放射性药品经营许可证》、《辐射安全许可证》（必须提供）……………………………………………………

（1）法定代表人身份证明书格式（必须提供）：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：     职务：

系     （供应商名称）  的法定代表人。

特此证明。

供应商（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

法定代表人第二代居民身份证

（正面）

法定代表人第二代居民身份证

（背面）

法定代表人（签字）：

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）法定代表人授权委托书格式（委托代理时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院、柳州市政府集中采购中心 ：

我                 （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的单一来源采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、转为其他方式采购、评审、协商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                               法定代表人（签字）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

委托代理人第二代居民身份证

（正面）

委托代理人第二代居民身份证

（背面）

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）供应商资格声明函格式（必须提供）：

供应商资格声明函

致：  柳州市人民医院、柳州市政府集中采购中心 ：

我方自愿参加                       （项目编号：              ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）若以分公司名义参与政府采购活动的，已获得总公司针对本项目的授权；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

- 供应商有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖供应商CA电子签章。

（5）中小企业证明材料，供应商必须提供以下材料之一：

①中小企业声明函格式（服务由中小企业承接的必须提供）：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 柳州市人民医院 的 锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液配送服务采购 活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液配送服务采购 ，属于 工业  ；承接企业为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
  2.供应商出具的《中小企业声明函》中填写的“所属行业”应与采购文件明确的“所属行业”内容一致。
  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
  3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
  4.为方便供应商识别企业规模类型，供应商可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。
  自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
  5.供应商须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；
  6.成交供应商依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在成交结果公告中公告其《中小企业声明函》。

7.中小微企业划型标准附表(若附表有变动，按最新政策执行):

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤X<1000 | X<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Y<5000 | Y<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Y<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

②残疾人福利性单位声明函（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子签章）：

日  期：

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
  2.成交供应商声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；
  3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
  （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
  （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由监狱企业承接的必须提供）

注：请以PDF格式提供并加盖投标人CA电子签章。

（6）供应商须提供有效的《放射性药品生产许可证》、《放射性药品经营许可证》、《辐射安全许可证》（必须提供）；

注：第（6）项必须提供且为PDF格式，并加盖供应商CA电子签章。

二、报 价 要 求 文 件 格 式

报价要求文件目录：

目    录

（1）报价表（必须提供）…………………………………………

（1）报价表格式（必须提供）：

报 价 表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 单 价 | 元/套 |

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（CA电子签章）：

日期：      年   月    日

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则将视为无效响应；

3.单价超过单项控制价（65.2元/套）视为响应无效。

三、商 务 技 术 文 件 格 式

商务技术文件目录：

目    录

（1）协商书（必须提供）……………………………………………………

（2）项目要求及服务需求响应表（必须提供）………………………………………

（3）商务响应表（必须提供）……………………………………………………

（4）供应商须提供有效的《药品注册证》或《药品再注册批件》（必须提供）…

（5）售后服务方案（必须提供）…………………………………………………

（6）拟投入人员一览表（必须提供）………………………………………

（7）供应商认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）……………

（1）协商书格式（必须提供）：

协商书

柳州市人民医院、柳州市政府集中采购中心：

依据贵方 锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液配送服务采购（项目编号：LZZC2026-D3-990057-LZSZ） 项目的单一来源采购文件，我方        （姓名及职务）经正式授权并代表本单位         （供应商名称、地址）提交如下文件：

单一来源采购电子响应文件：资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1.已详细审查全部单一来源采购文件，包括补遗文件（如有），已经了解我方对于单一来源采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求；

2.在协商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受单一来源采购文件的各项规定和要求，对单一来源采购文件的合理性、合法性不再有异议；

3.本项目响应文件有效期：我方的响应文件自递交响应文件截止之日起至合同履行完毕止均保持有效；

4.将按单一来源采购文件的约定履行合同责任和义务；

5.同意按照贵方要求提供与协商有关的一切数据或资料，并承诺我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

6.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系；

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.与本次协商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

开户银行：                        账号：

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）项目要求及服务需求响应表格式（必须提供）：

项目要求及服务需求响应表

| 项目 | 单一来源采购文件要求 | 受邀供应商响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★一、项目要求及服务需求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1.应对照单一来源采购文件“第二章《采购需求》”一、项目要求及服务需求，逐条说明所提供服务已对单一来源采购文件的服务内容要求做出响应，并申明与服务内容要求的偏离说明。具体响应内容优于单一来源采购文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足单一来源采购文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于单一来源采购文件要求的填写“负偏离”；

2.供应商就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为响应无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（CA电子签章）：

日  期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）商务响应表格式（必须提供）：

商务响应表

| 项目 | 单一来源采购文件要求 | 受邀供应商的承诺或说明 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★二、商务要求 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务交接时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| ★三、验收要求 |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  |  |  |
| 四、资信要求 |  |  |  |
| ★政策性资格要求 |  |  |  |

注：1.应对照单一来源采购文件“第二章《采购需求》”中的商务、验收、资信要求内容，逐条说明所提供的服务已对单一来源采购文件的相应条款做出响应，并申明与相应条款的偏离说明。具体响应内容优于单一来源采购文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足单一来源采购文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于单一来源采购文件的填写“负偏离”；

2.供应商就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为响应无效。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（4）供应商须提供有效的《药品注册证》或《药品再注册批件》（必须提供）；

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖供应商CA电子签章。
（5）售后服务方案格式（必须提供）：

售后服务方案

由供应商按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的售后服务方案。

供应商名称（CA电子签章）：

日期：   年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（6）拟投入人员一览表格式（必须提供）：

拟投入人员一览表

由供应商按第二章《采购需求》要求自行编写，所响应的人员配置作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术（职称）证书 | 相关工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可根据实际情况提供材料附在本表后（如有）。

供应商（CA电子签章）：

日期：       年    月    日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（7）供应商认为需要提供的有关资料（如有，格式自拟）

注：第（7）如有请以PDF格式提供，并加盖供应商CA电子签章。