南宁市政府采购

公开招标文件（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：健康危害因素监测相关试剂耗材（重）

项目编号：NNZC2026-G1-990103-YTGC

项目所属区划：南宁市本级

采 购 人：南宁市疾病预防控制中心

采购代理机构：广西易通工程咨询有限公司

2026年3月27日

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	55

第一节 投标人须知前附表	55

第二节 投标人须知正文	61

一、总  则	61

二、招标文件	64

三、投标文件的编制	64

四、开    标	67

五、资格审查	68

六、评   标	69

七、中标和合同	70

九、其他事项	75

第四章  评标方法及评分标准	79

第一节 评标方法	79

第二节 评标程序	79

第三节 评分标准	83

第四节 中标候选人推荐原则	83

第五节 评标报告	87

第五章 拟签订的合同文本	88

第六章 投标文件格式	103

第一节 投标文件外层包装封面格式	104

第二节 资格证明文件格式	105

第三节 商务文件格式	114

第四节 技术文件格式	124

第五节 报价文件格式	133

第六节 其他文书、文件格式	140

第七章 质疑、投诉证明材料格式	141

第一节 质疑函（格式）	142

第二节 投诉书（格式）	145

# 第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

健康危害因素监测相关试剂耗材（重）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年4月22日09时30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2026-G1-990103-YTGC

项目名称：健康危害因素监测相关试剂耗材（重）

预算金额：723179.00元；

最高限价（如有）：723179.00元；

采购需求：健康危害因素监测相关试剂耗材（重）1批，具体内容以招标文件第二章《采购需求》为准。

合同履行期限（交货期）：自合同签订之日起30日内供货完成，若有急需产品，在接到电话或传真通知后，要求急需产品需在8小时内送到，其它产品最长不超过3个工作日，急需产品节假日照常配送。

本项目是否接受联合体投标：□是，☑否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：供应商须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人或备案人凭证。

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的招标文件编制，拟参与本项目的潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2026年4月22日09时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，投标人通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台新版客户端），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2026年4月22日09时30分在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=Uf2sYikvzIbAqYnjFcXKmg==

3. 网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/（全国公共资源交易平台（广西.南宁））、南宁市疾病预防控制中心（http://www.nncdc.cn/html/xwtz/tzgg/）、http://www.gxytgc.com（广西易通工程咨询有限公司网）。

4. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南宁市疾病预防控制中心

地址：南宁市兴宁区厢竹大道55号

项目联系人：陈工

联系方式：0771-5679469

2.采购代理机构信息

名称：广西易通工程咨询有限公司

地址：南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋第16层整层

联系方式：0771-6526282

3.项目联系方式

项目联系人：邓凌颖、周春英

电话：0771-6526282

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西广西政府采购云平台西部CA办理方式”或“南宁市广西政府采购云平台CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

广西易通工程咨询有限公司

2026 年 3 月 27 日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）本项目采购范围包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 预算上限单价（元） | 分项预算合计（元） | 备注 |
|  | 1 | Baird-Parker琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：用于凝固酶阳性葡萄球菌的选择性分离培养和计数。能提供产品质检报告。 3.成分含量：胰蛋白胨10.0g、牛肉膏粉5.0g、酵母膏粉 1.0g、丙酮酸钠10.0g、甘氨酸 12.0g、氯化锂（LiCl·6H2O）5.0g、琼脂15.0g。 | 380 | 1900 | / |
|  | 2 | 亚碲酸钾卵黄增菌剂（BP配套试剂） | 25mlX6支/盒 | 盒 | 20 | 1、规 格 ：6 支/盒（25mL/支） 2、用途：每支添加于475mL Baird-Parker琼脂基础培养基中。能提供产品质检报告。 3.与对应品牌的Baird-Parker琼脂基础配套使用。 | 203 | 4060 | / |
|  | 3 | 营养琼脂(羊血琼脂基础)(颗粒型) | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 1、规 格 ：250g/瓶，颗粒； 2、用途：用于一般细菌培养、复壮、增菌等，也可用于消毒剂定性消毒效果测定，能提供产品质检报告。 3、成分含量：蛋白胨10.0g、牛肉膏粉3.0g、氯化钠5.0g、琼脂15.0g。 | 168 | 840 | / |
|  | 4 | 冻干血浆 | 0.5ml X 10支/盒 | 盒 | 5 | 1、规 格 ：0.5ml/支×10支/盒 2、用途：用于金黄色葡萄球菌的血浆凝固酶试验，加入0.5ml过夜培养液，37度孵育，2~6小时内可判断结果，能提供产品质检报告。 3、成分含量：兔血浆0.5mL。 | 107 | 535 | / |
|  | 5 | 缓冲蛋白胨水(BPW)瓶装颗粒 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 1、规 格 ：250g/瓶,颗粒 2、用途：用于食品中沙门氏菌和阪崎肠杆菌的前增菌培养。能提供产品质检报告。 3、成分含量：蛋白胨10.0g、氯化钠5.0g、磷酸氢二钠（含12个结晶水）/无水磷酸氢二钠9.0g/3.57g、磷酸二氢钾1.5g. | 125 | 625 | / |
|  | 6 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨(mLST)肉汤基础培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1、规 格 ：250g/瓶 2、用途：用于阪崎肠杆菌的选择性增菌培养（GB4789.40）。 3、配方成分：胰蛋白胨 20.0g；氯化钠 34.0g；乳糖 5.0g；磷酸二氢钾 2.75g；磷酸氢二钾 2.75g；十二烷基硫酸钠 0.1g | 139 | 278 | / |
|  | 7 | 胰蛋白胨大豆琼脂颗粒(TSA) | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：用于细菌总数测试，微生物分离纯化，以及医药工业洁净室微生物的监测及消毒剂效果测试。能提供产品质检报告。 3.成分含量：胰蛋白胨（胰酪蛋白胨）15.0g、植物蛋白胨（大豆蛋白胨）5.0g、氯化钠 5.0g、琼脂 15.0g。 | 169 | 169 | / |
|  | 8 | 多粘菌素B(MYP配套试剂) | 10支/盒 | 盒 | 20 | 、规 格 ：10支/盒 2、用途：每支添加于同品牌100ml基础琼脂中配成甘露醇卵黄多粘菌素琼脂. 3.含量： 多粘菌素B 10000IU； 3.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 80 | 1600 | / |
|  | 9 | 50%卵黄乳液(MYP配套试剂) | 5ml X 5支/盒 | 盒 | 28 | 1、规 格 ：5ml×5支/盒； 2、用途：每支添加于同品牌100ml基础琼脂中制成甘露醇卵黄多粘菌素琼脂（MYP）、每支添加于50mL厌氧卵黄琼脂基础、卵黄琼脂基础培养基中制成厌氧卵黄琼脂、卵黄琼脂。能提供产品质检报告。 3.与对应品牌的基础培养基配套使用 | 80 | 2240 | / |
|  | 10 | 四硫磺酸钠亮绿培养基配套试剂 | 2*5支/盒，含碘液2mL/支和煌绿1mL/支 | 盒 | 10 | 1、规 格 ：2*5支/盒，含碘液2mL/支和煌绿1mL/支； 2、用途：每100mLTTB基础培养基中加入同品牌的四硫磺酸钠煌绿增菌液配套试剂2支(一支煌绿,一支碘液) ，配成四硫磺酸钠煌绿增菌液。能提供产品质检报告。 3.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 43 | 430 | / |
|  | 11 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂颗粒 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1、规 格 ：250g/瓶,颗粒。 2、用途：用于沙门氏菌的分离和初步鉴别。能提供产品质检报告。 3、成分含量：酵母浸粉3.0g、L-赖氨酸5.0g、木糖3.75g、乳糖7.5g、蔗糖7.5g、氯化钠5.0g、硫代硫酸钠6.8g、脱氧胆酸钠2.5g、柠檬酸铁铵0.8g、酚红0.08g、琼脂15.0g。 4、生长率：福氏志贺氏菌CMCC(B)51572 PR≥0.5 红色菌落，无黑心；鼠伤寒沙门氏菌ATCC14028 PR≥0.7 红色菌落，有黑心 5.选择性：金黄色葡萄球菌ATCC6538 G≤1。 | 533 | 533 | / |
|  | 12 | 营养肉汤(NB)颗粒 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1、规 格 ：250g/瓶 2、用途：用于一般细菌培养、复壮、增菌等，也可用于消毒剂定性消毒效果测定，能提供产品质检报告。 3、成分含量：蛋白胨10.0g、牛肉膏粉3.0g、氯化钠5.0g | 138 | 276 | / |
|  | 13 | RS琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶； 2.用途：用于嗜水气单胞菌的选择性分离及初步鉴定（GB/T 18652）。能提供产品质检报告。 3、成分含量：L-盐酸鸟氨酸 6.5g、L-盐酸赖氨酸5.0g、L-盐酸半胱氨酸0.3g、麦芽糖3.5g、五水硫代硫酸钠6.8g、枸橼酸铁铵0.8g、脱氧胆酸钠1.0g、氯化钠5.0g、酵母粉3.0g、新生霉素0.005g、溴麝香草酚兰0.03g、琼脂13.5g | 600 | 1200 | / |
|  | 14 | 明胶-磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1.规格：250g/瓶； 2.用途：用于食品中肉毒梭菌样品的稀释； 3.配方成分：明胶2g磷酸氢二钠4g； 4.生长率：产气荚膜梭菌ATCC13124、生孢梭菌CMCC(B)64941室温放置，45min前后菌落数变化不超过50%。 | 119 | 119 | / |
|  | 15 | 庖肉培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1.规 格 ：250g/瓶； 2.用途：用于厌氧菌的增菌培养和保存，还用于肉毒梭菌及兼性厌氧和厌氧梭状芽孢杆菌的检验（GB 4789.12）。 3.配方成分：牛肉膏粉5.0g，蛋白胨30.0g，酵母膏粉5.0g，磷酸二氢钠5.0g，葡萄糖3.0g，可溶性淀粉2.0g； 4.生长率：产气荚膜梭菌ATCC13124、生孢梭菌ATCC19414，混浊度2，肉汤浑浊； | 133 | 133 | / |
|  | 16 | 胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母浸膏肉汤基础(TPGYT培养基) | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1.规 格 ：250g/瓶； 2.用途：用于进出口食品中肉毒梭菌的增菌培养（GB4789.12）。能提供产品质检报告。 3.成分及含量：胰酪胨50.0g、蛋白胨5.0g、酵母浸膏20.0g、葡萄糖4.0g、硫乙醇酸钠1.0g。 4.生长率：产气荚膜梭菌ATCC13124，生长良好，肉汤混浊；生孢梭菌ATCC19404，生长良好，肉汤混浊。 | 96 | 96 | / |
|  | 17 | TPGYT肉汤管(不含胰蛋白酶) | 15ml X 20 支/盒 | 盒 | 1 | 1.规格：15ml X 20 支/盒。 2.用途：用于进出口食品中肉毒梭菌的增菌培养。能提供产品质检报告。 3.成分含量：胰酪胨 50.0g、蛋白胨5.0g、酵母浸膏 20.0g、葡萄糖4.0g、硫乙醇酸钠1.0g、纯化水1000mL。 | 250 | 250 | / |
|  | 18 | GVC增菌液基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：用于酵米面、变质银耳及其他淀粉类发酵食品引起的食物中毒样品中唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的增菌培养。能提供产品质检报告。 3.成分含量：马铃薯（去皮）马铃薯（去皮）300.0g、葡萄糖20.0g、结晶紫0.01g。 | 130 | 130 | / |
|  | 19 | 4.5mg氯霉素(GVC配套试剂) | 10支/盒 | 盒 | 3 | 1.规格：10支/盒。 2.用途：每支添加于225mLGVC增菌液基础中，制成GVC增菌液。 3.成分含量：氯霉素4.5mg。4.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 85 | 255 | / |
|  | 20 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂基础（mPDA） | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1、规 格 ：250g/瓶 2、用途：用于唐菖蒲伯克霍尔德氏菌（椰毒假单胞菌酵米面亚种）的选择性分离培养（GB 4789.29）。 3、配方成分：马铃薯（去皮） 300g；葡萄糖 20g；龙胆紫 0.01g；葡萄糖 15.0g 4、特异性：唐菖蒲伯克霍尔德氏菌CICC10574 生长良好 紫色，光滑、湿润、边缘整齐。 | 268 | 268 | / |
|  | 21 | 氯霉素(改良马铃薯葡萄糖琼脂配套试剂) | 10支/盒 | 盒 | 5 | 1.规格：10支/盒。 2.用途：每支添加于100mL改良马铃薯葡萄糖琼脂基础)中，制成改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA)。3.成分含量：氯霉素2mg/支。 4.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 60 | 300 | / |
|  | 22 | PCFA培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1、规 格 ：250g/瓶 2、用途：用于唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的选择性分离培养（GB4789.29）。 3、配方成分：NH4Cl 1.0g；KH2PO4 1.14g；Na2HPO4 0.7g；NaCl 4.0g；CaCl2 0.005g；MgSO4.7H2O 0.2g；FeSO4.7H2O 0.0005g；胱氨酸 0.01g；葡萄糖 0.05g；卫矛醇 15.0g；琼脂粉 12.0g | 342 | 342 | / |
|  | 23 | 卵黄琼脂培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1、规 格 ：250g/瓶 2、用途：用于厌氧梭状芽孢杆菌的分离培养和卵磷脂酶试验。能提供产品质检报告。 3.生长特性：产气荚膜梭菌具有卵磷脂酶分解卵磷脂生成不溶性甘油酯形成乳白色的混浊带。 4.生长率：生孢梭菌CMCC64941，PR≥0.7，菌落周围无混浊带；产气荚膜梭菌ATCC13124，PR≥0.7，菌落周围及底部形成乳白色的混浊带。 | 150 | 150 | / |
|  | 24 | 马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1、规格：250g/瓶 2、用途：供霉菌和酵母菌计数及分离培养（GB4789.15、ISO18416）。添加抗生素。 3、成分含量：马铃薯 300.0g葡萄糖 20.0g琼脂 15.0g氯霉素 0.1g | 225 | 225 | / |
|  | 25 | 滤膜 | 200片/盒 直径 47 mm，微孔径0.45 μm | 盒 | 2 | 1.规 格 ：Φ47mm×0.45um 2.用于国标或药典滤膜法原理检测水质微生物 3.带网格的混合纤维素圆片膜，成孔性能良好，亲水性好，最适合微生物截留和生长，微生物复活率>90％； 膜上带有网格线，便于菌落的分辨和计数，且不影响菌落的生长； 单片或连片无菌包装，直接使用，节省了灭菌时间，避免操作中的二次污染；连片膜配合全自动滤膜取出器使用，使用更方便。辐照灭菌，每批次产品有出厂无菌测试报告。 | 500 | 1000 | / |
|  | 26 | 甘油(丙三醇)添加剂 | 1mL×10支/盒 | 盒 | 2 | 1.规格 ：1mL×10支/盒 2.与同品牌的培养基基础配套使用； | 43 | 86 | / |
|  | 27 | 萘啶酮酸(CN琼脂配套试剂) | 10支/盒 | 盒 | 2 | 1.规 格 ：10支/盒 2..与同品牌的培养基基础配套使用； | 62 | 124 | / |
|  | 28 | 金氏 B（King＇s B）培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于铜绿假单胞菌产荧光特性的鉴定。 | 351 | 702 | / |
|  | 29 | 乙酰胺肉汤 | 20支/盒 | 盒 | 2 | 1.规 格 ：20支/盒 2.用途：细菌生化鉴定 3.贮 存要求：贮存于避光、阴凉干燥处。贮存期一年。需在10℃以下(4~8℃)保存。 | 55 | 110 | / |
|  | 30 | 氧化酶试剂 | 50测试/盒 | 盒 | 2 | 1.规 格 ：50测试/盒 2.用途：用于氧化酶试验。 | 75 | 150 | / |
|  | 31 | 纳氏试剂 | 10mL/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：10mL/瓶 2.用途：用于绿脓杆菌分解乙酰胺产氨试验。 | 39 | 78 | / |
|  | 32 | Preston 肉汤（含配套试剂） | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于空肠弯曲杆菌选择性增菌培养。 | 144 | 288 | / |
|  | 33 | Prestone配套试剂 | 10瓶/盒 | 盒 | 5 | 1.规 格 ：10瓶/盒 2.与同品牌的培养基基础配套使用； | 73 | 365 | / |
|  | 34 | Skirrow 琼脂（含配套试剂） | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于空肠弯曲杆菌选择性分离培养。 | 181 | 362 | / |
|  | 35 | Skirrow琼脂配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 5 | 1.、规格：10支/盒 2、用途：每支添加于100mL的 Skirrow琼脂基础中。 3、成分含量：头孢哌酮钠 0.0032g两性霉素B 0.001g利福平 0.001g 焦亚硫酸钠 0.025g丙酮酸钠 0.025g硫酸亚铁 0.025g； 4.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 247 | 1235 | / |
|  | 36 | Karmali 琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于空肠弯曲菌的分离培养。 | 320 | 640 | / |
|  | 37 | 布氏肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于空肠弯曲菌培养及运动性观察（GB4789.9）。 | 139 | 278 | / |
|  | 38 | 马尿酸盐生化鉴定管 | 20支/盒 | 盒 | 2 | 1.规 格 ：20支/盒 2.用途：细菌生化鉴定 3.贮 存：贮存于避光、阴凉干燥处。贮存期一年。需在10℃以下(4~8℃)保存 | 72 | 144 | / |
|  | 39 | 茚三酮试剂(马尿酸盐试验) | 10mL/支 | 支 | 2 | 1.规 格 ：10mL/支 2.用途：用于马尿酸盐试验。 | 32 | 64 | / |
|  | 40 | 吲哚乙酸脂水解试验试纸 | 20片/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：20片/瓶 2.用途：用于吲哚乙酸酯水解试验。 3.储存条件与保质期：2~8℃、避光，有效期见产品标签。 | 56 | 112 | / |
|  | 41 | 0.22μm微孔滤膜(无菌,混合纤维素CN-CA) | 200片/盒 | 盒 | 2 | 1.规 格 ：Φ47mm×0.22μm 2.用于滤膜法原理检测微生物。 3.带网格的混合纤维素圆片膜，成孔性能良好，亲水性好； 膜上带有网格线，便于菌落的分辨和计数，且不影响菌落的生长； | 500 | 1000 | / |
|  | 42 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 5 | 1.规 格 ：10支/盒 2.与同品牌的培养基基础配套使用 3.储存条件与保质期：2-8℃ 避光保存，有效期两年。 | 79 | 395 | / |
|  | 43 | 胰酪胨大豆多粘菌素B肉汤配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 5 | 1、规 格 ：25000IU/支，10支/盒 2、用途每支添加于100mL氯化钠多粘菌素B肉汤基础(SCPB)中配成氯化钠多粘菌素B肉汤或添加于100mLSCDLP液体培养基中配成含多粘菌素B的SCDLP增菌液。 3、配方成分：多粘菌素B 25000IU 。 4.与同品牌的SCDLP液体培养基基础配套使用。 | 80 | 400 | / |
|  | 44 | 哥伦比亚CNA血琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于溶血性链球菌的选择性分离（GB4789.11）。 | 241 | 482 | / |
|  | 45 | 哥伦比亚CNA血琼脂配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 10 | 1.规 格 ：10支/盒 2.与同品牌的培养基基础配套使用 3.储存条件与保质期：2-8℃ 避光保存，有效期两年。 | 51 | 510 | / |
|  | 46 | 哥伦比亚琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于大部分细菌的培养，包括营养要求较高细菌的培养，还可用于保存菌种和鉴别链球菌溶血性、CAMP试验（药典、GB 4789.9）。 | 264 | 528 | / |
|  | 47 | 冻干草酸钾兔血浆 | 10支/盒 | 盒 | 5 | 1.规 格 ：10支/盒 2.用途：用于β型溶血性链球菌的链激酶试验(GB、SN标准)。 | 100 | 500 | / |
|  | 48 | 0.25%氯化钙溶液 | 10支/盒 | 盒 | 2 | 1.规 格 ：10支/盒 2.用途：用于β型溶血性链球菌的链激酶试验(GB、SN标准)。 | 40 | 80 | / |
|  | 49 | 3%过氧化氢溶液 | 2mL×10支/盒 | 盒 | 2 | 1.规 格 ：2mL×10支/盒 2.用途：用于过氧化氢酶试验 | 37 | 74 | / |
|  | 50 | 改良磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的增菌培养（GB 4789.8）。 | 304 | 608 | / |
|  | 51 | CIN-1培养基基础（含配套试剂） | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的选择性分离和培养（GB4789.8）。 | 193 | 386 | / |
|  | 52 | CIN-1培养基配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 10 | 1.规 格 ：10支/盒 2.用途：与CIN-1培养基基础CIN-1培养基基础配合使用，用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的选择性分离培养。 | 130 | 1300 | / |
|  | 53 | 改良Y 培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的选择性分离和培养（GB4789.8）。 | 304 | 608 | / |
|  | 54 | 改良克氏双糖培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的鉴定。 | 318 | 318 | / |
|  | 55 | 尿素琼脂培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于鉴别肠道菌尿素酶试验（GB 4789.4） | 181 | 362 | / |
|  | 56 | 志贺氏菌增菌肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于志贺氏菌的选择性增菌培养。(GB4789.5) | 153 | 306 | / |
|  | 57 | 麦康凯琼脂培养基（颗粒型） | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：供分离发酵乳糖的革兰氏阴性肠道杆菌。 | 193 | 386 | / |
|  | 58 | 三糖铁(TSI)琼脂培养基（颗粒型） | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于鉴别肠道菌发酵蔗糖、乳糖、葡萄糖及产生硫化氢的生化反应 | 149 | 298 | / |
|  | 59 | 葡萄糖铵培养基 | 100g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：100g/瓶 2.用于鉴别细菌利用铵盐作为唯一氮源并分解葡萄糖的试验。 | 93 | 186 | / |
|  | 60 | 西蒙氏柠檬酸盐培养基 | 100g/瓶 | 瓶 | 2 | 1、规格100g 2、用途：用于肠道菌的柠檬酸盐利用试验。GB 4789.40/ GB 4789.5)。 3、配方成分：氯化钠 5.0g；硫酸镁 0.2g；磷酸二氢铵 1.0g；磷酸氢二钾 1.0g；柠檬酸钠 5.0g；溴麝香草酚蓝 0.008g；琼脂 15.0g 最终pH 6.8±0.2。 4、特异性：肺炎克雷伯氏菌CMCC(B)46117 生长良好，培养基变蓝色；宋内志贺氏菌CMCC(B)51592 生长良好，培养基颜色不变 | 90 | 180 | / |
|  | 61 | 志贺氏菌属诊断血清 | 22种/盒 | 盒 | 2 | 志贺氏菌属诊断血清单价血清：痢疾志贺氏菌1型、2型；福氏志贺氏菌Ⅰ~Ⅵ型，群3,4、群6及群7；宋内氏志贺氏菌1相、2相；各1瓶。多价血清：痢疾志贺氏菌1-4型多价血清；痢疾志贺氏菌5-8型多价血清；痢疾志贺氏菌9-12型多价血清；各1瓶。福氏志贺氏菌多价血清(包括Ⅰ~Ⅵ型及X、Y变种)3瓶。鲍氏志贺氏菌1-5型多价血清；鲍氏志贺氏菌6-10型多价血清；鲍氏志贺氏菌11-14型多价血清；鲍氏志贺氏菌15-18型多价血清；各1瓶。志贺氏菌属四种多价血清(包括痢疾志贺氏菌1型、2型，福氏志贺氏菌Ⅰ~Ⅵ型及X，Y变种，宋内氏志贺氏菌1相和2相)3瓶。产品适用范围： 供凝集试验诊断各型常见志贺氏菌用。 | 3200 | 6400 | / |
|  | 62 | 伊红美蓝（EMB）琼脂颗粒培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：用于分离革兰氏阴性肠道菌特别是大肠菌群和粪大肠菌群。 | 270 | 540 | / |
|  | 63 | 靛基质试剂 | 10mL/支 | 支 | 2 | 1.规 格 ：10mL/支 2.用途：用于靛基质（吲哚）试验。 | 37 | 74 | / |
|  | 64 | 半固体琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶 2.用途：供细菌动力观察、菌种保存等用。 | 179 | 358 | / |
|  | 65 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨(LST)肉汤瓶装颗粒培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：用于多管发酵法测定大肠菌群和粪大肠菌群。能提供产品质检报告。 3.成分含量：胰酪胨 20.0g、氯化钠5.0g、乳糖5.0g、磷酸二氢钾 2.75g、磷酸氢二钾2.75g、月桂基硫酸钠 0.1g。 | 167 | 1670 | / |
|  | 66 | BGLB肉汤管(煌绿乳糖胆盐肉汤) | 10mL/支×20支/盒 | 支 | 2 | 1.规格：10mL/支×20支/盒。 2.用途：用于多管发酵法测定大肠菌群的确证试验。能提供产品质检报告。 3.成分含量：蛋白胨10.0g 、乳糖10.0g、牛胆粉20.0g、煌绿0.0133g、蒸馏水1000mL。 | 150 | 300 | / |
|  | 67 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)（颗粒型） | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1、规格：250g/瓶,颗粒。 2、用途：用于水或食品中大肠菌群平板菌落计数。能提供产品质检报告。 3.部分配方成分：3号胆盐*1.5g；中性红*0.03g；结晶紫*0.002g（剩余成分与国标要求一致）。 | 193 | 386 | / |
|  | 68 | EC肉汤颗粒 | 250g/瓶 | 瓶 | 4 | 1.规 格 ：250g/瓶,颗粒； 2.用途：用于多管发酵法测定粪大肠菌群和大肠杆菌的确证试验。能提供产品质检报告。 3.部分配方成分：3号胆盐*1.5g、乳糖5.0g、磷酸氢二钾4.0g、磷酸二氢钾1.5g；（剩余成分与国标要求一致）。 4.培养特性：3号胆盐抑制革兰氏阳性菌，特别抑制革兰氏阳性杆菌和粪肠球菌。 5.生长率：大肠埃希菌CMCC(B)44102，混浊度2且气体充满管内1/3，产气且混浊。 6.选择性：粪肠球菌ATCC29212，混浊度0，澄清不产气。 | 200 | 800 | / |
|  | 69 | 胰蛋白胨胆盐X-葡萄糖醛酸苷（TBX）琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 1、规 格 ：250g/瓶； 2、用途：用于食品中大肠埃希氏菌的快速检测； 3、组分（每升含量）：胰酪蛋白胨 20.0g、3号胆盐 1.5g、5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-葡萄糖醛酸苷（BCIG） 0.075g、琼脂 13.0g。 | 2000 | 10000 | / |
|  | 70 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA) | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：用于肠杆菌科细菌的分离。能提供产品质检报告。 3.成分含量：蛋白胨7.0g、酵母浸膏 3.0g、3号胆盐1.5g、葡萄糖10.0g、氯化钠5.0g、中性红0.03g、结晶紫0.002g、琼脂12.0g。 | 163 | 815 | / |
|  | 71 | 磷酸盐缓冲液(PBS) | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 1、规 格 ：250g/瓶 2、用途：用于食品中肉毒梭菌样品的稀释。能提供产品质检报告。 3、成分含量：磷酸二氢钾 34.0g、氢氧化钠 7.0g | 113 | 565 | / |
|  | 72 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E(PNCC)增菌液 | 250g | 瓶 | 2 | 1、规格：250g/瓶 2、用途：用于创伤弧菌选择性增菌培养（GB4789.44） 3、成分含量：蛋白胨 50.0g 氯化钠 10.0g 4、生长率 创伤弧菌CMCC（B）17244 培养后，在mCPC上>20 cfu 圆型扁平,中心不透明,边缘透明的黄色菌落 5、选择性 副溶血性弧菌CMCC（B）20033 培养后，在3%NaCl TSA上< 200 cfu . | 139 | 278 | / |
|  | 73 | PNCC添加剂 | 10支/盒 | 盒 | 10 | 1.、规格：10支/盒 2、用途：每支添加于225mL蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E(PNCC)增菌液基础中，配成PNCC增菌液，用于创伤弧菌的选择性增菌。 3、成分含量：纤维二糖 0.18g多粘菌素E 225U 4.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 150 | 1500 | / |
|  | 74 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E(mCPC)琼脂/纤维二糖多粘菌素E(CC)琼脂 | 250g | 瓶 | 2 | 1、规格：250g/瓶 2、用途：用于创伤弧菌选择性增菌培养（GB4789.44） 3、成分含量：蛋白胨 10.0g牛肉粉 5.0g氯化钠 20.0g溴麝香草酚蓝 0.04g甲酚红 0.04g琼脂 15.0g 4、生长率 创伤弧菌ATCC27562 定量 PR≥0.1 圆型扁平,中心不透明,边缘透明的黄色菌落 5、特异性： 霍乱弧菌VBO 定性 — 紫色菌落 6、选择性：副溶血性弧ATCC17802 半定量 G≤3 . | 238 | 476 | / |
|  | 75 | mPCP琼脂基础配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 8 | 1.规格：10支/盒。 2.用途：每支添加于50ml 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E（mCPC）琼脂基础。 3.成分含量：纤维二糖0.5g/支、多粘菌素B5000IU/支、多粘菌素E20000IU/支。4.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 371 | 2968 | / |
|  | 76 | 纤维二糖多粘菌素E(CC)琼脂基础配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 8 | 1、规格：10支/盒 2、用途：每支添加于50ml 改良纤维二糖多粘菌素E（CC）琼脂基础。3、配方成分：纤维二糖 0.5g/支、多粘菌素E 20000IU/支； 3.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 309 | 2472 | / |
|  | 77 | 3%氯化钠三糖铁琼脂 | 250g | 瓶 | 1 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：用于副溶血性弧菌的生化反应。能提供产品质检报告。 3.成分含量：蛋白胨15.0g、月示蛋白胨5.0g、牛肉膏粉3.0g、酵母膏粉3.0g、乳糖 10.0g、蔗糖 10.0g、葡萄糖1.0g、氯化钠 30.0g、硫酸亚铁 0.2g、硫代硫酸钠0.3g、琼脂12.0g、酚红0.024g。 | 130 | 130 | / |
|  | 78 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | 250g | 瓶 | 1 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：用于副溶血性弧菌的生长试验。能提供产品质检报告。 3.成分含量：胰蛋白胨15.0g、大豆蛋白胨 5.0g、氯化钠30.0g、琼脂15.0g。 | 95 | 95 | / |
|  | 79 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 250g | 瓶 | 2 | 1、规 格 ：250g/瓶； 2、用途：用于副溶血性弧菌的培养。能提供产品质检报告。 3、成分含量：蛋白胨10.0g、氯化钠30.0g； | 105 | 210 | / |
|  | 80 | 嗜盐菌选择性琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 2 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：用于副溶血性弧菌的选择性分离培养。能提供产品质检报告。 3.成分含量：蛋白胨20.0g、氯化钠 40.0g、结晶紫 0.0005g、琼脂17.0g。 | 130 | 260 | / |
|  | 81 | 庆大霉素琼脂（无需添加剂） | 250g | 瓶 | 2 | 1、规 格 ：250g/瓶； 2、用途：用于用于霍乱弧菌的选择性分离培养。（无需配套试剂）（含亚碲酸钾）能提供产品质检报告。 3.部分配方成分：柠檬酸钠，10.0g；亚硫酸钠，3.0g；庆大霉素，500U；亚碲酸钾*0.005g（剩余成分与国标要求一致）。 4.生长率:霍乱弧菌VBO，定量，PR≥0.7，淡灰色菌落。 5.选择性:大肠埃希氏菌ATCC25922，半定量，G≤3。 | 298 | 596 | / |
|  | 82 | 四号琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 2 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：用于霍乱弧菌的选择性分离培养。能提供产品质检报告。 3.成分含量：蛋白胨20.0g、牛肉膏粉5.0g、氯化钠 5.0g、无亚硫酸钠3.0g、十二烷基硫酸钠0.5g、猪猪胆粉5.0g、雷佛奴尔 0.03g、庆大霉素 500U、琼脂15.0g。 | 150 | 300 | / |
|  | 83 | 1%亚碲酸钾溶液 | 5ml*10支 | 盒 | 4 | 1.规格：5ml*10支。 2.用途：根据培养基配制要求，添加相应用量至培养基基础中，制备成完整的培养基。 3.成分含量：亚碲酸钾50mg。 4.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 45 | 180 | / |
|  | 84 | 硫代硫酸盐-柠檬酸盐-胆盐-蔗糖（TCBS）琼脂 | 250g | 瓶 | 2 | 1、规 格 ：250g/瓶 2、用途：用于肠道致病性弧菌特别是霍乱弧菌和副溶血性弧菌的选择性分离培养。能提供产品质检报告。 3、成分含量：酵母膏粉5.0g、多价蛋白胨10.0g、氯化钠10.0g、柠檬酸钠10.0g、硫代硫酸钠10.0g、胆酸钠 3.0g、牛胆汁粉5.0g、蔗糖20.0g、柠檬酸铁1.0g、琼脂15.0g、溴麝香草酚蓝0.04g、麝香草酚蓝0.04g | 135 | 270 | / |
|  | 85 | O1群、0139霍乱弧菌多价诊断血清 | 1ml瓶 | 瓶 | 3 | 1.规格：1mL / 瓶 ×1 瓶； 2.用途：针对 O1 群（包括稻叶型、小川型、彦岛型）及 O139 群霍乱弧菌的凝集反应检测； 3.储存条件： 2-8℃避光冷藏保存。 | 600 | 1800 | / |
|  | 86 | 氧化酶试纸 | 50测试/盒 | 盒 | 2 | 1、规 格 ：*50测试/盒 2、用途：用于氧化酶试验。能提供产品质检报告。 3、成分含量：N ,N ,N',N'-四甲基对苯二胺盐酸盐0.025g、蒸馏水2.5mL。 | 75 | 150 | / |
|  | 87 | 溶血（0.1%）赫氏琼脂 | 250g | 瓶 | 2 | 1. 规 格 ：250g / 瓶； 2. 用途：用于鼠疫杆菌的分离培养； 3. 配方成分：赫氏消化粉 15.0g，氯化钠 5.0g，磷酸氢二钠 0.2g，琼脂 13.0g（每 1000mL）； 4. 生长率：鼠疫杆菌，生长良好（++++）；小肠结肠炎耶尔森氏菌，生长良好（++++）； | 120 | 240 | / |
|  | 88 | 溶血琼脂基础 | 250g | 瓶 | 2 | 1. 规 格 ：250g / 瓶； 2. 用途：用于鼠疫杆菌的培养； 3. 配方成分：特殊蛋白胨 10.0g，牛肉浸粉 3.0g，氯化钠 5.0g，琼脂 15.0g（每 1000mL）； 4. 生长率：鼠疫杆菌，生长良好；小肠结肠炎耶尔森氏菌，生长良好； | 120 | 240 | / |
|  | 89 | 亚硫酸钠琼脂 | 250g | 瓶 | 2 | 1. 规 格 ：250g / 瓶； 2. 用途：用于鼠疫杆菌培养； 3. 配方成分：蛋白胨 10.0g，氯化钠 5.0g，牛肉浸粉 3.0g，亚硫酸钠 0.25g，琼脂 15.0g（每 1000mL）； | 120 | 240 | / |
|  | 90 | 龙胆紫血液琼脂基础 | 250g | 瓶 | 2 | 1. 规 格 ：250g / 瓶； 2. 用途：用于鼠疫杆菌的选择性培养； 3. 配方成分：蛋白胨 10.0g，牛肉浸粉 3.0g，氯化钠 5.0g，龙胆紫 0.01g，琼脂 15.0g（每 1000mL）； | 120 | 240 | / |
|  | 91 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒(虎红平板凝集法) | 100T/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：100T/盒 2、用途：含有虎红平板凝集抗原、试管凝集抗原、阳性血清、阴性血清，每盒可以做100次虎红实验、100次试管凝集实验 3、保质期：2年 | 1800 | 3600 | / |
|  | 92 | 新生霉素(改良EC肉汤配套试剂) | 4.5mg×10支 | 瓶 | 6 | 1.规格：4.5mg×10支/盒。 2.用途：每支添加于225ml改良EC肉汤(mEC+n)基础中配成改良EC新生霉素增菌肉汤。 3.成分含量：新生霉素4.5mg。4.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 67 | 402 | / |
|  | 93 | 改良山梨醇麦康凯(CT-SMAC)琼脂基础 | 250g | 瓶 | 1 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：用于致病性大肠杆菌(包括O157：H7)的分离培养。能提供产品质检报告。 3.成分含量：蛋白胨20.0g、山梨醇10.0g、三号胆盐1.5g、氯化钠 5.0g、中性红0.03g、结晶紫0.001g、琼脂15.0g。 | 396 | 396 | / |
|  | 94 | 改良山梨醇麦康凯琼脂和改良麦康凯肉汤配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 8 | 1.规格：10支/盒。 2.用途：每支添加于100ml改良山梨醇麦康凯(CT-SMAC)琼脂基础 或改良麦康凯肉汤基础(CT-MAC肉汤) 中。 3.成分含量：亚碲酸钾0.25mg、头孢克肟0.005mg。 4.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 67 | 536 | / |
|  | 95 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨MUG肉汤(LST-MUG) | 100g | 瓶 | 2 | 1.规格：100g/瓶； 2.用途：用于溶血性链球菌选择性增菌培养。能提供产品质检报告。 3.配方成分：胰蛋白胨20.0g、氯化钠5.0g、乳糖5.0g、磷酸氢二钾2.75g、磷酸二氢钾2.75g、月桂基硫酸钠0.1g、MUG0.1g； | 761 | 1522 | / |
|  | 96 | 含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤(TSB-YE)(EB增菌液基础) | 250g | 瓶 | 2 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：广泛用于细菌的培养，特别用于食品中李斯特氏菌的增菌培养。能提供产品质检报告。3.成分含量：胰蛋白胨(胰酪胨)17.0g、多价胨3.0g、酵母膏粉6.0g、氯化钠5.0g、磷酸氢二钾2.5g、葡萄糖2.5g。 | 163 | 326 | / |
|  | 97 | EB增菌液配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 6 | 1.规格：10支/盒。 2.用途：每支添加于225ml含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤(TSB-YE）中配成EB增菌液。 3.成分含量：萘啶酮酸9.0mg、盐酸吖啶黄素 3.375mg。 4.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 62 | 372 | / |
|  | 98 | 含0.6%酵母膏粉的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE) | 250g | 瓶 | 2 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：广泛用于细菌的培养，特别用于食品中李斯特氏菌的培养。能提供产品质检报告。 3.成分含量：胰蛋白胨（胰酪胨） 17.0g、多价胨 3.0g、酵母膏粉6.0g、氯化钠 5.0g、磷酸氢二钾2.5g、葡萄糖2.5g、琼脂15.0g。 | 167 | 334 | / |
|  | 99 | PALCAM培养基（颗粒） | 250g | 瓶 | 5 | 1、规 格 ：250g/瓶,颗粒； 2、用途：用于单核细胞增生李斯特氏菌的选择性分离培养。能提供产品质检报告。 3、成分含量：酪蛋白胰酶消化物10.0g、心胰酶消化物3.0g、玉米淀粉1.0g、肉胃酶消化物5.0g、酵母膏粉8.0g、氯化钠5.0g、葡萄糖0.5g、甘露醇10.0g、柠檬酸铁铵0.5g、七叶苷0.8g、氯化锂15.0g、酚红0.1g、琼脂15.0g | 585 | 2925 | / |
|  | 100 | PALCAM培养基配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 10 | 1、规 格 ：10支/盒 2、用途：每支与基础培养基同品牌的添加剂，添加于100mLPALCAM培养基基础中配成PALCAM琼脂。能提供产品质检报告。 3.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 74 | 740 | / |
|  | 101 | Fraser肉汤增菌液(FB1,FB2)基础 | 250g | 瓶 | 5 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：产品用途：用于李斯特氏菌的选择性增菌培养。能提供产品质检报告。 3.成分含量：（每升）含胰蛋白胨(胰酪胨) 、 5.0g、牛肉膏粉 5.0g、酵母膏粉 5.0g、蛋白胨 5.0g、氯化钠 20.0g、磷酸氢二钠 12.0g、磷酸二氢钾 1.35g、七叶苷 1.0g、氯化锂 3.0g | 503 | 2515 | / |
|  | 102 | FB1增菌液配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 40 | 1.规格：10支/盒。 2.用途：试剂A和试剂B各一支添加于225mLFraser肉汤增菌液(FB1,FB2)基础中配成FB1增菌液。 3.成分含量：试剂A：萘啶酮酸 2.25mg、盐酸吖啶黄素 2.81mg；试剂B：柠檬酸铁铵 0.1125g。4.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 56 | 2240 | / |
|  | 103 | FB2增菌液配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 10 | 1.规格：10支/盒。 2.用途：每支添加于225mLFraser肉汤增菌液(FB1,FB2)基础中配成FB2增菌液。 3.成分含量：萘啶酮酸 2.0mg、盐酸吖啶黄素 2.5mg。4.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 62 | 620 | / |
|  | 104 | DTA琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1、规 格 ：250g/瓶 2、用于乳制品中嗜热需氧芽孢菌计数。 3、配方成分：胰蛋白胨 10.0g；葡萄糖 5.0g；溴甲酚紫 0.04g；琼脂 15.0g | 222 | 222 | / |
|  | 105 | 乳平板计数琼脂(MPC) | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1、规 格 ：250g/瓶 2、用途：用于乳与乳制品中嗜冷菌、需氧芽孢菌菌落总数的计数（NY/T1331）。 3、配方成分：胰蛋白胨 5.0g；酵母膏粉 2.5g；葡萄糖 1.0g；脱脂奶粉 1.0g；琼脂 15.0g 4、生长率：单核细胞增生李斯特ATCC19115 PR≥0.8 无色菌落； 小肠结肠炎耶尔森氏菌CMCC(B)52204 PR≥0.8 无色菌落 | 264 | 264 | / |
|  | 106 | 改良MRS琼脂培养基(莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS琼脂培养基基础) | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1.规 格 ：250g/瓶； 2.产品用途：用于乳酸菌的分离、计数和纯培养。如添加莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐配套试剂，制成改良MRS琼脂培养基，适用于双歧杆菌的分离培养、计数； 3.配方成分：蛋白胨10.0g，牛肉浸粉10.0g，酵母浸粉5.0g，葡萄糖20.0g，吐温-801.0mL，磷酸氢二钾2.0g，乙酸钠5.0g，柠檬酸三铵2.0g，硫酸镁(MgSO4·7H2O)0.1g，硫酸锰(MnSO4·4H2O)0.05g，琼脂15.0g； | 272 | 272 | / |
|  | 107 | 改良MRS培养基配套试剂(莫匹罗星锂盐+半胱胺酸盐酸盐) | 2×5支/盒 | 盒 | 10 | 1、规 格 ：2×5支/盒 2、用途：每支添加于100mL的MRS琼脂培养基中。 3、配方成分：莫匹罗星锂盐 5mg；半胱胺酸盐酸盐 50mg 4.与对用品牌的培养基基础配套使用。 | 140 | 1400 | / |
|  | 108 | MRS琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1.规 格 ：250g/瓶； 2.产品用途：用于乳酸菌的分离、计数和纯培养。如添加莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐配套试剂，制成改良MRS琼脂培养基，适用于双歧杆菌的分离培养、计数； 3.配方成分：蛋白胨10.0g，牛肉浸粉10.0g，酵母浸粉5.0g，葡萄糖20.0g，吐温-801.0mL，磷酸氢二钾2.0g，乙酸钠5.0g，柠檬酸三铵2.0g，硫酸镁(MgSO4·7H2O)0.1g，硫酸锰(MnSO4·4H2O)0.05g，琼脂15.0g； | 272 | 272 | / |
|  | 109 | MC琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1、规 格 ：250g/瓶 2、用于乳酸菌饮料中乳酸菌的菌落计数(GB4789.35-2023)。 3、配方成分：大豆蛋白胨 5.0g；牛肉浸粉 5.0g；酵母浸粉 5.0g；葡萄糖 20.0g；乳糖 20.0g；碳酸钙 10.0g；琼脂 15.0g；中性红 0.05g； 4、生长率： 嗜热链球菌IFFI6038 PR≥0.7 菌落中等偏小，红色，边缘整齐，可有淡淡的晕，背面为粉红色。 | 159 | 159 | / |
|  | 110 | 环丝氨酸(TSC琼脂培养基配套试剂) | 10支/盒 | 盒 | 10 | 1、规 格 ：10支/盒 2、用途：每支添加于100mL胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC)中配成胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸培养基。能提供产品质检报告。 3、成分含量：环丝氨酸 0.04g。 4.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 337 | 3370 | / |
|  | 111 | 含铁牛奶培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1、规格：250g/瓶 2、用途：用于产气荚膜梭菌的鉴定。能提供产品质检报告。 3、成分含量：全脂奶粉*199.0g、硫酸亚铁 1.0g。 4、生化特征：质控菌株产气荚膜梭菌 ATCC13124 接种后于46±0.5℃水浴培养2-5h后暴烈发酵。 | 183 | 183 | / |
|  | 112 | 乳糖明胶生化管 | 20支/盒 | 盒 | 2 | 1、规格：20支/盒，1.5mL/支。 2、用途：用于产气荚膜梭菌的验证试验。能提供产品质检报告。 | 66 | 132 | / |
|  | 113 | 硝酸盐还原试剂 | 10ml×2支/盒 | 盒 | 2 | 1、规 格 ：10ml×2瓶； 2、用途：细菌生化鉴定，能提供产品质检报告。 3、成分：甲液：对氨基苯磺酸 0.08g、2.5mol/L乙酸溶液 10mL；乙液：甲萘胺 0.05g、2.5mol/L乙酸溶液10mL。 | 34 | 68 | / |
|  | 114 | GVPC琼脂基础培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1、规 格 ：250g/瓶 2、用途：用于嗜肺军团菌的分离培养。能提供产品质检报告。 3.基础培养基部分配方成分：α-酮戊二酸单钾盐，1.0g；ACES缓冲液，10.0g；氢氧化钾，2.8g；甘氨酸，3.0g；焦磷酸铁，0.25g。（剩余成分与国标要求一致）。 4.GVPC选择性添加剂配方：硫酸多粘菌素B，8000IU；万古霉素，0.0001g；放线菌酮，0.008g；L-半胱氨酸盐酸盐，0.04g。 | 2900 | 2900 | / |
|  | 115 | GVPC选择性生长添加剂 | 10支/盒 | 盒 | 10 | 1.规 格 ：10支/盒； 2.用途：添加于GVPC琼脂基础（026073）中，制成GVPC平板。能提供产品质检报告。 3.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 191 | 1910 | / |
|  | 116 | L-半胱氨酸盐酸盐（BCYE琼脂配套试剂） | 0.04g×10支/盒 | 盒 | 20 | 1、规 格 ：10支/盒 2、用途：用于制成BCYE平板，则需每100mLBCYE琼脂基础培养基中加入1支BCYE琼脂配套试剂，混合均匀，再倾注无菌平皿。能提供产品质检报告。 3.与对应品牌的基础培养基配套使用。 | 144 | 2880 | / |
|  | 117 | (嗜肺)军团菌生化鉴定盒 | 7种×10次 | 盒 | 2 | 1.规 格 ：7种×10次； 2.用途：嗜肺军团菌生化鉴定。能提供产品质检报告。 3.鉴定特征：类（葡萄糖、乳糖、麦芽糖）发酵阴性（—），硝酸盐还原阴性（—），尿素酶阴性（—），明胶液化阳性（+），水解马尿酸（+）。 | 198 | 396 | / |
|  | 118 | 嗜肺军团菌诊断血清 | 13瓶/盒(每瓶2毫升) | 盒 | 2 | 1、规格：13瓶/盒，2ml/瓶，包含了军团菌多价和常见嗜肺军团菌的10个血清型(LP1-LP10)、米克戴德军团菌(L.mic)、博杰曼军团菌(L.boz)等13个军团菌的分型诊断血清。 2、用途：嗜肺军团菌血清凝集试验，阳性试验能在2分钟内出现明显凝集，并根据阳性出现的强度和时间判定阳性结果及其程度(++++ ~ +;30秒内明显凝集为++++,30-60秒内明显凝集为+++,1分30秒内明显凝集为++,2分钟内明显凝集为+)。 | 3000 | 6000 | / |
|  | 119 | 沙氏（沙堡弱）琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 | 1.规 格 ：250g/瓶； 2.用途：用于真菌的分离培养，还用于一次性使用卫生用品真菌菌落总数检测（GB15979）。能提供产品质检报告。 3.配方成分：蛋白胨，10.0g；葡萄糖，40.0g；琼脂，15.0g；氯霉素*0.1g。（剩余成分与国标要求一致） 4.生长率及生长特性：白色念珠菌 ATCC10231，PR≥0.7，奶油色菌落；酿酒酵母 ATCC9763，PR≥0.7，奶油色菌落；黑曲霉 ATCC16404，PR≥0.7，白色菌丝，黑色孢子；桔青霉 AS 3.2788，PR≥0.7，白色菌丝，绿色孢子。 5.选择性：大肠埃希氏菌 ATCC25922，G≤1；金黄色葡萄球菌 ATCC6538，G≤1。 | 126 | 1260 | / |
|  | 120 | SCDLP液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1、规 格 ：250g/瓶 2、用途：用于疏水性化妆品样品处理及化妆品和一次性使用卫生用品中细菌的增菌培养。(GB、ISO) 3、配方成分：酪蛋白胨 17.0g；大豆蛋白胨 3.0g；磷酸氢二钾 2.5g ；氯化钠 5.0g；葡萄糖 2.5g；卵磷脂 1.0g；吐温80 7.0g | 144 | 288 | / |
|  | 121 | 多粘菌素B(SCDLP增菌液配套试剂) | 25000IU/支*10支/盒 | 盒 | 6 | 1、规 格 ：25000IU/支，10支/盒 2、用途每支添加于100m改良胰蛋白胨大豆肉汤中配成氯化钠多粘菌素B肉汤或添加于100mLSCDLP增菌中配成含多粘菌素B的SCDLP增菌液。 3、配方成分：多粘菌素B 25000IU 。 4.与同品牌的SCDLP液体培养基基础配套使用。 | 90 | 540 | / |
|  | 122 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂 | 100g/瓶 | 瓶 | 2 | 1、规 格 ：100g/瓶 2、用途：用于绿脓杆菌及其它革兰氏阴性非发酵菌的选择性分离培养。(化妆品卫生规范微生物检验方法) 3、配方成分：牛肉膏粉 3.0g；蛋白胨 10.0g；氯化钠 5.0g；十六烷三甲基溴化铵 0.3g；琼脂 15.0g 4、生长率：铜绿假单胞菌ATCC9027 PR≥0.5 灰白色，扁平，湿润菌落 5、选择性：大肠埃希氏菌ATCC25922 G≤1 ；金黄色葡萄球菌ATCC6538 G≤1。 | 83 | 166 | / |
|  | 123 | 绿脓菌素测定用培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规格：250g/瓶； 2.用途：用于鉴别绿脓杆菌产生绿脓菌素试验。能提供产品质检报告。 3.配方成分：蛋白胨，20.0g；氯化镁*1.4g；硫酸钾，10.0g；琼脂，15.0g。 4.生长特性：铜绿假单胞菌ATCC9027，生长良好，培养基变绿色，加氯仿3～5mL后抽提液为绿色，将抽提液取出加1mol/L盐酸约1mL，呈现粉红至红色；大肠埃希氏菌ATCC25922，生长良好，培养基不变色。 | 133 | 266 | / |
|  | 124 | 甘露醇氯化钠琼脂瓶装颗粒(药典) | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：用于金黄色葡萄球菌的选择性分离培养和计数。能提供产品质检报告。 3.成分含量：胰酪胨5.0g、动物组织胃蛋白酶水解物5.0g、牛肉浸出粉1.0g、D-甘露醇10.0g、氯化钠75.0g、酚红0.025g、琼脂15.0g。 | 159 | 159 | / |
|  | 125 | 杆菌肽纸片 | 0.04μg，20片/盒 | 盒 | 2 | 1、用途：用于A组链球菌的鉴别； 2、规格：0.04μg，20片/瓶 | 30 | 60 | / |
|  | 126 | 一次性无菌培养皿Φ9cm | 90mm×15mm,10个/袋，500个/箱 | 箱 | 200 | 1、规格：空白皿Φ90×15mm，500皿/箱 2、用途：用于微生物或细胞培养的实验室器皿。 3、性能：由高品质聚苯乙烯（GPPS）制成，平滑度和透明洁净度达到国际同类产品水平，适合细菌培养及药敏实验 4、皿侧的齿环设计，便于拿握，减小污染 5、辐照灭菌，每批次产品均有无菌验证报告 6、包装：密封防尘塑袋包装，防止污染，有效保护培养皿光学表面； 包装封口处均有生产批号，便于质量跟踪；高强度抗压外包装纸箱，确保产品运输安全 | 450 | 90000 | / |
|  | 127 | 改良马丁液体培养基(真菌培养基) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：用于真菌培养及药品和生物制品无菌检查用。能提供产品质检报告。 3.成分含量：胨5.0g、酵母浸出粉2.0g、葡萄糖20.0g、磷酸氢二钾1.0g、硫酸镁0.5g。 | 101 | 202 | / |
|  | 128 | 无菌检验用洗脱液(含PBS) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规格：250g/瓶。 2.用途：用于无菌检验样品的制备。能提供产品质检报告。 3.成分含量：蛋白胨10.0g、氯化钠8.5g、吐温-80 1.0g、磷酸氢二钠2.83g、磷酸二氢钾1.36g。 | 133 | 266 | / |
|  | 129 | 0.5%葡萄糖肉汤培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规格：250g/瓶。2.用途：用于硫酸链霉素等抗生素的无菌检查及消毒技术规范。能提供产品质检报告。3.成分含量：胨10.0g、牛肉浸出粉 3.0g、葡萄糖 5.0g、氯化钠5.0g。 | 128 | 256 | / |
|  | 130 | 乙酰胺琼脂培养基 | 100g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规格：100g/瓶。 2.用途：用于革兰氏阴性非发酵菌特别是绿脓杆菌的选择性分离培养。能提供产品质检报告。 3.成分含量：乙酰胺 10.0g、氯化钠 5.0g、磷酸氢二钾1.39g、磷酸二氢钾0.73g、硫酸镁0.5g、酚红0.012g、琼脂 15.0g。 | 100 | 200 | / |
|  | 131 | Cary-Blair氏运送培养基(不含琼脂) | 100g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规格：100g/瓶。 2.用途：用于含微生物样品的采集、运送和保存，特别是空肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、沙门氏菌和志贺氏菌等。能提供产品质检报告。3.成分含量：硫乙醇酸钠 1.5g、磷酸氢二钠1.1g、氯化钠5.0g、氯化钙0.09g。 | 106 | 212 | / |
|  | 132 | EC-MUG培养基 | 100g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：100g/瓶； 2.用途：用于多管发酵法测定生活饮用水及其水源水中的大肠埃希氏菌（GB/T 5750.12）。能提供产品质检报告。 3.部分配方成分：3号胆盐1.5g、乳糖5.0g、磷酸二氢钾1.5g、MUG* 0.05g（剩余成分与国标要求一致）。 4.培养特性：大肠埃希氏菌含有的葡萄糖醛酸苷酶作用于 4-甲基伞形酮-β-D 葡萄糖醛酸苷（4-Methylumbellifery-β-D-Glucuronide 简称 MUG）的β糖醛酸苷键，使其水解，释放的 4-甲基伞形酮在 366nm 紫外灯下产生蓝白色荧光。 5.生长率：大肠埃希氏菌CMCC(B)44102，混浊度2，在366nm紫外灯下有蓝白色荧光产生。 6.特异性：鼠伤寒沙门氏菌ATCC14028，366nm紫外灯下无荧光。 7.选择性：粪肠球菌ATCC29212，混浊度0，澄清，无荧光。 | 489 | 978 | / |
|  | 133 | 亚硒酸盐增菌液(SF) | 100g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：100g/瓶； 2.用途：用于沙门氏菌选择性增菌培养（GB18466）。能提供产品质检报告。 3.配方成分：胰蛋白胨，10.0g；乳糖，4.0g；亚硒酸氢钠*4.0 g；磷酸氢二钠，16.0g；磷酸二氢钾，2.5g。 4.生长率：鼠伤寒沙门氏菌ATCC14028；肉汤混浊，在XLD上＞20cfu；菌落无色，有黑心；+大肠埃希氏菌ATCC25922；在XLD上＞20cfu；+铜绿假单胞菌ATCC27853；在XLD上＞20cfu。 5.选择性：大肠埃希氏菌ATCC25922；在TSA上＜200cfu；粪肠球菌ATCC29212；在TSA上＜200cfu。 | 144 | 288 | / |
|  | 134 | 沙门、志贺菌属琼脂培养基 (SS) | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1、规 格 ：250g/瓶 2、用途：用于沙门氏菌和某些志贺氏菌的选择性分离培养（SN进出口标准）。能提供产品质检报告。 3.配方成分：牛肉膏粉，5.0g；胨，5.0g；3号胆盐*3.5g；琼脂，15.0g；乳糖，10.0g；柠檬酸钠，8.5g；硫代硫酸钠*8.5g；柠檬酸铁，1.0g；中性红，0.025g；煌绿，0.00033g。 | 216 | 432 | / |
|  | 135 | GN增菌液 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 1.规 格 ：250g/瓶； 2.用途：用于革兰氏阴性菌的选择性培养，特别是志贺氏菌和沙门氏菌的增菌培养（GB4789.5、GB18466）。能提供产品质检报告。 3.部分配方成分：葡萄糖，1.0g；甘露醇，2.0g；柠檬酸钠，5.0g；去氧胆酸钠，0.5g；磷酸氢二钾，4.0g；磷酸二氢钾，1.5g（剩余成分与国标要求一致）。 | 139 | 278 | / |
|  | 136 | 细菌核酸荧光PCR检测类试剂盒(国产单通道检测试剂) | 50T/盒 | 盒 | 42 | 单道通 ▲1、有效期≥12个月，反复冻融至少3次对效期没有影响。 2、规格：50人份/盒。 3、最低检测限：1×103 copies/mL。 4、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml。 ▲5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 ▲6、仅检测细菌时荧光PCR反应扩增时间80min以内。 ▲7、根据工作需要，本次采购的所有细菌单通道核酸检测试剂盒均须与细菌双通道、三通道及五通道（具体分别见备注）核酸检测试剂盒等核酸检测产品均可使用相同扩增程序在同一台仪器上同步扩增，上述所需产品均为市场上在售的成熟产品，不接受订制产品，判读标准按各自说明书中要求进行判读（需出具加盖公章的原装试剂盒说明书的照片以证明，均须在拍照前加盖公章）。 8、适用仪器：ABI7500、RocheLightCycler480等荧光定量 PCR 仪。 9、生产企业具有医疗器械生产企业许可证，产品性能稳定、质量可靠。 | 2500 | 105000 | ①流感嗜血杆菌检测试剂盒（荧光PCR法）、肺炎克雷伯菌检测试剂盒（荧光PCR法）、志贺氏菌检测试剂盒（荧光PCR法）、 小肠结肠炎耶尔森菌检测试剂盒（荧光PCR法）、肠出血性大肠杆菌0157检测试剂盒（荧光PCR法）、肉毒杆菌检测试剂盒（荧光PCR法）、艰难梭状芽孢杆菌检测试剂盒（荧光PCR法）、 钩端螺旋体检测试剂盒（荧光PCR法）、百日咳杆菌检测试剂盒（荧光PCR法）、 嗜水气单胞菌检测试剂盒（荧光PCR法）、阪崎肠杆菌检测试剂盒（荧光PCR法）各1盒，小计11盒； ②绿脓杆菌检测试剂盒（荧光PCR法）、霍乱弧菌ctxA基因检测试剂盒（荧光PCR法）、霍乱弧菌ctxB基因检测试剂盒（荧光PCR法）、 产气荚膜梭菌检测试剂盒（荧光PCR法）、唐菖蒲伯克霍尔德菌检测试剂盒（荧光PCR法）、唐菖蒲伯克霍尔德氏菌米酵菌酸产毒株bon基因检测试剂盒（荧光PCR法）、创伤弧菌检测试剂盒（荧光PCR法）、金黄色葡萄球菌检测试剂盒（荧光PCR法）、溶藻弧菌检测试剂盒（荧光PCR法）各2盒，小计18盒； ③单增李斯特菌检测试剂盒（荧光PCR法）、副溶血弧菌检测试剂盒（荧光PCR法）、蜡样芽孢杆菌检测试剂盒（荧光PCR法）各3盒，小计9盒； ④沙门氏菌检测试剂盒（荧光PCR法）4盒，小计4盒。 |
|  | 137 | 细菌核酸荧光PCR检测类试剂盒(国产双通道检测试剂) | 50T/盒 | 盒 | 8 | 双通道 ▲1、有效期≥12个月，反复冻融至少3次对效期没有影响。 2、规格：50人份/盒。 3、最低检测限：1×103 copies/mL。 4、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml。 ▲5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 ▲6、仅检测细菌时荧光PCR反应扩增时间80mins以内。 ▲7、根据工作需要，本次采购的所有细菌双通道核酸检测试剂盒均须与细菌单通道、三通道及五通道（具体分别见备注）核酸检测试剂盒等核酸检测产品均可使用相同扩增程序在同一台仪器上同步扩增，上述所需产品均为市场上在售的成熟产品，不接受订制产品，判读标准按各自说明书中要求进行判读（需出具加盖公章的原装试剂盒说明书的照片以证明，均须在拍照前加盖公章）。 8、适用仪器：ABI7500、RocheLightCycler480等荧光定量 PCR 仪。 9、生产企业具有医疗器械生产企业许可证，产品性能稳定、质量可靠。 | 4750 | 38000 | ①金黄色葡萄球菌nuc基因和耐甲氧西林mecA基因检测试剂盒（荧光PCR法）、伤寒沙门菌和甲型副伤寒沙门菌检测试剂盒（荧光PCR法）、 鼠疫杆菌检测试剂盒（荧光PCR法）、肺炎支原体和肺炎衣原体检测试剂盒（荧光PCR法）各1盒，小计4盒； ②猪链球菌通用型和2型检测试剂盒（荧光PCR法）、军团菌和嗜肺军团菌检测试剂盒（荧光PCR法）各2盒，小计4盒； |
|  | 138 | 细菌核酸荧光PCR检测类试剂盒(国三通道检测试剂) | 50T/盒 | 盒 | 14 | 三通道 ▲1、有效期≥12个月，反复冻融至少3次对效期没有影响。 2、规格：50人份/盒。 3、最低检测限：1×103 copies/mL。 4、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml。 ▲5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 ▲6、仅检测细菌时荧光PCR反应扩增时间80mins以内。 ▲7、根据工作需要，本次采购的所有细菌三通道核酸检测试剂盒均须与细菌单通道、双通道及五通道（具体分别见备注）核酸检测试剂盒等核酸检测产品均可使用相同扩增程序在同一台仪器上同步扩增，上述所需产品均为市场上在售的成熟产品，不接受订制产品，判读标准按各自说明书中要求进行判读（需出具加盖公章的原装试剂盒说明书的照片以证明，均须在拍照前加盖公章）。 8、适用仪器：ABI7500、RocheLightCycler480等荧光定量 PCR 仪。 9、生产企业具有医疗器械生产企业许可证，产品性能稳定、质量可靠。 | 7000 | 98000 | ①空肠弯曲菌检测试剂盒（荧光PCR法）、结肠弯曲菌和海鸥弯曲菌检测试剂盒（荧光PCR法）1盒； ②霍乱弧菌通用型/01型/0139型检测试剂盒（荧光PCR法）3盒； ③副溶血弧菌TLH/TDH/TRH基因检测试剂盒（荧光PCR法）、蜡样芽孢杆菌毒素腹泻型和呕吐型检测试剂盒（荧光PCR法）各5盒，小计10盒； |
|  | 139 | 细菌核酸荧光PCR检测类试剂盒(国产五通道检测试剂) | 50T/盒 | 盒 | 7 | 五通道 ▲1、有效期≥12个月，反复冻融至少3次对效期没有影响。 2、规格：50人份/盒。 3、最低检测限：1×103 copies/mL。 4、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml。 ▲5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 ▲6、仅检测细菌时荧光PCR反应扩增时间80mins以内。 ▲7、根据工作需要，本次采购的所有细菌五通道核酸检测试剂盒均须与细菌单通道、双通道及三通道（具体分别见备注）核酸检测试剂盒等核酸检测产品均可使用相同扩增程序在同一台仪器上同步扩增，上述所需产品均为市场上在售的成熟产品，不接受订制产品，判读标准按各自说明书中要求进行判读（需出具加盖公章的原装试剂盒说明书的照片以证明，均须在拍照前加盖公章）。 8、适用仪器：ABI7500、RocheLightCycler480等荧光定量 PCR 仪。 9、生产企业具有医疗器械生产企业许可证，产品性能稳定、质量可靠。 | 12000 | 84000 | ①金黄色葡萄球菌肠毒素(SEA/SEB/SEC/SED/SEE)检测试剂盒（荧光PCR法）小计2盒； ②五种致泻性大肠杆菌 小计5盒。 |
|  | 140 | 基因组DNA提取试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 10 | 细菌全基因组提取试剂盒，柱提法，配套溶菌酶，适用于包括金黄色葡萄球菌、霍乱弧菌、出血性大肠杆菌O157:H7、单增李斯特、沙门氏菌、阪崎肠肝菌等革兰氏阴性菌和革兰氏阴性菌基因组DNA的提取。可从1-5 ml细菌培养液中,快速提取纯化10-40μg 纯净的基因组DNA,所得基因组DNA可直接用作PCR模板、酶切、杂交及测序等分子生物学实验。 | 500 | 5000 | / |
|  | 141 | 手术剪 | 18cm 直尖 | 把 | 21 | 1.材质：采用优质不锈钢精致而成，品质上乘，易清洗，结构设计符合人体工程学，使用舒适； 2.规格：直尖型、全长18cm； 3.用途：细菌增菌培养样品前处理。 | 61 | 1281 | / |
|  | 142 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 盒 | 2 | 适用于杀菌紫外线灯辐照强度的监测。 | 141 | 282 | / |
|  | 143 | pH广泛试纸 | pH 1-14，本×5 | 本 | 5 | 色泽pH 1～12和pH 1～14为黄色，pH 1～4为橘黄色，pH 9～14为翠绿色，pH 4～10和pH 1～10为橙黄色。 | 13 | 65 | / |
|  | 144 | pH精密试纸 | 5.5-9，本×5 | 本 | 5 | 附标准色阶供对比用。 | 13 | 65 | / |
|  | 145 | 三角烧瓶（宽颈） | 100ml，12只/盒 | 盒 | 10 | 适用于加热温度较高，时间较长的物质的高压蒸汽灭菌操作。 符合国标规定的质量要求。 容量(mL)：100ml，宽颈。 | 110 | 1100 | / |
|  | 146 | 三角烧瓶 | 200ml，10只/盒 | 盒 | 10 | 适用于加热温度较高，时间较长的物质的高压蒸汽灭菌操作。 符合国标规定的质量要求 容量(mL)：200ml，宽颈。 | 51.5 | 515 | / |
|  | 147 | 三角烧瓶 | 500ml，10只/盒 | 盒 | 20 | 适用于加热温度较高，时间较长的物质的高压蒸汽灭菌操作。 符合国标规定的质量要求 容量(mL)：500ml，宽颈。 | 172 | 3440 | / |
|  | 148 | 三角烧瓶 | 1000ml，6只/盒 | 盒 | 20 | 适用于加热温度较高，时间较长的物质的高压蒸汽灭菌操作。 符合国标规定的质量要求 容量(mL)：1000ml，宽颈。 | 182 | 3640 | / |
|  | 149 | 三角烧瓶 | 2000ml，2只/盒 | 盒 | 20 | 适用于加热温度较高，时间较长的物质的高压蒸汽灭菌操作。 符合国标规定的质量要求 容量(mL)：2000ml，宽颈。 | 114 | 2280 | / |
|  | 150 | 量筒 | 500ml/只 | 只 | 30 | 1.容量（mL）：500，量出式允差（±mL）：5，最小分度（mL）：5； | 38 | 1140 | / |
|  | 151 | 调药棒（玻璃搅拌棒） | 330mm 20支/盒 | 盒 | 2 | 1.规格：长度 330mm，棒径 7-8mm；20 支 / 盒； 2.材质：玻璃； 3.主要用途：干粉/颗粒培养基液化配置时搅拌使用。 | 22 | 44 | / |
|  | 152 | 无菌均质袋 | 100个/盒 | 盒 | 10 | 1.规格：100个/盒。2.用途：样本处理、前增菌或样本稀释等。能提供产品质检报告。 | 150 | 1500 | / |
|  | 153 | 侧边无纺布过滤均质袋 | 25个/盒 | 盒 | 5 | 1.规格：25个/盒。2.用途：细菌检测时的样本处理、前增菌或样本稀释等。能提供产品质检报告。 | 75 | 375 | / |
|  | 154 | 氯化钠 | ≥99.5% 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 固体、分析纯 | 16 | 32 | / |
|  | 155 | 哥伦比亚CNA血琼脂平板 | 20块/盒 | 盒 | 21 | 1.规格：20块/盒。 2.用途：用于溶血性链球菌的选择性分离。能提供产品质检报告。 | 147 | 3087 | / |
|  | 156 | 裂解马血 | 100毫升/瓶 | 瓶 | 4 | 1.规格：100ml/瓶，无菌玻璃瓶； 2.用途：适应于血平板生产、细菌培养、生物医学研究基础等等； 3.来源：封闭系统里健康马无菌采血，玻璃珠摇床脱纤而成； 4.特性：天然新鲜血液，颜色鲜红，无任何细菌、真菌、支原体、衣原体，不添加任何抗凝剂、防腐剂、抗生素； 5.保存运输条件：2°C～4°C； 6.有效期：30天。 | 4 | 16 | / |
|  | 157 | 无菌脱纤维羊血 | 100毫升/瓶 | 瓶 | 4 | 1.规格：100ml/瓶，无菌玻璃瓶； 2.用途：适应于血平板生产、绵羊红细胞提取、细菌培养、生物医学研究基础等； 3.来源：封闭系统里健康绵羊无菌采血，玻璃珠摇床脱纤而成； 4.特性：天然新鲜血液，颜色鲜红，无任何细菌、真菌、支原体、衣原体，不添加任何抗凝剂、防腐剂、抗生素； 5.保存运输条件：2°C～4°C； 6.有效期：30天。 | 218 | 872 | / |
|  | 158 | SET A,B,C,D,E金葡肠毒素检测试剂盒（ELISA)分型检测试剂盒 | 12孔/条，8条/盒 | 盒 | 1 | 1、用于金黄色葡萄球菌肠毒素分型检测，采用酶联免疫反应法检测固态和液态食品及细菌培养物中的金黄色葡萄球萄肠毒素（SET)A、B、C、D、E的型别 2、12孔/条，8条/盒 3、无菌过微生物培养液，解育时间2小时45分钟 ▲4、检测下限≤0.1mg/ml毒素 5、无任何已知的交叉反应 6、保质期12个月 | 5600 | 5600 | / |
|  | 159 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌CMCC(B)52204 | 支 | 支 | 1 | 1.规 格 ：1支/盒（1瓶冻干粉+1瓶复苏液）； 2.用途：用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及其他阴阳性对照等； 3.小肠结肠炎耶尔森氏菌定性质控标准菌株。 | 1000 | 1000 | / |
|  | 160 | 滕黄微球菌CMCC(B)28001 | 支 | 支 | 1 | 1.规 格 ：1支/盒（1瓶冻干粉+1瓶复苏液）； 2.用途：用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及其他阴阳性对照等； 3.滕黄微球菌定性质控标准菌株。 | 1000 | 1000 | / |
|  | 161 | 创伤弧菌 ATCC27562 | 支 | 支 | 1 | 1.规 格 ：1支/盒（1瓶冻干粉+1瓶复苏液）； 2.用途：用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及其他阴阳性对照等； 3.创伤弧菌定性质控标准菌株。 | 1000 | 1000 | / |
|  | 162 | 大肠埃希氏菌O157:H7 NCTC12900 | 支 | 支 | 1 | 1.规 格 ：1支/盒（1瓶冻干粉+1瓶复苏液）； 2.用途：用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及其他阴阳性对照等； 3.大肠埃希氏菌O157:H7定性质控标准菌株。 | 1000 | 1000 | / |
|  | 163 | 福氏志贺菌CMCC(B)51572 | 支 | 支 | 1 | 1.规 格 ：1支/盒（1瓶冻干粉+1瓶复苏液）； 2.用途：用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及其他阴阳性对照等； 3.福氏志贺菌定性质控标准菌株。 | 1000 | 1000 | / |
|  | 164 | 痢疾志贺菌CMCC(B)51105 | 支 | 支 | 1 | 1.规 格 ：1支/盒（1瓶冻干粉+1瓶复苏液）； 2.用途：用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及其他阴阳性对照等； 3.痢疾志贺菌定性质控标准菌株。 | 1000 | 1000 | / |
|  | 165 | 金黄色葡萄球菌显色培养基 | 1000ml | 瓶 | 30 | 1、规 格 ：1L/瓶（*67.4g/瓶） 2、用途：用于金黄色葡萄球菌的分离和初步鉴别。能提供产品质检报告。 ▲3、成分含量：蛋白胨≥14.0g、酵母膏粉≥5.0g、氯化钠≥25.0g、大豆胨≥5.0g、琼脂≥15.0g、抑菌剂≥2.0g、显色剂≥1.4g。 | 1200 | 36000 | / |
|  | 166 | 蜡样芽胞杆菌显色培养基（含增补剂） | 1L/瓶 | 瓶 | 5 | 1.规格：1L/瓶；基础1瓶，增补剂1瓶； 2.用途：用于蜡样芽胞杆菌的检测和计数； 3.成分含量：（1）基础培养基：琼脂 15.0g/L、蛋白胨和酵母粉 8.0g/L、氯化钠 10.0g/L、色素 0.3g/L；（2）增补剂：3.0g/L； 4.生长特性：蜡样芽胞杆菌（Bacillus cereus）→蓝色，带有白色晕环；其他芽胞杆菌（Other Bacillus）→蓝色，无色或抑制；革兰氏阴性菌（Gram -）→抑制；酵母菌和霉菌（Yeast and Moulds）→抑制。 | 1300 | 6500 | / |
|  | 167 | 弧菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 23 | 1、规 格 ：1000mL/瓶（*71.3g/瓶）； 2、用途：用于副溶血弧菌、创伤弧菌和霍乱弧菌的分离和检测。能提供产品质检报告。 3、成分含量：蛋白胨18.8g、酵母膏粉5.0g、蔗糖20.0g、蒸馏水1000mL、琼脂13.0g、混合色素3.0g、抑菌剂1.5g、氯化钠10.0g，最终pH 9.0±0.2 ▲4、每配制1000mL成品，干粉培养基用量≤71.3g。 | 1100 | 25300 | / |
|  | 168 | OA李斯特氏菌显色培养基（含增补剂） | 1L/瓶 | 瓶 | 30 | 1.规格：1L/瓶；基础培养基 1 瓶，增补剂 3 瓶； 2.用途：用于单核细胞增生李斯特菌和李斯特菌属的检测、分离和计数（ISO 11290）； 3.成分含量：（1）基础培养基：琼脂 15.0g/L、蛋白胨和酵母粉 34.0g/L、盐和基础营养 21.0g/L、色素 0.9g/L；（2）增补剂：增补剂 E1 2.0g/L、增补剂 E2 7.0g/L、增补剂 S 0.08g/L； 4.生长特性：单核细胞增生李斯特菌→蓝绿色，带有白色晕环；英诺克李斯特菌→蓝绿色，无白色晕环；其他菌群→蓝绿色、无色或抑制。 | 1200 | 36000 | / |
|  | 169 | 阪崎肠杆菌显色培养基(DFI琼脂） | 1L/瓶 | 瓶 | 10 | 1.规格：1L/瓶； 2.用途：用于阪崎肠杆菌的分离和检测； 3.成分含量：琼脂 15.0g/L、蛋白胨 7.0g/L、酵母膏 3.0g/L、氯化钠 5.0g/L、α- 葡萄糖苷 0.15g/L、脱氧胆酸钠 0.6g/L、结晶紫 0.002g/L；pH 值：7.0±0.2； 4.生长特性：阪崎肠杆菌→蓝绿色；其他革兰氏阴性菌→抑制、无色、紫灰色；革兰氏阳性菌→抑制。 | 900 | 9000 | / |
|  | 170 | 小肠结肠炎耶尔森菌显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 5 | 1.规格：1L/瓶；基础培养基 1 瓶，增补剂 1 瓶；基础干粉按 41.3g/L 配制，可按需调整制备量； 2.用途：用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的分离和检测 成分含量 3.基础培养基：琼脂 15.0g/L、蛋白胨 20.0g/L、盐类 5.0g/L、色素 1.3g/L 增补剂：0.1g/L 4.pH 值：7.0±0.2 5.生长特性：致病性小肠结肠炎耶尔森氏菌→淡紫色；其他耶尔森氏菌→深蓝色，抑制；其他肠杆菌科→深蓝色、抑制 革兰氏阳性菌→抑制。 | 1650 | 8250 | / |
|  | 171 | 艰难梭菌显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 5 | 1.规格：1L/瓶；基础培养基 1 瓶，增补剂 1 瓶；基础干粉按 54.7g/L 配制，可按需调整制备量； 2.用途：用于艰难梭状芽胞杆菌的检测； 3.成分含量：（1）基础培养基：琼脂 15.0g/L、蛋白胨和酵母浸粉 25.0g/L、盐类 9.0g/L、生长因子 4.0g/L、色素 1.7g/L；（2）增补剂：325mg/L； 4.pH 值：7.8±0.2； 5.生长特性：艰难梭状芽胞杆菌→无色，有荧光（365nm 紫外光照射）；其他细菌→抑制。 | 1650 | 8250 | / |
|  | 172 | 产志贺毒素大肠杆菌（STEC)显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 5 | 1.规格：1L/瓶；基础培养基 1 瓶，增补剂 1 瓶；基础干粉按 30.8g/L 配制，可按需调整制备量； 2.用途：用于产志贺毒素大肠杆菌 (STEC) 的检测； 3.成分含量：（1)基础培养基：琼脂 15.0g/L、蛋白胨和酵母粉 8.0g/L、盐类 5.2g/L、色素 2.6g/L；(2)增补剂：10mL/L 4.pH 值：6.9±0.2; 5.生长特性:产志贺毒素大肠杆菌 (STEC E.coli)→淡紫色;其他肠杆菌→蓝色、无色、抑制;革兰氏阳性菌→抑制。 | 1650 | 8250 | / |
|  | 173 | O157显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 5 | 1.规格：1L/瓶；干粉按 29.2g/L 配制，可按需调整制备量 2.用途：用于大肠杆菌 O157 的分离和检测； 3.成分含量：琼脂 15.0g/L、蛋白胨和酵母粉 13.0g/L、色素 1.2g/L； 4.pH 值：6.9±0.2； 5.生长特性：大肠杆菌 O157（E.coli O157）→淡紫色；大肠菌群（Coliforms）→金属蓝色；变形杆菌（Proteus）→无色、灰色。 | 800 | 4000 | / |
|  | 174 | 沙门显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 25 | 1、规 格 ：1000mL/瓶（*47.5g）/瓶） 2、用途：用于沙门氏菌的分离和初步鉴别。能提供产品质检报告。 3、成分含量：蛋白胨19.6g、酵母膏粉3.0g、氯化钠5.0g、琼脂12.0g、抑菌剂1.5g、混合色素6.4g。 | 700 | 17500 | / |
|  | 175 | 大肠埃希氏菌 ATCC8099 | 支 | 支 | 1 | 1.规 格 ：1支/盒（1瓶冻干粉+1瓶复苏液）； 2.用途：用于微生物质控，特别是培养基的适用性检验、抑菌性检查、以及其他阴阳性对照等； 3.大肠埃希氏菌定性质控标准菌株。 | 700 | 700 | / |
|  | 176 | 胰蛋白胨生理盐水溶液(TPS) | 250g/瓶 | 瓶 | 3 | 1.规格：250g/瓶。2.用途：用于样品稀释。能提供产品质检报告。 | 91 | 273 | / |
|  | 177 | 新华一号定性滤纸 | 60*60cm或其他尺寸 | 张 | 20 | 1.规格：60*60cm； 2.厚度：0.18-0.22mm，厚度均匀，保证过滤时的通透性和机械强度平衡； 3.机械强度：（1）干耐破度：≥120kPa,干燥妆太浓下不易破损；（2）湿耐破度：≥0kPa，浸湿后仍能保持一定强度，可承受过滤液体的压力，不易穿滤； 4.用途：用于大量样品的粗过滤，也可根据需求裁剪成小尺寸使用。 | 20 | 400 | / |
|  | 178 | 游标卡尺（0-150mm） | 机械式/精度0.02mm | 把 | 2 | 1.测量规格：0-150mm; 2.分值度（精度）：读数精确度到0.02mm，示值误差不超过 ±0.02 mm。 | 256.5 | 513 | / |
|  | 179 | 圆形压孔单孔打孔器（5 mm孔径） | 5 mm孔径 | 把 | 3 | 1.孔径：5mm; 2.单次打孔能力：70gA4纸8-15张； 3.孔位定位：边缘距离可调4-15mm,固定位约10-25mm; 4.冲头材质：热处理碳素工具钢/不锈钢，硬度HRC55-60。 | 50 | 150 | / |
|  | 180 | 培养皿喷码卡盒 | 2580P | 盒 | 2 | 1、黑色，速干； 2、适配科密M2便携式手持设备； 3、每盒可喷印平皿≥3000个。 | 900 | 1800 | / |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、交货期：自合同签订之日起30日内供货完成，若有急需产品，在接到电话或传真通知后，要求急需产品需在8小时内送到，其它产品最长不超过3个工作日，急需产品节假日照常配送。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、验收标准、规范：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 五、验收要求： 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接收货物处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、采购人可根据工作需要，开展货物的质量验收工作。不符合采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准的，不予签收。 4、合同条款有约定按其约定。 六、售后服务要求： # ▲1、质量保证期：从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期的三分之二期限，3个月内因质量问题须包换。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由投标人投标文件中承诺）。如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因用户单位正常使用造成的质量问题的，成交供应商在收到有关通知后7 天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由中标供应商承担。 # 2、中标供应商提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。采购人根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 # 3、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。 # 4、中供应商交货时须随附货物清单，且必须提交如下资料：货物出厂产品合格证、说明书。 # 5、负责送货上门，产品到货后，供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发，上述产生的费用已包含在投标报价中。 # 6、产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点。 # 7、如货物不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究成交供应商的违约责任。 七、报价要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：投标人的报价为需方指定地点的现场交货价，包括：①货物的价格；②货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；③运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；④必要的保险费用和各项税费；⑤产品测试费用；⑥安装调试费用。 2、付款方式：合同签订后，乙方提供预付款同等价款保函（必须为无条件保函，由银行或保险机构出具）并开具50%合同款发票，甲方在用款计划得到批复5个工作日内，预付50%合同款；当乙方供货进度达总标的物的50%以上，甲方可按供货进度支付剩余的合同款，但付款总次数不超过4次；乙方按本合同约定的时间将合同标的运至甲方指定交货地点，经甲方验收合格，并向甲方出具本合同约定的发票后，甲方在用款计划得到批复5个工作日内向乙方支付剩余所有合同款。 3、成交供应商需充分知悉并理解采购人费用的支付依赖于用款计划的批复，可能存在支付延迟的情况。为确保本项目服务活动的顺利进行，成交供应商有义务自筹资金，严格按照合同规定的时间、质量和范围完成全部服务活动，不得以采购人未支付费用为由推迟或中止履约。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） ☑本分标所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、核心产品：为序号第126项产品一次性无菌培养皿Φ9cm。 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一家投标人获得中标候选人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 ▲三、投标产品如为二、三类医疗器械的，投标文件提供投标产品的医疗器械注册证复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件3：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

# 第三章  投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | □是/☑否。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[ 2025 年8月至 2026年 3 月]内任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2025 年8月至 2026年 3 月]内任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2024年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、中小企业声明函；（提供中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利声明函，必须提供，否则按无效投标处理） 8、（采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料）：（1）有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该产品的医疗器械注册证（另附表格列明所竞标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （2）有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该产品的医疗器械注册证（另附表格列明所竞标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （3）有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供 。 （必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、投标人类似业绩的证明文件； 7、售后服务方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、项目实施方案；（根据评标办法的评分项自行编制，格式自拟） 3、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；（如有，请提供） 4、产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】；（如有，请提供） 5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有，请提供） 6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 特别说明：因项目存档需要，中标供应商须按以下要求提供纸质投标响应文件： 1.中标供应商在中标通知书发出后5天内须提交3套纸质版投标响应文件（含报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件。按要求加盖公章）给招标代理机构。 2.提交的纸质版投标文件文本必须与其上传的电子投标文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质投标文件与评标的投标文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标供应商承担。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为▲技术参数0项，非▲技术参数负偏离3项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35.1 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西易通工程咨询有限公司； 联系电话：0771-6526282 通讯地址：南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋第16层整层 （2）南宁市疾病预防控制中心； 联系电话：0771-5679469 通讯地址：南宁市兴宁区厢竹大道55号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 08 时 30 分到12 时 00 分，15 时00分到 18 时00 分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、地址： 名称： 南宁市财政局政府采购监督管理科 地址： 南宁市青秀区东葛路129号 联系电话：0771-2189091 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目采购代理费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理货物费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 1. 是否收取采购代理费： ☑是 □ 否 2.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 3.采购代理费收取标准：按国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号），对应所提供的代理招标工作按相应收费基准费率下浮25%计取。 |
|  | 代理货物费收款账户信息 | 账户名称：广西易通工程咨询有限公司， 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁翡翠园支行 银行账号：45050160484209688888 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云平台”项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云平台”的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者货物的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。▲投标文件内容齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

本项目不收取投标保证金

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

本项目不收取履约保证金

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的服务或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理货物费

代理货物收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理货物费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.4依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）及《财政部和工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）等相关规定，对本国产品的支持政策。

（1）本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

（2）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见招标文件附件3）计算。

（5）准确界定产品在中国境内生产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（6）认真审查有关证明文件。

采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

（1）线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

（2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）。

# 第四章  评标方法及评分标准

## 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

## 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后货物等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2 评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.3 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1 评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 （30分） | （1）本项目为专门面向中小企业采购项目，不执行价格扣除优惠政策，评审报价＝投标报价； （2）投标产品/服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； （3）投标产品/服务提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该《残疾人福利性单位声明函》为证明文件（格式见 第六章“投标文件格式”）。 （4）本国产品政策性扣除计算方法。 1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。 3）供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 4）如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。 5）符合本国产品折扣计算的，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价－本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。 （5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （6）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某有效投标人评标报价×30分 |
| 2 | 技术分 （满分45分） | （1）基本分（满分18分） | 评审合格标准：如所有投标产品的非▲技术参数负偏离总数≥4项，其投标作否决投标处理。 技术参数完全满足招标文件要求得基本分18分。一般参数及功能（未标注▲）负偏离或漏项一项扣6分，扣完为止。（在招标文件允许偏离的项数内）。 技术参数中带“▲”的条款为“实质性要求”条款，不满足则投标无效。 |
|  |  | （2）产品综合性能分（满分19分） | 一档（7分）：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离无漏项，且有1项参数认定为正偏离； 二档（13分）：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离无漏项，且有2-3项参数认定为正偏离； 三档（19分）：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离无漏项，且有4项或以上参数认定为正偏离。 注：技术参数及功能有优于招标文件要求的，须在技术需求偏离表中列明，并在投标文件中提供第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖投标人公章。 |
|  |  | （3）项目实施方案（满分8分） | 根据投标人实施方案（内容可包含但不限于①运输方式及交货保障措施、②运输、交货中的应急处理方案③投标人组织机构、④人员配备分工安排、⑤工作管理制度、⑥测试及验收整体方案）进行独立评分。 一档（4分）：投标人提供的实施方案没有明显错误或无关内容，方案中包含有上述1-3项内容； 二档（6分）：在满足一档的基础上，投标人提供的实施方案中包含有上述4-6项内容且描述详细； 三档（8分）：在满足二档的基础上，投标人提供的实施方案中包含有上述6项以上内容且描述详细。 注：未提供方案的，得0分。 |
| 3 | 商务分 （满分25分） | （1）售后服务方案（满分9分） | 内容包括但不限于：产品配送方案，日常服务响应时间、故障处理响应时间、服务质量保障、产品质保期、备品备件、日常维护等内容： 一档（3分）：售后服务方案及措施基本符合招标要求招标文件要求。 二档（6分）：至少一项优于招标文件售后服务要求，售后服务方案完整、合理，有较好的服务响应体系，有优于招标文件售后服务要求的质保期、服务响应时间、服务响应方式等，并承诺如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，在收到有关通知后5天内予以更换。免保期后，有偿维护方式、服务范围及费用等方案有优惠的。 三档（9分）：优于二档要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的质保期、服务响应时间、服务响应方式、维修维保等，并承诺如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，在收到有关通知后3天内予以更换。免保期后，备品备件及易耗品、耗材更换优惠折扣率的，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的，有免费技术巡检、培训方案的。 注：未提供方案的，得0分。 |
|  |  | （2）优化服务（满分3分） | 投标人提供招标文件采购需求外的有利于采购人的优化服务措施且被评标委员会接受的，每有1项得0.5分，满分3分。 注：未提供本项内容的，得0分。 |
|  |  | （3）信誉分 （满分9分） | 1.投标人所投标产品生产厂家通过有效的质量管理体系认证或环境管理体系认证或职业健康安全管理体系认证的，每有1个体系认证得1分，满分3分。（提供证书复印件，否则不计分） 2.投标人所投标产品生产企业取得PCR技术平台省级及以上科学技术奖得3分。（提供证书复印件，否则不计分） 3.投标人所投标产品生产企业具有中国企业信用500强、中国民营企业信用100强、AAA信用等级证书。每有1个证书得1分，满分3分。（提供证书复印件，否则不计分） |
|  |  | （4）业绩分 （满分3分） | 2022年1月1日以来，投标人完成投标产品（须含核心产品及2个非核心产品）业绩的（提供中标通知书及合同复印件加盖公章，否则不计分），每份业绩得0.5分，满分3分。 |
|  |  | （5）政策功能分（满分1分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分； （3）非节能、环保的产品不得分。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

第四节 中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 第五章 拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

健康危害因素监测相关试剂耗材（重）

合同

项目编号：

计划编号：

采购人： 南宁市疾病预防控制中心

中标供应商：

签订日期：           年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件货物需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标货物技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日， 南宁市疾病预防控制中心 以  公开招标方式  对 健康危害因素监测相关试剂耗材（重） 项目进行了采购。经 评标委员会 评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市疾病预防控制中心 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

1.4.2 发票开具方式：

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：           ；

1.5.2 交付地点：           ；

1.5.3 交付方式：           ；

1.5.4 货物及质保期限：           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的20%（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【30】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付    （根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于7个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

2.4.2装运标的物的要求和通知：

2.6结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币           （￥：           元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采【2022】30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30%，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30%；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 5  日内以书面形式通知对方当事人，并在 5 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 10 日内以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 15 日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用：

首次验收费用由 甲方 承担，如首次验收不合格，后续验收费用由 乙方 支付。

5、验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 |  |
| 2 | 交货产品的质量文件 |  |
| 3 | 交货产品技术、性能指标 |  |
| 4 | 售后货物 承诺 |  |
| 5 | 其他工作 |  |

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料。

# 第六章 投标文件格式

## 第一节 投标文件外层包装封面格式

（公开、邀请招标货物类投标文件格式范本）

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： |  |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得启封

年   月   日

## 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收的证明材料…………………（页码）

三、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳社会保障资金的证明材料………（页码）

四、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接控股股东信息、投标人直接关联关系信息表………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、中小企业声明函……………………………………………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

九、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收的证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年   月   日

三、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳社会保障资金的证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年   月   日

四、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接控股股东信息、投标人直接关联关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的  (项目名称)               （项目编号：           ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市疾病预防控制中心的健康危害因素监测相关试剂耗材（重）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加 南宁市疾病预防控制中心 单位的 健康危害因素监测相关试剂耗材（重） 项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

九、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

八、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串通投标行为的承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类设备合同或中标通知书复印件）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 中标通知书 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、售后服务方案（必须提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）项目前期准备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）项目实施计划

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

（三）项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

（四）技术服务内容

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（五）技术培训内容

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件…………………………………………………………………（页码）

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明……………（页码）

一、投标函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：                            项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌、制造商及原产地 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空,如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、内容要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的健康危害因素监测相关试剂耗材（重）项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

# 第七章 质疑、投诉证明材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。