采购需求
说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件（以下或简称为“采购文件”）所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

▲2.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。

3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

（1）本项目“技术需求及要求”及“商务要求”中凡标注“▲”的条款或要求，投标人不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；其他标注“▲”的事项或说明，投标人投标文件不符合要求的即作无效处理。

（2）“技术需求及要求”中标注“◆”号的项目条款或技术要求仅作为评审依据进行考核，具体见本招标文件第四章。
4.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目下列采购需求表中，若有要求提供的证明文件材料或承诺书的，在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，请同时注明相关文件材料或承诺书在投标文件中放置的所在页码。

7.投标人对所投产品的技术指标应做到真实响应，如发现有虚假应标情形的，除投标无效外，还将报财政监管部门处理。投标人提供假冒伪劣产品的，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

单分标    采购预算：680万元

本分标货物即为核心产品。
	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	数量及单位
	所属

行业
	技术需求及要求

	
	磁共振成像系统
	1套
	工业
	1.总体要求

◆1.1 技术完整性要求：核心部件包含主磁体、梯度系统、梯度功率放大器、射频线圈等，为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不得采用第三方产品替代。（投标文件中需提供以下任一加盖公章佐证材料：整机医疗器械注册证及附件、原厂技术白皮书/产品手册、核心部件原厂生产承诺函；材料须可印证全部核心部件为原厂自产，不接受第三方外购部件证明材料）
◆1.2 为保证投标产品口腔领域专业性，投标人投标时提交本次投标对应型号设备独立扫描生成的口腔专项影像资料，所有影像材料需可溯源、可核验至投标产品型号，缺一不可，影像资料范围如下：

（1）存在假牙、种植体或其他金属植入物的口腔疾病扫描图像。

（2）口腔浅表肿瘤DWI图像。

（3）颞下颌关节图像。

（评审说明：材料需至少满足以下其中一条，不满足以下条件视为负偏离：1.提供以上影像资料的图像，原始 DICOM 格式影像作为备查，通过DICOM格式影像头信息可查询设备生产厂家、设备完整型号，与投标设备型号完全匹配；2.提供带设备型号水印的电子胶片高清原图或实体胶片扫描件，胶片边缘完整显示扫描设备型号标识；3.提供对应影像扫描当日设备操作日志、检查登记单，单据载明扫描设备型号，可对应投标产品。若仅提供无型号溯源的普通图片、网络素材、其他设备生成影像，均判定本项技术要求为负偏离）

2.磁体系统

▲2.1磁体类型：超导磁体（投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。
2.2 磁体屏蔽类型：主动屏蔽。

2.3具备抗外界电磁干扰屏蔽技术。

▲2.5 磁体长度（不含外壳）：≤155cm（投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。
2.6 含外壳磁体长度：≤165cm

2.7 患者孔径：≥60cm

2.8 5高斯线 X、Y轴：≤2.5m

2.9 5高斯线 Z轴：≤4.0m

2.10 10cm DSV：≤ 0.02 ppm

2.11 20cm DSV：≤ 0.075 ppm

2.12 30cm DSV：≤ 0.3 ppm

2.13 磁场长期稳定性：≤0.1ppm/hour

2.14 液氦消耗率：完全无消耗

▲2.15 磁体最大液氦容量：≤10升（投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

▲2.16 磁体重量(含液氦)：≤3300 kg（投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

2.17 液氦填充周期：全生命周期无需添加。

▲2.18 磁体场强：≥0.5 T（投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

3.射频发射系统

3.1射频放大器需与磁共振整机为同一原厂品牌，配套原厂同型号整机使用，不允许采用其他第三方品牌射频放大器替换配置。（投标文件中提供注册证附件或厂家承诺函佐证。不提供材料视为负偏离）


3.2射频系统类型：数字化射频。


3.3提供双密度射频信号传输。


3.4射频频率稳定性：≤±2×10-10。                

3.5 频率控制精度：≤0.015Hz。


3.6 相位控制精度：≤0.006° 

◆3.7 发射功率：≤15kW（投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或厂家承诺函或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

3.8射频放大器冷却方式为水冷。

4.射频接收系统

4.1提供一体化线圈射频接收系统。

▲4.2单个扫描视野内一次扫描最大通道数：≥24（投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

4.3 接收机动态范围：≥151 dB。

4.4 MR信号模数转换器采样率：≥120MHz。

4.5 具备多线圈组合成像技术。

4.6 可同时接收信号并参与成像的线圈数量：≥3通道。

4.7 具备线圈直连技术。

4.8 具备线圈滑动连接技术。

4.9 具备正交发射/接收体线圈。

4.10 头颈组合成像通道数：≥24通道。

4.11 体部组合成像通道数：≥15通道。

4.12 具备脊柱线圈。

◆4.13 超柔去耦式线圈，可任意折叠弯曲：具备（投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或厂家承诺函或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

4.14 具备所有线圈均支持线圈与人体相对位置自动检测技术。

4.15 具备线圈与人体相对位置显示在扫描界面中。

4.16 具备自动线圈单元选择技术。

4.17 具备自动线圈单元选择结果实时显示技术。

4.18 具备所有线圈接口都位于患者床上。

4.19 全部配套射频线圈需与磁共振整机为同一生产厂家原厂配套，不得采用其他第三方厂商线圈替代。（投标文件中提供注册证附件或厂家承诺函佐证。不提供材料视为负偏离）
5.梯度系统

5.1 具备梯度线圈主动屏蔽技术。

5.2 最大FoV：≥ 50cm。

5.3 梯度场强：≥ 45mT/m。

5.4 梯度占空比：≥ 100%。

5.6 具备梯度线圈冷却方式为水冷。

5.7 具备超低涡流梯度线圈设计。

5.8 具备梯度线圈冷却水无须使用特殊水源，如蒸馏水。

6.全静音成像平台

6.1 具备梯度系统硬件静音技术。

6.2 具备声阻尼材料技术。

6.3 具备自动防止梯度线圈共振的序列优化技术。

6.4 具备超静音模式。

7.口腔专用成像技术

7.1 具备快速TMJ动态成像。

7.2 具备假牙植入物轮廓成像。

7.3 具备牙结构小视野成像。

7.4 具备舌部浅表无变形弥散成像。

7.5 具备牙周浅表无变形弥散成像。

7.6 具备颌面部无变形弥散成像。

7.7 具备类全景牙片成像技术。

7.8 具备非齿科金属植入物金属伪影抑制成像。

8.磁共振血管成像

8.1 具备2D/3D ToF时间飞跃法MRA。

8.2 具备MTC背景抑制技术。

8.3 具备翻转角优化非饱和激励技术(TONE)。

9.肿瘤成像

9.1 具备全身类PET成像技术。

9.2 具备三维T1高分辨快速容积成像技术。

9.3 具备双回波三维T1高分辨率Dixon成像。

9.4 具备三维T1高分辨容积成像技术支持混合并行采集加速。

10.骨肌系统成像

10.1 具备金属伪影抑制成像。

10.2 具备3D各向同性容积成像序列。

10.3 具备颈髓成像。

10.4 具备内耳三维成像。

11.扫描参数

◆11.1 最小扫描野：≤0.5 cm （投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或厂家承诺函或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

◆11.2 最大扫描野：≥50cm（投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或厂家承诺函或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

◆11.3 最小二维采集层厚：≤0.1mm（投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或厂家承诺函或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

◆11.4 最小三维采集层厚：≤0.1mm（投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或厂家承诺函或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

11.5 最大采集矩阵：≥1024×1024（像素矩阵）。

11.6 最高平面内分辨率：≥20um。

11.7 快速自旋回波最大回波链：≥1024个。

11.8 最高EPI因子：≥256行。

11.9单次激发DWI-SE-EPI弥散序列最短TE，b=1000s/mm² 、64×64 采集矩阵条件下：≤ 67ms。

11.10 最大采集弥散加权b值：≥10000s/mm²。

11.11 多b值成像最大b值数量：≥16组。

12.成像序列

12.1 具备自旋回波序列。

12.2 具备反转恢复序列。

12.3 具备梯度回波序列。

12.4 具备平面回波序列。

13.高级加速包

13.1 具备高级加速包。

13.2 具备同时多层成像。

13.3 具备全身压缩感知。

14.人工智能深度学习重建

14.1 具备深度学习重建可和并行采集联合使用。

14.2 具备深度学习重建可用于TSE。

14.3 具备深度学习重建可用于TSE DIXON。

14.4 具备深度学习重建可用于GRE。

14.5 具备深度学习重建可用于DWI。

15.并行采集加速技术

15.1 具备基于图像域的并行采集算法。

15.2 具备基于k空间域的并行采集算法。

15.3 具备并行采集外部校准技术。

15.4 具备并行采集集成式内部校准技术。

15.5 具备并行采集无校准/数据集自校准技术。

15.6 具备二维序列相位编码方向并行采集加速备。

15.7 具备三维序列双相位编码方向并行采集加速技术。

15.8 双空间维度并行采集加速技术。

16.伪影校正技术

16.1 前瞻性运动伪影校正。

16.2 回顾性运动伪影校正。

16.3 抑制头部运动伪影。

16.4 抑制关节运动伪影。

17.主控台工作站系统  

17.1 CPU类型：物理核心数量≥6核，多核综合运算性能、图像处理算力满足磁共振海量序列重建、三维影像实时后处理并行运算需求，单核心基准性能不低于 3.4GHz 主频同级别六核处理器标准。

17.2 主频：≥3.4 GHz。

17.3 内存：≥64 GB。

17.4 硬盘类型：固态硬盘。

17.5 硬盘容量：≥480G。

17.6 医学专用显示器：≥24英寸宽屏。

17.7 医学专用显示器分辨率：≥1920×1200。

17.8 具备无闪烁显示器，水平可倾斜，向前和向后。

17.9 具备自动背光控制，实现长期亮度稳定性。

17.10 图像重建速度 (256×256矩阵，100% FOV)：≥ 18000幅/秒。

17.11 图像重建速度(256×64矩阵，25% FOV)：≥ 75000幅/秒。

18.DICOM 3.0标准接口。

18.1 支持DICOM传送 / 接收。

18.2 支持DICOM 查询 / 检索。

18.3 支持DICOM 结构化报告。

18.4 支持DICOM 数据分割。

▲18.5设备对接集成要求： 投标设备须与采购人现有HIS/RIS/PACS等各个系统对接工作，包含接口调试、程序开发、联调测试、现场技术对接、数据互通验证、系统试运行等全部实施工作，并保障设备影像、报告等数据可稳定、合规接入医院现有HIS/RIS/PACS等各个系统，满足临床使用需求；质保期内须持续提供HIS/RIS/PACS 对接相关技术支撑服务。

19.患者检查环境

19.1 具备患者腔照明系统且亮度多级可调。

19.2 具备患者腔通风系统且风量多级可调。

19.3 具备患者防磁降噪耳机，具备对讲功能且音量多级可调。


19.4 具备屏蔽间广播及拾音系统，音量多级可调，具备音乐播放接口。


19.5 具备患者监视CCTV系统（含摄像头与监视器）。


19.6具备集成于磁体外壳的真彩色液晶触控显示屏。

▲19.7患者床最低床位高度：≤ 52cm（投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

19.8患者床水平和垂直移动时最大患者承重：≥ 220kg。


◆19.9扫描床最大水平移动速度：≥20cm/s（投标文件中提供注册证附件或第三方检测机构出具的检验报告复印件或厂家承诺函或者产品白皮书作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人电子公章）。

19.10 扫描床水平定位精度：≤±1mm。


19.11 具备数字床位显示。


19.12 具备操作者在控制台远程遥控患者床移动。

19.13 具备磁体外壳显示屏显示门控设备连接指导。

20.安装场地及保修

20.1 电源连接容量：≤ 44 kVA。

20.2 系统关机功耗：≤ 7.2 kW。

20.3 系统待机功耗：≤ 7.2KW。

20.4 系统扫描功耗：≤ 9.2kW。

20.5 系统最小安装面积：≤ 24㎡。

20.6 运输通道最低层高要求：≤ 2 m。

20.7 屏蔽间最低净层高要求：≤ 2.2 m。

20.8 提供工作站UPS系统。

▲21.机房改造要求（磁共振机房改造交钥匙工程）

21.1机房准备：投标人需规划建设磁共振专用机房，包含医师操作间、患者检查间（磁体间）、设备间；平面尺寸、层高、通道宽度、设备转运通道、设备基础预留空间、观察窗尺寸、防护门规格等，确保投标产品的安装符合产品厂家的安装图纸和场地规划技术规范要求，投标文件中须附投标产品原厂场地规划说明书作为依据，不提供视为负偏离。

21.2机房承重改造：机房楼板、设备基础、设备运输通行通道承重标准须完全匹配本次所投型号磁共振设备原厂场地技术规范，满足该型号设备转运、吊装、就位安装、长期静置运行全部承重受力需求，改造完成后须出具厂家或者第三方结构承重检测合格报告作为验收依据。

21.3射频屏蔽：防止外部环境的射频信号对磁共振系统造成干扰，同时减少磁共振射频对外部环境的影响；

21.4铁磁屏蔽：若磁体与周边干扰源的最小距离要求无法满足，或5高斯线超出检查室范围，影响周边设备使用及特殊人群安全，须考虑采用硅钢板进行增强铁磁屏蔽；

21.5装修方案：墙面、吊顶及地面的装修应符合磁共振主设备的要求；

21.6隔音改造：磁共振扫描噪音较大，装修时应选用隔音材料以降低其影响；

21.7扫描室管线改造：所有接入扫描室的管线，如直流照明线路、氧气管路、控制电线、风管进回风口等，必须通过滤波器后方可进入，且工作时不得干扰磁共振主设备；

21.8振动改造：若机房周边存在明显振动源，需对其进行隔振处理；

21.9供电改造：采用三相五线380V独立专用供电回路，电缆采用铜芯电缆，预留功率容量≥120kVA，电压波动±10%、频率 50Hz±0.5Hz，共有接地电阻≤1Ω，所有供电配置满足本次投标型号磁共振原厂电源规范，配套磁共振专用隔离配电箱、稳压及防雷保护装置。

21.10网络改造：完善网络通信设施，确保磁共振主设备及附属配套设备可接入医院HIS/RIS/PACS等系统；

21.11精密空调：配置专用精密空调，使环境条件满足磁共振主设备的工作要求；

21.11.1制冷量          

21.11.1.1 总冷量：≥40KW

21.11.1.2 显冷量：≥39KW

21.11.1.3 显热比：≥0.95

21.11.1.4 能效比：≥3.6

21.11.1.5 压缩机数量：≥2

21.11.1.6 压缩机功率：≥12KW

21.11.2 电性能保护

21.11.2.1 高电压保护：≥470

21.11.3.1 低电压保护：≥285

21.12磁共振专用水冷机：安装磁共振专用水冷设备，其制冷量需与磁共振主设备的需求相匹配；

21.13机房改造要求：

（1）本项目机房装修、屏蔽改造等专业工程，投标人应优先以自身力量实施。如中标人需借助专业力量的，允许中标人依法分包给具备相应资质的单位实施，确保工程质量合规。无论投标人是否采取分包形式，中标人均为本项目唯一总包责任主体，对整体机房改造工程的质量、安全、工期、验收、售后及全部履约风险承担全责。因分包单位原因造成的一切问题，均由中标人承担全部责任，采购人有权直接向中标人追责，且中标人不得以“分包方原因”为由向采购人提出工期或费用索赔。

（2）分包单位资质要求：承担机房改造工程的分包单位须同时具备以下资质：

①建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质；

②建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质；

③持有有效的安全生产许可证。

④分包单位还须具备电磁屏蔽机房施工能力及核磁机房施工经验。投标人须提供分包单位近三年（自2023年1月1日至投标截止日）完成的至少1个核磁共振机房屏蔽施工或同类医疗设备机房电磁屏蔽施工项目业绩，以证明其具备核磁机房施工经验。

投标人须在投标文件中明确拟分包的具体单位名称，并提供该单位的上述资质证书、业绩证明材料（须提供合同复印件及验收证明材料）及分包意向协议或合作意向书。未提供上述材料或分包单位不具备相应资质的，视为负偏离。

如中标人不分包、由自身承担机房改造工程的，投标人自身须具备上述全部资质要求及业绩要求，并在投标文件中提供相应资质证明及业绩证明材料。未提供上述材料的，视为负偏离。

（3）若中标人依法分包给具备相应资质的单位实施，分包金额或者比例：约占预算金额10%。（该比例为采购人根据项目情况预估的参考值，并非分包最高限价或固定价格。具体分包费用由投标人根据自身分包方案及与分包商协商情况自行确定，并已完整包含在投标总报价中，采购人不再另行支付。

（4）机房装修、屏蔽改造实施前，须提供相关实施改造方案，且相关装修及屏蔽改造应符合国家、行业等相关规定，并经采购人确认后方可实施。

22.采购人统一组织现场考察，投标人结合现场实际情况、以及附件1、附件2的技术要求和图纸，详细编制机房布局方案、施工方案及完整报价。未参加现场踏勘的投标人视为已了解现场情况，中标后不得以“未到现场”或“现场条件不清”为由提出变更或费用索赔。

二、单套配置清单至少包括以下：

1.磁体系统 1套

2.全数字化梯度系统 1套

3.全数字射频接收系统 1套

4.患者对讲系统 1套

5.主控计算机系统 1套

6.医用显示器系统 2套

7.患者监视系统 1套

8.一体化线圈系统 1套

9.人工智能扫描平台 1套

10. 静音成像平台 1套

11. 快速成像平台 1套

12.深度学习重建平台 1套

13.临床应用组件（包含口腔、血管、肿瘤、骨关节等）1套

14.高级金属伪影抑制成像技术1套

15.磁共振兼容高压注射器 1套

16.无磁多功能治疗车  1套；

17.无磁灭火器 1个；

18.手持式金属探测器 1套；

19.无磁转运床 1套；

20.无磁紫外线消毒机（吊装） 1台；

21.防磁降噪耳机 1套；

22.无磁耗材收纳箱 1套；

23.后处理工作站 1套

	▲二、商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人完成合同签订。

	交付使用时间及地点
	1.交付使用时间：

（1）机房改造阶段：自签订合同且接到采购人开工通知之日起，45天内完成全部机房屏蔽、装修、承重、供电、空调、管线、隔振等所有改造工程，同步完成检测、自检整改，达到磁共振设备进场安装标准；

（2）设备安装调试阶段：机房改造验收合格、具备设备进场条件后，中标人须在30天内完成全套磁共振设备供货、进场安装、调试、联调、系统对接（HIS/RIS/PACS），所有设备及整体工程通过采购人及相关部门整体竣工验收，正式交付使用。

（3）工期兜底约定：中标人须配合项目整体进度，提前做好设备生产、备货筹备工作，待机房具备进场条件后即刻进场安装、调试，不得以机房未完工、场地不具备条件等为由申请工期顺延、逾期追责豁免或额外费用增补。

（4）整体竣工要求：项目整体总工期以最终通过全部验收、正式交付投入使用为准，中标人需统筹机房改造与设备供货安装进度，合理排布施工计划，确保项目高效落地。

2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。未验收前保管工作由中标人自行负责。

3.交货方式：现场交货。

	质保期（保修期）
	1.整机质保期（保修期）：自设备安装验收合格之日起计算，质保期≥3年，质保期内提供免费技术支持及上门维修服务，免费更换配件；质保期后免人工费，只收取配件的成本费，软件终身免费升级。货物调试、验收须按有关国家标准和规范及双方签订的合同技术要求进行。

2.若设备出厂的质保期或生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按出厂质保期限或厂家承诺期限执行；若中标人承诺的质保期限优于出厂的质保期或生产厂家承诺的，以中标人承诺执行。

3.投标人须在投标文件中就质保期后的年度维保费用作出书面承诺，承诺内容包括但不限于：年度维保费用金额（或占设备中标价的百分比）、维保服务范围（含人工、巡检、常规配件更换等）、响应时间及服务标准等，并提供维保费用报价清单，列明维保服务内容及对应收费标准（含人工费、差旅费、常规配件费、巡检费等），作为采购人后续签订维保合同时的价格参考。（格式自拟，但所要求内容不能缺少）

	售后服务要求
	1.负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。中标人负责安装调试，并负责现场培训相关人员至掌握设备操作及日常维护。 

2.投标人须在投标文件中载明①全套设备及配套机房工程免费保修年限与质保覆盖范围；②质保期内标准化定期预防性保养计划及检测内容；③同时单独提供超出免费保修期后的设备突发故障应急处置方案，明确报修渠道、紧急抢修流程、配件供应及后期维保服务机制。

3.在保修期内： 

（1）本批采购货物出现质量问题时，中标人应在2小时内电话响应，12小时内提供现场维修服务，24小时内排除故障或采取应急措施（保修期内服务免费）。若遇特殊情况无法修复，保修期内中标人须无条件更换全新货物、提供代用货物，或采取其他措施确保货物正常运转。如中标人未按约定履行，采购人有权按500元/次/台标准收取违约金。

（2）到货验收合格起30日内，设备出现原厂质量缺陷、无法正常运行的，采购人有权要求中标人无条件免费更换全新同规格部件/整机，产生运输、拆装、调试等全部费用由中标人自行承担。

（3）设备在质保期内，核心部件（包括但不局限于主磁体、梯度线圈、梯度功率放大器、射频功率放大器、全套射频成像线圈、数字谱仪系统等）累计维修2次及以上仍无法稳定正常使用的，采购人可二选一：①要求中标人免费更换同型号、同规格全新整机/对应故障核心部件；②直接申请全额退货退款；上述换货、退货所产生的拆卸、运输、安装、调试、机房配套整改、停工损失等全部相关费用均由中标人承担。

（4）采购人依据合同规定提出换货的，中标人应在收到采购人通知后15日内无条件更换货物直至合格，换货所产生的费用由中标人自行承担；若更换后的产品仍存在质量问题，采购人有权解除合同并要求中标人全额退还已支付的对应货物的货款，且中标人应向采购人支付对应货物货款的30%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。 

（5）货物如因故障维修超过2 天（含2天）的，保修期相应顺延，顺延期为实际停机时间的3倍。 

（6）保修期内每年巡检保养≥2次，如中标人不按约定履行，采购人有权按5000元/次/台收取违约金。

（7）投标人须在投标文件中提供货物常用配件及耗材的清单及费用（格式自拟）。 

（8）在采购人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。 

（9）提供产品终身维修服务，并确保至少6年内提供产品零配件的供应。质保期内不收取零配件费用，质保期外按优惠价格提供零配件。

（10）供应商本项目所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。 

（11）货物如属于强制计量检定或计量校准的设备，设备验收前，中标人须提供计量检测部门检定或校准的证书，或提供第三方检测机构出具的合格检测报告，中标人如无法提供，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。

（12）货物如需办理《放射诊疗许可证》《辐射安全许可证》的，中标人须配合采购人办理相关手续，并承担办证流程所需费用。

（13）货物如有接口须对采购人终身免费开放，本货物价格包含后续接口费用，如后续货物接口不对采购人开放，中标人应向采购人支付货款的10%的违约金。

（14）设备配套基础软件永久免费授权使用，终身免费版本升级。

（15）货物如涉及端口问题，货物价格包含端口费用，中标人须保证满足采购人临床需求。货物装机后，免费对使用科室进行操作使用及日常维护培训，对设备科工程师进行操作、维修保养培训，提供培训资料PPT或者视频教程，如需外出培训，费用由中标人负责。

（16）中标人须提供货物说明书或维修资料电子档资料，须提供保养手册或者货物保养要求等相关资料，以上资料作为验收条件之一。

	付款方式
	签订合同之日起10个工作日内支付合同总价款的30%；全部货物安装调试完毕并经采购人确认验收合格之日起10个工作日内支付合同总价款的余款。采购人支付余款前中标人须向采购人开具全额、合法的增值税发票，中标人未提交发票的，采购人有权暂不支付余款且不承担逾期付款违约责任。

	报价及要求
	1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。

2.本项目投标以人民币报价，且为含税价。 

3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 

4.本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用，包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、机房改造费用、劳务、税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期（保修期）内的售后服务及技术支持、招标代理服务费，以及所有的不确定因素的风险等。

5.HIS/RIS/PACS 系统对接所需的全部接口授权费、软件开发费、调试实施费、技术服务费、质保期维护费等一切相关费用，均全额包含在投标报价内。采购人不再另行支付任何与 HIS/RIS/PACS 接入、系统对接相关费用，中标人不得以此为由申请追加任何费用。 

6.中标人在投标时如有漏报单价或每单价报价中漏报、少报费用的，视为该等单价及/或费用已隐含在投标报价中，合同履行过程中不得再向采购人主张支付该等单价及/或费用。

7.机房改造费用：本项目涉及机房装修、屏蔽改造等专业工程的，相关费用（含人工、材料、设备、施工、检测、管理、利润、税金等）均须由投标人完整计入投标总报价中，采购人不再就机房改造事项另行支付任何费用。投标人投标时单独列明“机房改造工程费用” （含屏蔽工程、装饰工程、配电工程、设备室配套工程、拆除/土建及辅助用房装修工程等），并与设备供货费用分项列报。

8.本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部份由中标人自行承担。

9.包装和运输

（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。

（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。

（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。

10.保险

若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。

11.在产品验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：按中标金额的5%收取，双方签订合同后5个工作日内，中标人缴纳至采购人指定账户。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：中标人按承诺履约，产品安装验收合格，中标人向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。

4.不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

5.因分包单位原因导致中标人违反本合同约定的，采购人有权直接扣除部分或全部履约保证金，中标人不得以“分包方原因”为由向采购人提出异议。履约保证金不足以弥补采购人实际损失的，采购人有权就不足部分继续向中标人追偿。

6.履约保证金指定账户：

开户名称：广西医科大学附属口腔医院
开户银行： 交通银行南宁市桃源支行 
银行账号： 451060505018010029090  

	知识产权及其他要求
	1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权 

指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 

2.在货物验收时，如发现存在虚假响应，采购人将解除合同，并上报监督管理部门进行处罚。 

3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 

4.合同签订后供货前，供应商须提供所投产品的生产制造商或国内总代理开具的售后服务书或供货证明原件。 

5.中标人提供的中标产品使用年限介于0年到10年之间的，交货验收时要求生产日期不早于12个月，中标产品使用年限大于等于10年，交货验收时要求生产日期不早于24个月，如生产日期早于上述要求，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。如产品无使用年限要求，该条款可忽略。

6.中标后发现中标人提供相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。

	验收要求
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收合格的，费用由采购人承担，验收不合格的，费用由中标人承担。

2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

3.验收依据：按合同要求、招标文件“采购需求”、中标人“投标文件”承诺及国家标准进行验收。

4.验收标准

（1）验收标准： 

1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 

2）所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 

3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 

4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 

5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 

（2）货物或服务技术参数应与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响 应表参数或证明材料比较，按如下情况处理： 

1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标人承担，因此延误交货期的中标人承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。

2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标人承担，因此延误交货期的中标人承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。 

3）供应商投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 

4）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 

5）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 

6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任。 

5.验收要求：验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 

（1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。

（2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书 、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 

（3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。 

（4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。 

（5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。 

（6）采购人与中标人，双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担。

5.针对上述“技术需求及要求”中第2.1、2.5、2.15、2.16、2.18、4.2、19.7款的要求，中标人须在中标后、供货前向采购人提供相应各项条款的生产厂家承诺函原件，以证明其所投产品满足相应条款技术参数要求，作为验收依据之一。未能提供的，视为中标人违约，采购人有权拒绝验收并按合同约定追究其违约责任。

6.机房改造完成后，中标人须委托具备资质第三方机构完成机房整体屏蔽效能检测，须符合《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》（GB/T 12190-2021）标准并出具合格检测报告，检测费用包含在投标总价内。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求。

	（三）验收事项其他说明

	1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。

2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。

3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。

	（四）进口产品及核心产品说明

	▲1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

2.本分标采购标的即为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	（五）其他要求

	1.投标人根据自身能力及本项目采购需求，并结合本招标文件第四章“评标方法及评标标准”在投标文件中提供相应的项目实施方案和售后服务方案（格式自拟）。

2.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书，检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书、检验报告不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。

3.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发的该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因的文件或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。

▲4.上述拟采购货物属医疗器械产品，投标人投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供相关投标产品有效的医疗器械注册证复印件。

5.按本项目采购需求要求，投标人应充分考虑项目的实际情况，为项目的实施和售后组建服务团队，为项目提供技术支持和服务保障。如有，投标文件中须提供技术人员或服务人员职称证书复印件，以及投标截止时间前半年内投标人为其缴纳的任意一个月社保证明（或劳动合同或投标人为其发放工资的银行流水证明或投标人代缴其个人所得税证明）复印件。

6.如有，请在投标文件中提供技术或能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩等内容。

	三、其他说明

	▲1.本项目以预算金额为最高限价，投标人的投标报价超最高限价的作无效投标处理。

▲2.投标人就本项目需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。

3.若中标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定的，履约保证金将按2%收取。

	四、现场考察事宜

	1.采购人统一组织现场考察，潜在投标人可在规定时间自愿到采购人单位集中参加现场考察，实地勘测现有建筑结构、空间尺寸、强弱电点位、给排水、周边振动/电磁干扰源、建筑承重现状等现场条件。投标人结合现场实际情况、及附件1、附件2的技术要求和图纸，详细编制机房布局方案、施工方案及完整报价。交通工具、费用由各潜在投标人自行负责。

2.集中考察时间：2026年 8 月 27 日上午10时集中，逾时不予接待。未在规定时间到场勘查的潜在投标人将视为自动放弃现场考察的权利。未参加现场考察的投标人若中标，自行承担合同履约责任及风险（含投标报价所有成本核算），中标后不得以“未到现场”或“现场条件不清”为由提出变更或费用索赔。
3.联系人及电话：黄茄伦，17776657252 ；集中地点：广西壮族自治区南宁市体强路26号。

4.现场考察携带的资料：须持单位介绍信原件（或单位授权书原件）及个人有效身份证原件前往，未按要求提供证明的不予接待。


附件1

设备机房改造采购技术要求

本项目包含设备扫描室屏蔽工程、扫描室装饰工程、扫描室照明配电工程、设备室配套工程、拆除 / 土建及多辅助房间装修工程，所有材料、设备、施工工艺、检测均需满足医用磁共振屏蔽机房使用标准，全部金属构件无磁、屏蔽性能达标，配套设施适配磁共振主机运行需求。

一、扫描室射频屏蔽系统技术要求

1.顶部射频屏蔽体：采用紫铜板为屏蔽主材，搭配木龙骨、绝缘吊件成套制作安装，绝缘吊件需实现屏蔽体与建筑主体电气隔离。

2.墙面射频屏蔽体：主材为紫铜板，配套木龙骨骨架，板材拼接处满焊密封，无漏缝、无屏蔽断点。

3.地面射频屏蔽体：整铺紫铜板，板面完整无破损，接缝焊接密封，整体连续导电屏蔽层。

4.屏蔽体焊接辅材：配套专用焊接材料、标准紧固件，焊接焊缝均匀饱满，满足射频屏蔽连续导通要求。

5.标准屏蔽单开门：采用进口制作工艺，铜质门框，门体屏蔽搭接结构可靠，关门后无射频泄漏缝隙。

6.屏蔽观察窗：双层紫铜网一体化结构，铜网与屏蔽墙体完整搭接，透光性与屏蔽效能双达标。

7.失超管（含配套弯头、法兰）：采用不锈钢镜面无缝管材，法兰密封连接，适配磁共振失超气体排放工况。

8.屏蔽专用风机：额定转速 1450r/min，风量 4500m³/h，无磁结构，不干扰磁体磁场。

9.传导板连接框：按施工图纸定制加工，保证屏蔽体各区域导电连通，消除屏蔽间隙。

10.医用气体波导管：不锈钢材质波导管，医用气体管路穿屏蔽墙体专用，阻断射频外泄。

11.空调进风、回风波导窗：不锈钢无磁网状结构，通风量满足空调设计，屏蔽衰减指标达标。

12.紧急排风波导窗：不锈钢无磁网状结构，应急排风专用，不破坏机房整体屏蔽性能。

13.空调通风散流器：塑钢材质，风向可调节，无磁、不产生磁场干扰。

14.磁体间空调送风风道：磁共振磁体间专用风道，无磁材质，风道结构匹配机房布局。

15.机房地面绝缘层：3mm 厚优质 PVC 绝缘板，满铺于屏蔽铜板下层，实现屏蔽体对地绝缘。

16.顶部打底衬板：采用三合板作为屏蔽顶板基层，固定牢固，平整度满足紫铜板铺设要求。

二、扫描室装饰工程技术要求（吊顶高度 2800mm）

1.机房顶部装饰：主材为加厚吸音铝网孔板，配套无磁龙骨、内置吸音层，整体吊装平整牢固。

2.机房墙面装饰：优质吸音板饰面，配套木质龙骨，龙骨空腔填充吸音棉，降噪达标、无磁无铁件。

3.机房地面装饰：PVC 卷材塑胶地板面层，基层采用 15mm 高密度板三层回填找平，地面平整、防滑、静音。

4.机房内部门窗套装饰：不锈钢钢板线条收边，无磁性，拼接缝隙严密，美观耐用。

5.磁体间及设备间铝合金桥架：规格 20*40 铝合金桥架，无磁材质，用于强弱电管线敷设。

三、扫描室照明及电气配置技术要求

1.电源滤波器：机房总供电配套专用电源滤波器，过滤电网射频杂波，保障屏蔽效能。

2.LED 电源变压器：实现交直流电压转换，适配机房直流照明系统，无电磁干扰。

3.机房专用 LED 节能灯：直流供电平板灯，无频闪、无磁场干扰，照度满足医用检查室标准。

4.电气配套配件：全部开关、插座为国标产品，无磁外壳，屏蔽区域插座配套滤波结构。

5.机房布线：电线采用国标线缆，穿无磁线管敷设，走线规整，强弱电分槽隔离。

6.软膜天花灯箱：铝合金灯框、内置 LED 灯带、蓝天白云图案透光软膜，无磁性金属配件，安装于机房顶部。

四、设备室配套系统技术要求

1.设备间空调送风风道：风道外部增设保温层，减少结露、隔绝冷热损耗，无磁材质。

2.空调风帽系统：金属无磁风道制作，整体包裹保温层，室外排风防雨、防尘。

3.屏蔽性能第三方检测：中标单位须委托具备资质第三方机构完成机房整体屏蔽效能检测，出具合格检测报告，检测费用包含在投标总价内。

4.材料运输及现场搬运：所有主材、设备、辅材的场内场外运输、上楼、搬运、就位全部包含在报价内，做好成品保护。

五、拆除、土建、辅助用房装修及配套设备技术要求（含设备间、操作间、准备间）

1.原有结构拆除：拆除原有地面、顶面装饰结构，建筑垃圾清运出场，场地清理干净。

2.隔墙砌筑与抹灰：新建分隔隔墙，水泥砂浆抹灰平整，墙体强度满足设备荷载及装修要求。

3.设备专用配电柜：包含主设备控制柜、辅助配电柜，柜体无磁，元器件为国标合格产品。

4.配套电缆：按现场实测尺寸、磁共振设备厂家技术要求匹配电缆规格、长度，预留余量。

5.墙体开洞：严格按照施工图纸定位开孔，孔洞周边做屏蔽密封、防水加固处理。

6.地面防潮防水：地面涂刷 SBS 防水卷材两遍，防水上翻墙体高度 500mm，杜绝渗水返潮。

7.辅助用房整体装饰：设备间、操作间、准备间统一完成墙面、吊顶、地面全套装饰施工。

8.辅助用房电气系统：三间辅助房间全套开关、插座、照明灯具、配电管线敷设安装到位。

9.消防控制室铁磁屏蔽体：0.5 高斯磁场控制线屏蔽，屏蔽层共 20 层，隔绝外部磁场干扰磁共振设备。

10.医用钢制门：按施工图纸规格制作安装，无磁钢制结构，启闭顺畅、密封隔音。

11.专用稳压器：匹配磁共振整机功率，稳压精度达标，无电磁辐射干扰。

12.精密空调机组：含室内机、室外机及全套连接管路、阀门、保温，恒温恒湿适配机房工况。

13.专用水冷设备：制冷量与磁共振主机设备额定制冷需求完全匹配，循环系统稳定、低噪音、无磁配件。

六、通用技术附加要求

1.所有进入屏蔽机房内部的金属构件、紧固件、装饰材料、通风设备均为无磁材质，不得使用铁磁性材料。

2.所有屏蔽焊缝、孔洞、管线穿墙板必须做连续屏蔽密封处理，无射频泄漏点。

3.全部材料、设备需提供合格证、检测报告、厂家质保文件，进口部件需提供报关及原厂证明。

4.整体施工完成后屏蔽指标、磁场控制、降噪、温湿度、电气安全均需符合医用磁共振机房国家现行规范。

5.施工全过程做好成品保护，不得损伤建筑原有结构、磁共振配套管线、消防设施。

注：本附件所列技术要求为机房改造的基本达标标准。投标人在制定施工方案及选用材料时，应结合项目实际需求，选用满足使用要求的材料和施工工艺。中标后，采购人有权在施工前对主要材料的品牌、型号及施工工艺提出意见，中标人应予以配合调整，相关费用已包含在投标报价中，不另行增加。

附件2： 3#楼装饰图
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