采购需求

Ⅰ、说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

（六）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

四、实质性要求是指“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作无效处理。

Ⅱ、采购需求一览表

分标1：康复科、脾胃病科设备

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 1 | 壁挂式等离子体空气消毒器 | 工业 | - 1.最大适用范围：100m³，安装方式：壁挂。 - 2.具有PM2.5实时显示功能。 - 3.采用彩色液晶屏，具有中文操作菜单。 - 4.等离子体的密度：5.85×1017-8.02×1017m-3。 - 5.等离子体的电源：能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小自动调节。 - 6.采用直流电频风机，风速八档可调，具备风机故障报警功能。 - 7.等离子体模块采用两段式，电离区电压9.5Kv±0.5Kv，集尘区电压3.5Kv±0.5Kv。 - 8.等离子体集尘区采用微静电技术，正负电极间距≤2mm。 - 9.洁净空气量Q：颗粒物≥360m³/h。 - 10.净化效果：机器工作60分钟，0.5μm及以上颗粒物去除率至少达99.99%；可使十万级洁净度的房间净化达到万级洁净度。 - 11.控制方式：定时控制程序数量≥10组，每组能选择三种时段。 - ▲12.消毒效果：白色葡萄球菌的杀灭率为≥99.9%。 - ▲13.空气中自然菌的消亡率≥90%。 - 14.在≥20m³密闭空间，工作60分钟。环境中的臭氧浓度：≤0.001mg/m³。 - 15.对甲型流感病毒（H1N1）的清除率＞99.99%，对冠状病毒（HCoV-229E）的清除率＞99.99%。 - 16.对龟分枝杆菌的杀灭率≥99.97%。 - 17.机器外壳采用ABS注塑工艺，风道采用下进上出结构。 - 18.待机功耗：≤0.5W，输入功率（W）：≤40W。 - 19.负离子发生量：≥1.2×108个/‌cm³。 - 20.初效过滤棉采用折叠式过滤棉。 - ▲21.投标人于投标文件中必须提供所投产品相应有效的卫生安全评价报告，加盖投标人电子签章。 - 22.循环风量：≥1000m³/h。 - 23.提供手动、常开、定时三种工作模式供用户选择。 - 24.人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染。 - ▲25.设计使用年限≥10年。 | 4 | 台 | 4400.00 |
| 2 | 肌电生物反馈刺激仪 | 工业 | 一、工作原理 采集患者体表的肌电信号，经过滤波处理提取信号强度，根据肌电反馈大小同步输出相应强度的电刺激，激发患者特定肢体部位肌肉伸缩运动，实现患肢自主运动功能训练。 二、技术参数 - 1.主机可随身携带，主机外形：长≥375mm，宽≥135mm，高≥26mm，单个主机重量≤210g。 ▲2.≥3.5英寸彩色触摸屏设计，各项数据实时显示，采用内置环保锂电池，Type-C充电端口，充满电可连续使用至少4小时。 3.每次启动治疗，所有输出强度均自动置于0位置，防止在非启动状态下出现有电流造成患者灼伤风险，具备电极脱落检测功能；异常时（短路或开路时）停止刺激输出，并作出屏幕弹窗提示，主机具有低电量报警提示功能。 4.治疗模式：连续脉冲治疗模式，输出波形：双向方波。 5.反馈阈值：10～1000μV，允差±10%，分辨率（测量灵敏度）：≤2μV。 6.通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz（-3dB）（不包括陷波波段），系统噪声：≤1μV。 7.差模输入阻抗：＞5MΩ，共模抑制比：＞100dB。 8.频率：2Hz～100Hz可调，脉宽：50μs～450μs可调。 ▲9.输出峰值电流强度：0～60mA可调，允差±10%或±2mA。 ▲10.不少于4种工作模式，其中至少包括表面肌电评估、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、助力电刺激。 11.具备神经肌肉电刺激功能，在被动状态下接受电刺激治疗，以作为提高肌肉兴奋性的作用。 12.具备肌电触发电刺激功能，可采集并量化表面肌电信号，当肌肉激活状态达到目标阈值时，启动相匹配的激励性电刺激，患者进行肌肉收缩，激活电刺激靶肌群，产生正性反馈治疗。 13.具备助力电刺激功能，强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者恢复运动功能。 ▲14.具备不锈钢一体式电极，可直接佩戴于手臂，具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况。 ▲15.主机内置不少于4个处方，其中至少包括：肌力增强、促进血循环、缓解痉挛、镇痛。 16.电极片为设备的一部分，可重复使用，不需要耗材。 ▲17.设计使用年限≥10年。 | 6 | 台 | 19000.00 |
| 3 | 内镜用二氧化碳送气装置 | 工业 | - 1.气体类型：医用二氧化碳气体。 - 2.具有输出压力监测，当输出管路终端的压力超过45kPa（允许有±5kPa的偏差）时，设备应中断二氧化碳气体输出并发出声音提示。 - ▲3.有输出“高流量”档和“低流量”档选择功能，高流量档（Flow High）：3.0 L/min±0.3L/min，低流量档（Flow Low）：2.0 L/min±0.2L/min。 - 4.送气装置能实时显示气体流量，开机默认为上一次设置的流量档位。 - 5.具有输入压力监测，提供欠压/过压报警功能，输入额定压力：350kPa±30kPa. - ▲6.工作压力范围：100kPa～600kPa。 - 7.具有定时功能，当未选择定时档位时，定时功能被禁止，开机默认为定时功能被禁止。 - 8.定时短（Short）：15 min，误差为±10s定时长（Long）：30min，误差为±10s。 - ▲9.具有输出加热功能，送气装置输出二氧化碳气体温度不超过37℃。 - ▲10.设计使用年限≥5年。 | 1 | 台 | 53000.00 |
| 4 | 输液泵 | 工业 | ▲1.设计使用年限≥10年，支持输血功能以及支持输肠内营养液功能。 2.输液精度≤±5%。 3.输液速度范围：0.1—2000ml/h，且最小步进为0.01ml/h。 4.快推速度范围：0.1—2000ml/h。 5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 6.不少于8种输液模式，至少包括：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式。 7.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。 ▲8.可选时辰给药模式，支持正弦时辰给药和恒速时辰给药两种方式，适用于肿瘤科输注化疗药物。 9.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。 10.支持药物库，可储存至少5000种药物信息。 11.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种及以上颜色。 12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 13.阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg。 14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。 ▲15.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。 16.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警。 17.具有历史记录功能，可存储至少5000条的历史记录。 18.电池工作时间≥5小时@25ml/h。 ▲19.防异物及进液等级不低于IP44。 20.整机重量不超过1.5kg。 | 3 | 台 | 5500.00 |
| 5 | 体外振动排痰机 | 工业 | 1.适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。 ▲2.结构形式：不可分拆的柜机推车式，显示方式：液晶显示界面，主要构成：由一台主机、两套传动系统和两套动力输出装置（即治疗头）等组成。 ▲3.操作方式：采用一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足本项功能的相关有效证明材料，可以是产品彩页、产品实物图、产品说明书等相关有效证明材料，并加盖投标人电子签章）。 ▲4.输出路数：至少包含一路C型标准传动形式，一路X型轻便传动形式，伺服系统：具有动力补偿功能，动力补偿能力≥3Hz。 5.标准传动形式：动力头外径尺寸≥90mm，至少配备6种不同型号的治疗头。 6.轻便传动形式：动力头外径尺寸≥50mm，至少配备5种不同型号的治疗头。 7.传动动力头偏心距：轻便型1.7mm±1mm；标准型3mm±0.5mm。 8.工作模式：手动模式和自动程序模式。 9.手动模式频率范围：标准型传动型式为10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。 轻便型传动型式为10Hz～30Hz，频率连续可调，步距为1Hz。 10.手动模式定时范围：1min—60min，连续可调，步距1min。 ▲11.自动程序模式：至少有四种自动程序模式。 12.自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。 13.配备体外振动排痰机控制软件并具有合法知识产权【投标人于投标文件中提供相关有效证明材料（包括但不限于计算机软件著作权登记证书复印件等相关有效证明材料），加盖投标人电子签章】。 - ▲14.设计使用年限≥10年。 | 1 | 台 | 25000.00 |
| 6 | 医用转运车 | 工业 | 1.规格：≥1930×640×670/970mm。 2.床板长≤1900mm，床板宽≤640mm，高低升降670～970mm，背部升降0 ~75°；倾斜调节0°~18°。护栏尺寸：≤1000mm （长）×250mm（高）（±30mm）。 ▲3.安全工作载荷：≥300KG。 ▲4.背部升降系统：采用静音气弹簧控制。 5.高低升降系统：采用油压缸控制。 6.床板护栏采用PP工程塑料一次吹塑成型。 ▲7.框架：采用钢材制成。 8.脚轮：采用中控锁四个直径≤200mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。 9.中控刹车连动杆采用一体化圆管成型。 10.独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向。 11.床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，托盘能承重≥10Kg 12.床垫：采用面料表面防水处理，装有拉链，外部面料可水洗。 ▲13.产品配置 （1）钢塑车体1张。 （2）PE大护栏1块。 （3）PE一次成型床板1块。 （4）输液架1个。 （5）带刹万向轮4个。 （6）中控轮1个。 （7）液压缸2个。 （8）可转移防水床垫1张。 ▲14.设计年限≥5年。 | 5 | 台 | 7800.00 |
| 7 | 治疗车 | 工业 | - 1.规格：600×400×880mm（允差±20mm）（2台）、660×440×880mm（允差±20mm）（2台）、800×480×880mm（允差±20mm）（1台）。 - 2.框架：采用不锈钢材制成。 - 3.脚轮：4个脚轮，不少于两个可锁定的脚轮。 - ▲4.设计使用年限≥10年。 | 5 | 台 | 2200.00 |
| 二、核心产品：本项目核心产品为第2项号标的“肌电生物反馈刺激仪” |  |  |  |  |  |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务基本要求 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期：不少于2年（从验收合格之日起计算）。 2.招标范围内的货物送货上门、安装调试合格；质保期内提供上门维修以及更换零配件服务。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。质保期内提供技术培训服务，保证采购人使用人员正常操作产品的各种功能。 3.质保期内接到报障电话应在1小时内给予响应，需要现场维修的，应在2个小时内到达故障现场；一般问题应在到达后2小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在48小时内解决。 4.若产品自带软件的，则须提供质保期内软件升级服务。 5.在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ①更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 ②退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起10个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。 2.交付地点：广西桂林市内采购人指定地点（桂林市中西医结合医院内）。 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  | 验收合格后支付合同金额的50%，验收合格满1年后支付合同金额的45%，所有设备质保期满后支付合同金额的5%（无息）。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备须全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、地方标准进行验收，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足投标文件要求、中标人投标文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收并有权终止合同，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任包括但不限于采购人的经济损失及律师费、诉讼费、鉴定费等。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页或参数说明书等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收，中标人应承担逾期交货违约责任。 4.中标人交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交采购人。 5.采购人依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 6.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人须负责安装并培训采购人的使用人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人予以最终验收。 7.对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 8.验收时中标人必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，验收费用由中标人负责。 9.采购人对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后7日内及时予以解决。 10.中标人所投本分标标的如属消毒产品管理的，供货时中标人必须向采购人提供相应有效的“①生产企业卫生许可证；②产品备案凭证或者卫生许可批件”（加盖原件持有者的印章），否则，不予验收。 |  |  |  |  |
| （七）医疗器械注册证 |  | 投标人于投标文件中必须提供所投第2项号标的“肌电生物反馈刺激仪”、第3项号标的“内镜用二氧化碳送气装置”、第4项号标的“输液泵”、第5项号标的“体外振动排痰机”相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）。 |  |  |  |  |
| （八）进口产品说明 |  | 本分标所有标的均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |
| （九）采购预算、最高限价 |  | 分标1采购预算金额为贰拾捌万伍仟捌佰元整（¥285800.00），最高限价金额为贰拾柒万陆仟壹佰元整（¥276100.00），投标人所投分标投标报价超过相应分标最高限价金额的，投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |
| 四、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）配送及安装实施方案 |  | 投标人根据自身情况，可于投标文件中提供配送及安装实施方案，包含但不限于：①项目管理方案；②配送组织安排；③设备安装方案、设备调试及试运行方案；④设备安装技术人员配备；⑤技术支持方案等。 注：上述配送及安装实施方案详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件中提供售后服务方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②常见故障及解决方案；③培训方案；④质保期外维修方案；⑤其他实质性优惠措施等。 注：上述售后服务方案评分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |
| （三）履约能力要求 |  | 投标人或所投核心产品生产厂家自2022年以来具有核心产品销售业绩。 注：上述履约能力加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品（在投标文件中提供有效的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章），相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品（投标文件中提供有效的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章），相应予以加分。 注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |

分标2：消毒供应室、心电图室设备

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 1 | 电热蒸汽发生器 | 工业 | - 1.用途：将水转化成高温高压的蒸汽，用于消毒和灭菌或者满足其他用蒸汽源的要求。 - ▲2.功能要求：有自动加水、自动产生蒸汽、自动缺水保护、自动超压保护的功能。 - 3.最高工作压力≥0.60MPa。 - 4.最高工作温度≥165℃。 - 5.电源：380V/50Hz。 - 6.最大电流≥120A。 - ▲7.功率≤60kW。 - 8.最大蒸汽产量≥80kg/h。 - 9.外形尺寸（长×宽×高）≤800×500×1560mm。 - ▲10.证件办理：该设备属于压力容器，设备到货后30天内完成办理特种设备使用登记证，且压力表、安全阀经检验合格后移交给采购人。 - ▲11.设计年限≥8年。 | 1 | 台 | 29000.00 |
| 2 | 脉动真空灭菌器 | 工业 | - 1.设备容积≥1200L。 - 2.设计参数：设计压力≥0.3Mpa，设计温度≥144℃【投标人于投标文件中提供所投产品满足“设计压力、设计温度”技术参数的证明材料（可以是产品说明书、彩页、功能截图等任一证明材料），加盖投标人电子签章】，安全阀开启压力：安全阀开启压力≥0.28MPa。 - ▲3.灭菌器主体寿命及材质：主体设计≥10年。主体结构模型为矩形环形加强筋结构，内壳、门板为304不锈钢材质。 - 4.设备主体结构：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥4个。多点进汽，进汽口数量≥4个。 - 5.管路结构：管路采用SUS304不锈钢，管路带保温，卡箍连接。 - 6.设备柜体保温采用彩钢板保温，管路带保温，并且冷热管颜色区分。 - ▲7.主控制系统：PLC控制，并配置＞8英寸彩色触摸屏人机操作界面，显示灭菌器内室、夹套温度压力【投标人于投标文件中必须提供所投产品具有“显示灭菌器内室、夹套温度压力”配置的证明材料（可以是实物图片、产品说明书、彩页等任一证明材料），加盖投标人电子签章】。采用智能双压力控制，夹层与内室均采用压力变送器。 - 8.记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示打印机打印工作过程参数和曲线。 - ▲9.证件办理：该设备属于压力容器，设备到货后30天内完成办理特种设备使用登记证，且压力表、安全阀经检验合格后移交给采购人。 | 1 | 台 | 295500.00 |
| 3 | 数字多道心电图机 | 工业 | - 1.支持12导同步心电图采集，可显示12道、6道、3道、1道波形。 - 2.心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键；支持智能操作系统，可远程更新升级。 - 3.显示屏幕≥10英寸。 - 4.心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块；心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi。 - 5.输入阻抗：≥100MΩ，内部噪声：≤10μVP-P，定标电压：1mV±1%，共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭），耐极化电压：±600mV，频响范围：0.01—350Hz全频滤波，时间常数：≥5s。 - 6.内置热敏打印机，支持报告自动打印，支持智能胸导联减半打印功能，支持设备内置扫码功能，无需外接扫码枪，支持NFC识别功能，支持GPS定位功能。 - 7.QTc参数测量：内置6种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。 - 8.心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息；心电图机支持本地报告进行同屏对比对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断；心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能；支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒，诊断语言：支持中/英文切换，支持诊断结论中部分信息进行词条关联修改功能【投标人于投标文件中提供所投产品满足本项技术参数的证明材料（可以是功能截图、产品彩页、产品说明书等任一证明材料），加盖投标人电子签章】。 - 9.内置可充电锂离子电池，电池容量不低于5000mAh；支持持续工作时间≥8小时。 - 10.阿托品试验采集及处理流程；支持梯形图解标记心电图数据；支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。 - 11.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。 - ▲12.支持与采购人现有纳龙心电信息系统兼容对接。 - ▲13.配置清单：主机1套、导联电极1套、导联线2套。 - 14.设计使用年限≥10年。 | 1 | 台 | 43500.00 |
| 4 | 医用封口机 | 工业 | 1.彩色液晶触控屏≥7英寸，图形化操作界面，中文和符号显示，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能。 ▲2.可通过自带的彩色触摸控制屏对设备使用参数和需打印的操作者姓名、科室、物品名称、器械名称、锅号、锅次、灭菌日期、失效日期、批次代码进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容；器械、科室、人员各能存储不少于20个相关信息。 ▲3.具有自运行鉴定功能，能打印相关的日期，温度，压力，速度等参数。 ▲4.电脑智能温度控制设计，工作温度60～220℃任意设置，温控精度±1%；预设至少4种常用温度，至少包括：60、120、180、220度，可以根据日常需求实现快速切换。 5.带有USB接口，可以将数据导入或者导出到电脑。 6.自带正序（倒序），实现0—9999以内的封口数量统计，具有打印边距，打印间隔等特殊功能。 7.升温设计：20℃计数器升至180℃只需30秒，常用工作温度从120℃变换至180℃≤10秒； 8.辅助降温设计：配置有微电脑控制的降温机构，减少高温封口温度至低温封口温度的等待时间，常用工作温度从180℃降至120℃≤40秒。 9.设计使用年限≥10年。 | 1 | 台 | 25000.00 |
| 二、核心产品：本项目核心产品为第2项号标的“脉动真空灭菌器” |  |  |  |  |  |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务基本要求 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于2年（从验收合格之日起计算）。 2.招标范围内的货物送货上门、安装调试合格；质保期内提供上门维修以及更换零配件服务。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。质保期内提供技术培训服务，保证采购人使用人员正常操作产品的各种功能。 3.质保期内接到报障电话应在1小时内给予响应，需要现场维修的，应在2个小时内到达故障现场；一般问题应在到达后2小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在48小时内解决。 4.若产品自带软件的，则须提供质保期内软件升级服务。 5.在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ①更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 ②退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 6.负责旧设备拆除（旧设备为山东新华高压灭菌器、蒸汽发生器各1台）。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：第2项号标的“脉动真空灭菌器”自签订合同之日起1个月内到货并全部安装调试合格完毕，其余标的自签订合同之日起10个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。 2.交付地点：广西桂林市内采购人指定地点（桂林市中西医结合医院内）。 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  | 验收合格后支付合同金额的50%，验收合格满1年后支付合同金额的45%，所有设备质保期满后支付合同金额的5%（无息）。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备须全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、地方标准进行验收，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足投标文件要求、中标人投标文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收并有权终止合同，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任包括但不限于采购人的经济损失及律师费、诉讼费、鉴定费等。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页或参数说明书等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收，中标人应承担逾期交货违约责任。 4.中标人交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交采购人。 5.采购人依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 6.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人须负责安装并培训采购人的使用人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人予以最终验收。 7.对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 8.验收时中标人必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，验收费用由中标人负责。 9.采购人对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后7日内及时予以解决。 10.中标人所投本分标标的如属消毒产品管理的，供货时中标人必须向采购人提供相应有效的“①生产企业卫生许可证；②产品备案凭证或者卫生许可批件”（加盖原件持有者的印章），否则，不予验收。 |  |  |  |  |
| （七）医疗器械注册证 |  | 投标人于投标文件中必须提供所投第2项号标的“脉动真空灭菌器”、第3项号标的“数字多道心电图机”相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）。 |  |  |  |  |
| （八）进口产品说明 |  | 本分标所有标的均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |
| （九）采购预算、最高限价 |  | 分标2采购预算金额为肆拾万零壹仟肆佰元整（¥401400.00），最高限价金额为叁拾玖万叁仟元整（¥393000.00），投标人所投分标投标报价超过相应分标最高限价金额的，投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |
| 四、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）配送及安装实施方案 |  | 投标人根据自身情况，可于投标文件中提供配送及安装实施方案，包含但不限于：①项目管理方案；②配送组织安排；③设备安装方案、设备调试及试运行方案；④设备安装技术人员配备；⑤技术支持方案等。 注：上述配送及安装实施方案详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件中提供售后服务方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②常见故障及解决方案；③培训方案；④质保期外维修方案；⑤其他实质性优惠措施等。 注：上述售后服务方案评分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |
| （三）履约能力要求 |  | 投标人或所投核心产品生产厂家自2022年以来具有核心产品销售业绩。 注：上述履约能力加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品（在投标文件中提供有效的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章），相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品（投标文件中提供有效的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章），相应予以加分。 注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |

分标3：老年病肺病科，脾胃病科设备

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 1 | 内镜清洗工作站 | 工业 | 1.台面、洗消槽、功能背板及干燥台等主体配置与材质要求：洗消槽、功能背板、干燥台面等，采用PMMA高分子材料，PMMA-ABS板材的拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度，且能达到拉伸强度≥135.0MPa、断裂生长率≥15.7%、弯曲强度≥253.9MPa、简支梁缺口冲击强度≥10.2CkJ/㎡、10%应变时的压缩应力≥453.9MPa（投标人于投标文件中提供由国家认可的检测机构出具的所投产品材料满足本项“拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度及10%应变时的压缩应力”技术参数的检测报告复印件，加盖投标人电子签章）。 1.1用模具一体成形，抗压强度高；抗氧化，耐强酸强碱，满足清洗槽使用消毒液不腐蚀。损伤后易修复；对人体无毒性等。 1.2台面、洗消槽及干燥台的规格与形状要求：背板主体长度要求≥5米；洗消槽规格：为满足现场安装条件及流程要求，洗消槽尺寸满足单槽尺寸：长685mm×宽760mm（±10mm）、单内槽尺寸：长355mm×宽420mm（±10mm）；双槽尺寸：长1315mm×宽760mm（±10mm）、双内槽尺寸：长500×宽430mm（±10mm）；干燥台规格：长1500mm×宽760mm（±10mm）。设备高度：台面高度880mm（±10mm），设备整体高度1550mm（±10mm）。内镜清洗工作站不锈钢主体支架采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm。工作站清洗槽、消毒槽有容量标识，标示的分度值不大于2L，且容量标识误差不超过20%。 2.多功能自动灌流器 2.1配置及功能要求：自动灌流器可以全自动一次性完成三个环节的工作：注液、注气、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，为集成芯片（可电脑程控）。各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），要求计时准确。面板为数码管显示防水屏（其工作电压为≤12V）。 ▲2.2数量：5套。 3.节酶系统： 3.1技术要求：内镜各腔道灌注5s～10s，灌流总量≥200mL。用酶量只有原有常规方法的5%～10%，节约酶液达90%～95%。 ▲3.2数量：1套。 4.中心气体处理器： 4.1技术参数：能过滤直径≥0.3μm的微粒，具有压力显示功能，显示精确度≤0.02 MPa，具备压力可调功能可调范围0.05～1.0MPa，为内镜腔道提供清洁而安全的气压。 ▲4.2数量：1套，包括气源处理系统和灌流气压调节器。 5.医用无油空气压缩机 5.1技术参数：采用医用无油空压机，具有主动散热、自动排水功能，供气压力：≥0.7MPa，供气量：≤120L/min，储气量：≤30L，噪音≤50dB，电压：220V，输出功率：≤750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气。 ▲5.2数量：1台。 6.高压供水器 6.1技术要求：电压：DC≥12V，电流：≥3.5A，出水水压：≥0.4MPa（恒压），功率：≥36W，流量：≥5.0L/min（0.3T/h），控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流功能。 ▲6.2数量：1台。 7.清洗喷枪 7.1技术要求：枪体采用SUS304不锈钢（即06Cr19Ni10），防止内腔腐蚀生锈；耐受压力0-0.7MPa。喷枪能够不借用工具完成拆卸，握柄为圆柱竹节式设计。 ▲7.2数量：6把。 8.给排水系统 8.1技术要求：给水系统材质采用SUS304（即06Cr19Ni10）不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250µm（≥60目）；排水系统采用：304#不锈钢下水器。 ▲8.2数量：5个点位。 9.镜体测漏系统 9.1技术要求：采用微电脑控制系统和电子压力传感器检测压力，使用旋转编码开关调节测漏压力和测漏时间，检测压力和检测时间连续可调，测漏结束自动泄压和数值提示，可根据不同内镜厂家要求，选择测漏压力和测漏时间，保证检测灵敏度和保护内镜免受过压影响；测漏压力数字显示，连续可调，压力范围1～35KPa；测漏时间数字显示，连续可调时间范围10～90秒。 ▲9.2数量1套。 10.设计使用年限≥8年。 | 1 | 套 | 139000.00 |
| 2 | 智能肌少症与跌倒风险测评系统 | 工业 | - 1.整个系统由人体成分测试、SARC-Calf量表测试、Morse量表测试、握力测试、6米步速测试、4米定时走测试、5次坐起测试、三姿测试、起立行走计时测试组成。 - 2.所有躯体功能测试项目无需重复输入个人信息。检测软件具备用户管理功能，包括建档、测试、查询历史记录、导出检测结果等多个功能。 - 3.全部测试完成后，报告自动生成；个人报告由功能测试结果、正常范围及评价，肌肉量详细评价，总评等部分组成。 - 4.提供针对性的干预方案，包含营养建议和运动建议。营养建议包含膳食宝塔、典型食谱以及饮食建议等多项内容。运动建议依据肌少症共识和运动处方指南，基于FITT-VP原则，包含有氧、力量、柔韧、平衡以及注意事项等。 - ▲5.可选择同一用户多份报告进行对比；可对各测试项目测试结果及肌少症风险发展史进行比较分析。 - 6.测试过程中软件实时显示各测试模块连接情况，保证数据上传的稳定性。SARC-CalF量表，问卷电子化管理，可直接选填并提交问卷。小腿围度测试，采用智能电子软尺，可进行维度及直线测量，一键数据上传。握力测试仪，测试数据可直接上传软件系统。 - ▲7.步速测试仪，可进行6米步速测试和4米定时走测试。第二次测试可切换起点、终点位置。 - ▲8.坐起测试仪，可用于5次坐起测试和起立行走计时测试；有保护扶手。 - 9.平衡测试仪，采用柔性阵列传感器；支持自动判断及计时模式；测试面为防滑材质，具有测试动作引导标志。 - 10.人体成分分析仪：测量方法：生物电阻抗测量方法（BIA），8点接触式电极；测试部位：5个节段部分测量（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）；测量频率：≥3个频率；测量电流：350μA；测量时间：约1分钟；输出值：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等；显示屏≥7英寸液晶触摸屏。 - ▲11.配置清单： - （1）智能肌少症与跌倒风险测评系统软件1套。 - （2）人体成分分析仪1台。 - （3）智能电子尺1个。 - （4）握力测试仪1个。 - （5）步速测试仪1个。 - （6）坐站测试仪1个。 - （7）平衡测试仪1个。 - 12.设计使用年限≥8年。 | 1 | 套 | 349000.00 |
| 二、核心产品：本项目核心产品为第1项号标的“内镜清洗工作站”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务基本要求 |  | 投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于3年（从验收合格之日起计算），第2项号标的“智能肌少症与跌倒风险测评系统软件”5年内负责升级。 2.招标范围内的货物送货上门、安装调试合格；质保期内提供上门维修以及更换零配件服务。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。质保期内提供技术培训服务，保证采购人使用人员正常操作产品的各种功能。 3.质保期内接到报障电话应在1小时内给予响应，需要现场维修的，应在1个小时内到达故障现场；一般问题应在到达后2小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在48小时内解决。 4.若产品自带软件的，则须提供质保期内软件升级服务。 5.在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ①更换：由中标人承担所有发生的全部费用。 ②退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起20个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。 2.交付地点：广西桂林市内采购人指定地点（桂林市中西医结合医院内）。 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  | 验收合格后支付合同金额的50%，验收合格满1年后支付合同金额的45%，所有设备质保期满后支付合同金额的5%（无息）。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备须全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、地方标准进行验收，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足投标文件要求、中标人投标文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收并有权终止合同，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任包括但不限于采购人的经济损失及律师费、诉讼费、鉴定费等。 3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页或参数说明书等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收，中标人应承担逾期交货违约责任。 4.中标人交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交采购人。 5.采购人依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 6.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人须负责安装并培训采购人的使用人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人予以最终验收。 7.对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 8.验收时中标人必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，验收费用由中标人负责。 9.采购人对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后7日内及时予以解决。 |  |  |  |  |
| （七）医疗器械注册证 |  | 投标人于投标文件中必须提供所投第1项号标的“内镜清洗工作站”及第2项号标的“智能肌少症与跌倒风险测评系统”中的“人体成分分析仪”相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）。 |  |  |  |  |
| （八）进口产品说明 |  | 本分标所有标的均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |
| （九）采购预算、最高限价 |  | 分标3采购预算金额为肆拾玖万元整（¥490000.00），最高限价金额为肆拾捌万捌仟元整（¥488000.00），投标人所投分标投标报价超过相应分标最高限价金额的，投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |
| 四、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）配送及安装实施方案 |  | 投标人根据自身情况，可于投标文件中提供配送及安装实施方案，包含但不限于：①项目管理方案；②配送组织安排；③设备安装方案、设备调试及试运行方案；④设备安装技术人员配备；⑤技术支持方案等。 注：上述配送及安装实施方案详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务方案 |  | 投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件中提供售后服务方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②常见故障及解决方案；③培训方案；④质保期外维修方案；⑤其他实质性优惠措施等。 注：上述售后服务方案评分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |
| （三）履约能力要求 |  | 投标人或所投核心产品生产厂家自2022年以来具有核心产品销售业绩。 注：上述履约能力加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品（在投标文件中提供有效的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章），相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品（投标文件中提供有效的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章），相应予以加分。 注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。 |  |  |  |  |