广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

GuangxiRuizhen Construction Cost Consulting Co., Ltd

彩色多普勒超声诊断仪等设备更新项目

公开招标文件

（电子交易）

项目编号：BHZC2026-G1-990263-GXRZ

采购人：北海市中医医院

采购代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2026年09月03日

目  录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	7

第三部分  采购需求	26

第四部分  评标办法	66

第五部分  拟签订的合同文本	75

第六部分  应提交的有关格式范例	85

# 第一部分  招标公告

项目概况：

彩色多普勒超声诊断仪等设备更新项目 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年09月24日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2026-G1-990263-GXRZ

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪等设备更新项目

预算总金额（元）：13090000.00

采购需求：

标项一

标项名称:彩色多普勒超声诊断仪1
数量:1
预算金额（元）:2950000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：彩色多普勒超声诊断仪一台，如需进一步了解详细内容，详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：2950000.00

合同履约期限：自签订合同之日起30日历天内，交货、安装调试完成并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标
备注：1、本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标。2、本项目接受同一供应商对多个分标进行投标，允许同一供应商中所有分标。

标项二

标项名称:彩色多普勒超声诊断仪2
数量:1
预算金额（元）:2960000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：彩色多普勒超声诊断仪一台，如需进一步了解详细内容，详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：2960000.00

合同履约期限：自签订合同之日起30日历天内，交货、安装调试完成并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标
备注：1、本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标。2、本项目接受同一供应商对多个分标进行投标，允许同一供应商中所有分标。

标项三

标项名称:关节镜系统
数量:1
预算金额（元）:2780000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：关节镜系统一套，如需进一步了解详细内容，详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：2780000.00

合同履约期限：自签订合同之日起30日历天内，交货、安装调试完成并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标
备注：：1、本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标。2、本项目接受同一供应商对多个分标进行投标，允许同一供应商中所有分标。

标项四

标项名称:高压氧舱（医用空气加压氧舱）
数量:1
预算金额（元）:4400000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高压氧舱（医用空气加压氧舱）一套，如需进一步了解详细内容，详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：4400000.00

合同履约期限：自签订合同之日起30日历天内，交货、安装调试完成并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标
备注：：1、本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标。2、本项目接受同一供应商对多个分标进行投标，允许同一供应商中所有分标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件

时间：2026年09月03日至2026年09月10日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年09月24日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2026年09月24日 09:00

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（2）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（3）支持中小企业发展：采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（4）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（5）支持创新发展：优先采购被认定为首台首套产品和“制造精品”的自主创新产品。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。供应商中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

4.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•北海）。

5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，供应商（投标人）应当在投标文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。

6.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

7.本项目采用远程异地评标

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：北海市中医医院

地址：北海市新建路1号

项目联系人：吴组长

项目联系方式：0779-2029218

2.采购代理机构信息

名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

地址：广西北海市重庆路发展大厦A701

项目联系人：曾庆

项目联系方式：0779-3219191

# 第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：单一产品。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：01、02、03、04分标 ，属于 工业 行业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品，除此以外不允许采购进口产品。 |
| 4 | 允许偏离的条款数量 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。 技术条款评审中允许负偏离的条款数为 8 项。 |
| 5 | 分包 | ☐ 同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ 不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 ☐组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 7 | 样品提供 | 不要求提供。 ☐要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 8 | 方案讲解演示 | 不组织。 ☐组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：广西政府采购云平台在线讲解演示。广西政府采购云平台在线讲解需投标人根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评审现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照相关规定执行。 |
| 9 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，投标人若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。 投标人中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 不接受。 接受：备份投标文件送达地点：北海市重庆路发展大厦A座701室广西瑞真工程造价咨询有限责任公司北海分公司；备份投标文件签收人员联系电话：0779-3219191。 |
| 14 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 15 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人及代理机构。 |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果投标人没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，投标人也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子投标文件加盖公章部分均采用CA签章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业

政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其投标人是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对投标人予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6平等对待符合条件的破产重整企业

平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励投标人在线提起询问、质疑、投诉，路径为：投标人可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。

询问联系部门：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司      联系电话：0779-3219191

联系人：曾庆     地址：北海市重庆路发展大厦A座701室

质疑联系部门：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司      联系电话：0779-3219191

联系人：曾庆     地址：北海市重庆路发展大厦A座701室

投诉联系部门：北海市财政局政府采购管理科     联系电话：0779-3063975

联系人：付科              地址：北海市海城区北部湾西路19号

4.2投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

4.3投标人质疑

4.3.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当在质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。

4.3.6根据采购人与采购代理机构签订的采购委托协议，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

注：采购人或代理机构应当协助质疑答复责任主体及时答复投标人的书面质疑。

4.3.7询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4投标人投诉

4.4.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

9.1采购人在采购文件中要求提交投标保证金的，投标保证金的数额不得超过采购项目预算金额的1%，鼓励对诚信记录良好的投标人免收或者减少收取投标保证金，对于需要收取保证金的政府采购项目，政府采购信用白名单投标人可以免于缴纳保证金，降低信用白名单投标人参与政府采购活动成本。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

投标保证金收取银行账户

开户名称：

开户银行：

银行账号：

9.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.3保证金不予退还情形：（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；（2）采购文件规定的其他情形。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成投标文件应当包括以下主要内容（标注“▲”为实质性要求，供应商必须提供，否则投标无效。）

11.1资格文件（投标人须满足（1）-（9）项资格要求）：

▲（1）具有独立承担民事责任的能力（投标人为法人或者其他组织的具有营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证；投标人为自然人的具有身份证）；

▲（2）具有依法缴纳税收的良好记录（投标人具有税款所属时期为2026年1月1日至提交投标文件截止时间前，任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收的相应证明文件】）；

▲（3）具有社会保障资金的良好记录（投标人具有税款所属时期或缴款日期为2026年1月1日至提交投标文件截止时间前，任意一个月依法缴纳社保费的缴费凭证【从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】）；

▲（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人具有2024年年度经审计的财务报告或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；

▲（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

▲（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

▲（7）投标人直接控股股东及出资信息表（格式见第六部分，必须提供）；

▲（8）投标人直接管理关系信息表（格式见第六部分，必须提供）；

▲（9）特定资质：投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。（必须提供）。

注：1.（1）-（6）项材料，投标人在制作响应文件时可提供符合采购文件要求的证明材料或以书面信用承诺函（格式见第六部分）的形式进行响应。以承诺函形式进行响应的，无需提供证明材料。投标人若提供证明材料，提供的所有复印件必须加盖电子公章，否则投标无效。投标人未按要求提供材料或提供的证明材料不齐全或提供的承诺函不符合采购文件要求的或不如实填写承诺函的，投标无效。（7）-（9）项材料按采购文件要求提供证明材料，第六部分提供了格式要求的，必须按格式内容进行填写、签章，不提供或者不按要求填写、签章的，投标无效。

2.投标人应当遵守诚实信用原则，如实承诺，否则属于提供虚假材料谋取中标（成交），将上报财政监管部门，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关规定进行处罚。

- 11.2  商务技术文件：

11.2.1商务文件

▲（1）无串通投标行为的承诺函(格式见第六部分)（必须提供）；

▲（2）投标声明书(格式见第六部分)（必须提供）；

▲（3）法定代表人（负责人）身份证明书（附法定代表人（负责人）有效的身份证及营业执照或事业单位法人证书或执业许可证复印件）(必须提供)；

▲（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件）（委托代理时必须提供）；

▲（5）商务响应表(格式见第六部分)(必须提供)；

（6）投标人情况介绍；

（7）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（8）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明；

（10）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六部分)；

（11）投标人产品符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六部分)

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)；

11.2.2技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表(必须提供)；

▲（3）设备配套配置清单（均不含报价）(必须提供)；

▲（4）售后服务承诺书(格式自拟，必须提供)；

（5）技术服务、技术培训的内容和措施；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（如有请提供）；

11.3报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六部分）(必须提供)；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六部分）(必须提供)；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（格式见第六部分）(必须提供)。

（5）关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如有请提供）。

▲特别说明：（1）招标文件第六部分有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人(负责人)或授权委托代理人签字并加盖电子公章。

（2）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名并加盖电子公章，否则作无效投标处理。

（3）标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖电子公章，否则作无效投标处理。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及招标文件明确允许的其他方式。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“广西政府采购云平台投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起60天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评标

21.1本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。

21.2评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标投标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标投标人。中标通知书和中标结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、评审专家抽取规则、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标投标人和未中标投标人的评审报价及排名；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时应当同时公告中标投标人和未中标投标人的评审总得分及排名。鼓励发布中标结果公告时加大评审过程公开力度，但发布内容不得涉及国家秘密和商业秘密。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人与中标投标人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标投标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

25.6政采贷

政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：

（一）融资申请。有融资需求的投标人取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。中标投标人可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。

（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求投标人有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，投标人与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。

（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与投标人签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与投标人签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与投标人签订委托担保合同。

（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向投标人发放贷款。

（五）按期还款。投标人获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。

（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。

注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。

对于列入《政府采购信用白名单》的投标人，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单投标人获得信贷时长进一步缩短。

投标人中标后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：

1.有贷款需求的投标人可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https：//jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）

2.合作银行咨询办理

| 银行名称 | 联系电话 | 最高授信金额 | 最长授信期限 | 最低利率 | 流程简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设银行 | 13077729988 | 最高3千万 | 1年 | 4% | 开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。 |
| 中国银行 | 0779-3997084 | 最高1千万 | 3年 | 1.93% | 在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。 |
| 兴业银行 | 0779-3158330 | 最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%） | 1年 | 3.70% | 全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。 |
| 工商银行 | 0779-3050645 | 最高1千万且不超过合同金额70% | 货物类1年 服务类3年 工程类5年 | 3.45% | 为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。 |
| 国民村镇银行 | 0779-2668801 | 最高500万 | 5年 | 2.80% | 银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款 |
| 桂林银行 | 18577993959 | 最高1千万 | 1年 | 3.45% | 线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。 |
| 中小微商务服务公司 | 19907799988 |  |  |  | 具体业务可电话咨询。 |

注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。

26. 履约保证金

26.1拟签订的合同文本要求中标投标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。中标投标人的投标保证金可转为履约保证金。鼓励根据项目特点、投标人诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例，对于需要收取保证金的政府采购项目，政府采购信用白名单投标人可以免于缴纳保证金，降低信用白名单投标人参与政府采购活动成本。鼓励和支持投标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

履约保证金收取银行账户

开户名称：

开户银行：

银行账号：

26.2积极推广电子保函，支持投标人使用电子保函替代保证金。投标人可登录广西政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、投标人在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，投标人自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

26.3履约保证金的退还。验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。

26.4履约保证金不予退还情形：（1）中标投标人未能全部履行政府采购合同的；（2）采购文件规定的其他情形。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的50%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、投标人诚信等因素，可以要求投标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

投标人可登录广西政府采购云平台前台大厅选择金融服务 -【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十、代理费用的收取标准和方式

31.代理费用的收取标准和方式（适用于有权收取代理费用的采购代理机构）

31.1采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由中标投标人一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

31.2采购代理费收取标准：

☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 / ）为计费额，按代理服务收费标准（☑货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 30 %/□收费基准价格上浮 /  %）收取。

□固定采购代理收费。

31.3采购代理费收取银行账户

开户名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司北海分公司

账    号：45001655102050501102

开户行名称：建设银行北海大道支行

31.4 采购代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5％＝1.5万元

（200－100）万元×1.1％＝1.1万元

# 第三部分  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：

本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）的规定。

2.“实质性要求 ”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲ ”的条款。标注“ ● ”号条款为重要指标，作评分重要依据。

3. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★ ”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★ ”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准 ”。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效投标处理。

5.本项目所属行业：工业。所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

6.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：

标项一:彩色多普勒超声诊断仪 1

标项二:彩色多普勒超声诊断仪2

标项三:关节镜系统

标项四:高压氧舱（医用空气加压氧舱）

7.最高限价：（投标人的投标报价过采购预算的，将导致其投标被拒绝。）

标项一:彩色多普勒超声诊断仪1，最高限价：2950000.00元；

标项二:彩色多普勒超声诊断仪2，最高限价：2960000.00元；

标项三:关节镜系统，最高限价：2780000.00元；

标项四:高压氧舱（医用空气加压氧舱），最高限价：4400000.00元。

标项一:彩色多普勒超声诊断仪 1

| 一、技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术要求（参数要求） |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 1台 | 一、核心技术参数 1. ≥23 英寸高分辨率监视器，分辨率 1920x1080，具备自由臂设计，可实现上下左右多方位调节 2. ≥10.4 英寸彩色液晶触摸控制屏，操作面板可旋转，高度可调 3.全程自动动态聚焦 4.数字化高分辨率二维灰阶成像单元 5.数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元 6.数字化能量多普勒血流成像单元 7.数字化频谱多普勒显示及分析系统 8.数字化 M 型显示和分析系统 ▲9.具备多方位M 型成像功能，M 型取样线≥3条，取样线支持 360 °自由旋转及任意位置放置，在图像冻结前后均可进行取样分析。支持凸阵、线阵、相控阵探头 ▲10.数字化连续多普勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头 11.组织多普勒成像单元 13.组织谐波成像功能 14.智能调整图像参数，获得最优成像 15.智能化滤波解析，抑制图像斑点噪声，可分级调节≥8 级 ●16.具备自动声速校正功能，优化调整对肥胖、困难病人的条件17.具备实时二同步/三同步能力 18.具备梯形拓展成像功能 19.高精细血流成像，采用宽带多普勒技术， 以高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息 20.具备实时多普勒自动包络分析功能 ▲21.具备实时双幅二维同屏显示功能，其中一幅可实时显示二维图像，另一幅可同步显示其慢速回放二维图像，慢放倍率可多级实时调节，最低速度可达原速度 1/10。 ▲22.具备实时双频谱多普勒同步显示功能，支持同时获取两个不同位置的血流频谱（模式至少包括PW&PW、TDI&PW），支持凸阵、线阵、相控阵探头 23.具备超宽视野成像，可测量并兼容彩色、能量图 ●24.具备实时组织弹性成像功能。具有应变比值定量分析，可进行任意两个区域间应变比的计算。具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上。具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像。具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量。与原始数据兼容，并支持离线数据分析。支持凸阵、线阵、腔内等探头 ●25.具备自动血管内中膜测量 ●26.具备针对弥漫性病变，如肝纤维化的分级定量功能：具有至少 11个弥散定量诊断参数，具备应变直方图显示 ●27.具备剪切波技术，测量Vs 的同时，进行脂肪衰减系数（ATT）测量 ●28.具备联合弹性成像功能，在双屏视图中同时显示压力弹性成像和剪切波图像，同屏测算并显示压力弹性和剪切波计算多项参数数值 ●29.具备造影谐波成像功能，具有时间强度曲线分析，具有双时间计时器。 ●30.具备实时 3D（4D）成像功能。具有智能可变光源系统，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示。具有反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构。具有断层超声显像技术，层数及间隔可调节。 31.测量和分析（B 型、M 型、彩色多普勒、频谱多普勒） 31.1、一般测量：距离、面积、周长、角度、容积等 31.2、M 型测量 31.3、多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记） 31.4、产科测量与分析：包括全面的产科径线测量、NT 测量、孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 ●31.5、妇科测量与分析。具备专业卵泡测量软件包，可自动计算卵泡大小及平均值，具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序。报告中每侧显示卵泡≥10 个。 31.6、心脏功能测量与分析 31.7、外周血管血流测量与分析 31.8、乳腺测量与分析，具备专业乳腺测量软件包，具备乳腺占位分布图 31.9、髋关节角度测量与分析，可显示基于 Graf 分布的髋臼类型 31.10、报告功能：可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示 32.图像存储与（电影）回放重现单元 33.输入/输出信号：输入：DVI、S 端子；输出：DVI、S 端子、复合视频 34.图像管理与记录装置，超声图像存档与病案管理，兼容DICOM3.0 35.DICOM 网络连接 36.系统通用规格： 37.可激活互换连接使用探头接口： ≥4 个 ●38.最大扫描深度≥40cm 39.探头个数：5 个，包括凸阵腹部探头、线阵血管探头、线阵肌骨探头、腹部容积探头、腔内容积探头各一个。 40.凸阵腹部探头：频率 1-6MHz 41.线阵血管探头：频率 2-12MHz 42.线阵肌骨探头：频率 5-18MHz 43.腹部容积探头：频率 2-8MHz 44.腔内容积探头：频率 2-8MHz 45.动态图像及静态图像以AVI、BMP、JPEG 格式直接传输到存储媒介，不需要特殊软件转换，即可在 PC 机上直接观看图像 二、适配要求 1.使用期限≥10 年（投标时提供证明材料，证明材料可以为经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或产品官网参数描述截图或厂家技术彩页或产品实物照片） 2.整机质保≥5 年 3.具备产前超声（全孕期）AI及免费升级， 技术要求： ▲ (1)提供具备相关主管部门要求的认证资料：提供所投产品软件且具备相关影像处理功能的 NMPA《医疗器械注册证》。 (2)标准切面智能引导：基于国家指南及专家共识对标准切面的要求，可以实时智能监测全孕期标准切面，自动捕获标准切面，并提供切面参考图实时引导操作者获取更标准切面。 (3)切面自动识别捕获：遵循指南，自动识别并捕获早孕的≥12 个标准切面，中孕早期的≥17 个标准切面，中孕三级产前筛查的≥ 42 个标准切面，中晚孕的≥11个标准切面以及相关解剖结构。 (4)工作模式选择：提供多种工作模型选择，提供临床模式选项，支持实时切面分类、自动测量和扫查进度提示。提供质控模式，支持实时切面分类、质控评分、标准图提示和扫查进度提示。提供教培模式，支持教培模式选项，兼容支持临床模式与质控模式下全部功能。 (5)胎儿生长指标自动识别及测量：基于自动识别相应的标准切面，实现胎儿双顶径、头围、腹围、股骨及肱骨长度等不少于 14 个参数的自动测量，进行胎儿生长发育状况评估。 (6)早孕期 NT、中孕早期 NF 辅助筛查：提供胎儿颈项透明层（NT）和胎儿颈后皮层厚度（NF） 自动识别及自动测量。 (7)胎儿心脏数据自动测量：可实现自动识别胎心相关的标准切面和解剖结构，提供心轴角、房室长短径等不少于 20 个胎心参数自动测量。 (8)知识图谱模块：提供多种胎儿畸形、超声软指标和胎儿遗传综合征（累计不少于 50 种）的胎儿多发畸形图文教科、诊断思路引导及产前咨询指引功能。 (9)多种模式辅助筛查：具备质控、临床和教培三种辅助筛查模式，在质控模式下支持切面图像实时质控评分，在临床模式下支持切面图像扫查进度提示与实时测量显示，在教培模式下支持扫查切面引导。 (10)手动留图智能分析：支持屏幕触控或手柄方式进行手动切面留图并且自动测量，始终覆盖AI 的自动留存切面，同时支持手动切面留图的所有切面查看和自定义挑选。 (11)量化质控评分：根据国家指南，按临床解剖结构和对应图像质量因素进行百分制的标准切面量化评分，实现直观的实时切面质控结果可视化。 (12)生长曲线与孕周估计：提供 HADLOCK、LEUNGE 等多种计算方式智能推算孕周和胎儿体重。 (13)末日月经输入：新建病例时支持末次月经输入，便于得到孕妇实际孕周。 (14)支持切面自定义和识别模式选择：提供各级筛查的标准切面自定义，医生可根据扫查习惯配置智能产筛切面列表，同时提供简单、中等或严格等多种智能识别模式。 (15)生成产前超声检查报告：遵循指南报告书写规范，一键自动生成带测量结果（参考值区间）、超声提示和超声所见的智能产前超声检查报告。 (16)影像处理功能： ①历史病例：按日期检索，浏览存储在本地的病例影像 ; ②历史截图：按日期检索，浏览存储在本地的病例截图 ; ③检查模式选择：可选择新建病例/继续检查两种模式进行检查 ; ④孕期筛查选择：可选择 NT 系统筛查/中孕早期二级筛查/中孕三级筛查/晚孕二级筛查的四种模式进行检查 ; ⑤实时影像模式：应能播放/暂停影像，检查部位示意图，检查持续时间，切面引导内容 ; ⑥回顾影像模式：可支持用户管理病例、病例存储、病例检索、质控得分、检查报告、病例回顾，支持病例单选与多选的添加与删除 ; ⑦数据导出：支持自动识别结果的图像批量导出。 ⑧最优切面替换：具备实时自动替换扫查最优标准切面 ; ⑨冻结功能：点击一键冻结屏幕截图 ; ⑩显示功能：点击一键显示或隐藏解剖结构 ; ⑪操作设置：支持检测到切面时声音提示、显示解剖结构框默认配置、扫查结束后自动发送图像到 ; ⑫检查信息汇总：检查时长，已检项目/未检项目，待续接标记。 (17)系统配置管理功能：应支持完整的设备联动与工作流程配置，包括：1)与彩超机的图像采集区域协同设置；2)各检查切面的可配置化预设；3)工作/演示双模式切换及默认启动设置；4)数据自动发送阈值管理；5)本机网络参数配置；6)AI 服务端集成功能（含病例自动创建、数据自动传输开关）；7)基于 HTTP 协议的报告工作站对接配置；8)DICOM 标准传输协议配置；9)Worklist 病例信息获取接口；10)院内检查项目与AI模型智能映射功能。 (18)第三方系统接口：支持与院内 PACS、视频采集等接口对接。 (19)硬件配置： ①AI 主机，1 套 （a）CPU 核心数≥4 （b）具备集成显卡（支持 1024*768 以上分辨率）或独立 GPU（c）内存：DDR5≥16G、硬盘≥SSD512G ②显示屏，1 套 （a） ≥15.6 英寸触摸液晶显示器、分辨率≥1920*1080 ③高清采集卡，1 套 （a）分辨率≥1920*1080 三、扩展配置与配套设施 1.包括配电设施 1.1 电源要求：220V 电即可 1.2 电缆规格：无特殊要求 2.控制器两套及电脑桌两张 3.工作站一套（采集卡、采集器、端口） 4.电动检查床一张 5.超声专用检查椅一张 6.UPS (≥3000mA) 7.耦合剂恒温加热器（双杯） 8.打印机两台。 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |
| 合同履行期限及地点 |  | 1、合同履行期限： 自签订合同之日起 30 日历天内，交货、安装调试完成并交付使用。 2、合同履行地点：北海市采购人指定地点。 |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起 25 个日历日内。政府采购合同规定。 |  |
| 付款条件 |  | 1.付款方式: (1)第一期:合同生效以及具备实施条件后10个工作日內采购人向中标人支付合同款30%作为预付款: (2)第二期:全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格报告，采购人支付至合同总金额的97%（如中标人为中小企业的则为100%)。 （3）第三期：3年内支付剩余3%尾款。 2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额发票。 |  |
| 验收标准 |  | 1.验收工作由采购人和中标供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及采购文件要求、合同及中标供应商承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收，验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。 2.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购文件参数规定，如发现与采购文件参数不符且造成无法验收的，将以不实质响应竞标要求论处。 3.中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；中标人所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的机型。 4.本项目中的货物，供应商竞标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTML 文件） 。当响应文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 5.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 6.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 7.国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |
| 设备售后要求 |  | 1.质保期：整机原厂 5 年上门质保维保，供货时提供原厂售后承诺书以及原厂售后联系电话。 2.服务响应时间：7×24 小时提供服务。电话报修要求 2 小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师须在 24 小时内到达维修现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理， 保证不影响采购人正常使用。规定时限内中标供应商未能按时响应，采购人有权聘请第三方进行维修处理， 由此产生的相关费用由中标供应商承担。 3.厂家在国内应设有售后维修服务中心或售后维修服务点以及备品备件仓库，能提供快捷、周到、规范的提供售后服务；并提供负责本项目售后维修服务中心或售后维修服务点的具体地址。 4.提供合同设备的原厂认证维修工程师姓名及电话号码，如国内有 400 、800 等电话维修系统提供电话号码，如需更换维修工程师的需提前 7 个工作日书面告知采购人并做好售后服务交工作的衔接，确保售后服务质量。 5.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件 6.培训条款： （1）由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 （2）由生产厂家为用户提供外出学习培训新技术，不少于 2 人次，每次培训时间不少于 2 周。 |  |
| 其他要求 |  | 1.投标总报价为现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）安装费用； （5）必要的保险费用和各项税费。 2.请提供与论证产品相关的资料、履约能力、信誉、业绩等资料。 3.本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标。 |  |

标项二:彩色多普勒超声诊断仪2

| 一、技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术要求（参数要求） |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 1台 | 一、核心技术参数 （一） 主要参数主要规格及系统概述： 1.主机成像系统： 2.具备智能波束形成功能 3.具备多路并行复合数据流处理功能 4.具备组织特性优化成像功能 5.具备组织谐波成像功能，方式≥3 种 6.具备差量组织谐波成像功能 7.具备空间、频率双复合成像功能 8.具备高分辨率血流成像功能 9.具备精确成像功能 10.具备智能图像一键优化功能 11. ●具备组织多普勒成像功能，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头 12.具备穿刺针增强显示功能，具有多种增强模式，可调整穿刺针的显示增益 (二)成像技术： 1. ●支持薄、厚超声切面的控制调节，灰阶模式和彩色模式的超声切面厚度调节 2. ●具备彩色血流成像模式，能够无外溢显示低至≤0.3mm 的微小血管血流,常规检查条件下成像帧频≥50 帧/秒，并具有方向性显示，可连接频谱多普勒进行定量测量。 3.具有超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头。 4.具有超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比。 5. ●具备宽景成像功能，可进行测量，成像长度≥150cm 6.同时支持应变弹性成像功能、2D 模式的剪切波弹性成像功能，支持凸阵、线阵和腔内等探头 7.可支持剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa) 8.具有传播图模式，可对剪切波传播速度做定性评估或作为质控指标 9. ●可以实现四幅显示，分别显示 B 模式、速度图、传播图或方差图 10.▲剪切波弹性成像 11. 测量区域可自动检测，提供专业测量分析报告系统 12. 声衰减成像功能，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示 13.具备超声造影成像功能，具有上下分幅、左右分幅、梯形成像、放大等监控模式 14.支持常规探头（非容积探头）造影图像的三维立体显示 15.血管识别成像模式，支持≥3 种不同颜色显示造影剂灌注状态 16. ●造影微血管成像，细微血管网的造影剂灌注可显示≤0.1mm，具有运动抑制功能 17.造影微血管参数成像，使用不同颜色标记造影剂到达时间，可对彩色和时间进行设置 18.造影与超微血流成像功能的结合应用模式，增强显示超低速造影剂信号 19.具有同屏多幅实时显示功能，分别显示不同模式下的造影图像 20.具有超声造影定量功能，具有运动自动追踪功能，超声造影定量拟合曲线功能 21.肝功能评估功能 ，利用声波在肝脏组织的传播的衰减进行测量和可视化显示 。 可用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊 断 ，提供量化指标。 22.增加产前超声智能质控管理平台 1 套 (三) 测量分析和报告： 1.一般测量，距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等 2.心脏功能测量与分析 3.妇、产科测量与分析 4.血管血流测量与分析 5.血管内中膜自动测量 6.颈后透明层自动测量 7.血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度 8.2D 直方图分析工具 (四)输入/输出信号： 1.输入：S-VHS、RGB 彩色视频 2.输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB 接口，USB 接口≥5 个 3.连通性：医学数字图像和通信 DICOM3.0 版接口部件 4.图像管理与记录装置： 5.内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB 存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储 6.支持原始数据存储 7.采用内置双盘设置，包括固态盘 SSD 和硬盘 HDD，提高机器启动和运行速度 二、技术参数及要求： (一)系统通用功能： 1.显示器：高分辨率宽屏显示器≥23 英寸，分辨率为≥1920×1080 2.彩色液晶触摸屏≥12 英寸，分辨率为≥1280×800，触摸屏位置可倾斜调节 3.显示器上具有操作导航功能 4.操作控制台可上下左右自由调节 5.探头个数：5 把,分别为单晶体腹部探头 1 个、线阵肌骨探头 1个、成人心脏探头 1 个、 曲棍状肌骨探头 1 个、血管探头 1 个 6.激活成像探头接口≥4 个，通用可互换 7.系统最大成像深度≥48cm（依据探头） 8. ●可进行梯形拓展，扫描角度≥140 ° (二)探头规格： 1.探头类型：凸阵、线阵、相控阵、矩阵 2.性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调 3.单晶体腹部探头：频率范围：1~8MHz 4.线阵肌骨探头：频率范围：5~18MHz 5.成人心脏探头：频率范围：1~6MHz 6.曲棍状肌骨探头：频率范围：8~22MHz 7.血管探头：频率范围：3-10MHz （三）二维灰阶成像主要参数： 1.智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit 2.声束发射聚焦：发射≥8 段；接收可连续聚焦 3.并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64 个 4. ●扫描线：最大每帧线密度≥500 超声线（线阵探头） 5.回放重现：灰阶图像回放≥9900 幅，回放时间≥180 秒 6.增益调节：纵向增益 STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8；横向增益可进行调节，分段≥6 (四)频谱多普勒： 1.方式：PWD、HPRFPWD、CWD 2.频谱显示具有自动包络、智能化显示功能 3.智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节 4.最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s；CWD：最大血流速度≥22.0m/s ●5.最低测量速度： ≤0.1cm/s（非噪声信号） 6.电影回放时间： ≥200 秒 7.取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm 至 20mm；分 15 级 (五)彩色多普勒： 1.显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 2.彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像 3.彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 4.▲显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-25 °~+25 ° 5.显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 6. ●彩色显示速度：超微血流成像模式最低平均血流测量速度≤ 2mm/s 7.彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm 8.超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 ### 二、适配要求 1.使用期限≥10 年 2.整机质保≥5 年 3.增加产前超声智能质控管理平台 1 套 （1）设备功能要求： 1)支持早、中、晚孕和国家一、二、三级产前超声检查的规定标准切面的质量控制。 2)支持产前超声切面的类型和标准程序智能评判和打分，并提供非标准原因。 3)具备相关标准切面的可视化切面解剖结构标注。 4)支持对质控结果的统计分析与可视化图表生成。 5)支持图像批量上传、批量质控评分和多维度统计质控报告生成。 6)支持跨平台应用，不限于 Windows、ubuntu 等系统。 7)支持与超声 PACS 工作站等医院信息化平台对接。 （2）技术要求 1)要求可支持其它超声质控模块的横向拓展（如心脏超声图像质控、报告质控等），具备可持续升级能力。 2)▲批量自动质控：基于国家指南及专家共识对标准切面的要求，实现全孕周产前超声切面批量上传和智能量化评分质控，实现批量质控和自动生成质控报告。 3)▲切面自动识别与质控： 自动识别并质控早孕的≥12 个标准切面，中孕早期的≥17 个标准切面，中孕三级产前筛查的≥40 个标准切面，中晚孕的≥11个标准切面以及相关解剖结构。 4)解剖结构质控及可视化：支持早孕期、中孕期、晚孕期及各级筛查不少于 200 项关键解剖结构质控反馈及智能可视化标注。 5)胎儿生长指标自动识别及测量：提供胎儿生长发育评估所需的常规生长参数自动测量，支持早孕期的 NT、CRL 自动测量，支持中晚孕期的 BPD、HC、AC、FL、HL、OFD、LVW、TCD、PCFW 的自动测量。 6)▲生成国家质控指标：支持按国家产前诊断质控指南提供切面完整率、标准率的质控指标。支持各质控中心根据当地质控要求修改质控切面及标准。 7)▲质控结果的可视化和图表统计： a)支持按日、周、月等时间维度进行的质控统计指标自动统计。 b)支持按检查医生、检查类型等维度进行的质控统计指标自动统计。 c)支持质控结果的柱状图、折线图、饼图等图标统计结果可视化。 d)支持医生成绩变化曲线的坐标轴刻度调整及放大缩小。 8)支持质控报告的格式和内容自定义调整和自动批量生成。 a)支持对质控医生、质控单位、质控病例不同层级，形成专项质控报告。 b)支持一键出具质控报告，内含整体情况、统计结果表、统计趋势图等多维呈现方式。 c)支持提供 5 种以上的产前超声质控报告模板，覆盖质控工作种各类场景需求。 9)▲支持提供 B/S 架构跨平台的系统部署，包括 Windows 系统、 Ubuntu 系统、苹果系统、安卓系统等多种系统的交互应用。 10)支持数据管理功能：提供质控数据的信息查询、删除、添加、修改等管理功能。 11)支持多账号节点应用：支持不少于 20 个院内账号节点的同时访问及发起质控。 12)支持账户管理：提供创建账户、密码管理、角色管理、权限管理等功能。 13)支持不限超声机品牌的 JPG、PNG 等图片格式和 DICOM 格式的图像质控。 14)第三方系统接口：支持与院内超声 PACS 等医院信息化平台进行 接口对接。 （3）产前超声智能质控管理平台，1 套 1)AI 主机，1 套 2)CPU 核心数≥4； 3)具备集成显卡（支持 1024*768 以上分辨率）或独立 GPU； 4)内存：DDR5≥16G； 5)硬盘≥SSD512G。 三、扩展配置与配套设施 1.包括配电设施 1.1 电源要求：220V 电即可 1.2 电缆规格：无特殊要求 2.控制器两套及电脑桌两张 3.工作站一套（采集卡、采集器、端口） 4.电动检查床一张 5.超声专用检查椅一张 6.UPS (≥3000mA) 7.耦合剂恒温加热器（双杯） 8.打印机两台 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |
| 合同履行期限及地点 |  | 1、合同履行期限： 自签订合同之日起 30 日历天内，交货、安装调试完成并交付使用。 2、合同履行地点：北海市采购人指定地点。 |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起 25 个日历日内。政府采购合同规定。 |  |
| 付款条件 |  | 1.付款方式: (1)第一期:合同生效以及具备实施条件后10个工作日內采购人向中标人支付合同款30%作为预付款: (2)第二期:全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格报告，采购人支付至合同总金额的97%（如中标人为中小企业的则为100%)。 （3）第三期：3年内支付剩余3%尾款。 2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额发票。 |  |
| 验收标准 |  | 1.验收工作由采购人和中标供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及采购文件要求、合同及中标供应商承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收，验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。 2.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购文件参数规定，如发现与采购文件参数不符且造成无法验收的，将以不实质响应竞标要求论处。 3.中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；中标人所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的机型。 4.本项目中的货物，供应商竞标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTML 文件） 。当响应文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 5.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 6.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 7.国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |
| 设备售后要求 |  | 1.质保期：整机原厂 5 年上门质保维保，供货时提供原厂售后承诺书以及原厂售后联系电话。 2.服务响应时间：7×24 小时提供服务。电话报修要求 2 小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师须在 24 小时内到达维修现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理， 保证不影响采购人正常使用。规定时限内中标供应商未能按时响应，采购人有权聘请第三方进行维修处理， 由此产生的相关费用由中标供应商承担。 3.厂家在国内应设有售后维修服务中心或售后维修服务点以及备品备件仓库，能提供快捷、周到、规范的提供售后服务；并提供负责本项目售后维修服务中心或售后维修服务点的具体地址。 4.提供合同设备的原厂认证维修工程师姓名及电话号码，如国内有 400 、800 等电话维修系统提供电话号码，如需更换维修工程师的需提前 7 个工作日书面告知采购人并做好售后服务交工作的衔接，确保售后服务质量。 5.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件 6.培训条款： （1）由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 （2）由生产厂家为用户提供外出学习培训新技术，不少于 2 人次，每次培训时间不少于 2 周。 |  |
| 其他要求 |  | 1.投标总报价为现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）安装费用； （5）必要的保险费用和各项税费。 2.请提供与论证产品相关的资料、履约能力、信誉、业绩等资料。 3.本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标。 |  |

标项三:关节镜系统

| 一、技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术要求（参数要求） |
| 1 | 关节镜系统 | 1套 | 一 、摄像系统主机 ▲1.高清晰度摄像系统最高分辨率为 4KUHD(3840*2160) 。视频输出可在两种模式分辨率间切换： 3840×2160(4KUHD)、1920× 1080 (1080P)格式。 2.主机可选配 4K 荧光功能 3.摄像头图像传感器≥1 个 CMOS 芯片 ●4.芯片尺寸≥1/1.8 英寸 ●5.摄像主机输出色彩深度≥10bit ●6.水平分辨率： ≥2200lines，垂直分辨率： ≥1500lines 7.信噪比≥55dB 8.应配备支持 4K 视频输出，具备 SDI、HDMI 等主流数字接口，接口总数≥4 个 9.主机面板≥7 英寸全液晶触摸屏 10.帧率≥60 帧/秒 11. 内置菜单具备多项调节功能， 12.主机面板上可设置白平衡、拍照、录像、触摸屏锁屏功能、除雾功能 、模式切换 、增益调节 、背光调节 、亮度调节 、锐度调节 、缩放调节。 13.摄像头控制按键，可自定义多种功能：包括但不限于菜单、白平衡、拍照、录像、停止录像、冻结、模式、缩小、放大、循环缩放、减小亮度、增大亮度、循环亮度、减小背光、增大背光、循环背光、减小增益 、增大增益 、循环增益 、除雾等等 14.主机支持多种手术科室预设功能，包含关节镜检查模式 15.主机具备手术录像功能，储存文件可 usb 导出。录像最大分辨率为 3840×2160（4k） ，支持码率、帧率可调 ●17.摄像头防水性能符合 IPX8 防水等级的要求 18. 电击防护等级： 应用部分为 CF 型，适合直接用于心脏的应用部分 19.具备 COMM 口实现串口通讯和调试 20.具备手动/自动曝光切换功能 21.摄像头采用分体式设计 ，可拆卸更换定焦和变焦调焦环 ，再连接光学镜 。摄像头≥2 倍以上光学变焦功能 ，变焦距离范围不小于 16~32mm 22.系统通过主机 USB 接口连接加密存储设备，具有用户访问权限控制，实现拍照、录像和软件升级功能 23.具有预览设置功能 ，可通过设置在监视器上显示实际时间 24.降噪调节，通过系统菜单，能实现 3D 降噪和 2D 降噪调节功能 25.可实现白光 、荧光及合光模式下成像 ，可控制光源模式切换 26.通过 系统菜单 ， 能实现 黑 白荧光和彩色荧光 的颜色调节功能。 ▲27.主机使用寿命大于等于 8 年 二、LED 冷光源主机及专用光纤 ▲1.光源显色指数≥90 2.光源可在 3000-7000k 色温范围内实现白平衡 3.具有液晶显示操作屏，拥有中文调节菜单，屏幕尺寸≥7 英寸 4.主机面板可数字显示亮度值,0%到 100%可调，调节精度 10% 5.具备出光防护功能，未连接光缆时无输出，并具备文字或语音提示功能 6.具备出光补偿功能：实时检测出光强度，当出光强度衰减时，设备自动提高输出光强度 7. 电击防护等级：应用部分为 CF 型，适合直接用于心脏的应用部分 8.光源类型： LED 光源 ，具备两种光源类型 。可选配近红外光模块 ，支持荧光成像 9.光纤直径 4.8-5.0mm ●10.可同时传输可见光及近红外光专用光纤。 11.可高温高压消毒 三、医用专业 4K32 ”液晶监视器 1.LED 屏幕≥31.5 英寸 2.分辨率： ≥3840×2160 3.视角范围≥178 ° ●4.亮度≥600cd/m2 5.对比度≥1300 :1 ●6.色彩深度≥10bit ●7.响应时间≤5ms 8.支持高动态范围模式 HDR10 9.应配备支持 4K 视频输入，具备 SDI、HDMI 等主流数字接口，接口总数≥4 个 10.IP35 防护等级认证 11.具备镜像和旋转模式设置 12.支持 2、3、4 路分屏功能及画中画功能 四 、关节镜（含套管穿刺锥） ▲1)4mm30 °关节镜 2 枚 2.7mm30 °关节镜 2 枚 2.3mm0 °关节镜 2 枚 2.3mm70 °关节镜 2 枚 1.9mm0 °关节镜 2 枚 1.9mm70 °关节镜 2 枚 2)采用蓝宝石镜面，透光性高耐磨损 3)可以高温高压消毒 4)有效景深范围≥40mm 5)单位相对畸变≤0.8% 6)角分辨力≥2.83 7)显色指数 RA≥90 8)内镜自带多种光纤转接头，种类≥3 种 五 、动力刨削及射频消融系统主机（一体机或分体机） 1．主机控制台具有功能≥2 种， 即射频消融和刨削两种功能。 2．控制台及脚踏均设有快速切换按钮 ，可实现射频消功能及刨削功能的之间的快速互换。 3．具有用户偏好设置功能，可通过专用界面进行自定义设置。 4．可实时显示所接纳刨削刀头 ，射频电极名称及工作状态，功率 ，转速等信息,如能明确是最好。 5．射频消融切割功率多档可调，调节档位≥10 极，提供不同切割效果。 6．刨削功能，具备 3 种运转控制模式：包括：无级变速，非无级变速，OneTouch。 ●7．脚踏为全封闭，防水设计，防水等级≥IPX7 级。 ●8.刨削手机单向最高转速： ≥10,000 转/分。 9.刨削手机应配有控制按钮，可在手机直接进行刨削控制。 ▲10.要求配备两个刨削刀手柄。 ▲11.动力系统配有动力泵，可以连续维持稳定的水压。 六 、手术器械 1.器械经热处理，硬度范围为 40～60HRC。 2.器械开闭时，腮部轻松灵活，无卡塞现象。 3.手术钳由符合YY0294.1标准要求的代号为N的不锈钢材料制成。 4.套管和闭孔器接触人体部分的材质选用的是符 合ASTMF899-12的304不锈钢。 ▲5.分别备齐膝，肩，腕，肘以及各种小关节适用的全套基础器械，要求每个器械备 2 个。 6.要求配肩关节镜手术牵引吊塔 1 套；腕关节镜手术牵引吊塔 1套。 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |
| 合同履行期限及地点 |  | 1、合同履行期限： 自签订合同之日起 30 日历天内，交货、安装调试完成并交付使用。 2、合同履行地点：北海市采购人指定地点。 |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起 25 个日历日内。政府采购合同规定。 |  |
| 付款条件 |  | 1.付款方式: (1)第一期:合同生效以及具备实施条件后10个工作日內采购人向中标人支付合同款30%作为预付款: (2)第二期:全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格报告，采购人支付至合同总金额的97%（如中标人为中小企业的则为100%)。 （3）第三期：3年内支付剩余3%尾款。 2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额发票。 |  |
| 验收标准 |  | 1.验收工作由采购人和中标供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及采购文件要求、合同及中标供应商承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收，验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。 2.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购文件参数规定，如发现与采购文件参数不符且造成无法验收的，将以不实质响应竞标要求论处。 3.中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；中标人所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的机型。 4.本项目中的货物，供应商竞标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTML 文件） 。当响应文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 5.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 6.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 7.国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |
| 设备售后要求 |  | 1.质保期：整机原厂 6 年上门质保维保，供货时提供原厂售后承诺书以及原厂售后联系电话。 2.服务响应时间：7×24 小时提供服务。电话报修要求 2 小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师须在 24 小时内到达维修现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理， 保证不影响采购人正常使用。规定时限内中标供应商未能按时响应，采购人有权聘请第三方进行维修处理，由此产生的相关费用由中标供应商承担。 3.厂家在国内应设有售后维修服务中心或售后维修服务点以及备品备件仓库，能提供快捷、周到、规范的提供售后服务；并提供负责本项目售后维修服务中心或售后维修服务点的具体地址。 4.提供合同设备的原厂认证维修工程师姓名及电话号码，如国内有 400 、800 等电话维修系统提供电话号码，如需更换维修工程师的需提前 7 个工作日书面告知采购人并做好售后服务交工作的衔接，确保售后服务质量。 5.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件 6.培训条款： 由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 |  |
| 其他要求 |  | 1.投标总报价为现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）安装费用； （5）必要的保险费用和各项税费。 2.请提供与论证产品相关的资料、履约能力、信誉、业绩等资料。 3.本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标。 |  |

标项四:高压氧舱（医用空气加压氧舱）

| 一、技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术要求（参数要求） |
| 1 | 高压氧舱（医用空气加压氧舱） | 1套 | 一、舱体部分 ▲1.结构形式：双舱四门卧式结构； 2.舱体规格：（内截面宽×内截面高×长度） ≥3200×2900× 10000mmmm，其中治疗舱长度≥6800mm，过渡舱长度≥3200mm； 3.最高工作压力： ≥0.2MPa； 4.治疗人数： ≥22 人，其中治疗舱≥18 人，过渡舱≥4 人； 5.人均舱容≥3m3。 ●6.舱门尺寸及数量：所有舱门均采用加宽型舱门，舱门应消除门坎，方便轮椅、担架车和 ICU 病床的进出：舱门尺寸（高×宽） ≥ 1880×1280mm 数量 4 套。端门均采用手动和气动两种操作控制方式，气动可通过断点接触式自动平移舱门，具有舱门自锁功能。 7.舱门形式及锁紧方式：一次成型高强度平移门，低压自动锁紧。 8.照明方式及数量：采用冷光源外照明装置≥14 只，治疗舱≥10只，过渡舱≥4 只； 9.观察窗尺寸及数量：透光尺寸Ф300mm±50mm≥6 只，治疗舱≥ 4 只，过渡舱≥2 只； 10.摄像窗尺寸及数量：透光尺寸Ф 150mm±50mm≥4 只，治疗舱≥2 只，过渡舱≥2 只； 11.递物筒透光尺寸及数量：治疗舱、过渡舱各 1 套 12.舱内全方位拾音对讲麦克：治疗舱≥2 套，过渡舱≥1 套； 13.药品柜： ≥2 套，每舱≥1 套； 14.输液吊架： ≥2 套，每舱≥1 套； 15.舱内座椅：采用阻燃面料高靠背角度可调高级轿车座椅，治疗舱≥18 套，过渡舱≥4 套。舱内座椅采用可移动防火、防水、防尘、防霉沙发座椅，座椅可任意固定和移动，座椅靠背可双向调节，配置双向调节腿托；当舱内选择座位式治疗时，沙发座椅可以自锁固定，以满足坐式患者使用的需要；当舱内选择卧位式治疗时，可将座椅移出，停放担架或病床，座椅外包阻燃面料座椅套，阻燃等级为≥B1 级；同时配置 22 个陪护椅，可自由收纳进治疗位座椅下方。 16.舱内配多功能无断点多用途过舱导联装置，每舱≥1 套； 17.供氧方式：采用微阻力供氧方式；加装供氧缓冲箱（储氧筒）并配置微阻力呼吸装具； ●18.舱内装饰材料阻燃等级：A 级； 19.排氧方式：缓冲式舱外排氧，每舱≥2 套； ●20.加减压操作控制方式：手动（机械式）+电动+计算机自动化操作三种控制方式； 21.供气系统管路及阀件符合《氧舱》GB/T12130-2020 标准； 22.按《氧舱》GB/T12130-2020 标准之要求，配备消防水喷淋系统。 二、氧舱控制台 控制台壳体采用专用型材冷扎钢板经专业加工而成；外观采用梯形钢琴式结构矮化设计；整个系统的操作执行设备均可由控制中心集中控制；所有设备运行状态均通过仪表在控制中心集中显示；压力显示仪表置于控制盘面的上层；加减压、供排氧、温湿度显示、电源开关以及对讲、视频切换依据设备在操作使用时的不同频率、先后顺序、重要程度的不同，在控制台盘面底层方便操控的位置沿两侧等距展开布置；操作控制方式采用手动、电动、计算机自动化操作等至少三种控制方式。 三、系统配置 1.加减压操作阀门（带刻度手轮） ≥4 套 2.供排氧操作阀门（带刻度手轮） ≥4 套 3.压力显示系统≥7 套供气压力表≥1 只 普通压力表≥2 只 精密压力表≥2 只 消防水压力表≥1 只供氧压力表≥1 只 ●4.氧舱专用对讲机≥1 台 5.网络机顶盒≥1 台 6.电气控制系统≥1套 7.动态显示仪≥22 位 8.取样流量计≥2 套 9.取样阀≥2 套 10.触摸屏控制系统≥2 套 11.标志、铭牌≥1 套 12.氧气稳压分配管≥2 套 13.温湿度变送器≥2 套 14.测氧仪≥2 台 四、压力调节系统 ●1.双螺杆静音型空压机≥2 台，排气量≥2.7m3/min，排气压力≥ 1.25MPa。 2.冷冻式干燥机≥2 台，处理量≥3.8m3/min，工作压力≥1.25MPa。 3.储气罐:容积≥25m3 ，数量≥1 台。 4.配油水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准。 ▲5.加减压系统阀门均采用不锈钢阀门，采用一种电动调节阀技术。 6.供气管路加装三级精密过滤器，确保进舱气体的各项指标符合卫生学《氧舱安全技术监查规程》的规定。 五、呼吸气系统 1.采用微阻力供排氧方式，单人单管供氧流量监控，加装供氧缓冲箱（储氧筒）； 2.单人供氧截止阀： ≥22 套 ●3.供氧缓冲箱： ≥4 套 ▲4.微阻力呼吸调节器： ≥22 套 5.多功能综合吸氧控制面板≥22 套 每组控制面板具备常规吸氧、一级吸氧、雾化吸氧、湿化吸氧、负压吸引、应急呼叫六种功能。 6.排氧气动调节阀≥2 套 7.不锈钢球阀≥2 套 8.缓冲式排氧系统≥4 套 9.排氧滤水器≥2 套 10.供、排氧管道总成≥2 套 11.统管路及阀件符合《氧舱》标准要求。 六、舱内环境调节系统 1.循环方式：舱内循环。 2.送方式：采用磁耦合感应传动送风方式。 3.舱内空调采用吸顶式分体冷暖空调器，治疗舱 3P≥1 台，过渡舱2P≥1 台。 七、监控系统 配备≥50 寸彩色液晶显示器≥1 台，彩色摄像一体机≥4 台（含：广角、低照度镜头），存储功能硬盘录像机≥1 台。 八、消防系统 ▲1.按《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于 50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于 3S， 并在舱内外系统管路上设置手动控制阀，以确保紧急状态下使用。采用一种空气加压氧舱消防水柜技术。 配备气水罐（容积：2m3） ≥1 台。 ▲2.采用高压氧舱消防水自动更新系统，防止消防水沉积产生杂质堵塞管路。 九、计算机自动化操作控制系统 计算机在医用电气设备中起着与安全密切相关的作用，为了保证安全性保证方法，需满足可编程医用电气系统要求 1.医疗方案程序化自动控制 （1）加减压系统程序化自动控制。 （2）排氧系统程序化自动控制。 （3）多种医疗方案的优化选择。 2.具有人机界面，方便控制，易于修改。 3.对治疗过程中的重要数据跟踪处理， 自动显示和记录。 4.具有语音提示功能。 5.具有安全锁定氧浓度功能。 6.具有故障报警自检功能。 7.具有自动稳压功能。 8.具有数据记录功能。 ▲9.具备高压氧舱计算机监控方法。 十、舱内可视音画同步投影影像系统 4 套 1、数量 4 套，每舱室 2 套； 2、投影设备放置于舱外； 3、配置播放器，观看视频节目。 十一、应急安全项目 ●1、舱体各舱室应配置安全阀各≥2 只；储气罐、气水罐配置安全阀各≥1 只； ●2、递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各≥1套； 递物筒配装压力显示仪表各≥1套； ●3、压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置； ●4、各舱室配装应急呼叫装置及应急通讯装置； 5、各舱室内外应配装应急卸压装置各≥1 套，并涂红色标记； 6、舱内饰装用材达B1 级以上消防等级。 十二、气动呼吸机 1 台 1、鉴于氧舱设备的安全特殊性，进舱设备标准按照中华人民共和国国家氧舱标准 GB/T12130-2020《氧舱》及中华人民共和国氧舱安全技术监察规程《TSG-2015》。 2、基本参数 2.1、可以在氧舱内稳定的运行。（提供呼吸机在高压氧舱内的性能检测报告须第三方公立机构） 2.2、显示屏： ≥5.6 英寸 TFT 彩色液晶屏 2.3、图形显示波形：压力-时间，流速-时间，容量-时间 2.4、环图：压力-容积，流速-容积 2.5、可随着舱内压力的升高调整相应压力值，使潮气量受压力环境的影响极小 3、功能要求 3.1、控制方式：气动电控 3.2、呼吸模式：A/C，SIMV，SPONT，SIGH，MAN 3.3.主要设置参数 3.3.1 潮气量：0，50～1500mL 3.3.2 呼吸频率：4～80bpm；SIMV 呼吸频率：1～40bpm 3.3.3 吸呼比：3 :1～1 :5，SIMV 模式的吸气时间：0.2～10s 3.3.4 压力触发设置范围：-20cmH2O～0cmH2O（PEEP 以下），流速触发设置范围：1～20L/min 3.3.5 呼末正压设置范围：0,5,10,15,20cmH2O 3.3.6 氧浓度范围：45～100%。 3.4.主要监测参数 3.4.1 吸气潮气量监测范围：0～1500mL 3.4.2 呼气潮气量监测范围：0～1500mL 3.4.3 分钟通气量监测范围：0～20L/min 3.4.4 氧浓度范围：45%～100% 3.4.5 呼吸频率范围：0～80bpm 3.4.6 自主呼吸频率 范围：0～30bpm 3.4.7 呼末正压范围：0～20cmH2O 3.4.8 气道峰压监测范围：0～80cmH2O 3.4.9 气道平均压力 监测范围：0～80cmH2O 3.5.报警功能 3.5.1 潮气量：上限： 60～1450mL、下限：OFF，50～1440mL 3.5.2 分钟通气量：高：1～20L/min、低：0～19L/min 3.5.3 氧浓度：高：22～100%、低：21～99% 3.5.4 气道压力：上限调节范围：1～80cmH2O、下限调节范围： 0～79cmH2O 3.5.5 呼吸频率：上限调节范围：6～80bpm、下限调节范围：5~ 79bpm 3.5.6 持续气道压力高：气道压力连续 15s 超出（PEEP+15）cmH2O时发出报警。 3.5.7 窒息报警时间 设定时间为 15～60s 3.5.8 氧气供压低报警：供氧压力小于 0.28MPa。 3.5.9 电池电量低报警：报警后电池供电时间不少于 10min。 3.5.10 电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间不少于 5min。 3.5.11 报警静音计时： ≤120s 4、质保期≥3 年。 5、配置要求： 5.1、呼吸机主机 1 台 5.2、压力和流量采样管 4 根 5.3、流量传感器 2 个 5.4、氧气高压管 1 根 5.5、电源线 1 根 5.6、氧传感器连接线 1 根 5.7、氧传感器 1 个 5.8、氧传感器座 1 个 5.9、3L 手动皮囊 1 个 5.10、成人面罩 1 个 5.11、1M 硅胶管 4 根 5.12、呼气阀 4 个 5.13、重复式呼吸管路（15cm） 1 根 5.14、双表减压器 1 个 5.15、舱内固定架 1 个 十三、多参数监护仪 1 台（一拖四） （一）鉴于氧舱设备的安全特殊性，进舱设备标准按照中华人民共和国国家氧舱标准 GB/T12130-2020《氧舱》及中华人民共和国氧舱安全技术监察规程《TSG-2015》。须提供监护仪在氧舱内三个大气压环境下的产品注册证或第三方检测报告 （二）多参数监护仪基本参数： 1、监测参数：一机拥有心电、血压、呼吸、血氧、脉率、体温 6个参数； 2、采用≥4 寸彩色液晶触摸屏，清晰显示波形（心电、脉搏、呼吸）、数值和工作、报警状态信息，操作方便直观。具有自动屏保，防止误操作功能； 3、传输方式：无线实时同步传输，快速部署网络，无须穿舱即可安装，移动监护，可于舱内任意位置开展监护； 4、心电参数： 4.1 导联：标配 3 导，可选 5 导心电监护,支持导联自动识别功能； 4.2 输入阻抗： ≥10MΩ; 4.3 频率特性：0.5Hz～40Hz≥ (-3dB)； 4.4 共模抑制比： ≥70dB； 4.5 监测范围：30～300 次/分，允差： ±2 次/分。 5、呼吸参数：监测范围：15～60 次/分，允差： ±2 次/分； 6、血压参数： 6.1 测量模式：手动、 自动； 6.2 监测范围：收缩压：60～255mmHg，舒张压：30～195mmHg，允差： ±5mmHg； 6.3 过压保护：38kPa（295mmHg），精度： ±6.5kPa (±5mmHg）； 6.4 断电保护：断电后，袖带自动放气； 6.5 充气时间保护：180S。 7、血氧参数：监测范围 70%～100%，允差： ±2%； 8、脉率参数：监测范围 30～250 次/分，允差： 3 次/分； 9、体温参数：监测范围 30～42℃ , 误差： ±0.1℃; 10、报警参数：具有声光双重报警功能； 11、数据通信：无线传输； 12、电源： 内部电源：DC≤12V,电池电量： ≥6000mAh，不更换电池可不间断实时监护≥24 小时。 （三）中央监护系统软件： 1、支持一屏多窗口同步监测多病人数据，监测床位数可选择，重点病人单窗口重点监护，窗口之间可互换； 2、监护仪和中央监护系统双显示：监测数据无线实时传输至舱外中央监护系统，舱内陪舱人员可在监护仪上进行观测，舱内外同步开展监测； 3、监测报警及阈值设置，具有电极、血氧探头指夹脱落、电池电量不足等报警功能； 4、具有监测数据存储、统计，监测波形、报警事件、参数趋势图回放功能； 5、病人设备信息管理：病人信息录入、编辑、搜索等功能； 6、支持远程控制测量无创血压； 7、具有AI 算法，监测心电数据更精准； 8、监测报告生成打印。 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |
| 合同履行期限及地点 |  | 1、合同履行期限： 自签订合同之日起 30 日历天内，交货、安装调试完成并交付使用。 2、合同履行地点：北海市采购人指定地点。 |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起 25 个日历日内。政府采购合同规定。 |  |
| 付款条件 |  | 1.付款方式: (1)第一期:合同生效以及具备实施条件后10个工作日內采购人向中标人支付合同款30%作为预付款: (2)第二期:全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格报告，采购人支付至合同总金额的97%（如中标人为中小企业的则为100%)。 （3）第三期：3年内支付剩余3%尾款。 2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额发票。 |  |
| 验收标准 |  | 1.验收工作由采购人和中标供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及采购文件要求、合同及中标供应商承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收，验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。 2.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购文件参数规定，如发现与采购文件参数不符且造成无法验收的，将以不实质响应竞标要求论处。 3.中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；中标人所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的机型。 4.本项目中的货物，供应商竞标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTML 文件） 。当响应文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 5.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 6.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 7.国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |
| 设备售后要求 |  | 1.质保期：整机原厂 10 年上门质保维保，供货时提供原厂售后承诺书以及原厂售后联系电话。 2.服务响应时间：7×24 小时提供服务。电话报修要求 2 小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师须在 24 小时内到达维修现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理， 保证不影响采购人正常使用。规定时限内中标供应商未能按时响应，采购人有权聘请第三方进行维修处理， 由此产生的相关费用由中标供应商承担。 3.厂家在国内应设有售后维修服务中心或售后维修服务点以及备品备件仓库，能提供快捷、周到、规范的提供售后服务；并提供负责本项目售后维修服务中心或售后维修服务点的具体地址。 4.提供合同设备的原厂认证维修工程师姓名及电话号码，如国内有 400 、800 等电话维修系统提供电话号码，如需更换维修工程师的需提前 7 个工作日书面告知采购人并做好售后服务交工作的衔接，确保售后服务质量。 5.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件 6.培训条款： （1）由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 （2）由生产厂家为用户提供外出学习培训新技术，不少于 2 人次，培训次数累计不少于 5 次。 |  |
| 其他要求 |  | 1.投标总报价为现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）安装费用； （5）必要的保险费用和各项税费。 2.请提供与论证产品相关的资料、履约能力、信誉、业绩等资料。 3.本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标。 |  |

# 第四部分  评标办法

评标办法前附表（使用于所有标段）

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 |  |
| 1.1 | 1.评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 2.政策性扣除计算方法。 （1）对小微企业的价格评审优惠 ①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 ②按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 ③在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位生产的货物的。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （2）对本国产品的价格评标优惠 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第六部分 应提交的有关格式范例”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品被视为本国产品的，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评标优惠，对本国产品的投标报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评标优惠，即对该投标人提供的全部产品的投标报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 除上述情况外，评审价=最后报价。 3.价格分计算公式： 价格分=(评审基准价／评审价)×30分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 | 客观分 |
| 2 | 技术分 | 42分 |  |
| 2.1 | 重要技术指标响应： 经评审认定的重要技术指标（标注“ ● ”) 合计 10项基本分 30 分，每一项负偏离扣 3 分。 重要技术参数应提供证明材料（证明材料可以为经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或产品官网参数描述截图或厂家技术彩页或产品功能界面截图），未提供或未按要求提供的将视为负偏离。 | 30分 | 客观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 二档（3分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单满足采购需求。 三档（5分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有简单的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单满足采购需求。 四档（9分）：提供项目实施方案，方案内容较详细，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明，设备安装调试运行、验收程序、维护保养措施、技术服务、技术培训的服务内容和措施满足采购需求。 五档（12分）：提供项目实施方案，方案内容较详细有针对性，具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有详细的产品出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装调试运行、验收程序、维护保养措施的各阶段有详细的方案说明，技术服务、技术培训的服务内容和措施完全满足采购需求。 | 12分 | 主观分 |
| 3 | 商务分 | 28分 |  |
| 3.1 | 质保期： 在满足基本质保期的基础上，质保期每延长 1 年，得 1 分，满分 2 分 | 2分 | 客观分 |
| 3.2 | 售后服务方案： 一档（3分）：有售后服务方案，但缺乏保障措施或内容与本项目不符或有漏项。 二档（6 分）：售后服务方案全面，提供售后技术服务人员不少于 1 人且有固定售后服务场所，定期对设备进行维护和检修，能及时有效的提供技术支持和解决方案，售后服务承诺书有针对性、合理性，可提供质保期内的原厂售后服务承诺。 三档（9 分）：满足二档的基础上，售后服务体系完善，售后服务保证指施详实可行，具有远程维修服务、应急预案、质量保障方案措施，针对医疗机构的售后服务经验丰富，耗材和备品备件库存配备充足可及时供应，系统及时更新升级，技术服务人员不少于 2 人。 | 9分 | 主观分 |
| 3.3 | 培训计划方案： 一档（2 分）：培训方案较简单。 二档（4 分）：培训内容基本符合实际需要，培训方案较详细，能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。 三档（6 分）：培训内容符合实际需要，培训方案详细，售后服务体系完善，提供包括售后服务维修点、备品备件仓库、原厂认证维修工程师、售后服务电话等，售后服务方案详实可行，应急预案、质量保障方案措施有针对性，耗材和备品备件库存配备充足可及时供应，系统及时更新升级，维修工程师不少于 1 人，并能提供质保期外的维保服务方案及优惠价格。 四档（9 分）：培训内容符合实际需要，培训方案详细具体，，售后服务体系完善，提供包括售后服务维修点、备品备件仓库、原厂认证维修工程师、售后服务电话等，售后服务方案详实可行，方案包括远程维修服务、应急预案、质量保障方案措施，且针对医疗机构的售后服务经验丰富，耗材和备品备件库存配备充足可及时供应，系统及时更新升级，维修工程师不少于 2 人，并能提供质保期外的维保服务方案及优惠价格。 | 9分 | 主观分 |
| 3.4 | 业绩： 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间止，可提供投标产品销售业绩的（业绩可以是供应商的，也可以是制造商或者其他代理商） ，每个业绩得 2 分，满分 6分。 注：需提供销售合同或中标通知书复印件。 | 6分 | 客观分 |
| 3.5 | 政策性加分： （1）节能产品分（1 分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得 1 分，最多得 1 分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1 分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得 1 分，最多得 1分。 | 2分 | 客观分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、评标方法

1.本项目采用的评标方法：

综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

□最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2. 评标标准：采用综合评分法的，评标标准见评标办法前附表。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。采用综合评分法时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.4.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

3.4.4.2审查工作流程。评审委员会严格按照评审现场说明、综合评估研判和出具处理结果三个步骤开展审查流程。

（1）评审现场说明。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

（2）综合评估研判。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。对异常低价存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

（3）出具处理结果。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。

3.5.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.5.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。评标价相同时，由评标委员会根据投标文件中技术、服务、合同条款及其它实质性要求等情况，按照择优选择的原则，集体讨论确定排序，并按确定排序由优到劣的原则推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标投标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标投标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

五、评审过程的保密与录像

8.1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与投标文件评审和比较、中标投标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

8.2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五部分  拟签订的合同文本

## 北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同

合同编号：               采购计划编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）                         项目名称和项目编号

签订地点                                                   签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和乙方的承诺、 甲乙双方签订本采购合同。

第一条  合同标的及合同金额

| 序 号 | 标的名称 | 商标品牌 | 型号参数 | 生产厂家 | 产地 | 数 量 | 单位 | 单 价（元） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 详见采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）       人民币 (¥     元）。

3.合同总金额包括但 1）采购内容中所有货物和服务的价格；2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用；4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

第二条  质量保证

乙方应按招标文件要求及投标文件承诺向甲方提供服务。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供服务及成果等在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按合同规定的时间向甲方提供使用服务及成果等的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  交付和验收

1.服务开始时间：         。

2.服务地点：             。

3.验收方式：

（1）乙方提供不符合本合同规定的服务及成果， 甲方有权拒绝接受。

（2） 乙方应将所提供与服务及成果相关的货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

（3）验收合格后由甲方和乙方签署验收单并加盖公章， 甲乙双方各执一份。

（4） 甲方对验收有异议的，应及时告知甲方，并在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三个工作日内及时予以解决。

（5） 甲方可随机对乙方提供的产品和服务进行抽查，如发现乙方提供的产品和服务，不符合国家及行业标准，采购人验收不通过的，可拒绝付款或依法中止采购服务合同并要求乙方作出赔偿。

甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章， 甲乙双方各执一份。

（6）对技术复杂的服务及成果， 甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第五条  付款方式

1.资金性质：  财政性资金           。

2.付款方式：                       。

第六条  履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第七条  安装和培训（如有）

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、 电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  甲方指定地点  。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包 ”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  违约责任

1.乙方提供的服务及成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

2.乙方未按本合同中规定的服务承诺提供售后服务的，如提供非原厂售后等，乙方应按

本合同合计金额 10%向甲方支付违约金。

3.质保期内故障超过 24 小时仍无法解决且未提供备用设备的，每延迟 24 小时支付合同总金 5‰的违约金，但违约金累计不得超过合同金额 10% 。

4.甲方延迟付款或乙方延迟履约、不完全履约或提供的服务不符合合同和承诺要求的，每日违约金额为中标金额的万分之五，但违约金累计不得超过合同金额 10% ，除支付违约金外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务；乙方未在甲方规定的时间内履行完毕的，经甲方书面通知乙方进行整改，乙方仍未能在合理期限内完成整改的，甲方有权单方面解除或终止合同，乙方需向甲方赔偿相应的经济损失。

5.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用 (包括但不限于律师费、诉讼费、担保费、保全保险费、差旅费、鉴定费等等) 均由乙方承担。

6.除不可抗力原因外，上述未提及的其它违约行为每日违约金额为合同金额的万分之

五，但违约金累计不得超过合同总额的  10%，并赔偿全部经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的   人民法院提起诉讼     。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十三条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标函；

4.中标通知书。

第十六条  本合同一式五份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加），招标代理公司一份，具有同等法律效力，合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章

或合同专用章后生效。

| 甲方（章） | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 签订地点： 北海市中医医院 签订时间： 年 月 日 |  |

合 同 附 件 1：

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、保修期责任： |  |
| 3、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加附页

# 第六部分  应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（3）投标人直接控股股东及出资信息表…………………………………（页码）

（4）投标人直接管理关系信息表…………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

北海市政府采购投标人信用承诺函（格式）

（采购人）、（采购代理机构） ：

投标人名称：

统一社会信用代码：

投标人地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：1.投标人须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函 ，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.投标人的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人（负责人）授权书”。

法定代表人（负责人）授权委托书（信用承诺函由授权代表签名或盖章时，必须提供）

法定代表人（负责人）授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

电子公章：

附：1、被授权人的身份证正面及反面复印件

2、法人或者其他组织的具有营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证复印件

年    月    日

粘贴被授权人的正面及反面身份证复印件

二、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

三、投标人直接控股股东及出资信息表

投标人直接控股股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码（或统一社会信用代码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

说明：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司总资本百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）“股东及出资信息”的信息相符，否则投标文件作无效处理。

4.投标人如为事业单位、其他团体组织、个人的，不需要提供本表。

5.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（电子公章）：

四、投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表（格式）

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

说明：

- 1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间的管理与被管理关系。

- 2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包含间接的管理关系。

投标人名称（电子公章）：

商务技术文件部分

## 商务部分

目录

- （1）无串通投标行为的承诺函…………………………………………………（页码）

- （2）投标声明书…………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………（页码）

（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件…………（页码）

（5）商务响应表…………………………………………………………………（页码）

（6）投标人情况介绍……………………………………………………………（页码）

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件…………………………………（页码）

（8）中小企业声明函……………………………………………………………（页码）

（9）残疾人福利性单位声明……………………………………………………（页码）

一、无串通投标行为的承诺函

无串通投标行为的承诺函（格式）

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二部分的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的投标人。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二部分关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权（含招标人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名） ：

日期：

二、投 标 声 明 书

投 标 声 明 书（格式）

致：                              （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：              ，产品原产地及厂家为：                。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

年    月    日

三、法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

在我          （公司）任     职务，是我           （公司）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称：

（电子公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

附：附法定代表人（负责人）有效的身份证及营业执照副本复印件。

贴附“身份证复印件”（正反两面）

四、法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

电子公章：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，并加盖电子公章，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

五、商务响应表

商务响应表（格式）

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保修期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | （合同签订后×天内）交货； 地点： |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

填写说明：投标人应根据第三部分招标项目采购需求的商务要求，逐条响应，漏项或者空白，视为不实质性响应招标文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

日 期：

六、投标人情况介绍

投标人基本情况登记表（格式)

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和相关联系人：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法定代表人（负责人）：姓名             职务               电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                 电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼或仲裁的情况（如有、请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人名称(电子公章) ：

法定代表人（负责人）或委托代表（签字或电子签名）：

年      月       日

七、标人的类似成功案例的业绩证明文件

投标人同类项目实施情况一览表（格式）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 合同页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：项目合同关键页复印件或中标通知书复印件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

年    月     日

八、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：

日 期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(×) | 人 | ×≥1000 | 300≤×＜1000 | 20≤×＜300 | ×＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥200 | 20≤×＜200 | 5≤×＜20 | ×＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 50≤×＜300 | 10≤×＜50 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(×) | 人 | ×≥1000 | 300≤×＜1000 | 20≤×＜300 | ×＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(×) | 人 | ×≥200 | 100≤×＜200 | 20≤×＜100 | ×＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥1000 | 300≤×＜1000 | 20≤×＜300 | ×＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(×) | 人 | ×≥2000 | 100≤×＜2000 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(×) | 人 | ×≥1000 | 300≤×＜1000 | 100≤×＜300 | ×＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(×) | 人 | ×≥300 | 100≤×＜300 | 10≤×＜100 | ×＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

九、残疾人福利性单位声明

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：

日  期：

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

商务技术文件部分

## 技术部分

- 对本项目系统总体要求的理解………………………………（页码）

- 技术响应表……………………………………………………（页码）

（3）设备配套配置清单…………………………………………………（页码）

（4）售后服务承诺书………………………………………………（页码）

（5）优惠条款………………………………………………………（页码）

一、对本项目系统总体要求的理解

二、技术响应表

技术响应表（格式）

分标号：

| 项号 | 标的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据第三部分招标项目采购需求的技术要求，逐条响应，投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。漏项或者空白，视为不实质性响应招标文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

日 期：

三、设备配套配置清单

设备配套配置清单（均不含报价）（格式）

分标号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

日  期：

- 四、售后服务承诺书

- 格式自拟

五、优惠条件

优惠条件（格式）：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

分标号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：                        日 期：

## 报价文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………（页码）

- 投标报价明细表………………………………………………………………（页码）（3）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- （4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明………………………………（页码）

- 一、投标函

- 投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）：

根据贵方为                                          项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人

（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起          个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：             电话：

传真：                           电子邮箱地址：

投标人代表姓名：                职务：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：

年     月     日

- 投标报价明细表

投标报价明细表

分标（有分标时填写）                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写）人民币 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.报价不得涂改，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修费等成本、税金及利润。

3.所投产品如有专用耗材的必须提供专用耗材的明细报价。

4.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：                               日  期：

- 开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）（格式）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标投标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

- 四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

- 格式自拟

附件：其他文书、文件格式

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

联合体成员名称(电子公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件4：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标投标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包投标人1名称），（分包投标人2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包投标人中小企业合同份额

1、（分包投标人X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：分包投标人名称(电子公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件5：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。