第二章  采购需求

说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9号）和 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人电子公章），否则该分标投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
2.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）和《关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告》（2023年第2号）的规定，本项目采购需求如包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人必须在该分标投标文件中提供所投标产品由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料扫描件（加盖投标人电子公章），否则该分标投标文件作无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。（如在此期间有新的规定颁布按照新规执行）。

3.本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。投标人对实质性要求有任意一项不满足的，投标文件按分标作无效投标处理。

5.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

6.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

7.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

8.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

9.下列货物技术参数中，数值前面出现“或以上”“不少于”“至少”“大于或等于”等描述的，本位数值是实质性响应，大于本位数值的是正偏离（即优于参数要求）,反之为负偏离；数值前面出现“或以下”“低于”“不高于”“小于或等于”等描述的，本位数值是实质性响应，小于本位数值的是正偏离（即优于参数要求）,反之为负偏离。如需求要求某项技术参数大于或等于6套，供应商响应的数值为7套或以上，即为正偏离，以此类推。
	货物需求一览表

	标段
	A分标

	采购清单及技术参数
	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	货物技术参数
	分项预算合计（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	套
	1
	一、设备及功能需求

▲1.1 设备用途：用于口腔疾病的诊断，能够满足种植、正畸、牙体牙髓、修复、颌面外科等临床诊疗的需求。具有数字全景成像、头颅成像、3D成像、模型扫描功能，具有临床观察软件、图像后处理功能。
二、硬件技术指标
2.1 X射线球管技术参数

2.1.1 射线管最大电流：≤10mA，最小电流≤2mA，步进值≤0.5mA；

2.1.2 射线管最大电压：≤100kV，最小电压≤60kV，步进值≤1kV；

2.1.3 焦点尺寸：≤0.5mm×0.5mm 。
2.2 射源装置参数

2.2.1 最快扫描时间：CT模式≤7s，侧位模式≤8s；

2.2.2 射源材质：铝合金高散热射源。

2.3 探测器技术参数

▲2.3.1 探测器数量：≥2，要求在全景拍摄和CT扫描模式探测器自动切换，无需手动拆装，拍摄头侧时不需要拆卸平板探测器；

2.3.2 CT探测器类型：TFT平板探测器。

2.4 图像性能

▲2.4.1  CT扫描最大非拼接视野（FOV)：≥16cm×12cm；

2.4.2 局部CT成像视野：≤5x8cm(Ф×H)
2.4.3 CT视野数量：≥5种，最小视野≤4×4cm(Φ×H)；

2.4.4 灰阶：≥16bit；

2.4.5 最小体素尺寸：≤45μm；

2.4.6 侧位成像尺寸：≥24cm×19cm；

▲2.4.7 成像空间分辨率：CT≥2.8lp/mm，全景≥3.1lp/mm，侧位≥4.0lp/mm；

2.4.8 CT最小重建时间：≤2.5s 。
2.5 整机性能
▲2.5.1 保护装置：急停开关≥2个，工控机旁和CT设备上均具有单独的急停按钮；

2.5.2 底座及定位方式：医师和患者面对面摆位，患者侧对立柱，要求U型底座，非X型底座，方便轮椅进入，立式定位；

2.5.3 机身操控屏：≥10.1寸；
2.5.4 侧位臂内嵌机身升降按钮及快速准备按钮：具备；

2.5.5 侧位臂处具备独立激光：≥1条；

2.5.6 状态灯及语音提示：具备，状态灯随拍摄状态而变化；

2.5.7 滑环结构：扫描结束后无需复位；
2.5.8激光线数量：≤3条，摆位便捷，降低激光对患者眼睛的伤害风险。

三、软件功能要求
3.1 软件数量：提供数字化影像浏览软件1套，种植、正畸分析系统1套，终身免费升级。

3.2 影像算法：具备影像降噪技术和去伪影算法。

3.3 智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管，并且可设置神经管模型颜色及半径，还可设置神经管碰撞检测阈值，生成的神经管模型可在二维视图及三维视图中显示。

▲3.4 牙体牙髓模式：具备牙齿全结构分割功能，可根据牙齿各结构密度不同，自动生成每颗牙齿的牙釉质、牙本质、髓腔、牙周膜模型，牙齿形态改变可视化。

3.5 刻录功能：支持将患者数据和影像浏览程序导出到输出介质（光碟、U盘等）中。

3.6 胶片输出：支持DICOM3.0设备打印胶片，支持排版后胶片导出BMP图片。

3.7 图像格式：具备数据输出接口，兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统。

3.8 打印排版：打印页面布局可自定义调整，预设10种以上打印布局，可选择不同打印尺寸。

四、售后服务

▲4.1 整机使用年限≥15年；

4.2 整机保修不得少于36个月，终身维修。

4.2采购的设备及其配件、配品等生产企业不得为商务部不可靠实体清单中包括的企业。
	55
	工业

	
	2
	口腔数字印模仪技术
	套
	1
	1.产品描述：本产品通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织表面的数字化印模，用于口腔修复、正畸、种植等诊疗。

2. 基本技术要求

2.1 数字印模：真彩技术；

▲2.2 扫描光源：LED光源；扫描分辨率：＜0.15 mm；扫描精度：＜10 μm；

2.3 扫描头使用次数：可高温高压灭菌≥150次；

2.4 扫描窗口长宽＞20.6mm*17mm，扫描头高度＞20mm；
2.5 设备使用年限≥8年；

3.工作电脑配置：

3.1 处理器：Intel Core i7同性能及以上。

3.2 内存：32G DDR4 或以上。

3.3 操作系统： 64bit 或以上。

4.功能特点

4.1 扫描原理：共焦显微扫描技术（超快光学切片）；

4.2 扫描方式：具有普通扫描和快速扫描模式，全口扫描最快60秒内完成；

▲4.3 高分辨率拍照功能，让定位数据更清晰，图像可附在相关三维数据上发送至加工厂作为参考依据；扫描无帧数限制，支持长时间连续扫描，连续扫描帧数可达3500帧以上；
4.4体感功能：扫描仪内置重力感应系统，长按扫描键即可启动体感控制功能，可进行“检查模式”“返回”“下一步”和“高清照片”等操作，可尽量避免反复摘戴手套，提高工作效率，减少交叉感染风险；
▲4.5扫描枪内置自动加热除雾功能，非吹风原理，避免造成患者牙齿敏感；
4.6具有软组织锁定功能，软组织回弹不影响扫描，便于记录最佳软组织形态；具有印模扫描模式、无牙颌扫描模式、复制义齿扫描模式、参照义齿扫描模式；

4.7 AI扫描，能识别多余的颊、舌、唇粘膜、手套等数据并自动去除；
4.8取像景深加强模式，>15mm，特定部位扫描更清晰，加强种植治疗中扫描杆的取像效果；
4.9修复扫描模式下，一键快速标记牙位，数据优化后即可获得高精度制备体数据，制备体边缘更清晰，是制作高品质修复体的关键；
4.10支持对口内多颗种植体的扫描，具备多种智能基台匹配功能，具有丰富的原厂植体数据库和基台数据库进行匹配；

4.11扫描回放功能，扫描过程自动记录并可回放，便于查看扫描时口内组织真实状态，也可用于扫描手法查看和便于教学和培训；数字化比色功能，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色色号；
4.12智能备牙评估功能，可对倒凹区域进行观测并显示数值，具备边缘线绘制、咬合距离检测和剖面分析、三维测量等功能，指导备牙及辅助判断后期修复体制作效果；

4.13数字化微笑设计功能，修复前美学分析设计，指导备牙，模拟呈现修复后效果，提升医患沟通效率，并可将设计文件导出给设计软件用于修复体设计；动态咬合运动功能，在静态记录咬合后，可以使用特定咬合运动功能，记录患者动态咬合运动，并可导出数据给设计软件，进行功能重建修复设计；
4.14正畸快速目标位功能，一键生成正畸模拟动画，提升医患沟通效率；

4.15支持iOS及Android的医/技/患沟通平台，具备配套的 App；

4.16输出文件格式：STL、PLY开放格式，DCM彩色格式；压缩文件可还原齿色及订单信息。

5.配置清单

5.1扫描仪 1个

5.2扫描仪支架  1个

5.3扫描头 5个

5.4安装软件 1个

5.5互连电缆 1套

5.6电源适配器 1个

▲6.采购的设备及其配件、配品等生产企业不得为商务部不可靠实体清单中包括的企业。
	16.5
	工业

	
	3
	手术动力系统
	套
	1
	1.供水方式：双供水方式可切换（生理盐水+蒸馏水）；

2.感控标准：插电即用+手术室感控标准+自供生理盐水+马达管线可拆卸消毒；

3.工作安全：≦8℃（安全防护不烫手）+故障自诊+保护系统+内循环冷却系统；

4.功能模式：种植+微创拔牙+电动高速+电动低速（四独立模块）；

5.供应电压：BF型电气安全设计，≧90—260V宽电压设计，频率≧50/60HZ；
6.马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光LED灯（≧色温5000—5500K）；

7.脚踏控制：独立脚踏控制程序的切换+给水开/关+正反转切换+无级变速控制；

8.界面控制：液晶触控显示屏+可精准调节转速、扭力、灯光控制、水量大小；

9.界面显示：全中文显示，各操作功能细分，操作简单易懂；

10.马达规格：重量≦72g、直径≦21.7mm；

▲11.马达动力： 屏幕可调扭矩≧70N.CM，转速100～40000转/分钟可调；

▲12.消毒方式：马达及马达管线可承受≧134℃高温高压灭菌；

13.专属种植手机：≧40:1带光纤种植弯机；

14.专属拔牙手机：迷你头1:4.2反角手机，不锈钢，重量：64g以内，机头直径9.6 mm以内，机身20 mm以内；

15.专属电动高速：迷你头1:5增速手机，不锈钢，机头高度12.7mm，机头直径9.5 mm以内，重量69 g以内；

16.质保时间：不低于24个月；

17.手术动力系统配置清单；
17.1主机（水箱） 1套
17.2马达管线 1条 

17.3脚踏开关   1个

17.4脚踏挂钩  1个

17.5 手机托架  1个

17.6   40：1种植弯机 2个
17.7  1：4.2外水道反角机头 2个
17.8  1：5增速手机  2个

17.9  1:1弯机 2个
17.10 支撑杆 1个

17.11 电源线 1根

17.12 可拆卸马达管线 1条
17.13 陶瓷管L25A 250V保险丝   2根            
17.14 说明书 1份     
17.15 合格证  1份

▲18.采购的设备及其配件、配品等生产企业不得为商务部不可靠实体清单中包括的企业。
	5
	工业

	
	4
	输尿管镜
	套
	3
	一、参数

▲1.光缆须与南京图格TSL-L900光源连接；
2.器械通道：5Fr；
▲3.非金属可拆卸式双水阀设计，灌注顺畅，方便消杀。
▲4.镜体前端插入部：8-9.8Fr；
5.镜体工作长度：≥425mm；
6.视向角： 0°；
7.▲视场角：≥85°；
8.视场中心角分辨力：≥1.0 C/（°）；
9.设计光学工作距：5—10mm ；
10.▲有效景深：4—50mm；
二、配置

输尿管镜3支；
9#扩张头3支；
10.5#扩张头3支；
12#扩张头3支；
13.5#扩张头3支；
硬性活检钳5Fr 3把；
硬性异物钳5Fr 3把；
密封帽30个；
光缆3条；

消毒盒3个；

▲三.采购的设备及其配件、配品等生产企业不得为商务部不可靠实体清单中包括的企业。
	18.75
	工业

	
	5
	膀胱镜
	套
	1
	一、参数

▲1.光缆须与南京图格TSL-L900光源连接；
▲2.不锈钢水阀；
3.操作器手轮配有拨板起落指示标；
4.镜体外径：Ø4mm；
5.镜体工作长度≥302mm；
6.视向角： 0°、30°、70°；

7.插入鞘套规格：≧4种，分别为：15.5Fr、19.8Fr、21Fr、22.5Fr；
8.视场中心角分辨力≥2.4 C/（°）；
▲9.有效景深5—100mm；
▲10.单位相对畸变 VU-z≤10% 。
二、配置

30°膀胱镜  1支；
镜鞘及闭孔器 15.5Fr 1支；
镜鞘及闭孔器 19.8Fr 1支；
镜鞘及闭孔器21Fr 1支 ；
镜鞘及闭孔器22.5Fr 1支；
操作器双通道1支；
连接桥单通道1支；
软性活检钳7Fr 1把；
软性锯齿钳7Fr 1把；
软性异物钳7Fr 1把；
软性剪刀7Fr 1把；
进水接门1支；
出水接门1支；
光缆1条；
清洁杆1个；
密封帽10个；
消毒盒2个；
▲三.采购的设备及其配件、配品等生产企业不得为商务部不可靠实体清单中包括的企业。
	6.25
	工业

	
	6
	钬激光治疗机
	台
	1
	1.临床适用范围：泌尿系结石手术。

2.激光类型：Ho（钬激光）；

3.激光器工作方式：脉冲；

4.工作激光输出波长：2100nm；

5.频率：4—40HZ可调；

▲6.激光最大输出功率：≥60瓦；

▲7、单脉冲输出能量：0.5—4.5焦耳可调；

8.模块化设计，激光头可单独拆卸；

▲9、传输系统：

9.1可重复使用光纤：200μm、276μm、365μm、550μm、800μm、1000μm（提供注册证证明）；

9.2一次性使用光纤：210μm、272μm、365μm、550μm、800μm（提供注册证证明）；

10.指示光：绿色激光，可调节指示光强弱（输出波长：532nm，输出功率：＜3mw）；

11.冷却系统：内置循环水冷系统，采用无氟环保制冷；

12.具有微机控制系统，对整机监控；具有安全防护装置；

13.具有精确的能量反馈闭环控制模式；

14.具有备用激光系统、备用电源，为不间断激光输出提供有效保障；

15.开机即用，无需等待，具有开机自检系统和应急流程；

16.密封腔体设计：具有防震、防潮、防尘、防电磁波干扰的功能，能保证激光输出的长期稳定，延长激光器的使用寿命。（提供证明）

▲17.开机后可选两种模式：①550微米光纤，②200微米光纤，避免接错光纤。
18.使用年限：≥8年。

▲19.采购的设备及其配件、配品等生产企业不得为商务部不可靠实体清单中包括的企业。
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	7
	移动式平板C形臂X射线机
	套
	1
	一、本产品主要功能及用途：


适用于急诊、普通外科、脊柱外科、骨科、泌尿外科、妇科、创伤科、疼痛科、手术室等科室，可进行体内去异物、腰椎手术、整骨、复位、打钉、局部摄影等多种临床诊治。

二、技术指标

1.组合式高频高压发生装置   

1.1最大输出功率：≤5kW  

1.2主逆变频率：≥110kHz 

1.3具备连续透视模式和脉冲透视模式

1.4透视模式最大管电压：≥ 120kV 

1.5透视模式最小管电流：≤0.3mA

1.6连续透视最大管电流：≥ 4mA

1.7脉冲透视最大管电流：≥30mA

▲1.8摄影mAs：≥280mAs

1.9具备数字点片功能

1.10数字点片最大管电压：≥112kV

1.11数字点片最大管电流：≥15mA

1.12具备自动亮度跟踪功能（IBS）

1.13具备X射线锁功能。

2.X射线管组件

▲2.1固定阳极双焦点，小焦 ≥0.6 mm  大焦≥1.2mm

2.2阳极热容量：≥53kJ

2.3管套热容量：≥650kJ

3.C形臂机架运动

▲3.1绕垂直轴旋转范围：≥±15°

3.2 前后移动范围：≥200mm

3.3 绕水平轴旋转范围：≥±180°

3.4 焦屏距：≥1000mm

3.5  C臂开口：≤800mm

3.6  C臂弧深：≥660mm

3.7 沿轨道滑动范围：≥130°

3.8 立柱电动升降范围：≥400mm

3.9具备双向激光定位，即在球管和平板探测器两端，分别加装了激光定位系统。

3.10具备一键开关机功能。

3.11滤线栅可插拔式设计。

3.12具有自动悬停功能。

4.平板探测器

4.1平板探测器闪烁体类型：碘化铯

4.2平板探测器类型：非晶硅

▲4.3 平板成像大小：≤30cm×30cm

4.4 图像采集矩阵：≤1956 × 1956

4.5 图像采集灰阶：≥16bit

4.6 像素尺寸：≥150μm

4.7 DQE:≥72% 

4.8 空间分辨率：≤3.1 lp/mm

5.图像采集处理系统

5.1 信息管理：登记保存、病历查询、修改、远程查询登记、报表、保存、预览。

5.2 图像后处理：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、边缘增强、递归降噪。

5.3 图像存储与传输：打印胶片，检测SCP服务、发送文件。

5.4 图像测量与标识：测量、高级。

5.5支持DICOM3.0接口。

5.6具备基于GPU的快速动态图像处理与显示平台（RCDPS），多分辨率分析图像增强处理技术，不同部位不同图像处理。

5.7具有断电待机设计。

三、配置清单

1.C形臂机架1套

2.X射线管组件（含高频高压发生器和逆变电源）1套

3.限束器 1套

4.密纹滤线栅1套

5.动态平板探测器 1套

6.不低于27英寸专业阅片显示器 1台
7.液晶触摸PAD   1台
8.工作站处理器1台
9.医用影像工作站软件  1套

10.激光一字定位器4个

11.DAP剂量显示系统1套

12.有线曝光脚开关  1套

13.有线手持运动控制器  1套

14.分体式铅衣2套，围脖4只，铅屏风1块，铅帽4只，方巾4块，铅衣架1个。
▲三.采购的设备及其配件、配品等不得为商务部不可靠实体清单中包括的企业。
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	8
	手术显微镜
	套
	1
	1.目镜：放大倍率不低于12.5×，瞳距调整范围55～75mm，视度调节+6D～-6D；

▲2. 双目主刀镜：100%高亮度45°主刀镜体，倍率： 6×，10×，16×，视场直径：Φ34mm，Φ20mm，Φ13mm；

3.助手镜：水平同轴助手镜，与主刀镜同倍率、同视场。倍率： 6×，10×，16×，视场直径：Φ34mm，Φ20mm，Φ13mm，可绕主刀镜90°旋转，与主刀镜成90°和180°。
4.同轴照明：照明光斑Φ50mm，物面最大照度≥80000 lux；

5.照明光源：LED冷光源或医用卤素灯冷光源，通过光纤传导，可根据不同手术面需求，亮度多调节；

6. 照明方式：光纤照明
7.大物镜焦距：200mm（175mm、300mm、350mm等）；

8.Z向调焦范围：±25mm， Z向调焦速度： 33s/全程；

9.仪器最大伸展半径：1200mm；

10.脚踏控制器：2功能脚踏控制电动微调焦，防水设计；

11.主机标配极限蜂鸣报警提示装置，调焦到达极限值自动报警；

12.关机开机Z向自动置中；

▲13.采购的设备及其配件、配品等生产企业不得为商务部不可靠实体清单中包括的企业。
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	9
	除颤仪
	台
	1
	1.彩色电容触摸屏≥8英寸， 分辨率1024×768像素，可显示≥4通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

2.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

3.支持中文操作界面。

4.屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于37s。

5.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

7.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

12.开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用。

13.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

15.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

16.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

17. 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

18. 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

19.可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。

20.可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

21.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

22.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

23.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

24.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。

25.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于25种。

26.支持ST和QT实时分析，阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

27.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

28.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

29.监护参数适用于成人、小儿和新生儿，提供第三类医疗器械注册证。

30.脉率范围：20-300bpm。

31.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿）、10-115mmHg（新生儿）。

32.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

33.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

34.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

35.支持IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

36.标配至少1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

37.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

38.配置记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

39.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

40.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

41.支持设备状态指示灯用户检测。

42.设备自检后支持对自检报告进行自动打印或按需打印。

43.支持自检放电能量精度显示和打印。

44.可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。

▲45.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别不低于IP55。

46.具备优异的抗跌落性能，可承受0.75米跌落冲击。

47.工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%～95%，大气压范围：57.0 kPa～106.2 kPa。

▲48.采购的设备及其配件、配品等生产企业不得为商务部不可靠实体清单中包括的企业。
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	10
	洗胃机
	台
	1
	一、性能
1.采用电磁水泵作为冲液和吸液的动力源；

2.进胃和出胃通路彻底分开，能有效阻止交叉感染；

3.具有手控进出洗胃和自控洗胃两种操作功能，易于调整和控制；

4.本机增设液量平衡按键，可解决由于胃内物质差异所引起的冲、吸液量不平衡状态；

5.面板有洗胃循环次数显示及计数清零按键，方便操作者掌握洗胃进展；

6.设有故障声光提示装置，便于故障的排除和设备维修；

7.储物箱内可放置电源线，便于机器停用时收藏；

8.后门不用任何工具即可打开，内部可放置溶液桶，机器停用时占用空间小；

9.整机外部均有圆弧光滑过渡，易于清洁和保养。

二、主要技术参数

1.流量：2L/min

2.自控：冲液量：250～350ml/次；

吸液量：300～450ml/次

注：吸液量大于冲液量，但不应大于150ml/次

液量平衡：冲液量减少至100～200ml/次

压力控制：冲、吸压力为0.047MPa～0.067MPa 

噪声：低于或等于65dB(A)

过滤瓶：约800ml（PC塑料）x2

电源：220V,50Hz输入功率：250VA

三、附件

电线组件 吸引软管 三通接头进液过滤器一次性使用胃管 贮液桶 熔丝管

▲四.采购的设备及其配件、配品等生产企业不得为商务部不可靠实体清单中包括的企业。
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	商务条款
	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。

▲二、交货期：自合同签订之日后，收到采购人书面通知之日起45日内交货并安装调试完毕。

三、交货地点：防城港市港口区采购人指定地点；

四、交货方式：现场交货。

▲五、售后服务要求

1.质量保证期≥1年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。
2.供应商所提供的合同货物必须是合同签订之日前3个月内生产的全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
3.故障响应时间：中标供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

4.中标供应商提供送货上门、安装、调试及培训使用人员和维护人员的服务，培训内容主要为：软硬件安装、维护（包括操作系统的完全安装、维护等）；相关费用含在总报价中，采购人不另行支付。

5.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应提供技术服务、维修或设备更换的服务，并承担相应费用和零部件的费用，相关费用包含在总报价中，采购人不另行支付；因人为因素出现的故障不在保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

6.超过质量保证期的货物，中标供应商提供终身维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

7.中标供应商随时优惠提供备品备件，耗材，优惠提供产品更新、改造服务。

8.中标供应商提供成套设备货品清单，过塑后张贴在采购人指定地点（如有要求），内容包括：项目名称、实施年月、所有设备的名称、品牌型号、各设备厂家售后服务电话、中标供应商售后服务联系方式、监督（采购人）电话等内容。

9.质量保证期内，如果本项目系统或设备设计存在重大缺陷，导致无法运行或效率低下，在采购人认可的方案下对系统或设备进行结构性调整开发至满足使用要求。

10.投标文件中提供详细的售后服务方案，中标供应商根据售后服务方案及质量保证期内每季度不少于1次定期回访及对本项目设备及系统进行维护，在回访后5个工作日内向采购人提供书面巡检报告和售后情况记录汇总表（word版1份，PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须中标供应商加盖公章）、售后情况记录表（PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须使用方签字并加盖公章）。
11.在质量保证期内提供的维护，期间如发生设备或系统运作故障，或出现瑕疵与缺陷，中标供应商需及时作出响应提供维护服务。

12.质量保证期满后，中标供应商应明确承诺继续提供维护服务：
（1）承诺提供系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况，维护费用不超过合同价的8%。

（2）对于产品安全问题应及时提供补丁；

（3）对于因设计等技术原因而引起的故障，中标供应商应提供解决方案；

（4）在质量保证期外，中标供应商应提供电话技术咨询服务，并提供参与本项目及售后维护的技术人员名单和联系方式。

（5）质量保证期期满前1个月内中标供应商应负责对本项目设备和系统进行一次全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证设备正常运行。

13.为了保证项目按时、保质的完成，确保投标人具备实施本项目的能力及履行合同规定的各项要求，投标人可自行前往现场踏勘，了解采购人现有的情况：

（1）投标人以踏勘目的进入采购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标人自行承担现场踏勘的费用、责任和风险。

六、安装部署要求

1.中标供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；

2.安装过程中的所有安全保障由中标供应商自行负责；

3.严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。

4.本项目所有采购的设备设施凡涉及需与医院信息系统对接的，由中标供应商负责接入医院信息系统，费用含在总报价中，采购人不另外支付。
七、验收要求

1.验收方式：本项目由采购人（或采购人委托的第三方）和中标供应商双方开展验收工作。如验收结果不合格的，须按采购人要求及时整改，因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，中标供应商承担由此所造成全部损失。

2.在约定的期限内完成本项目采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，中标供应商须对所交付的货物进行功能和运行检测，以确认交付货物符合本项目技术参数要求。

3.交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。

▲4.验收标准：

（1）中标供应商所供货物必须是按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标。

（2）验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。

（3）中标供应商提供的产品在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及提供虚假承诺的，按相关规定作退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

（4）检查供货范围或服务范围：产品到达现场后，中标供应商应在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人指定地点完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。

（5）中标供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。

（5）中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。

（7）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
八、安全与保密要求

▲1.中标供应商需对可能出现的安全问题提出详细的解决方案和具体的措施。

▲2.中标供应商应无条件接受项目采购人单位的保密约定，包括在合同期结束后承诺保密义务，并承担相应的涉密责任。

九、其他要求

▲1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装、送货上门的费用。

（6）开展培训（含教材费、场地租用费）的费用；

（7）到现场验收的费用。

（8）与第三方系统对接所产生的所有商业费用。

（9）本项目的采购代理服务费。
▲2.付款方式：签订合同后，中标供应商按采购人要求提交项目请款函及有关请款资料，财政局下达资金到位后10个工作日内，预付合同款30%；剩余货款：中标供应商全部交货安装调试完毕并经采购人书面验收合格，且按采购人要求提交项目请款函及有关请款资料，财政局下达资金到位后10个工作日内，支付剩余合同款。(付款前，中标供应商按采购人要求提供真实、有效、合法的正式增值税发票给采购人。)

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）

☑本分标所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

二、核心产品：第7项“移动式平板C形臂X射线机”。
三、其他：

▲1.知识产权：供应商在提供服务过程中可能会间接地涉及知识产权问题，供应商应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责；

2.本项目采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求；

3.投标产品属医疗器械产品的提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）有效的医疗器械注册证；（涉及2类、3类医疗器械必须提供）


	货物需求一览表

	标段
	B分标

	采购清单及技术参数
	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	货物技术参数
	分项预算合计（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	医疗车
	辆
	1
	1.整车
（1）整车要求：医疗车专用车型，所投车辆必须属于中华人民共和国工业和信息化部发布的道路机动车辆生产企业及产品公告中列明的标的车辆。核定载客人数3人，上下车辅助踏板，气囊≥2个。
▲（2）总长（mm）：≥5990mm 

（3）总宽（mm）：≥2090mm

（4）总高（mm）：≥2900mm

▲（5）轴距（mm）：≥3750mm

 ▲（6）最高车速（km/h）：≥150

（7）总质量：≥4250kg   

（8）前轮距（mm）：≥1740

（9）后轮距（mm）：≥1640

（10）轴荷：≥1730/2520

2.发动机

（1）发动机：柴油发动机

（2）发动机额定功率：≥105kW
▲（3）排放标准：国六

（4）排量（ml）：≥2000ml

3.底盘参数及配置

（1）悬架：前：麦弗逊式独立悬架/后：霍奇基斯悬架
（2）轮胎数：6个轮胎 
（3）制动器：前：通风盘式/后：盘式
（4）变速箱：8AT（自动）
（5）驱动方式：前置后驱

（6）防抱死系统：ABS

（7）车内中控锁/遥控钥匙：具备
（8）开门方式：后：180°双开门/侧：手动侧滑门

（9）舒适配置：多功能方向盘

4.车内规划

（1）车门：车身右侧开中门，尾部对开门，尾部安装活动台阶及折叠扶手。

（2）车内布局：车内划分为X射线机房及DR操作间。安装电动铅门2个，用于体检人员出入。电动铅门开关可以用脚控制（提供实物图）。

（3）铅防护：六面铅防护，安装铅玻璃一块，方便医生观察摆位。

（4）空调系统：驻车空调系统1套。 

（5）照明系统：X射线机机房及DR机房内安装照明系统，车内有充足照明光源。

（6）紫外线消毒系统：X射线机机房及DR机房内安装紫外线消毒系统，用于日常消杀。

（7）地板：医疗舱地板采用耐酸、碱及防火、防滑、防静电地板革；地板革禁用物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚应符合GB/T 30512-2014汽车禁用物质要求。 

（8）线缆：使用的线缆禁用物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚应符合GB/T 30512-2014汽车禁用物质要求；线缆的阻燃测试需符合标准UL94。 
（9）电线束：医疗舱电路部分需使用汽车专用电线束。端子与电线连接、橡胶件防水性能、耐振动性能、耐盐雾性能符合QC/T 29106-2014汽车电线束技术条件。
5.5G传输设备1套

5.1配备三网通的工业级5G传输设备，为全车提供实时的数据传输服务。所有车上检查项目，通过车上局域网、三网通的5G无线传输设备、VPN拨号的方式，实时地把相关体检项目的数据传回医院体检科服务器。影像检查可接入医院现有的PACS系统。

5.2采用国产自主可控芯片。

5.3冗余电源设计，5—36V 宽压电源输入。

5.4带网络管理，支持 OpenVPN，GRE，L2TP，PPTP，IPSEC，N2N，EOIP，VXLAN 等技术。

5.5工业级设计：采用高性能工业级32位MIPS处理器，低功耗，发热量低，速度快，稳定性高，支持挂耳安装，采用钣金冷轧钢外壳。

5.6采用软硬件看门狗及多级链路检测机制，具备故障自动检测、自动恢复能力，保证设备稳定可靠运行。

5.7多重设备自检机制，确保链路畅通和告警。

5.8各接口 ESD 防护，防止静电冲击。

5.9提供标准 RS232/485 串口，支持串口 DTU（数据传输终端）功能，RS-485 信号隔离。

5.10支持硬件 WDT，提供防掉线机制，确保数据终端永远在线。

5.11支持多种 VPN 协议（GRE、PPTP、L2TP、IPSec、penVPN、N2N、EOIP）协议，支持DHCP、DDNS、防火墙、NAT以及DMZ主机等功能。

5.12支持ICMP、TCP、UDP、Telnet、FTP、HTTP、HTTPS等网络协议，支持SNMP管理协议，支持TR069。

5.13支持定时重启。

▲6.采购的设备及其配件、配品等生产企业不得为商务部不可靠实体清单中包括的企业。
	33.2
	工业

	
	2
	车载X射线机及防护设施
	台
	1
	1.整体要求

1）投标单位所投X射线机必须具备整机注册证。
2）具有体检专用数字 X 射线采集及处理系统。

2.操作台控制面板

（1）控制面板：≥7寸触控屏

（2）分辨率：≥1024*600

（3）显示器类型：TFT液晶屏

（4）触控类型：电容触摸

（5）为方便医生操作，操作控制台采用一体式控制盒，集一键开关机、机架同步升降、双向语音对讲、录音播放、声音录制及播放、曝光控制及指示、电动门开关、急停操作为一体。

（6）集成操作面板材质：上盖下主体均采用ABS工程塑料，安全环保。
3.高频高压发生装置

（1）功率：≥50kW
 ▲（2）输入电源：单相220V ，带二级储能电池，外出体检时不受电源的限制，无需动力电。
（3）摄片电压：40-150KV

▲（4）最大电流时间积：≥630mAs
（5）摄影mA范围：≥10 mA ，≤630mA

（6）具备微控高压发生装置控制系统。
4.X射线管球组件（注明品牌、型号）

（1）旋转阳极热容量：≥300KHU

（2）双焦点：≤0.6 mm/1.2 mm

（3）具备X射线管恒温自动化调节控制系统。
5.平板探测器（注明品牌、型号）


（1）探测器类型：非晶硅

（2）闪烁体：CSI；

▲（3）像素间距：≤130微米；

▲（4）像素：≥3300×3400像素；

（5）分辨率：≥3.8lp/mm；

（6）有效成像区域：≥410×420mm；

（7）重量：≤4kg；

▲（8）可移动平板，支持无线Wi-Fi传输及有线传输两种模式

（9）具备医疗病理平板探测器感光识别及控制感应系统。
6.图像采集系统

（1）工作站主机：24英寸显示器（分辨率1920 x 1200），CPU 英特尔酷睿同性能及以上， 不低于16GB内存。
（2）影像工作站    

①中文操作界面
 ②DICOM浏览器：快速图文采集成像，标准DICOM3.0图像格式，自动设置最佳窗宽窗位，根据组织部位范围，快速调窗，多窗显示，拼图，镜像，旋转，反相缩放，漫游，浏览图像。裁剪，分割，测量，标注。组织均衡，平滑，尖锐，降噪，边缘提取，卷积滤波，数据分析；图像加减，平均，融合。      

 ③中文诊断报告编辑，自定义报告格式，所见所得。（提供诊断报告模板，短语，任意安排）并可直接打印诊断报告（具备医用影像打印处理系统）
 ④页面设置：图文并用，上部显示图像，下部书写报告，快捷方便，具备录入、采集、诊断一屏式功能（提供实物图）
⑤适用性：在车上的一台电脑上实现体检名单的输入、导入、图像采集、处理、诊断及打印报告，节省人力工时（具备影像档案传输及处理系统） 

7.限束器：
（1）束光器固有滤过≥1.0mmAL。

（2）限束器 SID 在1000mm范围内的亮度均值≥100 Iux。

（3）束光器内含固定式滤线栅。
8.滤线栅：18″×18″  r=12  N≥40  焦片距（FFD）：1.8m
9.车载机架：固定球管、平板探测器装置，上下行程680mm，偏差±5%。

10.具备全自动机械运动系统控制。

▲11.采购的设备及其配件、配品等生产企业不得为商务部不可靠实体清单中包括的企业。
	38.8
	工业

	
	3
	心电图机
	台
	1
	1.数字式心电图机，支持标准12导心电图同步采集、记录功能。
2.心电图机一体化设计，采集仪模块内置于心电图机内部，不接受平板电脑外接采集盒模式；主机全触控操作，无物理硬按键。
3.  5.5英寸高分辨率、全视角液晶显示屏。
4.手持式便携移动心电采集终端，设备主机重量小于或等于250g。
5.支持智能操作系统，可远程更新升级。
6.内部噪声：≤10μVP-P；

7.定标电压：1mV±1%；

8.共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）；

9.耐极化电压：±920mV；

10.频响范围：0.01—350Hz全频滤波；

11.时间常数：＞5s；

12.标配蓝牙打印机，支持热敏打印功能；

13.支持通过无线座充充电；

14.临床信息完善：支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题。

▲15.报告自动导出：设备采集的心电数据在完成诊断后，在云端或者设备端查看的同时，可通过蓝牙自动到本地电脑上进行归档备份。

16.支持与服务器时间同步；

17.QTc参数测量：内置不低于6种测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置；

18.心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息；

19.具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号；

20.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断；

21.心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能；

22.支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒；

23.开机视频：设备内置开机引导视频，包括设备组装和操作演示，方便临床操作使用；
24.内置可充电锂离子电池，充足电后可持续工作时间≥5小时，充分保证出诊和查房使用；

25.存储量：设备内置≥16GB存储器，存储病历不小于10000份心电数据；
26.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波时限、RV5、SV1等；

27.支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。【需提供软件界面截图证明】

28.设备必须与医院现有心电信息系统无缝对接，形成信息互联互通，提供心电厂家无缝对接证明函或承诺中标后能完成与设备与医院现有信贷你信息系统无缝对接，接口费用包含在投标总价中。

▲29.采购的设备及其配件、配品等生产企业不得为商务部不可靠实体清单中包括的企业。
	3
	工业

	商务条款
	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。

▲二、交货期：自合同签订之日后，收到采购人书面通知之日起45日内交货并安装调试完毕。

三、交货地点：防城港市港口区公车卫生院；

四、交货方式：现场交货。

▲五、售后服务要求

1.质量保证期≥1年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。
2.供应商所提供的合同货物必须是合同签订之日前3个月内生产的全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
3.故障响应时间：中标供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

4.中标供应商提供送货上门、安装、调试及培训使用人员和维护人员的服务，培训内容主要为：软硬件安装、维护（包括操作系统的完全安装、维护等）；相关费用含在总报价中，采购人不另行支付。

5.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应提供技术服务、维修或设备更换的服务，并承担相应费用和零部件的费用，相关费用包含在总报价中，采购人不另行支付；因人为因素出现的故障不在保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

6.超过质量保证期的货物，中标供应商提供终身维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

7.中标供应商随时优惠提供备品备件，耗材，优惠提供产品更新、改造服务。

8.中标供应商提供成套设备货品清单，过塑后张贴在采购人指定地点（如有要求），内容包括：项目名称、实施年月、所有设备的名称、品牌型号、各设备厂家售后服务电话、中标供应商售后服务联系方式、监督（采购人）电话等内容。

9.质量保证期内，如果本项目系统或设备设计存在重大缺陷，导致无法运行或效率低下，在采购人认可的方案下对系统或设备进行结构性调整开发至满足使用要求。

10.投标文件中提供详细的售后服务方案，中标供应商根据售后服务方案及质量保证期内每季度不少于1次定期回访及对本项目设备及系统进行维护，在回访后5个工作日内向采购人提供书面巡检报告和售后情况记录汇总表（word版1份，PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须中标供应商加盖公章）、售后情况记录表（PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须使用方签字并加盖公章）。
11.在质量保证期内提供的维护，期间如发生设备或系统运作故障，或出现瑕疵与缺陷，中标供应商需及时作出响应提供维护服务。

12.质量保证期满后，中标供应商应明确承诺继续提供维护服务：
（1）承诺提供系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况，维护费用不超过合同价的8%。

（2）对于产品安全问题应及时提供补丁；

（3）对于因设计等技术原因而引起的故障，中标供应商应提供解决方案；

（4）在质量保证期外，中标供应商应提供电话技术咨询服务，并提供参与本项目及售后维护的技术人员名单和联系方式。

（5）质量保证期期满前1个月内中标供应商应负责对本项目设备和系统进行一次全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证设备正常运行。

13.为了保证项目按时、保质的完成，确保投标人具备实施本项目的能力及履行合同规定的各项要求，投标人可自行前往现场踏勘，了解采购人现有的情况：

（1）投标人以踏勘目的进入采购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标人自行承担现场踏勘的费用、责任和风险。

六、安装部署要求

1.中标供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；

2.安装过程中的所有安全保障由中标供应商自行负责；

3.严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。

4.本项目所有采购的设备设施凡涉及需与医院信息系统对接的，由中标供应商负责接入医院信息系统，费用含在总报价中，采购人不另外支付。
七、验收要求

1.验收方式：本项目由采购人（或采购人委托的第三方）和中标供应商双方开展验收工作。如验收结果不合格的，须按采购人要求及时整改，因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，中标供应商承担由此所造成全部损失。

2.在约定的期限内完成本项目采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，中标供应商须对所交付的货物进行功能和运行检测，以确认交付货物符合本项目技术参数要求。

3.交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。

▲4.验收标准：

（1）中标供应商所供货物必须是按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标。

（2）验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。

（3）中标供应商提供的产品在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及提供虚假承诺的，按相关规定作退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

（4）检查供货范围或服务范围：产品到达现场后，中标供应商应在采购人人员在场情况下，共同清点、检查外观，作出记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人指定地点完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。

（5）中标供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单（如有）和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。

（5）中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。

（7）中标供应商所投车辆必须属于中华人民共和国工业和信息化部发布的道路机动车辆生产企业及产品公告中列明的标的车辆（在签订合同后中标供应商需提供有效证明材料，否则不予以验收，由此造成的损失由中标供应商承担）。中标供应商所投产品必须保证符合防城港市本项目标的车辆上牌要求，并提供上牌所需材料；如因产品或材料不满足要求无法上牌，使用方有权要求退货，所造成的损失由中标供应商承担。
（8）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
八、安全与保密要求

▲1.中标供应商需对可能出现的安全问题提出详细的解决方案和具体的措施。

▲2.中标供应商应无条件接受项目采购人单位的保密约定，包括在合同期结束后承诺保密义务，并承担相应的涉密责任。

九、其他要求

▲1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装、送货上门的费用。

（6）开展培训（含教材费、场地租用费）的费用；

（7）到现场验收的费用。

（8）与第三方系统对接所产生的所有商业费用。

（9）本项目的采购代理服务费。
▲2.付款方式：签订合同后，中标供应商按采购人要求提交项目请款函及有关请款资料，财政局下达资金到位后10个工作日内，预付合同款30%；剩余货款：中标供应商全部交货安装调试完毕并经采购人书面验收合格，且按采购人要求提交项目请款函及有关请款资料，财政局下达资金到位后10个工作日内，支付剩余合同款。(付款前，中标供应商按采购人要求提供真实、有效、合法的正式增值税发票给采购人。)

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）

☑本分标所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

二、核心产品：第2项“车载X射线机及防护设施”。
三、其他：

▲1.知识产权：供应商在提供服务过程中可能会间接地涉及知识产权问题，供应商应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责；

2.本项目采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求；

3.投标产品属医疗器械产品的提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）有效的医疗器械注册证；（涉及2类、3类医疗器械必须提供）


 附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。



