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第一章  招标公告

国鼎和诚项目管理集团有限公司

关于河池市人民医院医疗设备采购项目（一）的招标公告

项目概况

河池市人民医院医疗设备采购项目（一）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年09月23日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2026-G1-990148-GDZB
项目名称：河池市人民医院医疗设备采购项目（一）

预算总金额（元）：8430000

采购需求：

标项一

标项名称：便携式彩色超声诊断仪、彩色多普勒超声诊断仪-分标1

数量：2套

预算金额（元）：1110000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见采购文件；

最高限价（元）：1110000
合同履约期限：详见商务要求

本标项不接受联合体投标
备注：投标人可就本招标项目的所有标项进行投标，但只允许中标其中一个标项，如在前面评审的标项中被推荐为第一中标候选人，则不再在其他标项推荐为中标候选人。评标顺序：标项1→标项2→标项3→标项4。
标项二

标项名称：彩色超声诊断仪-分标2

数量：1套

预算金额（元）：2170000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见采购文件；

最高限价（元）：2170000
合同履约期限：详见商务要求

本标项不接受联合体投标

备注：投标人可就本招标项目的所有标项进行投标，但只允许中标其中一个标项，如在前面评审的标项中被推荐为第一中标候选人，则不再在其他标项推荐为中标候选人。评标顺序：标项1→标项2→标项3→标项4。

标项三

标项名称：彩色超声诊断仪-分标3

数量：1套

预算金额（元）：2200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见采购文件；

最高限价（元）：2200000
合同履约期限：详见商务要求

本标项（否）接受联合体投标

备注：投标人可就本招标项目的所有标项进行投标，但只允许中标其中一个标项，如在前面评审的标项中被推荐为第一中标候选人，则不再在其他标项推荐为中标候选人。评标顺序：标项1→标项2→标项3→标项4。

标项四

标项名称：彩色超声诊断仪-分标4

数量：1套

预算金额（元）：2950000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见采购文件；

最高限价（元）：2950000
合同履约期限：详见商务要求

本标项不接受联合体投标

备注：投标人可就本招标项目的所有标项进行投标，但只允许中标其中一个标项，如在前面评审的标项中被推荐为第一中标候选人，则不再在其他标项推荐为中标候选人。评标顺序：标项1→标项2→标项3→标项4。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无；分标2：无；分标3：无；分标4：无；
3.本项目的特定资格要求：【分标 1、2、3、4】投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件

时间：2026年09月02日至2026年09月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年09月23日10时00分（北京时间）

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

开标时间：2026年09月23日10时00分
开标地点：政府采购云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①政府采购促进中小企业发展；

②政府采购支持采用本国产品的政策；

③强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；

④根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

2.公告媒体

中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）

广西政府采购网（http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/）

全国公共资源交易平台（广西•河池）（http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/）

3.交易服务机构：河池市公共资源交易中心，联系方式：0778－2302718（交易受理科办公室）

4.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要下载客户端进行电子投标，客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；

（3）投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间之前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标文件网上提交截止后，政采云系统自动提取所有投标文件，各供应商须在政采云系统开标大厅中提示的开标倒计时规定时间内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内完成解密，解密时限结束后，代理机构将开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
7、本项目采用跨省远程异地评审。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：河池市人民医院

地址：河池市金城江区金城中路455号

项目联系人：容逍逍

项目联系方式：0778-2119409

2.采购代理机构信息

名称：国鼎和诚项目管理集团有限公司

地址：河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼8楼

项目联系人：杨通礼

项目联系方式：0778-2259865

第二章  采购需求

一、总体要求 

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。本项目所属中小微企业划分为：工业。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.标注▲的条款或参数系指实质性条款或实质性参数，如响应为负偏离将导致投标被否决。标注●的代表重要参数，无标识则表示一般参数，重要参数和一般参数如响应为负偏离，则按第三章投标人须知第一节 投标人须知前附表29.2的规定。

注：标注“▲”和“●”的参数均须提供佐证材料，包括但不限于：生产厂家的宣传彩页、官网截图、技术白皮书或国家认定的第三方认证（检测）机构出具的认证证书或检测报告，承诺性要求须提供承诺函，以上所有佐证材料均须加盖供应商公章。凡未按要求提供佐证材料的，标注“▲”或“●”的参数均视为负偏离。

3.投标人可就本招标项目的所有标项进行投标，但只允许中标其中一个标项，如在前面评审的标项中被推荐为第一中标候选人，则不再在其他标项推荐为中标候选人。评标顺序：标项1→标项2→标项3→标项4。
4.“投标文件商务和技术的偏离表”栏不能直接复制招标文件“商务和技术要求”栏的原文，必须填写投标产品的实际参数（要求）（例如：技术要求“LED显示器≥15.0英寸”，投标响应时应写“LED显示器为15.0英寸”；招标文件商务要求“投标人负责货物包装和运输、卸货至采购人指定地点”，投标响应时应写“我公司负责货物包装和运输、卸货至采购人指定地点”）；未按此要求填写的，视为负偏离。

5.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

6.投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案医疗器械备案或注册管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、第三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章。

二、技术要求

1. 需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

3.本项目不接受进口产品。

4.一般说明

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

（3）投标文件设备参数与以下来源文件不一致的，以来源文件为准：① 制造商正式发布的产品技术资料（白皮书、彩页、说明书）；② 制造商官网公开的配置清单或截图；③ 注册证及其附件；④ 有资质的检测机构出具的检测报告。来源文件间有矛盾的，以出具时间较晚者为准。

5. 标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表。
分标1：项号1采购预算：79万元，最高限价：79万元；
项号2采购预算：32万元，最高限价：32万元。
	项号
	标的名称
	数量
	技术参数要求

	1
	便携式彩色超声诊断仪
	1套
	▲一、用途：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑，泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用。

二、系统技术规格及要求：

1.

2.

3.

4.

1.  主机系统

1.1 LED显示器≥15.0英寸，分辨率≥1920×1080，支持自动调节亮度；

●1.2 探头接口≥1个，探头接口可扩展≥3个；

1.3 整机重量≤6.5kg；

1.4 支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能；

1.5 主机自带物理英文全键盘，支持多语言输入。

2. 二维灰阶模式

2.1 组织谐波成像模式；

2.2 组织特异性成像；

●2.3 多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头；

2.4 频率复合成像；

2.5 斑点噪声抑制成像；

2.6 回波增强技术。

3. M型成像模式

3.1 彩色M型；

3.2 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像。

4. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.1 超宽动态血流技术；

4.2 高分辨率血流成像；

4.3 双实时同屏对比显示；

4.4 自动调节取样框的角度及位置。

5. 频谱多普勒成像

5.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率；

5.2 连续多普勒；

5.3 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度。

6. 组织多普勒成像及定量分析单元

▲6.1 支持≥4种组织多普勒成像模式；

6.2 专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具。

7. 实时宽景成像：支持凸阵、线阵和相控阵探头，具备扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转。

8. 一键自动图像优化

9. 图像放大技术

9.1 一键实现全屏放大；

9.2 局部放大（支持前端、后端放大）≥10倍；

10. 自动工作流协议

10.1 可自定义检查规范；

10.2 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入。

11. 穿刺针增强技术

11.1 双屏实时对比显示增强前后效果；

11.2 增强平面角度可调，步进10°；

12. 超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。

三、测量分析和报告

1. 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等；

2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，并自动计算测量参数）；

3. 心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等；

▲4. 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果；

5. 儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量；

6. 射血分数自动测量

6.1 自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面；

6.2 自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV；

▲6.3 支持心室容积随时间变化的容积变化曲线；

7. 支持显示《中国汉族正常成年人超声心动图测量研究》心脏生物学标准数值。

四、电影回放及原始数据处理
1. 电影回放

1.1 所有模式下支持手动、自动回放；

1.2 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影；

1.3 支持保存后的图像同屏动态、静态对比分析；

2. 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节。

五、检查存储和管理

1. 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描；

2. 支持一键快速存储至内置硬盘或外接U盘；

3. 具备异常断电保护机制，突然关机或非正常退出检查时，当前检查数据自动保存不丢失；

4. 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

六、技术参数及要求

1. 二维灰阶模式

1.1 焦点≥4个，动态可调；

●1.2 最大显示深度≥39cm；

1.3 TGC≥8段，LGC≥4段；

1.4 动态范围：30-190dB，可视可调；

1.5 增益调节：B/M/D分别独立可调， 增益调节范围≥100；

1.6 伪彩图谱≥8种；

2. 彩色多普勒成像

2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；

2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；

2.3 取样框偏转≥±30度（线阵探头）；

2.4 支持B/C 同宽；

3. 频谱多普勒模式
3.1 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等；

3.2 PW最大速度≥8m/s；

3.3 最小速度≤5mm/s；

3.4 取样容积：0.5—20mm；

3.5 偏转角度≥±30度 （线阵探头）；

3.6 零位移动≥8 级；

▲4. 探头规格

4.1 单晶体凸阵探头：超声频率1.3-5.0MHz

4.2 单晶体相控阵探头：超声频率1.5-4.0MHz

4.3 线阵探头：超声频率3.0-13.0MHz

七、连通性

1.1 参考信号：心电，呼吸波，心电触发；

1.2 数据接口：HDMI、USB3.0接口、音频接口；

●1.3 支持远程会诊系统，可通过设备直接发送图片或视频至会诊专家端；

1.4 外设数据模块：包含S-Video、VGA视频接口、高清音视频接口；

1.5 具备可装卸探头扩展槽；

1.6 专用箱，带轮可推动，可装载主机、探头及相关备件；

▲八、工作站技术要求

1. 用于患者登记、图像采集、报告编辑、数据存储与打印；

2. 主机，正版操作系统，内存≥16G，固态硬盘≥1T,CPU级别≥i5 12代；  

3. 显示器，尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920×1080；

4. 高清采集卡，采集分辨率≥1920×1080，帧率≥60fps；

▲九、基本配置及保修要求

1. 主机1台；

2. 单晶体凸阵探头1把；

3. 单晶体相控阵探头1把；

4. 线阵探头1把；

5. 可升降台车1台；

6. 超声工作站（配高清采集卡），电脑1台，电脑显示器1台，脚踏采集器1个。
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	1套
	1.系统技术规格及概述：

▲1.1 适用范围：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作；

1.2 显示器≥21英寸，可上下左右任意旋转，可前后折叠，显示器亮度可根据环境光自动调节；

▲1.3 触摸屏≥13英寸，触摸屏可独立调节角度≥40度；

1.4 控制面板可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度≥150度，上下移动≥30cm；

1.5 具备独立按键用于一键图像优化，可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒及造影图像的优化；

1.6 具备空间复合成像，支持彩色多普勒模式；

1.7 具备斑点噪声抑制功能，在二维图像，造影成像模式及三维成像下，均支持≥5档调节；

1.8 具备自动血流跟踪，彩色取样框位置和角度可自动追踪血管并自动优化；

1.9 具备穿刺针增强，支持凸阵和线阵探头，具备双屏实时对比显示，并支持自适应校正角度；

1.10 支持≥2种全局放大，局部放大倍数≥10倍；

1.11 具备线阵探头双B图像拼接功能；

1.12 具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，可实现自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等；

1.13 支持超声远程会诊系统，具备单独远程超声会诊系统注册证；

▲1.14 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面；并且支持腹部及心脏各≥4个标准切面的自动识别。

2.测量/分析和报告

2.1 全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官等；

2.2 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥5个位置的血流速度；

2.3 具备二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示；

2.4 具备专业卵泡评估报告，提供IVF评估指标及发育曲线分析；

2.5 具备自动产科测量，可自动识别测量≥5项胎儿发育评估指标；

2.6 具备心功能自动测量功能，可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，自动获取射血分数等；

2.7 具备膀胱自动测量；

2.8 具备自动肝肾比测量，一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值；

2.9 具备血管内中膜自动测量，在冻结状态下，可自动测量内中膜，测量结果参数≥5项，具备IMT评估曲线分析；

▲2.10 血管内中膜自动实时测量，在实时状态下，自动获取≥5个连续的心动周期的内膜厚度值，并实时更新。

3.数据管理及连通性

▲3.1 内置硬盘≥1T；

3.2 动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作；

3.3 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影；

3.4 原始数据处理，对已存储的动态录像、静态图像进行≥20项参数调节；

3.5 支持网络连接，支持DICOM 网络传输协议；

▲3.6 具备远程图像通讯功能，超声机器内同时具备手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到手机和电脑等终端。

4.二维灰阶成像

4.1 成像速度：凸阵探头，18CM深度时，全视野，帧率≥35帧/秒；相控阵探头，18CM深度时，全视野，帧率≥50帧/秒；

4.2 增益调节：B/M/D分别独立可调；

4.3 TGC≥8段，LGC≥4段；

●4.4 显示深度≥38cm；

4.5 伪彩图谱≥8种；

4.6 最大帧率≥300 帧/秒；

●4.7 动态范围≥220dB，可视可调；

4.8 解剖M型技术≥2条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

5.多普勒成像

5.1 显示方式：彩色多普勒、频谱多普勒、高脉冲重复频率频谱多普勒、连续多普勒、组织多普勒；

●5.2 彩色多普勒最大帧率≥100 帧/秒；

5.3 频谱多普勒最大测量速度≥7.0m/s；

5.4 连续多普勒最大测量速度≥30m/s；

5.5 线阵探头偏转角度≥±30°，并支持快速角度校正；

5.6 取样宽度及位置范围：0.5—30mm；

5.7 组织多普勒成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图4种模式；

5.8 组织多普勒曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比。

6.造影成像

6.1 具备微血管造影增强功能；

6.2 双计时器；

6.3 具备混合模式；

6.4 支持造影图像和组织图像位置互换。

7.弹性成像

7.1 具备应变式弹性成像功能；

7.2 支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头；

●7.3 具备组织硬度定量分析功能，支持应变、应变率和应变直方图的测量；

▲7.4 具备肿块周边组织弹性定量分析功能。

▲8.探头规格

8.1 探头频率：探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥3段；

8.2 线阵探头阵元数≥192；

8.3 凸阵探头，频率：1.5-6.0MHz，角度≥70°；

8.4 线阵探头，频率：3.0-13.0MHz；

8.5 一线一凸双平面探头，线阵频率：4.0-9.0MHz，凸阵频率：4.0-12.0MHz。

9.主机和探头使用年限≥10年。
▲10.基本配置及保修要求

10.1 主机1台；

10.2 凸阵探头1把；

10.3 线阵探头1把；

10.4 一线一凸双平面探头1把。
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	▲三、商务要求
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	合同签订时间
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2.投标文件须提供产品核心部件的质保年限清单。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并负责更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责；

3.质保内容：质保整机及探头（整套）；质保期内保证所保设备全年工作日的开机率至少达到 95%，全年工作日按照365天计算，未达到的天数，按1：2比例顺延服务期时间。

	售后服务
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3.人员培训：①交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。②培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。③培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对设备操作规范进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由中标人负责。相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

4.技术支持与服务：中标人或厂家服务机构提供24小时365天免费维修服务热线支持。

5.投标人在商务及技术投标文件中必须提供针对本项目详细的售后服务方案，并承诺质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；投标人承担质保期内售后服务所产生的直接费用。（格式自拟）

6.质保期内，中标人所供货物1年内修理5次（人为原因损坏除外），采购人有权要求中标人无偿调换同型号、同规格或优于同型号、同规格的全新产品或者退货，因此产生的一切费用由中标人承担。

7.中标人所供货物在保修期起算之日起15天内出现货物质量问题，采购人有权要求中标人无条件无偿更换全部设备。

8.质保期内，中标人提供每年至少2次厂家专业的巡检保养服务，并提供相应的巡检保养报告。质保期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

	包装和运输
	投标人负责货物包装和运输、卸货至采购人指定地点，提供上门安装调试服务，且不得额外收取运输、安装、调试等任何费用。

	产品质量要求
	1.投标货物及其所有零部件、配件，均须符合国家有关质量安全及强制性标准的要求。为确保设备合法使用，交货时属于国家计量检测目录的计量器具，须由中标人负责完成计量检测，并向采购人提供有效的计量检定/校准证书。

2.投标人投标时投标文件中必须列出其所投产品的品牌、型号、生产厂家、产地及投标产品的详细技术参数、技术性能。

	验收标准
	1. 中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

2.如有需要，中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。

3.采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标人提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标人如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的服务，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标人自行承担。

4.验收标准

（1）项目采购文件及中标人响应文件中的“技术要求的响应表”，逐条验收；

（2）项目采购文件及中标人响应文件中的“商务要求的响应表”，逐条验收；

（3）中标人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收；

（4）国家相关法律法规、标准和规范等。

其余内容详见采购文件合同主要条款格式部分。

6.其他要求

（1）中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属于虚假响应行为，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标人违约责任，中标人须赔偿给采购人造成的经济损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。

（2）中标人交付前需对投标时提供的证明材料（包括中文版技术白皮书和产品使用说明书检测报告等佐证文件）进行整理，原件备查。作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

7.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

8.中标人提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。

9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22 号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）规定执行。

	▲四、与实现项目目标相关的其他要求

	    1.为有效防止虚假应标，项目成交结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到响应指标，以虚假响应处理。


分标2：采购预算：217万元，最高限价：217万元。
	项号
	标的名称
	数量
	技术参数要求

	1
	彩色超声诊断仪
	1套
	▲一、用途：主要应用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症、盆底等。

二、物理规格及人机交互要求

1. 彩色液晶显示器≥23英寸；
2. 触摸屏≥15英寸；

3. 触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式；

4. 操作面板具备≥6向独立的电动调节功能，方便操作者进行操作；

▲5. 可激活探头接口数量≥5个。

三、先进成像技术

1. 数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥16bit；

2. 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调；

3. 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，≥7档可调；

4. 多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档；

5. 声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示；

6. 一键实时全屏图像放大功能，支持≥2种放大模式，放大后图像可全屏显示；

7. 具备B模式局部ROI区域优化增强显示，支持全局图像与局部增强图像的同屏左右双幅双实时显示，其中双幅双实时的局部图像支持彩色血流实时高清显示；

8. 具备二维灰阶图像呈现立体纤细效果的专用技术；

9. 具备针对强回声结构产生的声影区图像进行增强优化的专用技术；

10. 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具备此功能；

11. 频谱多普勒成像；

12. 连续多普勒成像；

13. 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度；

14. 具备内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图；

▲15. 超微血流成像技术，支持Color和Power模式；可支持2D和3D微血流灌注的评估，其中2D下可计算彩色灰阶像素比，3D下可计算血管指数、血流指数和血管血流指数；

16. 微血流量化分析，微血管灌注及形态多参数分析。

四、高级成像功能

1. 宽景成像

●1.1 宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头；

1.2 宽景拼接长度≥100cm。

2. 3D/4D

●2.1 具备3D/4D模块：支持3D/4D成像和自由臂3D成像；容积图像支持斑点噪声抑制；

2.2 具备多光源模式的容积渲染功能；

2.3 可基于3D容积数据实现不同临床场景的自动识别和差异化应用的场景化自动容积扫描功能，包括3D模式下的自动场景识别，实现自动容积成像及优化，自动定量分析等；

2.4 具备血管三维成像功能；

2.5 具备胎儿颅脑自动切面识别功能；

●2.6 具备卵巢卵泡自动识别功能：支持卵泡和窦卵泡的自动识别；支持卵巢间质比的自动计算。

3. 智能盆底

3.1 具备自动盆底超声解决方案；

●3.2 具备前中后盆腔2D自动测量；

●3.3 具备肛提肌裂孔自动评估，支持肛门括约肌自动断层成像。

4. 造影成像

4.1 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头、容积探头；

4.2 支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上。

5. 弹性成像

5.1 剪切波弹性成像定量分析，定量参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息；

●5.2 应变式弹性成像，支持肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能；

5.3 支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示；

5.4 具备质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成剪切波弹性检查数据报告，并且提供临床阈值供临床参考。

五、测量分析和报告

1. 全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科；

2. 自动描迹病灶边界；

3. 小儿髋关节自动测量功能；

4. 自动工作流协议（非预设条件）；

▲5. 基于人工智能算法的尿量测量；

6. 具备羊水指数自动计算功能；

7. 具备子宫内膜二维妇产场景自动配置功能；

8. 具备卵巢二维妇产场景自动配置功能；

9. 具备自动胎心率测量功能；

▲10. 基于人工智能算法的产科切面自动识别，基于大数据及 AI 深度学习，实现产科切面智能识别，存储及质控等；可识别标准切面数量≥50个；支持自动存图工作流；

▲11. 子宫内膜蠕动波定量工具，多定量参数包括：方向、频次；支持统计学分析报告。

六、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

1. 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放；

2. 原始数据处理，可进行≥32项参数调节；

3. 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限；

4. 支持3D 打印格式文件的导出： STL/OBJ 格式；

5. 支持外部USB 移动存储；

6. 支持本地固态硬盘存储，存储容量≥1TB。

七、系统技术参数及要求

1. 二维灰阶模式

1.1  最大显示深度≥40cm；

1.2  动态范围≥260dB；

1.3  TGC增益补偿≥8段；

1.4  触摸屏上LGC侧向增益补偿≥8段；

1.5  腹部单晶凸阵探头扫描角度≥130度；

●1.6  腔内探头扫描角度≥207度。

2. 彩色多普勒成像

2.1  显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW；

2.2  线阵探头取样框偏转≥±30度；

2.3  支持速度、速度方差、能量、方向能量显示。

3. PW/CW模式

3.1 显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW，B/CW；

3.2 频谱多普勒频率≥3 段；

3.3 最大速度：PW血流速度≥8m/s，CW血流速度≥30m/s；

3.4 最小速度≤1 mm/s；

3.5 取样容积：0.5—30mm，连续可调；

3.6 PW偏转角度≥±30度；

3.7 基线≥9步。

八、连通性要求

1. 具备网络连接功能；

2. 具备DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告。

九、系统输入输出

1. 支持视频/音频输入输出；

2. 支持S-Video，HDMI，VGA，音频输出；

3. USB接口数量≥6个，支持Type-C数据传输接口。

▲十、工作站技术要求

1. 用于患者登记、图像采集、报告编辑、数据存储与打印；

2. 主机，正版操作系统，内存≥16G，固态硬盘≥1T，CPU级别≥I5 12代；

3. 显示器，尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920×1080；

4. 高清采集卡，采集分辨率≥1920×1080。

▲十一、基本配置及保修要求
1. 主机1台；

2. 单晶体凸阵探头，频率：1.2-6.0MHz，1把；

3. 矩阵线阵探头，频率：3.8-15.0MHz，1把；

4. 单晶体腹部容积探头，频率：3.0-8.0MHz，1把；

5. 单晶体腔内容积探头，频率：3.0-9.0MHz，1把；

6. 超声工作站（配高清采集卡），电脑1台，电脑显示器1台，脚踏采集器1个；

7. 彩色激光打印机1台，LCD屏，黑白高速打印≥18页/分钟，月打印负荷≥30000页，支持有线+无线（Wi-Fi）打印。

	注：▲1.所有设备负责向采购人提供所有数据通讯、技术接口服务，开放接口的费用由本项目中标人自行承担。
▲2.中标人需负责将该产品接入采购人相应的系统，完成工作站系统与医院各系统之间的数据互联互通、数据共享，相关接口技术服务费由中标人承担。
▲3.投标人所提供的全部设备，其出厂日期至安装验收合格之日的时间间隔不得超过12个月。若中标人所供设备不满足上述要求，采购人有权拒绝接收，并要求采购人承担由此产生的一切损失。
4.凡条款中要求标的产品的参数符合国家标准的，若在验收前有最新强制性国家标准发布并替代现行标准，均须按照最新标准执行验收。

	▲以上涉及设备性能及配置评审的相关参数均需添加到中标人的货物采购合同内，且采购人有权要求对现场货物的部件的品牌及产地进行各种甄别方式（如第三方商检）。如甄别结果与合同内一致的，甄别的费用由采购人负责，如果甄别的结果与合同不一致的，甄别的费用由中标人负责，且中标人需赔偿采购人由此产生的所有损失，并承担相应的法律责任。

	▲三、商务要求

	合同履行期限和交货地点
	1.合同履行期限：中标人应在接到采购人发货通知之日起30日内完成全部设备的交付、安装调试工作，经采购人验收合格后交付使用。

2.交货地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	投标报价
	投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训、售后服务和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。在合同执行过程中，采购人将不会额外支付中标人未列入的项目费用，默认该费用已包含在总报价之内。

	付款条件（进度和方式）
	本分标项目无预付款，设备安装验收合格后凭中标人开具货款全额发票付至合同总金额的60%，设备正常使用满半年后，采购人支付合同总金额的35%，设备正常使用满一年后支付合同总金额的5%（无息）（以验收报告日期为准）。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人，税费由中标人承担。

	质保期
	1.保证提供全新并符合招标文件规定的技术要求的全套设备；根据《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行，整机及探头质保至少5年。质保期自设备验收合格并能正常使用之日起计算。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，且与投标人承诺不一致时，以生产厂家承诺为准；

2.投标文件须提供产品核心部件的质保年限清单。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并负责更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责；

3.质保内容：质保整机及探头（整套）；质保期内保证所保设备全年工作日的开机率至少达到 95%，全年工作日按照365天计算，未达到的天数，按1：2比例顺延服务期时间。

	售后服务
	1.售后服务要求：①按照《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行；②送货上门；③问题响应时间：中标人接到采购人的通知后，在≤1小时内响应，在≤12小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准及其售后服务承诺（如有不一致，以标准高者为准，下同）进行维修，一般问题应在≤12小时内处理完毕，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在≤24小时内解决，特殊情况无法修复的，在≤24小时内提供备品备件，备品备件必须保证是同型号或相近型号、性能不低于原型号的全新、未使用过的备品备件，保证采购人正常使用。④定期回访、走访及对本项目产品检测维护；⑤质量保证期内上门维修、更换零配件；⑥提供售后服务人员名单、联系电话及E-mail等，以便为采购人提供完善的售前和售后技术咨询服务；⑦其余按厂家和中标人承诺进行；⑧因故意性因素造成的损坏或故障，或质保期满后发生的损坏或故障，不在负责（承担所有费用）保修范围内，但中标人也要按照国家及行业标准及其售后服务承诺（如有不一致，以标准高者为准）积极修理，并提供优惠价格的配件和服务。质保期满后中标人提供终身维修、升级及保养服务，只收成本费。

2.安装调试：①安装调试：专业技术人员在设备到达现场一周内到达安装现场；②设备安装、调试完成后，在现场对采购人人员进行设备操作培训；③中标人负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。

3.人员培训：①交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。②培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。③培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对设备操作规范进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由中标人负责。相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

4.技术支持与服务：中标人或厂家服务机构提供24小时365天免费维修服务热线支持。

5.投标人在商务及技术投标文件中必须提供针对本项目详细的售后服务方案，并承诺质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；投标人承担质保期内售后服务所产生的直接费用。（格式自拟）

6.质保期内，中标人所供货物1年内修理5次（人为原因损坏除外），采购人有权要求中标人无偿调换同型号、同规格或优于同型号、同规格的全新产品或者退货，因此产生的一切费用由中标人承担。
7.中标人所供货物在保修期起算之日起15天内出现货物质量问题，采购人有权要求中标人无条件无偿更换全部设备。
8.质保期内，中标人提供每年至少2次厂家专业的巡检保养服务，并提供相应的巡检保养报告。质保期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

	包装和运输
	投标人负责货物包装和运输、卸货至采购人指定地点，提供上门安装调试服务，且不得额外收取运输、安装、调试等任何费用。

	产品质量要求
	1.投标货物及其所有零部件、配件，均须符合国家有关质量安全及强制性标准的要求。为确保设备合法使用，交货时属于国家计量检测目录的计量器具，须由中标人负责完成计量检测，并向采购人提供有效的计量检定/校准证书。

2.投标人投标时投标文件中必须列出其所投产品的品牌、型号、生产厂家、产地及投标产品的详细技术参数、技术性能。

	验收标准
	1. 中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

2.如有需要，中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。

3.采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标人提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标人如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的服务，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标人自行承担。

4.验收标准

（1）项目采购文件及中标人响应文件中的“技术要求的响应表”，逐条验收；

（2）项目采购文件及中标人响应文件中的“商务要求的响应表”，逐条验收；

（3）中标人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收；

（4）国家相关法律法规、标准和规范等。

其余内容详见采购文件合同主要条款格式部分。

6.其他要求

（1）中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属于虚假响应行为，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标人违约责任，中标人须赔偿给采购人造成的经济损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。

（2）中标人交付前需对投标时提供的证明材料（包括中文版技术白皮书和产品使用说明书检测报告等佐证文件）进行整理，原件备查。作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

7.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

8.中标人提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。

9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22 号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）规定执行。

	▲四、与实现项目目标相关的其他要求

	    1.为有效防止虚假应标，项目成交结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到响应指标，以虚假响应处理。


分标3：采购预算：220万元，最高限价：220万元。
	项号
	标的名称
	数量
	技术参数要求

	1
	彩色超声诊断仪
	1套
	▲一、设备用途：主要用于心脏、腹部、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入、造影等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

二、主要规格及系统概述：

1. 彩色多普勒超声诊断仪包括：

1.1 高分辨率宽屏显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080，采用灵活、可调节支撑臂；

1.2 应用智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波回波声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频；

1.3 智能动态技术，可进行超声切面厚度方向各个深度的精确连续聚焦，提高图像的空间和对比分辨率、穿透力及全场均匀一致性；

1.4 多路并行复合数据流处理技术；

1.5 组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，可实现自动补偿，支持凸阵/线阵等探头，分级可调；

1.6 组织谐波成像，应用不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像；

1.7组织谐波成像，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力；

1.8 高级复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，至少支持所有凸阵、线阵、双平面腔内、穿刺及腹腔镜等探头；

1.9 高分辨率血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.3mm的血管血流，具备方向性显示，可进行频谱测量；

1.10精确成像技术，组织结构显示清晰、自然，背景更加平滑，有效降低组织结构中高回声区域的饱和度。可应用在所有凸阵、线阵、双平面腔内、穿刺及腹腔镜等探头上；

1.11智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式；

1.12 2D图像的增益和时间增益补偿可自动调节；

1.13 频谱多普勒的标尺及基线可自动调节；

1.14 彩色多普勒的ROI位置及彩色偏转可自动调节；多普勒取样门的位置、偏转角度及多普勒角度可自动调节（线阵探头）；

▲1.15 组织多普勒成像，支持相控阵探头和经食道探头；

1.16 穿刺针增强显示，增强穿刺针的显示，提高穿刺介入的成功率，可选择不同的增强模式；

1.17 超低速血流显示技术

●1.17.1 采用独特处理方式，消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示，具备高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺具备速度范围显示，彩色标尺最低显示0.3cm/s。常规检查条件下成像帧频≥52 帧/秒，具备三同步显示功能，可取频谱进行定量；

▲1.17.2 微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现微血流的立体显示；

1.17.3 低速血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比；

1.18 剪切波弹性成像

1.18.1 2D模式的剪切波成像方式；支持凸阵、线阵和腔内等探头；

1.18.2 可显示剪切波传播的速度图（m/s）和组织的弹性图（kPa）； 

1.18.3 具备传播图模式，剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为质控指标指导采样区域选择，提高测量分析准确度；

●1.18.4 可以实现四幅显示，分别显示B模式、速度图、传播图或方差图；

1.18.5 具备专业测量分析报告系统，测量区域可自动检测。可测量≥14组数据，具备均值、方差、中位数、四分位数等专业评估分析手段；

●1.18.6 支持剪切波三维成像

▲1.19声衰减成像功能：基于原始超声射频数据，对取样框内肝脏组织的声学衰减特性进行测量及彩色编码与可视化显示，用于脂肪肝及肝纤维化程度的量化评估。

1.20 肝脏多参数报告，可将超声多模态的检查结果（如剪切波弹性成像、剪切波频散成像、声衰减成像等）与外部检查结果合并为一份报告，进行多参数研究，实现客观、准确、全面的肝脏评估，可以采用表格或蜘蛛图等方式查看结果；

1.21 超声造影成像功能

1.21.1 具备双幅监控模式：

1.21.2 血管识别成像模式，用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色显示较大血管灌注，绿颜色显示微细血管灌注；

1.21.3 造影微血管成像，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布，具备运动抑制功能；

1.21.4 造影微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在显示微血管架构的同时，显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断；

1.21.5 造影超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，可增强显示超低速造影剂信号；

●1.21.6 造影条件下具备同屏四幅上下左右实时显示功能，分别显示不同模式下的造影图像。

1.22 超声造影定量功能

1.22.1 时间曲线分析，利用获取的造影图像对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具备运动自动追踪功能：

1.22.2 超声造影定量拟合曲线功能，基于时间-强度曲线的模型函数进行曲线拟合，计算特征参数值；

●1.23 微小钙化增强显示，采用独特的信号处理技术，增强微小钙化组织显示，可以显示0.2～0.3mm小钙化。应用在乳腺、甲状腺等腺体组织恶性肿瘤的早期筛查及穿刺引导。

2. 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）：

2.1 一般测量；

2.2 心脏功能测量与分析；

2.3 妇、产科测量与分析；

2.4 血管血流测量与分析；

2.5 血管内中膜自动测量；

2.6 颈后透明层自动测量；

2.7 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度；

2.8 2D直方图分析工具；

3. 输入/输出信号

3.1 输入： S-VHS、RGB彩色视频；

3.2 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个。

4. 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。

5. 图像管理与记录装置

5.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储；

5.2 支持原始数据存储（RAW DATA）；

5.3 采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度。

三、技术参数及要求

1. 系统通用功能

1.1 显示器≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率≥1920×1080；

1.2 彩色液晶触摸屏≥12英寸，分辨率≥1280×800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节；

1.3 操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个，显示器上具备操作导航功能；

1.4 操作控制台可上下左右自由调节；

1.5 探头个数≥4个；

1.6 激活成像探头接口≥4个，通用可互换；

▲1.7 系统最大成像深度48cm（依据探头）。

2. 探头规格

2.1 性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调；

●2.2 系统支持的探头频率范围：在1.5—24MHz之间选择，最高显示频率24MHz；

▲2.3 系统支持电子矩阵容积探头；

2.4 系统支持智能动态技术； 

2.5 支持探头类型包括但不限于：相控阵、凸阵，线阵，双平面腔内、电子矩阵探头等；

2.6 凸阵穿刺探头：频率范围：2.0-5.0MHz

●2.7 凸阵探头：频率范围：1.0~8.0MHz，单晶体探头；

2.8 线阵探头：频率范围：5.0~18.0MHz；

2.9 腔内容积探头：频率范围：4-11MHz。

3. 二维灰阶成像主要参数

3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹；

3.2 A/D≥14bit；

3.3 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦；

3.4 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个；

3.5 扫描线：最大每帧线密度≥520超声线（线阵探头）；

3.6 回放重现：灰阶图像回放≥10000幅，回放时间≥210秒；

3.7 增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8；横向增益可进行调节，分段≥6。

4. 频谱多普勒

4.1 方式：PWD、HPRF PWD、CWD；

4.2 频谱显示具备自动包络、智能化显示功能；

4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节；

4.4 最大可测量速度：PWD：最大血流速度17.0m/s；CWD：最大血流速度22.0m/s；

4.5 最低测量速度：0.1cm/s（非噪声信号）；

4.6 电影回放时间：210秒；

4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至 20mm；分级数≥15级。

5. 彩色多普勒

5.1 显示方式包含但不限于：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示；

5.2 彩色增强功能包含但不限于：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像；

5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频；

5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-25°～+25°；

5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比；

5.6 彩色显示速度：微血流模式最低平均血流测量速度≤2mm/s；

5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm。

6. 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。

▲四、工作站技术要求
1. 用于患者登记、图像采集、报告编辑、数据存储与打印；
2. 主机，正版操作系统，运行内存≥8G，固态硬盘≥512G，CPU级别≥i5 12代；
3. 显示器，尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080；

4. 高清采集卡，采集分辨率≥1920×1080。

▲五、基本配置及保修要求
1. 主机1台；

2. 凸阵探头1把；

3. 高频线阵探头1把；

4. 凸阵穿刺探头1把；

5. 腔内容积探头1把；

6. 超声工作站（配高清采集卡），电脑1台，电脑显示器1台，脚踏采集器1个；

7. 彩色激光打印机1台；

8. 穿刺架1套。

	注：▲1.所有设备负责向采购人提供所有数据通讯、技术接口服务，开放接口的费用由本项目中标人自行承担。
▲2.中标人需负责将该产品的超声工作站接入采购人相应的系统，完成工作站系统与医院各系统之间的数据互联互通、数据共享，相关接口技术服务费由中标人承担。
▲3.投标人所提供的全部设备，其出厂日期至安装验收合格之日的时间间隔不得超过12个月。若中标人所供设备不满足上述要求，采购人有权拒绝接收，并要求采购人承担由此产生的一切损失。
4.凡条款中要求标的产品的参数符合国家标准的，若在验收前有最新强制性国家标准发布并替代现行标准，均须按照最新标准执行验收。

	▲以上涉及设备性能及配置评审的相关参数均需添加到中标人的货物采购合同内，且采购人有权要求对现场货物的部件的品牌及产地进行各种甄别方式（如第三方商检）。如甄别结果与合同内一致的，甄别的费用由采购人负责，如果甄别的结果与合同不一致的，甄别的费用由中标人负责，且中标人需赔偿采购人由此产生的所有损失，并承担相应的法律责任。

	▲三、商务要求

	合同履行期限和交货地点
	1.合同履行期限：自签订合同之日起60日历天内全部安装调试合格完毕并交付使用。

2.交货地点：广西河池市金城江区采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	投标报价
	投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训、售后服务和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。在合同执行过程中，采购人将不会额外支付中标人未列入的项目费用，默认该费用已包含在总报价之内。

	付款条件（进度和方式）
	本分标项目无预付款，设备安装验收合格后凭中标人开具货款全额发票付至合同总金额的60%，设备正常使用满半年后，采购人支付合同总金额的35%，设备正常使用满一年后支付合同总金额的5%（无息）（以验收报告日期为准）。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人，税费由中标人承担。

	质保期
	1.保证提供全新并符合招标文件规定的技术要求的全套设备；根据《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行，整机及探头质保至少3年。质保期自设备验收合格并能正常使用之日起计算。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，且与投标人承诺不一致时，以生产厂家承诺为准；

2.投标文件须提供产品核心部件的质保年限清单。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并负责更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责；

3.质保内容：质保整机及探头（整套）；质保期内保证所保设备全年工作日的开机率至少达到 95%，全年工作日按照365天计算，未达到的天数，按1：2比例顺延服务期时间。

	售后服务
	1.售后服务要求：①按照《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行；②送货上门；③问题响应时间：中标人接到采购人的通知后，在≤1小时内响应，在≤12小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准及其售后服务承诺（如有不一致，以标准高者为准，下同）进行维修，一般问题应在≤12小时内处理完毕，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在≤24小时内解决，特殊情况无法修复的，在≤24小时内提供备品备件，备品备件必须保证是同型号或相近型号、性能不低于原型号的全新、未使用过的备品备件，保证采购人正常使用。④定期回访、走访及对本项目产品检测维护；⑤质量保证期内上门维修、更换零配件；⑥提供售后服务人员名单、联系电话及E-mail等，以便为采购人提供完善的售前和售后技术咨询服务；⑦其余按厂家和中标人承诺进行；⑧因故意性因素造成的损坏或故障，或质保期满后发生的损坏或故障，不在负责（承担所有费用）保修范围内，但中标人也要按照国家及行业标准及其售后服务承诺（如有不一致，以标准高者为准）积极修理，并提供优惠价格的配件和服务。质保期满后中标人提供终身维修、升级及保养服务，只收成本费。

2.安装调试：①安装调试：专业技术人员在设备到达现场一周内到达安装现场；②设备安装、调试完成后，在现场对采购人人员进行设备操作培训；③中标人负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。

3.人员培训：①交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。②培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。③培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对设备操作规范进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由中标人负责。相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

4.技术支持与服务：中标人或厂家服务机构提供24小时365天免费维修服务热线支持。

5.投标人在商务及技术投标文件中必须提供针对本项目详细的售后服务方案，并承诺质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；投标人承担质保期内售后服务所产生的直接费用。（格式自拟）

6.质保期内，中标人所供货物1年内修理5次（人为原因损坏除外），采购人有权要求中标人无偿调换同型号、同规格或优于同型号、同规格的全新产品或者退货，因此产生的一切费用由中标人承担。
7.中标人所供货物在保修期起算之日起15天内出现货物质量问题，采购人有权要求中标人无条件无偿更换全部设备。
8.质保期内，中标人提供每年至少2次厂家专业的巡检保养服务，并提供相应的巡检保养报告。质保期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

	包装和运输
	投标人负责货物包装和运输、卸货至采购人指定地点，提供上门安装调试服务，且不得额外收取运输、安装、调试等任何费用。

	产品质量要求
	1.投标货物及其所有零部件、配件，均须符合国家有关质量安全及强制性标准的要求。为确保设备合法使用，交货时属于国家计量检测目录的计量器具，须由中标人负责完成计量检测，并向采购人提供有效的计量检定/校准证书。

2.投标人投标时投标文件中必须列出其所投产品的品牌、型号、生产厂家、产地及投标产品的详细技术参数、技术性能。

	验收标准
	1. 中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

2.如有需要，中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。

3.采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标人提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标人如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的服务，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标人自行承担。

4.验收标准

（1）项目采购文件及中标人响应文件中的“技术要求的响应表”，逐条验收；

（2）项目采购文件及中标人响应文件中的“商务要求的响应表”，逐条验收；

（3）中标人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收；

（4）国家相关法律法规、标准和规范等。

其余内容详见采购文件合同主要条款格式部分。

6.其他要求

（1）中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属于虚假响应行为，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标人违约责任，中标人须赔偿给采购人造成的经济损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。

（2）中标人交付前需对投标时提供的证明材料（包括中文版技术白皮书和产品使用说明书检测报告等佐证文件）进行整理，原件备查。作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

7.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

8.中标人提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。

9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22 号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）规定执行。

	▲四、与实现项目目标相关的其他要求

	    1.为有效防止虚假应标，项目成交结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到响应指标，以虚假响应处理。


分标4：采购预算：295万元，最高限价：295万元。
	项号
	标的名称
	数量
	技术参数要求

	1
	彩色超声诊断仪
	1套
	▲一、设备要求：具备NMPA三类医疗设备注册证

▲二、用途

高端四维彩色多普勒超声诊断仪，适用于妇产科、胎儿心脏、腹部、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管等临床领域的超声诊断及科研工作。设备须满足产科超声诊断、妇科疑难病例超声诊断、胎儿畸形产前诊断及科研需求。

三、主要规格及系统要求

1. 彩色多普勒超声波诊断仪包括

1.1 主机一体化显示器≥23 英寸；

▲1.2 液晶触摸屏≥15 英寸，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作，也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能；

1.3 数字化二维灰阶成像单元；

1.4 数字化彩色多普勒单元；

1.5 数字化能量多普勒成像单元；

1.6 PW 脉冲波多普勒成像单元；

1.7 CW连续波多普勒成像单元；

1.8 实时四维成像单元；

1.9 软件波束形成器技术；

▲1.10 凸阵探头和高频线阵探头可以支持CW 连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量；

▲1.11 二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反映血流动力学真实状态；

1.12 二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果；

1.13 组织多普勒成像技术；

1.14 弹性成像技术；

1.15 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头；

1.16 主机内置指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态；

1.17 具备专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估；

1.18 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时实时黄色警报提醒；

1.19 内置耦合剂加热功能；

1.20 具备降低声影的强度专用技术：帮助恢复被声阴影遮挡的组织和边界，提供从近场到远场均匀一致的图像品质；

1.21 困难条件成像专用技术：扫描困难条件患者，例如高体重指数（BMI），获得更清晰的图像。触摸屏有专用独立显示，可开关；

1.22 探头智能响应技术：选取探头后，自动激活，并进入扫描状态；

1.23 胎儿多普勒专用检查技术：六种血流预设，随心切换，提升彩色/频谱/测量工作效率，一键即可实现不同场景下彩色多普勒、频谱多普勒、测量的自由切换；

1.24 用户界面颜色、灯光的个性化设置：轨迹球颜色、用户界面照明、主机周边照明、触摸屏配色方案均可自定义设置。

2. 容积四维成像技术

●2.1 具备灰阶三维/四维成像模式，具有虚拟光源技术，可任意方向调节；

2.2 断层超声显像技术；

●2.3 具备胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像；

2.4 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数；

2.5 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数，触摸屏有专用功能入口选择，并一键自动计算；

▲2.6 腹部容积探头及腔内容积探头均支持STIC 时间空间相关成像技术及彩色STIC 技术；STIC 胎心容积自动切面识别技术，STIC 模式下容积数据自动获取≥8 个切面，至少包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面；

2.7 具备实时四维穿刺引导功能，在四维模式下显示穿刺引导线；

2.8 腔内容积探头具备四维实时对比谐波造影功能，支持四维子宫输卵管超声造影检查；

2.9 具备实时空间对比成像技术，对二维图像增加厚度的信息，可以明显提高平面图像的分辨率，增加信息量，提高对组织结构的空间观察；

2.10 智能中枢神经系统检查：人工智能（AI）工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D 容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量来帮助提高工作效率。

2.11 自动识别至少包含以下 4 个胎儿颅脑标准平面：胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面；

2.12 自动同时测量至少包含以下 6 组生物指标：BPD，HC，OFD，CM 后颅窝池，Cerebellum 小脑横径，Vp 侧脑室后脚；

▲2.13 智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。

3. Ai 智能筛查系列技术

3.1 智能先心病筛查技术：AI-胎心检查导航，通过文字说明、参考图像和正常解剖结构示意图，分步指导如何识别正常解剖结构及扫描流程。AI 智能生成至少包含：四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度。

●3.2智能盆底检查：基于人工智能（AI），遵循国际规范，自动获得盆底测量，重复性好。自动寻找Valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置；自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。

4. 测量和分析（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式）

4.1 一般测量；

4.2 多普勒血流测量与分析，具备自动包络功能；

4.3 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析；

●4.4 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长、侧脑室、小脑横径等；

▲4.5 自动NT 及自动IT 测量技术，必须在二维模式获取标准切面后进入专用测量菜单并自动测量；

4.6 自动胎心率测量技术；

4.7 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积；

4.8 容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI 和VFI。

5. 图像存储、管理及回放重现

5.1 输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA；

5.2 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0；

5.3 超声图像存档与病案管理系统；

5.4 回放重现单元；

5.5 硬盘容量≥1T；

5.6 一体化剪贴板：（在屏幕上）可以存储和回放动态及静态图像；

▲5.7 支持一键式输出3D 打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ 格式。

6. 技术参数要求

6.1 监视器≥23 英寸高分辨率监视器，分辨率≥1920x1080；

6.2 操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定；

●6.3 探头接口≥4 个，探头接口为无针式接口；

6.4 多点触控触摸屏≥15 英寸。

7. 探头

7.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3 种，多普勒频率≥3 种；

●7.2 腔内容积凸阵探头：超声频率4.0—9.0 MHz，阵元数≥192，成像角度≥185°；

▲7.3 腹部二维凸阵探头：超声频率2.0—5.0 MHz，阵元数≥192，非扩展技术下成像角度≥112°；

●7.4 腹部二维微凸阵探头：超声频率4.0—9.0 MHz；

7.5 线阵探头：超声频率3.0—8.0 MHz；

●7.6 腹部容积探头：超声频率2.0—7.0 MHz。

8. 二维灰阶及容积成像主要参数

8.1 凸阵探头，全视野，17cm 深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30 帧/秒；

8.2 凸阵容积探头，全视野，18cm 深度时，四维成像帧频≥50帧/秒；

8.3 数字集成化智能TGC分段≥8 段；

▲8.4 主机可探测最大扫描成像深度≥50cm，必须是有效成像且为常规使用工况条件下实现，非后台设置；

8.5 回放重现：灰阶图像回放≥4000 幅，四维图像回放≥400 容积帧；

▲8.6 系统动态范围≥400dB；

8.7 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，以及常用所需的外部调节及组合调节。

9. 频谱多普勒

9.1 方式：PW，CW；

9.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示；

9.3 PWD：血流速度≥20m/s；CWD：血流速度≥50m/s；

9.4 最低测量速度≤10mm/s；

9.5 零位移动≥10 级；

▲9.6 PWD 取样宽度：0.3—15mm, 最小宽度≤0.3mm，最大宽度≥15mm 分级可调。

▲10. 彩色多普勒

10.1 显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示；

10.2 凸阵探头，全视野，17cm 深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10 帧/秒；

10.3 凸阵容积探头，全视野，17cm 深度时，四维彩色成像帧频≥9 帧/秒；

10.4 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）；

10.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图。

▲四、工作站技术要求
1. 用于患者登记、图像采集、报告编辑、数据存储与打印；

2. 主机，正版操作系统，运行内存≥16G，固态硬盘≥512G,CPU级别≥i5 12代； 
3. 显示器，尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920×1080；

4. 高清采集卡，采集分辨率≥1920×1080。

▲五、基本配置及保修要求
11.1 主机1台；

11.2 腔内容积凸阵探头1把；

11.3 腹部二维凸阵探头1把；

11.4 腹部二维微凸阵探头1把；

11.5 线阵探头1把；

11.6 腹部容积探头1把；

11.7 超声工作站（配高清采集卡），电脑1台，电脑显示器1台，脚踏采集器1个；

11.8 彩色激光打印机1台。

	注：▲1.所有设备负责向采购人提供所有数据通讯、技术接口服务，开放接口的费用由本项目中标人自行承担。
▲2.中标人需负责将该产品接入采购人相应的系统，完成工作站系统与医院各系统之间的数据互联互通、数据共享，相关接口技术服务费由中标人承担。
▲3.投标人所提供的全部设备，其出厂日期至安装验收合格之日的时间间隔不得超过12个月。若中标人所供设备不满足上述要求，采购人有权拒绝接收，并要求采购人承担由此产生的一切损失。
4.凡条款中要求标的产品的参数符合国家标准的，若在验收前有最新强制性国家标准发布并替代现行标准，均须按照最新标准执行验收。

	▲以上涉及设备性能及配置评审的相关参数均需添加到中标人的货物采购合同内，且采购人有权要求对现场货物的部件的品牌及产地进行各种甄别方式（如第三方商检）。如甄别结果与合同内一致的，甄别的费用由采购人负责，如果甄别的结果与合同不一致的，甄别的费用由中标人负责，且中标人需赔偿采购人由此产生的所有损失，并承担相应的法律责任。

	▲三、商务要求

	合同履行期限和交货地点
	1.合同履行期限：中标人应在接到采购人发货通知之日起30日内完成全部设备的交付、安装调试工作，经采购人验收合格后交付使用。

2.交货地点：广西河池市金城江区采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	投标报价
	投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训、售后服务和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。在合同执行过程中，采购人将不会额外支付中标人未列入的项目费用，默认该费用已包含在总报价之内。

	付款条件（进度和方式）
	本分标项目无预付款，设备安装验收合格后凭中标人开具货款全额发票付至合同总金额的60%，设备正常使用满半年后，采购人支付合同总金额的35%，设备正常使用满一年后支付合同总金额的5%（无息）（以验收报告日期为准）。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人，税费由中标人承担。

	质保期
	1.保证提供全新并符合招标文件规定的技术要求的全套设备；根据《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行，整机及探头质保至少3年。质保期自设备验收合格并能正常使用之日起计算。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，且与投标人承诺不一致时，以生产厂家承诺为准；

2.投标文件须提供产品核心部件的质保年限清单。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并负责更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责；

3.质保内容：质保整机及探头（整套）；质保期内保证所保设备全年工作日的开机率至少达到 95%，全年工作日按照365天计算，未达到的天数，按1：2比例顺延服务期时间。

	售后服务
	1.售后服务要求：①按照《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行；②送货上门；③问题响应时间：中标人接到采购人的通知后，在≤1小时内响应，在≤12小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准及其售后服务承诺（如有不一致，以标准高者为准，下同）进行维修，一般问题应在≤12小时内处理完毕，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在≤24小时内解决，特殊情况无法修复的，在≤24小时内提供备品备件，备品备件必须保证是同型号或相近型号、性能不低于原型号的全新、未使用过的备品备件，保证采购人正常使用。④定期回访、走访及对本项目产品检测维护；⑤质量保证期内上门维修、更换零配件；⑥提供售后服务人员名单、联系电话及E-mail等，以便为采购人提供完善的售前和售后技术咨询服务；⑦其余按厂家和中标人承诺进行；⑧因故意性因素造成的损坏或故障，或质保期满后发生的损坏或故障，不在负责（承担所有费用）保修范围内，但中标人也要按照国家及行业标准及其售后服务承诺（如有不一致，以标准高者为准）积极修理，并提供优惠价格的配件和服务。质保期满后中标人提供终身维修、升级及保养服务，只收成本费。

2.安装调试：①安装调试：专业技术人员在设备到达现场一周内到达安装现场；②设备安装、调试完成后，在现场对采购人人员进行设备操作培训；③中标人负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。

3.人员培训：①交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。②培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。③培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对设备操作规范进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由中标人负责。相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

4.技术支持与服务：中标人或厂家服务机构提供24小时365天免费维修服务热线支持。

5.投标人在商务及技术投标文件中必须提供针对本项目详细的售后服务方案，并承诺质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；投标人承担质保期内售后服务所产生的直接费用。（格式自拟）

6.质保期内，中标人所供货物1年内修理5次（人为原因损坏除外），采购人有权要求中标人无偿调换同型号、同规格或优于同型号、同规格的全新产品或者退货，因此产生的一切费用由中标人承担。
7.中标人所供货物在保修期起算之日起15天内出现货物质量问题，采购人有权要求中标人无条件无偿更换全部设备。
8.质保期内，中标人提供每年至少2次厂家专业的巡检保养服务，并提供相应的巡检保养报告。质保期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

	包装和运输
	投标人负责货物包装和运输、卸货至采购人指定地点，提供上门安装调试服务，且不得额外收取运输、安装、调试等任何费用。

	产品质量要求
	1.投标货物及其所有零部件、配件，均须符合国家有关质量安全及强制性标准的要求。为确保设备合法使用，交货时属于国家计量检测目录的计量器具，须由中标人负责完成计量检测，并向采购人提供有效的计量检定/校准证书。

2.投标人投标时投标文件中必须列出其所投产品的品牌、型号、生产厂家、产地及投标产品的详细技术参数、技术性能。

	验收标准
	1. 中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

2.如有需要，中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。

3.采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标人提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标人如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的服务，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标人自行承担。

4.验收标准

（1）项目采购文件及中标人响应文件中的“技术要求的响应表”，逐条验收；

（2）项目采购文件及中标人响应文件中的“商务要求的响应表”，逐条验收；

（3）中标人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收；

（4）国家相关法律法规、标准和规范等。

其余内容详见采购文件合同主要条款格式部分。

6.其他要求

（1）中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属于虚假响应行为，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标人违约责任，中标人须赔偿给采购人造成的经济损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。

（2）中标人交付前需对投标时提供的证明材料（包括中文版技术白皮书和产品使用说明书检测报告等佐证文件）进行整理，原件备查。作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

7.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

8.中标人提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。

9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22 号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）规定执行。

	▲四、与实现项目目标相关的其他要求

	    1.为有效防止虚假应标，项目成交结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到响应指标，以虚假响应处理。


附件1：
节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）


	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知

第一节 投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	□是/(否。

	6.2
	联合体投标要求
	无

	7.2
	是否允许转包/分包
	(不允许转包、分包

□允许转包、分包

转包/分包内容： /
转包/分包金额或者比例： /

	11.2
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	(不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	资格证明文件组成
	1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.本项目的特定资格要求中需提供的证明材料。（必须提供，否则作无效投标处理）

3.投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年6月至2026年6月内连续 三 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理）

4.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年6月至2026年6月内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理）

5.投标人2025年财务报表复印件或者其基本开户银行出具的资信证明，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年；（必须提供，否则作无效投标处理）

6.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

7.投标资格声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

8.专门面向中小微企业的必须提供：中小企业声明函（否则作无效投标处理）

9.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）（联合体投标要求详见招标公告）

10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.投标资格声明必须在规定签章处加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

3.投标人直接控股、管理关系信息表必须在规定签章处加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

4.联合体投标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。（联合体投标要求详见招标公告）

	13.1
	商务文件组成
	1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

5.投标人情况介绍（格式自拟）；

6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	13.1
	技术文件组成
	1.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】；（必须提供，否则作无效投标处理）

3.对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）（格式自拟）； 

4.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（格式自拟）

5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（格式自拟）

6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.开标一览表（报价表）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

3.分项报价表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

4.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

5.中小企业声明函（格式后附）；（专门面向中小微企业的，必须提供）

6.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：必须在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起 90 日。

	18.1
	投标保证金金额
	本项目不收取投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	时间： /年 /月/日/ 时 / 分（北京时间）

地点：  /

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3(2)
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国执行信息公开网（https：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	(综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	分标1、分标2、分标3、分标4：重要参数（标注“●”号的参数）及一般参数（非标注“▲”号、“●”号的参数）超出13项负偏离项数则投标无效。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 

(采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	35.1
	履约保证金金额
	本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订电子合同携带的材料
	电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式（可现场递交、邮寄方式、快递方式。邮寄或快递方式递交的，以邮寄或快递签收时间为准）

	
	质疑联系部门及联系方式
	质疑联系部门：国鼎和诚项目管理集团有限公司；

联系电话：0778-2259865

通讯地址：河池市金城江区金城中路铜鼓园写字楼8楼

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日 8 时30分到 12 时00分， 15时 00 分到 18时 00分

	40
	采购代理费支付方式
	(本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

□本项目不收取代理服务费。

	
	采购代理费收取标准
	(以分标（(中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（(收费基准价格/□收费基准价格下浮  %/□收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费              。

	
	代理服务费收款账户信息
	单位名称：国鼎和诚项目管理集团有限公司河池分公司

开户行信息：中国农业银行河池城东分理处

账号：20506801040006090

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：

1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，一经开标不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担后果。

	41.2
	其他释义
	1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章及供应商的CA电子签章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商” 及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

4.CA签章上关于法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及签字的位置线下【签好字然后扫描或者拍照做成PDF 的格式】或【通过政采云电子交易客户端使用 CA 法人（负责人）或授权代表签章】亦可。投标文件中涉及签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效）。

5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者货物的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予2%—3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包

7.1本项目不允许转包、分包，不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求； 

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知（在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知）所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应（例如：技术要求“LED显示器≥15.0英寸”，投标响应时应写“LED显示器为15.0英寸”；招标文件商务要求“投标人负责货物包装和运输、卸货至采购人指定地点”，投标响应时应写“我公司负责货物包装和运输、卸货至采购人指定地点”），还应当提供相关证明材料，否则将作无效投标处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 

（4）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

本项目不收取投标保证金

19.投标文件的编制

 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序”。

20.备份投标文件

详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间之前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开  标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。各供应商须在政采云系统开标大厅中提示的开标倒计时规定时间内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内完成解密，解密时限结束后，代理机构将开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会在评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，在发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

本项目不收取履约保证金

36.签订合同

 36.1中标人领取中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由招标人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过15日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标人处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布：http：//zfcg.gxzf.gov.cn （广西政府采购网）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

 38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可置疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级政府采购监督管理部门提起投诉。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件[要求证件有效并清晰地反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）]。


38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http：//zfcg.gxzf.gov.cn （广西壮族自治区政府采购网）发布。

38.3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评分标准

第一节 评标方法

本项目采用 综合评分法 进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分，按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。 

第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后货物等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）中标人案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号 “二、强化政府采购异常低价审查（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。”的规定，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第三节 评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其货物为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1%—20%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 4%）。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

（一）价格分

1.1 适用于分标1、分标2

	序号
	评分类型
	评分标准（满分30分）

	1
	报价

（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。即评标报价=投标报价×（1-10%）。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的供应商的投标报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（6）政府采购政策要求中已明确专门面向中小微企业采购的，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（8）价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×30分。


1.2 适用于分标3、分标4

	序号
	评分类型
	评分标准（满分30分）

	1
	报价

（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。即评标报价=投标报价×（1-20%）。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。
在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的供应商的投标报价给予20%（工程项目为3%）的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（6）政府采购政策要求中已明确专门面向中小微企业采购的，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×30分。


（二）技术性能分

2.  适用于分标1、分标2、分标3、分标4
	2
	技术分（满分50分）

	2.1
	技术性能分（满分40分）
	（1）重要参数（标注“●”号的参数）及一般参数（非标注“▲”号、“●”号的参数）超出13项负偏离项数则投标无效。
（2）重要参数负偏离每一项扣4分，扣完为止。

（3）一般参数负偏离每一项扣2分，扣完为止。

	2.2
	货物技术及实施方案分（满分10分）
	评委根据投标人提供的项目实施方案[包含但不限于：对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）、设备对接方案、对项目需求分析、针对本项目配备的实施团队、组织管理措施、详细的交货保证措施、安全措施、项目组织安排、建议的安装、调试、验收方法或方案等]内容进行独立评审打分：

一档（4分）：投标人提供的项目实施方案内容方案可行，实施步骤、计划及组织方案较完整具体，承诺交货期满足招标文件要求。

二档（7分）：满足一档要求，投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，组织方案及实施配备较合理，分工明确，能较好保障项目实施质量，承诺交货期优于招标文件要求。
三档（10分）：满足二档要求，投标人提供的项目实施方案内容详细，切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全，有详尽的技术服务培训内容，组织机构健全，分工明确，项目实施人员配备充足，能较好保障项目实施质量，承诺交货期优于招标文件要求。


（三）商务资信分（适用于分标1、分标2、分标3、分标4）

	3
	商务资信（满分20分）

	3.1
	售后服务方案分

（满分12分）
	评委根据投标人提供的售后服务方案[包含但不限于：①技术支持方案（操作过程技术难点指导、操作人员掌握一般故障排除的技术指导、系统升级技术支持、技术培训等）、②故障解决及维修方案（明确解决、维修处理方法及时限）、③免费保修期外维修方案（保修期外零配件供应及维修服务方案、系统升级方案等）、④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等]内容进行独立评审打分：

一档（3分）：有质量保证措施、售后服务承诺较简单；售后响应时间不及时或较慢，承诺解决故障时间解决方案，无具体承诺或不适用，服务内容、保障措施不能满足采购人需求；

二档（6分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，承诺解决问题，有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求；

三档（9分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，承诺解决问题时间，有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求，具备培训方案。
四档（12分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，具有针对性，售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，承诺解决问题，具有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施能满足采购人需求，培训方案有针对性。

	3.2
	履约能力分（满分7分）
	（1）供应商或所投货物生产厂家通过以下类型认证的：质量管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，提供有效证书复印件每有1类得1分，最高得2分（投标时以提供相关证明材料复印件为准）。
（2）2021年1月1日至投标截止时间止，供应商具有所投同类产品的销售成功案例的（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件并加盖公章为准，并能清晰反映所销售的项目名称、型号，合同乙方可以是本次投标供应商，也可以是核心产品的生产厂家或者其他代理商，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次，不提供不得分）每个业绩得1分，共计5分。

	3.3
	政策功能分（满分1分）
	（1）供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.1分，最多得0.5分。采购内容中的强制性产品不加分。

（2）供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.1分，最多得0.5分。

 注：供应商应在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。

	总分
	1+2+3
	100分


（四）偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）－（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）闭区间参数（必须在限定范围内）：采购需求表述为“a ≤ X ≤ b”或“X = c ± d”等形式，要求在固定区间内取值。响应值为区间内任一具体数值或子区间（含端点），视为无偏离，示例：需求“5mm ≤ 间距 ≤ 10mm”，响应“6–8mm”“8±2mm”“8mm”均为无偏离；响应值超出区间范围（无论单向还是双向），均为负偏离，示例：需求“5mm ≤ 间距 ≤ 10mm”，响应“3–12mm”“8±4mm”均为负偏离；此类参数不存在正偏离。

（7）开区间/覆盖型参数（需完全覆盖需求范围）：采购需求表述为测量范围、工作范围等，要求设备能力覆盖指定区间（如“测量范围 3V–6V”）。响应值区间下限 ≤ 需求下限，且上限 ≥ 需求上限（即完全覆盖），为无偏离，示例：需求“3V–5V”，响应“2V–6V”为无偏离；响应值区间仅一端满足覆盖，另一端不满足，为负偏离，示例：需求“3V–5V”，响应“4V–6V”（下限不足）、响应“2V–4V”（上限不足）均为负偏离；仅在采购文件明确约定的情况下，超出需求范围且更有利于采购人项目实施的，方可认定为正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

（11）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

四、中标候选人推荐原则

（一）推荐排序规则

1.本项目采用综合评分法。评标委员会按照各投标人的综合得分由高到低依次排列；综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价均相同的，按技术得分高、商务得分高、质保期长、交付期短的优先顺序推荐。

2.评标委员会根据评审结果，每个分标推荐 1～3 名中标候选人。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人顺延规则 

1.排名第一的中标候选人出现以下情形之一的，采购人可以按中标候选人排名顺序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动：

（1）排名第一的中标候选人放弃中标；

（2）因不可抗力不能履行合同；

（3）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件。

2.排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

3.前款顺延过程中，若拟顺延的中标候选人已在其他标段被确定为中标人，或因本项目"兼投不兼中"原则不再具备该标段中标候选人资格的，采购人应当跳过该候选人，依次顺延至下一名具备资格的候选人。

（三）多标段兼投不兼中原则 

1.本项目共划分 4 个分标。投标人可同时参加多个分标的投标，但最多只能中标其中一个分标。各分标按以下顺序依次评审：标项1→标项2→标项3→标项4（按分标编号从小到大依次评审）。

2.凡在已评审分标中被推荐为第一中标候选人的投标人，在后续分标的评审中不再被推荐为中标候选人；其投标文件仍参与评审打分，但评标委员会在确定中标候选人名单时将其排除。

3.若某分标剔除已中前序标段的投标人后，剩下的合格投标人不足 3 家，该分标废标。
五、 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

采  购  合  同  书

采购项目名称：河池市人民医院医疗设备采购项目（一）

采购项目编号：HCZC2026-G1-990148-GDZB
采购单位（甲方）：河池市人民医院

供 应 商（乙方）：                     

签订合同地点：河池市人民医院

合同签订时间：              

采 购 合 同

合同编号：SYY-SB2026    

采购单位（甲方）：河池市人民医院

供 应 商（乙方）：                  

项目名称：河池市人民医院医疗设备采购项目（一）

项目标段：标项  
采购计划号：                             

项目编号： HCZC2026-G1-990148-GDZB
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	标的名称
	产品名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	总金额（元）
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	

	总金额为人民币（大写）：                                 （小写） ：00.00元（含税）          


第二条　质量保证 

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且设备出厂日期至安装验收日期间隔不得超过12个月，在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量合格要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封、租赁等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式及运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.货物的运输方式： 不限。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 无。

4.使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具、详细的装箱单和质量合格证等一并附于货物包装箱内。

5.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前书面通知甲方，以准备接货。

6.货物在交付甲方前发生的损毁或者灭失风险均由乙方负责。

第五条　交付和验收

1.交货时间：详见商务要求。交货地点：河池市人民医院。

2.乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切损失均由乙方自行承担。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、合格证、检验报告（如有）等附随物品交付给甲方，如有缺失应在甲方要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

5.甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收，无正当理由逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲、乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲、乙双方各执一份。

6.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，甲方可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，甲方不承担逾期付款责任。

7.对技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；相关费用由乙方负担。

8.甲方对验收有异议的，在验收完毕后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要的安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方指定 。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：自验收合格之日起，保修期    年，保修期内提供原厂保修及更换服务。保修期内，乙方须免费提供零件及服务。因甲方人为因素出现的故障不在保修范围内。

3.质保期内乙方上门维修，升级、维护，定期巡检，该费用已包含在本项目总价中；超过保修期的机器设备，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

4.保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。包括但不限于以下内容：

（1）保修期内，乙方所供货物1年内修理5次后，仍不能正常使用的，甲方有权要求乙方无偿调换同型号、同规格或优于同型号、同规格的全新产品或者退货，因此产生的一切费用由乙方承担。

（2）乙方所供货物在保修期起算之日起15 天内出现货物质量问题，甲方有权要求乙方无条件无偿更换全部设备。

（3）保修期内，乙方提供每年  次厂家专业的巡检保养服务，并提供相应的巡检保养报告。质保期满前1个月内乙方应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

5.保修期内，乙方提供全天候售后服务（7×24 小时），同时设立全年 365 天不间断免费维修服务热线。仪器设备出现故障，乙方在接到甲方电话通知后，   小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在    小时内到现场处理，如产生费用由乙方承担。

6.乙方终身提供软件升级安装服务，所产生的费用由乙方自行承担。

7.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件3）

第八条  付款方式和保证金

1.当甲方采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方实际使用量供货，合同的最终结算金额按甲方实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：未纳入财政专户管理的收入安排的资金。
3.付款方式：设备安装验收合格后凭乙方开具货款全额发票付至合同总金额的60%；设备正常使用满半年后，甲方支付合同总金额的35%；设备正常使用满一年后，支付合同总金额的5%（无息）（以验收报告日期为准）。

第九条　质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额  /  比例向甲方提交质量保证金（提交到甲方指定的财政专项账户），质量保证期过后五个工作日内无息返还。

第十条　税费

本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲、乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同价款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后  小时内响应，  小时内到达甲方现场处理，一般故障处理时限不超过    小时修复，重大故障处理时限不超过   小时修复。
第十二条　违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同总金额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无正当理由延期接收货物或者乙方逾期交货的，违约方每天向守约方支付合同总金额0.03%的违约金，但违约金累计不得超过合同总金额的5%；逾期超过10天的，守约方有权解除合同，违约方承担因此给守约方造成的经济损失；甲方无正当理由延期支付货款的，每天向乙方支付逾期付款金额0.03%的违约金，但违约金累计不得超过合同总金额的5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5% 向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的损害，由乙方负责，费用从甲方应付乙方货款中扣除，不足由乙方另补。

7.其他违约行为按违约货款额5%计付违约金并赔偿经济损失。
第十三条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力事件的一方应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具发生不可抗力事件的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可有资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物质量符合合格标准的，鉴定费由甲方承担；货物质量不符合合格标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方均可向河池市金城江区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十五条  合同的修订补充

1.合同履行中涉及采购资金或者采购内容修改或补充的，须经甲方同级财政部门审批，并签订书面补充协议报甲方同级财政部门备案，补充协议作为主合同不可分割的一部分；

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止、解除或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务（无进口资格的供应商委托进口货物除外）。

第十七条 信息系统对接要求

如有需要，医疗设备进入甲方医院时需符合甲方医院信息化建设要求的数据标准规范。根据业务需要，乙方需无偿实现通过数据接口接入甲方医院系统平台（不限于接口程序改造）；同时，乙方应无偿提供数据接口标准，并配合完成甲方医院相关系统数据接口交互（包括但不限于接口程序改造），最终实现与甲方医院相关系统数据互联互通，作为验收内容之一。

第十八条  签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第十九条  合同生效及其它

1. 双方一致确认本合同与附件1：《河池市人民医院购销廉洁公约》、附件2：《中标通知书》、附件3：《技术响应表、商务条款偏离表》、附件4：《设备配置清单》一起构成合同文书，具有与本合同同等的法律效力。 

2.本合同一式五份，甲方执三份，乙方、采购代理机构各执一份。

3.本合同经甲、乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖合法印章后生效。自签订之日起2个工作日内，甲方或采购代理机构应当将本合同副本报甲方同级财政部门备案。

	甲方名称（章）：
	河池市人民医院
	乙方名称（章）： 
	

	法定代表人：
	
	法定代表人：
	

	委托代理人：
	
	委托代理人：
	

	签订日期：
	        年   月   日
	签订日期：
	          年   月   日

	地址：
	河池市金城江区金城中路455号
	地址：
	

	联系电话：
	0778-2119409
	联系电话：
	

	
	
	开户银行：
	

	
	
	银行账号：
	

	合同签订地点：河池市人民医院


附件1：《河池市人民医院购销廉洁公约》
河池市人民医院购销廉洁公约
甲方（医疗机构）：河池市人民医院

乙方（供应商）：

为贯彻落实国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药管理局关于印发《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及医院《药械购销廉洁公约制度》等要求，为进一步规范医药购销行为，维护正常的医疗秩序和医药产品经营秩序，经双方协商，协议如下： 

    一、甲乙双方必须自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行上级关于纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件规定，严格执行药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程招标采购管理制度。

    二、甲乙双方应共同遵守商业道德，严格履行购销合同，不利用非法手段谋取不正当利益，公平公正地处理往来业务。

    三、甲方须履行的责任：

   （一）不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

   （二）医护人员不得替乙方代表非法统计销售药品、医用耗材、医用试剂的使用数量，甲方对出现数量异常变动的药品、医用耗材、医用试剂，查实后将停止采购。

   （三）医护人员及行政后勤人员不得利用工作便利以暗示或其他任何形式向乙方索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。

    如违反以上条款，情节较轻的，按医院医德医风等相关规定进行处理；情节较重构成违纪的，由纪检监察部门处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

    四、乙方须履行的责任：

   （一）乙方必须自觉遵守甲方有关药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程的各项管理规定，按程序和流程办理相关业务。 

   （二）不得派代表到甲方，以科研费、开发费、宣传费、推销费等名义推销药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资等产品。

   （三）不得以提成和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐，资助国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用医药产品的选择权。

   （四）不得派代表到甲方临床医技科室进行新药申请、开方提成促销，或以不正当交易手段诱导临床医生使用乙方所供的药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂等。

   （五）不得向医院领导、行政职能科室、临床医技负责人和其他医护人员及行政后勤人员发放回扣和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐等属于商业贿赂的不正当行为，

   （六）严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

    五、乙方如违反第四条“乙方须履行的责任”所列条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入不良行为记录，记入黑名单；同时禁止乙方在甲方进行经销活动2年以上。对甲方造成经济损失的乙方须承担赔偿责任，涉嫌违法的，移交司法机关处理。

    六、如甲方工作人员暗示或索要回扣等不正当要求，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

    七、本公约一式五份，甲方执三份，乙方、采购代理机构各一份，本公约作为购销合同的附件，随购销合同签字之日起生效。

甲方（盖章）：河池市人民医院        乙方（盖章）：

法人签章：                          法人签章：

经办人（签字）：                    代理人（签字）：　　　　

       年     月    日                     年     月    日
附件2：《中标成交通知书》

附件3：《技术响应表、商务条款偏离表》
附件4：《设备配置清单》
第六章 投标文件格式

第一节 投标文件外层包装封面格式

（公开招标货物类投标文件格式范本）

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

	项目名称：
	

	采购方式：
	

	项目编号：
	

	所投分标：
	

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	


投投标截止时间前不得启封

年年   月   日

第二节 资格证明文件格式

                                                         电子投标文件
资格证明文件（封面）
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

二、本项目的特定资格要求的证明文件………………………………………（页码）

三、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料………………………………………………………………………………（页码）

四、财务状况报告方面的材料………………………………………………（页码）

五、投标人直接控股股东信息………………………………………………（页码）

六、投标人直接管理关系信息表……………………………………………（页码）

七、投标资格声明函…………………………………………………………（页码）

八、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）…………………（页码）

九、投标人认为需要提供的其他证明材料………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

               投标人名称（电子签章）：                              

                   日期：  年  月
二、本项目的特定资格要求的证明文件

三、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

 投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

四、财务报表方面的材料

 投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

五、投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

六、投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

七、投标资格声明函

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_ （项目名称）         _    _（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”“中国政府采购网”和“中国执行信息公开网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）和“中国执行信息公开网” （https：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

   3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
  投标人名称（电子签章）：
年    月    日
八、联合体协议书
                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：______________________________________。

5.本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出】

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

九、投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

中小企业声明函（格式）

说明：

1.本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2.小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第三节 商务文件格式

                                                               电子投标文件
商务文件（封面）
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

八、质保承诺函………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

  投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

  投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

	法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：                             

法定代表人（签字）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

成员一名称：（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

……

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

	全权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）


四、商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”或◆的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”“投标文件承诺的商务条款”中标记。

  投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

  投标人名称（电子签章）：

                                               日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 ：相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明（格式自拟）
八、质保承诺函（格式自拟）
第四节 技术文件格式

                                                  电子投标文件
技术文件（封面）

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	货物参数
	货物名称
	所提供货物的内容
	

	1
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”或◆的条款，也要分别在本表“货物参数”“所提供货物的内容”中标记。

投投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

二、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）项目前期准备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）项目实施计划

附表：项目实施进度计划表（以生效日算起） 

	
内容
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。 

（三）项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
附表A：本项目的项目经理情况表

	姓名
	
	页码
	投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理或主要负责人的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B：本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历（页码）
	专业

（页码）
	职称

（页码）
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

（四）技术服务内容

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（五）技术培训内容

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表： 培训日程及费用

	课程名称
	提供的资料
	持续时间
	授课教师
	培训对象
	培训地点
	课程费用

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	费用总计
	
	
	
	
	
	


注解：A
课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

（1） 课程概要

（2） 课程目的

（3） 教学方式

（4） 先决条件

（5） 教材目录

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

（六）售后货物方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1.售后货物承诺

附表A：售后货物机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	货物技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后货物机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后货物人员情况表（按此格式自制）

	序号


	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）
（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

六、对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

  投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：
                                        日期：  年  月   日
第五节 报价文件格式

                                                            电子投标文件
报价文件（封面）

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                                       年  月  日

报价文件目录

一、投标函……………………………………………………………（页码）

二、开标一览表………………………………………………………（页码）

三、分项报价表………………………………………………………（页码）

四、设备性能配置清单………………………………………………（页码）

五、中小企业声明函…………………………………………………（页码）

六、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）…（页码）

一、投标函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：            ）的招标文件的全部内容，授权                      （全权代表姓名）          （职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以（大写）人民币              元 （￥          元）的投标总报价，合同履行期限（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标   报价为（大写）人民币              元 （￥          元），合同履行期限：          ；
分标   报价为（大写）人民币              元 （￥          元），合同履行期限：          ；
……
2.我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4.我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
（1） 提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5） 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

5.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6.如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（7） 提供虚假材料谋取中标、成交的；

（8） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（9） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（10） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（11） 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（12） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：           

12.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13.与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、开标一览表（单位均为人民币元）
项目名称：                    
项目编号：                     

投标人名称：                     
	序号
	标的名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                   （￥                元）

	分标　　（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	合同履行期限：

	交货或服务地点：

	优惠及其它：


注： 

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2.本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4.以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物名称，否则其投标作无效标处理。
5.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、分项报价表（单位均为人民币元）
投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列样表仅供参考）
分项报价表（单位均为人民币元）
项目名称：                    
项目编号：                    

投标人名称：                  

	序号
	标的名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家及产地
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币               （￥                元）

	分标　　（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	合同履行期限：

	优惠及其它：


投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、设备性能配置清单

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、中小企业声明函

说明：

1.本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2.小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                    投标人名称（电子签章）：

日日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第七章 质疑、投诉证明材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：              
联系人：                      联系电话：            
授权代表：                                          

联系电话：                                          
地址：                         邮编：               
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                    
质疑项目的编号：               包号：               
采购人名称：                                        

采购文件获取日期：                                  

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字（签章）：                   公章：       

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                              

地     址：                             邮编：        
法定代表人/主要负责人：                               
联系电话：                                            

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：         

被投诉人1：                                           
地     址：                             邮编：         
联系人：               联系电话：                      
被投诉人2

……
相关供应商：                                           
地     址：                             邮编：         
联系人：               联系电话：                      
二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        

采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                           
代理机构名称：                                         
采购文件公告：是/否 公告期限：                         

采购结果公告：是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：                                       

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                           
事实依据：                                             
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字（签章）：                   公章：           

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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