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第一章 招标公告

广西建设工程机电设备招标中心有限公司
[bookmark: _Toc170][bookmark: _Toc25391]2026年广西壮族自治区药用植物园国家中医药传承创新中心科研仪器设备采购
[bookmark: _Toc20777][bookmark: _Toc23572]（GXZC2026-G1-003023-JGJD）
[bookmark: _Toc16921][bookmark: _Toc30411]招标公告

项目概况
2026年广西壮族自治区药用植物园国家中医药传承创新中心科研仪器设备采购的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年10月12日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-003023-JGJD
项目名称：2026年广西壮族自治区药用植物园国家中医药传承创新中心科研仪器设备采购
预算总金额：897.552万元；其中分标1：165.00万元；分标2：80.00万元；分标3：184.00万元；分标4：135.50万元；分标5：333.052万元；
最高限价：897.552万元；其中分标1：165.00万元；分标2：80.00万元；分标3：184.00万元；分标4：135.50万元；分标5：333.052万元；
采购需求：
1分标：
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	2026年广西壮族自治区药用植物园国家中医药传承创新中心科研仪器设备采购1
	1批
	详见第二章采购需求


2分标：
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	2026年广西壮族自治区药用植物园国家中医药传承创新中心科研仪器设备采购2
	1批
	详见第二章采购需求



3分标：
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	2026年广西壮族自治区药用植物园国家中医药传承创新中心科研仪器设备采购3
	1批
	详见第二章采购需求


4分标：
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	2026年广西壮族自治区药用植物园国家中医药传承创新中心科研仪器设备采购4
	1批
	详见第二章采购需求


5分标：
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	2026年广西壮族自治区药用植物园国家中医药传承创新中心科研仪器设备采购5
	1批
	详见第二章采购需求


合同履行期限：合同签订之日起60天内完成交货安装调试并正常运行。
本标项（否）接受联合体投标
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
☑非专门面向中小企业采购的项目
其他要求：无
3、本项目的特定资格要求：无。
4.本项目的特定条件：无
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2026年9月16日至2026年9月22日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目并获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。各供应商需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。原在政采云注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。
售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]1、提交投标文件截止时间：2026年10月12日9时30分（北京时间）
2、投标地点（网址）：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。
3、开标时间：2026年10月12日9时30分
4、开标地点：本项目将在“广西政府采购云平台”电子开标大厅解密、开标。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429674]1、投标保证金（人民币）：分标1：16000.00元；分标2：8000.00元；分标3：18400.00元；分标4：13000.00元；分标5：30000.00元。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4、网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)，http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网)，http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易中心）。
5、本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策
6、投标注意事项：
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线电子投标，投标人需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区，并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云平台”，投标人在“广西政府采购云平台”提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
名称：广西壮族自治区药用植物园
地址：南宁市长堽路189号
项目联系人：谢圆圆
项目联系方式：0771-3127645
2.采购代理机构信息
名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
地址：南宁市青秀区枫林路18号广西国控集团（枫林路办公区）裙楼三层
项目联系人：陈蓉、庞雄庆
项目联系方式：0771-2869912

广西建设工程机电设备招标中心有限公司
                                                              2026年9月16日
[bookmark: _Toc74320801][bookmark: _Toc20000][bookmark: _Toc12597]
第二章  采购需求
[bookmark: _Toc254970490][bookmark: _Toc254970631]说明：
1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。
2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标货物性能配置清单中将其标配参数详细列明。
3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。
4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。
5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

一、货物需求一览表
分标1：
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	电子舌
	1. 传感器技术：采用能够模拟人类味觉感知的传感器技术（如人工脂膜传感器、化学传感器阵列或等效技术），对样品的味觉特性进行客观量化评价。
2.味觉动态分析：具备味觉动态变化分析能力，可评估样品味觉的持续性或变化趋势。
3.可检测样品各味觉指标随时间变化的变化趋势。
4.感官相关性：仪器的检测结果应具备与人类感官评价的相关性，可通过方法验证或文献支持证明。
5.充分反映不同味觉物质之间相互作用的结果。
6.软件全自动控制主机工作全过程，设置进样顺序、分析和清洗时间、分析次数等。
7.足够的数据分析功能，可以直接获得味觉指标雷达图、二维味觉指标坐标图等。
8.检测参数：能够检测至少包括酸、甜、苦、咸、鲜、涩等基本味觉指标。如具备回味分析功能（如苦的回味、涩的回味、鲜的回味丰富度），应在投标文件中明确说明。
9.测量范围：味觉指标测量范围应覆盖常见样品的味觉强度区间，测量精度应满足实验要求（如0.01单位）。
10.传感器更换：采用插拔式传感器设计，可只更换传感器敏感单元，无需更换电极芯，降低使用成本。
11.传感器稳定性：化学配置的味觉标准溶液4次重复实验的标准方差≤3%。
12.味觉测试玻璃电极：6cm≤总长≤8cm，4cm≤玻璃管长≤4.5cm，5mm≤玻璃管外径≤7mm
13.味觉传感器：5cm≤总长≤7cm，5mm≤传感器外径≤7mm；
14.样品槽个数：≥36个； 测量样品数量：≥10个
15.样品体积：35ml≤样品体积≤70ml；
16.响应原理：人工脂膜电势测量、分别含有苦味传感器、涩味传感器、鲜味传感器、甜味传感器、咸味传感器、酸味传感器，每支传感器可以单独使用检测相应的味觉指标，每支传感器可独立使用和独立更换。
17.含PT100温度传感器，实时监测被测样品中心温度，温度精度0.01度。
18.电子舌自带自动进样器，并内置于电子舌主机上，可接循环水浴系统，对样品温度进行有效控制。
19.数据管理与控制系统：数据管理：具备数据库管理系统，支持多台设备的数据集中管理、远程访问和数据分析。控制系统：配备独立的控制终端（如触摸屏），操作系统稳定可靠，支持实验程序编辑、运行监控和用户权限管理。
20.内置自我诊断功能、确保数据的准确性。
21.抗干扰能力：仪器应具备良好的抗电磁干扰能力，确保在实验室常规环境下分析结果的稳定性。
22.软件兼容性：分析软件应支持多源数据整合分析，可导入或关联其他类型数据（如气味、物性、颜色等指标），进行综合研判。
23.触摸屏采用的用户向导界面，实施简单的操作，只需按照屏幕的指示引导；还可以在屏幕上显示和检查传感器的安装情况，样品的配置情况等，此外还可以设置仪器的用户管理权限，管理员可以运行所有操作，而操作员会受到部分功能限制，避免用户的错误操作。
24.电子舌主机含有USB和LAN网络接口，用于连接电子舌主机和数据管理服务器。
	台
	1

	2
	电子鼻
	
1.主机系统技术要求：
1.1工作模式：具备独立单机工作能力，无需连接电脑可完成数据采集和显示，主机自带显示屏实时显示实验进程。
1.2 供电方式：支持市电供电，同时可选配直流电源适配器或移动电源供电，满足野外现场检测需求。
1.3 便携性：主机体积小巧，便于携带，满足现场检测场景需求。
2.至少具有10个紧凑的高灵敏的金属氧化物传感器，且同时响应工作。
3.主机内置存储系统，可自动存储至少900组实验数据并可连接电脑进行数据的上传与下载。
4.具有极好的进样兼容性，可以选择接浓缩富集装置。
5.具有自动调整检测范围功能（自动稀释样品功能）和自动校正功能。
6.传感器反应时间：小于1秒。
7.测量循环时间：依据使用情况从4秒到几分钟。
8.传感器技术：采用金属氧化物传感器，工作温度范围涵盖200---500度，具备加热功能以确保快速响应和恢复。传感器保护：传感器气室具备加热控温功能，防止样品冷凝，保证检测稳定性。
9.内置采样系统：2个内置泵（采样和零气）。
10.数据分析软件：具备多种模式识别和统计分析功能，至少包括：无监督降维分析：主成分分析（PCA）；有监督判别分析：线性判别分析（LDA）、判别函数分析（DFA）
11.定量预测分析：偏最小二乘回归（PLS）
12.重量：小于2.5千克
13.操作温度： 一般为+5---40度
14.操作湿度：相对湿度5%---95% ，没有冷凝。
15.未知样品相似度判别：支持基于欧氏距离（EUCLID）、相关性（CORRELATION）、马氏距离（MAHALANOBIS）等算法的样品定性判定。
16.进样流量：范围覆盖10-400ml/min，可调。内置流量控制和采样系统，无需外接气源（如空气压缩机、空气发生器），保证便携性。 
17.安全与电磁兼容性：仪器符合相关国际或国家电气安全及电磁兼容标准，需提供CE认证或同等效力的第三方检测报告。
18.软件中Sample interval、Zero point trim time、Presampling time、Chamber flow可根据测试的实际情况进行参数设置。
19.软件可根据样品的特征指纹，建立相应的模式识别系统对未知样进行判别。同时具备建模功能，用户可以根据样品进行不同的检测方法开发，建立保存模型后可以直接应用。
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分标2：
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	超高效液相色谱仪
	配置技术要求：
1.超高效四元梯度泵
（1）流速范围：0 - 5.000 ml/min或更宽. 以 0.001ml/min 为增量
（2）流量精度：≤0.080%RSD，六次重复进样测定
（3）溶剂数量：4，可扩展到9路溶剂
（4）最高操作压力：系统整体压力≥1000bar 
（5）延迟体积：<300µL，（包括100µL混合器）
（6）不少于五通道在线脱气机，流动相与进样器都能脱气 
（7）混合方式：低压混合，四元梯度
（8）流速准确度：±1.0%
（9）梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化
（10）梯度精度：<0.15% or ±0.04min SD，不随反压变化
（11）压缩补偿：自动，连续
（12）梯度程序：具备时间编程的梯度曲线功能，支持线性、步进、凹线、凸线等多种梯度变化模式，满足复杂分离方法开发需求
（13）延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化
（14）具备自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度：PH梯度种类：不少于3种（包含流动相组成变化，流速变化，pH值变化等）
（15）泵密封清洗：配备自动清洗系统，用于冲洗高压密封件的后部和柱塞杆
2.超高效自动进样器
（1）样品数量：不少于90位2ml样品瓶。可扩展
（2）进样范围：0.1 - 50.0uL，可以扩展
（3）控温范围：4.0 - 40.0℃，升降温两用
（4）进样次数：每个样品1 - 99次进样
（5）进样精度：<0.5%RSD
（6）进样线性度：>0.999 
（7）样品污染度：<0.0025%
3.柱温箱
（1）控温范围：20℃到90℃，0.1℃为增量
（2）控温准确度：±0.5℃
（3）温度稳定性：±0.3℃
（4）色谱柱信息管理：具备色谱柱使用信息追踪与管理功能，可记录和存档色谱柱类型、序列号、最大耐压、使用温度、进样次数、操作者等关键信息，便于方法转移和数据追溯
4.二极管阵列检测器
（1）波长范围：（190～800）nm
（2）波长准确度：±1nm
（3）测量范围：（0.0001～4.0000）AUFS
（4）基线噪音：6.0×10-6AU，
（5）基线漂移：≤5.0x10-4AU/hr/℃
（6）线性范围：2.5AU
（7）吸收范围：0.0001～4.0000AUFS
（8）光源：氘灯，寿命≥2000小时
（9）采样频率：最高80Hz
（10）流通池耐压：≥1000psi
（11）狭缝宽度: 狭缝宽度固定1.2nm（或可变狭缝，可设定至1.2nm）。
5.软件要求：
（1）数据库管理：软件应具备符合数据完整性要求的数据库管理系统，支持多用户权限管理、审计追踪、数据备份与恢复功能，满足FDA 21 CFR Part 11及相关法规要求。
（2）控制仪器，采集数据和输出报告。
6.蒸发光散射检测器
（1）操作模式 ：双模式，根据使用时不同需要自由选择。
（2）液封高度：自动调节，流路自动回流淋洗，可持续使用，系统不污染
（3）光源：激光二极管，带有光校正系统，最大输出30mw，符合FCC安全标准ⅢB。
（4）温度范围 雾化器、漂移管、检测池及出口管四区：可分别独立设置控制温度，漂移管可设置室温至120℃，内置温度补偿系统。
（5）雾化气体 0-5L/min可调节，内置式数字型恒流流量计控制，不受压力变化影响。
（6）雾化温度控制：全程恒温控制
（7）数字和模拟双输出：
数字输出：-2500mV-2500mV。 
模拟输出：0-1000mV、0-500mV、0-100mV 或 0-10mV 4 种选择，5 档衰减，可调。
	台
	1






分标3：
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	高级光合-荧光全自动测量系统
	1.主机：存储≥2G；电池卡槽≥2个，无需关机即可更换电池；
2.主机压强：测量范围至少满足60~110 kPa；准确度：≤±0.4 kPa；
3. 分析器：
3.1 ▲分析器设计：红外气体分析器应具备快速响应能力，确保光合参数测量的实时性和准确性。可采用分析器紧挨叶室的设计，或通过其他技术手段消除气路传输时滞对测量的影响；
3.2 CO₂分析器：至少满足量程0-3000µmol mol-1；
3.3 ▲CO₂测量精度：在400 μmol/mol CO₂浓度下，4秒平均信号的噪声RMS值≤0.2 μmol/mol（或提供同等水平的测量稳定性证明）；
3.4 H2O分析器：至少满足量程0-75mmol mol-1；
3.5 H2O信号躁声：10 mmol/mol时，4s平均信号噪声≤0.01 mmol/mol；
3.6 H2O自动控制：可控制相对湿度（RH%）和叶片饱和水蒸气压（VPD）；
3.7 ▲最大气体流速：≥1000 µmol s-1；
4. 荧光叶室：
4.1 调制频率：至少满足1 Hz~200 kHz；4.2 作用光输出：总光强至少满足0~3000 µmol m-2s-1；4.3 蓝光输出：至少满足0~1000 µmol m-2s-1；4.4 红光输出：至少满足0~2000 µmol m-2s-1；
5. ▲饱和闪光输出：≥10000 µmol m⁻²s⁻¹；
6. 饱和闪光类型：采用能够准确测定光下最大荧光值Fm′的闪光技术；
7.远红光输出：至少满足0~20 µmol m-2s-1；
8.荧光信号温度稳定性：荧光测量模块应具备良好的温度稳定性，确保在不同环境温度下测量结果的可靠性；
9. ▲测量功能：支持同步或顺序测量植物叶片的气体交换参数（光合速率、蒸腾速率、气孔导度等）和叶绿素荧光参数（Fv/Fm、ΦPSII、NPQ、ETR等）。具备快速荧光诱导动力学曲线（OJIP）测量能力者优先；
10.荧光测量方式：脉冲调制式和连续激发式；11. 叶室压强：控制范围0~0.1kPa；分辨率≤2 Pa；
12.内置光合有效辐射传感器：12.1量程：至少满足0~3000 µmol m-2s-1；12.2精确度：≤读数±5%；
13.外置光合有效辐射传感器：13.1灵敏度：至少满足5~10 µA /1000 µmol m-2s-1；13.2精确度：≤读数±5%；
14. 温度控制范围：≥环境温度的±8℃。
配置包括：
1、主机：1套；2、传感器头：1个；3、CO₂注入系统：1套；4、荧光叶室：1套；5、叶室外置光量子传感器：1个；6、可充电电池：3节，含充电器；7、配件箱：1套；8、三脚架：1套；9、CO₂注入系统及配套耗材（如CO₂小钢瓶、苏打、干燥剂等），数量满足初期实验需求。
	台
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	2
	植物活体分析仪
	技术参数：
1.主机暗箱
1.1 主机采用电磁吸式门开关，面板带有呼吸指示灯，可实时指示设备运行状态；
1.2 暗箱具有两个相机安装位置，可以进行顶部成像和侧面成像双模式检测；
1.3 大暗箱设计，内部尺寸≧460mm×500mm×740mm，可以容纳整株植物样本成像；
1.4 暗箱具备气体麻醉系统接口，可连接气体麻醉系统，用于动物活体成像实验；
1.5 暗箱具备开门自动照明功能。
2. 顶部成像模块
2.1 成像探测器：采用科学级深度制冷CCD或sCMOS探测器，具备高灵敏度和低噪声特性。主要性能指标包括：
- 制冷温度：≤-70℃（或暗电流≤0.001 e⁻/p/s）
- 分辨率：≥200万像素（建议≥500万像素以获得更高解析度）
- 像素尺寸：≤10μm（大像素设计有利于提高灵敏度）
- 量子效率：在500-700nm波段峰值QE≥75%；
2.2 像素合并包括但不限于：1×1、2×2、4×4、8×8、12×12、16×16、24×24；
2.3 成像视野≧250mm×200mm，通过载物台上下移动实现。
3.荧光模块
3.1 激发光源：配备多波长LED激发光源模块，覆盖可见光至近红外波段（包括460-470nm、530-540nm、600-610nm、670-680nm、740-750nm等关键波长），满足常见荧光染料（如GFP、RFP、Cy5、Cy5.5等）的激发需求。激发光源数量≥8个独立通道，应保证足够的波长覆盖范围；
3.2 配备≥8位滤光片轮，配备5种滤光片，波长包括但不限于：540nm、600nm、680nm、740nm、820nm，软件自动控制切换；
3.3 滤光片透光率≥90%，截止深度≥OD6。
4.叶绿素荧光成像系统
4.1 叶绿素荧光激发光源：
- 蓝光激发：具备450-470nm波长的蓝光LED阵列，光强应满足叶绿素荧光诱导和饱和脉冲需求，最大光化光强度≥2000μmol m⁻²s⁻¹，饱和脉冲强度≥4000μmol m⁻²s⁻¹。
- 红光激发：配备660-680nm和730-780nm两种波长的红光LED，用于光系统I和光系统II的特异性激发；
4.2 可测量参数：仪器软件能实时显示Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、Fm’、Y(Ⅱ)、Y(NPQ)、NPQ、qP、ETR等荧光参数，非计算参数。每个参数均可显示2维荧光彩色图像；
4.3 程序测量功能：可程序测量荧光动力学曲线和荧光响应曲线，在测量过程中能自动分析所有荧光参数的变化趋势。
5.软件系统
5.1 软件可程序拍照，可以设置光照时间和强度，在线控制单次成像或定时连续成像，并将检测结果按时间顺序创建为视频文件进行动态观察；
5.2 具有不少于5种用于表示荧光强度的伪彩可选；
5.3 软件自动存储原始数据，无需手动保存，即拍即存；
5.4 具有一键重置功能，可以将修改过的数据恢复为初始拍摄状态；
5.5 定量分析功能：具备发光强度和荧光强度的定量分析能力，可对感兴趣区域（ROI）进行手动或自动圈选分析。支持绝对定量或相对定量分析，绝对定量应基于可溯源的校准标准（如NIST可追溯标准），分析结果以光子通量（如p/s/cm²/sr）等国际通用单位输出；
5.6 具有多图分析功能，可对多张图片一键同时处理分析及组合导出，实现纵向实验结果快速处理，确保成像结果分析条件一致；
5.7 具有荧光强度3D立体显示功能，直观显示样本上荧光强弱的分布；
5.8 具有一键绘制荧光强度变化曲线功能，在样本中选两个感兴趣的点可以一键绘制两点之间荧光强度变化曲线；
5.9.配备计算分析工作站，64位操作系统；处理器不低于四核心四线程；内存：≥16G；硬盘：≥1T固态；≥2G独立显卡；显示器：≥27英寸，2K高清，配鼠标和键盘。
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分标4：
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	化学发光成像系统
	
1.产品类型：实验室全自动化学发光成像系统，兼容化学发光、荧光、凝胶成像等多场景检测，适用于蛋白印迹、核酸凝胶、荧光成像等实验，成像清晰、灵敏度高。
2.核心成像：配备高灵敏度制冷CCD相机，制冷温度≤-40℃，有效像素≥600万，16bit灰度级，弱信号捕获能力强，成像无噪点、背景干净。
3.光学系统：标配大光圈电动镜头，自动聚焦精准；配置多波长激发光源，支持透射/反射双模式，适配各类发光、荧光样品检测。
4.操控功能：触控/电脑双操控，自带成像分析软件，支持图像采集、灰度分析、定量计算、数据导出，操作便捷高效。
5.结构设计：全封闭暗箱设计，防外界光干扰，样品台可调节，适配不同规格凝胶、印迹膜，机身稳固、耐腐蚀易清洁。
6.安全防护：具备紫外防护、自动暗锁功能，避免紫外泄露，保障实验人员操作安全。
7.电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室供电，运行稳定、低噪节能。
	台
	1

	2
	质构分析仪
	
1.测量范围 5Kg（可选0.5kg、1kg、2kg、5kg、10kg）
2.力感应精度 0.001g
3.实验速度 0.01mm/s~50.00mm/s
4.速度分辨率 0.01mm/s
5.零点漂移 ≤0.5%
6.重复性 ≤1%
7.位移行程 310mm
8.位移精度 0.001mm
9.显示方式 7寸高清显示屏
10.储存数据 存储数据达5000组
11.通讯接口 USB
12.操作语言 支持中英一键切换
13.具备限位保护 
14.具备力感应元保护 
15.环境要求 温度：10℃~40℃；湿度：20%RH~70%RH；
16.电源 AC220V±10%，50HZ
	台
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	3
	核酸蛋白仪
	
1.产品类型：实验室超微量核酸蛋白检测仪，适用于DNA、RNA、蛋白等微量样品定量检测，无需稀释、无需比色皿，样品损耗极低，检测高效精准。
2.核心检测性能：检测波长覆盖230-1000nm，全波长扫描；核酸检测范围0.1-7500ng/μL，蛋白检测范围0.01-400mg/mL，适配各类微量样品检测需求。
3.检测优势：超微量检测，样品量仅0.3-2μL，无需预热开机即用，检测速度快，数据重复性好、准确度高，无交叉污染风险。
4.操控系统：高清触控大屏，中文可视化操作界面，内置标准检测程序，支持自定义程序编辑、数据存储、导出打印，操作便捷易上手。
5.光学系统：高灵敏度光学检测模块，光路稳定，抗干扰性强，可自动校正背景，保障检测数据精准可靠。
6.结构设计：一体式紧凑机身，检测台面耐腐蚀易清洁，无需维护保养，适配实验室长期高频次检测使用。
7.电源规格：AC220V 50Hz，即插即用，适配常规实验室供电环境，运行稳定低噪。
	台
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	4
	自动薄层色谱点样仪
	
1.产品类型：实验室全自动薄层色谱点样仪，适用于各类样品薄层色谱定性定量分析前点样处理，自动化程度高、点样精准，替代手动点样提升实验效率与重复性。
2.核心点样性能：采用非接触式点样方式，支持条带点样；点样量1-20μL可调，点样长度5-195mm可调，适配常规200mm×200mm薄层板，点样速度多档位可选，满足不同实验需求。
3.精度与稳定性：点样定位精准、条带均匀无扩散，重复性佳，有效降低实验误差，适配薄层色谱后续扫描、分析检测，保障实验结果精准可靠。
4.操控系统：微电脑智能控制，搭配专用操作软件，支持点样参数可视化设定、程序存储调用，操作简便，可适配Windows主流操作系统。
5.结构设计：机身紧凑稳固，点样模块耐腐蚀、易清洁，标配适配点样针，装拆便捷，可满足实验室高频次点样作业，耐用性强。
6.安全与适配：运行稳定低噪，具备点样异常提醒功能，兼容常规薄层色谱实验耗材，适配各类实验室薄层分析场景。
7.电源规格：AC220V 50Hz，功耗低，即插即用，适配常规实验室供电环境，后期维护简便。
	台
	1

	5
	全自动内控温高精度旋光仪
	
1.产品类型：实验室全自动内控温高精度旋光仪，适用于药物、食品、化工、香精香料等样品旋光度、比旋度、浓度、糖度等指标检测，内控温精准、测量稳定，满足高精度定量分析需求。
2.核心测量性能：旋光度测量范围≥±45°，测量精度≤±0.001°，分辨率0.0001°，波长标配589.3nm钠光灯，可兼容多波长检测，测量重复性优异，数据精准可靠。
3.内控温系统：内置精准控温模块，控温范围15-40℃连续可调，控温精度±0.05℃，无需外接水浴，自动恒温补偿，消除温度对测量结果的干扰，适配各类样品检测。
4.操控与功能：微电脑智能控制系统，高清液晶大屏显示，中文操作界面，支持自动测量、数据存储、统计分析、报表导出，具备校准、自检、异常报警功能，操作便捷高效。
5.结构设计：一体式机身，光学系统稳定耐用，样品池耐腐蚀、易清洁，适配常规样品管，装样便捷，整机抗干扰性强，运行低噪稳定。
6.合规与适配：符合国家药典及行业检测标准，兼容各类实验室检测场景，可对接实验室信息管理系统，满足合规检测与数据溯源需求。
7.电源规格：AC220V 50Hz，即插即用，功耗合理，适配常规实验室供电环境，后期维护简便。
	台
	1

	6
	全自动凝胶成像系统
	配置技术要求：
1.功能：核酸凝胶成像，蛋白凝胶考染、银染成像，荧光成像；
2.密闭暗箱，防止外杂光干扰，成像结果更真实，防止机箱内荧光泄漏，保护操作者；
3.▲一体机，可调节角度式10.3英寸触控屏，适应各种操作高度；
4.▲自动化样品台，放置样品更轻松，自动化平台进出平稳，凝胶不易滑动；
5.▲自动对焦、自动曝光、自动调节光圈滤光片，减少人为误差；
6.▲定焦镜头F=0.95；
7.▲科研级摄像头：采用SONY IMX183芯片，芯片面积大小：1英寸；
8.▲成像分辨率可通过像素合并选择，原始像素5544×3694 ：2000万， 像素合并2×2，2772×1847：500万；
9.成像面积：15 cm×10 cm
10.光源：侧照白光、透射紫外或蓝光激发
11.发射滤光片：535-645 nm
12.分析软件功能：具备自动条带检测，自动分子量测算、对比度调节、过曝显示、图片大小裁剪、注释添加、图片格式转换等功能。
	台
	1

	7
	WB 接触式无损定量成像仪
	
一、主机
1）有效成像面积：≥158 cm2
2）▲原始像素（非合并）尺寸：≥100μm×100μm
3）图像分辨率300dpi。指定分辨率输出，600dpi，1200dpi；
4）▲满阱电子容量：≥250万e-。在低敏模式下，满井电子数可达600万e-；
5）▲接触式成像：western膜直接贴合在感光芯片上，信号采集距离（光程）为0mm，光损失为0；
6）信号传输：使用超七类（Cat7e）增强连接线，最大传输速率为1000Mbps；
7）▲仪器自带实体蓝牙一键操作按钮，可实现一键采集，无需软件操作即可实现自动采集；
8）▲应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像、蛋白凝胶成像等；
9）支持同位素成像；
10）灵敏度和定量范围性能要求：用标准光源1S拍照，可拍出8个光源点，且各光源点不过曝
二、软件
11）图像采集模式：自动和手动采集图像模式；
12）▲一键成像：自动模式一键自动采集≥5张不同时间图像，
13）支持多用户管理，每个操作人员可以单独建立自己的账户，并设置单独的默认图像保存路径；
14）▲多图同时分析，支持多张结果图片同时分析，分析结果统一输出到一个excel表格中，也可以指定图片结果输出，同时支持分析结果已不同的组合多次输出；
15）软件同时包含采集模块和分析模块；
16）▲支持原图导出，16bit TIF格式图片，用于定量分析；
17）支持3D查看功能，直观查看蛋白表达量；
18）▲三种成像模式：标准模式、极限高清模式和低敏模式，分别适用于不同的成像场景；
19）自定义成像模式，可以选择不同时间间隔，一次性成像多张，
20）▲软件支持无限免费安装；
	台
	1

	8
	流式细胞仪
	1.配置488nm蓝光固态激光器和640nm红光固态激光器，激光器寿命≥20000小时。采用高灵敏度光电探测器（如PMT或高性能固态探测器），具备优异的信噪比和长期稳定性。探测器性能需满足以下荧光灵敏度要求：FITC < 80 MESF，PE < 60 MESF。
2.光路系统：采用高稳定性的全反射光路设计，具备高效的光信号收集效率。光路系统应固定校准，搬动或环境变化后无需用户手动调节光路。
3.上样系统：
上样方式：采用负压上样或蠕动泵上样方式，上样口开放设计，便于操作。
上样管兼容性：必须兼容实验室常用多种规格耗材，包括但不限于标准流式管（12×75mm）、0.5mL/1.5mL/2.0mL微量离心管（EP管）以及15mL/50mL离心管，无需更换适配器。
4.仪器需具备自动化的质量控制和性能追踪功能。可配套使用仪器厂家提供的质控微球，对仪器光学、液流系统进行日常检测和性能验证。质量控制结果应在软件中可视化显示，并可导出为PDF等通用格式进行存储。软件应能自动生成Levey-Jennings质控图，跟踪监测仪器性能随时间的变化。
5.质控程序应支持荧光补偿的自动化管理。在进行质控后，软件能够基于质控微球数据，自动更新或验证常用荧光染料（如FITC、PE、APC、PerCP-Cy5.5等）的补偿矩阵。同时支持全自动补偿计算和传统手动调节补偿两种模式，以适应不同用户的操作习惯。
6.样本分析速度≥10000个细胞/秒；
7.单次检测细胞能力≥99万个细胞信号。 
8.荧光灵敏度：FITC < 80MESF, PE < 60MESF。
9.软件需提供丰富的数据可视化工具，包括但不限于：可自由缩放数据区域以观察细节；支持创建彩色直方图并进行叠加对比分析。
10.数据采集动态范围：采用高精度数字信号处理系统，数据采集动态范围≥10⁷。系统应具备宽动态范围检测能力，确保强阳性信号不被截断、弱阳性信号可被检测，实现实验操作中免调电压。
11.液流系统：采用双泵或高精度压力传感器等液流控制系统，实现鞘液流速和样本流速的独立调节与控制。液流系统应支持长时间稳定运行，不易堵塞。
12.清洗消毒流程：一键开关，自动清洗消毒。
13.液路维护功能：软件应内置完整的液路维护功能，包括除气泡、清洗、消毒、排堵等操作向导。
14.软件支持多种分析方法，包括：矩形、多边形、椭圆、十字象限、水平/垂直线性门、环形门等，满足不同实验分析需求。
15.具有液相多重蛋白定量功能，仪器及其配套软件应支持CBA或同类液相多重蛋白定量检测与分析功能，能够同时检测至少7种可溶性蛋白因子，并提供相应的数据分析模块。
16．具备钙流检测功能，上样检测同时进行，检测实时动态变化。
17.具有脉冲信号处理系统，能同时检测脉冲信号的宽度、高度和面积以区分粘连体细胞。
18.绝对计数：无需荧光微球，通过计算可进行绝对计数和测量样本实际浓度。
19.主机尺寸：仪器体积小巧，主机宽度≤45 cm，深度≤55 cm，高度≤45 cm，能够轻松放入标准的二级生物安全柜或超净工作台内操作，保障操作人员安全和样本无菌环境。
20.配置
1）流式细胞仪主机（含上述所有配置）一台；
2）数据采集与分析软件（含永久使用权，无加密狗限制，支持离线分析）一套；
3）图形分析工作站（配置不低于：i7处理器/16GB内存/512GB SSD/27英寸显示器）一台；
4）仪器质控与校准微球（仪器配套，用于日常性能验证）一套。
	台
	1




分标5：
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	台式冷冻离心机
	
▲1. 转速和离心力‌：
最高转速：>17,000 rpm
最大离心力：>30,000×g‌
▲2. ‌噪音水平‌：
在最高转速/离心力下运转时，噪音分贝低于60 dBA‌
▲3. ‌温度控制‌：
适用于冷冻离心，能够快速降低样品温度，保护样品不受热量影响‌
▲4. ‌转头类型和应用‌：
水平转头可处理8个50mL锥形管、24个5/7mL采血管、4块微孔板（平板）、微量管和离心柱等
固定角转头适用于50mL锥形管（转速超过12,000×g）、微孔板或各种微量管（转速高达30,000×g）
	台
	1

	2
	冷冻研磨仪
	
1.处理通量：≥48 位（2mL），兼容多规格适配器
2.研磨频率：0–70Hz 连续可调
3.运行时间：0s–9999min 可编程
4.制冷系统：-50℃～室温，控温精度 **≤±2℃**，支持液氮预冷
5.出料粒度：≤5μm
6.操作：彩色触摸屏，存储≥20 组程序
7.安全：电磁安全锁，噪音 **≤60dB**
8.研磨方式：干磨、湿磨、低温冷冻研磨
	台
	1

	3
	高速冷冻离心机
	
1.要求最高转速与离心力：最高转速不低于21,000 rpm；
2.最大离心力不低于45000×g；
3.水平转子最大容量：4x 400 mL；角转子最大容量6*100 mL；
温度范围在-10°C至+40°C；
4.达到最高转速时，转子温度持续保持在4°C；
5.无需工具可快速更换转子；
6.所有转子可高温灭菌；
7.具备转子不平衡，样品不平衡，温度过高等安全预警。
	台
	2

	4
	十万分之一精密电子天平
	
1.量程与可读性
最大称量：≥220 g
小量程可读性：≤0.01 mg（十万分之一）
大量程可读性：≤0.1 mg（万分之一）
2.重复性
小量程：≤0.01 mg
大量程：≤0.1 mg
3.线性误差
小量程：≤±0.02 mg
大量程：≤±0.2 mg
4.校准方式：标配全自动内部校准，支持温度漂移自动校准、定时校准、一键校准
5.稳定时间：≤2 秒
6.显示与操作：大尺寸 LCD 或触摸屏，带中文操作界面
7.防风罩：一体式全透明防风罩，可拆卸、易清洁
8.通讯接口：标配 USB、RS232 接口，可连接计算机、打印机
9.功能：具备称量、计数、百分比称量、统计计算、密度测定、配方称量等功能
	台
	1

	5
	超纯水机(纯水仪)
	
1.产品类型：实验室一体式超纯水机，双出水设计，可同时制备 RO 纯水与 UP 超纯水。
2.产水量：≥30 L/h（25℃）。
3.超纯水水质：电阻率 18.2 MΩ・cm（25℃），符合 GB/T 6682-2008 一级水要求；总有机碳 TOC≤5 ppb，微生物≤1 CFU/mL，＞0.22 μm 颗粒物≤1 个 /mL。
4.系统配置：含预处理、反渗透、超纯化单元、紫外杀菌、终端除菌过滤模块。
5.在线监测：实时显示进水电导率、RO 电导率、超纯水电阻率、水温，具备水质超标报警功能。
6.取水功能：支持手动、定量取水，可设置取水水质。
7.控制与接口：中文液晶或触摸屏操作，标配 USB 或 RS232 数据接口。
8.保护功能：具备缺水、水压异常、自动冲洗等安全保护。
9.进水水源：市政自来水；工作电源：AC 220 V/50 Hz。
	台
	1

	6
	人工气候箱
	
1.容积规格：有效容积≥350L，满足实验室大批量样品培养、环境模拟需求。
2.温度控制：控温范围0~60℃，控温精度±0.5℃，波动度≤±0.3℃，具备冷热恒温、程序控温功能。
3.湿度控制：控湿范围40%~95%RH，控湿精度±3%RH，适配各类生物培养、种子萌发等场景。
4.光照控制：配备多级可调光照系统，光照强度≥35000lx，可分级调控，模拟自然光照周期。
5.程序功能：支持多段可编程控制，可设定温度、湿度、光照时序，实现全自动环境模拟运行。
6.硬件配置：镜面不锈钢内胆，钢化玻璃观察门，带定时、超温报警、断电记忆功能。
7.操作界面：液晶显示屏，中文操作界面，参数设定便捷，数据显示清晰直观。
8.电源要求：AC220V 50Hz，运行稳定，适配常规实验室供电环境。
	台
	2

	7
	可调量程移液枪（全套）
	
1.产品配置：成套可调量程微量移液器，含单道、多道（可选 8 道 / 12 道）及配套吸头，满足常规移液需求。
2.量程范围：单道覆盖 0.5-10μL、10-100μL、100-1000μL、1000-5000μL 等多规格，多道适配常规微量移液。
3.体积计量：符合 A 级精度要求，重复性偏差（CV）≤1%，准确度误差≤±1.5%，数据可溯源。
4.调节机制：采用顶置式可调量程设计，旋钮调节顺滑、无卡滞，量程锁定功能可靠，防止误操作。
5.材质工艺：枪身主体为高强度耐腐蚀材质（如航空铝合金 / 工程塑料），抗化学腐蚀；吸头为无色透明聚丙烯（PP）材质，适配性好。
6.人机设计：符合人体工学，重量轻、握感舒适，长时间操作不易疲劳；自带防倒吸结构，减少样本损耗。
7.消毒认证：支持高温高压灭菌（121℃，≥20 分钟），具备生物相容性认证，可直接接触临床 / 科研样本。
8.配件要求：标配独立校准证书、说明书、支架及吸头盒，吸头需无酶、无热原、无菌。
	台
	1

	8
	高频可调灯箱底板翻拍架
	
1.结构：一体式翻拍架，加厚铝合金立柱与底座，带刻度、水平仪，手摇升降 + 平衡弹簧，承重≥4kg。
2.光源：集成 LED 透射灯箱，高频无闪烁，亮度 0～100% 连续可调。
3.光学参数：色温 5600K，显色指数 CRI≥95，发光面积≥50×36cm。
4.相机平台：水平可调，标配 1/4"与 3/8" 通用螺丝，适配各类相机。
5.功能：整机哑光不反光，运行稳定，适合标本、档案、物证高精度翻拍。
6.电源：AC220V/50Hz。
	台
	1

	9
	电子防潮柜
	
1.有效容积：≥580L，多层隔板，柜体结构稳固。
2.控湿范围：20%～60% RH 数字可调，控湿稳定。
3.控制方式：微电脑自动控湿，数码显示湿度值。
4.除湿方式：电子冷凝除湿，静音、低功耗、免维护。
5.柜体材质：优质钢板，防静电 / 防氧化涂层，钢化玻璃可视门，带安全门锁。
6.保护功能：断电数据记忆，湿度异常稳定可靠。
7.适用环境：实验室精密器件、光学镜头、电子元器件、试剂样品防潮存储。
8.电源：AC 220V/50Hz。
	台
	1

	10
	摇床
	
1.设备类型：恒温振荡培养摇床，一体式恒温振荡结构，满足实验室样品恒温培养、振荡混匀需求。
2.控温参数：控温范围室温+5~60℃，控温精度±0.5℃，温度均匀稳定，具备加热恒温功能。
3.振荡参数：回旋振荡式，振荡频率0~300rpm连续可调，转速平稳、偏差小，振幅适配常规培养器皿。
4.承载配置：标配弹簧振荡托盘，承载量充足，可兼容锥形瓶、培养瓶、酶标板等多种器皿
5.控制功能：微电脑数控系统，液晶/数码管显示，支持定时、连续振荡模式，转速、温度可精准设定。
6.安全防护：具备开门停机、超温报警、过载保护功能，运行静音稳定，内胆易清洁。
7.电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室供电环境。
	台
	1

	11
	实验用无菌超净台
	
1.设备类型：双人单面水平流/垂直流超净工作台，实验室无菌操作专用，整机结构稳固、密封性佳。
2.洁净等级：工作区洁净度≥100级（ISO 5级），满足无菌实验、细胞操作等洁净需求。
3.气流风速：平均风速0.3~0.5m/s，气流均匀稳定，无涡流、无扬尘，保障操作区无菌环境。
4.过滤系统：配置初效+高效双级过滤器，高效过滤器对0.3μm颗粒截留率≥99.99%，可拆卸易更换。
5.工作区域：不锈钢镜面内胆，平整易清洁，标配操作台面、照明系统，光照充足无阴影。
6.控制与显示：轻触按键操控，数码/液晶显示风速、运行时长，带风机、照明独立控制开关。
7.安全防护：配备紫外杀菌系统，带延时杀菌、开门联动保护，运行低噪、无震动。
8.电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室供电环境。
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	电动连续分液器
	
1.设备类型：手持式电动连续分液器，适配实验室微量液体连续分液、重复加样，操作便捷高效。
2.分液量程：宽量程可调，覆盖1μL-50mL，适配不同规格分液管/吸头，分液档位精准可调。
3.分液性能：分液精度≤±0.5%，重复性≤±0.3%，分液剂量稳定，无滴漏、无气泡残留。
4.动力操控：内置充电式锂电池，无线便携使用，按键式调速/分液，支持连续分液、点动分液模式。
5.适配耗材：兼容通用型分液管、移液吸头，耗材适配性强，无需专属定制耗材。
6.结构设计：人体工学手柄，轻量化机身，防滑易握持，具备防倒吸、防过载保护。
7.消毒清洁：机头可高温高压灭菌（121℃），耐化学腐蚀，适配无菌实验场景。
8.配件配置：标配充电底座、说明书、适配分液管，满足开箱即用需求。
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	除湿机
	
1.设备类型：实验室/商用智能除湿机，适用于实验室、库房、仪器室等场景防潮除湿，运行稳定静音。
2.除湿性能：日除湿量≥50L/D（30℃/80%RH工况），除湿效率高，满足大空间持续除湿需求。
3.控湿范围：30%-80%RH数字连续可调，控湿精准，湿度波动小，维持环境湿度稳定。
4.控制功能：微电脑智能控制，数码/液晶显示实时湿度、温度，支持定时、连续除湿模式切换。
5.核心配置：搭载高效压缩机，标配滤网、水箱/外接排水管双排水模式，使用灵活。
6.安全防护：具备缺水/水满停机、过载保护、断电记忆功能，运行安全可靠。
7.材质设计：机身耐磨抗腐，底部带滚轮便于移动，拆装清洁便捷。
8.电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室/室内供电环境，低功耗节能。
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	微电脑自动数粒仪
	
1.设备类型：微电脑全自动数粒仪，适用于各类农作物种子、谷物、颗粒状物料精准计数，适配实验室及农业检测场景。
2.数粒性能：数粒速度≥300粒/分钟，数粒精度≥99.5%，适配大小不一的各类颗粒样品，计数无遗漏、无重复。
3.量程范围：最大计数≥9999粒，可自由设定预置数粒数量，达到设定值自动停机。
4.控制显示：微电脑数控系统，LED数码管显示，按键式操作，参数设定简便，计数数据直观清晰。
5.结构设计：自带样品盘、送料机构，整机结构紧凑，拆装清理便捷，适配不同粒径颗粒更换调试。
6.功能配置：具备自动计数、预置停机、清零复位、误差修正功能，运行稳定无噪音。
7.电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室/农业检测场地供电，功耗低、便携易用。
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	标准立体拍摄闪光灯
	
1.设备类型：专业影室立体拍摄闪光灯，适用于标本翻拍、产品静物、科研影像等高精度拍摄场景，发光稳定、显色还原度高。
2.核心功率：额定闪光功率≥400W，闪光指数GN≥60（ISO100，焦距适配标准拍摄），满足立体拍摄布光亮度需求。
3.光学性能：标准色温5500K±200K，显色指数CRI≥95，色彩还原精准无偏色；支持功率无级/分级可调，调光范围1/16~1全功率。
4.操控性能：全功率回电时间≤1.5s，支持连续闪光；配备LED造型灯，便于布光定位，触发灵敏、无延迟。
5.功能配置：支持光控、有线同步、无线引闪多种触发模式，自带过热保护、试闪按键，运行稳定可靠。
6.结构设计：机身坚固耐用，适配标准柔光箱、反光罩等拍摄附件，安装拆卸便捷，通用性强。
7.电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室/拍摄场地供电，低噪节能、安全耐用。
	台
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	恒温水槽与水浴锅（两用）
	
1.设备类型：恒温水槽、水浴锅两用设备，实验室恒温加热、保温、辅助反应专用，一机两用适配多场景。
2.容积规格：内胆有效容积≥20L，不锈钢内胆，耐腐蚀易清洁，标配可升降搁板/网架。
3.控温参数：控温范围室温+5~100℃连续可调，控温精度±0.5℃，温度波动度≤±0.1℃，恒温稳定。
4.加热性能：大功率加热模块，升温快速，带防干烧保护，支持定时恒温、连续加热模式。
5.控制显示：微电脑智能控温，LED数码显示，按键调参，温度设定与实时温度双显示。
6.结构设计：整机密封性好，外壳隔热防烫，底部防滑，拆装清洁便捷。
7. 电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室供电，运行静音、安全节能。
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	砂芯过滤装置
	
1.设备类型：实验室真空砂芯过滤装置，适用于溶剂过滤、样品提纯、微生物检测等场景，过滤高效、密封性佳。
2.规格配置：单联过滤，滤杯有效容积≥1000mL，配套高硼硅玻璃滤杯、砂芯过滤头，耐高温耐腐蚀。
3.砂芯参数：标配G4砂芯滤板，孔径均匀，过滤精度达标，可重复清洗使用，适配常规液相过滤需求。
4.结构设计：加厚玻璃材质，磨砂接口密封严实，搭配不锈钢固定支架，拆装便捷、稳固不晃动。
5.配套性能：支持外接真空泵负压抽滤，抽滤顺畅无堵塞，整机耐酸碱、易清洁维护。
6.适用场景：满足实验室常规样品过滤、澄清、除菌预处理，适配各类水性、有机溶剂过滤。
	台
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	无油隔膜真空泵
	
1.设备类型：实验室可调式无油隔膜真空泵，适配砂芯过滤、减压蒸馏、样品抽滤等场景，免维护、无污染。
2.核心性能：最大抽气速率≥15L/min，真空度可调，极限负压≥-0.08MPa，调压顺滑、负压稳定。
3.结构设计：无油隔膜式机芯，无需加油保养，机身小巧便携，带防滑底座，运行噪音低。
4.操控功能：旋钮式无级调压，带真空表实时显示负压，启停便捷，具备防回流保护设计。
5.材质耐用性：泵体耐腐蚀，适配常规酸碱溶剂抽滤，长时间运行无过热、性能稳定。
6.电源规格：AC220V 50Hz，即插即用，适配常规实验室供电环境。
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	-80℃超低温冰箱
	
1.箱内温度 -40℃~-86℃可调
2.有效容积≥600L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本；
3.具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；
4.微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；
5.必须采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；
6.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；
7.根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
8.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；
9.4 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好；
10.进口品牌压缩机2个，功率≤1000W；
11.使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡；
12.可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；
13.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；
14.具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；
15.具有二个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度；
16.产品具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；
17.可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警；
18.均匀性≤5℃，如有请提供第三方20点均匀性报告
19.配置:主机一台，电源线一根，说明书保修卡一份，除冰铲一把，钥匙一套。
	台
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	全自动洗瓶机
	1.外壳材质304L不锈钢，清洗腔材质316L不锈钢，内腔镜面设计，外壳无铆钉连接；
整机嵌入式设计，可嵌入试验台或放置在试验台上操作
2.内腔容积≥200L，加大器皿放置数量；
3.清洗腔可放两层清洗篮架，清洗篮架自由组合，上下层篮架可互换，可将篮架单独放于下层清洗较高器皿； 
4.具有两个进水口，内置纯水增压泵
5.采用PLC微电脑控制，PLC为工业设备专用微电脑，性能强大，防水、防磁、抗击穿，有更好的稳定性和兼容性；
6.控制系统操作面板为7寸彩色液晶屏，触摸操作，中文界面，操作系统提供专业软件著作权认证；
7. 清洗功能具有40个标准程序和200个自定义程序及以上，标准程序均可独立设定、修改清洗参数，自定义程序还可自主设置中文、英文、数字等名称；
8.预约定时功能，实现装载器皿后的定时启动，提高工作效率；
9. A0值显示，对消毒有要求的器皿清洗后具备反馈是否达到消毒目标的数据化证明
10. 原装进口高温循环水泵，出水量430L/min，扇叶耐高温处理，可在93℃下工作基本无衰减；
11.  清洗篮架同主机为弹性连接，接头为聚四氟乙烯材质，耐酸碱，耐高温，化学性质稳定，对清洗影响小；
12.配置两个清洗篮架；
配备进口清洗液和中和液各一桶
	台
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	烘箱
	
1.设备类型：实验室台式电热恒温鼓风干燥箱，适用于样品烘干、灭菌、固化、恒温烘焙等场景，恒温均匀、运行稳定。
2.容积规格：内胆有效容积≥25L，镜面不锈钢内胆，耐腐蚀易清洁，标配多层搁板，承重稳固。
3.控温参数：控温范围RT+10~250℃，控温精度±1℃，温度波动小，带鼓风功能保证箱内温度均匀。
4.加热性能：不锈钢加热管，升温快速，微电脑智能控温，支持定时、恒温双模式，定时范围0~999min。
5.操控显示：数码管显示，按键调参，实时显示设定温度与实测温度，操作简便直观。
6.安全防护：具备超温报警、独立限温、防干烧保护，钢化玻璃观察门，整机隔热防烫。
7. 电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室供电，低噪节能、耐用易维护。
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	超纯水系统滤芯
	
1.预纯化柱内含超滤膜,对自来水源水预处理，过滤颗粒物、胶体、降低除钙镁离子含量及余氯。
2.反渗透膜渗透截流率≥98%,去除水中的无机离子、大分子及小分子有机物、胶体及颗粒。
3.水箱空气过滤器,过滤环境空气中的微尘颗粒物及氧气，避免水箱中产水臭氧微生物和菌膜。
4.终端及循环纯水滤芯,由水箱分配至管路的纯水进行最终过滤，去除细菌及微颗粒。产水质量满足实验室用水标准。
5.适配现有Milli-Q纯水系统的预纯化柱、反渗透膜、终端滤芯等，或同等级别可替代产品，需提供适配性证明。
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	全自动核酸提取仪
	
1.样本通量：1-96
2.处理体积：20-1000μl
3.使用耗材：96深孔板+磁棒套
4.提纯孔间差：≤5%
5.操作湿度范围：10%-90%
6.操作温度范围：10℃-40℃
7.加热温度控制范围：裂解加热温度：室温~120℃； 洗脱加热温度：室温~120℃
8.温度精度：±1℃
9.振荡混合：多档可调，可适配不同试剂整合方案
10.消毒去污染方式：UV灯、HEPA过滤系统、防气溶胶风扇
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	基因扩增仪
	
1.产品类型：实验室实时荧光定量/普通基因扩增仪（PCR仪），适用于基因扩增、核酸检测、荧光定量分析等实验，运行稳定、扩增精准，适配常规分子生物学实验需求。
2.样本规格：标配96孔样品模块，兼容0.2mL标准PCR单管、八连管、96孔板，样本容量充足，满足高通量实验需求。
3.温控性能：控温范围4~100℃，升降温速率≥3℃/s，控温精度±0.1℃，温度均匀性±0.3℃，梯度温控可选，适配多样品梯度扩增实验。
4.加热模块：半导体温控模块，升温降温快速，热盖温度可调，具备防蒸发功能，无需石蜡油封膜，保障扩增效率。
5.操控功能：微电脑智能控制系统，液晶大屏显示，中文操作界面，支持程序编辑、存储、调用，定时启停、断电记忆功能齐全。
6.光学系统：多通道荧光检测通道，激发/发射波长适配常规荧光染料，荧光信号采集精准，定量分析稳定可靠。
7.安全防护：具备超温报警、模块故障报警、开盖保护功能，运行低噪，整机耐用易维护，适配实验室长期运行。
8.电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室供电环境，节能稳定。
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	冷冻储存箱
	
1.产品类型：立式双门医用冷藏冷冻储存箱，适用于实验室样品、试剂、生物样本低温冷藏冷冻存储，双温区独立控温，运行稳定、存储安全。
2.容积规格：总有效容积≥300L，其中冷藏区≥185L，冷冻区≥110L，分层分区存储，冷藏室配搁架、冷冻室配抽屉，存取便捷。
3.温控参数：冷藏区温度2~8℃连续可调，冷冻区温度-10~-26℃连续可调，微电脑精准控温，温度波动小，恒温效果优异。
4.制冷系统：双压缩机独立制冷，风冷+直冷结合，无氟环保制冷剂，加厚保温层，保温性能佳，运行低噪、节能高效。
5.操控显示：数码显示屏，实时显示温区温度，按键调参便捷，带键盘锁定功能，防止误操作，参数记忆持久。
6.安全防护：配备高温、低温、开门、传感器故障多重声光报警，带安全门锁，防止无关人员开启，保障样本存储安全。
7.结构材质：箱体坚固耐用，内胆耐腐蚀易清洁，底部带滚轮+刹车，移动固定灵活，适配实验室各类摆放场景。
8.电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室/医用供电环境，运行稳定，后期维护简便。
	台
	1

	26
	微量高速冷冻离心机
	
1.▲转速‌：最大转速为15,000rpm（相当于21130×g的离心力）‌。
2.▲‌温度范围‌：能够在-10℃~40℃的温度范围内稳定离心，即使在较高转速下也能保持样品低温‌。
3.▲‌容量‌：最大容量为24×1.5/2.0mL的离心管‌。
4.‌用户界面‌：配备触摸屏界面，可戴手套操作，具备用户自定义预设程序可一键调用，操作便捷‌。
5.‌安全特性‌：标配航空级别铝合金材质的气密性转子，耐高温灭菌，并通过多项安全检测，确保运行安全‌。
6.‌预冷时间‌：一键快速预冷‌。
7.其他要求‌：具有占地小、噪音低等优势‌。
	台
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	冷冻型真空离心浓缩仪
	
1.产品类型：实验室冷冻型真空离心浓缩仪，适用于核酸、蛋白、热敏样品等低温真空浓缩干燥，运行稳定、样品回收率高，无交叉污染。
2.核心性能：转速范围300-1800rpm可调，最大离心力≥430×g；极限真空≤30Pa，冷阱温度≤-60℃，溶剂捕集效率高，防挥发污染。
3.温控参数：温控范围-10℃~80℃连续可调，控温精度±1℃，支持低温冷冻浓缩，适配热敏样品处理，避免样品失活降解。
4.结构配置：腔体采用特氟龙涂层耐腐蚀材质，标配大容量转子，兼容多种规格离心管/酶标板，转子可高温高压灭菌，耐用易清洁。
5.操控功能：微电脑智能控制，数码/液晶显示，定时范围0-9999min，支持真空、转速、温度联动调控，具备防暴沸、自动卸压保护。
6.安全防护：具备过载保护、超温报警、断电记忆功能，运行噪音≤60dB，整机密封性佳，操作安全低噪。
7. 电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室供电，整机功耗合理，节能耐用、易维护。
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	冷冻干燥机
	
1.设备类型：实验室台式冷冻干燥机，适用于试剂、样品、生物制剂等低温真空干燥，实现高效脱水与活性保留，适配常规科研、检测场景。
2.核心性能：冻干面积≥0.3㎡，冷凝温度≤-55℃，极限真空度≤10Pa，干燥效率高，可快速完成样品水分去除，保留样品活性。
3.控温与真空：配备数显温控系统，温度范围 - 55℃~ 室温连续可调；真空系统采用无油真空泵，抽气迅速、运行稳定，具备真空度自动监测功能。
4.结构设计：不锈钢冻干腔体，耐腐蚀、易清洁；标配冻干托盘 / 搁板，可适配多种规格样品瓶、培养皿，搁板间距可调，装载灵活。
5.操控显示：液晶数码显示屏，按键式操作，支持程序设定、实时温度 / 真空度显示，具备定时功能，可实现无人值守干燥。
6.安全防护：配备超温保护、真空异常报警、过载保护，机身隔热防烫，运行低噪无震动，保障实验安全与长期稳定使用。
7.电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室供电，节能低耗，后期维护简便。
	台
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	—40℃冰箱
	
1.产品类型：实验室立式低温冷冻储存箱，适用于生物样品、试剂、菌种、标本等低温冷冻保存，制冷稳定、密封性强，满足长期低温存储需求。
2.容积规格：内胆有效容积≥200L，加厚耐腐蚀内胆，标配可调节搁板/冷冻抽屉，分层存储便捷，承重稳固、易清洁打理。
3.温控参数：控温范围-20℃~-40℃连续可调，最低可达-40℃，控温精度±1℃，温度波动小，箱内温场均匀，保障样品存储安全。
4.制冷系统：高效压缩机直冷制冷，无氟环保制冷剂，加厚聚氨酯保温层，保温锁冷效果佳，运行低噪、节能耐用。
5.操控显示：微电脑智能控温，高清数码显示屏，实时显示箱内温度，按键调参便捷，带键盘锁功能，防止误操作。
6.安全防护：配备超温、低温、传感器故障、开门声光报警，自带安全门锁，具备断电记忆、延时启动功能，防护全面。
7.结构设计：整机坚固耐用，底部带防滑滚轮+刹车，移动固定灵活，柜门密封严实，防冷量流失，适配实验室各类场景。
8.电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室供电环境，运行稳定，后期维护简便。
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	手持式叶绿素荧光检测仪
	
1.产品类型：便携式手持式叶绿素荧光检测仪，专用于植物活体光合活性快速检测，无需预处理样品，野外、实验室均可适用，检测高效便捷。
2.核心检测指标：可精准测定基础荧光Fo、实时荧光Ft、最大荧光Fm、最大光化学效率QY等核心光合荧光参数，满足常规植物生理检测需求。
3.检测性能：响应速度快，单次检测耗时短，数据重复性好、准确度高，适配各类草本、木本植物叶片检测，适用范围广。
4.结构设计：手持式便携机身，轻量化设计，单手可握持操作，自带遮光检测探头，规避外界光照干扰，保障检测精度。
5.操控显示：高清液晶显示屏，中文操作界面，按键操控简便，支持检测数据实时显示、存储、查阅，数据留存便捷。
6.续航性能：内置可充电锂电池，续航时长满足户外长时间检测需求，低功耗设计，充电便捷，适配多场景移动检测。
7.耐用性：机身耐磨抗摔，探头防护性佳，日常维护简便，整机运行稳定，适配科研、监测等长期使用场景。
8.电源规格：锂电池充电式，标配充电配件，无需外接市电即可作业，户外检测无束缚。
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	一键转膜仪
	
1.▲新型负极接触湿转方式：创新湿转设计，将负极置下并全程浸于缓冲液，确保蛋白稳定均匀转移
2.▲制冷功能：半导体制冷，确保转膜温度≤35℃
3.宽范围蛋白适用性：可高效完成10-250kDa分子量范围的蛋白转膜
4.高效快速：可以在≤15min内实现10-250kDa分子量蛋白的转膜
5.▲安全性：转膜试剂不含剧毒的甲醇等试剂，毒性更低，操作更安全
6.▲省转膜液：节省试剂，单个模块≤100mL，转膜试剂可回收利用1-3次
7.▲缓冲液开放：转膜试剂可选购或自制，支持用户自行配制所需缓冲溶液，更节约成本
8.可实时监控：转膜过程中，可实时监控电流/电压的变化
9.运行日志功能：可以记录≥5次转膜操作的历史数据，包括日期、转膜时间、电压、电流等关键参数，方便追踪和回顾实验过程
10.一体化设计：无须外接进液/出液容器，液体使用量少
11.▲操作简易，一键启动：只需要选择需要的胶浓度和胶厚度，一键开始，简单方便快捷
12.自动异常检测：出现异常时会自动报警，并停止运行
13.圆形旋转数控屏幕：≥2.1寸旋转数控屏幕，可通过旋钮和触摸屏轻松实现功能选择
14.自定义功能：可根据自身需求设置电压/电流和时间
15.兼容性范围广：可兼容PVDF膜和NC膜，兼容Tris-Gly、Hepes等体系凝胶
16.仪器最大功率≤60W
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	光照培养箱
	
1.设备类型：实验室智能光照培养箱，适用于种子萌发、微生物培养、组培等场景，恒温光照稳定、密封性佳。
2.容积规格：内胆有效容积≥250L，镜面不锈钢内胆，耐腐蚀易清洁，标配可拆卸搁板，分层摆放便捷。
3.温度控制：控温范围0-50℃连续可调，控温精度±0.5℃，温度波动度≤±0.3℃，带强制对流保证箱内温场均匀。
4.光照系统：多级可调光照，光照强度≥30000lx，可模拟昼夜光照周期，光照均匀无死角。
5.控制功能：微电脑可编程控制，数码/液晶显示，支持定时、恒温、光照时序设定，参数记忆不丢失。
6.安全防护：具备超温报警、开门停机、断电记忆功能，钢化玻璃观察门，整机隔热防烫、运行低噪。
7.电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室供电，节能稳定、易维护。
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	鼓风干燥箱
	
1.设备类型：实验室立式电热恒温鼓风干燥箱，适用于样品烘干、灭菌、固化、恒温烘焙等场景，温场均匀、运行稳定耐用。
2.容积规格：内胆有效容积≥1750L，加厚镜面不锈钢内胆，耐腐蚀易清洁，标配多层可调节搁板，承重稳固、分层置物便捷。
3.温度控制：控温范围10-250℃连续可调，控温精度±1℃，温度波动度≤±1℃，配备强力鼓风循环系统，保障箱内温度均匀无温差。
4.加热性能：大功率不锈钢加热管，升温快速无滞后，微电脑智能控温，支持定时恒温模式，定时范围宽泛可按需设定。
5.操控显示：数码/液晶双显示，按键精准调参，同步展示设定温度与实测温度，操作简洁直观，便于监控。
6.安全防护：配备超温报警、独立限温保护、防干烧保护、开门停机功能，钢化玻璃观察门，整机隔热防烫、运行低噪。
7.电源规格：AC380V 50Hz，适配实验室大功率供电场景，节能稳定，后期维护简便。
	台
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	光谱测定仪
	
1.设备类型：便携式/台式光谱测定仪，适用于实验室光照参数检测、光源标定、光谱分析等场景，检测精准、操作便捷。
2.核心检测指标：支持光谱参数测定、光照强度检测、光通量密度测定，检测数据稳定，可满足常规光学检测精度要求。
3.光谱性能：光谱检测波长覆盖可见光及常用检测波段，波长分辨率达标，光谱数据采集快速、成像/读数清晰。
4.检测精度：光照强度、光通量密度检测误差小，重复性佳，适配各类光源、光照环境的参数测定。
5.操控显示：高清液晶显示屏，中文操作界面，按键/触屏操控，支持数据实时显示、存储、导出，便于数据留存分析。
6.结构设计：机身便携耐用，适配手持检测或台式固定检测，续航/供电稳定，耐日常损耗、易维护。
7.电源规格：可充电锂电池/AC220V 50Hz双供电模式，适配实验室及户外多场景检测需求。
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	百分之一天平
	
1.设备类型：实验室精密百分之一电子天平，适用于样品精准称量、定量配比等场景，称量稳定、响应迅速。
2.称量参数：最大称量≥220g，读数精度0.01g（百分之一克），满足常规实验室精密称量需求。
3.性能指标：线性误差≤±0.02g，重复性≤0.01g，称量精准度高，数据稳定可靠。
4.结构设计：不锈钢秤盘，防静电防风罩，机身稳固，抗干扰性强，适配实验室复杂环境。
5.操控显示：高清LCD液晶显示屏，中文/英文双界面，按键操作便捷，支持去皮、校准、单位换算功能。
6.校准功能：支持外部砝码校准，校准流程简便，保障长期称量精度。
7.电源规格：AC220V 50Hz/内置充电电池双供电，适配实验室多场景使用。
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	凝胶成像仪板
	
1.产品类型：实验室凝胶成像配套托盘/载板，适配凝胶成像、蛋白印迹、紫外成像、无染色荧光成像等场景，通用性强、适配主流成像仪机型。
2.功能适配：兼容UV紫外成像、常规蛋白印迹（Blot）、无染色荧光（Stain-Free）成像检测，满足多类型凝胶/膜片成像需求。
3.材质工艺：采用高透光、耐紫外腐蚀材质，表面平整无划痕，透光均匀无畸变，耐化学试剂腐蚀、易清洁消毒，长期使用不变形。
4.规格尺寸：适配常规凝胶成像仪腔体，托盘尺寸贴合主流凝胶/膜片规格，带定位卡槽/防滑设计，样品放置稳固、定位精准。
5.结构设计：一体式/分体式成型，边缘光滑无毛刺，便于凝胶/膜片取放，无荧光背景干扰，保障成像清晰度与检测精准度。
6.耐用性能：耐高低温、抗老化，可反复清洗使用，适配实验室常规成像检测频次，使用寿命长、易维护。
	台
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	移液枪
	
1.产品类型：实验室手动可调量程单道移液枪，适用于微量液体精准移取、加样分液，操作顺滑、精度稳定，适配常规实验耗材。
2.量程规格：多规格成套配置，覆盖0.1-2.5μL、1-10μL、10-100μL、100-1000μL、1000-10000μL常规量程，满足多场景移液需求。
3.精度性能：符合国家A级计量标准，重复性CV≤1.5%，准确度误差≤±2.0%，移液稳定无滴漏、无气泡残留。
4.结构设计：人体工学轻量化枪身，防滑握持舒适，量程锁定可靠防误调；弹性吸嘴接口，密封严实，适配通用吸头。
5.材质工艺：高强度耐腐蚀工程塑料材质，耐化学试剂侵蚀，枪头可高温高压灭菌（121℃），防污染易清洁。
6. 操控设计：旋钮式量程调节，刻度清晰，单手即可完成调参、吸液、分液操作，适配长时间实验使用。
	台
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	涡旋混匀器
	
1.产品类型：实验室台式涡旋混匀器，适用于试管、离心管、酶标板等容器样品快速混匀、振荡，运行稳定、混匀高效。
2.混匀性能：转速范围0-3000rpm连续可调，涡旋力度充足，混匀无死角、无液体溅出，适配微量及常规样品混匀。
3.工作模式：支持点动、连续混匀双模式，操作灵活，可按需切换适配不同实验需求。
4.结构设计：标配防滑硅胶混匀垫，适配多种规格容器，机身稳固、底部防滑，运行噪音低。
5.操控设计：旋钮式无级调速，操控简便，转速调节顺滑，启停响应迅速，适合长时间连续作业。
6.材质与耐用性：高强度工程塑料机身，耐磨抗腐蚀，整机结构紧凑，免维护、使用寿命长。
7. 电源规格：AC220V 50Hz，即插即用，适配常规实验室供电环境。
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	涡旋混合器
	
1.产品类型：实验室台式涡旋混合器，适用于离心管、试管、微孔板等各类样品快速混匀振荡，适配多场景实验需求，运行稳定可靠。
2.核心性能：转速范围200-3200rpm连续可调，混匀力度强劲且均匀，无样品溅洒、无气泡残留，混匀效率高。
3.工作模式：支持连续运转、点动混匀双模式，切换便捷，可适配不同样品混匀操作。
4.结构设计：标配防滑耐磨硅胶混匀底座，兼容多种规格容器，机身重心稳固，底部带防滑脚垫，运行低噪无晃动。
5.操控设计：旋钮式精准调速，操作简单直观，启停灵敏，可长时间连续稳定运行。
6.材质特性：工程塑料机身，抗化学腐蚀、耐磨损，结构坚固，后期免维护，使用寿命长。
7. 电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室供电，即插即用，便捷高效。
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	小型水浴锅
	
1.产品类型：实验室小型恒温水浴锅，适用于样品恒温加热、保温、浓缩等常规实验，结构紧凑、恒温稳定，适配小体积样品处理。
2.控温参数：控温范围室温+5℃~100℃连续可调，控温精度±0.5℃，温度波动小，恒温效果达标，满足常规实验恒温需求。
3.容积规格：单孔/多孔可选，内胆采用加厚不锈钢材质，耐腐蚀易清洁，标配耐高温搁板，放置样品稳固。
4.控制性能：微电脑智能控温，XMTE系列数显表头，数码显示清晰，按键调参便捷，支持定时恒温、连续加热模式。
5.安全防护：具备防干烧自动断电、超温报警保护功能，外壳隔热防烫，运行低噪、安全可靠。
6.材质与耐用性：机身坚固耐磨，加热模块升温快速，使用寿命长，日常维护简便。
7. 电源规格：AC220V 50Hz，适配常规实验室供电，即插即用，节能高效。
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	酶标板恒温振荡器
	
1.温度控制范围:室温+5~80℃
2.▲控温精度:±0.3℃
3.▲温度均匀性:±0.3℃
4.▲升温速度:＜ 15 min ( 从 20℃ 至 80℃ )
5.▲定时范围:0~99h59m
6.容量:2 块微孔板
7.▲振荡转速范围:200~1500 rpm
8.振荡幅度与方式:2mm（水平回转）
9.最大功率:150W
10.输入电源:AC100-230V 50-60Hz
11.▲LCD 液晶显示，人机友好的操作界面
12.▲具有对微孔板进行上下加热功能，使微孔板的每个孔能够均匀地被加热
13.微处理器控制温度、转速和时间，温控线性好、振荡转速准确、波动小
14.可同时显示温度、时间和振荡速度设置参数及实际参数 
15.可放2 个标准酶标板和微孔板，程序运行结束后发出声音报警讯号 
16.直流无刷电机驱动、长寿命、免保
17.多重安全保护功能，符合CE 安全标准，安全可靠
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	单人超净台
	
1.类别：单人单面垂直单向流，准闭合式。
▲2.控制系统：进口品牌专门为洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，可设置定时开启风机系统。
▲3.过滤技术：HEPA采用美国贺氏HV滤芯，过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）。
4.高效过滤器规格及数量：820*600*50*1块。
5.洁净度：ISO 5 级（美联邦209E 100级）。
6.噪音：≤62dB(A)。
7.振动：半峰值≤5μm。
8.照度：≥300Lx。
9.平均风速≥0.3m/s(三档调速)。
10.菌落数：≤0.5个/皿·0.5时（直径90mm培养平皿）。
▲11.结构：AIR TECH技术的全钢结构，工作台面采用SUS304亚光优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用宝钢产优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型，使作业区气流受扰动最少。
12.照明系统：采用进口名牌灯具，护眼设计，照度大于国家标准。
▲13.脚轮：带刹车装置的万向转动软质脚轮，移动不磨地板，移动灵活，固定方便可靠。
14.维护：预过滤器更换无需特殊工具可快速更换与清洗的设计，维护便捷。
▲15.移门：操作挡板为5mm厚度的安全钢化玻璃移门，日本进口Air Tech品牌升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。
▲16.杀菌系统：进口名牌紫外线杀菌灯，紫外灯可预约定时开关，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁。
17.备用插座：带备用插座设计，设有断电保护功能，实验使用安全方便。
18.荧光灯和紫外灯：规格及数量，14W*1/8W*1。
▲19.资质：厂家具有IS0900质量管理体系认证。
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	制冰机
	
1、制冰量 (kg/24h)：50
2、储冰量 (kg)：15
3、冷凝方式：风冷
4、耗水量(L/H)：≤2.0
5、压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a
6、箱体外壳：不锈钢
7、输入功率(w)：280
8、冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰
适用场合：大学、实验室、科研院所、医疗单位、制药化工企业、超市
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	低温保存箱（-20℃冰箱）
	
1.工作环境要求：环境温度10~32℃，环境湿度≤80%Rh，输入电压：220±10%，功率120W
2.样式：立式，单门
▲3.箱内有效容积：≥285L
4.发泡层：≤75mm发泡层厚度
5.标配≥7层抽屉
6.标配铝合金助力明把手，可保证负压状况下开门更省力
7.冰箱自带转锁设计，配置2把钥匙，可选配外挂锁
8.配备4个万向轮，其中2个带锁止，保持设备平衡
▲9.压缩机：采用国际品牌压缩机，25℃环温时耗电量≤1.6kWh/24h
10.制冷剂：采用无氟环保碳氢制冷剂，制冷高效，环保节能
▲11.设定温度在-10℃~-25℃范围调节，微电脑温度控制系统，≥2路温度传感器，确保产品运行状态。
▲12.微电脑控制系统，可确保精度稳定的运行；显示精度0.1℃，可直观感受箱内温度变化
13.箱内温度均匀≤3.8℃
14.高效制冷系统，丝管式蒸发器，作为箱内置物搁架，制冷更快速，箱内温度更均匀
15.两种报警方式：声、光报警；多种报警功能：包含高温、低温、环温、断电、开门、传感器故障等，标配远程报警接口
16.压机延时保护、压机高温保护、停机间隔保护、断电记忆保护、显示面板密码保护等多重保护功能，确保设备的安全稳定
17.箱体左侧标配一个测试孔，方便检测箱内数据
▲18.低噪音，稳定运行噪音≤50分贝，超级静音
19.标配蓄电池，断电后可继续提供报警功能，并实时显示箱内温度变化
20.标配USB接口，温度数据可溯源，随时查询并保存温度数据
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	酶标板转头
	
1.产品类型：酶标板专用水平转头，专为 Sorvall ST8R 设计，实现酶标板快速、稳定离心，适配高吞吐酶标板实验流程。
2.装载能力：可容纳 4 块标准酶标板或 2 块深孔酶标板，配备可替换载板，适配多种规格微孔板。
3.性能指标：最高转速 4,400 rpm，最大相对离心力（RCF）2,576×g，满足常规酶标板离心需求。
4.适配系统：兼容主机 Auto-Lock™ 一键自锁转头系统，3 秒内完成无工具安装 / 拆卸，换型高效。
5.生物安全：支持 ClickSeal™ 防生物污染密封盖，可单手操作，满足生物安全防护要求。
6.结构材质：高精度不锈钢转头结构，平衡设计，运行低噪、无晃动；表面耐腐蚀、易清洁，使用寿命长。
7.配套要求：随转头提供标准酶标板载板、固定夹具及使用说明书，确保与主机完全兼容。
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	台式低速大容量离心机
	
1.微机控制，直观数码显示，运行参数自动记忆，方便操作
2.无刷电机驱动，欧洲超高速轴承，运行平稳，免维护
3.钢制机身，不锈钢离心腔，多级减振结构，振动小、噪声低，舒适环保耐用
4.超速、门盖、不平衡等保护功能，转子可高温高压灭菌，确保安全
5.专有的气流导向风冷设计，温升小，有效保持样品活性
6.0-9档10种升降速率选择，可存储40种自定义工作模式，实现最优化离心
7.点动功能，短暂离心，便于多样化离心最高转速  5500r/min
8.技术参数：
1）最大相对离心力  5640×g
2）最大容量  2000ml
3）转速精度  ±20r/min
4）定时范围  0-999min/sec
5）电源  AC 220V 50Hz 15A
6）整机噪声  ≤60dB
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	真空泵
	
1.输入电源  AC220V
2.频率  50Hz  
3.功率  180W
4.显示方式  压力表x2
5.抽气头数量  2
6.最大真空度  -0.098MPa  
7.单头抽气  10L/min
8.流量  ≥60L/min
9.扬程  ≥8m
10.循环水功能  有
11.抽头材质  四氟
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	旋转蒸发仪
	
1.输入电源AC220V/50Hz
2.旋转功率40W
3.加热功率1kw
4.旋转速度0~120r/min
5.蒸发能力20ml/min
6.控温范围室温~99℃
7.控温精度±1℃
8.玻璃温度范围-80~250℃
9.主机升降行程0~150mm
10.主机升降方式 手动升降  电动升降(主机)
11.旋转瓶容量 1000mlф50Hzm/24#标口
12.收集葱瓶容量  球形 1LФ131mm/35#球磨口
13.加料阀  19#标口
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	超低温冰箱
	
1.内部容积：不小于 422升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 300 个。
2.外部尺寸不大于（ H x D x W）：1981 x 978 x 693 (mm) ，单位样品量储存占地最小化。
3.工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制，PT1000 控制探头，工作温度设定点可调节。
▲4.制冷系统:2台559W国际知名品牌工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过11分钟。
5.制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。
▲6.整机内置7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中5个温度探头的数据工程师可直接导出，有助于故障原因的快速判断。
7.创新的超薄保温结构设计：2.5厘米厚真空绝热板，结合环保、水发泡沫绝热材料，显著增强保温性能及腔体存储空间。
▲8.标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况。
9.具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于268分钟。
10.箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁。
11.标配3块不锈钢搁板,隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达56.8KG。
12.创新四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。
13.工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。
14.外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启。
15.符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。
16.冷凝器过滤网易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。
17.重型脚轮，方便移动和固定冰箱。
▲18.用户界面：5.6英寸电容式触摸按键屏,清晰的数字温度显示,面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。
19.具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。
20.通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。
21.控制操作面板高度：1.4至1.5米，方便查看和设置参数。
22.控制面板具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入损坏控制器。
23.预留外接端口，可连接外部探头或仪器；
24.温度数据和报警信号通信端口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及Dry Contact远程报警接口。
25.冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，运行分贝不超过52dBA。
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	大容量全温振荡培养箱
	
1.▲一层、二层或三层叠加组合；
2.三轴驱动，运转平滑；
3.具有超温报警功能及异常情况自动断电；具有断电恢复功能；
4.▲中空钢化玻璃门，不锈钢无螺丝固定，在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；
5.具有紫外线灭菌功能；
6.▲摇床内胆采用无缝焊接技术，底部可进行全方位无死角冲洗，无需专业工具，清理方便；
7.LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示；可自由设定摇板正转或反转；
8.拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存；
9.▲配备高质伺服电机，10rpm起转，控制速度精确、高速性能好、稳定性强；
10.▲空载振荡频率：10-300rpm；
11.振荡频率精度：±1rpm；
12.摇板振幅：Ф26mm；
13.温控范围：4～60℃（在室温23℃~25℃）；
14.温度调节精度：±0.1℃；
15.▲最大容量（塑胶夹具）：单层250ml×42或500ml×25或1000ml×16或2000ml×9或3000mlx8
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	光照培养箱（昆虫培养）
	
1.用途：实验室昆虫繁育、饲养、习性观察专用，可模拟温湿度、光照周期环境，适配昆虫长期培养。
2.容积材质：有效容积≥200L，内胆304不锈钢，标配可调节不锈钢搁板，耐腐蚀、易清洁。
3.温控系统：控温范围0-60℃可调，控温精度±0.5℃，均匀性±1℃；微电脑控温，带断电记忆、超温报警、开门暂停功能。
4.光照系统：LED冷光源，光照强度0-20000LX无级可调，光照均匀无局部温升，支持昼夜循环、定时光照。
5.湿度控制：控湿范围40%-90%RH可调，控湿精度±3%RH，加湿除湿稳定，保障恒湿培养环境。
6.结构设计：双层钢化玻璃观察门，密封性佳；内置对流通风系统，空气流通无异味。
7.操控运行：液晶数显，中文界面，按键操作，支持多段程序循环，可无人值守自动化培养。
8.电源：AC220V 50Hz，运行低噪节能，整机耐用，适配常规实验室环境。
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	立式压力蒸汽灭菌器
	
1.容积：50L
2.功率：3.2KW
3.电源：220V±10% 50Hz±2%
4.最高工作/设计温度：135℃/139℃
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	体视显微镜
	连续变倍比1:6.3；其放大倍数为8X-50X。
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	红外监测相机
	
1.▲最大支持3K（2560*1920）有声视频，照片像素3200万
2.▲支持相机Wifi直连手机APP，通过手机设置参数，回放图像更便捷
3.▲可通过手机APP实时预览监控区域画面，方便调整监控区域
4.▲相机通过WIFI自动同步手机日期时间及GPS信息，免去繁锁的设置
5.▲2.4寸高清屏，且可旋转，安装时方便查看监测区域
6.▲相机录像与拍照同步启动，启动时间小于0.2秒，完美解决录像中无动物问题
7.▲相机录像时同时完成拍照，省去拍照工作时间，缩短相机每次启动的工作时长，从而节省功耗
8.内置智能图像算法，自适应各种环境光线，自动调节远近距离曝光度
9.▲支持类似换弹匣式的整体安装及更换电池方式，不受安装高度角度影响，更换电池不必趴地上或松绑带，也无需在户外一个电池一个电池拆装，更换电池方便快捷
10.▲支持PIR+移动智能双重检测，有效避免误触发
11)采用多区大感应面、高灵敏度、强抗干扰性PIR，多级信号放大过滤设计， 有效避免误触发
12.▲兼容12AA电池及6节18650，各种电压电池均可使用，支持太阳能充电
13.支持拍照、录像、拍照+录像的工作模式
14.▲强抗冷热冲击性能，超强稳定性，IP68防水防尘设计，可进行5米以上深水浸泡试验
15.镜头F=1.6大光圈镜头,FOV=65度及90度可选，宽光谱兼容性，高低温无变焦
16.▲内置耐低温钮扣电池保证断电或低温时时间不错乱
17.▲超低功耗设计方案，100ua超低待机电流，白天整机工作电流小于180ma
18.▲支持850nm灯,无红曝940nm灯，白光LED灯，补光灯数量60个
19.PIR灵敏度可调节：高、一般、低
20.一体式高稳定性IR-CUT日夜切换器，提升彩色与黑白图像质量
21.▲最大可支持512GB SD存储卡，兼容各种品牌
22.可显示丰富的照片信息,包括拍摄日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度等
23.工作温度-30至+80摄氏度
24.▲配套图像管理软件，具有图像人工识别、按组打标签、图像信息自动提取、查询分拣、批量重命名、批量打水印、批量修改拍摄时间、批量删除、相机管理、历史数据管理等功能。
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	生化培养箱
	
1.温度控制范围：5～65℃
2.温度波动度：±0.5℃
3.温度均匀度：±1℃
4.配置:拉丝不锈钢内胆，四角半圆弧设计， 可程式液晶显示控制器
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	电泳仪电源
	1.产品类型：实验室高压电泳仪电源，适用于核酸电泳、蛋白电泳、印迹转移等常规实验，运行稳定、输出精准，适配多种型号电泳槽。
2.输出性能：
1）电压范围：0 ~ 3000V 连续可调，分辨率 0.1V。
2）电流范围：0 ~ 2000mA 连续可调，分辨率 0.1mA。
3）功率范围：0 ~ 400W 连续可调，分辨率 0.1W。
4)具备恒压、恒流、恒功率、定时四种运行模式，可按需切换。
5)操控系统：配备高清液晶显示屏，中文 / 英文双语界面，按键式操作简便直观。支持程序存储、调用，可预设多段运行参数，实现自动化电泳。
6)安全保护：具备过压、过流、过载、超温、漏电、短路等多重保护功能；开机自检，故障自动报警并停机，确保实验人员与设备安全。
7)数据管理：支持实验数据存储、查询及导出（USB / 串口连接可选），便于实验记录与追溯。
8)兼容性：标配通用接口，兼容市面上主流品牌的水平、垂直、等电聚焦、印迹转移等各类电泳槽。
9)电源规格：AC220V 50Hz，功耗合理，运行稳定低噪，适配常规实验室环境。
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	多温区培养箱（地龙养殖）
	
1.精准度要求高，需要温度波动控制在较小范围，比如±1℃左右。
2.需有足够的温度调节范围。
3.能保持合适的湿度水平。
4.需有良好的通风性能可以保证空气的新鲜度，及时排出二氧化碳等废气，为地龙提供充足的氧气。通风速度适中，避免过快导致温湿度剧烈变化，过慢则空气不流通影响地龙健康。
5.具有分区性能，多温区之间的温度控制要相互独立且稳定，不能出现温区之间相互干扰。
6.内部结构设计合理，便于放置养殖地龙的容器，而且方便清洁和消毒。
7. 培养箱的材质要无毒、耐腐蚀，确保不会对地龙产生有害影响。同时，要有良好的绝缘和安全性能，防止漏电等安全隐患。
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	超净工作台
	
1.类别：双人单面垂直单向流，准闭合式。
▲2.控制系统：微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，可设置定时开启风机系统。
▲3.过滤技术：过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）。
4.洁净度：ISO 5 级（美联邦209E 100级）
5.噪音： ≤62dB(A)
6.振动；
半峰值：≤3μm
7.照度 ： ≥300Lx
8.平均风速  ≥0.3m/s(三档调速)；
9.菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）
▲10.结构：全钢结构，工作台面采用SUS304亚光优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强。
11、照明系统：采用护眼灯具,照度大于国家标准。
▲12.脚轮：带刹车装置的万向转动软质脚轮，移动不磨地板,移动灵活,固定方便可靠。
13.维护：预过滤器更换无需特殊工具可快速更换与清洗的设计，维护便捷。
▲14.移门：操作挡板为5mm厚度的安全钢化玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。
▲15.杀菌系统：品牌紫外线杀菌灯，紫外灯可预约定时开关，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁。
16.备用插座：带备用插座设计，设有断电保护功能，实验使用安全方便。
17.荧光灯和紫外灯：规格及数量 14W*2/8W*2
▲18.资质：厂家具有IS09001质量管理体系认证。
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	小型涡旋仪
	
1.操作显示方式：旋钮 + 刻度
2.圆周直径：4mm
3.振荡方式：圆周
4.运行方式：连续运转或点动
5.速度范围：0 ~2500rpm
6.输入电源：AC 220V / 50Hz
7.功率：60W
8.可用配件：标准头和平板垫片
	台
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	生物样品匀质器
	
1.用途：土壤、动植物组织、器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。
2.工作条件
2.1.环境温度：10℃~30℃；2.2.电源：AC220±10% 50Hz
3.技术要求：
3.1.全金属机身，工作仓一体成型不锈钢结构，台面拉丝不锈钢；▲3.2.可选配病毒灭活功能，防止病理组织研磨样本交叉污染；▲3.3.可选配紫外消毒功能，防止样本被微生物污染；▲3.4.可选配研磨仓视窗；3.5.台式结构，可置于桌面运行，节省实验室空间；▲3.6.电动开合门，开门高度可调，程序自动识别开关门状态，开门时设备不可运行。3.7.多单元紧密传动高频震荡技术，将任何来源(包括土壤、动植物组织、器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而对原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。3.8.样品管在破碎过程中处于全封闭状态，避免交叉污染。3.9.高频极速研磨，胞内物质快速分离，搭配适当研磨珠，研磨后样品出料粒度可达~5µm。3.10.15秒内最大样品处理量可达96份。适用范围广，湿磨，干磨，低温研磨均可。
3.11.OLED触摸屏，PID微电脑智能控制，预设研磨方案，单组循环或多组间歇式研磨，让研磨更简单；研磨条件自动记录，记录间隔可调，方便溯源分析。
3.12.可制冷至-50℃，低温可以提高样品的脆性、提高研磨效率、效果；低温保护防止提取物受热降解。开门时制冷可持续启动，快速进入研磨状态，26℃降至-50℃仅需30分钟。
3.13.进口脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定,寿命持久。
3.14.机械传动多重减震，高频状态下运行平稳，无抖动，不影响周边其他仪器。
▲3.15.自主加工生产高强度传动主轴，直径≥10mm，两级快拆设计，方便维护，搭配进口精密直线轴承，自动中心定位紧固装置。3.16.高频上下垂直磨珠法，同一平面均一受力，保证样品的粉碎效果、均一性，方便平行实验。3.17.中心对称矩阵式适配器，适配器辅助固定装置。3.18.样品管平行压紧固定，降低破管风险，高频工作状态下样品管完整率高于99.9%。3.19.机械仓配备隔音降噪装置，噪音≤54db。3.20.研磨频率：≥0~75Hz（Hz和转速可互相切换）。3.21.研磨时间：≥0-9999S；3.22.控温范围：≥-50℃~室温。▲3.23.研磨行程：≥34mm（支持20-50mm选配）。3.24.加/减速时间：≥1~60s可调。3.25.程序模式：≥60组配方数据存储。3.26.研磨球直径：≥0.1-30mm可选。3.27.研磨球材质：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂可选。3.28.适配容量：2ml高强度ep管，5ml高强度ep管，（5ml、10ml、15ml、25ml、50ml）不锈钢研磨罐。3.29.适配通量：≥2ml×32/5ml×12/10ml×8/15ml×2/25ml×2/50ml×2（铝合金适配器）；3.30.适配通量：≥2ml×32/5ml×12/10ml×8/15ml×2/25ml×2/50ml×2（PE适配器）
3.31.重量：≥55kg；3.32.功率：≤300W；3.33.生产商资质要求：ISO9001、ISO14001、ISO45001、高新技术企业、CE认证
4.配置清单
4.1.主机一台；4.2.2ml×32/5ml×12适配器各一个；4.3.产品合格证一份；4.4.电源线一根
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	阿贝折光仪
	
1.观察方式  单目
2.折射率测量范围  1.3000~1.7000(nD)
3.折射率测量准确度  +0.0002nD  
4.糖度测量范围  0~95%(brix)  
5.糖度测量准确度  士0.2(Brix)  
6.平均色散示值  士0.0005nD
7.标准块规格  38 x 15 x9mm
8.温度显示  数显温度计
9.温度计电源  纽扣电池  
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	色差仪
	
1.照明方式 D/8，包含镜面反射光(SCI) 
2.照明光源 全光谱 LED 光源 
3.波长范围 400-700nm 
4.波长间隔 10nm 
5.测量口径 8mm 
6.测量条件 光源 D65，视场 10° 
7.测量时间 约 1s 
8.CIE Lab、LCh、Luv、Yxy、CMYK、RGB、黄度-98、白度-98、白度-Gauz、白度-颜色空间
9.Hunter、白度-R457、HSL、HSV、ITA、光谱反射率 
10.色差公式 ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、
ΔE*cmc(1:1) 、ΔE*cmc(1.4:1)、ΔE*00                                11.重复性   标准偏差△E*ab，0.03 以内（测量条件：预热校正后，以间隔 3s 测量白板 30 次平均值) 
12.尺寸 86mm X 62.5mm X 158mm 
13.重量 约 245g 
14.电池电量 可充电锂电池 3.7V@4000mAh，单次充满可连续测量 10000 次 
15.显示屏 480×320 点阵 IPS 彩屏 
16.系统语言 简体中文、英文 
17.充电接口 USB(Type-C) 
18.数据接口 USB、蓝牙 
19.记录数据 色差对比 1000 条，颜色测量 1000 条，标准色保存 1000 条，光谱曲线 100 条 
20.电子色卡 可录入 46 本色卡，共 20000 个颜色
21.操作温度范围 0~45℃，0~85%RH（无凝露） 
22.存储温度范围 -25~55℃，0~85%RH（无凝露） 
23.供电电压 DC5V 
24.工作电流 120mA 
25.工作功耗 600mW
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	超微粉碎机
	1.可将物料粉碎至1-10μm。
2.设备具备粉碎效率高、颗粒分布均匀的特点，且采用全密封结构，可有效防止物料污染和粉尘泄漏。
3.粉碎过程中温度控制良好，能避免热敏性中医药材有效成分的破坏。
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	乳化均质机
	1.可将物料中的颗粒、液滴等细化至微小尺寸，形成均匀稳定的混合物。2.可应用于中药口服液的乳化稳定、药膏剂的均质化处理、药食同源类饮品的分散细化。
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	打浆机
	1.具备不同转速调节功能，可根据物料硬度和处理需求选择合适的转速，同时配备安全锁与过载保护装置，确保操作安全。
2.可应用于中药材有效成分提取前的破碎预处理、药用植物组织匀浆制备等场景。
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	台式酸度计
	设备测量范围通常为0-14PH，精度可达±0.01PH，具备温度自动补偿功能，可消除温度变化对测量结果的影响。
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	真空包装机
	
1.最大真空度  ≤-85kPa
2.真空封口时间  ≤20g(若包装袋尺寸大于22cmx30cm，时间会延长得力实验室数据)
3.额定电压  220V~
4.额定频率  50Hz
5.额定功率  200W
6.封口时间  <15s
7.最大封口长度  315mm
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	固体发酵罐
	1.配备温湿度传感器、智能控制系统及通气搅拌装置，可实时监测并调节发酵基质的温度、湿度，同时通过定量通气保证微生物呼吸所需的氧气。2.可用于中药食疗食品、药食同源食材的发酵加工工艺。
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	烤箱
	1.具备温度数显与定时功能，可根据实验需求设定加热温度和时间，满足不同物料的处理要求。
2.内胆采用耐高温、耐腐蚀材料制作，便于清洁维护。
3.可用于中药食疗食品、药食同源食材加工等相关食品的烘焙、熟制及干燥处理，助力中药食品研发与制备。
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	反压高温灭菌锅
	
1.容积：50L
2.功率：3.5kw
3.电压：AC110V 60Hz or AC220V 50Hz
4.设计压力：0.25MPa
5.设计温度：139℃
6.额定工作压力：0.22MPa
7.额定工作温度：134℃
8.灭菌温度选择范围：115℃~134℃
9.灭菌时间选择范围：1~999min
10.压力设定范围：0~200kPa
11.水源压力：≥0.3MPa
12.压缩空气压力：≥0.3MPa
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	恒温恒湿培养箱
	1.温度控制范围通常覆盖5℃至60℃，湿度调节精度可达±1%RH，能精准模拟不同地域、季节的自然环境或特定实验所需条件。
2.内置高精度传感器与智能控制系统，可实时监测并动态调整箱内环境参数，确保温湿度均匀性与稳定性。
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	不间断电源
	
一：UPS主机参数要求：
1.▲本项目要求采用在线式双变换工频型UPS，单进单出，容量不低于10kVA/8000W，UPS主机输出端须配置隔离变压器。
2.电池电压≥192VDC。
3.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：165~275VAC。
4.输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应＞0.99。
5.▲输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤3%。
6.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.5%。
7.输出额定电压应220VAC±1%。
8.额定输出功率因数应≥0.8。
9.▲输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载：≤0.7%，100%市电非线性负载：≤0.8%。
10.输入电压为额定值，输出为额定100%阻性负载时，系统效率应≥96%。
11.▲主机满足全面、直观反映UPS系统的各项运行状态、参数、各种信息以及温度控制，操作便捷，主机采用彩色点阵式2.4寸LCD屏+LED与键盘结合使用。
12.▲主机系统设计中应采用90%以上元器件采用国际知名品牌。
13.▲主机应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。
14.▲主机应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。
15.▲主机应具备电池放电测试功能，不断市电情况下进行。
16.须标配RS232、USB、EPO端口，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。
17.应支持选配MODBUS卡，支持两个RJ45端口，支持MODBUS-RTU协议，无需额外加配软硬件。
18.应支持选配智能监控卡，可实现UPS远程监控，最大1000台UPS集中监控；可远程关闭服务器、最大可实现控制1000台服务器自动关机。
19.外观与结构：UPS主机箱应镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰易见、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠。
20.UPS主机中的功率板均采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性。
22.应具备输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护等功能
二：蓄电池参数要求：
1.▲本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。满足12个小时后备时间。
2.▲为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 
3.▲单节蓄电池净重量应不低于27.2KG。
4.蓄电池外观无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志，便于连接。
5.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
6.蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。
7.▲蓄电池静置28天后容量保存率应≥100.79%。
8.▲蓄电池密封反应效率应≥98.65%。
9.▲蓄电池安全阀开阀压力应在16.8~17.0kPa范围内，闭阀压力应在15.8~15.9kPa范围内。
10.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。
11.蓄电池间连接电压降应≤5.9mV
12.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。
13.▲蓄电池内阻应≤6mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤4.83%。
14.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.9C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。
15.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.64%
16.▲蓄电池应符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求，
三、电池柜参数要求：
1、可安装32节12V100AH
四、包含运输安装调试，质保3年。
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	移液器
	一套（包含2.5μL、10μL、20μL、100μL、200μL、1000μL）
	台
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	臭氧机
	
一．主要特点
  1.机壳全不锈钢制作；
  2.用于无空调净化系统的洁净室消毒灭菌；
  3.设置过流过热保护装置，性能安全可靠；
  4.设置微电脑控制器，可实现全自动控制；
  5.配置滤尘装置和临时消毒开关；
  6.可多台联机使用。
二、技术参数
1，适用空间：≤100立方米
2，臭氧产量：5g/h
3，功率：≤110w
4，控制方式：微电脑程控器可设置12组定时、临时消毒
5，尺寸：760*290*220mm
6，电源电压　220V±22V　50HZ±1 HZ
7，环境湿度　5℃～40℃
8，相对湿度　60%～80%
9，大气压力　860hPa～1060hPa
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	纯水仪
	1、产品介绍
该系统以自来水为进水，可生产RO纯水与超纯水。系统支持扩展不限数量的超纯水系统，扩展单元可灵活安装于不同实验室的任意位置，无需考虑主机安装位置，也无需额外安装进水设备。
2、进水要求
水源：自来水；水压：1~6 bar；余氯：< 2 ppm；水温：5~35℃；电导率：< 2000 μs/cm
3、技术参数
3.1 预处理系统
用于去除自来水中的余氯、胶体、颗粒，优化进水水质。
预处理柱到达使用期限后自动提示更换。
预处理柱有颜色标识，便于识别。
3.2 纯水系统
产水类型：RO反渗透纯水；产水流速：最高可达42 L/h；纯水存储容量：≥7 L；具有循环冲洗功能，保障纯水水质。RO纯化柱到达使用期限后自动提示更换。操作界面由彩色LED指示灯及触摸键组成。工作噪音：< 60 dB
3.3 超纯水系统
系统可拆分为独立的超纯水系统，灵活安装于不同实验室。支持扩展不限数量的超纯水系统。
产水类型：超纯水
电阻率：18.2 MΩ·cm @ 25°C；TOC：≤ 5 ppb（需配相应精纯柱和终端过滤器）；微生物：≤ 10 cfu/L（需配终端过滤器）；颗粒物：无≥0.22µm颗粒（需配终端过滤器）；内毒素：< 0.001 EU/mL（需配终端过滤器）
具有超纯水循环回路功能，确保水质稳定。
超纯水分配流速：最高达1.6 L/min，支持无级调节。取水臂可固定或移动取水，并配有流速调节开关。
精纯柱到达使用期限后自动提示更换。内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机物及杀菌，使用寿命长。
超纯水循环回路具有自动循环清洁功能。电阻率具有自动检测及报警功能。工作噪音：< 60 dB
4、配置
纯水主机系统 1套
超纯水分配系统 1套
3.5L水箱 3个
预处理系统（含预处理柱） 1套
纯化柱 1根
精纯化柱 1根
终端过滤器 2个
	台
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	万分之一电子天平
	
1.技术指标 
1.1量程：220g；
1.2可读性：0.1mg；
1.3典型重复性：≤±0.08mg；
1.4线性：≤±0.06mg；
1.5稳定时间：≤1.5S；
1.6灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：≤±1.5ppm/K；
2.功能指标
▲2.1 LED触摸屏，操作容易，读数方便；
2.2 isoCAL温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能，确保获得准确的称量结果；
2.3自动检测并通知校准结果是否超出正常范围，确保操作符合(SOP)要求；
▲2.4单体传感器，确保快速准确的称重；
2.5配备自测试“@start”功能，保证可靠性；
2.6采用了耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)外壳，化学耐受性强；
2.7采用特殊涂层的玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差；
▲2.8自动检测并图形显示打印机、PC等外设是否连接正常；
2.9 PC 直连功能，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中；
▲2.10只需点击屏幕图标，一键选择防震等级，轻松适应环境条件；
2.11内置 12 种应用程序：称量 | 填料、计数、称量百分比、混合 | 净重总重、组分 | 总重、动物称量、计算 | 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换等；
2.12可完全拆卸的防风罩便于清洁；
▲2.13 USB Type-C及RS232接口，可连接打印机、PC、第二显示器、扫描枪等外设；
2.14密码保护，防止意外更改天平设置；
2.15 ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号；
2.16称量室高度240mm，便于较大容器及样品的称量；
2.17下部吊钩称量；
3.配置清单：主机1台、防风罩1个、防尘罩1个、秤盘1个、电源适配器1个、操作说明书1份。
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	灭菌锅
	
1.容量：60L，立式结构，底部带万向脚轮，易移动
2.灭菌腔尺寸(直径×高度)mm：φ405mm×506mm，材料：S30408不锈钢
3.灭菌工作温度：105℃～138℃ ；温度精度显示：0.1℃
4.灭菌时间预置范围：1分钟～6000分钟，融化时间：1分钟～6000分钟
5.定时器预置范围：无限制（可预约未来任何时间点）
▲6.控制系统及显示：微电脑自动控制，7寸液晶触摸显示屏，操作便捷，可同时显示灭菌温度、灭菌时间、灭菌模式、门状态、物品温度、运行进程状态、灭菌过程曲线图以及报警状态等。
▲7.压力：腔体设计压力0.35MPa。每台产品对应编号都有生产厂家产品质量证明书原件和特种设备制造监督检验部门出具对应编号的证书原件，有过程设备设计计算书和竣工图。
▲8.压力安全保护：两路独立管路测量控制，双重压力保护，电子式及机械式，安全阀起跳压力0.30MPa
9.灭菌模式：裸露器械：待机→加热→灭菌→排汽→完成
封装器械：待机→加热→灭菌→排汽→完成
敷料程序：待机→加热→灭菌→排汽→完成
橡胶程序：待机→加热→灭菌→排汽→完成
液体程序：待机→加热→灭菌→冷却→完成
液体带保温：待机→加热→灭菌→冷却→保温→完成
琼脂融化：待机→加热→融化→冷却→保温→完成
培养基灭菌：待机→加热→灭菌→排汽→完成
培养基溶解：待机→加热→溶解→冷却→保温→完成
废弃物灭菌：待机→加热→灭菌→排汽→完成
自定义程序一：待机→加热→灭菌→排汽→完成
自定义程序二：待机→加热→灭菌→冷却→（保温）→完成 
▲10.排汽模式：全自动内排，内置冷凝器及蒸汽收集桶
▲11.开盖方式：采用多点均分式同步连锁机构，上翻盖式开关盖，触拨式把手
▲12.配备强冷风机在冷却阶段加快腔体的降温速度
▲13.控制器及记忆存储功能：10个固有操作模式，2个可自定义模式，自定义模式共计200个存储记忆；可对仪器按照操作员，管理员，高级管理人员三级进行管理
14．安全装置：门锁联锁装置；闭盖检查；干烧保护；水位传感器监测；机械式安全阀；过温与升温保护；过流、短路保护；漏电保护；冷却锁；防烫伤安全保护；自动故障检测系统
15．配件：2个不锈钢提篮， 1块水位板，1根排水软管，1双防烫手套（耐温200℃）
	台
	2

	78
	实验室PH计
	
1.测量范围：pH 0~14.00，mV -1999~+1999mV
2.分辨率：pH 0.01，mV 1mV
3.精度：pH ±0.01，mV ±1mV
4.温度补偿：手动温度补偿0~60℃
5.显示屏：3.5寸LCD数字显示屏
6.校准模式：自动识别3点校准（pH4.00、6.86、9.18）
7.输入电源：AC220V/50Hz，支持交直流两用
8.标配：pH复合电极、电极支架、标准缓冲剂
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	 土壤水分测量仪
	
技术参数：
1.▲介电常数（ε′）测量范围：1~80
2.介电常数（ε′）测量精度：±2.5
3.介电常数（ε′）分辨率： 0.1
4.体积电导率（ECb）测量范围：0~300 mS/m
5.体积电导率（ECb）测量精度：±10 mS/m
6.▲体积电导率（ECb）分辨率： 1.0 mS/m
7.温度测量范围：-5~+50℃
8.温度测量精度：±1.5℃
9.▲温度分辨率：0.1℃
10.温度测量平衡时间：约20秒
11.体积含水量（θ）量程： 0~100%
12.体积含水量（θ）精度： ±3%
13.▲孔隙水电导率（ECP）量程： 0~1600 mS/m
14.孔隙水电导率（ECP）精度： 典型±10%，最大误差读数的±20%或±20 mS/m
15.频率：20MHz
16.标定：对每个传感器的进行单独标定
17.防护等级：探头防护等级IP67，25针D型接头防护等级IP65，9针D型接头防护等级IP44
18.工作温度：0~+40℃
19.土壤水分范围：0~饱和，0~1500mV
20.测量精度：±（电压读数0.13%+1.0mV）
21.▲分辨率：1 mV
22.电池：9V碱性电池
23.电量：典型6500次测量（SM200或ML2x），典型4500次测量（PR2或EQ2），
24.防护等级：IP52
25.温度范围：0~40℃
26.跌落高度：约为1米
27.EMC;通过欧洲EMC认证
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	高性能计算存储扩容
	1. 现有（联想 de4000h）分布式存储的存储空间扩容，提供220TB 裸容量（10块22TB HDD,可用容量176TB)
2. 包含分布式存储的容量许可，允许不同品牌的存储节点加入统一集群，需提供无缝兼容的解决方案。
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	分布式存贮设备
	
1.支持超级电容 × 2HBA卡：
2.软件要求：支持4+2. 空间利用率 65%，可用空间为220 - 665.6TB ；
3.处理器：Intel® Xeon Purley 3000/4000/5000/6000/8000系列，最大支持2颗（最大支持205W TDP）
4.芯片组：高效C621芯片
5.内  存：最大支持2TB(16 DIMM Slots)DDR4 RECC，频率最高支持2933MHz
6.硬  盘：12-36个热插拔3.5”或2.5”SATA/SAS（可选）数据盘，内置2个2.5”SSD系统盘和1个M.2 PCI-E SSD 可选后置2个U.2或2个热插拔2.5”SATA
6.阵  列：需配独立阵列卡，1GB高速缓存，支持RAID 0、1、5、6、10、50、60，可选数据保护超级电容
	套
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	▲二、商务条款
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	1.报价必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修等各种费用和售后服务、更新升级、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。
（4）本项目为交钥匙工程：中标人负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在保修期内，中标人须保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，采购人将提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，中标人必须提供办理的流程及方法。
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	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。
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	1.交货期：合同签订之日起60天内完成交货安装调试并正常运行。
2.地点：广西区内（采购单位指定地点）

	4
	质保期
	1.投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起：货物验收合格后，自安装验收合格之日起质保期≥3年。质保期内非人为损坏负责更换所有故障零配件，确保设备正常运行，质保期满后，终身维护。
2.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
3.质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。
4.质保期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。
5.若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，中标人应予以负责换货。
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	1.提供维护手册、维修手册、备件清单。提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码，人员更换需要及时通知采购人。如国内有400、800等电话维修系统的提供电话号码。
2.提供7*24小时售后服务，接到采购人通知后2小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在24小时内恢复设备运行；
3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。
4.设备质保期内因售后服务（包括但不限于原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于，硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；所产生的费用，均包含在本次采购报价中 ，采购人不再承担任何费用。
5.设备质保期内，中标人负责对设备进行定期维护保养，每年至少四次（每季度一次），包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。

	6
	付款方式
	1.财政性资金按财政相关支付规定程序办理，合同签订后10个工作日内采购人支付45%预付款，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，采购人支付至总合同金额的100%。付款前成交人未开具发票的，采购人有权不进行支付。 
2.付款时，中标人须提供符合要求的发票给采购人，否则采购人的付款期限顺延。中标人应当确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，中标人须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。

	[bookmark: _Toc0][bookmark: _Toc29893]7
	[bookmark: _Toc13080][bookmark: _Toc30471]履约保证金
	中标人收到中标通知后5个工作日内，将合同金额的5%（中标人如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）缴纳给采购人作为履约保证金，验收合格后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任；
履约保证金的形式：中标人可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票等形式缴纳或提交。
履约保证金缴纳的账号信息： 
开户名：广西壮族自治区药用植物园
开户行：中国光大银行股份有限公司南宁金湖支行
账  号：78970188000238888

	







[bookmark: _Toc8499][bookmark: _Toc20796]8
	






[bookmark: _Toc10171][bookmark: _Toc23816]验收标准、验收方法及方案
	1.中标人提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
3. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。
4.中标人所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由投标人承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
5.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。
6.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
7.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
8.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标人处理。
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违约责任

	1.中标人所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在5日内更换完毕，更换不及时的按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，采购人在使用过程中发现货物存在交货当下未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括中标人应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），采购人可以要求更换或退货，中标人须支付采购人该批货款额的30%作为赔偿金。存在质量问题的，采购人有权拒绝接收，同时有权要求中标人支付该批货款额的 5%违约金并赔偿采购人经济损失。
2.中标人提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任。如因提供的 货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求中标人支付该批货款额的5%违约金并赔偿采购人经济损失。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.中标人逾期交货的，每天向采购人偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额的5%。超过10天采购人有权解除合同，中标人承担因此给采购人造成的经济损失。
5.中标人未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标人应按签订的合同合计金额的5%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。
6.中标人提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用、 给采购人造成的经济损失均由中标人承担。
7.如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收产品或退货，并要求中标人赔偿损失，此赔偿总额为该批货款的50%，同时采购人有权单方终止协议。
8.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止协议，并有权要求中标人承担由此造成的一切经济损失。
9.其他违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

	[bookmark: _Toc19434][bookmark: _Toc21223]11
	
[bookmark: _Toc11233][bookmark: _Toc30985]其他要求
	1.中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书 ，原件备查。
2.全文明作业规范要求进行的，尤其是违反工完场清和禁烟规定的，限期整改不合格的，视情节严重情况扣除合同款项10-1000元/次。
3.在安装期间，未按安全文明作业规范要求进行的，尤其是违反工完场清和禁烟规定的，限期整改不合格的，视情节严重情况扣除合同款项10-1000元/次。
4.发生其他安装和维保不合格情况的，限期整改不合格的，视情节严重情况扣除合同款项10-1000元/次。情节特别严重，导致项目无法实施的，采购人免责终止该项目合同。 

	[bookmark: _Toc12956][bookmark: _Toc3361]12
	[bookmark: _Toc4361][bookmark: _Toc22852]核心产品
	分标1第1项设备“电子舌”为本分标的核心产品，分标3第1项设备“高级光合-荧光全自动测量系统”为本分标的核心产品，分标4第8项设备“流式细胞仪”为本分标的核心产品，分标5第28项设备“冷冻干燥机”为本分标的核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格:评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	三、进口产品说明
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进口产品
说明
	☑本项目台式冷冻离心机、高速冷冻离心机、十万分之一精密电子天平、可调量程移液枪（全套）、高频可调灯箱底板翻拍架、电动连续分液器、凝胶成像仪板、移液枪、超高效液相色谱仪、电子鼻、电子舌、核酸蛋白仪、高级光合-荧光全自动测量系统、 土壤水分测量仪可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产 品），同时中标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的中标人的进口产品。
□本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标， 如有进口产品参与投标的作无效标处理。



附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打
印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光
打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式
打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶
显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521
中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级
（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454

	
	
	
	单元式空气调节机
(制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2

	7
	A020601电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203空调
机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》
（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

[bookmark: _Toc74320802]
附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2

[bookmark: _Toc26777][bookmark: _Toc2506]第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc254970526][bookmark: _Toc254970667]投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	[bookmark: _5][bookmark: _9.2][bookmark: _8.1]6.1
	本项目是否接受联合体投标：£是/●否。

	6.2
	联合体投标要求：无

	7.2
	●本项目不允许分包。
£本项目允许分包：
分包内容：/。
分包金额或者比例：/。

	8.1
	1、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术分、商务分得分高低依次确定。

	11.5
	●本项目不组织现场考察。
£本项目组织现场考察：
集中时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。集中地点：              
联系人：               ；联系电话：                

	
	●本项目不组织召开开标前答疑会
£组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              
联系人：               ；联系电话：                

	[bookmark: _13.1][bookmark: _Hlt19632543]13.1
	报价文件：
1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
[bookmark: _Hlk71299233]2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）
3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；如中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。（如有请提供）
4、关于符合本国产品标准的声明函；（如有请提供）
注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.2]
	资格证明文件：
1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2026年4月至2026年9月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年4月至2026年9月内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4、投标人财务状况报告（2025年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前半年内连续3个月的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）
5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有请提供）
注：
1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。
2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。
3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。
4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。
5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.3]
	商务文件：
1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）
3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7、项目保证事项承诺书；（必须提供，否则按无效投标处理）
8、投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供）
9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。（如有请提供）
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.4]
	技术文件：
1、货物性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（如有请提供）
4、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有请提供）
5、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（如有请提供）
6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供）
7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有请提供）
8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供）
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _16.2][bookmark: _13.5][bookmark: _Hlt19194066][bookmark: _Hlt19194067][bookmark: _Hlt19693759][bookmark: _Hlt19693758]16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

	[bookmark: _17.1]17.2
	投标有效期：投标截止之日起90天内。

	[bookmark: _18]18.1
	本项目收取投标保证金，具体规定如下：
投标保证金：分标1：16000.00元；分标2：8000.00元；分标3：18400.00元；分标4：13000.00元；分标5：30000.00元。。
投标保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
投标保证金账户：
账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
开户银行：招商银行南宁分行营业部
银行账号：7719 0142 3310 201
相关要求：
1、投标保证金采用银行转账缴纳方式的，投标人转账时请在银行转账底单备注“项目名称+分标+用途”，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。
2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。
3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 
1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	[bookmark: _19.2]19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。

	20.1
	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	[bookmark: _21.1]21.1
	1、投标截止时间：详见招标公告
2、投标地点：详见招标公告

	[bookmark: _23]23
	1、开标时间：详见招标公告
2、开标地点：详见招标公告

	24.2
	“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

	[bookmark: _25.3]25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。
信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	[bookmark: _26][bookmark: _28.3]29.1
	评标方法：综合评分法

	[bookmark: _29.2.2（2）]29.2
	中标候选人推荐数量：每分标各3名

	允许负偏离项
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为：0项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为：本项目单项产品最多允许1项负偏离，单分标设备负偏离数量相加最多不超过10项（含10项）（注：带▲的为实质性条款，不允许负偏离）。

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术分、商务分得分高低依次确定。

	[bookmark: _39.1]35.1
	¨本项目不收取履约保证金
þ本项目收取履约保证金﻿
1）中标人收到中标通知后5个工作日内，按合同总金额的5%向采购人递交履约保证金（如中标人为中小企业的，则为合同总金额的2%）。如为保函、保险单，则有效期应不低于12个月。经采购人验收货物符合合同约定，采购人一次性无息退回履约保证金。
2）履约保证金的递交：
履约保证金金额：按合同总金额的5%（如乙方为中小企业的，则为合同总金额的2%）
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、银行出具的保函或担保机构出具的保函、保险单。
保证金指定账户：采购人账户
开户名称：广西壮族自治区药用植物园
开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁金湖支行 
银行账号： 78970188000238888 
备注：
1.根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）及《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用银行、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	[bookmark: _40.1]36.1
	签订合同携带的证明材料： 
1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西建设工程机电设备招标中心有限公司，质疑联系人：陈蓉、庞雄庆，联系电话：0771-2869912，通讯地址：南宁市青秀区枫林路18号广西国控集团（枫林路办公区）裙楼三层
现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:30-12:00；下午15:00-18:00（北京时间）

	[bookmark: _41][bookmark: _42][bookmark: _Hlt17709148]39.1
	1、是否收取采购代理费：
☑ 是    □ 否
2、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。
3、采购代理服务费收取标准：
☑以分标（☑中标金额/£采购预算/）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/£服务招标/£工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮   %/£收费基准价格上浮   %）收取。
固定采购代理收费     。
本项目代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下：
①采购金额在100万元以下的：
货物1.5％；服务1.5％；工程1.0％；
②采购金额在100-500万元之间：
货物1.1％；服务0.8％；工程0.7％；
③采购金额在500-1000万元之间：
货物0.8％；服务0.45％；工程0.55％；
④采购金额在1000-5000万元之间：
货物0.5％；服务0.25％；工程0.35％；
……
差额定率累进法计算过程示例：
例如：某货物采购代理业务成交金额为300万元，采购代理服务费金额按如下计算：
100万元×1.5%＝1.5万元
（300－100）万元×1.1%＝2.2万元
合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元
4、采购代理费收取银行账户
账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
开户银行：招商银行南宁分行营业部
银行账号：7719 0142 3310 201

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。
4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。




投标人须知正文
一、总  则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529]2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc254970530]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857072]6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的和桂财采〔2022〕30号 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包。
 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。
 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]8.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求； 
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。
11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
[bookmark: _Hlk53134511]11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc254970535]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。]（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc254970678]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970540][bookmark: _Toc254970681]17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Toc254970682]18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]19.投标文件的编制
 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制]19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。
[bookmark: _Hlk65832616][bookmark: _Hlk65832569]19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。
 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.投标文件的加密、解密
 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。
21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。
21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。
22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云平台”的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc254970685]四、开    标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：
采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：
（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。）
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；
（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。
（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（6）开标结束。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标
26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同
30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.3出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金
 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。
37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
38.6供应商应明确知悉投诉可能产生的后果并承担相应的责任：
按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）第三十七条：投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1） 捏造事实；
（2） 提供虚假材料；
（3） 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

八、其他事项
39.代理服务费
39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。
39.2代理服务收费标准：

	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务成交金额为300万元，采购代理服务费金额按如下计算：
100万元×1.5%＝1.5万元
（300－100）万元×1.1%＝2.2万元
合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元
39.3 代理服务费缴纳银行账号信息
账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
开户银行：招商银行南宁分行营业部
银行账号：7719 0142 3310 201
40. 需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；
（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（5） 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（6） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（10） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
（12） 未响应招标文件实质性要求的；
（13） 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。
2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（3）根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 
③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（4）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（5）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（6）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（7）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准（适用于所有分标）
综合评分法
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，按《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定对其最后报价给予10%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本采购包为单一产品/多种产品，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》且符合政策条件的，对其报价给20%的扣除；同时享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）价格扣除政策的可叠加计算。
（6）政策性扣除计算方法。
①供应商符合中小企业支持政策的要求时，评标价＝投标总报价×（1-10%）
②供应商符合本国产品支持政策的要求时，评标价＝投标总报价×（1-20%）
③供应商同时符合中小企业、本国产品扶持政策的要求时，评审报价＝投标总报价×（1-10%-20%）
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

	2
	技术分
（满分55分）
	货物性能分（满分20分）
	投标产品参数完全满足招标文件要求的得20分，一般技术参数(不带▲号的条款)有负偏离的每一项扣2分，最多扣完本项分值。
注：1. 本项扣分仅针对已经通过符合性审查的投标文件。根据投标人须知前附表规定：带▲参数任意负偏离投标无效；单项产品一般参数负偏离超过 1 项，或单分标全部设备一般参数负偏离合计超过 10 项的，符合性审查不予通过，不参与本项打分。 2. 本项满分 20 分，一般技术参数（不带▲号）每负偏离一项扣 2 分，扣完本项分值为止。

	
	
	实施方案分（满分20分）
	根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定打分。 
一档（5分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，有实施步骤、计划及组织方案，有实施进度计划表，有实施人员清单。 
二档（10分）：在满足一档要求的情况下，投标人提供的项目实施方案内容方案简单，提供有实施步骤、计划及组织方案，分工不明确，有质量保障措施；有项目实施进度计划表；技术路线正确；有交付时间保证措施、技术服务等内容。有简略的安装、调试、验收方法等内容，有实施人员清单，有应急方案。 
三档（15分）：在满足二档要求的情况下，投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案完整，分工明确（包含但不限于具体的管理措施、具体实施流程等），能保障项目实施质量；有项目实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线正确；能提供交付时间保证 措施、技术服务等内容。有安装、调试、验收方法等内容，有实施人员清单，有应急方案。 
四档（20分）：在满足三档要求的情况下，投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确（包含但不限于具体的管理措施、具体实施流程、风险防范措施等），能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本 项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员清单，有明确的应急方案。 
注：未提供实施方案分不得分。 

	
	
	售后服务方案
（满分15分）
	由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、质保期（保修期）、质保期（保修期）内和质保期（保修期）外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、培训服务方案、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分。 
一档（3分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求；承诺提供7×24小时服务支持，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，并在6小时之内到达现场维修，到达现场后 24小时内排除故障，恢复正常使用，24小时内不能排除的必须提供解 决方案，保证采购人正常使用。 
二档（7分）：在满足一档要求的情况下，售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面响应，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，承诺提供7×24小时服务支持，设备发生故障时接到通知后25分钟内响应，并在5小时之内到达现场维修，到达现场后12小时内排除故障，恢复正常使用，12小时内不能排除的必须提供解决方案，保证采购人正常使用；拟投入的培训人员有培训经验，有具体的培训方案。 
三档（11分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，拟投入的培训人员为厂家专业技术人员（提供厂家相关证明资料），针对本项目的培训方案完整、详细，承诺提供7×24小时服务支持，设备发生故障时接到通知后20分钟内响应，并在4小时之内到达现场维修，到达现场后10小时内排除故障，恢复正常使用，10小时内不能排除的必须提供解决方案，保证采购人正常使用；其余服务承诺优于采购文件的售后服务要求。 
四档（15分）：在满足三档要求的情况下，售后服务方案内容切合实际，与采购单位的需求及项目特点深度契合，实施内容、服务方案完 整周全，售后服务机构健全，人员配备专业。服务方案的设计能满足正常使用需求及突发情况；针对本项目制定的培训方案系统化、定制化，培训人员为厂家工作5年以上资深专业技术人员（提供相关证明资料），可提供现场技术指导与远程支持，确保采购方人员全面掌握 设备操作及日常维护技能。承诺提供7×24小时服务支持，设备发生故障时接到通知后10分钟内响应，并在3小时之内到达现场维修，到达现场后8小时内排除故障，恢复正常使用，8小时内不能排除的必须提供解决方案，保证采购人正常使用；其余服务承诺优于采购文件的售后服务要求。 
注：未提供售后服务方案不得分。

	3
	商务分（满分13分）
	信誉业绩
（满分13分）
	1.投标人或所投标产品生产厂家通过相关质量体系认证（ISO9001、ISO13485、ISO45001、ISO14001），每项得1分，满分4分。
注：需提供有效认证证书复印件【证书在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)可查】并加盖投标人公章。不提供证书复印件，或证书状态非“有效”均不得分。
2.投标人在2023年1月1日至今具有同类产品的业绩，每个业绩得3分，满分9分。投标文件中需提供合同复印件加盖供应商单位公章。

	4
	政策功能
	2分
	1.主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得1分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。
2.主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得1分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

	总得分=1+2+3+4                                                      总分值：100分


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；
    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。


四、中标候选人推荐原则
（一）综合评分法
1、评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。


五、 评标报告
（一）评标报告与推荐中标候选人
评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
（二）评标争议事项处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
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一般货物类（参考）： 
《广西壮族自治区政府采购合同》

 合同编号：

采购人（甲方）：广西壮族自治区药用植物园  
供应商（乙方）：                   
采 购 计 划 号：                             
项目名称：2026年广西壮族自治区药用植物园国家中医药传承创新中心科研仪器设备采购 
项目编号：GXZC2026-G1-003023-JGJD
合同类型：买卖合同
本合同为中小企业预留合同：    否    。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	货品
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	产地
	参考
数量
	单位
	合同单价金额（含税费，元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                 （小写）  


2.本合同价是履行合同的最终价格，且为人民币含税价，以及甲方指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括运输、装卸、培训、技术支持、售后服务费。
（2）招标代理服务费、保险费和各项税金。
3.合同期限：    年，自    年   月   日起至     年   月   日止。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间 6  小时内。
4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
[bookmark: _GoBack]4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：乙方自定。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗。
第五条　交付和验收
1.交货时间：按甲方提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由乙方在60日内配送到交货地点；交付地点：甲方指定地点。
2.乙方提供不符合招、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、资料等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方或甲方指定收货方应当在到货十个工作日内进行最终验收。验收合格后由甲乙双
方签署货物验收单并加盖公章，验收单一式肆份，甲方叁份、乙方一份。
5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。
7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
第六条  售后服务、质保期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。
2.货物质保期：                                   
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第七条　付款方式
1.财政性资金按财政相关支付规定程序办理，合同签订后10个工作日内甲方支付45%预付款，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，甲方支付至总合同金额的100%。付款前乙方未开具发票的，甲方有权不进行支付。 
2.付款时，乙方须提供符合要求的发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，乙方须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。
第八条　履约保证金
履约保证金金额：乙方收到中标通知后5个工作日内，按合同金额的5%（中小微企业为合同金额的2%）向甲方指定账户缴纳履约保证金。待甲方供货计划的合部货物供货完成并验收合格后，凭乙方申请书退还履约保证金（不计利息）。
履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
履约保证金指定账户：
开户名称：广西壮族自治区药用植物园
开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁金湖支行
银行账号： 78970188000238888  
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方到货后七个工作日内进行验收，验收合格后视为交付。
第十一条　违约责任
除招标文件另有约定外，合同履行过程中的其他违约行为按下列处理：
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方规定期限内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额10%的违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格由乙方负责更换，如逾期，按违约货款支付违约金。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额4‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失。
7.其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其它
1.本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西南宁市；合同履行的方式：按照本合同约定。
2.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十五条　合同的变更、终止与转让
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十六条　签订本合同依据
1.政府采购招标文件；
2.乙方提供的投标文件；
3.投标承诺书；
4.中标通知书。
第十七条　本合同一式七份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执二份，采购代理机构一份。（说明：本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告）
	甲方（章）广西壮族自治区药用植物园           
年   月   日
	乙方（章）

 年   月   日

	单位地址：广西南宁市青秀区金洲路18号
	单位地址：

	法定代表人或
委托代理人：
	法定代表人或
委托代理人：

	电话：0771-5603824
	电话：

	电子邮箱：-
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：
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一、报价文件格式
1. 报价文件封面格式： 
                                                   

投  标  文  件

报  价  文  件




项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日

2.报价文件目录
1、投标函…………………………………………………（页码）
2、开标一览表……………………………………………（页码）
3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明……………（页码）





3. 投标函格式：
投 标 函
致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：         ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起    日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：          邮编：            
电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行账号：                     
法定代表人或者委托代理人签字:___________ 
                                    投标人（盖公章）：
                                                      年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                    
投标人名称：                                            单位：元
	项号
	货物名称
	总数量
①
	货物全称、品牌、
生产厂家及国别
	型号、规格
	单价(元)
②
	单项合价
（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                 （￥                元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	服务期限：

	优惠及其它：


注: 
1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日


二、资格证明文件格式
0. 资格证明文件封面格式： 
                                                   


投  标  文  件


资 格 证 明 文 件





项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：


年  月  日
 

0. 
资格证明文件目录
1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件……………………………（页码）
2、投标人依法缴纳税收的相关材料……………………………………………………………（页码）
3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料……………………………………………………（页码）
4、投标人财务状况报告………………………………………………………………………（页码）
5、投标人直接控股、管理关系信息表…………………………………………………………（页码）
6、投标声明…………………………………………………………………………………（页码）
7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………………………（页码）



0. 
投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。





法定代表人或者委托代理人（签字）：             
投标人（盖公章）：                 
年    月    日


投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。







法定代表人或者委托代理人（签字）：             
投标人（盖公章）：                 
 年    月    日


0. 
投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：
我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
    特此承诺。
    注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。
                                          法定代表人（签字或者盖章）：             
                                          投标人（盖公章）：                 
                                                  年    月    日

三、商务文件格式
1.商务文件封面格式： 
                                                 



投  标  文  件


商  务  文  件




项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
 

2.商务文件目录
1、无串通投标行为的承诺函……………………………………………………………………（页码）
2、投标保证金提交凭证………………………………………………………………………（页码）
3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件…………………………………（页码）
4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件…………………………………………（页码）
5、商务要求偏离表……………………………………………………………………………（页码）
6、售后服务承诺………………………………………………………………………………（页码）
7、项目保证事项承诺书………………………………………………………………………（页码）
8、投标人情况介绍……………………………………………………………………………（页码）
9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………………………（页码）



3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）
                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书
（非联合体投标格式）
（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              
委托代理人身份证号码：                              
                                                投标人（盖公章）：
                                              年    月    日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
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6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人盖公章：               
日  期：         


7. 
售后服务承诺
售后服务方案
由投标人按本项目招标文件第二章采购需求“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。
附表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	货物技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；
	序号
	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

附表C：维保期满后售后服务（按此格式自制）
	厂家信息
	授权售后代理商（如有）

	序号
	物品名称
（如为医疗器械，应填写药监注册或备案名称）
	生产厂家名称
	厂家工程师
	联系方式
	序号
	授权售后代理商名称（维修、配件供应及服务）
	代理商联系人
	联系方式

	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	...
	
	
	

	2
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	...
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：1.若为厂家直接售后，则无需填写授权售后代理商；
2.所报授权售后代理商为设备维修、配件供应、维保期满后维保服务采购的重要依据；
3.若售后代理商更换，请及时联系采购单位进行修改，提供更正说明。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
8. 
项目保证事项承诺书

项目保证事项承诺书

广西建设工程机电设备招标中心有限公司：
本   （投标人名称）   公司在参加由贵司组织的 2026年广西壮族自治区药用植物园国家中医药传承创新中心科研仪器设备采购 (采购编号：GXZC2026-G1-003023-JGJD；采购人：广西壮族自治区药用植物园)采购中如获成交，我司保证以下事项：
1、除非采购人或国家现行法规、政策另有要求，我司保证不出现下述（1）-（7）项规定的违约行为，否则我方将向采购人支付成交总额2%的违约金。
（1）投标人在投标文件的有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约（质量）保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）在招标文件规定的应签订合同期限内，中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）将成交项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
2、在中标结果公告发布后的七个工作日内，按本项目投标人须知相关规定向广西建设工程机电设备招标中心有限公司缴纳“中标服务费”。
如我方违反上述第1条承诺事项的，愿凭采购人开出的违约通知，在通知发出的十个工作日内按上述承付金额向采购人指定的账户中支付违约金；如我方违反上述第2条承诺事项的，愿凭广西建设工程机电设备招标中心有限公司开出的违约通知，在通知发出的十个工作日内按上述承付金额的200%向广西建设工程机电设备招标中心有限公司下述账户支付，并由收款单位向采购项目监管部门及国家企业信用信息管理部门递交该违反诚信记录。
违约金缴纳账户：
账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
开户银行：招商银行南宁分行营业部
银行账号：7719 0142 3310 201

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
9.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　
投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日



 (
1
)

四、技术文件格式
1. 技术文件封面格式： 
                                                   


投  标  文  件


技  术  文  件


项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

               

年    月    日


2.技术文件目录
1、货物性能配置清单……………………………………………………………（页码）
2、技术要求偏离表………………………………………………………………（页码）
3、项目实施方案…………………………………………………………………（页码）
4、对本项目系统总体要求的理解………………………………………………（页码）
5、产品出厂标准、质量检测报告………………………………………………（页码）
6、优惠条件……………………………………………………………………（页码）
7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施……………………………………（页码）
8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明…………（页码）


3. 货物性能配置清单（格式）

货物性能配置清单
所投分标：     分标
	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	
规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（盖公章）：                  
日  期：          



4. 技术要求偏离表（格式）

技术要求偏离表
所投分标：     分标
	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（盖公章）：                          日 期：        


5. 项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员一览表
（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）
所投分标：     分标
附表A:本项目的项目经理情况表
	姓名
	
	页码
	响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
(页码)
	专业
(页码)
	职称
(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。
附表C:本项目的项目经理和小组人员近1个月缴纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）


供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日


6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表
所投分标：     分标
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %



法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（盖公章）：                          
日 期：            


五、其他文书、文件格式
1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 
日 期：


注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附：
中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。



2、监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖公章）：
日  期：

注：招标人或招标代理机构在公告中标结果时，同时公告其监狱企业证明文件。 

























3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖公章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.关于符合本国产品标准的声明函格式：

关于符合本国产品标准的声明函
如供应商提供的产品属于本国产品，按以下格式提供关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同



 (
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)

5.质疑函格式
质疑函
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   
□中标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


6.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                            联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
招标文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                              
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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