
云之龙咨询集团有限公司关于两校区医学类专业（医学检验、固定义齿、护理）实训设备更新及安全保障提升项目的
更正公告
一、项目基本情况
  原公告的采购项目编号：NNZC2026-J1-990999-YZLZ
  原公告的采购项目名称：两校区医学类专业（医学检验、固定义齿、护理）实训设备更新及安全保障提升项目
  首次公告日期： 2026年10月23日 
二、更正信息
  更正事项：采购文件
  更正内容：   
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	第二章采购需求 分标1：序号1生物安全柜
	/
	9.响应文件中需提供医疗器械注册证。

	2
	第二章采购需求 分标1：序号15心电监护仪(床边机）
	1. 整机要求：
1.1具有提手，便携一体式监护仪，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰，设备应适合院前、院内急救及病人转运需求。
1.2主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置。
1.3尺寸≥12英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥1366×768，波形显示≥10通道，标配触摸屏。
1.4具有USB和RJ45接口，标配HDMI高清输出。
1.5标配锂电池，工作时间≥4小时。
1.6监护仪设计使用年限≥10年，验收时提供机器标贴证明材料。
2.监测参数：
2.1标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。
2.2采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。
2.3标配 3/5 导联心电，主机出厂自带 12 导联硬件接口，本项目整机标配 12 导联心电功能，配套提供 12 导联线，可直接输出 12 导联心电波形；心电具备多导联同步采集分析能力，可对多路心电信号同步处理分析，允许采用等效技术方案实现同等性能。
2.4支持导联级联功能，方便医护人员实时查看心电图。
2.5心电波形速度支持6.25、12.5、25、50mm/s不少于4种选择。
2.6耐极化电压±850mV，共模抑制能力≥120dB。
2.7具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。
2.8提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。
2.9提供SpO₂和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO₂的PR测量范围至少涵盖：20～300bpm（次/分钟）。
2.10血氧采用数字式血氧测量技术，采用连续无创脉动血氧定量测量方式；具备弱灌注条件下血氧测量能力，抗运动干扰，可保障测量准确性，允许采用同等性能的等效技术方案实现。
2.11血氧测量范围至少涵盖：0%～100%，血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映外周血管灌注情况；并在0.2低灌注下能有效反馈末梢循环的功能状态，弱灌注测量范围0.05～20%、±0.10%，分辨率0.01%。
2.12支持脉搏调制音，支持血氧来源选择。
2.13 无创血压采用示波法测量原理，适用于成人、小儿、新生儿；符合 YY 9706.230‑2023 医用电气设备相关安全性能要求，具备抗运动干扰、过压安全保护；成人收缩压测量范围25～280mmHg。
2.14血压测量提供手动，自动，连续、序列和整点等多种测量模式。
2.15血压波形选择：ART,PA,CVP,LAP,RAP,ICP,P1,P2。
2.16提供动态血压分析界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，包括24小时内血压的最高值、最低值、平均值、正常占比、超范围占比、白天和夜晚血压的最高值、最低值、平均值等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
2.17提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0～200 rpm。
3.系统功能：
3.1具有人声语音报警功能。具有声、光两重三级报警，各参数报警限可设置,可实现报警集中设置，报警范围与各参数显示范围一致。
3.2采用全隔离浮地，心电抗除颤保护(360J)，抗高频电刀干扰（300W），抗肌电，数字滤波,满足手术、病房、转运等各种恶劣环境中使用。
3.3支持≥3000小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5小时短趋势数据存储时间；≥3000条报警事件以及每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值。
3.4具有≥3500组NIBP数据列表。
3.5具有≥72小时全息心电波形存储时间，并可打开关闭波形存储。
3.6具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式、夜间模式和静默模式不少于6种工作模式。
3.7具备标准显示界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、全屏多导界面、大字体显示界面等多种显示界面。
3.8采购人可自定义调节波形和参数界面布局。
3.9支持RJ45接口进行有线网络通信到中心监护系统。
4.黎塘校区6台。
	1.整机要求：
1.1具有提手，便携一体式监护仪，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰，设备应适合院前、院内急救及病人转运需求。
1.2主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置。
1.3尺寸≥12英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥800×600，波形显示≥7通道，标配触摸屏。
1.4具有USB和RJ45接口，标配HDMI高清输出。
1.5标配锂电池，工作时间≥2小时。
1.6监护仪设计使用年限≥10年，验收时提供机器标贴证明材料。
2.监测参数：
2.1标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。
2.2采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。
2.3标配 3/5 导联心电，主机出厂自带 12 导联硬件接口，本项目整机标配 12 导联心电功能，配套提供 12 导联线，可直接输出 12 导联心电波形；心电具备多导联同步采集分析能力，可对多路心电信号同步处理分析，允许采用等效技术方案实现同等性能。
2.4支持导联级联功能，方便医护人员实时查看心电图。
2.5心电波形速度支持12.5、25、50mm/s不少于3种选择。
2.6耐极化电压±300mV，共模抑制能力≥100dB。
2.7具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。
2.8血压测量提供手动、周期、快速等多种测量模式。
2.9提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0～150rpm。
3.系统功能：
3.1具有声、光两重三级报警，各参数报警限可设置。
3.2采用全隔离浮地，隔离耐压≥4000V,50Hz/60Hz、抗电刀高频干扰、抗除颤保护。
3.3可存储长达168小时以上的趋势数据，具有显示趋势表和趋势图的功能。
3.4具有750组以上无创血压测量数据回顾及报警回顾功能。
3.5具备监护模式、待机模式，演示模式不少于3种工作模式。
4.黎塘校区6台。


更正日期： 2026年10月25日 
三、其他补充事宜
更正原因：应采购人要求修改。
四、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系　       
1.采购人信息
名称：南宁市卫生学校
地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区罗文大道16号
项目联系人：盘老师
电话：0771-3939372
2.采购代理机构信息
名称：云之龙咨询集团有限公司　　　　　　　　　　　　
地　址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼　　　　　　　　　　　　
联系电话：0771-2618199、2618118、2611898　　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：黄周宁、梁俏英
电话：　0771-2618199、2618118、2611898　

