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第一章  公开招标公告

广西国力招标有限公司

公开招标公告
项目概况
动物科技学院动物营养与繁殖实验室教学实训设备采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
   项目编号：GXZC2026-G1-002696-GLZB
   项目名称：动物科技学院动物营养与繁殖实验室教学实训设备采购项目
   预算总金额（元）：6890000.00
采购需求：

标项名称：动物科技学院动物营养与繁殖实验室教学实训设备采购项目
数量：1
预算金额（元）：6890000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：多功能微孔板检测仪1台、厌氧微好氧工作站1台、流式细胞仪1台、全自动快速高通量防爆索氏抽提系统1台、纯水超纯水一体机1台、全功能纤维分析仪1台、全自动滤袋式脂肪仪1台、全自动倒置细胞成像系统1台、研究级倒置荧光成像系统1台、高速冷冻离心机1 台、全自动高精度杜马斯燃烧快速蛋白质测定仪1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价（如有）：6890000.00
合同履约期限：详见采购需求
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年8月24日至2026年8月31日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月14日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2026年9月14日 09:30（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 投标保证金（人民币）： 68,000.00 元。（必须足额交纳）
（1）投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）
2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。 

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） 

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名    称：广西农业职业技术大学
地    址：南宁市西乡塘区大学东路176号

项目联系人：陈宇
项目联系方式：0771-4714671
2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：覃阳、李宁芳、覃荟茯

项目联系方式：0771-4915558
广西国力招标有限公司

2026年8月24日
第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。重要参数要求是指采购需求中带“■”的条款，作为评分内容；无标识则表示为一般技术参数要求，重要参数要求和一般技术参数要求如响应为负偏离，不会导致投标被否决。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。
本项目采购预算：689万元（最高限价金额：689万元）
	项号
	货物

名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	
	多功能微孔板检测仪
	1
	台
	▲1、光路系统：两套独立光路系统，每套光路均有单独的光源和检测器。滤光片光路可实现高速检测，四光栅光路支持多波段波长选择；

▲2、检测功能：荧光强度顶、底部检测（基于光栅和滤光片两套独立光路）；时间分辨荧光检测（基于光栅和滤光片两套独立光路）；发光（基于光纤和滤光片两套独立光路）；荧光偏振（基于滤光片光路）；荧光能量共振转移，即FRET检测（基于滤光片光路）；紫外/可见吸收光（基于光栅光路）；

3、读板方法：终点法，动力学法，光谱扫描，孔域扫描；

4、兼容器皿类型：6-384微孔板；16道或48道的微量检测板，可进行低至2 µL核酸、蛋白质样品的定量检测；兼容卧式比色杯；

▲5、温度控制：环境以上4℃至70℃，±0.2℃ @ 37℃。独立的顶底部梯度温度控制，长时间检测，可有效防止带盖检测时的水汽凝集；

6、振荡功能：线性，轨道模式可选，时间、振幅可调；

7、检测高度：探头高度自动扫描，可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度；

8、动力学速度：96孔: ≤11秒；384 孔: ≤22秒；

9、软件：标配仪器控制和数据分析软件，通过USB或串口来控制；

10、可选配气体控制器，保证细胞学分析可通入符合标准条件的CO2（0-20%）及O2（0-19%），保证活细胞在最佳的理化环境下进行检测；

■11、可选配双自动进样器，可实现检测过程中试剂高通量精准而快速地加入，满足快速酶动力学、钙流等实验需求；

12、可选配活细胞检测模块：直接用于活细胞培养监测，可以支持8块96孔或384孔微孔板在线监测；

■13、数据分析：定量和定性分析，动力学分析，光谱分析，EC50分析等；

14、吸光度检测 

光源：氙闪灯

波长选择：双光栅

波长范围：230-999nm, 1nm步进

动态范围：0-4.0OD 

分辨率：0.0001 OD 

光程校正：可将微孔板样品光程转换为≤1cm标准光程的吸光度 

15、荧光强度

灵敏度：滤光片系统，顶读，荧光素≤0.25pM；光栅系统，顶读，荧光素≤2.5pM (384孔板)，底读，荧光素≤5pM (384孔板) 

波长选择：四光栅(顶/底)和滤光片模块(顶部) 

波长范围：滤光片系统200-850nm；光栅系统250-900nm

带宽：单色器: 9-50nm带宽可调；滤光片: 依滤光片而定, 5nm至100nm以上 

动态范围：7个数量级

16、发光检测

灵敏度：≤10amol ATP闪光分析(96孔板)；≤100amol ATP辉光分析(96孔板)

波长范围：300-700nm 

动态范围：6个数量级

17、荧光偏振检测

波长范围320-850nm

灵敏度≤1.25mP @ 1nM 荧光素(384孔板) 

18、时间分辨荧光

灵敏度：≤4 amol/孔Eu (384孔板) 

波长选择：滤光片及光栅

波长范围：滤光片系统200-850nm，光栅系统250-700nm 

▲19、为保证服务质量，若使用进口产品进行投标，投标时提供所投产品生产厂家或授权代理商针对本项目出具的售后服务承诺书复印件或扫描件（若由授权代理商出具，还须提供有效的代理关系证明文件）。

20、配置清单：多功能微孔板检测仪主机1套（包含带宽可调四光栅、滤光片独立双光路，包含荧光、时间分辨荧光、荧光偏振、发光、紫外-可见吸收光检测模块）、荧光偏振滤光片1组（Deep UV 偏振：EX 284/10，EM 340/30，DM 320，偏振镜）、16通道超微量检测板1块、数据采集及分析软件1套、工作站1套。

	
	厌氧微好氧工作站
	1
	台
	1、整机使用NPL-UV塑料材质制造，带压气密性持久稳定；

2、采用人体工程学设计，观察屏倾斜角度可在5°～10°区间内设置，适配不同操作人员视角；

▲3、内腔具有定向气道强制对流系统，促进内腔温湿度环境均匀稳定，在样品转移后实现内腔厌氧环境的快速恢复；

▲4、微正压内腔，有效模拟厌氧微生物生存环境；

5、操作孔类型：裸手直进直出操作方式，配备硬质密封塞，无需操作孔内门，避免内门产生的内腔死体积；

6、旋风转移闸，采用“龙卷风”式旋风快速吹扫技术，并内置专用除氧催化剂，一键启动，自动高效地进行转移闸预除氧；

7、采取先进双层ITO触屏控制器，界面简明，触控灵敏、易于完成各种设定与操作，并可实现在线实时曲线动态观察；

■8、多重安全设计，配备防泄漏自检系统，实时监控、自动报警、并主动切断供气；配备舰艇级防电弧电路、防爆加热器与防电弧内置电源插座，全面确保使用安全；

9、气源实时监控，在气瓶缺气时，主动报警提示更换，以确保内腔状态稳定性；

10、厌氧工作腔体积：≥480L，可允许内置运行小型仪器设备；

11、内腔采用漫散射型LED照明灯，照度达到300Lux，支持各种精细操作，且可有效防止眼部疲劳；

12、可调样品搁架，样品容量：500~810块标准圆皿/90只250ml锥形瓶；

13、转移闸容量：60块标准圆皿；

14、气动式内腔自泄压系统，确保双手同时无阻碍操作，具有水位自动报警功能，有效防止内腔泄漏；

15、温度控制范围：室温+4℃~48℃；

16、温度精度：±0.1℃；

17、温度均一度：±0.5℃；

18、除氧催化剂模块：高效Super-Pd除氧催化剂，免日常烘烤活化维护操作；

19、生物脱毒剂模块：采用复合高性能吸附材料，可有效去除微生物代谢废气与挥发性脂肪酸，避免生物样品培养过程中的负面影响；

20、湿度控制：精密监测，自动控制，冷凝除湿；

▲21、内腔厌氧水平：O₂≤5ppm；

22、内腔消毒方式：可支持紫外线消毒、酒精消毒、次氯酸钠消毒、过氧化氢薰蒸消毒等所有常规消毒方式，并标配内置紫外线消毒灯和酒精喷瓶；无需脚踏板抽气；

23、厌氧状态指示：厌氧指示泵+高敏厌氧指示剂；

24、防电弧内置电源插座：2个；

25、外形尺寸：1330mm*780mm*770mm（±10mm）
26、电源属性：220V，50Hz，500W

27、配置清单

1）厌氧工作站主机×1台； 

2）长袖套×2只； 

3）刚性袖口×2只； 

4）手腕袖口×2只； 

5）小号 O型圈×4只； 

6）大号 O型圈×2只； 

7）备用手腕袖口×2只； 

8）40 皿培养皿架×2个； 

9）主腔催化剂模块×1个； 

10）转移闸催化剂模块×1个； 

11）生物脱毒剂模块×1个；

12）袖口密封塞×2个； 

13）厌氧指示泵×1台； 

14）指示剂瓶×1个； 

15）厌氧指示剂×1瓶； 

16）转移闸托盘×1个； 

17）润滑粉×1瓶； 

18）电源线×1根； 

19）消毒酒精喷瓶×1个； 

20）内置紫外灯×1个； 

21）操作说明书 1本。

	
	流式细胞仪
	1
	台
	1、主机系统

▲1.1激光器：60mW 488nm蓝色全固态激光器，40mW 640nm红色全固态激光器，50mW 405nm紫色全固态激光器。为避免温度变化带来的能量波动和激光光斑漂移，同时延长使用寿命，激光器须自带半导体温控（TEC）模块，可对激光器进行精确加热和降温；

1.2激光激发方式：立体空间激发；

▲1.3荧光检测器：为保证检测结果稳定性和灵敏度，检测器须具备超高光子采集效率与温度稳定特性，整机检测信噪比优异；在环境温度波动区间内，荧光信号强度漂移值控制在极小范围，保障长时间检测数据重复性、灵敏度，可适配弱荧光样本高精度采集；

▲1.4光路传导：为避免光纤传输带来的光量子耦合损失，确保荧光收集效率和提高灵敏度，整机荧光信号收集须具备高光子收集效率，荧光检测灵敏度优异，低光损耗；光路传输结构可采用空气自由空间光学或光纤耦合光学，不限制光路传输介质形式，仅要求整体荧光检测性能满足本文件技术指标；

▲1.5检测通道：共不少于16个检测参数，14个荧光通道；FSC, SSC；蓝光：≥5个通道；红光：≥3个通道，APC, Alexa Flour 700, APC-Cy7；紫光：≥6个通道，Pacific Blue, AmCyan, Pacific Orange, Qdot 655, BV 711,Qdot 800；仪器荧光检测通道可兼容常规多色流式常用荧光素，可实现对应波长区间荧光信号区分检测，支持多色染色样本高分辨分群。 

1.6固定光路无需人工调校，保证性能稳定；

1.7可插拨式滤光片，支持通道配置更改，且滤光片自带智能芯片，确保光路正确；

1.8具有流动室快速反馈系统，流体聚焦即时稳定，检测速度更快，且兼具毫秒级智能防堵和自动排堵功能；

1.9具有样本回收模式，针对未采集的样本可以进行回收，珍贵样本不浪费；

1.10检测参数：包括所有通道面积（A)，高度（H），第一阈值宽度（W）以及时间，有效区分粘连细胞和单个细胞；

1.11散射光分辨率：FSC：≤0.4μm；SSC：≤0.1μm；

1.12检测颗粒直径：0.1～50μm；

1.13荧光灵敏度：FITC≤45 MESF, PE≤15 MESF, APC≤15 MESF, Pacific Blue≤35 MESF；

▲1.14获取速率：≥100,000 events/s；

1.15交叉污染：≤0.1%；

1.16全峰宽变异系数：CV≤3%；

1.17绝对计数：标配无需微球绝对计数功能，精度误差在±5%以内；

■1.18信号处理：≥24位动态范围（107.2动态范围），PMT支持免调电压和可调电压双重模式；

1.19荧光补偿：可在线和离线补偿，补偿方式为数字矩阵补偿、快速补偿、自动补偿；

■1.20软件：中英文双界面，可实现自动上样、检测、分析和打印报告，具有散点图、密度图、直方图、等高线图、热图、统计表格等功能，自带细胞周期、细胞增殖拟合功能；

1.21进样检测的同时，支持分析数据：采集样本时，软件支持同时分析已经采集完成的样本；

1.22账户管理：支持管理员和用户账户的不同权限控制，可追踪用户操作时间；

1.23质控：可以检测仪器各荧光通道的状态，生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能；

1.24液路设计：采用经典的鞘液聚焦，有效提高液流稳定性；

1.25液路动力：为防止管路堵塞，提供强液路压力，采用注射泵驱动，非蠕动泵驱动；

1.26样本流速：5-120μl/min，高中低三档可选，同时支持流速连续调节；

■1.27清洗维护：一键式开关机，全自动液路清洗维护，每个样本做完后机器支持自动清洗管路和进样针的内壁和外壁，全程无需人员参与；

1.28具有定时开关机功能，无需人工进行周清洗和月清洗，全部可以由仪器完成；

1.29上样方式：兼容标准流式管、EP管等上样；

1.30进样体积：5μL~5mL；

1.31自动加样器：兼容40管标准流式管、40个1.5/2mL EP管、24孔板、48孔板、96孔板、384孔板上样，安装后自动校准，具有条形码扫描功能，样本混匀速度、时间及加速度可调，撞针后自动修复获取下个样本，样本采集后自动清洗；

1.32具有自动化设备接口，可外接机械臂自动进样。

2.安装及工作条件
2.1主机尺寸：≤62×46×48 cm（长×宽×高）；鞘液罐尺寸（含鞘液、废液、清洗液和冲洗液桶）：≤29×25×42 cm（长×宽×高）；自动加样器尺寸：≤43×28×30cm（长×宽×高）

2.2含自动加样器尺寸：≤85×46×48 cm（长×宽×高）；自动加样器重量：≤29.3 lbs (13.3kg)；

2.3电源要求:100-240VAC，50-60Hz

2.4环境温度:15~32℃

2.5环境湿度：≤80%无凝露

3.工作站

3.1配套工作站1台（配置不低于：CPUi7及以上，内存≥16GB，硬盘≥512GBSSD，独立显卡，显示器≥23.8英寸LED液晶，预装Windows10/11专业版64位操作系统）
3.2操作系统：Microsoft Windows 10专业版（64位）或者win 11

3.3软件：配套原装软件一套

4.配置清单 

1) 主机系统、配套工作站：等同或优于DELL OptiPlex 7060 SFF，24寸LED液晶 1套； 

2) 操作系统：Microsoft Windows 10 专业版（64位）或者win 11 1套 

3) 配套原装软件1套
4）配套原装对应的滤光片组/带通滤光片1套。

	
	全自动快速高通量防爆索氏抽提系统
	1
	台
	一、技术参数

▲1.批处理：可批量操作同时处理≥12个样品，每4个位置可以执行不同的提取程序，使用不同的提取溶剂。

▲2.最高温度300℃，萃取过程适用乙醚等各种溶剂（若使用进口产品进行投标，投标时提供制造商或区域总代理商盖章确认的相关证明材料，若使用国内产品时提供国家认可的第三方检测机构的检测报告或技术白皮书或彩页作为作证）。

■3.样品量0.5–50g。

▲4.主机采用整体式防爆防火设计：提取仪中所有高电压的连接部分全部按照CE防爆规范包埋在防爆箱中；壳体采用防火材料制作，避免燃爆（投标时须提供防爆箱图片或提供由国家认可的防爆检验机构颁发的防爆合格证作为证明材料）。

▲5.由电脑软件工作站控制系统全自动程序控制操作，可以同时独立控制4套仪器工作，可编制和储存无限个程序，可以导出CSV格式数据。

6.主机工作站可以脱机工作，在封闭型触控面板上调用内置程序一键快速启动仪器。

▲7.整套系统可同时支持≥6个索氏提取工位同步开展实验；系统支持多工位并行运行，可统一执行相同实验程序，也可分组采用不同溶剂、不同实验程序独立运行；设备配备分组独立溶剂回收与纯化装置，各组回收溶剂相互隔离不混合，纯化后溶剂可循环重复使用；整套设备支持单套控制系统统一管控全部工位。

8.采用凹槽式整块铝加热板，提取杯受热充分，温度均匀，确保工作条件的一致。

9.自动升降透明安全防护门，程序开始或结束时自动关闭或开启，无需手动控制，确保安全。

■10.具有沸腾提取、回流淋洗、回收溶剂、保护蒸干和溶剂调整等步骤，可以在程序工作中手动调节以快速达到适当的浓缩量。

11.密闭透明玻璃冷凝器，方便观察冷凝水情况，保证最佳冷却效果，防止溶剂挥发。

12.溶剂回收罐带有液位探头及液位浮标，自动监控及人员实时观察双重监控，防止溶剂溢出。

13.标配玻璃提取杯，采用特殊玻璃压制，质轻，无需大感量天平，加灯光照射清楚显示提取状态，便于观察确认药典中“提取到无色”的状态。

14.由原厂家工程师免费安装调试，安装调试验收合格当天起，质量保证期三年。

二、配置清单 

全自动索氏提取仪 1 套（含3台可独立使用4位模块），空压冷却水机 1 套，智能电脑控制软件 1 套。 

配件和耗材：24个玻璃提取样品杯，75个33*80mm 提取滤纸筒，33mm 

滤筒架12个，专用杯夹3 套，250g 沸石3 盒，浸提杯架3个，玻璃滤筒24 个，50ml定量加液器3支。 配备Window10 专业版（64位）或者win 11同等级或以上移动终端设备一台。

	
	纯水超纯水一体机
	1
	台
	1.系统描述：使用一台独立的一体化智能系统,以自来水作为进水，直接生产II级纯水和I级超纯水,然后由独立的取水器供水。

2.超纯水产水

2.1超纯水产水速度为逐滴至最大2 L/min；

2.2产水电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃；

2.3 TOC含量：≤5 ppb；

2.4微粒：无粒径＞0.22μm微粒；

2.5细菌＜0.01CFU/mL；

2.6热源含量：0.001 Eu/mL；

2.7 RNases＜1 pg/mL；

2.8 DNases＜5 pg/mL；
2.9蛋白酶＜0.15μg/mL；
3.纯水产水

3.1电阻率＞5 MΩ·cm＠25℃；
3.2总有机碳含量(TOC)＜30ppb；

3.3产水流速：15L/H；

3.4产水储存于外置智能50L纯水蓄水箱(有25L,50L,100L三款型号水箱供选择)，圆锥体可完全排空,配置空气过滤器、电子溢流器、265nm杀菌紫外灯、压力液位传感器、漏水监测器等。

4.主机

4.1预处理柱含折皱过滤器和天然活性碳，可高效去除自来水中的胶体、微粒和游离氯。纯化柱树脂可使离子含量低至痕量水平。

4.2纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用及更换记录。

4.3标配172nm UV氧化紫外灯，采用无汞设计。

▲4.4内置连续电流去离子模块,具备阴极防结垢技术和连续电流抑菌技术。

5.取水装置

5.1系统支持不少于4个取水手臂同时连接运行；

▲5.2超纯水取水手臂集成彩色触摸屏，内置流量计，两种取水功能选择：定量取水范围：20mL～100L，辅助定容取水范围：50mL～5L。从逐滴到最大2L/min连续可调，8种取水流速可选；

5.3 纯水取水手臂集成彩色触摸屏，2种取水流速可选；

5.4有5种以上终端精制器可供选择配置，适用不同实验水质的要求；

6.监控系统

▲6.1 系统水质监测采用高精度的在线电阻率仪，电池常数0.01 cm⁻¹；

▲6.2 内置独立在线TOC检测模块，检测范围0.5-999ppb，检测精度±0.1ppb；

7.软件系统

7.1具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等功能；

7.2 全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储长达2年的水质数据；

7.3 可以通过其他移动设备（手机或平板电脑等）实现对系统的远程监控和远程诊断，方便操作，极大的缩短解决故障时间。

8.配置清单：

8.1、主机一台,内置TOC检测仪一个
8.2、独立取水器  2个（集成5寸彩色触摸屏）
8.3、50L水箱  1个

8.4、空气过滤器  6个

8.5、自来水预处理组件  8套

8.6、线绕滤芯（10"-1um）80个；线绕滤芯（10"-10um）80个

8.7、纯化柱（预处理柱+精纯化柱） 8个

	
	全功能纤维分析仪
	1
	台
	▲1.批处理量：每批可处理≥10个粗纤维/中性洗涤纤维/酸洗洗涤纤维/中性洗涤不溶性膳食纤维/酶解法膳食纤维/酸性洗涤不溶蛋白/中性洗涤不溶蛋白几丁质/甲壳素样品

▲2.样品重量：0.1-10g

3.重现性≤1%RSD

▲4.可预先设置好粗纤维/中性洗涤不溶性膳食纤维/酸洗洗涤纤维所有操作步骤，包括加热功率、试剂添加量、洗涤时间、搅拌间隔时间、水洗次数等，全自动程序控制常压密闭洗涤剂或酸洗、碱洗和水洗，自动搅拌，自动排废，完全无需手动，没有人为因素的干扰，确保分析结果准确

▲5.无需使用砂芯坩埚和酸洗硅藻土，没有人为填装误差，不会堵样

■6.采用先进滤袋支架设计，无需封口防止样品溢出（需在投标文件中提供彩页证明，彩页上有图片和描述佐证），滤袋不会移动，不会涨袋破漏

■7.滤袋有机溶剂透过性好，无需抽滤设备，仅需脱脂器涮洗即快速脱脂，时间≤10分钟

■8.分析过程容器完全密闭，但必须是常压工作，确保安全可靠，无不确定性条件

▲9.酶解法膳食纤维酶解部分和过滤部分样品批处理量均≥10个，且保持一致，无瓶颈不需等待，可快速衔接，提高效率

10.酶解和过滤部分可分开使用，酶解部分无需等待过滤部分，可快速处理下一批，可根据样品数量情况放置样品，无需放满所有位置亦可运行

11.满足国标要求，酶解部分可控温温度不低于95℃，不高于100℃，避免超温导致酶活性受破坏，温度稳定性±0.2℃

配置清单

1）全自动纤维浸提仪主机 1台，全自动加酶机1套；

2）饲料标准品（具有蛋白质、脂肪、粗纤维、NDFom、ADFom 数据）一份；

3）酶解法膳食纤维测定附件1套（包括：12位酶解装置 1 套，12位过滤装置 1 套，酶解法加液器组合包及配套设备，酶盒1套）；

4）试剂桶液位传感器 1套、20L 试剂桶 5个；

5）粗纤维滤袋 2500 个、不溶性膳食纤维/洗涤纤维滤袋 2500个、酶解法膳食纤维测定滤袋 2500 个；

6）12 位纤维灰化架（带 12 个灰化坩埚）2 套；

7）滤袋支架 12 个；

8）空气压缩机 1 套；

9）消泡剂（100mL）2 瓶；

10）ɑ-淀粉酶 2 瓶；

11）6 位脱脂器 2 套。

	
	全自动滤袋式脂肪仪
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	1.功能特点
1.1 全自动滤袋式脂肪测定仪
▲（1）采用三维结构超微滤袋技术，滤袋孔隙3μm，或采用标准规格滤纸包，确保萃取效率高、精度高。
（2）全自动完成试剂添加、常压可视浸泡、常压可视回流抽提、冷凝洁净无需净化式溶剂回收、样品提起脱离热源式预干燥、再循环和控温等工作流程。
（3）具有多用户权限管理功能，提高操作安全性。
▲（4）冷凝洁净无需净化式溶剂回收率高达80%，减少溶剂消耗和环境污染。
■（5）配备超微量尾气吸附装置或冷凝管顶部封口设计，避免有害气体泄漏，保障实验安全。
▲（6）具有精确控温技术，控温精度可达±0.1-1℃。
（7）具备实验方案配置功能，支持500套以上实验方案的存储和调用。
■1.2冷水机
 （1）具备高压保护和过流保护，防止设备过载。
 （2）液晶显示屏，实时监测温度和报警信息。
2.技术参数
■（1）测试方法：滤袋技术或标准仲裁油重式技术（索氏提取法原理）

 （2）滤袋孔隙：3μm或滤纸标准孔径

▲3. 批处理能力：2-30个/批
（1）普通需净化溶剂回收率：≥97%

（2）结果标准差：≤±0.5%
（3）控温精度：±0.1-1℃

4.配置清单 

（1）全自动脂肪测定仪主机 1 台 

（2）冷水机 1 台 

（3）专用三维滤袋 1200 个 

	
	全自动倒置细胞成像系统
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	1、典型应用：细胞计数、细胞凋亡、细胞自噬、细胞周期、细胞毒性、线粒体膜电位、荧光原位杂交、H&E染色、细胞融合、免疫荧光、表型分析等。

▲2、成像模式：荧光、高对比度明场及彩色明场成像。荧光及明场，可对细胞或其他标记样品进行不少于4种不同荧光激发检测，并可根据需求选配其他荧光激发通道进行检测，实现多场叠加成像。明场成像可在非染色标记情况下对样品进行成像分析，并可以和其他荧光场图像进行叠加，同时也可以对H&E染色样品进行高清成像。

3、成像方法：终点法，时间延迟法，动力学法，孔模式，蒙太奇拼接，Z轴叠加，反卷积。可完成细胞样品静态成像；长时间动态图像捕获，采集不同时间点样品图像，并可给出动态结果和拼接动态视频；可对区域样品进行无缝图像拼接，获得样品整体图像结果；在Z轴方向可进行分层成像，并进行叠加，使样品具有3D成像效果。

▲4、光源：高能量可置换LED，单个LED寿命≥50000小时，独立LED配合独立检测通道，并可在图像捕获过程中根据检测时间自动关闭，以保护样品和节省光源寿命。

5、相机：科学及灰度16 bit CMOS，采用高质量Sony芯片，图像灰度扩展范围可达0-65535，单色像素1.25M

▲6、Cube容量：机载≥4位cube，独立LED通道和滤镜色块组合，光谱锐利，背景控制优异，15种色彩模块可选（DAPI, CFP, GFP, YFP, RFP, Texas Red, CY5, CY7, Acridine Orange,CFP-YFP FRET, Chlorophyll, Phycoerythrin (PE), Propidium Iodide,CY5.5, TagBFP, GFP (Ex)-CY6 (Em), RFP (Ex)-CY5 (Em)）。

▲7、物镜容量：机载≥6位可置换物镜位，具有同焦物镜转换技术。

▲8、物镜：空气镜：1.25×，2.5×，4×，10×，20×，40×，60×，60倍空气镜数值孔径最高可达0.70NA；油镜：60×，100×，100倍油镜数值孔径最高可达1.40NA。

■9、图像捕获速度：10帧/秒，单色，全分辨率；20帧/秒，单色2x2 Binning

10、聚焦方式：基于图像的自动聚焦和基于激光的自动聚焦。基于快速连续图片成像扫描给出最优聚焦平面数据，聚焦更为精准，并可根据图像捕获的条件选择不同聚焦模式以达到最佳聚焦效果。通过激光器进行快速聚焦平面定位，在保证精准的前提下更为快速，适合高通量图像聚焦捕获。

■11、Z-stack：可根据样品厚度，选择不同聚焦平面进行多层聚焦拍摄，并进行图像整合，聚焦层数2-50层（依样品厚度而定）。

12、图像输出可选：原始图像-16bit TIFF、保存图像-TIF, JPG, BMP, PNG, EMF, GIF、视频-MP4, WMV

13、自动模式：自动聚焦，用户自定义自动聚焦，自动曝光以及自动LED强度

14、全电动和手动两种模式：物镜选择、荧光通道选择、聚焦、曝光均可通过成像软件直接进行转换和选择，也可通过全自动操纵杆手动调焦。

15、适配耗材：6-1536孔板，玻片，T25细胞培养瓶，35、60mm细胞培养皿

16、软件功能：基于高内涵筛选分析软件，具备图像捕获与高级图像分析功能，可完成细胞计数，亚群分析，双选域分析，多参数组合分析，细胞参数测量分析，Hit Picking，自动融合度计算，视频录制与合成，支持统计学分析及多种曲线拟合分析等

17.配置清单

1）主机（荧光、明场、相差成像功能）1 套

2）荧光通道及对应 LED 模块 3 组：DAPI+365nmLED、GFP+465nmLED、

RFP+523nmLED

3）物镜 3 个：4X、10X、20X

4）多功能适配器 1块

5）原厂成像分析软件1套

6）配套工作站1套

	
	研究级倒置荧光成像系统
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	一、研究级倒置显微镜

■① 物镜转换器：带编码≥6 孔物镜转盘，软件可以自动识别物镜位置，并可以自动设置相应的标尺。

■② 载物台垂直运动方式距离不小于 25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1 微米。

▲③ 光学系统：齐焦距离必须为国际标准45mm的无限远校正光学系统

④ 透射光照明：射光照明系统：采用高亮度卤素灯或LED光源，功率满足明场、相差观察需要，光源系统应避免热辐射对样品的影响。供电器与显微镜机身分离，保证安全，同时保证被观察样品不会受到电源供电器产生的热辐射及热传导影响。

⑤ 目镜：10X 宽视野目镜，高接目点，可调焦，同时匹配宽视野双目观察筒。

▲⑥ 聚光镜：≥5 孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm。可以安装 DIC、相称等配件。

⑦ 相差环板：4×、10×、20×、40×

▲⑧ 物镜，

万能平场半复消色差相差物镜 4X（N.A.≥0.13，W.D.≥17.0mm）

万能平场半复消色差相差物镜 10X（N.A.≥0.3，W.D.≥10mm）

长工作距离平场半复消色差相差物镜 20X（N.A.≥0.45，W.D.≥3.2mm）

⑨ 长工作距离平场半复消色差相差物镜 40X（N.A.≥0.55，W.D.≥2.2mm）

⑩ 滤色镜：日光平衡滤色片

二、反射荧光系统部分

▲① 激发块转盘：≥8孔位激发块转盘，无需拆卸可更换激发块，内置光闸，防水设计。

▲② 激发块：紫外激发宽带荧光激发块；蓝色激发宽带荧光激发块；绿色激发宽带荧光激发块各一套。

▲③ 光源：100W超高压汞灯光源系统，配套专用汞灯变压器；光源系统需可与本台显微镜整机光学系统匹配使用，成像无杂散光、激发光输出稳定，可实现紫外/蓝/绿多通道荧光激发。

三、与显微镜同一品牌制冷型显微专用数码相机

① 用于组织切片、可见到近红外生物材料荧光标记、活细胞荧光标记样品的高分辨率成像。

② 用于实训/临床领域，高色彩还原明场图像和高信噪比荧光图像的记录。

③ 相机类型：彩色 CMOS 相机，全局快门

④ 物理像素≥1200 万

⑤ 制冷系统：Peltier 制冷（大约室温-10 度）

⑥ 最大图像分辨率≥4915 万像素（8192 X 6000）

⑦ 实时预览帧速≥60 fps（在 1920×1200 分辨率下）

▲⑧ 可采集的波长范围：400-1000nm

⑨ 支持 IR 截止滤镜手动切换进出光路

⑩ 像素融合：2x2

⑪ 相机接口：C 接口

⑫ 图像文件格式：原厂软件支持的文件格式，TIFF，JPEG 等

⑬ 支持 AI 自动识别显微观察方法（明场、荧光、相差、微分干涉和偏光），自动获取最佳拍摄条件参数。

四、显微图像控制及分析软件

■① 采集图像：支持多种型号专业 CCD，支持 TWAIN 接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

② 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

③ 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

④ 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节 RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

⑤ 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

⑥ 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

⑦ 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

⑧ 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

⑨ 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；

⑩ 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到 EXCEL，并于后期分析处理；

⑪ 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像；

⑫ 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到 Excel；

五、品牌工作站：（等同或优于Intel i7 八核 CPU，1G 独立显卡，8G 内存，256GBSSD+1TB HDD 硬盘，23.6 英寸显示屏）；正版 win7 操作系统

6）为保证产品质量和售后服务，若使用进口产品进行投标，需在投标时出具原厂商或总代理商授权书及售后服务承诺书复印件或扫描件（若由授权代理商出具，还须提供有效的代理关系证明文件）。

（1）配置清单 

研究级倒置显微镜 1 台，搭配显微镜主机同一品牌数码专用彩色科研制冷型 COMS 相机一个，显微图像控制及分析软件一套、品牌工作站一台 (等同或优于i7/32G/1T/DVDRW/2G 独显/WIN10 专业版/24 寸屏) 。

	
	高速冷冻离心机
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	技术参数：

▲1.最高转速：≥30,000 rpm；最大离心力：≥118,000 xg

▲2.最大容量：6 升，2种6L转子可供选择：6×1L和4×1.5L；其中4×1.5L转子只使用 4个离心瓶，减少配平次数，每个离心瓶耐受容量可从0 L至1.5 L。

3.驱动方式：大功率变频感应电机直接驱动。

▲4.具备真空系统，且真空系统具有除水功能，可定期排除真空阱中的水分，提高真空泵的使用性能。

5.加减速控制：11加速，10级减速，2种可变减速斜率功能。

6.时间设定：1s-99min，59s，增量为1，带HOLD（持续运行）功能，可至 99h59min

7.温度设定范围：-20~+40℃；温控精度：±2℃（设定范围）,增量为1℃。

8.转速设定范围：自 300 rpm 到最高转速连续可设定，转速控制精度±10rpm

9.具备超声波传感器检测转头盖情况及报警功能（预防操作人员忘记盖转子盖子）。

10.具有转子管理功能、转子自动锁定功能，快捷方便的转子放置，不用任何工具。

11.具有转子ID检测功能。一旦转子被放置在传动轴，转子型号及其最大速度能自动识别。

12.高速离心机应具有自动待机 Eco功能，以节约能源。

13.具备RTC实际时间控制功能，以正计时的方式而非Delay倒计时的方式，以便规划未来实验。

14.具备预冷功能，保持转子腔内温度在15°C，以便更快地达到设定运行的目标温度。

15.高速离心机应配备制冷系统和R410A制冷剂的变频控制密封旋转压缩机，以实现高效、稳定、噪音小、能耗低的温度控制。所有的标准转子在他们的最大速度时可以维持在4°C。

16.程序管理：可存储 1,000 个离心程序，支持30步骤的步进模式

17.具备实际运行时间（Actual Run Timer）功能，可在升至设定离心转速后开始计时，提高离心实验间的重复性。

18.
在无外界干扰的工作环境下，高速离心机的噪声应小于等于56dB(A) 。

19.具备MFRS油雾过滤系统，电机定期旋转过滤器，真空泵油从过滤器移除，并返回到真空泵重复利用。

20.安全功能：双重门锁装置，超速检测，非接触式不平衡检测，温度异常检测（±5℃）等。

21.具备再生刹车制动系统，将制动过程中产生的动能转化为电能，使其不会以热量的形式散发到室内。

22.6.5英寸彩色LCD触控屏，模块化运行界面，具有屏幕放大功能，支持RPM/RCF计算。 

23.具备≥10种语言模式：英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、俄语、中文（简体）、韩语、日语)

24.标配操作软件，可通过手机远程操控离心机；可选配LogManager软件，通过电脑/PC操作和监管离心机的运行状态，支持21 CFR Part 11。

25.具备3级用户权限管理：管理员、超级用户、普通用户；具有用户锁功能 

26.可选配微滤器系统，过滤等级0.2μm, 防止离心腔室内传染性悬浮粒子扩散到空气中

27.产品符合 CE 标准，产品安全标准EN61010-1和EN 61010-2-020和电磁兼容性:EN 61326-1，或等同以上标准的国内标准要求。

基本配置
1、高速离心机主机1台
2、转头，最高转速: ≥30,000 rpm；最大相对离心力RCF:110,000xg；最大容量: 50 mLx8；incl 8X 50PP Bottles  1个
3、固定角转, 最高转速: ≥16,000 rpm, 最大RCF: 40,100xg, 最大容量: 250 mL x 6, k因子: 756, 包含6个250PP 离心瓶, 适用于落离  1个
4、 固定角转, 最高转速: ≥9,000 rpm, 最大RCF: 15,300xg, 最大容量: 1000 mL x 4, k因子: 2847, 包含4个1000PP 离心瓶和4个1000 瓶盖,  1个        
5、固定角转, 最高转速: ≥22,000 rpm, 最大RCF: 55,200xg,  最大容量: 2 mL x 30, k因子: 151, 适用于落离  1个
6、固定角转, 最高转速: ≥22,000 rpm, 最大RCF: 55,100xg,  最大容量: 10 mL x 12, k因子: 319, 包含12个10 PA离心瓶, 适用于落离 1个

	
	全自动高精度杜马斯燃烧快速蛋白质测定仪
	1
	台
	一、适用范围：

1.1采用杜马斯燃烧定氮法，样品完全燃烧，进行氧化还原反应后生成氮气，经过脱水和脱二氧化碳（吸附/解吸附）等除杂步骤后，全部样品燃烧产生的全部氮气进入TCD 检测器全量检测，适合于各类样品的总氮和蛋白质快速准确分析，适用于处理各种状态样品（固体、膏体和液体）。

二、技术指标：

▲2.1 样品全分析技术，全部样品燃烧产生的全部气体均通过检测器，确保可靠性。

■2.2 样品全分析检测时间：3-5分钟。

▲2.3 检测限（绝对检测限）：≤0.003mgN，在保证检测精度的前提下，可使用万分之一天平进行称量。

2.4 回收率≥99.5%。

■2.5 RSD（相对标准偏差）≤0.5%，(以标准样品或已知氮含量的参考物质为测试对象，重复测定次数≥5次，样品按标准方法制备）。

■2.6 称样量低至50mg依然能够保证精度和重现性（若使用进口产品进行投标，投标时提供制造商或区域总代理商盖章确认的相关证明材料，若使用国内产品时提供国家认可的第三方检测机构的检测报告或技术白皮书或彩页作为作证）。

2.7 自动进样器位数≥100位，进样盘设计应确保样品位置清晰可识别，避免样品混淆风险。

■2.8 进样盘设计应支持批量样品一次性装载，样品从称量后到进样器的转移过程应尽量减少人为干预，降低样品混淆或误添加的风险。

■2.9 软件可以根据实验需要随时进行样品定位检测，优先进行应急样品检测，满足实验高效率处理要求。

2.10 采用锡箔包样完全空气隔离自由跌落形式进样，样品间无交叉污染风险，样品经少量载气吹扫隔离空气确保不受环境干扰，燃烧室中无机械推动部件，避免了移动部件密封维护，减少故障源。

▲2.11 载气:高纯氦气（纯度≥99.999%），确保检测灵敏度。
2.12 泄漏测试≤1分钟，整个系统只需要1次检漏，检漏点≤6处。

2.13 包括全自动的系统测试和泄漏测试，完全准备好操作加热时间≤30分钟。

2.14 燃烧室垂直设计，最高温度≥980℃。

■2.15 具有优化燃烧条件功能，只需一级燃烧即可确保燃烧彻底，无需氧气引导管（投标时，需提供体现仅一支（即一级）燃烧管和一支还原管的仪器结构图以及仪器照片），避免使用热熵值较高的坩埚等增加消耗（投标时能够提供不用坩埚进样的具体进样方式介绍以及进样相关实物照片），50 L压力200 bar氧气瓶可供高达30000个样品燃烧。(若使用进口产品进行投标，投标时提供制造商或区域总代理商盖章确认的相关证明材料，若使用国内产品时提供国家认可的第三方检测机构的检测报告或技术白皮书或彩页作为作证）。

▲2.16 燃烧管、还原管等采用环保型非金属原料，须满足2019年国家生态环境部发布的《有毒有害水污染物名录（第一批）》监管要求（若使用进口产品进行投标，投标时提供制造商或区域总代理商盖章确认的相关证明材料，若使用国内产品时提供国家认可的第三方检测机构的检测报告或技术白皮书或彩页作为作证）。

▲2.17 采用高性能高灵敏度高稳定性的单气路热导检测器，无需参比气路，线性条件好，无需日校准，仅需单点监控；仅需8-10个标准样品就可以建立可靠的检测曲线，实现日常快速定标，准确定标的曲线可以长期保存使用。

2.18 软件至少具备功能：从天平直接传输数据，可编程设计各个分析方法，可以多任务处理各种文件，单个样品或者可选多个或整批分析结果输出，并对测量结果的自动统计及校准，数据可以和LIMS 系统连接；自动检漏；自动诊断；自动维护提示。

2.19 软件符合FDA21 CFR Part11和 ISO17025法规要求，或等同以上标准的国内标准要求。（若使用进口产品进行投标，投标时提供制造商或区域总代理商盖章确认的相关证明材料，若使用国内产品时提供国家认可的第三方检测机构的检测报告或技术白皮书或彩页作为作证）。

2.20 具有专用待机程序，具有自动睡眠/唤醒功能：节省载气，节省开机稳定时间，延长高温炉寿命。

2.21 采用可再生分子筛在线CO2吸附/解吸附，具有6支分子筛，系统在10000个分析时段内无需更换吸附剂连续可靠的工作，无需使用色谱柱和柱温箱，无需化学试剂。

▲2.22 采用二级除水设计，一级免维护半导体冷阱除水技术，二级变色干燥剂保护，确保气体的干燥无干扰，满足各种样品（固体、膏体和液体）的分析需求。

2.23 样品位上有防尘罩避免环境对样品的污染。

2.24 燃烧管到还原管采用玻璃的连接底座，可以有效的应对各种复杂基质的样品确保不被腐蚀。

■2.25 整机功率不超过1500W（若使用进口产品进行投标，投标时提供制造商或区域总代理商盖章确认的相关证明材料，若使用国内产品时提供国家认可的第三方检测机构的检测报告或技术白皮书或彩页作为作证）。

■2.26 若使用进口产品进行投标，投标时需要提供设备生产厂商针对本项目盖章确认的本产品的所有参数确认函和售后服务承诺书复印件复印件或扫描件（若由授权代理商出具，还须提供有效的代理关系证明文件）。

（2）配置要求 

带≥100 位进样全自动杜马斯燃烧法定氮仪 1 台 

可检测≥1000 次样品耗材包 1 套 

可分离样品批量添加装置 1 套 

操作软件 1 套，配套工作站一台 

制样工具 1 套以及随机配件、气体连接管路 1 套 

99.999 氦气一瓶（40 升）、99.999%氧气一瓶（40 升），氮气 99.5% 

一瓶（40 升），3 个气体减压阀。

	▲二、商务要求

	合同签订期
	自中标通知书发出之日起 25日内。

	报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1）采购内容中所有货物和服务的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；

4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	质保期
	1.质保期  3  年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前  1  年内生产的产品。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）

3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购人使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。

5.中标人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标人需自行清理至校外。

	交付时间、交付地点
	1.交付时间：自签订合同之日起，若中标产品为进口产品，  90  日历日内全部交付完成并验收合格；若为国产产品，30日历内全部交付完成并验收合格。

2.交付地点：广西农业职业技术大学。

	付款条件
	1.中标人在要求的交付期内，可分批交付，每批次货物供货、安装、验收合格，中标人开具对应批次全额正规发票送达采购人后，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款（无预付款）。如中标人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究中标人法律责任。

2.本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

	验收要求
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同（含本招标文件采购需求、中标供应商投标文件承诺）要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）中标供应商按采购人需求清单进行供货，货物交到指定地点后，双方现场进行货品清点。供应商交付的产品须符合有效期要求。
（2）供应商必须按投标文件和合同约定的品牌、规格供货，验收不合格时，中标供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由供应商承担。货物交付并验收合格，双方签署验收单，作为合同款结算依据。如出现停产等问题，供应商在获得厂家说明和承诺的前提下，经采购人同意可以用质量更优于合同约定的产品进行替代交付，价格不变。如采购人不同意更换的，供应商应同意采购人扣减对应产品的费用。
（3）如有抽检要求的，检测结果应符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
（4）所有产品均已运输至指定地点。
（5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目招标文件、采购合同以及中标单位投标时提供的样品为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据招标文件技术参数条款要求和中标人投标响应文件内容逐条进行验收，采购人在产品验收环节发现产品的技术参数指标不符合投标文件中技术参数响应的内容，验收不合格时，有权要求中标人在限定期限内进行整改，如整改后二次验收仍不合格的，采购人有权拒收货物并单方面终止合同和追究中标供应商违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，并视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（3）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（4）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

售后服务要求：

① 厂家在国内有自己的技术服务中心提供全面的售后服务和技术支持，提供免费的现场安装调试及现场全面的操作使用培训，保证1-2个人能独立操作和保养仪器。 

② 厂家技术服务中心免费 7X24 小时在线技术支持，随时提供技术支持和在线排障支持。

③ 提供3年完全免费的保修期。 

④ 终身服务：48小时内响应，零配件和耗材随意随量订购。 

⑤制造商在国内每年举办杜马斯蛋白质测定仪应用培训班，中标供应商须提供2个培训名额给采购人（培训费全免），该名额自设备验收合格之日起3年内有效。参训人员的交通、食宿费用由采购人自行承担。

	三、其他要求

	核心产品
	本项目选择第 3 项“流式细胞仪 ”作为核心产品。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	进口产品
	1.多功能微孔板检测仪；2.厌氧微好氧工作站；3.流式细胞仪；

4.全自动快速高通量防爆索氏抽提系统；5.纯水超纯水一体机；6.全功能纤维分析仪；

7.全自动滤袋式脂肪仪；8.全自动倒置细胞成像系统；9.研究级倒置荧光成像系统；

10.高速冷冻离心机；11.全自动高精度杜马斯燃烧快速蛋白质测定仪。

一、本项目上述货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。


第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

	序号
	内容、要求

	
	采购项目名称：动物科技学院动物营养与繁殖实验室教学实训设备采购项目 

采购项目编号：GXZC2026-G1-002696-GLZB

	
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。

	
	投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。
投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

	
	现场踏勘：  详见《第二章  招标项目采购需求》内容（如有） 。

	
	演示时间及地点： 详见《第二章  招标项目采购需求》内容（如有） 。

	
	答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清；

询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。

答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

	
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	
	电子加密投标文件的解密：

开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	
	提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。

	
	评标方法：综合评分法。

	
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。

	
	采购资金来源：财政性资金。

	
	付款方式：见招标项目采购需求。

	
	投标文件有效期： 60天。

	
	本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。


投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。
3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，重要参数要求是指采购需求中带“■”的条款，作为评分内容。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。
（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
6.如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。
7. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）
1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

    投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.商务技术文件：
2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）投标人享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

1）《中小企业声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）；

2）《残疾人福利性单位声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）
3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 

（5）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（格式见第六章，如有请提供）
（6）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
    （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

    （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。
3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）5个工作日内退还。

6.投标保证金不计息。
    注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。        

7.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

    8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（6）未按规定提交履约保证金的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写内容不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的； 

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）。

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；
（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评审委员会启动异常低价投标审查，依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

    （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

    （二）开标程序

1.电子开标会由本采购代理机构主持。

2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标

    （一）组建评标委员会

    本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标的方式

    本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

    （三）评标程序

  实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

   （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

    （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）履约保证金

1.中标人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

    （三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项

    （一）中标服务费

（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取中标服务费。发布中标结果公告后，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039 

银行行号：313611002051
（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

    （二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。
附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

    根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。
附件3：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。
    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
    （三）评标方式：以封闭方式进行。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分……………………………………………………………………………………………………30分
（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%（范围为10%-20%）的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（7）价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×30分   
注：本国产品价格扣除政策与中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受。

异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》内容。

2、设备性能及配置分……………………………………………………………………………………27分

本标项重要参数总计有27项（重要参数是指技术参数中标注“■”的技术参数），所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，每有一项完全满足或优于采购需求的，得1分，满分27分（需提供相关证明材料，否则不予认可。证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图，未完全满足或未优于采购需求或未提供相关证明材料的不予计分）。

3、项目实施方案分…………………………………………………………………………………………15分
由评委根据投标人提供的服务方案（如供货保障措施、供货计划、产品质量保障措施、供应服务流程等方面）进行评定。 

一档（5分）：投标人提供的服务方案基本满足招标文件要求，有供货措施、服务期的供货计划、产品质量保障措施以及供应服务流程内容。

二档（10分）：在一档的基础上，有合法正规的供货渠道，有确保供货稳定的措施，针对本次采购的产品有具体、详细的供货计划、产品供应服务流程以及产品质量保障措施。

三档（15分）：在二档的基础上，有具体的执行组织措施、执行保障措施，有具体的服务保障体系及措施内容包含仓库管理制度、不合格品管理制度、成品管理制度，能够结合自身经验进一步对项目服务工作进行分析，并有重点、难点分析，能提出针对本项目服务提出的合理建议且被评标委员会接受的。
4、售后服务分……………………………………………………………………………………………18分

（1）售后服务承诺（满分16分）

一档（4分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，承诺解决故障时间为 24  个小时以内，有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求；

二档（8分）：在一档的基础上，质量保证措施和售后服务承诺完善，售后响应时间满足招标文件要求，承诺解决故障时间为 12  个小时以内，且有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求，具备培训方案，投标人具备满足本项目的售后保障能力（提供售后服务承诺函等）。

三档（12分）：在二档的基础上，质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，承诺解决故障时间为 6  个小时以内，提供对产品退换货措施、上门服务方案、售后措施方案、质量跟踪服务措施，质保期内免费提供专门班组技术人员运维，并提供免费运维服务承诺函的。

四档（16分）：在三档的基础上，质量保证措施和售后服务承诺优于招标文件要求，承诺解决故障时间为 4  个小时以内且售后响应时间充分优于招标文件要求，提供有详细的产品退换货流程，有对不合格产品的召回措施、流程，对产品的包装有防潮、防霉、防破损、装卸以及保管等管理措施，承诺有具体的退换货时间。
（2）承诺更长保修期：在满足商务要求中的免费保修期后，投标人承诺免费保修期每延长一年增加1分（满分2分）

5、信誉业绩分………………………………………………………………………………………………8分

（1）投标人或所投产品生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证的（以通过认证机构年审合格有效证明为准，提供证书复印件）的得2分。

（2）投标人2023年1月1日以来有与本次采购内容相类似业绩的（以有效的合同或中标通知书复印件为准），每有一份得2分，满分6分。

6、政策功能分………………………………………………………………………………………………2分
（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每提供1份得0.5分，满分1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得0.5分，满分1分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 。
三、中标候选人推荐原则

  （一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》内容。
第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购
XX采购项目
项目编号：
计划编号：

合同编号：                   
采购人：广西农业职业技术大学
中标供应商：
签订日期：    年   月   日

目  录
1、合同文本
2、中标通知书

3、投标函
4、商务条款偏离表和技术需求偏离表
5、采购需求
6、开标一览表
7、售后服务内容
《广西壮族自治区政府采购合同》文本
合同编号：              
采购人（甲方）：                                      采 购 计 划 号：            

中标人（乙方）：                       
项目名称：                                                                      
项目编 号：                                  

签订地点：                                           签订时间：                   

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同总金额：（大写）人民币                      （小写）¥               

2.供货一览表

	序号
	标的名称
	规格型号
	品牌

（如有）
	制造商名称及产地
	单位
	数量

①
	单价（元）②
	单项合计（元）

③＝①X②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：（大写）人民币                      （小写）¥                            


3.合同总金额是履行合同的最终价格，必须包含（但不限于）：
1）采购标的中所有货物和服务的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、更换、养护、软件升级等费用；

4）必要的保险、检测费用和各项税费等所有费用。

第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、制造商、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按采购文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按采购文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定，采购文件中另有规定的，从其规定。
3.乙方负责货物运输，货物需按甲方要求送至指定地点。

第五条　交付和验收
1.交付时间：                 ；交付地点：                。

2.乙方提供不符合采购文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后2日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  甲方指定    。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：                 。
第九条　履约保证金

□ 本项目不需要缴纳履约保证金。

☑ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下：
1.履约保证金金额：按中标金额的 2 %，即（大写）人民币 元 （小写：¥  ）。

2.履约保证金递交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。否则，不予办理签订合同。

开户名称：广西农业职业技术大学

开户银行：交通银行南宁大学路支行

银行账号：451060605013002182351

3.履约保证金退付方式、时间及条件：项目交付完成并验收合格，在乙方履行完合同约定的权利义务事项后且乙方无违约情形的，由乙方向甲方财务部门提供审签完成的《采购项目合同验收书》（格式见详见第五章，规定详见桂财采〔2015〕22号）及《采购项目履约保证金退付意见书》（格式后附），甲方财务部门在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由乙方按合同标的额的30%承担违约责任，并承担甲方为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。
4.在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按投标文件承诺的产品名称、商标品牌、制造商、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.采购需求另有约定的，从其约定。
第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、制造商、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金5‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 10%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的10%，违约内容涉及货款额的10%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.售后服务方案；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。（按需）
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。（按需）
	甲方（章）     
2025年   月   日
	乙方（章）

2025年   月   日

	单位地址：广西南宁市西乡塘区大学东路176号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称： 

采购项目编号： 

所投分标（如有）：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

                                                   年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]
二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

     投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）    

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.商务技术文件：
2.1商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）投标人享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

1）《中小企业声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）；

2）《残疾人福利性单位声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）
3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 

（5）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（格式见第六章，如有请提供）
（6）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）
（1）有效的主体资格证明文件；

  投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
投标人名称(电子签章)：
日期：    年  月   日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
二）商务技术文件部分（格式）

1.商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国力招标有限公司 
                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

    我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

    1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

    2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

    3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

    4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

                                               法定代表人（负责人）签字或盖章：             
                                               投标人名称（盖章）：               
                                                                          年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

    (3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：
法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国力招标有限公司 
    我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

    被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：            
所在部门职务：                                职务：               

被授权人身份证号码：                            
	贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）




                                                      投标人名称（盖章）：

                                                                   年    月    日

   （4）法定代表人（负责人）身份证明书
法定代表人（负责人）身份证明书
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖章）：                          
         年        月        日
    （5）产品销售许可证复印件；

    （6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

    （7）商务响应表格式：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：           

投标人名称（盖章）：                             日 期：          
    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

	序号
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	合同金额
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  法定代表人(负责人)签字或盖章：　　　    　　

  投标人名称（盖章）：                                                 年    月   日

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

2.技术文件部分（格式）
   （1）技术响应表格式： 
	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                 

投标人名称（盖章）：                          日 期：              
（2）设备配置清单格式：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：         

投标人名称（盖章）：                          日  期：          

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

                           ②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

    （3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
    （4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        

投标人名称（盖章）：                        日 期：            
    （5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	
	
	
	
	          %

	
	
	
	
	          %

	
	
	
	
	          %


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        

投标人名称（盖章）：                        日 期：            
    （6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

    （7）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
三）报价文件部分 （格式）

    （1）投标函格式
投 标 函

致： 广西国力招标有限公司 
    根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

    据此函，签字代表宣布同意如下：

    1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

    2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

    3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起  60  天。

    4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

    5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

    6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：               

传真：               投标人代表姓名：              职务：               

开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章:                      

投标人名称（盖章）:              
日期:       年    月    日
    （2）投标报价明细表格式
投标报价明细表

                                                            金额单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总价（合计金额大写）：                                        
	¥            


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：            

投标人名称（盖章）：                                   日  期：                    
    （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

    （4）中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖电子章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（5）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件
1）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　月　日    
关于符合本国产品标准的声明函说明： 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
2）关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司(单位)对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　 月 　日   
注：当采购项目或采购包中含有多种产品，符合有关政策的，供应商还应当提供本承诺函。

（6）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：                                                    
采购项目编号：                                                       金额单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（合计金额大写）：                                       ¥            


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

    2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

    3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

    4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

    5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

    6.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。

    7.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                               
日期：    年    月    日

 

