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第一章  公开招标公告

广西国力招标有限公司

公开招标公告

项目概况

广西医科大学实验动物中心以旧换新设备采购（第二批）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年8月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-002190-GLZB
项目名称：广西医科大学实验动物中心以旧换新设备采购（第二批）

预算总金额（元）：52293100.00

采购需求：
标项一

标项名称：广西医科大学实验动物中心以旧换新设备采购（第二批）（1）
数量：1批

预算金额（元）：24220000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实验动物辅助设施洁净空调系统1套 、实验动物屏障环境空气净化系统——专用溶液空调机组1套。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：24220000.00

合同履约期限：自签订合同之日起 90个日历日内将货物运至采购人指定地点；根据采购人通知要求完成安装调试并投入使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二

标项名称：广西医科大学实验动物中心以旧换新设备采购（第二批）（2）
数量：1批

预算金额（元）：28073100.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实验动物专用型脉动真空灭菌器4台、大型多功能清洗机1台、智能化笼盒处理系统1套、半智能化笼盒处理系统1套、自动饮水消毒系统1套、高密度小鼠IVC系统1套、标准型大鼠IVC系统1套、多模式动物活体成像系统1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：28073100.00 

合同履约期限：自签订合同之日起 90个日历日内将货物运至采购人指定地点；根据采购人通知要求完成安装调试并投入使用。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

时间：2026年7月23日至2026年7月30日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年8月17日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2026年8月17日 09:30（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金（人民币）：标项一： 230,000.00 元；标项二： 260,000.00 元。（必须足额交纳）

（1）投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行南宁市金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）
2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。 

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） 

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

5.本项目采用远程异地评审。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西医科大学 

地    址：广西南宁市双拥路22号

项目联系人：吴智辉

项目联系方式：0771-5330800

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：覃阳、隆丽艺、罗铁、李立英

项目联系方式：0771-4915558
广西国力招标有限公司

2026年7月23日
第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。重要参数要求是指采购需求中带“●”、“◆”的条款，作为评分内容；无标识则表示为一般技术参数要求，重要参数要求和一般技术参数要求如响应为负偏离，不会导致投标被否决。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

标项一采购预算：2422.00万元（最高限价金额：2422.00万元）
	项号
	货物

名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	实验动物辅助设施洁净空调系统
	1
	套
	一、基本要求

1.风冷螺杆热泵机组

●1.1.风冷螺杆热泵机组在工厂内组装成整体并预先进行调试试验，机组应包括机座、蒸发器、冷凝器、压缩机、压缩机电动机、油分离器、压缩机电动机冷却系统、润滑油系统、机组内部制冷剂管路系统、工厂安装的润滑油和制冷剂、保温措施、控制部件、机组内控制及动力接线以及满足机组运行所必需的附件及监测仪表。机组制造厂商应具有D类压力容器制造许可证；能够对机组经过长期的模拟性能测试，包括各种变工况、极限工况实验等，对机组的性能、可靠性、结构进行了验证和优化，确保机组的质量和性能。

1.2.机组蒸发器，需采用高效蒸发器，高效换热管外表面复杂的齿型结构有利于形成汽化核心，大幅度的增强管外传热；内表面采用螺旋齿型。机组的隔热层应有良好的隔热性能，在正常工作时表面不应有凝露现象。

1.3.节流装置应采用电子膨胀阀组，能精确控制系统冷媒流量，实时优化系统运行，以保证冷水机组在全部工况下高效运行，须配置气液分离器，以确保正常运行及化霜时无带液风险，提升机组的可靠稳定性。

1.4.机组电控柜为机载。

1.5 机组需采用节能产品，两管制风冷螺杆热泵机组需达到一级能效标准。

2.净化空调机组、实验室空气处理机组

2.1.采用铝合金无框架结构，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头互扣连接，通过螺栓螺母的连接方式紧固，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在正压1000pa条件下，机组变形量≤0.5mm/m，机组箱体机械强度不低于D1级；空调机组的面板采用内、外钢板中间充注不低于50mm厚度硬质非燃性或离火自熄性聚氨酯发泡材料。

2.2.机组应具有良好的防冷桥措施及密封性能。保证在运转时框架外壁及外面板不结露、机组的冷桥因子不低于TB1级且机组在静压1000Pa条件下，漏风率不得大于0.03%。漏风率应不低于L2级。

2.3.空调表冷器应通过专业选型软件选出，确保选型冷量与实际运行冷量的一致性。

2.4.空调机组表冷器接水盘底板材质应为SUS304不锈钢，厚度δ≥0.7mm。凝结水盘底部需外贴PE保温材料或聚氨酯发泡保温材料，确保在环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%的条件下机组箱体面板外表面不结露，采用微角度设计，使产生的冷凝水通过排水盘角度的导流迅速向排水口集结，达到迅速排水的效果,保证凝结水顺利排出。机组采用的专用水盘应具有杀菌功能，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌的抗菌率均达到99.9%以上，抗菌活性值≥5。

2.5.为方便维护和保养并尽量降低漏风损耗，机组在必要的位置必须配置检修门。机组检修门应整体发泡成型，门框上配置双重刀口密封结构，外观平整不得凸出箱体表面，内部含安全泄压装置，需要转动两次门把手才可开启，内外均可开关，检修门带可观察视窗。

3.变频多联机组

3.1.机组采用智能全直流多联变频空调系统，室外机内压缩机应适应变频调速的要求。机组制冷系统零部件的材料应能在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下，不产生劣化且保证整机正常工作。

3.2.根据国家《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》相关要求，多联机产品需符合国家有害物质限值标准；压缩机采用双转子式或涡旋式，以满足空调主机在部分负荷状态下高效、经济地运行。为满足环保要求，多联式空调机组系统内应采用新型环保冷媒R410A，到货的设备及已完成的系统中应自带或后期充注足够的冷媒，后期追加充注的冷媒与设备自带冷媒应为同一型号、同一品牌的产品。

3.3.多联机室内外机压缩机、风扇电机全直流化,压缩机、风机可实现全变频无极调速，提高机组运行效率；多联机产品具备超宽域运行（-30℃低温制热运行、26℃高温制热运行、55℃高温制冷运行）、-16℃低温制冷运行、自动除尘、名义制冷工况宽电压启动和运行、名义制热工况宽电压启动和运行等特性。

3.4.多联室外机至少有10种回油措施，回油率≥99.9%。

3.5.多联室内机配净化面板，有除pm2.5和甲醛功能。

二、主要技术性能要求

（一）风冷螺杆热泵机组技术性能要求

1.两管制风冷螺杆热泵机组（机组编号RH-01及CH-01)技术性能要求

（1）运行工况：

制冷时：冷冻水出水温度7℃，环境干温度35℃；

制热时：热水出水温度45℃，环境干/湿球温度7/6℃。

（2）制冷剂采用环保冷媒：R410A或R134A。

（3）机组负荷调节性能及调节范围：机组具备优异的部分负荷特性，支持15.0%~100.0%负荷无级连续调节（投标时提供产品彩页或技术白皮书扫描件，并加盖投标人电子签章）。

（4）机组压缩机主要技术要求：机组采用两台压缩机设计；压缩机内置三级分油；润滑油采用压差供油方式，无需油泵；压缩机底脚配置橡胶减震垫。

（5）机组水侧换热器须采用高效满液式壳管式换热器；铜管采用双侧强化紫铜换热管，两侧流体均可实现高效换热。

（6）机组控制要求：机组电控柜为机载式。以微电脑处理系统为控制核心，配置≥7英寸触摸屏，实现机组全自动控制；控制系统具备中英文图形操作界面。控制功能包含但不限于：支持中英文操作；具备超前控制与预报警处理功能，故障发生前自动调节，避免因报警停机；支持多压缩机、多回路单独控制，回路互为备用，最小化故障影响；智能能量调节，实现水温精确控制，温控精度可达 ±0.5℃；压缩机均衡运转，延长整机使用寿命；具备自诊断功能；支持全自动控制，可实现无人值守运行；支持无级能量加减载；标配 485 接口；具备智能回油控制技术；具备智能化霜技术，可根据各种运行工况和性能参数综合判断风侧换热器表面的结霜情况，自动运行除霜模式，实现智能除霜。

（7）机组具有多重安全保护功能，对机组及系统进行全方位综合监控，保护功能在应用环境或系统出现异常时，及时保护机组不受损害：电源过压、欠压保护；供电缺相、逆相、相不平衡保护；压缩机油位保护；压缩机电机过热保护；压缩机电机过载保护；风机过载保护；压缩机启动失败保护；压缩机旋向错误保护；冷凝压力过高保护；蒸发压力过低保护；吸排气压差保护；防冻保护；断流保护；排气温度过高保护；水温过高保护；冰点保护；水温差过大保护。

2.四管制风冷螺杆热泵机组（机组编号RH-02及CH-02)技术性能要求

▲(1)运行工况：

制冷时：冷冻水出水温度7℃，环境干温度35℃；

制热时：热水出水温度45℃，环境干/湿球温度7/6℃。

冷热联供时：蒸发器进/出水温度12℃/7℃，冷凝器进/出水温度40℃/45℃；

(2)制冷剂采用环保冷媒：R410A或R134A。

(3)机组负荷调节性能及调节范围：机组具备优异的部分负荷特性，支持15.0%~100.0%负荷无级连续调节（投标时提供产品彩页或技术白皮书扫描件，并加盖投标人电子签章）。

(4)机组需能实现以下工作模式：

①单制冷模式；

②单制热模式；

③制冷+制热模式：

特殊自动平衡功能：机组有冷热平衡功能，全年提供冷水和热水，机组冷凝器侧提供热水，蒸发器侧提供冷水，并通过平衡换热器来平衡不同比例的冷热负荷，同时满足随时变化的冷热需求。

(5)机组应使用液晶触摸屏显示数字控制中心，触摸屏内置于电控柜里，为机组提供监控、数据记录、安全保护和便利的操作，并有中、英文两种文字菜单选择。液晶显示屏应显示包括冷水机组、子系统和系统参数的情况，并且同一画面可同时显示多个运行参数。此外，操作员可以通过界面为操作者提供安全访问密码，以防在未经许可的情况下改变设定值，还可设置和查询机组的运行参数；

产品应具有以下保护功能：三级密码保护功能，具备用户、服务、工厂多重权限密码分级管理；水流保护；防冻保护；相序保护；压缩机高压过高保护；压缩机低压过低保护；压缩机电机过载 / 过热保护；风机电机过流过载保护；压缩机排气温度过高保护；压缩机油位、油压保护；出水温度极限保护；空气开关过载保护；温度传感器故障保护；压缩机频繁启停保护；水流断流保护；机组电压过压、欠压报警保护。

(6)机组应具有以下控制功能：机组负荷无级调节控制功能；开机自动自检功能；一周定时开关机功能；多压缩机运行时间均衡轮换控制；断电掉电记忆功能；输出负荷 PID 精准控制；压缩机延时启动保护控制；热泵机组全自动智能除霜功能；压缩机智能能量调节控制；配套水泵联动启/停控制；机组运行模式自定义设置；预留远程开关机控制接口；制冷/制热出水温度设定功能；双温度设定点配置功能；操作语言切换设置（中文/英文）；工程单位自定义设置；通讯协议参数设置；通讯波特率设置；设备通讯监控地址设置；系统日期时间设置；用户登录密码修改功能；蒸发器流量报警手动复位功能；防冻报警手动复位功能。

（二）净化空调机组、实验室空气处理机组、卧式暗装风机盘管技术性能要求

1.净化空调机组/实验室空气处理机组技术性能要求

（1）净化空调机组/实验室空气处理机组（组合式空气处理机组）所属系列采用的聚氨酯夹芯板材，燃烧性能须达到 GB 8624-2012标准 B1（C）级难燃要求，且发泡剂为零 ODP 环保型、不含消耗臭氧层物质（投标时提供具有国家认可的第三方检测机构所出具的该功能的检测（检验、检查）报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

风机电机必须采用独立整体机座，并匹配弹簧或橡胶减震器。电机和风机的相对位置可由电机底盘调节装置调整。

初\中效过滤器安装监测其阻值的压差表。测压管材料为不锈钢，并提供三通接头后续可以加接其他测压仪表。

●（4）机组的凝结水盘三面带坡度保证排水顺畅。接水盘长度不小于表冷器的有效高度，防止机内出现过水现象。机组所用水盘具有抗菌性，对大肠杆菌、金黄色葡萄菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌应具有抗菌效果且抗菌率大于99.9%。（投标时提供具有国家认可的第三方检测机构所出具的该功能的检测（检验、检查）报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

2.卧式暗装风机盘管技术性能要求

（1)机组参数按国标工况执行，其中风量、冷量、噪声均为高档风量工况下对应数值。

（2）机组的制冷量、风量、机外余压按照额定工况的参数选型，不允许负偏离。额定工况：供电要求：220V/50Hz；供冷进风干球温度27℃ ，湿球温度19.5℃，进水温度7℃，出水温度12℃。

（3）风机采用双进风离心式，镀锌钢制叶轮，所有涡壳及加固件为镀锌钢制成。

（4）电机采用单相电容运转式电机，三速控制。绝缘等级不低于B级，防护等级不低于IP20。

（5）接水盘采用一次冲压成型，排水口带坡度，且固定螺丝不能外露,需做保温处理。

（6)热交换器要求采用3排管，热交换器采用铜管穿铝翅片，有二次翻边工艺，铜管采用紫铜管。翅片采用亲水铝材质，达到较好换热效果。热交换器出厂前应进行打压试验，且打压试验压力不小于3.2～3.3Mpa。在盘管最高处须设排气阀，进出水管与凝结水管接管配有螺纹。

（7）采用铜制水流分配器且分配器侧带防护板，风机马达板采用压接形式，出风口采用双层钣金，外露钣金件宜采用圆角形式。

（8）投标时提供所投卧式暗装风机盘管至少一个型号处于有效期内的《中国节能产品认证证书》复印件，加盖投标人电子签章。

（三）变频多联机组技术性能要求

1.多联空调机组的制冷量、制热量、风量等参数，不允许负偏离。室外机额定制冷工况：室内干球温度27℃，湿球温度19℃，室外温度35℃；室外机额定制热工况：室内温度20℃，室外温度7℃。

2.室外机采用直流变频风扇电机，提高系统能效。

3.室外机应有来电自启动功能，系统意外掉电，重新接通电源后，自动恢复为掉电前的运转模式。

4.室外机具备精准温控±0.5℃功能（投标时提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验、检查）报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

5.室外机具备压缩机驱动模块冷媒冷却散热功能（投标时提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格证书复印件，并加盖投标人电子签章）。

6.产品室外机应具有有效期内的《中国节能产品认证证书》（投标时提供证书复印件，并加盖投标人电子签章）。

7.室外机具备超宽域运行(-30℃低温制热运行、55℃高温制冷运行)、名义制冷工况宽电压启动和运行、名义制热工况宽电压启动和运行等特性认证(投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章)。

三、主要设备配置清单

序号
机组编号
机组名称

主要技术参数
数量
单位
（一）风冷螺杆热泵机组
RH-01
风冷螺杆热泵机组
▲1.机组制冷量Q≥1110.0kw；

2.机组制热量Q≥1080.0kw；

3.机组制冷输入功率≤320.0kw；

4.机组制热输入功率≤319.0kw；

●5.国标工况性能系数COP≥3.4（GB 19577-2024）,能效等级1级（在中国能效标识网备案可查，查询网址：https://www.energylabel.com.cn）

6.风侧换热器：亲水铝箔+高效内螺纹换热管，同时采用“V”型或倒“M”型风侧换热器，风机应采用分级调解，能够在低负载或环温情况下通过调节风机运行数量从而节省运行能耗。风机配置数量≥20台，总风量≥40.0万m3/h。

1
台
RH-02
四管制风冷螺杆热泵机组
▲1.机组制冷量Q≥1134.0kw；

2.机组制热量Q≥1081.0kw；

3.机组热回收量Q≥270.0kw；

4.机组制冷输入功率≤347.0kw；

5.机组制热输入功率≤311.0kw；

6.制冷COP≥3.27；

7.制热COP≥3.48。

1
台
CH-01
风冷螺杆热泵机组

▲1.机组制冷量Q≥1295.0kw；

2.机组制热量Q≥1240.0kw；

3.机组制冷输入功率≤365.0kw；

4.机组制热输入功率≤360.0kw；

●5.国标工况性能系数COP≥3.4（GB 19577-2024）,能效等级1级（在中国能效标识网备案可查，查询网址：https://www.energylabel.com.cn）

6.风侧换热器：亲水铝箔+高效内螺纹换热管，同时采用“V”型或倒“M”型风侧换热器，风机应采用分级调解，能够在低负载或环温情况下通过调节风机运行数量从而节省运行能耗。风机配置数量≥22 台，总风量≥44.0万 m3/h。

1
台

CH-02
四管制风冷螺杆热泵机组

▲1.机组制冷量Q≥845.0kw；

2.机组制热量Q≥818.0kw；

3.机组热回收量Q≥1079.0kw；

4.机组制冷输入功率≤261.0kw；

5.机组制热输入功率≤246.0kw；

6.制冷COP≥3.24；

7.制热COP≥3.33。

1
台

（二）净化空调机组、实验室空气处理机组及排风机组
AHU-JC-101
净化空调机组
1.送风量：≥8000m3/h
2.新风量：≥4800m3/h
3.冷水盘管制冷量：≥111.0KW
4.热水盘管夏季再热量：≥25KW/冬季加热量：≥45KW

5.加湿量：≥30kg/h
6.机外静压：≥800PA
7.电机功率：≤7.5KW，变频运行

8.机组形式：卧式，四管制
9.功能段：混风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、热水盘管段、干蒸汽加湿段、出风段。

1
台
AHU-JC-201
净化空调机组
1.送风量：≥7800m3/h
2.新风量：≥4300m3/h
3.冷水盘管制冷量：≥102.0KW
4.热水盘管夏季再热量：≥24KW/冬季加热量：≥41KW
5.加湿量：≥27kg/h
6.机外静压：≥800PA
7.电机功率：≤7.5KW，变频运行
8.机组形式：卧式、四管制；不含电控控制组件、
9.功能段：混风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、热水盘管段、干蒸汽加湿段、出风段。

1
台
AHU-JC-301
净化空调机组
1.送风量：≥3000m3/h
2.新风量：≥1700m3/h
3.冷水盘管制冷量：≥40.0KW
4.热水盘管夏季再热量：≥10KW/冬季加热量：≥16KW
5.加湿量：≥11kg/h
6.机外静压：≥800PA
7.电机功率：≤3KW，变频运行
8.机组形式：卧式、四管制
9.功能段：混风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、热水盘管段、干蒸汽加湿段、出风段。

1
台
AHU-JC-601
净化空调机组
1.送风量：≥6500m3/h
2.新风量：≥6500m3/h
3.冷水盘管制冷量：≥133.0KW
4.热水盘管夏季再热量：≥20KW/冬季加热量：≥53KW
5.加湿量：≥40kg/h
6.机外静压：≥650PA
7.电机功率：≤5.5KW，变频运行
8.机组形式：卧式、四管制
9.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、热水盘管段、干蒸汽加湿段、出风段。

1
台
AHU-JC-602
净化空调机组
1.送风量：≥1800m3/h
2.新风量：≥1800m3/h
3.冷水盘管制冷量：≥37.0KW
4.热水盘管夏季再热量：≥6KW/冬季加热量：≥15KW
5.加湿量：≥11kg/h
6.机外静压：≥800PA
7.电机功率：≤2.2KW，变频运行
8.机组形式：卧式、四管制
9.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、热水盘管段、干蒸汽加湿段、出风段。

1
台
AHU-JC-603
净化空调机组
1.送风量：≥3100m3/h
2.新风量：≥1400m3/h
3.冷水盘管制冷量：≥36.0KW
4.热水盘管夏季再热量：≥10.0KW/冬季加热量：≥15.0KW
5.加湿量：≥9kg/h
6.机外静压：≥650PA
7.电机功率：≤3.0KW，变频运行
8.机组形式：水平吊装、四管制
9.功能段：混风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、热水盘管段、干蒸汽加湿段、出风段。

1
台
AHU-JC-801
净化空调机组
1.送风量：≥4200m3/h
2.新风量：≥4200m3/h
3.冷水盘管制冷量：≥86.0KW
4.热水盘管夏季再热量：≥13.0KW/冬季加热量：≥35.0KW
5.加湿量：≥26kg/h
6.机外静压：≥650PA
7.电机功率：≤4.0KW，变频运行
8.机组形式：卧式
9.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、热水盘管段、干蒸汽加湿段、出风段。

1
台
AHU-JC-802
净化空调机组
1.送风量：≥5600m3/h
2.新风量：≥1600m3/h
3.冷水盘管制冷量：≥49.0KW
4.热水盘管夏季再热量：≥17.0KW/冬季加热量：≥20.0KW
5.加湿量：≥10kg/h
6.机外静压：≥650PA
7.电机功率：≤5.5KW，变频运行
8.机组形式：卧式、四管制
9.功能段：混风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、热水盘管段、干蒸汽加湿段、出风段；

10.风机电机必须采用独立整体机座，并匹配弹簧或橡胶减震器。减震器更换时可支起风机底座，方便简捷。电机和风机的相对位置可由电机底盘调节装置调整至最佳。

1
台
AHU-JC-803
净化空调机组
1.送风量：≥5600m3/h
2.新风量：≥1600m3/h
3.冷水盘管制冷量：≥49.0KW
4.热水盘管夏季再热量：≥17.0KW/冬季加热量：≥20.0KW
5.加湿量：≥10kg/h
6.机外静压：≥650PA
7.电机功率：≤5.5KW，变频运行
8.机组形式：卧式、四管制
9.功能段：混风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、热水盘管段、干蒸汽加湿段、出风段。

1
台
FAU-JC-101
净化空调机组
1.送风量：≥6000m3/h
2.新风量：≥6000m3/h
3.冷水盘管制冷/热量：≥81.0KW/≥85.0KW
4.机外静压：≥470PA
5.电机功率：≤3.0KW
6.机组形式：卧式、两管制
7.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、出风段。

1
台
FAU-JC-201
净化空调机组
1.送风量：≥3000m3/h
2.新风量：≥3000m3/h
3.冷水盘管制冷/热量：≥81.0LW/≥85.0KW
4.机外静压：≥470PA
5.电机功率：≤1.5KW
6.机组形式：卧式、两管制
7.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、出风段。

1
台
FAU-JC-301
净化空调机组
1.送风量：≥3000m3/h
2.新风量：≥3000m3/h
3.冷水盘管制冷/热量：≥40.5KW/≥44.3KW
4.机外静压：≥470PA
5.电机功率：≤1.5KW
6.机组形式：卧式、两管制
7.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、出风段。

1
台
FAU-JC-401
净化空调机组
1.送风量：≥10000m3/h
2.新风量：≥10000m3/h
3.冷水盘管制冷/热量：≥162.1KW/≥167.3KW
4.机外静压：≥470PA
5.电机功率：≤5.5KW
6.机组形式：卧式、两管制
7.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、出风段。

1
台
FAU-JC-501
净化空调机组
1.送风量：≥10000m3/h
2.新风量：≥10000m3/h
3.冷水盘管制冷/热量：≥162.1KW/≥167.3KW
4.机外静压：≥470PA
5.电机功率：≤5.5KW
6.机组形式：卧式、两管制
7.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、出风段。

1
台
FAU-JC-601
净化空调机组
1.送风量：≥15000m3/h
2.新风量：≥15000m3/h
3.冷水盘管制冷/热量：≥252.6KW/≥252.3KW
4.机外静压：≥650PA
5.电机功率：≤7.5KW，变频运行
6.机组形式：卧式、两管制
7.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、出风段。

1
台
FAU-JC-801
净化空调机组
1.送风量：≥21000m3/h
2.新风量：≥21000m3/h
3.冷水盘管制冷/热量：≥331.5KW/≥336.1KW
4.机外静压：≥470PA
5.电机功率：≤11.0KW，变频运行
6.机组形式：卧式、两管制
7.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、出风段。

1
台
PF-JC-101
排风机组
1.排风量 (m3/h)：≥1000
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥700
1
台
PF-JC-102
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1000
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥700
1
台
PF-JC-103
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥5100
2.机组功率(kW)：≤1.5
3.送风余压(Pa)：≥600
1
台
PF-JC-104
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1000
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥600
1
台
PF-JC-105
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1000
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥250
1
台
PF-JC-106
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1000
2.机组功率(kW)：≤0.75（防爆）
3.送风余压(Pa)：≥250
1
台
PF-JC-107
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1000
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥250
1
台
PF-JC-108
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1000
2.机组功率(kW)：≤0.75（防爆）
3.送风余压(Pa)：≥700
1
台
PF-JC-201
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1000
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥550
1
台
PF-JC-202
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1200
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥550
1
台
PF-JC-203
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥2300
2.机组功率(kW)：≤1.1
3.送风余压(Pa)：≥500
1
台
PF-JC-301
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1000
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥500
1
台
PF-JC-302
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1000
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥500
1
台
PF-JC-303
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1700
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥450
1
台
PF-JC-401
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥9000
2.机组功率(kW)：≤4
3.送风余压(Pa)：≥450
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-501
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥9000
2.机组功率(kW)：≤4
3.送风余压(Pa)：≥450
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-601
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥6000
2.机组功率(kW)：≤2.2
3.送风余压(Pa)：≥500
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-602
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥2400
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥500
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-603
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1000
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥500
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-604
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥8000
2.机组功率(kW)：≤3
3.送风余压(Pa)：≥450
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-605
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥3000
2.机组功率(kW)：≤1.5
3.送风余压(Pa)：≥500
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-606
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥4500
2.机组功率(kW)：≤1.5
3.送风余压(Pa)：≥500
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-801
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥3300
2.机组功率(kW)：≤1.5
3.送风余压(Pa)：≥500
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-802
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥4400
2.机组功率(kW)：≤2.2
3.送风余压(Pa)：≥500
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-803
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥4400
2.机组功率(kW)：≤2.2
3.送风余压(Pa)：≥500
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-804
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥6000
2.机组功率(kW)：≤2.2
3.送风余压(Pa)：≥500
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-805
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1500
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥400
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-806
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1500
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥400
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-807
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1500
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)：≥400
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-808
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥3000
2.机组功率(kW)：≤1.5
3、送风余压m3(Pa)：≥400
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-809
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥3000
2.机组功率(kW)：≤1.5
3.送风余压(Pa)：≥400
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-810
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥3000
2.机组功率(kW)：≤1.5
3.送风余压(Pa)：≥400
4.含活性炭过滤段、变频运行
1
台
PF-JC-811
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1000
2.机组功率(kW)：≤0.75（防爆风机）
3.送风余压(Pa)：≥500
1
台
CCPF-1
排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥10000
2.机组功率(kW)：≤5.5（无蜗壳风机）
3.送风余压(Pa)：≥800
1
台
FP-34

卧式暗装风机盘管
1.风量：≥340 m3/h
2.制冷量：≥2.20KW
3.静压：≥30Pa

4.功率≤40W

5.噪声≤35dB(A)

6.为不影响装修吊顶高度。卧式暗装风机盘管机组高度≤230mm，以便在狭小的空间内仍能方便安装。
42

台

FP-51

卧式暗装风机盘管
1.风量：≥510 m3/h
2.制冷量：≥3.20KW
3.静压：≥30Pa

4.功率≤58W

5.噪声≤38dB(A)
6.为不影响装修吊顶高度。卧式暗装风机盘管机组高度≤230mm，以便在狭小的空间内仍能方便安装。
31

台

FP-68

卧式暗装风机盘管
1.风量：≥680 m3/h
2.制冷量：≥4.10KW
3.静压：≥30Pa

4.功率≤68W

5.噪声≤39dB(A)
6.为不影响装修吊顶高度。卧式暗装风机盘管机组高度≤230mm，以便在狭小的空间内仍能方便安装。
83

台

FP-85

卧式暗装风机盘管
1.风量：≥850 m3/h
2.制冷量：≥5.00KW
3.静压：≥30Pa

4.功率≤85W

5.噪声≤42dB(A)
6.为不影响装修吊顶高度。卧式暗装风机盘管机组高度≤230mm，以便在狭小的空间内仍能方便安装。
70

台

FP-102

卧式暗装风机盘管
1.风量：≥1020 m3/h
2.制冷量：≥5.95KW
3.静压：≥30Pa

4.功率≤102W

5.噪声≤44dB(A)
6.为不影响装修吊顶高度。卧式暗装风机盘管机组高度≤230mm，以便在狭小的空间内仍能方便安装。
18

台

FP-136

卧式暗装风机盘管
1.风量：≥1360 m3/h
2.制冷量：≥8.00KW
3.静压：≥30Pa

4.功率≤150W

5.噪声≤44dB(A)
6.为不影响装修吊顶高度。卧式暗装风机盘管机组高度≤230mm，以便在狭小的空间内仍能方便安装。
33
台

PAU-JY-101
实验室空气处理机组
1.送风量：≥10000m3/h
2.新风量：≥10000m3/h
3.冷水盘管制冷/热量：≥122.0KW/≥55.0KW
4.机外静压：≥650PA
5.电机功率：≤11.0KW
6.机组形式：卧式、两管制
7.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、出风段。

1
台

PAU-JY-202
实验室空气处理机组
1.送风量：≥2600m3/h
2.新风量：≥2600m3/h
3.冷水盘管制冷/热量：≥38.0KW/≥17.0KW
4.机外静压：≥550PA
5.电机功率：≤3.0KW
6.机组形式：卧式、两管制
7.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、出风段。

1
台

PAU-JY-302

实验室空气处理机组

1.送风量：≥3200m3/h
2.新风量：≥3200m3/h
3.冷水盘管制冷/热量：≥47.0KW/≥21.0KW
4.机外静压：≥550PA
5.电机功率：≤3.0KW
6.机组形式：卧式、两管制
7.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、出风段；

1

台

AHU-JY-401

实验室空气处理机组

1.送风量：≥39000m3/h
2.新风量：≥39000m3/h
3.冷水盘管制冷量：≥810.0KW
4.热水盘管夏季再热量：≥122KW/冬季加热量：≥281KW
5.加湿量：≥257.0kg/h
6.机外静压：≥900PA
7.电机功率：≤15*2KW，变频运行
8.机组形式：卧式、四管制
9.功能段：进风段、送风机段（双风机/双电机，左右叠加双通道）均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、冷水盘管段、热盘管段、干蒸汽加湿段、出风段；

●10.机组连续运行不少于14小时无凝露滴落，且在静压 1000Pa工况下漏风率满足净化空调系统要求（投标时提供所投产品或所属系列产品具有国家认可的第三方检测机构所出具的该功能的检测（检验、检查）报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
1

台

PAU-JY-402

实验室空气处理机组

1.送风量：≥2600m3/h
2.新风量：≥2600m3/h
3.冷水盘管制冷/热量：≥38.0KW/≥18.0KW
4.机外静压：≥550PA
5.电机功率：≤2.2KW
6.机组形式：卧式、两管制
7.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、出风段。

1

台

PAU-JY-502

实验室空气处理机组

1.送风量：≥2600m3/h
2.新风量：≥2600m3/h
3.冷水盘管制冷/热量：≥38.0KW/≥18.0KW
4.机外静压：≥550PA
5.电机功率：≤2.2KW
6.机组形式：卧式、两管制
7.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、出风段。

1

台

AHU-GR-101

实验室空气处理机组
1.送风量：≥9800m3/h
2.新风量：≥9800m3/h
3.冷水盘管制冷量：≥202.0KW
4.热水盘管夏季再热量：≥30.0KW/冬季加热量：≥70.0KW
5.加湿量：≥64.0kg/h
6.机外静压：≥900PA
7.电机功率：≤5.5KW*2，变频运行
8.机组形式：卧式、四管制
9.功能段：进风段、送风机段（双风机/双电机，左右叠加双通道）均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、热盘管段、干蒸汽加湿段、出风段；
●10.机组箱体满足 EN1886 要求，变形量达到 D1 级、漏风率达到 L1 级、传热系数达到 T2 级、热桥因子达到 TB2 级（投标时提供所投产品或所属系列产品具有国家认可的第三方检测机构所出具的该功能的检测（检验、检查）报告复印件，并加盖投标人电子签章）

1

台

AHU-GR-201

实验室空气处理机组
1.送风量：≥11500m3/h
2.新风量：≥11500m3/h
3.冷水盘管制冷量：≥236.0KW
4.热水盘管夏季再热量：≥82KW/冬季加热量：≥35KW
5.加湿量：≥75.0kg/h
6.机外静压：≥900PA
7.电机功率：≤7.5KW*2，变频运行
8.机组形式：卧式、四管制
9.功能段：进风段、送风机段（双风机/双电机，左右叠加双通道）均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、热盘管段、干蒸汽加湿段、出风段；
●10.机组箱体满足 EN1886 要求，变形量达到 D1 级、漏风率达到 L1 级、传热系数达到 T2 级、热桥因子达到 TB2 级（投标时提供所投产品或所属系列产品具有国家认可的第三方检测机构所出具的该功能的检测（检验、检查）报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

1

台

AHU-GR-301

实验室空气处理机组
1.送风量：≥12500m3/h
2.新风量：≥12500m3/h
3.冷水盘管制冷量：≥257.0KW
4.热水盘管夏季再热量：≥38.0KW/冬季加热量：≥89.0KW
5.加湿量：≥81.0kg/h
6.机外静压：≥900PA
7.电机功率：≤15KW，变频运行
8.机组形式：卧式、四管制
9.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、热盘管段、干蒸汽加湿段、出风段；
●10.机组箱体满足 EN1886 要求，变形量达到 D1 级、漏风率达到 L1 级、传热系数达到 T2 级、热桥因子达到 TB2 级（投标时提供所投产品或所属系列产品具有国家认可的第三方检测机构所出具的该功能的检测（检验、检查）报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

1

台

PAU-GR-302

实验室空气处理机组
1.送风量：≥4300m3/h
2.新风量：≥4300m3/h
3.冷水盘管制冷/热量：≥65.0KW/≥28KW
4.机外静压：≥700PA
5.电机功率：≤4.0KW
6.机组形式：卧式、两管制
7.功能段：进风段、送风机段、均流段、初中效过滤段（G4+F8）,冷水盘管段、出风段。

1

台

PF-JY-101

排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥13800
2.机组功率(kW)：≤11
3.送风余压(Pa)：≥900
4.变频运行
1

台

PF-JY-102

排风机组

1.排风量(m3/h)：≥6000
2.机组功率(kW)：≤5.5变频
3.送风余压(Pa)：≥900
4.变频运行
1

台

PF-JY-103

排风机组

1.排风量(m3/h)：≥1500
2.机组功率(kW)：≤0.75
3.送风余压(Pa)250

1

台

PF-JY-104

排风机组

1.排风量(m3/h)：≥3000
2.机组功率(kW)：≤2.2
3.送风余压(Pa)：≥900

1

台

PF-JY-201

排风机组

1.排风量(m3/h)：≥3800
2.机组功率(kW)：≤4
3.送风余压(Pa)：≥800
4.上下叠加双通道一用一备，变频运行

1

台

PF-JY-301

排风机组

1.排风量(m3/h)：≥3800
2.机组功率(kW)：≤4.0
3.送风余压(Pa)：≥850

1

台

PF-JY-302

排风机组

1.排风量(m3/h)：≥1000
2.机组功率(kW)：≤1.1
3.送风余压(Pa)：≥850

1

台

PF-JY-303

排风机组
1.排风量(m3/h)：≥1200
2.机组功率(kW)：≤1.1
3.送风余压(Pa)：≥850
4.变频运行
1

台

PF-JY-401
排风机组

1.排风量(m3/h)：≥36200
2.机组功率(kW)：≤30
3.送风余压(Pa)：≥800
4.上下叠加双通道一用一备、变频运行

1

台

PF-JY-402

排风机组

1.排风量(m3/h)：≥9300
2.机组功率(kW)：≤11
3.送风余压(Pa)：≥800
4.上下叠加双通道一用一备、变频运行

1

台

PF-JY-501

排风机组

1.排风量(m3/h)：≥4200
2.机组功率(kW)：≤4.0
3.送风余压(Pa)：≥800

1

台

PF-JY-502

排风机组

1.排风量(m3/h)：≥1200
2.机组功率(kW)：≤2.2
3.送风余压(Pa)：≥850

1

台

PF-GR-101

排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥11800
2.机组功率(kW)：≤15
3.送风余压(Pa)：≥900
4.上下叠加双通道一用一备、H13高效过滤器、变频运行

1

台

PF-GR-102

排风机组

1.排风量(m3/h)：≥1600
2.机组功率(kW)：≤2.2
3.送风余压(Pa)：≥900

1

台

PF-GR-201

排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥14000
2.机组功率(kW)：≤15
3.送风余压(Pa)：≥900
4.上下叠加双通道一用一备、H13高效过滤器、变频运行

1

台

PF-GR-202

排风机组

1.排风量(m3/h)：≥1300
2.机组功率(kW)：≤2.2
3.送风余压(Pa)：≥900
4.上下叠加双通道一用一备、H13高效过滤器、变频运行

1

台

PF-GR-203

排风机组

1.排风量(m3/h)：≥1500

2.机组功率(kW)：≤2.2

3.送风余压(Pa)：≥900

1

台

PF-GR-301

排风机组

1.排风量(m3/h)：≥15200
2.机组功率(kW)：≤18.5
3.送风余压(Pa)：≥900
4.H13高效过滤器、变频运行

1

台

PF-GR-302

排风机组

1.排风量 (m3/h)：≥1200
2.机组功率(kW)：≤2.2
3.送风余压(Pa)：≥900
4.上下叠加双通道一用一备、H13高效过滤器、变频运行

1

台

（三）变频多联机组
KT-5P

分体式天花机

1.名义制冷量≥12.0kW,

2.名义制热量≥14.0kW

3.内机风量≥1800m3/h

4.配遥控器

5.配置提升水泵（提升高度不小于1000mm）

6.设备型式：分体式天花机、含外机

1

台
WJ-1
全直流变频机组室外机

1.额定制冷量≥28.5KW

2.额定制热量≥31.5KW

3.制冷额定功率≤7.00KW

4.制热额定功率≤6.80KW

5.风量≥11800m3/h

6.噪声≤58dB(A)；

7.室外机的APF≥4.90。
1 

台

VRF(0)-GR-1,VRF(0)-JY-1
全直流变频机组室外机

1.额定制冷量≥33.5KW

2.额定制热量≥37.5KW

3.制冷额定功率≤8.80KW

4.制热额定功率≤8.50KW

5.风量≥11800m3/h

6.噪声≤58dB(A)；

7.室外机的APF≥4.80。
2 

台

VRF(0)-JY-2,VRF(0)-JY-3,WJ-2

全直流变频机组室外机
1.额定制冷量≥50.4KW

2.额定制热量≥56.0KW

3.制冷额定功率≤13.80KW

4.制热额定功率≤13.80KW

5.风量≥13800m3/h

6.噪声≤62dB(A)；

7.室外机的APF≥4.65。
3 

台

WJ-3
全直流变频机组室外机

1.额定制冷量≥56.0KW

2.额定制热量≥63.0KW

3.制冷额定功率≤17.00KW

4.制热额定功率≤15.80KW

5.风量≥13800m3/h

6.噪声≤62dB(A)；

7.室外机的APF≥4.65。
2 

台

WJ-4
全直流变频机组室外机

1.额定制冷量≥78.5KW

2.额定制热量≥87.5KW

3.制冷额定功率≤20.50KW

4.制热额定功率≤20.50KW

5.风量≥26800m3/h

6.噪声≤63dB(A)；

7.室外机的APF≥4.55。
1 

台

SNJ-10.0

环绕出风嵌入式室内机

1.名义制冷量≥10.0kW,

2.名义制热量≥11.2kW

3.风量≥1600m3/h

4.功率≤155W

5.配备触摸式按键线控器、配置提升水泵（提升高度不小于1000mm）

6.设备型式：嵌入式四面出风室内机

4 

台

SNJ-12.5

环绕出风嵌入式室内机

1.名义制冷量≥12.5kW,

2.名义制热量≥14.0kW

3.风量≥1750m3/h

4.功率≤195W

5.配备触摸式按键线控器、配置提升水泵（提升高度不小于1000mm）

6.设备型式：嵌入式四面出风室内机

10 

台

KT-1
超薄静音风管式室内机

1.名义制冷量≥4.5kW,

2.名义制热量≥5.0kW

3.风量≥750m3/h

4.功率≤55W（静压10PA时）

5.静压：现场可调(10、30、50)PA

6.配备触摸式按键线控器、配置提升水泵（提升高度不小于1000mm）

7.设备型式：自由静压风管式室内机

12 

台

KT-2
超薄静音风管式室内机

1.名义制冷量≥5.0kW,

2.名义制热量≥5.6kW

3.风量≥750m3/h

4.功率≤55W（静压10PA时）

5.静压：现场可调(10、30、50)PA

6.配备触摸式按键线控器、配置提升水泵（提升高度不小于1000mm）

7.设备型式：自由静压风管式室内机

1 

台

KT-3

超薄静音风管式室内机

1.名义制冷量≥5.6kW,

2.名义制热量≥6.3kW

3.风量≥750m3/h

4.功率≤55W（静压10PA时）

5.静压：现场可调(10、30、50)PA

6.配备触摸式按键线控器、配置提升水泵（提升高度不小于1000mm）

7.设备型式：自由静压风管式室内机

6 

台

KT-4
自由静压风管式室内机

1.名义制冷量≥8.0kW,

2.名义制热量≥9.0kW

3.风量≥1280m3/h 
4.功率≤135W（静压50PA时）

5.静压：现场可调(30～100)PA

6.配备触摸式按键线控器、配置提升水泵（提升高度不小于1000mm）

7.设备型式：自由静压风管式室内机。

6 

台

KT-5

自由静压风管式室内机

1.名义制冷量≥9.0kW

2.名义制热量≥10.0kW

3.风量≥1280m3/h

4.功率≤135W（静压50PA时）

5.静压：现场可调(30～100)PA

6.配备触摸式按键线控器、配置提升水泵（提升高度不小于1000mm）

7.设备型式：自由静压风管式室内机

5 

台

XF-1

全新风处理机室内机

1.名义制冷量≥28.0kW,

2.名义制热量≥25.0kW

3.风量≥2100m3/h

4.功率≤750W

5.静压：≥200PA

6.配备线控器，触摸式按键

7.设备型式：全新风处理机室内机

1 

台

XF-2

全新风处理机室内机

1.名义制冷量≥56.0kW,

2.名义制热量≥44.0kW

3.风量≥6000m3/h

4.功率≤1750W 

5.静压：≥300PA

6.配备线控器，触摸式按键

7.设备型式：全新风处理机室内机

1 

台
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	实验动物屏障环境空气净化系统——专用溶液空调机组
	1
	套
	1.实验动物屏障环境空气净化系统——专用溶液空调机组是集冷热源、溶液热回收、溶液除湿加湿、可变频EC风机、中效净化过滤系统、机组内嵌式控制柜（含PLC控制器及控制程序）为一体的空气处理设备。采用氯化钙溶液对空气湿度进行控制，具有调湿功能的氯化钙溶液与空气在机组内部以直接接触的方式进行热湿交换，冷凝热用于溶液再生。机组制冷性能系数COP不低于5.4。

2.技术要求

▲2.1机组主要技术参数允许偏差范围（以“机组配置主要技术参数基准量”为标准）：

a）新风量：±5%；

b）制冷量：±5%；

c）制热量：±5%；

d）总功率：±5%。

2.2机组参数：

机组名称

实验动物环境专用溶液空调机组

机组编号

MAU-JY-201

MAU-JY-301

MAU-JY-501

MAU-JC-101

MAU-JC-201

MAU-JC-301

台数

1

1

1

1

1

1

新风量(m3/h)

39400

36000

39300

21000

20000

22100

排风量(m3/h)

33000

34200

36200

15200

23500

26100

制冷量(kW)

614

561

612

335

319

353

除湿量(kg/h)

579
529
577
309
294
325
制热量(kW)

452

426

450

156

149

165

加湿量(kg/h)

260

245

259

186
177
196
总功率(kW)

236

216

236

126

120

133

重量(kg)

28000

25600

28000

21100

21000

21200

送风余压(Pa)

1100

1100

1000

1000

1000

800

排风余压(Pa)

700

700

700

700

700

600

2.3实验动物环境溶液空调机组采用具有调湿功能的盐溶液为工作介质，溶液介质满足国标规定的调湿溶液，包括氯化钙、溴化锂、氯化锂等。利用盐溶液的吸湿与放湿特性对空气湿度进行控制；具有调湿功能的盐溶液与空气在机组内部以直接接触的方式进行热湿交换。

2.4溶液对常见病菌（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、溶血性链球菌等）的杀灭率须大于95%。（投标时提供具有国家认可的第三方检测机构所出具的该功能的检测（检验、检查）报告复印件，报告中检测的溶液须与投标文件所承诺的溶液成分一致，并加盖投标人电子签章）

2.5机组包含以下空气处理段。送风侧:初效过滤段、调温调湿段、送风机段(采用EC风机墙，EC风机可变频调节)、中效过滤段;排风侧:初效过滤段、溶液再生段、除臭段、排风机段(采用EC风机墙，EC风机可变频调节)

2.6不得使用电加湿、干蒸汽加湿等能耗较大的加湿方式，或者湿膜加湿等易滋生细菌、对空气品质控制不利的加湿方式。

●2.7实验动物环境溶液空调机组的产品性能应符合GB/T 27943-2011《热泵式热回收型溶液调湿新风机组》的相关要求。须提供风量不低于5000 m³/h、制冷性能系数COP≥5.4。的检测报告（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

●2.8实验动物环境溶液空调机组送风中携带的溶液离子量应满足GB/T 27943-2011的要求，机组送风中单种溶液离子浓度应不高于0.070 mg/m³，报告所采用的检验标准或检验方法应为GB/T 27943-2011附录C（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
2.9动物实验环境中沉降菌最大平均浓度应满足《GB14925-2023实验动物环境及设施》中的要求，屏障环境沉降菌最大平均浓度要求≤3（CFU/0.5h•Φ90mm平皿）。（投标时提供具有国家认可的第三方检测机构所出具的机组应用于动物实验环境中的沉降菌检测（检验、检查）报告复印件，并加盖投标人电子签章）

●2.10溶液空调机组可实现对实验动物设施室内环境温湿度的精确控制，要求控制精度满足：温度±2℃、相对湿度±5%。（投标时提供溶液空调机组应用在实验动物设施环境中的用户使用报告（须体现温湿度控制效果）复印件，并加盖投标人电子签章）

●2.11实验动物环境溶液空调机组应自带排风除臭净化装置，用于实验动物设施排风污染物的净化处理。排风除臭净化装置应与机组排风系统一体化集成设置，并能够有效去除动物饲养过程中产生的氨气、硫化氢及臭气等主要恶臭污染物。经除臭净化处理后的排风口氨、硫化氢及臭气浓度检测结果应符合GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》规定的排放限值要求（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

3、机组关键部件配置

3.1机组传热传质单元(溶液-空气换热单元)须采用ABS、PVC等不会与溶液发生反应的工程塑料整体成型。（投标时提供已应用该传热传质单元的项目机组实物照片并加盖投标人电子签章）
3.2 机组溶液-空气热湿交换填料应采用亲水性材料，填料表面具备良好的湿润性能，无气味，使用寿命长，传热性能优良。（投标时提供已应用该填料的项目机组实物照片，并加盖投标人电子签章）
3.3溶液管路输配系统须采用ABS合金或PP合金，具备良好的抗冲击性、耐热性及耐低温、满足耐候性和耐疲劳性的要求。机组内部的所有ABS、PP部件所用材料不能采用再生料或二次回料。

3.4机组溶液与制冷剂的换热器须采用钛或者钛合金材料。（投标时提供已应用该换热器的项目机组实物照片，并加盖投标人电子签章）

3.5机组内采用2套以上（含）独立的热泵系统，以增强机组运行的安全性与稳定性。

3.6机组送排风系统有备用风机，以增强机组运行的安全性与稳定性。

3.7实验动物环境溶液空调机组须全面符合GB 14925-2023《实验动物环境及设施》的技术要求。机组采用独立双通道，送风通道和排风通道分别完全独立，送风通道内的调温调湿溶液模块与排风通道内的能量回收溶液模块分别完全独立，送风通道和排风通道中溶液模块内溶液无交叉接触且实现完全物理隔离。溶液再生模块采用新风再生，为调温调湿模块提供浓溶液。

3.8机组PLC控制器内置控制算法，可实现对回风温湿度的精确控制，控制精度为温度±2℃、相对湿度±5%。机组具有智能模式识别算法，自动切换冬、夏、过渡季运行模式。

3.9机组禁止使用电加湿、干蒸汽加湿等能耗较大的加湿方式，或者湿膜加湿等易滋生细菌、对空气品质控制不利的加湿方式。

	商务要求表

	交付使用时间及地点
	1、合同履约期限：自签订合同之日起 90个日历日内将货物运至采购人指定地点；根据采购人通知要求完成安装调试并投入使用。

2、交付使用地点：广西南宁市（采购人指定地点）。

	质量保证
	除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。质保期内负责维修、更换配件，负责向采购人提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维护和保养服务，如技术需求另有要求的根据国家设备质量标准要求的有关规定。质保期内中标供应商对货物出现的维修、质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，并向采购人提供每次维保的相关资料（佐证照片、维保清单及报告）。如采购需求表中特别注明的按需求表中的内容执行。

2.质保期内，供应商按要求提供以下质保服务：

属于保修（三包）范围和内容的项目，中标供应商应在接到修理通知之后按售后维修响应要求时限内派人修理。中标供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，修理费用由中标供应商负责。如果需要更换配件的，所更换的配件应为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责更换整件产品。

3.保修完成后，由采购人组织有关单位人员验收。

4.产品质量按现行国家标准和技术规范。

	付款条件
	自签订合同之日起十个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，中标人提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，采购人十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。

	售后服务要求
	1.投标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品（禁止供应商使用贴牌、代工设备参与投标）。相关部件及服务须满足本表技术要求中各项要求。
2.供货产品必须满足招标文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。

3.由于货物本身质量原因造成的任何损伤、损坏或因包装、运输不当引起的货物外观或内部的损坏及错发、漏发的情况，中标人负责补发、更换，直到达到采购要求，不得再收取任何的额外费用。如果中标人在接到通知后没有更换有缺陷的产品，所造成的损失由中标人承担。  

4.所提供货品如有质量、规格、数量等不符合参数要求，采购人有权要求中标供应商在2个工作日内整改，中标供应商应及时调整且在规定时间内提供符合要求的货物，否则视为违约。如情况特殊可与采购人协商后适当延长交货时间。

5.如产品在使用过程中出现任何问题，中标供应商30分钟内电话响应，45分钟内答复；如有必要，在6小时内直接到采购人指定现场了解情况，现场排查问题直至保证产品能够正常使用。

6.交付产品必须按照投标文件和合同约定的品牌、规格供货，且提供产品保证均为厂家原装正品，如出现以次充好等违约现象，采购人有权终止并解除合同。货品在质保期内涉及产品质量问题的中标供应商应在采购人指定期限内无条件退换。若退换后的货品经采购人二次验收后仍不满足采购人实验需求或检定不合格时，中标供应商必须更换品质更好的同类产品，价格不变。

7.交付货品清单同货物一并送达采购人。货品在交付前发生的风险均由中标供应商自行负责。

8.安装调试：中标人负责在采购人指定的时间内，按照要求免费送货上门，免费完成设备就位及减震装置安装（减震装置由中标供应商提供，含减震装置选型、供货及对应安装固定工作；不含混凝土基座的设计、制作及安装）；免费进行设备本体功能性调试；免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

▲9.本项目采购设备对应的安装场地尚未完成装修施工，中标人须全程配合采购人后续场地装修、基础设施改造及现场施工统筹工作。中标人需主动对接采购人、装修施工单位、监理单位，免费提供设备安装所需的全部前置技术参数、场地预留尺寸、管线接口、承重标准、安装间距、防水降噪、通风散热、接地配电等专项技术要求，确保设备型号、安装方式与场地装修方案、水电布局、空间规划、基础设施施工完全适配，因中标人未及时提供、错报、漏报技术参数导致设备无法安装、与装修冲突、无法正常使用的，所有整改、返工、更换费用及损失由中标人全额承担，且采购人有权追究其违约责任。采购人可根据场地施工进度调整设备送货、安装时间，中标人须无条件配合，免费提供设备临时防护、仓储保护、移位保管等服务，不得额外收取任何费用。待场地装修、基础设施施工全部完成并达到安装条件后，中标人需在采购人规定时限内进场，完成设备精准就位、减震装置复检校准、设备整体对接安装、线路规整、系统联通等全部工作，并免费开展设备本体全方位功能性调试、联动调试，确保设备各项性能参数达标、运行稳定、完全符合使用标准。

	报价及其他要求
	1.投标人的投标报价为人民币含税价，为采购人指定地点的现场交货价。投标报价包含产品及售后服务所需的一切费用总和，包括但不限于货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、物流、装卸、保管、验收、产品检验检测、售后服务、技术支持、人员服务、保险、招标代理服务费、税金等，以及合同明示的所有责任、义务和一般风险等，采购人不再支付任何费用。投标人应自行考虑市场价格波动等因素，合同期内产品价格不再变动。

2.包装和运输

（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。

（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防破损、装卸等要求。

（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。

（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。

（5）中标人需负责将所有产品运输到采购人指定地点，费用包含在投标报价中。

3.供应商应严格按照国家、自治区、行业等相关规范要求，投入符合本项目设备安装、调试、运行操作的人员开展项目实施，按时按质按量完成项目安装及调试。

4.投标人根据自身情况，结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供相关证明材料。

5.供货范围界定：

本次招标项目的供货范围仅限机组本体（热泵机组、净化空调机组、实验室空气处理机组、排风机组、风机盘管、变频多联机组、专用溶液空调机组），具体界定如下：

包含内容：机组本体、机组原厂出厂时标配的附件；

不包含内容：以下配套系统、附属设施及相关工作内容，均不属于本次招标供货范围，由招标人负责另行采购、实施或在其他合同中明确：

（1）电气及控制系统：包括设备外部供电电缆、配电箱（柜）、控制线缆、接线端子、接线盒、强弱电管线（含桥架、穿管）的采购及敷设安装、电气连接辅材等所有与设备供电及控制相关的外接电气系统及附件；同时不含净化机组（空调机组、实验室空气处理机组、排风机组、风机盘管等）的控制系统（包括控制系统的主机、附件、控制模块、连接线缆等相关部件及配套服务）；

（2）外围管路阀门系统：包括但不限于设备本体接口（以设备出厂时自带的接口法兰 / 接头为界）以外的所有外接风管、水管、冷媒管及其他各类外接管路、管件、阀门、法兰、密封件、保温防腐层、管路支架、固定件、室外及室内延伸管路等所有与设备连接的外围管路系统及附属部件。

	知识产权
	中标供应商保证所提供的产品及服务涉及的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，中标供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标供应商的法律责任，其不利后果由中标供应商全部承担。

	验收要求
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。

2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

3.验收依据：按合同（含本招标文件采购需求、中标供应商投标文件承诺）要求及国家标准进行验收。

4.验收标准

（1）中标供应商按采购人需求清单进行供货，货物交到指定地点后，双方现场进行货品清点。供应商交付的产品须符合有效期要求。

（2）供应商必须按投标文件和合同约定的品牌、规格供货，验收不合格时，中标供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由供应商承担。货物交付并验收合格，双方签署验收单，作为合同款结算依据。如出现停产等问题，供应商在获得厂家说明和承诺的前提下，经采购人同意可以用质量更优于合同约定的产品进行替代交付，价格不变。如采购人不同意更换的，供应商应同意采购人扣减对应产品的费用。

（3）如有抽检要求的，检测结果应符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。

（4）所有产品均已运输至指定地点。

（5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

5.验收要求

验收小组以项目招标文件、采购合同以及中标单位投标时提供的样品为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

（1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。

（2）验收小组依据招标文件技术参数条款要求和中标人投标响应文件内容逐条进行验收，采购人在产品验收环节发现产品的技术参数指标不符合投标文件中技术参数响应的内容，验收不合格时，有权要求中标人在限定期限内进行整改，如整改后二次验收仍不合格的，采购人有权拒收货物并单方面终止合同和追究中标供应商违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，并视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。

（3）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定作违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。

（4）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	履约保证金
	履约保证金金额：本项目中标金额的5%（中小企业缴纳数额为中标金额的2%）。

中标人在签订合同前向采购人缴纳履约保证金，质量保证期结束后退回无息履约保证金（如以非保函方式提供且有余额）。

履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

保证金缴纳的账号信息：

开户名称：广西医科大学；

开户银行：中行南宁市医科大支行；

银行账号：622357485287；

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的规定按招标文件合同主要条款格式第九条的规定执行。

	核心产品
	本标项核心产品为第 2 项货物“实验动物屏障环境空气净化系统——专用溶液空调机组”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	现场踏勘
	1.为了确保潜在投标人具备实施本项目的能力及履行合同规定的各项要求，潜在投标人可进行现场踏勘，了解采购人现有的设备、现场实地情况。

2.现场勘查时间及集合地点：2026年7月31日上午9 时30分前在广西医科大学五象校区（南宁市良庆区凤凰路23号）20#楼下集合集合，过期不候。

3.联系人：施维，联系电话：13878118524

4.潜在投标人可以踏勘目的进入釆购人的项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标人自行承担现场踏勘的责任和风险。投标人参加现场勘查人员不得多于2人，在勘查当天须持有法定代表人授权委托书原件、本人身份证复印件（盖公章）及获取本项目招标文件的证明。


标项二采购预算：2807.31万元（最高限价金额：2807.31万元）

	项号
	货物

名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	实验动物专用型脉动真空灭菌器
	4
	台
	1.产品用途：专用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理；

2.安装方式：地上安装；

●3.主体结构：环形加强筋结构；内壳、夹套、门板采用316L 不锈钢，门档条采用304不锈钢；主体设计寿命15年,设备外形尺寸≤2100×2100×2100mm，容积≥2000L (投标时提供产品彩页扫描件，并加盖投标人电子签章)；

4.焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；

●5.密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离(投标时提供具有国家认可的第三方检测机构出具的合规报告复印件，并加盖投标人电子签章)；

6.密封门安全性能：门密封检测措施，防止蒸汽外泄；

7.门密封圈：高抗撕硅胶条，装于主体密封槽内，采用压缩空气或蒸汽密封，与压缩气或蒸汽连接管路为金属固定管路；

8.设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥144℃；

9.控制系统：

PLC：运行过程中的数据通过打印机打印，预留电脑远程监控接口；网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议，预留接口可接入远程管理系统，实时远程检测与交互；

触摸屏：彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，屏幕尺寸≥9英寸；分辨率：≥800×480；防护等级：前面板 IP 65；通讯协议：支持RS-422、RS-485、TCP/IP通讯；           

10.控制功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护、帮助功能；

11.管理员、工艺员、操作员三级权限管理，保障设备正常运行；

12.记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，可配备监控电脑，程序运行中参数应永久保存在电脑中，配有打印机打印工作过程参数，带有电子数据储存功能，配有USB接口；

13.智能化设计：增加设备的指纹识别系统，操作人员通过指纹识别确定其操作权限；前后语音对讲功能，方便屏障区内外的操作人员之间的沟通交流；移动通讯设备监控功能，方便设备管理人员随时随地掌握设备的状况；

●14.程序选择：设备应有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，（投标时提供程序选择及运行界面图片，并加盖投标人电子签章）；

▲15.设备的后端应自带密封结构，以保证设备前后区域严格的隔离密封，密封性能应符合密封测试要求(投标时提供设备密封结构的图片和密封性能承诺书，并加盖投标人电子签章)；

16.设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃；

17.气动阀门：典型无故障开关次数≥400万次；

18.抽空装置：单级直连式水环真空泵，功率≤4KW，防护等级≥IP55，效率≥86%，重量≤50kg，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距；

19.换热装置：板式换热器，换热效率≥95%；

20.节水系统：真空泵节水系统设计，节水性能为60％以上；

21.降噪系统：带有节水降噪装置，设备运行噪音≤75dB（设备操作区）；

22.水回收装置：带有换热器水回收系统；

23.管路要求：卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理；

24.消毒/搬运车：消毒车、搬运车整体使用304不锈钢加工成型；

25.四台设备配备一台商用燃气蒸汽工作站，额定蒸发量≥1000kg/h，几何容积≤28.6L，额定耗气量≤73.6Nm3/h，整机重量≤1550kg，设备外形尺寸≤2230*1230*2100mm。

	2
	大型多功能清洗机
	1
	台
	1.产品用途

主要用于实验动物笼具、笼架、车架类、容器类及动物笼盒等物品的清洗，同时能够满足对以上物品进行彻底的清洗、冲洗和干燥；

2.适应电源： 380VAC，50Hz，功率≤65KW（电加热）；

3.安装方式：地上安装；地上安装斜坡高度≤155mm，地下排水：预埋排水管≥DN100；

4.设备尺寸：外形尺寸(宽深高)：≤2500×2600×2800mm；

5.设备参数

5.1清洗内室壁板采用≥1.8mm厚316L镜面不锈钢板，外装饰罩采用≥1.2mm厚304不锈钢拉丝板；

5.2舱体：结构采用非焊接方式固定，以便检修和维护方便，在推荐寿命期内舱体无变形；

5.3密封门：手动密封门，装配工作视窗，能够实现严格的密封；

▲5.4喷淋臂：两侧水平摆动喷淋臂，每侧不少于4根；

◆5.5配备IVC笼架专用清洗喷嘴(投标时提供产品演示视频：实物展示顶部笼架清洗喷嘴实物排布及笼架清洗视频)；

5.6舱内设置多功能接口，可以连接饮水瓶清洗车；

5.7自动完成包括但不限于清洗（自动注入清洗剂：酸性或碱性可自动选择）、漂洗、冲洗、干燥等过程；

5.8设备配置舱底循环水箱（≥150L）、冲洗水箱（≥200L），节约用水并降低程序时间；

5.9设备预设有快速清洗程序，清洗时间≤6min；

5.10设备装载量：以标准型小鼠笼盒MI-03（长宽高391*177*131mm）计算，使用大小鼠通用四层清洗车：96个/程序（7000AG）；

5.11节能：设备能够回收清洗循环水，作为下一次的清洗用水；

5.12安全性：设备有多重安全保护，设备的前门、后门、内室均具有急停按钮装置，保护人员和设备安全；

5.13报警提示：采取声、光报警方式，应具有前后门互锁、开关门与程序运行互锁、流程异常、非法操作、能源供应异常等多种报警，可实时显示设备的工作状态；

●5.14过滤器自清洗：可适应实验动物笼盒废弃垫料存留多的情况，设备可自动清理过滤器（投标时提供设备自清洗功能图片，并加盖投标人电子签章）；

5.15排气：必须设置排气功能，保证清洗完成的废气被抽出内室排至排风管道，不得影响室内环境；

5.16清洗液：设备标配不少于2个加液泵，可自动添加酸性、碱性或中性清洗液，可自由设定加入量，并有清洗液不足报警功能；

5.17内置照明：设备内部具有低压防爆照明装置，可随时清晰的观察设备内部的运行情况；

●5.18控制面板：采用PLC控制清洗全过程，≥7英寸彩色触摸屏显示工作流程及工作过程中的温度、时间等参数；预设3个以上清洗程序，包含：快洗程序、IVC笼架清洗程序、大动物笼具清洗程序3个固定中文程序，并有2个（含）以上自定义程序（投标时提供程序选择界面图片，并加盖投标人电子签章）；具有故障自动检测和报警功能，预留接口可接入远程管理系统，实时远程检测与交互；

5.19远程监控：预留微机监控接口，可实现远程联网监控，数据下载；

5.20数据记录功能：带有USB接口，实现数据的长期保存；

5.21循环泵：采用316L不锈钢泵体、叶轮，出水口压力应≥0.2MPa，流量≥30t/h，保证清洗效果；

5.22随机配备四层清洗笼盒内车，内车材质为304不锈钢材质，供货时提供备品备件清单；

5.23投标时提供设备主要部件配置清单；

●5.24投标时提供欧盟或美国或中国等认可的第三方检测机构出具的设备详细性能参数检测(检验、检查)报告复印件，并加盖投标人电子签章。

	3
	智能化笼盒处理系统
	1
	套
	智能化笼盒处理系统包括协作机器人环境系统（机械臂模块、夹具模块、轨道传送模块、控制系统、防护围栏模块、刮料模块）、洁净垫料添加系统（翻转式垫料添加机、洁净垫料输送管道、洁净垫料储料仓/罐和真空源风机及过滤系统）、隧道清洗机（清洗舱，漂洗舱，吹干舱，双干燥舱、笼盒整理平台）、废弃垫料输送系统（废弃垫料收集台、刮料站、废弃垫料输送管道、废弃垫料储存罐和真空源风机及过滤系统）、四位垫料添加机。

1.协作机器人环境系统：由机械臂模块、夹具模块、轨道传送模块、控制系统、防护围栏模块、刮料模块等组成。主要用于代替人工，配合真空式物料自动输送系统、隧道清洗机、传送轨道等设备，完成笼盒盒底自动化翻转，模拟人工进行脏垫料刮除、倾倒，实现笼盒的快速化、批量化、标准化处理；

1.1机械臂模块：配套辅助设备实现笼盒抓取、翻转、垫料倾倒、刮除、定位摆放；

1.1.1采用机械臂，机械臂不少于6轴，动作灵活，

▲1.1.2机械臂手腕部可搬运质量≥70Kg，机械臂重复定位精度±0.04mm之内；

1.2夹具模块：由机械臂携带实现笼盒的抓取并限位。收缩结构采用气缸方式，力度可调；可同时抓取至少四列笼盒小鼠笼盒或两列大鼠笼盒；采用模块化设计，在不拆卸夹具的同时能将夹具整体从机械臂末端取下；夹具整体重量小于18Kg；夹具最大宽度应小于610mm，可根据客户笼盒尺寸定制，最大工作半径不小于2050mm；采用轨道双重限位方式，夹紧臂伸出臂无下垂；采用臂管穿管模式，无管线附着于夹紧臂外侧；

1.3轨道传送模块：采用隐藏式传送链条，链条回旋部分隐藏于轨道内侧；设置有至少两个待工工位，一个使用工位，实现连续工作无停顿；轨道可反转，在出现意外情况时能够复位；

1.4控制系统：笼盒装载量自主检测，转运车可装载10-20层之间的任意数量，实现自动检测；设置有一键还原程序，出现问题可使用一键还原；笼盒夹取检测，能够在线检测笼盒漏夹、夹带等情况，实现辅助处理；联动控制，实时监测各模块运转情况，实现多设备联动控制；≥7英寸彩色触摸屏操作，视觉直观；

1.5防护围栏模块：采用模块化设计，无需工程施工，现场组装快捷方便；可视化围栏，围栏不遮挡视线，实现360度可视；采用亚克力材质，不得采用玻璃材质，防止破碎；围栏龙骨采用铝合金型材，方便搭建；

1.6流水线运行模式，使设备能够不间断运行，无时间浪费，处理量：小鼠盒≥600个/h，大鼠盒≥300个/h；

2. 洁净垫料添加系统：由翻转式垫料添加机、洁净垫料输送管道、洁净垫料储料仓/罐和真空源风机及过滤系统四部分组成。主要用于满足实验动物中心大量的动物笼盒洁净玉米芯垫料的添加工作，解决目前人工添加垫料存在的劳动强度大、粉尘污染重、添料不均匀等问题，配合隧道式洗笼机与机械臂使用，联动运行；

2.1翻转式垫料添加机

2.1.1翻转式垫料添加机外形尺寸（W×D×H）：≤2300×3100×3000mm；
2.1.2电源要求：220V AC 50Hz，功率≤5KW；

●2.1.3与隧道式洗笼机配合联动使用，通过滚筒式传动结构自动接收并传送清洗后的笼盒，将玉米芯垫料自动、定量分配到各动物笼盒中，垫料添加速度应≥25个笼盒/分钟，笼盒快速取放装置应配置于隧道清洗机前端（投标时提供实物图片证明，并加盖投标人电子签章）；

2.1.4翻转式垫料添加机框架整体应采用304不锈钢及以上材质，外罩应采用优质碳钢表面喷漆处理，四面带有大面积亚克力面板装饰；

◆2.1.5设备带有笼盒自动翻转结构，可自动识别清洗物品类型，实现对盒盖、盒底及金属网等物品的不同处理方式，笼盒自动翻转机构采用气缸夹紧设计，可自动实现盒底定位、整理、夹紧、升降和翻转（投标时提供功能演示视频：实物展示笼盒自动翻转机构对笼盒进行整理、气缸夹紧、升降和翻转过程）；

●2.1.6机械臂翻转结构采用气缸夹紧设计，可自动实现盒底定位、整理、夹紧、升降和翻转（投标时提供实物图片证明，并加盖投标人电子签章）；

2.1.7根据不同程序启用多种落料口，适配不同种类笼盒的添加，同时配置笼盒感应器，当笼盒到位时进行新垫料自动分装，落料口自动分装误差量≤10%；

2.1.8底部设置垫料回收仓，带导向板，用于收集洒落的垫料，收集到一定量后可自动传输至顶部料仓。设备顶部储料仓内置感应器识别仓内垫料容量，当达到最高位置时，停止垫料供应，当达到最低位置时，启动垫料填充，停止垫料分装，保证垫料添加的持续性；

●2.1.9控制系统：采用PLC控制，配置≥7英寸触摸屏操作，内置多种垫料添加程序，在控制器上可以设定每个笼盒的新垫料填充量，并且可以控制添加速度，（投标时提供设备程序图片证明，并加盖投标人电子签章）；

◆2.2洁净垫料输送管道：管道连接方式为管接头连接，方便拆卸、安装，管道管径≥DN76mm，表面进行电抛光处理；设备总管道上设置压力传感器与泄压装置，当压力高于设定值或低于设定值时，设备紧急停机并进行泄压，防止意外发生，并通过显示屏或蜂鸣器向操作人员传递报警信息(投标时提供功能演示视频：展示洁净垫料处理系统设备总管道上安装的压力传感器与泄压装置以及管道触发报警时，能通过显示屏或蜂鸣器向操作人员传递的报警信息画面）；设备输送管道内，设置不少于3处负压检测点，实时有效监控垫料在管道内的输送状态。若发生堵塞，可通过显示屏或蜂鸣器及时向操作人员传递信息；输送管路转弯处使用大弧度不锈钢弯头，弯曲半径≥300mm，以减少垫料在转弯处的堆积；

2.3洁净垫料储料仓/罐：洁净垫料储料仓/罐外形尺寸（W×D×H）：≤3220×1670×1360mm；电源要求：380V AC 50Hz，功率≤6KW；储料仓/罐配置负压上料机，可通过负压风机将成品垫料吸入储料仓，用于辅助操作人员向储料仓内添加垫料；储料仓/罐底部设置有料位检测开关，当料位低于低料位时，设备通过垫料添加机进行报警，提示操作人员添加垫料；储料仓/罐输送管道末端设置有压力传感器，当管道压力低于设定值时，设备进行报警，提示检修人员进行检修；

2.4真空源风机及过滤系统

2.4.1真空源风机及过滤器外形尺寸（W×D×H）≤4600×1120×2250mm；

2.4.2真空源风机电源380V/50HZ，功率≤30KW，风量≤1200m³/h；

2.4.3真空源风机前后设置温度传感器，用于实时监控风机进、出风口温度，当温度高于设定值时，设备提示报警，并停机；

●2.4.4过滤系统应具有三级独立过滤功能，终端过滤效率≥F7（投标时提供过滤器检验报告证明复印件，并加盖投标人电子签章）；

2.4.5过滤系统应在中级过滤和高级过滤前后侧设置高精度、高灵敏度机械压差表及电子压差传感器，机械压差表监测范围至少为0~3Kpa，电子压差传感器监测范围至少为-10Kpa~10Kpa，能够实时显示过滤器压差，并且可与控制系统通讯，当压差过高时，系统会报警提示清理或更换过滤器；

2.4.6初级过滤及中级过滤下侧配置快拆式垃圾桶，便于操作人员倾倒灰尘，垃圾桶容积≥75L，垃圾桶配置检测开关，若意外打开垃圾桶，整套系统将立即停机；

●2.4.7中级过滤及高级过滤的过滤装置采用快拆设计，桶体采用平开门设计，并配置开门检测（投标时提供实物图片证明，并加盖投标人电子签章）；

●2.4.8 为延长过滤系统使用寿命，过滤系统应具有不少于两种自清洁功能（包括但不限于反吹、震动、反向冲洗等）（投标时提供清洁功能截图证明，并加盖投标人电子签章）；

3.隧道清洗机：由清洗舱，漂洗舱，吹干舱，双干燥舱、笼盒整理平台组成，主要用于对动物笼盒等物品的大批量、连续式的清洗及干燥处理；

3.1适应电源： 380VAC，50Hz，功率≤26KW（蒸汽加热）；

3.2外形尺寸（L×W×H）：≤7900×1370×2550mm；

3.3清洗级数：具有清洗——漂洗——吹干——干燥功能；设备分为清洗舱、漂洗舱、吹干舱、双干燥舱，每个舱为模块化设计，安装就位应方便简洁；

3.4清洗温度：45℃（可调）；

3.5轨道速度：0.35~2m/min可调；

3.6舱体：材质为厚度≥3.0mm的304不锈钢，清洗舱壳体加工无清洁死角；

3.7设备管路：304卫生级管路，卡箍连接，管路需有良好的保温措施；

3.8设备高压清洗喷嘴数量：

3.9隧道清洗舱内上部和下部均匀密布高压喷嘴，数量≥50；

3.10隧道漂洗舱内上部和下部均匀密布高压喷嘴，数量≥30；

3.11设备的外装饰罩材质采用或优于304不锈钢拉丝板，板厚应≥1.2mm

●3.12 设备控制系统：采用≥7英寸彩色触摸屏、PLC 控制系统，触摸式选择自动清洗程序，设备自动运行，直观的操作画面显示，动态显示设备实时运行参数（投标时提供操作画面图片证明，并加盖投标人电子签章），预留接口可接入远程管理系统，实时远程检测与交互；

3.13利用连续式的传送带，把清洗物品顺序输送到各个功能舱位，实现连续、不间断的清洗、漂洗、干燥，传送带采用PPSU材质注塑链，可倾斜摆放盒盖，对盒盖清洗更彻底；

3.14清洗时间：传送带的速度可调，最快速度，单个笼盒从进入设备到处理完成时间≤4分钟，可根据实际物品的污染程度，灵活调节清洗速度；

3.15处理效率：普通小鼠笼盒（290×180×160mm）处理量最大可达1620个/小时；

3.16清洗效果保证措施：采用大流量、高压力循环泵，全方位强力清洗，保证清洗效果，设备标配不少于2个清洗液泵，加液比例可调，以辅助清洗，提高清洗质量；

3.17防脏堵设计：大量污染笼盒的处理带来大量废弃垫料，设备具备机械式过滤网清扫机构，持续清扫过滤网表面，保证过滤网过水通畅；

3.18高效性：加热水箱配备高效换热器，蒸汽利用率达90%以上；终末冲洗采用全新干净的流水进行冲洗；

3.19兼容性：

3.19.1具有自动升降吹干功能或自动角度调节功能，可根据笼盒种类自动调整至最佳高度或最佳角度；

●3.19.2为保证各类清洗物品均可进入隧道进行清洗，隧道清洗舱入口宽度≥900mm，高度≥400mm（投标时提供实物测量图片证明，并加盖投标人电子签章）；

●3.19.3设备应具有多套清洗程序，可针对清洗物品设置对应清洗压力，清洗泵应采用变频控制（投标时提供程序编辑页面图片证明和清洗泵铭牌照片证明，并加盖投标人电子签章）；

3.19.4为方便后期设备升级改造，设备应保持在原有基础上即可无损配套机械臂系统和垫料处理系统，实现笼盒和垫料的自动化处理；

3.20节能性能：

3.20.1漂洗舱用水可以被回收利用到清洗舱，进行二次使用；终末漂洗用水可以被回收到漂洗舱，减少设备的耗水量；

3.20.2具有吹干舱，在清洗完成后的笼盒可在吹干舱吹落大部分的水滴，可降低干燥时间及能量损耗；

3.21安全性能：

3.21.1设备前后均具有急停按钮，报警指示灯；

3.21.2设备应带有机械式传动链保护结构，运行过程中如果遇到阻力能够自动停止，可保护操作者、清洗物品和设备的安全；

3.21.3设备前后端输送滚子均带有防夹手功能，链条与滚子的间距弹性自动调整，避免挤伤人手；

3.22易观察性：设备的每个功能模块均应具有能够打开的观察窗口，可方便观察设备内部清洗情况，打开观察窗时设备立即停止，并进行声光报警提示。

●3.23投标时提供欧盟或美国或中国等认可的第三方检测机构出具的清洗效果检测(检验、检查)报告。

4.废弃垫料输送系统：由废弃垫料收集台、刮料站、废弃垫料输送管道、废弃垫料储存罐和真空源风机及过滤系统五部分组成。用于满足实验动物中心大量的废弃动物垫料的收集、转运工作，解决目前人工倾倒垫料存在的劳动强度大、粉尘污染重、工作环境恶劣等问题。

4.1废弃垫料收集台：收集台外形尺寸≤1240×995×2030mm；电源要求：380V/50Hz，功率≤3KW，排风风量≥1000m³/h；收集台工作区域有初、中、高效过滤器，并且由风机工作使工作区形成负压，有效保证工作人员安全，高效过滤器过滤效率≥H14；初效过滤器前端设有金属网，2mm≤孔径≤5mm，能够有效过滤掉大颗粒粘连垫料，减少初效过滤器更换频率；收集台底部与废弃垫料输送管道对接，连接收集台后端管道配备负压传感器，传感器能检测0~-100Kpa负压，能有效检测管道内是否堵塞，实现废弃垫料的远距离输送；收集台倾倒口呈喇叭口状大角度倾斜，中间带有碰杆，碰杆进行包胶处理；操作区域底部应设有粉碎机，能够有效将较大颗粒、刨花垫料粉碎，避免大块垫料输送堵塞管道，粉碎机电机功率≥2.2KW，转速≥2800r/min；出口料斗：出口料斗的末端管径≥89mm，材质为304不锈钢；除尘风机：马达功率≥650W，防护等级至少为IP54；

4.2刮料站

4.2.1机械臂刮料站外形尺寸≤1545×1040×1385mm；

4.2.2电源要求：刮料台：380V/50Hz，功率≤3KW；

4.2.3刮料台上部设有刮料板，数量≥4个，使用304不锈钢材质配合尼龙刮料材质，刮料板内部应设有弹性装置，可上下左右弹性移动，保证笼盒内部刮料干净；

4.2.4刮料台底部与废弃垫料输送管道对接，实现废弃垫料的远距离输送；

4.2.5刮料台底部设有粉碎机，能够有效将较大颗粒、刨花垫料粉碎，避免大块垫料输送堵塞管道，粉碎机电机功率≥2.2KW，转速≥2800r/min；

4.3废弃垫料输送管道

4.3.1管道连接方式为管接头连接，方便拆卸、安装，管道管径≥DN89mm，表面进行电抛光处理；

4.3.2设备总管道上设置压力传感器与泄压装置，当压力高于设定值或低于设定值时，设备紧急停机并进行泄压，防止意外发生，并通过显示屏或蜂鸣器向操作人员传递报警信息；

4.3.3设备输送管道内，设置不少于3处负压检测点，实时有效监控垫料在管道内的输送状态。若发生堵塞，可通过显示屏或蜂鸣器及时向操作人员传递信息；

4.3.4输送管路转弯处使用大弧度不锈钢弯头，弯曲半径≥300mm，以减少垫料在转弯处的堆积；

4.4废弃垫料储存罐

4.4.1废弃垫料储存罐容积≥2m³，外形尺寸满足现场放置要求；

4.4.2电源及功率：380V/50HZ，功率≤6KW；

4.4.3储料罐下方配备震动电机，可使储料罐产生横向振动，有效防止废弃垫料在储料罐内的堆积；

4.4.4废弃垫料从储料罐内排出时应使用管径≥270mm的绞龙，可尽量缩短落料时间，减少储料罐内垫料的堆积；

4.4.5废弃垫料储存罐应设置大尺寸观察窗，观察窗直径≥Φ300mm，采用高强度亚克力材质，并且透光率高，便于观察储料罐内部垫料情况；

4.4.6储料罐内部应置有搅拌装置，可将储料罐内部垫料进行搅拌；

●4.4.7储料罐上侧设置有负压分离装置，可将收集台来的气流中的废弃垫料与气流进行分离，分离效率≥99.5%。使废弃垫料落入储料罐，气流经过滤系统过滤后排出（投标时提供负压分离装置实物图片证明，并加盖投标人电子签章）；

4.4.8负压分离装置内部应设置阻旋料位和压力传感器，分别用于检测罐体内壁是否附着有脏垫料和检测管道系统压力；

5.四位垫料添加机

5.1 四位垫料添加机外形尺寸（W×D×H）：≤1160×800×3000mm；

5.2 电源要求：220V/50Hz，功率≤3KW；

5.3 设备框架应采用优质碳钢结构，覆盖件应采用304不锈钢及以上材质；

5.4 下料仓容积（升）：≥200升；

5.5 上料仓容积（升）：≥60升；

●5.6 添料口：四个添料口，满足30-40个/分钟小鼠笼盒的垫料添加，每个落料口配置光电开关，单独工作（投标时提供落料口和光电开关实物图片证明，并加盖投标人电子签章）；

5.7 配有高压风机真空物料输送装置，既能将垫料从垫料库房输送到设备内部料仓，也能将垫料从下料箱提升到上料箱，物料开关控制真空物料提升装置开停；

5.8 填料误差：≤5%；

5.9 落料口处配备有光电检测开关，能及时检测到有无笼盒，从而给笼盒填料；

●5.10 设备填料程序：设备至少自带4套填料程序，以适应IVC小鼠笼盒、普通小鼠笼盒、IVC大鼠笼盒、普通大鼠笼盒等不同类型的笼盒垫料添加，程序参数可修改（投标时提供填料程序功能页面的图片证明，并加盖投标人电子签章）；

5.11 控制方式：PLC控制整个真空上料系统和自动定量填料系统，并采用彩色触摸屏显示控制；

5.12 故障诊断：具有自动故障检测，故障代码显示报警，故障声音报警等功能；

5.13 过滤器：≥H13级高效过滤器，有效保护室内环境；

5.14 步进电机：利用高速脉冲输出控制的步进电机，配置高性能减速机，可精确控制垫料添加量。

	4
	半智能化笼盒处理系统
	1
	套
	半智能化笼盒处理系统包括物料机器人转运系统（控制系统1套、AGV机器人2个、转运车4个）、废弃垫料收集台1个、隧道清洗机1个；

1.物料机器人转运系统（包括控制系统1套、AGV机器人2个、转运车4个，主要用于实验动物中心物品的转运，能够与多种设备之间进行智能衔接，满足大批量笼盒等物品的转运需求，提高生产效率，减少交叉污染。）

◆1.1导航方式：AGV小车应具备跨层能力，并可与设施自动门、电梯实现联动，完成跨区作业，爬坡能力大于等于2度。导航精度可达到±10mm，无需二维码、色带、磁条等人工布设标志物（投标时提供AGV车执行笼盒运输作业的完整演示视频）。

1.2车体结构：车体由外罩和底盘、二次平台组成，外罩塑料喷漆，底盘采用不锈钢焊接成型，二次平台由升降结构组成，车体整体尺寸≤870×620×260mm (长×宽×高)，车体设计承载能力≥600kg。车体顶部预留4个可供2次开发对接的M8螺母座，顶升机构通过螺母座固定在车体底盘上。

1.3中央控制器：采用统一控制器，便于调度系统的统一开发，需预留多种接口，提供外置接口和通讯总线支持多传感器安全防护满足多种通信协议，支持ModBus、TCP/IP协议供外部调用。控制器直接与驱动设备交互，无需额外PLC及继电器，内置惯导模块，对机器人姿态实时感应，能够有效对抗打滑，外部推搡等情况，可以接入实验动物管理系统，实时远程监测与交互；

1.4配套软件系统：

1.4.1多机调度系统：自动挑选最合适的机器人执行任务，并可进行路径规划和交通管制。人机界面简单友好，可智能检测地图模型的合理性。能够提供简洁的Web API网络协议，可与MES，WMS等系统无缝对接；

1.4.2可视化软件：能够实现对机器人的标定、建图、导航、配置、监控等可视化操作。可实现功能提示、地图编辑、网络通讯等功能；

1.5电池：电池应采用可重复充电锂电池，充电方式为接触式充电，使用寿命为≥1000次循环，设备满载可持续运行时间≥8小时，设备具有自动充电功能；

1.6驱动方式：采用电机，采取两轮差速驱动，可原地360°差速转向；车体前后2侧各有至少2个万向脚轮，辅助AGV小车平稳运行；

1.7状态指示灯：设备应采用不同颜色灯光来显示设备实时状态，绿色表示正常工作状态，红色为故障状态，橘色为充电状态；

1.8安全防护：设备应采用激光扫描传感器，实时扫描前方的障碍物进行壁障，单激光扫描范围≥270°，设备前后至少各有1个急停开关，当设备监测到有障碍物时，及时刹车；清理障碍物之后，设备可按照指定路线自动运行，无需人为干涉。

▲1.9环境适应能力：可通过中央控制系统实现跟自动门、电梯等设备的自动联动。设备可与高温灭菌设备对接，能够进入高温灭菌器内部，设备底部车轮为耐高温脚轮，可承受温度需≥150℃。

1.10定位精度：设备重复定位精度±10mm，刹车距离≤100mm，设备应具有辅助导航和导向结构设计，确保对接精度。

1.11运行速度：设备满载运行速度≥1.4m/s，可根据实际运行情况对设备进行调速；

1.12转弯半径：可原地差速转向，其最小转弯半径≤最大外形尺寸对角线的一半；

1.13充电方式：充电口应位于设备正前方位置，与设备预留的充电桩配合使用；当系统检测到电池电量为20~30%时，设备可进行自动充电，充电完成时间≤3h；

1.14网络配置：无线网络协议 IEEE802.11 b/g/n；宽带速度值 ≥100Mbits；信号强度要求 ≥-60dBm；网络延时要求 平均延时时间≤100ms；

1.15WIFI通讯:设备与控制台应采用无线通讯。使用环境:-10℃—40℃。协议:支持TCP/IP协议及MODBUS协议；

2. 废弃垫料收集台

2.1 废弃收集台外形尺寸≤1240×995×2030mm；

2.2 电源要求：380V/50Hz，功率≤3KW，排风风量≥1000m³/h；

2.3 收集台工作区域有初、中、高效过滤器，并且由风机工作使工作区形成负压，有效保证工作人员安全，高效过滤器过滤效率≥H14；

2.4 初效过滤器前端设有金属网，2mm≤孔径≤5mm，能够有效过滤掉大颗粒粘连垫料，减少初效过滤器更换频率；

2.5 收集台底部与废弃垫料输送管道对接，连接收集台后端管道配备负压传感器，传感器能检测0~-100Kpa负压，能有效检测管道内是否堵塞，实现废弃垫料的远距离输送；

2.6 收集台倾倒口呈喇叭口状大角度倾斜，中间带有碰杆，碰杆进行包胶处理；

2.7 操作区域底部应设有粉碎机，能够有效将较大颗粒、刨花垫料粉碎，避免大块垫料输送堵塞管道，粉碎机电机功率≥2.2KW，转速≥2800r/min；

2.8 出口料斗：出口料斗的末端管径≥89mm。材质为304不锈钢；

2.9 除尘风机：马达功率≥650W，防护等级至少为IP54；

3.隧道清洗机（主要用于对动物笼盒等物品的大批量、连续式的清洗及干燥处理。）

3.1适应电源： 380VAC，50Hz，功率≤26KW（蒸汽加热）；

3.2外形尺寸（L×W×H）：≤7500×1370×2550mm（1000GT型）；

3.3.技术性能

▲3.3.1清洗级数：具有清洗——漂洗——吹干——干燥功能；设备分为清洗舱、漂洗舱、吹干舱、双干燥舱，每个舱为模块化设计，安装就位应方便简洁；在隧道清洗机末端配备笼盒整理平台，负责自动翻转笼盒配套后端四位垫料添加机使用。

3.3.2清洗温度：45℃（可调）；

3.3.3轨道速度：0.35~2m/min可调；

3.3.4舱体：材质为厚度≥3.0mm的304不锈钢，清洗舱壳体加工无清洁死角；

3.3.5设备管路：304卫生级管路，卡箍连接，管路需有良好的保温措施；

3.3.6设备高压清洗喷嘴数量：隧道清洗舱内上部和下部均匀密布高压喷嘴，数量≥50；隧道漂洗舱内上部和下部均匀密布高压喷嘴，数量≥30；

3.3.7设备的外装饰罩材质采用或优于304不锈钢拉丝板，板厚应≥1.2mm，具有隔音降噪措施；

3.3.8设备控制系统：采用≥7英寸彩色触摸屏、PLC控制系统，触摸式选择自动清洗程序，设备自动运行，直观的操作画面显示，动态显示设备实时运行参数”；

3.3.9利用连续式的传送带，把清洗物品顺序输送到各个功能舱位，实现连续、不间断的清洗、漂洗、干燥，传送带采用或优于304不锈钢材质，无锐边尖角，不会划伤笼盒或操作人员，传送带采用PPSU材质注塑链条，可倾斜摆放盒盖，对盒盖清洗更彻底；预留接口可接入远程管理系统，实时远程检测与交互。

3.3.10清洗时间：传送带的速度可调，最快速度，单个笼盒从进入设备到处理完成时间≤4分钟，可根据实际物品的污染程度，灵活调节清洗速度；

3.3.11处理效率：普通小鼠笼盒（290×180×160mm）处理量最大可达1620个/小时；

3.3.12清洗效果保证措施：采用大流量、高压力循环泵，全方位强力清洗，保证清洗效果；设备标配不少于2个清洗液泵，加液比例可调，以辅助清洗，提高清洗质量；

3.3.13防脏堵设计：大量污染笼盒的处理带来大量废弃垫料，设备具备机械式过滤网清扫机构，持续清扫过滤网表面，保证过滤网过水通畅；

3.3.14高效性：加热水箱配备高效换热器，蒸汽利用率达90%以上；终末冲洗采用全新干净的流水进行冲洗；

3.3.15兼容性：

3.3.15.1智能化笼盒处理系统中“具有自动升降吹干功能或自动角度调节功能，可根据笼盒种类自动调整至最佳高度或最佳角度；

3.3.15.2为保证各类清洗物品均可进入隧道进行清洗，隧道清洗舱入口宽度≥900mm，高度≥400mm；

3.3.15.3设备应具有多套清洗程序，可针对清洗物品设置对应清洗压力，清洗泵应采用变频控制；

3.3.15.4为方便后期设备升级改造，设备应保持在原有基础上即可无损配套机械臂系统和垫料处理系统，实现笼盒和垫料的自动化处理；

3.3.16节能性能：漂洗舱用水可以被回收利用到清洗舱，进行二次使用；终末漂洗用水可以被回收到漂洗舱，减少设备的耗水量；具有吹干舱，在清洗完成后的笼盒可在吹干舱吹落大部分的水滴，可降低干燥时间及能量损耗；

3.3.17安全性能：设备前后均具有急停按钮，报警指示灯；设备应带有机械式传动链保护结构，运行过程中如果遇到阻力能够自动停止，可保护操作者、清洗物品和设备的安全；设备前后端输送滚子均带有防夹手功能，链条与滚子的间距弹性自动调整，避免挤伤人手；

3.3.18易观察性：设备的每个功能模块均应具有能够打开的观察窗口，可方便观察设备内部清洗情况，打开观察窗时设备立即停止，并进行声光报警提示；

3.3.19投标时提供欧盟或美国或中国等认可的第三方检测机构出具的清洗效果检测(检验、检查)报告复印件，并加盖投标人电子签章。

	5
	自动饮水消毒系统
	1
	套
	主要构成组成：动物饮用水在线灭菌系统1套、实验动物次氯酸水系统1套、动物自动饮水系统1套、动物纯水系统1套、自动消毒系统1套；

1.动物饮用水在线灭菌系统（给动物提供无菌饮用水，水中不能含有任何微生物活体及芽孢，符合动物饮用水标准，连续式工作，随用随开）

1.1电源：AC380V/50Hz，功率≤2KW；

1.2设备自带打印机，在设备各运行阶段实时打印记录数据，便于储存存档；

▲1.3制水量≥1000Kg/h，

1.4超高温灭菌原理：灭菌温度＞140℃，F0值＞15（投标时提供灭菌程序运行图片，并加盖投标人电子签章），杀灭动物饮用水中一切微生物活体及芽孢，灭菌效果等同或超过高温灭菌器的效果；

1.5设备管路可实现高温消毒功能，有效防止循环管道内微生物的滋生：至少具有两种自动消毒功能；

●1.5.1采用85-90℃高温水自动对设备的管道进行高水平消毒（投标时提供消毒程序运行图片，并加盖投标人电子签章）；

●1.5.2采用臭氧消毒方式（投标时提供消毒程序运行图片，并加盖投标人电子签章），有效抑制管路病毒细菌的滋生；

1.6.制水主机外形尺寸≤905×840×1870mm；

1.7.设备管路系统

1.7.1应采用卫生级不锈钢管路，无死角易于清洗、消毒和灭菌，管路铺设至自动饮水笼架；

1.7.2增压泵：主要材质采用304不锈钢，功率≥0.5KW，压力≥0.8MPa，流量≥2m³/h，防护等级IP55以上；

1.7.3控制阀门：阀体采用304不锈钢材质，密封部件采用聚四氟乙烯软性材料，最高耐压≥2MPa，耐温≥180℃；

1.7.4水质取样口：带有取样接口，便于水质的取样和生物监测，在管路的取样口处设有取样阀（投标时提供实物图片证明，并加盖投标人电子签章）；

1.8设备控制系统

1.8.1 控制操作面板必须采用中文菜单式触摸屏设计，系统有多道安全报警装置，可显示报警信息，每一个报警有提示警戒状态；

1.8.2 可编程逻辑控制器（PLC）：继电器输出型接口，输入输出点合计≥60个，具有RJ45网口，具有良好的通讯和控制功能，基本指令执行时间≤0.15us，设备程序应可以自动运行，也可以手动控制运行以应对特殊情况；

●1.8.3 触摸屏：应采用≥10英寸真彩触摸屏，分辨率≥800x480dpi，亮度≥1000cd/㎡，响应时间≤1ms，能够实时显示设备运行参数及零部件工作状态（投标时提供屏幕显示界面图片证明，并加盖投标人电子签章）；

1.8.4 压力传感器：量程0-1MPa，精度不低于0.25%；

1.8.5 操作权限：操作权限分为系统管理人员权限和操作人员权限，如果需要检修或者手动操作等，必须需要管理员密码才能完成；

1.9.安全系统

1.9.1 设备必须具有安全保护功能，当安全保护装置未处于正常状态时，设备必须停止运行并声光报警，并在运行界面上显示相应的警报信息；

1.9.2 具有紧急停机按钮，当设备出现紧急状况时，按下紧急停机按钮，能立即关闭整个控制系统，所有阀门处于安全位置，防止意外发生；

1.9.3 断电重启：断电后各自动阀门应处于安全位置，电力恢复后系统自动进入待机状态，经人工确认后可继续运行；

1.10.投标时提供设备主要部件配置清单；

●1.11 投标时提供证明设备灭菌效果的国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验、检查）报告复印件，并加盖投标人电子签章；

2.实验动物次氯酸水系统

2.1利用直接电解原理，通过电解原液产生固定有效氯浓度的微酸性次氯酸水，水机能实时采集并显示电流、电压和酸水pH值三大重要参数，随时检测并向用户反馈设备的运行状况和酸水的品质，集进水监测、电流监测、pH监测于一体的闭环监控系统，时刻确保设备制取的微酸性次氯酸水合格无偏差；

▲2.1.1水机制取酸水的额定流量≥200L/h，酸水有效氯浓度为100±10ppm，pH值为5～6.5，满足实验动物中心的无菌饮水和消毒需求；

2.1.2设备配置一套基于pH值与电解电流的闭环控制系统，智能排掉不合格的酸水，保证设备出水稳定；

2.1.3设备配置微米级过滤器，确保制水无杂质；

2.1.4设备接口采用专用卡套接口，安装简便，并可与后端各大系统无缝对接；

2.1.5专用UPVC防腐蚀电磁阀，口径大无视杂质；

2.1.6采用钛基材贵金属涂层电极材料防止电解氧化，提高设备寿命；

2.1.7Siemens工控PLC，可靠性高，确保水机工作正常；

2.1.8整机采用模块化布局，制水、用水和控制互不干涉，方便维护。

2.2 原液罐：水储罐体积≥20L，采用HDPE耐酸性腐蚀材料；管路均使用PTFE材质，耐酸耐腐蚀；接头均采用PP专用卡套接头，安装简便，有极好的耐腐蚀特性。

2.3 酸水罐：水储罐体积≥200L，采用HDPE耐酸性腐蚀材料；管路均使用PTFE材质，耐酸耐腐蚀；接头均采用PP专用卡套接头，安装简便，有极好的耐腐蚀特性；水罐预留了微酸性次氯酸水的取水口，方便用于人工接水喷雾消毒。

2.4 次氯酸水供水系统

2.4.1 纯水模块：水储罐体积≥200L，采用食品级PE材质，耐腐蚀；配有浮球式液位传感器、液位开关检测装置，配合进水电磁阀，控制纯水进出；取水口配有DN20常开球阀，UPVC管接口，随取随用快速方便；出水口配有DN20常开球阀，UPVC管接口；进水口配有DN20常开球阀，UPVC管接口；配有高精度计量泵，精准控制酸水流量。

2.4.2 饮水模块：水储罐体积≥500L，采用食品级PE材质，耐腐蚀；配有压力式液位传感器，液位开关、高液位报警装置等液位检测装置，精准度高，增加系统安全性能；配有专业的余氯检测装置，随时检测饮水余氯浓度；配有安全阀，防止系统内部压力过高，增加系统安全性能；1-3ppm的微酸性次氯酸饮用水，防止细菌滋生；配有酸水进水口，10*8mm的管接口，PP卡套接头；排水口配有常闭球阀，DN25的UPVC管接口；出水口和回水口均为50.8mm的卡箍接口；配有UPVC取样口，随时取样快速方便。

2.4.3 主机模块：全自动运行模式，完全自主配给和供给动物饮水；精确控制整个系统参数，自动化程度高；一备一用增压泵方便用户的使用维护，增强系统的稳定性；稳压模块自带压力表，和系统检测压力作对比，双重保证系统压力；增压模块配有压力和温度传感器，保证系统运行在安全合理的范围内；管道、球阀均采用UPVC材质，耐腐蚀性好，可靠性高；配备7英寸触摸屏，可设定系统参数，可方便观察报警等设备信息；采用PLC，可靠性高，具有良好的通讯能力；压力罐最大容积≥100L，304材质，运行压力1.5~2.5bar；全系统解决方案，智能监控，监控系统可提供本地化24小时服务。

3.动物自动饮水系统

3.1 自动饮水控制终端：饮水过滤器采用≤5微米级滤芯，可有效防止杂质进入房间饮水管道；采用≥7英寸HMI触摸屏，实时显示自动饮水、自动冲洗两大系统状态，可轻松设定冲洗时间参数，可方便观察报警等设备信息；减压模块均选用知名品牌配件，其中减压阀可稳定工作在0.1-0.75Mpa压力下，压力传感器精度≤1kpa，流量传感器精度≤10mL/min；流量传感器精度≤10mL/min，实时检测动物饮水量，并通过PLC及控制系统统计累计饮水量，预警自动饮水系统的异常情况；采用知名品牌PLC，具有良好的通讯和控制能力；允许用户自行设计房间冲洗时长，根据用户定义的开始时间控制系统冲洗频率，无需人工参与，可实现7天*每天24h全自动冲洗；LED指示灯，显示设备运行状态，可以及时发现报警信号；预警自动饮水系统的异常情况；可提供可听和可见的警报信号；监控系统可提供本地化24小时服务；控制终端外壳使用不锈钢材质，尺寸为≤600*420*175mm（w*h*d），终端所有固定零件均为不锈钢；带有水路接口12.7mm不锈钢管卡套接头2个；控制终端内管件：外径≤9.5毫米聚丙烯管路；出水口饮水压力为0.02～0.03Mpa，冲洗压力为0.08～0.1Mpa；冲洗电磁阀主体材质为316L，触水材质为316L、树脂；冲洗电磁阀电源：DC24V,0.5A；冲洗电磁阀接口：ZG 3/8内螺纹；冲洗电磁阀防水性能：IP65。

3.2 管道系统：全316L不锈钢材质，多重抛光、钝化处理，表面光洁度可达65RA；主进水管道和主排水管道外径≤19.05毫米外径，壁厚为1.65毫米的316L不锈钢管道；房间分配管路使用外径12.7毫米，壁厚为0.9毫米的薄壁管，以最大程度减少水滞留空间，同时提供光滑内表面，即使弯管处也不会有锐角折弯；连接装置采用316不锈钢快速连接卡套接头，并且连接处有硅胶密封处理；专用穿墙模块专用316不锈钢过墙接头、可实现牢固密封，方便安装；自动饮水主管道与笼架通过快速接头对插相连，其中洁净快速接头母头具有自锁功能，可随时拆卸，当笼架移走时，笼架安装有手动排水阀，可实现笼架管道的手动冲洗；自动饮水主管道末端配有电磁阀，能够实现主管道的定时冲洗；电磁阀材质：主体材质为树脂，触水材质为316L不锈钢；电磁阀功率：DC24V，0.5A；电磁阀接口：ZG1/4内螺纹；电磁阀防水性能：IP65。

3.3 笼架管路：支管进水口为快速接头公头，在接口处须配置一个用耐腐蚀材料制成的防尘盖，用不锈钢圆珠链子固定在笼架上；快速接口组件材质为316L等级的不锈钢；快速断开密封件采用食品级硅树脂；笼架管路主体材料为电抛光的316L不锈钢，这种材质在自来水、pH值≥5含有0～10ppm游离氯的水,或者pH值＞2.6的酸性水中，都可以保持惰性(不起反应)；支管的所有管道和接头都是使用防腐蚀的316不锈钢材质；去除管道开口端的毛刺，让管件干净，以便随时可进行现场装配；支管组件都要经过电抛光和钝化处理，使之达到65 RA或者更好；管道直径≤12.7毫米，管道壁厚≤0.9毫米；所有的管道弯头和三通接头都用以下方式来制造：一个洁净连接件和一根配对的管道。配对管道去毛刺以保证连接密封，连接处采用双卡套结构保证密封；管道弯曲的弧度为中心线半径≥38mm；每套笼架饮水管路和饮水阀都由洁净连接管道，和笼盒数量相匹配并定制的自动饮水阀，具有洁净连接口的2套快速接口及2个不锈钢截止阀组成；每个饮水管路和自动饮水阀系统均与房间分配管路的软管将匹配，可快速连接，采用专用快接接头，并且断开后接头自动闭合，管道不会漏水；笼架支管的上端有一个排气阀和一个排水阀，在支管的最低末尾处有一个三通转换排水阀，材质为316不锈钢；笼架支管用≤1.2mm厚的304不锈钢管道卡箍固定在笼架的水平框架上；快速连接软管采用黑色PTFE材质，耐高浓度的化学品，适用于氯化环境和酸化环境；快速连接软管尺寸≤10×8mm，弹簧形状，展开长度≥3000mm；快速连接软管接口为快速接头形式，一端为公头，一端为母头（母头自带断开连接的自封闭功能）；快速连接软管耐氯性≥100ppm；快速连接软管可快速脱卸，可在进行消毒处理时或者长期不使用时，可将房间管道和动物笼架断开。

4.动物纯水系统

4.1源水水质：市政自来水管网水源。

4.2产品水用途：实验动物饮用纯水及动物笼器具、器械的清洗消毒用纯水。

4.3工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。

4.4产水量：≥2000L/h    

4.5产水水质标准：产水水质符合GB 14925-2023《实验动物环境与设施》中屏障和隔离环境内饲养的实验动物饮用水的规定。

4.6工艺流程：采用“预处理+反渗透+在线杀菌消毒+水箱储存+智能恒压供水”工艺。

4.7系统采用可编程控制器+操作按键自动控制，整个系统全过程微电脑控制，并实时在线显示产水电导率、流量、压力等实时数值；整个控制系统具备自动运行功能，包括自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机、停电自动复位、过载保护等多种功能。

4.8系统具备漏水检测功能，当系统检测到纯水机出现漏水现象时，能迅速切断总进水水源并报警提示，防止设备漏水造成不必要的损失。

4.9为保证系统运行稳定性，设备采用压力变送器来连续监测并实时在线显示原水进水压力、纯水出水压力及各点压力，不得采用压力差或其他机械式的压力检测装置。

4.10系统封闭式全自动运行，采用预处理+反渗透膜处理技术+臭氧杀菌消毒工艺；反渗透主机具有脉冲冲洗功能。

4.11系统具备化学消毒技术，该消毒模式具有系统消毒和管路消毒2部分，可以分别单独进行消毒或同时消毒；消毒液采用自吸式方式加入，不得采用从水箱人孔加入的方式，防止每次开盖造成细菌超标风险及添加消毒液时对人体的伤害。

4.12系统具备多种消毒程序，仅依靠物理杀菌方式即可满足水质检测菌落总数要求，杀菌消毒过程中不得添加任何介质，且没有任何异味产生，不得采用往纯水中添加含氯或其他化学消毒剂方式，防止纯水添加化学消毒剂之后，水中有残留成分及电导率超标，对实验动物及各种器械造成不应有的伤害及损坏。

4.13主机设备采用一体化结构，集成预处理、反渗透、供水系统及消毒系统；主机系统管路采用UPVC管道，主体管路系统无死角设计理念，反渗透主机所有管道中的水每天都能流动起来，降低微生物污染风险。

4.14预处理系统：配备多介质（石英砂+活性炭）过滤器，软化过滤器，精密过滤器及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生等功能。  

4.15反渗透系统具有运行冲洗功能，具有电导率仪连续监测实时在线显示产水的水质功能，系统还设有纯水和浓水流量计，以实时监测并调节运行出水量，并通过合理工艺设计提高水利用率。

4.16反渗透系统采用反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）。

4.17系统高压泵选用立式多级泵、纯水泵选用卧式泵，泵体材质和过流部件均采用304不锈钢，不得采用铸铁材质。

4.18纯水水箱：用于储备反渗透产水，容积参考地面承重按实际需求配置，水箱装有液位控制器自动控制设备启停；储水箱采用304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，外表面拉丝亚光处理避免光污染；水箱顶部装有呼吸器，可以滤除气体中的微粒和细菌，呼吸器采用防脱落颗粒和纤维材质。

4.19纯水箱液位计选用高精度卫生级压力式液位计，并能在满足使用的情况下快速设置水箱液位高度。

4.20纯水供水系统采用技术安全、稳定节能的智能恒定压力输出方式，供水不低于动物饮用及清洗笼具及器械的最低工作压力及流量要求；供水系统具有压力和流量双重控制，并具有安全阀装置确保供水压力及供水流量平稳、安全。

4.21纯水供水系统及纯水箱呼吸器所使用的细菌过滤器滤芯孔径均≤0.2um，材质为PES，确保供水管网和纯水箱内的水始终处于合格状态。

5.自动消毒系统

5.1 轮替消毒液供给系统：消毒液增压系统，为喷雾端输送消毒液，保证系统稳定运行，全自动控制，无需人工参与；全机金属件均采用卫生级304或更优不锈钢，管道均采用UPVC或者耐腐蚀PTFE材质；可以支持不少于三种消毒液轮替使用，降低细菌耐药性；专用耐腐蚀增压泵，保证设备使用寿命；消毒液供给量在10～300L/h可调；配置≥7英寸触摸屏，显示系统运行状态，可以设置系统参数；循环入口及出口采用卡箍接头，其余接口采用软管卡套接头。

5.2 消毒控制端：内部管路均采用快接接头，安装便捷，牢固耐用；消毒过滤器采用高效过滤解压阀，可有效防止杂质进入房间消毒管道；配备触摸屏，可设定冲洗时间、消毒间隔等参数，可方便观察报警等设备信息；采用国际知名品牌PLC，可靠性高，具有良好的通讯能力；过滤解压阀稳定系统压力，保证工作压力≥4bar；可连接PC端，实现实时监控。

5.3自动喷雾装置：采用双流体雾化方式，颗粒直径≤7μm；每个喷雾器有效范围≥50平方米；喷雾器嵌入维护工具，方便用户的使用维护；根据房间大小有双向、三向、四向喷雾装置可供选择；进气接口、进水接口采用快速插头。

5.4 房间管道系统：采用次氯酸等消毒水作为消毒水源；气、液传输管路均为PTFE材质，可耐受有效氯浓度≥100ppm；配备的过滤解压阀可以过滤压缩空气，固定压力4bar；专用快速插头和三通，确保管道固定牢靠、无需焊接，方便安装维护；专用穿墙模块、可实现牢固密封，方便安装；吊顶上方走管，采用镀锌管或者桥架防护。

	6
	高密度小鼠IVC系统
	1
	套
	高密度小鼠IVC系统（用于实验室饲养SPF级小鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。）

1.智能型IVC主机（10台）

1.1IVC主机电源220V/50 Hz，功率≤350W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩；主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤330mm；

1.2IVC主机采用性能稳定的EC直流离心风机，风机转子直径≥140mm，单风机在无背压下最大风量≥500m³/h，风机自带蜗壳和调速功能；

1.3采用双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用，风机采用串联方式，保证在单风机有故障的情况下送排风的可靠性；

●1.4 IVC主机控制系统采用工业级PLC处理器，支持TCP/IP等众多网络协议，不接受电路板、一体机等其他控制方式（投标时提供PLC处理器图片证明，并加盖投标人电子签章）；预留接口可接入远程管理系统，实时远程检测与交互；

1.5采用彩色触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率≥800×480；

●1.6采用风速传感器在线检测系统换气次数，换气次数应为实时检测值（投标时提供风速传感器实物及触摸屏显示换气次数检测值页面图片，并加盖投标人电子签章）；

●1.7触摸屏实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常会报警（投标时提供触摸屏信息显示页面图片证明，并加盖投标人电子签章）；

●1.8温湿度传感器安装于排风口附近，测得温度湿度为笼内排出气体的真实温度湿度（投标时提供温湿度传感器图片及触摸屏显示笼内气体温湿度的图片证明，并加盖投标人电子签章）；

●1.9换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤50dB（投标时提供国家认可的第三方机构出具的检测（检验、检查）报告，并加盖投标人电子签章）；

1.10进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.995%，高效过滤器应带出厂测试报告，高效过滤器的截面面积应≥0.09㎡，通风量应≥250m³/h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级；

●1.11具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息（投标时提供功能页面图片证明，并加盖投标人电子签章）；

1.12配备内置式不间断电源（UPS），供电中断后风机仍可进行工作8小时；

1.13主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，主机排风口处带有补风结构，为防止空调负压抽风对系统影响；

2.小鼠IVC笼架（20对）

2.1 IVC笼架为单面，9列宽度≤1998mm，笼架10层高度≤1991mm，笼架深度≤505mm，笼架拆除顶部送风管后带3寸脚轮高度≤1940mm；

2.2笼架带笼盒深度尺寸应≤510mm；

2.3一拖二180笼位，笼架框架为SUS 304不锈钢材质，外框架钢管规格≥25*25*1.2mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌；

2.4笼架的纵向和横向位置，带有坐标号，如笼架横向位置为A、B、C等英文字母，笼架纵向位置为1、2、3等阿拉伯数字；

2.5导轨带有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位；

2.6每套IVC设备配有专用测试笼盒，测试笼盒应带有标识，方便辨识，设盒内压差≥10Pa；

2.7自动饮水阀

2.7.1小鼠饮水阀尺寸：≤φ12.5*116mm；

2.7.2无焊接模式316L不锈钢，保证动物饮水的洁净，多重抛光，钝化处理，表面光洁度可达50RA；

2.7..3密封件材质为医用硅橡胶，耐腐蚀、抗老化能力强；

2.7.4连接方式采用螺纹连接，拆装方便，且用医用硅胶件密封；

2.7.5表面印有产品编号，能追溯产品生产和检测过程；

2.7.6微米级高精度自动饮水阀设计，出水量均匀一致，出水量严格控制在20~50ml/min；

2.7.7饮水阀的触发压力为5-12克；

2.7.8自动饮水阀与IVC笼盒完美结合，保证笼盒内的压差和无菌环境。

2.7.9饮水阀数量与小鼠IVC笼位数量相符合，小鼠笼位3600个；

3.小鼠IVC笼盒

3.1小鼠IVC笼盒尺寸（宽×深×高）≥201×398×182mm（含水瓶时），笼盒盒底高度≥13cm；

3.2配备3600套笼盒（包括底盒、网盖、上盖），另配小鼠饮水瓶500套，底盒3600个，备用上盖和网盖各108个；

3.3笼盒采用聚亚苯基砜（PPSU）全新材料，耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌≥350次不变形；

3.4笼盒保证机械强度，确保一米高度自由落下无损坏。

3.5盒盖与盒体通过搭扣连接，不接受一体式搭扣，搭扣安装于盒底上保持不可随意活动状态，便于与自动化设备对接；

3.6密封胶条安装于盒底上，采用侧密封结构，不接受其它结构，提供样品证明；

3.7笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部；

3.8笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速≤0.03m/s；

3.9笼盒排风口安装过滤装置安装结构，过滤网不低于60目，便于增加笼盒排风过滤，防止笼盒内的粉尘、毛发等进入笼架内，不接受螺栓固定；

3.10笼盒带进风整流组件对进入笼内的空气进行整流，保证气流的均匀性，整流组件采用快装的方式，不接受螺栓固定；

3.11笼盒带有生命窗，生命窗尺寸≥200cm²，生命窗面积≤笼盖面积的1/2，覆盖0.2μm高效滤膜，生命窗配有密封胶条保证密封，生命窗压合盖板无任何结构插入笼盒内，高效滤膜为整体结构，采用压合方式，高效滤膜周圈无固定孔。

3.12笼盒盒底叠放高度≤50mm，笼盒盒盖叠放高度≤28mm，盒底叠放后保证笼盒短边或长边配合间隙≥4mm，保证笼盒的灭菌效率，提供实物现场量取；

3.13外置式饮水瓶容量≥250ml，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶嘴材质为316不锈钢，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象；

3.14笼盒瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门，笼盒水瓶槽带导向结构；

3.15饮水瓶与食槽同侧，均置于笼盒前端，方便观察使用。笼盒网架为全网金属格栅结构，横向加密，304不锈钢材质或更优材质；动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象；

3.16带有可定位标记功能的标牌插槽，标牌插槽可旋转90度对异常笼位进行标记；

3.17标牌插槽可从盒盖移动到盒底上悬挂，方便换笼时进行追踪标记；

●3.18盒底叠放后保证笼盒短边或长边配合间隙≥4mm，保证灭菌时的灭菌穿透（投标时提供实物量取尺寸图片证明，并加盖投标人电子签章）；

3.19笼盒短边需配置有加强筋，加强筋长度≥40mm，加强筋的间距≥110mm，方便后续实现笼盒盒底的自动化处理。

4.配套换笼工作台（12台）

4.1设备主体框架应采用优质304不锈钢及以上材质，工作台面及外罩采用ABS优质塑料材质，表面光滑，边角大圆弧过渡，无卫生死角；

4.2设备外形尺寸≤1450×660×1910mm，工作台面板尺寸≥1200×510mm；

4.3电源：220V/50Hz，功率≤0.6KW；

4.4设备洁净度需达到ISO 5级（100级）或更高洁净度，工作区气幕平均风速≥0.35m/s，噪声≤55dB(A) (距设备1m)；

4.5设备应具有台面升降功能，可升降行程不小于200mm，带有至少3组位置设置功能和断电记忆功能，且可以实现遇阻停止功能；

4.6设备内部过滤器≥4个，高效过滤器≥2个，高效过滤器应采用H14高效过滤器；设备前、后两面都可进行操作，侧方装有两个压差表，用来检测高效过滤器两端的压差，观察过滤器是否堵塞；

4.7设备整机风机数量≥3个，其中底部风机数量≥2个，风机均可实现无极调速功能，为方便设备后续维护，设备所有风机需为同一型号；

4.8设备照明灯亮度可调；

4.9设备应带有红外线感应自动给液消毒器，只需要将手放至红外线感应区就可以对手进行消毒处理，设备可灵活方便移动，底部应采用4个万向轮，且每个万向轮上带有锁紧装置；

●4.10设备通过TUV检测（投标时提供详细检测（检验、检查）报告复印件，并加盖投标人电子签章）；
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	标准型大鼠IVC系统
	1
	套
	标准型大鼠IVC系统（用于实验室饲养SPF级大鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。）

1.标准型IVC主机（17台）

1.1主机电源：220V/50 Hz，功率≤350W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩；主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤330mm；

1.2 IVC主机采用EC直流离心风机，风机转子直径≥140mm，单风机在无背压下最大风量≥500m³/h，风机自带蜗壳和调速功能，提供风机铭牌及对应参数表；

1.3采用双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用，风机采用串联方式，保证在单风机有故障的情况下送排风的可靠性；

1.4 IVC主机控制系统采用工业级PLC处理器，支持TCP/IP等众多网络协议，不接受电路板、一体机等其他控制方式；预留接口可接入远程管理系统，实时远程检测与交互。

1.5采用彩色触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率≥800×480；

1.6采用风速传感器在线检测系统换气次数，换气次数应为实时检测值；

1.7触摸屏实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常会报警；

1.8温湿度传感器安装于排风口附近，测得温度湿度为笼内排出气体的真实温度湿度，不接受测得房间内温湿度或只测试笼盒内的温湿度；

1.9换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤50dB；

1.10进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.995%，高效过滤器应带出厂测试报告，高效过滤器的截面面积应≥0.09㎡，通风量应≥250m³/h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级；

1.11具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息；

1.12配置内置不间断电源（UPS），供电中断后风机仍可进行工作8小时；

1.13主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，主机排风口处带有补风结构，为防止空调负压抽风对系统影响。

2.大鼠IVC笼架（34对）

2.1 IVC笼架为单面，每架笼位数≥25笼（5层×5列），共计不少于50笼位，笼架尺寸（长×宽×高）应≤2040×550×1840mm，连接总长须≤4530mm；

2.2笼架框架为SUS 304不锈钢材质，外框架钢管规格≥25*25*1.2，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌；

2.3笼架的纵向和横向位置，带有坐标号，如笼架横向位置为A、B、C等英文字母，笼架纵向位置为1、2、3等阿拉伯数字；

2.4导轨带有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位；

2.5每套IVC设备配有专用测试笼盒，测试笼盒应带有标识，方便辨识，设盒内压差≥10Pa；

2.6自动饮水阀

●2.6.1大鼠饮水阀尺寸：≤φ12.5*110mm（投标时提供饮水阀尺寸图片证明，并加盖投标人电子签章）；

2.6.2无焊接模式316L不锈钢，保证动物饮水的洁净，多重抛光，钝化处理，表面光洁度可达50RA；

2.6.3密封件材质为医用硅橡胶，耐腐蚀、抗老化能力强；

2.6.4连接方式采用螺纹连接，拆装方便，且用医用硅胶件密封；

2.6.5表面印有产品编号，能追溯产品生产和检测过程；

2.6.6微米级高精度自动饮水阀设计，出水量均匀一致，出水量严格控制在20~50ml/min；

2.6.7饮水阀的触发压力为5-12克；

2.6.8自动饮水阀与IVC笼盒完美结合，保证笼盒内的压差和无菌环境。

2.6.9饮水阀数量与大鼠IVC笼位数量相符合，大鼠笼位1700个计算。

3.大鼠IVC笼盒

3.1笼盒尺寸≥485×320×255mm（带饮水瓶和标牌插槽)，盒体高度≥18cm，笼盒底面积≥1100 cm²，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求；

3.2配备1700套笼盒（包括底盒、网盖、上盖），另配300个水瓶，备用底盒450个，备用上盖和网盖各300个。

3.3笼盒采用聚亚苯基砜（PPSU）全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌≥350次不变形；

●3.4笼盒保证机械强度，确保一米高度自由落下无损坏（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验、检查）报告复印件，并加盖投标人电子签章）；

●3.5盒盖设有中空硅胶密封圈（投标时提供密封结构实物图片证明，并加盖投标人电子签章）；

▲3.6外置式饮水瓶容积≥400ml，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴材质为316L不锈钢，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构；                              

3.7饮水瓶与食槽同侧，均置于笼盒前端，方便观察使用。笼盒网架为全网金属格栅结构，横向加密，304不锈钢材质或更优材质；笼架外边框采用直径≥4mm圆钢，其他采用直径≥1.5mm圆钢，圆钢间隙为≤8mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象；

3.8笼盒顶部应设有压紧式生命窗直接与外界相通，面积≥130cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌；

3.9盒盖与盒体通过搭扣连接，搭扣安装于盒底上保持不可随意活动状态，便于与自动化设备对接，密封胶条安装于盒底上，采用侧密封结构；

3.10笼盒水瓶槽带导向结构，瓶口阀应为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门；

3.11笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部；

3.12笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速＜0.15m/s。
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	多模式动物活体成像系统
	1
	台
	1.应用范围：

1.1 小动物体内发光成像，适用于荧光素酶标记的肿瘤学基础研究、报告基因表达成像、基因治疗以及药物筛选、药效与剂量评价等；

1.2 小动物体内荧光成像，适用于各种荧光标记物在体内的分布及代谢示踪实验；

1.3小动物结构成像，适用于骨折、骨肿瘤等相关研究，并可分析骨骼密度、骨骼含量、脂肪含量、肌肉含量、骨面积等体质参数。

2.技术指标

2.1 CCD成像单元

▲2.1.1CCD芯片：零缺陷、科研级高灵敏背部薄化、背部感应型冷CCD ，制冷温度≤-100℃；

2.1.2分辨率：≥1024×1024；

2.1.3 像素尺寸：≥13μm×13μm；

2.1.4 量子效率：＞95% @ 520nm–630nm ，＞80% @ 460nm–780nm；

2.1.5 像素合并：1×1、2×2、4×4、8×8、16×16；

2.1.6 F0.95广角镜头，自动聚焦；

2.2多功能成像暗箱

●2.2.1 全新设计暗箱，面板带有呼吸指示灯，可根据设备状态显示不同效果，实现仪器运行状态的实时监控（投标时提供设备运行图片，并加盖投标人电子签章）。

2.2.2 全密闭暗箱，磁吸式门开关，保证成像时不会漏光，暗箱尺寸≥460×515×740mm。可以进行猴子的活体成像。

2.2.3成像视野≥255mm×255mm，可进行10只小鼠同时成像，通过载物台自动升降调节。

2.3荧光单元

●2.3.1系统配备≥20个LED激发光源（投标时提供实物图片，并加盖投标人电子签章），配备≥20个滤光片。波长包括：430nm、465nm、500nm、535nm、570nm、605nm、640nm、675nm、710nm、745nm。

2.3.2 具有≥24位滤光片轮（投标时提供实物图片，并加盖投标人电子签章）。配备≥18种滤光片，全自动软件控制，自动切换（投标时软件控制界面截图，并加盖投标人电子签章）。波长包括：500nm、520nm、540nm、560nm、580nm、600nm、620nm、640nm、660nm、680nm、700nm、720nm、740nm、760nm、780nm、800nm、820nm、840nm。

2.3.3 滤光片透过率≥95%，截止深度：≥OD7（投标时提供滤光片检验（检测、检查）报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

2.4 双能X光成像模块

2.4.1 安全标准符合GBZ 115-2023《低能射线装置放射防护标准》和GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》，无需特殊环境即可保证实验者安全。

2.4.2 阳极电压：20-90KV，软件自动调节电压，并实现双能成像；

2.4.3焦点尺寸：≤5um@4W；

●2.4.4空间分辨率：≤25um（20lp/mm）（投标时提供分辨率测试界面截图，并加盖投标人电子签章）；

2.4.5配备线阵式平板探测器，最大成像视野≥200mm×370mm，≥5档视野可调；

2.4.6模块与主机高度集成化，可由软件直接全自动控制照射时间等；

2.5多功能气体麻醉系统；

2.5.1气体输出量：0-1 L/min；

2.5.2 麻醉气体输出浓度：0-6%可调；

2.5.3 适用麻醉剂：异氟烷；

2.5.4 配备专用的气体麻醉接口及5通道面罩，出气均匀，单路可控，用于实验动物在成像时的麻醉；

2.5.5 系统具备小鼠固定装置及黄白双色照光源，用于尾静脉注射辅助操作；

2.5.6尾静脉注射装置、空气泵、挥发罐、流量控制、废弃回收等装置一体化集成，减少管路长度，节省试剂；

2.6高灵敏度细胞标记鉴定模块，为保证检测结果的一致性，该模块需和主机为同一品牌，灵敏度：≤10amol ATP或≤20zmol 荧光素酶，线性范围：7个数量级。

2.7软件

2.7.1 支持单张拍摄/多张拍摄/序列拍摄模式，清晰地显示叠加图像、明场图像、发光图像、荧光图像或X-ray图像，自动将X-ray图像与发光或荧光图像进行叠加。

2.7.2 系统具备超过100种常见探针库，可直接选择探针名字并自动跳转至对应滤光片组。

2.7.3软件自动存储以拍摄时间加自定义命名内容为后缀的原始数据，即拍即存，无需繁琐的存储操作及担心数据丢失。

2.7.4批量化导入/导出数据功能，导出图片、原始数据和excel表等多种方式可选，既可导出当前图片，也可自定义多张导出，数据处理更加方便。

2.7.5量化分析功能，以动物体表每秒离开一平方厘米组织并辐射成一个立体角的光子数(p/s/cm2/sr)或发射光子(p/s/cm2/sr)/激发强度(uw/cm2)进行定量，可自动或手动获取荧光及发光信号强度。

2.7.6丰富的像素合并功能，≥5种像素合并功能，适合于低信号的检测实验，能有效地提高检测灵敏度。

2.7.7强大的多图分析功能，可对多张图片一键同时处理分析及组合导出，实现纵向实验结果快速处理，确保成像结果分析条件一致。

2.7.8可以进行表面线性的光强度对比，自动评估感兴趣的区域强度变化趋势。

2.7.9图像具备3D峰值显示，实现数据立体化（投标时提供软件界面中包含小鼠图像的截图证明，并加盖投标人电子签章）。

2.7.10 软件具备荧光光谱分离功能，可进行背景扣除、荧光分离、光谱拆分等功能，支持同时多种荧光标记，可把每种荧光信号分离出来，并独立的、准确的进行定量（投标时提供软件截图证明，并加盖投标人电子签章）。

●2.7.11软件具有骨密度分析功能，可自动圈选ROI区域并分析BMC（骨骼含量）、BMD（骨密度）、FAT（脂肪含量）、LEAN（肌肉含量）、Bone Area（骨面积）、Tissue Area（组织面积）、Bone Diameter（骨骼直径）、Bone Length（骨骼长度）等参数。（投标时提供软件功能界面截图证明，并加盖投标人电子签章）

3.配置清单：小动物荧光活体成像仪主机1套；高灵敏度科学级冷CCD1套；高强度LED激发光源和激发滤光片20个；发射光滤光片18个；气体麻醉模块1套；双能X光成像模块1套；AniView图像分析软件1套；高灵敏度细胞标记鉴定模块1套；工作站一台1台。

	商务要求表

	交付使用时间及地点
	1.合同履约期限：自签订合同之日起 90个日历日内将货物运至采购人指定地点；根据采购人通知要求完成安装调试并投入使用。

2.交付使用地点：广西南宁市（采购人指定地点）。

	质量保证
	1.除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。质保期内负责维修、更换配件，负责向采购人提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维护和保养服务，如技术需求另有要求的根据国家设备质量标准要求的有关规定。质保期内中标供应商对货物出现的维修、质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，并向采购人提供每次维保的相关资料（佐证照片、维保清单及报告）。如采购需求表中特别注明的按需求表中的内容执行。

2.质保期内，供应商按要求提供以下质保服务：

属于保修（三包）范围和内容的项目，中标供应商应在接到修理通知之后按售后维修响应要求时限内派人修理。中标供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，修理费用由中标供应商负责。如果需要更换配件的，所更换的配件应为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责更换整件产品。

3.保修完成后，由采购人组织有关单位人员验收。

4.产品质量按现行国家标准和技术规范。

	付款条件
	自签订合同之日起十个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，中标人提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，采购人十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。

	售后服务要求
	1.投标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品（禁止供应商使用贴牌、代工设备参与投标）。相关部件及服务须满足本表技术要求中各项要求。
2.供货产品必须满足招标文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。

3.由于货物本身质量原因造成的任何损伤、损坏或因包装、运输不当引起的货物外观或内部的损坏及错发、漏发的情况，中标人负责补发、更换，直到达到采购要求，不得再收取任何的额外费用。如果中标人在接到通知后没有更换有缺陷的产品，所造成的损失由中标人承担。  

4.所提供货品如有质量、规格、数量等不符合参数要求，采购人有权要求中标供应商在2个工作日内整改，中标供应商应及时调整且在规定时间内提供符合要求的货物，否则视为违约。如情况特殊可与采购人协商后适当延长交货时间。

5.如产品在使用过程中出现任何问题，中标供应商30分钟内电话响应，1小时内答复；如有必要，在6小时内直接到采购人指定现场了解情况，现场排查问题直至保证产品能够正常使用。

6.交付产品必须按照投标文件和合同约定的品牌、规格供货，且提供产品保证均为厂家原装正品，如出现以次充好等违约现象，采购人有权终止并解除合同。货品在质保期内涉及产品质量问题的中标供应商应在采购人指定期限内无条件退换。若退换后的货品经采购人二次验收后仍不满足采购人实验需求或检定不合格时，中标供应商必须更换品质更好的同类产品，价格不变。

7.交付货品清单同货物一并送达采购人。货品在交付前发生的风险均由中标供应商自行负责。

8.安装调试：中标人负责在采购人指定的时间内，按照要求完成货物的安装调试。

▲9.本项目采购设备对应的安装场地尚未完成装修施工，中标人须全程配合采购人后续场地装修、基础设施改造及现场施工统筹工作。中标人需主动对接采购人、装修施工单位、监理单位，免费提供设备安装所需的全部前置技术参数、场地预留尺寸、管线接口、承重标准、安装间距、防水降噪、通风散热、接地配电等专项技术要求，确保设备型号、安装方式与场地装修方案、水电布局、空间规划、基础设施施工完全适配，因中标人未及时提供、错报、漏报技术参数导致设备无法安装、与装修冲突、无法正常使用的，所有整改、返工、更换费用及损失由中标人全额承担，且采购人有权追究其违约责任。采购人可根据场地施工进度调整设备送货、安装时间，中标人须无条件配合，免费提供设备临时防护、仓储保护、移位保管等服务，不得额外收取任何费用。待场地装修、基础设施施工全部完成并达到安装条件后，中标人需在采购人规定时限内进场，完成设备精准就位、减震装置复检校准、设备整体对接安装、线路规整、系统联通等全部工作，并免费开展设备本体全方位功能性调试、联动调试，确保设备各项性能参数达标、运行稳定、完全符合使用标准。

	报价及其他要求
	1.投标人的投标报价为人民币含税价，为采购人指定地点的现场交货价。投标报价包含产品及售后服务所需的一切费用总和，包括但不限于货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、物流、装卸、保管、验收、产品检验检测、售后服务、技术支持、人员服务、保险、招标代理服务费、税金等，以及合同明示所有责任、义务和一般风险等，采购人不再支付任何费用。投标人应自行考虑市场价格波动等因素，合同期内产品价格不再变动。

2.包装和运输

（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。

（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防破损、装卸等要求。

（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。

（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。

（5）中标人需负责将所有产品运输到采购人指定地点，费用包含在投标报价中。

3.供应商应严格按照国家、自治区、行业等相关规范要求，投入符合本项目设备安装、调试、运行操作的人员开展项目实施，按时按质按量完成项目安装及调试。

4.投标人根据自身情况，结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供相关证明材料。

	知识产权
	中标供应商保证所提供的产品及服务涉及的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，中标供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标供应商的法律责任，其不利后果由中标供应商全部承担。

	验收要求
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。

2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

3.验收依据：按合同（含本招标文件采购需求、中标供应商投标文件承诺）要求及国家标准进行验收。

4.验收标准

（1）中标供应商按采购人需求清单进行供货，货物交到指定地点后，双方现场进行货品清点。供应商交付的产品须符合有效期要求。

（2）供应商必须按投标文件和合同约定的品牌、规格供货，验收不合格时，中标供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由供应商承担。货物交付并验收合格，双方签署验收单，作为合同款结算依据。如出现停产等问题，供应商在获得厂家说明和承诺的前提下，经采购人同意可以用质量更优于合同约定的产品进行替代交付，价格不变。如采购人不同意更换的，供应商应同意采购人扣减对应产品的费用。

（3）如有抽检要求的，检测结果应符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。

（4）所有产品均已运输至指定地点。

（5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

5.验收要求

验收小组以项目招标文件、采购合同以及中标单位投标时提供的样品为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

（1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。

（2）验收小组依据招标文件技术参数条款要求和中标人投标响应文件内容逐条进行验收，采购人在产品验收环节发现产品的技术参数指标不符合投标文件中技术参数响应的内容，验收不合格时，有权要求中标人在限定期限内进行整改，如整改后二次验收仍不合格的，采购人有权拒收货物并单方面终止合同和追究中标供应商违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，并视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。

（3）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定作违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。

（4）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	履约保证金
	履约保证金金额：本项目中标金额的5%（中小企业缴纳数额为中标金额的2%）。

中标人在签订合同前向采购人缴纳履约保证金，质量保证期结束后退回无息履约保证金（如以非保函方式提供且有余额）。
履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

保证金缴纳的账号信息：

开户名称：广西医科大学；

开户银行：中行南宁市医科大支行；

银行账号：622357485287；

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的规定按招标文件合同主要条款格式第九条的规定执行。

	核心产品
	本标项核心产品为第3项货物“智能化笼盒处理系统”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	现场踏勘
	1.为了确保潜在投标人具备实施本项目的能力及履行合同规定的各项要求，潜在投标人可进行现场踏勘，了解采购人现有的设备、现场实地情况。

2.现场勘查时间及集合地点：2026年7月31日上午9 时30分前在广西医科大学五象校区（南宁市良庆区凤凰路23号）20#楼下集合集合，过期不候。

3.联系人：施维，联系电话：13878118524

4.潜在投标人可以踏勘目的进入釆购人的项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标人自行承担现场踏勘的责任和风险。投标人参加现场勘查人员不得多于2人，在勘查当天须持有法定代表人授权委托书原件、本人身份证复印件（盖公章）及获取本项目招标文件的证明。


第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

	序号
	内容、要求

	
	采购项目名称：广西医科大学实验动物中心以旧换新设备采购（第二批）
采购项目编号：GXZC2026-G1-002190-GLZB

	
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。

	
	投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。
投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

	
	现场踏勘：  详见《第二章  招标项目采购需求》内容 。

	
	演示时间及地点： 详见《第二章  招标项目采购需求》内容（如有） 。

	
	答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清；

询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。

答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

	
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	
	电子加密投标文件的解密：

开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	
	提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。

	
	评标方法：综合评分法。

	
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。

	
	采购资金来源：财政性资金。

	
	付款方式：见招标项目采购需求。

	
	投标文件有效期： 60天。

	
	本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。


投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。
3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，重要参数要求是指采购需求中带“●”、“◆”的条款，作为评分内容。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。
（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

7. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）
1.资格文件：

（1）投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）投标人享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

1）《中小企业声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）；

2）《残疾人福利性单位声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）
3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 

（5）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（格式见第六章，如有请提供）
（6）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
    （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

    （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。
3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）5个工作日内退还。

6.投标保证金不计息。
    注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。        

7.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

    8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（6）未按规定提交履约保证金的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写内容不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的； 

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）。

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；
（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评审委员会启动异常低价投标审查，依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

    （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

    （二）开标程序

1.电子开标会由本采购代理机构主持。

2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标

    （一）组建评标委员会

    本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标的方式

    本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

    （三）评标程序

  实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

   （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

    （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）履约保证金

1.中标人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

    （三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项

    （一）中标服务费

（1）采购代理机构按照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）要求执行。发布中标结果公告后，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039 

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

    （二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。
附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

    根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。
附件3：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

（适用于标项一）
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（40分）
	投标报价（40分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的相关规定提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小微企业政策性扣除计算方法。

投标人所投标全部产品厂家被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业，且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上（含80%）时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（7）小微企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价×（1-小微企业扣除优惠比例-本国产品扣除优惠比例），除上述情况外，评标报价=投标报价。

（8）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为40分。

（9）价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标报价)×40分

	2
	技术分（满分35分）
	设备性能分（27分）
	（1）一般技术参数：（满分7分）

①针对（不带“▲”“●”符号的条款）一般技术参数，投标人应按招标文件技术需求提供完整响应，经评标委员会评审，投标文件中所有一般技术参数全部满足无负偏离的（如有要求提供相关证明材料的按要求提供，并经评标委员会认定有效的视为无负偏离），得7分。

②针对（不带“▲”“●”符号的条款）一般技术参数，投标人应按招标文件技术需求提供完整响应，经评标委员会评审，投标文件中所有一般技术参数有1-2项负偏离的（如有要求提供相关证明材料的按要求提供，并经评标委员会认定有效的视为无负偏离），得5分。

③针对（不带“▲”“●”符号的条款）一般技术参数，投标人应按招标文件技术需求提供完整响应，经评标委员会评审，投标文件中所有一般技术参数有3-5项负偏离的（如有要求提供相关证明材料的按要求提供，并经评标委员会认定有效的视为无负偏离），得3分。

④针对（不带“▲”“●”符号的条款）一般技术参数，投标人应按招标文件技术需求提供完整响应，经评标委员会评审，投标文件中所有一般技术参数有6-10项负偏离的（如有要求提供相关证明材料的按要求提供，并经评标委员会认定有效的视为无负偏离），得1分。

⑤针对（不带“▲”“●”符号的条款）一般技术参数，投标人应按招标文件技术需求提供完整响应，经评标委员会评审，投标文件中所有一般技术参数有11项（含）以上负偏离的（如有要求提供相关证明材料的按要求提供，并经评标委员会认定有效的视为无负偏离），不得分。
注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“●”的技术参数。
（2）重要参数要求(采购需求中带“●”的条款)作为评分内容，核心产品每满足一项得3分，满分12分;非核心产品每满足一项得1分，满分8分;本项最高得20分。

	
	
	项目实施方案（8分）
	根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定打分。 

一档（2分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，有实施步骤、计划及组织方案，有实施进度计划表，有实施人员清单。 

二档（4分）：在满足一档要求的情况下，投标人提供的项目实施方案内容方案简单，提供有实施步骤、计划及组织方案，分工不明确，有质量保障措施；有项目实施进度计划表；技术路线正确；有交付时间保证措施、技术服务等内容。有简略的安装、调试、验收方法等内容，有实施人员清单，有应急方案。 

三档（6分）：在满足二档要求的情况下，投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案完整，分工明确（包含但不限于具体的管理措施、具体实施流程等），能保障项目实施质量；有项目实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线正确；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。有安装、调试、验收方法等内容，有实施人员清单，有应急方案。 

四档（8分）：在满足三档要求的情况下，投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确（包含但不限于具体的管理措施、具体实施流程、风险防范措施等），能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员清单，有明确的应急方案。 

注：无方案或不符合最低入档条件的计0分。

	3
	售后服务方案（13分）
	1.由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、质保期（保修期）、质保期（保修期）内和质保期（保修期）外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、培训服务方案、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分。

一档（2分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求；承诺提供7×24小时服务支持，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，并在6小时之内到达现场维修，到达现场后24小时内排除故障，恢复正常使用，24小时内不能排除的必须提供解决方案，保证采购人正常使用。

二档（5分）：在满足一档要求的情况下，售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面响应，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，承诺提供7×24小时服务支持，设备发生故障时接到通知后25分钟内响应，并在5小时之内到达现场维修，到达现场后12小时内排除故障，恢复正常使用，12小时内不能排除的必须提供解决方案，保证采购人正常使用；拟投入的培训人员有培训经验，有具体的培训方案。 

三档（7分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，拟投入的培训人员为厂家专业技术人员（提供厂家相关证明资料），针对本项目的培训方案完整、详细，承诺提供7×24小时服务支持，设备发生故障时接到通知后20分钟内响应，并在4小时之内到达现场维修，到达现场后10小时内排除故障，恢复正常使用，10小时内不能排除的必须提供解决方案，保证采购人正常使用；其余服务承诺优于采购文件的售后服务要求。

四档（10分）：在满足三档要求的情况下，售后服务方案内容切合实际，与采购单位的需求及项目特点深度契合，实施内容、服务方案完整周全，售后服务机构健全，人员配备专业。服务方案的设计能满足正常使用需求及突发情况；针对本项目制定的培训方案系统化、定制化，培训人员为厂家工作5年以上资深专业技术人员（提供相关证明资料），可提供现场技术指导与远程支持，确保采购方人员全面掌握设备操作及日常维护技能。承诺提供7×24小时服务支持，设备发生故障时接到通知后10分钟内响应，并在3小时之内到达现场维修，到达现场后8小时内排除故障，恢复正常使用，8小时内不能排除的必须提供解决方案，保证采购人正常使用；其余服务承诺优于采购文件的售后服务要求。

注：无方案或不符合最低入档条件的计0分。

2.在满足采购需求及商务条款中要求的免费保修期后，投标人承诺免费保修期每延长1年增加1分（满分3分）。

	4
	信誉业绩分（10分）
	投标人或生产厂家自2023年1月1日至今承接的核心产品业绩（同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算1个项目业绩，以有效的合同为准），每有一份得1分，满分10分。

	5
	政策功能分（2分）
	（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每提供1份得0.5分，满分1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得0.5分，满分1分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5


（适用于标项二）
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（40分）
	投标报价（40分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的相关规定提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小微企业政策性扣除计算方法。

投标人所投标全部产品厂家被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业，且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上（含80%）时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（7）小微企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价×（1-小微企业扣除优惠比例-本国产品扣除优惠比例），除上述情况外，评标报价=投标报价。

（8）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为40分。

（9）价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标报价)×40分
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	技术分（满分40分）
	技术性能（34分）
	（1）一般技术参数：（满分7分）

①针对（不带“▲”“●”符号的条款）一般技术参数，投标人应按招标文件技术需求提供完整响应，经评标委员会评审，投标文件中所有一般技术参数全部满足无负偏离的（如有要求提供相关证明材料的按要求提供，并经评标委员会认定有效的视为无负偏离），得7分。

②针对（不带“▲”“●”符号的条款）一般技术参数，投标人应按招标文件技术需求提供完整响应，经评标委员会评审，投标文件中所有一般技术参数有1-5项负偏离的（如有要求提供相关证明材料的按要求提供，并经评标委员会认定有效的视为无负偏离），得5分。

③针对（不带“▲”“●”符号的条款）一般技术参数，投标人应按招标文件技术需求提供完整响应，经评标委员会评审，投标文件中所有一般技术参数有6-10项负偏离的（如有要求提供相关证明材料的按要求提供，并经评标委员会认定有效的视为无负偏离），得3分。

④针对（不带“▲”“●”符号的条款）一般技术参数，投标人应按招标文件技术需求提供完整响应，经评标委员会评审，投标文件中所有一般技术参数有11-20项负偏离的（如有要求提供相关证明材料的按要求提供，并经评标委员会认定有效的视为无负偏离），得1分。

⑤针对（不带“▲”“●”符号的条款）一般技术参数，投标人应按招标文件技术需求提供完整响应，经评标委员会评审，投标文件中所有一般技术参数有21项（含）以上负偏离的（如有要求提供相关证明材料的按要求提供，并经评标委员会认定有效的视为无负偏离），不得分。
（2）重要技术参数加分（满分19分）

针对（带“●”符号的条款）重要技术参数，投标人提供符合技术需求的证明材料，未提供或材料经评审无效的，该关键参数视为不满足，不得加分。

经评标委员会评审，投标文件中某一项重要参数的响应被认定为无偏离或正偏离的，该项得0.5分。本项累计得分，最高得19分。

注：

①投标人在投标文件中提供的相关证明材料以技术需求中的要求为准。

②如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

（3）功能演示分（满分8分）

在所投产品的技术参数及性能配置完全符合招标文件一般技术参数要求（无负偏离或正偏离）的基础上，针对（带“◆”符号的条款）关键技术参数，投标人按照招标文件技术需求提供符合要求的功能演示视频，演示时间为20分钟，未提供或经评审无效的，该关键参数视为不满足，不得加分。

经评标委员会评审，某一项关键参数的功能演示被认定为无偏离或正偏离的，该项得2分。本项累计得分，最高得8分：

①配备IVC笼架专用清洗喷嘴(投标时提供产品演示视频：实物展示顶部笼架清洗喷嘴实物排布及笼架清洗视频)；

②设备带有笼盒自动翻转结构，可自动识别清洗物品类型，实现对盒盖、盒底及金属网等物品的不同处理方式，笼盒自动翻转机构采用气缸夹紧设计，可自动实现盒底定位、整理、夹紧、升降和翻转（投标时提供功能演示视频：实物展示笼盒自动翻转机构对笼盒进行整理、气缸夹紧、升降和翻转过程）；

③洁净垫料输送管道：管道连接方式为管接头连接，方便拆卸、安装，管道管径≥DN76mm，表面进行电抛光处理；设备总管道上设置压力传感器与泄压装置，当压力高于设定值或低于设定值时，设备紧急停机并进行泄压，防止意外发生，并通过显示屏或蜂鸣器向操作人员传递报警信息(投标时提供功能演示视频：展示洁净垫料处理系统设备总管道上安装的压力传感器与泄压装置以及管道触发报警时，能通过显示屏或蜂鸣器向操作人员传递的报警信息画面）；

④导航方式：AGV小车应具备跨层能力，并可与设施自动门、电梯实现联动，完成跨区作业，爬坡能力大于等于2度。导航精度可达到±10mm，无需二维码、色带、磁条等人工布设标志物（投标时提供AGV车执行笼盒运输作业的完整演示视频）

	
	
	项目实施方案（6分）
	由评委根据供应商投标文件项目实施方案内容中的技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案等内容进行独立评审，并独立打分。

一档（0分）：未提供或提供的项目实施方案内容中（技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案）有4项（含）以上缺项的，未提供项目实施人员的，不得分。

二档（2分）：提供的项目实施方案内容中（技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案）有3项缺项的，提供的项目实施人员少于2人。

三档（4分）：在二档基础上，提供的项目实施方案内容中的（技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案）有2项缺项的。

四档（6分）：在三档基础上，提供的项目实施方案内容中（技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案）无缺项，对项目整体实施方案的重点和难点理解透彻、分析精准，逻辑严谨清晰，提供项目实施人员3人（含）以上。

	3
	售后服务方案（9分）
	1.由评委根据供应商投标文件中的售后服务方案内容（至少包括：免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠方案）进行独立评审，并独立打分。

一档（0分）：供应商未提供或提供的内容有缺项的，不得分。

二档（2分）：提供了售后服务方案（免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠方案）基本满足招标文件售后服务要求，本地化售后服务措施中提供1名专职售后服务工程师，提供售后服务工程师人员名单、联系电话。

三档（4分）：在二档基础上，到达故障现场时间优于招标需求，定期维护时间在质保期内每年不低于4次，提供的专职售后服务工程师不少于2人，提供售后服务工程师人员名单、联系电话。

四档（6分）：在三档基础上，提供的售后服务方案内容深度契合项目技术参数与场景需求，24小时远程支持，有分级响应机制，有应急保障方案，提供的专职售后服务工程师不少于4人，提供售后服务工程师人员名单、联系电话。

注：无方案或不符合最低入档条件的计0分。

2.在满足采购需求及商务条款中要求的免费保修期后，投标人承诺免费保修期每延长1年增加1分（满分3分）。
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	履约能力（10分）
	（1）投标人或所投核心产品制造商通过ISO 9001质量管理体系认证且有效的（投标文件中提供相关有效证书复印件并加盖投标人公章），得2分。

（2）投标人或所投核心产品制造商2023年1月1日至今承接的同类业绩（同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算1个项目业绩，同一个项目包含上述两类业绩的只算1个项目业绩），每有1个业绩得1分，最多得8分。

注：投标人于投标文件中提供以下相关证明材料并加盖投标人电子签章，否则不予计分：①项目中标/成交通知书（能清晰反映中标/成交标的或产品信息）或项目合同关键页（能清晰反映合同标的或产品信息）；②合同对方当事人的名称、联系人和联系方式。

如为所投核心产品制造商同类设备业绩的，应提供与所投产品相同品牌同档次型号的设备，业绩中标人可为生产厂家、代理商或经销商，甲方须为产品实际使用用户。
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	政策功能分（1分）
	（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每提供1份得0.5分，满分0.5分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得0.5分，满分0.5分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5


三、中标候选人推荐原则

  （一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》内容。

第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

            合同编号：
采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：                       

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：                       

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

    第一条　合同标的

供货一览表
      分标

	序号
	产品

名称
	商标

品牌
	规格

型号
	生产

厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


    2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

    第二条　质量保证

    1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

    2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

    第三条　权利保证

    乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

    乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

    乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

    第四条　包装和运输

    1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

    2、货物的运输方式：由乙方负责。
    3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

    第五条　交付和验收

    1、交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 采购人指定地点 。

    2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

    4、甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

    5、甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

    6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

    第六条　安装和培训

    1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

    2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方需求要求  。

    第七条  售后服务、保修期

    1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：质保期自验收合格之日起计算，具体各货物质保期限以采购需求中该货物的具体要求为准；采购需求中未明确具体年限的，质保期不少于1年并按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

    第八条　付款方式

    1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，但增加的金额不能超过原合同金额的10%。

    2、资金性质：  财政性资金  。

    3、付款方式：自签订合同之日起十个工作日内，甲方支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，乙方提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，采购人十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。
第九条　 履约保证金

1．在签订合同前乙方向甲方缴纳履约保证金，履约保证金金额：合同金额的    %），    元【本项目中标金额的5%（中小企业缴纳数额为中标金额的2%）】。
2．履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3．项目验收合格后，乙方提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向甲方提出书面申请退还。甲方应在收到乙方完整、合格的申请材料后10个工作日内完成审核，审核通过的，应在审核通过之日起5个工作日内办理履约保证金退还手续（不计利息）。甲方认为申请材料不齐全或不符合要求的，应当在收到申请材料后5个工作日内一次性书面告知乙方需要补正的内容。
4．履约保证金指定账户：

开户名称：广西医科大学  

开户银行：中行南宁市医科大支行  

银行账号：622357485287  

5．在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自行承担。
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

    第十一条  质量保证及售后服务

    1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和免费更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

    2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的20%的管理费。

    3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

    4、在货物保修期内，免费保修。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

    第十二条  调试和验收

    1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

    2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

    3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

    4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6、本项目采购设备对应的安装场地尚未完成装修施工，须全程配合甲方后续场地装修、基础设施改造及现场施工统筹工作。乙方需主动对接甲方、装修施工单位、监理单位，免费提供设备安装所需的全部前置技术参数、场地预留尺寸、管线接口、承重标准、安装间距、防水降噪、通风散热、接地配电等专项技术要求，确保设备型号、安装方式与场地装修方案、水电布局、空间规划、基础设施施工完全适配，因乙方未及时提供、错报、漏报技术参数导致设备无法安装、与装修冲突、无法正常使用的，所有整改、返工、更换费用及损失由乙方全额承担，且甲方有权追究其违约责任。甲方可根据场地施工进度调整设备送货、安装时间，乙方须无条件配合，免费提供设备临时防护、仓储保护、移位保管等服务，不得额外收取任何费用。待场地装修、基础设施施工全部完成并达到安装条件后，乙方需在甲方规定时限内进场，完成设备精准就位、减震装置复检校准、设备整体对接安装、线路规整、系统联通等全部工作，并免费开展设备本体全方位功能性调试、联动调试，确保设备各项性能参数达标、运行稳定、完全符合使用标准。
    第十三条  货物包装、发运及运输

    1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

    2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

    3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

    4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

    5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

    第十四条  违约责任

    1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

    2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

    4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失，若为甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若为乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由甲方承担，应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%”
    5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

    6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

    7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

9、本合同约定的违约责任或经济损失包括但不限于实际造成的经济损失、因维权所产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、执行费、鉴定费、公证费、评估费等。
    第十五条  不可抗力事件处理

    1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续六十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。如双方无法在三十日内达成一致，任何一方均有权解除合同，甲方已支付款项由乙方在合同解除之日起十日内全额退还（不计利息），双方互不承担违约责任。
    第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书。
第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构存档壹份，甲方执叁份，乙方执壹份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

          年   月   日
	乙方（章）              

                      年   月   日

	单位地址：广西南宁市双拥路22号
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：中行南宁市医科大支行
	开户银行：

	账号：622357485287
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：12450000498506243T
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：530021
	邮政编码：

	经办人：

                                                     年    月   日


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。

	2、售后服务具体事项：详见投标文件。

	3、保修期责任：详见投标文件。

	4、其他具体事项：详见投标文件。

	甲方（章）

                      年   月   日 
	乙方（章）

                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页。

附件1：清廉共建协议书
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厚德励志 博学弘医
项目名称：
甲    方：

乙    方：

为深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，深化学校清廉建设，规范学校对外合作行为，坚持求真务实、防范廉洁风险，共同构建诚信、透明、廉洁的合作关系，根据国家法律法规和有关政策规定，经甲乙双方友好协商，就开展清廉共建工作自愿达成如下协议：
一、共建目标

通过开展清廉共建活动，建立健全各方合作的廉洁风险防控机制，增强合作各方及工作人员的廉洁意识，营造风清气正的合作环境，确保校企合作依纪依法依规，项目推进有序廉洁高效，实现双方互利共赢、共同发展。

二、共建内容

（一）加强廉洁教育

合作各方签定合同（含货物、服务、工程类采购，商铺租赁、场地租赁等）的同时签署《清廉共建协议书》，开展廉洁谈话。适时联合举办廉洁专题培训、警示教育活动等，提高各方人员的廉洁意识和纪律法规意识。

其中，甲方包含甲方校内职能部门，甲方授权甲方校内职能部门代表甲方签订《清廉共建协议书》，相应法律责任和义务由甲方承担。

（二）完善制度建设

项目合作单位各自完善内部管理制度，特别是涉及校企合作项目的决策、执行、监督、验收、结算等全流程制度，确保制度健全、执行有力，有效促进双方合作目标的达成。

（三）规范合作行为

1.在合作项目的洽谈、签约、实施、验收和结算等过程中，各方应遵循平等、自愿、合法、公平、诚信的原则，不得向对方单位及工作人员实施任何违反中央八项规定精神的行为和其他违纪违法行为。

2.严格按照合作协议和相关制度规定使用合作项目经费，确保经费使用合法合理、透明、安全。

3.合作项目严禁转包、擅自分包、挂靠等非法行为，参与项目实施的人员需为合同相对方的工作人员或经甲方同意的合作伙伴，确保项目主体一致、内容真实、效果符合合作目标。

4.加强对合作项目的管理，建立项目进度跟踪和质量监控机制，确保项目按时按质完成。双方应及时沟通协调，妥善解决项目实施过程中出现的问题。

（四）强化监督检查

1.项目各方当事人应建立监督检查机制，定期对合作项目进行自查和互查，及时发现和纠正存在的问题。合作过程中，如发现问题，一方可解决应及时解决；如不能及时解决并对项目合作有影响，应将发现问题立即通报对方，共同研究解决。

2.项目各方当事人应设立投诉举报渠道，接受师生、企业员工和社会各界的监督举报。对收到的投诉举报，双方应及时进行调查核实，并依纪依法依规严肃处理。

三、各方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利：有权对乙方在资质进行尽职调查，乙方应予以配合；有权对合作项目资料和资质的真实性、经费使用的规范性、实施过程的合法合规性、合作项目工作人员对本项目廉洁从业情况等方面进行监督；对乙方违反相关合作协议的行为，并根据违反行为的情节严重程度有权要求乙方限期整改、追究违约责任或暂停、解除合作协议，情节特别严重或造成影响特别恶劣的，纳入甲方合作黑名单。

2.履行但不仅限于以下义务：按照本协议的约定，组织开展廉洁教育、制度建设等工作；为乙方在合作项目方面提供必要的工作支持和协助；保守乙方的商业秘密和技术秘密等。

（二）乙方权利与义务

1.权利：对甲方校企合作项目管理的合法合规性进行监督。发现甲方人员有违反廉洁纪律的行为，有权向学校党风廉政建设办公室或驻校纪检监察组投诉或反映，投诉电话：5358241。

2. 履行但不仅限于以下义务：按照本协议的约定，配合甲方开展清廉共建工作，加强对企业员工的廉洁教育和管理；遵守合作协议和相关制度规定，规范企业在合作项目中的行为；如乙方为款项支付方，应当按时足额拨付合作项目经费，确保项目按双方合作协议进度完成；严格保守甲方的教学科研秘密和学生信息等。

（三）其他。校企项目合作并不限制仅有双方合作，甲方鼓励并欢迎多方共同参与校企项目合作，共同推进合作目标的达成。如有三方以上（含三方）参与合作，第三方遵循的权利义务原则与乙方一致，如有特别要求，应写进清廉共建协议中，以资遵守。
四、协议生效与期限
1.本协议自各方/授权代表签字（盖章）之日起生效，是各方业务协议的有效组成部分，对各方均有法律约束力；合作内容完成或合作关系解除后共建协议自动解除。

2.本协议一式叁份，甲方执两份，其中学校党风廉政建设办公室执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

附件：中标（成交）通知书
甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：
代表（签字）：                  代表（签字）： 
签订日期：  年  月  日         签订日期：  年  月  日        
第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称： 

采购项目编号： 

所投分标（如有）：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

                                                   年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]
二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）投标人享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

1）《中小企业声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）；

2）《残疾人福利性单位声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）
3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 

（5）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（格式见第六章，如有请提供）
（6）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
投标人名称(电子签章)：
日期：    年  月   日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
二）商务技术文件部分（格式）

1.商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国力招标有限公司 
                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

    我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

    1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

    2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

    3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

    4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

                                               法定代表人（负责人）签字或盖章：             
                                               投标人名称（盖章）：               
                                                                          年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

    (3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：
法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国力招标有限公司 
    我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

    被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：            
所在部门职务：                                职务：               

被授权人身份证号码：                            
	贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）




                                                      投标人名称（盖章）：

                                                                   年    月    日

   （4）法定代表人（负责人）身份证明书
法定代表人（负责人）身份证明书
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖章）：                          
         年        月        日
    （5）产品销售许可证复印件；

    （6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

    （7）商务响应表格式：
      分标

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：           

投标人名称（盖章）：                             日 期：          
    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

	序号
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	合同金额
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  法定代表人(负责人)签字或盖章：　　　    　　

  投标人名称（盖章）：                                                 年    月   日

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

2.技术文件部分（格式）
   （1）技术响应表格式： 
      分标

	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                 

投标人名称（盖章）：                          日 期：              
（2）设备配置清单格式：
      分标

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：         

投标人名称（盖章）：                          日  期：          

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

                           ②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

    （3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
    （4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        

投标人名称（盖章）：                        日 期：            
    （5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
      分标

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	
	
	
	
	          %

	
	
	
	
	          %

	
	
	
	
	          %


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        

投标人名称（盖章）：                        日 期：            
    （6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

    （7）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
三）报价文件部分 （格式）

    （1）投标函格式
投 标 函

致： 广西国力招标有限公司 
    根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

    据此函，签字代表宣布同意如下：

    1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

    2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

    3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起  60  天。

    4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

    5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

    6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：               

传真：               投标人代表姓名：              职务：               

开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章:                      

投标人名称（盖章）:              
日期:       年    月    日
    （2）投标报价明细表格式
投标报价明细表

        分标                                                     金额单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	      分标投标总价（合计金额大写）：                                        
	¥            


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：            

投标人名称（盖章）：                                   日  期：                    
    （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

    （4）中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖电子章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（5）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件

1）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　月　日    
关于符合本国产品标准的声明函说明： 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
2）关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司(单位)对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　 月 　日   
注：当采购项目或采购包中含有多种产品，符合有关政策的，供应商还应当提供本承诺函。

（6）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：                                                    
采购项目编号：                                                       金额单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	      分标投标总价（合计金额大写）：                                       ¥            


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

    2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

    3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

    4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

    5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

    6.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                               
日期：    年    月    日

 


