采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件或扫描件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 2 号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求。

（5）本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求。

（6）根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可以参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

1分标：

标的所属行业：工业

本分标的核心产品为下表的第1项产品“数字X线摄影系统”。
	一、技术条款

	项号
	标的名称
	数量及单位
	预算单价
	技术参数及性能配置要求

	1
	数字X线摄影系统
	1套
	228万元
	1.总体要求

1.1 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的数字化X射线摄影系统，采用天轨悬吊臂结构；悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

1.2 配置要求：平板探测器3块，双立柱胸片架。

1.3 所投产品取得国家药品监督管理部门核发的医疗器械注册证，且在有效期内。

2.X射线高频高压发生器

▲2.1 输出功率：≥80kW。

2.2 摄影最大管电压：≥150kV。

2.3 摄影最大管电流：≥1000mA。

2.4 脉冲透视最大管电流：≥60mA。

2.5 最大逆变频率：≥400kHz。

3.X射线球管

3.1 双焦点：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm。

3.2 球管最大功率：≥100kW。

▲3.3 阳极热容量：≥500kHU
3.4 阳极旋转最高转速：≥9000rpm。

4.球管悬吊支架

4.1 球管绕水平轴旋转范围：≥±120°。

4.2 球管绕垂直轴旋转范围：≥±180°。

4.3 球管升降移动范围：≥1500mm。

4.4 球管沿天轨横向运动范围：≥3000mm；纵向运动范围：≥2000mm。

4.5 具有一键摆位功能；探测器与球管可实现双向自动跟踪及打角度自动跟踪。

4.6 机架内置医患语音对讲系统。

5.平板探测器（3块）

▲5.1 无线平板探测器2块，探测器尺寸≥425mm×425mm，其中：动态平板1块（像素尺寸≤139μm，空间分辨率≥3.7lp/mm，摄影采集矩阵≥3072×3072，透视采集最大帧率≥30帧/秒），静态平板1块（像素尺寸≤100μm，空间分辨率≥5.0lp/mm，摄影采集矩阵≥4302×4302）。

5.2 全幅平板探测器1块：探测器尺寸≥1200mm×420mm，像素尺寸≤139μm，空间分辨率≥3.7lp/mm，摄影采集矩阵≥3072×8704，采用非晶硅整板非拼接结构，支持立位一次曝光全脊柱或全下肢成像，无需机械拼接。

6.胸片架（双立柱，2套）

6.1 第一套胸片架：片盒升降距离≥900mm，片盒中心最低距地面≤750mm。

6.2 第二套胸片架：具备片盒水平翻转电动控制功能，片盒升降距离≥1400mm，片盒中心最低距地面≤340mm，片盒水平可翻转角度范围≥-20°～+90°。

6.3 胸片架整体运行平稳，满足日常高负荷使用要求。

7.电动升降摄影床

7.1 床面横向运动范围≥1000mm，纵向运动范围≥270mm，升降运动距离≥400mm，床面板最低高度≤500mm。

▲7.2 升降式浮动患者台最大承重：≥300kg。

7.3 具备探测器左右运动手电一体功能；具备床下障碍物智能防护功能。

8.无线遥控与智能化功能

8.1 具备无线遥控器，可控制探测器运动、X射线管组件运动、升降摄影床升降运动；可实现临床常用拍摄位置自动转换；可实现探测器和X射线管组件同步跟踪。

8.2 具备智能辅助诊断功能，包括全脊柱COBB角自动测量、AI影像质量控制、虚拟滤线栅、骨肉分离图像等功能。

8.3 具备职业病（尘肺病）检查专用模块，输出图像及后处理功能满足尘肺病诊断相关标准要求。

9.系统操作台与图像处理

9.1 主机工作站内存≥8GB，硬盘≥1TB；采集工作站显示器≥24英寸。

9.2 具备患者信息管理、图像信息管理、剂量报告管理、诊断报告管理、胶片打印管理、统计信息管理、图像数字化存储功能；具备曝光参数、辐射剂量记录和显示功能；支持DICOM标准传输。

9.3 支持远程升级、远程故障诊断与处理、远程桌面协助及远程培训；可实时记录设备使用状态并自动反馈故障代码。

9.4 具备常规摄影、透视、连续点片功能；透视过程中支持图像局部放大显示；限束器自动缩窗或开窗。

9.5 具备图像校正、旋转及翻转、负相、还原、调窗及自动调窗、缩放、裁剪、长骨拼接、图像重建等功能；具备直线、曲线、角度、矩形、椭圆、多边形等测量与标注功能；工作站具有隔室实时观察患者摆位及可视化曝光功能。

9.6 支持立位一次摄影全幅成像；支持卧位全自动长骨拼接；具备二维COBB角自动测量功能。

10.配套设施及机房建设

10.1  影像教学与会诊系统：

（1）含电动电子讲台2套（要求具备升降功能）、扩声单元1套（每套要求含纯后级功放、6路调音台、8英寸全频音箱及无线麦克风系统各1台）、演示系统2套（长焦，显示芯片：0.47英寸DMD，5000流明，分辨率：3840*2160，兼容4K，CPU参照或相当于 MT9681/RAM≥8GB，存储ROM≥128GB，杜比视界，HDR Vivid，支持全自动对焦，支持Wi-Fi、待机蓝牙、外接蓝牙，幕布≥120英寸）、移动工作站1台（IPS屏≥16英寸，色域：100%sRGB，刷新率：120Hz，分辨率：2560*1600，参照或相当于Intel Core酷睿Ultra5 225H，硬盘≥512G，内存≥16GB，传输：双天线Wi-Fi/蓝牙连接，带摄像头）；移动工作站1台（IPS屏≥16英寸，16:10 防眩光，色域：100%sRGB，刷新率：120Hz，分辨率：2560*1600，参照或相当于Intel Core酷睿Ultra5 225H，硬盘≥512G，内存≥16GB，传输：双天线Wi-Fi/蓝牙连接，带摄像头）；
（2）配套≥86英寸8M分辨率会诊显示单元1套（要求质保≥5年）。

10.2  诊断工作站4套（CPU：核心数：八核/处理器基础频率：≥3.6GHz/最大超频：≥5.2GHz/内存：≥32GB/硬盘：≥1T固态硬盘/外置光驱），6M诊断级竖屏显示单元4套（要求屏幕尺寸≥30英寸；屏幕分辨率≥3280 x 2048；屏幕暗室对比度≥1800:1；最大亮度≥1100 cd/m2；提供DICOM和伽玛调节提供1.6至2.7范围内伽玛值调整；显示器色温调节的手动调节色温最小单位100k，范围6000-15000K，接口≥4个，不少于3类，HDMI  DP x 2  Type-C支持，可倾斜底座角度，满足临床诊断需求，要求质保≥5年）、人体工程学操作位（含桌椅）4套。

10.3  登记叫号系统1套。

10.4  放射防护用品2套（成人、儿童各1套），每套含铅帽、铅眼镜、铅围脖、铅衣、铅围裙、铅三角巾、铅手套及铅衣架；另配可升降防护帘2套。

10.5 机房环境保障设施：温湿度调节单元2台（单台制冷量≥7.2kW）、除湿单元2台、空气消毒单元1台。

10.6 负责设备与医院信息系统（HIS/PACS/RIS等）的接入，接口费用，费用不高于2万元，包含在投标报价内。

10.7 负责完成业务用房控制效果评价、环境影响评价及设备性能检测，费用不高于0.3万元，相关费用包含在投标报价内。

▲10.8 机房建设（交钥匙工程）：包括电气（含配电柜）、照明、网络铺设、地板、墙面、吊顶、储物设施、资料存放设施等，满足设备运行及放射防护验收要求。

11. 系统配置清单要求
（1）天轨悬吊数字化X射线摄影系统主机（含高压发生器、球管、悬吊机架、双立柱胸片架、电动升降摄影床、系统操作台）  1套

（2）无线平板探测器（动态1块、静态1块）  2块

（3）全幅平板探测器  1块

（4）无线遥控及智能辅助诊断模块（含COBB角测量、AI质控、虚拟滤线栅、骨肉分离、尘肺病模块）  1套

（5）影像教学与会诊系统 2套，86英寸8M分辨率会诊显示单元1套。
（6）6M专业竖屏及影像诊断工作站（含人体工程学操作位） 4套。
（7）登记叫号系统 1套

（8）放射防护用品（成人、儿童各1套）及可升降防护帘 2套

（9）机房环境保障设施：含温湿度调节单元2台、除湿单元2台、空气消毒单元1台。

▲（11）信息系统接入、控评、环评及性能检测、机房交钥匙建设。

	二、商务条款

	▲报价要求
	供应商的总报价应该包括：货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用、税金、售后服务、技术培训、验收及其他所有费用。供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容产生的所有费用，在合同实施阶段，采购人不再支付任何费用。

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。（如因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。）

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1.交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起60个日历日内安装调试完毕。
2.交付（实施）的地点（范围）：贵港市中西医结合骨科医院新院区一楼（贵港市港北区郁林路与和平路东北角）（供应商如需现场踏勘可自行前往项目交付地点了解相关情况，前往时请联系贵港市中西医结合骨科医院采购办，罗健，0775-4213112）

	▲付款方式（进度和方式）
	（一）中标供应商为中小型或微型企业的：在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的50%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（保函有效期覆盖至本项目完成并验收合格之日）和对应金额的合法有效增值税发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。 中标供应商将货物运输到采购人指定地点，并经过采购人进行初步验收后支付合同总价款的30%，在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后60日内，采购人支付至合同总价款的100%。 

（二）中标供应商为非中小型或微型企业的： 在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的50%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（保函有效期覆盖至本项目完成并验收合格之日）和对应金额的合法有效增值税发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。中标供应商将货物运输到采购人指定地点，并经过采购人进行初步验收后支付合同总价款的30%，在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后60日内，采购人支付至合同总价款的100%。 

（三）因中标供应商未及时提供发票、预付款保函或提供的发票、预付款保函不符合合同约定造成延时付款的，采购人不承担任何逾期违约责任。

	▲售后服务要求
	下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。

1.中标供应商负责送货上门、安装调试、系统联调和试运行保障。
2.质保期内仪器设备出现故障，除技术要求及参数中有特殊说明的除外，其他均要求在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在5个工作日内解决。逾期未解决的，应提供不影响临床运行的替代方案。

3.质保期内每年提供不少于2次预防性维护保养，内容包括安全检查、影像质量检查、运行状态检查、关键部件状态评估等，并提交维护保养报告。

4.质保期内负责应用软件、操作系统、临床应用软件和数据库的完善、稳定性升级及安全补丁维护，相关功能不得超出医疗器械注册范围。

5.提供7×24小时的技术支持服务。技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。

6.提供维护手册、维修手册、备件清单等随机材料。

7.完成与医院现有信息系统的接入，承担接口、联调、测试及数据验证费用。

8.提供操作、临床应用、质量控制、安全管理及日常维护培训，培训对象、次数和时长满足采购人独立使用要求。

	▲质量保证
	1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，整机质保期≥5年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

2.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、本合同所附的《售后服务承诺》为采购人提供售后服务，整机质保期≥5年，【自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）、正常使用之日起，提供设备原厂维保】。质保期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。因采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并提供配件和服务。

3.中标供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标、投标文件和承诺相一致。

4.所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

5.中标供应商提供的所有货物（包含配套设备、配件等）安装验收日期与生产日期时间间隔原则上应满足：不超过6个月；特殊情况及客观原因除外。

	▲验收标准
	1.验收时，采购人对中标供应商所交货物及服务等依照中标供应商的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。

2.在所有货物到达指定地点后3个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物立即要求退换。

3.在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收合格后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

4.供应商提供不符合招标文件、投标文件承诺或采购合同约定的货物或服务，采购人有权拒绝接受。

5.供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

6.中标供应商完成所有设备的安装调试并稳定运行后，可向采购人提出最终验收申请。本项目最终验收工作由采购人委托第三方验收代理机构组织实施，由验收小组对照招标文件、投标文件承诺或采购合同进行核对检验，如不符合要求的，按合同约定执行，中标供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

7.本项目验收代理服务费已包含在项目预算价内，供应商在报价时应考虑相关费用。（本次项目首次验收代理服务费不高于中标金额的0.2%，按采购人实际遴选第三方后确定的费用支付，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向代理机构付清，供应商在报价时应考虑相关费用。因验收不合格导致多次验收所产生的费用均由该项目中标供应商承担，供应商在报价时应考虑相关费用。）
8.采购人对最终验收有异议的，在最终验收合格后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。

9.未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。     

	▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	1.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。

2.如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。

	▲保险
	中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	▲知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲其他要求
	1.如投标产品属第二类、第三类医疗器械产品的，供应商须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）在中标后供货前提供该设备有效的医疗器械注册证复印件。

2.投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

	四、其他要求

	投标人根据本项目招标文件要求，必须于投标文件中提供相应的“技术方案[可包含实施方案（项目执行方案、项目组织管理措施、安装方案）、培训方案]、售后服务”等内容。


2分标：

标的所属行业：工业

本分标的核心产品为下表的第1项产品“彩色多普勒超声诊断仪（一）”。
	一、技术条款

	项号
	标的名称
	数量及单位
	预算单价
	技术参数及性能配置要求

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（一）
	1套
	249万元
	1. 总体要求

1.1 主要用于心脏、腹部、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断，为各制造商产品系列的高端机型。所投产品须取得有效的医疗器械注册证。

2. 成像功能

▲2.1 支持微血流成像（超微细血流成像），可显示低速血流信号，具备独立控制按键。

▲2.2 支持超声造影成像，具备低机械指数及高机械指数造影成像模式；具备造影时序分析、实时双幅造影对比成像、造影时间强度曲线定量分析与拟合曲线分析功能。

2.3 具备超分辨造影微血管成像

▲2.4 支持剪切波弹性成像及应变式弹性成像；剪切波弹性成像支持凸阵、线阵等探头，取样框大小和位置可调，可提供剪切波速度（m/s）或杨氏模量（kPa）定量测量，并提供成像质量控制显示。

2.5 支持穿刺针增强显示技术，增强穿刺针显示，增强级别多档可调。

2.5 具备二维灰阶、彩色多普勒、能量多普勒、频谱多普勒、组织多普勒、M型等成像单元；M型取样线支持360°任意旋转。

2.6 具备宽频可变频成像技术，灰阶、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调并可显示具体频率数值。

2.7 具备组织谐波成像（不少于3种方式）、空间复合成像（多级可调）、斑点噪声抑制成像（可视可调）、扩展成像（扩展角度≥60°）、智能一键图像优化等成像技术。

2.8 具备高分辨率血流成像、智能血管追踪技术（可智能调整彩色取样框位置、频谱取样门位置、偏转角度等参数）。

3. 心功能模块

▲3.1 具备自动/半自动心功能成像分析功能，可完成心肌定量测量，支持心脏全套心功能参数测算。

3.2 具备全自动左心射血分数测量功能：机器自动识别左心室舒张末期和收缩末期，双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值。

3.3 具备心脏组织多普勒成像及定量分析功能；具备血管内中膜自动测量功能。

4.系统通用要求

4.1 宽屏显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080，可多方位调节；触摸屏≥12英寸，可与显示器同步显示超声图像。

4.2 主机支持中文操作界面；激活成像探头接口≥4个，接口通用可互换。

4.3 系统最大扫查深度≥50cm（依据探头）；数字化声束形成，STC≥8段。

4.4 内置一体超声工作站及病案管理功能，支持静态和动态图像存储、管理及回放；内置存储≥256GB固态盘，硬盘≥2TB。

4.5 内置DICOM 3.0标准接口，可与医院信息系统对接。
5.探头配置（不少于5把）

5.1 心脏相控阵探头1把，频率范围至少涵盖：1.0～5.0MHz，单晶体探头；

5.2 血管线阵探头1把，频率范围至少涵盖：3.0～12.0MHz；

5.3 腔内凸阵探头1把，频率范围至少涵盖：3.0～10.0MHz；

5.4 腹部凸阵探头1把，频率范围至少涵盖：1.0～5.0MHz，单晶体探头；

5.5 浅表（乳腺等）高频线阵探头1把，频率范围至少涵盖：5.0～18.0MHz。
6.配套要求

6.1 超声工作站1套（内存≥32GB，硬盘≥1TB，含高清视频采集卡）。

6.2 超声检查椅1套；电动检查床1套（整床电动水平升降）。

6.3 副屏1套：≥27英寸医用显示器及配套支架，分辨率≥2K，满足高帧率图像显示要求。

7. 配置要求

（1）彩色多普勒超声诊断仪主机（全身偏心脏）  1台

（2）探头（心脏相控阵、血管线阵、腔内、腹部凸阵、浅表高频线阵）≥5把

（3）超声工作站  1套

（4）超声检查椅、电动检查床各1套

（5）副屏（≥27英寸医用显示器及支架）  1套

▲8.完成与医院现有信息系统的接入，承担接口、联调、测试及数据验证费用，费用不高于2万元，包含在投标报价内。

	2
	彩色多普勒超声诊断仪（二）
	1套
	235万元
	1.总体要求

1.1 主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、肌骨、介入、急诊等全身各部位的临床超声诊断，为各制造商产品系列的高端机型。所投产品须取得有效的医疗器械注册证。

2.成像功能

▲2.1 支持微血流成像，可显示低速血流信号彩色标尺，具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.2cm/s。

▲2.2 支持超声造影成像，具备低机械指数造影模式及造影定量分析功能。

▲2.3 支持剪切波弹性成像及应变式弹性成像，提供剪切波速度或杨氏模量定量测量及质控显示。

2.4 支持穿刺针增强显示技术。

2.5 具备自动心功能测量模块（自动射血分数测量等）。

2.6 具备二维灰阶、彩色/能量/频谱/组织多普勒、M型等成像模式；具备组织谐波、空间复合、斑点噪声抑制、扩展成像、智能一键优化、宽景成像等技术。

2.7 具备声衰减成像：对肝脏组织衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝或肝脏弥漫性病变的量化评估，支持与剪切波弹性成像图像同屏双幅显示。

2.8 具备微钙化增强显示技术，可应用在乳腺、甲状腺等腺体组织恶性肿瘤的早期筛查及穿刺引导。

3.软件要求

▲3.1 配备超声智控软件，满足国家超声质控相关指标（不少于14项）的自动统计与可视化要求；具备图像智能质控、报告智能质控功能。

3.2 具备全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等）并自动生成报告。

4.系统通用要求

4.1 宽屏显示器≥23英寸；触摸屏≥12英寸；主机支持中文操作界面。

4.2 激活成像探头接口≥4个；系统最大扫查深度≥50cm（依据探头）。

4.3 内置一体超声工作站及病案管理功能；内置存储≥256GB固态盘及≥1TB硬盘；内置DICOM 3.0标准接口。

▲4.5系统支持的探头频率范围：在1.5～33MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz。

探头配置（不少于5把）

5.1 相控阵探头1把，频率范围至少涵盖：1.0～6.0MHz，单晶体探头。

5.2 凸阵探头1把，频率范围至少涵盖：1.0～8.0MHz，单晶体探头。

5.3 线阵探头1把，频率范围至少涵盖：4.0～18.0MHz。

5.4 腔内探头1把，频率范围至少涵盖：4.0～11.0 MHz。

5.5 微凸探头1把，频率范围至少涵盖：3.0～10.0MHz。

6. 配套要求

6.1 超声工作站1套（内存≥32GB，硬盘≥1TB，含高清视频采集卡）。

6.2 超声检查椅1套。

6.3 电动检查床1套（整床电动水平升降）。

6.4 彩色多普勒超声诊断仪主机（全身）1套。

6.5 探头（相控阵、凸阵、线阵、腔内、微凸）各1把。

▲7.完成与医院现有信息系统的接入，承担接口、联调、测试及数据验证费用，费用不高于2万元，包含在投标报价内。

	3
	便携式超声诊断仪
	1套
	119万元
	1.高清晰医用专业彩色显示屏≥15 英寸，自动调节亮度。

2.整机重量≤6kg，整机厚度≤64mm。

3.接口选择：≥1 个，可扩展到3个。

▲4. 物理轨迹球设计，使用单位自定义按键数量≥4 个 ，同一个自定义键支持≥4个功能。

5.系统成像技术

5.1 二维灰阶模式。

5.2 组织谐波和PIHI技术。

5.3 具有组织特性成像技术：常规/肌肉/液性/脂肪。

5.4 具有空间复合成像技术，可显示9条线，≥3级可调，支持线阵和凸阵探头。

5.5 具有频率复合成像技术。

5.6 智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化。

5.7 斑点噪声抑制成像：支持二维、造影、实时四维模式等。
5.8 M型模式

5.9 彩色M型模式

5.10 自由解剖M型（≥3条取样线，360度自由旋转）
5.11 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

5.12 频谱多普勒成像，连续多普勒成像

5.13 高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上。

5.14 取样框偏转： ≥±30度 （线阵探头）
5.15 具有速度、速度方差、能量、方向能量显示等

▲5.16组织多普勒成像，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式。

5.17 扩展成像（要求凸阵、线阵、腔内探头均可用）

5.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角度。
5.19 宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式，并有速度提示）

5.20 宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头

5.21 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

5.22 二维/彩色取样框角度独立偏转技术

6. 高级成像功能

6.1 心血管成像

6.1.1 具有组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时具有彩色解剖M型。
6.1.2 具有自动射血分数测量：自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析。

6.1.3 具有心室容积随时间变化的容积变化曲线。

6.1.4 心脏模式下，可直接显示测量值。

6.2 具有弹性成像

6.2.1 具有弹性成像，具备肿块周边组织自动定量分析功能，非手动描迹。
6.3 容量管理

6.3.1 具有自动速度时间积分测量功能

6.3.2 具有自动下腔静脉定量分析功能

6.3.3 具有自动B线检测功能

7. 测量分析和报告

7.1 全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科、矫形外科。
7.2 具有头围 HC、腹围 AC、股骨 FL等相关测量。
8. 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

8.1 电影回放所有模式下可用，具有手动、自动回放，具有4D电影回放。
8.2 原始数据处理，可对回放图像进行≥34种参数调节。
8.3 固态硬盘≥240GB。

9. 系统技术参数及要求

9.1 二维灰阶模式：

9.1.1 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；

9.1.2 最大显示深度：≥33cm；

9.1.3 物理滑动TGC: ≥8段，LGC: ≥4段；

9.1.4 动态范围≥230dB，可视可调；

9.1.5 增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100；

9.1.6 凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒；

9.1.7 相控阵探头，80 度角，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥50 帧/秒；

9.1.8 体位标记：≥120种，可以自定义注释；

9.2 彩色多普勒成像

9.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；

9.2.2 取样框偏转： ≥±30度（线阵探头）；
9.2.3 具有一键B/C 同宽；

9.2.4 频谱多普勒模式；

9.2.5 取样角度≤60°脉冲多普勒最大速度： ≥7.60m/s（连续多普勒速度： ≥35m/s）；

9.2.6 最小速度： ≤1 mm /s（非噪声信号）；

9.2.7 取样容积： 0.5～30mm ，支持所有探头；

9.2.8 偏转角度： ≥±30° （线阵探头）。
10. 连通性要求

10.1 具有网络连接。

▲10.2 可下载手机移动终端APP，将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台，至少支持苹果、安卓、鸿蒙系统。

10.3 具有DICOM。

10.4 包含下列接口：S－视频、HDMI。

10.5 具有USB储存介质，一键存储普通PC格式文件，无需转换。

10.6 台车支持升降，机器锁控制。

11. 探头规格

▲11.1探头配置（4把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、单晶体相控阵探头、腔内凸阵探头；

11.2单晶体凸阵探头频率至少涵盖：1.5～5.5MHz；

11.3线阵探头频率至少涵盖：3.0～13.0MHz；

11.4单晶体相控阵探头频率至少涵盖：1.5～4.5MHz；

11.5腔内凸阵探头频率至少涵盖：3.0～11.0MHz。

▲12.其他配置要求

12.1配置超声电动检查床（整床电动水平升降，智能纠偏更换检查垫）。

12.2配置超声医师专用椅（自锁脚轮、座椅高度任意调节无回弹，靠背可10度后倾，脚托可上下移动）。

12.3 配置超声工作站（CPU参照或相当于 I5 14500，内存≥32G，硬盘≥1T，含高清视频采集卡）1套。

12.4移动电源设备电压范围：120-295Vac，频率范围：50/60±10%（自适应），输入功率因数：≥0.99（满载），报警功能：电池低压、市电异常、UPS 故障、输出过载、输出短路。具备检测UPS漏液的方法及系统、市电异常的快速检测方法。

▲13.完成与医院现有信息系统的接入，承担接口、联调、测试及数据验证费用，费用不高于2万元，包含在投标报价内。

	二、商务条款

	▲报价要求
	供应商的总报价应该包括：货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用、税金、售后服务、技术培训、验收及其他所有费用。供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容产生的所有费用，在合同实施阶段，采购人不再支付任何费用。

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。（如因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。）

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1.交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起60个日历日内安装调试完毕。
2.交付（实施）的地点（范围）：贵港市中西医结合骨科医院新院区一楼（贵港市港北区郁林路与和平路东北角）（供应商如需现场踏勘可自行前往项目交付地点了解相关情况，前往时请联系贵港市中西医结合骨科医院采购办，罗健，0775-4213112）

	▲付款方式（进度和方式）
	（一）中标供应商为中小型或微型企业的：在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的50%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（保函有效期覆盖至本项目完成并验收合格之日）和对应金额的合法有效增值税发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。 中标供应商将货物运输到采购人指定地点，并经过采购人进行初步验收后支付合同总价款的30%，在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后60日内，采购人支付至合同总价款的100%。 

（二）中标供应商为非中小型或微型企业的： 在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的50%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（保函有效期覆盖至本项目完成并验收合格之日）和对应金额的合法有效增值税发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。中标供应商将货物运输到采购人指定地点，并经过采购人进行初步验收后支付合同总价款的30%，在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后60日内，采购人支付至合同总价款的100%。 

（三）因中标供应商未及时提供发票、预付款保函或提供的发票、预付款保函不符合合同约定造成延时付款的，采购人不承担任何逾期违约责任。

	▲售后服务要求
	下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。

1.中标供应商负责送货上门、安装调试、系统联调和试运行保障。
2.质保期内仪器设备出现故障，除技术要求及参数中有特殊说明的除外，其他均要求在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在5个工作日内解决。逾期未解决的，应提供不影响临床运行的替代方案。

3.质保期内每年提供不少于2次预防性维护保养，内容包括安全检查、影像质量检查、运行状态检查、关键部件状态评估等，并提交维护保养报告。

4.质保期内负责应用软件、操作系统、临床应用软件和数据库的完善、稳定性升级及安全补丁维护，相关功能不得超出医疗器械注册范围。

5.提供7×24小时的技术支持服务。技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。

6.提供维护手册、维修手册、备件清单等随机材料。

7.完成与医院现有信息系统的接入，承担接口、联调、测试及数据验证费用。

8.提供操作、临床应用、质量控制、安全管理及日常维护培训，培训对象、次数和时长满足采购人独立使用要求。

	▲质量保证
	1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，整机质保期≥5年（包含探头），自设备验收合格并能正常使用之日算起。注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

2.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、本合同所附的《售后服务承诺》为采购人提供售后服务，整机质保期≥5年，【自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）、正常使用之日起，提供设备原厂维保】。质保期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。因采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并提供配件和服务。

3.中标供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标、投标文件和承诺相一致。

4.所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

5.中标供应商提供的所有货物（包含配套设备、配件等）安装验收日期与生产日期时间间隔原则上应满足：不超过6个月；特殊情况及客观原因除外。

	▲验收标准
	1.验收时，采购人对中标供应商所交货物及服务等依照中标供应商的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。

2.在所有货物到达指定地点后3个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物立即要求退换。

3.在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收合格后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

4.供应商提供不符合招标文件、投标文件承诺或采购合同约定的货物或服务，采购人有权拒绝接受。

5.供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

6.中标供应商完成所有设备的安装调试并稳定运行后，可向采购人提出最终验收申请。本项目最终验收工作由采购人委托第三方验收代理机构组织实施，由验收小组对照招标文件、投标文件承诺或采购合同进行核对检验，如不符合要求的，按合同约定执行，中标供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

7.本项目验收代理服务费已包含在项目预算价内，供应商在报价时应考虑相关费用。（本次项目首次验收代理服务费不高于中标金额的0.2%，按采购人实际遴选第三方后确定的费用支付，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向代理机构付清，供应商在报价时应考虑相关费用。因验收不合格导致多次验收所产生的费用均由该项目中标供应商承担，供应商在报价时应考虑相关费用。）
8.采购人对最终验收有异议的，在最终验收合格后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。

9.未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。     

	▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	1.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。

2.如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。

	▲保险
	中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	▲知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲其他要求
	1.如投标产品属第二类、第三类医疗器械产品的，供应商须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）在中标后供货前提供该设备有效的医疗器械注册证复印件。

2.投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

	四、其他要求

	投标人根据本项目招标文件要求，必须于投标文件中提供相应的“技术方案[可包含实施方案（项目执行方案、项目组织管理措施、安装方案）、培训方案]、售后服务”等内容。


