采购需求
说明：
1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书[加盖投标人电子公章]，否则投标无效。
3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件中提供由中国网信网（htt://www. cac.gov. cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料（查询方式:网站首页→网信政务→网络产品和服务安全认证和安全检测结果发布），不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
4.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6.本项目标注“▲”号的技术参数为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。

	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数要求
	单价控制价（元）
	所属行业

	1
	白内障超声乳化仪
	1台
	一、设备用途：超声眼科乳化治疗仪用于开展白内障手术，要求精准度高、操作方便、安全可靠。具备超声乳化、灌注抽吸、前节玻切、双极电凝等基本功能。

二、技术参数及要求：

1.泵系统

1.1最大负压设定：≥650mmHg。

1.2最大抽吸速率：≥60cc/min。

1.3非顺应性管路系统。

1.4具备蠕动泵设计。

2.白内障乳化模式

2.1具有≥2种超声运动模式。

2.2超声振动频率：

2.2.1扭动或横向超声乳化模式 ，超声振动方向为左右侧向或横向，振动频率≥30kHz。

2.2.2 纵向超声乳化模式 ，超声振动方向为纵向，振动频率≥40kHz。

2.3具有至少2种超声能量调制模式（如脉冲模式、爆破模式等模式）。

2.4超声能量可以实现线性、固定、连续、个性化输出。

3.系统控制

3.1应可线性脚踏控制超声能量的输出、抽吸速率和负压。

3.2应可同时线性控制超声能量输出、抽吸速率及负压。

3.3具备眼位灯设定可调功能。

3.4可根据需要设置连续灌注，且可通过脚踏或者屏幕控制。

3.5可通过面板、脚踏或遥控器控制输液杆的自动升降、转变手术步骤。

脚踏控制

含有无线脚踏板，可无线控制、无线充电；有备用连接线，可实现带线连接。

5.液流控制系统

5.1至少具有重力灌注和主动灌注等方式选择。

5.2程控眼内压范围：至少为26-110mmHg（35-150cmH2O）。

5.3 准确度：设定值的≤±20%或≤15mmHg。

5.4抽吸速率可调节范围：至少0－60cc/min可调。

6.前节玻切

6.1含气动玻切。

6.2含至少以下四种模式：前节玻璃体切除、虹膜周切、皮质去除、粘弹剂抽吸。

6.3最大切速≥2500cpm。

6.4可接23G玻切头。

7.人机互动

7.1彩色触摸屏≥18英寸。

7.2应可个性化设定编辑手术步骤，并对每一步手术步骤进行个性化参数设定。

8.具有双极电凝，功率≥8W。

9.超乳手柄插口≥2个。

10.手术切口：应可做微切口≤2.0mm。

11.具备智能连接功能。

12.具备搭载白内障手术数字导航系统、显微镜等，组成智能系统。

13.主要配置（包括但不限于以下内容）

13.1 主机1台。

13.2 超声乳化手柄6把。

13.3 注吸手柄6把。

13.4 前节波切头2个。

13.5 积液盒(规格按科室要求配置)6套。

13.6 脚踏1个。

13.7 防尘罩 1套。

13.8 注/吸针头(规格按科室要求配置)2个。

14.使用年限≥7年。（投标文件中提供铭牌或产品说明书作为证明材料并加盖投标人电子公章，否则视为不满足。）
	920000
	工业

	2
	流体控制盒/积液盒（配套耗材）
	605套（预计年采购量，按实际用量结算）
	1.使用刚性高负压管件、一体化积液盒。

2.低顺应性管辂，保证高负压下的前房高度稳定。

3.具有负压和灌注压双压力传感器，实时感应前房压力，保证前房稳定性，最大负压设定值：≥650mmHg。

4.最大流速设定值≥60cc/min。

5.具有灌注瓶空瓶报警功能。

6.流体控制盒/积液盒具有单独包装（如有不带针头套管，提供不带针头套管）。
	486
	工业

	一、商务条款

	基本要求
	l.中标供应商提供的白内障超声乳化仪及配套耗材，必须是全新、完整、未使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

2.中标供应商负责设备的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。

3.中标供应商提供详细完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书等资料交给采购人。

4.设备在国内有维修中心及零配件库，中标供应商应可提供10年（含）以上的零配件供应。

5.中标供应商提供的设备如因采购人业务需要而接入采购人信息网络（含信息网、无线网、设备网、物联网等），中标供应商需积极配合并承担相关费用。

6.耗材有效期：自验收合格之日起有效期不得少于9个月。

7.耗材供货时间要求：合同期限为1年，急用产品在采购人发出订单后 24 小时内送达，一般产品在采购人发出订单后48小时内送达。

8.配套耗材：根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量及出厂质量检验合格报告单等项目进行核对，如是冷链试剂，应按照说明书的运输要求查验其冷链记录及冷链交接单，核对无误后，记录验收结果并签字。

9.耗材合同签订：专用配套试剂/耗材：按批次供货，采购人与供应商或生产厂家指定的代理人另行订立专机专用耗材或试剂购销合同。

10.中标供应商提供的设备生产日期须为合同签订之日前6个月内（或合同签订日期后）生产的最新日期。

	售后服务要求
	1.质保期要求：中标供应商对白内障超声乳化仪及配套耗材提供至少3年保修服务。质保期内设备发生一般故障时，中标供应商应负责维修、更换零配件：设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新设备，设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。保修期内发生的故障维修服务及更换配件均包含在投标报价中，采购人不再另外支付费用。对因采购人人员的不正当使用所造成的设备损坏不在中标供应商保修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。

2.提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码。如国内有400、800等电话维修系统提供电话号码。

3.故障响应时间：当接到设备报修通知后2小时内响应，并于8小时内到达现场，24小时内排除故障，24小时故障排除不了，质保期按停机天数的3倍期限顺延。质保期外，只收配件成本费，免服务费。8小时内派工程师到设备现场及时维修，保证不影响采购人正常使用，每次维修应提供维修报告交给采购人备案。规定时限内中标供应商未能按时响应，采购人有权聘请第三方进行维修处理，由此产生的相关费用由中标供应商承担。

4.人员培训：设备安装完毕，由中标供应商工程师对采购人操作人员和维修人员现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由中标供应商承担。

5.设备质保期内，中标供应商负责对白内障超声乳化仪及配套耗材进行定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，如采购人需要，需提供设备维护保养情况书面报告。所发生的费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）由中标供应商负责。

	质保期
	设备自交付使用并验收合格之日起≥3年，质保期内负责上门维修，更换配件，费用包含在投标报价中。配套耗材质保期为3年。

	备品备件及耗材等要求
	投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

	交付和安装
	1.交付使用期：设备自签订合同之日起30天内交付，并负责安装、调试至验收合格。 

2.交付地点：广西柳州市工人医院内采购人指定地点。

3.中标供应商提供不符合招投标文件和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。

4.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理， 并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

5.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成套，中标供应商在运输安装设备过程中不得损坏采购人设施（如地面、墙面、电梯、绿化带等），如有损坏，合理补偿。

6.设备到达现场，确认包装完好性后，由采购人验货。中标供应商应将所提供货物的装箱清单、使用说明书、合格证（境内）、保修卡（境内）、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。中标供应商应按采购人安排的时间派人到现场，对货物进行清点交付，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，中标供应商负责补齐或收回。

7.如果在设备交付使用前因事故造成设备损坏、部件短缺，中标供应商要立即予以更换，不得拒绝和延误，以保证设备顺利安装完成。所造成的费用及其他后果由中标供应商负责。

8.采购人对中标供应商提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。因中标供应商与采购人存在对需求理解有差异的可能性，要求所有设备功能及软件功能需求的响应以采购人意见为准。

	付款条件
	设备付款方式：
1.货物交付完毕，采购人验收合格后（以采购人出具验收报告为准）中标供应商开具全额增值税普通发票，采购人收到全额发票后首次支付合同总金额的60%；

2.货物正常使用半年后，支付合同总金额的30%；

3.正常使用一年期满后，支付合同总金额的10%。（不计利息）

配套耗材付款方式：

采购人在收到中标供应商货物及中标供应商出具的真实、合法、有效的正式发票后按照采购人规定的付款流程办理货款结算。本项目若存在专机专用耗材或试剂，供应商提供报价要求的报价（即耗材和试剂的单价），将作为采购人今后采购该耗材或试剂的价格依据。采购人可与供应商或生产厂家指定的代理人另行订立专机专用耗材或试剂的购销合同。试剂耗材须经采购人SPD服务平台集中配送，配送服务费不高于3%。属于政府集中采购中标品种的专机专用耗材或试剂按国家或自治区相关政策文件执行。
本合同执行中相关的一切税费均由中标供应商负担。

	报价要求
	1.本次报价须为人民币报价，应包含设备本身费用以及设备调试至可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、税费、验收费以及其他所有可能发生的费用。

2.报价特别说明：本项目报价不能超过预算金额或最高限价或单价控制价，否则投标无效。

	验收标准
	1.中标供应商交货前应对设备做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人设备验收和使用的技术条件和依据。

2.采购人应当在项目实施完毕，并且稳定运行1个月内进行验收。中标供应商交付前须作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据交给采购人。采购人对中标供应商所交系统依照招标文件上的技术规格要求进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由中标供应商负责。验收合格后由双方签署验收单并加盖双方公章，双方各执一份。验收时中标供应商必须在场，如需第三方参与验收，所发生的费用由中标供应商负责。

3.项目实施完毕，在稳定运行后进行验收时，采购人与中标供应商应共同在场，按照招标技术参数和配置单，设备制造国有关标准或行业标准进行验收工作。设备的各项参数指标及配置达到招标要求，通过临床试用满足采购人技术要求，则双方共同签署设备验收报告，即为设备验收合格。验收工作所发生费用由中标供应商承担。设备有损坏或达不到技术要求的不予验收，相关责任与损失由中标供应商承担。（中标供应商进行验收及签署验收相关文件的人员应具有相应授权。）

4.验收由采购人组织，中标供应商配合进行。对技术复杂的货物，采购人可请国家认定的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.采购人委托第三方组织的验收项目（履约验收费用由中标供应商支付，供应商在报价时自行考虑），其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.技术性能验收标准：

（1）以采购、响应参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对设备技术性能验收，响应参数是否符合采购参数要求以实际验收结果为准。

（2）技术性能资料涵盖招投标技术参数、技术偏离表及配置清单等。

（3）设备技术参数及配置清单必须与招标文件、投标文件相符合，如出现不一致，以技术偏离表响应内容为准。

（4）验收小组依据技术偏离表逐条进行验收，对于设备技术参数与技术偏离表响应不符的，作如下处理：

①设备技术参数与招投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以不实质响应招投标要求论处；

②设备实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；

③设备实际是无偏离参数，技术偏离表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；

④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到技术偏离表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。

供应商中标后，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。

7.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，验收期限相应顺延；

8.如货物经中标供应商维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标供应商的其他违约责任。

9.验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署并加盖采购单位公章，采购人和中标供应商双方各执一份。

10.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》 [桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号] 规定执行。

	产品质量要求
	要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	包装方式
	按产品出厂时的包装。

	运输方式
	不限。

	二、项目的特殊要求及说明

	核心产品
	本项目序号1“白内障超声乳化仪”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

	进口产品
	本项目已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	授权
	投标产品为进口产品的，投标人须在投标文件中提供生产企业或中国总经销或区域总代理对本次投标项目产品有效的销售授权证书原件扫描件和售后承诺书原件扫描件，否则投标无效。

	特殊要求
	1.投标人填报投标产品的各项技术参数及技术偏离表时必须真实可靠，如有不实的投标无效。
2.如投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）有效的备案证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）具有国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。

	拟采购产品的医疗器械分类类别
	序号
产品名称
医疗器械分类类别
1

白内障超声乳化仪
三类
2

流体控制盒/积液盒（配套耗材）
二类
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