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第一章 招标公告

      广西德元工程项目管理有限责任公司国家西南特色果树种质资源圃建设项目仪器设备购置（GXZC2026-G1-003633-GXDY）招标公告

项目概况
国家西南特色果树种质资源圃建设项目仪器设备购置招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年12月1日9时30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-003633-GXDY                 

政府采购计划文号：广西政采[2026]23710号-001、广西政采[2026]23710号-002

项目名称：国家西南特色果树种质资源圃建设项目仪器设备购置

预算金额：787万元，其中：A分标：346万元；B分标：441万。
最高限价：A分标：346万元；B分标：441万元。
采购需求：
	A分标；预算金额：346万元

	序号
	标的名称
	数量及
单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	无目镜3D立体显微镜

根系动态观察仪
	1 套
	具体详见招标文件第二章采购需求

	2
	根系动态观察仪
	1 套
	

	3
	花粉活力测量系统
	1 套
	

	4
	三重四极杆质谱仪（气相联用）(气相色谱-三重四极杆质谱联用仪)
	1 套
	

	5
	制备型液相色谱仪（分析半制备液相色谱仪）
	1 套
	


合同履行期限：自签订合同之日起90天内完成全部货物交付并验收通过；其中需要安装调试的设备，应完成安装调试并达到验收条件。可采用分批交货、整体验收方式。
本项目不接受联合体投标。


	B分标；预算金额：441万元

	序号
	标的名称
	数量及
单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	农用无人机
	1套
	具体详见招标文件第二章采购需求

	2
	高压灭菌器
	1 套
	

	3
	超低温冰箱
	1 套
	

	4
	全温振荡培养箱
	1 套
	

	5
	体式荧光显微镜
	1 套
	

	6
	多功能微孔板检测仪
	1 套
	

	7
	质构仪
	1 套
	

	8
	植物生理生态监测系统
	1套
	

	9
	果树营养模型生长过程监测系统
	1套
	

	10
	果园物候监测仪
	1 套
	

	11
	近端表型自动化分析系统
	1套
	

	12
	全自动蛋白免疫印迹定量分析系统
	1 套
	

	13
	种子低温低湿储藏柜
	1 套
	

	14
	植物活体成像系统
	1套
	


合同履行期限：自签订合同之日起，整套设备30天内完成全部货物交付并验收通过；其中需要安装调试的设备，应完成安装调试并达到验收条件。可采用分批交货、整体验收方式。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：A分标、B分标为非专门面向中小企业采购的项目；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年11月10日至2026年11月17日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台平台编制及上传投标文件。 

售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年12月1日 9时30分（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2026年12月1日9时30分 
开标地点：广西政府采购云平台远程开标大厅

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
6、CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

7、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

8、投标人可选择一个或多个分标参与投标，并可以同时中标多个分标。由评标委员会根据各分标各投标人综合得分进行排名，并按A分标→B分标顺序确定各分标中标候选人。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：广西壮族自治区农业科学院

地址：广西南宁市大学东路174号

项目联系人：郭老师

项目联系方式：0771-3393848

2.采购代理机构信息

名称：广西德元工程项目管理有限责任公司
地址：南宁市良庆区凯旋路15号绿地中心7号楼8楼808室

项目联系人：梁永欣 

项目联系方式：0771-5084767 
广西德元工程项目管理有限责任公司
                                                                 2026年11月10日
第二章  采购需求

说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。
2.“实质性要求”是指本招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能实质性负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
（1）本章凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理。

（2）标注有“★”参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，并根据技术要求提供相关证明材料。“★”符号不作为实质性响应符号，仅作为重要指标。
3.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

采购需求一览表
	标段
	A分标（预算金额：346万元）

	核心产品
	本分标的核心产品为下表的第 3和4  项  花粉活力测量系统和三重四极杆质谱仪（气相联用）(气相色谱-三重四极杆质谱联用仪)  。

	项号
	采购标的
	数量
	技术参数要求

	1
	无目镜3D立体显微镜
	1套
	用于柑橘、荔枝、芒果等果树的茎尖脱毒与组培快繁研究，支持长时间镜下精准剥离茎尖分生组织，并进行3D立体观察。

1.★头体观察仓，光学3D立体显微成像功能。
2.大视野，具有30-40mm的观察区域。支持高分辨率三维立体光学成像分析。
3.★头体中有不少于350万颗棱镜。
4.采用4次光反射处理技术，减少传递损失，提高成像分析的质量。
5.变焦范围不小于10:1。
6.具备360°旋转观察功能，可从垂直方向及不小于30°倾角的方向查看物体，形成全景空间3D光学视图。
7.★配物镜，物镜最大工作距离不小于175mm。
8.配倍增器，最大240倍数放大。
9.配相机，实现拍照和录视频功能。

	2
	根系动态观察仪
	1套
	用于非破坏性动态监测果树根系形态（根长、直径、表面积、体积）及时空生长动态，研究溶质运移、水分胁迫下的根系生理响应。

1 根系图像扫描主机

1.1 主机特点：柱型设计的自动旋转光电耦合主机，可对根系和土壤状态进行不变形（实物:图象=1:1）的线性数据获取；
1.2 测量方式：定位、连续监测植物根系的生长状态及土壤状态；
1.3 电源：使用笔记本计算机的电池供电；
1.4 数据存贮：直接存贮到笔记本计算机，可实时查看获取的图像；

1.5 显示：笔记本计算机彩色显示器；
1.6 ★光源：软件可以控制RGB光源的开闭；
1.7 ★图像传感器：传感器到根管内壁的间隙可调节；
1.8 光学分辨率：100、300、600、1200DPI可选；
1.9 主机获取速率：≤30秒（依据选择不同DPI）；
1.10 一次获取数据尺寸：不小于21cm×18cm；
1.11 主机探头长度不大于36cm，直径不大于4.7cm；
1.12 主机重量：不超过500g；
1.13 探杆：总长≥2m，采用分节式、可拆卸设计，方便携带；

1.14 微根管尺寸：内径≤5.0cm，外径≤5.7cm，壁厚≤3.2mm，长度可定制；

1.15 控制盒尺寸：≤18 cm × 7.5 cm × 5 cm，MINIUSB数据连接，具备根管卡口及磁吸卡口，可以将根管-主机-操作平板安装起来，方便客户进行多次重复扫描。
2 时空动态分析软件：

2.1总根测量：(根长、表面积、投影面积、体积、平均直径和数目等）；
2.2跟踪所感兴趣根系部位，分析根长、平均直径、投影面积、根表面积、 根体积、根系分类数、每种直径分类的根尖数时空变化（时间，季节，深度）。
3 基于触屏技术图像分析软件：

3.1★兼容触屏电脑，可实现手指在屏幕上快速描绘根系，控制与调整根系图像；包括调整根系轨迹弧度，根系角度，手指控制放大缩小等；
3.2可自动测量根的长度、直径、表面积、体积，以及不同直径的根的长度、表面积、体积等参数。根据图像进行根系总生物量估算；

3.3 专业的数据分析包，自动“快照”根的轨迹；
3.4 根系分析软件支持在采购人指定的多台电脑上安装使用。
4. 配置要求

根系原位监测系统主机1套、校准管1个、根系扫描驱动软件1套、分节式探杆1套、USB连接线缆1套、根系时空动态分析系统1套、UKey1个、仪器箱1套、1米长国产微根管10根。

	3
	花粉活力测量系统
	1套
	1.★用途：实时监测花粉细胞状态，包括细胞活力、浓度、数量、大小，适用于花粉活性分析、花粉储存管理、DH育种、CMS不育状态、花粉发育状态分析、倍性分析、指导授粉、杂交育种、花粉育性的恢复等多个方面。

2.工作条件

  2.1环境温度：16℃~32℃；
  2.2 相对湿度：10%~90%；
  2.3 ★适用电源：支持24V直流供电（可配充电电池、车载适配器）或等效供电方式，满足实验室及大田现场测量需要。

3.★通用型微流控芯片：≥80×80μm、≥120×120μm、≥250×250μm、≥400×300μm可选配，适用于所有植物花粉活力测量。
4.测量频率：0.1MHz~30MHz。
5.测量频率选择：可同时选择1-4个测量频率。
6.测量体积：2000~3000μl。
7.采样流量：350~8600μl/min。
8.测量浓度：0~2.7×10^5个cells/ml。
9.测量粒径：1~200μm。
10.▲样品前处理：无需对花粉进行复杂染色，只需要简单的缓冲液悬浮样品就能快速上样测量。
11.仪器尺寸(H×W×D)为：仪器尺寸≤350mm×350mm×420mm。
12.仪器重量：≤12kg。
13.操作系统：内嵌式计算机控制系统（操作系统不限）。
14.数据传输： Wi-Fi、USB。
15.端口：3×2.0USB、以太网、DVI端口。
16.▲叠加分析：软件支持2-6次测量结果的叠加分析，适用于不同处理、不同发育阶段的对比。
17.统计分析：软件支持多边形门控数据的统计分析。
18.数据类型：支持.CSV、 HTML、PNG三种格式。
19.配置：主机、专业花粉活力分析软件、入门套装(样品制备和仪器维护工具)、缓冲液套装、通用型测量芯片、充电电池套装、过滤塞套装、运输箱。
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	三重四极杆质谱仪（气相联用）(气相色谱-三重四极杆质谱联用仪)
	1套
	用于特色果树作物挥发性气体化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量。

一、工作条件：

1.电源：220V，50Hz；

2.操作环境温度：20 -35℃；

3.操作环境湿度：25-50%。

二、气相色谱系统功能要求：

1.色谱性能：保留时间重现性<0.008%或<0.0008min，峰面积重现性 < 0.5% RSD；

2.压力控制精度：≤0.001psi；

3.支持4种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度）、计算色谱柱平均线速度；

4.具有不小于7 英寸电容式触摸屏界面，可实时访问仪器状态、配置和流路信息，可通过触摸屏直接控制GC主机和自动进样器；在不启动色谱工作站的情况下，可从任意终端（包含平板电脑、笔记本电脑或手机）的浏览器直接远程访问控制仪器，编辑GC方法和序列；

5. ★具有≥5个可读取色谱柱信息的接口，当使用带芯片的色谱柱时，可自动识别柱子长度、膜厚、内径等参数，记录色谱柱使用历史（如最高温度、进样次数等），方便用户管理、维护色谱柱；

6.★早期维护反馈：具有≥30种计数功能（可在仪器触摸屏上显示查看，验收时现场逐条演示），以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况；
7.仪器可实时记录载气消耗量和耗电量，用户可通过触摸屏界面，随时查看该仪器在过往的任意日期的载气消耗量和耗电量（验收时现场演示）。

三、柱温箱：

1.适用温度范围：环境温度+4℃~450℃；

2.温度设定精度：≤0.1℃；

3.最大升温速率：≥120℃/min；

4.最大运行时间：≥999.99min；

5.程序升温：≥20阶21平台，可程序降温；

6.从450℃降温到50℃，时间≤3.5min；

7.温度波动：室温每波动1℃，柱温箱的温度波动<0.01℃。

四、惰性分流/不分流进样口：

1.适用于内径50~530μm的毛细管色谱柱；

2.最大分流比：≥12000:1（投标时提供软件截图证明）；

3.最高温度≥400℃；

4.扳转式进样口密封系统：无需工具、无需拆卸螺丝，可在30秒内快速更换进样口衬管，方便使用和维护。
五、自动进样系统：

1.该系统由1套独立进样塔（≥16位）和1套独立样品盘系统（≥150位，含三维机械导轨及样品瓶抓手）组成；

2.液体进样量范围：0.1-50μL；

3.样品位数：≥166位；

4.进样量线性：≥99%；

5.交叉污染：＜十万分之一；

4.进样速度：≥3种模式（高速/低速/自定义速度），吸取样品深度可调；

5.可实现快速进样，进样速度≤0.1 sec；

6.拆装方便：安装后系统自动识别、直接使用，无需重新安装驱动程序等繁琐步骤。

六、三重四极杆质谱仪主机技术指标要求：

1.质量数范围：10-1000 m/z；

2.离子源：EI源，独立控温，最高温度可到350˚C；

3.分辨率：0.4~4amu可调；

4.★最大灯丝电流：≥280μA（投标时提供软件截图证明）；

5.★最大离子化能量：≥280eV（投标时提供软件截图或相关证明）；

6.碰撞池以氮气为碰撞气，节省实验成本；

7.仪器具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调；

8.★四极杆质量分析器：符合以下任一要求，投标人需提供相应佐证材料（包含但不限于参数表、软件截图、检测报告、备件证明等）：

①具有独立加热控温功能，可通过质谱软件设置四极杆温度，最高控温温度≥150℃；

②无独立加热控温功能，需提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测报告，证明其杂质残留水平≤0.012μg/kg；若无法提供有效等效证明，则应配置与仪器完全适配的预四极杆≥6套（按每6个月更换频率，满足3年备件需求），并提供备件兼容性证明；

9.扫描速率：最大≥800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms；

10.仪器检测限指标：
IDL(MRM)：≤4.0fg，氦气做载气，10fg OFN 连续8次进样，m/z272→222处的MS/MS离子对所得峰面积精密度在99%置信水平下统计得出。

11.扫描功能：全扫描模式、子离子扫描模式、母离子扫描模式、中性丢失扫描模式、选择离子扫描模式、多反应扫描模式、触发产物离子扫描；

12.质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描；

13.数据处理系统：

13.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能；

13.2通用谱库：NIST最新版谱库和化学结构式库（包含至少30万种化合物的 35万幅EI谱图以及≥13.9万种化合物的气相色谱方法/保留指数库）。

七、农残数据分析智能判读软件：

1.该软件可在GCMSMS和LCMSMS之间通用，可自动将农残定量结果与农残国标GB2763比对，快速准确的标识超标检品；

2.内置不少于以下三个国标的电子化数据库（可自动对软件的定量结果进行判读，将超限结果标识为红色背景，便于查看），包括：

2.1《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB2763-2026）；
2.2《食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》（GB23200.113-2026）；
2.3《食品安全国家标准 植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》（GB23200.121-2026）；
3.智能导入：限量标准导入时只导入当前数据中农药和基质相关的限量，且按照GB2763附录进行基质的分类；

4.具备基质名称检查功能，输错名称可以提醒，如样品接收表里的基质名称与国标使用的名称不一致，或化合物名称与国标不一致，可通过基质名称对应表/化合物名称对应表进行一一对应；

5.可设警告限百分比，超过警告限的结果报红提醒，国标限量标准和判定结果可同时显示在批处理界面，可自动检查方法里导入的限量和数据库里的限量是否一致。
八、配置要求：

1.气相色谱仪主机，1套；

2.惰性分流/不分流进样口，1个；

3.质谱接口，1个；

4.自动进样系统，1套；

5.三重四极杆质谱仪主机，1套；

6.用于MS/MS的碰撞池套件，1套；

7.原装工作站软件，1套；

8.工作站硬件，1套；

9.NIST最新版谱库，1套；

10.气相色谱起始工具包，1套；

11.色谱柱，1根；

12.进样隔垫（50/包），1包；

13.不粘连衬管O形圈（10/包），1包；

14.密封垫圈（适用于0.1–0.25 mm的色谱柱，10/包），1包；

15.超高惰性衬管（分流/不分流，5/包），1包；

16.带垫圈的超高惰性分流平板，10个；

17.自紧型手拧柱螺帽（带锁定环，用于气相色谱端），2个；

18.自紧型手拧柱螺帽（带锁定环，用于质谱端），2个；

19.备用进样针（10μL），1支；

20.备用离子源灯丝，1包；

21.大容量通用氦气捕集阱，1套；

22.载气净化过滤器，1套；

23.样品瓶套装（2mL、透明、含盖垫、500个/盒），1盒；

24.样品瓶套装（2mL、棕色、含盖垫、500个/盒），1盒；

25.农残数据分析智能判读软件，1套；

26.UPS不间断电源，1套；

27.高纯氮气钢瓶（含减压阀），1套；

28.高纯氦气钢瓶（含减压阀），1套。
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	制备型液相色谱仪（分析半制备液相色谱仪）
	1套
	用于特色果树种质资源活性筛选， 种质资源评价与分类（成分指纹图谱），代谢物结构解析， 初步功能验证（如抑菌/促生实验）。

一、系统要求：

1.电源：220V，50Hz电源；

2.环境温度：4～55℃；

3.环境湿度：＜95%；

4.功能要求：要求该系统在满足日常分析型液相功能的基础上，同时可兼顾少量珍贵样品的制备收集，系统采用分体式模块化设计，要求四元梯度泵、自动进样器、高容量柱温箱、二极管阵列检测器、自动馏分收集器等模块相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用。

二、泵系统：

1.四元泵，内置四通道真空脱气机，在线柱塞清洗装置；

2.★串联式双柱塞往复泵，齿轮传动，30-90 μL自动连续可变冲程设计，至少可以在软件上设定10个冲程（投标时提供软件截图证明）；

3.入口主动电磁阀：可根据使用流动相种类自动调节，可以确保使用高盐流动相时不会发生堵塞。

4.流量范围：0.001-10.0ml/min，增量：0.001ml/min；

5.流量精度：≤0.07%RSD；

6.流量准确度：±1%；

7.最大耐压：≥600bar；

8.压力脉动：＜1.3%；

9.系统延迟体积：≤600μL；

10.混合精度：＜0.2%RSD。

三、自动进样器：

1.可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式；

2.样品容量：≥130位（2ml样品瓶）；

3.进样范围：0.1-100μL；

4.进样精度：< 0.25% RSD；

5.最大耐压：≥600bar。

6.交叉污染：<0.004%；

7.控制功能：为保证进样的灵活性和稳定性，进样器采用不产生气泡的高压计量泵取样的进样方式。

四、高容量柱温箱：

1.柱温范围：4~85 ℃；

2.★控温模式：半导体控温，单个柱温箱内具有≥2个独立控温区，每个温区可独立设置不同温度（投标时提供软件截图证明）；

3.箱容量：可同时放置≥8根≥10cm或4根≥30 cm长的色谱柱（投标时提供软件截图证明）；

4.柱温箱内部预留原厂阀位，可选装：2位/6通、2位/10通、4位/10通等多种不同类型的阀头，阀头配备RFID 标签，软件可自动识别。

五、二极管阵列检测器：

1.光学元件数：≥1024；

2.光源：氘灯+钨灯；

3.检测通道：可同时输出≥8个实时信号；

4.最大数据采集速率：≥120Hz；

5.短期噪音：＜0.7(10-5mAU/h（在254和750nm条件下）；
6.基线漂移：＜0.9(10-3mAU/h（在254和750nm条件下）；
7.吸光度现性范围：>2AU (5%)（在265nm条件下）；

8.★波长范围：190-950nm（投标时提供软件截图证明）；

9.波长准确度：≤±1nm；

10.波长束：1-400 nm，可编程，步长为1nm；

11.★狭缝宽度：1、2、4、8、16nm可选 (可编程狭缝，可快速优化灵敏度、线性和光谱分辨率)；

12.二极管宽度：≤1nm；

13.时间可编程控制：波长、极性、峰宽、灯带宽、自动平衡、波长范围、阈值，光谱存储模式；

六、馏分收集器：

1.流速范围：0-10ml/min；

2.延迟体积：≤50μL；

3.具有自动延迟体积校准功能，自动测算峰检测与收集之间的时间差（无需手动计算），准确开启收集阀门；
4.★馏分收集的触发模式 （不少于8种收集模式）：基于色谱峰；基于色谱峰，收集时间片段；基于色谱峰，收集体积片段；基于色谱峰，使用时间片段回收；基于色谱峰，使用体积片段回收；基于时间，收集一定数量的馏分；基于时间，收集时间片段；基于时间，收集体积片段（验收时现场演示）；

5.手动触发收集模式：单击鼠标触发收集-单击鼠标结束收集；
6.馏分容量：≥60个（15ml样品收集管）；
7.安全性能：漏液报警，强制排风，故障检测并提示。

七、仪器智能面板：

1.主机集成≥12英寸的智能控制面板，可任意拉伸折叠，可提供≥5种不同操作权限的用户角色登录；

2.可设定≥50个任务程序，每个任务程序中可包含至少3项不同的系统准备或系统停止前的工作，包含Purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等。不少于3种任务开启模式：实时开启，定时开启，循环定时开启；

3.智能面板可以一键完成管路排气泡，冲洗系统，平衡色谱柱等液相分析前的准备工作；

4.判定Purge和平衡终点的方式：自动和自定义可选。
八、配置要求：

1.四元梯度泵，1套；

2.液相色谱仪系统工具包，1套；

3.入口主动电磁阀，1套；

4.在线柱塞杆密封冲洗装置，1套；

5.自动进样器，1套；

6.高容量柱温箱，1套；

7.二极管阵列检测器，1套；

8.馏分收集器，1套；

9.仪器智能面板，1套；

10.色谱柱，1根；

11.原装色谱工作站软件，1套；

12.工作站硬件，1套；

13.有机废液储存处理系统，1套。

	▲一、商务要求

	质保期
	1.质保期  1  年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	售后服务要求
	1.货物生产日期距交货日期一般不超过12个月（对有效期或保质期有特别规定的从其规定）。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装、调试，安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。

3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、次数、时间、地点由双方在合同中约定。

4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标人应在接到采购人通知后4小时内作出响应，并在24小时内到达现场处理；双方可另行约定更优的服务时限。

5.中标人须遵守采购人单位出入管理规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标需自行清理至采购人指定地点。

6.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求，采购单位按投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，并且保留追究投标人虚假应标的法律责任。

	合同履行期限及地点
	1.合同履行期限：自签订合同之日起90天内完成全部货物交付并验收通过；其中需要安装调试的设备，应完成安装调试并达到验收条件。可采用分批交货、整体验收方式。
2.交货地点：广西壮族自治区南宁市东盟经济开发区里建基地和南宁市西乡塘区大学东路的院部基地。

3.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，投标人应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。

	付款方式及要求
	1.合同签订后一周内，乙方开具合同金额50%的发票，甲方向乙方支付合同金额50%作为预付款；

2.乙方收到预付款后20日内，向甲方递交合同总金额50%的银行预付款保函（保函自开立之日起有效期不少于12个月，项目验收合格后退还）。甲方收到该预付款保函及乙方对应发票后，向乙方支付合同剩余50%款项；

3.全部货物安装调试完毕，经甲方验收合格后，甲方将乙方提交的预付款保函、履约保证金予以退还；

4.保函开立、变更、延期等产生的全部手续费、担保费及相关费用，均由乙方承担。

	报价及其他要求
	1.要求货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。

2.报价包含货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等其他所有成本费用的总和，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，货物丢失自行负责。

3.在供货期内，采购品类的价格不得改变，投标人自行考虑市场、天气、政策等不可预见的风险，合同履行期内中标价格不得调整；因不可抗力或情势变更导致履行条件重大变化的，依照法律规定处理。

	验收要求
	1.合同履行过程中，采购人按照本项目采购文件承诺进行验收，如货物验收不合格，由中标供应商按采购需求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件项目需要及技术需求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。

2.符合现行国家相关标准、行业标准及规范。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求：如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求：如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	（二）验收标准

	1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。

3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。

	（三）进口产品及核心产品说明

	1.本项目货物接受进口产品。已按规定完成进口产品论证及审批，并将论证材料作为采购文件归档备查。
2.本项目核心产品为序号第3项花粉活力测量系统和第4项三重四极杆质谱仪（气相联用）(气相色谱-三重四极杆质谱联用仪)；不同投标人所投任一核心产品为同一品牌的，按一家投标人计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	★（四）其他要求

	1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。

2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由投标人自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟）

3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟）

	三、其他说明

	★1.评标时以分标预算金额为最高限价，投标报价超最高限价的作无效投标处理。

2.投标人结合自身能力，针对投标项目在投标文件中提供售后服务方案，及项目实施方案（包括但不限于：对本项目整体理解、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、管理制度保障、进度及人员安排、设备及建设实施质量保障、施工工艺、潜在风险评估及应对措施等）。

3.如有，请投标文件中提供技术能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩、服务能力等内容。

4.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，请按以下方式的任意一种提供：

（1）投标人可自行提供的宣传彩页、官网截图、技术白皮书、检测报告等材料（提供复印件加盖投标人公章）。

（2）国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）（提供复印件加盖投标人公章）。

（3）按照具体参数内容所规定的要求提供资料。

(4)允许提供设备制造商加盖公章的正式技术承诺函作为佐证。

当投标文件中提供的产品参数与上述证明材料中同一参数内容不符合时，以证明材料参数为准。

5.如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。


	标段
	B分标（预算金额：441万元）

	核心产品
	本分标的核心产品为下表的第 12项“全自动蛋白免疫印迹定量分析系统”和第14 项“植物活体成像系统” 。

	项号
	采购标的
	数量
	技术参数要求

	1
	农用无人机
	1套
	1.作业箱容积50-75L；

2.电池容量30000mAh-41000mAh；

3.额定电压≥48V；

4.喷头雾化粒径50-500μm或10-500μm。

	2
	高压灭菌器
	1套
	用途：用于玻璃器皿、培养基等消毒灭菌，保障实验无菌环境。

1.制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力；需提供特种设备生产许可证佐证；
2.容量:55-60 L，可放入直径≥38CM,高度≥40CM的灭菌架；
3.压力容器设计温度≥153℃、容器设计压力≥0.42MPa ；
4.腔体材质：灭菌腔体采用≥316L不锈钢，抗腐蚀性更强；
5.灭菌工作温度105-138℃；

6.定时：灭菌时间1-999分钟，保温时间1-9999分钟，预约灭菌时间0-10天；

7.六级排汽方式:灭菌结束可设定≥6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；
8.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；

9.多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证了仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关就可轻松解除锁紧状态。

10.水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；

11.电气保护：采用高灵敏度的电气保护系统，有效提供漏电、过流与短路保护；

12.最大使用压力(安全阀起跳压力)：≥0.30Mpa；

13.微电脑控制:实现了整个灭菌进程全自动控制；
14.采用稳定可靠的数码屏显示方式，按键式操作；

15.记忆存储功能：可设置新的灭菌程序，并存储起来，最多可存储20条灭菌程序；

16.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备多种干烧保护装置，至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置（不包括固定式和移动式温度探头），且保护装置至少采用了强抗氧化性酸的不锈钢和强抗非氧化性酸的铜质材料，提高了仪器干烧保护装置的冗余能力和防腐蚀能力。

17.过压双重保护:配备机械式安全阀及电子式压力开关，一旦压力异常，即可泄压并断电报警；
18.自动故障检测：系统实时监测运行状态，一有异常，迅速断电并报警；

19.标配冷却风扇:灭菌结束可快速降低腔体温度；

20.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；

21.附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套；

配置清单：

（1）主机1台；
（2）合格证1个；
（3）使用说明书1本；
（4）电源1个；
（5）不锈钢提篮2个。

	3
	超低温冰箱
	1 套
	用途：用于长期稳定保存生物样品（如细胞、组织、核酸、种子、叶片等）。

一、产品参数

1.设备工作条件：环境温度10~32℃,电源220V/50Hz;样式：立式：有效容积≥650L:整机宽度≤1050mm(不含手把、箱体、铰链),保障足够放置空间；可存储2英寸标准冻存盒≥500个，2ml内旋冻存管≥50000个；
2.环保制冷工质,采用HC环保制冷剂，制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，制冷回路，制冷效率高，降温更迅速，冷剂灌注量不高于550g；
3.双系统运行安全备份，两套完全独立制冷系统，单系统即可维持箱内温度在-75℃以下运行，全面保障样本安全，提高系统可靠性并降低噪音；
4.温度控制：高清晰LED数码温度显示，箱内温度-40℃-86℃可调，可显示箱内温度，设定温度；
5.安全系统：多种故障报警(高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器报警、电池电量低报警);两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警):多重保护功能(开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能)；

6.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计，自带暗锁，可同时使用暗锁(四把钥匙)及双挂锁；内门并带密封条设计，外门≥4层密封，整机共计≥5层密封，保温效果好；

7.使用航空真空隔热材料VIP整体发泡,VIP厚度≥15mm,保温效果好；

8.搁架可调，方便用户存储物品，可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒等；双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

9.整机温度均匀性好，箱内每层≥5点(四角及中心),整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃,确保存储的样本温度均匀一致 ；

10. 自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1.5min,支持短时间内连续多次开门。

	4
	全温振荡培养箱
	1 套
	用途：用于细胞生长实验、基因工程实验：可以为基因表达载体提供稳定的生长环境，促进外源基因的表达和蛋白质的产生。

1.一层、二层或三层叠加组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间；

2.三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠；

3.具有超温报警功能及异常情况自动断电；

4.具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题；

5.中空钢化玻璃门，不锈钢无螺丝固定，整体更加美观、整洁，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；

6.每层独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层；

7.★精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备能在25-30℃室温情况下，依然能在≤4℃低温状态下长时间稳定运行；

8.配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰；

9.具有紫外线灭菌功能；

10.夹具板到顶部距离≤365mm；
11.噪音：低于65dB；
12.★摇床内胆采用无缝焊接技术，底部可进行全方位无死角冲洗；

13.LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；

14.拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近一年的数据，并且可显示温度、速度，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存；

15.★配备高质伺服电机，≤10rpm起转；

16.独特定时除霜功能，1~250秒可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰；

17.产品符合美国FDA认证和CE认证；
18.夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶(需提供实物图片)；

19.空载振荡频率：≥10-300rpm；

20.振荡频率精度：≤±1rpm；
21.摇板振幅：≤Ф26mm；
22.温控范围：4～60℃（在室温23℃~25℃）；
23.温度调节精度：≤±0.1℃；
24.温度均匀度：≤±0.5℃（at37℃）；
25.最大容量（不锈钢夹具）：单层≥250ml×25个或500ml×16个或1000ml×9个或2000ml×5个或3000mlx5个；
26.最大容量（塑胶夹具）：单层≥250ml×25个或500ml×16个或1000ml×9个或2000ml×5个或3000mlx4个，夹具材质不限，应满足耐腐蚀、易清洁及单手取放要求，试管夹具孔带防护套；可选配粘性粘板。不锈钢夹具和塑胶夹具二选一；
27.摇板尺寸（长×宽）：单层≥475mm×465mm；
28.考虑楼层承重问题空载重量≤370kg；
配置清单：

（1）摇板（大于等于475mm×465mm）：3块；
（2）伺服电机：3个；
（3）进口压缩机：3个；
（4）转轴：3套；
（5）LCD触摸屏：3个；
（6）紫外灯管：3个；
（7）温控探头：3个；
（8）照明灯管：3个；
（9）万能弹簧夹具（固定夹具可选）：3个；
（10）3M电源线：3根；
（11）脚垫：4个。

	5
	体式荧光显微镜
	1 套
	用途：用于百香果、菠萝等作物的器官或组织块等宏观的、不透明的或较厚的样本进行三维荧光观察。

1.★连续变焦显微镜镜体：轴伽利略平行式左右光变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄；

2.倾角为≤30°的双目镜筒：光瞳间距调节范围为52-76mm，备有目镜固定钮，视场数≥22；

3.★光源系统： LED光源(平均寿命超过60000h),配有4个插片孔，可以安装四个插片盒（可选插片盒有≥9个：明场：高，低，标准对比度，倾斜：高，低，标准对比度，暗场，遮影，偏振），可轻松选择每一标本的观察方法及对比；

4. LED荧光光源，配置绿色荧光通道；

5. 荧光成像系统：最高像素：≥1200万物理像素(4K)；

6.★调焦机构：粗调旋钮行程为80mm（粗调行程每一圈为36.8mm），微调旋钮行程为80mm（微调行程每一圈为0.77mm）；
7.可变焦比：≥10:1（6.3×－63×）；变焦机构倍率显示≥11个档点击定位卡位，旋钮带倍率标识；

8.配置清单：

（1）视镜主机1台；

（2）1倍平场复消色差物镜1个；

（3）观察镜筒1套；

（4）10倍目镜2个；

（5）调焦机构1套；

（6）数码彩色相机及软件；
（7）配套电脑1套。
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	多功能微孔板检测仪
	1 套
	用途：用于百香果、荔枝、火龙果等西南特色作物活性成分（总酚、总黄酮、总多糖、维生素C等）的高通量快速检测以及酶活分析；核酸蛋白定量分析；基因功能研究：荧光素酶报告基因检测等。

1.基本要求

1.1硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合工作；光吸收，荧光和发光模块光源、光路及检测器完全独立；

1.2分光系统：四光栅光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%；
1.3适用板型：1-384孔板；

1.4★检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT）；

1.5温控：室温以上3℃到42℃；

1.6振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调。
2.光吸收模式

2.1光源：光吸收专用高能闪烁氙灯；

2.2波长范围：200-1000nm；
2.3★扫描速度：≤ 5sec（200-1000nm，1nm步进）；
2.4波长准确性：≤±0.8nm；
2.5检测线性范围：0-4 OD；
2.6检测分辨率：≤0.0001OD。
3.荧光模式（顶读、底读、荧光共振能量转移FRET、TRF）
3.1光源：荧光专用高能闪烁氙灯；

3.2波长选择范围：Ex: 230–900 nm; Em: 280–900 nm，1nm可调；
3.3★荧光光栅顶读检测限：≤50 amol/well；

3.4时间分辨荧光光栅检测灵敏度：≤10 amol/well。
4.发光模式

4.1检测限（辉光）：≤ 9 pM (≤ 225 amol/well; 25 μl)；
4.2检测限（闪光）：≤ 218 fM (≤ 12 amol/well; 55 μl)；
4.3线性范围：≥9个数量级；
4.4★多色发光：配备光谱滤光片（不少于30片）及OD1、OD2、OD3灰度滤光片，可使用滤光片进行高灵敏度的发光扫描；
4.5支持实验：BRET1和BRET2,Chromaglo,以及nano BRET等。
5.操控软件

5.1直观、简单易用，拖曳式操作，多种预存；

5.2单个实验中可进行无限制的多波长、多模式检测；

5.3具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描及荧光3D扫描等功能；

5.4数据直接导入Excel，清晰明了，便于后续处理。
6.配置清单

6.1主机1台；

6.2超高速光吸收模块1个；
6.3高灵敏度荧光顶读模块1个；
6.4高灵敏度荧光底读模块1个；
6.5TRF和FRET检测模块 1个；

6.6高灵敏度多色发光及发光扫描模块1个；

6.7操控软件1套。
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	质构仪
	1 套
	用于分析量化果实等的嫩度、硬度、脆性、粘性、咀嚼性、拉伸强度、抗压强度、穿透强度、韧性、凝胶强度等各项物性指标。

1.分析西南特色果树等样品的嫩度、硬度、粘性、弹性、咀嚼性、拉伸强度、抗压强度、穿透强度等。

2.应力测定范围：根据力量感应元选择不同，力量范围为0-2500N（单臂型主机）。

3.★测试距离范围：≥500mm。

4.测试速度范围：0.1～1000 mm/min。
5.★多种力量感应元可选，可以根据用户需求更换范围为：2N/5N/10N/25N/50N/100N/250N/500N/1000N/2500N。

6.设备主机面板具有紧急机械按键，同时要求面板具有上和下控制机械按键，不连接软件下单机完成控制测试。

7.设备主机面板具有不少于4个运行自检指示灯（不包括上下机械控制按键指示灯），上下控制机械按键和4位指示灯。

8.质构仪主机主机应具备上下限位保护功能，限位控制模块内置或采取其他等效安全防护设计，确保运行安全稳定。

9.★计算机控制，具有功能强大的分析软件，可进行各项食品的物性分析。分析软件可对仪器进行控制，选择各种检测分析模式及绘制分析曲线等，具有检测模式自由编程功能，具有数据计算内部编程功能，具有检测过程记录和回放功能，非常友好的人机交互体验。

10.数据采集率：不低于1000组/秒。
11.承载保护装置：超过荷重感测组件负载时会自动停止，有外部保护装置；也可以依据实验特性由操作者设定移动范围，避免仪器损坏。
12.配置：质构仪分析主机1台、物性分析软件1套、500N力量感应元1个、工作站1台、相关探头（包括：标准样品台、小球不规则样品台、探头连接杆、直径12.7 mm圆柱型挤压检测探头、直径2mm圆柱检测探头、直径6mm圆柱检测探头、直径12.7 mm球形挤压探1、直径为25.4 mm的球型挤压探头、75mm圆盘挤压探头、直径2mm穿刺检测探头、剪切探头、45度锥形探头、90度锥形探头、三点弯曲探头）1套。
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	植物生理生态监测系统
	1 套
	1.叶面温度测量范围：0~50℃；精度：0.1℃。

2.叶面湿度测量范围：0~99.9%；分辨率：0.1；精度：<10%；线性度：全量程±1%；稳定性：变化小于±2%/年。

3.果实膨大测量范围（mm）：15~90；分辨率：0.001；操作温度：0~50℃；温度波动（温度误差）：＜总量程的0.02%/℃。

4.茎干变化测量范围：0~5mm；被测茎秆直径范围（mm）：5~25mm；分辨率：0.001mm。

5.光谱响应：400~700nm；测量范围：0~2700μmols-1m-2；分辨率：1μmols-1m-2；精度：＜测量值的±0.5%±1；线性度：全量程±1%。

6.空气温湿度测量范围：-20℃~70℃、0~100%RH；测量精度：±0.4℃、±3%RH；分辨率：0.1℃、±0.1%RH。

7.风速：量程范围：0~45m/s；①精度：±（0.3±0.03*V）m/s②分辨率：0.1m/s；③启动风速：0.8m/s；④稳定性：＜0.2m/s/yr。

8.风向：量程范围：0~359°；①精度：±3°；②分辨率：2°。

9.雨量范围：0~9999mm；雨量精度：±0.1mm；分辨率：0.1mm。

10.土壤温度测量范围：-20~70℃；测量精度：±1.0℃；

11.土壤水分测量精度：0%~60%量程下±3%，60%~100%量程下：±10%；土壤水分分辨率：0.1%；

12.pH范围：0~14；精度：±0.5。

13.EC值范围：0~23ms/cm。

14.光照度测量精度：±2%（0~20000lux）；分辨率：1LUX测量范围：0~200000Lux。

15.光合有效辐射测量范围：0~2000w/m²；光谱范围：0.3~3μm；灵敏度：7~14μv/w.m-2。

★16.软件要求：

应能够兼容包括仪器云系统，手机APP系统，专家系统，可在线升级；

应能够进行数据分析功能，可以根据选择的时间段展示数据，并且支持数据表格，线状图，柱形图，饼状图4种方式查看，平台内数据可下载，分析，打印；
应能够对环境数据进行历史数据曲线查看，可以选择天、周、月、生长季、半小时平均、24小时平均进行历史数据曲线查询，可以自定义设置查询时间段可环比、同比统计该时间段最大、最小及平均值。
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	果树营养模型生长过程监测系统
	1 套
	一、植物冠层分析仪

1.无损测量叶面积指数、叶片平均倾角以及冠层结构；支持测量冠层不同高度，可得到群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图。

2.配有专用分析软件，有选择所需图像区域的功能（天顶角可分10区，方位角可分10区），可屏蔽不合理的冠层部分，仅对有效图像区域进行分析，使测量数据更加精确。

3.线形图及柱状图可按植物名称及时段查看检测数据，以不同颜色线状方式表达，时间段查看区间可包含小时、日、周、月、全部等方式，可环比、同比统计该时段最大、最小及平均值。

4.镜头角度：≥150°。

5.分辨率：≥768pix×494pix。

6.PAR感应范围：感应光谱支持400nm~700nm。

7.测量范围：支持0~2000μmol/㎡•S。

二、水果品质无损检测仪

1.测定对象：苹果、甜菜、梨子、哈密瓜、西瓜、柑橘、水蜜桃、蕃茄、草莓、芒果、木瓜、龙眼等水果。

2.测定指标：糖度、颜色、总酸度、硬度，成熟度、含水量等指标。

3.检测时间：≤2秒。

4.测试精度：≤0.1%。

5.显示方式：支持液晶屏显示。

三、非破坏式糖度计

1.测量范围：Brix10.0～22.0%。

2.分辨率：≤Brix0.1%。

3.测量精度：≤Brix±1.5%。

4..测量温度：葡萄常温是15.0～35.0℃（环境温度）。

5.自动温度补偿范围：15.0～35.0℃。

四、根系分析仪

1.分析指标：①根总长。②根平均直径。③根总面积。④根总体积。⑤根尖计数。

2.能进行根系的拓扑分析，自动确定根的连接数、关系角等，还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等，可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数（分档数、档直径范围任意可改，可不等间距地自定义），并能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正，修正操作能回退，以快速获得100%正确的结果。

3.二值化：在目标和背景比较相似时，调整阈值来凸显目标轮廓。剔除：设定一个像素值后，软件自动剔除图片中小于该像素的独立点，以保证分析不受杂质影响，更为准确。自由选择目标区：分析根系的某一部分。

4.手工校正分析结果：合并分叉、删除连接、合并根尖、断开连接、毛刺去除。

五、激光喷码机

1.整机功率（W）：1000；

2.激光功率（W）：20；

3.最大线速：10mm/s~12000mm/s；

4.打码范围：100mm×100mm~150mm×150m；

5.重复精度：±0.00025mm。
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	果园物候监测仪
	1 套
	1.实时作物表型监测：可实现全天候作物表型数据实时采集，无需专人值守；

2.全方位环境测量：空气温湿度、光合有效辐射、降水量、风速风向、土壤温湿盐等；

3.灵活布点：设备适用于温室、田间等各种场景，用于探究遗传背景、外显特征与环境之间的相互作用；

4.应用领域广泛：可作为科研单位、高等院校在作物育种、植物表型组学、病虫害防控、农药筛选等领域科研和实践的高效工具；

5.RGB成像分析功能：≥400W像素，2.7英寸图像传感器，可在线查看实时情况，360°查看并且通过摄像头图像采集自动识别所在监控范围内作物种类；可对作物进行冠层覆盖率的识别，通过对作物冠层覆盖率数据的计算，可分析出作物长势信息；

6.具有多光谱检测功能：主要用于植被物候监测。可以根据时间序列获取作物冠层表面的多光谱信息，并提取关键参数NDVI（归一化植被指数）、RVI（比值植被指数）GNDVI（绿光归一化植被指数）、NDRE（红边归一化差值指数）、OSAVI（优化土壤调节植被指数）等多种植被指数指标；

7.可以识别植物生长物候期，可识别植物出苗、开花、结果等生长活动，并记录对应时序信息，支持通过曲线拟合分析植物的生长周期；

8.大规模性状集中分析：用户在平台端对各类型性状参数进行批量式的数据分析；

9.多维度数据分析：在软件平台上，可结合历史数据及周边数据，进行作物需水分析、根系分析、土壤墒情趋势预测等。

10.多光谱相机技术参数：（1）设备自带环境光传感器进行环境光实时校准；（2）除常规可见光外，支持6个光谱通道：450nm、560nm、660nm、720nm、750nm、850nm；（3）光谱带宽：450nm±10nm，560nm±10nm，660nm±10nm，720nm±5nm，750nm±5nm，850nm±15nm通道；（4）图像分辨率≥400W；（5）支持≥32倍光学变倍；（6）支持NDVI\GNDVI\NDRE\OSAVI\LCI植被数值输出。

11.土壤墒情(四层)：测量范围0~100%(体积含水量)，分辨率0.1%，误差±3%(0~50%)；土壤温度(四层)：测量范围-40~85℃，分辨率0.1℃，误差±0.5℃；

★12.空气温度测量范围：-40～+70℃；分辨率：0.1℃；温度标准值15℃时，传感器示值误差≤0.2℃（提供气象仪器检定部门出具的传感器标准值与示值误差校准合格证书，并加盖制造商公章）；

13.空气湿度：测量范围0~100%RH，分辨率0.1%RH，误差±3%RH(0~98%RH)；

14.光照强度：测量范围0~200000lux，分辨率1Lux，误差±2%FS；

15.超声波风速：测量范围0~60m/s，分辨率0.1m/s，误差±2m/s；超声波风向：测量范围0~360°，分辨率1°，误差±3°；

16.降雨量测量范围：0～4mm/min；分辨率：0.1mm；标准值与示值误差≤1.5mm（提供气象仪器检定部门出具的传感器标准值与示值误差校准合格证书，并加盖制造商公章）；

17.大气压：测量范围300~1100hPa，分辨率≤0.1hpa，误差±0.3hPa。
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	近端表型自动化分析系统
	1 套
	1.系统组成：系统由立式箱体单元、成像控制单元、智能分析单元、数据管理单元四部分组成；

2.系统供电：采用市电直接供应工作电压220V交流电，设备符合各种实验室用电条件；

3.多场景应用：系统可支持小型或苗期盆栽植物表型采集，可应用在实验室、人工气候室、温室等应用场景中；

4.植物高清成像：系统采用高分辨率RGB工业相机，视野面积符合植株冠幅大小；

5.拍摄张数可调：二维顶视默认1帧，单株侧视默认36张，可根据实验需要自定义拍摄张数，系统自动选取最佳角度的侧式图像进行分析；

6.移动方便：带有福马脚轮，支持室内任意位置移动摆放；

7.全彩触控显示箱体状态：系统采用≥10.1寸全彩液晶触摸显示屏，屏幕分辨率≥1280×800，与系统控制一体化集成设计，实时显示箱体环境温湿度及运行状态信息；

8.专业分析软件：系统配备专业分析软件，一键自动化解析图像得到参数；

9.样品二维码管理:支持生成样品二维码，通过扫描样品二维码实现实验样品与表型分析相关联，便于样品数据管理;

★10.支持解析通用表型指标：株高、茎粗、冠长、冠宽、冠幅、冠高比、植株紧实度、卷叶程度、植株偏心率、植株圆度等不少于16个形态参数，R/G/B颜色分量、RHS比色等不少于18个颜色参数，平滑度、均匀性等不少于6个纹理参数；

11.解析植株个性化表型性状：可针对不同植物的个性化表型指标提供算法开发服务；

12.数据处理速度快：采集完图片后，可在30秒内能快速完成指标的解析，支持批量分析；

13.软件数据管理：数据在本地自动化存储，可在软件中对历史数据进行查询、分析结果查看和图表结果导出；

14.数据安全：数据采用安全传输模式，支持本地安全备份，储存空间无限扩容，保障用户需求的同时保障数据安全。

15.样品最大承重：≥20kg；样品最大尺寸：株高500mm，冠幅400mm；全彩触控屏幕：

16.箱体尺寸：≥1400mm（长）×935mm（宽）×1840mm（高）；≥10.1寸全彩全视角液晶触摸显示屏，实时展示箱体内温湿度、系统状态等信息，支持触控调节；

17.可见光二维成像单元

（1）传感器类型：高分辨率RGB工业相机；

（2）相机数量：≥2个，顶侧双视角；

（3）像素：≥2500万；

（4）分辨率：≥5120×5120；

（5）采集帧率：支持1秒/帧。
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	全自动蛋白免疫印迹定量分析系统
	1 套
	用途：系统完成微量蛋白电泳、转印、自动孵育、成像，用于基因表达产物检测、功能蛋白定量及分子标记验证。

一、主机

▲1.超大尺寸感光芯片：芯片尺寸≥168cm2；

2.有效成像面积：≥158cm2；

3.原始像素（非合并）尺寸：≥100μm×100μm；

4.量子效率：≥85% ；

5.满阱电子容量：≥250万e-，在低敏模式下，满井电子数≥600万e-；

▲6.嵌入式触摸屏：多点投射式电容触摸屏，尺寸≥13.3英寸，触点数量10点，通道数RX20、TX36，无需外接电脑；

7.内置处理系统：内置处理系统：运行内存≥16G，固态硬盘≥512G；

8.成像方式：无需镜头，接触式成像，样品膜直接贴合在感光芯片上，信号采集距离（光程）为0mm；

9.开机校准时间：≤2分钟，开机即用，无需等待；

10.图像色阶：≥65536；

11.信号传输方式：Ethernet cable数据传输通过差分信号传输方式（即通过一对信号线，即正负两根线，来传输数据），最大化减少信号干扰和衰减，从而提高信号传输质量和速度。使用超七类（Cat7e）增强型连接线，传输速率≥10Gbps，支持高清图像快速传输且稳定；

12.仪器状态三色指示灯（红黄绿），指示仪器不同工作状态，便于操作者识别；

13.光密闭性：有磁吸密闭装置，避免漏光干扰；

▲14.实体机械按钮：仪器自带三个实体机械操作按钮，可实现一键采集1s sample图片、一键自动采集八张Sample图片及一键采集Marker图片，无需软件操作即可实现采集；

15.可加配信号标定板，维持8个信号点，光强范围在2ulx至8500ulx，可随时安装更换电池，操作简便；

16.灵敏度和线性范围要求：能同时拍出蛋白表达量差异≥2000倍的样品，且各样品条带不过曝；

17.彩色Marker与Sample来自同一成像模组，确保合并数据精准性，确保合并数据精准性；

18.应用方向涵盖：Western blot化学发光成像、Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像和蛋白凝胶成像等；

19.支持同位素成像；

20.仪器最大功率≤20W。
二、转印模块

▲1.内置半导体制冷：主动控温，防止转膜过热；

2.宽范围蛋白适用性：可高效完成10-250kDa分子量范围的蛋白转膜；

▲3.旋转数控屏圆形幕：≥2.1寸旋转数控屏幕，可通过旋钮和触摸屏轻松实现功能选择；

4.内置参数匹配缓冲液配方开放，节约成本；

5.转膜方式：负极接触式湿转，将负极置下并全程浸于缓冲液，确保转印过程中缓冲液持续提供充分的离子强度，维持高电场使蛋白稳定快速均匀转移；

三、孵育模块

★1.整机自动化，无抗体管路，可同时处理≥18张膜（可同时6种一抗和6种二抗）；

2.支持16x9cm，9x9cm，6x9cm，5x9cm，2.5x9cm膜样品大小，涵盖实验室所有尺寸的样品，直接按照设定程序运行，实现无人化管理； 

★3.抗体孵育盒采用完整圆弧设计，样品膜始终贴壁，保证抗体的充分孵育和洗涤；单个样品一抗最低用量＜2.5ml；

4.采用高清触摸屏控制系统，程序设置灵活方便； 

5.一抗和二抗采用常规10ml一次性吸头存放，实现抗体的精确加注。不同实验更换吸头即可，无需清洗管路，避免交叉污染； 抗体孵育盒振荡速度、角度可调； 

6.一抗、二抗采用90°倾倒方式分别回收利用，无需管路；清洗废液直接倾倒入废液槽进入废液瓶； 

7.适合一抗4℃过夜处理。
四、软件

1.两套软件：触摸屏专用软件及PC端数据分析软件；

2.软件包含图像采集、图库、数据分析三个模块；

3.三种图像采集模式：自动、手动及自定义采集模式；

4.一键采集成像：自动模式一键自动采集≥8张不同时间隔的图像，方便快捷地获得最佳实验效果；

5.账户管理：可设置独立账户，独立图像保存路径，不限数量；

6.自动保存：采集图片及merge图自动保存，方便数据查找；

7.多图分析：支持≥100张结果图片平行分析；

8.原始数据导出：支持两种格式的原始图片导出，16bit TIF格式及ebt格式；

9.图像采集时间：最低≤0.1秒，最高≥10分钟；

10.图像导出分辨率：254dpi、300dpi、600dpi和1200dpi四种可选，且支持72dpi至1200dpi任意dpi导出；

11.支持可编辑ebt图片格式，包含：文字编辑、旋转等编辑信息保持；

12.支持同一界面同时完成图片调整、编辑、注释、剪切、灰度值分析、结果导出、报告生成等操作，无需不同界面来回切换且数据不同步；

13.支持图像以12种不同颜色线显示； 

14.支持热力图显示：无需灰度值分析，通过不同颜色即可显示蛋白表达情况；

15.支持3D查看功能，直观查看蛋白表达量；

16.过曝提醒：采集和灰度值分析过程中有过曝提醒，实时监测数据真实性；

17.三种灵敏模式：标准模式、极限高清模式和低敏模式，分别适用于不同样品的成像场景；

18.两种成像模式：暗室样品自发光成像、透射标记marker样品成像；

19.软件支持无限次安装；

20.质保期内出现质量问题予以更换或者维修。
五、配置清单

1.全自动蛋白免疫印迹定量分析系统主机 1台；
2.全自动蛋白孵育模块 1个；
3.转印模块 1个。
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	种子低温低湿储藏柜
	1 套
	1.箱体容积：≥1000L；

2.控温范围：-10～10℃；

3.温度分辨率：≤0.1℃；

4.温度波动度：±0.5℃（环境温度25℃，箱体内温度0℃时）；

5.湿度设置范围：30%～60%RH；

6.湿度控制范围：≤60%RH；

7.湿度偏差：≤5%RH；

8.灭菌方式：支持紫外线灭菌；

9.外部接口：USB接口≥1个；网线接口≥1个；

10.种子计数功能：具备手机APP自动计数识别及千粒重结果输出功能，适用于种质资源分发。拍摄照片后，可手动输入种子重量，软件自动计算种子数量，输出种子数量及千粒重结果；手动修正使计数更精确:算法识别度高，能识别多种种子，紧挨或者太远造成误差计算的种子，可通过“+”“_”做相应的修正；数据查看方式多样化:可在系统软件中查看报表或者导出EXCEL表格查看数据；数粒精度：圆形种子±0.1%，长形种子±0.3%（修正后可达100%）。
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	植物活体成像系统
	1套
	功能用途：用于特色果树活体进行基因发光标记物和荧光染料标记物的实时成像，支持基因表达调控、蛋白互作、叶绿素荧光、胁迫响应监控、抗逆性研究及育种筛选。
1超灵敏CCD成像单元

1.1CCD芯片：高灵敏度科学级冷CCD，制冷温度：≤-90℃；
1.2分辨率：≥1024×1024；
1.3像素点尺寸：≥13μm×13μm；
1.4成像视野≥255mm×255mm，通过载物台上下移动实现；
1.5 量子效率：峰值＞95%  ，＞80% @ 460nm–780nm；
1.6像素合并：1×1、2×2、4×4、8×8、16×16；
1.7 F≤0.95广角镜头，自动聚焦；
1.8灰度值：16bit。

2多功能成像暗箱

2.1 全新设计暗箱，面板带有呼吸指示灯，可根据设备状态显示不同效果，实现仪器运行状态的实时监控（提供设备运行照片）；
2.2 全密闭暗箱，侧开门磁吸式门锁设计，支持开门自动照明，箱门开启明场光源自动开启，关门明场光源自动关闭，方便取放样本；
2.3暗箱具有两个相机位置，可以同时进行顶部成像、侧面成像双模式检测；
2.4 ★超大暗箱及成像视野，可以容纳较大植物样本进行成像。支持包含植物叶片，种子，根系等不少于3种类型植物样本成像（提供投标品牌同系列产品用于植物活体成像文献证明，需体现样本的图像）；
2.5 内置LED白光灯（或绿光灯）≥2个，且预留多个电源插口及数据端口，可以引入其他外部实验条件，如温度、湿度等；
2.6 ★暗箱具备气体麻醉系统接口，可连接气体麻醉系统，用于动物活体成像实验。

3侧位成像模块

3.1CCD芯片：科研级高灵敏度制冷CCD；
3.2分辨率：≥2688×2200；
3.3像素尺寸：≥4.54μm×4.54μm；
3.4量子效率：＞75%@600nm；
3.5制冷温度：≤-65℃；
3.6 F≤0.95广角镜头，成像视野≥120mm×100mm；
3.7 ▲载物台预留高通量旋转工作台专用孔位，可直接将旋转工作台放置在载物台上，并配备≥6位培养皿适配器，软件控制自动旋转定位并成像。

4荧光成像元件

4.1 ▲LED光源：采用顶置对称式环形排列LED光源（非左右或前后排列），具有≥20个激发光源位置（投标文件需提供实物照片），配备≥10个LED激发光源，配备≥10个滤光片，波长包括：波长包括：465nm、535nm、605nm、675nm、745nm（投标文件需提供光谱仪测试滤光片波长结果，波长偏差小于2nm）；
4.2 ★具有≥12位发射滤光片轮（投标文件需提供实物照片），配备≥5种发射滤光片，直径≥45mm,全自动软件控制，自动切换。滤光片透过率≥95%，截止深度：≥OD7，支持到货后送检滤光片到CMA资质的第三方公司检测；
4.3可配备透射紫外/蓝光模块，用于GFP等样品成像，即插即用。
5植物生长日光模拟系统

5.1包含两个LED光照板；
5.2▲光照板包括蓝(470nm)、绿(520nm)、红(660nm)及近红外(730nm)四色LED灯，且每一种颜色的光照强度和持续时间都可通过软件同时编辑调节和运行工作，模拟不同时间下的真实日光的光谱及强度梯度；
5.3软件编程自动控制，可连续观察多达数十天 ；
5.4★含原厂同品牌冷水循环模块：采用酒精作为冷媒，最大制冷功率：≥300W，具备报警指示灯，有效降低系统产生的热量；
5.5★配备温度传感器可实时显示箱体内温度，并具备≥2种冷却散热方式，可直接通过软件控制实现。

6 软件

6.1软件可按日期编程，在线控制单次曝光或者连续成像及多日成像，并将联系检测结果创建为视频文件进行动态观察；
6.2软件可清晰地显示叠加图像、明场图像、发光图像、荧光图像或X-ray图像；
6.3具有多种伪彩用于荧光强度的表达；
6.4软件自动存储以拍摄时间加自定义命名内容为后缀的原始数据，即拍即存，无需繁琐的存储操作及担心数据丢失；
6.5批量化导入/导出数据功能，导出图片、原始数据和excel表等多种方式可选，既可导出当前图片，也可自定义多张导出，数据处理更加方便；
6.6★量化分析功能，以样品表面每秒离开一平方厘米组织并辐射成一个立体角的光子数(p/s/cm2/sr)或发射光子(p/s/cm2/sr)/激发强度(uw/cm2)进行定量，可自动或手动获取荧光及发光信号强度；
6.7单张荧光图拍摄后可直接执行荧光背景扣除功能，可以自定义扣除局部区域的荧光结果；
6.8强大的多图分析功能，可对多张图片一键同时处理分析及组合导出，实现纵向实验结果快速处理，确保成像结果分析条件一致；
6.9可以进行表面线形的光强度对比，自动评估感兴趣的区域强度变化趋势；
6.10图像具备3D峰值显示，实现数据立体化；
6.11可以在后台设置是否开启侧位相机，减少相机重复降温；
6.12软件支持中英文切换，无需账户密码快速启用软件，支持操作日志记录导出。

7 基因表达验证模块

7.1 ▲为保证检测结果的一致性，该模块需和主机为同一品牌，暗箱配备呼吸灯式LOGO，可用于指示设备运行状况，并且可通过红外手势感应和语音控制开关，减少接触污染；
7.2 尺寸≤310mm×520mm×270mm（W×D×H）（投标文件中提供带标尺的实物照片复印件或扫描件）。

8.配置清单：

8.1超灵敏CCD 1套；
8.2多功能暗箱1台；
8.3侧位成像模块1套；
8.4荧光成像元件1套；
8.5高通量旋转样品台（用于侧相机位成像检测）1套；
8.6LED植物生长日光模拟系统1套；
8.7LED循环制冷冷却模块1套；
8.8植物活体成像分析软件1套 ；
8.9基因表达验证模块1套；
8.10控制系统 1 套，配置要求不低于：i5处理器-4核-3.0G以上, 8G内存, 500G硬盘（带128G固态硬盘）,1G独立显卡,23.8寸2K超清显示屏1个。

	▲一、商务要求

	质保期
	1.质保期 1 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。       

	售后服务要求
	1.货物生产日期距交货日期一般不超过12个月（对有效期或保质期有特别规定的从其规定）。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装、调试，安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。

3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、次数、时间、地点由双方在合同中约定。

4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标人应在接到采购人通知后4小时内作出响应，并在24小时内到达现场处理；双方可另行约定更优的服务时限。

5.中标人须遵守采购人单位出入管理规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标人需自行清理至采购人指定地点。  

6.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求，采购单位按投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，并且保留追究投标人虚假应标的法律责任。

	合同履行期限及地点
	1.合同履行期限：自签订合同之日起，整套设备30天内完成全部货物交付，其中需要安装调试的设备，应完成安装调试并达到验收条件。可采用分批交货、整体验收方式。

2.交货地点：广西壮族自治区南宁市东盟经济开发区里建基地和南宁市西乡塘区大学东路的院部基地。

3.中标人需无条件保证所有提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，投标人应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。

	付款方式及要求
	1.合同签订后一周内，乙方开具合同金额50%的发票，甲方向乙方支付合同金额50%作为预付款；

2.乙方收到预付款后20日内，向甲方递交合同总金额50%的银行预付款保函（保函自开立之日起有效期不少于12个月，项目验收合格后退还）。甲方收到该预付款保函及乙方对应发票后，向乙方支付合同剩余50%款项；

3.全部货物安装调试完毕，经甲方验收合格后，甲方将乙方提交的预付款保函、履约保证金予以退还；

4.保函开立、变更、延期等产生的全部手续费、担保费及相关费用，均由乙方承担。

	报价及其他要求
	1.要求货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。

2.报价包含货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等其他所有成本费用的总和，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，货物丢失自行负责。

3.在供货期内，采购品类的价格不得改变，投标人自行考虑市场、天气、政策等不可预见的风险，合同履行期内中标价格不得调整；因不可抗力或情势变更导致履行条件重大变化的，依照法律规定处理。

	验收要求
	1.合同履行过程中，采购人按照本项目采购文件承诺进行验收，如货物验收不合格，由中标供应商按采购需求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件项目需要及技术需求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。

2.符合现行国家相关标准、行业标准及规范。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求：如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求：如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	（二）验收标准

	1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。

3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。

	（三）进口产品及核心产品说明

	1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
2.本项目核心产品为序号第12项全自动蛋白免疫印迹定量分析系统和第14项植物活体成像系统。不同投标人所投前述任一核心产品为同一品牌的，按一家投标人计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	★（四）其他要求

	1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。

2.投标人需承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由投标人自行负责，与采购人无关（完全自然因素除外）。中标人同时需对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因投标人原因导致现场的损坏，投标人应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能，如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件，未能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟）

3.投标人需承诺采购人在国内使用其提供的中标货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人需依法承担由此而引起的全部责任和费用，并向采购人支付合同总金额10%的违约金。（投标文件中单独提供承诺函，格式自拟）

	三、其他说明

	★1.评标时以分标预算金额为最高限价，投标报价超最高限价的作无效投标处理。

2.投标人结合自身能力，针对投标项目在投标文件中提供售后服务方案，及项目实施方案（包括但不限于：对本项目整体理解、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、管理制度保障、进度及人员安排、设备及建设实施质量保障、施工工艺、潜在风险评估及应对措施等）。

3.如有，请投标文件中提供技术能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩、服务能力等内容。

4.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，请按以下方式的任意一种提供：

（1）投标人可自行提供的宣传彩页、官网截图、技术白皮书、检测报告等材料（提供复印件加盖投标人公章）。

（2）国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）（提供复印件加盖投标人公章）。

（3）按照具体参数内容所规定的要求提供资料。

（4）允许提供设备制造商加盖公章的正式技术承诺函作为佐证；
当投标文件中提供的产品参数与上述证明材料中同一参数内容不符合时，以证明材料参数为准。

5.如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。


附件1：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打

印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光

打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式

打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶

显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521

中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级

（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454

	
	
	
	单元式空气调节机

(制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）

《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2

	7
	A020601电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203空调

机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风

	
	
	
	(制冷量≤14000W)
	管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》

（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》

（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：(是/(否。

	6.2
	联合体投标要求：本项目不接受联合体投标。

	7.2
	(本项目不允许分包。

(本项目允许分包：

分包内容：    /    。

分包金额或者比例： /。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：

依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

	11.5
	(本项目不组织现场考察。

(本项目组织现场考察：
集中时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。集中地点：              

联系人：               ；联系电话：                

	11.6
	(本项目不组织召开开标前答疑会

(组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              
联系人：               ；联系电话：                

	13.1
	报价文件：

1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3、投标报价明细表（格式自拟）； （必须提供，否则按无效投标处理）

4、中小企业声明函（格式后附）； （如有请提供）
5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供）
注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件：

1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理）
2、投标人依法缴纳税收的相关材料（投标文件提交截止之日前半年内投标人连续3个月的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标文件提交截止之日前半年内投标人连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

4、投标人2025年度经审计的财务报告（复印件），或着年度财务报表，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》标注★强制采购产品而未提供有效认证证书的，投标无效。
8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有请提供）
注：

1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。

5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7、投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供）
8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。（如有请提供）
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：

1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（如有请提供）
4、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有请提供）
5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

（本招标文件第二章及第四章有要求的按要求提供；未做要求的，如有请提供）
6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有请提供）
7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供）
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等其他所有成本费用的总和，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，货物丢失自行负责。

	17.2
	投标有效期：投标截止之日起90天内。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。
☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：

A分标：投标保证金人民币 30000.00元；

B分标：投标保证金人民币 40000.00元；

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账【开户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司，开户银行：中国银行柳州市八一支行，银行账号：6158 6557 4841】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：

1、投标人参与多个分标投标的，须按分标规定的金额分别提交并应备注清楚所投具体标段；2、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

3、投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式      【现场提交地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；邮寄地址：南宁市良庆区凯旋路15号绿地中心7号楼8楼808室，收件人：梁永欣，联系方式：0771-5084767】将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。（采用邮寄方式提交支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件的，以邮件抵达邮寄地址的时间为准，邮件寄出不等于将原件在规定时间内提交送达）
备注： 

1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

6.广西政府采购云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。

	19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	21.1
	1、投标截止时间：详见招标公告
2、投标地点：详见招标公告

	23
	1、开标时间：详见招标公告

2、开标地点：详见招标公告

	24.2
	广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

	25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）。

信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。
信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	26
	评标委员会评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

	29.1
	评标方法：综合评分法

	29.2
	商务要求评审中负偏离的条款：招标文件第二章采购需求表“商务要求”中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；
技术要求评审中负偏离的条款：招标文件第二章采购需求表“技术需求及要求”中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；未标注“▲”号的条款或要求或作为评审依据进行考核，若作为评审依据考核的，具体见本招标文件第四章。

	29.3
	中标候选人推荐数量：3家

投标人可选择一个或多个分标参与投标，并可以同时中标多个分标。由评标委员会根据各分标各投标人综合得分进行排名，并按A分标→B分标顺序确定各分标中标候选人。

	30.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、带“★”的重要指标正偏离项数多的优先、均无正偏离或正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、项目保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、服务方案优劣的顺序确定；

	35.1
	本项目收取履约保证金。
履约保证金金额：A分标、B分标大型企业按成交金额的5 %收取，中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位按成交金额的2%收取。须在合同签订前提交至采购人指定账户。

履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金提交时间：在成交通知书发出后5个工作日内，成交供应商将履约保证金存入采购人指定账户，履约保证金到账后10个工作日内双方签订合同。

履约保证金退付方式、时间及条件：若成交供应商无违约事项及其他应付款项的，由采购人在合同履行完毕且验收合格后，按约定无息退还；若成交人存在违约事项或其他应付款项的，采购单位有权依法从履约保证金中划扣。成交供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请五个工作日内以银行转账方式无息退还（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。

保证金缴纳的账号信息：

开户名称：广西壮族自治区农业科学院

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁大学路支行
银行账号：45001604851059000666 

备注：

1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西德元工程项目管理有限责任公司，质疑联系人：梁永欣，联系电话：0771-5084767，通讯地址：广西德元工程项目管理有限责任公司（南宁市良庆区凯旋路15号绿地中心7号楼8楼808室）。

现场提交质疑办理业务时间：9:00-12:00 14:30-17:30（北京时间，工作日）

	39.1
	1、是否收取采购代理费：

(是    □ 否

2、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

3、采购代理服务费收取标准：

☑以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮    /□收费基准价格上浮   %）收取。

本项目代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下：

①采购金额在100万元以下的：

货物1.5％；服务1.5％；工程1.0％；

②采购金额在100-500万元之间：

货物1.1％；服务0.8％；工程0.7％；

③采购金额在500-1000万元之间：

货物0.8％；服务0.45％；工程0.55％；

④采购金额在1000-5000万元之间：

货物0.5％；服务0.25％；工程0.35％；

……

本次采购代理费按收费基准价格下浮20%，差额定率累进法计算过程示例：

例如：某货物采购代理业务成交金额为300万元，本次采购代理服务费金额按如下计算：

100万元×1.5%＝1.5万元

（300－100）万元×1.1%＝2.2万元

合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元

采购代理服务费金额＝3.7万元×（1-20%）=2.96万元
4、采购代理费收取银行账户

开户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司梧州第一分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州河西支行

银行账号：45050164865600001653


	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《财政部进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序
24.1开标形式：
采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。


八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

本次采购代理费按收费基准价格下浮20%，差额定率累进法计算过程示例

例如：某货物采购代理业务成交金额为300万元，采购代理服务费金额按如下计算：

100万元×1.5%＝1.5万元

（300－100）万元×1.1%＝2.2万元

合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元

采购代理服务费金额＝3.7万元×（1-20%）=2.96万元
39.3 代理服务费交纳银行账号信息

开户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司梧州第一分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州河西支行

银行账号：45050164865600001653


40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

（7）报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

（8）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》标注★强制采购产品而未提供有效认证证书的，投标无效。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。

（6）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》标注★强制采购产品而未提供有效认证证书的，投标无效。
2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。
3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65% 的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×  65%  ；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65% 的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 65%  ；

③投标报价低于采购项目最高限价 65%  的，即投标报价＜采购项目最高限价× 65% ；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；如有，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	满分30分
	（1）A分标、B分标为非专门面向中小企业采购包，按本项政策给予符合条件的小微企业价格扣除。评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价仅作为评标时使用，最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，A分标、B分标投标人提供《中小企业声明函》且全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，即评标报价=投标报价×（1-10%）；本项目不接受联合体且不允许分包，故4%联合体或分包价格扣除不适用。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（8）价格分计算公式：        

价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

	2
	技术分

（满分60 分）
	产品技术或性能分（满分30分）
	以采购需求中每个独立编号的技术参数为一项，基础分为30分，投标人投标产品应首先满足全部“▲”实质性要求，标注▲的条款不满足，投标无效。

标★的技术参数：负偏离一项扣4分，漏项的每一项扣4分，最多扣完本项分值。正偏离不额外加分。标注★的重要参数未按要求提供对应佐证材料的，按负偏离处理。

未标▲和★的技术参数：负偏离一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值。正偏离不额外加分。
评标委员会应按技术要求偏离表及证明材料逐项核对，对同一参数不重复扣分。

	
	
	项目实施方案分（满分14分）
	由各投标人根据项目并结合自身提供项目实施方案，包括但不限于：对本项目整体理解、组织实施（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、管理制度保障、进度及人员安排、设备及建设实施质量保障、施工工艺、潜在风险评估及应对措施等。
一档（6分）：方案覆盖本项目设备安装相关内容，存在部分模块缺失，仅对安装流程进行基础描述，项目针对性不足，保障措施内容偏少。
二档（10分）：方案较完整，有组织实施方案（安装前踏勘、安装前检验、设备安装、安装设备防护）、进度及人员安排方案、设备及建设实施质量保障方案等，各方案结合本项目编制，有针对性，有一定保障措施。
三档（14分）：满足二档要求，且投标人对本项目有具体的理解，并有实施重点、难点分析，能够切合项目工作实际及周期提供项目实施计划、切合项目建设实施要求的施工工艺，技术人员安排表述清晰、完整、严谨、合理，投标人管理制度完善、保障措施有力、可操作性强，对本项目潜在风险评估及应对措施表述合理、可行，具有一定的先进性。
注：不满足最低入档条件的或未提供项目实施方案的，得0分。

	
	
	针对本项目系统总体要求的方案

（满分10分）
	本项评审投标人针对本分标采购内容编制的系统总体实施方案，重点评审方案完整性、需求响应程度、设备选型论证内容；未提供总体实施方案的，本项得 0 分。

一档（3分）：投标人提供系统总体方案，具备基础内容框架，仅对采购文件要求做基础响应，无设备选型对比分析，方案存在较多缺项，仅基本覆盖采购需求。

二档（6 分）：投标人提供的系统总体方案章节完整，逐条响应采购文件要求，无重大负偏离；简要描述设备功能、性能指标，仅对部分标的提供选型对比简述，能够满足项目基础实施要求。

三档（9 分）：投标人提供的系统总体方案贴合本项目科研使用场景，完整响应采购文件要求、无重大负偏离；包含全部标的功能说明、性能指标说明，全部标的均从质量、性能维度说明选型理由，方案逻辑清晰、具备可行性。

四档（10 分）：投标人提供的系统总体方案贴合本项目科研使用场景，完整响应采购文件要求、无重大负偏离；方案包含全部标的功能说明、性能指标、设备选型论证，针对全部标的从质量、性能、项目实验适配性、体积、安装适配性等方面完整阐述选型对比过程及选择理由；方案逻辑严谨，落地性强，完全满足本项目科研实际需要。

	
	
	售后服务方案（满分6分）
	投标人针对本分标仪器设备编制售后服务方案；未提供售后服务方案的本项得 0 分。

一档（1 分）：售后服务方案基本满足采购文件要求，针对产品质量问题列明故障处理措施，并明确故障处理时限。

二档（3 分）：售后服务方案科学合理，方案包含质保期内服务联系人、联系电话；满足采购文件基本要求，承诺故障发生后，12 小时内到达现场开展故障处置。

三档（5 分）：售后服务方案科学合理、内容完整；针对质量故障承诺按质保约定提供返修或部件更换服务；拟投入售后服务人员岗位职责清晰，人员服务计划安排合理，配备具备同类仪器服务经验的技术人员；满足采购文件基本要求，承诺故障发生后 6 小时内到达现场开展故障处置。

四档（6 分）：售后服务方案科学合理、内容完整；针对质量故障承诺按质保约定提供返修或部件更换服务；拟投入售后服务人员岗位职责清晰，人员服务计划安排合理，配备具备同类仪器服务经验的技术人员；提供详细可落地的安装调试、测试、校准、设备调整方案及分级故障处置方案；建立设备使用跟踪服务机制；满足采购文件基本要求，承诺 4小时内到达现场开展故障处理。

	3
	商务分（满10分）
	业绩（满分6分）
	投标人近三年（2023 年 1 月 1 日至投标截止之日）已完成的与本分标采购标的同类仪器设备供货项目业绩，每项有效业绩得 2 分，本项最高得 6 分。

注：业绩认定以项目完成供货时间为准；同一个项目仅计1次；接受设备代理商供货业绩；框架协议不计分；以合同书或中标（成交）通知书复印件为准，且能清晰反映同类项目名称及内容。

	
	
	（节能、环保） （满分4分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[竞标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出竞标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0  至 2 分，满分 2分，占比≥50%得2分；20%≤占比＜50%得1分；占比＜20%得0.5分；
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[竞标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出竞标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 2分，满分 2 分，占比≥50%得2分；20%≤占比＜50%得1分；占比＜20%得0.5分；

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
四、中标候选人推荐原则
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.投标人可选择一个或多个分标参与投标，并可以同时中标多个分标。由评标委员会根据各分标各投标人综合得分进行排名，并按A分标→B分标顺序确定各分标中标候选人。
3.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同
合同名称：                                    
合同编号：                                    
采购单位（甲方）：                            
供 应 商（乙方）：                            
签订合同地点：                                
签订合同日期：                                
采购合同文本
采购人（甲方）：                            
供应商（乙方）：                          

采 购 计 划 号：                         
项目名称：                           项目编号：                       

合同类型：买卖合同
本合同为中小企业预留合同： 否  。
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	产地
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同实行总报价，包括设备、标准附件、备品备件、专用工具、软件、辅料、耗材、运输、保管、安装、调试、验收、培训、售后服务等各项费用，以及税金及其他所有成本费用的总和。乙方应对本项目全部内容进行总报价，并根据项目内容分项进行工作量及成本核算，甲方不再支付合同以外的其他费用。

3.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
3.乙方所提供的货物及技术服务均应达到招标文件质量要求，及国家或行业标准，如质量标准有不一致的，以更高要求的标准为准。如双方对于质量存在争议，则应委托第三方权威质量检测机构进行鉴定，无论鉴定结果如何，均由乙方承担鉴定费。
4.包装和运输
4.1乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
4.2货物的运输方式：由乙方自定。
4.3乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本项目合同不接受损耗 。
第三条　权利保证
1.甲方根据工作需要，可为乙方提供相关资料等，乙方应当事先书面告知甲方需要准备的资料内容。
2.甲方有权定期了解乙方工作进展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议，乙方需充分听取和采纳甲方的合理建议，如因客观情况出现确实无法采纳的，应当及时向甲方说明理由。
3.乙方应按甲方规定时间节点内完成项目工作。
4.乙方应委派具有相应能力、经验的员工为甲方提供服务，合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员（见合同附件《项目实施主要人员一览表》）。
5.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方监督。
6.乙方有权要求甲方配合其工作，并要求甲方提供必要的协助（包括甲方内部事项协调、第三方单位之间的事项协调等），因甲方协调处理原因导致项目延误或无法完成服务工作的，双方可另行协商服务时间。
7.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供项目实施服务工作有关技术资料。
8.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员（仅为乙方项目参与人员，超出范围则视为乙方没有履行保密义务）提供，应征求甲方书面同意，且应注意保密事项和使用范围仅限于履行合同的必需范围。乙方未履行保密义务的，按本合同第十一条第2款承担违约责任。本合同终止保密条款继续有效。
9.乙方保证所提供货物或者技术服务不存在任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，并保证不侵犯第三方的知识产权。

第四条  保密条款
1.本合同甲方在讨论、订立及履行本合同的过程中向乙方提供的全部技术和商业信息、本合同的内容均应被视为本条款中所述的保密信息。对于甲方（“披露方”）及其相关主体或人员向乙方（“接收方”）及其相关主体或人员提供的保密信息，未经披露方事先书面同意，接收方不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何其他组织或个人共同使用，但应司法机关、仲裁机构、行政监管部门、证券交易所等有权机关（机构）之要求披露的除外。接收方应在法律法规或有权机关允许的范围内尽可能在披露前及时书面告知披露方，使披露方有机会对此进行抗辩、限制或保护，且接收方应当只披露依法需要披露的信息，最大限度减少披露内容，并尽力争取由此披露的保密信息得到适当的保密处理，从而避免、减少因披露该信息而造成的损失。 
2.本条款所述的“相关主体或人员”指双方的关联方（直接或间接控制的子公司/实体组织、直接或间接控制其的母公司/实体组织、直接或间接被同一母公司/实体组织控制的公司/实体组织、各分公司以及其他与公司具有关联关系的公司/实体组织）、双方及其关联方的董事、合伙人、管理人员及职员或代表、双方的财务、法律等顾问、代理人及其职员或代表。
3.保密条款在本合同终止或有效期届满之后仍对合同各方具有约束力。 
第五条　交付和验收
1.合同履行期限：A分标：自签订合同之日起90天内完成全部货物交付并验收通过；其中需要安装调试的设备，应完成安装调试并达到验收条件。可采用分批交货、整体验收方式。B分标：自签订合同之日起，整套设备30天内完成全部货物交付并验收通过；其中需要安装调试的设备，应完成安装调试并达到验收条件。可采用分批交货、整体验收方式。
交付地点：广西壮族自治区南宁市东盟经济开发区里建基地和南宁市西乡塘区大学东路的院部基地。。
2.乙方提供不符合招标文件（采购文件）、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单（含货物装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、使用说明书、质量检验证明书等）作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
4.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到并完成安装、调试后，甲方应在10个工作日内组织验收。甲方无正当理由未按期组织验收的，乙方可书面催告，双方应在催告后10个工作日内协商确定验收时间；未经法定或约定验收程序，不得视同验收合格，亦不免除乙方质量责任。

甲方依据本项目招标文件、乙方投标文件以及国家和自治区有关政府采购履约验收的规定组织验收，验收的具体要求以采购人书面通知的验收工作方案为准。
5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6.甲方应在到货并完成安装、调试后10个工作日内组织最终验收。甲方逾期未组织验收的，乙方可书面催告，双方协商确定验收时间；因甲方原因暂不能安装、调试的，经双方书面确认后可相应顺延，但不得视同验收合格，亦不免除乙方质量责任。验收合格后，由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。
7.甲方可以委托第三方组织验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
8.甲方对验收有异议的，在验收后10个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10个工作 日内及时予以解决。乙方必须无条件进行整改、修正，直至甲方验收通过。
9.未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定 。
第七条  售后服务、质保期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的售后服务承诺，为甲方提供售后服务。
2.货物质保期：按乙方承诺执行，但不得低于国家相关标准；分项货物要求中有特殊约定的，从其约定。质保期自交货最终验收合格之日起计算。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方书面确认后，质保期自安装、调试完成之日起计算。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，见合同附件）
4.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：视为逾期交货，乙方须按本合同第十一条规定承担违约责任并在10个工作日内更换完毕。所发生的全部费用由乙方承担。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方须按本合同第十一条规定承担违约责任。乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
5.如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后按投标文件承诺的响应时间到达甲方现场处理。

6.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
7.货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备的维修按乙方投标文件承诺实行。
第八条　付款方式及要求
1.本合同为总价合同，乙方应按合同约定数量供货。确需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2.付款方式及要求：

（1）付款方式:

1.合同签订后一周内，乙方开具合同金额50%的发票，甲方向乙方支付合同金额50%作为预付款；

2.乙方收到预付款后20日内，向甲方递交合同总金额50%的银行预付款保函（保函自开立之日起有效期不少于12个月，项目验收合格后退还）。甲方收到该预付款保函及乙方对应发票后，向乙方支付合同剩余50%款项；

3.全部货物安装调试完毕，经甲方验收合格后，甲方将乙方提交的预付款保函、履约保证金予以退还；

4.保函开立、变更、延期等产生的全部手续费、担保费及相关费用，均由乙方承担。
（2）甲方应按照《保障中小企业款项支付条例》等规定及时支付合同款项；确需延后支付的，应当事先与乙方协商一致并签订补充协议。

第九条　履约保证金
本项目合同收取履约保证金，A分标、B分标大型企业按成交金额的5 %收取，中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位按成交金额的2%收取。
第十条  税费
本合同履行过程中发生的税费，由甲乙双方按照国家税收法律法规的规定各自承担；乙方应按国家规定向甲方开具合法有效的发票。

第十一条　违约责任

除另有约定的按约定执行外，存在下列违约行为的须承担违约责任：
1.乙方延迟供货的，每逾期一日应按合同总金额的3‰向甲方支付违约金；乙方不完全履约或提供的服务不符合招标文件要求、投标文件承诺的，每次应向甲方支付合同金额5‰的违约金，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务。若两次（含两次）以上乙方不能提供符合采购文件和本合同规定的技术服务的，甲方有权解除合同，乙方需按照合同约定总额30%向甲方支付违约金，仍不足弥补实际给甲方造成的损失，甲方可以向乙方继续追偿。

乙方未经甲方同意更换项目人员的，每更换一个，应向甲方支付人民币1000元的违约金。

2.乙方人员如有违反保密义务，应立即停止违约行为，并采取一切措施消除由此引起的任何不利影响，同时向甲方支付违约金人民币壹拾万元，违约金不足以赔偿因此给甲方造成的全部损失的，乙方应就差额部分继续承担赔偿责任，且承担由此引起的一切法律后果。
3.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不符合采购文件、国家有关质量标准或本合同约定，若甲方选择退货处理的，甲方有权解除合同，并有权不予支付任何款项给乙方，此外乙方还应支付违约货款额5%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。若甲方选择换货处理，乙方需在10个工作日内更换符合国家有关质量标准及本合同约定的货物完毕。并承担本条第1款约定的逾期违约责任。

4.因包装、运输引起的货物损坏风险由乙方承担，因此导致货物损坏的，按质量不合格追究违约责任。

5.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品或技术服务，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利。属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权， 甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方任何纠纷或诉讼的均由乙方负责交涉解决并承担全部责任，包括甲方使用该产品或技术服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或技术服务的，所需费用由乙方承担，赔偿甲方因此受到的损失并向甲方支付合同总金额 5%违约金。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用，乙方须在接到甲方通知之日起 5 个工作日内向甲方偿还完毕，并赔偿甲方全部经济损失。逾期未付的， 甲方有权按照未偿还总额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方主张资金占用费。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，需退换货处理的，费用由乙方负责。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿经济损失并承担全部责任。
7.乙方不得将项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，甲方有权解除合同，且乙方应在收到解除通知之日起5日内向甲方一次性支付合同总价20%的违约金，并退回甲方已经支付的全额合同款。逾期未付的，甲方有权按照未偿还总额为基数，按照一年期银行贷款利率（即LPR）的四倍向乙方主张资金占用费。
8.甲方根据本合同约定而解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还，合同有其他约定除外，乙方还应支付合同总价5%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。
9.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应在提出解除合同之日起5日内向甲方支付本合同总价款30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。逾期未付的，甲方有权按照未偿还总额为基数，按照一年期银行贷款利率（即LPR）的四倍向乙方主张资金占用费。
10.乙方未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，乙方应根据本合同约定，向甲方支付违约金并赔偿甲方因此造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。
11.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从未支付的合同款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。
12.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔或应对第三方索赔而支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。除故意侵权、泄密等情形外，乙方依本合同承担的违约金累计不超过合同总金额的20%。

13.“乙方接到故障通知4小时内未响应，或需现场处置但未按承诺时限到达现场的，每逾期一次向甲方支付违约金（每12小时计一次），单次不高于合同总金额0.5%，累计不超过合同总金额20%。”
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.由于不可抗力事件不能全部或部分履行合同义务时，任一方可中止履行其在本合同项下的义务（在不可抗力事件发生前已发生的应履行但未履行义务除外）。
3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称受到不可抗力的一方应在任何时候采取合理的行动，以避免或尽量减少不可抗力事件的影响。因主观原因延误，未及时采取必要措施而导致损失扩大的，不能免除责任。
4.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同的变更、终止与转让
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十五条　合同组成及解释
1.本项目的采购文件（含采购答疑）、符合采购要求的响应文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：
（1）合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；
（2）甲方确认的采购要求；
（3）合同附件；
（4）中标或成交通知书；
（5）采购文件(含答疑，如有)；
（6）符合采购要求的投标文件；
（7）标准、规范及有关技术文件；
（8）其他合同文件。
2.前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对设计工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。
3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。
第十六条　通知与送达
1.本合同项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。
2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：书面文件送达，则在收件人签收之日视为收到。
3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。
4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。因载明的地址有误或变更地址5日内未及时告知对方的，导致相关通知文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，以文件退回之日为送达之日；直接送达的，以送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。
第十七条 合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在法律允许的范围内，须签书面补充协议。
3.本合同未尽事宜，且双方未能事后协商达到一致的，以法律法规、交易惯例等进行推定和补足。

4.本合同壹式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方贰份，采购代理机构壹份。

	甲方（公章）：           

年   月   日
	乙方（公章）：              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人（说明：委托代理人签署合同须提交法定代表人签字的授权文件作为本合同的附件）：
	委托代理人（说明：委托代理人签署合同须提交法定代表人签字的授权文件作为本合同的附件。同时提供单位营业执照（复印件）、法定代表人身份证（复印件）及身份证明文件（原件）留存为合同附件）：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件
	1. 供应商承诺具体事项：


	2. 售后服务具体事项：



	3. 保修期责任：


	4. 其他具体事项：


	甲方（章）
                 年   月   日 
	乙方（章）
                 年   月   日


第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
1、投标函…………………………………………………（页码）
2、开标一览表……………………………………………（页码）

3、投标报价明细表……………………………………（页码）

4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明……………（页码）

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或者委托代理人签字:___________ 

                                    投标人（盖公章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           

投标人名称：                                            单位：元

	项号
	采购标的
	总数量

①
	货物全称、品牌、

生产厂家及国别
	型号、规格
	单价(元)

②
	单项合价

（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                 （￥                元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	交付时间：

	验收标准：

	优惠及其它：


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
资格证明文件目录
1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；………………（页码）
2、投标人依法缴纳税收的相关材料……………………………………………………（页码）
3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料……………………………………………（页码）

4、投标人财务状况报告………………………………………………………………（页码）

5、投标人直接控股、管理关系信息表…………………………………………………（页码）

6、投标声明……………………………………………………………………………（页码）

7、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》标注★强制采购产品………（页码）

8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。……………（页码）
投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 

年    月    日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 
 年    月    日

投标声明格式
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目   分标（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
    注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。
                                          法定代表人（签字或者盖章）：             
                                          投标人（盖公章）：                 
                                                  年    月    日
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录
1、无串通投标行为的承诺函……………………………………………………（页码）
2、投标保证金提交凭证…………………………………………………………（页码）
3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件…………………（页码）

4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件…………………………（页码）

5、商务要求偏离表……………………………………………………………（页码）
6、售后服务承诺………………………………………………………………（页码）
7、投标人情况介绍……………………………………………………………（页码）
8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。……（页码）
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人（盖公章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人盖公章：               

日  期：         
售后服务承诺
售后服务方案

由投标人按本项目招标文件第二章采购需求“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。
投标人盖公章：               

日  期：         
8.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

1、设备性能配置清单……………………………………………………（页码）
2、技术要求偏离表………………………………………………………（页码）
3、项目实施方案…………………………………………………………（页码）
4、对本项目系统总体要求的理解…………………………………………（页码）
5、优惠条件………………………………………………………………（页码）
6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施………………………………（页码）
7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。……（页码）
3. 设备性能配置清单（格式）

设备性能配置清单

所投分标：     分标

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                  

日  期：          
4. 技术要求偏离表（格式）

技术要求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证。
4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

5.其他说明：

（1）对于设备功能类技术响应条款，投标人提供的设备功能满足或优于招标文件要求，均视为无偏离；不满足设备功能要求视为负偏离；

（2）对于精度/分辨率/误差类技术参数条款，与招标文件技术参数设定值一致视为无偏离，小于招标文件技术参数设定值视为正偏离，大于招标文件技术参数设定值视为负偏离；

（3）对于IP防护等级类技术参数条款，与招标文件技术参数设定值一致视为无偏离，高于招标文件技术参数视为正偏离，低于招标文件技术参数视为负偏离；

（4）对于单边任意参数的要求，例“**≥A”、“**A以上”，若响应等于A 或大于A或大于等于A均视为无偏离；若响应小于A视为负偏离；无正偏离。例“**≤A” 、“**A以下”，若响应等于A 或小于A或小于等于A均视为无偏离；若响应大于A视为负偏离；无正偏离。

（5）对于区间涵盖值类技术参数条款，例：“**范围A～B”指参数需包含“A～B”区段，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离；满足区间、满足区间且单边优于视为无偏离；不满足区间视为负偏离。

（6）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：        

5. 项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员一览表

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）
所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

	姓名
	
	页码
	响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历

(页码)
	专业

(页码)
	职称

(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。
附表C:本项目的项目经理和小组人员近1个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          

日 期：           

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.预付款保函（独立见索即付）（格式）


预付款保函（独立见索即付）

保函编号：________________

致：【招标人完整全称】（以下简称“受益人”）
地址：________________________________________________

鉴于：

受益人（招标人）与【中标人全称】（以下简称“申请人”），于 ______ 年 ____ 月 ____ 日，就《国家西南特色果树种质资源圃建设项目仪器设备购置》（合同编号：__________；采购包：□ A 分标 / □ B 分标）签订政府采购货物采购合同（以下简称“基础合同”）。

根据基础合同约定，在申请人提交合格的预付款保函后，受益人将向申请人支付合同总价 50% 的预付款。应申请人的申请，我方（开立人）特此开立本不可撤销、不可转让、独立见索即付预付款保函。

本保函适用《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》（法释〔2016〕24号）及《中华人民共和国民法典》担保制度的有关规定。即使基础合同存在未生效、变更、解除、撤销、无效等情形，均不影响本保函的独立性与赔付义务。

第一条 担保金额

本保函最高担保金额为人民币（大写）：__________（小写：¥ _________）。

该金额与基础合同约定的预付款金额保持一致。在任何情况下，我方累计赔付总额不得超过上述最高担保金额。

第二条 担保范围

本保函担保的范围为：

因申请人发生不供货、延期交货、交付货物不符合技术要求、未完成安装调试、擅自挪用预付款等违约情形，受益人有权收回、追回或索赔的预付款本金，以及按基础合同约定计算的利息、违约金。无论索赔名目如何，我方累计赔付总额以第一条载明的最高担保金额为限。

第三条 保函生效与有效期

一、生效

本保函自开立人加盖公章（电子保函为有效电子签章）并交付受益人之日起生效。

二、有效期

本保函有效期自生效之日起算，有效期届满日应不早于基础合同履行期限（含设备供货、安装、调试、验收）届满后90日。

有效期届满日：______ 年 ____ 月 ____ 日（由开立人按前款规则填写）。

如发生交货、安装、调试、验收延期，申请人应当及时通知开立人，并由开立人办理保函延期；如未办理延期而导致保函提前到期，不免除开立人在有效期内已经产生的赔付责任。

三、保函解除

全部设备完成安装调试验收合格，且受益人向开立人出具《预付款保函解除通知书》的，本保函自解除通知送达开立人之日起解除。保函有效期届满而受益人未出具解除通知的，本保函于有效期届满之日失效，但受益人在有效期届满前已按第四条提出索赔的，开立人的赔付义务不因保函失效而免除。

第四条 索赔与赔付承诺

我方在此郑重承诺：

在本保函有效期内，如果受益人认为申请人发生上述违约情形，只要我方收到由受益人法定代表人（或授权代理人）签字并加盖受益人公章的《书面索赔通知书》，且索赔金额不超过本保函最高担保金额，则我方应当在收到该索赔文件后的 7 个工作日内，无条件向受益人支付索赔款项。本条所称“收到”，指索赔文件由专人递交并经开立人签收回执，或以邮政特快专递（EMS）寄送至本保函载明的开立人地址且投递记录显示妥投；受益人变更送达地址未书面通知开立人的，按原地址寄送视为送达。

受益人提交的索赔通知书不需要附人民法院、仲裁机构、行政机关的裁判文书或认定文件。索赔通知书应载明：

（1）本保函编号；

（2）基础合同名称、编号；

（3）申请人违约事项；

（4）本次申请赔付的金额；

（5）收款账户信息。

如果存在多次违约，受益人可以分次提出索赔；多次索赔金额之和不得超过保函最高担保金额。

第五条 开立主体要求

开立人可以是在中华人民共和国境内依法注册、具有相应偿付能力的下列机构：

（1）商业银行；

（2）保险公司（以保证保险或保函形式出具）；

纸质保函必须加盖开立人实体公章；电子保函必须附带可核验的二维码或官方查验网址，便于招标人、代理机构、财政监管部门核验。

本保函不限制开立人为特定银行，不得限定仅由国有六大银行出具。

第六条 合同变更

如果受益人与申请人就交货期、安装、调试、验收、技术参数等内容进行合理变更，只要该变更没有显著增加本保函项下的担保责任，本保函继续有效。如变更将显著扩大担保风险，开立人有权要求就该变更出具确认书。

第七条 保函转让

本保函项下权利不得转让、质押或设定其他担保。未经开立人书面同意而进行转让的，对开立人不产生约束力。

第八条 争议解决

因本保函引起或与本保函有关的一切争议，优先通过协商解决；协商不成的，由受益人所在地有管辖权的人民法院管辖。

第九条 其他约定

一、本保函为独立担保，与履约保证金（履约保函）相互独立。履约保证金仅用于保障合同整体履约，不能替代本预付款保函。

二、如本保函与基础合同就同一事项存在冲突，以基础合同中关于“预付款独立见索即付保函”的约定为准。

三、本保函一式三份：受益人留存一份，申请人留存一份，开立人留存一份；电子保函按开立平台要求留存核验凭证。

开立人（公章）：________________________

法定代表人 / 授权代理人（签字）：____________________

联系电话： ______________________________

地址： __________________________________

开立日期： ______ 年 ____ 月 ____ 日

4.关于符合本国产品标准的声明函（货物）（格式）


关于符合本国产品标准的声明函（货物）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，所投下述产品为本国产品，相关情况如下：

（标的名称及型号），制造商：（企业名称），生产地址：（     ）； 

（标的名称及型号），制造商：（企业名称），生产地址：（      ）；

……
本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿依法承担相应责任。
企业名称（章）：

日期：
注：
仅拟享受本国产品价格扣除优惠的投标人需要提交本声明函；不享受本国产品价格扣除、投标产品为进口产品的，无需提供；

5.质疑函格式
质疑函

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
