
广西达华工程造价咨询有限责任公司
招 标 文 件

（全流程电子化采购）
项目名称：防城港市中医医院2026年第二批医疗设备

项目编号：FCZC2026-G1-990094-GXDH
采购人：防城港市中医医院
采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

2026年6月
目  录

3

第一章  公开招标公告

第二章  采购需求
6
28

第三章  投标人须知

48

第四章  评标方法及评标标准

55

第五章  拟签订的合同文本

56

第六章　投标文件格式



第一章 公开招标公告

防城港市中医医院2026年第二批医疗设备（远程异地评标）

公开招标公告

项目概况
防城港市中医医院2026年第二批医疗设备项目的潜在投标人应在广西政采云平台获取招标文件，并于2026年**月**日9时30分（北京时间）前按要求递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：FCZC2026-G1-990094-GXDH
项目名称：防城港市中医医院2026年第二批医疗设备

预算总金额：人民币肆仟柒佰零玖万伍仟伍佰元整（¥47095500.00）

最高限价：人民币肆仟柒佰零玖万伍仟伍佰元整（¥47095500.00）

采购需求：采购高频氩气电刀系统1套、人体成分分析仪1套、上下肢康复机器人系统1套、减重平衡评估训练系统1套、彩色多普勒超声诊断仪6套、腹腔镜手术系统1套、全自动生化免疫分析系统1套、全自动血液细胞分析仪1套、全自动微生物质谱检测系统1套、高效液相色谱仪1套、水处理系统1套、麻醉工作站4套、输液采集系统1套、中央监护系统1套、电动综合手术床4套，具体详见采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起90天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：

投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；

三、获取招标文件
时间：2026年**月**日至2026年**月**日，每天上午8时00分至12时00分，下午3时00分至6时00分（北京时间，法定节假日除外）。
地点：广西政采云平台

方式：供应商登录广西政采云平台在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），电子投标文件制作需要基于广西政采云平台获取的招标文件编制。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年**月**日9时30分（北京时间）

    投标地点（网址）：广西政府采购云平台。 

开标时间：2026年**月**日9时30分（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅【政府采购开标室1】
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

6.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7.本项目为未预留份额专门面向中小企业采购的项目。

8.监督部门：防城港市财政局；电话：0770-6102319。

9.评标说明：本项目为远程异地全流程电子评标，评标主会场地址：防城港市公共资源交易中心；评标分会场地址：    市公共资源交易中心。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：防城港市中医医院

地址：防城港市防城区防城镇二桥东路8号　

联系方式：曾宪武、何明珠，0770-3270106 

2.名  称：广西达华工程造价咨询有限责任公司

地  址：防城港市港口区渔洲坪街道中段金石国际财富中心1302房　　

联系方式：0770-2882618    

3.项目联系方式

项目联系人：林桦

电话：0770-2882618 

采购人：防城港市中医医院

采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

2026年6月  日

第二章  采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。
4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本采购项目所属行业为“工业”。
	一、项目需求

	序号
	标的

名称
	数量及单位
	所属行业
	技术参数、性能、配置

	1
	高频氩气电刀系统
	1套
	工业
	一、高频氩气电刀系统

1.数量：1台

2.内镜切割峰值电压：≤770Vp；

3.可调电切功率最大输出功率≤300W；

4.电凝最大输出功率≤200W；

5.具备自动调节技术：≥3种，含电压自动调节、电弧自动调节和输出功率自动调节技术；

6.设备具有单极电切电凝功能、双极电切电凝功能。

6.1电切方面具有内镜电切、自动电切、无血电切、高能电切模式；

6.2电凝具有电凝模式：≥8种，含柔和电凝、强力电凝、快速电凝和双极柔和电凝。

7.具备根据组织阻抗实时调节输出功率的技术，以保证切割顺畅并减少热损伤

8.具有内镜专用电切模式，模式包含息肉摘除、十二指肠乳头切开，可根据阻抗变化，电切电凝自动交替输出。切割效果、切割宽度和切割时间具有多种模式可调，切割效果、切割宽度和切割时间间隔三种模式的各个档位可以根据手术操作需要自由组合。

9.具备模块化扩展能力，未来可兼容多种内镜下治疗附件（如具备水刀功能或其它精细切割功能的附件）

10.中文界面，全数字化液晶显示屏，器械即插即用。

11.具有程序存储功能，可储存≥10个程序。

12.具有对称性监测功能，双片式负极板两边电流存在较大差异时，将会终止输出；

13.整机具备中性电极安全系统，实时错误报警记忆功能，能够对病人动态监测，可监测错误包括：高低频漏电流、术中使用错误报警、安全错误报警、功能错误报警、氩气输出错误报警等。自动显示错误代码及解决办法并自动存储信息备用。

14.具备中性电极接触质量监测系统，当接触面积不足或接触质量下降时自动停止输出并报警，防止烫伤

15.适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压为4300V。较低的峰值电压设计，最大限度地降低了内镜治疗的趋附效应，保证内镜镜头不被破坏。

16.氩气电极前端具有色环标记，有直喷、侧喷和环喷三种电极。  

17.内镜工作站氩气流量为0.1—8L/min，内镜下治疗氩气流量不超过2.4L/min，范围为0－2.4L/min。

18.氩气电极末端气体压力恒定系统：避免发生氩气囊肿的发生。     

二、监护仪

数量：1台

1整机要求：

1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2 配置提手,方便移动。 

1.3 ≥12英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，8通道波形显示。

1.4 显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.5 屏幕支持多角度可调（或采用倾斜设计）。

1.6 内置锂电池，插槽式设计。

1.7 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型

1.8 监护仪设计使用寿命≥8年

1.9 防水等级≥IPX2

2 监测参数：

2.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

2.2 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能

2.3心电算法应通过权威数据库验证，确保准确性

2.4 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

2.5 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示

2.6 支持不少于15种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果

2.9 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压40～270mmHg，舒张压10～250mmHg

3 系统功能：

3.1 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

3.2 支持肾功能计算功能

3.3 具有图形化技术报警指示功能

3.4 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5 ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6 ≥1000组NIBP测量结果

3.7 ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8 支持≥24小时全息波形的存储与回顾功能

3.9 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式

3.11 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

3.12 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择

3.13 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.14 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

三、内镜用二氧化碳泵

数量：1台

1.温度≤60° 

2.送气管长度：≥2000mm 

3.送气管内部尺寸：≥3mm 

4.水瓶最高刻度线容量值：≥160mL 

5.输出 CO2 额定流量：≥8.5L/min 

6.输出 CO2 气体压强：≥45kPa 

7.智能化气源压力控制，对输出流量过高、过低具有安全保障设计，可安装到内镜台车上。

四、配置清单

（1）高频手术系统 1台

（2）氩气控制器主机
1台

（3）中性电极（负极板）
20片以上

（4）中性电极（连接电缆）1根

（5）单级连接电缆1根

（6）双脚踏开关
1件

（7）氩气电极5根以上

（8）减压阀
1件

（9）氩气钢瓶1瓶

（10）台车1台

（11）监护仪1台

（12）内镜用二氧化碳泵1台

	2
	人体成分分析仪
	1套
	工业
	一、人体成分分析仪

1.数量：1台

2.生物电阻抗分析法(BIA)：具备多频率测量功能，可分别在右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢等五个节段进行电阻抗测量

3.电抗(Xc)、相位角（θ）：通过不同的频率分别在各节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行电抗（Xc）、相位角（θ）测量。

4.电极方法及测量方法：具备多频率、多节段生物电阻抗分析法，可分别测量右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢等五个节段的电阻抗值。

●5.人体成分计算方法：人体成分计算方法：实时测量，不使用经验值估算，不受性别、年龄等其他因素干扰，设备应提供证明文件（如技术说明书或产品彩页或官网截图等）。

6.相关实验：与DEXA相关性实验，相关系数不低于0.98（提供证明文件）

●7.测试类型和姿势：可适用于卧床患者使用，支持躺姿、坐姿、站姿等多种测量姿势。

8.透析模式设置：具备透析模式设置功能，可支持透析前、中、后的测量。

9.输出值：人体成份报告，涵盖水分、蛋白质、无机盐、脂肪、肌肉量、BMI、节段分析、基础代谢等指标，每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）

10.报告类型:人体成分报告、运动营养报告、儿童报告综合报告。

11.团体体检一键导入功能：可一键导入所有团体体检人员信息，无需额外输入测试者的姓名、性别、年龄、身高等个人信息。 

12.生物电阻抗范围：10～1000Ω，生物电阻抗精度允许误差：四肢：±1%，躯干：±3%。

13.可自定义体脂百分比、腰臀比、BMI正常范围。

14.测量模式：自助模式及专家模式。

15.节段肌肉结果显示:测量实际值及理想百分比值。

16.故障排除：对常出现的问题进行检查说明。

17.设备便于移动，可配置专用手推车和便携包

18.显示屏类型：薄膜液晶显示屏

19.内部接口：触摸屏、键盘按键

20.使用年龄：3至99岁

21.外部接口：具备数据导出功能，支持RS-232C、USB、LAN、蓝牙或无线接口中的至少两种数据传输方式，便于与医院信息系统对接。

二、临床营养诊疗管理
1.功能模块：患者信息管理、营养评估、营养计划、膳食管理、营养监测、统计分析等。
2.营养评估：支持BMI、MNA、NRS2002等多种评估方法

3.具备数据存储功能
4.接口：支持与医院HIS/LIS系统对接（HL7标准）

5.报表输出：支持营养评估报告、营养方案、治疗效果分析等多种报表。

三、便携式人体成份分析仪
数量：1台

1.测量方法：采用多频率、多节段生物电阻抗分析法

2.生物电阻抗：在多个节段使用多个频率进行电阻抗测量

3.电极方法：多极多点接触式电极

4.人体成分计算方法：不使用经验值估算

5.报告纸类型：涵盖水分、蛋白质、无机盐、脂肪、肌肉量、BMI、节段分析、基础代谢、体重控制、营养评估、肥胖评估、内脏脂肪等级等指标

6.热敏报告纸：涵盖身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重、骨骼肌、体脂百分比、BMI、基础代谢率、腰臀比等指标

7.故障排除：对常出现的问题进行检查说明

8.语音提示：在测试过程中、测试完成和成功保存设置更改后，发出语音提示

9.可自定义体脂百分比、腰臀比、BMI正常范围

10.团体体检一键导入功能：可一键导入所有团体体检人员信息

11.报告单上具有结果解析QR代码，能通过扫描该代码查询结果解析的详细资料

12.数据库：使用ID可保存≥100,000个测试结果

13.额定电流：200µA(±40µA) 

14.报告纸显示可编辑性 可定制报告纸测试项目内容，选择性组合

15.仪器方便移动，重量≤14kg

四、身高体重称

1.数量：1台

2.体重测量方式：采用高精度、高灵敏、高性能的精密平衡梁电阻应变式压力传感器进行称重；

3.身高测量方式：采用毫米波传感器，通过高频毫米波信号实现测距，搭配天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等环境因素影响；

3.身高测量范围：20-210cm， 鉴定精度:±0.5cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调；

4.体重测量范围：2.0-500kg，鉴定精度:±0.1kg  分度值：0.1kg或0.01kg可调；

5.保障数据精准性，为临床精准用药、科研提供参考数据；

6.LCD显示屏：采用≥7寸高清彩色液晶屏，显示体型偏胖、正常、偏瘦等；

7.语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音；

8.打印系统：采用高速热敏易装打印机，自动打印体检报告

9.结果模式：三种模式可任意选择:(1)只显示结果，(2)只显示二维码，(3)二维码结果同时显示； 

10.微信推广：提供管理后台，支持测量数据和微信公众号的绑定

11.数据存储：本机可存储≥100万条以上测量数据，并支持U盘导出

12.通讯方式：配备RS232接口和WiFi接口,测量速度:身高体重测量≥600次/小时；

13.电源电压：AC220V/12V直流电源。
五、轮椅体重称

1.数量：1台

1.液晶显示；

2.体重测量方式: 单精密平衡压力传感器称重；

3.体重量程: ≥300kg 分度值：≥100g；

4.测重传感器:精密平衡梁式压力传感器；

5.防动测量功能: 重置、测量数值保留、自动关机、除皮等功能；

6.外观设计: 符合人体坐立姿势；

7.扶手设计: 可旋转；

8.脚轮设计: 四个带刹车运输轮胎；

9.脚踏板设计: 可折叠调节的脚踏，便于操作；

10.电源: 输入：AC220V，内置可充电电池：

11.适用范围：医院透析科、体检中心等；

六、营养泵

1.数量：2台

1. 支持输血功能

2. 支持临床常用输血管路，无需专用输血管路

▲3.标配肠内营养液输液功能

4. 输液精度：±5%

5. 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

6.输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

7.快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

8. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

9. 全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开

10. 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

11. ≥9种输液模式：含速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式和间断给药模式；具备联机功能

12. 彩色电容触摸屏幕≥3英寸，支持上下左右滑动操作

13. 全中文软件操作界面

14. 主机具备输液停止键硬按键，确保操作安全

15. 模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用。

16. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

17. 支持药物库，可储存≥5000种药物信息。

▲18.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上.

19. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息

20. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

21. 压力报警阈值15档可调，最低50mmHg

22. 具备阻塞前预警提示功能

23. 具备阻塞后自动重启输液功能

24. 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化

25.具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题

26. 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

27. 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

28. 具备上下两个空气传感器，可检测管路上下端的气泡大小

29. 信息储存：可存储≥3500条的历史记录

30. 电池工作时间≥5小时@25ml/h

31. 防异物及进液等级IP33

七、配置清单

（1）主机1台

（2）接触式手部电极
4个


（3）接触式脚部电极
2个


（4）电极电缆4根


（5）适配器个1个

（6）电源线
1根


（7）移动拎包1个


（8）移动台车1台


（9）便携式人体成份分析仪1台

（10）身高体重称1台

(11) 轮椅体重称1台

（12）营养泵2台

	3
	上下肢康复机器人系统
	1套
	工业
	一、上下肢康复机器人系统

（一）上肢反馈训练与评估系统

数量：1台

1、肩关节内收活动度测量范围范围：0°-90°，外展活动度测量范围：0°-180°，允差±5%；

2、肩关节前屈活动度测量范围：45°-135°，允差±5%；

3、肘关节屈曲活动度测量范围：0°-180°，允差±5%；

4、尺桡关节活动度测量范围旋前0°-90°，旋后0°-90°，允差±5%；

5、腕关节活动度测量范围为屈曲0°～90°，伸展0°～25°；允差±5%；

6、训练时间1min～120min，步进1min，允差±10s；

7、实时测量显示左右手握力值，握力值测量范围：0-10kgf

8、具备上肢减重功能，可实现上臂、前臂重力的独立或联合补偿，补偿范围应满足临床常见成人患者需求，允差±15%。

9、手臂尺寸可调，上臂长度调节范围：0-80mm，前臂长度调节范围：0-80mm，腕关节长度调节范围：0mm～40mm，允差±5mm；

10、训练手臂位置可调,手臂高度调节范围：0mm～400mm，训练手臂可以左右滑动调节，手臂水平滑动范围：0mm～140mm，允差±5%；

11、主机和支架脚轮不少于4个锁定装置；

12、正常工作时噪声≤55dB（A）；

产品功能要求

1、显示界面：≥40英寸LED液晶显示，分辨率：≥1920*1080

2、传感器技术：角度传感器及气压传感器。

▲3、训练方式：双训练手臂，能够选择左右手臂，进行左手或右手的独立训练。
4、具有双机械臂的上肢训练设备，方便患者使用，无需进行拆换。

5、评估功能：评估患者关节活动范围及握力大小值，三维或平面图表形式显示评估结果，生成评估报表。

6、评估内容：肩关节内收外展、肩关节前屈、肘关节屈曲、尺桡关节旋前旋后四个关节活动范围及握力；

7、数据库功能：记录患者基本信息、评估结果及所有训练数据，可直接打印报告；可以显示最近10次关节活动度检测情况；

8、视觉、语音智能反馈：提供实时的虚拟训练场景及训练语音提示及场景音效。

9、训练模式：单个关节或多关节复合训练、一维空间、二维空间、三维空间训练模式。

10、具备丰富的虚拟训练场景，至少应包含一维、二维、三维空间训练任务，游戏/训练任务总数应能满足从被动到主动的全程康复需求（≥15个），且不同维度均有覆盖。

11、训练难度：不少于3个等级，训练时间1min-120min,步进1min，允差±10s；

12、具有肩关节的内收外展、肩关节的前屈、肘关节屈曲、尺桡关节、腕关节、握力等关节的检测及训练。 

（二）下肢外骨骼步行康复器

数量：1台

1. 适用范围：

1.1 用于下肢步行功能障碍患者进康复训练。

1.2 设备适配身高范围：1.5m-1.9m。 

1.3 设备承重：≥100kg。

2. 产品组成：主体组成为外骨骼主体、动力电池、辅助支撑装置和配件组成。

3. 吊架参数要求：

3.1 吊架最大支撑高度: 1300mm，允差±20mm。

3.2 吊架最小支撑高度：720mm，允差±20mm。

3.3 吊架最大转向宽度：1500mm，允差±20mm。

3.4 吊架负载≥150kg。

4. 腿长调节：

4.1 大腿长度可自动调节，调节范围不少于400mm, 允差±10mm。

4.2 小腿长度可自动调节，调节范围不少于400mm, 允差±10mm。 

4.3 设备可电动调节大腿长度或小腿长度。

4.4腿长初次调节后数据会被主机存储，再次登录后无需再次调节参数。

5. 胯部调节：

5.1 胯部可调宽度范围:不少于380mm, 允差±10mm。

5.2 胯部深度尺寸:≥200mm, 允差±10mm。

6. 主机屏幕：

6.1 屏幕可见下肢外骨骼步行康复器剩余电量。

6.2训练过程中可在背包屏幕的设置界面进行对应的参数修改。

7. 行走速度调节：

7.1 行走速度可调节。

▲7.2 行走速度范围不小于1s/步- 5s/步。

7.3 步速可调范围≥3档。

8. 步长调节：

8.1 单步步长可调节。

8.2 默认单步步长为30厘米。

8.3 单步步长可调范围≥3档。

9. 训练模式：

应至少包括：1）被动模式（设备带动患者）；2）助力模式（患者主动发力，设备辅助完成）；3）主动/抗阻模式（患者主导，设备提供可变阻力）；4）自定义模式（治疗师可调节步速、步长、关节角度等核心参数）。 此外，可具备镜像训练、牵伸训练、肌力训练等特定功能模块。总训练模式数量应不少于5种。

10. 关节运行角度：

10.1 髋关节最大屈曲角度不少于120°±5°。 

10.2 髋关节最大伸展角度不少于40°±5°。 

10.3 膝关节最大屈曲角度不少于120°±5°。 

10.4 膝关节最大伸展角度不少于5°±5°。 

10.5 踝关节最大运行角度不少于30°±3°。

10.6 关节最大驱动力矩不少于120Nm。

11. 动力电池：

11.1 电池容量≥5Ah。

11.2 充电时间:≤4小时。

11.3 设备单块动力电池续航能力≥5小时。

12. 软件功能：

12.1 具有记录软件基础数据管理

12.2 具有患者用户列表数据项

12.3具有患者详情页面显示用户数据
12.4具有 医生用户列表数据项

12.5 具有系统人员管理功能

12.7 具有设备列表数据项

12.8 具有设备实时训练用来统计用户信息。

13. 上机下机时间要求：穿脱时间≤3分钟(不含初次腿长标定/调节时间)。
二、生物反馈助力电刺激仪

功能：结合生物反馈技术和电刺激治疗，通过监测肌肉电活动并给予视觉/听觉反馈，同时施加电刺激帮助患者恢复肌肉功能，适用于神经肌肉损伤康复治疗。

数量：1台

(一)软件配置： 

1.应有信息管理模块、脑电检测模块、生物反馈训练模块、数据分析模块、系统设置模块、帮助模块、退出模块。

2.脑电反馈的频段可调节，可对某一或某几频段的脑电波进行增加或减弱训练

▲3.操作人员可通过服务器实时调控≥6套治疗终端脑电图功能

4.操作人员可以通过服务器统一或自由设定终端训练方式。

5.服务器控制终端机上传数据至服务器，通过服务器可以查询和打印病人治疗报告等。

6.任何终端均可分离当作独立单机使用，可分配到其他分院或科室使用。

7.任何终端可同时设置不同疾病的训练方案

8.在治疗过程中，所有的训练信息都会被存储，以便医生能够对数据进行进一步的分析。

9.具备数据分析平台，对患者的病情进行跟踪性记录和分析

10.可输出疗效报告、原始波形、时频分析、频域分析、趋势分析等。

11.提供多种类型的动画，能针对患者的情况采用相应的动画类型进行治疗，与患者协同互动。

12.具备在线伪差鉴别功能及时发现治疗过程中驱动动画的因素(患者躯体动作产生伪差)。

13.软件知识产权归属采购人以及使用权不受限制，整个设备的全生命周期软件免费升级。

（二）脑电信号传感器参数：

1. 脑电(EEG)：噪声电平≤3μV；

▲2.共模抑制比：≥125 dB；

3. 时间间隔：误差不超过±5%；

4. 高频截止频率：符合A0.9Fc≥0.7 A10≥A1.1 Fc要求；

5．耐极化电压：加±300 mV的直流极化电压，偏差为≤2%；

6．脑电传感器可实时传输各治疗终端的脑电信号，可实时监测各终端的治疗情况；

7.脑电电极帽生物相容性：与患者接触的材料无细胞毒性、迟发型超敏反应和皮内反应。

细胞毒性：≤1级。

迟发型超敏反应：无迟发型超敏反应。

皮内反应：试验样品和溶剂对照平均积分之差≤1.0。

8.设备设计使用寿命：≥8年。

三、极超短波治疗机

数量：1台

（一）技术性能                                                    

1.工作频率：≥2000MHz。

2.具有两套独立的微波输出系统及控制系统，双微波输出通道。

3、微波输出：双路输出，可双路同时运行或单路运行。

4、实现三维治疗功能，为患部提供立体照射。

5、微波输出功率为0～99W；输出时间为0～30min；步进1或10。

6、控制方式：触摸启动或自动复位；

7、显示方式：LED数码显示；

8、微波理疗辐照器：圆形￠≥150mm、马鞍形≥350mmX110mmX40mm。

9、设备具备时间设置记忆功能。

10、设备具有功率调整自适应功能。

11、具备过载、闭锁、误操作、超温保护功能。

12、设备内置智能故障实时自检功能。

13、设备具有故障报警功能。

14、适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、康复理疗科、泌尿外科等多个科室的表浅部位疾病及部分炎症的治疗。

15、主机采用一体化推车机柜； 

16、设备设计使用寿命≥5年。

四、多关节主被动训练仪（床旁下肢）
数量：2台

（一）技术要求

1、规格（长×宽×高）：1230mm×600mm×1300mm,允差±50mm

2、输入功率：≥200VA；

3、旋转速度：1-60rpm，步进1rpm；转速允许误差±10%或±3rpm；

4、高度方向可以调节，调节范围: 0cm～35cm；

5、训练悬臂伸缩连续可调：0～180mm，允差±10%；

6、液晶屏悬臂水平角度360°连续可调；

7、腿托组件承重≥25kg；

8、脚蹬高度连续可调：885mm～1235mm，允差±10%；

9、训练时间设定0-60min，步距1min，允差±5s；

10、训练速度1-60级可调；

11、训练阻力1-20级可调。

（二）主要功能要求：

1、针对卧床患者下肢主、被动自动控制训练；

2、一键定制训练套餐，触控液晶屏可显示、编辑训练参数

3、本机训练数据自动存储、一键打印；

4、左右肢对称性监测，显示肌力对称性信息；

5、支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输；

6、提供多种训练轻音乐伴奏；

7、痉挛保护功能：自动检测，自动释放；

8、提供多种适应症标准化训练模式；

9、支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；

10、支持PC端数据无线传输到单机自动排队；

11、支持单机数据无线传输到PC端

12、支持单机训练数据查看、打印。

五、便携式手功能康复训练系统

数量：1台

1.设备工作原理：设备以空气压力作为动力，自动驱使手指屈曲、伸展等训练。

3.训练模式：基础训练模式包含被动训练、阻抗训练、牵伸训练、精细训练、镜像训练、游戏模式共6种训练模式：

3.1.被动训练，能对双手十指的任意手指组合进行屈曲和伸展交替训练；

3.2.阻抗训练，能通过气动能量为患者提供与手部动作方向相反的阻力进行训练，训练强度3档可调；

3.3.牵伸训练，能通过气动能量帮助患者的手指进行伸展训练；

3.4.精细训练，可进行左右手单指、二指、三指、四指、五指等总计不低于64种训练动作；

3.5.镜像训练，能自动识别区分健侧手和患侧手，根据健侧手部动作控制患侧手同时完成同样幅度的动作；

3.6. ADL训练（游戏模式）：可根据训练需求选择不同生活场景，结合游戏模拟日常生活ADL训练，游戏难度分3档可调。

▲4.具有热敷功能，可对手部进行热敷，热敷温度≥3档可调，热敷温度保护功能。

5.具有空气过滤器，可徒手更换。

6.具有USB接口，可外接USB存储设备。

7.具有HDMI接口，可外接扩展显示设备。

8.主机具有收纳储物功能。

9.具有磁吸收纳接口，能将训练手套固定到磁吸接口处。

10.具有螺纹式气动接口

11.具有“动画+文字+语音”三重人机交互提示。

12.具有用户信息管理功能

13.产品软件内置有设备使用说明。

14.产品软件需要输入正确密码才能登录使用，用户可修改及找回密码。

15.训练时间可调范围1-120分钟，允差±5%。

16.气动训练功能：

16.1.设备工作气压范围：负压-70kPa～60kPa正压100kPa～130kPa；

16.2.最大工作气压：≥2.0Bar；

16.3.设备手套输出力范围：≥7N；

16.4.四指活动范围：-30°～270°大拇指活动范围0°～180°；

16.5.适用手长范围：8～22cm；

16.6.手套抗疲劳能力：正常运转屈伸工作次数不少于10万次；

16.7.手指单次屈曲/伸展训练时间可调范围：3-20秒；

16.8.单次气动训练时间间隔可调范围：3-20秒；

16.9.训练强度：≥3档可调；

16.10.训练运动速度范围：90°～150°/s；

16.11.内置气压传感器，全范围压力实时监测；

16.12.过压保护：调压阀稳定调压

16.13.训练手套具有指缝穿戴固定部件

16.14.训练手套支持3个不同尺寸选择。

17.评估功能：具有动作评估、量表评估等手功能评估功能，评估结果可生成报告，支持在线查看或打印；

18.设备支持气电联合训练，气动手+低频电刺激，联合训练：

18.1.电刺激通道数：≥2；

18.2.电刺激频率：≤1000Hz；

18.3.电刺激脉宽：≤1000μs；

18.4.电刺激强度：0～100mA；

18.5.具备电极脱落检测功能。

19.精灵手套参数：

19.1.实时检测健侧手指运动状态、运动幅度；

19.2.自动识别左右手及健侧手；

19.3.具备穿戴固定附件与穿脱辅助装置；

20.整机参数：

20.1.主机显示屏角度应连续可调，调节范围不低于45度；

20.2.设备具有手提把手；

20.3.主机显示屏：≥10英寸，分辨率≥1920*1080；

20.4.设备设计使用寿命：≥8年。

六、电动多功能理疗床

数量：1台

1.尺寸（长*宽*高）：2000mm×550mm×550mm，±10%

2.床体固定高度，床面坚固平整

3.头部段位功能:

含有顿压模块，可调节宽度的软垫平台；仰俯角度动态调节范围±20°；垂直高度≥10cm无极调节；三维动态支撑，侧向摆动幅度可达±15°

4.配备可调节的延伸板

5.具有颈椎、胸椎、腰椎、骨盆顿压装置

6.胸部角度可调范围：0～26º；

7.腰部角度可调范围：0～26º；

8.腿板角度可调范围：0～22º；

9.顿压采用脚踏回位

10.采用调节脚搭配脚轮设计

11、床面材质：医用PVC，耐磨度≥15万次，高密度海绵。

七、功率自行车

数量：2台

（一）技术参数及功能要求

1.阻力类型：高精度微处理器控制的电磁涡流阻力系统

2.负荷调节范围：6 ～999瓦，不由速度决定。

3.负荷递增幅度：最低每1瓦可调；可以根据需求选择设定递增。

4.转速范围：30～100转/分，误差±2转/分。

5.车把位置调整可作360°旋转，上下高度可以80-115cm范围内调节。

6.车座高度可电动调节，并显示车座位置刻度，调节范围80-112cm；适合用户身高范围：120-210cm；

7.最大承重：≥160公斤。

9.接口：设有USB和RS-232两种通用接口

10.尺寸规格（长x宽x高）：约90 x 54 x( 90～139)cm。

11.功率车带有控制面板LCD显示屏，显示屏≥5英寸，控制面板上实时显示训练指标及生理参数。

12.有单独的LED显示灯显示：功率车转速，指导患者按照要求转速踩踏功率车。

13.按键:薄膜按键。

14.带有集成式血压测量模块和血氧饱和度测量模块

15.自动血压测量功能：集成于功率车控制单元中

16.血氧饱和度监测功能：集成于功率车控制单元中

▲17.功率车自带程序：不少于5种固定运动负荷测试方案，不少于10种用户可编辑运动负荷测试方案；不少于4种体能测试方案；不少于10种用户可编辑训练方案；用户手动控制负荷模式。

18.电动座椅调节，方便年老或残疾用户上下。

19.超静音设计

20.可用于提供精确负荷的心肺耐力训练

八、立体动态干扰电治疗仪

数量：1台

（一）技术参数及功能要求

1.产品结构形式：主机台面款式

2.≥2组4通道输出，载波波形为正弦波

3.两组可独立调节的输出

4.调制频率范围为0～150Hz，允差±10%；调制波形为梯形波

5.低频调制中频的调幅度为0～100%范围内连续可调

6.差频频率0～150Hz，允差±10%

7.差频变化周期≥30s，允差±10%

8.动态节律≥6s，允差±10%

9.输出电流：在基准负载（基准值500Ω±5%的无感电阻）下，输出脉冲幅度在0～100%内连续可调，最大输出电流不超过100mA

10.输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%

▲11.低频调制中频功能：至少具有12种手动调制频率选择方式和12种治疗方案

12.等幅中频功能：具有至少3种频率，波形为等幅正弦波

13.动态干扰电功能：至少具有12种手动调制频率选择方式和12种治疗方案

14.复合输出功能：低频调制中频功能、动态干扰电功能、等幅中频功能交替输出，至少具有12种治疗方案

15.TENS输出功能，调制频率范围70Hz～110Hz，允差±10%

16.具有输出平衡调节功能
17.不少于7种吸附模式可选，吸附压力连续可调

18.吸力连续可调节，范围为7～27kPa 

19.吸附、平板、粘贴多种电极可选

20.定时时间:0min～60min可调，步进1min

21.吸水海绵湿式电极，电流密度更平均。

22.治疗结束输出强度自动归零并声音提示。

23、具有过电流保护、过电压保护。

九、配置清单

1. 上下肢康复机器人系统1套

2. 生物反馈助力电刺激仪1台

3. 极超短波治疗机1台

4. 多关节主被动训练仪（床旁下肢）2台

5. 便携式手功能康复训练系统1台

6. 电动多功能理疗床1台

7. 功率自行车2台

8. 立体动态干扰电治疗仪1台

	4
	减重平衡评估训练系统
	1套
	工业
	一、减重平衡评估训练系统

（一）动静态平衡评估及训练系统

数量：1台

1、尺寸：站式平台：(长*宽*高)1240mm*1090mm*1280mm，允差±50mm 

坐式平台：(长*宽*高)：795mm*820mm*940mm，允差±50mm 

2、结构组成：包括但不限于站立平台，坐位平台，传感器和平衡软件等；

3、全中文界面，可打印评估和训练报告，病人可自行观测自身评估和训练状态；

4、站立平台和坐位平台均具备双侧扶手，扶手杆调节高度可调；

5、测试平台与主机之间可连接；

6、站立平台平衡板最大承重：≥150kg；

7、站立平台平衡板测量范围：10kg～150kg，测量精确度：荷载大于50kg时允差±1.5%，荷载小于等于50kg时允差±0.5kg；

8、站立平台测力板具有静态、动态模式；

9、站式平台可自由切换静态和动态模式；

▲10、站立平台测力板动态模式下，应具备可调节的动态阻尼功能，以产生可变的动态测试训练阻力。阻尼等级不少于20级可调，调节过程平滑、无卡顿。

11、站立平台测力板倾斜角度:前后倾斜角度-15°～15°，左右倾斜角度-15°～15°，允差±2°；

12、坐位平台工作方式为全动态模式；

13、坐位平台运动阻尼0～50级可调；

14、坐位平台测力板倾斜角度:0～10°，允差±2°；

15、坐位平台高度连续可调，升降高度范围：425mm～545mm，允差±20mm；

16、具备躯干传感器，用于同步检测记录人体躯干摇摆角度，测量范围：-90°～90°，允差±2°。

 17、可提供站立位静态平衡能力、站立位动态平衡能力、坐立位动态平衡能力的评估及训练；

▲18、应具备不少于6类核心评估功能，涵盖：静态平衡能力评估（如稳定性）、动态平衡能力评估（含稳定极限）、压力中心（COP）分布/负荷评估、本体感觉评估（至少包含单轴和多轴本体感觉测试）等

19、评估报告具备多种平衡参数：重心轨迹、重心运动面积、重心前后轴平均速度、重心左右轴平均速度、身体压力分布等参数；

20、不少于4项基本训练：站立平衡训练、2项踝关节训练及负荷训练；

21、测试区域：测试平台上有明确标识，以指示患者正确的坐立位置；

22、稳定性：测试平台应着地平稳，底脚与水平面的差值≤2mm，并在使用中不能产生晃动，支撑台10°未倾翻；

23、具有情景互动训练模式，2D和3D康复训练游戏；内置不少于10种情景互动训练游戏，涵盖左脚、右脚、前脚掌、后脚掌、平衡协调性的康复训练，游戏难度可设置，训练后自动生成游戏训练报告；

24、训练时间0-120min可调，步进1min；

25、自动生成评估训练报告；

26、具有患者档案管理功能；

27、具有实时语音提示功能；

28、支持数据管理功能。具备本地数据库存储患者档案和训练数据。可支持数据导出、网络传输或云端同步功能，以满足医院信息化管理需求。

29、系统正常使用时产生的噪声≤60dB(A)；

（二）减重步态训练系统

数量：1台

1、规格:

减重支架：（长*宽*高）：1600mm×1200m×2550mm，允差±50mm

跑台：（长*宽*高）：1970mm×880mm，允差±50mm

显示屏显示操作

电脑控制仪器升降平稳

2、减重支架可升降：

a)升降行程：0～600mm, 允差±30mm

b)升降速度：8.2mm/s±2mm/s

3、支架具有减重指示功能，指示范围：0～150kg,当载荷大于50kg 时，误差不大于±4%；当载荷小于等于50kg时， 误差不大于±2kg。

4、减重支架安全载荷≥150kg,最大载荷不小于正常载荷的2 倍。

5、减重采用数码显示，可设置减重重量；

6、减重支架采用可锁定静音万向脚轮，移动灵活，锁定牢固；

7、跑台定时功能：5min～99min，允差±1%，步进1min；

8、跑台速度可设：0.3km/h～3.0km/h，步进 0.1km/h,准确性误差不超过±5%。

9、跑台坡度可设： 0～4.5°，不少于5档可调，并具有调节指示功能，精度允差±1°。

10、跑台静态载荷≥100kg,最大载荷不小于正常载荷的2倍。

11、根据患者体重，通过吊带辅助调节患者训练中下肢的承重量，保证行走安全；

12、采用数码显示，可直接读出反负担重量；

13、能锁定万向脚轮，超静音；

14、减重绑带材料柔软，边缘圆滑；

15、减重绑带配有调节和锁定装置，并易于操作，锁定安全可靠，易于识别和安全使用，在不适用工具的情况下手动操作；

16、工作噪声不大于 60dB(A)。

二、冲击波治疗仪

数量：1台

技术参数: 

1.输入电压：220V AC；

2.主机重量：≤15 kg；

3.主机屏幕：≥7寸彩色触摸屏；

4.冲击波频率：1-8Hz，步进值1Hz；

5.最大能流密度：≥0.484 mJ/mm2；

6.最大总能流密度：≥0.68 mJ/mm2

7.冲击波次数：100～4000次冲击；

8.冲击波强度调节≥10档

9.三种治疗模式：通用模式、自动增强模式、镇痛模式；

▲10.焦区尺寸：径向≤5mm，长度≤20mm； 

11.正声压峰值：≤96MPa；

12.压力脉冲宽度：＜1μs；

▲13.压力脉冲上升时间：＜小于0.5μs；

15.主机设计使用寿命：≥8年。

17.≥7寸图形彩色触摸屏；

18.可设置开机密码以防止非授权人士进入维护设置功能；

▲19.内置方案，可根据人体部位导航图选择、快速方案选择或者手动设置；

20.治疗百科全书包括：治疗参数、治疗指导、禁忌证等治疗所需信息；

21.可自定义治疗程序并保存

22.计数器可分别监视设备主机及治疗头上的总冲击波次数。

23.可将产品的设备日志信息导出在USB中

24.可使用镇痛模式使得患者对于治疗很快适应治疗

25.可使用自动增强模式来确认患者最大耐受能量进行治疗

26.可随时激活或关闭疼痛等级评估功能。

27.中文为默认语言。

三、神经肌肉康复仪

数量：1台

（一）技术参数要求

1.载波波形为双向对称方波；

2.中频频率范围：1kHz～5kHz，允差±10%；

3.中频调制频率范围：1/4Hz-150Hz，允差±10%；

4.中频调制波形不少于8种，至少包含正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖峰波、梯形波；

5.调制波形的调幅度为100%，允差±5%；

6.中频最大输出电流有效值≤80mA，最大输出峰值电流≤80mA，允差±10%；

7.低频脉冲宽度范围为40μs～500μs，步进20μs，允差±10%；脉冲周期范围为1.1ms-1.0s，允差±10%；

8.低频工作频率范围：1Hz～900Hz可选,允差±10%；

9.内置多种处方，中频处方≥15种，低频处方≥6种；

10.自定义功能：中频载波频率、调制频率、调制波形、低频脉冲宽度、低频工作频率等参数均可自定义选择；

11.通道输出模式：中频治疗和低频治疗均可选择单通道独立治疗或双通道组合治疗模式。

12.定时范围0min～60min可调，步进5min, 允差±5%；

13.连续工作时间不少于4h；

14.治疗仪噪声≤55dB(A)。

（二）功能要求

1.不少于四个输出通道；

2.自定义处方可以设置≥5种载频，≥10种调制频率，≥6种波形，≥4个时段，可实现不少于1500种处方设置；

3.具有双通道组合输出功能，可以实现肌肉群刺激时序控制。

四、电动多功能理疗床

数量：1台

1.产品规格要求：

（1）床面尺寸（长*宽）：2100mm*690mm，允差±20mm；

（2）头板尺寸：550mm×380mm，允差±20mm

（3）背板尺寸：690mm×420mm，允差±20mm

（4）大腿板尺寸：≥690mm×480mm

（5）腿板尺寸：≥690mm×525mm

（6）呼吸孔最大尺寸：长270mm,宽100mm，允差±20mm；

（7）臂托架规格（长*宽）：520mm*140mm，允差±20mm；

（8）臂托架可移动距离：200mm±20mm，无极调节

2.床面升降具有按键和电动脚踏控制两种控制方式；床面高度升降行程范围为500mm～970mm，允差±20mm

3.角度调节范围：

头部相对水平面调节角度：-50 º～50º±5º；

腰胸部相对水平面调节角度：-13º～70 º±5º；

大腿部位相对水平面调节角度：-11º～48º±5º；

小腿部位相对水平面调节角度：-55 º～55 º±5º；

4.升降电动推杆推力：≥8000N；自锁力8000N；

5.背部电动推杆推力：≥6000N；自锁力6000N；

6.电动推杆使用频率：10%，最多2分钟连续工作；

7.电动推杆防护等级：IPX4； 

8.限位开关：内置；过载保护：有；

9.医用慢速推杆电机≥2台，推杆速度≥3mm/s；

10.流线型设计，电控推杆及控制系统

11.床面经过抑菌和防紫外线处理，高阻燃性、抗菌、耐温、防划

12.联动式升降操作机构

13.移动和固定装置：可实现固定和移动功能的转换。

14.具有锁止功能，保障患者安全

15.配备紧急停止开关。

16.配备有床腿调节螺杆，可调平多体位诊疗床面；

17.安全工作载荷：≥1800N

18.安全工作载荷时的运动噪音≤55dB(A)

五、多关节等速肌力评估康复训练仪

数量：1台

1.平板电脑触摸操作平台：≥12英寸触控屏幕、中文版本操作系统，≥8G内存，≥128G固态存储；

2.平板电脑采用万向支撑架，支撑架可进行上、下、左、右、前、后6个方向调节；

3.可移动式结构，可推行至临床科室进行使用；

4.评估训练部位：肩、肘、腕、髋、膝、踝6大关节，以及躯干训练

5.评估与训练模式：被动CPM、渐进CPM、向心、等张、等速、本体感觉模式、主被动模式；

6.肌骨训练：持续被动运动、弹性阻力、动态反转、关节位置感应-可见目标、关节位置感应-隐藏目标、渐进持续持被动运动、举重；

7.游戏模式： 3种以上游戏；

8.动态阻抗控制技术：柔性阻力变化

9.快速重复训练：一键重复之前训练

10.评估数据：活动度-ROM、数据差值；本体感觉-本体感觉角度差异；力矩-力矩峰值、运动时间、重复次数、峰值力矩维持时间； 

▲11.操作软件具有用户管理、病患管理、创建训练、选择训练项(持续被动运动、弹性阻力、动态反转、关节位置度感应-可见目标、关节位置感应-隐藏目标、渐进持续被动运动、举重)、开始训练、查看报告、评估、游戏多个功能。

12.安全保护：软件程序内置运动范围限定保护、紧急制动开关；

13.主机规格： 

13.1外形尺寸：1420mm（长）×600mm（宽）×1485 mm （高），允许±30mm

13.2升降柱行程高度：≥350mm

13.3重量（不包括拓展器）：≥90kg

13.4最大应用重量(每个伸展配件)：30kg

13.5机头的旋转角度范围：-310°～310°（允差：±5°）

13.6机头的旋转轴升降范围：720mm～1070mm（允差：±5%）

13.7最大机头旋转扭矩：40Nm（允差：±1Nm）

13.8最大机头转速<无负载>：50°/s

14.扩展器规格

14.1扩展器与设备之间通过电磁吸附的方式固定；

14.2提供6种扩展器：前臂扩展器、上肢扩展器、下肢扩展器、动态伸展扩展器、踝关节训练扩展器、肩关节扩展器；

14.3扩展器智能识别：设备内置分析系统可自行判断动力头连接扩展器，根据对应扩展器推送可提供评估与训练部位；

14.4扩展器调节范围：

(1)踝关节扩展器高度可调行程： 100mm，允差：±10%

(2)踝关节扩展器足跟可调行程： 40mm，允差：±10%

(3)下肢扩展器长度可调行程： 300mm，允差：±10%

(4)上肢扩展器长度可调行程： 310mm，允差：±10%

(5)肩关节扩展器上臂可调行程： 100mm，允差：±10%

(6)肩关节扩展器前臂可调行程：60mm，允差：±10%

15.电源：AC220V

六、步态检测评估与训练系统

数量：1台

(一)步态分析工作站

1.含可移动主机台车，内置全身三维步态分析软件，通过无线动作捕捉传感器采集患者步行时的步态波形和数据；具有全身三维动作捕捉功能；

2.可实时自动分析计算各关节三维角度变化、步伐大小、速度、频率、支撑和摆动相数据、步伐均匀度和左右脚均匀度等步态参数，并提供标准数据和波形比较；

3.能同时对全身关节进行三维动作捕捉，能实时从不同方向显示受试者全身三维姿态变化

▲4.允许用户自行选取合适的步态时间段进行数据分析。

5.允许用户自行输入患者病症情况，并在报告中显示

6.实时全面的功能性步态分析，测试结束自动生成评估报告。

7.基于内嵌式数据库管理的受试者资料系统，含有当日测试记录和大量受试者的历史信息和步态数据。

8.可检测/录制/编辑/回放受试者全身三维姿态动作；

9.可检测/录制/编辑/回放受试者每个关节运动波形和数据；

10.根据用户选择，自动统计和导出同一受试者历史评估数据或多个不同受试者评估数据；

（二）无线运动传感器

1.传感器个数≥12个，各传感器无导线连接；

▲2.传感器重量：≤20g/个；

3.尺寸：直径40mm±5mm,厚度15mm±5mm；

4.最大测量范围：角速度±2000dps，加速度±16g，角度测量分辨率：≥0.02deg；

5.电源：可充电锂聚合物电池

6.速率：≥60帧每秒（FPS）。

7.动态范围：360度；

8.信号交换器：内含无线传输模块；通讯距离室内≥50 米

9.充电盘：可一次同时对多个传感器进行充电

10.可移动同步摄像系统及软件：与工作站连接，能对受试者进行步态视频录像和电影回放

10.1放大倍数：1-20倍 

10.2照度：≥1600 lx 

10.3聚焦方式：手动、自动 

10.4白平衡：手动、自动 

10.5信噪比：≥50 dB 

（三）内置情景互动评估训练软件，包括多种上下肢及躯体协调训练情景。

（四）运动平台：最低速度≤0.2km/小时，双侧全程安全扶手。

七、配置清单

1. 减重平衡评估训练系统1台

2. 压电式冲击波治疗仪1台

3. 神经肌肉康复仪1台

4. 电动多功能理疗床1台

5. 多关节等速肌力评估康复训练仪1台

6. 步态检测评估与训练系统1台

	5
	彩色多普勒超声诊断仪
	1套
	工业
	一、彩色多普勒超声诊断仪

数量：1台

1.用途说明：

1.1高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它

2.系统技术规格及概述：

2.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

2.2 主机一体化，≥22寸彩色液晶屏幕，分辨率≥1920×1080，可以上下、左右及前后移动

2.3 ≥13寸彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

2.4控制面板可独立旋转、升降

2.5具备全域聚焦或全像素聚焦成像技术
2.6 根据不同脏器组织特性，预设或自适应匹配最优声速成像参数

2.7 具备声速匹配或自适应声速优化功能2.8.多级信号处理系统

2.8.高倍波束并行处理系统

2.9探头接口≥4个

2.10二维灰阶模式

2.11谐波成像模式

2.12 M型模式

2.13彩色M型模式

2.14彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

2.15频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

2.16自由臂三维成像

2.17宽景成像，支持所有凸阵和线阵探头

2.18空间复合成像，≥4线偏转

2.19斑点抑制成像

2.20频率复合成像

2.21独立角度偏转

2.22扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用）

2.23实时双幅对比成像

2.24高分辨率血流成像

2.25具备精细血流或微细血流显示成像功能

2.26支持立体血流成像，直观立体显示血流上下、左右、前后三维关系

▲2.27具备微细/低速血流成像功能（如SMI、MFI、MV-Flow或同类技术）

2.28一键自动优化

2.29全屏放大

2.30局部放大（支持前端、后端放大）

2.31支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式2.32支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

2.33支持手动触摸屏上注释

2.34支持手动触摸屏上包络测量

2.35体位图

2.36造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头

2.36.1 支持低机械指数造影

2.36.2 双计时器

2.36.3 支持向后存储，≥5分钟电影

2.36.4 支持向前存储

2.36.5 双实时: 实时显示组织图像和造影图像

2.36.6 支持造影击碎

2.36.7 支持斑点噪声抑制

2.36.8 具备混合模式

2.36.9 支持造影图像和组织图像位置互换

2.36.10 支持微血管造影增强功能

2.36.11 支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

2.37 支持容积造影

2.38支持应变式弹性成像

2.38.1 具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

2.38.2 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 

2.39支持高帧率剪切波定量式弹性成像功能

2.39.1 具备动态显示二维剪切波弹性成像图

2.39.2 具备≥3种定量参数

2.39.3 具有自由解剖M型功能，同时取样解剖M型取样线≥2条

2.39.4 支持心脏组织多普勒成像
3.测量/分析和报告

3.1 常规测量、多普勒测量、自动频谱测量

3.2 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

3.3 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

3.4 自动NT测量

3.5支持血管体位图手动编辑功能，直观显示病变的位置。

3.6 具备胎儿心脏评估软件 

4.电影回放和原始数据处理

4.1 所有模式下可用

4.2 支持手动、自动回放

4.3 支持4D 电影回放

4.4 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

4.5 支持图像对比（动态、静态）

4.6 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，可进行≥20项以上参数调节。

5.检查存储和管理

5.1 检查存储

5.2 ≥500GB硬盘 

5.3 内置超声工作站

5.4 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出

6.连通性要求

6.1 支持网络连接

▲6.2 支持图像无线传输功能，可将超声图像发送至智能移动终端或院内工作站，支持远程浏览与协作（需满足医院数据安全合规要求）。

6.3 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节及远程病人信息管理

6.4 支持DICOM影像直接从影像设备传送到PACS服务器  

6.5 支持报告工作站与医院HIS/EMR系统对接

6.6 支持排队叫号与报告工作站软件无缝整合，在病人登记完成后即自动分配排队号码

6.7 连接报告工作站后采用结构化元素规范化的书写报告，实现可读的数字化报告

6.8 可支持已完成项目数量、医生工作量、阳性数据量等统计信息。

6.9 支持ECG/PCG信号

6.10 ≥5个USB接口

7.系统技术参数及要求

7.1.1 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

7.1.2 最大显示深度:≥32cm 

7.1.3 最大帧率: ≥400 帧/秒

7.1.4 TGC: ≥8段

7.1.5 LGC: ≥4段

7.1.6 二维灰阶：≥256

7.1.7 动态范围: ≥160 （可视可调）

7.1.8 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

7.1.9 伪彩图谱: ≥8种

7.2.彩色多普勒成像

7.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

7.2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

7.2.3 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

7.2.4 最大帧率: ≥200 帧/秒

7.2.5 支持B/C 同宽

7.3 频谱多普勒模式

7.3.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

7.3.2 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

7.3.3 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

7.3.4 最大速度: ≥6m/s（连续多普勒速度: ≥23m/s）

7.3.5 最小速度: ≤3 mm /s（非噪声信号）

7.3.6 取样容积: 0.5～20mm ,支持所有探头

7.3.7 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

7.3.8 零位移动：≥8 级

7.3.9 快速角度校正

7.3.10 支持频谱自动测量

7.4 实时四维模式：

7.5 容积光源渲染成像

7.6. 具有断层超声显像技术

▲7.7具备智能化卵巢及卵泡容积分析功能，可辅助完成卵巢及卵泡体积的测量、排序、计数，并支持发育曲线分析。
7.8 胎儿头颅自动切面识别功能

7.9 胎儿面部自动导航功能
7.10具备盆底成像及分析功能
7.11 子宫内膜自动成像与容积分析功能
8.探头规格

8.1.描频率：

8.1.1腹部凸阵探头：超声频率1.5～ 5.5 MHz

8.1.2 腹部容积探头：超声频率2.0～7.0 MHz

8.1.3 线阵探头：超声频率4.0～13.0 MHz

8.1.4 腔内容积探头：超声频率4.0～8.0 MHz 

8.1.5 单晶相控阵探头：超声频率1.5～4.5 MHz

8.2.二维、彩色、多普勒均可独立变频

8.3.探头配置：腹部凸阵探头1把、腹部容积探头1把、线阵探头1把、腔内容积探头1把、单晶相控阵探头1把

9.整机保修期≥8年

	6
	彩色多普勒超声诊断仪
	1套
	工业
	一、彩色多普勒超声诊断仪

数量：1台

设备用途及说明：妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。

1.1
彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1.1
主机一体化，屏幕≥22英寸 ，全方位关节臂旋转

1.1.2
液晶触摸屏≥12.1英寸,触摸屏支持容积图像的旋转、放大、切割等直观操作，具备多平面重建和多光源显示功能

1.1.3
数字化二维灰阶成像单元

1.1.4
数字化彩色多普勒单元

1.1.5
数字化能量多普勒成像单元

1.1.6
PW脉冲波多普勒成像单元

1.1.7
CW连续波多普勒成像单元

1.1.8
实时四维成像单元

1.1.9
胎儿心脏成像模式，同时实现2条解剖M型

●1.1.10
具备二维立体血流显示技术，可增强血流边界的显示及可视化效果

1.1.11
具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术。

1.1.12
组织多普勒成像技术

1.1.13
弹性成像技术

1.1.14
宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

1.1.15
具有声影抑制或消除技术。

1.2 
容积四维成像技术：

1.2.1
支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具备多光源调节功能，可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。

1.2.2
具备断层超声成像功能，可同时显示≥2个连续平行切面

1.2.3
具备胎儿自动识别或跟踪功能，可辅助快速获得胎儿表面容积成像。

1.2.4
具备卵泡自动测量功能

1.2.5
具备时间空间相关成像功能，支持胎儿心脏动态四维成像

1.2.6
具备胎心容积导航功能，可自动或半自动获取胎儿心脏标准切面

1.2.7
具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 

1.2.8
腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。

●1.2.9
可支持高频线阵容积探头，提供探头型号 

1.2.10
具备胎儿颅脑自动分析功能，可辅助获取标准切面和关键测量参数

1.3
测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

1.3.1
一般测量

1.3.2
多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能

1.3.3
妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析

1.3.4
胎儿生长指标自动测量功能1.3.5
自动NT测量技术

1.3.6
自动IT测量技术

1.3.7
不规则体积测量技术

1.3.8
容积能量模式直方图技术

1.4
图像存储、管理及回放重现

1.4.1
输入/输出信号：包括USB, HDMI, S-Video, VGA

1.4.2
连通性：通信DICOM 3.0

1.4.3
超声图像存档与病案管理系统

1.4.4
回放重现单元

1.4.5
硬盘容量≥2 T

1.4.6
一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像

1.4.7
配置具有3D/4D容积数据离线处理软件，数据可通过DICOM接口、USB或者DVD光盘传输，满足教学、培训和科研的要求。

1.5
技术参数要求

1.5.1
监视器≥22英寸

1.5.3
探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

1.5.4
≥12英寸多点触控触摸屏

1.5.5
超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

1.6
探头

1.6.1
频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。

1.6.2
单晶面阵容积探头：超声频率2.0 ～ 8.0 MHz

1.6.3
腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 ～ 9.0 MHz

1.6.4
腹部二维凸阵探头：超声频率2.0 ～1.0 MHz 

1.6.5
配备高频探头，满足NT测量等早孕期筛查需求

1.7
二维灰阶及容积成像主要参数

1.7.1
凸阵探头，二维帧频≥30帧/秒；

1.7.2
凸阵容积探头，四维成像帧频≥30帧/秒

1.7.3
数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键

1.7.4
二维成像扫描深度≥38cm

1.7.5
回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。

1.7.6
系统动态范围≥360dB 

1.7.7
预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
1.8
频谱多普勒

1.8.1
方式：PW，CW

1.8.2
多普勒发射频率可视可调

1.8.3
PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s

1.8.4
最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）

1.8.5
零位移动：≥10级

1.9
彩色多普勒

1.9.1
显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示

1.9.2
凸阵探头，彩色帧频≥10帧/秒；

1.9.3
凸阵容积探头，四维彩色成像帧频≥9帧/秒

1.9.4
彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤1mm/s（非噪声信号）

1.9.5
彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

2.探头配置：

2.1单晶面阵容积探头1把

2.2
腔内容积凸阵探头1把

2.3
腹部二维凸阵探头 1把 

2.4 高频探头1把

3整机保修期≥8年

二、电动检查床

功能：用于医院门诊、体检中心、专科检查等场合，为患者提供舒适的检查体位，可电动调节床体高度、角度，方便医生进行各种检查操作，提高患者舒适度和检查效率。

数量：1张

（一）规格尺寸：

1、长度：全长：2100±10mm；床面长度：1900±10mm。

2、宽度：床面宽度：650±10mm。

3、高度：600±10mm；

4、固定式或移动式垫枕：50±10mm。

（二）产品功能与技术参数:

1、可承重≥170KG。

2、全自动纠偏更换检查垫装置，减少医院内的交叉感染。

3、具有二套控制系统：（1）无线遥控器；（2）床体上控制按键系统； 

4、床体钢材金属件表面达到内外防锈，涂料有抗菌、防霉、防腐蚀作用。

5、≥5寸医疗专用静音脚轮。

6、数字化控制系统。

7、数字化控制系统，具有可选择整床长度的1/3、1/2、100%三种选择的过床单方式

8、床垫为高密度海棉作填充物，皮套为皮革。

9、配有急停开关

三、空气消毒机

数量：1台

1.采用等离子体消毒灭菌；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器； 

2.壳体采用冷轧钢板，表面静电喷涂；

3.采用嵌入式安装方式；

4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒； 

5.采用液晶显示屏，程控数量（定时消毒）≥9组；采用正面回风、四周出风的方式

6.额定循环风量≥1000m³/h，适用消毒体积≥100m³；

7.设备持续工作60min，臭氧残留量≤0.0002mg/m³，达到十万级洁净度，对体积为100 m³室内空气中的自然菌消亡率均≥90%；（履约验收时需提供CMA检测报告）

8.等离子体发生器设计使用寿命≥50000h，高压电源设计使用寿命≥50000h；

9.设备持续工作60min，气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率≥99.99%；（履约验收时需提供CMA检测报告）

10.配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3；

11.设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率≥99.99%；

12.设备持续工作60min，气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率≥99.99％；

13.设备持续工作60min，气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率≥99.99％；

14.设备持续消毒30min，对人冠状病毒 HCoV-OC43、肠道病毒 EV71的杀灭率≥99.99%；

15.甲醛的净化效率≥96.1%；设备持续消毒30min，对单增李斯特菌、福氏志贺菌的杀灭率≥99.99%（履约验收时需提供CMA检测报告）

17.远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

18.高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作； 

19.具备工作时间自动累计功能，满足临床需求； 

20.网状活性炭可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用等离子体模块；

21.具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

四、配置清单

1. 彩色多普勒超声诊断仪1套

2. 电动检查床1张

3. 空气消毒机1台

	7
	彩色多普勒超声诊断仪
	1套
	工业
	一、彩色多普勒超声诊断仪

数量：1台

（一）用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、经食道心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，能满足开展新的临床应用需求。 

（二）主要技术规格：

2.1
主机成像系统

2.1.1≥21英寸屏幕，分辨率≥1920×1080,不间断逐行扫描，可上下左右旋转，可前后折叠，具备全屏高清放大功能
2.1.2操作面板具备触摸屏幕≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

2.1.3具备波束形成技术，可实现精准的声束发射与控制

2.1.4具备脉冲优化处理功能，提高图像分辨率和穿透力

2.1.5具备高性能并行处理架构，确保高速数据处理和图像重建

2.1.6具备自适应增益调节功能，可根据组织深度自动优化增益

2.1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元

2.1.8解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度，支持所有探头

2.1.9脉冲反向谐波成像单元

2.1.10彩色多普勒成像技术

2.1.11彩色多普勒能量图技术

2.1.12方向性能量图技术

2.1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

2.1.14动态范围≥300dB，步进可调

2.1.15智能全程聚焦技术

2.1.16智能化一键图像优化技术
2.1.17
空间复合成像技术，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

2.1.18
具备像素优化技术，改善边界显示，支持所有成像探头，支持分级调节

2.1.19内置含有 DICOM 3.0 标准输出接口

2.1.20内有一体化超声工作站

2.2
具备成像技术

2.2.1超声声速自动校正技术（针对肥胖及困难病人，可用于乳腺检查，可调整级别）

2.2.2
扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能
2.2.3组织多普勒技术，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式
2.2.4支持造影成像技术

（1)高帧频造影模式：凸阵造影帧频≥50帧/秒；线阵造影帧频≥90帧/秒

（2)造影剂二次谐波成像单元
（3)可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用

（4)具有实时双幅造影对比成像模式
（5)造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，微凸探头
（6)具有造影计时器以及闪烁造影成像技术

（7)实时微血管造影成像技术
（8)组织抑制技术功能

（9)在机及离机造影时间强度曲线定量分析

（10)具备造影定量分析组织运动追踪技术
2.2.5弹性成像技术

（1)实时软组织弹性成像技术
（2)具备囊实性结构鉴别弹性成像技术

（3)具备浅表及腔内弹性成像

（4)主机内置一体化实时弹性定量分析技术

▲2.2.6具有微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，具有多种显示模式并可进行血流速度测量
2.2.7具备智能多普勒血管检查技术（单键优化、自动调整、血流自动追踪）

2.2.8多影像实时对比联合诊断技术
2.2.9术者模式，可实时双屏显示
2.3
测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

2.3.1一般测量：距离、面积、周长等

2.3.2产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等

2.3.3外周血管测量和计算功能

2.3.4多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)

2.3.5心脏功能测量

2.4
图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

2.4.1数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输
2.4.2硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2000帧

2.4.3具备主机硬盘图像数据存储

2.4.4具备病案管理单元
2.4.5可根据检查要求对工作站参数进行编程调节

2.5
输入/输出信号

2.5.1输入：DICOM DATA

2.5.2输出：包含S-视频、DP高清数字化输出

2.6连通性： DICOM 3.0版接口部件

（三）系统技术参数及要求

3.1系统通用功能

3.1.1探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用

3.1.2预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件
3.1.3安全性能：符合国家医疗器械安全质量要求

3.2
探头规格

3.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥15MHz

3.2.2 二维、彩色多普勒均可独立变频

3.2.3 类型：电子相控阵、线阵、凸阵 

3.2.4可支持单晶体探头≥5把，涵盖腹部、浅表、心脏、腔内、经食道等全面应用

3.2.5腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz），要求为单晶体探头；

血管/小器官线阵探头（5.0-12.0MHz），心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz），要求为单晶体探头；

3.2.6扫描深度≥40cm

3.2.7 B/D 兼用：电子线阵B/PWD、电子凸阵B/PWD、电子微凸阵B/PWD、

电子矩阵B/PWD、电子相控阵B/PWD、 B/CWD

3.2.8穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

3.2.9穿刺架：穿刺架与探头匹配，满足临床穿刺需求

3.3
二维显像主要参数

3.3.1成像速度：相控阵探头≥58帧/秒

凸阵探头≥45帧/秒

扫描线：每帧线密度≥320超声线

3.3.2增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M 可独立调节

3.3.3高分辨率放大功能
3.3.4声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦

3.3.5接收超声信号系统动态范围≥300 dB

3.4频谱多普勒

3.4.1显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）

3.4.2发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz可调

电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

电子线阵:PWD:5.5-7.0MHz

3.4.3显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

3.4.4最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s；CWD:血流速度≥28.0m/s

3.4.5最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)

3.4.6 Doppler及M型电影回放：≥45 秒

3.4.7滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择

3.4.8取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调

3.4.9零位移动：≥7 级

3.4.10实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

3.5彩色多普勒

3.5.1显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

3.5.2彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

3.5.3具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

3.5.4彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

3.5.5显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

3.5.6显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°

3.6超声功率输出调节

3.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

3.6.2输出功率选择分级可调

3.7记录装置

3.7.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

3.7.2主机硬盘容量≥500G

3.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

3.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输

（四）配置要求

（1）彩色多普勒超声诊断系统主机
1套

（2）单晶体腹部凸阵探头
1把

（3）单晶体探头心脏相控阵探头1把

（4）高频线阵探头1把

（5）经食道探头1把

（6）小凸阵探头1把

（五）其他要求

（1） 配备工作站（含打印功能、工作台等）

（2）整机保修期≥8年
二、电动检查床

功能：用于医院门诊、体检中心、专科检查等场合，为患者提供舒适的检查体位，可电动调节床体高度、角度，方便医生进行各种检查操作，提高患者舒适度和检查效率。

数量：1张

（一）规格尺寸：

1、长度：全长：2100±10mm；床面长度：1900±10mm。

2、宽度：床面宽度：650±10mm。

3、高度：600±10mm；

4、固定式或移动式垫枕：50±10mm。

（二）产品功能与技术参数:

1、可承重≥170KG。

2、全自动纠偏更换检查垫装置，减少医院内的交叉感染。

3、具有二套控制系统：（1）无线遥控器；（2）床体上控制按键系统； 

4、床体钢材金属件表面达到内外防锈，涂料有抗菌、防霉、防腐蚀作用。

5、≥5寸医疗专用静音脚轮。

6、数字化控制系统。

7、数字化控制系统，具有可选择整床长度的1/3、1/2、100%三种选择的过床单方式

8、床垫为高密度海棉作填充物，皮套为皮革。

9、配有急停开关

三、空气消毒机

数量：1台

1.采用等离子体消毒灭菌；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器； 

2.壳体采用冷轧钢板，表面静电喷涂；

3.采用嵌入式安装方式；

4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒； 

5.采用液晶屏幕，程控数量（定时消毒）≥9组；采用正面回风、四周出风的方式

6.额定循环风量≥1000m³/h，适用消毒体积≥100m³；

7.设备持续工作60min，臭氧残留量≤0.0002mg/m³，达到十万级洁净度，对体积为100 m³室内空气中的自然菌消亡率均≥90%；（履约验收时需提供CMA检测报告）

8.等离子体发生器设计使用寿命≥50000h，高压电源设计使用寿命≥50000h；

9.设备持续工作60min，气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率≥99.99%；（履约验收时需提供CMA检测报告）

10.配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3；

11.设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率≥99.99%；

12.设备持续工作60min，气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率≥99.99％；

13.设备持续工作60min，气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率≥99.99％；

14.设备持续消毒30min，对人冠状病毒 HCoV-OC43、肠道病毒 EV71的杀灭率≥99.99%；

15.甲醛的净化效率≥96.1%；设备持续消毒30min，对单增李斯特菌、福氏志贺菌的杀灭率≥99.99%（履约验收时需提供CMA检测报告）

17.远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

18.高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作； 

19.具备工作时间自动累计功能，满足临床需求； 

20.网状活性炭可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用等离子体模块；

21.具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

四、配置清单

1. 彩色多普勒超声诊断仪1套

2. 电动检查床1张

3. 空气消毒机1台

	8
	彩色多普勒超声诊断仪
	1套
	工业
	一、彩色多普勒超声诊断仪

1.数量：一套 

2.用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、儿科、腔内、介入、肛肠等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作。 

3.主要技术规格及系统概述： 

3.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

3.1.1 ≥23英寸屏幕，分辨率≥1920×1080，具备自由臂设计，可实现上下左右多方位调节 

3.1.2 ≥10英寸彩色液晶触摸屏幕 

3.1.3 智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可旋转，高度可调

3.1.4全程实时连续动态聚焦技术 

3.1.5具备脉冲调制技术，可精确控制发射脉冲的频率、振幅、波形和方向

3.1.6数字化高分辨率二维灰阶成像单元 

3.1.7数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元 

3.1.8数字化能量多普勒血流成像单元 

3.1.9数字化频谱多普勒显示及分析单元

3.1.10数字化M型显示及分析单元 

3.1.11解剖M型技术，可360°旋转取样线角度及任意移动位置

3.1.11.1图像冻结前后均可取M型

3.1.11.2 M型取样线≥3条 

3.1.11.3支持凸阵、线阵、相控阵探头 

3.1.12数字化连续多普勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头 

3.1.13组织多普勒成像单元 

3.1.14空间复合成像技术（复合角度可调） 

3.1.15组织谐波成像功能 

3.1.16图像一键优化技术 

3.1.17具备自适应成像功能，可智能化抑制图像斑点噪声，支持分级调节

3.1.18具备自动声速校正功能
3.1.19具备实时二同步/三同步显示技术 

3.1.20具备梯形拓展成像功能

3.1.21具备增强血流成像技术

3.1.22具备二维血流显示技术，增强血流边界的显示效果

3.1.23具备多普勒频谱自动分析功能
3.1.24具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能

3.1.24.1慢放倍率可实时调节 

3.1.24.2慢放速度可达原速度1/10 

3.1.25具备双多普勒功能，支持同时进行两组多普勒取样

3.1.25.1≥三种模式可选，PW&PW、TDI&PW、TDI&TDI 

3.1.25.2 支持凸阵、线阵、相控阵探头 

3.1.25.3 无需启动测量按键，自动获得E/e’测量分析 

3.1.26具备实时组织弹性成像功能

3.1.26.1 具有应变比值定量分析
3.1.26.2具备应变曲线显示

3.1.26.3具有自动选帧功能

3.1.26.4具有自动应变比值定量分析功能
3.1.26.5与原始数据兼容，并支持离线数据分析

3.1.27具备自动血管内中膜厚度测量 

3.1.28具备造影谐波成像功能

3.1.28.1 具备两种造影特异性成像模式
3.1.28.2具有时间强度曲线分析

3.1.28.3具有双时间计时器

3.1.28.4具有造影时序彩色编码成像技术

3.1.28.5 具有实时微血管造影成像功能 

3.1.28.6造影可与空间复合成像、智能化滤波解析技术结合使用

3.1.28.7具备高帧频造影成像

3.1.28.8具有减影成像功能 

3.1.28.9双幅造影模式下支持双穿刺引导功能，并同步显示穿刺针进入深度数值 

3.1.29具有胎儿生长参数智能检测功能 

3.1.30具备超微细血流成像功能，对低速血流具有高敏感度，可检测组织内部及病灶血流灌注

3.1.31具备穿刺针增强显示功能，支持凸阵、线阵探头 

3.1.32 具备组织多普勒分析功能 

3.2测量和分析（B型、M型、彩色多普勒、频谱多普勒）

3.2.1一般测量：距离、面积、周长、角度、容积等

3.2.2 M型测量

3.2.3 多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记）

3.2.4产科测量与分析
3.2.5妇科测量与分析 

3.2.5.1具备专业卵泡测量软件包 

3.2.5.2可自动计算卵泡大小及平均值 

3.2.5.3具备专业卵泡评估报告

3.2.5.4报告中每侧显示卵泡≥10个 

3.2.6 心脏功能测量与分析 

3.2.7外周血管血流测量与分析 

3.2.8乳腺测量与分析 

3.2.8.1具备专业乳腺测量软件包 

3.2.8.2具备乳腺占位分布图 

3.2.9髋关节角度测量与分析 

3.2.10 IMT自动测量与分析 

3.2.11报告功能：可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示

3.1.11.1 具备产科、妇科、心功能、血管、IMT（内中膜厚度）、泌尿科、腹部测量、小器官等报告

3.1.11.2 用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式 

3.1.11.3 测量结果的字号可更改≥3种选择 

3.3图像存储与（电影）回放重现单元

3.3.1 主机硬盘≥1TB，电影回放单元≥60000帧

3.4输入/输出信号：

3.4.1输入：DVI、S端子 

3.4.2 输出：包括DVI、S端子、复合视频

3.5图像管理与记录装置

3.5.1超声图像存档与病案管理 

3.5.2USB存储器

3.5.3兼容DICOM 3.0

3.6 DICOM网络连接

3.6.1兼容产科、心脏、血管、腹部测量等结构报告

3.6.2查询和检索

4、技术参数及要求

4.1系统通用规格：

4.1.1 可任意互换电子探头接口：≥4个可激活探头接口

4.1.2预设条件：针对不同的检查领域、病人条件，预设及用户自定义最优参数条件

4.1.3系统动态范围≥314dB 

4.1.4支持多国语言操作系统及中文菜单

4.1.5探头个数：4个，包括凸阵腹部探头、超宽频线阵探头、超宽频凸阵穿刺探头、经直肠前列腺双平面超声探头各1个

4.2探头规格

4.2.1频率：超宽频或变频探头，中心频率可视可调

4.2.2类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头 

4.2.3B、D、M兼用：

4.2.3.1 凸阵：B/PWD，B/M 

4.2.3.2 线阵：B/PWD，B/M 

4.2.3.3 相控阵：B/PWD，B/M

4.2.4探头工作频率范围

4.2.4.1 凸阵：频率1～6MHz

4.2.4.2 线阵：频率2～12MHz

4.2.4.3 微凸阵：超声频率3～9MHz，最大扫查角度≥180度

4.2.4.4 凸阵穿刺介入：频率1～5MHz

4.2.5最大扫描深度≥40cm 

4.3灰阶显像主要参数：

4.3.1 发射方式：复合脉冲发射器

4.3.2接收方式：多重高速数字化波束形成器 

4.3.3数字式声束形成器： A/D≥12-bit 

4.3.4增益调节：B、M、D可独立调节

4.3.4.1TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段

4.3.4.2实时及冻结后均可调

4.3.5成像速率

4.3.5.1 凸阵探头，二维帧频≥62帧/秒

4.3.5.2 相控阵探头，二维帧频≥100帧/秒

4.4频谱多普勒：

4.4.1显示模式：脉冲波多普勒PWD，包括高频脉冲HPRF；双多普勒Dual Gate Doppler 

4.4.2多普勒频率可视可调 

4.4.3多普勒基准频率：

凸阵：PWD；2.14～3.16MHz

线阵：PWD；4.00～6.32MHz

相控阵：PWD：1.50～2.50MHz

4.4.4最大测量速度：

4.4.4.1 PWD正向或反向血流速度≥9.9m/s 

4.4.4.2CWD正向或反向血流速度≥16m/s

4.4.5最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） 

4.4.6取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 

4.4.7多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 

4.5彩色多普勒

4.5.1显示方式：速度显示、方差显示、速度+方差显示 

4.5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图 

4.5.3高精细动态血流 

4.5.4显示位置调整： -30°～ +30°

4.5.5成像速率

4.5.5.1 凸阵探头，彩色帧频≥19帧/秒 

4.5.5.2相控阵探头，彩色帧频≥54帧/秒

4.6数字化图像管理与记录装置 

4.7动态图像及静态图像以AVI、BMP、JPEG等PC通用格式直接储存

4.8 探头配置：

4.8.1凸阵腹部探头1把

4.8.2超宽频线阵探头1把

4.8.3超宽频凸阵穿刺探头1把

4.8.4经直肠前列腺双平面超声探头1把

4.9整机保修期≥8年

二、电动检查床

功能：用于医院门诊、体检中心、专科检查等场合，为患者提供舒适的检查体位，可电动调节床体高度、角度，方便医生进行各种检查操作，提高患者舒适度和检查效率。

数量：1张

（一）规格尺寸：

1、长度：全长：2100±10mm；床面长度：1900±10mm。

2、宽度：床面宽度：650±10mm。

3、高度：600±10mm；

4、固定式或移动式垫枕：50±10mm。

（二）产品功能与技术参数:

1、可承重≥170KG。

2、全自动纠偏更换检查垫装置，减少医院内的交叉感染。

3、具有二套控制系统：（1）无线遥控器；（2）床体上控制按键系统； 

4、床体钢材金属件表面达到内外防锈，涂料有抗菌、防霉、防腐蚀作用。

5、≥5寸医疗专用静音脚轮。

6、数字化控制系统。

7、数字化控制系统，具有可选择整床长度的1/3、1/2、100%三种选择的过床单方式

8、床垫为高密度海棉作填充物，皮套为皮革。

9、配有急停开关

三、空气消毒机

数量：1台

1.采用等离子体消毒灭菌；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器； 

2.壳体采用冷轧钢板，表面静电喷涂；

3.采用嵌入式安装方式；

4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒； 

5.采用液晶显示屏，程控数量（定时消毒）≥9组；采用正面回风、四周出风的方式

6.额定循环风量≥1000m³/h，适用消毒体积≥100m³；

7.设备持续工作60min，臭氧残留量≤0.0002mg/m³，达到十万级洁净度，对体积为100 m³室内空气中的自然菌消亡率均≥90%；（履约验收时需提供CMA检测报告）

8.等离子体发生器设计使用寿命≥50000h，高压电源设计使用寿命≥50000h；

9.设备持续工作60min，气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率≥99.99%；（履约验收时需提供CMA检测报告）

10.配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3；

11.设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率≥99.99%；

12.设备持续工作60min，气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率≥99.99％；

13.设备持续工作60min，气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率≥99.99％；

14.设备持续消毒30min，对人冠状病毒 HCoV-OC43、肠道病毒 EV71的杀灭率≥99.99%；

15.甲醛的净化效率≥96.1%；设备持续消毒30min，对单增李斯特菌、福氏志贺菌的杀灭率≥99.99%（履约验收时需提供CMA检测报告）

17.远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

18.高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作； 

19.具备工作时间自动累计功能，满足临床需求； 

20.网状活性炭可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用等离子体模块；

21.具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

四、配置清单

1. 彩色多普勒超声诊断仪1套

2. 电动检查床1张

3. 空气消毒机1台

	9
	彩色多普勒超声诊断仪
	1套
	工业
	一、彩色多普勒超声诊断仪

数量：1台

1.用途说明：

1.1全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它

1.2要求具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

2.系统技术规格及概述：

2.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

2.2控制面板可独立旋转、升降及平移

2.3具备全域聚焦或全像素聚焦成像技术
2.4组织特异性成像预设
2.5具备声速匹配或自适应声速优化功能，可根据人体组织真实情况一键自动匹配至最佳成像声速。

2.6多级信号处理系统

2.7高倍波束并行处理系统

2.8二维灰阶模式

2.9谐波成像模式

2.10 M型模式

2.11 彩色M型模式

2.12解剖M型模式 (≥2条取样线)

2.13彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

2.14频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

2.15组织多普勒成像

2.16自由臂三维成像

2.17宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示）

2.18空间复合成像，≥6线偏转

2.19斑点抑制成像

2.20频率复合成像

2.21独立角度偏转

2.22扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用）

2.23实时双幅对比成像

2.24高分辨率血流成像

2.25具备精细血流或微细血流显示成像功能

2.26一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

2.27全屏放大

2.28局部放大（支持前端、后端放大）

2.29造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头

2.30高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头

2.31支持应变式弹性成像

2.32支持高帧率剪切波定量式弹性成像功能

2.33支持立体血流

2.34支持肝脏脂肪变性定量分析或肝肾比值测量等相关功能，可用于肝脏疾病早期评估和分级

2.35自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式
2.36穿刺针增强技术，支持多角度调节，并可与原始图像进行对比显示或快速切换。

2.37支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

2.38 支持手动触摸屏上注释

2.39 支持手动触摸屏上包络测量

2.40.持语音注释及播放

2.41.体位图

3.测量/分析和报告

3.1常规测量、多普勒测量、自动频谱测量

3.2全科测量包，自动生成报告

3.3 管内中膜自动测量 
▲3.4 支持血管内中膜自动实时测量
3.5 支持血管体位图手动编辑功能，直观显示病变的位置。

3.6 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏10个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

4.电影回放和原始数据处理

4.1 所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

4.2 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行20项参数调节。

5.检查存储和管理

5.1 检查存储

5.1.1 ≥1T硬盘 

5.1.2内置超声工作站

5.1.3多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出
6.连通性要求

6.1支持网络连接

6.2 支持通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

6.3 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节及远程病人信息管理
6.4 支持DICOM 3.0 

6.5支持视频/音频输入、输出

6.6支持ECG/PCG信号

6.7 ≥5个USB接口

6.8 支持DVD R/W 刻录光驱

7.系统技术参数及要求

7.1 ≥21英寸彩色屏幕，分辨率≥1920×1080 

7.2 ≥12英寸防反光彩色触摸屏幕，支持手势操作，角度可调

7.3.探头接口≥5个

7.4.二维灰阶模式

7.4.1数字化声束形成器

7.4.2全程动态聚焦

7.4.3多倍信号并行处理

7.4.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

7.4.5最大显示深度：≥32cm 

7.4.6最大帧率: ≥400帧/秒

7.4.7 TGC: ≥8段

7.4.8 LGC: ≥4段

7.4.9二维灰阶：≥256

7.4.10动态范围:≥160 （可视可调）

7.4.11增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

7.4.12伪彩图谱: ≥8种

7.5 彩色多普勒成像

7.5.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

7.5.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

7.5.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

7.5.4最大帧率: ≥150帧/秒

7.5.5支持B/C 同宽

7.6.频谱多普勒模式

7.6.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

7.6.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

7.6.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

7.6.4最大速度: ≥70m/s（连续多普勒速度:≥30m/s）

7.6.5最小速度: ≤3 mm /s（非噪声信号）

7.6.6取样容积: 0.5-30mm ,支持所配探头

7.6.7偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

7.6.8零位移动：≥8 级

7.6.9快速角度校正

7.6.10支持频谱自动测

▲7.7支持剪切波弹性成像功能。

7.8支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

7.9 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）

7.10.组织多普勒定量分析软件

7.11.心功能自动测量工具

8.探头规格

8.1 频率：超宽频带或变频探头

8.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频

8.3 探头配置：腹部凸阵探头1把，高频线阵探头1把，成人心脏相控阵探头1把，腔内探头1把。

8.4穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

8.5单晶凸阵探头，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥70°

8.6 线阵，带宽: 4.0-13 MHz

8.7 单晶相控阵探头：带宽1.5- 4.5MHz，角度≥90°

8.8 腔内探头：带宽3.0-10.0MHz

9.声功率输出调节：B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节二、电动检查床

功能：用于医院门诊、体检中心、专科检查等场合，为患者提供舒适的检查体位，可电动调节床体高度、角度，方便医生进行各种检查操作，提高患者舒适度和检查效率。

数量：1张

（一）规格尺寸：

1、长度：全长：2100±10mm；床面长度：1900±10mm。

2、宽度：床面宽度：650±10mm。

3、高度：600±10mm；

4、固定式或移动式垫枕：50±10mm。

（二）产品功能与技术参数:

1、可承重≥170KG。

2、全自动纠偏更换检查垫装置，减少医院内的交叉感染。

3、具有二套控制系统：（1）无线遥控器；（2）床体上控制按键系统； 

4、床体钢材金属件表面达到内外防锈，涂料有抗菌、防霉、防腐蚀作用。

5、≥5寸医疗专用静音脚轮。

6、数字化控制系统。

7、数字化控制系统，具有可选择整床长度的1/3、1/2、100%三种选择的过床单方式

8、床垫为高密度海棉作填充物，皮套为皮革。

9、配有急停开关

三、空气消毒机

数量：1台

1.采用等离子体消毒灭菌；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器； 

2.壳体采用冷轧钢板，表面静电喷涂；

3.采用嵌入式安装方式；

4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒； 

5.采用液晶显示屏，程控数量（定时消毒）≥9组；采用正面回风、四周出风的方式

6.额定循环风量≥1000m³/h，适用消毒体积≥100m³；

7.设备持续工作60min，臭氧残留量≤0.0002mg/m³，达到十万级洁净度，对体积为100 m³室内空气中的自然菌消亡率均≥90%；（履约验收时需提供CMA检测报告）

8.等离子体发生器设计使用寿命≥50000h，高压电源设计使用寿命≥50000h；

9.设备持续工作60min，气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率≥99.99%；（履约验收时需提供CMA检测报告）

10.配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3；

11.设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>≥99.99%；

12.设备持续工作60min，气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率≥99.99％；

13.设备持续工作60min，气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率≥99.99％；

14.设备持续消毒30min，对人冠状病毒 HCoV-OC43、肠道病毒 EV71的杀灭率≥99.99%；

15.甲醛的净化效率≥96.1%；设备持续消毒30min，对单增李斯特菌、福氏志贺菌的杀灭率≥99.99%（履约验收时需提供CMA检测报告）

17.远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

18.高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作； 

19.具备工作时间自动累计功能，满足临床需求； 

20.网状活性炭可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用等离子体模块；

21.具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

四、其他要求：实现不同超声影像间的互联互通
五、配置清单

1. 彩色多普勒超声诊断仪1套

2. 电动检查床1张

3. 空气消毒机1台

	10
	彩色多普勒超声诊断仪
	1套
	工业
	一、彩色多普勒超声诊断仪

数量：1台

1.产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用

2.物理规格及人机交互要求

2.1
≥15 英寸彩色屏幕

2.2
接口选择：≥1 个，可扩展到 3 个

2.3
物理轨迹球设计，支持用户自定义按键数量≥4 个，同一个自定义键支持≥4个功能

3.系统成像技术

3.1
二维灰阶模式

3.2
组织谐波和PIHI技术

3.3
支持特异性组织组织成像技术

3.4
支持SCI技术，最高可显示8条线，≥3级可调，支持线阵和凸阵探头

3.5
支持频率复合成像技术

3.6
斑点噪声抑制成像：支持二维、造影、实时四维模式等

3.7
M型模式

3.8
彩色M型模式

3.9
彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

3.10
频谱多普勒成像，连续多普勒成像

3.11高分辨率血流成像
3.13
取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

3.14
支持速度、速度方差、能量、方向能量显示等

3.15组织多普勒成像（至少包括速度图、频谱图、M型三种模式）

3.16
支持取样框内心肌组织的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

3.17
扩展成像

3.18
宽景成像技术

3.19支持一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

3.20
 二维/彩色取样框角度独立偏转技术

3.21
智能血流跟踪技术
4.高级成像功能

4.1
支持组织多普勒速度成像
5.测量分析和报告

5.1
全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科、矫形外科

5.2 
具备心功能自动测量软件
5.3心功能测量应内置包含亚洲/中国人人群的参考范围。

6.电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

6.1
电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

6.2
原始数据处理，可对回放图像进行≥32种参数调节

6.3
固态硬盘：≥128GB

7.系统技术参数及要求

7.1
二维灰阶模式：

7.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

7.1.2最大显示深度：≥33cm

7.1.3物理滑动TGC: ≥8段，LGC: ≥3段

7.1.4动态范围: ≥200db，步进≤5，可视可调

7.1.5增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

7.1.6凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒

7.1.7相控阵探头，80 度角，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥50 帧/秒

7.1.8体位标记：≥80种，可以自定义注释

8.彩色多普勒成像

8.1.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

8.1.2取样框偏转: ≥±30度(线阵探头)

8.1.3支持一键B/C 同宽

8.1.4频谱多普勒模式

8.1.5取样角度≤60°脉冲多普勒最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

8.1.6最小速度: ≤3 mm /s（非噪声信号）

▲8.1.7取样容积: 0.5-20mm ,支持所配探头

8.1.8偏转角度: ≥±30度 

9.连通性要求

▲9.1支持图像传输到监护中央工作站

9.2具有远程图像通讯功能

9.3
包含下列接口如VGA、HDMI至少一种

9.4
支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

9.5
台车支持升降，扩展usb，机器防盗锁控制

10.探头配置：

（1）单晶体腹部凸阵探头1把，带宽2.0-5.0MHz；

（2）浅表探头1把，带宽4.0-13.0MHz；

（3）单晶体相控阵探头1把，带宽：1.5-4.5MHz

11.升降多功能专用台车1台

12.整体保修期≥8年

二、电动检查床

功能：用于医院门诊、体检中心、专科检查等场合，为患者提供舒适的检查体位，可电动调节床体高度、角度，方便医生进行各种检查操作，提高患者舒适度和检查效率。

数量：1张

（一）规格尺寸：

1、长度：全长：2100±10mm；床面长度：1900±10mm。

2、宽度：床面宽度：650±10mm。

3、高度：600±10mm；

4、固定式或移动式垫枕：50±10mm。

（二）产品功能与技术参数:

1、可承重≥170KG。

2、全自动纠偏更换检查垫装置，减少医院内的交叉感染。

3、具有二套控制系统：（1）无线遥控器；（2）床体上控制按键系统； 

4、床体钢材金属件表面达到内外防锈，涂料有抗菌、防霉、防腐蚀作用。

5、≥5寸医疗专用静音脚轮。

6、数字化控制系统。

7、数字化控制系统，具有可选择整床长度的1/3、1/2、100%三种选择的过床单方式

8、床垫为高密度海棉作填充物，皮套为皮革。

9、配有急停开关

三、空气消毒机

数量：1台

1.采用等离子体消毒灭菌；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器； 

2.壳体采用冷轧钢板，表面静电喷涂；

3.采用嵌入式安装方式；

4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒； 

5.采用液晶显示屏，程控数量（定时消毒）≥9组；采用正面回风、四周出风的方式

6.额定循环风量≥1000m³/h，适用消毒体积≥100m³；

7.设备持续工作60min，臭氧残留量≤0.0002mg/m³，达到十万级洁净度，对体积为100 m³室内空气中的自然菌消亡率均≥90%；（履约验收时需提供CMA检测报告）

8.等离子体发生器设计使用寿命≥50000h，高压电源设计使用寿命≥50000h；

9.设备持续工作60min，气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率≥99.99%；（履约验收时需提供CMA检测报告）

10.配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3；

11.设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率≥99.99%；

12.设备持续工作60min，气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率≥99.99％；

13.设备持续工作60min，气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率≥99.99％；

14.设备持续消毒30min，对人冠状病毒 HCoV-OC43、肠道病毒 EV71的杀灭率≥99.99%；

15.甲醛的净化效率≥96.1%；设备持续消毒30min，对单增李斯特菌、福氏志贺菌的杀灭率≥99.99%（履约验收时需提供CMA检测报告）

17.远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

18.高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作； 

19.具备工作时间自动累计功能，满足临床需求； 

20.网状活性炭可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用等离子体模块；

21.具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

四、配置清单

1. 彩色多普勒超声诊断仪1台

2. 电动检查床1台

3. 空气消毒机1台

	11
	腹腔镜手术系统
	1套
	工业
	一、腹腔镜手术系统

数量：1台

（一）摄像系统主机

1.具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160和4096*2160超高清像素影像。逐行扫描，像素≥800 万； 

2.支持多种图像模式，包括白光成像、荧光成像（绿色/彩色/黑白）及多画面同屏显示功能，便于术中实时对比观察；

3.具备光谱染色或窄带成像等光学增强功能，可辅助观察黏膜层血管结构；

4.与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像。

5.具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化、HDR等多种智能图像算法。

6.采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸

7.具有荧光亮度调节功能
8.内置4K刻录功能，可进行静态和动态图像采集，并通过USB端口进行录像和图片输出。

9.主机自带内置USB3.0接口刻录系统，USB 接口支持U盘、移动硬盘存储设备即插即用，可同时两个USB 存储设备。
10.具有≥4种录像格式选择，最大录像码率≥120Mbps。

11.录像文件支持exFAT 、FAT32、 NTFS文件格式

12.需具有U盘设置功能，支持格式化功能

13.具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号，2路高清信号，

14.信号输出方式应至少包括一路12G-SDI和两路HDMI
15.具有用户配置功能，医生可自定义≥20种喜好的参数保存
16.具有去网格功能

17.具有画幅自适应调控功能开关。

▲18.支持与腔镜术中超声设备联合实现影像联合功能，同屏显示超声与腔镜图像；

19.主机具有计时器功能

20.配备≥32寸彩色屏幕，最大背光亮度≥800cd/m2，对比度≥1400，具有≥170°可视角度。

（二）4K荧光摄像头

1.摄像头防电击程度分类：防除颤 CF 级别I 类；

2.摄像头防护等级：≥IPX7。

3.白光信号采用白光CMOS逐行扫描成像，荧光信号采用荧光CMOS逐行扫描成像  

4.摄像头可耐受环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌方式

5.具有自动对焦功能
6.具有≥3个自定义摄像头按键，能支持6个自定义功能，可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置。

7.摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管； 

（三）医用内窥镜冷光源

1.设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源；

2.设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸
3.设备类型：Ⅰ类除颤CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。

4.冷光源300nm～1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm； 

5.白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm
7.LED灯泡工作寿命:≥60000小时； 

8.光输出最大中心照度:≥ 3000000Lux；

9.光输出孔直径为:7.2±0.5 mm

10.可进行多级亮度调节；

11.具有主机光源联动功能。

12.防电击程度分类等级为防除颤CF型。

13.冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A）。

14.具有光纤插入自动检测功能

15.具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机； 

16.具有高温报警、灯泡寿命警示功能； 

17.与摄像主机兼容，保证荧光显影的精准度和清晰度； 

（四）导光束

1．长度：3000mm±5%

2．光纤直径：Φ4.8mm，允差±0.1mm，耐高温高压消毒

3．最小可弯曲半径50mm

（五）4K荧光腹腔镜

1.支持高温高压、低温等离子等消毒灭菌方式。

2.与摄像主机兼容，以确保成像链的匹配程度高。

3.直径10mm，30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm。

4.视场中心角分辨率≥7.0C/(°)。

5.大景深光学视管，有效景深≤3mm，≥190mm。

（六）高流量气腹机

1.流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min
2.压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg； 

3.采用触摸屏设计；

4.具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式；

5.具有双重报警系统；

6.气压过高时，具有自动排气功能；

7.具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min；

8.气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃；

（七）医用台车

1.台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备。

2.具有后盖门及线缆管理设计。

3.台车可放置32寸以上屏幕。

（八）整机保修期≥8年

（九）配置清单

（1）4K荧光内窥镜摄像系统1台


（2）4K荧光摄像头1个


（3）医用内窥镜冷光源1台


（4）导光束
1条


（5）32寸以上屏幕
1台


（6）腹腔内窥镜
2支


（7）腹腔镜气腹机1台


（8）医用台车1台
 

二、便携式彩色多普勒超声系统

功能：用于神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用。

数量：1台

3. 系统技术规格及概述：

3.1.≥20英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作；

▲3.2.主机内置≥3个可激活探头接口；  

3.3. 主机内置≥3个USB 3.0接口

3.4. 数字波束增强器

3.5. 多倍波束合成

3.6. 二维灰阶模式

3.7. 组织谐波成像模式

3.8. 宽带频移谐波

3.9. 组织特异性成像

3.10. 频率复合成像

3.11. 空间复合成像

3.12. 斑点抑制成像

3.13. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

3.14. 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒

3.15. 组织多普勒成像

3.16. 解剖M型模式

3.17. 造影定量分析功能

3.18. 独立角度偏转

3.19. 扩展成像

3.20. 实时双幅对比成像

3.21. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

3.22. 支持全屏放大，≥2档可调 

3.23. 局部放大（支持前端、后端放大）

3.24. 支持手动、自动、半自动触摸屏上包络测量

3.25. 回波增强技术

▲3.26.智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度

3.27. 多普勒自动识别功能

3.28.自动速度时间积分（自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图）

▲3.29.自动下腔静脉定量分析（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图）

3.30. 支持自动锁屏功能，开机状态下锁屏时间≤15秒；

3.31. 自动唤醒功能

3.32. 常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包）

3.33. 图像后处理，可处理参数≥20种

3.34. 支持手动触摸屏上注释

3.35. 支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

3.36. 穿刺针增强技术

3.37. 屏幕内具有穿刺中位线，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性

3.38. ≥120种体位图

3.39. 可支持DICOM 3.0

3.40. 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

3.41. 内置超声教学软件

3.42. 自动工作流协议，自动提示检查切面、自动激活彩色多普勒、PW模式，自动添加注释和体

3.43. 具备智能追踪探头信息功能
3.44. 测量/分析和报告（包括常规测量、多普勒测量、全科测量包、心脏功能专用测量等）

4. 电影回放和原始数据处理

4.1. 所有模式下可用

4.2. 支持手动、自动回放

4.3. 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)

4.4. 图像后处理，可对回放图像进行参数调节。

4.5. 支持同步存储
4.6. 支持脚踏开关自定义功能键
5. 检查存储和管理（内置超声工作站）

5.1. 检查存储

≥200GB SSD硬盘、内置超声工作站

5.2. 检查管理

专用于病人信息管理

6. 连通性要求

6.1. 支持网络连接

6.2. DICOM 3.0

6.3.网络存储

6.4. 支持移动设备无线传输
7. 系统技术参数及要求

7.1. 二维灰阶模式：

7.1.1数字化声束形成器

7.1.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

7.1.3接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

7.1.4扫描线：每帧线密度≥512超声线

7.1.5发射声束聚焦：发射≥8段

7.1.6预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

7.1.7最大显示深度:≥36cm

7.1.8最大帧率: ≥999 帧/秒

7.1.9 TGC: ≥7段

7.1.10二维灰阶：≥256

7.1.11动态范围: ≥200

7.1.12增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

7.1.13伪彩图谱: ≥6种

7.2. 彩色多普勒成像：

7.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

7.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

7.2.3取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头)

7.2.4最大帧率: ≥360 帧/秒

7.2.5支持B/C 同宽

7.3. 频谱多普勒模式

7.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

7.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

7.3.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

7.3.4最大速度: ≥8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s）

7.3.5最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号）

7.3.6取样容积: 0.5-20mm 

7.3.7偏转角度: ≥±25度 (线阵探头)

7.3.8零位移动：≥7 级

7.3.9快速角度校正

7.3.10支持频谱自动测量

8. 探头规格

8.1. 探头配置：凸阵、线阵

8.2. 探头频率：

频率带宽1.1～22MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头
8.3. 穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

8.4. 凸阵探头频率范围：1.0～ 5.6 MHz，扩展后最大角度≥100°，

8.5. 线阵探头频率范围：3～10.5 MHz，扩展后最大角度≥40° 

8.6. B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节

8.7. 线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个
三、输液信息采集系统

数量：4套

（一）输液信息采集系统：

1.输液信息采集系统配置，每套工作站可配置注射泵和/或靶控泵，总通道数不少于6通道，其中靶控泵数量不少于2台

2.靶控工作站可模块化扩展，以每1通道或每2通道为基本单位增减，最大支持不少于12通道，泵即插即用，靶控工作站只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

3.靶控工作站任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求

（二）注射泵

1.注射精度：≤±2%
2.速率范围：0.01-1500ml/h, 最小步进0.01ml/h

3.注射模式应至少包括恒速输注模式、时间容量模式、体重剂量模式；此外，应具备至少2种以上进阶模式（如梯度输注、序列输注、间断给药、微量输注等）；具备联机功能

4.≥3英寸彩色电容触摸屏幕

5.压力报警阈值≥10档可调，最低50mmHg

（三）靶控泵

1.注射精度：≤±2%

2.速率范围：0.01-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

3.靶控泵除了具备TCI（靶控输注）模式外，还应具备恒速输注、时间容量、体重剂量等常规输注模式；具备联机功能

4.≥3英寸彩色电容触摸屏幕

5.压力报警阈值≥10档可调，最低50mmHg

四、呼吸机

功能：用于呼吸功能障碍患者的呼吸支持和治疗，提供多种通气模式，精确控制呼吸参数，适用于重症监护室、麻醉恢复室、呼吸科等，支持有创和无创通气。

数量：2台

（一）基本特征

1. 适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

2. ≥15英寸彩色电容触摸屏，支持手势滑动操作
3. 屏幕显示：≥5道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

4. 具有自检功能
5. 标配≥90分钟内置后备可充电电池。

6. 整机为气动电控设计，支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。

7. 具备有创通气模式，无创通气模式，高流量氧疗功能。

8. 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

9. 具备截屏U盘导出功能。

10. 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

11.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

12.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化

▲13.具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。

14. 具有智能逻辑判断及报警链管理
（二）呼吸模式及功能

1. 标配模式：（VC-A/C、PC-A/C、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、窒息通气SIGH、DuoLevel、PRVC、PRVC-SIMV、APRV、无创呼吸模式）

▲2. AMV通气模式

3. 其他功能：呼吸功监测、最大吸气负压监测、浅快呼吸指数监测、雾化、增氧、智能吸痰等功能
4. 静态P-V环测量工具

5. 具有自动插管阻力补偿功能
6. 具有智能同步技术

▲7.标配氧疗功能，氧疗流速≥80L/min
8. 标配脱机功能，用户可定制脱机指征
9. 标配肺复张功能

10. 具有单位理想体重输送的潮气量的设置及监测功能

（三）设置参数：

1. 潮气量：20ml～4000ml

2. 呼吸频率：1～100/min

3. 吸气流速：6～180L/min

4. SIMV频率：1～60/min

5. 吸/呼比：4:1～1:10

6. 最大峰值流速：180L/min

7. 吸气压力：1～100 cmH2O

8. 压力支持：0～100cmH2O

9. PEEP：0～50 cmH2O

10. 压力触发灵敏度：-20 ～ - 0.5cmH2O，或 OFF

11. 流速触发灵敏度：0.5～20L/ min，或 OFF

12. 氧浓度：21～100vol.%

13.呼气触发灵敏度：Auto或 1～85%

14. 叹息功能：有

（四）监测参数

1. 气道压力监测

2. 每分钟呼出通气量监测

3. 潮气量的监测

4. 呼吸频率监测。

5. 吸入氧浓度的监测

6. 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环等监测。

7. 肺的力学监测。

8. 实时监测压力-时间曲线形态
9. 实时监测压力/容积环形态
10. 可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录。

11. 可选波形显示
12.其他功能

13. 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

14. 支持和模块化监护仪连接
（五）配置清单:

主机 1台

台车 1台

备用空气气源模块（内置）1套

三芯电源线 1根

氧气气源软管（国标3M）1根

空气气源软管（国标3M）1根

成人模拟肺 1个

湿化器 1个

氧疗鼻塞导管(中) 1根

机械臂 1根

雾化器 1套

四、普外腔镜器械包
功能：专为普通外科腹腔镜手术设计的成套器械，包含腹腔镜手术所需的基本器械，用于胆囊切除术、阑尾切除术、胃肠手术等普外科微创手术，满足手术操作需求。

数量：1个

包括如下器械：

1.分离结扎钳12把，36cm滑板式 90°×25全齿 有锁牙 细杆

2.海绵钳11把，36cm滑板式 弯无齿 头宽10

3.微创持针钳10把，枪型 弯头 φ5×330

4.小切口组织钳2把，36cm滑板式 弯 头宽8

5.三角肺叶钳2把，34cm滑板式 弯有齿 头宽12

6.心血管钳1把，双弯 杆弯 140mm

7.海绵钳1把，36cm滑板式 弯有齿 头宽10

8.海绵钳1把，34cm滑板式 弯有齿 头宽6

9.淋巴结钳1把，34cm滑板式 弯 头宽11

10.组织剪1把，32cm滑板式 弯窄头 细杆 精细

11.组织剪1把，32cm滑板式 弯宽头 细杆 精细

12.吸引管1把，33cm 弯形 平头 φ6

13.荷包成型器1把，26cm钳式 头长35

14.荷包成型器1把，26cm钳式 头长42

15.穿刺器10套，带保护 十字密封 φ5.5×105 不带螺纹

16. 普外腔镜器械包通用技术要求：

（1）材料：所有与人体接触的金属部件应采用医用不锈钢制造。

（2）表面质量：器械表面应光滑、无锋棱、毛刺、碰伤和划痕，表面粗糙度Ra≤0.8μm。

（3）灭菌方式：产品应至少适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌中的两种方式。

五、腹腔镜手术器械
功能：配合腹腔内窥镜使用的手术器械，包括抓钳、分离钳、剪刀、电凝钩、持针器等，用于腹腔镜手术中的组织抓取、分离、切割、止血、缝合等操作，确保微创手术顺利进行。

数量：1个

包括如下器械：

1.密封帽30个，配ф5

2.密封帽30个，配ф10

3.十字密封帽20个，配ф5

4.十字密封帽20个，配ф10

5.分离钳6把，36cm 滑板式 弯H22 有锁牙 全齿

6.分离钳6把，36cm 滑板式 弯H15 有锁牙 全齿

7.抓钳6把，弯钝头 φ5×330

8.抓钳6把，无创伤 φ5×330

9.万向手术托盘架4只，500×350

10.内镜操作万向托手架4只，托手垫尺寸：长≥250 mm × 宽≥80 mm，符合人体工学

11.施夹钳1把， φ5×330mm可吸收

12.施夹钳1把， φ10×330mm可吸收

13.腹腔镜1支，视向角：30°，视场角：70°，工作长度：330 mm，外径：10.0 mm。

14.穿刺器1套，带保护 磁性密封 φ10.5×105 不带螺纹

15.穿刺器1套，带保护 十字密封 φ10.5×105 不带螺纹

16.抓钳1把，活检 φ5×330

17.抓钳1把，直角钝头 φ5×330

18.打结器1把，36cm 直角钩头

19.肋骨牵开器1把，单叶固定式60×52

20. 腹腔镜手术器械通用技术要求：
（1）材料：所有与人体接触的金属部件应采用医用不锈钢制造。

（2）表面质量：器械表面应光滑、无锋棱、毛刺、碰伤和划痕，表面粗糙度Ra≤0.8μm。

（3）灭菌方式：产品应至少适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌中的两种方式。
六、妇科腔镜手术器械包

功能：专为妇科腹腔镜手术设计的成套器械，包含多种专用手术器械，用于妇科疾病的微创治疗，如子宫肌瘤剔除术、卵巢囊肿剥除术、输卵管手术等，确保手术顺利进行。

数量：2个

每个包包括如下器械：

1.电凝器件3把，单极电凝钩 φ5×330mm

2.电凝器件1把，单极电凝棒 φ5×330mm

3.内窥镜手术剪5把，双开弯 φ5×330

4.内窥镜手术剪5把，单开钩剪 φ5×330

5.电凝器件1把，双极电凝钳 φ5×330mm(平头)

6.电凝器件1把，双极电凝钳  φ5×330mm(中空)

7.电凝器件1把，双极高频电缆线 ZJ-F186.2 3000mm(双极电凝线)

8.持针钳1把，32cm滑板式 弯 细针0.3 镶片 细杆

9.组织剪1把，32cm滑板式 弯窄头 细杆 精细

10.宫内节育器放置叉1把，28cm

11.宫内节育器取出钳1把，22cm

12.电动子宫切除器及配套手术器械1把，推结棒 φ5mm

13.电动子宫切除器及配套手术器械1把，子宫抓钳 φ5mm小

14.电动子宫切除器及配套手术器械1把， 子宫抓钳 φ10mm大

15.子宫颈活体取样钳2把，23cm管式 长圆头

16.子宫颈活体取样钳1把，18cm管式 长圆头

17.子宫颈活体取样钳1把，20cm小咬口

18.子宫刮匙1把，24cm锐口7

19.子宫息肉钳1把，25cm直

20.气腹针1支，120mm

21.O型弯头持针器1把，直径0.5*330

22.宫颈钳1把，25cm弯头

23.宫颈钳1把，25cm直头

24.举宫器1把，全长：400 mm举宫棒外径：φ4 mm举宫杯外径：φ38 mm

25.大型抓钳1把，直径10*330

26. 妇科腔镜手术器械包通用技术要求：

（1）材料：所有与人体接触的金属部件应采用医用不锈钢制造。

（2）表面质量：器械表面应光滑、无锋棱、毛刺、碰伤和划痕，表面粗糙度Ra≤0.8μm。

（3）灭菌方式：产品应至少适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌中的两种方式。

七、环氧乙烷灭菌器

数量：1台

技术参数要求：

1.腔体内舱容积：≥130升。

2.灭菌剂为100%纯环氧乙烷小气罐，每炉次只需1支气罐，机器内置气罐扫描器

3.灭菌相对浓度：600--800mg/L。

4.灭菌温度：38℃±1℃和55℃±1℃两档。

5.灭菌周期：具有38℃±1℃灭菌周期和55℃±1℃灭菌周期
6.灭菌时间控制精准度：55℃±1℃档灭菌时间为1小时±2分钟，38℃±1℃档灭菌时间为4.5小时±6分钟。

7.灭菌湿度：60%±5%，并记录打印湿度值。

▲8.具有≥2个湿度传感器同时工作，并在打印记录中体现数据。
9.具有≥5个温度传感器同时工作
11.最低真空度≤160mbar，刺破气罐前保证深度负压，避免泄漏。
12、内置文氏泵或气动真空泵
13.具有智能化操作系统，分级式管理
14.采用PC电脑控制系统或PLC控制系统，实现系统、数据可持续更新化、完善化

15.灭菌和通气合二为一，自动进行通风排残，全过程结束后，物品中的环氧乙烷残留量≤10μg/g。

16.彩色触摸屏幕，可以实时显示循环参数曲线（包含温度、压力、湿度等曲线）。

17.具备打印功能，能打印运行曲线图
18.门的开启方式为活页式，通过负压吸附舱门自动锁定
19.在保修期内免费开放数字化通信接口和U盘接口
20.内置水箱，具备水箱水位监测功能
21.废气排放方式：采用外接高流量压缩空气对灭菌后剩余的环氧乙烷气体进行解析稀释后再排放
22.配置要求：

(1)环氧乙烷灭菌器主机1台。

(2)组合式空气过滤器1个。

(3)不锈钢篮筐2个。

八、全自动清洗消毒器

数量：1台

1 技术要求

1.1 清洗舱 

1.1.1 容积：≥520L

1.1.2 材质舱体：厚≥1.5mm ,316L不锈钢镜面板                                                                       清洗架：不锈钢，外装饰罩：304不锈钢拉丝板

1.1.3 对接口:清洗架注水口位于清洗腔体的侧面
1.1.4 舱体保温12mm橡塑海绵

1.2 密封门 

1.2.1 开门方式:自动下开门

1.2.2 通道类型:双门通道型、双门可实现互锁

1.2.3 门玻璃:防爆玻璃门，隔音隔热

1.2.4 门障碍:关门遇障碍可自动返回

1.2.5 压紧方式:门采用主动压紧方式（气缸压紧）

1.2.6 门厚度: ≥22mm

1.3 管路系统 

1.3.1快速管路设计:快速预热水箱设计，双水箱设计

1.3.2干燥系统:噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统

1.3.3 计量泵:2个 （加清洗液泵 1个；加上油液泵 1个）

1.3.4 循环泵:不锈钢泵体，流量最大900L/分钟

1.3.5阀门 气动阀，口径可达2寸

1.3.6 空气过滤器 ：H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um；

1.3.7变频清洗：可实现软启动
1.4 控制系统 

1.4.1 控制方式:采用PLC控制或等效控制系统；

1.4.2界面显示:≥8寸彩色触摸屏，前后双屏，具有报警信息显示功能； 

1.4.3 流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制

1.4.4 安全保护：超温保护、防干烧保护、风压低保护、门障碍保护、电机过流保护

1.4.5 记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值；可连接追溯系统。

1.5 程序系统 

1.5.1 程序名称：≥ 9套预置程序，用户可根据需要进行程序编辑。

1.5.2 流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制

1.6 整体参数 

1.6.1 运行时间：≤ 28分钟（蒸汽）

1.6.2节能:水耗量25L/步
1.6.3 最大装载量 12个标准器械托盘(480mm×250mm×50mm)

1.6.4 外形尺寸: 1270mm×1870mm×1000mm（宽高深）,允许±20mm

1.6.5 舱体尺寸: 800mm×700mm×930mm，,允许±20mm

1.6.6 设备净重: 500Kg，允差±5%

1.6.8 清洗温度： 45℃

1.6.9 消毒温度： 80℃～93℃可调

1.6.10 干燥温度： 70～120℃

1.6.11 加热方式： 电加热

1.6.12 耗水量： 25L/步

九、医用真空干燥柜

数量：1台

（一）主体：

1.外观要求：整体全不锈钢拉丝外罩外观

2.材质要求：舱体采用铝合金防锈板拼接成型

▲3.舱体结构：方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载2个标配器械托盘的器械；舱体深度≥700mm。

4.加热方式：柜体壁面采用PTC加热膜或等效方式；

5.保温材料：用粘胶纤维保温层，厚度≥10mm，外覆绝缘布。

（二）密封门：

1.密封门材质要求：门框采用不锈钢板焊接成型；门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型。

2.门要求：双门。

3.门密封要求：采用钢化玻璃密封，带有高透玻璃视窗，可在运行中观察内部负载情况。

4.门锁装置：电动锁，自动检测门关位，安全方便，避免手动操作引起的误操作。

（三）管路系统：

1.泵：真空泵，低噪音，低震动。

2.控制阀：抽空阀采用电动执行器控制；回空阀为电磁阀。

3.过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能

4.过滤器要求：进气采用高效空气过滤器过滤，过滤精度≤0.3μm。

（四）控制系统：

▲1.控制器要求：采用PLC控制器或等效控制系统。采用高清彩色触摸屏。

2.程序系统：内置≥10套程序，用户可根据需求自行调节参数；温度可调范围：室温～65℃；控制压力：0～100kPa；操作权限：三级权限。
（五）整体参数：

1.容积≥100L。

十、内镜清洗工作站

数量：1台

（一）台面、清洗槽、功能背板、干燥台：

1.材质要求：采用高分子复合材料整体一次成型，无接缝，原料厚度≥6mm，台面厚度≥70mm

2.清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜约3度，后端向内侧倾斜约3度
3.干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计
4.功能背板形状要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无接缝
5.浸泡槽盖材质要求:采用透明亚克力并配有手柄，板材厚度≥4mm
6.清洗槽规格尺寸要求：≤长850mm×宽750mm，内径约长715mm×宽450mm×深240mm。

7.干燥台规格尺寸要求约：长1000mm×宽750mm；

（二）柜体：

1.柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥150mm。

2.支架材质要求：选用全SUS304不锈钢材质，厚度约1.5mm，高约800mm，底板采用PVC板。

3.柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，柜门采用上挡板和下柜门分体设计；柜门铰链采用阻尼铰链

4.柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质

（三）内嵌式超声波清洗槽：

1.内嵌式超声波清洗槽要求：超声波采用内嵌式设计，材质为SUS304不锈钢，工作频率：38～41KHz。

2.控制器要求：采用液晶中文显示屏，触摸控制按键
（四）供气系统：

1.医用无油空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，供气压力：max0.9MPa，供气量：120L/min，储气量：约36L，噪音≤40dB 

2.中心气体处理器要求：无源型，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，无需耗材。

3.空气过滤器：过滤精度≤0.3μm，可更换滤芯。  

4.供气管路要求：采用气动部件

（五）高压清洗喷枪：

1.高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢配备≥八个螺旋式清洗喷嘴耐受压力0-0.7MPa。

（六）供排水系统、出水口不锈钢材质、不锈钢落水器：

1.供水管路要求：所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2017中PP-R技术要求

2.排水管路要求：所有排水管采用PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求

3.排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，无需更换滤芯。

4.自动/手动双控水源控制要求：电压220V，流量2~3T/h，工作压力：0～0.8MPa。

十一、小儿输尿管镜

数量：1条

1、镜视野度数: ≥5度；

2、工作直径：6/7.5Fr；

3、工作长度：≥430mm；

4、工作通道4Fr.；

5、两边进出水口同镜身成90°；

6、进出水阀必须可拆卸塑料水阀；

7、尾端器械通道有内置密封圈机构；

8、一体镜，镜子与镜桥一体化；

9、满足134℃高温高压消毒方式。

十二、成人输尿管镜

数量：1条

1、镜视野度数：≥12°；

2、工作直径：8/9.8Fr.；

3、工作长度：≥430mm；

4、工作通道：5Fr.；

5、两边进出水口同镜身成90°；

6、进出水阀必须可拆卸塑料水阀；

7、尾端器械通道有内置密封圈机构；

8、一体镜，镜子与镜桥一体化；

9、满足134℃高温高压消毒方式。

十三、纤维输尿管肾镜

数量：1条

1、视野角度：≥12度

2、椭圆形管鞘外径：8.5 Fr/12Fr（2.83mm/4mm）

3、有效工作长度：≥250mm

4、有效使用工作通道6.2Fr 

5、特有的环形持手设计。

6、左右进出水通道开关设计。

7、内置防水减压装置，防止水外喷漏

8、两边进出水口同镜身成90°；

9、进出水阀必须可拆卸塑料水阀 ；

10、尾端器械通道有内置密封圈机构；

11、喇叭口接头设计。

十四、等离子电切器械

数量：1套

1、25°广角镜，宝石镜面，Φ4×302mm

2、视场角：≥62°

3、中心分辨率：≥3.348C/°

4、景深范围：3mm～50mm

5、光谱显色指数Ra：85

6、有效光度率DM：1000

7、配F24镜鞘φ1光纤用操作器

8、外鞘：F24×180mm，长度允差±2mm

9、内鞘：F22×199mm，长度允差±2mm

10、外鞘闭孔器,F24

11、内鞘闭孔器,F22

12、电切环，长度≥283mm

十五、肾镜

数量：1条

（一）7Fr. 硬性输尿管镜

1. 镜体角度 6度，双侧灌注端口。

2. 镜体末端直径6.5Fr.，逐渐增粗，镜体外径7-9.9 Fr.

3. 镜体长度43cm。

4. 无创末端圆头设计，外径纤细。

5. 器械通道直径4.8 Fr.，可使用最大4Fr.器械。

6. 可高温高压消毒

7. 配有镜头专用消毒盒

二、配置清单

1、输尿管肾镜及消毒盒1套

十六、膀胱镜

数量：1套

▲1、摄像系统、光源、内窥镜为同一品牌，保证设备性能兼容性处于最佳状态。

2、防水型摄像头 IPX8。

3、存储手术视频及静态图片，可存储在U盘或者SD卡。

4、具有自动调节白平衡功能。

5、图像放大功能，工用距离处≥30倍。

6、血管增强，增加辨识度。

7、具备防水接头，插拔10万次以上。

8、连续运行模式。

9、摄像系统的图像像素：≥768（H）×576（V）。

10、图像传感器为1/3寸、1CCD。

13、输出视频信号：包括RGB、DVI、S-VIDEO 。

14、最低照度≤14Lux。

15、清晰度580TVL。

16、白平衡方式：自动/手动调整。

17、光学接口尺寸：硬性内窥镜接口：Ø32±0.1mm

膀胱镜技术参数：

1、镜体外径:4mm

2、镜体长度:≥300mm

3、视向角:0°、30°、70°

4、单位相对畸变 yu:≦10% 的绝对值

5、插入鞘套规格:≥4种，分别为：15.5Fr、19.8Fr、21Fr、22.5Fr；

6、视场角:≥60'

7、有效景深:5mm-100mm

8、角分辨力:＞2.40C/(°)

9、照明镜体光效 IeR:≥0.52

10、综合镜体光效 SLeR:≥0.25

11、综合边缘光效 SLe-ZE:≥0.14

12、插入工作长度: ＞220mm

13、手术器械规格:7Frx370mm

14、水阀采用金属一体式，免维护
十七、胆道镜

数量：1条

1.采用同步扫描彩色CCD，先端CCD电子化设计；

2.视野角≥120度；视野方向0°（正前方观察）；景深：3-100mm 

▲3.先端部外径：≤4.8mm；

4.插入部外径：≤5.2mm；

5.弯曲范围：向上≥160度，向下≥130度；

6.工作长度：≥380mm；

7.钳子管道内径：≥2mm；

8.钳子管道最小可视距离≤3mm；全长：660mm

9.遥控功能：内镜操作部具有4个功能遥控按钮
10.角度旋钮传动方式：链条传动

11.内镜整体可完全浸泡进行清洗和消毒；

12.可兼容医院现有内镜系统；

13.具有特殊光观察功能

十八、腹腔内窥镜

数量：2条

1.30度内窥镜，广角，直径10mm，长度30cm±1cm；

2.柱状晶体光学镜，保证无图像变形和扭曲；

3.蓝宝石镜面，带光纤接口；

4.带防球变系统，镜面有防护层；

5.二层外管，镜体内外多层涂层，带预防光损失功能

6.兼容性高，可连接其他品牌的导光束；

7.可高温高压消毒。

8.配置明细

8.1 30°腹腔内窥镜1支；

8.2消毒盒1个。

十九、其他要求：

1.具有手术室麻醉监护和管理功能模块；

2.具有手术器械的全生命周期管理追溯功能模块；

3.具有适用手术教学、远程会诊、学术交流、质量控制的手术过程录播功能模块；

二十、配置清单

1. 腹腔镜手术系统1套

2. 便携式彩色多普勒超声系统1套

3. 输液信息采集系统4套

4. 呼吸机2台

5. 普外腔镜器械包1个

6. 腹腔镜手术器械1个

7. 妇科腔镜手术器械包2个

8. 环氧乙烷灭菌器1台

9. 全自动清洗消毒器1台

10. 医用真空干燥柜1台

11. 内镜清洗工作站1台

12. 小儿输尿管镜1条

13. 成人输尿管镜1条

14. 纤维输尿管肾镜1条

15. 等离子电切器械1套

16. 肾镜1条

17. 膀胱镜1条

18. 胆道镜1条

19. 腹腔内窥镜2条

	12
	全自动生化免疫分析系统
	1套
	工业
	一、全自动生化免疫分析系统

数量：1台

（一）检测通量：

1.生化仪比色法检测速度≥2000测试/小时（不含电解质）；ISE检测速度≥600测试/小时；化学发光分析仪单模块检测速度≥600T/H

2. 系统具有在线急诊处理方式；急诊标本优先于在检样本；

（二）生化分析仪单个模块：

1.测量波长：≥12个波长；

2.最小样品量： 2u1步进可调。最小试剂量：20u1步进可调，最小反应液量：80ul；

3.试剂仓：双试剂仓设计，可打开试剂仓大批量装载试剂；

4.单模块试剂位满足临床检测需求，支持多种试剂装载，具备冷藏功能，配有试剂条码功能；

5.反应温度： 37℃±0.1℃，采用成熟的控温技术（如水浴或固体热块），确保温度稳定性和均匀性；

6.加样系统：独立双样本针，非同步加样；多种试剂添加方式；

●7.反应杯：可采用永久性反应杯或一次性反应杯；反应时间约10分钟；

8.采用分光技术，确保检测精度和稳定性。单/双波长测定，吸光度线性范围≥3.0Abs；

9.搅拌系统：非接触式超声波搅拌或压电式搅拌；

10.生化系统携带污染率：保证样本间的交叉感染0.1ppm以下；

11.安全保证：标配凝块检测功能，瞬间停电保护功能，针碰撞保护功能等；

（三）化学发光免疫分析仪模块：

1.测定方法：具备磁微粒化学发光免疫测定（CLIA）。

2.进样模块：单模块≥145个样本，支持双模块联机，能持续追加。

●3.加样针功能：采用加样钢针，无需一次性吸头（TIP)。具备液面探测、空吸、防撞、凝块检测功能，具有携带污染率≤3PPM。

4.样本稀释功能：仪器支持自定义倍数和固定倍数自动稀释。

5.试剂位：双盘设计，单模块机试剂位≥48个。具有试剂更换功能，支持不停机更换试剂，通过RFID扫码装载，实时记录试剂使用情况。

6.检测菜单：包含传染病、优生优育、肿瘤、甲状腺、性激素，呼吸道病原体等免疫反应项目的检测。

7.混匀方式：震荡混匀方式。

8.温育方式：矩阵式固体直热技术，孵育温度37℃。

9.反应杯：一次能添加≥2000个散装反应杯，能连续供给,能随时添加。

10.具有双套底物液自动切换，支持不停机一键更换，预热功能。

11.配置清单

（1）样本管理模块1个

（2）样本传输轨道模块1个

（3）装饰板组件1个

（4）全自动化学发光测定仪2个

（5）接口轨道模块1个

（6）实验室数据管理平台1套

（7）服务控制系统1台

（8）条码扫描器(座式) 1台

（9）在轨单模块防护板1台

（10）全自动生化分析仪(单模块) 1台

（11）操作台1台

（12）工作站支架1个

二、全自动酶联免疫工作站

功能：基本功能：全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验。

数量：1台

1.试剂应用范围：完全开放试剂系统

2.加样精度:100μl时精密度（CV）≤2%，准确度≤±3% 

3.工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做

4.样本位：同时容纳（非连续装载）≥140个样本位

▲5.加样针 ：2通道独立加样,使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应

6.加样通道性能：一次性加样头具有装针检测报警功能

7.液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能

8.同时加样板位：5块96孔微板。

9.加样原理：采用气动置换或等效技术，无液体稀释、无尾液、无系统液污染

▲10.振荡孵育模块：振荡孵育模块5个，能够同时孵育5块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，每个孵育模块必须有独立振荡功能.

▲11.洗板机：每个洗板头为≥15通道，≥30针，1个洗板位

12. 洗板残留量 ≤3μl

13. 机械手功能：采用压力感应式原理抓板，具有红外抓板检测。

14. 酶标仪：内置1台酶标仪，标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和630nm

15 试剂仓：可同时放置24个容量≥60ml试剂仓

16.设备台面：样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载

17. 报警处理：具有重试、忽略、终止运行功能

18. 断点运行：从实验的任何一个步骤恢复实验

19. 运行保障：智能的自动运行保障系统，能屏蔽故障模块
三、全自动洗板机

数量：1台

1.显示屏幕：液晶显示屏幕。  

2.可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条。

3.冲洗头： 96针冲洗头，分配针和抽吸针独立。

4 残液量：＜2ul/孔。

5.注液精度：＜2%  

6.清洗液量： 50-3000μl/孔，每孔10μl为单位连续可调。

7.清洗方式：单板、双板、单板连续和双板连续。

8.清洗次数： 1-99次可调。

9.清洗条数： 1-12排可调。

10.浸泡时间： 0-24小时可调。

11.震板时间： 0-24小时可调。

12.洗液通道： 3个。  

13.洗液瓶及废液瓶具有液面感应自动报警功能。

14.液路充盈：0-60秒可调

15.废液自动排放。

16.接口：RS232双向通讯口。

四、酶标仪

数量：1台

1.操作方式：触摸屏操作。

2.测量范围：0-4.000Abs。

3.波长范围：400-900nm

4.滤 光 片：标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片。

5.振板功能：具备，速度和时间可调。

6.重复性：＜0.5%

7.稳定性：±0.005

8.项目设置：在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目。

9.对照设置：可在任意位置设置5对以上的阴阳性对照。

10.存储：可存储100组以上程序，不少于100块标准板的测试结果。

11.质控：可做westguard多规则质控和即刻法质控。

12.打印：内置打印功能，可打印中文报告。

13.接口：具备RS232双向通讯口， USB接口，SD卡接口，以太网接口。

14.计算方法：软件支持包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归等。

五、台式低速离心机

数量：1台

1.最高转速： 4000r/min

2.离心力：≥3800×g

3.定时范围： 1～100min

4.转速控制精度： ±20rpm

5.整机噪音： ＜55dB

6.电机：变频电机

7.电源； AC220V 50Hz

六、立式低速离心机

数量：3台

1.最高转速：5000rpm；

2.最大离心力：≥4600×g；

3.最大容量：≥6×500ml；

4.定时范围：0-10h

5.转速精度：±20rpm；

6.噪音水平：≤65dB（A）

7.配转子  

七、台式高速冷冻离心机

数量：1台

1.最大转速：15000-20000rpm，最大相对离心力（RCF）≥25000×g

2.容量：标配1.5mL×24转子，可选配5mL×10、10mL×8等转子

3.温控范围：-20℃~40℃，精度±1℃，制冷速度快

4.运行时间：1-99分钟，支持定时和连续运行

5.控制方式：微处理器控制，彩色触摸屏，显示转速、RCF、温度、时间

6.安全保护：超速保护、不平衡保护、门盖锁闭、过温保护、电机过热保护

7.转速精度：±10rpm

8. 噪音：≤65dB

9. 电源：AC 220V

八、医用低温保存箱

数量： 1台

1.产品有效容积≥520L，温度范围-20°C～-40°C可调节；

2.微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；

3.具有多种报警方式：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警；声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口；

4.后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度20小时以上；

5.采用碳氢节能压缩机，稳定运行时耗电量≤5kwh/24h；

6.立式双门结构，搁架间距上下可调； 

7.门锁+锁鼻一体式手把门锁设计可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

8.具有2个测试孔

九、医用低温保存箱

数量： 1台

1.箱内温度 -40℃～-86℃可调

2.有效容积≥600L；

3.具有多种故障报警，报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能；

3.微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。

4.采用HC环保制冷剂；

5.采用双级复叠制冷系统
6.自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1.5分钟
十、超纯化水制供系统

功能：1台

（一）系统功能

1.具“黑匣子”功能，通过USB下载机内历史数据；

2.RO纯水电导率与UP超纯水电阻率在线监测；

3.仪表状态的智能诊断功能；一键快速定量取水功能；用户管理功能；

4、用户可设定一次性最大限量取水；

5、PLC控制系统，触摸显示屏；

6、图文显示系统诊断结果；

（二）系统参数

1.制水量: ≥15升/小时（水温25℃时）；取水流量： RO纯水出水流速为2L/Min,UP超纯水出水流速1.0-1.5L/Min；

▲2.产水水质:RO水： 产水电导率：电导率≤进水电导率×2%；UP水：电阻率：电阻率18.2MΩ•cm，重金属离子＜0.1ppb，微颗粒物≤1个/mL（在线监测），TOC≤10ppb，热源≤0.001EU/ml；

3.尺寸(mm)：≤380（长）×505（宽）× 620（高） ；

4.水箱容积：15升；

5.产品具备系统自动冲洗功能、开机自检功能、自动保护功能、水质在线监测功能； 

6、配置：15升压力水箱1套、预处理1套，反渗透柱 3支，超纯化柱 1套。

十一、医用冷藏冰箱

数量：6台

1.立式对开门设计，箱内有效容积＞640L

2.箱内温度控制范围：2℃～8℃

3.数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯。

4.多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警等3种报警方式
5.配有后备电池，断电后可声光报警持续24小时以上。

6.双层玻璃门体，采用电极式电加热设计。

7.门体可实现90°自动关门

8.配置≥8个带价目条的搁架
十二、流式细胞仪

数量：1台

1.激光光源：配备双激光器，激发≥6色荧光。488nm蓝色激光器，638nm红色激光器，功率≥50mW，激光系统和检测系统均自带温控模块。

2.检测器灵敏度满足临床检测需求（如APD或PMT均可）

3.荧光检测灵敏度：FITC≤50MESF,PE≤30MESF。

4.仪器分辨率: 所有荧光通道的全峰宽变异系数CV≤2%。

5.获取速率≥40000 events/s。

6.交叉污染率≤0.1%。

7.液路驱动：采用精度注射泵驱动。

8.自动上样器功能支持单盘≥40管流式管通量，即同时兼容流式管和≥96孔板
9.能对样品进行机械式混匀，具备单管搅拌混匀技术
10.分析软件具有淋巴细胞亚群全自动分析模块，支持中英文界面
十三、全自动微量元素分析仪

数量：1台

（一）测量方法

电化学分析法：极谱法、溶出伏安法和微分电位溶出法。

（二）检测样品及用量

1.全血（静脉血或末梢血），用量≤40uL。（直接测定，无需沉降离心去蛋白）。

2.血清：用量≤400 uL。

3.头发：用量≤0.1g。

4.精液：用量≤40uL。

（三）技术指标

1.检测锌、铁、钙、镁、铜、铅、镉。

2.全自动测定，无需手工分样。自动进样、自动进试剂、自动搅拌、自动测定、自动排废液、自动清洗、自动定标、自动校正、自动出限限制，多样品连续自动测定。

3.数控电极技术：数字驱动电极液适时滴出与收回。

4.免维护电极技术：电极系统免维护。

5.三管合一技术：溶血剂管、采样管和样品测定管三管合一

6.样品盘孔位数：72孔（单次可测定样品72个）。

7.质量控制：有标准参考物质定标控制，有质控品靶值控制。
8.样品携带污染率不大于0.5%。

9.检测下限：DL极谱≤5.0ugCd(II)/L，DL溶出≤0.01ugCd(II)/L。

10.检测精密度： RSD极谱≤1%，RSD溶出RSD≤3%。

11.检测准确度：极谱部分线性示值误差绝对值≤0.05mg/L。溶出部分校准曲线的相对误差绝对值≤10%。

12.加样准确度误差≤5%，加样精密度RSD≤2%。

13.具备检测温控系统

14.具备液位报警功能

15.双通道同时测定
16.工作站：全中文菜单，支持Win11等主流操作系统（可向下兼容），在保修期内免费升级。

17. 数据共享：支持lis和his等主流医用数据管理系统。

十四、配置清单

1.全自动生化免疫分析系统1套

2.全自动酶联免疫工作站1台

3.全自动洗板机1台

4.酶标仪1台

5.台式低速离心机1台

6.立式低速离心机3台

7.台式高速冷冻离心机1台

8.医用低温保存箱1台

9.医用低温保存箱1台

10.超纯化水制供系统1台

11.医用冷藏冰箱6台

12.流式细胞仪1台

13.全自动微量元素分析仪1台


1.功能：全血凝血过程动态监测（普通杯检测），快速诊断 DIC，判断各类肝素的药效，评估抗血小板药物的效果，评估抗血小板药物的疗效：体外检测人全血功能性纤维蛋白原的含量；

	2.血栓弹力图仪采用一体化工控机经销数据采集与处理
▲3.设备具有自动上下杯功能，特有的触摸屏人机交互
▲4.设备具有自动调节水平功能,状态监测以及报警功能
▲5.设备带有恒流源&PID 闭环温孔，每个通道独立控温
6.具有原厂的质控品，同时也适用于第三方质控品。

7.基本原理：电磁法（通过电磁感应将机械运动转化为电信号）

8.检测通道：2个

9.通道差：一台仪器两个通道测定同份血样的R、Angle、MA 值 CV 小于 5%。

10.测量重复性：检测同份血样5次，主要指标如R、Angle、MA 值 CV 小于 5%。

11.专用配套系统，负责系统与医院Lis系统对接
12.报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议。

八、血气分析仪

数量：1台

1.实测参数：pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct等9项参数。

2.计算参数：Ch+,cHCO3 -(P)，cBase(B)，cBase(B,ox)，cBase(Ecf)，cBase(Ecf,ox)，cHCO3-(P,st),ctCO2(P)，ctCO2(B)，cCa2+(7.40)，Anion Gap (K+)，Anion Gap，ctO2,sO2，ctHb，pO2(A)，pO2(a/A)，pO2(A–a)，Po2(a)/Fo2I,RI等。

3.方法学：电流、电位和电导微电极技术。

4.进样方式：自动吸样，进样针自动清洁。

▲5.样本体积：全参数检测≥70µl。

▲6.检测时间：≥80秒或不带乳酸≥70秒。

7.具备定标设置功能

8.规格/测试数：多种规格测试卡，根据科室需要自由选择

9.耗材效期：满足临床使用需求

10.待机模式设置：客户可根据使用情况随时将分析仪设置为休眠模式

11.实时操作视频导引

12.质控：支持外部质控品，自动记录质控数据，自动生成质控图。

13.屏幕、接口与条形码扫描：≥8英寸彩色触摸液晶显示屏、Windows操作系统、以太网端口和USB接口，可外接键盘和外接条形码扫描器及打印机。

14.耗材储存：常温2–25°C储存（乳酸测试卡2–8°C）。

15.数据储存与网络连接

16.耗材类别与更换：只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单
九、配置清单

1.全自动血液细胞分析仪1台

2.全自动凝血分析仪2台

3.生物显微镜3台

4.医用低温保存箱2台

5.医用冷藏冰箱2台

6.台式高速冷冻离心机1台

7.离心机1台

8.血栓弹力图1台

9.血气分析仪1台

	14
	高效液相色谱仪
	1套
	工业
	一、高效液相色谱仪

数量：1台

（一）工作条件

1.环境温度：4℃～35℃；

2.相对湿度：20%～85%；

3.供电电源：220～240V，50～60Hz；

（二）技术指标

2.输液泵 

▲2.1、泵类型：采用高压输液泵，确保流量稳定性和准确性

2.2、流速范围：0.0001～3.0000 mL/min（1.0~66 MPa），3.0001～5.0000 mL/min（1.0~44 MPa）

2.3 流速准确度：±1% 或±2µL/min（其中较大值）

●2.4 流速精确度： ＜0.1% RSD或0.02minSD（其中较大值）
2.5 工作压力：≥耐压66Mpa (9570psi) 

2.6 溶剂压缩性补偿：低压梯度时，支持最多4种压缩率的设置

2.7 柱塞冲洗：手动及自动柱塞清洗

2.8 梯度曲线：具备文件梯度编辑功能，可进行复杂的梯度洗脱程序设置

2.9 梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进

2.10 梯度混合准确度：高压梯度/低压梯度±0.5%

2.11 混合溶剂数：高压梯度2或3、低压梯度4

3．自动进样器   

3.1 进样方式：全量进样, 进样量可变式

3.2 最大耐压：≥66MPa

3.2 进样量设定范围 ：0.1uL ~ 50uL(标准值), 可以增加至2000uL

3.3 样品瓶数目：≥100个样品位，支持多种规格样品瓶和微孔板

3.4 反复进样次数：1-30次/1个样品

3.5 进样精度：≤0.3%RSD

3.6 进样量准确度： 1%以下

3.7 交叉污染：≤0.005%

3.8 吸样速度： 0.1～15uL/sec

3.9 进样针清洗：在进样前后任意设定

3.10 使用pH范围： pH1～ pH14

4.脱气单元    

●4.1 流路数目：≥5个

4.2 最大操作流速：每个流路 10 mL/min

4.3 内部容量：每个流路 400ul

4.4 压力阻力：±0.1MPa

5.柱温箱   

5.1 容量：可放置6根 8x 300mm的柱子和两个手动进样器, 梯度混合器、柱切换阀等

5.2 温度控制范围：(室温+10)℃～85℃ , (室温-10)℃～ 85℃（升级制冷功能）

5.3 温度设定范围：4℃～85℃（步距为 1℃）

5.4 控温方式：强制空气循环

5.5 温度稳定性：±0.1℃

5.6 安全措施：可设定使用最高温度保护、内装温度保险丝、内装可燃溶剂漏漏液传感器、

5.8 时间程序功能：支持线性控温

5.9 控制方式：软件控制、面板控制

6.紫外检测器

6.1 波长范围：190～700nm

6.2 波长准确度：±1nm

6.3 波长精密度：±0.1nm

6.4 波长校正：使用氘灯和低压汞灯特征线 

6.5 噪音（AU）：≤1×10-5AU（250nm，室温恒定，池内空气）

6.6 双通道功能：有

6.7 漂移：≤1×10-4 AU/0.5h（250nm，室温恒定，池内空气）

6.8 线性范围：0.0001-2.5AU

6.9 谱带宽：8nm

6.10 标准流通池：光程10mm，池体积12μL，池压上限12MPa

6.11 池温控制：可以，室温＋5～50℃

6.12 扫描（储存）：可停泵作UV光谱图扫描

6.14 极性切换：可以

6.15 时间程序：可设定项目：波长（包括双波长）、自动调零、范围、标志指示、响应波长扫描、事件、极性、打开/关闭灯，循环、池温度以及停止

7.系统控制器及多功能终端模块

7.1 可控制模块数量：≥5个

7.2 多功能终端

7.2.1具备智能化管理功能，支持设备使用记录、数据管理、人员识别等功能，可对接LIS系统
7.2.2 人员识别速度： ≤0.3秒完成识别，

▲7.2.3 识别准确率：不低于99%
7.2.4 识别距离： 0.5m-3.0m；

7.2.5 双目红外识别和双目摄像头识别，支持实时检测和跟踪人脸；

7.2.6 显示屏及内存：8寸（1280*800）或以上，2+16G或以上；

7.2.7、多点触摸屏幕，支持语音播报； 

7.2.8、识别库容量：本地库不少于5万条数据；

7.2.9、防尘防水：IP65

7.2.10支持远程教学或协作功能

7.2.11、优化设计的PCB板，具备防静电设计
7.2.12、标准化接口：设备支持API接口对接第三方系统，可接入LIMS系统对设备进行多功能管理。

8.工作站

8.1 功能构成：图形化工作界面，含仪器控制、数据采集、数据处理、PDF报告等功能

8.2 连接方式：支持大容量接口卡、TCP/IP 网卡连接

8.3 语言：中文/英文

8.4 操作系统：支持windows操作系统

8.5 支持系统适用性测试功能（SST）

8.6 支持手机等智能终端监测/操作/分析

8.7 GMP合规功能：用户管理、权限分级管理、审计追踪、日志记录等功能。

8.8 支持与其他系统（如LIMS系统）连接

二、超声波清洗机

数量：1台

用途：用于手术器械及器具的超声波清洗1.容积：内槽容积≥80L

2.外形尺寸：800×640×830mm(L×W×H),允差±10%

3.内槽尺寸：600×420×330mm(L×W×H) ,允差±10%

4.功率：≤15Kw

5.材质要求：槽体均为不锈钢材质

6.参数设定：超声波功率( w )2000±10%

7.超声波频率 (Hz) ： 40±10%KHz

8.控制方式：单片机控制，液晶屏显示

三、高速离心机

数量：1台

1.≥7寸高清触摸屏控制

2.大力矩交流变频无刷电机直接驱动

3.自动识别15种不同转子，并配有多种适配器可供选择。

4.气密性转子
5.具备10种以上升速及减速曲线
6.用户可设置多组程序
7.设有超速、电机过热、门盖自锁等多种保护。

8.前板、门盖一次性模具成型
9.内置冷凝水槽及防护
10.最高转速：≥18500r/min

11.最大相对离心力：≥23000xg

12.最大容量：4×100ml

13.转速精度：±10r/min

14.定时范围： 1s～99min59s/1min～99h59min 

15.整机噪声： ≤65dB(A)

16.电源： AC220V

17.整机功率：≤800W

18.配置:48*1.5ml角转子（最高转速13000r/min，最大相对离心力≥18000xg）；

四、恒温水浴锅

数量：1台

（一）产品特点

1.不锈钢管式加热器。

2.具有断偶保护、超温报警功能。

3.LED数码管显示微电脑智能P.I.D.温度控制器；连续运行或定时运行：0～9999min；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。

4.外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部及台板材质：SUS304不锈钢板。

5.装有防滑橡胶支撑脚。

（二）技术参数

1.温度范围：RT+5°C~100°C

2.降温方式：自然降温

3.温度波动度：≤±0.5°C

4.温度均匀度：≤±0.5°C

5.孔径（cm）：14/11/9/7/5

6.内部尺寸W×D×H（cm）：30×30×9，允差±10%

7.内部容积（L）： 8L±0.3L

8.外部尺寸W×D×H（cm）：43×36×23, 允差±10%

9.功率：≤1000W

10.电源：AC220V 50Hz

五、医用冷藏冰箱

数量：3台

1.立式对开门设计，箱内有效容积≥640L

2.箱内温度控制范围：2℃～8℃

3.数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯

4.多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警等3种报警方式
5.配有后备电池，断电后可声光报警持续24小时以上。

6.双层玻璃门体，采用电极式电加热设计。

7.门体可实现90°自动关门

8.配置≥8个带价目条的搁架
六、通风橱

数量：1台

1.外部尺寸≤（L×D×H）1500mm×800mm×2515mm；（尺寸可根据要求订制修改）
2.内部尺寸≥（L×D×H）1290mm ×600mm×870mm。

3.台面板到地面高度：≥900mm；

4.吸入口风速：0.3～0.8m/s；

5.系统排风量：≥930 m³/h；

6.额定功率：≥500 W
7.噪音等级：≤68dB（A）；

8.照度：≥300lx；

9.前窗玻璃开口高度：≥750mm；

10.LED日光灯功率：≥40W；

11.通风柜外壳采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂
12.通风柜操作区采用耐污染、易清洁、抗菌、抗冲击厚度≥5mm实心抗倍特板；台面板采用≥12.7mm厚实心理化板

13.通风柜前视窗为手动视窗

14.通风柜前视窗玻璃是≥5mm厚钢化玻璃。

15.通风柜控制面板采用轻触式开关
16.照明：采用长条灯罩式设计，内置一体化LED灯管，光照度≥300LUX
17.通风柜配置10A多功能三孔插座
18.通风柜配置底柜，底柜采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，底柜空间可以放置实验室用品； 

19.通风柜配置壁式供水考克、供水流量控制阀，配置实验室水槽
20.通风柜内置PP离心风机
21.通风柜具有断电记忆功能
22.通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能
23.风机：多档位可调
七、电子天平

数量：1台

1.最大秤量：≥120 g，可读性： 0.01mg，重复性（5%载荷下），典型值：0.0125mg；

2.标配玻璃防风罩，且带有背光灯功能

3. FACT 自动内部校正
4.带有状态指示灯

5.配有USB-A、USB-C、以太网接口。

八、PH计

数量：1台

1.测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，温度；测量范围：pH: -2.000～20.000，mV: -2000.0～2000.0，温度: -30.0～130.0℃

2.分辨率: 0.001/0.01/0.1pH可调，精度:±0.002pH
3.自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，最高达到5点校准

4.内置11组缓冲液组，可自定义缓冲液10组

5.状态指示灯显示仪表读数状态

6.手套模式

7彩色触摸屏显示； 

8.配置清单：pH计主机、三合一专用智能pH电极、袋装缓冲液、保护罩、电源适配器

八、配置清单

1.高效液相色谱仪1台

2.超声波清洗机1台

3.高速离心机1台

4.恒温水浴锅1台

5.医用冷藏冰箱3台

6.通风橱1台

7. UPS不间断电源 1台

8.移液器/微量移液器1套

9.容量瓶、量筒等玻璃量器1台

10.废液收集装置1台

11.除湿机1台

12.称量台1台

13.电子天平（万分之一/十万分之一）1台

14.pH计1台

15.涡旋振荡器1台

16.流动相真空抽滤装置1台

17.超纯水机（制备色谱级用水）1台

	15
	水处理系统
	1套
	工业
	一、水处理系统

数量：1台

功能要求：血液透析中心专用双级反渗水处理系统，满足至少100个透析用水点用水需要。

（一）技术参数：

1.采用双级反渗水处理系统，可通过单台双级反渗主机或两台单级反渗主机串联实现，确保产水水质符合血液透析用水标准

2.反渗膜单元数量配置合理，满足100个透析用水点的产水量需求

3.全系统采用无死腔结构，环路耐压性≥10bar；

4.反渗主机占地面积应适应医院水处理间实际空间

5.反渗主机重量应满足医院楼层承重要求

6.材质：316L 不锈钢，RA＜0.8um 电镀。

7.设备设计使用寿命：≥10 年。

8.设备数据保留时长：≥10 年。

9.
反渗膜壳为316L 不锈钢，全自动焊接而成；耐压：≥ 25bar；膜壳规格为8040； 

10.反渗膜组件设计应避免死腔，减少细菌滋生风险，确保水质安全

12.单台反渗透主机 25℃标准工况额定产水量≥6000L/h；
13.环路末端溢出阀压力：在满负荷运行时，可设定范围2.0 - 3.5bar。

14.环路稳压与监测：配置稳压罐及故障观察窗，压力超 6bar 时关闭系统压力，压力低于 4bar 时开启压力。

15.
反渗水管路水流速度：水流速度≥0.5m/s；

16.
为降低医院用电需求，反渗主机运行功率：≤15kw（单台双级反渗主机满负荷消耗量）

17.
反渗主机泵组配置应满足系统产水量和循环要求

18.
主机泵运行耐压：12-22 bar；

19.
主机泵转速≥2850rpm。

20.控制系统具备经济运行模式、定时冲洗、超温保护等功能，可满足临床使用需求
21.
全自动砂滤罐、全自动活性炭罐、全自动树脂罐 (软水器)的罐体耐压≥150psi。

22.
全自动砂滤罐、全自动活性炭罐、全自动树脂罐 (软水器)的罐体采用高性能复合材料HDPE内胆和玻璃纤维缠绕外壳。

23.
前处理系统（砂滤、活性炭、树脂罐）的规格和数量应根据原水水质和产水量需求合理配置，满足《血液净化标准操作规程》的要求

24.
供应商须提供设备配置合理性实施方案，内容应包含符合《血液净化标准操作规程（2021版）》要求的前处理系统摆放规划；水处理间布局图；供水、供电、排水等配套条件技术要求明细；反渗水及纯水管道铺设路径图

25.
反渗透主机设计应便于检修、维护和散热，采用开放式框架设计

26.
反渗透主机基座下不得装滑轮
27.单台双级反渗主机反渗水电导率可测量范围≤100us/cm，测量精度≤2%。流量计可测量范围≥3L/min且≤100L/min，测量精度≤1.5%。（提供证明资料）

28.反渗水管路要求采用高纯度HP-UPVC管道，不锈不腐，不含双酚A，不含塑化剂。

29.
反渗水出口管路设计应避免死腔，可采用U型弯或其他等效设计，确保管路可完全排空；快速接头应安全可靠，具有自动锁闭功能。
二、配置清单

1.反渗主机（双级反渗主机）1套

2.前处理系统：全自动砂滤罐1套、全自动树脂罐（软水器）1套、全自动活性炭罐1套

3.反渗水管路系统：upvc管路1批、出水端1批（满足项目使用和临床需求）

	16
	麻醉工作站
	2套
	工业
	一、麻醉工作站

每套数量：1台

1.适用于成人、儿童、新生儿

2.技术规格：

2.1 工作条件及基本配件

2.1.1工作环境，温度：10°～40°C，湿度：15 ～95%

2.1.2电源：AC220V

2.1.3标配后备电池，使用时间不小于90分钟

2.1.4具有RJ45接口、USB接口、VGA、RS232接口
2.1.5机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，三个抽屉

2.1.6显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节
2.1.7适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度及角度可调

2.1.8标配4个以上辅助电源接口

2.1.9具有独立的LED报警灯，三种不同颜色指示高中低级别报警

2.1.10非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能
3.2 气源

3.2.1标配氧气、空气、笑气三气源

3.2.2具备笑、氧保护装置，保证氧笑混合气体氧浓度不低于25%

3.2.3快速充氧范围35 ～50 L/min 
3.2.4辅助高压氧输出口：支持用于连接外部设备的高压氧气出口。

3.3 流量计

3.3.1全电子流量计，可直接通过软件设置新鲜气体氧浓度和总流量。
3.3.2全电子流量计可以设置成总流量和氧浓度模式，也可以设置成氧气和平衡气体单管流量模式。
3.3.3新鲜气体总流量可设置范围 0.2 ～18 L/min

3.3.4具备新鲜气体流量暂停功能

3.3.5采用全电子流量计的情况下，应具备可靠的备用流量控制方式

3.3.6具备氧气空气辅助吸氧流量计，可选配高流量给氧功能3.4挥发罐

3.4.1标配挥发罐，可通过软件或机械方式调节，具备压力、流速和温度补偿

3.4.2具备麻醉剂剩余药量显示功能和药量过低报警功能

3.4.3标配双罐位，系统具有安全互锁功能

3.4.4挥发罐容量≥320ml，支持术中加药

3.5 呼吸回路

3.5.1回路部件可以耐受134℃高温高压消毒 (包括流量传感器)

3.5.2二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml。

3.5.3内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端
3.5.4可选电子新鲜气体共同出口

3.5.5具备回路加热或保温功能

3.5.6回路标配积水杯和排水装置
3.5.7具备CO2旁路功能，在更换钠石灰罐时可不中断机械通气或简单操作即可完成更换

3.5.8一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关。

3.6 呼吸机 

3.6.1气动电控或电动电控呼吸机，中文操作系统和显示界面

3.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式应满足成人、儿童、新生儿麻醉需求，包括容量控制、压力控制、压力控制容量保证、同步间歇指令通气、压力支持通气等模式、手动通气，可选配SIMV-VG、CPAP/PS、APRV

3.6.3潮气量范围：

容量控制：5ml～2000ml 

3.6.4吸气压力设置范围： 5～70 cmH2O （相对呼气末正压）

3.6.5呼吸频率：2～100 次/分钟

3.6.6吸呼比：4:1到1:8

3.6.7压力限制范围：5～100 cmH2O

3.6.8电子PEEP，显示屏设置，范围：0～ 50 cmH2O

3.6.9吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间

3.6.10呼吸机峰值流速≥180 L/min

3.6.11具备回路状态指示功能
3.6.12具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，具备流量传感器校准功能，确保流量监测的准确性

3.6.13标配肺保护工具：具备肺保护通气功能，如肺复张操作工具，支持单周期或多周期复张操作，标配定时膨肺功能。

3.6.14标配自动控制麻醉功能
3.7 数字、波形监测，报警和自检

3.7.1≥18英寸彩色触摸屏，可同屏显示4通道波形和呼吸环图

3.7.2具备关键系统状态显示：气源压力、蒸发器状态、排污状态等

3.7.3内置三个或以上插件槽，可直接热插拔插件

3.7.4可选插件式麻醉气体模块、麻醉深度模块
3.7.5可支持监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度、呼吸环监测

3.7.7可选插件式NMT，麻醉机屏幕同屏显示NMT监测参数

3.7.8同屏幕4通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形）

3.7.9潮气量监测范围：0 ～3000ml

3.7.10 PEEP监测范围：0～70cmH2O

3.7.11可触控报警：报警原因文字和图形提示

3.7.12全自动使用前自检：图示化检测
3.7.13具备麻醉剂消耗计算功能

3.7.14具备麻醉趋势图功能3.8麻醉工作站功能

3.8.1 可扩展连接监护仪，全面监测病人生命体征

3.8.2 可连接监护仪，麻醉机参数可以显示在监护仪上

3.8.3 可扩展连接支持HL7协议的设备

3.9整机保修期≥8年

二、麻醉监护仪

每套数量：1台

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。
2.≥15寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率。≥1920×1080像素，≥10通道显示。

3.配置2个基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
4.配置BIS监测模块或者单机。

5.配置NMT监测模块
6.配置EtCO2监测模块
7.配置配置PiCCO监测模块或者单机。

8.具备麻醉专用系统软件，显示患者疼痛，意识和肌松三个维度的体征情况

三、总配置清单（2套）

1. 麻醉工作站2台

2. 麻醉监护仪2台

	17
	麻醉工作站
	2套
	工业
	一、麻醉工作站

每套数量：1台

1配置需求：全能麻醉系统

2技术规格：

2.1工作条件及基本配件

2.1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%

2.1.2电源：AC220V，支持≥4个辅助电源接口

2.1.3标配锂电子后备电池，支持1块电池使用时间≥90分钟，2块电池使用时间≥180分钟

2.1.4 接口：具有LAN、RS-232、视频信号、USB接口；可选配基于无线网卡的网路接口

2.1.5机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，可选配折叠辅助工作台

2.1.6显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节

2.1.7适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度可调
2.1.8非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能
2.1.9 用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

2.2气源

2.2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源

2.2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%

2.2.3快速充氧范围25～75 L/min

2.3流量计

2.3.1全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量) （总流量控制模式下总流量范围：0.2-20 L/min。
2.3.2全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式

2.3.3在采用全电子流量计的情况下，应具备可靠的备用流量控制方式，确保在电子流量计故障时仍可维持基本通气功能。

2.3.4可选配直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

2.3.5可选配具备麻药消耗量统计功能

2.3.6具备新鲜气体流量暂停或调节功能，方便吸痰等操作

2.3.7具备辅助吸氧流量计，可选配高流量给氧功能
2.4挥发罐

2.4.1标配双麻醉罐位

2.4.2 可选配第三个麻醉罐位

2.4.3标配一个七氟醚挥发罐，挥发罐与主机匹配良好，具备压力、流速和温度补偿功能。

2.4.4 能选配同品牌地氟醚挥发罐，挥发罐和主机兼容

2.5呼吸回路

2.5.1 一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关

2.5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒包括流量传感器)

2.5.3二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml 

2.5.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端
2.5.5能选配共同新鲜气体输出口，用于连接开放式回路（如Bain回路、T管等）

2.5.6具有回路整体加温功能
2.5.7具备CO2旁路功能，在更换钠石灰罐时可不中断机械通气或简单操作即可完成更换。

2.5.8具备智能回路识别报警系统
2.5.9呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）

2.6呼吸机 

2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示

2.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式应满足成人、儿童、新生儿麻醉需求

2.6.3可根据病人理想体重自动关联潮气量
2.6.4容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml～1500ml

2.6.5吸气压力设置范围：5～70 cmH2O

2.6.6支持压力：0，3cmH2O～60 cmH2O

2.6.7呼吸频率：2～100次/分钟

2.6.8吸呼比：4:1到1:10

2.6.9压力限制范围：10～100 cmH2O

2.6.10电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，2～50 cmH2O

2.6.11吸气暂停：OFF，5%～60% 

2.6.12 呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min

2.6.13具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备流量传感器校准功能，确保流量监测的准确性。

2.6.14能选配或标配心肺转流（CPB）模式，满足心脏手术需求。
2.6.15具备肺保护通气功能，如肺复张操作工具、吸气保持/呼气保持功能，支持相关参数计算。
2.6.16 配置高频喷射通气功能或单机，提供高频叠加常频喷射通气模式，或提供高频喷射单机，并且支持高频叠加常频通气连接同一通气附件 

2.7数字和波形监测

2.7.1具备三级声光报警功能

3.7.2 ≥18英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图

2.7.3支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图

2.7.4 电容触摸屏，支持手势操作

2.7.5内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件

2.7.6插件模块应支持与同品牌监护仪共享使用。

2.7.7配备插件：AG麻醉气体模块、 BIS（BISx4）、 NMT、EtCO2，可单独选配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。

2.7.8可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，V-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测、BIS（BISx4）监测、NMT监测

2.7.9同屏幕≥5通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形等）

2.7.10潮气量监测范围：0～3000ml

2.7.11分钟通气量监测范围：0～100L/min

2.7.12可视化报警，技术报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，具备自动报警限功能

2.7.13 图示化自检，系统自检失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因

2.7.14具备事件记录、参数趋势回顾功能，便于麻醉过程分析和质控。

2.8麻醉工作站功能

2.8.1可连接监护仪，全面监测病人生命体征，监护仪参数可显示在麻醉机上

2.8.2可选配或支持与输注泵整合，实现麻醉信息集中管理。

2.9 整机保修期≥8年

二、麻醉监护仪

每套数量：1台

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个
2. ≥15寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示

3.配置2个基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
4.配置BIS监测模块或者单机，提供4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测，提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况

5.配置NMT监测模块
6.配置EtCO2监测模块
7.配置配置PiCCO监测模块或者单机

8.具备麻醉专用系统软件，显示患者疼痛，意识和肌松三个维度的体征情况

三、体外除颤监护仪

每套数量：1台

1.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形。

2.提供图形化故障排除指引

3.支持中文操作界面。

4.屏幕显示心电波形扫描时间最大36s。

5.具备手动除颤、心电监护、呼吸、血压、血氧监护自动体外除颤（AED）功能。

6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

7.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

8.可升级体内除颤手柄。

9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计

10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作。

11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能。
12.开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s。

13.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

15.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

16.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

17.支持智能分析功能。
18.具备选配体外起搏功能
19.具备选配CPR辅助功能

20具备选配心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

21.提供CPR按压干扰滤过功能
22.抢救结束后自动生成抢救报告
23.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

24.心电波形速度至少支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

25.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥2520种。

26.支持ST和QT实时分析。

27.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

28.可升级监护功能：呼吸末二氧化碳；配置血氧饱和度、无创血压监测功能。

29.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿
30.脉率范围：20-300bpm。

31.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

32.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

33.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

34.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

35.标配1块外置智能锂电池，可支持至少200J除颤300次。

37.具备生理报警和技术报警功能
38.配置记录仪，可同时打印3个通道波形；
39.存储≥120小时连续ECG波形

40.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检

41.支持设备状态指示灯用户检测。

42.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

43.支持自检放电能量精度显示和打印。

44.自动上传自检报告
45.防尘防水级别≥IP55。

46.具备抗跌落性能，满足国家相关标准要求

47.工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%
四、总配置清单（2套）

1. 麻醉工作站2台

2. 麻醉监护仪2台

3. 体外除颤监护仪2台

	18
	输液采集系统
	1套
	工业
	（一）输液信息采集系统

1.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接

2.输液信息采集系统可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

3.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；

（二）注射泵

1.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%

●2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

3.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

4.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

5.自动统计至少包括最近累积量和自定义时间段累积量，可满足临床记录需求。

6.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

7.注射器安装方便。

8.支持多种品牌注射器，可通过简单操作进行设置。

9.具备多种注射模式，满足不同临床场景需求；具备联机功能

10.≥3英寸彩色电容触摸屏
11.全中文软件操作界面

12.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

13.支持药物库，可储存≥5000种药物信息

14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上

15.报警信息清晰明确，便于快速识别和处理。

16.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

17.压力报警阈值多档可调，可根据临床需求设置。

18.具备压力监测和预警功能，可在管路阻塞前提供提示。

19.具备阻塞后处理功能，可选择自动重启或手动恢复输液。

20.信息储存：可存储≥1000条的历史记录

21.电池工作时间≥5小时@5ml/h

22.防异物及进液等级IP33

（三）输液泵

1.支持输血功能

2.支持临床常用输血管路，无需专用输血管路

3.输液精度≤±5%

4.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

5.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

6.自动统计至少包括最近累积量和自定义时间段累积量，可满足临床记录需求。

7.具备止液装置，在安装或取出输液管时可防止液体自由流出。

8.支持多种品牌输液器，可通过简单操作进行设置。

9.具备多种输液模式，满足不同临床场景需求；具备联机功能

10.≥3英寸彩色电容触摸屏

11.全中文软件操作界面

12.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

13.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。

14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上

15.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

16.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

17.压力报警阈值多档可调，可根据临床需求设置。

18.具备压力监测和预警功能，可在管路阻塞前提供提示。

19.具备阻塞后处理功能，可选择自动重启或手动恢复输液。

20.具备压力监测功能，可检测管路压力变化。

21.具备气泡检测功能，可识别管路中的气泡并报警。

22.具备空瓶识别功能，可在输液完成时自动报警。

23.信息储存：可存储≥3000条的历史记录

24.电池工作时间≥4小时@25ml/h

25.防异物及进液等级IP33

配置清单

1.中央工作站1套；

2.11套输注系统终端；

3.每个终端配置4台注射泵2台输液泵。

4.查看站2个

	19
	中央监护系统
	1套
	工业
	一、中央监护系统

数量：1套

1.中心监护系统支持监护仪集中监护, 同时查看多个病床的病人数据。 

2.可设置所有参数的报警限并提供声光报警

3.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连

4.中央监护系统应能兼容采购人现有及本次采购的同品牌监护设备，确保数据互通。

5.中央监护系统可扩展连接医院现有的或本次采购的同品牌输注泵、呼吸机、床旁超声等设备，实现信息整合。

6.中心监护系统支持Windows中文操作系统

7.中心监护系统：≥23寸液晶屏幕显示

8.可同时集中监护不少于60个病人，单个屏幕可≥30个病人的同时集中监护。
9.多床观察区域支持床标识显示

10.支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察，可以提供显示该病人12道波形，16个参数区

11.提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。12.支持系统报警声音关闭功能

13.具有掉电存储功能

14.支持≥240小时长趋势回顾，≥240小时全息波形回顾，≥3000条事件回顾
15.远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。
床旁监护仪：

数量：11台

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个

2.≥12.1寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1280 x 800像素，8通道显示
3.采用无风扇设计，支持配置内置锂电池，供电时间≥4小时，配置≥4个USB接口
4.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的监测。

5.支持3/5导心电监测，可升级12导心电测量，支持房颤心律失常分析功能
6.提供ST段分析功能
7.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

8.具有QT/QTc测量功能
9.无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

10.无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。

11.无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。

12.支持双通道有创压IBP监测，支持升级≥8通道有创压监测
13.标配2块EtCO2监测模块，采用旁流技术
14.可升级麻醉深度监测模块 
15.标配两块监测模块，满足病人血流动力学监测。

16.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

17.支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连

18.具有图形化报警指示功能，所有参数报警限自动设置，能够设置护理组

19. 40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾
20.具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能
21.具有在线帮助功能
22.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

●23.支持升级血流动力学分析工具

二、转运监护仪

数量：11台

1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.工作大气压力57.0～107.4 kPa。

▲3.≥5英寸彩色触摸显示屏。

4.IP44或更高级防尘防水等级设计。

5.抗1.2米6面跌落。

6.整机无风扇设计。

7.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。。

8.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

9.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。

10.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用

11.具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形12.心率测量范围：成人15～300 bpm，小儿/新生儿15～350 bpm。

13.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

14.滤波模式提供诊断模式，监护模式，ST模式，手术模式

15.提供≥15种心律失常事件的分析。。

16.提供ST段分析

17.具有QT/QTc测量功能

18.显示弱灌注指数（PI）。

19.提供双通道体温测量

20.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

21.≥120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。

22.≥1000条事件回顾。
23.≥1000条NIBP测量结果回顾。

24.≥36小时全息波形回顾
三、配置清单

1.中央工作站及系统1套

2.二氧化碳模块1块

3.血流动力学模块1块
4.床旁监护仪11台

5.转运监护仪11台

	20
	电动综合手术床
	3套
	工业
	一、电动综合手术床

每套数量：1张

1.动力系统：采用电动液压方式和电动电机驱动两种方式，可电动调节实现平移、台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、腿板上下折、解锁锁定等。
2.手术床具备头腿板互换功能，并有正反方向体位设置功能。
3.手术床可一键预设体位：正、反屈曲位（正、反折刀位），沙滩椅位和半坐卧位，一键0位。

●4.手术床包含快速记忆体位功能；记忆体位可存储不小于15个体位
5.手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。两套功能一致的独立操作系统。手术床具备2个独立的控制器接口（提供使用说明书证明）

6.手术床内置蓝牙模块，具备无线控制功能。

7.无线遥控器带显示屏，可实时显示手术床的运动位置及角度信息。
8.控制器具有正反向体位操作、解锁和锁定、蓝牙连接、脚踏开关标定的操作指引。
9.控制器有任意键开关机功能、按键背光功能
▲10.手术床具有角度分色预警提示功能
11.手术床具备防撞功能
12.手术床采用模块化设计

13.手术床床面框架、手术床底罩和立柱护罩采用不锈钢制成

14.手术床床垫采用多层复合技术，厚度为≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洁。床垫含有透气孔设计，减少患者压疮风险
15.手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、左腿板、右腿板6部分组成。

16.手术床可拆卸模块的安装关节处均采用一键快插式连接结构
17.手术床整体式底罩采用不锈钢材料，底座厚度≤130mm要求（提供实物测量图片证明）

18.手术床4个脚轮采用万向脚轮结构

19.手术床配有高性能充电电池，底座上配置电池电量指示灯

20.手术床升降距离≥490mm，且最低台面≤600mm 

21.手术床整体通过油路透析。

22.手术床整机满足IPX5防水需求。
23.手术床可选配电动腰桥功能，腰桥升降距离范围为：≥120mm;(提供使用说明书证明) 

24.手术床具备平移功能，移动距离≥470mm，头端平移距离≥310mm 
25.手术床开关，等电位柱及电源接口均有防水盖设计（提供产品彩页证明）

26.手术床台面摆动量：纵向摆动量≤10mm；横向摆动量≤6mm； 水平侧向摆动量应≤ 10mm。

27.手术床底罩具有灯光指示功能。（提供产品彩页证明）

28.手术床具有多动作同动功能。（提供彩页或使用说明书证明）

▲29.手术床电动腿板可整体动作，也可分体式独立动作。（提供彩页或使用说明书证明）

30.手术床承载重量：≥570kg

31.技术参数：手术床宽度：520±20mm；头倾/脚倾：≥35°；左倾/右倾：≥25° ；头板倾斜角度：上折≥40°；下折≥85°；背板倾斜角度：上折≥85°；下折≥40°；腿板倾斜角度：上折≥75°；下折≥85°。

32.配备碳纤维骨科牵引支架，要求满足：

1.牵引架悬臂、骨盆坐板、会阴抵柱为碳纤维材质。

▲2.悬臂和骨盆坐板采用等透设计，实现C臂360°透视无明显异常伪影；

3.悬臂可通过关节进行内收外展。

4.悬臂可通过关节旋钮，轻松快拆。

5.适用于创伤外科手术、骨科牵引手术等。

6.会阴砥柱（大腿内侧支撑柱）带有软垫，采用碳纤维材质。

7.悬臂可以安装支脚。

8.牵引器采用滑轨设计。

9.牵引器上带刻度尺。

10.
配合辅助腿板支撑患者腿板。

11.
牵引架推车满足骨科牵引架的转运、安装拆卸、收纳。

12.
转接器采用握压式设计。

13.
转接器自带RFID，安装到带有模块识别的手术床上，可自动开启控制器骨科牵引架智能对接手术床模式。

17.
悬臂长度:1415-1635mm

18.
悬臂材质：碳纤维

19.
悬臂第一关节角度：130°

20.
会阴抵柱长度：355mm，直径：100mm

21.
会阴抵柱材质：碳纤维

22.
骨盆坐板材质：碳纤维

23.
牵引靴上下高度调节范围：≥400mm；

24.
牵引靴水平可调节范围：≥270mm；

25.
牵引靴垂直方向旋转角度：360°，并支持任意角度下固定位置；

26.
牵引靴水平方向旋转角度：360°，并支持任意角度下固定位置；

27.
牵引器细调节牵引行程：≥180mm

28.
牵引器可调节角度：上下仰角可调15°

29.
牵引架小车: 长：1055mm  宽：755mm  高：655mm，允差±10mm

30.
最大牵引力：≥680N

31.
最大承重：≥130kg

33. 配备可与手术床配套使用的无边轨的全碳纤维手术板，要求满足：

1、台面长度：1180mm±10mm 

2、台面宽度：520mm±10mm 

3、最大承重至少：≥90kg

34.配置要求：

(1)电动手术床主床1套, 

(2)配记忆海绵床垫；

(3)头板1套；

(4)上背板1套；

(5)主机（包含下背板，坐板）1套；

(6)分体式腿板一对；备用面板1套，

(7)手持无线控制器1套；

(8)托手架一对（含夹持器）；

(9)麻醉屏架1套（含夹持器）；

(10)全台面碳纤维床板1套。

(11)1180碳纤维延长板1套；

(12)碳纤维延长板导轨 1个

(13)碳纤维骨科牵引架1套；

(14)单边骨科托腿架 1个

(15)手外科手术板1套。

二、LED手术无影灯

每套数量：1台

1.采用LED冷光技术。

2.灯头符合现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。

3.灯头操作扶手与灯头一体成型。

4.灯头采用一体化无螺钉设计。

5.手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。

6.中心照度≥160,000Lx 

7.20%光柱深度（大光斑）≥1300mm。

8.60%光柱深度（大光斑）≥700mm。

9.光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤140mm，最大光斑直径d10≥270mm。

▲10.光斑均匀性：d50/d10≥60%。

11.深腔照明率≥100%

12.单遮板无影率≥60%。

13.双遮板无影率≥56%。

14.偏置单遮板无影率≥76%。

15.显色指数Ra≥ 99。

16.显色指数R9≥ 97。

17.光源功率≤30W。

18.辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) 。

19.具备照度稳定技术。

20.配置需求： 

1) 双灯悬吊系统 ≥1个

2) 灯头带C臂组件 ≥2个

3) 灭菌手柄  ≥2个

4) 天花吊顶装饰组件 ≥1个

5) LED灯标准安装及服务（全包）≥ 1个

6) 普通手柄≥2个

7) 灯头，按键臂控 ≥2个

8) 普通腔镜环境光 ≥2个

三、吊塔系统

每套数量：1个

1.吊塔主体材料要求为6005铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%。

2.吊塔最大宣称承重≥250Kg

3.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动。

4.所有吊塔均须配有良好的机械系统，保证吊塔不产生漂移。

5.托盘采用一体成型纯平设计，表面无螺钉；

6.吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏。

7.基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.4°； 

▲8.吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥11万次

9.医用软管为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。

10.吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验； 

11.吊塔各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有原位待接通状态功能，可带气维修。

12.吊塔的负压吸引系统应能承受≥500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。

13.吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min后，压降≤1%。

14.吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。

15.吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。

16.吊塔在正常工作过程中噪声应≤ 35dB（A）。

17.配置要求如下： 

（1）气电箱为吊柱式，气电箱长度≥800mm；

（2）气体终端（氧气≥2个，负压吸引≥2个，空气≥2个），并包含对应气体的插头。

（3）电源插座≥10个

（4）网络端口≥ 2个 

（5）等电位柱≥2个

（6）仪器承载托盘≥2个，其中 1个带自吸合抽屉，尺寸≥530X480mm

四、医用加温毯

每套数量：1张

1. 产品为充热空气加温方式。

2. 液晶屏幕能够显示热空气实时温度、显示当前设定的温度、风量等级等工作状态信息 。

3.主机面板具有一键式温度设置。

4.温度调节范围33-43℃、0.5℃步进。

5.控温精度±0.5℃ 

6.多种声、光、图文报警提示。

7.高温危险报警：温度持续1分钟≥48℃，主机报警、自动停止工作。

8.温度失调报警。

9.设备工作模式两档可选：自然风模式、温控模式。

10.自然风模式下设备不对气体进行加温，直接用风机送出压缩气体。

11.温控模式：设备对气体按照预设温度加温。

12.风机最大转速≥8000转/分钟。

13.风量调节档位≥4档

14.主机重量≤6kg

15.出气压力≥2500Pa

16.最大风量≥80m³/h

17.配套移动小车

18.配备空气过滤器，滤过颗粒直径≤0.2μm。

19.升温毯一次性使用和可重复使用两种可选

五、总配置清单（以下为3套设备所需的总数量清单）

1. 电动综合手术床3张

2. LED手术无影灯3台

3. 吊塔系统3个

4. 医用加温毯3张

5. 骨科牵引架1套

6. 支撑护具3套

7. 手术器械车6台

	21
	电动综合手术床
	1套
	工业
	一、电动综合手术床

数量：1张

1.动力系统采用电动液压方式，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定。

2.手术床具备头腿板互换功能，并有正反方向体位设置功能。

3.手术床可一键预设体位：正、反屈曲位（正、反折刀位），一键0位。

▲4.手术床包含快速记忆体位和记忆体位功能；记忆体位可存储不小于15个体位。 

5.手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。两套功能一致的独立操作系统。

6.手术床内置蓝牙模块。

7.线控器带TFT（LCD）显示屏且≥3.5寸

8.无线遥控器带TFT（LCD）显示屏且≥3.5寸

9.控制器具有正反向体位操作、解锁和锁定、蓝牙连接、脚踏开关标定的操作指引。

10.控制器有任意键开关机功能、按键背光功能、屏幕亮度可调节功能。

●11.手术床具有角度分色预警提示功能
12.手术床采用模块化设计，可根据不同手术类型选择搭配全碳纤手术板、骨科牵引架、肩关节手术板等不同模块，适用于各类手术需要。

13.手术床床面框架、手术床底罩和立柱护罩采用304不锈钢制成，床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。

14.手术床床垫采用多层复合技术，厚度为≥75mm（实际75±10mm）。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洁。

15.手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板6部分组成。头板、上背板、腿板各模块可拆卸，床板均可透过X线。

▲16.手术床可拆卸模块的安装关节处均采用一键快插式连接结构。

17.手术床整体式底罩采用304不锈钢材料，底座厚度不超过150mm。

18.手术床4个脚轮采用万向脚轮结构，采用电动起落架式电动刹车机构。

19.手术床配有高性能充电电池，底座上配置电池电量指示灯
20.手术床升降距离≥430mm，最低台面≤600mm 

21.手术床整体通过油路透析。

22.手术床整机满足IPX5防水需求。

24.手术床配平移功能，可水平双向移动，用于术中透视，移动距离≥340mm，头端平移距离≥150mm；腿端平移距离≥180mm。

25.手术床开关，等电位柱及电源接口均有防水盖设计

26.手术床宽度：520±20mm

27.纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥30°

28.侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°

29.背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥75°；下折≥35°

30.腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥15°；下折≥85°

31.手术床不小于承载重量：≥360kg

32.床面高度可调范围：600mm-1095mm

33.手术床基本配置：

1)电动手术床主床 1台

2)记忆海绵床垫  1套

3)头板 1个

4)上背板1个

5)主机（包含下背板，坐板）1个

6)分体式腿板 1对

7)备用面板，手持控制器 1个

8)托手架（含夹持器）1对

9)麻醉屏架（含夹持器）1个

10)手持无线控制器1套

11)支肩架 1对

12)支身架 1对

13)踏足板 1对

14)托腿架 1对

15)侧卧手架 1个

16)电动腰桥 1个

二、LED手术无影灯

数量：1套

1.采用LED冷光技术。

2.灯头现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。

3.灯头操作扶手与灯头一体成型。

4.灯头采用一体化无螺钉设计。

5.手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。

6.中心照度≥160,000Lx 

7.20%光柱深度（大光斑）≥1300mm。

8.60%光柱深度（大光斑）≥700mm。

9.光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤140mm，最大光斑直径d10≥270mm。

▲10.光斑均匀性：d50/d10≥60%。

11.深腔照明率≥100%

12.单遮板无影率≥60%。

13.双遮板无影率≥56%。

14.偏置单遮板无影率≥76%。

15.显色指数Ra≥ 99。

16.显色指数R9≥ 97。

17.光源功率≤30W。

18.辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) 。

19.具备照度稳定技术。

20.配置需求： 

1) 双灯悬吊系统 ≥1个

2) 灯头带C臂组件 ≥2个

3) 灭菌手柄  ≥2个

4) 天花吊顶装饰组件 ≥1个

5) LED灯标准安装及服务≥ 1个

6) 普通手柄≥2个

7) 灯头，按键臂控 ≥2个

8) 普通腔镜环境光 ≥2个

三、吊塔系统

数量：1套

1.吊塔主体材料要求为6005铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%。

2.吊塔最大宣称承重≥250Kg

3.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动。

4.所有吊塔均须配有良好的机械系统，保证吊塔不产生漂移。

5.托盘采用一体成型纯平设计，表面无螺钉；

6.吊塔承载部件能承受2倍额定安全载荷。

7.基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.4°； 

▲8.吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥11万次

9.医用软管为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。

10.吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验； 

11.吊塔各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有原位待接通状态功能，可带气维修。

12.吊塔的负压吸引系统应能承受≥500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。

13.吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min后，压降≤1%。

14.吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。

15.吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。

16.吊塔在正常工作过程中噪声应≤ 35dB（A）。

17.配置要求如下： 

（1）气电箱为吊柱式，气电箱长度≥800mm；

（2）气体终端（氧气≥2个，负压吸引≥2个，空气≥2个），并包含对应气体的插头。

（3）电源插座≥10个

（4）网络端口≥ 2个 

（5）等电位柱≥2个

（6）仪器承载托盘≥2个，其中 1个带自吸合抽屉，尺寸≥530X480mm

四、医用加温毯

数量：1张

1. 产品为充热空气加温方式。

2. 液晶显示屏能够显示热空气实时温度、显示当前设定的温度、风量等级等工作状态信息 。

3.主机面板具有一键式温度设置。

4.温度调节范围33-43℃、0.5℃步进。

5.控温精度±0.5℃ 

6.多种声、光、图文报警提示。

7.高温危险报警：温度持续1分钟≥48℃，主机报警、自动停止工作。

8.温度失调报警。

9.设备工作模式两档可选：自然风模式、温控模式。

10.自然风模式下设备不对气体进行加温，直接用风机送出压缩气体。

11.温控模式：设备对气体按照预设温度加温。

12.风机最大转速≥8000转/分钟。

13.风量调节档位≥4档

14.主机重量≤6kg

15.出气压力≥2500Pa

16.最大风量≥80m³/h

17.配套移动小车

18.配备空气过滤器，滤过颗粒直径≤0.2μm。

19.升温毯一次性使用和可重复使用两种可选

五、配置清单

1. 电动综合手术床1张

2. LED手术无影灯1套

3. 吊塔系统1套

4. 医用加温毯1张

5. 支撑护具1套

6. 手术器械车2台

	22
	全自动微生物质谱检测系统
	1套
	工业
	一、全自动微生物鉴定及药敏分析系统

数量：1台

▲1.仪器鉴定超过500种细菌及真菌，包括革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌、弯曲菌、嗜血杆菌及奈瑟氏菌、厌氧菌及棒状杆菌等

2.仪器能对革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌及肺炎链球菌的快速药敏试验(平均检测时间≤8hour)

3.单张药敏卡提供15-20个药物敏感性结果及MIC值。

4.对于革兰阴性菌，可以提供头孢哌酮/舒巴坦、替加环素、米诺环素、多西环素、粘菌素等药物的药敏检测；对于革兰阳性球菌可以提供达托霉素、替考拉宁、头孢罗膦等最新药物的药敏检测。

5．提供5～7个MIC浓度报告范围。

6．检测包括ESBL，CRE，MRSA，VRE等多种耐药机制。

7．通过CARSS中间件实现对ESBL，CRE，MRSA，VRE等13种重点耐药率指标监测。

8．设备通量60个检测位或以上。

▲10.采用真空充填方法加样或自动加样器加样，每次可以同时填充≥15个测试板

11.仪器可以实现卡片自动热切封口，并自动装载至读数/孵育系统。

12.在试验最终报告出来之前，可提早作出部分药物的报告。

13.消耗品为封闭式卡片。

14.提供可与鉴定药敏系统连接的比浊仪，自动将配制的菌悬液浊度传输到仪器中储存

▲15.有以细菌MIC为基础的高级专家系统

16.专家系统可以发现异常耐药表型
17.通过医院局域网实现在多台电脑上，多用户同时登录，实验远程标本录入，查看结果，审核报告

18.软件中具有专用的质控模块

19.通过CARSS中间件， 对罕见耐药菌实现监测预警

20.具备和LIS系统的单向或双向通讯
二、全自动细菌性阴道病分析仪

数量：1台

1.智能检测：全流程全自动化智能化检测

2.形态学检测方法学：显微镜检法

3.干化学检测方法学：酶化学反应法
4.聚焦扫描：动态聚焦扫描
5.准确率：检测仪自动分析判读样本中成分与肉眼判读结果的符合率：≥90%

6.干化学准确率：检测仪自动判断检测卡上干式生化部分的检测结果，与人肉眼判读结果的符合性不小于95%

7.集成芯片：“镜检+干化学”一次性集成芯片
8.样本自动稀释
9.视频细胞检测：高倍镜下拍摄视频，视频时长：≥3s

10.检测项目：可选择多种检测模式
11.检测速度： 最高检测速度应不低于60个/小时

12.卡仓：弹夹式卡仓
13.形态学检测：自动识别上皮细胞、白细胞、杆菌等有形成分 

14.干化学检测：检测分泌物的检测分泌物的SNA、NAG、PIP、LE、H2O2浓度及pH

15.自动干化学检测：自动42℃恒温孵育，温度准确度应不大于±0.5℃，波动度应不大于1℃

16.细胞分类图片功能
17.镜检图片：高倍视野下拍摄多个视野
18.复检提醒：用户可自定义复检规则

19.报告单样式：用户可自定义

20.专用废卡袋：废卡仓配有一次性专用废卡袋，保证生物安全性

21.可操作性：全中文可个性化定制界面

22.信息通讯：支持单向及双向lis

三、多通道革兰氏及抗酸染色机

数量：1台

1.用于微生物涂片抗酸染色和革兰染色。

2.样品盘容量≧24； 

3.染色流程全自动化
4.染色完成时，染色片已经过离心干燥，可直接用于镜检。

5.符合标准的传统染色方法。

▲6.喷雾式染色原理，载玻片间无交叉污染。

7.染色方法可以选择：革兰染色，抗酸染色模式。

▲8.容量：一次可染色≧24张玻片，每小时抗酸染色≧140 张玻片，革兰染色≧240张。

▲9.单次抗酸染色时间在320-600 秒之间，革兰染色在300-360秒之间。

10.每套染液（500mlX4）可染800-1000 张玻片。

11.全封闭系统。

12.全中文液晶触摸屏操作。

13.可根据涂片厚度选择脱色设定。

四、全自动结核分枝杆菌显微扫描仪

数量：1台

1．适用范围：供医疗机构对人体样本涂片进行显微扫描,结核分枝杆菌识别
2．结构组成：产品为台式设备

▲3.通量要求：扫描通量≥5片/批，可增加上片扩展模块

▲4.速度要求：每300个油镜视野扫描时间须≤55秒； 

▲5.视野寻回功能
6.视频审核功能

7．扫描方式要求：仪器支持多种扫描方式
8．玻片要求：仪器须满足1-2mm厚的不同规格玻片扫描需要
9．自动滴油功能

10．识别率要求：对于抗酸阳性视野中的阳性菌识别标注率须≥99%

11．扫描升级性：可升级荧光光源模块

12、图文报告：具有报告打印功能，提供连接LIS系统接口，并提供相关扫描数据的上下连接传输数据功能。

五、生物安全柜

数量：4台

1.Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环。 

2.工作区宽度≥1100mm。 

3.整个柜体外壳为一体焊接成型
4.主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@ 0.12um，工作区洁净度等级10级。 

5.前窗玻璃：单层防紫外线钢化玻璃同时覆一层防爆膜，单层玻璃厚度不低于6mm。 

6.风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s。 

7.风压传感器，可实时监测并显示正压区和负压区的压力 

8.一键式预约紫外灯消毒时间
六、电子生物显微镜

数量：2台

主要技术指标

1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。

2.载物台：钢丝传动，无齿条结构,行程为：≥76mm（X）x 30mm（Y）

3.调焦机构：有粗调限位
4.聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25

5.照明系统：内置LED透射光源
6.观察筒：瞳距调整范围48-87mm，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，视场数≥20

7.目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

8.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘
9.物镜：平场消色差物镜4X、10X、40X、100X
10.防霉装置：在观察筒、目镜、物镜均须做防霉处理。

七、荧光显微镜

数量：1台

（一）研究级正置显微镜

1.1 研究级万能正置显微镜，可作明场（BF）观察方式的观察。

1.2 正置显微镜镜体：

▲ 1.2.1 光学系统：采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm

1.2.2 调焦：载物台垂直移动，最小调节精度≤1微米

1.2.3 照明装置：内置透射光柯勒照明器，设计寿命≥20000小时.

 1.3 物镜转盘： 5孔编码型物镜转盘，具有光强管理功能
1.4 观察镜筒：宽视野三目观察筒，视场数≥22
1.5 物镜：4X、10X、20X、40X、100X万能平场半复消色差物镜

1.6 目镜：≥10 倍超宽视场目镜，视场数 F.N≥26，目镜外壳有相关数字标明

1.7 载物台：右手低位驱动载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，陶瓷覆盖层载物台。

1.8 聚光镜：阿贝聚光镜，适合4-100X物镜，N.A.≥1.1

（二）荧光附件：

1.落射荧光照明/激发一体装置

2. 3通道LED荧光通道激发组：

3.激发光源： LED光源,寿命≥30000小时
（三）专业成像系统

1、相机适用于三目显微镜。

2.软件：

（1）景深融合功能：

（2）对焦功能
（3）图片拼接功能
 (4) 图像属性调节功能
（5）个性化设置工具
（四）配置工作站一台
八、恒温恒湿培养箱

数量：2台

1.控温范围：-10～100℃      

2.温度分辨率：≤0.1℃

3.温度波动度：高温:±0.5℃，低温:±1.0℃

4.控湿范围：35～95%RH

5.湿度偏差：±3%RH

6.输入功率：≥1700W

7.工作环境温度：+5～30℃

8.电源电压：AC220V 50HZ

9.外形尺寸W×D×H(mm):≥720×≥620×≥700

10.载物托架:≥2块

九、二氧化碳培养箱

数量：1台

1.容积：≥160L。 

2.彩色触摸显示屏：≥7寸。 

3.温度控制范围：室温+3℃~55℃。 

4.温度均匀性：±0.3℃，温度波动度±0.1℃ 

5.CO2浓度控制范围，0～20%，控制精度±0.1%。 

6.高精度红外传感器，耐≥190℃高温，可进行≥300次干热灭菌循环。 

7.灭菌功能：180℃干热灭菌

8.具有多种故障报警和三种以上报警方式 

9.配置大容量数据存储空间，实时存储培养箱箱内设定，数据可永久保存，且可通过USB 数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性。

十、立式蒸汽灭菌器

数量：1台

1.容积：≥80L

2.功率：≥4.5kw

3.设计压力：-0.1～0.25MPa

4.设计温度：≥139℃

5.额定工作压力：≥0.22MPa

6.额定工作温度：≥134℃

7.灭菌温度选择范围：116～134℃

8.灭菌时间选择范围：4～120min

9.干燥时间选择范围：0～240min

10.灭菌室容积mm：φ400×580

11.内筒尺寸mm：≥370×260×2
12.外形尺寸mm：≥540×700×1100

十一、全自动核酸提取仪

数量：2台

1.方法学：磁珠法

2.最高通量：≥96个/次

▲3.处理时间：≤12min/次

4.样本类型：全血、血清、血浆、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便等

5.程序储存：内建≥5组模式程序，可存储 ≧50000组程序

6.吸磁能力：磁棒磁通量≥5500高斯

7.磁棒套取放模式：自动取放磁棒套
▲8.磁珠回收率：≧98%

9.防交叉污染：同时具有紫外消毒模块、通风设施、气溶胶高效过滤器、负压排气功能

十二、实时荧光定量PCR仪

数量：2台

1.样本容量：96；

2.反应体系：15 μL - 100 μL；

▲3.检测荧光通道：≥4；

4.支持的荧光染料：FAM™、SYBR® Green I、VIC®、JOE™、TET™、HEX™、ROX™、Texas Red®、Cy5®；

5.检测光源： LED光源

6.升降温方式：采用半导体作为热循环的关键元件
▲7.最大升温速率：≥3.0℃/s；

8.重量：≤18kg
9.适配性：仪器与配套试剂具有良好的适配性。

十三、相差显微镜

数量：1台

主要技术指标

1.生物显微镜

▲2.光学系统： 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

3.载物台：钢丝传动，无齿条结构
4.聚光镜：阿贝聚光镜 NA 1.25
5.照明系统：≥60000小时 LED光源

6.三目观察筒
7.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘

8.物镜：10X、20X、40X、100X平场消色差相差物镜

十四、全自动尿液分析流水线

数量:1台

1.1干化学检测项目： 11项或14项。 

1.2有形成分检测项目：红细胞、异常红细胞（G1型、面包圈型、影型、皱缩型）、白细胞、白细胞团、透明管型、颗粒管型、血液管型、细胞管型、腊样管型、宽幅管型、鳞状上皮、小圆上皮、非鳞状上皮、酵母菌、细菌（杆菌、链球菌）、一水草酸钙结晶、二水草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、磺胺结晶、亮氨酸结晶、粘液丝、寄生虫等多种尿液中的有形成分。

2.1干化学检测原理：光电反射比色法。

2.2有形成分检测原理：采用机器视觉成像技术对尿液中的有形成分进行自动定位、调焦、采集、智能识别和分类计数。

3.1干化学测试速度： ≥280标本/小时。

3.2有形成分测试速度：≥120标本/小时。

4.样本架容量：全自动进样，一次上机≥50个标本
5.穿刺进样：支持无需人工开盖，仪器穿刺尿管直接取样。

6.急诊位：具有急诊插入功能。

7.样本量：最小量2ml，使用量0.3ml。

8.干化学试纸仓容量：≥200条。

9.恒温孵育反应功能。

10.计算参数：输出MALB/CRE（尿微量白蛋白/肌酐）比值。

11.有形成分离心：使用中速离心系统
12.结果储存：≥20万个结果
13.有形成分性能指标：

（1）检出率：≥90%；

（2）假阴性率：≤3%；

（3）识别准确性：≥95%；

（4）细胞重复性CV≤8%；

（5）携带污染率<0.05%。

14.数据接口：USB接口、网络接口、RS232接口等，支持样本上机自动登记、LIS双向连接。

15.报告格式：使用xx个/uL国际通用规范化定量单位，可打印综合报告（干化学+有形成分）。

16.配置工作站一台。

十五、全自动粪便分析仪

数量：1台

1.系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。

2.检测项目：全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分检测与结果自动判读。

3.样本检测速度：≥80标本/小时。

4.样本采集管要求：全封闭设计，具有内外定位装置
5.进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，一次进样≥50个；

6.样本性状摄像单元：高清CMOS摄像头
7.样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液稀释

8.高频往复式气动混匀

9.CMOS LED显微镜多视野断层扫描成像
10.试剂卡仓数量≥6个，支持同时测试6～12个POCT项目，具有自动送卡、卡量监测报警、不停机加卡功能；

11.具备自动传输、检测、回收金标卡功能；

12.所有试剂卡反应时间：≤4分钟
13.配置自动图形识别软件，能对多种常见有形成分进行自动图形识别，能够对寄生虫卵、成虫及原虫进行自动识别分类。

14．LIS系统双向通讯功能，内置条码扫描。

15．具备配套试剂

16、具备配套粪便形态学质控品

十六、配置清单

1.全自动微生物质谱检测系统1台

2.全自动细菌性阴道病分析仪1台

3.多通道革兰氏及抗酸染色机1台

4.全自动结核分枝杆菌显微扫描仪1台

5.生物安全柜4台

6.电子生物显微镜2台

7.荧光显微镜1台

8.恒温恒湿培养箱2台

9.二氧化碳培养箱1台

10.立式蒸汽灭菌器1台

11.全自动核酸提取仪2台

12.实时荧光定量PCR仪2台

13.相差显微镜1台

14.全自动尿液分析流水线1台

15.全自动粪便分析仪1台

	▲二、商务要求

	投标报价
	投标报价是履行合同的最终价格，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、延保、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）包括拆旧费用、安装后的现场垃圾清理；

（6）接入医院信息系统产生的费用；

（7）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。

	质量标准
	符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求，并符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	合同履行期限和

地点
	1. 合同履行期限：自签订合同之日起90天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。

2. 交付地点：防城港市内采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25个工作日内。

	付款条件
	采用分期付款方式，甲方自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内预付合同款的30%给乙方，自设备安装验收合格正常使用后乙方开具货款全额发票给甲方，甲方在收到发票且具备支付条件之日起30天内一次性支付剩余的合同金额给乙方（不计利息）。

	售后服务
	1、保修期要求：除技术参数特别要求外，其他设备整机保修期不少于一年。在保修期限内，包括且不限于预防性维护、故障维修、全部备件更换、易损件更换等。供应商定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测、维修、保养，保证设备始终处于最佳的运行状态。保修期满后，以优惠价格提供终生维修和备件更换（保修期从设备安装完成并验收合格之日起开始）。

2、产品按国家规定实行“三包”，保修期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由供货方免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修。

3、投标人提供的产品必须是全新和未使用过的产品，随机技术资料要齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，免费送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购单位后的接货、装卸、搬运），免费安装调试合格。

4、故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，在2小时内响应，一般故障在2小时内可通过远程方式解决，遇到大的故障24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；如故障72小时不能解决，中标供应商应书面向采购人报告及商议赔付等事项。

5、热线技术支持服务：保持24小时电话及电子邮件技术支持。

6、培训要求：供应商应配置专业技术人员对采购人的使用设备人员免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能及维护。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

7、备件要求：供应商应存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。

	包装和运输
	货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。

	验收标准
	1.质量要求：符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求，质保期期内产品实行三包，免费更换全新零配件。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由成交供应商负责；货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。

2.成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

3.采购人有权请第三方对成交供应商提供的产品进行验收，如成交供应商存在虚假应标的情况，设备不能按原计划投入使用造成的经济损失按货款额 5%作为违约金对采购人进行赔偿，成交供应商自行承担后果。

4.技术性能验收标准：

（1）以采购、响应参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对设备技术性能验收，响应参数是否符合采购参数要求以实际验收结果为准。

（2）技术性能资料涵盖招投标技术参数、响应表及配置清单等。

（3）设备技术参数及配置清单必须与采购、响应文件相符合，如出现不一致，以技术参数响应表响应内容为准。

（4）验收小组依据采购、响应文件技术参数响应表逐条进行验收，对于设备技术参数与采购、响应技术参数响应不符的，作如下处理：

①设备技术参数与招投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以不实质响应招投标要求处理；

②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标处理；

③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标处理；

④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标处理。

5.中标供应商中标后，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，并将违约情况上报政府采购监督管理部门，追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失。

6.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，验收期限相应顺延；

7.如货物经中标供应商维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标供应商的其他违约责任。

8.验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署并加盖采购单位公章，双方各执一份。

9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》 [桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一 步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号] 规定执行。

	进口产品说明
	本项目采购设备（环氧乙烷灭菌器、小儿输尿管镜、成人输尿管镜、纤维输尿管肾镜、膀胱镜、妇科腔镜手术器械包、高频氩气电刀系统、肾镜、胆道镜、全自动微生物鉴定及药敏分析系统）已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商负责代办进口产品报关等手续；

	其他要求
	1.以上“项目需求”中带“▲”标注的技术参数、性能、配置及要求有任意一项负偏离的，投标无效；不带“▲”标注的技术参数有15项（含15项）及以上负偏离的，投标无效。“商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则投标无效。

2.投标人提供的标注“▲”的技术参数、性能、配置，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供包括且不限于技术白皮书、技术说明书、产品介绍彩页等证明，以上材料均需加盖投标人公章作为佐证，若不能提供体现满足参数要求的证明材料，将被视为负偏离。如标注“▲”技术参数、性能、配置的技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

3.本项目的核心产品为第11项产品“腹腔镜手术系统”。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.供应商必须在投标文件中提供相应投标货物的《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》复印件并加盖供应商电子签章，否则投标无效。若该货物属于医疗器械一类或不属于医疗器械类别的，则无需提供。

5.供应商须在投标文件中提供服务方案以供评审，服务方案内容详见第四章 评标方法及评标标准。

6.本项目中涉及数据传输的设备均需免费开放端口给采购方使用。


各分项采购预算

	（万元）

	数量

	单价（万元）


	1

	高频氩气电刀系统

	54.3

	1套
	54.3


	2

	人体成分分析仪

	82.05

	1套
	82.05


	3

	上下肢康复机器人系统

	197.4

	1套

	197.4


	4

	减重平衡评估训练系统

	193.1

	1套

	193.1


	5

	彩色多普勒超声诊断仪

	199.3

	1套

	199.3


	6

	彩色多普勒超声诊断仪

	227.8

	1套

	227.8


	7

	彩色多普勒超声诊断仪

	267.8

	1套

	267.8


	8

	彩色多普勒超声诊断仪

	319.8

	1套

	319.8


	9

	彩色多普勒超声诊断仪

	257.8

	1套

	257.8


	10

	彩色多普勒超声诊断仪

	107.1

	1套

	107.1


	11

	腹腔镜手术系统

	856.6

	1套

	856.6


	12

	全自动生化免疫分析系统

	279

	1套

	279


	13

	全自动血液细胞分析仪

	193

	1套

	193


	14

	高效液相色谱仪

	100.55

	1套

	100.55


	15

	水处理系统

	193

	1套

	193


	16

	麻醉工作站

	229.68

	2套

	114.84


	17

	麻醉工作站

	143.4

	2套

	71.7


	18

	输液采集系统

	95

	1套

	95


	19

	中央监护系统

	131.5

	1套

	131.5


	20

	电动综合手术床

	285.55

	3套

	95.183


	21

	电动综合手术床

	58.82

	1套

	58.82


	22

	全自动微生物质谱检测系统

	237

	1套

	237


	合计（万元）

	4709.55



	供应商的投标报价超过采购预算金额的，报价无效；供应商的各分项投标报价超过分项采购预算金额的（包括各分项单价金额），报价无效。
	

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系、技术证明材料要求
	详见第四章 评标方法及评标标准

	业绩要求
	详见第四章 评标方法及评标标准

	（二）政策性加分条件

	政策性加分
	详见第四章 评标方法及评标标准


第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	7.2
	(不允许分包

□允许分包

分包内容：

分包金额或比例：

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：

依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

	11.2
	不组织现场考察。

	
	不组织召开开标前答疑会。

	13
	报价文件：

1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或投标人属于监狱企业的证明材料；（如有，请提供）

4.投标人关于符合本国产品标准的声明函；（如有，请提供）
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	
	资格证明文件

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
2.投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
3.防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
4.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）

5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
6.投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。2.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效投标处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）

5.服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）

6.投标人情况介绍（格式自拟）；

7.投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：

1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）

2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效投标处理）

3.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

4.投标人需在投标文件中对应参数内容提供所投产品的技术性能资料进行佐证，包括且不限于技术白皮书、技术说明书、产品介绍彩页等，以上材料均需加盖投标人公章（格式自拟）；

5.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、延保、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）包括拆旧费用、安装后的现场垃圾清理；。

（6）接入医院信息系统产生的费用。

（7）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起60日。

	18.1
	本项目不收取投标保证金。

	20
	本项目不接受电子备份投标文件。

	21.1
	1.投标文件提交截止时间：详见招标公告。
2.投标地点：详见招标公告。

	23
	1.开标时间：详见招标公告。

2.开标地点：详见招标公告。

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30分钟

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格。

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政采云”平台作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数： 7 人

	29.1
	评标方法：综合评分法。

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。

带“▲”标注的技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项，不带“▲”标注的技术要求允许负偏离的条款数为14项。

	29.3
	中标候选人推荐数量： 3名。

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定；

	35.1
	本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：中标金额的5%【根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市保障中小企业款项支付工作方案的通知》（防政办发[2021]1号）文件精神，如中标供应商为小微企业的，免收履约保证金。根据《防城港市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（防财采〔2022〕12号）文件精神，如中标供应商为中型企业的，履约保证金金额为中标金额的2%】。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：履约完毕（验收合格后），由中标供应商向履约保证金收取单位提供《政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：采购人在签订采购合同前向中标人提供。

备注：

1. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西达华工程造价咨询有限责任公司，联系电话： 0770-2882618 ，通讯地址：防城港市港口区渔洲坪街道中段金石国际财富中心1302房。

业务时间：每天上午9时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：以中标金额为计费额，按采购文件须知相关规定的货物类标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格下浮35%收取，中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

3.采购代理费收取银行账户

开户名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司防城港分公司

开户银行：中国建设银行防城港桃花湾广场支行

银行帐号：4505 0165 9542 0000 0837

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目不允许分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
19.投标文件的编制

 19.1投标人应先安装“广西政采云电子投标客户端”（请自行前往“广西政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“广西政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政采云”平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“广西政采云”平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“广西政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2“广西政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“广西政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“广西政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“广西政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“广西政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“广西政采云”平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 本项目收取履约保证金，履约保证金金额：中标金额的5%【根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市保障中小企业款项支付工作方案的通知》（防政办发[2021]1号）文件精神，如中标供应商为小微企业的，免收履约保证金。根据《防城港市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（防财采〔2022〕12号）文件精神，如中标供应商为中型企业的，履约保证金金额为中标金额的2%】。
36.签订合同

 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、招标文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准
综合评分法

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分（满分30分）
	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（3）按照《财政部、司法部关于政府  采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠（投标人需在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》），对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（8）价格分计算公式：        

价格分=（评标基准价／评标报价）×30分

（9）依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

（10）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2
	技术分（满分52分）
	技术性能分（满分42分）
	（1）一般技术参数及性能（指采购项目需求未标注“▲”及“●”的技术参数及性能），满足招标文件要求（即负偏离项≤14项，通过符合性审查）的，得14分。出现负偏离或漏项的，每项扣1分，直至扣完为止。（此项无需提供证明文件）

（2）重要技术参数及性能（指采购项目需求标注“●”的技术参数及性能），满足招标文件要求（即负偏离项≤14项，通过符合性审查）的，得满分28分。出现负偏离或漏项的，每项扣2分，直至扣完为止。

注：①若以上（1）和（2）两项中投标人所提供的技术参数及性能累计有15项（含15项）及以上负偏离的，则投标无效。

②投标人提供的标注“●”的技术参数及性能，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供包括且不限于技术白皮书、技术说明书、产品介绍彩页等证明，以上材料均需加盖投标人公章作为佐证，若不能提供体现满足参数要求的证明材料，将被视为负偏离并扣分。

③如标注“●”参数的技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	
	
	项目实施方案（满分5分）
	评委根据各投标人提供的项目实施方案（包括但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施、安装调试和验收等）进行评审。

一档（1分）：提供的管理措施、实施流程、进度安排等方案内容简单，基本满足项目实施。 

二档（3分）：提供的管理措施、实施流程、进度安排、质量保证措施、设备运输安装保障、应急方案等内容齐全，措施逻辑合理且满足项目实施。

三档（5分）：提供的管理措施、实施流程、进度安排、质量保证措施、设备运输安装保障、应急方案、安装调试和验收等内容齐全完善、措施逻辑合理清晰且贴合项目实施，安排严密，保障措施有力，实施进度及风险防范管理规范化程度高，更有利于项目的开展实施。

备注：未提供实施方案的得0分。

	
	
	培训计划方案分（满分5分）
	一档（1分）：培训方案仅能基本满足招标文件所提出的最低要求，未体现出任何额外的价值或特色，内容简单，缺乏深入细节和个性化设计，整体符合基础标准但无突出优势。

二档（3分）：在满足一档要求的基础上，培训人员具备所投产品的实际培训经验，能够提供设备使用后的持续性培训支持服务，确保用户在不同阶段都能获得帮助。

三档（5分）：在符合二档条件的前提下，培训人员不仅拥有丰富的所投产品培训经验，且均为厂家直接授权的专业技术人员（需提供厂家出具的有效证明资料），承诺每年至少进行3次及以上涵盖应用技巧、操作技巧及设备常见问题基本维修操作的深入培训，培训方式灵活多样，包括现场指导、在线课程等多种形式。此外，培训方案还强调定期更新知识与技能内容，确保与行业发展前沿保持同步，使操作人员能够持续提升专业能力，从而更有效的保障对项目的顺利实施和长期稳定运行。

备注：未提供培训计划方案的得0分。

	3
	商务资信分（满分18分）
	售后服务方案分(满分5分)
	一档（1分）：售后服务内容能够基本达到招标文件所规定的最低标准要求，具备设备运行期间所必需的安全保障体系方案，并制定有基础的回访计划，能够对设备使用情况开展常规跟踪。

二档（3分）：在满足一档所有基本条件的前提下，展现出更好的售后技术支持能力，响应机制迅速高效，具备系统且详细的回访计划（具体包括回访时间节点规划、专职回访人员的配置安排等内容），同时提供清晰的设备故障处理解决方案。
三档（5分）：在符合二档全部要求的基础上，其售后服务体系及保障措施明显优于招标文件所提出的基本标准，具有全面且细致的回访计划（涵盖回访周期计划、回访人员职责分工及记录反馈机制等），设备故障解决方案科学完备，能够提供质保期内原厂售后服务的正式承诺，支持系统的及时更新与升级维护，并具备丰富的同类医疗设备售后服务经验（提供售后服务的案例证明），耗材及备品备件储备充足，供应响应及时可靠，能更好的保障设备在长期使用过程中的稳定运行和高效维护。
备注：未提供售后服务方案得0分。

	
	
	业绩分（满分11分）
	类似项目业绩：投标人2023 年1 月1 日至投标截止日期止（以合同签订日期为准）具有本项目主要设备的销售业绩：

（1）高频氩气电刀系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分；

（2）人体成分分析仪：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分；

（3）上下肢康复机器人系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分；

（4）减重平衡评估训练系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分；

（5）彩色多普勒超声诊断仪：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（6）彩色多普勒超声诊断仪：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（7）彩色多普勒超声诊断仪：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（8）彩色多普勒超声诊断仪：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（9）彩色多普勒超声诊断仪：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（10）彩色多普勒超声诊断仪: 投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

(11) 腹腔镜手术系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（12）全自动生化免疫分析系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

(13) 全自动血液细胞分析仪: 投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

(14) 高效液相色谱仪：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（15）水处理系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（16）麻醉工作站：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（17）麻醉工作站：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（18）输液采集系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（19）中央监护系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（20）电动综合手术床：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（21）电动综合手术床：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（22）全自动微生物质谱检测系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.25分，满分0.5分。

（注：须提供合同关键页扫描件（包括但不限于合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）并加盖投标人公章，否则不得分。合同体现签订日期的，以合同签订日期为准；合同未体现签订日期的，但是合同履行期限能明显判断在2023 年1 月1 日或之后开始实施的，该合同应予以认可。若合同无法体现具体内容的，可增加客户方提供的证明材料作为佐证材料，否则不得分。）

	
	
	政策分

（满分2分）
	每有一项投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的节能产品或环境标志产品认证证书复印件得1分，满分2分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。

	总得分=1+2+3。


注：

1.计分方法按四舍五入取至百分位

2.偏离认定说明

投标人根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

四、中标候选人推荐
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本
政府采购合同

合同编号：                                
采购人（甲方）：                            
供应商（乙方）：                          

采 购 计 划 号：                         
项目名称：                           

项目编号：                       

合同类型：买卖合同（备注：货物采购一般为买卖合同）
本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

	序号
	标的的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）：（大写）                          （小写）                 


第二条　标的质量
1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：                    
2.履行地点：                       
3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：           。

（2）交货方式：乙方将货物送到甲方指定地点。
第四条　包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训
1.安装时间：                     ；

安装地点：                     。

2.安装要求：                           。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：                     ；培训地点：                     。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款：                     。

3.合同价款包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、延保、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）包括拆旧费用、安装后的现场垃圾清理；。

（6）接入医院信息系统产生的费用。

（7）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。

4.付款进度安排：采用分期付款方式，甲方自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内预付合同款的30%给乙方，自设备安装验收合格正常使用后乙方开具货款全额发票给甲方，甲方在收到发票且项目具备支付条件之日起30天内一次性支付剩余的合同金额给乙方（不计利息）。

5.资金支付方式：银行转账。
第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准： 

1）所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

2）交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。

3）成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

4）采购人有权委托第三方项目进行验收，单次验收费用不超过合同金额的2%，验收费用由成交人承担。供应商在进行报价时应将验收费用考虑在内。

5）符合采购文件参数要求及响应参数要求。 

（2）验收程序及方法：
1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。
2）甲方收到乙方验收申请之日起7个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。
4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。
5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式   份，甲乙双方各执   份、受托第三方机构一份（如有）。 

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后   日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由乙方承担所发生的全部费用。
②贬值处理：乙方赔偿甲方。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后   日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。
第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围:                  ；保修期：                     。
第九条　履约保证金

本项目收取履约保证金，履约保证金金额：中标金额的5%【根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市保障中小企业款项支付工作方案的通知》（防政办发[2021]1号）文件精神，如中标供应商为小微企业的，免收履约保证金。根据《防城港市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（防财采〔2022〕12号）文件精神，如中标供应商为中型企业的，履约保证金金额为中标金额的2%】

第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。

4.乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 5%向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地防城港市防城区人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成
1.政府采购合同

2.中标（成交）通知书；

3.投标（响应）文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式伍份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各壹份，甲方执叁份，乙方执壹份（可根据需要另增加）。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人或者委托代理人（签字）：
法定代表人或者委托代理人（签字）： 

签定日期：　　　年　　月　　日
签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：                           开户名称：

银行帐号：                           银行帐号：

开 户 行：                           开 户 行：

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______ 

                                    投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     
投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的的名称
	品牌
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价

③=①×②
	进口产品原产地
	进口产品制造商
	报关价格构成

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 

1. 投标人的开标一览表须加盖投标人电子签章，并由法定代表人或委托代理人签字或电子签名，否则其投标将被认定为无效标。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或电子签章，或由法定代表人、委托代理人签字（或电子签名），否则其投标将被认定为无效标。

3. 若招标文件中列明采购专用耗材，投标人应按照招标文件规定的耗材量或常规试用量提供报价。

4. 投标人须对每个设备单独报价（不得超出单价控制价），且不得将耗材费用计入设备总价；报价须包含设备运输、安装调试、验收及质保期内的全部服务费用；若为进口设备，须明确注明原产地、制造商及报关价格构成。

5. 本表可根据实际情况由投标人自行修改拟定。

                            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日
5、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或投标人属于监狱企业的证明材料；

（1）中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表
统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
（2）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（3）投标人属于监狱企业的证明材料。

6、投标人关于符合本国产品标准的声明函；

附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.

资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

2.防城港市政府采购供应商信用承诺函

防城港市政府采购供应商信用承诺函
致（采购人名称） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

                               法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

                               法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日
4.投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
                法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：             
                           投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                                投标人名称（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	投标报价
	
	
	

	质保期
	
	
	

	交付的时间和地点
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后服务
	
	
	

	包装和运输
	
	
	

	验收标准
	
	
	

	其他要求
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

电子投标文件

技术文件

项目名称： 
项目编号： 

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：        

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（如有）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：            
五、其他文书、文件格式
1.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□采购结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
PAGE  

