## Sheet1
(表一) 理化生三合一综合实验室（两间）
序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位
智能控制系统模块
1 | 教师总电源 | 1、尺寸：≥长405*宽405*高100mm，装置在主控台组合柜内，采用PVC薄膜面板，微电脑控制，轻触按钮开关； 2、输入电压：220v±10%； 3、教师电源：交流输出1-30V,调节单元1V/档，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压，高精度数字电压电流表显示，显示误差：交流电压1%，交流电流1%； 4、直流输出:1.3-30V，调节单元0.1V/档，键盘直选电压控制方式，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示，显示误差：直流电压0.5%，直流电流0.5%。 | 2 | 个
2 | 塔吊控制器 | 1、规格：≥长204*宽150*高28mm； 2、内嵌≥7寸彩色触摸液晶屏； 3、教师塔吊升降控制、学生塔吊升降控制（单独或集体升降控制）； 4、教师塔吊照明控制、学生塔吊照明控制； 5、教师塔吊插座控制、学生塔吊插座控制； 6、多功能学生电源控制（锁定/开放）； 7、排风变频器控制，调节额定频率：0～50HZ； 8、DC24V供电。 | 2 | 套
3 | 实验视频录制专用终端 | 1、套件包含1台触屏式录播主机、2台摄像头。 2、整体设计小巧，吊装在主塔学生位。 3、可以采集2路高清视频信号，且可以实时观看视频信号，根据具体实验的需要调节镜头高度和角度。 4、系统采用嵌入式架构，无风扇设计，安静无噪音。 5、内置64G存储，可以本地存储考试视频数据。 6、录播主机屏幕：≥11.6寸IPS高清触摸屏幕。 7、录播主机接口：RJ45*1、USB*4。 8、摄像头：标配2路USB高清摄像头，录播主机与摄像头之间采用USB方式连接。 9、录播主机可存储不少于8小时的视频，当视频存储满后系统自动覆盖写入。 10、录播主机应具有内置存储，可以应对断网等紧急情况。 | 2 | 套
4 | 教师位平板及摄像头支架 | 1、尺寸：≥长474*宽274*高667mm 2、考试系统支架：采用冷轧圆钢管，外径φ28mm、内径φ19mm，车床加工，数控弯管机一体成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，可重复拆卸拼装。 | 2 | 套
教师位塔吊主体模块
5 | 主体框架 | 1、主体规格：≥长865*宽600*高270mm； 2、架身规格：≥865*370*265mm，整体采用1.0mm（±0.2mm）规格冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格：≥325*225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm通风孔，周边有4个≥φ5mm小孔作为固定件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内置组合固定件：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 4、左右侧板规格：≥865*265*110mm，采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有3个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 5、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*60mm； 6、顶部检修口全部采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 7、塔吊吊架：尺寸≥长390*宽310mm，角铁材质，高度以现场测量为准，塔吊吊顶装饰盖采用ABS材质。 | 2 | 套
6 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥长390*宽300*高830mm，升降行程≤500mm； 2、外筒规格：≥325*225*600mm,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽，便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内筒规格：≥298*200*600mm ,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽,便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程≤500mm，满足不同楼层高度的安装； 5、升降设有光电行程开关升降限位。 | 2 | 套
学生位塔吊主体模块 |  |  | 0
7 | 主体框架 （长） | 1、主体规格：≥长1600*宽600*高270mm； 2、架身规格：≥长1595*宽370*高265mm，整体采用1.0mm（±0.2mm）厚冷轧钢板，经激光雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格：≥宽325*高225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm通风孔，周边有4个≥φ5mm小孔作为固定件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内置组合固定件：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 4、左右侧板规格：≥长1600*高265*宽110mm，采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有3个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 5、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥长600*宽270*高60mm； 6、顶部检修口全部采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 7、塔吊吊架：尺寸≥长390*宽310mm，角铁材质，高度以现场测量为准，塔吊吊顶装饰盖采用ABS材质。 ★8、依据GB/T 24820-2024、GB/T 3325-2024标准对塔吊-主体框架进行抗盐雾检测，结果直径1.5mm以下锈点≤6点/dm2，直径≥1.0mm 锈点0点。（提供国家认可的检测机构出具的带CNAS或CMA认证的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） | 12 | 套
8 | 主体框架（短） | 1、主体规格：≥长865*宽600*高270mm； 2、架身规格：≥865*370*265mm，整体采用1.0mm（±0.2mm）规格冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格：≥325*225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm通风孔，周边有4个≥φ5mm小孔作为固定件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内置组合固定件：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 4、左右侧板规格：≥865*265*110mm，采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有3个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 5、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*60mm； 6、顶部检修口全部采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 7、塔吊吊架：尺寸≥长390*宽310mm，角铁材质，高度以现场测量为准，塔吊吊顶装饰盖采用ABS材质。 | 4 | 套
9 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥长390*宽300*高830mm，升降行程≤500mm； 2、外筒规格：≥325*225*600mm,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽，便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内筒规格：≥298*200*600mm ,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽,便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程≤500mm，满足不同楼层高度的安装； 5、升降设有光电行程开关升降限位。 | 16 | 套
通风组件模块（仅含塔吊内通风组件） |  |  | 0
10 | 塔吊通风组件 | 1、尼龙材质，抗腐蚀、抗老化、耐酸碱、高温、阻燃； 2、管材表面硬度和抗拉强度高； 3、管道耐酸碱、耐腐蚀，适用于废气排放及输送。 | 18 | 套
11 | 万向吸风罩 | 1、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向； 2、关节密封圈：高密度橡胶； 3、关节连接杆：304不锈钢； 4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮； 6、拱形集气罩：直径≥200mm，高密度PC透明材料制成； 7、伸缩导管：直径≥50mm铝合金； 8、固定底座：模具压注一体成型。 | 58 | 套
电器模块 |  |  | 0
12 | 学生电源 | 1、尺寸：≥长196*宽84*高54mm； 2、面板采用PVC薄膜面板，轻触按钮开关。单片机控制数码管显示交直流电压、电流； 3、输入电压：220v±10%； 4、交流输出：1-30V，最小调节单元可达1V,额定电流2A,数字电压电流表实时显示，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5、直流输出：1.3-30V，调节单元0.1V一档,额定电流2A，数字电压电流表实时显示。具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 | 58 | 套
13 | 塔吊照明 | 1、色温：常规色温：自然光（NW）4000-4500K； 2、使用寿命：≥50000小时； 3、无不良眩光、无频闪； 4、启动无延时，通电即亮。 | 30 | 套
14 | USB面板插座 | 1、配有多功能220V插孔和USB 5V 2.4A 电源插孔； 2、面板选用PC料，韧性高，高冲击力，阻燃性能强； 3、插座铜片使用锡磷青铜，导电性能高。 | 58 | 套
15 | 网口插座 | 1、配有1个网口接头插孔； 2、选用阻燃效果好，耐高温，高绝缘性材质，耐磨，不变形； 3、携带可开启保护门。 | 58 | 套
学生实验操作及学习区 |  |  | 0
16 | 教师水槽 | 1、规格：≥长440*宽330*高200mm实验室专用5mm（±0.1mm）厚PP水槽。 ★2、依据GB/T 32487-2016对水槽有害物质限量，重金属检测：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬和可溶性汞均未检出。对水槽塑料件外观进行检测，检测结果无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩。（提供国家认可的检测机构出具的带CNAS或CMA认证的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） ★3、依据GB/T 35607-2024对水槽环境属性，有害物质多环芳烃，苯并[a]芘检测：结果未检出。（提供国家认可的检测机构出具的带CNAS或CMA认证的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） | 2 | 个
17 | 教师水嘴 | 1、规格：≥长240*宽160*高550mm； 2、采用加厚铜质材料； 3、高亮度环氧树脂涂层； 4、陶瓷阀芯可90°旋转； 5、特制鹅颈管可360°旋转； 6、可拆卸铜质水嘴； 7、底部增加过滤网，过滤水中杂质。 | 2 | 个
其他设备 |  |  | 0
18 | 水柜 | 1、产品规格：≥长500*宽600*高840mm； 2、水槽盖：采用pp材料，≥长495*宽595*高92mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。水槽：采用PP材料，壁厚4mm（±0.2mm），塑料注塑模一次性成型四周有10mm（±0.2mm）高挡水沿。水槽规格：≥长435*宽340*深245mm，水槽内带溢水口； 3、主体：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。拐角设有≥R20mm圆弧； 4、正面：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。上下方有倾斜角，成凹槽状，槽深≥40mm,视觉更有立体感； 5、门板：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。两侧设有圆角； 6、底座：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。四周内倾斜，接地面相应缩小，视觉更有立体感； 7、脚垫：采用塑胶脚垫。 ★8、依据GB/T 24820-2024标准对水柜塑料件外观进行检测，检测结果无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩。（提供国家认可的检测机构出具的带CNAS或CMA认证的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） ★9、依据GB/T 24820-2024标准对水柜进行金属喷涂（塑）涂层理化性能检测，硬度检测结果≥H；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；附着力检测结果≥1级。（提供国家认可的检测机构出具的带CNAS或CMA认证的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） | 28 | 个
19 | 三联水嘴 | 1、规格：≥长240*宽160*高550mm； 2、采用加厚铜质材料； 3、高亮度环氧树脂涂层； 4、陶瓷阀芯可90°旋转； 5、特制鹅颈管可360°旋转； 6、可拆卸铜质水嘴； 7、底部增加过滤网，过滤水中杂质。 | 28 | 个
20 | 喷淋器 | 紧急喷淋器：不锈钢双进水口 公称压力：0.4MPA 密封压力：0.45MPA 工作压力：0.20~0.40MPA 喷淋流量L/min：120-180升/分钟 洗眼流量L/min：≥12 适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水 结构特点 1. 采用球阀分别控制喷淋与洗眼。操作方便，启闭快速，密封可靠。 2. 冲眼喷头的出水为柔和泡沫状水流，相比普通洗眼喷头提高清洗效率50%。 | 2 | 套
21 | 通风系统 | 1、结构：塑料离心式风机，功率：7.5KW，风量：0-18500m³/h，风压：1136.8-784Pa，噪音：≤71dB(A)。，转速约：1400 R/MIN； 2、每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响； 3、变频调速器：7.5KW、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能； 4、恒转矩控制，输出平稳； 5、自动稳压输出，输出短路保护； 6、抗干扰能力强； 7、含变频调速器电箱、风机进口入消声器、风机出入口变径节、防雨帽。 | 2 | 台
22 | 风机水泥石台 | 1、≥长1000*宽1000*高150mm，实际尺寸以现场测量为准定制！ | 2 | 项
23 | 室内通风管道及辅材 | 1、室内管道：DN315PVC管、DN250PVC管、DN200PVC管、DN160PVC管、DN110PVC管； 2、弯头：DN315、DN250、DN200、DN160、DN110； 3、变径：DN315/200、DN250/200、DN200/160、DN160/110； 4、室内布管辅材：吊卡、膨胀螺栓等。 | 2 | 套
24 | 风机电缆线 | 1、电源主线采用≥4mm²国标线材。 | 2 | 套
25 | 室外通风管道及辅材 | 1、室外出风管道：DN400PVC管； 2、室外通风辅材：弯头、变径、直接、管卡。 | 2 | 套
26 | 室内通风系统安装 | 1、测量管道，拼接管道，拼接连接件，测量丝杆，切丝杆，打顶爆三件套，组装风管对接吊装或者吸风罩，打吊卡等。 | 2 | 套
27 | 室外通风系统安装 | 1、室外风管拼接，外墙抱箍，风机及线路安装，吊车或蜘蛛人外墙风管安装固定等。 | 2 | 套
28 | 电器布线 | 1、主线不小于2.5平方国标线材。 | 2 | 套
29 | 供排水系统 | 1、给水：采用≥φ20 PPR水管敷设； 2、排水：使用≥φ50 UPVC专用排水管。 | 2 | 套
30 | 地面开槽及复原 | 1、地面开槽及不锈钢槽恢复地面。 | 2 | 项
31 | 地胶 | 实验室专用防滑地胶厚度4mm | 160 | 平方
32 | 吊顶 | 造型格栅吊顶 | 160 | 平方
33 | 网线 | 超五类网线 | 4 | 箱
34 | 照明 | 60瓦平板灯 | 28 | 盏
35 | 挂画 | 实验室墙体装饰挂画及背景墙装饰 | 2 | 套
(表二) 化学吊装实验室（两间）
序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位
1 | 全智能系统控制箱 | 智能控制柜外壳采用冷轧钢板，激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 1、控制箱内置：3P总电源开关1组，漏电保护器一个，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。 | 2 | 台
2 | 教师专用吊装总控系统 | 1.标准模组规格：1500*630*195mm，外壳采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，优雅的流线型设计，侧面配备彩条，更具有科技现代感，承重骨架采用2mm厚优质钢材激光切割焊接而成强度高、结构稳定；动力底座采用厚度3mm高强度钢板经CNC精加工成型,动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型，承重性能强，精度高。盖帽采用全新ABS塑料经模具一次注塑成型，带有和舱体同色彩条，美观大方； 2.结构特点：智能摇臂装置由控制系统统一远程控制，具有过流保护功能。摇臂系统主管道采用42*74mm侧面配装饰彩带，倒圆角半径R25的方形铝合金型材，型材内部穿行进排水管道和电源线。主功能模块采用ABS材料经模具一次注塑成型，预留高低压电源接口、急停开关、网络接口、通风接口和给排水接口等，可满足当前各科实验需求及未来功能扩展。摇臂动力系统有：直流24v推杆电机、定位轴、轴承、限位开关和曲形推杆组成，摇臂升降顺畅不卡顿。 3、教师多功能总控电源模块外壳体采用阻燃级ABS塑料原料模具注塑一次性加工成型，表面光滑，规格为320*265*116mm。教师操作总控面板采用280*190*34mm液晶触摸显示屏。 3.1、摇臂电源模块升降控制:对摇臂电源模块状态进行升、降及中途停止的操作，可进行单选及全选操作。 3.2、交直流低压电源控制：①.交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。②.直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。③.学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 3.3、220v高压插座控制：由老师控制可进行单选及全选操作，防止触电默认电源关闭。 3.4、供水控制：集中控制整室给排水； 3.5、照明控制：可单组或全选控制整室照明； 3.6、系统带温湿度探测系统：系统控制箱内配置精密传感器，实时监测室内的温度和湿度，甲醛含量，PM2.5空气质量等，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 。 3.7、系统设置：出厂设置、密码更改和时间设置等。 3.8、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 3.9、移动端控制系统：控制柜在一定范围内发射无线信号，安装了控制系统APP的移动终端通过WiFi与控制柜连接，外部设备输入正确密码后，实现远程控制，移动端控制系统和控制柜平台功能一致，方便教师在授课时，进行双设备切换。 3.91、电子举手：当老师有提问时，老师端可开启提问，学生端点击举手，可在老师主控端实时显示学生举手状态及位置，学生点击举手按钮时老师端也会有语音提示。 | 2 | 台
3 | 吊装主体框架 | 1.标准模组规格：1500*630*195mm，外壳采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，优雅的流线型设计，侧面配备彩条，更具有科技现代感，承重骨架采用2mm厚优质钢材激光切割焊接而成强度高、结构稳定；动力底座采用厚度3mm高强度钢板经CNC精加工成型,动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型，承重性能强，精度高。盖帽采用全新ABS塑料经模具一次注塑成型，带有和舱体同色彩条，美观大方； | 28 | 组
4 | 智能摇臂升降系统 | 结构特点：智能摇臂装置有控制系统统一远程控制，学生不能单独操作，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止，具有过流保护功能。摇臂系统主管道采用42*74mm侧面配装饰彩带，倒圆角半径R25的方形铝合金型材，型材内部穿行进排水管道和电源线。主功能模块采用ABS材料经模具一次注塑成型，预留高低压电源接口、急停开关、网络接口、通风接口和给排水接口等，可满足当前各科实验需求及未来功能扩展。摇臂动力系统有：直流24v推杆电机、定位轴、轴承、限位开关和曲形推杆组成，摇臂升降顺畅不卡顿。 | 28 | 个
5 | 电源供应模块 | 1、学生多功能电源模块外壳体采用阻燃级ABS塑料原料模具注塑一次性加工成型，表面光滑，规格为320*265*116mm。 2、 操作面板采用7.6寸液晶触摸显示屏，界面上有交直流输入选取、复位键、电压控制键、环境监测信息显示模块、风量显示，水量显示，电子举手功能，操作面板下方有交直流输出接线插口。 3、电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制，交直流输出：直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能。采用复位功能免除反复过载冲击负载。学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。老师端可以分组或独立控制。 4、电子举手：当老师有提问时，老师端可开启提问，学生端点击举手，可在老师主控端实时显示学生举手状态及位置。 5、拓展部分，设有保险模块、急停装置模块、485网络模块接口、USB模块接口。 6、急停保险模块：防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性 | 28 | 组
6 | 万向吸风罩 | 5.1.独立集成在吊装主体上的铝合金四节万向吸风罩，关节：采用高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 5.2关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 5.3.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 5.4.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 5.5.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母。. 5.6.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5.7.气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 5.8.万向罩口：直径不小于255mm，pvc材质一次成型罩口制成。 5.9.主体管道：专业抗氧化抗腐蚀的68mm铝合金管。 6.安装后可根据使用需要达到360度任意转停，整体美观大方，吻合高水准专业实验室 | 58 | 套
7 | 智能照明 | 照明模块有底座外壳、扩散板和LED灯条组成；外置隐藏安装，可从吊装外部拆卸，方便后期维修更换。固定底座采用ABS塑料一体成型，内置安装4WLED灯条，扩散板采用PC材料，扩大发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求；所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行单组的关闭及开启功能。 | 28 | 对
8 | 给排水快接系统 | 1、给排水快速接头,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 2、接收智能化控制系统控制，并配置配套给排水软管2根。快速给水接口3mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 28 | 套
9 | 学生桌水槽柜 | 水槽台整体规格：长495*宽595*高830±5mm，分柜体和水槽两部分组成，各部件采用模具一次注塑成型，★塑料件的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；并提供相应的检测报告。 1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体前后均留有带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。 ★4、水槽耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级，需提供相应的检测报告佐证。 ★5、水槽台的甲醛等有害物质释放量应符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准，并提供相应检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章。 | 30 | 套
10 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 30 | 套
11 | pp塑料离心风机 | 1、6#离心风机 电机功率5.5KW变频调速，转速 1440r/min，风量6840-12700M3/H，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型，防爆防腐，不得使用塑料板焊接。 2、配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动。 3、配防雨帽，PP 材质，主要用于对专用通风机的防护。 4、配通风机消音器采用PP 材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于 50 分贝。 5、配风机进出口接头采用柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 2 | 套
12 | 风机控制线 | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 2 | 套
13 | 电器布线 | 1、主线不小于2.5平方国标线材。 | 2 | 项
14 | 给排水管路系统 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，热熔连接，模块化设计，每组模块处留有角阀方便检修。 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 | 2 | 项
15 | 通风管道系统 | 主管道：φ315，连接至楼顶风机，PVC（国标）管 室内支管：φ315-200-75，PVC(国标)管 接头：UPVC注塑接头 | 2 | 项
16 | 室内通风系统安装 | 1、测量管道，拼接管道，拼接连接件，测量丝杆，切丝杆，打顶爆三件套，组装风管对接吊装或者吸风罩，打吊卡等。 | 2 | 套
17 | 室外通风系统安装 | 1、室外风管拼接，外墙抱箍，风机及线路安装，吊车或蜘蛛人外墙风管安装固定等。 | 2 | 套
18 | 地面开槽及复原 | 1、地面开槽及不锈钢槽恢复地面。 | 2 | 项
19 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 2 | 项
20 | 地胶 | 实验室专用防滑地胶厚度4mm | 160 | 平方
21 | 吊顶 | 造型格栅吊顶 | 160 | 平方
22 | 网线 | 超五类网线 | 4 | 箱
23 | 喷淋器 | 紧急喷淋器：不锈钢双进水口 公称压力：0.4MPA 密封压力：0.45MPA 工作压力：0.20~0.40MPA 喷淋流量L/min：120-180升/分钟 洗眼流量L/min：≥12 适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水 结构特点 1. 采用球阀分别控制喷淋与洗眼。操作方便，启闭快速，密封可靠。 2. 冲眼喷头的出水为柔和泡沫状水流，相比普通洗眼喷头提高清洗效率50%。 | 2 | 套
24 | 挂画 | 实验室墙体装饰挂画及背景墙装饰 | 2 | 套
(表三) 生物实验室（两间）
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
1 | 讲台水槽 | 440*330*190mm 度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。 | 2 | 个
2 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 30 | 个
3 | 功能桶 | 多功能柱规格：长430*宽360*高760mm，采用全新ABS塑料经模具注塑成型，以齿合槽配以螺丝安装确保柜体结构稳固不扭曲变形；多功能柱内部分前后两个仓室；后仓为功能仓，用于电源线管道、通风管道穿行及后期维护，设独立检修门并配专用锁具。前仓为储物仓内部空间不小于320*200*300，用于放置显微镜或常用仪器，中间可加配活动隔板；储物仓带独立仓门并配通开锁具方便管理。 ★表面可迁移元素需符合GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分 特定元素的迁移》标准中相关规定，并提供检测报告。 ★符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准中相关规定，并提供检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章。 | 56 | 个
4 | 学生安全电源 | 安装在两个书包斗中间电源盒内，设有两个220v新国标额定电流不小于6A的3+2多功能插座；并配有保险丝、电源开关和指示灯；符合国家安全认证标准。 | 56 | 个
5 | 学生桌水槽柜 | 水槽台整体规格：长495*宽595*高830±5mm，分柜体和水槽两部分组成，各部件采用模具一次注塑成型，★塑料件的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；并提供相应的检测报告。 1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体前后均留有带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。 ★4、水槽耐腐蚀性能按GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级，需提供相应的检测报告佐证。 ★5、水槽台的甲醛等有害物质释放量应符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准，并提供相应检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章。 | 28 | 个
6 | 教师总控台电源装置 | 教师控制电源部分采用抽屉式： 1、设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 2、实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能； 3、配置2组220V国标5孔插座。 | 2 | 套
7 | 显微镜灯 | 1、规格：灯管长600±5mm，灯高：200±5mm，照明角度180度旋转可调，旋转轴采用不锈钢阻尼转轴器隐藏安装。 2、灯具外壳采用ABS工程塑料，除螺丝外可接触部件不得有金属部件以防触电，有独立开关控制。 3、灯芯组件采用2835型LED灯珠铝基板灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温4500k-6000k正白色，灯光通过光学平板散光片投射令光线均匀柔和不刺眼。 | 56 | 盏
8 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 2 | 个
9 | 电器布线 | 2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 2 | 项
10 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 | 2 | 批
11 | 地面开槽及复原 | 1、地面开槽及不锈钢槽恢复地面。 | 2 | 项
12 | 地胶 | 实验室专用防滑地胶厚度4mm | 160 | 平方
13 | 吊顶 | 造型格栅吊顶 | 160 | 平方
14 | 网线 | 超五类网线 | 4 | 箱
15 | 照明 | 60瓦平板灯 | 28 | 盏
16 | 挂画 | 实验室墙体装饰挂画及背景墙装饰 | 2 | 套
(表四)电学物理实验室
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
1 | 教师总控台电源装置 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。 1、电压设定操作为数字键盘。 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3、4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4、教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 6、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示，教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁 7、大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。 | 2 | 套
2 | 功能桶 | 多功能柱规格：长430*宽360*高760mm，采用全新ABS塑料经模具注塑成型，以齿合槽配以螺丝安装确保柜体结构稳固不扭曲变形；多功能柱内部分前后两个仓室；后仓为功能仓，用于电源线管道、通风管道穿行及后期维护，设独立检修门并配专用锁具。前仓为储物仓内部空间不小于320*200*300，用于放置显微镜或常用仪器，中间可加配活动隔板；储物仓带独立仓门并配通开锁具方便管理。 ★表面可迁移元素需符合GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分 特定元素的迁移》标准中相关规定，并提供检测报告。 ★符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准中相关规定，并提供检测报告。 投标人提供由生产厂商送检的具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测报告可在“国家认证认可监督管理委员会”官网和检测机构的官网上同时可查真伪，复印件或扫描件需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章。 | 56 | 个
3 | 学生安全电源 | 学生桌设置1台多功能学生实验台，功能要求为：1、学生电源应采用独立变压器的电源,独立电源开关。 2、交流分档调节，电压指示，自动过载保护功能 3、学生低压直流电源电压为1.25V-24V/2.5A，连续调节,电流电压指示。 4、一组多功能测试表。 5、国标220V输出插座，独立漏电保护开关。 | 56 | 套
4 | 电器布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 2 | 项
5 | 地面开槽及复原 | 1、地面开槽及不锈钢槽恢复地面。 | 2 | 项
6 | 地胶 | 实验室专用防滑地胶厚度4mm | 160 | 平方
7 | 吊顶 | 造型格栅吊顶 | 160 | 平方
8 | 网线 | 超五类网线 | 4 | 箱
9 | 照明 | 60瓦平板灯 | 28 | 盏
10 | 挂画 | 实验室墙体装饰挂画及背景墙装饰 | 2 | 套
(表五)化学准备室
序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位
1 | 准备台 | 规格：2600*1200*780mm（含水槽台长3000mm） 1、桌身 台面：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、防火阻燃、耐磨等特点。 1.2、新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖，同一侧面两只工型腿上部采用一条66*25mm铝合金型材连成一个整体；外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、桌脚间通过金属三卡锁专用连接件将铝合金型材连接，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 张
2 | 水槽台 | 水槽台整体规格：长500*宽600*高845mm，分柜体和水槽两部分组成。柜体部分采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固；柜体前后各有一个带锁的检修门，方便日后维修。水槽部分，采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 | 1 | 个
3 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个
4 | 试剂架 | 规格：2400*335*750mm，试剂架采用42mm*90mm的铝合金型材立柱,15mm*40mm的铝合金档条与冲压成型的1.5mm厚的镀锌钢连接件连接而成，具有结构牢固、安装方便等特点。层板选用8mm的钢化玻璃。 | 1 | 个
5 | 通风系统 | 110W 轴流风机。 | 1 | 台
6 | 电气布线 | 1、DE20阻燃线管；主线不小于2.5平方国标线材。 | 1 | 套
7 | 防火门 | 1.产品尺寸：≥900*2000mm 单开门； 2.材质：主体材质采用钢制镀锌板。 | 1 | 扇
8 | 通风管道 | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，优质PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，优质PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； | 1 | 批
9 | 易燃品储藏柜（防火柜） | 1、尺寸：≥H1650*W1090*D460mm； 2、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有≥38mm的绝缘层； 3、厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过点焊接； 4、采用双GA锁具三点联动式门锁，不转动把手也可保证完全闭合，并实现双锁控制； 5、钢琴式铰链平滑关闭，可启闭180度； 6、柜门配有双钥匙（钥匙专锁专配非通开），实现双人双锁安全管理； 7、≥50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 8、外观有专业规范的警示标签； 9、装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部； 10、防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重≥100kg； 11、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，可最大限度降低腐蚀和湿气的影响； 12、按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 | 1 | 个
10 | 毒害品储存柜 | 1、尺寸：≥H1800*W900*D450mm； 2、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有≥38mm的绝缘层； 3、厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过点焊接； 4、采用双GA锁具三点联动式门锁，不转动把手也可保证完全闭合，并实现双锁控制； 5、钢琴式铰链平滑关闭，可启闭180度； 6、柜门配有双钥匙（钥匙专锁专配非通开），实现双人双锁安全管理； 7、≥50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 8、外观有专业规范的警示标签； 9、装设有防闭火装置的双透气孔，置于底部及其相对的顶部； 10、防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重≥100kg； 11、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，可最大限度降低腐蚀和湿气的影响； 12、按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 | 1 | 个
11 | 强酸强碱储存柜 | 1、尺寸：≥H1650*W1090*D460mm 1、柜体：采用8mm（±1mm）瓷白色贴膜PP（聚丙烯）板制作，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性； 2、柜门：采用≥15mm（±1mm）瓷白色贴膜PP（聚丙烯）整板制作； 3、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，四周有立边，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 4、桥式把手：采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质，； 5、铰链：采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成； 6、专用门吸：采用PP（聚丙烯）材料制成； 7、警示标签：柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示，提醒周围人群注意安全。 8、可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、乙酸、硫磺酸等。 | 1 | 个
12 | 地胶 | 实验室专用防滑地胶厚度4mm | 40 | 平方
13 | 吊顶 | 铝扣板吊顶 | 40 | 平方
14 | 防爆烟雾报警系统 | 1、产品尺寸:≥110*80mm； 2、工作电压:DC12V/DC24V； 3、监视电流:<0.12mA； 4、报警电流:10mA≤I≤30Ma； 5、报警确认灯:红色,正常监视时周期性闪亮,报警时常亮。 | 1 | 套
15 | 防爆红外线报警系统 | 1、产品尺寸:≥260mm*120mm*120mm； 2、继电器输出:常闭常开可选，接点容DC28V，100mA； 3、防拆开关:常闭无电压输出，接点容里DC28V，100mA； 4、微波频率:10.525GHZ； 5、静态电流:≤50mA，报警电流:≤150mA； 6、自检时间:60S； 7、配控制器。 | 1 | 套
16 | 防爆灯及控制开关 | 1、70W，带保护罩。 | 2 | 套
17 | 消防设备 | 灭火器：配2个4kg干粉式灭火器 1、手提储压式； 2、容量为4kg，采用干粉式灭火器； 灭火箱：1个 1、可放两个4kg 灭火器； 2、金属制； 消防沙箱：1个 1、尺寸400*360*400mm | 2 | 套
18 | 防爆摄像头 | 1、外形尺寸：长280×宽140×高140mm（±5mm）； 2、材质：采用304不锈钢； 3、工作环境：-10℃~+85℃； 4、钢化防爆玻璃； 5、采用200万星光级机芯；； 6、ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控； 7、高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达30 m； 8、支持HTTPS 等安全认证，支持创建证书；初始设备开机需设置密码，保障密码安全；支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 9、包含支架及防爆软管。 | 1 | 套
(表六)生物准备室
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
1 | 准备台 | 规格：2600*1200*780mm（含水槽台长3000mm） 1、桌身 台面：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、防火阻燃、耐磨等特点。 1.2、新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖，同一侧面两只工型腿上部采用一条66*25mm铝合金型材连成一个整体；外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、桌脚间通过金属三卡锁专用连接件将铝合金型材连接，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 2 | 张
2 | 水槽台 | 水槽台整体规格：长500*宽600*高845mm，分柜体和水槽两部分组成。柜体部分采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固；柜体前后各有一个带锁的检修门，方便日后维修。水槽部分，采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 | 1 | 个
3 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个
4 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 | 1 | 批
5 | 地胶 | 实验室专用防滑地胶厚度4mm | 40 | 平方
6 | 吊顶 | 铝扣板吊顶 | 40 | 平方
(表七)物理准备室
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
1 | 准备台 | 规格：2400*1200*780mm 1、桌身 1.1台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 1.2、新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖，同一侧面两只工型腿上部采用一条66*25mm铝合金型材连成一个整体；外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、桌脚间通过金属三卡锁专用连接件将铝合金型材连接，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 张
2 | 地胶 | 实验室专用防滑地胶厚度4mm | 40 | 平方
3 | 吊顶 | 铝扣板吊顶 | 40 | 平方
(表八)污水处理系统
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量
1 | 实验室污水处理设备 | 功能要求：一、处理原理及工艺要求 1.1收集池：废水收集和水质均衡的作用； 1.2pH调节：由于不同时段采用的试剂和产生的废水pH值不能确定，采用全自动酸碱调节装置向废水中投加酸碱， 对废水pH 进行调节，将废水pH 调节至6-9之间，以便保证后续处理的效果。 1.3多相催化氧化：材质为钛合金耐腐蚀材质，采用固定床技术，外部采用贵金属物质，内置火山石催化系统、臭氧催化剂催化系统、二氧化钛催化系统快速分解大分子污染物，此系统配备一键开关功能，可以和主体快速分离更换。 1.4高级氧化：采用流化床技术，其采用羧基强氧化技术进一步氧化废水中污染物，此系统配备一键开关功能，可以和主体快速分离更换。 1.5高效脉冲离子交换：利用离子交换树脂或填料、配合混凝沉淀快速分离重金属物质. 1.6净化过滤：采用初级过滤、CTO滤芯精密过滤、MBR膜过滤等三级过滤技术，进一步降低悬浮物，拦截重金属浮渣，净化系统最后采用膜精密过滤隔离，膜带有反冲洗系统。 1.7复合消毒功能：采用臭氧消毒、二氧化氯消毒、紫外杀菌等复合消毒技术，确保微生物及菌类指标达到国家相关要求标准。 . ★提供第三方机构出具的带有CMA标识的臭氧紫外线消毒器检验报告复印件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台中检验检测报告可查询到截图加盖投标人公章扫描件； 1.8处理工艺要求：“收集池→预处理酸碱中和系统→多相催化氧化系统（包含火山石催化系统、臭氧催化剂催化系统、二氧化钛催化系统）→高级氧化系统→高效脉冲离子交换系统→CTO滤芯过滤系统→MBR膜过滤系统→复合消毒系统→达标排放”。 二、关键技术参数 2.1设备规格≥2000*750*1800hmm 2.2设备材质：壳体采用耐酸碱抗腐蚀腐蚀镀锌钢板制作，内外表面采用丙烯聚酯喷涂处理，具有耐腐蚀、抗酸碱、耐老化等功能； 2.3设备四周采用安全技术设计，各面为圆弧形并加强涂层防刮，圆弧形安全设计有效避免了巡检中的磕碰及刮伤；采用耐腐蚀有机观察视窗，视窗采用防腐蚀、防紫外线技术（深棕色），方便运行巡检观察； 2.4工作温度：0-60℃； 2.5处理水量：1m³/d(立方/天) 2.6运行电压及功率：电源220V AC 50Hz 总功率4KW ★提供第三方机构出具的带有CMA标识的智能化废水处理设备检验检测报告（检测内容包含标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率、工作温度下的泄露电流和电气强度、结构、内部布线、接地措施）和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台中检验检测报告可查询到截图加盖投标人公章扫描件； 2.7收集水箱配置:PE材质200L 2.8控制模式：全自动控制，同时可手动操作，支持物联网系统，可以手机/电脑远程操作以及故障报警。 ★为保证系统运行稳定需搭载实验室综合废水处理设备管理系统，厂商自主开发且首次发表日期到现在稳定运行5年以上，提供相应国家版权局软件著作权证书加盖生产厂家红章扫描件； 2.9 PH酸碱值控制：测量范围：0-14ph；准确度：±0.2pH；分辨率：0.1pH；稳定性：≤0.02pH/24小时；通过在线PH仪监测控制加药泵的运行、加药量的速度及停止；通过污水在线监测系统实时了解污水PH数值。 ★为保证污水实时在线监测稳定运行需搭载污水处理设备在线监测系统，厂商自主开发且首次发表日期到现在稳定运行5年以上，提供相应国家版权局软件著作权证书加盖生产厂家红章扫描件； 2.10超微纳米曝气装置：用于废水综合处理系统使用过程中处理有机溶剂的超微纳米曝气系统，精密气体纳米级曝气氧化装置； 2.11高效过滤净化功能：采用初级过滤、CTO滤芯精密过滤、MBR膜过滤等三级过滤技术，用于进一步对水中的悬浮物、胶体、COD、BOD、重金属、等杂质及细菌、病毒等污染物隔离，从而保证出水水质达标排放； 2.12复合消毒功能：采用臭氧消毒、二氧化氯消毒、紫外杀菌等复合消毒技术，确保微生物及菌类指标达到国家相关要求标准。 ★提供生产厂家消毒产品生产企业卫生许可证（生产类别：次氯酸钠发生器、二氧化氯发生器、臭氧发生器、紫外线消毒器） 2.13设备系统具备全能自动启停功能，无需定时开关机，无需专人看守，设备正常运行； 2.14设备系统具备排泥脱水功能，采用污泥浓缩技术对污泥脱水； 2.15备备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小；相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修； 2.16设备具有报警功能：设备运行故障报警系统、高低压报警自动启停系统、缺水过载保护报警系统、滤芯更换报警等，并且能通过数据传输到管理员绑定的手机或者电脑，更加方便的维护设备。 2.17自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能； 2.18降噪功能：实验室污水废水处理设备运行不会造成周围噪音污染，设备需要进行降噪处理，选用低噪音复式静音电机和防腐泵；全程采用密闭式处理，设备运转噪声要求符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)昼间和夜间标准要求。 ★提供第三方机构出具的带有CMA标识的噪声检测报告（昼间噪音≤52dB（A），夜间噪音≤43dB（A））和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台中检验检测报告可查询到截图加盖投标人公章扫描件； 2.19处理后水质标准：实验室废水经处理后达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）Ⅲ级排放标准要求或者《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015排放市政要求。 ★提供第三方机构出具的带有CMA标识的实验室废水处理设备出水检测报告PH值6-9、粪大肠菌落≤5000MPN/L、 CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、三氯甲烷≤0.3、总铜≤2、总汞≤2、石油类≤30和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台中检验检测报告可查询到截图加盖投标人公章扫描件； | 台 | 1
（表九）高中物理教学仪器
编号 | 名 称 | 规格 功能 | 数量 | 单位
1 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 20 | 个
2 | 电火花计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能 | 20 | 个
3 | 教学示波器 | DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 1 | 台
4 | 学生示波器 | DC 2MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 7 | 台
5 | 电阻箱 | 六位99999.9Ω，0.1级 | 1 | 个
6 | 携式直流单双臂电桥 | 使用温度范围：5～45℃ | 1 | 台
7 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 1 | 台
8 | 虚拟电子测试仪器系统 | 示波器、信号源、频率计等 | 1 | 套
9 | 湿度计 | 指针式 | 1 | 个
10 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 1 | 台
11 | 露点测定器 | 由底座、滴管、乳胶管等组成 | 1 | 个
12 | 摩擦计 | 一、适用范围：初中物理分组仪器。 二、技术参数：1、技术要求符合JY/T0394的相关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存：符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套
13 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 1 | 组
14 | 螺旋弹簧组 | 3N，5N | 26 | 只
15 | 帕斯卡球 | 由空心金属圆球和手柄等组成 | 1 | 个
16 | 摩擦力演示器 | 由底板、抽板、木块、摩擦力示意器等部件组成。 | 1 | 台
17 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 1 | 套
18 | 力的合成分解演示器 | 产品由分度座标盘、底座、支杆等组成 | 1 | 套
19 | 高中静力学演示教具 | 木箱包装 | 1 | 套
20 | 高中力学演示板 | 木箱包装 | 1 | 套
21 | 滚摆 | 由底座、轨道、钢球等组成 | 2 | 个
22 | 离心轨道 | 有捕球网 | 1 | 套
23 | 手摇离心转台 | 适用范围：初中物理演示仪器。 技术参数：1、技术要求符合JY220的相关规定。 标志、说明书、包装、运输、贮存：符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 台
24 | 电动离心转台 | 产品为分4段可调式。主要由电机、调速器、底板、底脚、套管、支架、电源线等组成 技术参数： 电机功率：85W 最高转速：1150r/min 使用电源电压:220V 50Hz 可与离心机械模、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等型配套使用。 | 1 | 台
25 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 1 | 套
26 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 1 | 套
27 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 1 | 套
28 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 1 | 套
29 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 20 | 套
30 | 演示斜面小车 | 1、整体是由斜面板、底板、小车砝码、支撑杆摩擦块各滑轮支架组成。 2、斜面板：木质材料，全长1.2米，表面光滑平直，不变形。 3、底板：长800mm，边上装有调节螺杆。 4、支架滑轮：滑轮φ45mm，支架高度43mm，都是塑料注塑而成。 5、小车：塑料外壳，基本尺寸101mm*62mm*40mm,内部带两块长34mm铁块，车轮用螺丝铁杆固定，是自由滑动。 6、摩擦块：木质材料，尺寸为99mm*80mm*37mm,顶部打有4个φ27.5*13mm孔，右侧打有2个φ27*6mm孔 | 1 | 套
31 | 斜面小车 | 由斜面板、小车等组成 | 20 | 套
32 | 气垫导轨 | 1、1.2m铝轨道 2、配附件盒 | 1 | 台
33 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声 | 1 | 台
34 | 自由落体实验仪 | 仪器由带有标尺的铝合金型材为主体，上端装有电磁铁吸球器，中间装有两个可任意移动的光电门，下端装有接球袋，立柱下端固定在可调节的三角支架上。 1.仪器总高度≥1.2m，实验有效高度≥1.1m。 2.标尺含厘米及英寸双刻度标识。 3.电磁铁电源：DC6V 4.钢球直径：19mm 5.接球袋为布制，牢固可靠。 6.三角支架均附橡胶套，可平稳放置于地上。 7.通过调节螺纹调节每个支架的角度，可方便调节仪器与地面保持垂直。 8.实验相对误差：≤2% | 1 | 套
35 | 牛顿第二定律演示仪 | 由铝轨道、小车、线筒等组成 | 1 | 套
36 | 牛顿第二定律实验仪 | 由双层轨道、小车、线筒等组成 | 14 | 套
37 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 1 | 套
38 | 超重失重演示器 | 记忆式。 1、本仪器主要由可升降的指针式圆盘测力计、槽码和支架组成。支架上装有钢丝导轨、定滑轮、传动索、砝码吊袋、桌边夹等。 2、指针式圆盘测力计上端有调零装置，刻度盘也可拨转。测力计有红色主指针、红色游标、蓝色游针。红色游标用以指示槽码静止时的重力；蓝色游标用以标定槽码在变速升降运动中对测力计的作用力。 3、基本参数： 1) 测力计最大量程：2N（实验中槽码限挂1.5N内）。 2) 测力计最小分度为0.02N。 3) 测力计误差：0.02N。 4) 槽码：共3个，每个重50g。 5) 测力计自重：约0.35kg 4、外型尺寸：250㎜×160㎜×60㎜。移动距离1.5m,超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 | 1 | 个
39 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 1 | 台
40 | 平抛竖落仪 | 由底板、轴、角铁、弹簧、扳机、钢球等组成 | 1 | 个
41 | 平抛运动实验器 | 高中物理分组实验仪器，用于研究平抛物体的运动规律。由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、安球槽、磁条、演示板、金属挡条和支脚螺丝等组成。 1.演示板上侧及左侧边缘表有互相垂直的两条标尺，最小刻度为5mm，上侧最大刻度为280mm,左侧最大刻度为300mm。演示板两侧附有金属挡条卡槽，共有7个卡槽位置，挡条上附海绵条。 2.铝合金型材轨道弯曲成型，平直段长度：50mm，配钢球（直径16mm），轨道配固定螺钉，上端有一夹持装置，可使钢球收放自如。 3.金属质支座（规格340×130mm），支座上有三只调平螺钉，螺钉可调节支座高度。 | 20 | 套
42 | 平抛和碰撞实验器 | 由铝质导轨、钢球、玻璃球、秤锤、接球槽、演示板等组成 | 20 | 套
43 | 碰撞实验器 | 由底座、五个钢球等组成 | 20 | 台
44 | 冲击摆实验器 | 1.产品应能供中学物理教学中学生分组进行“测定弹丸速度”的实验用，并可做平抛运动实验器。 2.产品由弹簧枪、冲击摆、指示器、弹丸、底板及支架等组成。指示器、底板、支架为铁材质，已作防氧化处理。 3.弹簧枪固定于底板上，由枪管、弹簧、枪栓、扳机等组成；发射出的弹丸可达到5.4±0.25m/s、6.6±0.25m/s、7.7±0.30m/s三种不同的速度。 4.底板尺寸为400×120×13mm，支架高度为300mm。 5.指示器由角度盘、指针组成；角度盘最小角度为1°，最大角度为35°；指针力矩平衡，可随意停留在任一位置。 6.弹丸为7.5±0.1gr的钢珠，射入摆块的命中率不低于95%。 7.弹丸吸附于底板凹圆槽内，可避免配件的丢失。 | 1 | 台
45 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25HZ、50HZ，可实时观测运动物体图像 | 1 | 套
46 | 向心力演示器 | 由机座、变速盘、金属球、套筒、标尺、传动带、摇手等组成 | 1 | 台
47 | 向心力演示器 | 数显型 1.产品由可调节式支脚（4个）、控制面板、主机箱体、支架、光电门（2个）、摆球转动系统、摆球（大小各一个）等组成； 2.控制面板上包括了计时数码面板、计圈数码面板、清零按钮、停止/计时按钮、转速调节开关、电源总开关； 3.光电门分别套在上下两横杆上，光电门正面带透明的方框，方框内带红色刻度对比线； 4.支架由左边立柱、上横杆及下横杆组成。左边立柱长495mm，标有从上住下的0～30的刻度线；上横杆、下横杆长300mm，且均标有0～22的刻度线，最小刻度单位为1mm；左边立柱、上横杆及下横杆均为铝型材材质，其横截面大小为30×30mm； 5、摆球转动系统由电机等组成； 6、计时数码面板、计圈数码面板所显示的字体应不小于10mm宽20mm高； 7、大、小摆球为经防氧化处理的金属球，且带细绳；大摆球直径为25±1mm,小摆球直径为20±1mm | 1 | 台
48 | 向心力实验器 | 由底板、导杆、平衡体、配重体、弹簧拉杆等组成 | 1 | 台
49 | 凹凸桥演示器 | 由塑钢框架、背板、模拟凹凸桥、调节旋钮等组成 | 1 | 套
50 | 演示力矩盘 | 由圆盘、轴等组成 | 1 | 个
51 | 力矩盘 | 高中物理使用 | 20 | 个
52 | 动量传递演示器(碰撞球) | 1、产品由不锈钢球5个、支架、底座等组成。 2、不锈钢球直径为20mm。 3、支架离底座上表面的距离为150mm. 4、底座尺178×150×20mm， 支架为高160mm，直径为9mm的管形支架。 4.支架及底座均采用塑料制成，表面喷漆或喷塑，已作防腐蚀处理。 | 1 | 套
53 | 纵波演示器 | 由机架、连接杆、反光白布组成 | 1 | 套
54 | 声速测量仪 | 共鸣法，声源频率≥5KHz,声速测量误差≤10%。 | 1 | 台
55 | 共振音叉 | 1、音叉的频率为：440HZ。 2、击发一次，共振音响持续时间不少于10秒钟。音叉的全长166mm，叉股截面积为6.35×16mm2,叉臂平直段长109mm，叉股间距17mm。 | 1 | 对
56 | 纵横波演示器 | 由屏光布，支架等组成 | 1 | 台
57 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 1 | 套
58 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 | 1 | 个
59 | 波动演示器 | 1、J2203型波动演示器由机械传动机构、横波水平帘、波动衰减器等部件组成。 2、箱式。 | 1 | 台
60 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源 | 1 | 套
61 | 发波水槽 | 机械振子 | 1 | 套
62 | 弹簧振子 | 气垫式 | 1 | 套
63 | 弹簧振子 | 水平式和竖式 | 1 | 套
64 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸 | 1 | 台
65 | 简谐振动投影演示器 | 由铝合金框架、激光源、振动弹片及入射镜光屏、电机、反射镜及支架等组成。 | 1 | 台
66 | 匀速圆周运动投影器 | 1、吊线横梁 2、吊杆 3、摆长调整器 4、屏幕板 5、单摆球 6、电磁铁 7、转动盘 8、小球 9、机箱座 10、屏幕支架 11、直流电源插座等组成 | 1 | 台
67 | 单摆组 | 5个摆球 | 28 | 组
68 | 单摆振动图像演示器 | 1.本机由塑料底座、单摆[★最多3个]球、单摆角度板、塑料立杆、电磁铁、走纸电机、保护罩等组成。 2.电源：AC 220V 50Hz ±5%； ★3.高压脉冲：≤9KV； ★4.功率： ≤20w ★5.纸带宽度：110mm； 6.摆长：100-520mm只读并连续可调； 7.打点频率：50Hz、100Hz； 8.走纸速度：连续可调 9.整机尺寸：357×256×670mm | 1 | 台
69 | 单摆运动规律演示器 | 光电门计时 | 1 | 套
70 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 1 | 台
71 | 共振演示器 | 弹簧振子，电动机驱动 | 1 | 台
72 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 1 | 套
73 | 空气压缩引火仪 | 适用范围：初中物理演示仪器。 技术参数：技术要求符合JY137的相关规定。 标志、说明书、包装、运输、贮存：符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个
74 | 双金属片 | 由二种或多种具有合适性能的金属或其它材料所组成的一种复合材料 | 1 | 个
75 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 1 | 套
76 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 1 | 台
77 | 油膜实验器 | 由塑料盘、红色铅笔、滴管、量液管等组成 | 20 | 套
78 | 浸润和不浸润现象演示器 | 同一种溶液能够浸润某一种固体，而不能浸润另一些固体 | 1 | 个
79 | 液体表面张力演示器 | 本仪器供中学物理实验演示液体表面张力现象，测定不同液体的表面张力系数 | 1 | 套
80 | 液体表面张力实验器 | 本仪器供中学物理实验演示液体表面张力现象，测定不同液体的表面张力系数 | 20 | 套
81 | 毛细现象演示器 | 一个塑料盛液座、五根内径大小不同的玻璃毛细管组成 | 1 | 套
82 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 由木框、弧形导轨、钢珠、控制器、底脚等组成 | 1 | 台
83 | 气体定律实验器 | 要提供修正体积数据 | 20 | 套
84 | 玻意耳定律演示器 | 由底座、U形管、洗耳球、气压表等组成 | 1 | 套
85 | 盖·吕萨克定律演示器 | 由刻度板、玻璃管、橡胶塞、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成 | 1 | 套
86 | 气压模拟演示器 | 产品主要由导向杆、配重块、透明筒、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成 | 1 | 套
87 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全 | 1 | 套
88 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 1 | 对
89 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 1 | 对
90 | 箔片验电器 | 教师用 | 1 | 对
91 | 箔片验电器 | 学生用 | 20 | 对
92 | 指针验电器 | 1． 产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。2． 壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便。3． 圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。4． 圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正。5． 指针用薄金属片制成，长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色。6． 指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺。指针装在指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利向零。7． 在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度不小于45°，移去高压后，指针保持30°以上的时间应不小于10分钟。8． 本产品中两只验电器的指示灵敏度指针指示张角0°到60°范围内不得有明显的偏差。指针指示中不应有跳动现象。9． 产品应符合JY203－85《指针验电器》的要求。 | 1 | 对
93 | 感应起电机 | 适用范围：初中物理演示仪器 技术参数：技术要求符合JY115的相关规定。 标志、说明书、包装、运输、贮存：符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 台
94 | 枕形导体 | 演示静电感应和带电导体的电荷分布 | 1 | 副
95 | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A | 1 | 个
96 | 电阻定律演示器 | 产品由镍铬线（2根）、铜丝（1根）、铁丝（1根）、接线柱及金属底板（1块）组成。 镍铬线直径0.5mm±0.04mm,长520mm； 铜丝直径0.5mm±0.04mm,长520mm； 铁丝直径0.5mm±0.04mm,长520mm 金属底板尺寸为565mm×180mm×18mm | 1 | 台
97 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 20 | 台
98 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 1 | 套
99 | 学生线路实验板 | 高中学生组 | 20 | 套
100 | 焦耳定律演示器 | 适用范围：初中物理演示仪器，供中学物理教学讲解功与热的关系用。 技术参数：1、使用电源D.C，6V～12V。2、能在10分钟内，演示效果显著。3、仪器的实验误差小于7％ 标志、说明书、包装、运输、贮存：符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套
101 | 保险丝作用演示器 | 适用范围：初中物理演示仪器。 二、技术参数：1、技术要求符合JY/0364的相关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存：符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套
102 | 范氏起电机 | 本仪器能产生几万伏高压电势，作为静电学科实验不可以缺少的仪器之一，用来演示电荷特性，电荷分布及对空气放电，尖端放电现象。 | 1 | 台
103 | 球形导体 | 与枕形导体配合使用 | 1 | 个
104 | 验电器连接杆 | 初中物理静电教学实验演示用 | 1 | 个
105 | 移电球(验电球) | 由支杆和小球组成 | 1 | 个
106 | 验电羽 | 由底座和支杆等组成 | 1 | 对
107 | 验电幡 | 由三个底座、支杆、布等组成 | 1 | 个
108 | 尖形布电器 | 产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成 | 1 | 个
109 | 正负电荷检验器 | 本仪器可以检验摩擦起电的电荷，电容等带电体的正负，以及演示静电感应 | 1 | 台
110 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 1 | 套
111 | 金属网罩 | 由网罩及底座等组成 | 1 | 个
112 | 电荷间作用力演示器 | 由底座、立板、导体球、导电体连线、绝缘支架、滑块等组成 | 1 | 套
113 | 库仑定律演示器 | 由测微器、悬丝、小筒体、绝缘盖板、平衡板块、大筒体、平衡杆、底座、阻尼器、三脚铁架、动球、定球、绝缘杆等组成 | 1 | 台
114 | 电场线演示器 | 由5块塑料片等组成 | 2 | 套
115 | 电势演示仪 | 电势、电势差、等势面 | 1 | 套
116 | 平行板电容器 | 由2块铝板及支架等组成 | 1 | 套
117 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 1 | 套
118 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 1 | 套
119 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 1 | 套
120 | 演示可调内阻电池 | 气压调节式及其改进型 | 2 | 个
121 | 演示电桥 | 符合教学仪器标准 | 1 | 个
122 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 1 | 套
123 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 1 | 套
124 | 磁感线演示板 | 1.仪器由永磁板盖、永磁板座、磁针、条形磁铁、蹄形磁铁等构成。 2.磁板盖、磁板座为透明有机玻璃材料，将磁针密封后组成演示板，可在投影仪上投影演示。 3.每个磁针直径0.8mm，长4mm，数量780个材料为碳素钢丝。 4.整体规格为25×25×5cm，磁板到地面水平距离是63mm | 1 | 套
125 | 电流磁场演示器 | 由透明穴板、方线圈、圆线圈、螺线等组成 | 1 | 套
126 | 菱形小磁针 | 1、J2406型，16个。 2、小磁针体长28mm，宽8mm，磁针体为平面菱形，中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，磁针体表面喷漆，有极性标志，N极为红色，S极为兰色。 3、执行JY 0012-1990标准 | 1 | 套
127 | 翼形磁针 | 2个装 | 1 | 对
128 | 演示原副线圈 | J2049型 1.演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。线圈标有绕线方向。 2.演示原线圈骨架：圆筒内径 13mm；圆筒外径 25mm；绕线宽度 65mm。 3.演示付线圈骨架：圆筒内径 35mm；圆筒外径 50mm；绕线宽度 69mm。 4.铁芯：直径 12mm；长度105mm。 5.工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85% .原付线圈骨架用高级黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时无晃动。 6.演示原线圈技术要求应符合JY 120第2章2.2条有关要求。 7.演示付线圈技术要求应符合JY 120第2章2.3条有关要求。 8.铁芯应符合JY 120第2章2.4条有关要求。 9.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套
129 | 原副线圈 | J2410型 1.原副线圈由原线圈、付线圈、软铁芯三部分组成。线圈标有绕线方向。 2.原线圈骨架：圆筒内径 12mm；圆筒外径 18mm；绕线宽度 57mm。 3.付线圈骨架：圆筒内径 25mm；圆筒外径 32mm；绕线宽度 50mm。 4.铁芯：直径 10mm；长度87mm。 5.工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85% 6.原付线圈骨架用高级黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时无晃动。 7.原线圈技术要求应符合JY 121第3章3.5条有关要求。 8.付线圈技术要求应符合JY 121第3章3.6条有关要求。 9.铁芯应符合JY 121第3章3.7条有关要求。 10.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 20 | 套
130 | 演示电磁继电器 | 由电磁系统、触点系统两部分组成 | 1 | 个
131 | 左右手定则演示器 | 1.左右手定则演示器由塑料底座、电镀撑杆、接线板、方形线圈组成。 2.底座采用优质塑料，规格：168mm×108mm×14mm 3.撑杆长253mm。 4.方形线圈边长80mm 5.接线板长148mm | 1 | 个
132 | 手摇交直流发电机 | 1.空载电压8V，负载0.3A，电压5V。 2.转盘直径为165mm，磁铁部分整体宽为90mm、厚为40mm 3.底座采用优质木板规格：300×200×16mm 4.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个
133 | 阴极射线管 | 磁效应管 | 1 | 个
134 | 阴极射线管 | 示直进管 | 1 | 支
135 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 1 | 支
136 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 1 | 支
137 | 低频信号发生器 | 10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W | 1 | 台
138 | 高频信号发生器 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% | 1 | 台
139 | 教学信号发生器 | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号 | 1 | 台
140 | 条形强磁体 | 高磁能积磁体，不小于0.8特斯拉 | 1 | 个
141 | 蹄形强磁体 | 高磁能积磁体，不小于0.8特斯拉 | 1 | 个
142 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 2 | 个
143 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1.产品能明显、完整地演示通电平行直导线间的电流相互作用（作用力）。 2.产品由主机箱、平行直导线、连接导线、导线支架等组成，具有过载自动保护功能。 3.通电触点为银触点，两银触点间的间距为30mm。 4.两平行直导线为铜材料制管，其直径为4mm。 5.产品能瞬间提供60A以上的电流，以供实验所需。 6.通电动作可连续操作次数大于20次。 7.产品为低能耗产品，其功率小于25W。 | 1 | 套
144 | 电流天平 | 由螺线管线圈、立柱、天平臂、底座等组成 | 1 | 套
145 | 安培力演示器 | 通电线框（导体）在匀强磁场中受安培力的作用发生偏移，同时线框受自身重力在水平方向的分力作用，当二者达到平衡时线框平面偏转到某一角度静止（角度越大所受安培力越大），这个偏转的角度通过指针放大显示在刻度盘上。底座尺寸：27*18.5*2cm | 1 | 套
146 | 自感现象演示器 | 串联自感现象延迟时间≥1s。并联自感现象延迟时间≥1s。 工作电压：4v。 | 1 | 台
147 | 电磁感应演示器 | 由磁极体、小磁针、磁力线演示板、方线圈等组成 | 1 | 套
148 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 1 | 套
149 | 电磁阻尼演示器 | 由摆锤、磁铁等组成 | 1 | 套
150 | 动能发电手电筒 | 充电式 | 1 | 套
151 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体 | 1 | 套
152 | 三相电机原理演示器 | 1. 永磁式旋转磁场演示器由支架和一个有固定转轴的蹄形磁铁组成。磁铁蓝色一边是S极，红色一边是N极。 2.电磁场旋转演示器由三个间隔相等的方形线圈组成，三个线圈分别包有红、黄、绿色绸带以示区别。底座上有三个接线柱，供外接三相电源用。 3.磁针、铝框、塑料框、鼠笼转子上方都装有轴承，把它们装到针座上时，可以灵活转动。 | 1 | 套
153 | 手摇三相交流发电机 | 由定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、底座等组成 | 1 | 台
154 | 三线电子开关 | 产品由A、B、C三路信号输入放大器、开关型输出放大器、RC环形振荡器、循环脉冲发生器、稳压电源及50Hz移相电路等部分组成 | 1 | 台
155 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 1 | 台
156 | 可拆变压器 | 线圈骨架由塑料压制，为增强演示效果采用红、绿两种颜色 | 1 | 台
157 | 变压器原理说明器 | 增加调压变压器功能 | 1 | 台
158 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器 | 1 | 套
159 | 洛伦兹力演示器 | 带电表，简易款 | 1 | 台
160 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 | 14 | 套
161 | 电学元件黑箱 | 三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换) | 20 | 套
162 | 低气压放电管组 | 6支，JY186-85低气压放电管组技术条件 | 1 | 套
163 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500P；接收：来顿瓶电容≥500P，可变电容350P～850P。 | 1 | 台
164 | 赫兹实验演示器 | 符合物理教学仪器标准 | 1 | 台
165 | 电磁振荡演示仪 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 | 1 | 台
166 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 1 | 套
167 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW； 接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示 | 1 | 套
168 | 密立根油滴仪 | 仪器可验证电荷的量子性与测定基本电荷，还可观察布朗运动。 1、仪器由油滴盒、测量显微镜、电源喉头喷雾器、30ml钟油等几部分组成。 2、仪器外形尺寸不小于280mm×210mm×170mm。 3、油滴盒直径84mm，高104mm。 4、仪器上面板附水平显示装置及量程500V的伏特表。 5、测量显微镜目镜部分可旋转，总放大倍数：30倍；线视场：3≥mm；划分板总刻度：2±0.01mm；物镜分辨率：100线/毫米。220V | 1 | 台
169 | 电子比荷实验仪 | 1.仪器由箱体、示波管等组成，箱体上端应附提手。面板上应附量程为3A的安培表、量程为1500V的伏特表、开关、旋钮等。详细参数如下： 2.额定电压：AC,220V 3.额定频率：50Hz 4.最大输入功率不小于85W 5.低压直流电源：电流强度0.2A～1.5A，1.5A～2.5A，各档连续可调。电流方向可转换。 6.螺线管参数：螺线管单位长度匝数N=3800匝/米。 7.示波管参数：焚光屏至y偏转板距离l≈0.148m 8.连续工作时间：1h 9.使用环境条件：温度-10～40℃，相对湿度不大于85%（40℃） 10.仪器外形尺寸应不小于380mm×190mm×320mm 11.质量：11kg | 1 | 台
170 | 半导体致冷器 | 致冷、发电两用 | 1 | 台
171 | 整流电路实验器 | 半波、全波、滤波 | 1 | 台
172 | 光具盘 | 可供初、高、技校等中等学校物理课程中做几何光学的各种演示实验使用。 可做实验有： 1、透镜的光学性质 2、球面镜的光学性质 3、光的反射 4、光的折射（利用有机玻璃砖与水槽） 5、漫反射 6、平面镜成象 7、光通过棱镜的色散与合成 8、凸透镜成像 产品组成： 1、演示板：长方形加半圆冷轧板材料。可挂、可磁吸附、可站立。 2、光源：摇臂式线型红色激光光源三个由电池供电节能耐用，并可调位置可调光线平衡，可单独开关。摇臂角度大于180°。白炽灯白色光源一个，可磁吸在演示板上并可随意改变位置及光距可调。 3、光学镜片： 梯形玻璃砖： 底92mm×高28mm×厚15mm底面分别为60°、45°。 等腰直角棱镜：底73mm×厚15mm。 半园柱透镜：半径39mm，厚15mm。 凹凸柱面镜：90mm×30mm×2mm，f’分别100和-100mm。 大双凸柱透镜：长60mm, f’=150 小双凸柱透镜：长115mm，f=+100 小双凹柱透镜：长60mm, f’= -100 平面反射、漫反射镜：85×30×4mm一组。 正三棱镜一对：边长25mm，厚40mm。 双凸透镜：φ36mm，f’=50 水槽：半径100mm，厚度22mm有注水孔，可方便安装在演示板上演示水的折射，并显示光路。 潜望模型镜：钢制底座，可磁吸附。 90°平面反射镜：钢制底座，可磁吸附。 “F”字屏一个钢制，可磁吸附。 成像屏一个钢制，可磁吸附。 包装：所有产品附件采用泡沫定位包装 | 1 | 套
173 | 白光的色散与合成演示器 | 产品由三棱镜、棱镜台、狭缝、光源、白屏、支杆、底座等组成 | 1 | 套
174 | 透镜及其应用实验器 | 由凹透镜、凸透镜、透镜支架、套圈、底座等组成 | 1 | 套
175 | 光的折射全反射实验器 | 由刻度盘、底座、激光笔、玻璃管、套筒等组成 | 1 | 套
176 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 包括双缝干涉、双面镜干涉、牛顿环干涉以及光的偏振等现象 | 1 | 套
177 | 激光光学演示仪 | 几何光学和物理光学实验 | 1 | 台
178 | 微型物理光学观察器 | 半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) | 9 | 套
179 | 牛顿环 | 由一块曲率半径很大的平凸透镜与一块很平的玻璃片组成 | 1 | 个
180 | 光导纤维应用演示器 | 光导纤维应用演示器所用光纤束由塑料光纤制成，使用保管过程中应避免高温，一次传像实验时间不宜过长。 | 1 | 台
181 | 光的偏振观察器 | 起偏片、检偏片 | 4 | 套
182 | 紫外线作用演示器 | 电源220V 50HZ，紫外线灯，滤色片等组成 | 1 | 套
183 | 红外线作用演示器 | 本仪器分红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三只仪器 | 1 | 套
184 | 手持直视分光镜 | 由保护片、单缝、透镜、组合棱镜等组成 | 4 | 套
185 | 棱镜分光镜 | 带波长分度尺 | 3 | 台
186 | 光谱管组 | 由六支直形光谱管组成 | 1 | 套
187 | 钠的吸收光谱演示器 | 由钠气真空管、钠管加热炉、手持分光镜、底盘立柱各1个，光源一个等组成 | 1 | 台
188 | 光电效应演示器 | 带光源和锌板 | 1 | 台
189 | 光电效应演示器 | 光电管 | 1 | 台
190 | 太阳电池演示器 | 由太阳能电池板、支架、音乐声响器和电机插件等组成 | 1 | 台
191 | X射线演示仪 | 带防护箱、萤光屏 | 1 | 台
192 | 盖革计数器 | 加计数功能 | 1 | 台
193 | 威尔逊云雾室 | 杠杆式 | 1 | 台
194 | 高温扩散云室 | 220V电源，演示持续不间断，云雾现象明显，有专用放射源盒（铝盒内部灌铅），有三个视窗盖拉扣（体现三角固定的稳定性，安全可靠） | 1 | 台
195 | 普朗克常量测定器 | 仪器由光源、光接收-直流放大显示箱（电气箱，内装有光电管）和滤色片等组成 | 1 | 台
196 | 液压机模型 | 由缸体、底座、压力表、拉杆等组成 | 1 | 个
197 | 汽油机模型 | 压缩比：6 | 1 | 个
198 | 柴油机模型 | 压缩比：14 | 1 | 个
199 | 磁分子模型 | 由24个小磁针组成，一共4排，一排6个 | 1 | 套
200 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 1 | 套
201 | 晶体空间点阵模型 | 食盐，金刚石，石墨，明矾，石英 | 1 | 套
202 | 蒸汽机模型 | 吹动式 | 1 | 台
203 | 蒸汽轮机模型 | 吹动式 | 1 | 台
204 | 燃气轮机模型 | 可动模型 | 1 | 台
205 | 高压输变电模拟演示器 | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户 | 1 | 套
206 | 车床变速器模型 | 两档齿轮变速、真实演示车床变速过程 | 1 | 套
207 | 汽车变速箱模型 | 两档齿轮变速、真实演示汽车变速过程 | 1 | 套
208 | 机械机构模型 | 曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构 | 1
209 | 机械传动模型 | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动 | 1
210 | 液压传动模型 | 由缸体、底座、压力表、拉杆等组成 | 1 | 套
211 | 汽车刹车系统模型 | 两档齿轮变速、真实演示汽车刹车过程 | 1 | 套
212 | 滚上体 | 测量物体的平衡问题 | 1 | 套
213 | 简单机器人 | 塑料材质 | 1 | 套
214 | 频闪观察器 | 由圆盘、支杆等组成 | 1 | 套
215 | 各种陀螺 | 圆周运动、离心运动 | 1 | 套
216 | 大回转轮 | 由底座、支杆、线、滚轮等组成 | 1 | 套
217 | 三轨竟速 | 由底座、支架及三条弯曲各异的轨道组成，把三个相同的小球在各轨道同一高度同时释放，观察小球运动到终点的先后顺序。用于探究最速轨道。 | 1 | 套
218 | 翻转环实验器 | 由圆环、底座、支杆等组成 | 1 | 套
219 | 离心力铁环 | 由转台、电机、铁环、转轴等组成 | 1 | 套
220 | 滚动的方轮 | 由斜面、方轮、支撑板等组成 | 1 | 套
221 | 玩具赛车 | 向心力实验 | 1 | 套
222 | 饮水鸟 | 物态变化 | 1 | 套
223 | 鱼洗 | 铜质，演示共振现象 | 1 | 套
224 | 滴水起电机 | 由滴水装置、支架、盛水筒、绝缘垫等组成 | 1 | 套
225 | 气体辉光球 | 手指接触静电球表面时，球内光线会随着手指的移动而变化，并产生闪电般的梦幻色彩 | 4 | 套
（表十）高中化学教学仪器
编号 | 名 称 | 规格 功能 | 数量 | 单位
1 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：4.5KW；3、外形尺寸：350×250×700mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量5升/小时。 | 1 | 台
2 | 万能夹 | 1、上下夹口应转动自如、灵活，最大开口不小于40mm，夹杆Φ7mm，下面夹口应分别配套有4个胶管。 2、成型美观，表面无锈蚀，无损伤，应有可靠的强度和夹持能力。 | 5 | 个
3 | 电子天平 | 200g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。7.主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 | 1 | 台
4 | 电子天平 | 200g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。7.主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 | 1 | 台
5 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 1 | 支
6 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 1 | 支
7 | 气体实验微型装置 | 主件为玻璃制品，泡沫塑料盒包装。装置由微型气体发生器、微型气体实验器、微型混合气体发生器、塑料多用滴管、微型集气瓶、胶皮管、橡胶塞、玻璃管、等组成。能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验。泡沫塑料盒外形尺寸：265mm×185mm×55mm。 | 14 | 套
8 | 渗析实验器 | 利用本仪器可以达到分离、提纯某些物资。产品由不锈钢提把和一个由五个面构成的容器，仪器的二个面覆盖有一个圆形半透膜，以达到与溶液最大的接触效果。容器内尺寸：58mm×58mm×65mm。圆形半透膜直径37mm。 | 28 | 套
9 | 放电反应实验仪 | 产品由主机、高压连接导线、放电瓶等组成。1.主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸：200mm×175mm×70mm，带支撑架。2.放电瓶为玻璃制，透明，直径66mm，内装放电针。3.使用电源：AC220V。4.放电间距：小于10mm。5.连续工作时间：大于10min。6.功耗小于30W。 | 1 | 套
10 | 光化学实验演示器 | 产品结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。底座外形尺寸：175mm×95mm×140mm。 | 1 | 台
11 | 合成有机高分子材料标本 | 标本包括：塑料：（1、聚乙烯、2、聚氯烯、3、ABS）。合成纤维：（4、锦纶、5、涤纶、6、晴纶、7、氯纶）。橡胶：（8、天然橡胶）合成橡胶：（9、丁晴、10、氯丁、11、顺丁）。盒包装。 | 1 | 盒
12 | 新型无机非金属材料标本 | 人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。标本盒为塑料制作，上盖为透明塑料，整体外形尺寸：205mm×125mm×30mm。 | 1 | 盒
13 | 复合材料标本 | 标本包括：石棉瓦、绝缘纸、人造板、铜锌合金、防水布、粘胶带、软塑磁、人造革。纸盒包装，尺寸：195mm×130mm×25mm。 | 1 | 盒
14 | 高中化学多媒体教学软件 |  | 3 | 套
15 | 分子立体结构模型绘制软件 |  | 1 | 套
16 | 化学药品管理软件 | 实验室管理用，网络版 | 1 | 套
17 | 量筒 | 25mL | 52 | 个
18 | 量筒 | 50mL | 52 | 个
19 | 量杯 | 250mL | 2 | 个
20 | 容量瓶 | 1000mL | 2 | 个
21 | 滴定管 | 酸式，50mL | 26 | 支
22 | 滴定管 | 碱式，50mL | 26 | 支
23 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 1 | 支
24 | 移液管 | 1mL | 26 | 支
25 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 30 | 支
26 | 燃烧管 | Φ15mm×150mm | 2 | 支
27 | 烧杯 | 5mL | 52 | 个
28 | 烧杯 | 10mL | 52 | 个
29 | 烧杯 | 25mL | 100 | 个
30 | 三口烧瓶 | 250mL | 5 | 个
31 | 活塞 | 直形 | 5 | 支
32 | 滴瓶 | 30mL | 100 | 个
33 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 52 | 个
34 | 螺旋皮管夹 | 用钢材制成。 | 5 | 个
35 | 碘化铅 | 试剂 | 100 | 克
36 | 硫酸铁 | 试剂 | 500 | 克
37 | 硫化亚铁 | 试剂 | 500 | 克
38 | 石蜡(油) |  | 500 | 毫升
39 | 硬脂酸丁酯 | 试剂 | 500 | 克
40 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 500 | 克
41 | 氢氧化钾 | 试剂 | 1500 | 克
42 | 实验防护屏 | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2.尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。3．防护屏支撑牢靠，平稳。4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 1 | 件
（表十一）高中生物教学仪器
编号 | 名 称 | 规格 功能 | 数量 | 单位
1 | 生物显微镜 | XSP-02（640X）。单目直筒，分离式粗微调，目镜：10X、16X，三孔转换器，物镜：4X、10Xs、40Xs，118mm×108mm平台带切片压片，光栏调节板，50平凹面反光镜，防尘罩，干燥剂。箱（塑料手提箱）包装。 | 28 | 台
2 | 生物显微镜 | XSP-03（1000X）。单目直筒，分离式粗微调，目镜：5X、10X，三孔转换器，物镜：10X、40Xs、100Xs，带光源，标尺 | 28 | 台
3 | 生物显微镜 | XSP-63（1000X）。双筒，分离式粗微调，目镜：WF10X（广角），三孔转换器，物镜：10X、40X、100X；载物台：120mm×120mm，带阿贝聚光镜（NA1.25），可变光栏。目镜筒：斜筒式可作360度旋转，双目，曈离55-75mm。泡沫定位包装。 | 3 | 台
4 | 数码显微镜 | 产品由目镜、数码头、物镜、平台、灯座、支架、粗微动手轮、底座及底板等组成。1.机械筒长65mm，目镜放大倍数10X。2.粗微调同轴调焦范围：20mm。3.工作台面面积：125mm*115mm。4.移动标尺移动范围：70mm*30mm。5.聚光系统：NA1.25阿贝聚光镜，带可变光栏滤色片。6.照明系统：白炽灯220V15W。7.本软件驱动及相应的TSVie7图像观看软件。 | 1 | 台
5 | 双目立体显微镜 | 由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成。1.放大率：20×或40×。2.体视或双目45°倾斜。3.工作距离约：88mm。4.成像应齐焦，左右两系统的放大率差应不大于1.5%。5.瞳距可调。。6.调焦机构稳定,不应有自行下滑现象。7.每台一个专用木箱包装或塑料包装。 | 2 | 台
6 | 磁力加热搅拌器 | 1、主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只；2、仪器使用电源：220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W；3、调速：连续可调，调速范围0-2000转/分； | 1 | 台
7 | 方座支架 | 1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。 2.底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：200mm×130mm。 3.立杆：直径为直径11mm，杆长600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。 4.大铁环内径90mm，柄长105mm，小铁环内径50mm，柄长125mm,圆环120°处有一开口，宽约20mm。 5.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直。 6.其它符合JY0001第6、7章有关规定。 7.应符合原教育部标准《方座支架》JY167-84的相关规定。 8.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 14 | 套
8 | 普通手术剪 | 不锈钢制，直尖头，总长约120mm。 | 27 | 把
9 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 27 | 把
10 | DNA电泳图谱观察仪 | 主要参数：1.电源：AC220V±10％ 50Hz；工作电压：12V；工作电流：0.6A。2.高能量特定波长的大功率LED蓝光光源。3.观察窗：100mm×100mm。4.机壳：金属制，尺寸：300mm×200mm×100mm。 | 2 | 台
11 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。 | 1 | 个
12 | 细胞亚显微结构模型 | 本模型使用于中学及大专院校讲授动物细胞结构时作为直观教具。PVC材质。 | 1 | 个
13 | 细胞膜结构模型 | 1、 该模型以目前不较多的人所接受的“磷脂液态馕嵌模型”之原理为依据制作。长260mm、宽180mm、高110mm。 2、 脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成。头部为亲水端，朝向膜内、外两侧、尾为输水端，朝向内膜中央，从而形成三片层结构。 3、 蛋白质呈不规则的球状，按其功能不同，不封馕嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 | 1 | 个
14 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 本模型适用于中等学校及专科院校生物教学时，讲授电镜下细胞的结构所使用的直观教具。供学生了解细胞的流动镶嵌构造、蛋白质和脂质分子的排列方式。长：380mm，宽：180，高：210mm。 | 14 | 个
15 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。 | 14 | 个
16 | DNA结构模型 | 模型为放大一亿倍（中学用）、二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。1、 DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。 两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。 双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。 | 1 | 个
17 | DNA双螺旋结构模型组件 | 分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成，包括连接棒A(细)40根，连接棒B(粗)20根；脱氧核糖20个；磷酸20个；碱基A5个，碱基B5个，碱基C5个，碱基D5个。优质塑料盒装，盒体外形规格：150mm×80mm×20mm。 | 14 | 个
18 | 验证基因分离规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 14 | 套
19 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 14 | 套
20 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 14 | 套
21 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 60 | 片
22 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 60 | 片
23 | 胞间连丝切片 |  | 60 | 片
24 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 60 | 片
25 | 酵母菌装片 |  | 60 | 片
26 | 水绵装片 |  | 60 | 片
27 | 大肠杆菌涂片 | 1．在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态； 2．清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛； 3．标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌； 4．实验所用载玻片应经洗液清洗。 | 60 | 片
28 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2．能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3．能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4．标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5．切片厚度为6～8μm； 6．卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 60 | 片
29 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 60 | 片
30 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2．能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3．材料应取自蝗虫精巢； 4．切片厚度应为6～8μm。 | 60 | 片
31 | 蛙血涂片 |  | 60 | 片
32 | 表皮细胞装片 | 标本在100×和400×生物显微镜下观察表皮细胞形态。 | 60 | 片
33 | 正常人染色体装片 | 1．标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2．应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3．能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4．标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5．吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。 | 60 | 片
34 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 60 | 片
35 | 线粒体切片 |  | 60 | 片
36 | 量筒 | 10mL | 30 | 个
37 | 容量瓶 | 100mL | 5 | 个
38 | 容量瓶 | 250mL | 5 | 个
39 | 容量瓶 | 500mL | 5 | 个
40 | 试管 | Φ15mm×150mm | 300
41 | 烧杯 | 1000mL | 30 | 个
42 | 酒精灯 | 150mL | 30 | 个
43 | 漏斗 | 60mm | 30 | 个
44 | 漏斗 | 90mm | 30 | 个
45 | 滴管 | 1．规格：常用为90mm、100mm2种； 2．胶头滴管每滴为0．05mL，塑料滴管1mL、3mL。 | 300 | 支
46 | 药匙 | 1．产品为塑料制成；两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm；具有一定的韧性，不易折断； 2．产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。 | 26 | 把
47 | 测电笔 | 氖泡式 | 1 | 支
48 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 1 | 支
49 | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm | 1 | 支
50 | 木工锤 | 重0.25kg | 1 | 把
51 | 活扳手 | 长180mm | 1 | 把
52 | 急救包 | 急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把。 | 1 | 个
合计