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[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark1][bookmark: _Toc7047]第一章 竞争性谈判公告

	项目概况
2026年桂林市区控水质自动站智慧化改造项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取获取采购文件，并于2026年10月15日09:30（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-J1-003281-DHGS 
项目名称：2026年桂林市区控水质自动站智慧化改造项目
采购方式：竞争性谈判
预算总金额（元）：1300000.00元
采购需求：
标项名称:2026年桂林市区控水质自动站智慧化改造项目
数量:一项
预算金额（元）:1300000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2026年桂林市区控水质自动站智慧化改造项目一项，如需进一步了解详细内容，具体详见竞争性谈判文件。
最高限价（如有）：1300000.00元
合同履约期限：仪器设备验收时间：两个月内完成安装调试、试运行、验收。项目验收通过后运维期为3年，运维期时长及运维内容不随全区区控水站点位调整方案的变化而改变。
本项目不接受联合体投标
备注：/
二、 申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
时间：2026年10月8日至2026年10月14日，每天00:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取
方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年10月15日09:30（北京时间）
地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标
五、响应文件开启
开启时间：2026年10月15日09:30（北京时间）
地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。
2.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。
（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
（5）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。
3.本项目中小企业划分标准所属为：工业。
4.资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
5.广西政府采购云平台电子竞标相关事宜：
（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。
（2）电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763或者0771-3381253。
（3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章“供应商须知”。
6.供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心
地    址：广西壮族自治区桂林市临桂区万福路鼎晟大厦2号楼11-14层
联系方式：0773-3839899
联 系 人：涂秀红
2.采购代理机构信息
名  称：大华建设项目管理有限公司
地　址：桂林市秀峰区睦邻小苑5栋3单元
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0773-2888667
3.项目联系方式
项目联系人：毛慧敏、周鑫君、李明
电　　话：0773-2888667
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供 应 商 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	
1
	
1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：2026年桂林市区控水质自动站智慧化改造项目
项目编号：GXZC2026-J1-003281-DHGS
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3
	






供应商资格
	3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。
3.3 本项目的特定资格要求：无。
3.4 资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
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参与电子竞标的准备工作
	4.1 本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。
4.2 电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763或者0771-3381253。
4.3 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。
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谈判报价及采购预算金额
	13.1 供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
13.2 采购预算金额（人民币）：壹佰叁拾万元整（¥1300000.00元）。报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。
13.3 供应商谈判报价应包括包括但不限于：项目的价格包括站房及仪器设备更换、站房及仪器设备运输（包括旧站房及仪器设备的运输）、四通一平、安装调试费（仪器安装所需要水电气改造及实验室改造费用）、运维费用、备品备件、工具、网络费、水电费、防雷检测和整改、消防设备、站房和采水系统维护费、水站基础保障费用、仪器设备维修、配件置换和保养费、技术指导费、培训费、材料费、试剂和标准物质费、废液处置费、仪器设备按规定需要第三方检测公司检测及检定的费用、工作人员差旅费和劳务费、水站安全保障费（包括资产被偷盗、人为损毁、人为火灾等费用）、必要的保险费用和各项税费、不确定因素的风险等产生的费用及其他所有成本费等。此价格为安装调试期及售后三年服务期的价格。
对于竞争性谈判文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应报价；对于竞争性谈判文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价；在合同实施时，采购方将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同总价中。
13.4 未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

	5
	14.1
	响应文件有效期
	自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。
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电子响应文件的制作、加密
	15.1 供应商制作电子响应文件前，应登陆广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
15.2 供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。
15.3 供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。
15.4 电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在响应文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。
15.5 供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
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15.6
	




供应商公章及签字
	15.6.1 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
15.6.2 本竞争性谈判文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。
15.6.3 本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。
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首次响应文件的提交、撤回、修改
	[bookmark: _GoBack]16.1 响应文件的提交截止时间：2026年10月15日上午09时30分（北京时间）
16.2 地点：通过广西政府采购云平台在线提交。
16.3 供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。
16.4 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
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响应文件的解密
	响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件【现场提交电子响应文件地址：桂林市公共资源交易中心政采开标仓（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）】，或以电子邮件的形式提交电子备份响应文件（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）；供应商未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃谈判。
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18.1
	
谈判小组组成
	谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，本项目的谈判小组由有关方面的评审专家组成，谈判小组的构成：3人。
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18.2
	





谈判时间、地点、人员
	18.2.1 谈判时间：首次响应文件提交截止时间后。
18.2.2 谈判地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按谈判小组要求在线等候参与谈判及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致谈判小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与谈判或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人参加谈判。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线谈判。
18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。

	12
	19.2
	评审办法
	具体详见第四章“评审办法”。
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26
	



信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
（2）查询截止时间：成交通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（4） 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。
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成交公告及成交通知书
	27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.3 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

	15
	28
	履约保证金
	本项目免收履约保证金。

	16
	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起八个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
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29.3
	

合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案，一份由采购代理机构存档。
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30.1
	

采购代理服务费
	成交供应商领取成交通知书前，向大华建设项目管理有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目采购代理服务收费标准参照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。
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32
	
解释权
	本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

	20
	34
	监督管理机构
	广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 电话：0771-5331544
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一、总则
1.适应范围
1.1 项目名称及项目编号：
项目名称：2026年桂林市区控水质自动站智慧化改造项目
项目编号：GXZC2026-J1-003281-DHGS 
1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。
2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。
2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。
2.6“响应文件 ”：本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标。响应文件特指供应商按本谈判文件规定提交的电子响应文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份响应文件）。
2.7 实质性要求：“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.供应商资格
3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。
3.3 本项目的特定资格要求：无。
3.4 资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4.参与电子竞标的准备工作
4.1 本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。
4.2 电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763或者0771-3381253。
4.3 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。
5.联合体要求：
本项目不接受联合体参与谈判。
6.质疑和投诉
6.1 供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。
采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。
6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处投诉（“投诉书”格式见附表2）。
6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：大华建设项目管理有限公司，联系电话：0773-2888667。通讯地址：桂林市秀峰区睦邻小苑5栋3单元。
7.转包与分包
7.1 本项目不允许转包。
7.2 本项目不可以分包。
8. 特别说明
8.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
8.2 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。
8.3 供应商必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4 供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。


二、谈判文件
9.谈判文件的构成
（1）竞争性谈判公告；
（2）供应商须知；
（3）采购需求；
（4）评审办法；
（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）响应文件（格式）。
10.谈判文件的澄清与修改
10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。
10.2 供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。
10.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。
10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和谈判时间，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、响应文件的编制
11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求
11.1 响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】
11.1.1 资格性响应证明材料：
（1）供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）；
（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人2026年6月以来任意一个月交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；
（3）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。③如供应商为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照复印件外，还应提供其所属的总公司授权其参加政府采购活动的授权文件或授权其独立开展经营业务活动的证明材料复印件。
（4）供应商2025年的财务状况报告复印件（可以是财务报表或2025年以来银行出具的资信证明等）复印件（必须提供）；
（5）供应商2026年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；
（6）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（7）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。
11.1.2 符合性响应证明材料：
（1）响应函（必须提供）；
（2）谈判报价（必须提供）；
（3）技术规格偏离表（必须提供）；
（4）商务响应表（必须提供）；
（5）项目实施方案（必须提供）；
（6）售后服务承诺书（必须提供）；
（7）项目实施人员一览表（必须提供）
（8）“采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求要求提供）。
11.1.3 其它有效证明材料：
（1）中小企业声明函【如供应商提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具声明函的真实性负责。成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（如有，请提供）；
（2）监狱企业的证明文件【供应商如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；
(3)《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责】（如有，请提供）；
（4）关于符合本国产品标准的声明函（如有，请提供）；
（5）节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；
（6）环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；
（7）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商CA证书签章，否则响应无效；其中“必须提供”的文件“响应文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传，无个人CA证书签章及手写签字的，响应文件按无效处理。
11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。
12.响应文件的语言及计量
12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。
12.2 响应计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
13.谈判报价及采购预算金额
13.1 供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
13.2 采购预算金额（人民币）：壹佰叁拾万元整（¥1300000.00元）。报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。
13.3 供应商谈判报价应包括包括但不限于：项目的价格包括站房及仪器设备更换、站房及仪器设备运输（包括旧站房及仪器设备的运输）、四通一平、安装调试费（仪器安装所需要水电气改造及实验室改造费用）、运维费用、备品备件、工具、网络费、水电费、防雷检测和整改、消防设备、站房和采水系统维护费、水站基础保障费用、仪器设备维修、配件置换和保养费、技术指导费、培训费、材料费、试剂和标准物质费、废液处置费、仪器设备按规定需要第三方检测公司检测及检定的费用、工作人员差旅费和劳务费、水站安全保障费（包括资产被偷盗、人为损毁、人为火灾等费用）、必要的保险费用和各项税费、不确定因素的风险等产生的费用及其他所有成本费等。此价格为安装调试期及售后三年服务期的价格。
对于竞争性谈判文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应报价；对于竞争性谈判文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价；在合同实施时，采购方将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同总价中。
13.4 未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。
14.响应文件有效期
14.1 响应文件有效期：自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。
14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应无效。
15.电子响应文件的制作、加密要求
15.1 供应商制作电子响应文件前，应登陆广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
15.2 供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。
15.3 供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。
15.4 电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在响应文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。
15.5 供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
15.6 供应商公章及签字
15.6.1 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
15.6.2 本竞争性谈判文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。
15.6.3 本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。
16.首次响应文件的提交、撤回、修改
16.1 响应文件的提交截止时间： 2026年10月15日上午09时30分（北京时间）
16.2 地点：通过广西政府采购云平台在线提交。
16.3 供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。
16.4 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
17.响应文件的解密
响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件【现场提交电子响应文件地址：桂林市公共资源交易中心政采开标仓（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）】，或以电子邮件的形式提交电子备份响应文件（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）；供应商未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃谈判。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审
18.谈判小组组成及谈判时间、地点、人员
18.1 谈判小组组成：
谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，本项目的谈判小组由有关方面的评审专家组成，谈判小组的构成：3人。
18.2 谈判时间、地点、人员：
18.2.1 谈判时间：首次响应文件提交截止时间后。
18.2.2 谈判地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按谈判小组要求在线等候参与谈判及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致谈判小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与谈判或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人参加谈判。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线谈判。
18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。
19.评审原则和评审办法
19.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。
19.2 具体详见第四章评审办法。
19.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。
19.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。
19.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
20.评审程序及谈判要求
20.1 谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备在桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。
20.2 谈判小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
20.3 谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。
20.4 谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。
20.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）
20.4.2 审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。
20.5 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商的澄清、说明或者更正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，并加盖公章（CA证书签章），或者由法定代表人（负责人）或其授权委托代理人个人CA证书签章（没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传），供应商为自然人的，应当由本人个人CA证书签章（没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传）并附身份证明。
根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。
谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
采购代理机构（谈判小组）对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认（或CA证书签章）。
20.6 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代表个人CA证书签章（没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传）或者加盖供应商公章（CA证书签章）。逾时不交的，视同放弃谈判。
20.7 最后报价
20.7.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价。
20.7.2 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。
20.7.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
20.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得大于首次报价。未退出谈判的供应商应在规定时间内在广西政府采购云平台系统上提交最后报价，超出评委设定的最后报价时限或其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
20.9根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
　 （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
　 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
　 （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
[bookmark: _Toc13532]评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审委员会要求的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
20.9 评审报告
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。
20.10 在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
20.11采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级政府采购监督管理机构报告。
20.12本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。
21.推荐及确定成交候选供应商原则
（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。若评审报价相同的，由谈判小组按照采购文件中的技术指标、售后服务承诺书、项目实施方案优劣确定一个供应商获得成交推荐资格，如上诉均相同，则由谈判小组现场抽签决定排序。
（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。以此类推。
（3）谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
22.属于下列情况之一者，响应文件无效：
（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；
（2）超越了行政审批的经营范围的；
（3）不具备谈判文件规定的资格要求的；
（4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（5）响应文件有效期、免费保修期、售后服务承诺不能满足谈判文件要求的；
（6）供应商未就“采购需求”中的所有服务内容作完整唯一报价的；
（7）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；
（8）未满足谈判文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
（9）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。
供应商有下列情形之一的，视为串通参与谈判，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜的；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的；
（5）不同供应商的响应文件相互混装的；
（6）谈判文件未作实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。
23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
25.谈判过程的监控
本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。
26. 信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：成交通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。
27.成交公告及成交通知书
27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
27.3 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。
27.4 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。


五、签订合同
28.履约保证金
28.1 履约保证金：本项目免收履约保证金。
29.签订合同
29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起八个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项
30.采购代理服务费
30.1成交供应商领取成交通知书前，向大华建设项目管理有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。
30.2代理服务收费标准：
	费率           服务类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。
31.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）：
开户名称：大华建设项目管理有限公司桂林分公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林高新技术产业开发区支行
银行账号：45050163004300000046
32.解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。
33.监督管理机构：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处电话：0771-5331544
[bookmark: _Hlk65857140]34.中小企业定义：本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。
依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
本项目标的所属行业在第三章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）判断是否为中小企业。
35.视同中小企业情形：
（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。
（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。
符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。
36.对本国产品的支持政策
36.1本国产品标准
“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。
36.2本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目是否适用对本国产品的支持政策详见第三章采购需求。
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附表1：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：                                            邮编：
联系人：                       联系电话：                     
授权代表：                     
联系电话：                     
地址：                  邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                     
质疑项目的编号：                     
采购人名称：                     
质疑事项：                     
□谈判文件   谈判文件获取日期：
□采购过程
□成交结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项 1：                     
事实依据：                     
法律依据：                     
质疑事项 2                     
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                     

签字（签章）：                                         公章：

日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



附表2：

投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                     
地址：                                            邮编：                     
法定代表人/主要负责人：                     
联系电话：                     
授权代表：                                            联系电话：                     
地址：                                                               邮编：                     
被投诉人 1：
地址：                                                               邮编：                     
联系人：                                                   联系电话：                     
被投诉人 2：
……
相关供应商：                     
地址：                                                 邮编：                     
联系人：                                               联系电话：                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                     
采购项目的编号：                     
采购人名称：                     
代理机构名称：                     
采购文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于        年     月     日，向                    提出质疑，质疑事项为：                     
采购人/代理机构于        年     月     日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：


法律依据：


投诉事项 2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：


签字（签章）：                                         公章：


日期：



说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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广西线上“政采贷”政策告知函


各供应商：
欢迎贵公司参与广西政府采购活动！
线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（中标）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
[bookmark: _Toc17355]相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。
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[bookmark: _Toc32758]第三章  采购需求
说明：
1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。供应商提交响应文件时须提供产品的相关证明材料。
《节能产品政府采购品目清单》中：
1) 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；
2) 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；
3) 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；
4) 镇流器（管型荧光灯镇流器）；
5) 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；
6) 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；
7) 电视设备【普通电视设备（电视机）】；
8) 视频设备【视频监控设备（监视器）】；
9) 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；
10) 水嘴。
以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，供应商提交响应文件时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖供应商公章，否则其响应文件无效。
2、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3、供应商应对响应内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。
4、供应商应注意下列内容：
1）“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。未标注“▲”的条款或要求系指普通指标或技术参数，允许负偏离。商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项，技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。
2）供应商须在响应文件中填写/应答技术规格参数，当响应文件中技术参数与谈判文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于谈判文件中要求，“负偏离”指设备的技术参数低于谈判文件要求。响应文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，供应商须对“正偏离”的情况单独作出说明。
3）本项目采购标的所属行业： 工业 。
4）本项目核心产品：智能五参数水质分析仪、高锰酸盐指数水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪、总氮水质分析仪、智慧水质在线监测基站控制管理系统、质控单元
注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。具体详见“供应商须知正文”8.1条款规定。
5、支持本国产品：  ☑适用     □不适用
一、采购内容及技术参数
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	一、仪器部分

	一、仪器部分通用要求
1.1操作语言
水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。
1.2供电要求
设备的运行电压为：(220±22)V（固定站），交流频率为（50±0.5）Hz；所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。
1.3使用环境要求
所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。
1.4通讯协议要求
质保期内，按照指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。签订合同后提供所有仪器的底层通信协议。质保期内，按照国家最新的通信协议负责调整。
1.5故障率：≤1次/40天。

	1
	智能五参数水质分析仪
	五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）
1.分析仪技术指标
1.1水温
1.1.1 分析方法：热电阻/热电偶；
1.1.2 检测范围：0℃～60℃；
▲1.1.3 准确度：±0.5℃；【竞标时需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖供应商单位公章，否则竞标无效。】
1.1.4 实际水样比对：绝对误差≤±0.5℃。
1.2 pH值
1.2.1 分析方法：玻璃电极法；
1.2.2 检测范围：pH值0～14(0-40℃)，可调；
▲1.2.3 重复性：≤±0.1pH值；【竞标时需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖供应商单位公章，否则竞标无效。】
1.2.4 分辨率：0.01pH值；
1.2.5 漂移（pH值=4、7、9）：≤±0.1pH值；
1.2.6 响应时间：≤0.5min；
1.2.7 实际水样比对试验：≤±0.5pH值；
1.2.8 标准溶液测试：绝对误差≤±0.15；
1.2.9 温度补偿：自动温度补偿功能。
1.3 溶解氧
1.3.1 分析方法：电化学法/荧光法；
1.3.2 检测范围：0～20mg/L，可调；
1.3.3 零点漂移：±0.3mg/L；
1.3.4 量程漂移：±0.3mg/L；
▲1.3.5 重复性：±0.3mg/L；【竞标时需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖供应商单位公章，否则竞标无效。】
1.3.6 分辨率：0.01mg/L；
1.3.7 响应时间（T90）：≤2min；
1.3.8 实际水样比对试验：±0.8mg/L；
1.3.9标准溶液测试：绝对误差≤±0.3mg/L；
1.3.10 温度补偿：自动温度补偿功能。
1.4 电导率
1.4.1 分析方法：电极法；
1.4.2 最小检测范围：0-500mS/m(0-40℃)，可调；
▲1.4.3 重复性误差：±1%；【竞标时需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖供应商单位公章，否则竞标无效。】
1.4.4 零点漂移：±1%；
1.4.5 量程漂移：±1%；
1.4.6 响应时间（T90）：0.5min以内；
1.4.7 温度补偿精度：±1%；
▲1.4.9 标准溶液测试【竞标时需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖供应商单位公章，否则竞标无效。】
（a）绝对误差：标准溶液值≤100μS/cm时，≤±5μS/cm；
（b）相对误差：＞100μS/cm时，≤±5%。
1.4.10 实际水样比对
（a）绝对误差：便携检测结果≤100μS/cm时，≤±10μS/cm；
（b）相对误差：便携检测结果＞100μS/cm时，便携检测结果≤±10%。
1.4.11 温度补偿：自动温度补偿功能。
1.5 浊度
1.5.1 分析方法：光散射法；
1.5.2 检测范围：0～2000NTU，可调；
▲1.5.3 重复性误差：±5%；【竞标时需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖供应商单位公章，否则竞标无效。】
1.5.4 零点漂移:±3%；
1.5.5 量程漂移：±5%；
1.5.6 线性误差：±5%；
▲1.5.7 标准溶液测试：【竞标时需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖供应商单位公章，否则竞标无效。】
（a）相对误差：30NTU＜标准溶液值≤50NTU，≤±15%；
（b）相对误差：50NTU＜标准溶液值≤1000NTU，≤±10%。
1.5.9 实际水样比对：
（a）相对误差：便携检测结果≤50NTU，≤±30%；
（b）相对误差：便携检测结果＞50NTU，≤±20%；
（c）当浊度自动监测仪与便携仪器检测结果均≤30NTU或者≥1000NTU时，判定比对结果合格。
2.通用要求
2.1 显示屏:不小于5寸触摸屏(彩色)/800x480。
2.2 供电:(85～260)VAC。
2.3 存储温度:(-20～70)℃。
2.4 工作温度:(-10～60)℃
2.5 设备外壳材料:PC、ABS等防腐防潮材料（整体设备满足要求）。
2.6 防护等级:条款防护等级要求等于或优于IP65（整体设备满足要求）。
2.7 支持传感器数:不少于4个数字传感器。
2.8 继电器:不少于6路继电器(120VAC,24VD/1A)。
2.9 数字输出：至少满足1路RS485输出和1路RS232输出。
3.质控要求
▲3.1 自动周质控功能
仪器每周自动使用标准溶液（购买标准溶液或自行配制）对自动监测仪器进行标样核查，每次标液核查结束均排空，确保每次核查使用新标液；可以自动实现水样以及标准溶液的替换、清洗等动作，达到无人化自动标样核查。【竞标时需提供该功能的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网和功能截图等并加盖供应商单位公章。】
▲3.2 自动校准功能
当水样数据发生异常时，可以自动进行标样核查检查，对于自动标样核查结果异常的站点，采用自动校准以判断传感器是否异常，在自动校准过程中，并对校准原始数据进行记录和判断。具备自动清洗五参数探头，清洗过程对水样测试环节无干扰。具备零氧水和饱和溶解氧水的自动制备的功能，可实现溶解氧的零氧、饱和氧的自动切换核查功能。【竞标时需提供该功能的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网和功能截图等并加盖供应商单位公章。】
▲3.3 远程反控功能
可以实现五参数分析仪的远程控制能力，支持远程设定核查标液、标样浓度、自动标液核查时间，pH值、电导率、浊度、溶解氧支持2种（或以上）任意浓度的标样进行核查，五参数可同步进行标样核查或校准。【竞标时需提供该功能的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网和功能截图等并加盖供应商单位公章。】
3.4 自动进样功能
电导率、pH值、溶解氧、浊度标准溶液以及水样能够自动切换，自动进样。
3.5 具备关键参数上传功能。
3.6 具备数据自动标识功能。
3.7 具备试剂余量报警功能。
3.8 具有电极状态诊断功能，可根据信号值判断电极的性能状态，性能不良时发出异常告警。
3.9 具有电极自清洁功能，人工维护周期≥1个月。
	台
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	高锰酸盐指数水质分析仪
	1.工作条件
1.1 电源要求﹙220±22﹚VAC；﹙50±1﹚Hz；
1.2 工作环境温度(5～45)℃。
2.通用要求
2.1 显示屏：不小于5寸触摸屏(彩色)/600×1024；
2.2 仪器检测周期：≤60min；
2.3 绝缘阻抗：＞5MΩ；
2.4 数据有效率：≥90%；
2.5 试剂更换周期：90天≥周期≥31天；
2.6 数据存储不少于365天；
2.7 具有异常信息记录、上传功能，包括部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；
2.8 具有浊度干扰自动补偿功能；
2.9 具有RS-232/485、传输控制协议/网际协议（TCP/IP）等标准通讯接口；
2.10 具有自动开展低浓度和高浓度标样核查、空白校准、标样校准等功能；
2.11具有量程切换功能；
2.12具有过程日志记录功能；
2.13 具有远程参数设置、远程质控、远程启动测量、远程调阅设备运行日志等功能；按照设定周期或远程接受指令，实现水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、自动多点线性核查、盲样考核等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。
3.高锰酸盐指数
3.1分析方法：高锰酸钾氧化-滴定法。
3.2 技术指标
3.2.1 测量范围：（0～50）mg/L（可扩展）；
3.2.2 重复性：≤5%；
3.2.3 零点漂移：±5%；
▲3.2.4 量程漂移：±5%；【竞标时需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖供应商单位公章，否则竞标无效。】
3.2.5 示值误差：
20%量程液：±10%；
50%量程液：±8%；
80%量程液：±5%。
3.3.质量控制指标
3.3.1 正确度：±10%以内；
3.3.2 精密度：≤5%；
3.3.3 检出限：≤0.5mg/L。
3.3.4 标准曲线：
（a）零点示值误差±1.0mg/L以内；
（b）其他点示值误差±10%以内；
（c）相关系数≥0.998；
3.3.5 实际水样比对相对误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）
（a）实验室分析结果>BⅣ时，相对误差≤20%；
（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，相对误差≤30%；
（c）实验室分析结果≤BⅡ时，相对误差≤40%；
除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格；
3.3.6 低浓度标样核查：
（a）Ⅰ～Ⅲ类水绝对误差±1.0mg/L以内；
（b）Ⅳ～劣Ⅴ类水相对误差±5%标样核查上限值以内。
3.3.7 标准溶液核查：
（a）零点核查误差：±1.0mg/L以内；
（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±1.0mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）；
（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%。
3.3.8 24h核查浓度漂移：≤±10%；
3.3.9 加标回收率：80%～120%。
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	3
	氨氮水质分析仪
	1.工作条件
1.1 电源要求﹙220±22﹚VAC；﹙50±1﹚Hz；
1.2 工作环境温度(5～45)℃。
2.通用要求
2.1 显示屏：不小于5寸触摸屏(彩色)/600×1024；
2.2 仪器检测周期：≤60min；
2.3 绝缘阻抗：＞5MΩ；
2.4 数据有效率：≥90%；
2.5 试剂更换周期：90天≥周期≥31天； 
2.6 数据存储不少于365天； 
2.7 具有异常信息记录、上传功能，包括部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；
2.8 具有浊度干扰自动补偿功能；
2.9 具有RS-232/485、传输控制协议/网际协议（TCP/IP）等标准通讯接口；
2.10 具有自动开展低浓度和高浓度标样核查、空白校准、标样校准等功能；
2.11具有量程切换功能；
2.12具有过程日志记录功能；
2.13 具有远程参数设置、远程质控、远程启动测量、远程调阅设备运行日志等功能；按照设定周期或远程接受指令，实现水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、自动多点线性核查、盲样考核等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。
3.氨氮
3.1. 分析方法：水杨酸分光光度法；
3.2.技术指标
3.2.1 测定范围:0～30mg/L（可扩展）；
3.2.2 重复性:≤2.0%；
3.2.3 零点漂移:≤±5%F.S.；
▲3.2.4 量程漂移:±10%F.S.；【竞标时需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖供应商单位公章，否则竞标无效。】
3.2.5 示值误差：
20%量程液：±8%；
50%量程液：±5%；
80%量程液：±3%；
3.3 质量控制指标
3.3.1 正确度：±10%以内；
3.3.2 精密度：≤5%；
3.3.3 检出限：≤0.5mg/L；
3.3.4 标准曲线：
（a）零点示值误差±0.2mg/L以内；
（b）其他点示值误差±10%以内；
（c）相关系数≥0.998；
3.3.5实际水样比对相对误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）
（a）实验室分析结果>BⅣ时，相对误差≤20%；
（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，相对误差≤30%；
（c）实验室分析结果≤BⅡ时，相对误差≤40%；
除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格。
3.3.6 标准溶液核查：
（a）零点核查误差：±0.2mg/L以内，
（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±0.2mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）；
（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%。
3.3.7 核查浓度漂移：
24h低浓度（20%F.S．以内）核查浓度漂移：≤±5%；
3.3.8 24h其他核查浓度漂移：≤±10%；
3.3.9 加标回收率：80%～120%。
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	4
	总磷水质分析仪
	1.工作条件
1.1 电源要求﹙220±22﹚VAC；﹙50±1﹚Hz；
1.2 工作环境温度(5～45)℃。
2.通用要求
2.1 显示屏：不小于5寸触摸屏(彩色)/600×1024；
2.2 仪器检测周期：≤60min；
2.3 绝缘阻抗：＞5MΩ；
2.4 数据有效率：≥90%；
2.5 试剂更换周期：90天≥周期≥31天； 
2.6 数据存储不少于365天； 
2.7 具有异常信息记录、上传功能，包括部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；
2.8 具有浊度干扰自动补偿功能；
2.9 具有RS-232/485、传输控制协议/网际协议（TCP/IP）等标准通讯接口；
2.10 具有自动开展低浓度和高浓度标样核查、空白校准、标样校准等功能；
2.11具有量程切换功能；
2.12具有过程日志记录功能；
2.13 具有远程参数设置、远程质控、远程启动测量、远程调阅设备运行日志等功能；按照设定周期或远程接受指令，实现水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、自动多点线性核查、盲样考核等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。
3.总磷
3.1.分析方法：钼酸铵分光光度法；
3.2技术指标：
3.2.1 测定范围:0-20mg/L范围内可调；
3.2.2 重复性:≤5.0%；
3.2.3 零点漂移:≤±5%F.S.；
▲3.2.4 量程漂移:≤±10%F.S.；【竞标时需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖供应商单位公章，否则竞标无效。】
3.3质量控制指标
3.3.1 正确度：±10%以内；
3.3.2 精密度：≤5%；
3.3.3 检出限：≤0.01mg/L。
3.3.4 标准曲线： 
（a）零点示值误差±0.02mg/L以内；
（b）其他点示值误差±10%以内；
（c）直线相关系数≥0.998；
3.3.5 实际水样比对试验误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）
（a）实验室分析结果>BⅣ时，相对误差≤20%；
（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，相对误差≤30%；
（c）实验室分析结果≤BⅡ时，相对误差≤40%；
除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格。
3.3.6 标准溶液核查：
（a）零点核查误差：±0.02mg/L以内; 
（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±0.02mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）；
（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%；
3.3.7 核查浓度漂移
（a）24h低浓度（20%F.S．以内）核查浓度漂移：≤±5%；
（b）24h其他核查浓度漂移：≤±10%；
3.3.8 加标回收率：80%～120%。
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	5
	总氮水质分析仪
	1.工作条件
1.1 电源要求﹙220±22﹚VAC；﹙50±1﹚Hz；
1.2 工作环境温度(5～45)℃。
2.通用要求
2.1 显示屏：不小于5寸触摸屏(彩色)/600×1024；
2.2 仪器检测周期：≤60min；
2.3 绝缘阻抗：＞5MΩ；
2.4 数据有效率：≥90%；
2.5 试剂更换周期：90天≥周期≥31天；
2.6 数据存储不少于365天；
2.7 具有异常信息记录、上传功能，包括部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；
2.8 具有浊度干扰自动补偿功能；
2.9 具有RS-232/485、传输控制协议/网际协议（TCP/IP）等标准通讯接口；
2.10 具有自动开展低浓度和高浓度标样核查、空白校准、标样校准等功能；
2.11具有量程切换功能；
2.12具有过程日志记录功能；
2.13 具有远程参数设置、远程质控、远程启动测量、远程调阅设备运行日志等功能；按照设定周期或远程接受指令，实现水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、自动多点线性核查、盲样考核等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。
3.总氮
3.1分析方法：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法/碱性过硫酸钾消解-NED比色法；
3.2 技术指标：
3.2.1 测定范围:0～50mg/L（可扩展）；
3.2.2  重复性:≤3%；
3.2.3 零点漂移:≤±5%F.S.；
▲3.2.4 量程漂移:≤±10%F.S.【竞标时需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖供应商单位公章，否则竞标无效。】
3.3质量控制指标
3.3.1 正确度：±10%以内；
3.3.2 精密度：≤5%；
3.3.3 检出限：≤0.05mg/L； 
3.3.4 标准曲线：
（a）零点示值误差±0.3mg/L以内；
（b）其他点示值误差±10%以内；
（c）直线相关系数≥0.998；
3.3.5 实际水样比对试验误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）
（a）实验室分析结果>BⅣ时，相对误差≤20%；
（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，相对误差≤30%；
（c）实验室分析结果≤BⅡ时，相对误差≤40%；
除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格；
3.3.6 标准溶液核查：
（a）零点核查误差：±0.3mg/L以内；
（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±0.3mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）；
（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%；
3.3.7 核查浓度漂移：
（a）24h低浓度（20%F.S．以内）核查浓度漂移：≤±5%；
（b）24h其他核查浓度漂移：≤±10%；
3.3.8加标回收率：80%～120%。
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	二、集成部分

	2、 集成部分
1 通用技术要求
1.1具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式。
1.2 系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。
1.3 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、仪器内部异常报警（电极异常、光源异常等）信息，对系统过程的关键节点有记录，满足系统数据溯源的要求。
1.4 具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令。
▲1.5 能够按照设定周期或远程接受指令，实现五参数分析仪器进行自动标样核查及校准，高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、多点线性核查等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。【竞标时需提供该功能的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网和功能截图等并加盖供应商单位公章。】
1.6 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。
1.7 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。
1.8 控制单元具有三级管理权限，根据登录用户的权限，调取权限范围内的操作功能，如查看数据、参数设置、网络设置、单点控制等，并同步记录所有操作日志；
1.9 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。
1.10 具有水样预处理功能，满足仪器分析测试需要；
1.11 针对不同水质情况（浊度、泥沙、色度等），控制系统满足复杂水样的监测要求，具有抗浊度模式、抗色度模式、抗泥沙模式等，并可一键配置，还可以灵活修改配置PLC的流程参数（如采水时间、沉降时间、清洗时间等）；
1.12 具有良好的防雷抗干扰能力，符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。可提供水站运行的点位软件及可视化监控界面，并支持画面手动控制、参数设置、数据和报表显示，历史数据检索等功能；
1.13 集成系统需能连接智慧化站房，采集汇聚的多源数据，选定数据策略，开展高通量数据传输、数据接入、数据存储、数据监控、数据处理、数据挖掘、数据更新、数据共享服务和运维管理，构建统一数据资源管理、统一数据目录管理、统一数据共享交换能力，实现对内进行数据治理整合，对外进行数据获取和共享交换，全面支撑对智慧监管工作。
2.控制单元技术要求
控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元及视频单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。
2.1 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；
2.2 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并自动上传至广西水环境监控平台；
2.3 具备单点控制功能，能够对单一控制点(阀、泵等)进行调试；
2.4 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；
2.5 具备对留样单元的留样、排样的控制功能；
2.6 具备兼容视频监控设备功能并能实现对视频设备校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；
2.7 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警(超标)上下限等参数进行设置；
2.8 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；
2.9 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据(空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等)及其对应的仪器、系统日志流程信息。
2.10 工控机硬件性能：不低于16G内存，256G固态硬盘，21.5英寸屏幕。
2.11 控制界面应具备数字可视化，数字孪生式交互，实现监测数据和站点/监测仪器的控制与查看交互，数字显示界面与自动分析仪信息须保持一致、数字状态与现场实际状态须保持一致。（需提供技术说明文件、实物照片、软件功能截图等证明文件，需加盖制造商公章）
3 数据采集与传输技术要求
3.1 数据采集与存储
3.1.1 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；
3.1.2 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；
3.1.3 采集关键性参数(测量量程、测量精度、测量间隔、测量检出限、消解温度、消解时长、空白校准时间、标样校准时间、测量信号曲线斜率(k)、曲线截距(b)、相关系数(R))；
3.1.4 能够实时采集视频信息，支持各类终端查看；
3.1.5 断电后能自动保存历史数据和参数设置。
3.2 数据传输与通讯
3.2.1 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；
3.2.2 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

	1
	采水单元
	1.采水单元应结合现场水文、地质条件确定合适的采水方式，符合《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》(HJ915.1-2024)、《地表水水质自动监测站站房和采水建设规范》（DB45/T2822-2023）、《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022），保证运行的稳定性、水样的代表性、维护的方便性。
2.采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置。
3.采水装置取水口在不影响航道运行的前提下，应尽量靠近河道中泓线；取水口能够随水位变化调整，固定取水深度，同时与水体底部保持足够的距离，防止底质、淤泥对水样监测结果造成影响。
4.采水装置的吸水口应设在水下0.5～1米范围内，并能够随水位变化适时调整位置，同时与水体底部保持足够的距离，防止底部淤泥对采样水质的影响。做到既能保证采集到具有代表性的水样，又能保证采样单元能连续正常运行。
5.采水系统应具备双泵/双管路轮换功能，配置双泵/双管路采水，一备一用；可进行自动或手动切换，满足实时不间断监测的要求。
6.采水管道材质应具有足够的强度，可以承受内压，可预埋保护套管，可选用镀锌钢管或高密度聚乙烯管，回填后应在管路施工铺设线路上做好警示，防止其他施工导致损毁。管道使用年限长、性能可靠、具有极好的化学稳定性，不与水样中被测物产生物力和化学反应，避免污染水样。
7.采水管道应具有防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗功能和除藻功能，可以通过清洗水进行自动反冲洗。通过自动阀门切换可以将清洗水和高压振荡空气送至采样头，以消除采样头单向输水运行形成的淤泥，以防藻类生长、聚集和泥沙沉积，在藻类高发时采水单元配置专门防藻除藻结构。
8.管道采用排空设计，使管道内不存水，以防采水管路结冰和藻类孳生，留有比对试验用取水口。
9.采水构筑物建设在航道上时，应确保长期稳定安全运行，不应影响航运；宜在采水构筑物周围设置警示浮球防护圈及航标灯。
10.采水管路回排水口应设置在采水点位下游，与采水点位间的距离应不小于20m，回排水总管公称直径不小于150mm（DN 150）。
	套
	2
	3000
	6000

	2
	配水及预处理单元
	1. 配水及预处理单元技术要求
配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为分析仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。
2. 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；
3.配水单元具备自动反清(吹)洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，不能用对环境产生污染的清洗方法；
4. 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；
5. 具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；
6. 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；
7. 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；
8. 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；
9. 除五参数分析仪器使用原水直接分析外，其他仪器根据测试方法要求采用沉降、超声过滤、离心、稀释测量等一种或多种预处理方式。
▲10.针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，须有预处理备用管路，并具备自动切换预处理备用管路工作功能，可通过内置或外置等其他方式具备离心功能，转速≥2000r/min。对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮仪器抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在水体浊度大于100NTU时，实际水样比对符合《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN)安装验收技术规范》（HJ 915.2-2024）中的7.2.2要求。【供应商须提供仪器厂商依据HJ 915.2‑2024方法标准出具，包含不少于6次浊度大于100NTU测试样品的检测报告（报告需具备CMA资质标识），用于证明本项指标响应情况。】
11.五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能。
12. 系统具备多种沉降模式，可设定沉降时间(时间模式)，可设定上层水样的浊度预值(浊度判断模式)，也可根据原水浊度的不同范围智能确定沉降时间(智能模式)。
13.预处理与配水应能实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能，具备实时监控配水泵的工作电压、电流、功率、功耗和流速、流量监测功能，并关联配水环节分析。（需提供技术说明文件、实物照片、软件功能截图等证明文件，需加盖制造商公章）
	套
	2
	10000
	20000
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	智慧水质在线监测基站控制管理系统
	1.智慧平台技术要求
具备数据智能审核、远程反控、AI预警等功能，采购方可以永久使用平台，成交供应商应免费更新升级平台最新功能。
远程反控：
1.1 监测数据传输到采购人指定平台。远程查看水质监测仪器、数据采集器、传输模块等设备的运行状态，如电源状态、通信状态、故障信息等。
1.2 远程查看监测设备、管理设备运行日志、操作日志、故障日志等。
1.3 可远程设置和调整水质监测仪器的测量参数、校准参数、报警阈值等。
1.4 可远程切换水质监测仪器的工作模式，如连续监测模式、定时监测模式等。
1.5 按技术要求设定五参数周核查。
1.6 对现场仪器设备进行远程自动校准、自动质控（如零点检查、跨度检查、多点线性检查、加标回收率测试、标样核查、盲样测试等）。
1.7 远程控制采水、配水、清洗系统。
1.8 远程控制门禁、电源、安防、视频监控等运行保障设施。
1.9 远程设置试剂余量报警。
1.10 远程留样方式控制。
2 AI预警
2.1 采水区域异常识别、故障预警（如：采水区域人为干扰情景记录与预警、采水区域外部水文环境情况变化的识别预警）。
2.2 对门禁、电力、水浸、安防、视频监控等增加传感器及相关应用。实现对站房内部环境及周边环境的智能感知，当监测到异常事件或周边环境情况变化时，自动触发报警。
2.3 具备仪器设备异常信息预警（如缺试剂、超量程、试剂余量不足、耗材到期、缺水样、废液量等）。
3.预留仪器接口
预留重金属等其他自动监测设备接口。
4.平台兼容
平台须预留相应接口，接入采购人指定的管理平台，中标方需配合采购人完成后期信创改造适配工作。
5.水站整体性能及其他要求
5.1数智化水站实现智能巡检和自动诊断功能，帮助水站维护运行人员对设备运行状态的准确识别与判断，对需要维修设备部位准确判断。
5.2对设备关键零部件的寿命管理（或健康智能诊断）实现智能管理。
5.3对水质突变、雨量增加等情况，设备可实现自动触发加密监测功能。
5.4数智化水站配套的管理平台或系统，可实现对水站智能巡检、智能维护、智能质控、智能派单等。适配于采购方管理系统的建设与智能升级，形成“人机料法环测”监测要素的标准化监管和贯穿监测全过程的穿透式管理，最终实现环境监测从人工管理向数字智能驱动的转变，从而最终实现降本、提质、增效、防风险的目标。
	套
	2
	50000
	100000
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	质控单元
	1.高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质控模块技术要求
系统仪器性能指标达到采购方的验收技术要求。智能化质控配样模块，可制备任意浓度标准样品，支撑多元化质控应用。实现远程化、智能化质控，异常数据无需现场质控复核。
▲1.1 可自动制备任意浓度的标准样品。【竞标时需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖供应商单位公章，否则竞标无效。】
1.2 可自动制备多点线性核查校正液，远程对仪器测量曲线进行线性核查或校准。
1.3 样杯需具备防止水样被篡改功能。
1.4 可通过中心平台实现远程多点线性测试，减少前往现场频率，无需前往现场，可实现远程校准仪器。
1.5 具有将盲样考核结果传输至广西水环境监控平台的功能。
1.6 具备远程控制仪器自动无定量稀释倍数功能；具备远程控制仪器进行自动加标回收测试功能。
1.7 质控系统水样杯与标样杯互相独立，分别测试。双杯设计能有效避免交叉污染，保护待测水样，提高测量精度，保证数据的准确性与可靠性。
1.8 具有实时更新质控模块的当前状态信息，并向平台和基站传输当前状态信息数据。具有加标及配标前推空管口部分与空气接触的母液的功能，避免变质母液影响测量结果。
1.9 具有流程日志记录功能，直观反映仪器的工作进度及健康状态，提供了问题溯源的依据。
2.质控单元技术要求
与分析单元联用，通过现场工控机上的控制软件协同控制分析单元和质控配样装置，实现分析仪器的质控测试。具体要求如下:
2.1 须对水质自动分析仪器进行空白样测试、平行样测量、自动标样核查、自动多点线性核查、自动加标回收率测试、自动零点核查、自动跨度核查、24小时零点漂移、24小时跨度漂移等质控功能并具备远程质控功能；
2.2 须有远程盲样考核功能。联动控制仪器启动抽样测试命令，该功能可随时考核仪器测试样品数据的准确稳定性；
2.3 须有加标功能，可以根据水样测量值不同而自动调整加标体积。具有数据异常自动留样功能；
2.4 系统须有自动诊断功能，数据出现异常波动时，自动追加的质控措施；
2.5 须动态监控水样杯中的水样量，周期测试时仪器未从水样杯中取样会触发报警，从而保证水样数据的真实性。可实时监控加标标液温度，保证质控样品准确、有效；
2.6 须具备自动切换标样管和水样管的功能，以免交叉污染。每台仪器配备独立的质控装置，保证质控考核的独立性，可实现任意标液体积的精确加取；
2.7 须具备自动实现加标量、标液浓度和定容体积设置的功能，并将加标量、标液浓度和定容体积信息保存并上传至广西水环境监控平台。仪器设备、集成系统具备自动平行样测定功能，并能将平行样结果独立保存。
	套
	2
	40000
	80000
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	留样器
	留样单元技术要求
1.具备水样冷藏功能，温度在（4±2）℃；
2. 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应>500mL，瓶数≥12个，有密封功能；
3. 具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能；
4. 具有人工留样、自动留样、超标留样和远程反控留样等功能配置门禁系统并具备开关门记录功能；
5. 具有留样失败报警功能；
6.具有全程温度记录、全时监控等功能。
	套
	2
	30000
	60000

	三、视频部分

	1
	视频监控单元
	1.智慧站房系统技术要求
智慧站房系统集成站房动力监控、环境监控、视频监控等设备，通过对室内温度湿度、视频、动力环境（站房电流电压）、水浸、烟雾等进行监控，实现对站房环境、仪器设备等智能操作、监控等管理。对五参数设备自动清洗、五参数自动核查、水样液位观察、纯水液位、废液液位等实时可视化视频监控。
2.便携式数据处理器实时监控，远程掌握站房情况
2.1每个站点配置1台便携式数据处理终端，共2台（配置便携式数据处理终端（i7处理器以上/16G内存以上/2T SSD以上/独立显卡并带独立展示屏/内置无线网卡（流量卡）插槽/具备外接多端口（USB3.0、USB2.0、HDMI、网口等）。
2.2通过便携式数据处理器设备，可实现对站房环境参数监测数据远程查看。当环境参数监测数据发生异常，能主动提示日志信息，显示明显告警状态。另外，现场发生异常时，触发监控摄像机实现自动拍照及录像，也可实时通过监控画面查看站房内环境详情，实时查看站点的异常情况。维护人员采用便携式数据处理器实时掌握现场情况，及时进行针对性的人工维护，有效减少异常情况对于在线监测系统正常运行的影响，有效保障水质在线监测系统的数据有效率。
3.视频监控
3.1视频终端：
3.1.1 自动站装备站房内监控摄像机和站房进出口人脸识别摄像机等视频终端的，应统筹使用，避免重复建设。在覆盖范围上，视频监控原则上要能覆盖断面采水区域、采水口、采水管路、站房、上游≥100米河道及两边岸线、下游≥100米河道及两边岸线等所有需要重点监管的区域。电子围栏要具备7×24小时的无死角、全覆盖、可视化的监控。
3.1.2取水点摄像机功能：通过视频监控设置两级电子围栏，取水点摄像头AI图像识别应支持如下基本要求：（竞标时需提供该功能的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网和功能截图等）
①监控区域内存在人员落水；
②采水装置不在二级电子围栏区域内；
③一级电子围栏区域内存在1分钟以上的人员/船只作业；一级电子围栏（采水装置1米）外二级电子围栏内，有船只/异物/漂浮物通过；一级电子围栏外2级电子围栏内存在人员活动
④采水装置存在4小时以上被异物牵挂；
⑤采水装置搁浅；
⑥一级电子围栏内存在水质颜色突变的情况；
⑦监控装置存在异物遮挡；
⑧监控装置存在花屏、白屏、黑屏、画质模糊、视频掉线等故障情况；
⑨采水装置存在爆气装置；
⑩视频监控偏离预定区域，监控区域内存在暴雨；
3.1.3 在视频终端设备选型方面，高点监控设备主视频分辨率不低于2560×1440，可提供高清画面质量，光学变焦大于等于40倍，可实现远距离的物体放大观察；低点监控设备要求具有400万及以上像素CMOS传感器，可获得清晰的图像细节，分辨率不小于2560×1440，光学变焦大于等于40倍，满足细节监管的需求。
3.2 视频监控单元功能要求：
3.2.1 实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。具有手机远程监控功能。
3.2.2 云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。
3.2.3 录像存储功能：满足大容量多通道并发的中心存储需要，存储至少满足60天的存储能力。
3.2.4 语音监听功能。
3.2.5 远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。
3.3视频监控设备布设要求：
至少在站房外取水口、站房外、站房仪器室三处位置安装视频监控设备。满足3.1视频终端技术要求的情况下，可统筹利用原有视频监控设备。
3.3.1 站房外取水口（至少1台高清球机）：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转。
3.3.2 站房进门处（至少1台高清摄像头）：安装在站房进门处，用以监控站房的出入情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。可监控站房周围环境,视频照射距离≥200m。
3.3.3 站房仪表间（至少1台高清球机）：安装在仪器设备集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况，固定监控视角且范围可覆盖仪器室内部所有仪器设备,视频照射距离≥30m。监控设备可水平360度旋转。
3.3.4 视频监控系统具备断电自启功能。
3.3.5 高清网络摄像机应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于400万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理；支持智能搜索、回放及备份。
	套
	2
	25000
	50000

	四、辅助单元

	1
	配套机柜与成套工具 、UPS/稳压电源、废液收集、试剂恒温模块、自动纯水制备装置
	辅助单元(试剂冰箱、废液收集单元)技术要求
1. 具有维护专用成套工具、试剂冰箱；
2. 配备废液收集单元，满足不少于一个月废液量的收集；
3. 配备UPS等应急电源设备，保证外部供电故障停电后，站房设备至少可以继续进行4小时的运行。
4.配备纯水制备装置，可实现纯水机水质水量实时监控，具备滤芯累计制水量统计功能；纯水电导率异常时告警，提醒及时更换滤芯。
5. 配备废液，纯水，试剂余量监控模块，可实现液位余量及报警。
6. 根据采购方要求，配备废液自动快速转移模块，可实现废液的更省时省力安全的自动快速转移。
7.根据采购方要求，配备纯水自动快速更换模块，可实现纯水的快速补充。
	套
	2
	35000
	70000

	五、站房建设及改建单元

	1
	站房建设及改建
	1.新建站房（恭城河口水站）
1.1按采购方要求，提供站房（15-20平米），完成“四通一平”，保证水站仪器设备长期、稳定运行。站房地面有排水孔的方向有一定的坡度，可使室内积水排出。仪器间内设有专用清洁水源管道，接口总管径不小于DN20，并装有截止阀。完成防雷检测，并出具检测报告。
1.2供电:选用三相五线制进线，安装三相交流稳压器，配电箱。照明电、机泵用电、仪器、仪表控制柜用电分相使用。
1.3给水(自来水)排水:站房引入市政自来水，水质和水压满足市政用水要求。如果没有自来水可抽取井水作为给水，必须经预处理后，满足制取纯水的要求。如果不满足给水，需配置水桶，定期储水，满足水站运行用水。系统排水在墙角设置直径75毫米地漏，通往外面有足够的储水空间或返回河流。
1.4配备七氟丙烷灭火器，使用防火材料，加强消防安全。
1.5配备空调，空调具备来电自启功能。
1.6站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度，开关位置应方便使用。
1.7站房应依照《民用建筑电气设计规范》(GB51348-2019)的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4欧姆。
1.8装修时管、电线布置尽量美观;站房顶部及四周需安装线槽，电线沿线槽走。
1.9站房内应配置工作桌、椅，满足日常办公需要。
2.翻新站房（水库出水口水站）
固定站房翻新要求：根据采购方要求，对固定站房进行翻新。包括但不限于内外墙补漏、刷漆；站房外部安装雨棚；水、电、网络、照明的布设；配置室内配电箱、电表；更换损坏门窗及五金等；站房内所有旧设备的搬迁；辅助设备更新(包括空调、消防设施、防雷设施等)。
	套
	1
	200000
	200000




二、商务要求：
	（一）报价要求
	本项目按总包报价（采购人不再支付任何费用），包括但不限于：
项目的价格包括站房及仪器设备更换、站房及仪器设备运输（包括旧站房及仪器设备的运输）、四通一平、安装调试费（仪器安装所需要水电气改造及实验室改造费用）、运维费用、备品备件、工具、网络费、水电费、防雷检测和整改、消防设备、站房和采水系统维护费、水站基础保障费用、仪器设备维修、配件置换和保养费、技术指导费、培训费、材料费、试剂和标准物质费、废液处置费、仪器设备按规定需要第三方检测公司检测及检定的费用、工作人员差旅费和劳务费、水站安全保障费（包括资产被偷盗、人为损毁、人为火灾等费用）、必要的保险费用和各项税费、不确定因素的风险等产生的费用及其他所有成本费等。此价格为安装调试期及售后三年服务期的价格。
对于竞争性谈判文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应报价；对于竞争性谈判文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价；在合同实施时，采购方将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同总价中。

	（二）规范标准
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	（三）2个水站的运维服务要求
	1.技术指导服务
对采购人自行运维水站提供技术指导：
1.1按要求对采购人的技术人员进行水站日常运维理论及实操培训。
1.2按要求现场指导采购人的技术人员在技术规范规定时限内完成辖区范围内所有水站仪器设备异常和故障的维修维护。
2.售后服务要求
改造验收合格后，负责运行维护不低于36个月，质保不低于36个月。
3.项目人员
3.1项目负责人
3.1.1 配备项目负责人1人，需具备5年以上地表水水站项目建设、运维管理等相关工作经验，全面负责项目各项事务，严格按照合同约定，完成相关工作目标。项目负责人如不能按照采购方要求推进工作开展，采购人有权要求更换项目负责人。
3.2 负责统筹解决本项目涉及水站的技术问题。
3.3 负责项目质量、进度、施工、组织协调等工作。
3.4 负责组织项目的日常管理工作，协调安排项目成员的各项工作任务。
3.5 负责组织项目安装调试、试运行及验收，形成验收报告提交采购人。
3.2实施人员
3.2.1 配备项目实施人员不少于2人。进行本项目的水站运维工作，按照规范做好水站的检查维护、质量保证和质量控制等工作，按照管理需求记录水站运行情况和维护情况。
3.2.2 仪器状态异常或仪器故障时，实施人员应及时响应（响应时间不超过4小时），24小时内到达现场检修，并在48小时内解决所有故障；若48小时内无法排除仪器故障，应在72小时内更换备机，并保证后续的正常控量和数据正常传输。
3.2.3 水站原则上应连续运行，因电力故障、采水故障、水位过低、自然断流等不可抗力因素导致停运的，应及时向采购人报告。
3.2.4 安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记、核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。
3.3驻点人员
配备驻点人员1名，在采购人指定的地点开展工作，期限为自项目验收之日起3年。驻点人员应做好与采购人沟通协调具体工作，定期汇报项目进度及问题，并为采购人辖区内所有区控水站提供维修维护技术指导服务，要求每三个月提供技术指导不少于12次。
注：上述需提供项目人员实施一览表，项目人员须为供应商在职在岗正式员工，同时提供项目人员与供应商签订的劳动合同或其他在职在岗相关证明材料并加盖供应商公章。
4.备品备件
做好本项目的水站的基础保障，仓库必须储备有充足的常用试剂、耗材、备品备件并规范管理。
5.车辆保障
  运维车辆的数量及性能满足运维人员工作需求，至少保证1辆运维专用车辆。
6.运维考核要求采购人自验收正式通过后开始每三个月对成交方开展一次运维工作考核，具体考核内容见附件1。考核分满分为100分，根据所有站点的平均分情况支付运维服务费，方式如下：
6.1所有站点考核平均分：得分≥93分为合格，全额支付合同款5%的运维费用。
6.2所有站点考核平均分：85分≤得分＜93分，为初级警告，支付合同款3%的运维费用，并责令整改。
6.3所有站点考核平均分：得分＜85分，为二级警告，不予支付当期运维费用，并责令整改。
6.4运维方拒不整改的，采购人有权终止运营合同，且保留向运维方追究责任和赔偿的权利。
6.5运行维护考核要求详见附件1《区控水站服务考核表》。
6.6运维方须维护采集的数据必须真实客观，如有弄虚作假的，采购人有权终止合同，同时运维方须按当期维护费的双倍支付违约金。
6.7运维方有下列情形之一的，也将视情况扣除合同总额的5%：被中国环境监测总站、自治区生态环境监测中心书面通报批评的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向桂林监测中心报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。
6.8因运维不当或者管理不到位，导致仪器设备等损毁造成损失的，运维方应依照运维合同的约定，给予等价赔偿。
6.9采购人有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展与区控水站自动监测运维管理相关的工作。

	（四）交付使用时间及地点
	1.交付使用时间：
1.1签订合同后，设备安装前，成交供应商向采购人针对每站点提供改造方案，方案内容包括但不限于，每个站房的设备拆旧，站房布置，人员安排，运行管理，进度安排等，并经采购人确认。
1.2自签订合同后，采购人通知之日起，两个月内完成安装调试、试运行、验收。
2.交货地点：广西区内采购人指定地点。成交供应商必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。送货前，成交供应商需电话通知采购人，确定送货时间、送货方式和送货地点。

	

（五）质量保证期
	1.成交供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品，禁止提供组装设备，出厂日期不超过10个月，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。
2.质保期及整站保障性运行从采购人验收合格之日起计算，质保期至少3年，整站保障性运行3年（保障性运行要求见附表），实际时间以成交供应商承诺的时间为准（详见合同承诺书）。技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。质保期（非保障性运行期）内免费提供上门维修、更换零部件等服务。
3.属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。成交供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于竞争性谈判文件规定的，按成交供应商实际承诺执行。
4.合同产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明。

	（六）付款条件
	1.付款方式
1.1成交供应商提交全部改造方案并经采购人书面确认后10个工作日内，采购人向成交供应商预付40%合同款，成交供应商在收到采购人预付款5个工作日内开具合同总额40%的发票。货物到达采购人指定地点，采购人对货物初步验收合格，成交供应商委托银行托管60%合同款的运维经费后，应将银行凭证及合同总额60%的发票提交采购人，采购人据此拨付60%合同款给成交供应商。采购人将银行代管60%合同款的运维经费以运维服务期限分期结算，并根据实际运维的考核结果计算实际应付的运维费，经采购人书面确认后，由银行每三个月代为拨付实际运维经费（最高为合同总额的5%）。每个运维考核周期考核不合格的，采购人有权扣除对应周期运维经费；连续两个考核周期考核不合格的，采购人有权单方解除运维服务相关约定，并要求成交供应商退还剩余未履约部分的运维经费。采购人、成交供应商、银行需同时签署三方协议。采购人对成交供应商的运维考核结果拥有最终解释权，考核结果需经采购人书面确认方作为付款依据。成交供应商对考核结果有异议的，应在收到考核结果之日起7日内以书面形式向采购人提出；逾期未提出的，视为成交供应商认可该考核结果。
1.2如成交供应商无法履行竞标时对运行期限和质保期限的承诺，采购人有权要求成交供应商按合同金额退回相应的费用。

	


（七）其他要求







	1、 总体要求
本项目中的货物，技术参数中标记为“▲”的参数应提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网和功能截图等。当响应文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
二、售后及其它要求
1.成交供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1.1免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。
1.2仪器设备故障或采购人有服务需求的，须立即赶赴现场进行维修维护。
1.3技术升级
成交供应商须提供货物操作软件终身免费升级服务。
2.质保期外服务要求
   质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。
3.备品备件及易损件
成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
4.成交供应商应在设备安装调试完毕和系统建成后，免费对采购人的操作人员现场进行基本的使用及维护培训，培训内容为如何进行设备调试、维护、排除故障进行指导和演示（以上培训内容包括仪器的原理、操作、日常维护、故障排除、软件使用等）。成交供应商免费提供仪器现场3-5天的技术培训。培训后采购人仍未熟练掌握仪器的使用方法，则再继续进行培训，直至采购人熟练掌握为止。仪器验收后6个月内回访并免费培训一次。培训期间所产生的消耗品、技术资料和培训费均由成交供应商承担，培训时间由采购人确定，采购人确定培训时间并提前通知成交供应商，成交供应商在规定时间内到场培训。
5.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，成交供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。
6.知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
7.供应商竞标时请在响应文件中提供具体的项目实施方案、售后服务承诺。

	（八）采购标的验收标准
	1.货物数量、外观由成交供应商、原厂仪器商与采购人共同开箱验收。采购人监视、协助货物的安装、调试。
2.技术指标按竞争性谈判文件要求验收。验收方法以中华人民共和国计量检定规程为准。对没有检定规程的，按制造商提供的验收方法验收，该验收应溯源到标准物质。
3.对无法在用户场地验收的技术指标，成交供应商提供该参数的出厂验收报告及验收方法文本（须有中文版本1份）。
4.采用分析标准物质的方式验收的，标准物质由成交供应商负责提供，其费用包括在报价内。
5.仪器设备验收时间：两个月内完成安装调试、试运行、验收，附验收报告，特殊原因不能在规定时间内供货或验收，采购人、成交供应商双方应明确供货或验收时间，验收时间不超过2026年12月31日。如因成交供应商原因，超期未验收，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。
6.仪器设备不满足竞争性谈判文件要求，验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。
7.关于验收：
7.1根据采购人提供的验收方案开展验收。
7.2产品保修期自验收合格之日起算，由成交供应商提供产品保修文件。
7.3成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
7.3.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。
7.3.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。
7.3.3 在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
8.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
9.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
10.成交供应商按相关要求自行开展所有参数实际水样验收比对，成交供应商实验室可自行开展或委托具备资质并经业主认可的第三方监测机构开展验收比对工作。
11.产品包装材料归采购人所有。
12.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。
13.验收未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。
14.服务期间，成交供应商不能以任何形式外包合同规定的运行维护服务。

	（九）采购预算金额及单价最高限价
	1.本项目政府采购预算金额为人民币壹佰叁拾万元整(¥1300000.00），谈判报价超出采购预算金额的，响应文件按无效处理。
2.各采购标的的单价报价不得超相应标的的单价最高限价，否则，响应文件按无效处理。

	（十）售后服务/运行要求
	1.运行要求见附表及国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
2.成交供应商应当提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。成交供应商接到采购人保修通知后2个小时内响应，12个小时内排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过2日的，成交供应商应在24个小时内免费更换备品备件。并保证后续的正常测量和数据正常传输，所涉及备机须由成交供应商自行提供。
3.对于质保期内同一站点同一设备连续故障时长≥72小时次数达到2次（含2次）的，成交供应商需直接更换相应设备。
4.质保期结束后，采购人将组织对所有更新改造设备进行仪器性能测试，测试不合格的设备，成交供应商需更换新设备，并满足性能测试要求。性能测试依据采购人提供的相关文件要求开展。所有测试合格后交付仪器给采购人。
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附表1.0 区控水站服务考核表
	考核内容
	考核要求及扣分条件
	分值
	得分
	备注

	质量保证和质量控制（60分）
	数据有效率
	每月所有参数数据有效率≥80%（除去断流、停电、不可抗力因素引起的故障或停运，以及采购方认为可以扣除的时间段），有效率每降低1%（四舍五入），扣2.5分，扣完为止。注：考核参数最低的有效率，不考核平均有效率。
	40
	
	

	
	每周标样核查
	每周对五参数进行标样核查，两次核查时间间隔不能超过9天，核查结果满足HJ915.3-2024标准规范要求，如未能满足核查时间间隔的1次扣1分。如有核查参数未达到要求，按一个指标1次扣1分，如当月存在未开展周核查的1次扣2分，扣完为止。
	6
	
	

	
	每季度实际水样比对
	每季度开展一次所有参数（除藻密度和叶绿素a外）实际水样比对，并出具比对报告上传至广西水环境监控平台。比对结果满足HJ915.3-2024标准规范要求。如不按时开展比对监测，一次扣完4分。开展比对监测结果，如有比对结果未达到要求，按照一项指标一次扣1分方式统计，扣完为止。
	4
	
	

	
	每月多点线性核查
	每月对所有参数（除五参数外）开展多点线性核查，核查结果满足HJ915.3-2024标准规范要求。如果不开展该项工作，一次扣完4分，如果核查未达到要求，按照一项指标一次扣1分方式统计，扣完为止。
	4
	
	

	
	每月加标回收测试
	每月对所有参数（除五参数、藻密度和叶绿素a外）开展加标回收测试，测试结果满足HJ915.3-2024标准规范要求。如果不开展该项工作，一次扣完2分，如果测试未达到要求，按照一项指标一次扣0.5分方式统计，扣完为止。
	2
	
	

	
	每月集成干预检查
	每月对所有参数（除五参数、藻密度和叶绿素a外）开展集成干预检查，检查结果满足HJ915.3-2024标准规范要求。依据HJ915.3-2024标准要求当需要开展此项工作时，如未开展，一次扣完2分，如果检查未达到要求，按照一项指标一次扣0.5分方式统计，扣完为止。
	2
	
	

	
	季度盲样测试
	每季度按监测方案要求开展季度盲样测试，并上传测试结果，未按要求开展或测试不合格，每个指标扣1分，扣完为止。
	2
	
	

	运行与日常维护（14分）
	站房、辅助设备
	保持站房周围防护设施安全完整，内外环境卫生干净整齐，防虫防蚁，无杂物堆积，站房所有辅助设备、安防设备工作正常，标识牌清晰，摄像头监控位置正确无遮挡，视频正常上传。分数视现场检查情况打0-3分。有安全隐患不得分。
	3
	
	

	
	采水、排水及内部管路
	取水口位置根据水位调整，现场可以实现切换采水泵采水管路，定期检查和维护采水浮筒固定情况（须有明显标识）和水泵运行情况，定期维护和清洁采配水系统（包括浮筒、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等），保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏。分数视现场检查情况打0-2分。
	2
	
	

	
	取水点代表性
	浮筒取水口位置不具备代表性（包括采水口受干扰、采水泵靠岸不处理等）的，分数视现场检查情况打0-2分。
	2
	
	

	
	自动分析仪
	查看仪器的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；定期清洗和更换试剂（标签清晰内容完整），更换易耗品，定期校准仪器。要求留样器正常工作。分数视现场检查情况打0-2分。试剂过期0分。
	2
	
	

	
	电路、仪器传输
	保持电路、仪器联网传输系统正常工作，定期检查上传至平台数据和现场监测仪器数据的一致性。数据传输率≥90%的得1分，数据传输率＜90%的，视实际情况打0-1分。
	1
	
	

	
	废液处理
	做好废液收集并妥善处理处置废液，废液桶标识清晰，分数视现场检查情况打0-4分。废液放置站房外长期存放打0分。
	4
	
	

	运行与日常维护（10分）
	监测数据审核和管理
	安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。分数视现场检查情况打0-2分。
	2
	
	

	
	人员配备
	每2个水站至少指定1人专职负责运维工作，视实际情况打0-1分。
	1
	
	

	
	车辆、备机
	配备1辆运维专用车辆，配备1套备机，视实际情况打0-2分。
	2
	
	

	
	基础保障、耗材、备品备件
	做好水站基础保障，仓库必须储备有充足的常用试剂、耗材、备品备件并规范管理，分数视现场检查情况打0-1分，故障更换备品备件时间超过2天或管路污染严重的情况都打0分。
	1
	
	

	
	异常情况响应速度
	仪器设备出现异常或故障时须在4小时内响应，立即向采购方汇报，并在24小时内解决，且更换设备或修复后的仪器在运行之前按规定进行必要的检测和校准，各项指标达到要求。分数视现场检查情况打0-4分。有异常、超标、故障或紧急情况未汇报至少扣3分。
	4
	
	

	仪器技术档案（6分）
	每周运维记录
	按要求在广西水环境监控平台填写记录清单、巡检汇总表、巡检表、校准核查表，并且记录清晰、完整，视现场情况打0-2分。
	2
	
	

	
	每月运维记录
	按要求在广西水环境监控平台填写设备检修、人员来访、参数设置、更换试剂、废液处置、耗材更换、多点线性、集成干扰、加标回收、试剂水样比对和月运维报告，并且记录清晰、完整，则视现场检查情况打0-2分。
	2
	
	

	
	关键记录
	检查仪器关键参数设置与平台备案（更改）记录，发现关键参数记录不一致的情况，无主观恶意篡改且对站点运行及数据质量没有影响的，扣2分。注：平台无关键参数备案记录，考核现场备案不扣分。
	2
	
	

	应急监测（4分）
	异常数据
	配合桂林监测中心做好地表水水质自动站的水质异常应急监测工作，视情况打0-2分，不配合0分。
	2
	
	

	
	超标比对
	及时响应做好地表水水质自动站数据异常超标比对工作，视情况打0-2分，不配合0分。
	2
	
	

	技术指导（6分）
	现场技术指导
	按要求现场技术指导桂林监测中心技术人员在规范规定时限内维修维护好水站仪器设备各类异常和故障，每季度不少于12次，少于1次扣0.5分，扣完为止。
	6
	
	

	合计
	100
	
	

	备注：



	 考核日期：                                检查人员：                           运维公司代表（电话）:                      
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第四章 评审办法
一、评审依据
1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。
2. 采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
二、评审办法
1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。
2. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）。
除上述情况外，评审报价=最后报价。
注：①谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。
②中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。
3. 根据按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
4.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，按照故障响应时间由短到长顺序排序，当故障响应时间相同时，由谈判小组按照抽签的方式决定排名次序。
三、成交候选人推荐原则
（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。若评审报价相同的，由谈判小组按照采购文件中的技术指标、售后服务承诺书、项目实施方案优劣确定一个供应商获得成交推荐资格，如上诉均相同，则由谈判小组现场抽签决定排序。
（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。
（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
四、特别说明
评审时，谈判小组根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）相关规定启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求供应商在谈判小组要求的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等）。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
为避免因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标情形，供应商可提前准备或随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
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	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。




















[bookmark: _Toc17335]

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）
合同编号：
项目名称：2026年桂林市区控水质自动站智慧化改造项目
项目编号：GXZC2026-J1-003281-DHGS
甲方：                                        （采购人）
乙方：                                        （成交供应商）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照谈判文件、响应文件规定条款和乙方承诺、甲乙双方签订本采购合同。
[bookmark: bookmark53]第一条  合同标的及合同金额
	
项号
	
货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	
技术参数
	数量①
	
单位
	单价（元） ②
	单项合计金额
（元）
③ = ①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	合     计
	


根据《成交通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）        人民币 (¥        元）。本合同标的包含为完成项目所需的全部设备、软件、附件、工具、技术资料、安装调试、试运行、验收、培训、质保期服务及三年水站运维服务，乙方不得就上述内容另行向甲方主张任何费用。
[bookmark: bookmark54]第二条  质量保证
1.乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。
2.乙方提供货物的保修期按国家有关产品“三包”规定执行，免费保修期最短不得少于1年，免费保修期自货物安装调试并经甲方验收合格之日起计算。免费保修期内，乙方应提供免费上门维修、更换配件、送货上门、安装、调试及维护人员培训服务。（厂家规定保修期超过前述标准的，按厂家规定执行；“采购需求”有规定的，按其规定执行）。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
[bookmark: bookmark55]第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
乙方违反第三条权利保证或所有权保证的，除承担全部赔偿责任外，还应向甲方支付合同金额5%的违约金。
[bookmark: bookmark56]第四条  货物包装、运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark57]第五条  交付
[bookmark: bookmark59]1.交付时间：
1.1签订合同后，设备安装前，乙方向甲方针对每站点提供改造方案，方案内容包括但不限于，每个站房的设备拆旧，站房布置，人员安排，运行管理，进度安排等，并经甲方书面确认后方可实施，方案未确认的乙方不得进场施工，否则甲方有权拒绝验收并要求乙方承担逾期交付责任。
1.2自签订合同后，甲方书面通知之日起，两个月内完成安装调试、试运行、验收，附验收报告。
2.交货地点：广西区内甲方指定地点。乙方必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。送货前，乙方需电话通知甲方，确定送货时间、送货方式和送货地点。
[bookmark: bookmark60]第六条  验收方式
1.货物数量、外观由乙方、原厂仪器商与甲方共同开箱验收。甲方监视、协助货物的安装、调试。
2.技术指标按采购文件、乙方响应文件及成交通知书载明的要求验收，三者不一致的以有利于甲方的最高标准为准。验收方法以中华人民共和国计量检定规程为准。对没有检定规程的，按制造商提供的验收方法验收，该验收应溯源到标准物质。
3.对无法在用户场地验收的技术指标，乙方提供该参数的出厂验收报告及验收方法文本（须有中文版本1份）。
4.采用分析标准物质的方式验收的，标准物质由乙方负责提供，其费用包括在合同价内。
5.仪器设备验收时间：两个月内完成安装调试、试运行、验收，附验收报告，特殊原因不能在规定时间内供货或验收，甲方、乙方双方应明确供货或验收时间，验收时间不超过2026年12月31日。如因成交供应商原因，超期未验收，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。
6.仪器设备不满足采购文件要求，验收不合格的，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金，若违约金不足以覆盖甲方全部损失的，乙方还应承担差额赔偿责任。
7.关于验收：
7.1根据甲方提供的验收方案开展验收。
7.2产品保修期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。
7.3乙方应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
7.3.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。
7.3.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。
7.3.3 在规定时间内完成交货及验收，并经甲方确认。
8.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
9.甲方需要制造商对乙方交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。乙方应负责协调制造商履行该配合义务，制造商未配合或出具的意见不符合要求的，视为乙方交付的产品或服务不合格，由乙方承担全部责任。
10.乙方供应商按相关要求自行开展所有参数实际水样验收比对，乙方实验室可自行开展或委托具备资质并经甲方认可的第三方监测机构开展验收比对工作。
11.产品包装材料归甲方所有。
12.验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。
13.验收未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。
14.服务期间，乙方不能以任何形式外包合同规定的运行维护服务。乙方将运维服务外包的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同金额20%的违约金，并退还已支付的全部运维费用。
15.乙方交付的所有设备及系统运行产生的全部监测数据、运行数据、分析结果等衍生数据资产及相关知识产权均归甲方独家所有，乙方仅可为履行本合同目的使用上述数据，不得擅自复制、披露、转让或许可第三方使用，不得将上述数据用于任何其他用途或进行模型训练、商业开发等活动。
第七条  安装和培训
乙方在设备安装调试完毕和系统建成后，免费对甲方的操作人员现场进行基本的使用及维护培训，培训内容为如何进行设备调试、维护、排除故障进行指导和演示（以上培训内容包括仪器的原理、操作、日常维护、故障排除、软件使用等）。乙方免费提供仪器现场3-5天的技术培训。培训后甲方仍未熟练掌握仪器的使用方法，则再继续进行培训，直至甲方熟练掌握为止。仪器验收后6个月内回访并免费培训一次。培训期间所产生的消耗品、技术资料和培训费均由乙方承担，培训时间由甲方确定，甲方确定培训时间并提前通知乙方，乙方在规定时间内到场培训。
[bookmark: bookmark82]第八条  售后服务、保修期
1.乙方提供货物的保修期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员。厂家规定保修期超过前述标准的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行。
2.乙方应当提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后2个小时内响应，12个小时内到达现场排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过2日的，乙方应在24个小时内免费更换备品备件。并保证后续的正常测量和数据正常传输，所涉及备机须由乙方自行提供。
3.对于质保期内同一站点同一设备连续故障时长≥72小时次数达到2次（含2次）的，乙方需直接更换相应设备。乙方未按约定更换设备的，每逾期一日按合同金额的0.1%向甲方支付违约金。
4.质保期结束后，甲方将组织对所有更新改造设备进行仪器性能测试，测试不合格的设备，乙方需更换新设备，并满足性能测试要求。性能测试依据甲方提供的相关文件要求开展。所有测试合格后交付仪器给甲方。
5.本合同项下两个水站的运维服务，应按照采购文件规定的服务范围、服务内容、服务标准及要求执行。乙方在响应文件中对运维服务所作承诺优于采购文件要求的，以乙方响应文件中的相应承诺为准，乙方应全面履行。
[bookmark: bookmark83]第九条  税费
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark62]本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条  付款方式
1.1乙方提交全部改造方案并经甲方书面确认后10个工作日内，甲方向乙方预付40%合同款，乙方在收到甲方预付款5个工作日内开具合同总额40%的发票。货物到达甲方指定地点，甲方对货物初步验收合格，乙方委托银行托管60%合同款的运维经费后，应将银行凭证及合同总额60%的发票提交甲方，甲方据此拨付60%合同款给乙方。甲方将银行代管60%合同款的运维经费以运维服务期限分期结算，并根据实际运维的考核结果计算实际应付的运维费，经甲方书面确认后，由银行每三个月代为拨付实际运维经费（不超过合同总额的5%）。每个运维考核周期考核不合格的，甲方有权扣除对应周期运维经费；连续两个考核周期考核不合格的，甲方有权单方解除运维服务相关约定，并要求乙方退还剩余未履约部分的运维经费。甲方、乙方、银行需同时签署三方协议。甲方对乙方的运维考核结果拥有最终解释权，考核结果需经甲方书面确认方作为付款依据。乙方对考核结果有异议的，应在收到考核结果之日起7日内以书面形式向甲方提出；逾期未提出的，视为乙方认可该考核结果。
1.2如乙方无法履行竞标时对运行期限和质保期限的承诺，甲方有权要求乙方按合同金额退回相应的费用，并向甲方支付合同金额10%的违约金。
[bookmark: bookmark84]第十一条  违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 0.02   %违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额  0.2 ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额  5 %，超过 10  天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 0.2   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额  5 %；但因 乙方未按约提供合法、有效的发票、收款凭证或其他付款所需资料，导致甲方无法按期付款的，甲方不承担逾期付款责任。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的（包括未按时响应、未按时完成维修等情形），每次违约乙方应按1000元/次向甲方支付违约金。同一违约情形发生两次以上的，甲方有权解除合同并要求乙方退还已支付的全部运维费用。
6. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。
7. 其他违约行为按违约货款额   5   %收取违约金并赔偿经济损失，赔偿范围包括但不限于甲方因此产生的检测费、鉴定费、差旅费、律师费及因监测数据中断导致的行政罚款（如有）等。
[bookmark: bookmark64]第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应24小时内书面通知对方，并在7日内寄送有关权威机构出具的证明，逾期未履行的，视为未发生不可抗力事件。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: bookmark65]第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地辖区人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
[bookmark: bookmark67]第十五条  合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。
[bookmark: bookmark68]第十六条  签订本合同依据
1.谈判文件；
2.乙方提供的响应文件；
3.项目实施方案、售后服务承诺；
4.成交通知书。
本合同采用电子形式在线签订的，甲乙双方在线签章后生效，电子版和纸质版具有同等法律效力。政府采购合同自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，甲方于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                                乙方（公章， 自然人除外）：                        
法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、 自然人）签字
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                           
委托代理人：                                          委托代理人：                                      
电    话 ：                                               电    话 ：                                         
开户名称：                                            开户名称：                                        
开户银行：                                            开户银行：                                        
银行账号：                                            银行账号：                                        
日    期 ：                                               日     期：                                         


[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc20031]



第六章 响应文件（格式）

[bookmark: _Toc497927069][bookmark: _Toc21496][bookmark: _Toc18351]

一、响应文件封面标记

响 应 文 件
                       


项目名称：                    
项目编号：                    




采购代理机构： 大华建设项目管理有限公司   
[bookmark: _Toc20319_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4932_WPSOffice_Level2]供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：                     
[bookmark: _Toc32056_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9622_WPSOffice_Level2]法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：          
联系电话：                                                
[bookmark: _Toc15933_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26465_WPSOffice_Level2]日期：              年           月           日

二、响应文件组成




（一）资格性响应证明材料






（二）符合性响应证明材料






（三）其它有效证明材料
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（一）资格性响应证明材料目录
1.供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）；
2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人2026年6月以来任意一个月交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；
3.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。③如供应商为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照复印件外，还应提供其所属的总公司授权其参加政府采购活动的授权文件或授权其独立开展经营业务活动的证明材料复印件。
4.供应商2025年的财务状况报告复印件（可以是财务报表或2025年以来银行出具的资信证明等）复印件（必须提供）；
5.供应商2026年6月以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；
6.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
7.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。


1.供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）


2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人2026年以来任意一个月交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）


附件：
授权委托书（格式一）
致：大华建设项目管理有限公司
我               （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表 人（负责人），现授权委托本单位在职职工             （姓名） 以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）         项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具 体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从         年       月      日起至          年      月       日止。
代理人无转委托权,特此委托。
我已在下面签字， 以资证明。


供应商（CA 证书签章）：

法定代表人（负责人）签字（或个人 CA 证书签章）：

年      月     日
附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代 理人缴纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。
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授权委托书（格式二）
致：大华建设项目管理有限公司
我                （姓名）系自然人，现授权委托              （姓 名） 以本人名义参加 	（项目名称及项目编号）         项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签 约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从         年       月      日起至           年      月       日止。
代理人无转委托权,特此委托。
我已在下面签字， 以资证明。


自然人签字（或个人 CA 证书签章）：                   


	 年       月      日


附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。





3.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供， 自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙  企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）， 应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照 ”或“营业执照；供  应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书 ”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供  执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照 ”。③如供应  商为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照复印件外，还应提供其所属的总公司授权其参加政  府采购活动的授权文件或授权其独立开展经营业务活动的证明材料复印件。
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4.供应商2025年的财务状况报告复印件（可以是财务报表或2025年以来银行出具的资信证明等）复印件（必须提供）；



5.供应商2026年6月以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）




6.供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）


附件：
声   明（格式）
致：大华建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（CA证书签章）：
法定代表人(负责人、自然人)或委托代理人签字（或个人CA证书签章）：
日          期：

注：供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖供应商公章（CA证书签章）。
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7.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
附件：
供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）
一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（CA证书签章）：
法定代表人(负责人、自然人)或委托代理人签字（或个人CA证书签章）：
日          期：

注：供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代 理人签字（或个人 CA 证书签章）并加盖供应商公章（CA 证书签章）。
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（二）符合性响应证明材料目录

1.响应函（必须提供）；
2.谈判报价表（必须提供）；
3.技术规格偏离表（必须提供）；
4.商务响应表（必须提供）；
5.项目实施方案（必须提供）
6.售后服务承诺书（必须提供）；
7.项目实施人员一览表（必须提供）；
8.“采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求要求提供）。
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1.响应函（必须提供）
响 应 函 （格 式）
致：大华建设项目管理有限公司
根据贵方项目谈判文件，项目编号              ，签字代表              （姓名）经正式授 权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.按谈判文件采购需求和谈判报价表：
谈判报价（大写）           元人民币(¥            )。
2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。
3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起90天。
5.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺按照谈判文件规定提交履约担保。
（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
与本响应有关的正式通讯地址为：
地址：             邮编：               邮箱：
办公电话：                   传真：                                  
委托代理人联系电话：                                  
开户名称：                                  
开户银行：                                   账号：                                          

供应商（CA 证书签章）：
法定代表人(负责人、 自然人)或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：
响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性谈判文件要求，从而导致该响应被拒绝。
2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。
3.响应函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖供应商公章（CA证书签章）。

2.谈判报价表（必须提供）
附件：
谈判报价表（格式）
	项号
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价
（元）
②
	单项合计=数量×单价
③＝①×②
	备注：

	一、...

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、...

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	谈判总报价（大写）：                  元（￥                      ）人民币

	交付用时间：

	交货地点：

	质量保证期：

	其中：
属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：               元（￥            ）；
属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：                   元（￥             ）。
备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。

	说明：供应商谈判报价包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。


供应商（CA证书签章）：
法定代表人(负责人、自然人)或委托代理人签字（或个人CA证书签章）：
日          期：

注：
1. 供应商必须就“采购需求”中的全部内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。
2.供应商应如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应无效。
3.谈判报价表由多页构成时，须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）加盖供应商公章（CA证书签章）。
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3.技术规格偏离表（必须提供）；
附件：
技术规格偏离表（格式）
	序号
	名称
	技术参数需求
	响应文件的响应情况
	[bookmark: _Toc254970701][bookmark: _Toc254970560]偏离情况说明

	一、...

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	二、...

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	三、...

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


            供应商 (CA证书签章)：                                     
        法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：                             日     期：                                                     
注：1. 说明：供应商应对照谈判文件“第三章采购需求”中的“采购内容及技术参数”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据谈判设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.技术需求偏离表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖供应商公章（CA证书签章）。



4.商务响应表（必须提供）；

附件：
商务响应表
	项目
	谈判文件要求
	响应文件的响应情况
	偏离情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


  供应商(CA证书签章)：                                     
        法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：                              
            日     期：                                                   
注：商务响应表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖供应商公章（CA证书签章）。
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5.项目实施方案（必须提供）





项目实施方案 （格式）



（根据采购需求自行编制）









            供应商(CA证书签章)：                                     
        法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：                              
            日     期：                                                   



注：项目服务方案须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标供应商公章（CA证书签章）。


6.售后服务承诺书（必须提供）

售后服务承诺书（格式，内容自拟）




供应商(CA证书签章)：              
法定代表人或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：              
日     期：              

注：售后服务承诺书须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标供应商公章（CA证书签章）。


7.项目实施人员一览表（必须提供）



项目实施人员一览表（格式）
	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商(CA 证书签章)：              
法定代表人或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：              
日     期：              



注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。



8.“采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求要求提供）。

（三）其它有效证明材料目录

1.中小企业声明函【如供应商提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具声明函的真实性负责。成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（格式见附件，如有，请提供）；
2.监狱企业的证明文件【供应商如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；
3.《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责】（如有，请提供）；
4.关于符合本国产品标准的声明函（见附件）（如有，请提供）；
5.节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；
6.环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；
7.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。












1.中小企业声明函【如供应商提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具声明函的真实性负责。成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】
中小企业声明函
本公司           郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司           参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
　　2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
　　本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。         

企业名称公章（电子签章）：                 
日期：                    


从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。




[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]2.监狱企业的证明文件【供应商如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

3.《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】（如有，请提供）；
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                 单位名称公章（CA签章）：           
            日  期：                 


注：中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。






4.关于符合本国产品标准的声明函（见附件）（如有，请提供）；
关于符合本国产品标准的声明函
本公司             （单位名称）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:
1.       （产品名称1），生产厂为          （厂名） ，厂址为             （生产厂址）。        （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。        （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。        （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2.       （产品名称2），生产厂为          （厂名） ，厂址为             （生产厂址）。        （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。        （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。        （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

......

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



                 企业名称公章（电子签章）：                 
日期：                    

注：供应商须按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定要求填写。

5.节能方面的证书扫描件（如有，请提供）







6.环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）





7.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
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