说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.本项目所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：详见采购需求一览表。
标项一

	标项名称：广西中医药大学2026年分子生物学仪器和显微成像系统采购项目（一）

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	分项预算（元）
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1
	倒置荧光相差显微成像分析系统
	1
	台
	一、倒置荧光显微镜要求

1.倒置荧光显微镜，配备X、Y、Z三轴电动控制系统；

2.系统配备实现明场，相差，荧光的观察的应用产品；

3.光学系统：

（1）支持色差反差双重校正，既能校正色差，同时可以反差校正；

▲（2）齐焦距离≥45mm；

4载物台：

▲（1）配备显微镜原厂的电动载物台；

（2）行程≥110mm×70mm，最大速度≥100mm/s，分辨率≤0.1um，可重复精度+/-1um；

（3）配通用样品夹（适用于玻片及平皿）1个、多孔板样品夹（适用于6孔板、12孔板、24孔板）1个）。

▲5.主机具备光强度控制管理系统，可自动调节和记忆对应物镜的透射光强度；

6.透射光照明：LED光源≥60,000小时使用寿命，视野均匀照明≥23mm；

7.目镜：10倍宽视野目镜，可调焦，同时匹配宽视野双目或三目观察筒；

▲8.长工作距离电动聚光镜：≥5孔聚光镜；NA≥0.52；WD≥27mm；

9.物镜要求

（1）具备物镜5个；

（2）平场消色差相差物镜5× / N.A.≥0.15 / W.D.≥12.0mm / Ph2；

（3）荧光相差物镜10× / N.A.≥0.30 / W.D.≥5.2mm / Ph1；

（4）长工作距离平场荧光相差物镜20× / N.A.≥0.40 / W.D.≥7.4~8.4mm / 校正环 /带DIC棱镜；

（5）长工作距离平场荧光相差物镜40× / N.A.≥0.60 / W.D.≥2.5~3.5mm / Plan Fluor / 校正环 /带DIC棱镜；

▲（6）平场复消色差物镜20× / N.A.≥0.80，W.D.≥0.55mm；

10.滤色镜：具备日光平衡滤色片或色温滤色片；

11.双目镜筒：瞳距可在50~75mm范围内进行调节，视场直径为≥22；

12.≥5位聚光器转盘，内置相差模块，通过转盘切换，匹配相应的明场和荧光观察方式；

13.Z轴调焦：

▲（1）具备电动Z轴聚焦驱动；

（2）Z轴调焦行程≥13mm，具备限位防撞装置。验收时需提供满足以上要求的佐证材料。

14.机身集成≥2个快速拍摄图像按钮，分别靠近调焦旋钮，可一键实现获取单张图像。验收时需提供满足以上要求的佐证材料；

15.机身集成透射光电动光闸，一键开启透射光照明方式；

16.反射荧光系统要求

▲（1）激发块转盘：≥6位编码荧光滤光块转盘，无需拆卸可更换激发块，切换滤块后，软件也可以读取滤块信息；

（2）荧光激发光波长带宽包含紫外光、绿色、近红和远红外荧光滤光块，适合染料DAPI、FITC、TRITC 和 Cy5，满足4色荧光实验；

（3） LED荧光光源：光源系统无需预热使用，随开随关；

（4）至少四个波长385nm/470nm/565nm/625nm，使用寿命≥15000小时；无需光纤可直接和显微镜耦合。

17.配置圆形或方形磁性吸附遮光板，可随时拆卸。

二、CMOS成像相机要求

1.CMOS成像相机≥2个，显微镜支持同时搭载≥2个相机，彩色相机可用于明场成像，黑白相机可用于荧光成像，并分别配置两套软件用于操控相机；

2.单色CMOS成像相机要求

（1）单色CMOS成像相机可通过显微镜图像处理软件控制；

（2）用于组织切片、生物活性材料荧光标记、活细胞荧光标记样品成像；

（3）相机类型：单色CMOS相机，全局快门；

（4）物理像素≥800万；

▲（5）制冷系统：半导体制冷（约室温-10度）；

（6）最大图像分辨率≥500万；

（7）实时预览帧速≥60 fps（在1920×1200分辨率下）；

（8）可采集的波长范围：400~1000nm；

（9）像素融合：≥1×1，2×2，3×3，4×4；

（10）读出噪音不超过2.2e-，暗电流不超过0.5 e-/pix/s；

（11）数字化转换支持8bit/12bit/14 bit；

（12）曝光时间：0.1毫秒至60秒。

3.彩色相机要求

（1）彩色相机可通过显微镜图像处理软件控制；

▲（2）物理像素≥1200万，Ultra HD（4K），像素点大小≥3.70um×3.70um；

（3）拍摄速度≥30幅/秒（实时图像200万像素以上）；

（4）可通过Wi-Fi连接并控制相机拍照，验收时需提供满足以上要求的佐证材料；

（5）相机自带OSD图像采集系统，可通过HDMI直接连接显示器进行图像采集，数据可直接存储至USB设备，无需额外配备服务器。验收时需提供满足以上要求的佐证材料；

▲（6）相机具备≥5个接口，1个 HDMI接口，1个 USB 3.0 Type-C 接口，2个 USB 2.0 Type-A 接口，1个RJ45（以太网）接口，1个M8 接口。验收时需提供满足以上要求的佐证材料。

三、显微镜图像分析测量软件要求

1.配置≥3套显微镜图像分析测量软件；

2.软件一要求：

▲（1）支持单色相机原图直出图像处理及高级软件功能(含有图像采集、强度/对比度调整、图像拟合、常规图像格式输出功能)；

▲（2）能识别编码部件，包括物镜转盘、荧光滤光块转盘编码部件。能实现显微镜编码读出、自动功能设置及记忆功能（验收时需提供满足以上要求的佐证材料）；

（3）采集图像：支持CCD或CMOS，支持TWAIN / USB接口；

（4）支持单荧光通道图片色彩合成，可显示多染标本的图像；

（5）支持合成透射光和荧光通道图像，可显示荧光在细胞上的定位图像；

（6）输入硬件信息时，可实现添加标尺功能，可显示图像的放大比例关系；

（7）具备测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度参数，支持测量结果可输出EXCEL；

（8）支持储存中的图像可再次输入设备，并可采集图像参数的信息，可重复进行成像；

（9）图像展示：支持≥16张图像进行同时比对（验收时需提供满足以上要求的佐证材料）；

▲（10）自动图片拼接模块：可以进行≥4张图像的拍摄和拼接的图像摄取功能，对不平整样品可以生成聚焦地形图，具备聚焦支撑点功能，每个支撑点可以设置不同的Z坐标，支持不平整样品实现全景清晰成像（验收时需提供满足以上要求的佐证材料）；

▲（11）电动景深扩展功能：可以进行连续焦面的图像拍摄，可保留每个焦面样品信息，不同焦平面的景深信息可保存成一张图像；

▲（12）图像去模糊功能可处理2D图片，可增强图片对比度（验收时需提供满足以上要求的佐证材料）；

▲（13） Time Lapse 时间序列：可以对样品进行连续不间断拍摄，可以设置拍摄时间间隔以及拍摄时长，拍摄张数200张以上；

（14） Spectral Unmixing 光谱拆分：能够去除图像中自发荧光和荧光染料波谱交叉产生的串色荧光（验收时需提供满足以上要求的佐证材料）；

（15）Deconvolution反卷积：可选3种反卷积算法，包括Nearest Neighbor、Regularized Inverse Filter、Fast iterative，每种方法可采用默认的参数进行图像处理；可对图片进行反卷积处理（验收时需提供满足以上要求的佐证材料）；

（16）Colocalization共定位：支持定量分析两通道之间的共定位信号，具备scatte plot，Coefficients，Pearsons，Manders，mask功能（验收时需提供满足以上要求的佐证材料）；

（17）反卷积软件模块：

▲1）具备全自动XYZ轴反卷积模块。验收时需提供满足以上要求的佐证材料；

▲2） Deconvolution反卷积支持自动调用GPU进行图像加速处理；

3）具备不少于4种反卷积算法，包括Nearest Neighbor、Regularized Inverse Filter、Fast iterative、constraint iterative，每种方法采用默认的参数进行图像处理，可对图片进行反卷积处理和参数调节（验收时需提供满足以上要求的佐证材料）；

4）软件集成≥16种不同的参数设置，并可自动识别机器型号，可与物镜倍数、激发光信息自动连接，可一键获取高分辨率数字图像（验收时需提供满足以上要求的佐证材料）。

3.软件二：

（1）支持彩色相机原图直出及图像处理。

（2）具备时间序列图像获取功能，可以根据实验需求调节时间间隔；

（3）可实现实时智能AI细胞计数、细胞计数板计数功能，支持自动生成报告（验收时需提供满足以上要求的佐证材料）；

（4）可实现AI细胞融合或汇合度分析，支持自动生成报告（验收时需提供满足以上要求的佐证材料）；

（5）可实现AI细胞转染率统计分析，支持自动生成报告（验收时需提供满足以上要求的佐证材料）；

（6）具备重复拍摄功能，拍摄设置的技术参数可重复拍摄，支持不同样品之间的对比；

（7）可以对图像进行注释，包括：间距测量，计数，角度测量，添加文本或箭头、标尺；

（8）可兼容IOS、Windows和安卓操作系统；

（9）具备生成报告功能，单张或多张图生成PDF/Word报告、生成测量数据的列表。

4.软件三：

▲（1）提供≥10套离线版图像处理软件，可进行异地异机图像处理，可根据工作需求随时随地处理分析图片数据；

▲（2）具备图像管理功能：支持图像优化处理（包括：色彩管理，自动曝光，亮度、对比度调节），可自动或手动添加标尺、可进行图像注释、ROI图形及标注，可进行长度、面积、荧光强度、数量、角度测量，测量结果支持表格或柱状及散点图展示。注释测量的字体、颜色，格式，可视化都可以根据工作需求设置；

▲（3）图像多维展示：可进行XYZ、XYT、XYZT多通道图像的浏览、播放、放大缩小、旋转；可多通道伪彩变换，可调节显示参数（如亮度和伽玛），可对图像进行剪裁，具有过曝指示功能及单通道显示功能。

▲四、投标人所投产品如属于进口产品的，投标时必须在投标文件中提供所投产品生产厂家或国内代理商出具的授权书。如为国内代理商出具的授权书，还须提供所投产品生产厂家授权国内代理商的授权（代理）书复印件并加盖投标人公章；

▲五、验收时，中标人提供所投产品生产厂家出具的供货证明原件，并提供所投产品六年质保期的承诺书原件。
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	2
	多功能倒置显微镜
	3
	台
	一、倒置荧光显微镜

1.配备Z轴电动控制系统；

2.系统配备实现明场，相差，DIC，荧光的观察的应用产品；

3.光学系统：

（1）支持色差反差双重校正，既能校正色差，同时可以反差校正；

▲（2）齐焦距离≤45mm。

4.载物台，载物台XY行程方向都具备游标尺。移动范围≥110×70 mm。配通用样品夹（适用于玻片及平皿）1个、多孔板样品夹（适用于常规6孔板、12孔板、24孔板和96孔板）1个；

▲5.主机具备光强度控制管理系统，可自动调节和记忆对应物镜的透射光强度（验收时需提供满足以上要求的佐证材料）；

6.透射光照明：LED光源≥60,000小时使用寿命，视野均匀照明≥25mm；

7.目镜：10倍宽视野目镜，可调焦，同时匹配宽视野双目或三目观察筒；

8.聚光镜

▲（1）聚光镜：≥5孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm；

（2）物镜转盘：电动6孔位物镜转盘，支持DIC附件，其中一个孔位带有自动球差矫正机构，该机构支持19枚可选物镜,物镜转盘为防水结构,可配物镜5个； 

（3）平场消色差相差物镜4×或者5× / N.A.≥0.13 / W.D.≥12.0mm / Ph2；

（4）增强荧光相差物镜10× / N.A.≥0.30 / W.D.≥5.2mm / Ph1；

▲（5）长工作距离平场荧光物镜20× / N.A.≥0.45 / W.D.≥6.6~7.8mm / Plan Fluor / 带校正环；

▲（6）长工作距离平场荧光物镜40× / N.A.≥0.60 / W.D.≥2.5~3.5mm / Plan Fluor / 带校正环 /带DIC棱镜；

（7）长工作距离平场相差物镜20× / N.A.≥0.4，W.D.≥3.2mm。

9.滤色镜：具备日光平衡滤色片或色温滤色片；

10.双目镜筒：瞳距可在50~75mm范围内进行调节，视场直径为≥22；

11.≥5位聚光器转盘，内置相差模块，通过转盘切换，匹配相应的明场和荧光观察方式；

12.Z轴调焦：

▲（1）具备电动Z轴聚焦驱动；

▲（2） Z轴调焦行程≥10mm，最小调节速度为≤10nm，最大调节速度为≥3mm/秒，具备限位防撞装置。验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料。

13.显微镜≥2个快速拍摄图像按钮，分别靠近调焦旋钮，可一键实现获取单张图像。验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料；

14.机身集成透射光电动光闸，一键开启透射光照明方式；

15.反射荧光系统部分

▲（1）激发块转盘：≥8位电动荧光滤光块转盘，无需拆卸可更换激发块，切换滤块后，软件可以读取滤块信息；

（2）荧光滤光块，适合DAPI、FITC、TRITC 和 Cy5荧光染料，满足4色荧光实验；

（3） LED荧光光源：光源系统无需预热使用，随开随关；至少四个波长385nm/470nm/565nm/625nm，使用寿命≥15000小时；无需光纤可直接和显微镜耦合。

16.配置圆形或方形遮光板，可随时拆卸。验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料；

▲17.内置中间变倍器：编码型至少有3位中间变倍，至少包含1X、1.6X、2X倍率选择；

▲18、光口和电动光路切换：具备后光口、左光口、右光口以及观察筒光口。支持电动光路切换：100%观察筒、100%左光口、100%右光口、≤50%观察筒、≤50%左光口，左、右光口视野数≥26。

二、成像相机要求

▲1.CMOS成像相机不少于2个，显微镜支持同时搭载不少于2个相机，彩色相机可用于明场成像，单色或彩色相机可用于荧光成像，每个成像相机分别配置一套软件用于操控相机；

2.CMOS成像相机

（1）用于组织切片、生物活性材料荧光标记、活细胞荧光标记样品成像；

（2）相机类型：彩色CMOS相机;或单色或彩色CMOS相机；全局快门；

（3）物理像素≥1200万 ；

▲（4）制冷系统：半导体制冷（约室温-10度）；

（5）图像分辨率≥2390万；

（6）实时预览帧速≥60 fps（在1920×1200分辨率下）； 

（7）可采集的波长范围：400~1000nm；

（8）像素融合：2×2。

3.彩色相机

▲（1）物理像素≥1200万，Ultra HD（4K），像素点大小≥3.70um×3.70um；

（2）拍摄速度≥30幅/秒（分辨率1920×1080）； 

（3）可通过Wi-Fi进行连接控制相机拍照。验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料；

（4）相机自带OSD图像采集系统，可通过HDMI直接连接显示器进行图像采集，数据可直接存储至USB设备，无需额外配备服务器。验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料；

▲（5）相机具备≥5个接口，1个HDMI接口，1个USB 3.0 Type-C 接口，2个 USB 2.0 Type-A 接口，1个用于RJ45（以太网）接口。验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料。

三、显微镜图像分析测量软件要求

1.配置≥3套显微镜图像分析测量软件；

1.1软件一：

（1）用于单色或彩色相机原图直出图像处理及多个高级软件功能；

▲（2）能识别编码部件，包括物镜转盘、荧光滤光块转盘编码部件。能实现显微镜编码读出、自动功能设置及记忆功能（验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料）；

（3）采集图像：支持CMOS，支持TWAIN / USB接口；

（4）支持单荧光通道图片色彩合成，可显示多染标本的图像；

（5）支持合成透射光和荧光通道图像，可显示荧光在细胞上的定位图像；

（6）输入硬件信息时，可实现添加标尺功能，可显示图像的放大比例关系；

（7）具备测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度参数，支持测量结果可输出EXCEL；

（8）可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像；

（9）图像展示：具有视野比对功能，支持≥16张图像进行同时比对（验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料）；

▲（10）电动景深扩展功能：可以进行连续焦面的图像拍摄，可保留每个焦面样品信息，连续焦面的景深信息保存成一张图像；

（11）图像去模糊功能可处理2D图片，可增强图片对比度。验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料；

（12） Time Lapse 时间序列：可以对样品进行连续不间断拍摄，可以设置拍摄时间间隔以及拍摄时长，拍摄张数200张以上（验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料）；

（13） Spectral Unmixing 光谱拆分：能够快速将图像中自发荧光和荧光染料波谱交叉产生的串色荧光去除，得到更真实的荧光信号（验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料）；

（14） Deconvolution反卷积：可选3种反卷积算法，包括Nearest Neighbor、Regularized Inverse Filter、Fast iterative，每种方法采用默认的参数进行图像处理；可快速对图片进行反卷积处理（验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料）；

（15） Colocalization共定位：支持定量分析两通道之间的共定位信号，具备scatte plot, Coefficients, Pearsons, Manders，mask 功能（验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料）。 

1.2软件二：

（1）支持彩色相机原图直出及图像处理；

（2）具备时间序列图像获取功能，可以根据实验需求调节时间间隔；

（3）可实现实时智能AI细胞计数、细胞计数板计数功能，并支持出报告（验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料）；

（4）可实现AI细胞融合或汇合度分析，并支持出报告（验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料）；

（5）可实现AI细胞转染率统计分析，并支持出报告（验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料）；

（6）具备重复拍摄功能，拍摄设置的技术参数可重复拍摄，支持不同样品之间的对比；

（7）可以对图像进行注释，包括：间距测量，计数，角度测量，添加文本或箭头、标尺。

▲1.3软件三：

提供≥10套离线版图像处理软件，可进行异地异机图像处理，可根据工作需求随时随地开展图像处理。

▲四、投标人所投产品如属于进口产品的，投标时必须在投标文件中提供所投产品生产厂家或国内代理商出具的授权书。如为国内代理商出具的授权书，还须提供所投产品生产厂家授权国内代理商的授权（代理）书复印件并加盖投标人公章；

▲五、验收时，中标人提供所投产品生产厂家出具的供货证明原件，并提供所投产品六年质保期的承诺书原件。
	680000.00
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	商务条款
	▲1.合同签订时间：中标人自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

2.交付要求：

▲（1）交付使用时间：自签订合同签订之日起90日内完成供货；全部供货完成后5个工作日内安装调试并验收合格；
（2）交付地点：广西南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学（采购人指定地点）。

3.交货及验收要求：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件及投标文件的承诺的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验货，外观、说明书符合招标文件及投标文件的技术要求的，给予签收，验货不合格的不予签收；

（2）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人（对需要法定检验的进口货物要求必须检验，提供检验报告作为学校验收的依据。）。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

（3）采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做验收；

（4）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书），中标人无理由拒不到场的则视为认可采购人的验收结果；

（5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
▲4.付款方式：

签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额30%的预付款。剩余合同金额按单台设备分批供货、分别验收、分别支付：单台设备安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标人开具该台设备中标金额的全额有效发票及全部技术资料之日起10个工作日内，付清该台设备剩余中标金额。若中标人未按时开具发票，采购人有权延迟付款且不承担利息。 
5.服务要求：

▲（1）自设备验收合格交付用户使用之日起六年。所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算。质保期内负责提供上门维修、故障部件更换及系统软件升级等全部售后保障服务。质保期满后，提供终身技术维护支持，并以最优惠价格供应各类原装零配件；

（2）送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。设备到达交货地址后，中标人负责派技术人员7天内到现场安装，负责调试至验收合格，对采购人技术人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障的排除。仪器的安装、调试、验收等相关费用应已包含在报价总价内；（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）

（3）故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标人在接到甲方通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。配件齐备情况下需在两个工作日内到达现场进行维修服务；

（4）产品制造商或中标人提供技术支持，并负责提供应用技术文集、使用手册等资料。定期进行技术回访（电话或现场回访）；

（5）售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担；

（6）中标人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标人需自行清理至校外；

（7）在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；

（8）质保期内提供产品维保服务，并提供设备使用相关技术的培训；培训不少于5天。

6.报价要求：

本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（设备、配件、辅材）价格、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、产品质保期内维保、（如为进口货物在海关查验期间产生的滞留费）、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。

	其他说明
	1.本分标“需求一览表”中的第  1、2  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；

2.核心产品：本分标的核心产品为“需求一览表”中第  2   项标的产品： 多功能倒置显微镜 ；

3.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担；

4.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失；

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。


标项二

	标项名称：广西中医药大学2026年分子生物学仪器和显微成像系统采购项目（二）

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	分项预算（元）
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1
	全景数字病理切片扫描仪
	1
	台
	一、规格参数

1.光路设计：远光学系统；

2.带自动控制功能的高速XY电动载物台；

3.明场光源：LED光源≥50000小时使用寿命；

▲4.支持明场、荧光、偏光成像方式；

▲5.显微镜物镜电动转换，全套与主机同品牌物镜视野数≥26，物镜外壳有明确标识，要求：

 2×，N.A. ≥0.06；10×，N.A. ≥0.4；20×，N.A. ≥0.8；40×，N.A. ≥0.95；

6.明场成像设备：

（1）明场彩色相机，CMOS≥500万像素；

▲（2）面阵式扫描成像；

（3）内置ICC校色文件；

▲（4）像素数≥500万，像元≥3.45um×3.45um。

▲7.扫描速度：15mm×15mm区域，20×物镜扫描时间≤80秒；

▲8.扫描方式：混合扫描模式，样品定制性智能扫描方式，聚焦与扫描可分区域进行，能同时扫描和图像拼接；

▲9.电动Z轴：具有全电动闭环式自动对焦和手动对焦功能；

▲10.样本（切片）夹：≥6片，支持1×3英寸标本，可升级支持2×3、3×4、4×5英寸标本，可支持拓展升级模块化部件，上载通量≥210片；

11.系统工作站：

（1）支持一键开机启动，支持安卓、Windows操作系统，内含6核以上图形信号处理单元，搭配27英寸以上显示屏幕，支持扫描程序存储和文件传送；

（2）配套离线一体化示教分析系统；

▲（3）整机屏幕≥86英寸，外部无任何可见内部功能模块连接线。

▲（4）触摸悬浮菜单支持功能自定义设置，可设置≥8个常用固定功能，可选择功能包括文件管理、程序设置等不少于11个应用，支持文件保存、快传、录屏等不少于17个工具，Windows、Android、HDMI等不少于5个信号源（验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料）。

▲12.外形设计一体式主扫描单元，主机电动部件一键启动，箱式外观无需暗室操作。

二、荧光部分

▲1.具备电动荧光成像装置，电动激发块转盘≥8孔位；

2.具备荧光复眼照明装置；

3.具备≥独立六个波长耦合输出；

4.多组激发块组合，

（1）激发片，ET395/25×，透383~408 nm，阻挡400~800 nm其他波段；

（2）激发片，ET480/30×，透465~495 nm，阻挡400~800 nm其他波段；

（3）激发片，ET555/20×，透545~565 nm，阻挡400~800 nm其他波段；

（4）激发片，ET640/30×，透625~655 nm，阻挡400~800 nm其他波段；

（5）四通二向色镜，89402bs，透419~450/508~530/581~609/669~725 nm，反射其他波段；

（6）发射片，ET434/32m，透418~450 nm，阻挡400~800 nm其他波段；

（7）发射片，ET519/26m，透506~532 nm，阻挡400~800 nm其他波段；

（8）发射片，ET595/33m，透506~532 nm，阻挡400~800 nm其他波段；

（9）发射片，ET697/60m，透667~727 nm，阻挡400~800 nm其他波段。

5.荧光相机

（1）大靶面CMOS芯片；

（2）感光芯片≥14.158 mm × 10.370 mm；

（3）像素≥1200万，像元≥3.45×3.45um；

（4）量子效率≥65%。

6.荧光成像速度

▲（1）15mm×15mm区域20倍物镜单荧光通道（50ms曝光）成像扫描时间≤2min；

（2）多通道扫描时具备两种模式（move XY before channel或者change channel before XY），根据荧光可配置。

三、软件要求

智能化软件可控制外围部件：

1.软件图像采集为流程化操作界面，支持中英文切换，具备中英文操作手册；

2.图像采集过程可自动寻找组织、自动扫描、自动聚焦、自动白平衡、自动曝光、自动对焦、自动拼接，可实现图片采集；支持自定义手动模式；

3.自动探测样品区域，具有marker识别功能，可筛选目标扫描区域；

4.支持矩形、圆形（TMA应用）、不规则形状扫描区域设置，支持通过面积参数删除杂质区域；

5.聚焦地形图功能，可扫描不平整样品；支持连续实时对焦；

6.条码自动扫描功能，支持一维和二维条码类型，条码读取后可用于自动命名和样品信息记录；

7.支持Z-Stack图像获取，扫描层数以及厚度可调；

8.支持实时EFI景深扩展，后期Z-stack图像也可做景深扩展，可将每一层图像区域融合为一层图像；

9.所有参数可以保存，可设置扫描项目文件，可对同类切片进行自动化扫描；

10.无级缩放：标尺可随不同倍率而改变，可实现局部观察；

11.分屏同步功能：支持同一标本不同染色可进行对比观察，支持设定同时移动、缩放、对比度调节；

12.支持标注功能（文字、图标、声音格式）；

13.数据导出：可边扫描边压缩，支持常规图像格式（TIFF、JPG，BMP）；

14.荧光扫描模块

（1）支持荧光扫描或荧光批量扫描；

（2）荧光扫描支持Channel优先或XY视野优先的切换，支持不同配置下的图像可采集；

（3）支持其中之一荧光通道只对焦不扫描；

（4） multi-layer模式，支持分步扫描后，多通道自动对齐。

▲15.批量扫描过程中可以做优先扫描或热交换；

▲四、投标人所投产品如属于进口产品的，投标时必须在投标文件中提供所投产品生产厂家或国内代理商出具的授权书。如为国内代理商出具的授权书，还须提供所投产品生产厂家授权国内代理商的授权（代理）书复印件并加盖投标人公章；

▲五、验收时，中标人提供所投产品生产厂家出具的供货证明原件，并提供所投产品八年质保期的承诺书原件。
	2300000.00
	2300000.00
	工业

	商务条款
	▲1.合同签订时间：中标人自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

2.交付要求：

▲（1）交付使用时间：自签订合同签订之日起90日内完成供货；全部供货完成后5个工作日内安装调试并验收合格；
（2）交付地点：广西南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学（采购人指定地点）。

3.交货及验收要求：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件及投标文件的承诺的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验货，外观、说明书符合招标文件及投标文件的技术要求的，给予签收，验货不合格的不予签收；

（2）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人（对需要法定检验的进口货物要求必须检验，提供检验报告作为学校验收的依据。）。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

（3）采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做验收；

（4）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书），中标人无理由拒不到场的则视为认可采购人的验收结果；

（5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
▲4.付款方式：

签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额30%的预付款。设备安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标人开具的合同总金额全额有效发票及全部技术资料之日起10个工作日内，付清剩余70%合同总金额。若中标人未按时开具发票，采购人有权延迟付款且不承担利息。 
5.服务要求：

▲（1）自设备验收合格交付用户使用之日起八年。所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算。质保期内负责提供上门维修、故障部件更换及系统软件升级等全部售后保障服务。质保期满后，提供终身技术维护支持，并以最优惠价格供应各类原装零配件；
（2）送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。设备到达交货地址后，中标人负责派技术人员7天内到现场安装，负责调试至验收合格，对采购人技术人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障的排除。仪器的安装、调试、验收等相关费用应已包含在报价总价内；（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）

（3）故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标人在接到甲方通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。配件齐备情况下需在两个工作日内到达现场进行维修服务；

（4）产品制造商或中标人提供技术支持，并负责提供应用技术文集、使用手册等资料。定期进行技术回访（电话或现场回访）；

（5）售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担；

（6）中标人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标人需自行清理至校外；

（7）在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；

（8）质保期内提供产品维保服务，并提供设备使用相关技术的培训；培训不少于5天。

6.报价要求：

本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（设备、配件、辅材）价格、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、产品质保期内维保、（如为进口货物在海关查验期间产生的滞留费）、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。

	其他说明
	1.本分标“需求一览表”中的第  1  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；

2.核心产品：本分标的核心产品为“需求一览表”中第   1  项标的产品：  全景数字病理切片扫描仪  ；

3.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担；

4.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失；

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。


标项三

	标项名称：广西中医药大学2026年分子生物学仪器和显微成像系统采购项目（三）

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	分项预算（元）
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1
	荧光定量PCR仪
	4
	台
	一、规格参数

1.热循环系统：半导体热循环效应系统；

▲2.支持标准和快速运行模式，支持96或384孔检测，支持30分钟内完成40个循环扩增；

3.光学系统：白光半导体光源；

▲4.荧光通道数：≥6色激发光通道和≥6色检测光通道；可自由组合，≥20种不同的荧光光谱； 

▲5.检测器采用CMOS一次同时成像系统；

6.反应体积：检测每孔体积为10~50 uL；

▲7.仪器一体化制造，配置96或384加热模块，光学部分和检测部分不可独立拆分；

▲8.温控模块最高升降温速率：≥6.3 ℃/秒；

9.温度范围：4℃ ~ 99.9℃；

10.温度均一性：≤ 0.4 ℃；

11.温度准确性：≤ 0.25 ℃；

12.熔解曲线分辨率：≤ 0.015 ℃；

13.检测灵敏度：可以检测到≥1个拷贝；

14.检测精密度：可以分辨≥1.5倍拷贝数差异；

▲15.动态范围：≥10个数量级；

▲16.具有温度梯度功能：由≥6个独立温控区组成，每个区域可独立设置反应温度，支持相邻温度高低相错实验设置（验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料）；

▲17.支持硬件消除边缘效应,支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差；

18.内置互动触摸屏和电脑两种控制设备方式，荧光定量主机屏内置中文操作软件，可无需电脑独立运行；

▲19.荧光染料：同一检测通道能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，可用于基因拷贝数（CNV）检测（验收时需提供满足以上要求的相关的佐证材料）；

20.配备引物探针设计软件：用于定量PCR实验所需的引物和探针的设计；

21.可提供原厂生产的基于Taqman MGB技术检测microRNA的试剂盒、SNP检测试剂盒、基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒等，或其他相应的基于SYBR Green 及Taqman 探针技术检测lnc RNA的试剂盒、Gene Expression检测试剂盒等，以及相对应的分析软件；

22.试剂耗材支持普通的8联管、96孔板；

▲23.投标人所投产品如属于进口产品的，投标时必须在投标文件中提供所投产品生产厂家或国内代理商出具的授权书。如为国内代理商出具的授权书，还须提供所投产品生产厂家授权国内代理商的授权（代理）书复印件并加盖投标人公章；

▲24. 验收时，中标人提供所投产品生产厂家出具的供货证明原件，并提供所投产品五年质保期的承诺书原件。

二、配置清单：

荧光定量PCR仪主机一台、96或384孔板加热模块一个、分析工作站一套、 仪器原装标准分析软件一套；装机培训试剂一套、原厂96或384孔板 +膜一盒、说明书一套。
	550000.00
	2200000.00
	工业

	商务条款
	▲1.合同签订时间：中标人自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

2.交付要求：

▲（1）交付使用时间：自签订合同签订之日起90日内完成供货；全部供货完成后5个工作日内安装调试并验收合格；
（2）交付地点：广西南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学（采购人指定地点）。

3.交货及验收要求：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件及投标文件的承诺的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验货，外观、说明书符合招标文件及投标文件的技术要求的，给予签收，验货不合格的不予签收；

（2）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人（对需要法定检验的进口货物要求必须检验，提供检验报告作为学校验收的依据。）；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货;

（3）采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做验收；

（4）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书），中标人无理由拒不到场的则视为认可采购人的验收结果；

（5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
▲4.付款方式：

签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额30%的预付款。剩余合同金额按单台设备分批供货、分别验收、分别支付：单台设备安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标人开具该台设备中标金额的全额有效发票及全部技术资料之日起10个工作日内，付清该台设备剩余中标金额。若中标人未按时开具发票，采购人有权延迟付款且不承担利息。 
5.服务要求：

▲（1）自设备验收合格交付用户使用之日起五年。所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算。质保期内负责提供上门维修、故障部件更换及系统软件升级等全部售后保障服务。质保期满后，提供终身技术维护支持，并以最优惠价格供应各类原装零配件；
（2）送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。设备到达交货地址后，中标人负责派技术人员7天内到现场安装，负责调试至验收合格，对采购人技术人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障的排除。仪器的安装、调试、验收等相关费用应已包含在报价总价内；（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）

（3）故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标人在接到甲方通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。配件齐备情况下需在两个工作日内到达现场进行维修服务；

（4）产品制造商或中标人提供技术支持，并负责提供应用技术文集、使用手册等资料。定期进行技术回访（电话或现场回访）；

（5）售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担；

（6）中标人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标人需自行清理至校外；

（7）在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；

（8）质保期内提供产品维保服务，并提供设备使用相关技术的培训；培训不少于5天。

6.报价要求：

本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（设备、配件、辅材）价格、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、产品质保期内维保、（如为进口货物在海关查验期间产生的滞留费）、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 

	其他说明
	1.本分标“需求一览表”中的第  1  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；

2.核心产品：本分标的核心产品为“需求一览表”中第   1  项标的产品： 荧光定量PCR仪 ；

3.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担；

4.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失；

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。


标项四

	标项名称：广西中医药大学2026年分子生物学仪器和显微成像系统采购项目（四）

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	分项预算（元）
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1
	超灵敏多功能成像系统
	1
	套
	1.标配功能覆盖：实现紫外核酸凝胶成像、透射白光蛋白胶成像，化学发光成像、RGB红绿蓝荧光成像、小动物活体荧光成像、平板克隆成像统计分析等；

2.一体式设计；

▲3.CCD冷却方式：半导体制冷，绝对制冷温度≤-25℃，CCD冷却时间小于5分钟；

▲4.CCD像素物理分辨率≥600万像素；

5.仪器检测的定量范围≥4个数量级，≥16 bit数据输出；

▲6.像素点单元合并方式不少于7种：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5， 8×8，16×16；

▲7.配置有f值＜0.8口径的CCD定焦镜头；

8.标配不少于反射紫外、透射白光、反射白光、红色荧光、蓝色荧光、绿色荧光六种不同的光源激发系统；

9.采用矩阵式排列的红绿蓝3色LED荧光光源，共有不少32颗LED荧光光源颗粒聚焦而成；

10.标配双通道近红外荧光或LED光源；

▲11.可消相差NP透镜消除多孔板成像时的阴影，支持无影成像；

▲12.标配RGB红绿蓝叁色滤光片组模块，支持≥8位滤光片轮位置，支持定制滤光片自由更换；

13.有不同波段的滤光片组合可选；

14.暗箱箱体密封；

15.采用冷阴极管UV灯或LED光源，兼容普通凝胶成像和蛋白免染胶成像；

16.紫外光强度可调，LED光源不受此项限制；

17.成像面积不小于16×21 cm；

18.可以同时进行多重荧光分析，用于不同标记DNA、蛋白分析（蛋白表达、修饰）；

19.成像分析软件具有自动调焦、自动成像功能；

20.软件系统及功能：

（1） 一键成像功能；

（2） 具有实时预览、自动曝光模式；

（3） 具备分子量测定、等电点测定、RF值测定、克隆计数、相对百分比浓度测定、绝对浓度、光密度测定；

（4） 具备标准曲线制作、自动/手动泳道识别、自动/手动条带识别、定义标记物、图像文字注释、图像角度旋转功能； 

（5） 具备图像镜像、反色及明暗对比处理、倾斜弯曲泳道条带修正、背景扣除功能；

▲（6）真彩色Marker条带：拍照模式下，仪器都可全自动获取真彩色Marker条带，可以全自动叠加，可自动保存；

▲（7） 软件具有3D视图拓展功能，支持平板克隆计数及其克隆数据统计分析功能；

（8）数据报告：可自动生成自定义分析报告且内容可导出，可关联色谱曲线分析蛋白纯度，凝胶样品编号可标记在色谱图中；具有数据图像采集和图像分析操作过程中的电子签名和数据可审计追踪功能；

（9） 控制分析软件具有中文版和英文版。

▲21.投标人所投产品如属于进口产品的，投标时必须在投标文件中提供所投产品生产厂家或国内代理商出具的授权书。如为国内代理商出具的授权书，还须提供所投产品生产厂家授权国内代理商的授权（代理）书复印件并加盖投标人公章；

▲22.验收时，中标人提供所投产品生产厂家出具的供货证明原件，并提供所投产品五年质保期的承诺书原件。
	520000.00
	520000.00
	工业

	商务条款
	▲1.合同签订时间：中标人自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

2.交付要求：

▲（1）交付使用时间：自签订合同签订之日起90日内完成供货；全部供货完成后5个工作日内安装调试并验收合格；
（2）交付地点：广西南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学（采购人指定地点）。

3.交货及验收要求：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件及投标文件的承诺的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验货，外观、说明书符合招标文件及投标文件的技术要求的，给予签收，验货不合格的不予签收；

（2）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人（对需要法定检验的进口货物要求必须检验，提供检验报告作为学校验收的依据。）。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

（3）采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做验收；

（4）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书），中标人无理由拒不到场的则视为认可采购人的验收结果；

（5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
▲4.付款方式：

签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额30%的预付款。设备安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标人开具的合同总金额全额有效发票及全部技术资料之日起10个工作日内，付清剩余70%合同总金额。若中标人未按时开具发票，采购人有权延迟付款且不承担利息。 
5.服务要求：

▲（1）自设备验收合格交付用户使用之日起五年。所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算。质保期内负责提供上门维修、故障部件更换及系统软件升级等全部售后保障服务。质保期满后，提供终身技术维护支持，并以最优惠价格供应各类原装零配件；
（2）送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。设备到达交货地址后，中标人负责派技术人员7天内到现场安装，负责调试至验收合格，对采购人技术人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障的排除。仪器的安装、调试、验收等相关费用应已包含在报价总价内；（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）

（3）故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标人在接到甲方通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。配件齐备情况下需在两个工作日内到达现场进行维修服务；

（4）产品制造商或中标人提供技术支持，并负责提供应用技术文集、使用手册等资料。定期进行技术回访（电话或现场回访）；

（5）售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担；

（6）中标人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标人需自行清理至校外；

（7）在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；

（8）质保期内提供产品维保服务，并提供设备使用相关技术的培训；培训不少于5天。
6.报价要求：

本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（设备、配件、辅材）价格、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、产品质保期内维保、（如为进口货物在海关查验期间产生的滞留费）、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。  

	其他说明
	1.本分标“需求一览表”中的第  1  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；

2.核心产品：本分标的核心产品为“需求一览表”中第   1  项标的产品： 超灵敏多功能成像系统 ；

3.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担；

4.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失；

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。


标项五

	标项名称：广西中医药大学2026年分子生物学仪器和显微成像系统采购项目（五）

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	分项预算（元）
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1
	多功能酶标仪
	2
	台
	一、规格参数

1.功能：支持紫外-可见吸收光，顶部及底部荧光，时间分辨荧光，荧光共振能量转移，荧光光谱扫描，化学发光，发光光谱扫描，荧光偏振，梯度控温，三维振荡等；

▲2.光路设计：荧光检测具备四光栅检测系统和滤光片检测系统，两套系统具有独立的光源和检测器，互不干扰，支持氙灯-双光栅-光电二极管进行吸收光检测；支持四光栅荧光光路系统进行全波长荧光顶底部检测和使用滤光片-二向色镜系统进行检测；

3.光源：具备双氙灯，光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、中、高三种能量强度可选；

4.检测器：具备光电二极管（PDT）、光电倍增管（PMT）；

5.微量样品检测：可选微量检测板，可进行16个或48个体积为2μl的核酸蛋白定量、原厂比色杯及标准比色杯的检测；

▲6.振荡功能方式有：线性，轨道，双轨道，振荡时间、强度可调方式；

▲7.温控范围：室温+4℃至66℃，±0.5 ℃ @ 37 ℃；

▲8.梯度温控： 可以对检测板上下设置差异温度，可防止凝集现象产生；

▲9.吸收光功能：230~999 nm，1 nm 步进；OD分辨率：≤0.0001 OD；测量范围：0~4.0 OD；

▲10.检测速度：96孔板≤12秒；384孔板≤23秒；

11.检测模式：终点法，动力学法，波长扫描和微孔孔域扫描，单孔可进行≥225次检测，可实现孔板内的不连续跳跃检测；

12.OD 准确性：≤ 1% @ 2.0 OD；OD 重复性： ≤ 0.5% @ 2.0 OD；

▲13.光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，可校正误差或者通过标准曲线功能准确定量；

14.荧光波长选择：四光栅（顶/底部）+ 滤光片-二向色镜；

▲15.带宽连续可调：可变带宽 9-50nm，1nm步进；

16.荧光灵敏度：顶部：≤0.25 pM 荧光素（0.025 fmol/孔 384孔板）。底部：≤4pM 荧光素（0.4fmol/孔 384孔板）；

17.荧光检测范围：200~850nm；

▲18.荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，可绘制扫描曲线；
19.时间分辨荧光灵敏度：≤Eu 40 fM （4 amol/孔384孔板）；

20.荧光偏振灵敏度：≤1.2 mP @ 1 nM 荧光素；

21.发光波长范围：300~700 nm；

22.发光灵敏度：≤10 amol /孔 ATP闪光分析（96孔）；

▲23.探头自动扫描：探头高度可在0~16mm范围内进行自动扫描；

▲24.孔域扫描：可选99×99点矩阵扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小；
25.兼容版型：6~384孔板，支持兼容微量检测板，可用于低至2uL核酸蛋白样品分析；

26.软件：正版中英文仪器控制及数据分析软件，可对原始数据进行多重运算，可自动背景扣除，可根据需要设定参照值，可根据标准曲线自动运算样品浓度，可运算动力学反应速率，给出最大、最小及平均反应速率，可进行EC50、3D扫描和Z-Prime统计学分析；

27.高通量活细胞培养自动化兼容：可外接高通量活细胞培养装置，支持最多8块96或384孔微孔板同时进行活细胞培养及监测；

28.配置：

（1）多功能酶标仪主机一套；中文仪器控制及数据分析软件一套；

（2）16通道微量检测板一块。

▲二.投标人所投产品如属于进口产品的，投标时必须在投标文件中提供所投产品生产厂家或国内代理商出具的授权书。如为国内代理商出具的授权书，还须提供所投产品生产厂家授权国内代理商的授权（代理）书复印件并加盖投标人公章；

▲三. 验收时，中标人提供所投产品生产厂家出具的供货证明原件，并提供所投产品五年质保期的承诺书原件。
	550000.00
	1100000.00
	工业

	商务条款
	▲1.合同签订时间：中标人自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

2.交付要求：

▲（1）交付使用时间：自签订合同签订之日起90日内完成供货；全部供货完成后5个工作日内安装调试并验收合格；
（2）交付地点：广西南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学（采购人指定地点）。
3.交货及验收要求：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件及投标文件的承诺的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验货，外观、说明书符合招标文件及投标文件的技术要求的，给予签收，验货不合格的不予签收；

（2）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人（对需要法定检验的进口货物要求必须检验，提供检验报告作为学校验收的依据。）。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

（3）采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做验收；

（4）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书），中标人无理由拒不到场的则视为认可采购人的验收结果；

（5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
▲4.付款方式：

签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额30%的预付款。剩余合同金额按单台设备分批供货、分别验收、分别支付：单台设备安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标人开具该台设备中标金额的全额有效发票及全部技术资料之日起10个工作日内，付清该台设备剩余中标金额。若中标人未按时开具发票，采购人有权延迟付款且不承担利息。
5.服务要求：

▲（1）自设备验收合格交付用户使用之日起五年。所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算。质保期内负责提供上门维修、故障部件更换及系统软件升级等全部售后保障服务。质保期满后，提供终身技术维护支持，并以最优惠价格供应各类原装零配件；
（2）送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。设备到达交货地址后，中标人负责派技术人员7天内到现场安装，负责调试至验收合格，对采购人技术人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障的排除。仪器的安装、调试、验收等相关费用应已包含在报价总价内；（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）

（3）故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标人在接到甲方通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。配件齐备情况下需在两个工作日内到达现场进行维修服务；

（4）产品制造商或中标人提供技术支持，并负责提供应用技术文集、使用手册等资料。定期进行技术回访（电话或现场回访）；

（5）售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担；

（6）中标人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标人需自行清理至校外；

（7）在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；

（8）质保期内提供产品维保服务，并提供设备使用相关技术的培训；培训不少于5天。
6.报价要求：

本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（设备、配件、辅材）价格、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、产品质保期内维保、（如为进口货物在海关查验期间产生的滞留费）、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 

	其他说明
	1.本分标“需求一览表”中的第  1  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；

2.核心产品：本分标的核心产品为“需求一览表”中第  1   项标的产品：  多功能酶标仪 ；

3.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担；

4.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失；

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。


 附件1

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件3
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

