采购需求
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。
2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。
4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。
[bookmark: PO_3000001871_PM050]6.需求一览表中的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称为：工业；
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	序号
	标的名称
	数量
	技术参数及配置

	1
	电感耦合等离子体光谱仪
	1台
	1.检测器：
▲1.1带高效半导体制冷的固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计；
1.2 检测单元：≥4,000,000个检测单元，读取速度≥2MHz；
1.3像素分辨率：≤0.003nm；
1.4 检测器制冷系统：为获得最低的检测器暗电流，采用高效三级半导体制冷；工作温度：≤-45℃，到达工作温度的时间：≤5分钟。
2.光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统
2.1单色器：中阶梯光栅和棱镜二维色散系统，高能量，为保证仪器测试的稳定性，光栅和棱镜等内光路部件位置固定不动，在光谱仪全波长范围内一次曝光同时测定所有元素；
▲2.2 光室：带精密光室恒温38℃±0.1℃，可使用氩气或氮气进行光室吹扫，测定＜200nm谱线时驱气量＜3L/min；
2.3波长范围：波长范围167-850nm或更宽，全波长覆盖，可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm,Na818.326nm；
2.4光学分辨率（FHW）：As189.042nm半峰宽<0.007nm， Ca393.366nm半峰宽<0.017nm，Ba614.172半峰宽<0.024nm, K766.490nm半峰宽<0.035nm（分辨率和检出限指标须在相同条件获得）；
2.5 为保证光学系统的稳定性和最佳的光通量，焦距≤300mm。
3.等离子体：
3.1等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果；
3.2 RF发生器：固态发生器，直接耦合、自动调谐，变频，无匹配箱设计，等离子体线圈具有聚四氟乙烯保护层设计，防腐蚀，免维护；
3.3 频率：≤27.12MHZ；
3.4 RF功率范围750W-1350W；
3.5气路控制：配置3路高精度质量流量计，由ICPOES软件直接控制，包括冷却气、辅助气、雾化气。精度0.01L/min；
▲3.6尾焰处理技术：采用锥内反吹氩气技术，避免使用空气切割等技术对紫外区谱线灵敏度造成损失，如使用氮气或氩气等气体切割，为节省成本，消耗量需小于3L/min。
4.进样系统：
▲4.1炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡口式炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本；
4.2雾化器：高效同心雾化器；
4.3雾化室：旋流雾化室；
4.4废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全；
4.5蠕动泵：12滚轮3通道蠕动泵。
5.分析软件：
5.1 基于网络化连接与控制的多任务、多用途操作平台. 符合电子记录与电子签名的要求，具有登录口令保护，多级操作权限设置和网络安全管理，具有历史记录和电子签名、自动备份等功能；
5.2 软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能；
▲5.3具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能；
5.4 具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等不少于三种干扰校正技术；
5.5 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能；
5.6兼容多种仪器控制，与ICP-MS,HR-ICP-MS,NSX, Quad-ICP-MS等8种仪器使用同一软件控制平台，能有效减少培训成本；
5.7软件模块化的设计为仪器和辅助插件整合在单独的工作流程中提供了一个灵活的框架。除了仪器插件，软件还为自动进样器、自动稀释器系统配有集成插件；
5.8支持Excel，XML,CSV数据导出,可直接与LIMS系统对接。
6.分析性能： 
6.1分析速度： 可实现1.5min内测试超过180条谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥10秒，重复3次，冲洗时间≥20秒；
6.2样品消耗量：＜2ml，测定大于60个元素；
6.3谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究；
6.4 测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996）；
6.5内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光；
6.6精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%；
6.7稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0%；
7.配置清单：
7.1.电感耦合等离子体发射光谱仪主机1套
7.2.冷却循环水机1台
7.3.同心雾化器1个
7.4.垂直矩管1根
7.5.双向炬管 2根
7.6.分析软件1套
7.7.配套废液泵管5套
7.8.配套进样泵管5套

	2
	超高效液相色谱仪
	1台
	1.系统技术规格:
1.1超高压二元泵
▲1.1.1串联式双泵二元高压混合梯度系统，通过溶剂选择阀切换，可选择A、B和C、D两组溶液中各一种作为系统流动相；
▲1.1.2二元高压混合梯度泵，内置在线自动脱气功能，泵A/B二元通道分别具有独立的脱气通道；脱气通道数2；（响应文件提供设备图片证明）
1.1.3流量范围：0.010-2.0 mL/min，支持二元梯度方法编辑；
▲1.1.4最大耐压20000psi；（响应文件提供软件截图证明）
1.1.5 具备自动溶剂压缩系数计算与补偿功能；
1.1.6 配备溶剂填充泵和空气排空切换阀，通过软件可以进行自动溶剂填充和空气排出；
1.1.7 配备密封圈清洗功能，有效延长柱塞杆、高压密封圈寿命；
▲1.1.8混合器体积（50ul），最小延迟体积（100ul）；
1.2超高压自动进样器
1.2.1 基于拉环式进样流路技术，支持自动进样器满环、部分环、微升三种进样模式；
▲1.2.2 进样针采用针内针结构，具备顶空压力辅助功能，保证低残留；
1.2.3 进样体积：1-100ul（标配100ul进样环），1-20ul（选配20ul进样环）
1.2.4进样重复性：＜0.3%RSD；
1.2.5最大样品容量：2*48位1.5ml样品瓶；或2*96位多孔板；
1.2.6具备程序进样功能，包括自动洗针程序，取样及进样速率设定等；
1.3色谱柱温箱
1.3.1柱温箱具备制冷、加热双向控温功能
1.3.2 温控范围：4℃~90℃范围内可设
▲1.3.3内置6通道网络路由器接口，用于色谱系统组网；
1.4 DAD检测器
1.4.1 基于液芯波导的微体积流通池技术；
1.4.2 波长范围：190-500nm
1.4.3 波长准确度：±1nm
1.4.4 波长分辨率：≤1nm
▲1.4.5 采样频率：最大达100 Hz（响应文件提供软件截图证明）
1.4.6 流通池光程10mm，内部体积800nL
1.5 软件及工作站
1.5.1 工作站软件 配备中文液相色谱工作站软件，能控制液相色谱系统，内置数据处理与报告编辑功能。同时支持网络化部署。
1.5.2设备和软件具备与质谱、全自动样品前处理联用接口，未来可扩展。
2.仪器配置:
2.1二元高压混合梯度泵
2.2超高效自动进样器
2.3超高效DAD检测器
2.4超高效柱温箱&单柱
2.5溶剂托盘
2.6色谱数据系统
2.7台式色谱工作站硬件
2.8图文输出设备
2.9 UHPLC C18 液相色谱柱

	3
	离心机
	1台
	1.最大容量：4×750mL
2.最高转速：21000r/min
3.最大相对离心力：40000×g
4.转速精度：±10r/min
5.无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a
6.温控范围：-20℃-+40℃
7.温控调节精度：±1℃
8.配置清单
8.1主机1台 
8.2 6×250ml角转子 
8.3 6×3×50ml适配器

	4
	刀式研磨仪
	1台
	1.进样尺寸:＜40mm，
2.最终出样尺寸：＜250μm；
3.样品处理量:150--700ml（研磨容器1L）； 
4.电机转速：1000-10000rpm，数字显示，连续可调（助推模式转速可达16000rpm）；
5.研磨时间设置:00:00-59:59，数字显示，连续可调；
6.转刀：二叶刀头，刀片不在同一水平面，保持一定的间距高度，并且具有韧面和钝面之分，分别可用于大块样品的粗粉碎或者精细粉碎；
7.转刀直径：不小于119mm，刀头外围线速度：不小于62m/s；
8.研磨容器材质：PP材质、PC材质、不锈钢材质三种材质；
9.顶盖类型：标准顶盖、重力顶盖、带溢流渠重力顶盖三种类型；10.转刀类型及材质：两叶平刃、两叶锯齿、四叶平刃、四叶锯齿四种类型、转刀具有不锈钢、钛制两种材质；
11.仪器具有LED触摸显示屏和按键双控制，按键和触摸屏具有联动功能，程序可存储10组常用参数，方便快速调取使用；
12.仪器可选配上盖保护罩自动翻转功能；
13.具有间歇模式、反转模式、点击模式和助推模式，均可在控制面板上直接操作；
14.仪器配件均可进行高温高压灭菌或者防重金属污染制样；
15.电机功率：2kw；
16.主机保修期：≥3年，仪器终生维修；
17.免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训
18.配置清单
刀式研磨仪主机1台，耐热压研磨容器2个，不锈钢转刀2把，标准顶盖2个。

	5
	台式高速冷冻离心机
	2台
	▲1.1微机控制旋钮和触摸面板，LCD数码显示，交流变频无刷电机，免维护无碳粉污染，适用220V电源；（响应文件提供微机控制旋钮和触摸面板实物图）
▲1.2离心机主界面要求含有≥2个快捷程序按键，≥8个常用程序按键，可快速运行常用程序；后台可存储≥50个常用程序，支持快速预览程序参数；（响应文件提供软件程序按键数量实物图）
1.3要求离心机设有转子失衡自动识别、转速异常、门盖保护、故障代码显示、电子安全门锁等保护功能；
▲1.4主机最大转速：≥18000rpm，最大离心力≥22640×g；
1.5离心定时范围至少涵盖：30秒—99小时59分59秒；
1.6离心噪声小于60dB(A)；
1.7最快升速时间为≤20秒，最快降速时间为≤15秒，具有≥10档加/减速控制；
1.8自动计算RCF值；
1.9转子最大容量：24X1.5/2.0ml,10x5.0ml；
▲1.10转速精度：±2r/min；
▲1.11转子盖采用快速锁紧技术，不接受螺纹式转子盖，旋转1/4圆周即可快速轻松的开盖或锁紧；
▲1.12转子寿命记录：离心机可记录每款转子使用次数，并进行安全提醒，转子要求采用7系铝合金材料；
1.13具备记忆功能快捷键，可快速进行常用程序；
1.14具备三种定速计时功能：启动计时，到达指定转速计时，定时启动指定转速；
1.15具备自动转子失衡识别功能；
▲1.16离心机机盖电子锁紧，快速开关，具备紧急开盖功能，离心结束盖子自动开启；
1.17具备软刹车功能，防止离心重悬发生；
▲1.18离心机温度设置范围至少涵盖：-20-40℃；
1.19具有持续制冷功能，离心结束后仍可保持设定温度；
1.20具有快速预冷功能；
1.21自动待机功能，停止使用后自动待机；
1.22具备自动校正功能：可以随时开启或者关闭自动校正功能，校正转速和时间，确保实验结果的重复性。
2.配置
2.1 主机1台；
2.2  24X1.5/2.0ml角转子（最高转速≥15060r/min，最大相对离心力≥21300×g）；
2.3  10X5.0ml角转子（最高转速≥15060r/min，最大相对离心力≥21300×g）；
▲3.质保期≥2年

	6
	电子天平
	1台
	1.可读性：0.1mg
2.最大秤量：220g
3.灵敏度漂移：0.5 mg
4.重复性：0.08 mg
5.线性误差：0.06 mg
6.稳定时间：2 s
7.秤盘直径：90 mm
8.防风罩有效高度：238 mm

	7
	手持式X射线荧光光谱仪
	1台
	1.分析对象：土壤、污泥、沉积物、矿物、固废等；满足标准《土壤和沉积物 无机元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法》（DB61/T 1580-2022）；  GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》常用于该标准中45项基本项目(如As、Cd、Cr、Cu、Pb、Hg、Ni等)的现场快速筛查。
2.分析元素范围： 从Mg到U，可测元素包括：Mg（镁）、Al（铝）、Si（硅）、P（磷）、S（硫）、K（钾）、Ca（钙）、Ti（钛）、V（钒）、Cr（铬）、Mn（锰）、Fe（铁）、Co（钴）、Ni（镍）、Cu（铜）、Zn（锌）、As（砷）、Se（硒）、Rb（铷）、TI（铊）、Sr（锶）、Y（钇）、Zr（镐）、Nb（铌）、Mo（钼）、Ru（钌）、Rh（铑）、Pd（钯）、Ag（银）、Cd（镉）、Sn（锡）、Sb（锑）、Hf（铪）、Ta（钽）、W（钨）、Re（铼）、Au（金）、Hg（汞）、Pb（铅）、Bi（铋）、Th（钍）、U（铀）、La（镧）、Ce（铈）、Pr（镨）、Nd（钕）等45种元素以上；
3.仪器重量：含电池不大于1.6kg；
4.仪器体积：约27.6cm╳24.5cm╳8.2cm
5.使用环境：温度：-20℃～50℃；湿度：0～90%;海拔高度：小于5000m;
6.含量检测范围：0.0001%～99.99%；
7.探测器：电制冷Fast-SDD探测器；能量分辨率≤126eV，采用电制冷，无需长时间及频繁等待制冷；（供货时提供能量分辨率的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
8.数字多道：低噪声高性能4096道数字脉冲处理器;
9.X射线激发源：一体化射线源，Ag靶，管电压0～50KV可调，管电流0～200uA可调; （供货时提供管电压可调的经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
10.微计算机系统：工业级4核1.8GHz CPU、内置2GB内存、24GB数据存储器，可存储约300000条谱图数据。
11.具有不低于4.5寸电容触控一体高清彩色液晶显示屏、显示分辨率：854×480，带摇杆按键，可以通过触控屏或者摇杆操作软件；
12.开机时间：从开机到进入测试界面时间不超过15s。
13.操作系统：内置工业级Linux操作系统，非Windows和Android系统，无染毒隐患和数据安全风险，简体中文操作界面；
14.USB数据接口：两个USB接口，可以直接插U盘拷贝谱图和数据至电脑，也可以通过USB-OTG连接电脑；
15.无线接口：内置WiFi和蓝牙，无需外接模块即可实现无线数据传输；
16.远程控制和数据传输：可以通过WiFi连接Android手机和电脑，实现仪器远程控制和数据共享，也可以通过USB-OTG连接电脑，实现仪器离机远程操作，可以通过蓝牙连接便携式打印机打印数据。
17.相机系统：内置高清的1个样品摄像头和1个环境摄像头，可拍摄样品图像，图片可以随报告输出；
18.滤波系统：内置单通道准直和滤波器；
19.校准系统：外置自动校准；
20.气压校正系统：内置气压补偿校正模块，软件可根据气压值自行校正测试结果；
21.分析软件：内置土壤重金属分析软件，可创建EXCEL、CSV 或 PDF 等格式专业报告，报告内容包括检测结果、单位LOGO、样品图像、操作人员、日期、测试对象等信息，用户可以自定义报告模板；软件具有一键测试功能，测试时间可自定义、自动计时检测；测试结果可显示ppm或%；具有用户模式和专家模式，软件支持后续升级； 
22.电池：电池带电量显示，且具有热插拔功能，可不关机直接插拔更换电池，拔掉电池后仪器待机时间不低于5分钟。
23.电池可持续工作时间约16-20小时，保证用户作业的连续性；仪器手柄带电量显示，工作时可以在手柄和屏幕上直接观察电池电量；（供货时提供电池持续工作时间的经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
24.仪器散热：仪器壳体有大面积金属，可以及时将内部热量导出，保证仪器的热稳定性。
25.安全保护：具有密码保护功能，防止非授权人员操作仪器；头部配置的传感器可自动识别样品，空测时自动禁止激发X射线；
26.声光安全警示：仪器具有三态LED状态显示和声响提示，上电和待机时显示为绿色，X射线激发时，橙色状态指示灯呼吸闪烁，故障时红灯闪烁，测试启动和测试结束时有声响提示；
27.盐雾测试达到9级，防水防尘达到IP54。（供货时提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
28.产品清单
28.1仪器主机1台
28.2分析软件1套 
28.3产品说明书1本 
28.4防水、防尘、防震手提箱1个 
28.5可充电锂电池2个 
28.6锂电池充电器（双插位座充，12VDC/3A）1个
28.7电源适配器1个
28.8数据 U 盘（32GB） 1个 
28.9校准片1个
28.10测试保护膜（耐高温保护膜）5个
28.11手腕带1条
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	屋顶及覆盖材料制品外部对火反应试验装置
	1台
	一、引用标准：
1.GB/T30735-2014《屋顶及屋顶覆盖制品外部对火反应试验方法》方法A
二、主要性能参数：
1.试验装置主要由可移动电动升降平台、试验滴落物收集台、试样支架、试样角度调节装置、填充刨花的金属框、火源A的自动点火器及控制系统等组成。
2.配备可移动电动升降平台，可对试样支架进行高度调节，降低高度可方便用户安装试样及防止火源A。
3.配备试验滴落物收集台，可对试验燃烧过程中产生的滴落物进行收集。
4.配备试样角度调节装置，满足标准要求的不同坡度进行试验。
5.配备填充刨花的金属框，采用304不锈钢制作，丝径为3mm，外形尺寸符合标准的要求。
6.配备火源A的自动点火装置，燃烧器为一个四边倒角的矩形金属管制成，金属管上开有均匀布置的小孔，采用丙烷气或天然气进行供应，采用低压脉冲点火器将燃气点燃，通过本燃烧器自动对火源A的刨花进行点燃，无需人工手持点火，方便试验人员操作。
7.控制系统：采用触摸屏操作，可扩展性强，控制系统稳定。采用控制程序应可实现上位机软件可自动对火源A进行点火，且在10s内完成；具有计时功能，用于对开始试验计时、传播到达不同位置计时，试验数据可存储、导出及历史数据查询等功能。
8.设备供电：AC220V、50Hz，功率：≥1kW。
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	可见光透返射比及遮阳系数检定系统
	1套
	1.适用标准：GB/T 2680-2021《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》中条款3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.9、3.9、3.10、3.11。
2.量程：0%-100%                                  
3.测量波长范围：250-2800nm
4.波长计算使用范围：300-2500nm                  
5.波长准确度：±0.5nm（UV/VIS）±4nm（NIR）     
6.波长重复性：±0.5nm（UV/VIS）±4nm（NIR）
7.光源：仪器用氘灯和钨灯.                         
8.光线角度：5°角（反射）0°角（透射）
9.供电电源：220V AC 50Hz  功率：500w            
10.设备外形尺寸：约800×600×280mm 
11.试验环境：温度15-25℃ 湿度39-80%RH
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	电子万能试验机
	1台
	1.适用标准：GB/T 15763.2-2025 附录G,
2、最大试验力 200KN
3.主机尺寸：单空间约950*980*2300mm
4.双空间约：950*980*2300mm
5.电源：380V/50Hz/3.5kW
6.主机重量：约1200KG
7.不含夹具有效行程H1 双空间：1071mm；含夹具有效拉伸行程H 双空间：570mm；含夹具有效压缩行程 双空间：570mm
8.有效测试宽度：W500mm
9.标配压盘最大直径：150mm
10.丝杆规格：6310位移速率调节范围 0.001～200mm/min
11.位移速率控制精度：为设定值的±1%以内
12.变形、力控速率调节范围：0.005～5%FS/s
13.变形、力控速率控制精度 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内
14.速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内
15.中文版本试验软件 一套；
16.全智能移动手控盒 一个；
17.控制主机及输出设备一套；
18.四点弯曲：弯心半径R25长度365mm、支辊半径R25长365mm、跨距大于200mm；一套；
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	水蒸气透过率测试系统
	1套
	1.功能：适用于土工布、毛毡、保温毡、厚片状防水保温建材、各种塑料薄膜、纸板、纺织品等的水蒸气透过率性能测试。
2.满足国标GB/T 1037-2021 《塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定 杯式增重与减重法》、GB/T 17146-2015《建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法》、GB/T 21332-2025《硬质泡沫塑料 水蒸气透过性能的测定》等标准的测试要求；
3.增重法与减重法双法集成，可全自动测试，可在操作软件内随时便捷切换选择试验模式；
4.▲侧开盖一体结构式设计，便于透湿杯取放和样品观察（响应文件提供侧开盖实拍图）；
5.配置一键式自动水箱注水功能，通过液位视窗实时监测水箱液位，补水自动化，无需人工频繁加水。（响应文件提供产品技术资料或彩页功能描述和液位视窗实拍图）；
6.气动封腔结构，实现天平称量仓和试验舱的完全分离，避免高温、高湿对天平的影响；
7.天平满足测试方法标准要求的间隔称重，具有气缸升降旋转式自动间歇称重机构，天平清零、校准和称量前自动停风停气，满足了连续称重和不连续称重不同模式的需求。；
8.试验腔容积≥45L ，可满足不同高度容器测试。
9.测试工位≥6 个透湿杯，数据独立；
10.▲机身搭载10寸以上触控屏，方便操作，可脱离计算机独立运行（响应文件提供触屏实物图片）
11.设备年度校验模式采用整机校验，即对整套系统进行校验；
12.全自动测试，无需人工干预，数据自动保存。
13.平台化软件设计，可控制多台主机，数据集中管理。
14.测试范围：至少覆盖0.1～10000g/(m2·day)（减重法）；0.1～2500g/(m2·day)（增重法）；
15.天平量程：≥220g；
16.天平分辨率：0.1mg；
17.▲测试温度：10℃～50℃，温度波动：±0.2℃，所有测试腔处于同一温控系统内，测试环境一致不分体，保证整体温度均匀和稳定，避免外界环境影响（响应文件提供测试腔的实物图片）
18.▲湿度范围：10～90%±2%RH，采用腔体式无雾加湿系统，无需内置加湿器。满足长时间连续测试需要；不接受设备使用干燥剂吸湿等湿度控制方法（响应文件提供干燥装置实拍图片证明）
19.风速：0.02~0.3m/s 、0.5~2.5m/s，中心立体式吹扫设计，透湿杯上方风速一致。
20.测试厚度范围 ：0mm～25mm（必须包含25mm厚度）；
21.测试面积：50cm²；
22.配置要求：主机、电子天平、空气干燥装置、过滤减压阀、精密透湿杯（6个）、透湿杯拆卸工具、电源线、Φ8 mm聚氨酯管；
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	单根电线电缆垂直燃烧试验机
	1台
	单根垂直试验装置适用于GB/T18380.（11-12）—2022《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 • 单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准、用于电线或电缆在敷设条件下阻止火焰蔓延的能力参数的获得与判定。根据试样的规格选择供火时间，最后完成供火以后根据判定要求来评价实验结果。
标准：GB/T 18380.（11-12）—2022；IEC 60332-1～2-2015。
技术参数：
1.SUS304不锈钢控制箱、通风橱、金属罩为一体式
2.金属罩尺寸：约300mm×450mm×1200mm正面敞开，顶部和底部封闭；
4.燃烧室容积：≥1m³；
5.喷灯：标称功率≥1kw；
6.控制方式：触摸屏控制，屏内设定试验燃烧时间，火焰温度校准
7.时可控制燃烧时间并显示温度值；
8.点火装置：点火为自动高压点火；
9.流量计：空气转子流量计1.5～15L/min可调、丙烷转子流量计
10.0.1～1L/min可调各一个；
11.顶部安装有单独控制的排气扇一个；
12.火焰检测装置：φ0.5K型进口热电偶一只，电解铜块外径φ9mm
13.质量10g±0.05g一个，温度和时间显示装置一套。
规格：
1.外形尺寸：约1300mm(L)×750mm(W)×2000mm(H)；                
2.电源：AC220V，50/60Hz, 2A；
3.气源：丙烷、干燥压缩空气。
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	恒温水箱
	1台
	1.工作尺寸：约800*1000*1000mm 
2.水温范围：RT+10~95℃ 
3.水温波动度：±0.5℃ 
4.水温均匀度：±2℃
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	真空干燥箱
	1台
	1.真空度范围：0-100pa
2.真空度精度：±1pa
3.工作环境温度：5℃～40℃
4.输入功率：1600W
5.内胆尺寸（W*D*H）：约450*450*450mm
6.外形尺寸（W*D*H）：约630*670*760mm

	15
	电动冲芯机
	1台
	1.冲芯直径：≤100mm
2.冲芯长度：80mm
3.额定吨位：≤3吨
4.外形尺寸（长*宽*高）：约540*350*850mm
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	电动切片对剖机
	1台
	1.最大样品直径：140mm
2.最小样品直径：20mm
3.切片厚度：0.3-2.0mm任意设定
4.切片数量：任意设定
5.刀架移动距离：0-650mm可设定
6.纵切最大切片长度：200mm
7.横切最大切片直径：200mm
8.切片速度：1-25mm/s可设定
9.样品台最大升降高度：100mm
10.样品台升降速度：1-15mm/s可设定
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	削片机
	1台
	1.进料口宽度：100mm
2.进料辊宽度：95mm
3.削片速度：88mm/s
4.电机功率：300W
5.最大进料厚度：20mm
6.削片厚度：0.6~12mm
7.削片精度：±0.2mm 
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	分析天平
	1台
	1.范围：0.01-220g
2.实际分度值：0.0001g
3.重复性误差：0.0001g
4.线性温差：0.0002g
5.稳定时间：≤6s
6.秤盘尺寸：φ80mm
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	恒温水浴箱
	1台
	1.尺寸：约1650×670×1300(mm)
2.最大加热率：8KW
3.温度范围：室温~100℃
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	电子拉力试验机（单柱数显）
	1台
	1.最大试验力：500N
2.电源：～220 ±10% V / 50 Hz； 
3.湿度:30 % -- 85 %；
4.仪表保险丝：1A  
5.拉伸速度：0~500mm/min
6.夹持器最大行程：800mm
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	电动自行车反电动势电感试验机
	1台
	一、机械结构： 
1.使用爪盘固定电动自行车电机。
2.夹具采用双轴移动。
3.整体台架安全稳定，具有防卷入措施。
4.全套设备集成在台架上。
5.具有急停和复位按键。
二、测控系统要求： 
1.电气控制：
1）控制方式：PLC 人机界面。
2）伺服电机带动电动自行车电机旋转分为两种模式：
3）模式一：根据设置的转速旋转。
4）模式二：根据设置特定机械角度旋转。
5）根据设置特定角度旋转时旋转角度精确度需达到 0.01°机械角度。
6）根据设置的转速旋转时：电感精度：1%FS；转速：10-900r/min可调；伺服控制：电感测试角度由伺服电机控制，提高测试精度。
系统化自动试验，接入被测相线后，内部电路自动切换，无需频繁手动接线；高精度 LCR 数字电桥。
7）自动记录每组电感值并且完成计算。
三、显示控制：
模式一：
1）根据设置的转速旋转。
2）根据设置的转速旋转时，转速需可到达到 900r/min，转速精度需达到 1r/min。
模式二：
1）根据设置特定机械角度旋转
2）根据设置特定角度旋转时，旋转角度精确度需达到 0.01°。
3）自动记录每组电感值并且完成计算。
显示控制：
1）可设定电机极对数，根据极对数和电角度计算出所需旋转的机械角度。
2）可设定电角度，电角度默认 30°，必要时可修改。
3）可设定模式一的旋转转速。
4）模式二的控制方式为点动控制，每点击一次启动，伺服电机旋转一次特定机械角度。
四、电压模块参数：
1.精度等级：0.2%，线性精度优于0.1%，万分之一分辨率。
2.电压采集范围：1-100V，采集精度：0.2%。
3.电流量程：10mA、100mA、500mA、1A、5AAC。
4.电压量程：10V、100V、250V、400V、500VAC。
5.电压输入阻抗：2KΩ/V。
6.频率响应：30HZ～3KHZ。
7.工作温度：-20℃～70℃。
五、电感测试仪参数
1.测试参数：L-Q、C-D、R-Q |Z|-Q。
2.准确度：0.1%。
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	尺寸测试平台
	1套
	一、整体要求： 
1.装置符合 GB17761-2024 整车测量有关标准，可用于检测电动自行车尺寸是否符合标准限值
要求；
2.试验装置组成：本装置是由型材框架、直线导轨、自行车支撑固定平台、电气柜和软件控制系统等部分组合而成。
二、基本规格及技术参数： 
1.触摸屏能实时显示长度、宽度和高度尺寸；
2.可操作触摸屏记录按钮分别记录整车各部位尺寸；
3.定位采用十字激光水平仪自动安平，超范围能报警提示；
4.宽度方向采用高精度上银双导轨；
5.测试系统能自动读取显示测量结果； 
6.测量范围长度： 2000mm，高度 1500mm，宽度 1000mm；
7.测量：（采用激光传感器 4 个）精度 1mm
8.底板尺寸约：长 2300mm×宽 1200mm×厚 5mm；
9.功率≥200W。
10.设备两边贴上钢直尺。
11.手动测量需要两柱子搁车子旁边 放置好后 用测试测量柱子之间的距离
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	行车车速装置
	1套
	1.测速系统 
1.1测速方式：双光幕触发计时测速（起点、终点双光幕联动，记录通过时间差）
1.2基准测速距离：2m（触摸屏可修正）
1.3测速范围：0.1~50 km/h,测速精度 1%
1.4测速精度：±1%（基于计时精度及距离校准精度）
1.5光幕参数：长度 520mm，光束间距 20mm，响应时间≤1ms
2.测量系统 
2.1计时精度：≤1ms（PLC 内置高精度定时器）
2.2距离修正精度：±0.001m（触摸屏手动输入修正）
2.3数据采集通道：≥2 通道（同步采集双光幕触发信号、计时数据）
2.4速度计算：自动按“速度=距离/时间”运算，支持 m/s、km/h 双单位切换
3.控制系统 
 3.1控制模式：自动测速（光幕触发自动计时计算）、手动复位、手动距离修正
3.2计时范围：0~30s（覆盖最大测速场景，超时自动复位）
3.3操作方式：触摸屏+PLC 联动控制，界面简洁易操作
3.4实时显示：速度值（保留 2 位小数）、测速距离、计时时间、设备运行状态

	二、商务要求

	签订合同时间
	合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。

	交货时间及地点
	1.交货时间：签订合同30天内供货完毕并经验收合格。
2.交货地点：采购人指定地点。

	报价要求
	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
1.货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
2.运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
3.必要的保险费用和各项税费；

	付款方式
	签订合同后支付预付款（合同金额50%），已到货设备金额超过合同总金额的80%时支付合同进度款（合同金额30%），验收合格后支付尾款（合同金额20%）。付款前，成交供应商应将付款金额的合法、有效增值税专用发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。

	质保期及售后要求
	1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内故障免费上门维修及更换配件。质保期不少于1年；货物采购需求有单独标明售后要求的，按其执行。要求每月定期回访，质保期后提供终身维修服务。
2.售后服务要求：
（1）售后技术服务包括送货上门、安装调试、现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护等，竞标报价应包含为实施项目所必须的售后技术服务。分项设备要求产品生产厂家提供技术人员培训的，按其要求执行。
（2）设备出现故障后，成交供应商负责需要2小时内做出响应，24小时内派工程师到现场进行故障排除，48小时内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

	验收要求
	1.检查供货范围或服务范围
货物类：产品到达现场后，成交供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。
2.成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
2.1货物或服务技术参数与竞标文件中技术需求偏离表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与竞标文件技术需求偏离表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
（1）成交供应商竞标文件技术需求偏离表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究成交供应商责任，同时报财政部门备案。
（2）成交供应商竞标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究成交供应商责任，同时报财政部门备案。
（3）成交供应商竞标文件技术需求偏离表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
（4）成交供应商竞标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到技术需求偏离表或证明材料中优于的程度，由采购人与成交供应商协商按是否满足要求验收。
（5）实际货物与竞标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究成交供应商责任，同时报财政部门备案。
2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。
2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，还必须负责完成原有所有旧的货架及物流设备及软件系统的重新部署安装、集成、调试并能整体通过测试顺利运行，运行顺畅才作为最终验收。
[bookmark: _GoBack]4.成交供应商提供的货物或服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。
6.产品包装材料归采购人所有。

	三、其他说明

	1.进口产品说明：
本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。
2.核心产品：
本项目的核心产品为“需求一览表”中第 1 项产品： 电感耦合等离子体光谱仪 。
3.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
4.谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：未标注“▲”的内容。
▲5.本需求表中所列相关标准，如失效且无最新或替代标准的，则该项要求作废；如失效但有最新或替代标准的，按最新或替代标准执行。



